苏州市政府采购

招标文件

| 招标编号： | JSZC-320583-LHZX-G2024-0029 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市精神卫生中心 |
| 项目名称： | 医疗设备等一批 |
| 类 别： | 货物类 |

苏州乐慧招投标咨询有限公司

二○二四年九月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320583-LHZX-G2024-0029 |
| 2 | 招标内容 | 医疗设备等一批 |
| 3 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收投标（响应）保证金 |
| 5 | 投标文件 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 6 | 投标文件 提交 | 截止时间：2024年10月10日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 开标时间 开标地点 | 时间：2024年10月10日13点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 9 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 10 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 11 | 代理服务费 | 服务费：本项目招标代理服务费由中标单位按以下收费标准向招标代理机构支付。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 服务费账号：155189060 账户名：苏州乐慧招投标咨询有限公司 开户行：民生银行苏州相城支行 |

目      录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评分标准

第一章  招标公告

项目概况 昆山市精神卫生中心关于医疗设备等一批招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年10月10日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-LHZX-G2024-0029；

2.项目名称：医疗设备等一批；

3.预算金额：人民币伍佰玖拾伍万玖仟元整（¥5959000.00）；

4.最高限价：人民币伍佰玖拾伍万玖仟元整（¥5959000.00）；

5.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程超声诊断系统 | 1 | 台 | 2800000 | 2800000 |
| 2 | PSG监测 | 1 | 台 | 490000 | 490000 |
| 3 | 数字脑电图机 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
| 4 | 精神压力分析仪 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
| 5 | 脑反射治疗仪（脑波） | 1 | 台 | 160000 | 160000 |
| 6 | 团体生物反馈 | 1 | 台 | 680000 | 680000 |
| 7 | 认知功能障碍治疗软件（CCRT） | 1 | 台 | 600000 | 600000 |
| 8 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
| 9 | 心理CT | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
| 10 | 睡眠呼吸初筛仪 | 1 | 台 | 29000 | 29000 |

注：各项的价格不可超过对应最高限价，否则视为无效投标。

6.合同履行期限：合同签订之日起30个工作日内交货、安装及调试完成。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：医疗器械生产企业许可或医疗器械经营企业许可证。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起至2024年09月26日；

2.地点：“苏采云”系统自行下载招标文件；

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

注：未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月10日13点30分（北京时间）

2.开标时间：2024年10月10日13点30分（北京时间）

3.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

2.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆山市精神卫生中心

地址：昆山市巴城镇祖冲之中路2139号

联系方式：黄丽娟0512-36695038

2.采购代理机构信息

名称：苏州乐慧招投标咨询有限公司

地址：苏州市相城区元和街道华元路766号都会商业中心1幢2706室

联系方式：0512-69223600

3.项目联系方式

项目联系人：陈浩、王佳静

电话：0512-69223600

第二章  投标人须知

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州乐慧招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州乐慧招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货安装地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格投标人的一般条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.供应商的特殊条件：

医疗器械生产企业许可或医疗器械经营企业许可证。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。

6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合投标及转包、分包

7.1本项目不接受联合体投标。

7.2本项目不接受转包、分包。

8.招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

9.质疑

9.1投标人可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2供应商质疑办法具体详见《政府采购质疑和投诉办法》。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.3供应商对招标文件如有质疑，请质疑以书面形式（当场送达或邮寄方式，不接收到付快递）递交至采购代理单位。

9.4对招标文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目招标文件的《交易文件下载确认单》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.6质疑联系：苏州乐慧招投标咨询有限公司

联系地址：苏州市相城区元和街道华元路766号都会商业中心1幢2706室

联系电话：0512-69223600

联系人：陈浩、王佳静

10.招标文件

10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

10.2招标文件及其补充文件为未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.招标文件的澄清或修改

11.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

14.投标文件的组成

14.1封面

14.2开标一览表

14.3投标报价明细表

14.4资格审查文件

14.4.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

14.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

14.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.4.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

14.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

14.4.6法律、行政法规规定的其他条件。

14.5符合性审查文件

14.5.1投标人法定代表人身份证扫描件；

14.5.2法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.5.3投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.5.4投标函（格式见第三章）；

14.5.5关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.5.6投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.5.7商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.5.8远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

14.5.9技术要求偏离表（格式见第三章）；

14.5.10品牌、规格、材质、生产厂家说明（格式见第三章）；

14.6综合评审文件

14.6.1响应产品的技术参数表或彩页；

14.6.2项目实施方案；

14.6.3企业类似业绩一览表（格式见第三章）；

14.6.4评分标准中所涉及到的其他材料、证明。

14.6.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第三章）；

注：（1）以上14.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.电子投标文件的编制与提交

15.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

15.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

15.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.报价（编制）要求说明

16.1投标报价包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标的保证。

17.投标保证金

本项目不收投标（响应）保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件；拒绝延长的，其投标失效。

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

21.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

21.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

21.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

21.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.1.3对投标文件进行比较和评价；

22.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2评标委员会成员应当履行下列义务：

22.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

23.保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.无效投标

26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（六）机器码一致的。

26.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

27.废标

27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.1.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

28.投标文件的评价和比较

28.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购人的委托向招标采购人推荐中标候选单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告公告期届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告公告期届满之日起七个工作日后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)，招标代理机构有权对该质疑不予答复。

30.合同授予标准

30.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源

31.中标通知书

31.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

31.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.合同的签订

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日（最多三十日内）内，按照招标文件及投标文件规定与中标人签订书面合同。

32.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

32.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.代理服务费

33.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

34.监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 医疗设备等一批 | 小写： |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

2、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：明细总价须与开标一览表一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 3、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策。

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名及身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （采购人名称）组织实施的编号为JSZC-320583-LHZX-G2024-0029号的采购活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人：

代理人：

日期：

5、投标函

# 投标函

:

我方收到贵公司JSZC-320583-LHZX-G2024-0029号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，报价包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止之日起90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿接受处罚。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                              联 系 人：_____________________

地    址：                              邮政编码：_____________________

联系电话：                              传    真：_____________________

电子邮箱：______________________________

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

6、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320583-LHZX-G2024-0029号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

## 7、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近自合同签订之日起60日内交货、安装及调试完成内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

## 8、商务条款偏离表

## 商务条款偏离表

| 序号 | 商务内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

9、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致：                           (采购人名称）

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1.在招标文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

## 10、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标文件服务要求条款 | 投标文件服务要求条款 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 11、品牌、规格、材质、生产厂家说明

- 品牌、规格、材质、生产厂家说明

| 序号 | 品名 | 产品外形尺寸 | 品牌、规格、材质 | 生产厂家 | 交付时间 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

12、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

招标书

苏州乐慧招投标咨询有限公司受昆山市精神卫生中心的委托，就其所需医疗设备等一批项目采用公开招标方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次采购。

一、招标编号：JSZC-320583-LHZX-G2024-0029

二、项目名称：医疗设备等一批项目

三、项目预算：人民币伍佰玖拾伍万玖仟元整（¥5959000.00）

四、招标内容：

1、采购清单：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程超声诊断系统 | 1 | 台 | 2800000 | 2800000 |
| 2 | PSG监测 | 1 | 台 | 490000 | 490000 |
| 3 | 数字脑电图机 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
| 4 | 精神压力分析仪 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
| 5 | 脑反射治疗仪（脑波） | 1 | 台 | 160000 | 160000 |
| 6 | 团体生物反馈 | 1 | 台 | 680000 | 680000 |
| 7 | 认知功能障碍治疗软件（CCRT） | 1 | 台 | 600000 | 600000 |
| 8 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
| 9 | 心理CT | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
| 10 | 睡眠呼吸初筛仪 | 1 | 台 | 29000 | 29000 |

注：各项的单价及总价不可超过对应最高限价，否则视为无效投标。

2、技术参数要求：

（一）远程超声诊断系统

1.系统：由医生端与病人端组成，医生端可供医生远程操作探头及调节超声参数，病人端通过机械臂和超声模块配合医生端进行扫查，病人端采集的超声图像通过网络实时传输至医生端进行诊断。

2.设备用途：用于腹部、泌尿、妇科、浅表、小器官、外周血管等远程超声诊断。

3.医生端子系统：

3.1支持多路病人端与医生端切换自由控制；

3.2采用17”和 21.5”双LED 彩色临床医用显示器，显示器位置和角度可调；

★3.3传感融合技术六自由度仿形操作手系统，可实时同时操控病人端机械臂位姿和接触力，操控端到端业务延时≤200ms；

3.4仿形探头组件，支持多维控制命令输入，包括位置指令，角度指令；角度指令输入范围为0-180度；

★3.5远程超声控制面板，可远程实时对病人端超声进行参数调节，如二维、彩色、多普勒、图像回放等，远程调参端到端业务延时≤200ms；

3.6人机工程学肘托，高度调节不小于6cm；

3.7高清摄像头组件，视频交互端到端业务延时≤200ms；

3.8音频交互系统，音频交互端到端业务延时≤200ms；

3.9以太网口；

3.10 USB 3.0接口2个；

3.11 DP高清显示输出接口，可转接HDMI，VGA。

4.病人端子系统：

4.1病人端超声机械臂智能交互系统

4.2支持多路医生端与病人端切换自由控制；

4.3柔性可控接触力操控系统；

★4.4六轴协作机械臂执行系统，支持在线实时轨迹控制，控制周期8ms；

4.5机械臂姿态角度与竖直方向最大夹角≥70°；

★4.6机械臂最大稳定接触力阈值范围3-40N，支持医生端多档设置接触力阈值，在阈值范围内，接触力控制误差≤±3N；

4.7机械臂末端配置高精度超薄六维力传感器，支持接触力控制与力保护控制；

4.8机械臂末端支持快速更换超声探头；

4.9机械臂末端有效最大载荷5kg；

★4.10三重安全保护系统，包括急停系统，协作保护系统，力传感保护系统；

4.11机械臂末端执行器有效工作空间（初始原点位于最高平面上的长宽中心），下限：600 mm* 300mm*mm（长宽高），上限：640mm*330 mm *380mm（长宽高）；

4.12信息化操控传导系统；

4.13远程通讯传输系统；

4.14高容错网络传输机制；

4.15带宽预估技术；

4.16视频弹性编码技术；

4.17信息安全加密传输算法；

4.18语音交互组件；

4.19组合双摄像头变焦视频系统，高清云台，支持实时变焦；

4.20蓝牙控制键盘；

4.21 USB 3.0接口 1个、USB 2.0接口 1个；

4.22 DP 高清显示输出接口，可转接HDMI，VGA。

5.高端便携彩超诊断系统：

5.1可独立使用一体化便携超声设备；

5.2≥15寸高分辨率彩色液晶显示器；

5.3屏幕上翻可0-135°折叠以调整视角，整机一体式操作面板；

5.4电池续航时间（实时扫查）：≥0.5小时；

5.5操作键盘：物理键盘，速度可调轨迹球控制；

5.6全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672；

5.7数字化高分辨率二维灰阶成像 ；

5.8谐波成像技术；

5.9彩色多普勒成像；

5.10能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图；

5.11 M模式；

5.12频谱多普勒；

5.13实时血流三同步；

5.14血流的自动频谱分析测量；

5.15实时空间复合成像技术；

5.16自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率；

5.17频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合；

5.18自动多普勒技术；

5.19测量和分析（B模式，M模式，彩色多普勒模式，频谱多普勒模式）；

5.20一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流 速、压力、流速比等）；

5.21应用测量，具有腹部、泌尿、妇科、浅表、小器官、外周血管等应用软件；

5.22超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

5.23病案管理部件包括：病人信息、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.24输出：HDMI， USB 3.0 ，可扩展支持VGA、S-Video接口，网口；

5.58输入：电源适配器，ECG（预留），笔式探头（预留），HDMI；

5.26图像管理与记录装置；

5.27大容量固态硬盘≥240G；

5.28图像可存储为PC兼容格式；

5.29USB接口支持打印和数据输出；

5.30主机内置探头接口：2个，可支持外接扩展至3个；

5.31配置高频线阵探头，凸阵探头。凸阵探头，1-5MHZ；高频线阵探头，4-15 MHz。

（二）PSG监测

1.设备主要功能是记录并分析睡眠时各种生理参数，对睡眠障碍、睡眠呼吸紊乱和睡眠呼吸暂停、低通气综合征疾病进行分析、诊断。设备适用于儿童及成人；

2.设备的医疗器械注册证中，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼电、肌电（下颌）、下肢肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光、.CPAP远程压力滴定等重要参数；

★3.设备导联数≥57，包括脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（2导）、心电（2导）、下肢肌电活动（4导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、12D双模块体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、高清视频、高清音频、无线外接扩展通道参数；

4.共模抑制比≥110dB，输入阻抗≥10MΩ，内部噪音≤1.5μVp-p，设备具有24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz；

5.设备主机≥2寸液晶内屏，具备钢化全面外屏，钢化屏与液晶内屏之间一体无缝贴合，避免长期使用过程进灰、积累水汽；

6.设备腕部主机可以显示记录状态、患者信息、电池电量、信号状态；

7.设备采用内置聚合物锂电池供电，容量≥1600mAh，实时监测模式下续航时间≥24小时；

8.腕部主机设备具备Type-C四合一接口；

9.主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接。主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备；

★10.设备具有无线遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，发射频率2.4GHz，遵循低功耗蓝牙BLE5.0传输协议，传输稳定，且抗干扰性强；患者可在睡眠监测室自由活动，且不影响数据实时传输；

★11.设备具有环境光监测功能、鼾声监测功能，其中鼾声支持麦克风鼾声、压力鼾声、高精度拾音器采集鼾声等多种采集方式；

12.设备内存卡≥32Gb；

13.设备主机具有可连续记录患者数据的功能，并能自动覆盖历史数据；

14.可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号；

★15.具有实时阻抗检测功能、生物定标功能，生物定标时睡眠监测室可以智能语音播报定标指令；

16.实时在线记录时，可设定最低血氧饱和度的阈值，当患者在监测室实时监测过程中的血氧数值低于设定阈值时，中控室电脑端会发出声音报警，提醒医务人员有异常情况发生；

17.患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板；

★18.具有四种监测方式：血氧探头触发，实时模式，定时模式，物理按键开启模式；

19.软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作；

20.分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案；

21.可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；

★22.设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性；

23.视频监测数据与生理监测数据实现同帧同频。

（三）数字脑电图机

1.采集工作站：

1.1屏幕尺寸不小于24英寸液晶显示器,激光打印机；

1.2主机1台，Windows 操作系统，酷睿CPU、8G内存，1TB硬盘；

2.放大器：

2.1矩阵式电极排布，便于进行灵活的导联组合；

2.2放大器通道数至少32通道，可同时接入32导脑电（单极）信号，或者可同时接入16导双极信号（心电、肌电、眼动等）；

2.3具备实体参考电极（REF）端口、接地（GND）端口、主动屏蔽电极（SHD）端口；

2.4放大器与电脑采用全数字化传输，可采用type-c线缆、网线进行数据传输；

2.5A/D转换：24Bit；

2.6噪声电平≤1.5μVp-p；

2.7输入阻抗：各道不小于120MΩ；

2.8共模抑制比：≥125 dB（输入频率10Hz）；

2.9耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%；

2.10采样频率：全通道可同时以2000Hz描记数据；

2.11幅频特性：(1~60)Hz，最大允许误差+5%~-30%；

2.12定标电压: 7500μVp-p，在-40°C至55°C最大允许误差±4%或者±300μV；

2.13时间间隔：误差不超过±5%；

2.14电压测量：误差不超过±10%；

2.15灵敏度调节可选档位：0.1μV/mm、0.5μV/mm、1μV/mm、2μV/mm、5μV/mm、7μV/mm、10μV/mm、15μV/mm、20μV/mm、30μV/mm、50μV/mm、70μV/mm、100μV/mm、150μV/mm、200μV/mm、300μV/mm、500μV/mm、700μV/mm、1000μV/mm、2000μV/mm、5000μV/mm；

2.16走纸速度可选档位：15 mm/sec、20 mm/sec、30mm/sec、40mm/sed、50mm/sec、60 mm/sec、120 mm/sec、1sec/page、2sec/page、5sec/page、8sec/page、10sec/page、15sec/page、20sec/page、30sec/page；

2.17脑电图(EEG)的低频滤波滤波：0.01、0.016、0.02、0.031、0.08、0.16、0.27、0.3、0.5、0.53、1、1.6、2、2.5、3、5、5.3、15、30、35、50、53、60、70、80、100、120、159、250、300、500多档可调，可设置OFF档；

2.18低通（高频）滤波应符合A0.9Fc≥0.7A10≥1.1AFc；

3.脑电图(EEG)的高频滤波：2、3、4、5、7、9、10、5、20、25、30、35、40、50、60、70、100、120、150、200、250、300、500多档可调，可设置OFF档；

4.其它硬件部分：

4.1数字视频摄像系统套件:支持超低照度，0.05Lux @ (F2.0,AGC ON) (彩色),0.005Lux @ (F2.0,AGC ON) 0 Lux with IR (黑白),支持4倍光学变倍，16倍数字变倍,水平视角100-25度（广角-望远），近摄距10-1500mm（广角-望远）,水平350°,可控制摄像机调节各种常用参数；

4.2可同时接入两路视频，提供双视角，不接受局部抠图的双画面；

4.3视频录制分辨率：1920*1080,30fps；

5.微光事件标记按键，按键头端具有微光LED，可让医护人员在夜晚快速找到按键；

6.软件：

6.1具有常规脑电/视频脑电等多种检测模式，可自由切换；

6.2事件相关电位检测：软件可进行事件相关电位的刺激设置、实时刺激记录、数据计算和结果显示，可进行N100、MMN、P300、N170等多种范式的检测；

6.3提供8种脑功能趋势图：振幅整合脑电图（aEEG）、包络、频谱、绝对功率谱、相对功率谱、频谱熵、爆发抑制比、α变异率；

6.4中文脑电图采集操作界面；

6.5中文脑电图视频回顾操作界面,中文病人资料输入界面及中文输入病人资料；

6.6中文病人资料管理系统,可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一文件夹下,中文病人资料输入界面,输入中文；

6.7中文报告生成系统,有超文本及WORD两种报告格式；

6.8软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整；

6.9动作识别，可自动识别视频中的运动，以红色阴影进行标注，辅助医生看图；

6.10可进行数据的离线回放；

6.11可进行阻抗检测；

6.12可对标记事件进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看；

6.13系统断电重启后，断电前数据不丢失；

6.14头盒热插拔设计，拔掉头盒重新插上后，软件自动继续记录数据，无需其它操作；

6.15人性化操作设计，便捷患者信息管理, 可进行患者和检查数据的搜索、编辑、自动录入、导出等功能；直接点击回顾界面里的报告入口进入该病人的中文报告,病人姓名及病人ID号可自动填入报告；

6.16信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况；

6.17具备数字视频摄像系统，软件可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位，可控制摄像机调节各种常用参数；

6.18具有标尺测量和框选测量两种方式，测量幅值、时间和频率信息；

6.19具备脑电地形图功能：可设置重参考、可选择计算的脑电通道、自动或手动设定计算的时间范围、提供功率谱密度和峰值频率信息；

7.闪光刺激器：采用高亮度、低功耗LED光源，以提供更长的使用寿命；

8.采用圆形灯头设计，符合中国指南推荐：圆形闪光灯可对整个视网膜产 生更均匀的刺激 。

（四）精神压力分析仪

1.原理：依据心率变异性(HRV)理论和加速脉搏波(APG)理论研制而成。通过测试受测者瞬时心动周期的微小变化，判断交感神经、副交感神经的平衡度，判断血管状态，从而评估分析受测者的身体疲劳、抗压能力、压力指数、自主神经系统活性与平衡性，以及血管弹性、每搏输出量、残血量等；

★2.三种检测模式：心率变异检测、心血管循环系统检测、心率变异+心血管循环系统检测，可根据需求进行选择性检测。检测时，实时显示心率、脉搏图、加速脉搏图、心率变异图和心率散点图等；

3.定量检测各项指标，并自动生成检测分析报告；

★4.台车，触控一体屏幕，不需要键盘、鼠标即可完成检测；

5.简捷快速，无创、无痛的非侵入性的检测方法；

6.医用台车，便于移动检测；

7.时域分析：

7.1MeanHR、SDNN、RMSSD、PSI、apen、TSRD（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、身体压力指数、近似熵（或复杂度）、连续检测准确值）；

★7.2通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现；

8.频域分析：

8.1TP、VLF、LF、HF、LFnorm、HFnorm、LF/HF（总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、低频高频比例。

★8.2利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。

9.自主神经系统检测结果：检测自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性。

9.1通过心率变异的波形图、直方图、散点图来综合评估自主神经的活性。

9.2通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。

★9.3通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性。

★9.4历史记录表：打印出近6次的测量结果，包括自主神经系统活性、自主神经系统的平衡、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率等，并且计算出平均值；

10.APG（加速度脉搏及心血管循环检测）：

10.1加速度脉搏波图、波形阶段分析图；

10.2微分脉搏指数、每搏输出量、血管弹性、残血量检测数值，并对检测数值是否标准进行判断；

10.3心率检测；

10.4血管状态历史数据记录，判断趋势；

11.报告输出值：心率变异速率图、能量光谱密度图、功率谱、心率复杂度、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率、自主神经活性、自主神经平衡、自主神经系统稳定性、加速度脉搏图、波形阶段分析图、微分脉搏指数、每搏输出量、血管弹性、残血量以及历史记录表、临床诊断建议等；

★12.报告：自动生成彩色图文打印报告（普通A4纸即可），可以设置用户图标和信息。输出4张报告，包括心率变异报表、压力自动分析报表、心血管循环报表和流程图；

★13.流程图可以在精神情绪压力报表、心率变异报表、心血管循环报表之间切换、查看预览和打印；

14.打印报告可以设置用户LOGO图标和名称信息；

15.波特率：达到115200ps

16.PPG传感器：可重复使用的手指传感器，传感器波长：红光660nm，红外光905nm

★17.脉率测量范围：30bpm-250bpm±5%；

18.测量时间：3min/5min±3s；

19.主机配置：高清分辨率1920*1080，15.6寸高清触摸屏，≥4GB内存，500G硬盘；

20.多种接口方式：以太网接口，RS－232串口，USB接口，可与卫生健康各级平台联网。

（五）脑反射治疗仪（脑波）

1.磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗；

2.电疗适用范围：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛；

3.主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成；

4.结构形式：不可分拆的柜机推车式；

★5.显示及按键方式：两块8寸触摸大屏分别独立显示及触摸式操作，互不干扰；

6.治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能；

★7.输出路（线）数：2路经颅磁脑反射治疗；2路（4线）脑电反射（仿生电刺激小脑顶核（乳突穴））；4路（8线）肌电反射（仿生电刺激上、下肢）；

8.定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间；

9.经颅磁脑反射部分

★9.1治疗强度：3-30mT，最高必须达到30mT；

9.2微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V；

10.脑电反射部分

10.1.采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性，分4种模式。

10.2.输出开路的最大电压幅度峰值：＜50V；

10.3.最大输出电流幅度峰值：0-30mAp-p,分25档可调，误差±20%；

10.4.调制频率：0.5-160Hz，误差±10%；

10.5.输出波形：无序波；

11.肌电反射部分

11.1输出开路的最大电压峰值：＜150V；

11.2.输出电流幅度0～100mA，分60档可调，误差±20%

11.3.输出频率：8档；

11.3.1使用1-4档输出波形：脉冲波；

频率范围：0.5Hz～5Hz，误差±20%；

脉冲宽度：0.25ms±0.1ms；

11.3.2使用5～8档输出波形：三角调制波；

载波波形：正弦波；

载波频率：4KHz，误差±10%；

调制波波形：三角波；调幅度：100%；

调制波频率：0.1Hz～1.5Hz，误差±20%。

（六）团体生物反馈

1.适用于焦虑症神经精神疾病的生物反馈治疗；

★2.设备需通过药品监督管理局检验，批准后发给独立医疗器械注册证，无因产品缺陷召回记录和产品质量不符合标准被药品监督管理部门处理记录；

3.主要由信号采集器、生物反馈仪软件、信号接收器组成。其中信号采集器包含表面肌电传感器、重复性脉搏血氧饱和度探头、脑电传感器三部分；

4.符合国家医药行业YY0903-2013《脑电生物反馈仪》标准；

5.信号采集器：

5.1与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，无致敏性，细胞毒性分级为0级、无细胞毒性作用。该材料必须进行生物相容性的试验或评价；

★5.2保证患者在临床治疗过程中安全可靠，传感器不允许带线缆；

5.3采用无线传输方式技术，可实现1个团体处理器对应10人信号采集器，对10人进行数据采集、分析、处理与交换；

5.4无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率小于3%；

5.5.实时采集脑电、肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz；

5.6脑电信号共模抑制比：各通道不小于100dB，噪声电平：不大于2uV；

5.7信号采集具备状态指示灯，可随放松指数变化呈现不同状态颜色；具备耳畔提示音功能，一对一干预患者；

6.信号匹配

6.1人脸匹配：通过人脸识别实现患者用户与信号采集器的匹配；

6.2选择团体：支持在团体用户列表中选取特定的团体进行治疗、训练；

7.治疗方案

7.1提供静息评估、应激评估和特定评估方案对用户心理状态和生理状态进行评估；

7.2提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对用户进行心理干预与治疗；

7.3脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案；

7.4团体训练：提供支持性团体、动力取向团体、问题导向团体、活动团体治疗；

8.推车：具备信号采集器无线充电、收纳，工作平台、灵活移动等功能；

9.报告模式：由评估报告、治疗报告、趋势报告构成。

（七）认知功能障碍治疗软件（CCRT）

★1.设备组成部分：管理端、医生端和用户端组成；

★2.适用于轻度认知障碍的辅助治疗（而非用于辅助训练）；

3软件部分：

3.1管理端软件：

3.1.1账户管理功能：支持查看设备绑定情况，个人账户基本信息查询和编辑；

3.1.2工作统计功能：支持医院、科室间的评估及训练数据分析、统计；

3.1.3临床数据功能：支持医院、科室间评估及训练数据基于统计学变量的分析、统计；

3.1.4人员管理功能：根据管理账户角色权限在医院、科室间进行新建、查询、修改该权限下的人员信息；

3.2医生端软件：

★3.2.1人员管理功能：查询、新建受训者用户基本信息，可录入面容ID，并对受训者分配评估或训练任务；

★3.2.2系统设置功能：支持个人账户基本信息查询和编辑，查看受训者基础信息概况、测评概况、训练概况、统计概况，可以对受训者的测评训练结果出具相应报告。可设置报告内容，调整报告格式。报告可设置医生手写电子签名和机打签名；

3.2.3认知障碍评估功能：通过他评或自评的方式，对受训者的认知、症状、心理进行全方位评估；

3.2.4认知障碍训练功能：从认知的六大维度，训练患者注意力、记忆力、感知觉、执行能力、语言、社会认知能力，达到治疗效果；

3.2.5状态监控功能：支持对设备的异常情况、任务进程、登录状态的进行监控；

3.2.6方案管理功能：支持新建、修改标准、个人方案；

3.3用户端软件：

3.3.1测评训练模块：接收测评任务，完成相关测评，接收训练任务，完成相关认知训练；

3.3.2报告模块：通过排行榜和激励措施，查看训练完成情况；

4.技术架构：

★4.1架构模式：采用线上线下同步传输技术，采用B/S、C/S终端架构方式，支持在医院内大规模不限数量部署，部署成功后可通过治疗APP人脸识别登录运行，方便集中管理与配置，支持集中治疗与分科室治疗等多应用场景；

★4.2接口管理：支持HIS接口(或其它信息化管理平台接口)的传输，每组服务器支持最大300并发数；

5.测评与评估：

5.1测评方式：

5.1.1系统支持在医院内大规模不限数量部署，支持PC、平板等多种测评方式。同时具备自评和他评两种评估方式，既可以在医生端进行他评，也可以在患者端进行计算机下的自评；

5.1.2结合心理状态与症状测验，认知+心理+症状，全方位评估患者认知心理水平；

5.2评估工具：系统须拥有大量专业的权威量表满足临床各科室需求。侧重于整体评估与各认知维度的精细化评估，并且根据医院及科室需求添加特色化的评估量表或范式；

6.辅助干预治疗：

★6.1治疗模块：根据测评结果，智能推荐多维度干预方案。在对应认知维度下进行功能的细分与组合，既具备标准的疾病训练方案，也可个性化地调节训练时长和难度。支持APP中远程干预、呈现及有效期管理。支持1000人以上同步进行认知干预训练；

6.2认知训练方案：依据认知训练六大模块，提供各种情景化训练方案，摆脱训练效应的影响，真正达到认知矫正的目的；

6.3进阶自适应的治疗模式：采用循序渐进的训练模式，单个训练方案包含25-100个难度等级，3000余项训练任务。帮助用户进行从易到难的系统治疗，并实时调节治疗难度和治疗参数，有效的帮助用户了解自身状况，从而达到良好的治疗效果；

6.4动态升级的认知训练方案：依据DSM-V开发针对性的6大训练模块，临床训练方案≥30个，以季度为单位，动态更新临床方案，降低患者训练疲劳，提升治疗方案广度；

7.硬件配置：治疗终端≥10个。

（八）经颅磁刺激治疗仪

1.整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准；

2.整机通过EMC电磁兼容测试；

3.注册证适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对神经损伤性疾病进行辅助治疗；

★4.脉冲磁场最大磁感应强度7 Tesla；

5.脉冲磁场最大刺激频率80Hz，0-80Hz可调，当脉冲频率＞1Hz时，频率调节步长为1Hz；当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz；

6.磁感应强度变化率：10kT/s～80kT/s；

7.单脉冲上升时间：50μs±10μs；

8.单个脉冲持续时间：340μs±20μs；

9.运动诱发电位采样率≥4096Hz；

10.运动诱发电位检查最小分辨率≤0.2μV；

11.运动诱发电位检查频率范围：20Hz～550Hz；

12.运动诱发电位测量灵敏度范围1～3000μV；

13.采用液态内循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用；

14.标配Win7及以上软件操作平台，大容量硬盘存储，可存储治疗病例及治疗记录，液晶显示屏幕≥14英寸；

★15.与便携式手功能康复训练系统进行连接，实现同步控制，完成经颅磁刺激和认知行为一体训练的联合；

★16.配备随动悬停调节系统，辅助刺激线圈随头部偏移而自动跟随，确保治疗过程中靶点相对位置不变，保证脉冲个数与治疗效果；

17.配备与随动悬停调节系统联合使用的毛面10-20脑功能定位帽，便于定位以及拍头固定；

18.上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价；

19.内置MEP模块、标准模式、TBS模式、复合模式，并且提供多种临床治疗方案供医生选择，且所有内置方案参数可查看，也可以进行编辑；

20.内置专业精神心理治疗方案，方案参数更适用于精神疾病患者，疗效更佳；

★21.系统支持和便携式手功能设备连接，实现同步控制，并且可制定中枢刺激-认知训练联合方案，实现同一个方案中经颅磁和认知行为结合训练，实现多因子联合；

22.具有复合治疗模式，可自定义不同模式磁刺激的组合方案，或实现同一个方案中不同模式磁刺激组合治疗；

23.具有强大的联合方案自定义功能，可用于疗程化的方案设置和独立方案设置；

24.磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激强度、脉冲个数、刺激时间、间歇时间、休息时间等。单次治疗方案至少可设置10种不同的刺激频率；

25.治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间；

26.刺激方案具有刺激区域示意图，提示患者磁刺激刺激部位，更有效的指导患者配合治疗；

27.强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可以对所有检测及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形；

28.可生成肌电诱发电位及电生理检测报告，及报告打印输出。

（九）心理CT

1.量表数量为322+，测量指标不少于300个，涵盖各种心理测量所需内容。检查内容包括儿童心理、学生心理、个性与气质、人格、婚姻家庭、精神障碍、情绪、生活能力、应对方式、药物依赖、性心理、睡眠障碍、认知评估（支持MMSE量表）、酒精相关评估等各个方面，包含且不限于以上方面，且系统支持量表自定义添加；

2.系统部署多样，测验模式全面：心理测评系统支持在PC端、PAD端、手机端、API接入测试端和二维码扫描等满足不同用户需求。支持在windows/Linux/mac/鸿蒙、麒麟和安卓等操作系统下运行；

3.支持可扩展社会服务心理体系建设所需的数据大屏展示，可展示内容包括并不限于：整体预警情况、各科室情况、常见病症、常用量表情况等；

4.支持数据批量导出统计分析，支持因子导出、答题分数导出模式，数据库支持SPSS数据类型，进行统计分析；

5.系统支持智能语音读题，方便残障人士操作；

6.支持断点续测，固定端及移动端均支持断点测评，被测者测评期间退出界面，重新登录测评或重新扫码，可继续答题；

7.系统具有预警统计功能，分5种不同级别程度的预警，根据预警显示的颜色来进行筛选和统计，支持仅预警报告导出功能，预警部分导出统计分析数据功能；

8.系统支持选择任意量表组合自动生成二维码进行方案测评，同时可将套餐方案中的所有量表结果在一个报告中进行分页打印或完整打印；

9.系统支持多用户、多权限管理方案，每个科室可以设定独立管理账户，独立打印，防止数据混乱；

10.系统设置：可设置医院名称，LOGO及医生电子签名等相关功能；

★11.系统支持扩展脑神经调控模块，通过经颅微电流刺激疗法（CES）有效缓解失眠、焦虑等问题；可实现一台管理端同时搭载1台CES硬件；

12.系统测评报告生成多样化，包含个人测评报告、团体报告、方案式测评报告等满足用户多样化需求，并支持大批量导出测评报告及数据表格，导出内容可筛选指定量表及量表分数值，测评报告一次批量导出不低于2000条；

13.医生可通过对数据报告进行选择A5和A4打印；

14.自评量表与他评量表区别显示，方便医生进行量表管理；

15.支持自定义方案测评，医生根据会诊需求，设计方案套餐；

16.二维码测评支持患者移动端查看报告或隐藏报告；

★17.系统支持选配韦氏成人智力测评（城市、农村）及韦氏成人智力测评（城市、农村）完整版测验以及简式测验。支持系统图文测评模式，包含功能有测评分参考提示、答题计时、自动甄选免试题、断点续测等；

18.系统支持快速测评模式：将选中量表在一个平面上进行完整呈现，方便医生他评量表高效测评；

19.系统具有处方管理功能：支持医生一次性开具长期且定期重复的处方量表套餐，每个医生账号单独管理所负责患者，指定时间内定时测评提示，待诊、已诊患者提示，方便医生对长期且定期复诊患者及住院患者进行评估和管理。本功能可在系统内独立使用，也可以对接his系统使用；

20.系统支持同一患者同一量表不同时间结果对比，可出具对比报告；

21.系统支持同一量表不同时间的报告合并打印，便于住院报告打印归档，合并报告支持自定义医生评估、复核双签名勾选；

22.门诊个人测评模式：任意量表测评模式：医生录入患者信息后，可选择任意量表（不限数量）发送到固定端或生成二维码，仅限单一患者扫码测评。支持查看被测者答卷及打印功能，有助于医生更详细了解被测者测试情况。支持批量查看及下载个人测评报告。支持个人测评预警功能，以及批量查看、下载预警报告的功能；

23.方案测评模式：医生设置量表方案，患者在固定端登录或扫码后仅可以看到医生匹配的方案，进行测评。方案测评可进行报告一键打印、批量查看；

24.团体测评模式：系统输入或导入团体信息，可生成固定的团体二维码，团体中成员可进行测评。同时支持生成不限人员的普筛二维码模式，适用于社会心理服务体系。支持团体整体报告分析。支持批量查询、报告批量打印、批量下载。支持预警筛查、预警报告批量打印、批量下载。支持本团体内测评的量表因子、答卷的EXCEL导出模式。支持团体测评信息、所用量表等多次编辑调整。支持团体测评一键禁用；

25.系统在多个实施应用场景达到国家等保三级验收标准，数据分别使用RSA非对称签名算法、国密SM3算法、国密码SM4算法加密后，统一保存在心理系统对应的数据服务器上，保证系统保存数据的安全性；

★26.按照医院临床使用要求与HIS系统对接，实现HIS系统上开处方和打印测评报告；

27.配置要求

27.1心理量表评估软件管理端1套、心理量表评估软件测评端不限数量；

27.2主控机（医生端）1台；

27.3心理CT移动测查终端机（患者端）4台；

27.4报告打印机1台。

（十）睡眠呼吸初筛仪

1.适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要；

2.监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒、数据良好标识等；

3.主机腕式设计，体积小巧、重量轻便，内置LCD液晶屏，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；

4.整机采用低功耗设计，满电量时可连续记录不低于10小时；

5.内置液晶屏，实时显示数据：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长、电池电量；

6.导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；

7.呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强；

8.睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能；

9.无线遥测技术，数据传输传输选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式，设备具备16GB内存卡，可同时存储500小时以上多段数据；

10.传感器附件包括血氧传感器和可重复使用的体积描记式胸腹绑带；

11.CPAP压力监测技术，可连接不同任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告；

12.全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块；

13.可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗；

14.分析软件符合AASM2.6标准，同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建；

15.数据分割和重整，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据，特别方便科学研究；

16.内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告；

17.可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出EDF数据包。

五、服务要求：

1.投标人明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格，使用年限等，并提供详细的技术参数及性能说明书。送至设备生产日期需在6个月以内。

2.签订合同前甲方有权要求中标单位提供设备验证是否真实响应招标文件技术参数，如确定投标，各供应商提前准备，验证合格后方可签订合同。不满足招标技术要求的取消中标资格并提交当地政府采购诚信失信记录。

3.售后服务要求：整机免费质保期≥3年，终身维护，定期对设备进行维护保养。免费质保期自经验收合格之日起计算，免费质保期内提供免费培训、保养、维护、检验或检定，免费质保期外不收取人工费用。设备一旦发生故障，接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，2小时内响应，4小时内到达；24小时内解决问题，如24小时内无法修复，须提供备用设备。3个月内连续出现同样的故障问题时，卖方负责免费更换同型号全新产品。

六、综合说明及要求

1、本次招标不接受联合体投标。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。中标单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

4、伴随服务：按国家行业标准规定和招标文件执行。

5、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

七、政府采购政策：

（1）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”查询。

（2）促进残疾人就业：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

（3）支持监狱企业发展：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

（4）中小微企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。对于小型、微型企业（生产厂家）产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章  合同主要条款

# 合同主要条款

项目名称：医疗设备等一批

招标编号：JSZC-320583-LHZX-G2024-0029

甲方(招标人)：昆山市精神卫生中心

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方（中标人）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据苏州乐慧招投标咨询有限公司招标编号JSZC-320583-LHZX-G2024-0029号医疗设备等一批项目的招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同文件

下列文件为本合同不可分割部分：

1.招标文件及其附件；

2.乙方的投标文件；

3.合同条款；

4.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

5.中标通知书；

6.本合同附件。

二、合同价款

1.合同总金额：                        ；

价格包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.价格明细如下：

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程超声诊断系统 |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | PSG监测 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 数字脑电图机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 精神压力分析仪 |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 脑反射治疗仪（脑波） |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 团体生物反馈 |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 认知功能障碍治疗软件（CCRT） |  |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 经颅磁刺激治疗仪 |  |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 心理CT |  |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 睡眠呼吸初筛仪 |  |  | 1 | 台 |  |

3.付款步骤：

3.1在合同签订完毕生效，待全部货物到达甲方指定地点，安装调试结束，验收合格后，由甲方收到乙方提供的合格销售发票后按合同总价支付90%的货款，余款10％在验收合格（如付款周期内有审计，以审计价为准）3年内付清。

3.2乙方申请付款时向甲方提供以下凭据：

A、合格销售发票；

B、由乙方提供的经甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

4.支付方式：银行转账等。

三、付款约定

1.甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、质量保证

1.乙方明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格，使用年限等，并提供详细的技术参数及性能说明书。送至设备生产日期需在6个月以内。

2.乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量

3.根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

4.除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

五、售后服务要求

1.乙方在本地区有常驻售后服务人员，提供售后服务详细地址、联系电话，提供售后人员和维修工程师名单，具有详细的人员联系方式及证明资料。

2.整机免费质保期≥3年，终身维护，定期对设备进行维护保养。免费质保期自经验收合格之日起计算，免费质保期内提供免费培训、保养、维护、检验或检定，免费质保期外不收取人工费用。设备一旦发生故障，接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，2小时内响应，4小时内到达；24小时内解决问题，如24小时内无法修复，须提供备用设备。3个月内连续出现同样的故障问题时，卖方负责免费更换同型号全新产品。

六、包装

1.乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

七、标的物的交付

1.标的物的所有权自标的物交付时转移。

2.乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3.乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4.合同履行期限：合同签订之日起30个工作日内交货、安装及调试完成。

5.交货安装地点：甲方指定地点（苏州市范围内）。

八、伴随服务

1.乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督；

1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

1.5标的物的详细配置清单作为附件，在签订合同时递交给采购单位，采购单位验收根据配置清单进行验收。

2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

九、检验和验收

1.在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明甲方可作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较采购文件技术参数部分进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，如有疑问，甲方有权要求乙方出具技术白皮书进行核对，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

3.验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

4.如甲乙双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

十、标的物提出异议的时间和办法

1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2.如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任

2.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十二、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

合同经甲乙双方代表签字并盖章后可生效。

十五、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

1.合同份数：本合同壹式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、招标文件和投标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

第六章  评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评标委员会（简称：评委）的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分。投标报价得分加上技术得分为评标总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

（一）价格基准分：30分

第一步：投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100。

（二）技术评审：70分

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备配置与质量（52分） | 1、技术参数符合性（52分） | 所投产品的技术参数应满足或高于招标文件要求；带★每负偏离一项扣4分，其他每负偏离一项扣2分，扣完为止，各投标单位均应提供相关的证明材料（彩页、实物图片、技术白皮书或提供厂家技术参数表等证明材料作为佐证）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为未对此进行响应。（最高得52分） | 52 |
| 售后服务比较（12分） | 1、服务体系的完备性、技术力量（3分） | 投标人服务体系的完备性、技术力量，综合评定，概述详细、科学合理、完整、有解决措施、有合理化建议的得3分。 | 3 |
|  | 2、维修备品备件（3分） | 投标人有完整的质保期满后维保收费及内容，能根据零配件和维修备品备件的价格及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案的得3分。 | 3 |
|  | 3、质量保证保障承诺（4分） | 针对本项目的质量保证保障承诺（原厂售后服务承诺书、质量保证承诺），每提供一个得2分，共4分。 | 4 |
|  | 4、培训方案（2分） | 投标单位的培训方案详细完整、描述清晰的得2分，未提供不得分； | 2 |
| 履约能力比较（6分） | 1、业绩合同（6分） | 核心设备（远程超声诊断系统）产品制造商自2020年1月1日至今业绩比较（以合同签订日期为准），由评委根据提供的合同复印件，有一个得2分，最高得6分。（需提供完整的合同复印件） | 6 |

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）