竞争性磋商文件

项目名称：限值限量上风向空气站建设项目

项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

采 购 人：江苏沛县经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏辰拓招标代理有限公司

二〇二五年十二月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

（供应商）：

江苏辰拓招标代理有限公司对限值限量上风向空气站建设项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：江苏沛县经济开发区管理委员会

二、项目名称：限值限量上风向空气站建设项目

三、项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，江苏辰拓招标代理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏辰拓招标代理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年12月16日上午09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间2025年12月16日09:30前。

2.提交地点

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年12月16日上午09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

# （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。采购文件应在报名时间截止前下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

（十一）说明：在领取中标通知书前中标人应提供纸质投标文件正本一份、副本二份，并同时用U盘报送投标文件正本（已签字、盖章）扫描件（PDF格式）一份，邮寄至江苏辰拓招标代理有限公司（地址：沛县沛公路检察院南门对过。联系人：刘工。电话：0516-89670199）投标文件正、副本（含U盘）均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定招标采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

### 4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

### 注：

### （1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份；

或提供2024年度财务报告(应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。

3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.本项目的特定资格条件：无。

7.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）；

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1.技术部分

《技术响应》（要求见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》）。

2.商务部分

（1）《项目实施方案》（要求见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》）；

（2）《运维服务方案及培训方案》（要求见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》）；

（3）《其他评标所需材料》（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）

（五）本项目不接受联合体投标，中标人不得转包或分包

（六）价格优惠文件格式

1.企业报价优惠证明：

（1）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（《中小企业声明函》必须提供，否则投标将被拒绝）：供应商应为中小微企业，必须提供《中小企业声明函》（加盖电子公章，填写完整，格式见《磋商文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。

注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（七）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（八）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ （具体文件大小以苏彩云系统要求为准）

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由代理公司提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（《所报产品的技术规格》）优劣（得分）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标（《所报产品的技术规格》）优劣（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商：

1.提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件种类最多的，被推荐为成交候选供应商。

说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》中“十三、响应文件编制要求”。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的,在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1.根据江苏辰拓招标代理有限公司与江苏沛县经济开发区管理委员会（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向江苏沛县经济开发区管理委员会（采购人）或代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江苏沛县经济开发区管理委员会（采购人）或代理机构提出质疑。询问和质疑由江苏沛县经济开发区管理委员会（采购人）或代理机构依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：江苏辰拓招标代理有限公司

联系电话：0516-89670199

通讯地址：沛县沛公路检察院南门对过

二十三、其他

注：本项目招标代理费由中标人依据以上收费标准，在中标公告发出7个工作日内，领取中标通知书之前，一次性支付到招标代理公司指定账户。各潜在投标人在招标公告发布后5日内，对该收费标准无异议的，即视为认可该收费标准，中标人如在规定的时间内未将招标代理费支付给招标代理公司，招标代理公司有权依据本招标文件的规定起诉至沛县人民法院，因此产生的诉讼费、律师费、咨询费、交通费等其他费用均由中标人承担。

2.账户信息：

账户名称：江苏辰拓招标代理有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司沛县支行

账户号码：60320188000253960

- 联系方式

1.采购人信息

采购人：江苏沛县经济开发区管理委员会

联系人：孔佳文

联系电话：13505229667

联系地址：沛县韩信路288号

2.采购代理机构信息

名    称：江苏辰拓招标代理有限公司

地　　址：沛县沛公路检察院南门对过

联系人：刘工

联系方式：0516-89670199

第九章 附件

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

# 13.《预付款保函支付条款》

14.《代理服务费收费标准》

2025年12月

1.评分细则

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。请各投标人按照招标文件要求顺序制作投标文件，特别是评分标准中所涉及的内容请做出明确的标注，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 业绩 | 投标人的业绩 | 投标人自2022年1月1日以来，承担过与本项目相同或类似业绩的合同，时间以合同签订日期为准。每提供一份得2分，本项最高得2分。 以上材料提供合同扫描件并加盖电子签章。 | 2 |
| 3 | 技术 | 技术响应 | 1.加“▲”标记的参数为重点参数，需按招标文件要求提供证明文件，每有一项不满足招标文件要求的扣2分。 2.其余技术参数每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 注： 1.SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5 技术指标以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告结果为准，检测报告中没有的参数需按招标文件要求提供相关证明材料，否则不予认可。 2.证明材料必须是完整有效的，中间不能删减和拼凑，否则视为无效。并在偏离表中标注证明材料的页码。项目参数、技术参数和相关要求的响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | 14 |
| 4 |  | 供货组织方案 | 根据投标人提供的供货组织方案情况进行打分，方案详细完善全面、整体设计合理，进度安排得当，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；缺乏针对性的得1分； 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较可行得2分；可行性一般得1分； 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 | 9 |
| 5 |  | 安装调试方案 | 根据投标人提供的安装调试方案情况进行打分，方案详细完善全面、整体设计合理，人员分工明确，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；缺乏针对性的得1分； 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较可行得2分；可行性一般得1分； 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 | 9 |
| 6 |  | 验收方案 | 根据投标人提供的验收方案情况进行打分，方案详细完善全面、整体设计合理，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；缺乏针对性的得1分； 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较可行得2分；可行性一般得1分； 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 | 9 |
| 7 |  | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案情况进行打分，方案详细完善全面、整体设计合理，人员分工明确、进度安排得当，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；缺乏针对性的得1分； 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较可行得2分；可行性一般得1分； 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 | 9 |
| 8 |  | 运维服务方案 | 根据投标人提供的运维服务方案情况进行打分，方案详细完善全面，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；缺乏针对性的得1分； 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较可行得2分；可行性一般得1分； 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 | 9 |
| 10 |  | 技术实力 | 1.投标人项目负责人具有环境类高级及以上职称证书的，得2分。 2.投标人安装调试、运维人员具有中国环境监测总站颁发的关于环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书的，每提供1人得0.5分，最高得1分。 3.投标人质控人员同时具有中国环境监测总站颁发的关于环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书、省级及以上环保主管机构颁发的《环境空气质量预测预报及重污染天气预警技术培训合格证书》的得3分。 4.投标人数据审核人员具有省级及以上环保主管机构颁发的《环境空气质量预测预报及重污染天气预警技术培训合格证书》的得3分。 注： 1.同一人员不得在多项评分中重复使用； 2.须同时提供证书原件彩色扫描件及社保证明材料； 3.社保证明材料需满足：投标截止月前推6个月内，任意1个月在本单位连续缴纳社保记录，或提供上级主管单位出具的证明材料原件扫描件。 | 9 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

本项目为专门面向中小微的项目，小微、小型企业不再享受价格给与10%-20%的扣除政策。

签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

说明：

信用评价结果查询

按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》进行信用评价结果查询，相关说明如下：

1.采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

2、项目要求（采购需求）

一、说明

1.采购人：江苏沛县经济开发区管理委员会

2.本项目不接受超过90万元人民币（采购项目预算金额）的报价（最后报价）。最后报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。报价包括但不限于产品价、税金、劳务费、服务、供应商的利润等供应商所认为的与本项目相关的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。如有需要请投标人自行勘查，谨慎报价，风险自负。

二、项目概况

本项目用于沛县经济开发区空气质量自动监测系统建设运维，包括分析仪器的采购、系统集成安装、站房建设。招标的分析仪器【包括：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、气象五参数（风速、风向、温度、相对湿度、大气压力）、校准仪、零气源等】（符合国家规定的企业生产的合格产品）包括仪器柜、配备视频设施实时监控站点运行情况等。

三、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 1 | 台 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 1 | 台 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 1 | 台 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 1 | 台 |
| 5 | 颗粒物(PM10)分析仪 | 1 | 台 |
| 6 | ●颗粒物（PM2.5)分析仪 | 1 | 台 |
| 7 | 动态气体校准仪 | 1 | 台 |
| 8 | 零气发生器 | 1 | 台 |
| 9 | 气象仪 | 1 | 台 |
| 10 | 数据采集硬件及采集软件 | 1 | 套 |
| 11 | 气态采样管 | 1 | 套 |
| 12 | 机柜 | 3 | 列 |
| 13 | 钢瓶气、阀 | 1 | 套 |
| 14 | 站房空调 | 2 | 台 |
| 15 | 数据传输系统（含一年传输费） | 1 | 套 |
| 16 | 视频监控系统 | 1 | 套 |
| 17 | UPS | 1 | 台 |
| 18 | 安装材料 | 1 | 套 |
| 19 | 子站运维 | 1 | 年 |

四、项目总体要求

1、各项监测设备性能指标均达到国家标准分析方法、中国环保行业分析方法的要求，供应商所投分析仪器设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪）须取得生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。

2、系统可以自动采样。

3、所有仪器均具有良好的抗干扰能力。

4、所有监测分析仪输出的数据能够自动换算为标态浓度。

5、具有0-100mv,0-1,0-5,0-10V模拟输出方式，提供RS232/485双向数字通讯接口，各分析仪自带网络接口。

6、整套大气自动监测系统满足自动连续进行正常、稳定大气监测要求；具有各项资料自动传输、远程自动和手动控制、诊断、现场手动控制及故障显示等基本功能。整套系统的有效数据运行率优于95%。

7、每套系统应附有单机和系统的中文的安装说明书及使用说明书。

8、供应商所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

9、供应商应保证空气质量自动监测站的新建标准站房的建设和内部设计应满足《环境空气质量自动监测技术规范(HJ/T193-2005)》、《环境空气气态污染物连续自动监测系统安装验收技术规范（HJ193-2013）》中对站房部分的要求。

说明：

本章中的技术参数要求仅起参考作用，投标人所投产品要实质上相当于或优于其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

五、设备主要技术指标

1、SO2自动分析仪

（1）分析方法：脉冲紫外荧光法

（2）量程：0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.4ppb

（4）最低检测限：≤0.7ppb

（5）量程噪声：≤0.7ppb

（6）示值误差：±0.2%满量程

（7）20%量程精密度：≤0.8ppb

▲（8）80%量程精密度：≤0.6ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（9）24h零点漂移：±1.9ppb

（10）24h 20%量程漂移：±1.4ppb

（11）24h 80%量程漂移：±2.6ppb

▲（12）电压稳定性：0.2%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（13）零点漂移/7天：±3.5ppb

（14）量程漂移/7天：±3.9ppb

▲（15）长寿命脉冲氙灯，瞬时功率强，检出限更低，可设定光强目标值，实时监测并自动追踪调节，保证测量精度。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（16）分析仪具有网线接口及无线网卡卡槽，单台分析仪接入网线或无线网卡后数据无需经由数采仪即可实现数据上传。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

2、NOX自动分析仪

（1）分析方法：化学发光法

（2）量程：0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.1ppb

（4）最低检测限：≤0.3ppb

▲（5）量程噪声：≤0.3ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（6）示值误差：±0.3%满量程

▲（7）20%量程精密度：≤0.2ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

▲（8）80%量程精密度：≤0.3ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（9）24h零点漂移：±0.6ppb

（10）24h 20%量程漂移：±1.5ppb

（11）24h 80%量程漂移：±3.2ppb

（12）转换效率：＞99%

（13）零点漂移/7天：±1.5ppb

▲（14）臭氧祛除器前端除水装置为纳分材料而非变色硅胶，一年内无需更换。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（15）端窗式光电倍增管，零下2℃制冷，检出限更低。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

3、CO自动分析仪

（1）分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）

（2）量程：0-50ppm或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.2ppm

▲（4）最低检测限：≤0.1ppm（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（5）量程噪声：≤0.2ppm

▲（6）示值误差：±0.1%满量程（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（7）20%量程精密度：≤0.3ppm

（8）80%量程精密度：≤0.1ppm

（9）24h零点漂移：±0.6ppm

（10）24h 80%量程漂移：±0.6ppm

（12）零点漂移/7天：±0.3ppm

（13）量程漂移/7天：±0.5ppm

4、O3自动分析仪

（1）分析方法：紫外光度法

（2）量程：0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.1ppb

（4）最低检测限：≤0.3ppb

▲（5）量程噪声：≤0.2ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（6）示值误差：±0.5%满量程

▲（7）80%量程精密度：≤0.5ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（8）24h零点漂移：±2.3ppb

（9）24h 80%量程漂移：±6.6ppb

▲（10）可扩展双通道气室测量。（需提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（11）铝合金气室，避免外界光线干扰。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

5、BETA射线法颗粒物(PM10)分析仪

（1）分析方法：β射线方法悬浮颗粒物分析仪，连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）。

（2）测量量程：（0～1或0~10）mg/m3

（3）采样流量：16.67 L/min

（4）检出限：≤1.3μg/m3（24小时平均值）

（5）平行性：≤5%

▲（6）校准膜示值误差：±0.5%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（7）最小显示单元：0.1ug/m3

（8）时钟误差：断电条件影响下±10s

（9）温度示值误差：±1.1℃

▲（10）有效数据率：连续运行时间符合标准要求，有效数据率不低于99%。（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

▲（11）采样位和检测器分离，采样完毕纸带无需移动位置，通过控制检测器移动实现检测，有限降低纸带走动拉伸变形而产生的测量误差。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

6、BETA射线法颗粒物(PM2.5)分析仪

（1）分析方法：β射线方法悬浮颗粒物分析仪，连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）

（2）测量量程：（0～1或0~10）mg/m3

（3）采样流量：16.67 L/min

（4）平行性：≤11%

（5）校准膜示值误差：±2%

（6）最小显示单元：0.1ug/m3

（7）温度示值误差：1.8℃

7、动态气体校准仪

（1）能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作

（2）流量计准确度：±1%满量程

（3）质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要

（4）标气流量计量程：0～100毫升/分钟

（5）零气流量计量程：0~10升/分钟

（6）自动计算稀释气流量或稀释比

（7）标气接口：3个或以上

（8）臭氧发生准确度：±2%

（9）臭氧发生器输出范围在5升/分钟时：0.1-1ppm

（10）内置泄压装置，出气口堵塞时自动泄压。

（11）动态校准在不借用工控机数采软件的情况下可通过软件界面设置任意时间段的自动质控任务对各气体分析仪实现自动质控。

8、零气发生器

（1）用途：作为稀释校准仪器的零气源

（2）压力：10～30 psi

（3）零气的纯度：

SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb；NO2≤0.5ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤20 ppb；O3≤0.5ppb；HC：不含

（4）配置高温炉，HC碳氢涤除器

（5）输出流量：输出压力200kPa时大于10L/min，

（6）结露点：＜-15℃

9、气象仪

（1）风速

①测量原理：超声波；

②测量范围：0－60m/s；

③单位：米/秒（m/s）；

④分辨率：≤0.1m/s；

⑤测量精度：（0-30m/s）±0.3m/s或±3%；（30-60m/s）±5%；

（2）风向

①测量原理：超声波；

②测量范围：0～360 °；

③分辨率：≤0.1°；

④精确度：≤±2°；

（3）温度

①测量范围：-40～60℃；

②分辨率：≤0.1℃；

③测量精度：≤±0.3℃(@25℃，典型）；

（4）湿度

①测量范围：0-100%RH；

②分辨率：≤0.1%RH；

③测量精度：≤±3%RH(0-90%RH）；

（5）气压

①测量范围：300-1100hpa；

②测量精度：≤±0.5hpa（0-30℃）；

③分辨率：≤0.1hpa。

10、数据采集硬件及采集软件

（1）工控机

①基本参数:工业级4U 19标准机箱，工业级H61芯片组 CPU

②酷容4核i5-2400主频3.1G 内存: 8G DDR3存储: 1T硬盘

③支持SUSIAccess 和嵌入式软件API (远程监控维护运行状态)

④电源: ATX PFC电源(工业级)，支持掉电自动开机

⑤其它功能

带有LED (电源，HDD,温度，风扇)指示灯与声音警报通知，用于系统故障检测，抗冲击磁盘驱动器托架可支持1个5.25和3个3.5驱动器。

空气过滤器可重复使用，可清洗，双系统风扇;环境:温度-20-80 摄氏度，湿度10-95%。

带系统复位按钮和报警复位按钮。

带数据保护与安全操作锁。

⑥接口:包含8个USB接口，2个独立串口，8个具有防烧毁功能，信息保护的串口(COM3-COM10集成1拖8信安串口卡)，1个并口(SPP/EPP/ECP)，1个PS/2(键盘鼠标)接口，2个VGA和1个LVDS接口, 2个音源(线路输出，麦克输入) 。

⑦8路GP10，2个PCI，1个PCIE。

⑧主板自带2个10/100/1000/BASE-T 自适用接口。

（2）数据采集传输软件

①数据采集:多达999路监测项目通道，支持串口串联和并联方式数据采集、数学计算及TCP/IP数据采集，采样周期可设，自动获取仪器运行状态，自动判断无效数据，并提供符合国家规范的数据标志，数据有效百分比按国家规范默认配置。

②数采守护：数据采集程序以“后台系统服务”方式运行，可避免认为误关闭采集界面而影响数据采集的情况。在数采与监测仪器具备同时串口和TCP/IP方式数据采集时，当其中串口或者TCP/IP出现连接不良时，可根据设定的连接中断时间自动切换到另一数据采集方式，避免数据丢失。

③通讯协议：同时支持多家中心数据监控管理平台协议，并可实现分别实时上传：1min值、5min值、1h值、日均值、仪器状态参数等，且互不干扰，可与多达999个监控中心同步通讯。

④通道诊断：支持串口和TCP/IP两种诊断方式，对于两种诊断方式均可以在不关闭数据采集且不影响正常数据采集过程的情况下，手动向仪器发送仪器状态、数据等诊断指令和参数设置指令，并以ASCII字符和十六进制显示仪器返回信息，数采已预存相应仪器所使用的指令。

⑤巡检功能：可自动标记相应通道的校准和维护，并可人工填写巡检记录，根据需要可定期导出并打印。

⑥公式编辑：数学公式编辑器支持常规的+，-， *， /，（），^[求幂]，Mod[余数]以及三角函数Sin正弦、Cos余弦、Tan正切、Atn反切；数学函数Abs绝对值、Exp[e的方次]、Fix和Int取整、Log自然对数、Rnd随机数、Sqr平方根、Sgn符号；逻辑运算符Not非、And与、Or或、Xor异或、Eqv等价、Lmp蕴含。本公式可以结合与倍率同时使用，满足对数据的运算需求。

⑦通道类型：标准/滚动平均数、数学计算、风速、风向、温度、压力、湿度等气象参数。

⑧数据存储：系统内嵌标态和参比状态的系数和计算公式，支持体积浓度和质量浓度的自动换算，不需要繁琐的设置，同时存储并上传标况数据和参比数据；分钟、小时、日监测数据以及校准数据和巡检时的维护标记数据，二进制文件加密存储。

⑨数据回补：在监测仪器正常工作，但数采仪因停电、网络和端口故障等导致缺失的时均值，可以手动从仪器回补，并且在数采回补数据的同时自动把相应数据传输到中心室。

⑩远程控制：数采仪本身可接受中心室指令，关闭重启操作系统；也可接受中心室指令，直接提供数采仪操作系统远程桌面，无需借助于第三方的远程控制软件，同时提供主流监测仪器的远程控制功能，将仪器的面板显示在数据采集远程控制界面，无需借助于仪器厂商相关配套软件。

⑪视频存档：支持主流网络相机和硬盘录像机接入，可提供定时室内外监控截图存档，可随时查看各路视频接入以及历史录像，并在达到设定污染程度时自动启动云台定位置扫描拍照并上传。支持运维人员视频监控系统拍照签到。

⑫自动对时：每天自动将分析仪的时钟校正为当前的北京时间，若出现仪器时钟与北京时间偏差较大的情况会提示巡检运维人员查看相关原因，并由人工来确认时钟校正。

⑬其他功能：内置单位换算和TCP端口扫描工具，具备清除缓存功能。

11、气态采样管

（1）气滞留时间<20秒

（2）采样管为不锈钢材质含抗氧化内衬，有防尘、防水帽，采样管，限流孔，配优质风机和连接管。

（3）具有加热功能，在温度52℃，湿度在98%以下的环境下，无结露。

（4）采用限流孔控制，使气流稳定，层流Re小于3000，有效采样段压强小于5Pa。

（5）分体机构，安装拆洗方便，组装便捷，密封性能好。

（6）PM10采样管长度满足各子站采样高度设置要求。

12、机柜

9英寸导轨式标准机柜，2米高度，可灵活调节导轨高度，兼容其他仪器。每个子站3个单柜。

13、钢瓶气、阀

（1）SO2标气：4L,NO标气：4L，CO标气：4L

（2）配备不锈钢减压阀。

（3）输出压力：0-0.4 Mpa

（4）进气联结螺纹：W21.8-14RH(F)

（5）出气联结螺纹：1/8”或 1/4”GENLOK

（6）适用温度：-40℃至74℃（-40℉至165℉）

14、站房空调

1.5匹冷暖系统，带来电自启功能

15、数据传输系统

（1）企业级全网通4G无线工业模块

（2）可实现无线转有线方式上网

（3）PPPoE/静态IP/DHCP服务器，支持短信的收发功能

16、视频监控系统

（1）室内安保实时摄像监控部分要求：

①旋转镜头，能够拍摄多个方位摄影分辨率大于200万象素

②支持红外，支持夜拍

③室内旋转镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分

④摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少10周

⑤支持实时摄像远程传输与调用

（2）室外安保实时摄像监控部分要求：

①能够拍摄多个方位摄影分辨率大于80万象素

②实现室外安保视频

③摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少10周

④支持实时摄像远程传输与调用，远程遥控防护罩具有防雨雪、防雾、防结霜、防海盐等功能，温度范围：-40℃～50℃，湿度范围：0～100%，适用于室外较恶劣的监控环境，能够适宜大范围温度的室外操作。

（3）在点位配置专用于安保实时摄像监控系统的录像机和存储硬盘至少4T以上，以及照片摄像、实时传输等必要设备。

17、UPS

延时4小时

18、安装材料

1/4”接头，1/4”特氟龙管，卡套等，所有能使整套系统气路、电路连接正常运转需要配置的安装附件。

六、子站运维

1、日常巡检及维护基本要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行。

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下，空调的过滤网每月至少清洗1次，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调节站房内控制温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。

（4）专人负责，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门。

（5）定期检查消防和安全设施。

（6）每次维护后做好系统运行维护记录。

（7）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

（8）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。

（9）运维单位保证满足采购人对镇街站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在4小时之内响应，24小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

（10）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

2、每周工作内容

（1）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。进行1次自动和手工较零。对监测仪器的跨度进行单点标定每周至少一次。

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

（7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（8）检查站房内温度（25℃±3℃)、湿度（≤80%）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（9）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（10）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（11）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（12）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

（13）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

3、每月工作内容

（1）每月更换尘过滤膜2-3次，清洗防尘罩1-2次，及时更换干燥剂。

（2）光电法监测仪器每月进行一次精密度测试。测尘仪每月进行流量校准。

（3）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。

（4）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态气体校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

（6）每月对数据进行备份。

（7）每两个月清洗PM10、PM2.5切割头。检查各气体分析仪器采样流量。更换PM10、颗粒物（PM2.5）分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；校准和检查PM10及颗粒物（PM2.5）分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

（8）光电法监测仪器每3个月进行一次多点校准。

（9）测尘仪每3个月标准膜校准和气密性检查。

（10）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

（11）每3个月对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

（12）每3个月进行校准器光度计及臭氧发生器校准传递。

（13）每月对运行情况书面小结报采购人。

4、每半年工作内容

（1）清洗采样总管。清洗或更换采样支管。

（2）更换零气源活性炭。更换 NOX 仪辅助进气口活性炭和氧化剂。更换 NOX 仪泵前吸臭氧活性炭。

（3）检查 PM2.5、颗粒物（PM10）分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（5）动态气体校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

（6）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递。

（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

5、每年工作内容

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

（2）零气发生器活性炭每年至少更换一次，动态校准器每年进行一次流量校准。

（3）每台仪器每年送质量控制室进行线性校准一次。

（4）所有进行的操作和质量保证工作，应记录在子站运行记录上。

6、预防性检修工作内容

为保证空气自动站正常稳定的运行，减少突发故障，提高仪器运行率和准确率，每年需进行预防性检修

7、建立维护档案

将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）监测站运行维护记录表；

（2）颗粒监测仪校准检查记录；

（3）监测站主要消耗材料使用登记表；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

8、监督考核要求

采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

（1）考核办法

每半年对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

两率部分(70 分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

运行维护部分（30分)

运行维护部分每季度由采购方组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分。

考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

（2）运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

（3）其他规定

供应商有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当期运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现供应商未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

9、拟派本项目技术人员、车辆最低配置要求

| 拟任岗位 | 数量 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |
| 运维人员 | 1 |
| 质控人员 | 1 |
| 数据审核人员 | 1 |
| 车辆 | 1 |

七、商务条件

1、供货安装调试完毕时间：合同签订后20日内供货安装调试完毕，由供应商提报最快的供货安装调试完毕时间。

2、中标人在接采购人通知1小时做出响应，需要到达现场服务的，应在2小时到达现场。

3、中标人应当协助采购人完善属于中标单位职责范围内的后续相关工作。

4、质量保证期：自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5、付款方式：合同签订后20个工作日内支付30%合同款，验收合格后20个工作日内支付65%合同款，剩余款项在一年质保到期后20个工作日内付清。

八、其他事项及要求以双方实际签订合同为准 。

3.磋商报价表

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 限值限量上风向空气站建设项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：

4．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

格式自制

供应商（电子签章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

江苏辰拓招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

6、合同格式

（本合同仅供参考，具体以双方实际签订合同为准）

甲方：

乙方：

年 月 日，江苏沛县经济开发区管理委员会以竞争性磋商采购方式 对限值限量上风向空气站建设项目进行了采购。经评标委员会评审，确定 （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经江苏沛县经济开发区管理委员会(以下简称：甲方)和 （成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.4 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 项目名称：；

1.2.2 项目数量：；

1.2.3 项目质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥        元（人民币大写：        元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

备注：最终以实际数量结算为准。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：；

1.5.2 履行地点：；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定和不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第-----种方式解决：

①将争议提交甲方所在地（徐州沛县）仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

②向甲方所在地（徐州沛县）人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式肆份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案、招标代理公司存档各一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
|  | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日 期： 年 月 日 |

7.承诺书

致江苏辰拓招标代理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏辰拓招标代理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏辰拓招标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏辰拓招标代理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

十、全完理解并接受招标文件中对中标服务费的规定。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业       （公司）参与限值限量上风向空气站建设项目[项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业       （公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业  （公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业      （公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自年  月   日起至年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

(法定代表人身份证原件扫描件附后)

9.中小企业声明函

项目名称：限值限量上风向空气站建设项目

项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏沛县经济开发区管理委员会）的（限值限量上风向空气站建设项目）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（  科学研究和技术服务业 ）行业；承接企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（ 科学研究和技术服务业   ）行业；承接企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目属于服务行业

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加限值限量上风向空气站建设项目（项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11. 残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12.监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（公章）：

年   月   日：

13.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：限值限量上风向空气站建设项目

项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：限值限量上风向空气站建设项目，项目编号：JSZC-320322051-XZCT-C2025-0019）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

14.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥大写：人民币。

(2)验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥大写：人民币 。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

(1)合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥大写：人民币。

(2)验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥大写：人民币 。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(202052号)要求。

15.代理服务收费标准

苏政采协[2024]20号

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.代理服务费按差额定率累进法计算。

2.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

3.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

4.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

注：本项目招标代理费由中标人依据以上收费标准，在中标公告发出7个工作日内，领取中标通知书之前，一次性支付到招标代理公司指定账户。各潜在投标人在招标公告发布后5日内，对该收费标准无异议的，即视为认可该收费标准，中标人如在规定的时间内未将招标代理费支付给招标代理公司，招标代理公司有权依据本招标文件的规定起诉至沛县人民法院，因此产生的诉讼费、律师费、咨询费、交通费等其他费用均由中标人承担。