招

标

文

件

项目名称：限值限量监测站点运维服务

项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064

采 购 人：江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会

《限值限量监测站点运维服务项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会“限值限量监测站点运维服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：限值限量监测站点运维服务

(二)项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2025年6月25日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年6月25日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会。

（二）地址：江苏省邳州高新技术产业开发区。

（三）联系方法：0516-68588952

（四）采购项目联系人：杨道广；联系电话：0516-68588952

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1903室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83205520

（四）采购项目联系人：柴小皊；联系电话：0516-83205520

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性投标。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性投标，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体投标。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告（2023年度或2024年度）或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书）；（加盖电子签章，格式自拟》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.项目组成员（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.运维管理方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.运维工作方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.服务响应及应急方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5.培训方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.能力评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.设备保障（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.车辆（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、价格折扣文件格式 投标人《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额55万元，本项目不接受超过55万元人民币的投标报价。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标人如为联合体，扫描联合体盖章的投标文件，由联合体主体负责上传电子投标文件。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2025年6月25日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2025年6月25日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年6月25日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：柴小皊;联系电话：0516-83205520; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1903室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 第四章 评标标准

| 评审项目 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（1-10%）。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人自2022年1月1日以来承担过类似VOCs自动监测站运维或微型空气质量监测系统运维项目的合同扫描件每份得2份，最高得4分。。 注：须提供合同原件的扫描件加盖投标人签章，时间以合同签订时间为准。分包、转包合同无效。 |
| 服务响应（12分） | 依据投标文件中偏离表对招标文件第六章 《采购需求》满足程度进行评价。 全部满足要求得12分，响应指标不满足或负偏离每项扣1.5分，扣完为止；本项最高得12分，最低得0分。 |
| 能力评价（4分） | 1、投标文件中提供投标人具有自有用于质量控制的CMA实验室的得2分；投标人自身无实验室，但有委托相关认证实验室（需提供服务期包含本次运维周期的委托协议）的得1分。注：同时须提供实验室资质证书复印件并加盖投标人电子签章；未提供不得分。 2、投标文件中提供投标人智慧环境大数据类、空气环境质量在线监测大数据系统类、大气环境智能监测平台类计算机软件著作权登记证书的，有一个得1分，本项最高得2分。注：须提供上述证书原件扫描件并加盖投标人电子签章；未提供不得分。 |
| 车辆（2） | 投标文件中提供投标人为本项目投入1辆运维车辆得2分。 注：须提供车辆牌照、行驶证信息、车辆采购或租赁等证明材料复印件加盖投标人电子签章；未提供不得分。 |
| 设备保障（4分） | 投标文件中提供投标人必要的质量控制设备用于开展运维工作，投标人提供流量计（高、低流量）、标准气压计、标准温湿度计各1套的得4分。 注：须提供合同或发票及有效期内校准/检定证书复印件并加盖投标人电子签章；未提供不得分。 |
| 项目组成员（7分） | 1、项目负责人 投标文件中提供投标人项目负责人具备环境类相关专业高级职称的加2分。 2、项目组成员(不含项目负责人) 为本项目配置的运维人员同时具备省级及以上的环境空气挥发性有机物自动监测培训班合格证的，每1人得2.5分，最高得5分;本项最高得5分。 （1）提供相关证书扫描件，如职称证书无法体现专业的，需提供职称评审表证明；（2）须提供证书扫描件以及本单位在投标前6个月内任意一个月为其缴纳的养老保险或社会保险缴纳证明扫描件并加盖公章，（以社保主管部门出具的为准），不提供或提供不全不予计分。 |
| 运维管理方案（14分） | 根据投标人提供的本项目建立运行管理制度和操作规程的情况进行打分： 管理制度与操作规程科学专业性高、科学性强和完整性高的，得14分； 管理制度与操作规程专业性较高、科学性较强和完整性较高的，得10分； 管理制度与操作规程专业性、科学性和完整性一般的，得7分； 未提供不得分。 |
| 运维工作方案（13分） | 根据投标人提供的本项目的建设实施方案：包括运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换，校准等）、仪器故障解决方案、运维规范性等方面进行打分： 运维方案专业性高、科学性强和完整性高的，得13分； 运维方案专业性较高、科学性较强和完整性较高的，得9分； 运维方案专业性、科学性和完整性一般的，得6分。 未提供不得分。 |
| 质量保证方案（12分） | 根据各投标人的质量保证方案综合评审：投标人针对本项目提供详细、合理的项目数据质控方案等。提供的方案安排合理细致、科学合理、容易操作的，得12分；方案安排基本合理细致、较容易操作的，得8分；不合理、操作不容易的，得3分。 未提供不得分。 |
| 服务响应及应急方案（11分） | 根据投标人提供的服务响应能力、应急处理能力、服务及应急保障方案等内容进行打分： 服务响应及应急方案科学性强、可行性强和完整性高的，得 11分； 服务响应及应急方案科学性较强、可行性较强和完整性较高的，得7分； 服务响应及应急方案科学性、可行性和完整性一般的，得4分。 未提供不得分。 |
| 培训方案（7分） | 根据各投标人的运维人员培训方案综合评审：投标人提供的运维人员培训方案。方案可行性强和完整性高的，得7分；方案可行性较强和完整性较高的，得4分；方案可行性和完整性一般或较差的，得1分。 未提供不得分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准.

# 第五章拟签订的合同文本

项目名称：限值限量监测站点运维服务项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同文本

甲方（采购人）：江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会

乙方（供应商）：

项目名称：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规规定，本着自愿、平等、公平、诚信原则，甲乙双方就合同采购事项，签署本合同。

1.合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.1（                   ）项目招标采购文件

1.2投标文件

1.3乙方在投标时的书面承诺

1.4（                 ）项目中标通知书

1.5合同补充条款或说明

1.6保密协议或条款

1.7相关附件、图纸及电子版资料

2.合同内容

2.1服务期限：1年；自2025年  月 日 至 2026年 月 日。

2.2服务内容：邳州高新区污染物排放限值限量监测监控体系2套57组分VOCs在线监测系统、29套微型空气质量在线监测系统及其相关配套辅助设施运维服务，确保空气站的正常有序运行：

表1 设备品牌及型号

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57组分 VOCs 在线监测系统 | 谱育、EXPEC 2000 | 2 套 |
| 2 | 七参数微型空气质量监测系统 | 聚光、AQMS-3000 | 29 套 |

3.合同总金额

3.1本合同服务总金额：￥       万元；大写：    人民币。

3.2乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

3.2.1 经甲方确认的发票；

3.2.2 经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

3.2.3 其他材料。

3.3 经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥         ，大写：人民币        元整，在双方签订合同后，甲方自收到乙方出具等额预付款保函后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之五十(50%)即￥        ，大写：人民币         ，在双方签订合同且乙方完成合同全部工作内容后，乙方提供对应金额的发票后20个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即￥        ，大写：人民币       元整，在双方签订合同后10个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥       ，大写：人民币         ，在双方签订合同且乙方完成合同全部工作内容后，乙方提供对应金额的增值税发票后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。发票按照每次汇款金额开具。

3.4 对于满足合同3.3约定支付条件的，甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

3.5本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

3.6本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。

4.权利义务

4.1甲方权利义务

4.1.1甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。为乙方更好地完成工作任务而协调必要的业务和技术支持。

4.1.2乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

4.1.3对乙方不合格的项目成员，甲方有权要求乙方更换，不得空缺。

4.2.乙方权利义务

4.2.1乙方投入本项目的人员不少于     人，项目负责人姓名：       ； 联系电话：              。且在项目执行过程中项目负责人和项目成员未经甲方许可，不得变更。

4.2.2乙方须提供项目成员名单及资历，不得更换投标文件中项目组主要成员，如特殊情况需中途调动，须提前30日以书面形式征求甲方意见。

4.2.3在项目存续期间，乙方派出的项目团队在甲方指定的工作场所进行项目工作，不得兼任其他项目的工作。

4.2.4乙方应服从、配合甲方及甲方指定人员的工作指示。如果甲方认为在工作现场的乙方任何成员不称职，甲方有权要求乙方另外指派合乎甲方要求的人员。

4.2.5乙方必须保证工作质量。在服务期间，乙方必须提供相关文档；

4.2.6乙方遵守甲方的各项规章管理制度。

4.2.7乙方为甲方提供必要的培训服务，培训费用已经包含在合同总价中。

4.2.8乙方保证提供的服务具有合法性，确保甲方不会因为使用乙方的服务而产生法律风险。

5.知识产权

5.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证：乙方保证甲方及其授权的第三方能够合法地使用其提供的成果。如果任何第三人因甲方及其授权的第三方使用成果向甲方及其授权的第三方提出有关知识产权的任何索赔、要求停止使用、要求支付费用、诉讼、仲裁或其它不利于甲方及其授权的第三方之行为，乙方应当自费为甲方及其授权的第三方进行处理，并保证甲方及其授权的第三方能够正常使用成果，由此给甲方及其授权的第三方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于赔偿、补偿、诉讼费、仲裁费用、律师费、甲方的其他损失等）。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，包括并不限于：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7.服务要求

7.1 PAMS VOCs监测系统运维要求

VOCs空气站运维根据HJ-1010有关要求开展，具体要求如下：

7.1.1日常巡查

1)每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

2)每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

3)每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，应使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种组分空白残留不应该高于0.1nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3 nmol/mol 以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1 nmol/mol 以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

4)每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

7.1.2每周现场巡检

1)检查仪器运行状态，是否报警或异常。

2)检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

3)检查标气、载气等各类气体使用情况。

4)检查仪器管路、阀门是否漏气。

5)检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源，

6)检查站房通讯及数据传输系统状态。

7)检查更换颗粒物过滤膜。

8)检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

7.1.3月度维护

1)清洗仪器散热风扇滤网。

2)更换发生器过滤分子筛。

3)更换发生器干燥剂。

7.1.4季度检查

1)每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱。

2)每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

3)每季对仪器所有数据进行备份。

4)每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

7.1.5半年维护检查

1)每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

2)每半年按照HJ1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

7.2.微型空气自动监测站运维要求

7.2.1运维工作要求

1)指定专人负责与环保部门联络，并保持通讯畅通及电话技术支持、24小时的现场服务。

2)建立所有承包范围内设备台帐，并做好在线监测设备维修保养及仪器标定的详细记录，于每月底交环保部门。

3)承诺随时保持所负责维护设备的整洁与卫生，维护现场作业点都应做到“工完、料净、场地清”。

4)系统的运维工作主要分为日常运维、质控管理两大类，定期检查系统各监测仪器、数据传输、条件支持等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作；同时定期做好监测质控管理，保证数据的可溯源和可靠性。具体内容见下表。

系统运维项目技术要求

| 类别 | 序号 | 运维项目 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维 | 1 | 在线监测设备 | 定期清洗、更换耗材，定期校准仪器，记录齐全 |
|  | 2 | 气路等管路 | 定期维护和清洗，保证气路畅通，防止堵塞、泄露，记录齐全 |
|  | 3 | 电路、仪器传输 | 保持电路、传输仪器正常工作 |
|  | 4 | 日常维护及巡检 | 按规定要求对系统进行日常维护并做好巡检记录 |
|  | 5 | 检修 | 按照规范要求进行在线监测设备的检修、停用、拆除或者更换并做记录 |
| 质控管理 | 1 | 比对校准 | 通过与国标法设备进行现场比对，进一步对传感器进行参数校正 |
|  | 2 | 大数据校准 | 利用数据管理平台，定期对传感器漂移进行修订，确保现场测量需求 |

5)日常巡检或维护保养中发现的故障和问题，承诺在2小时之内响应，4小时内赶赴现场对事故进行处理。对于一些容易诊断的故障，在4小时内及时解决。

6)定期日常巡检，记录检查项目、频次，被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。

7)日常巡检包含该系统运行状况、监测设备工作状况、每月运行数据的拷贝及导出、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。同时日常维护保养根据说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确的规定，每次保养情况记录并归档。

8)每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

9)对设备进行的校准，将根据相关标准规定的方法进行操作，校准记录每月及时交环保部门归档。

7.2.2运维工作内容

承诺对系统仪器的日常维护工作至少包含以下内容：

1)日常巡检

日常巡检每天进行一次，包括检查项目，检查频次，被检项目运行状态等内容，日常巡检规程应包含该系统运行状况、监测设备工作状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。

2)日常维护保养

日常维护保养将根据系统设备运行的要求，进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

3)日常仪器校准

每月至少一次校准，每次校准进行记录，如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

4)运维响应

每日巡查设备使用状况，及时消除设备缺陷，使各套在线监测设备处于完好状态；同时及时检查仪器输出数据和系统接收数据的相符性和完整率，确保系统接收数据传输真实反应仪器检测情况。当设备有突发故障时应4小时内消除故障。

5)运维记录

定期向环保部门报送监测系统设备异常报告，并按月统计归类报环保部门留存及查验。。

8.项目验收

8.1服务地点：甲方指定地点 。

8.2服务期满后十个工作日内提交验收申请，同时乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

8.3验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

8.4甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.5如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

8.6如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后  5  天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

9.分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

10.合同的生效

10.1本合同经甲乙双方加盖公章或合同专用章后生效。

10.2生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

11.违约责任

11.1乙方所交付服务过程中成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 10 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

11.2甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用  5  ％的违约金。

11.3乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 1 ‰的违约金。如乙方逾期达 30 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

11.4甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 1 ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5 ％。

11.5其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

12.不可抗力

12.1双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后 10  日内以书面形式通知另一方。

12.3未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。

12.4不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

12.5确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。在合同终止情况下，对于已经履行的部分，予以结算服务费用。

13.争议的解决方式

13.1因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

13.3经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 13.3.1  种方式解决：

13.3.1向甲方住所地人民法院提起诉讼；

13.3.2向邳州市仲裁委员会申请仲裁。

13.4在法院审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

14.其他

14.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

14.2 甲乙双方任何一方应当将其通讯联系方式及地址的任何变化书面通知另一方，否则以本合同约定通讯联系方式对本合同约定原地址的送达视为已经送达。

14.3本合同一式 四 份，具有同等法律效力。甲乙双方各执 二 份。

14.4本合同一切税费由乙方承担。

14.5本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商签订补充协议，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

（合同签署页，以下无正文）

甲方：（公章）　　　　　　　　　      乙方：（公章）

法定代表人                          法定代表人：

或委托代表人（签字）：            或委托代表人（签字）：

签字日期：   年 月 日              签字日期：    年    月  日

联系人：                           联系人：

电　话：                             电　话：

电子信箱：                         电子信箱：

地　　址：                         地　　址：

邮政编码：                            邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

账　　号：                            账　　号：

第六章  采购需求

- 一、项目基本情况

- 1.项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064

- 2.项目名称：邳州高新技术产业开发区管理委员会限值限量运维服务

- 3.预算金额：55万元（人民币）

- 4.项目概述：本项目为邳州高新区污染物排放限值限量监测监控体系2套57组分VOCs在线监测系统、29套微型空气质量在线监测系统及其相关配套辅助设施运维服务，确保空气站的正常有序 运行。

- 5.服务期：1年。

- 6.本项目不接受联合体投标。

二服务要求：
（一）具体运维服务清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57组分 VOCs 在线监测系统 | 谱育、EXPEC 2000 | 2 套 |
| 2 | 七参数微型空气质量监测系统 | 聚光、AQMS-3000 | 29 套 |

（二）运维服务要求

- 1.PAMS VOCs监测系统运维要求

VOCs空气站运维根据HJ-1010有关要求开展，具体要求如下：

- 1.1日常巡查

- 每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

- 每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

- 每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，应使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种组分空白残留不应该高于0.1nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3 nmol/mol 以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1 nmol/mol 以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

- 每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

- 1.2每周现场巡检

- 检查仪器运行状态，是否报警或异常。

- 检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

- 检查标气、载气等各类气体使用情况。

- 检查仪器管路、阀门是否漏气。

- 检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源，

- 检查站房通讯及数据传输系统状态。

- 检查更换颗粒物过滤膜。

- 检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

- 1.3月度维护

- 清洗仪器散热风扇滤网。

- 更换发生器过滤分子筛。

- 更换发生器干燥剂。

- 1.4季度检查

- 每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱。

- 每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

- 每季对仪器所有数据进行备份。

- 每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

- 1.5半年维护检查

- 每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

- 每半年按照HJ1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

- 2.微型空气自动监测站运维要求

- 2.1运维工作要求

- 指定专人负责与环保部门联络，并保持通讯畅通及电话技术支持、24小时的现场服务。

- 建立所有承包范围内设备台帐，并做好在线监测设备维修保养及仪器标定的详细记录，于每月底交环保部门。

- 承诺随时保持所负责维护设备的整洁与卫生，维护现场作业点都应做到“工完、料净、场地清”。

- 系统的运维工作主要分为日常运维、质控管理两大类，定期检查系统各监测仪器、数据传输、条件支持等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作；同时定期做好监测质控管理，保证数据的可溯源和可靠性。具体内容见下表。

系统运维项目技术要求

| 类别 | 序号 | 运维项目 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维 | 1 | 在线监测设备 | 定期清洗、更换耗材，定期校准仪器，记录齐全 |
|  | 2 | 气路等管路 | 定期维护和清洗，保证气路畅通，防止堵塞、泄露，记录齐全 |
|  | 3 | 电路、仪器传输 | 保持电路、传输仪器正常工作 |
|  | 4 | 日常维护及巡检 | 按规定要求对系统进行日常维护并做好巡检记录 |
|  | 5 | 检修 | 按照规范要求进行在线监测设备的检修、停用、拆除或者更换并做记录 |
| 质控管理 | 1 | 比对校准 | 通过与国标法设备进行现场比对，进一步对传感器进行参数校正 |
|  | 2 | 大数据校准 | 利用数据管理平台，定期对传感器漂移进行修订，确保现场测量需求 |

- 日常巡检或维护保养中发现的故障和问题，承诺在2小时之内响应，4小时内赶赴现场对事故进行处理。对于一些容易诊断的故障，在4小时内及时解决。

- 定期日常巡检，记录检查项目、频次，被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。

- 日常巡检包含该系统运行状况、监测设备工作状况、每月运行数据的拷贝及导出、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。同时日常维护保养根据说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确的规定，每次保养情况记录并归档。

- 每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

- 对设备进行的校准，将根据相关标准规定的方法进行操作，校准记录每月及时交环保部门归档。

- 2.2运维工作内容

承诺对系统仪器的日常维护工作至少包含以下内容：

- 日常巡检

日常巡检每天进行一次，包括检查项目，检查频次，被检项目运行状态等内容，日常巡检规程应包含该系统运行状况、监测设备工作状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。

- 日常维护保养

日常维护保养将根据系统设备运行的要求，进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

- 日常仪器校准

每月至少一次校准，每次校准进行记录，如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

- 运维响应

每日巡查设备使用状况，及时消除设备缺陷，使各套在线监测设备处于完好状态；同时及时检查仪器输出数据和系统接收数据的相符性和完整率，确保系统接收数据传输真实反应仪器检测情况。当设备有突发故障时应4小时内消除故障。

- 运维记录

定期向环保部门报送监测系统设备异常报告，并按月统计归类报环保部门留存及查验。

3.安全要求及其他要求：

3.1项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

3.2服务期间，对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

3.3中标方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

- 三、其他要求：详见《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据     项目[项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：      电话：       传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：限值限量监测站点运维服务

项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：限值限量监测站点运维服务

项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性投标招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：限值限量监测站点运维服务

项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（限值限量监测站点运维服务）项目（项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：限值限量监测站点运维服务

项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加限值限量监测站点运维服务项目（项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。