招 标 文 件

项目名称：阜宁县公安局食药环快检室仪器采购

项目编号：JSZC-320923-YYZX-G2025-0004

阜宁县公安局

2025年10月11日

总  目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章  合同条款	19

第四章  采购需求	16

第五章 评标方法与评标标准	27

第六章 投标文件格式	31

- 第一章 招标公告

项目概况

阜宁县公安局食药环快检室仪器采购JSZC-320923-YYZX-G2025-0004招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年11月4日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-YYZX-G2025-0004

2.项目名称：阜宁县公安局食药环快检室仪器采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：90万元。

5.最高限价：90万元。

6.采购需求：为全面推进全县食药环侦刑事技术工作，提升我县公安机关侦办食品药品、污染环境犯罪案件质效，现拟采购一批设备仪器及配件耗材。

7.合同履行期限：设备自接到采购人通知之日起30日历天内供货并安装完成。

8.本项目不接受联合体形式投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024年）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

- 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月4日09时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县公安局

地址：阜宁县香港路588号

联系人：唐明照，联系方式：15050662233

2.采购代理机构信息

名 称：江苏邺阳咨询管理有限公司

地　址：阜宁县香港路593号

联系人：孙慧慧 ，联系方式：18851552726

3. 项目联系方式

项目联系人：唐明照、孙慧慧

电　话：15050662233、18851552726

2025年10月11日

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据计价格【2002】1980号文件，代理机构将按招标项目中标价的1.5%向中标单位收取服务费用，由中标单位在开取中标通知书前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、实施方案、培训计划、售后服务

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投项目的实施方案。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购或采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人或采购代理构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人及采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：阜宁县农商行营业部；帐号：3209230271010099901762。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量：

| 序号 | 品名 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是，¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是，¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是，¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是，¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是，¨否

（7）合同是否分包：是， þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是， þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：¨是，þ否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购 ¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨强制采购¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       否   þ不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：

þ分期付款：  具体详见专用条款第二节第12.2款 ，其中涉及预付款的：预付款比例为30%（同时乙方提供增值税发票和预付款保函）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

3.合同履行

（1）起始日期：    年    月   日，完成日期：     年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。

收取履约保证金金额：合同价的5%。

履约担保期限： 自项目签订合同起至项目验收结束止。

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：  /

（6）风险处置措施和替代方案：  /

4.合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：阜宁县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：5%；否

是否存在破坏性检测：是，/ 否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收      分期/分项验收：/

（4）履约验收程序：                                     。

（5）履约验收的内容：采购文件及投标文件中每一项技术和商务要求的履约情况。

（6）履约验收标准：满足采购文件、投标文件的响应要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：/

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自         年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：          年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 10日天内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 采购人指定 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备验货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费质保期 三 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 详见招标文件第二章采购需求。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①合同签订后1个月内甲方支付合同价的30%作为预付款（同时乙方提供增值税发票和预付款保函）； ②项目结束并经验收合格后半年内支付至合同价的70%（含预付款）； ③项目经审计结束后支付至审定价的95%； ④余款待审计结束满一年后一次性付清。(以上付款均无息) 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见采购需求 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 不回收 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见采购需求 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1、详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货每日 1000元 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担应付货款总值银行同期利息（注：甲方向财政部门申请资金、划拨期间不算逾期）。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织核验，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写到货验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 7 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、功能、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行检验。 （2）甲方、乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：设备自接到采购人通知之日起30日历天内供货并安装完成。 交货地点：指定地点。 乙方应在全部货物、安装、调试完毕后，乙方先进行内部核验，核验内容包括：型号、规格、数量、外观是否完好，软件平台是否满足要求，安装调试是否合格等，核验合格且试运行三个月后，整个项目质量达到设计技术要求、各项指标符合采购文件技术要求时，乙方向甲方提交试运行合格报告，同时乙方提出项目验收书面申请，甲方组织对项目的质量及使用状况等进行项目验收。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

- 第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

- 采购概况

- 1.项目编号：JSZC-320923-YYZX-G2025-0004

- 2.项目名称：阜宁县公安局食药环快检室仪器采购

- 3.采购方式：公开招标

- 4.预算金额：90万元。

- 5.最高限价：90万元。

- 6.采购需求：为全面推进全县食药环侦刑事技术工作，提升我县公安机关侦办食品药品、污染环境犯罪案件质效，现拟采购一批设备仪器及配件耗材。

- 二、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1、钢木结构； 2、支撑架采用40*60*1.5mm鞍钢冷轧长方形钢管，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、经过酸洗、磷化、除油、除锈等处理； 3、台面采用12.7mm边沿加厚至25.4mm的实验室专 用耐酸碱、耐腐蚀的双面覆膜实心理化板台面。 4、柜体选用15mm，门板采用18mm厚E1级别双面灰色三聚氰胺中纤板，断面经优质PVC封边防水处理，整体配用可调脚，调节水平； 5、表面门板抽屉采用铝合金暗拉手。（门板颜色 可选，浅蓝、深蓝、灰白）。 6、水槽尺寸：550*450*310mm优质PP水槽，耐强酸碱、耐<80℃有机溶液，并耐150℃以下温度 陶瓷阀芯、表面为高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，配下水系统。 7. 自来水接入上下水，上下水管PPR材质，含管道、双联水槽、角阀、鹅颈水龙头、下水等配件。 8．电源：墙面根据实际需要开线路槽，房间装总控配电箱，照明电源和插座电源单独控制；电源用BV4平方电线；按照实际需要配备空调插座，冰箱插座，五孔多功能插座、照明开关。 | 10m | / |
| 2 | 通风橱 | 1、1500*800*2350mm,全钢结构。 2、采用优质1.2mm厚冷轧钢板，表面经环氧树脂静电粉沫均匀喷涂处理；内衬板：6mm 抗倍特板，耐酸碱腐蚀，耐高温，防潮湿；导流板：6mm 抗倍特板。 3、三段可拆式导流结构，使处于不同高度的有毒气体能够迅速排放； 4、操作台面：采用 12mm 厚实芯理化板，边缘加厚为 25mm 视窗6mm厚安全钢化玻璃。 5、无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置； | 1组 | / |
| 3 | 冰箱 | 1、制冷方式：风冷； 2、制冷类型：压缩机制冷； 3、定频/变频：变频； 4、总容积(升)：≥250L； 5、功能：含冷藏冷冻 | 2台 | / |
| 4 | 电脑 | 国产自主研发品牌 1.处理器：处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB； 2.内存：配置16GB DDR4 UDIMM内存 硬盘：配置≥256GB 容量 SSD硬盘+1TB SATA硬盘（2.5寸/M.2均可选择）； 3.显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥2GB； 支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式 4.接口：提供8个USB3.0接口，前置4个USB3.0，后置4个USB3.0；配置1个Port80数码管，可支持故障诊断显示；可支持指纹识别模块，实现基于固件和操作系统级指纹登录 以上接口均提供技术白皮书； 5.键盘鼠标：配置USB原厂键盘鼠标 6.27寸显示器1台 | 1台 | / |
| 5 | 打印机 | 支持打印、复印、扫描 连接方式：WIFI，USB 支持无线网络打印 支持彩色打印 5、一级能效 | 1台 | / |
| 6 | 文件柜 | 1、整体尺寸≥970*500*1850mm 2、加厚板材 3、对开门，带锁 4、具有挂衣区 | 2组 | / |
| 7 | 制度牌 | 将快检室各项制度和流程制作成牌匾，统一安装在检测室内墙面，制度内容及类别根据甲方需求调整； 2、材质为可替换内容的钢化玻璃板； 3、规格为90*60cm。 | 10块 | / |
| 食品药品检测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式拉曼光谱检测仪 | 一、仪器硬件配置 1、仪器主机外壳为金属外壳，四角有防震减震隔离系统，具有一体化手柄。为了携带方便，仪器体积≤长350mm x 宽350mm x高80mm，重量≤5.5kg。 2、仪器在下述环境中能正常工作，温度：0-40℃，湿度：小于90%。 3、 一体式液晶触摸屏，不可拆卸，屏幕尺寸≥13寸，支持多点触控，屏幕角度连续可调。 4、 检测数据能够通过内置4G sim卡、蓝牙、wifi、有线LAN等通讯协议与现有监管信息系统对接，实时传输检测数据，实现数据的统计与分析功能； 5、仪器内置身份证、指纹录入识别模块，并可将指纹信息整合到检测报告中以备存证，检测和打印结果包含：原始图谱、存证图像、判定依据、结果判定功能等功能； 6、 多设备协同工作：支持与其他设备（如平板电脑、pc电脑、手机）的互联，实现全国方位内多设备间的协同操作； 7、主机自带可充电锂电池，可直观显示电池剩余电量，工作时间不低于4小时，可外接车载电源使用。 8、 主机配置电源适配器，可连接220V市电。 二、仪器参数性能指标 1、 激光波长：785nm±0.5nm，光谱范围：200-3600cm-1，光谱分辨率：＜7cm-1，位移准确度：≤3cm-1，位移重复性：≤1cm-1； 2、光谱系统采用自由光路设计，避免采用光纤探头设计导致的光纤折损、信号损失，在满功率下，乙腈1秒的信号强度不低于36000counts； 3、激光开启警示提示，具有屏幕显示注意激光标志及物理提示灯亮起，聚焦式光束而非平行光束确保激光在工作距离外安全无危险； 4、拉曼检测系统具有自主知识产权； 5、产品设备检测性能需符合食药环中心快检使用要求，至少需满足以下要求： 1） ★纳米增强试剂稳定性≥24个月，纳米增强试剂稳定性及批间标准偏差RSD≤4%，增强因子大于等于10E8；（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的具有纳米粒子高分辨扫描电镜图的检测报告原件扫描件）； 2） ★纳米增强试剂需要提供证明非易燃爆炸物、非腐蚀性、非有毒和传染性物质、无放射性货物运输安全鉴定书，可按照非限制货物运输条件办理。（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品检测报告原件扫描件）； 3） 检测能力：可检测食品中常见的果蔬农残、茶叶农残、违禁添加、滥用添加、兽药残留、有毒有害、保健药品、毒物检测、多环芳烃9大模块不少于240项检测项目； 4） ★检测项目：毒物检测（食品基质）至少具有但不限于（百草枯检出限：≤10μg/g；安妥检出限：≤20μg/g）。（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品检测报告原件扫描件）； 5） ★检测项目：植物毒素（食品基质）至少具有但不限于（乌头碱类检出限：≤100μg/g；莨菪碱类检出限：≤100μg/g）。（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品检测报告原件扫描件）； 6） 检测项目：水产品中孔雀石绿、食用油中苯并a芘、猪肉中氧氟沙星检出限满足国标要求，其中孔雀石绿检出限：≤0.002mg/kg，苯并a芘检出限≤0.01mg/kg，恩诺沙星≤0.01mg/kg； | 1台 | 工业 |
| 2 | 食品药品胶体金综合分析仪 | 一、仪器参数性能指标 1、检测通道数：≥4通道 2、适配检测卡：胶体金检测卡 3、检测光源：高亮度LED 4、仪器支持的检测项目：包含但不限于瘦肉精、兽药残留、农药残留、真菌毒素、重金属残留等 5、★检测性能：1）示值稳定性：≤0.006；2）示值精密度：≤0.5%；3）检测再现性：≤0.5%；4）通道差异：≤0.008（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品检测报告原件扫描件） 二、硬件配置 1、显示屏尺寸：≥10寸高清电容式触摸屏； 2、内存规格：≥1G； 3、存储规格：≥8G（支持扩展升级）； 4、网络通讯：无线WIFI/联通3G； 5、外部数据接口:USB/RS232； 6、电源：5V/5A； 7、 打印：内置微型打印机，打印纸规格57mm*30mm 三、软件功能 1、操作系统：Android或Windows； 2、信息输入：支持中英文输入； 3、单机或联网模式，支持检测账号、密码在线登陆仪器系统 4、样本信息获取：能够自动获取采样终端上传的采样信息，无需二次录入，获取的样本信息包含但不限于：①样本名称；②样本编号；③采样时间；④样本来源； 5、检测卡识别功能：仪器能够自动解析识别检测卡信息，包含检测项目、样本类型、检测卡灵敏度、生产厂商等； 6、检测卡判读：自动定位识别检测卡T/C线显示结果区，并对T/C线进行图片处理，同时具备胶体金检测卡消线法和比色法两种判读方式，检测结果判读并保留T/C线图片作为检测结果的原始记录。支持单卡和三联卡判读功能； 7、检测卡的唯一性识别：能够有效识别并管理被测检测卡，防止人为的重复判读、数据造假； 8、数据管理：仪器支持样品检测完成后本机自动存储检测数据；9、数据上传：联网模式下，检测数据可对接上传； 10、数据打印：仪器完成检测卡的判读后，能将判读结果通过内置微型打印机打印，同时在数据查询模块，应能够将以往的检测记录进行打印； 11、信息查询：内置信息数据库查询，能够查询食品安全相关检测标准、政策信息等 | 1台 | 工业 |
| 3 | 肉类快速鉴别仪 | 1、 样品容量：≥16x0.2ml 2、 适用耗材：0.2ml单管,8x0.2ml排管 3、 反应体系：25-120uL 4、 工作环境温度：15-30°C 5、 储存温度：-20-55°C 6、 环境相对湿度：≤85% 7、 尺寸和重量：320*250*177mm (W*D*H)（±10mm）,4.5kg 8、 电源：220 V~,50 Hz,365VA,可选配外接电池 温控模块 1、 加热方式：Peltier加热方式,智能温控技术 2、 温度控制范围：4℃-99℃ 3、 升/降温速度：4°C/S 4、 控温精度≤0.5℃ 5、 温度均一性<±1℃ 光学模块 1、激发光源：LED 2、检测组件：PD 3、激发/检测通道传播介质：太空专用光纤传导 4、激发/检测通道数：2 5、激发光波长：第一通道:470nm±10nm，第二通道:525nm士10nm 6、检测光波长：第一通道:520nm士10nm第二通道:570nm±10nm 7、适用染料及探针：FAM/SYBR Green/Eva Green/ LC Green/Fluoresceing；VIC/HEX/TET/Cy3/ JOE/Alexa555等 8、检测灵敏度：≥1个拷贝 9、置信度：99.90% 10、分辨率：单重反应低至1.5倍变化 11、样本重复性：CV<3% 12、线性范围：100-109拷贝 13、样本线性：≥0.98 | 1台 | 工业 |
| 4 | 全光谱食品安全快速检测仪 | 一、仪器基础信息 1、检测通道数：≥10通道 2、比色皿规格：10×10mm标准比色皿 3、检测波长：380～750nm 4、仪器支持的检测项目：酶抑制法农药残留、分光光度法甲醛、亚硝酸盐、溴酸钾、丙二醛、双氧水、硼砂、二氧化硫、硫酸铝钾等食品中限量添加和违禁添加剂的检测 二、仪器性能参数 1、★吸光度值准确度△A：≤0.011（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品检测报告原件扫描件） 2、★示值重复性△Ar：≤0.008（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品检测报告原件扫描件） 3、★吸光度示值通道差异δA：≤0.008（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品检测报告原件扫描件） 三、硬件配置 1、显示屏尺寸：≥10寸电容触摸屏 2、内存规格：≥2G 3、存储规格：≥8G（支持扩展升级） 4、网络通讯：无线WIFI/1000M以太网 5、外部数据接口：USB/RS232 6、电源：12V/5A 7、打印：内置微型打印机，打印纸规格57mm*30mm 四、软件功能 1、操作系统：Android或Windows 2、信息输入：支持中英文输入 3、运行模式：单机或联网模式，支持检测账号、密码在线登陆仪器系统 4、样本信息获取：能够自动获取采样终端上传的采样信息，无需二次录入，获取的样本信息包含但不限于：①样本名称；②样本编号；③采样时间；④样本来源 5、校准管理：仪器具有空白校准功能，免除因比色皿、灰尘、杂质等造成的检测误差 6、检测功能：仪器根据检测项目自动切换检测波长，内置标准曲线，10通道同时检测，自动检测并判断检测结果 6、数据管理：仪器完成检测后自动将检测数据进行保存，同时可查询历史检测数据 7、数据上传：完成检测后自动将检测数据信息上传至食品安全检测监管系统，上传的信息包括但不限于：①样本名称；②样品编号；③采样时间；④检测项目；⑤检测时间；⑥检测方法；⑦检测结果；⑧快检室名称；⑨检测师姓名 8、复核检测：仪器具备复核提示和检测功能，对于可疑的检测结果，仪器提示并可二次获取样本信息进行复核检测，复核检测次数及结果判定规则设置 9、数据打印：检测结果可通过微信打印机打印检测票据，包含样本信息、商户信息、检测项目、检测结果、检测时间、检测员等信息 10、学习视频：仪器内置检测操作教学视频，并定期更新，可供检测人员操作教学 | 1台 | 工业 |
| 5 | 现场勘验化验箱（见附表一） | 便携式手提箱体设计，方便外出检测，箱体里面配备了常规的前处理设备及耗材，能满足实验需求。 | 1套 | 工业 |
| 环境检测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 一、探测器 SI-PIN 探测组件：激发源 45KV/200uA-银靶端窗一体化微型X射线光管及高压源 二、元素检测范围 1、原子序数为16～92 硫（S）到铀（U）之间元素 2、分析重大金属污染元素： S，K，Ca，Sc，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Ga，Ge，As，Se，Rb，Sr，Y，Zr，Nb，Mo，Ag，Cd，Sn，Sb，I，Ba，Eu，Yb，Lu，Hf，Hg，Pb，Bi 共36个（可按需求定制添加） 三、检测对象 固体、粉末 四、分析方法 直读分析法+基本参数法（FP） 五、软件远程操控系统，基于安卓系统的手机端都可以通过软件操作仪器，实现数据多平台（仪器，手机端）同步，软件具有数据分析、谱图显示、报告打印等功能，仪器客户端具有通过电子邮件发送分析报告的功能； 五、仪器配置 1、准直器、滤光片：特殊防辐射材料准直器，内径2MM/3MM 2、无滤光片，省去切换时间，软件扣除本底干扰 2、前端测试窗口 ≤9mm*5mm“腰”型窗口 3、摄像头 具内置500万像素高清摄像头功能，可对被测物进行拍照，方便管理 4、测试报告发送方式 E-mail发送、蓝牙同步传输、软件同步传输 5、数据传输方式 Wifi、蓝牙 6、检修方式 远程软件升级与诊断、现场维修、诊断 7、用户管理 多级用户管理功能（可创建多个账号，做到人号对应，方便管理及数据追溯） 8、保护盖 仪器配有保护盖，具有仪器校准、防辐射、防损坏功能 9、物料感应与仪器状态提示： 1）机身具有物料感应功能，可以智能识别前方是否有测试物体存在。2）智能状态显示灯，通过智能状态显示灯显示三种工作状态（红色闪烁表示正在检测中，绿色闪烁表示前方没有待测物，绿色长亮表示前方有待测物） 操作环境温度、湿度 湿度≤90%-20℃ - +60℃ 10、安全性 ★1）仪器侧边测量值≤0.2μSv/h（扣除本底后）注：投标时提供国家授权的法定计量机构或有效的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 2）多重安全防护，不测试无辐射； 3）工作时的辐射水平远低于国际安全标准，且具有无样品空测，自动关闭X光管功能。 | 1台 | 工业 |
| 2 | 多参数水质分析仪 | 1.显示方式：≥双5寸触控液晶屏，中文操作界面； 2.比色方式：比色管（消解比色两用管）； 3.曲线数量：可设定 100 条测量曲线参数； 4. 校准模式：1～7 点校正模式，自动校正曲线值； 5. 预存消解程序：COD、总磷、总氮等消解程序，并具有两个自定义程序； 6. 消解样数：≥6 只； 7. 温度控制：45℃～200℃（用户可自由设定）； 8.消解时间：0 分钟～999 分钟（用户可自由设定）；计时精度： 0.2 秒/小时； 9.升温曲线：自带升温曲线； 10. 温度示值误差：±2℃；温场均衡性：≤2℃； 11.记录存储：可存储 30000 次测定结果，数据断电不丢失； 12.打 印：自带热敏式打印机； 13.数据通讯：USB 接口，可将测量结果上传至电脑，便于用户统计分析； 14. 环境温度：（5～40）℃； 环境湿度：相对湿度＜ 85%（无冷凝）； | 1台 | 工业 |
| 实验室前处理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 移液器 | 1-5mL 1把、 100-1000uL 1把、20-200uL 1把 | 1台 | 工业 |
| 2 | 低速离心机 | 1、显示方式：LED 2、最高转速：4000rpm 3、转速精度：±30rpm 4、最大相对离心力：2200×g 5、定时范围：0～99min 6、容量：50ml*6(标配） 7、噪音：≤65dB 8、电源：AC220V，50Hz，0.25KW，5A 9、外形尺寸：420×350×290mm （±10mm） 10、重量：20KG | 1台 | 工业 |
| 3 | 样品浓缩仪 | 1、加热孔：12孔 2、体积 （长宽高）：270*220*180mm（±10mm） 3、孔深：55mm 4、气源 ：空气气源 5、直径：16mm 6、温度误差： ≤±0.3℃ 7、流量： 0－36L／min 8、安全性： 对有机溶剂本质安全 9、最大功率：250W 10、加热范围： 室温－100℃ 11、利用天然空气对加热样液进行吹扫，使待处理样品迅速浓缩，达到快速分离纯化的效果。自带空气源，无需另外配备气源 | 1台 | 工业 |
| 4 | 双孔水浴锅 | 1、型式：2孔(双列) 2、加热功率（W）：600 3、控温方式：数显 4、控温范围（℃）：室温-100℃ 5、控温精度（℃）：±0.3℃ 6、工作室尺寸（mm）：300MM*150MM*120MM（±10mm） | 1台 | 工业 |
| 5 | 粉碎机 | 1、最大功率：210W 2、最高转速：29000转/分 3、样品杯容量：500ml（十字刀片） 4、工作方式：点动或连续 5、额定连续工作时间：≤1分钟 6、额定间歇时间：＞1分钟 7、样品杯密封:双层密封硅胶垫片 8、主机外形尺寸：10*15cm（±10mm） 9、电源：220V/50HZ | 1台 | 工业 |
| 6 | 超声波清洗机 | 外形尺寸:270*185*230mm（±10mm） 超声清洗频率:40KHz 3.清洗温度:50(℃) 4.工作方式:机械控制定时、加热 5.加热功率:100W 6.内胆材质:不锈钢 7.内胆尺寸:240*135*100mm（±10mm） 8.容量:3.21 | 1台 | 工业 |
| 7 | 涡旋混匀器 | 1、振荡频率：30HZ 2、工作电压：220V±10% 50HZ 3、功率消耗：60W 4、振荡频率：启动-3000转/分 5、工作口径：5.5cm 6、振荡方式：回旋 7、材质：外壳钢板喷塑，稳定性能好 8、工作台材质：乳胶头 | 1台 | 工业 |
| 8 | 电子天平 | 外形尺寸: 宽190m/长230mm/高50mm（±10mm） 2.供电方式:电源线供电 3.电压:220V 4.功率:1.5W 5.刻度值:0.01g 6.量程:200g 7.防风罩尺寸:175*150*90mm（±10mm） 8.显示方式:数显 | 1台 | 工业 |
| 9 | 纯水机 | 水效：2:1 额定出水量30L/h 滤芯：ppf棉 出水方式：双出水 | 1台 | 工业 |
| 常用耗材及试剂 |  |  |  |  |
| 1 | 常用耗材 | 实验用常用技术耗材（见附表二） | 1套 | / |
| 2 | 常用试剂 | 根据实际工作需要配置常用试剂（见附表三） | 1套 | / |

附表一：现场勘验化验箱

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件箱箱体 | 铝合金 | 个 | 1 |
| 2 | 手动移液器 | 20-200uL | 把 | 1 |
| 3 | 手动移液器 | 100-1000uL | 把 | 1 |
| 4 | 手动移液器 | 1-5mL | 把 | 1 |
| 5 | 原装枪头盒（装满枪头） | 200ul/96 | 个 | 1 |
| 6 | 原装枪头盒（装满枪头） | 1ml/100 | 个 | 1 |
| 7 | 5mL 枪头 | 5mL | 个 | 10 |
| 8 | 10ml离心管 | 10mL | 个 | 18 |
| 9 | 15mL离心管架 | 15mL*18孔 | 个 | 1 |
| 10 | 50ml离心管 | 50mL | 个 | 8 |
| 11 | 50mL离心管架 | 50ml*8孔 | 个 | 1 |
| 12 | 计时器 | 3通道 | 台 | 1 |
| 13 | 电子天平 | 100g/0.01g | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢手术剪 | 18cm | 把 | 1 |
| 15 | 不锈钢镊子 | 14cm | 个 | 1 |
| 16 | 自封袋 | 7号 | 个 | 20 |
| 17 | 手持式粉碎机 | HR1609 | 台 | 1 |
| 18 | 塑料漏斗 | 60mm | 个 | 2 |
| 19 | φ7cm定性滤纸 | 100张/盒 | 盒 | 1 |
| 20 | 记号笔 | 粗细 | 支 | 1 |
| 21 | 一体式电煮锅 | φ15cm | 台 | 1 |
| 22 | 一次性活性炭口罩 |  | 个 | 5 |
| 23 | 乳胶手套 | M | 个 | 5 |
| 24 | 无机针头过滤器 | 0.45um*d25 10个/包 | 包 | 1 |
| 25 | 一次性塑料注射器 | 2ml 10个/包 | 包 | 1 |
| 26 | 称量纸 | 20张/包 7.5cm*7.5cm | 张 | 20 |
| 27 | 不锈钢药勺 | 1*3 | 套 | 1 |
| 28 | 毒鼠强检测试剂盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 29 | 氟乙酰胺速测管 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 30 | 氰化物检测试剂盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 31 | 亚硝酸盐速测管 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 32 | 甲醛检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 33 | 硫酸铝钾检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 34 | 罂粟壳检测卡 | 10卡/盒 | 盒 | 1 |
| 35 | 保健品中西布曲明检测试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| 36 | 保健品中拉非类检测试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |

附表二：常用耗材

| 分类 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材 | 1 | 笔试PH计 |  | 1支 |
|  | 2 | 吸耳球 |  | 2个 |
|  | 3 | 实验护目镜 | 国产 | 2付 |
|  | 4 | 电子温湿度计 | 测量范围：室内-10-60；室外-50-70 | 1支 |
|  | 5 | 计算器 |  | 1个 |
|  | 6 | 实验室用乳胶手套 | 20副/盒 | 2包 |
|  | 7 | PE手套 | 50副/盒 | 1包 |
|  | 8 | 5 mL 枪头 | 300个 | 1包 |
|  | 9 | 1 mL 枪头 | 500个 | 1包 |
|  | 10 | 200uL 枪头 | 1000个 | 1包 |
|  | 11 | 50ml离心管 | 50个 | 2包 |
|  | 12 | 15ml离心管 | 100个 | 1包 |
|  | 13 | 不锈钢试管架 | 12孔 | 2个 |
|  | 14 | 塑料储物盒 | 175*130*110mm | 1个 |
|  | 15 | 一次性口罩 | 10个/包 | 2包 |
|  | 16 | 洗手液 | / | 1瓶 |
|  | 17 | 创可贴 | / | 1瓶 |
|  | 18 | 垃圾袋 | 100个/卷 | 1卷 |

附表三：常用试剂

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊白块快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 2 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 3 | 甲醛快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 4 | 硼砂快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 5 | 火碱（工业碱）快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 6 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 7 | 硫酸铝钾快速检测试剂盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 8 | 保健品中酚酞快筛试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| 9 | 保健品中拉非类快筛试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| 10 | 保健品中那非类快筛试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| 11 | 保健品中双胍类快筛试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| 12 | 保健品中西布曲明快筛试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| 13 | 双氧水（过氧化氢）快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 14 | 罂粟壳检测卡 | 10卡/盒 | 盒 | 1 |
| 15 | 毒鼠强检测试剂盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 16 | 氟乙酰胺速测管 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 17 | 氰化物检测试剂盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 18 | 盐酸克仑特罗胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 盒 | 1 |
| 19 | 莱克多巴胺胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 盒 | 1 |
| 20 | 沙丁胺醇胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 盒 | 1 |

注：

①上述设备配置（功能）技术参数中加“★”为主要技术指标，投标人应按采购文件要求提供相应证明材料扫描件加以证明，未提供的证明材料或证明材料中未体现其技术要求的按不满足处理。

②本采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业，具体详见上表 ，其中“/”为本项目配套设备设施无需在企业声明函中作声明。

③本次采购的核心产品为便携式拉曼光谱检测仪。

- 二、商务要求

1、合同履约期限：设备自接到采购人通知之日起30日历天内供货并安装完成。

2、交货地点：采购人指定的安装地点

3、安装、调试、验收服务要求

3.1中标人所提供的设备必须是原厂生产、全新未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

3.2中标人确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

3.3设备到货时间，请供应商提前一周通知采购人，以便采购人安排好接收工作，供应商人员需到现场一起接收，并负责送到采购人指定位置。设备到货后，供应商负责设备的免费安装和调试工作。双方根据配置清单对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在15天内按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。由于供应商原因未能如期交货，对采购人业务造成不良影响的，采购人有权就此向中标供应商索赔。设备安装时，供应商必须事先与采购人联系，并与设备处工程师共同参与安装及验收，否则引起的一切责任由中标供应商承担。

3.4项目验收

3.4.1采购方应自本项目所有设备交付完毕，并完成安装、调试之日起15日内进行项目初验。初验合格后项目进入试运行期间，试运行期不少于3个月，项目在试运行期间平稳运行，未出现任何质量问题的，采购方自试运行期满后10日内组织项目终验。如试运行期间项目出现问题的，供应方应立即采取整改措施，因此产生的费用均由供应方承担，且采购方有权延长试运行期限。

3.4.2项目到货至项目最终验收之前，采购方有权对供应方提供的产品抽取一定比例送采购方指定的具有法定检验资质的第三方机构检验检测(费用由供应方承担)，检验结果若质量不合格或达不到采购文件要求的技术要求和质量要求或达不到投标产品标称性能的，采购方有权要求供应方将其提供的同品类产品更换为满足采购方要求的产品，更换产品产生的相关费用由供应方承担。供应方拒不更换的，由采购方自行购买并更换，所产生的费用由供应方承担。相关费用供应方拒不承担的，采购方有权从项目合同款或履约保证金中扣除。

3.5供应商应根据上述要求提供详细的①项目实施的总体流程；②供货进度安排；③产品的安装及调试；④验收要求等措施方案。

4、售后服务要求

4.1.免费质保期要求：三年质保，质保期从验收合格之日起计算。

4.2.质保期内和质保期后的售后服务要求：质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由中标人派员到用户设备使用现场维修，同时质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务。由此产生的一切费用均由中标人承担。质保期外，如有售后问题需上门现场服务的，只收取配件成本费，差旅费、上门费、人工费和技术费自行承担。质保期外如相关软件需升级的，中标人需免费提供升级服务。

4.3响应时间：

供应商需设立7*24小时售后服务电话，在接到故障通知后，须在2小时内（含2小时）响应，如果电话或者网络远程无法解决问题的，须在24小时（含24小时）到达现场进行维修并解决问题。

4.4供应商应根据上述要求提供详细的①各类故障修复期限；②处置流程；③响应时间；④应急方案系统维护频率以及本地化服务的要求等措施方案。

5、培训要求：

5.1中标供应商须根据设备特点、技术要求对采购人的技术、管理人员进行免费培训及咨询服务。

5.2培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，中标供应商应安排厂家技术人员对使用单位技术人员进行集中原厂培训。

5.3培训内容包括正常使用和一般故障排除，并提供完整的培训资料、培训计划、设备操作说明书及相关技术资料等文档。

5.4供应商应根据上述要求提供详细的①培训方式；②培训内容；③培训计划；④培训方法等措施方案。

6、保密安全要求

6.1中标人在合作过程中知悉的采购人一切资料和信息，包括但不限于有关本合同采购方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，中标人承诺严格遵守对上述信息的保密约定。中标人承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经采购人明确书面同意，中标人不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

6.2本合同履行终止后，中标人应当归还由采购人向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），中标人返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

6.3中标人服务人员等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，中标人应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为供应方违反保密义务。

6.4中标人对保密信息未经采购人许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，采购人有权解除本合同，且供应方应当按本合同总金额30%的标准向采购方支付泄密违约金，并向采购人及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，采购人还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

6.5无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，供应中标人都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

7、报价要求

7.1本采购项目最高限价为人民币90万元，采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

7.2报价应包括为完成本次招标文件所确定的全部内容，包括但不仅限于供应商为完成本次采购文件所确定的采购、安装、调试及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必需的货物采购、安装、调试、验收、检测、培训、质量保证与技术支持、售后服务以及零星工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

7.3中标单位在履行合同过程中所发生的全部生产、生活费用均包含在投标报价中。

7.4投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

7.5报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

7.6投标人应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，采购人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.7投标人根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7.8投标人应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按采购人的解释为准。

- 付款方式：

- ①合同签订后1个月内甲方支付合同价的30%作为预付款（同时乙方提供增值税发票和预付款保函）；

②项目结束并经验收合格后半年内支付至合同价的70%（含预付款）；

③项目经审计结束后支付至审定价的95%；

④余款待审计结束满一年后一次性付清。(以上付款均无息)

- 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30, 小数点后保留2位。 | 30 |
| 技术参数响应 | 评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、技术参数、功能描述进行评分。全部满足<第四章 采购需求>中设备技术要求的，得50分。 其中： 标注“★”的参数为重要技术指标，每有一项不满足的，扣2分，最多扣18分； 其他技术参数不满足要求的，每有 1 项不满足（负偏离）的，扣0.25分，扣完32分为止。 注：①以上“技术参数及要求”响应情况均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清或未按要求提供相关证明材料的，则按不满足（负偏离）处理； ②《技术规格偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 | 50 |
| 服务方案 | 项目实施方案 根据采购需求要求对①项目实施的总体流程；②供货进度安排；③产品的安装及调试；④验收要求等措施方案进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 8 |
|  | 培训方案 根据采购需求要求对①培训方式；②培训内容；③培训计划；④培训方法等措施方案进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 4 |
|  | 售后服务方案：包括但不限于对项目①各类故障修复期限；②处置流程；③响应时间；④应急方案系统维护频率以及本地化服务的要求等方案进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 4 |
| 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）参与类似项目业绩的，得4分。 注：须提供合同和验收单原件扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不予认可，未提供的、未按要求提供的不得分。 | 4 |

- 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年）的财务状况报告（财务状况报告至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、项目实施方案、培训方案、售后服务方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 上一年度（2024年）的财务状况报告

财务状况报告至少包括资产负债表、利润表。投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-YYZX-G2025-0004号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：阜宁县公安局

根据贵方的JSZC-320923-YYZX-G2025-0004号招标文件，正式授权下述签字人代表我方              （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，             （签名）签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司            参加阜宁县公安局组织的采购编号为JSZC-320923-YYZX-G2025-0004，（项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（     ），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（      ），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：企业声明函中“标的名称”为本次采购的设备清单中的单个设备名称，供应商仅需对设备清单中标明的所属行业的设备作出响应。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为           的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

货币单位：元

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 |  | / | m | 10 |  |  |
| 2 | 通风橱 |  | / | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 冰箱 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 电脑 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 打印机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 文件柜 |  | / | 组 | 2 |  |  |
| 7 | 制度牌 | / | / | 块 | 10 |  |  |
| 二、食品药品检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式拉曼光谱检测仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 食品药品胶体金综合分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 肉类快速鉴别仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 全光谱食品安全快速检测仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 现场勘验化验箱（见附表一） | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 三、环境检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持式X射线荧光光谱仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 多参数水质分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 四、实验室前处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移液器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 低速离心机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 样品浓缩仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 双孔水浴锅 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 粉碎机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 超声波清洗机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 涡旋混匀器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 纯水机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 五、常用耗材及试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常用耗材 | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 常用试剂 | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 上述（一~五项）合计： |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

- 分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致。

- 分项报价表中“/”的品牌和规格型号无需填写，其余货物必须填写，未填写的视为未响应采购文件。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

现场勘验化验箱报价表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 投标品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件箱箱体 | 铝合金 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 手动移液器 | 20-200uL |  | 把 | 1 |  |  |
| 3 | 手动移液器 | 100-1000uL |  | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 手动移液器 | 1-5mL |  | 把 | 1 |  |  |
| 5 | 原装枪头盒（装满枪头） | 200ul/96 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 原装枪头盒（装满枪头） | 1ml/100 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 5mL 枪头 | 5mL |  | 个 | 10 |  |  |
| 8 | 10ml离心管 | 10mL |  | 个 | 18 |  |  |
| 9 | 15mL离心管架 | 15mL*18孔 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 50ml离心管 | 50mL |  | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 50mL离心管架 | 50ml*8孔 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 计时器 | 3通道 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 电子天平 | 100g/0.01g |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 不锈钢手术剪 | 18cm |  | 把 | 1 |  |  |
| 15 | 不锈钢镊子 | 14cm |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 自封袋 | 7号 |  | 个 | 20 |  |  |
| 17 | 手持式粉碎机 | HR1609 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 塑料漏斗 | 60mm |  | 个 | 2 |  |  |
| 19 | φ7cm定性滤纸 | 100张/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 20 | 记号笔 | 粗细 |  | 支 | 1 |  |  |
| 21 | 一体式电煮锅 | φ15cm |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 一次性活性炭口罩 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 23 | 乳胶手套 | M |  | 个 | 5 |  |  |
| 24 | 无机针头过滤器 | 0.45um*d25 10个/包 |  | 包 | 1 |  |  |
| 25 | 一次性塑料注射器 | 2ml 10个/包 |  | 包 | 1 |  |  |
| 26 | 称量纸 | 20张/包 7.5cm*7.5cm |  | 张 | 20 |  |  |
| 27 | 不锈钢药勺 | 1*3 |  | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 毒鼠强检测试剂盒 | 20次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 29 | 氟乙酰胺速测管 | 20次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 30 | 氰化物检测试剂盒 | 20次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 31 | 亚硝酸盐速测管 | 20次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 32 | 甲醛检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 33 | 硫酸铝钾检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 34 | 罂粟壳检测卡 | 10卡/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 35 | 保健品中西布曲明检测试剂盒 | 10次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 36 | 保健品中拉非类检测试剂盒 | 10次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 合计（合价计入分项报价表中现场勘验化验箱单价） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

常用耗材报价表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 投标品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔试PH计 |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 2 | 吸耳球 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 实验护目镜 | 国产 |  | 付 | 2 |  |  |
| 4 | 电子温湿度计 | 测量范围：室内-10-60；室外-50-70 |  | 支 | 1 |  |  |
| 5 | 计算器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 实验室用乳胶手套 | 20副/盒 |  | 包 | 2 |  |  |
| 7 | PE手套 | 50副/盒 |  | 包 | 1 |  |  |
| 8 | 5 mL 枪头 | 300个 |  | 包 | 1 |  |  |
| 9 | 1 mL 枪头 | 500个 |  | 包 | 1 |  |  |
| 10 | 200uL 枪头 | 1000个 |  | 包 | 1 |  |  |
| 11 | 50ml离心管 | 50个 |  | 包 | 2 |  |  |
| 12 | 15ml离心管 | 100个 |  | 包 | 1 |  |  |
| 13 | 不锈钢试管架 | 12孔 |  | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 塑料储物盒 | 175*130*110mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 一次性口罩 | 10个/包 |  | 包 | 2 |  |  |
| 16 | 洗手液 | / |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 17 | 创可贴 | / |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 18 | 垃圾袋 | 100个/卷 | / | 卷 | 1 |  |  |
| 合计（合价计入分项报价表中常用耗材单价） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

常用试剂报价表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 投标品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊白块快速检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 2 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 3 | 甲醛快速检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 4 | 硼砂快速检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 5 | 火碱（工业碱）快速检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 6 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 7 | 硫酸铝钾快速检测试剂盒 | 20次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 8 | 保健品中酚酞快筛试剂盒 | 10次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 9 | 保健品中拉非类快筛试剂盒 | 10次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 10 | 保健品中那非类快筛试剂盒 | 10次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 11 | 保健品中双胍类快筛试剂盒 | 10次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 12 | 保健品中西布曲明快筛试剂盒 | 10次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 13 | 双氧水（过氧化氢）快速检测试剂盒 | 100次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 14 | 罂粟壳检测卡 | 10卡/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 15 | 毒鼠强检测试剂盒 | 20次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 16 | 氟乙酰胺速测管 | 20次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 17 | 氰化物检测试剂盒 | 20次/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 18 | 盐酸克仑特罗胶体金法检测卡 | 10卡/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 19 | 莱克多巴胺胶体金法检测卡 | 10卡/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 20 | 沙丁胺醇胶体金法检测卡 | 10卡/盒 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 合计（合价计入分项报价表中常用试剂单价） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料（如需） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料（如需） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：阜宁县公安局食药环快检室仪器采购

项目编号：JSZC-320923-YYZX-G2025-0004

分包号：

| 投标总价报价（大写）： |  |
| --- | --- |
| 小写：（人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日  期：

十五、项目实施方案、培训方案、售后服务方案

（根据评标办法标准格式自拟）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签章或签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。