无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320200-HCCC-G2025-0014

采 购 项 目 名 称：一批多参数电学检测设备采购项目

采      购     人：无锡市检验检测认证研究院

招 标 代 理 机 构：江苏华诚工程管理咨询有限公司

二〇二五年十月

目录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	6

三、采购需求和技术有关要求	18

四、合同书（格式文本）	24

五、附件	29

附件一：评分标准	29

附件二：投标文件格式	35

一、投标邀请函

江苏华诚工程管理咨询有限公司受无锡市检验检测认证研究院的委托，就一批多参数电学检测设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：一批多参数电学检测设备采购项目

2.项目编号：JSZC-320200-HCCC-G2025-0014

3.项目预算：75.6 万元，最高限价74.75万元

4.质量标准：合格，符合采购人使用需求

5.供货期：合同签订生效后4个月内交付并完成所有设备安装和调试

6.质保期：一年（自安装调试验收合格之日起开始计算）

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市检验检测认证研究院

9.本项目标的所属行业：工业。根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号。

10.本项目是否专门面向中小企业：否。

11.本项目是否接受进口产品投标：是。

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：

（1）若所投产品为进口产品，需提供有效的产品授权书（若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一）：

a.制造商或制造商的国内控股子公司出具的授权函；

b.制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商出具的授权函；

c.投标人取得的制造商授权的产品区域代理证书。

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（jshc123@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年10月28日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-HCCC-G2025-0014项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（jshc123@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年11月11日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年11月11日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：江苏华诚工程管理咨询有限公司（无锡市新吴区金城东路333号15栋）

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

1.采购人：无锡市检验检测认证研究院

采购人地址：无锡市锡山区东亭春新东路8号

联 系 人： 叶工

联系方式：0510-88203652

2.招标代理机构：江苏华诚工程管理咨询有限公司

联系地址：无锡市新吴区金城东路333号15栋

联系人：宁本营

联系电话：13382249818

邮编：214100

二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”—“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏华诚工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：jshc123@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖公章；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件）

6.服务承诺（格式见附件）

7.技术部分（详见评分标准）

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

9.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照复印件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证复印件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证复印件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖公章 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）； |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6.评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。

招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向成交方发中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏华诚工程管理咨询有限公司见证后生效。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.成交方非因不可抗力未履行招标、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）服务费：

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（货物类）：中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.5%；按照80%计取，由中标供应商支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

设备1：电离室巡检仪

- 采购设备名称：电离室巡检仪

- 预  算 价 格：7万元

3.供应商有无特定资格要求：无

4.是 否 进 口 产品：是

5.是否强制节能产品：否

6.是否安全信息产品：否

设备2：高斯计

采购设备名称：高斯计

- 预  算 价 格：9.6万元

3.供应商有无特定资格要求：无

4.是 否 进 口 产品：是

5.是否强制节能产品：否

6.是否安全信息产品：否

设备3：阻抗探头

- 采购设备名称：阻抗探头

- 预  算 价 格：9万元

3.供应商有无特定资格要求：无

4.是 否 进 口 产品：是

5.是否强制节能产品：否

6.是否安全信息产品：否

设备4：端子适配器

- 采购设备名称：端子适配器

- 预  算 价 格： 10万元

3.供应商有无特定资格要求：无

4.是 否 进 口 产品：是

5.是否强制节能产品：否

6.是否安全信息产品：否

设备5：示波器

1.采购设备名称：示波器

2.预  算 价 格：40万元

3.供应商有无特定资格要求：无

4.是 否 进 口 产品：是

5.是否强制节能产品：否

6.是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

JJF1596-2016《X射线工业实时成像系统校准规范》；

JJF 1832-2020《（1 mT～2.5 T）磁强计校准规范》；

JJF1127-2004《射频阳抗/材料分析仪校准规范》；

JJF1057-1998《数字存储示波器校准规范》；

JJG 262-1996《模拟示波器检定规程；

JJF 1437-2013《示波器电压探头校准规范》。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.电离室巡检仪

1.功能要求

1.1需具备累计模式：在开启仪器后能连续工作30s，显示mR/h或R/h累计数值。

1.2需具备保持模式：能保持并显示峰值，以及继续读取和显示当前的辐射值。

1.3需具备模拟、数字式液晶显示。模拟显示时能显示100个单元条形图，并各标有与仪器量程相应的值；数字显示时可根据仪器的操作量程，在21/2位显示后跟一个有效0位。

1.4需具备低电压指示和保持模式指示功能。

1.5预热时间：当仪器与环境温度平衡时，初始预热时间少于2 min。

1.6 便携并方便挂在脖子上或者衣服上。

2.技术要求

2.1具备自动切换量程功能。

2.2具备分段式量程：

(1)0～500μR/h or 0～5μSv/h

(2)0～50 mR/h or 0～50μSv/h

(3)0～50 mR/h or 0～500μSv/h

(4)0～500 mR/h or 0～5 mSv/h

(5)★ 0～5 R/h or 0～50 mSv/h

2.3最大允许误差：优于±10%

3.其他要求

3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。

2、高斯计

1.功能要求

1.1需具备IEEE-488数据接口和通讯功能。

1.2需配备具有温度补偿功能的配套探头，探头磁场为横向探头。

1.3需具备直流测量模式、RMS测量模式、峰值测量模式。

2.技术要求

2.1主机测量范围：1mT～2T，DC～50 kHz频率范围。

2.2直流测量分辨率至0.02mGs。

▲2.3准确度等级：0.05级。

▲2.4探头测量范围：DC～800Hz，3.6Gs～35kGs。

2.5测量频率：DC to 50 kHz。

2.6需≥15个通带和3个低通交流滤波。
2.7数据缓冲器采样率不小于每秒1000个读数。
2.8峰值捕获至20μs脉宽。

3.其他要求

3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。

3.阻抗探头

1.功能要求

1.1阻抗探头套件需适配E4990A-120等主流阻抗分析仪。

1.2需能够进行电路内测量（印刷电路图案、电路的输入/输出阻抗等）。

1.3需具有阻抗扫描测量功能。

1.4被测设备可以通过使用针探头、夹子导线（鳄鱼夹适配器）或 BNC 适配器连接。

2.技术要求

2.1频率范围：20Hz～120MHz。

▲2.2电压范围：±40V。

2.3基本精度：±1%。

2.4探头适配类型：需可适配针式探头、夹式探头、BNC适配器等。

2.5工作温度：（-20～75）°C。

3.其他要求

3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。

4.端子适配器

1.功能要求

1.1终端适配器需实现将仪器的终端配置转化为7毫米的终端配置，即没有7毫米终端连接器的仪器可以使用带有7毫米终端连接器的测试夹具。

1.2具备可将4终端对配置转换为7毫米终端连接器，适配与E4990A一起使用。

2.技术要求

▲2.1频率范围：40 Hz至110 MHz。

▲2.2电压范围：±40V。

2.3工作温度：0°C 至 +40°C。

2.4接口类型：输入：4-Terminal Pair BNC（连接仪器）；输出：7mm同轴接口（连接夹具）。

2.5尺寸：不大于190mm(W)× 55mm(H)×140mm（D）。

2.6重量不大于800g。

3.其他要求

3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。

5.示波器

1.功能要求

1.1具备标准分析功能：光标测量、频谱视图、FastFrame™绘图、搜索等。

1.2具备频率计数器触发功能。

1.3需标配探头：每个通道一只10MΩ无源电压探头。

1.4数字电压表具备功能：4位AC RMS、DC和DC+AC RMS电压测量功能。

1.5显示器要求：不小于15.6 英寸TFT。

★ 1.6采集软件功能：配备专用示波器数据采集软件

1.6.1具有测试管理功能，可按文件夹形式组织测试，文件夹可分配不同权限，完成的测试可归档。

1.6.2示波器的触发设置可以根据不同产品或者不同工况，通过上位机进行手动设置和调整，触发设置条件确定后可保存为配方；在后期测试时可根据配方名称直接调用，自动设置示波器触发参数条件。

1.6.3示波器截图时可自动获取示波器的统计数据信息（使用统计功能时） 和光标数据信息（使用光标测量时）。

1.6.4示波器触发后可在软件上自动获取触发波形并在趋势图中显示波形。趋势图中波形可按通道显示或隐藏，X轴可放缩，可独立调整各个波形的Y轴。具有波形区间统计功能。波形数据可指定区间导出至 Excel。

1.6.5示波器截图和获取的示波器统计数据和光标数据可自动插入到报告中，插入的位置可指定，报告模板为WORD格式，按要求提供缺省报告模板，报告模板也可编辑修改。

1.6.6用户可以在测试电脑检索历史测试，历史测试需确定名称，检索条件为名称或者测试时间，并可以打开历史测试，生成报告。

1.6.7 采用C/S架构，数据集中存储，方便后续扩展多客户端。

2.技术要求

★2.1通道数：≥4通道

★2.2带宽：不小于1GHz

2.3采样率：≥6.25G点/秒

2.4深度：≥62.5M点

2.5垂直分辨率：约为12bitADC

2.6波形捕获率：＞500000 个波形/秒

2.7上升时间：不大于400ps

2.8时基范围：200ps～1000s/格

2.9时基精度：±5.0×10-7

3.其他要求

3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：电离室巡检仪1台，高斯计1台，阻抗探头1台，端子适配器1台，示波器1套。

2.供货期：合同签订生效后4个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

3.质保期：一年（自安装调试验收合格之日起开始计算）。

4.本项目实施地点：无锡市锡山区东亭春新东路8号西大楼（无锡市检验检测认证研究院）。

5.合同签订生效后30日内，采购人预付总货款的30%；货到验收合格交付采购人使用，供应商提供增值税专用发票后30日内采购人支付余款70%

（五）采购标的验收标准：

1.货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；

2.验收标准根据有关规定及技术要求，原则上以通过计量检定或校准合格为准。

（六）其他有关说明：

1.报价说明：

①本项目投标报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运费、保险、进口代理费用、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

②若为进口产品，投标供应商总报价应分项列明设备价格和进口报关税费（关税及进口环节增值税）。

③若采购人在确定中标供应商后能获得海关免税批准，结算价仅按照设备价格计入，即如果报价中包含了进口设备的进口报关税费，则在实际结算款项时，应当扣除报价当中所列的进口报关税费。

2.本项目允许进口产品投标的标的优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

一、采购项目编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                             ；（小写）

四、质量及验收标准：

五、供货期：

六、货款支付步骤和办法：

七、违约责任：

八、解决争议的方式：

九、其他事项：

十、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十一、合同备案：

本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执叁份。

十二、生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：               （盖章） 乙方（中标供应商）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款

根据江苏华诚工程管理咨询有限公司编号 JSZC-320200-HCCC-G2025-0014  招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次一批多参数电学检测设备采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：                       。

（二）采购数量：                       。

（三）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订生效后30日内，甲方支付总货款的30%；货到验收合格出具证书交付甲方使用，乙方提供增值税专用发票后30日内甲方支付余款70%。

（四）知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（五）质量要求与检验：

1.乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

6.经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。

7. 甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（六）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即： 无锡市锡山区东亭春新东路8号西大楼（无锡市检验检测认证研究院）。

（七）安装调试及售后服务：

1.乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按照招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5.甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

6.仪器在调试通过后提供质保服务，质保期一年；在质保期内，所有服务及配件（除耗材外）全部免费。在质保期内，甲方在使用设备的过程中遇到的技术问题、故障等，乙方接到报修后8小时内电话响应，如有需要72小时内上门，维修日程不超过7个工作日。

7.乙方应负责设备的运输、搬运、安装调试，直至验收合格，该过程所产生费用由乙方承担。仪器到达最终甲方现场后，甲方有权抽选多个仪器组件或整机送往具有相应资质的检测机构，对招标文件中要求参数进行检测，如不符合招标文件要求，本包仪器无条件退货处理，检测产生的相关费用由乙方承担。在接到甲方通知安装、调试后1周内，需由生产商安排工程技术人员到甲方现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。设备安装调试须在甲方通知安装、调试后10天内完成。

8.乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

（八）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

3.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4.由于乙方提供货物质量、安装存在问题或缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

5.质保期内，乙方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向甲方支付违约金，金额为质保实际发生金额的2倍。

6.乙方未能按约履行保密义务，应当向甲方支付合同总价1%的违约金并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

- 不可抗力：

1.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

2.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件。

（十）合同生效及其他：

1.合同经甲乙双方代表签字并盖章后即生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下 2 方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、附件

附件一：评分标准

- 评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                            33分

（2）投标供应商评价                      8分

（3）设备配置性能                        17分

（4）售后服务                            40分

（5）国家政策导向                        2分

（二）各项目评分标准

（1）报价（33分）

各投标供应商的有效投标报价（报价超预算，按无效处理），满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格为33分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为33分。

投标报价得分=33×（评标基准价／投标报价）

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，应提供以下有效证明文件（如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）。

①所投产品制造商如为中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②所投产品制造商如为监狱和戒毒企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③所投产品制造商如为残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：同一所投产品制造商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 投标供应商评价（8分）

1）免费质保（4分）：投标供应商所提供的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每延长1年加2分，本项最高得4分。

（注：提供承诺书并加盖公章，提供不全或不提供的不得分）

2）产品用户评价（4分）：

投标提供所投产品用户评价意见为优、良的用户证明材料，每提供一份得2分，最多4分。（注：提供相关证明材料复印件并加盖公章，提供不全或不提供的不得分）。

（3）设备配置性能（17分）

1） 技术参数符合性（17分）：所投货物的技术参数为★号指标的，若出现负偏离即无效标书。所投货物的技术参数为▲号指标的，为重要技术参数单项权重为2分，所投货物的技术参数为未标符号指标的，为普通技术参数单项权重为1分，投标人必须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料包括但不仅限于（厂家证明、白皮书、彩页、手册、检测报告、说明书、设备照片等），否则视为负偏离，未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，视为负偏离。

| 技术参数评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 评分标准 | 分值下限 | 分值上限 |
| 1 | 电 离 室 巡 检 仪 | 功能要求 需具备累计模式：在开启仪器后能连续工作30s，显示mR/h或R/h累计数值。 需具备保持模式：能保持并显示峰值，以及继续读取和显示当前的辐射值。 需具备模拟、数字式液晶显示。模拟显示时能显示100个单元条形图，并各标有与仪器量程相应的值；数字显示时可根据仪器的操作量程，在21/2位显示后跟一个有效0位。 需具备低电压指示和保持模式指示功能。 预热时间：当仪器与环境温度平衡时，初始预热时间少于2 min 便携并方便挂在脖子上或者衣服上。 | 符合得1分， 不符合不得分 | 0 | 1 |
| 2 |  | 技术要求 具备自动切换量程功能。 具备分段式量程： (1)0～500μR/h or 0～5μSv/h (2)0～50 mR/h or 0～50μSv/h (3)0～50 mR/h or 0～500μSv/h (4)0～500 mR/h or 0~5 mSv/h 最大允许误差：优于±10% | 符合得1分， 不符合不得分 | 0 | 1 |
| 3 | 高 斯 计 | 功能要求 需具备IEEE-488数据接口和通讯功能 需配备具有温度补偿功能的配套探头，探头磁场为横向探头 需具备直流测量模式、RMS测量模式、峰值测量模式 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
| 4 |  | 技术要求 主机测量范围：1mT～2T，DC～50 kHz频率范围 直流测量分辨率至0.02mGs 测量频率：DC to 50 kHz 需≥15个通带和3个低通交流滤波 数据缓冲器采样率不小于每秒1000个读数 峰值捕获至20μs脉宽 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
| 5 |  | ▲准确度等级：0.05级 | 符合得2分，不符合不得分 | 0 | 2 |
| 6 |  | ▲探头测量范围：DC～800Hz，3.6Gs～35kGs | 符合得2分，不符合不得分 | 0 | 2 |
| 7 | 阻抗探头 | 功能要求 阻抗探头套件需适配E4990A-120等主流阻抗分析仪 需能够进行电路内测量（印刷电路图案、电路的输入/输出阻抗等） 需具有阻抗扫描测量功能 被测设备可以通过使用针探头、夹子导线（鳄鱼夹适配器）或 BNC 适配器连接 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
| 8 |  | 技术要求 频率范围：20 Hz～120 MHz 基本精度：±1% 探头适配类型：需可适配针式探头、夹式探头、BNC适配器等 工作温度：（-20～75）°C | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
| 9 |  | ▲电压范围：±40V | 符合得2分， 不符合不得分 | 0 | 2 |
| 10 | 端 子 适 配 器 | 功能要求 终端适配器需实现将仪器的终端配置转化为7毫米的终端配置，即没有7毫米终端连接器的仪器可以使用带有7毫米终端连接器的测试夹具。 具备可将4终端对配置转换为7毫米终端连接器，适配与E4990A一起使用 | 符合得1分，不符合不得分 | 0 | 1 |
| 11 |  | 技术要求 ▲2.1频率范围：40 Hz至110 MHz ▲2.2电压范围：±40V | 符合得2分，不符合不得分 | 0 | 2 |
| 12 |  | 技术要求 工作温度：0°C 至 +40°C。 接口类型：输入：4-Terminal Pair BNC（连接仪器）；输出：7 mm同轴接口（连接夹具）。 尺寸：不大于190mm (W)× 55mm (H)×140mm (D) 重量不大于800g | 符合得1分，不符合不得分。 | 0 | 1 |
| 13 | 示波器 | 功能要求 具备标准分析功能：光标测量、频谱视图、FastFrame™绘图、搜索等。 具备频率计数器触发功能。 需标配探头：每个通道一只10MΩ无源电压探头。 数字电压表具备功能：4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS电压测量功能。 显示器要求：不小于15.6 英寸TFT。 | 符合得1分，不符合不得分。 | 0 | 1 |

（4）售后服务（40分）

1）项目实施方案（7分）

供货计划安排合理、科学，供货安装方案措施切实可行的得7分；

供货计划安排较合理、较科学，供货安装方案措施较切实可行的得5分；

供货计划安排一般，供货安装方案措施一般得3分；

无方案不得分。

2）所投产品质保方案（7分）

对所投产品免费质保期内及质保期外服务方案（包括但不限于响应时间、零部件更换维修等）科学合理、可行性强的得7分；

对所投产品免费质保期内及质保期外服务方案（包括但不限于响应时间、零部件更换维修等）较科学合理、可行性较强的得5分；

对所投产品免费质保期内及质保期外服务方案（包括但不限于响应时间、零部件更换维修等）科学合理性一般、可行性一般的得3分；

无方案不得分。

3）人员培训方案（7分）

包括培训方式、培训资料、培训内容等，方案内容完整，科学合理、有针对性、可操作性强，得7分；

方案内容较完整，科学合理、有针对性、可操作性较强，得5分；

方案内容一般，科学合理、有针对性、可操作性一般，得3分；

无方案不得分。

4）安装调试计划方案（7分）

包括安装调试计划、步骤、流程、时间安排等，方案内容完整，科学合理、有针对性、可操作性强，得7分；

方案内容较完整，科学合理、有针对性、可操作性较强，得5分；

方案内容一般，科学合理、有针对性、可操作性一般，得3分；

无方案不得分。

5）售后服务方案（6分）

包括完整的售后服务体系，健全的售后服务机构及服务团队，售后服务承诺等，方案内容完整，科学合理、有针对性、可操作性强，得6分；

方案内容较完整，科学合理、有针对性、可操作性较强，得4分；

方案内容一般，科学合理、有针对性、可操作性一般，得2分；

无方案不得分。

6）应急处理措施方案（6分）

应急处理措施方案内容完整，科学合理、有针对性、可操作性强，得6分；

方案内容较完整，科学合理、有针对性、可操作性较强，得4分；

方案内容一般，科学合理、有针对性、可操作性一般，得2分；

无方案不得分。

（5）国家政策导向（2分）

1）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

2）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏华诚工程管理咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供江苏华诚工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

江苏华诚工程管理咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件 正反面 |
| --- | --- | --- |

（四）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                 采购编号：

| 项目名称 | 一批多参数电学检测设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1.报价一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表（格式）：

明细报价表

供应商名称（盖章）：                                  采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电离室巡检仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高斯计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阻抗探头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 端子适配器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 示波器 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

备注：以上报价包含满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（九）监狱企业证明材料：

由投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（十） 服务承诺（格式）：

服务承诺

供应商名称（盖章） ：                              采购项目编号：

内容要求：

供应商须对本招标文件作出实质性响应（格式由供应商自定）。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十一） 偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                                  采购项目编号：

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物技术指标描述选择项 （正偏离、负偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电离室 巡检仪 | 1.功能要求 1.1需具备累计模式：在开启仪器后能连续工作30s，显示mR/h或R/h累计数值。 1.2需具备保持模式：能保持并显示峰值，以及继续读取和显示当前的辐射值。 1.3需具备模拟、数字式液晶显示。模拟显示时能显示100个单元条形图，并各标有与仪器量程相应的值；数字显示时可根据仪器的操作量程，在21/2位显示后跟一个有效0位。 1.4需具备低电压指示和保持模式指示功能。 1.5预热时间：当仪器与环境温度平衡时，初始预热时间少于2 min。 1.6 便携并方便挂在脖子上或者衣服上。 2.技术要求 2.1具备自动切换量程功能。 2.2具备分段式量程： (1)0～500μR/h or 0～5μSv/h (2)0～50 mR/h or 0～50μSv/h (3)0～50 mR/h or 0～500μSv/h （4）0～500 mR/h or 0～5 mSv/h (5)★ 0～5 R/h or 0～50 mSv/h 2.3最大允许误差：优于±10% 3.其他要求 3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。 | 正偏离： 1. 负偏离： 1. 符合： 1. |
| 2 | 高斯计 | 1.功能要求 1.1需具备IEEE-488数据接口和通讯功能。 1.2需配备具有温度补偿功能的配套探头，探头磁场为横向探头。 1.3须具备直流测量模式、RMS测量模式、峰值测量模式。 2.技术要求 2.1主机测量范围：1mT～2T，DC～50 kHz频率范围。 2.2直流测量分辨率至0.02mGs。 ▲2.3准确度等级：0.05级。 ▲2.4探头测量范围：DC～800Hz，3.6Gs～35kGs。 2.5测量频率：DC to 50 kHz。 2.6需≥15个通带和3个低通交流滤波。 2.7数据缓冲器采样率不小于每秒1000个读数。 2.8峰值捕获至20μs脉宽。 3.其它要求 3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。 | 正偏离： 1. 负偏离： 1. 符合： 1. |
| 3 | 阻抗 探头 | 1.功能要求 1.1阻抗探头套件需适配E4990A-120等主流阻抗分析仪。 1.2需能够进行电路内测量（印刷电路图案、电路的输入/输出阻抗等）。 1.3需具有阻抗扫描测量功能。 1.4被测设备可以通过使用针探头、夹子导线（鳄鱼夹适配器）或 BNC 适配器连接。 2.技术要求 2.1频率范围：20 Hz～120 MHz。 ▲2.2电压范围：±40V。 2.3基本精度：±1%。 2.4探头适配类型：需可适配针式探头、夹式探头、BNC适配器等。 2.5工作温度：(-20～75)°C。 3.其它要求 3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。 | 正偏离： 1. 负偏离： 1. 符合： 1. |
| 4 | 端子 适配器 | 1.功能要求 1.1终端适配器需实现将仪器的终端配置转化为7毫米的终端配置，即没有7毫米终端连接器的仪器可以使用带有7毫米终端连接器的测试夹具。 1.2具备可将4终端对配置转换为7毫米终端连接器，适配与E4990A一起使用。 2.技术要求 ▲2.1频率范围：40 Hz至110 MHz。 ▲2.2电压范围：±40V。 2.3工作温度：0°C 至 +40°C。 2.4接口类型：输入：4-Terminal Pair BNC（连接仪器）；输出：7 mm同轴接口（连接夹具）。 2.5尺寸：不大于190mm (W)× 55mm (H)×140mm (D）。 2.6重量不大于800g。 3.其他要求 3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。 | 正偏离： 1. 负偏离： 1. 符合： 1. |
| 5 | 示波器 | 1.功能要求 1.1具备标准分析功能：光标测量、频谱视图、FastFrame™绘图、搜索等。 1.2具备频率计数器触发功能。 1.3需标配探头：每个通道一只10MΩ无源电压探头。 1.4数字电压表具备功能：4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS电压测量功能。 1.5显示器要求：不小于15.6 英寸TFT。 ★ 1.6采集软件功能：配备专用示波器数据采集软件 1.6.1具有测试管理功能，可按文件夹形式组织测试，文件夹可分配不同权限，完成的测试可归档。 1.6.2示波器的触发设置可以根据不同产品或者不同工况，通过上位机进行手动设置和调整，触发设置条件确定后可保存为配方；在后期测试时可根据配方名称直接调用，自动设置示波器触发参数条件。 1.6.3示波器截图时可自动获取示波器的统计数据信息（使用统计功能时） 和光标数据信息（使用光标测量时）。 1.6.4示波器触发后可在软件上自动获取触发波形并在趋势图中显示波形。趋势图中波形可按通道显示或隐藏，X轴可放缩，可独立调整各个波形的Y轴。具有波形区间统计功能。波形数据可指定区间导出至 Excel。 1.6.5示波器截图和获取的示波器统计数据和光标数据可自动插入到报告中，插入的位置可指定，报告模板为WORD格式，按要求提供缺省报告模板，报告模板也可编辑修改。 1.6.6用户可以在测试电脑检索历史测试，历史测试需确定名称，检索条件为名称或者测试时间，并可以打开历史测试，生成报告。 1.6.7 采用C/S架构，数据集中存储，方便后续扩展多客户端。 2.技术要求 ★2.1通道数：≥4通道 ★2.2带宽：不小于1GHz 2.3采样率：≥6.25G点/秒 2.4深度：≥62.5M点 2.5垂直分辨率：约为12bitADC 2.6波形捕获率：＞500000 个波形/秒 2.7上升时间：不大于400ps 2.8时基范围：200ps～1000s/格 2.9时基精度：±5.0×10-7 3.其他要求 3.1交付时需带有资质的法定计量检定机构或授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。 |  |

# 注：

# （1）本表不得删除；

# （2）投标供应商须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标货物技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应”等字样的均不得分，并注明“正偏离”或“负偏离”，具体偏离以评委会认定为准。

# （3）本表如需要可自行延长。