南通市第三人民医院医疗设备采购项目

政府采购招标文件

政府采购项目编号：JSZC-320600-JSHY-X2025-0156

采购代理机构文件编号：1009-2541HOLLY27N

江苏弘业国际技术工程有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件组成

第一部分  投标邀请

受南通市第三人民医院的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就南通市第三人民医院医疗设备采购项目（政府采购项目编号：JSZC-320600-JSHY-G2025-0156）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市第三人民医院医疗设备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年7月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320600-JSHY-G2025-0156

- 项目名称：南通市第三人民医院医疗设备采购项目

- 项目类型：货物类

- 所属行业：工业

- 采购需求：南通市第三人民医院DR等设备采购项目，详见招标文件第三部分，请仔细研究。

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 1台 | 140 |
| 2 | -80度超低温冰箱 | 8台 | 60 |
| 3 | 射频治疗仪 | 1台 | 150 |

- 合同履行期限：详见招标文件第三部分。

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否

# 申请人的资格要求：

## 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内，即2024年12月—2025年5月期间，至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

## 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于货物类采购。本项目为非专门面向中小微企业项目，小型、微型企业在评标时享受扶持政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)的要求，所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。

## 本项目的特定资格要求：

1. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;（提供“信用中国”网站查询截图）

2. 投标人需按国家规定根据所投产品类别提供三类医疗器械经营企业许可证或二类医疗器械经营备案凭证、所投产品的医疗器械注册证或医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证;

3. 本项目第1、2包不接受进口产品投标；本项目第3包接受进口产品投标。

# 获取招标文件

- 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统

- 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

- 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

- “CA数字证书”的获取

供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南－资料下载中心下载。

- 采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

- 采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 请潜在供应商提前安装相应的控件，详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

# 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年7月4日9点30分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

# 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 其他补充事宜

- 投标保证金：免收

- 项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

# 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 采购人信息

名称：南通市第三人民医院

地址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：苏先生

联系方式：0513-85116168

## 采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系人：丁工

联系方式：13515216336

## 软件技术支持：0519-86722801

附件：

1.招标文件

2.采购人信用承诺

3.公平竞争审查二维码

4.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

第二部分  投标须知

# 总则

## 招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

## 合格的投标人

- 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

- 满足本文件实质性条款的规定。（本招标文件中实质性条款包括但不限于带有下划线、加注“*”、加注“★”号部分及其他可能对本项目产生实质性影响的条款）

## 适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 投标费用

- 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 本项目不收取履约保证金。

- 招标代理服务收费（含标底编制、审核费用）标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的60%执行。单项委托的招标代理服务费低于1500元的，按1500元收取费用（保底价）。中标供应商应在领取中标通知书前缴纳。

## 招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

# 招标文件

- 招标文件构成

- 招标文件由以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标须知

- 项目需求

- 开标和评标

- 投标文件组成

- 附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

- 采购人视情组织答疑会

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

- 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

- 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

# 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件

- 投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 电子响应文件其他要求

- 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

- 投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

- 投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

# 投标文件的递交

## 投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

## 投标截止日期

- 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 投标文件的加密要求：

- 投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

- 投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

- 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

## 投标文件的拒收

4.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 投标文件的撤回和修改

- 投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册，可至江苏省政府采购网—办事指南－资料下载中心下载。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 开标与评标

## 开标

- 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

## 评标委员会

- 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

## 评标过程的保密与公正

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

- 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

## 投标的澄清

- 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

- 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

- 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

## 对投标文件的初审

- 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

## 无效投标条款和废标条款

- 无效投标条款

6.1.1投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务、技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

- 废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因系统故障原因造成开标不成功的。

- 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 投标文件线上格式要求

- 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

- 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M。

- 本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

# 定标

## 确定中标单位

- 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

- 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

- 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

## 质疑与投诉

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

- 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政政府采购监管部门投诉。投诉事项不得超出已质疑事项的范围。投诉提起路径：南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）－“办事指南”—“投诉办理指南”。

## 中标通知书

- 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 授予合同

## 1.签订合同

### l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 货物和服务的追加、减少和添购

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### 政府采购履约保证资金

以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

### 政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、质量、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）、方式、地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，本章节带有下划线的内容为实质性要求，有任意一条负偏离的均按无效投标处理。

# 货物需求一览表

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 1台 | 140 | 合同签订后30日内 |
| 2 | -80度超低温冰箱 | 8台 | 60 | 合同签订后30日内 |
| 3 | 射频治疗仪 | 1台 | 150 | 合同签订后30日内 |

# 技术参数要求

## DR

- X线高压发生器

- ▲高频逆变式高压发生器频率：≥240KHZ。

- 高压发生器功率：≥65kW；管电压可调范围：40～150KV；

- 最大输出电流：≥800mA。

- ▲曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最长曝光时间≥10s。

- ▲最大电流时间积：≥850mAs。

- 具备自动曝光控制功能。

- 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。

- X线球管

- 球管阳极热容量：≥300KHU。

- 球管焦点尺寸：≤0.6/1.2mm。

- 球管功率：≥65kW。

- 配备自动束光器。

- 自动束光器内射野灯光种类：LED白光显示。

- 自动束光器照野可根据APR拍摄部位自动调整；自动束光器具有射野灯光定时控制开关。

- 球管侧近台操控系统

- 屏幕：电容式触摸屏；屏幕尺寸：9.5英寸。

- 可显示患者姓名、患者编号。

- 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向。

- 曝光参数调整。

- 触摸屏具备摆位图示化引导提示。

- 患者体型选择。

- 大小焦点快速切换。

- 曝光技术快速选择。

- 系统状态消息提示。

- 滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配）。

- 可以显示球管组件绕水平轴旋转角度。

- 无线移动式平板探测器（2块）

- 探测器/闪烁体材料：非晶体硅/碘化铯。

- 平板尺寸：≥17×17英寸。

- 像素尺寸：≤139um。

- 采集灰阶度：≥16bits。

- 空间分辨率：≥3.6lp/mm。

- 采集矩阵：≥3050×3050。

- 平板探测器承重：≥135kg。

- 探测器可放置于床面或床外做无滤线栅拍摄。

- ▲探测器供电方式：超级电容，非锂电池供电。

- 数据传输方式：无线WIFI传输。

- 配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用。

- 固定式摄影床

- 床面尺寸：≥230×80cm。

- 床面高度：≤68cm。

- 床面横向移动范围：≥±47cm。

- 床面纵向移动范围：≥±12cm。

- 垂直式脚触开关控制床面移动的锁定及释放。

- 滤线栅栅比：≥10:1。

- 滤线栅栅密度：≥40lp/cm。

- 滤线栅可方便移出，无需借助工具。

- 具有AEC控制电离室。

- 床面最大承重量：≥200kg。

- X线球管与数字平板探测器在床上投照时可以做自动同步追踪运动。

- 探测器于床下的移动范围：≥50cm。

- 摄影床内配备平板探测器实时在线充电器，无需将探测器电池取出即可充电。

- 球管支架

- ▲机械结构：落地立柱式。

- 球管垂直方向运动操作方式：电动及手动。

- 垂直升降范围：≥120cm。

- 纵向移动范围：≥180cm。

- 球管与胸片架自动随动。

- 球管支架可通过一键隔室遥控，实现立位到卧位的转换。

- 球管支架可通过一键隔室遥控，实现胸片架探测器片盒与球管支架沿垂直方向运动。

- 胸片架

- 胸片架垂直方向运动操作方式：电动及手动。

- ▲胸片架垂直移动范围：≥150cm。

- 电离室自动曝光：≥3探测点。

- 滤线栅栅比：≥10:1。

- 滤线栅栅密度：≥40lp/cm。

- 胸片架与球管自动随动。

- 胸片架内配备平板探测器实时在线充电器，无需将探测器电池取出即可充电。

- 系统操作台

- 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置。

- 主机工作站操作台内存：≥8GB；主机工作站操作台硬盘：≥1TB；图像文件存储容量：≥20000幅。

- 显示器尺寸：≥24英寸；显示器分辨率：≥1920×1200。

- 采集系统全自动切换。

- 支持与RIS和HIS系统的集成。

- 支持动态实时患者信息检索与显示；支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理。

- 支持检查不同状态显示与排序；支持自定义患者列表显示。

- 按照器官进行摄影检查。

- 患者拍摄摆位图示化提示。

- 预定义拍摄参数与后期调整。

- 支持灰度处理与LUT调整。

- 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系。

- 可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理。

- 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量。

- 具备DICOM3.0：有DICOM存储、打印、发送，worklist等功能。

- 可通过多功能控制盒，远程遥控限束器光野开口缩放（提供控制盒图片证明材料）。

- 配尘肺筛查检查协议功能（提供软件功能界面截图证明）。

- 长骨拼接功能

- 具备全自动长骨拼接功能（非手动拼接，无需多次进入检查室）。

- 全自动长骨拼接摄影采用球管旋转式单焦点采集模式(非球管平板平行移动采集模式)。

- 配备全长拼接站立支架。

- 全长拍摄范围：≥140cm。

- 配备患者站立支架与胸片盒相对位置，定位机构。

- ▲最大拼接拍摄张数：≥4张。

- 胸片智能质控软件包。

- 具备胸部正位片智能质控分析软件包，可对中线偏移识别和提示、肩胛骨未打开识别和提示、非医源性异物、肺野不全识别和提示；质控监测点数目≥4（如肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开、非医源性异物等）。

- 智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量；可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告。

- ★上述所有设备生产日期不早于设备验收完成日期前6个月。

- ★质保期：设备整机（含所有部件及易耗品）原厂质保5年。

## -80度超低温冰箱

- 箱内温度 -40℃ -86℃可调。

- ★有效容积≥820升，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥6万份样本。

- ▲微电脑控制，≥10寸高性能屏幕，直观显示数据（至少包括：箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等），显示精度±0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

- 具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

- 具有多种故障报警，包括高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等；

- 具有多重保护功能，包括开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护等；

- 采用HC环保制冷剂；

- 采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

- 根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

- ▲符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）；

- 配备2台压缩机，整机稳定运行功率≤1200W;

- ▲25℃环温时，耗电量应≤11 kW.h/24h (需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)；

- 箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，温度均匀性≤±5℃。需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的带有CMA或CNAS标示的检测报告；

- 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（配四把钥匙）及双挂锁，配备人脸识别系统；

15、4个内门并带密封条设计，外门≥4层密封，整机共计≥5层密封；

- 使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm；

- 内胆采用电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

- 具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

- 具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

- 电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

- 配有RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

- 具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；

- 具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其他冰箱；

- 具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

- ▲标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；

- ▲每台冰箱需配≥24个冻存架和≥600个冻存盒；

- ★上述所有设备生产日期不早于设备验收完成日期前6个月；

- ★质保期：设备整机（含所有部件及易耗品）原厂质保8年。

## 射频治疗仪

- ▲射频发射方式:单极有回路射频；

- ▲应用范围:身体、面部及眼部的紧致除皱；

- 输出频率≥6 MHz；

- 最大平均输出功率≥380W；

- ▲穿透深度:面部与体部 0-4.3mm，眼部为 0-1.1mm

- ▲冷却系统:有，能够发射前、中、后均有冷却

- 冷却模式:动态冷却，冷却剂制冷

- 射频发射安全控制:完全接触启动发射

- 配备美容头种类:面部美容头，眼睑美容头,体部美容头

- ▲振动镇痛:低级、中级、高级

- 发射控制:手柄控制(可选脚踏控制)

- 有效治疗次数:一次治疗

- 特殊治疗区:上下眼睑

- 皮肤温度过高保护；

- 设备每发射频能量脉冲前自动检测该处皮肤阻抗，优化能量输出。

- ★上述所有设备生产日期不早于设备验收完成日期前12个月

- ★质保期：设备整机（含所有部件及易耗品）原厂质保3年。

# ★三、商务要求

- 交货期：合同签订之日起30日内。

- 交货地点：南通市第三人民医院指定地点。

- 质量保证及售后服务要求：

- 免费质保期：详见各分包技术参数要求

- 供应商须承诺保修期内每半年免费保养、巡检一次，并承诺在中标后出具原厂售后服务函。（格式自拟）

- 卖方在保修期内每年年终须汇总维修、保养、质控、分析与建议等情况，提供年度保修报告。

- 卖方须确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天发生停机事件），每超过一天，保修期延长一周。

- 卖方或设备生产厂商提供7*24小时维修电话服务，如设备发生故障，卖方在接到甲方报修电话后1小时内予以响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕或提供备用同款设备，如关键配件缺失则允许在48小时内维修完毕。遇特殊情况，卖方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得买方同意后，方可推迟响应时间，否则买方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由卖方承担。

- 投标人免费提供合同设备的全套技术资料、软件资料及维修手册（备注：其中维修手册应包括整机完整电路图及常见故障处理），如资料不全，采购人有权不支付货款。

- 设备超过使用年限后由卖方或厂家负责每年免费进行质量检测并出具相关检测证书。

- 培训：卖方或设备生产厂商负责对买方的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准；并为≥1名甲方维修工程师提供设备原厂培训。

- 设备验收方式及标准

- 招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；

- 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

- 卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

- 卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

- 双方签订的合同技术附件所规定的条款。

- 安装与调试：卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担，安装调试的费用由卖方承担。

- 付款方式：乙方承诺无需预付款,且无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后乙方开具发票，甲方在收到发票后90天内付合同总额的80%。无违反合同约定的，余款即合同总额的20 %，在项目验收合格一年后付清。

- 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 快递包装环保要求：（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2－乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；（11）快递应使用电子面单；（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

- 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打▲品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

第四部分  开标和评标

# 开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

# 评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查，商务、技术标，价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务、技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的以抽签的方式决定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- 采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- 评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判定为不满足招标文件实质性要求。

- 商务技术分：70分

各投标人商务技术分得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （45分） | 评委根据投标人提供的《技术需求响应情况》对招标文件第三部分项目需求中技术参数部分的响应情况进行打分。 1.招标文件第三部分中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离投标即判定为无效投标； 2.标注“▲”的为重要参数，共7项，每满足一项加3分，本项最多为21分； 3.未标注“★”和“▲”的为一般参数，共80项，每满足一项加0.3分，本项最多为24分。 注： 1.“▲”项参数及非“▲”参数第8.16、8.17项的响应需按要求提供证明材料。如招标文件第三部分无特别说明，证明材料包括以下任意一种：设备制造商公开发行的产品彩页或产品说明书、产品实物照片、具备资质的第三方检测机构出具的检测报告。供应商提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、需提供证明材料而未提供材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 2.所有参数均须逐条响应。 |
| 供货、培训、售后服务方案 （15分） | 1.设备供货安装调试方案：5分 投标人提供设备生产、运输、安装、调试方案。 方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得5分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分；其余情况或未提供不得分。 2.人员培训方案：5分 供应商提供人员操作及维修保养培训方案。培训方案应包含但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训教学人员数量等。 方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得5分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 3.售后服务实施方案：5分 供应商提供售后服务实施方案，方案应包含但不限于售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品备件易耗品耗材价格）、应急服务（应急响应方式、应急预案）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等方面。方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得5分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 注：“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案；“采购人实际需求”是指文件中提到的项目需求，及为实现项目需求所应包含的其他内容。“欠缺”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整、内容存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等。 |
| 所投产品的业绩 （10分） | 提供自2022年1月1日至今与本次所投产品同型号的设备案例，每提供一份得2分，本项最高得10分。 注：提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，合同关键信息（合同标的货物品牌型号、合同签订主体、合同双方签字及盖章、合同签订时间）须清晰可辨认。未提供合同扫描或提供合同关键信息不全，或所提供合同产品品牌型号与本次投标产品不符的不得分 |

- 评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （40分） | 评委根据投标人提供的《技术需求响应情况》对招标文件第三部分项目需求中技术参数部分的响应情况进行打分。 1.招标文件第三部分中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离投标即判定为无效投标； 2.标注“▲”的为重要参数，共5项，每满足一项加4分，本项最多为20分； 3.未标注“★”和“▲”的为一般参数，共20项，每满足一项加1分，本项最多为20分。 注： 1.“▲”项参数及非“▲”参数第13项的响应需按要求提供证明材料。如招标文件第三部分无特别说明，证明材料可包括以下任意一种：设备制造商公开发行的产品彩页或产品说明书、产品实物照片、具备资质的第三方检测机构出具的检测报告。供应商提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、需提供证明材料而未提供材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 2.所有参数均须逐条响应。 |
| 供货、培训、售后服务方案 （20分） | 1.设备供货安装调试方案：7分 投标人提供设备生产、运输、安装、调试方案。 方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得7分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分；其余情况或未提供不得分。 2.人员培训方案：7分 供应商提供人员操作及维修保养培训方案。培训方案应包含但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训教学人员数量等。 方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得7分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 3.售后服务实施方案：6分 供应商提供售后服务实施方案，方案应包含但不限于售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品备件易耗品耗材价格）、应急服务（应急响应方式、应急预案）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等方面。方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得6分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 注：“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案；“采购人实际需求”是指文件中提到的项目需求，及为实现项目需求所应包含的其他内容。“欠缺”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整、内容存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等。 |
| 所投产品的业绩 （10分） | 提供自2022年1月1日至今与本次所投产品同型号的设备案例，每提供一份得2分，本项最高得10分。 注：提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，合同关键信息（合同标的货物品牌型号、合同签订主体、合同双方签字及盖章、合同签订时间）须清晰可辨认。未提供合同扫描或提供合同关键信息不全，或所提供合同产品品牌型号与本次投标产品不符的不得分 |

- 评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （40分） | 评委根据投标人提供的《技术需求响应情况》对招标文件第三部分项目需求中技术参数部分的响应情况进行打分。 1.招标文件第三部分中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离投标即判定为无效投标； 2.标注“▲”的为重要参数，共5项，每满足一项加5分，本项最多为25分； 3.未标注“★”和“▲”的为一般参数，共10项，每满足一项加1.5分，本项最多为15分。 注： 1.“▲”项参数需按要求提供证明材料。证明材料可包括以下任意一种：设备制造商公开发行的产品彩页或产品说明书、产品实物照片、具备资质的第三方检测机构出具的检测报告。供应商提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、需提供证明材料而未提供材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 2.所有参数均须逐条响应。 |
| 供货、培训、售后服务方案 （20分） | 1.设备供货安装调试方案：7分 投标人提供设备生产、运输、安装、调试方案。 方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得7分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分；其余情况或未提供不得分。 2.人员培训方案：7分 供应商提供人员操作及维修保养培训方案。培训方案应包含但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训教学人员数量等。 方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得7分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 3.售后服务实施方案：6分 供应商提供售后服务实施方案，方案应包含但不限于售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品备件易耗品耗材价格）、应急服务（应急响应方式、应急预案）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等方面。方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得6分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 注：“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案；“采购人实际需求”是指文件中提到的项目需求，及为实现项目需求所应包含的其他内容。“欠缺”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整、内容存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等。 |
| 所投产品的业绩 （10分） | 提供自2022年1月1日至今与本次所投产品同型号的设备案例，每提供一份得2分，本项最高得10分。 注：提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，合同关键信息（合同标的货物品牌型号、合同签订主体、合同双方签字及盖章、合同签订时间）须清晰可辨认。未提供合同扫描或提供合同关键信息不全，或所提供合同产品品牌型号与本次投标产品不符的不得分 |

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 政府采购政策功能落实

本项目为非专门面向中小微企业项目，小型、微型企业在评标时享受扶持政策。

- 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

- 监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

- 采购人代表宣布评标结果

- 公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- 发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人须在领取中标通知书前提供叁份纸质版投标文件正本至采购代理机构。

第五部分  合同格式

以下合同模板为采购人通用货物采购合同模板，为中标后签订本项目合同的基本条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将根据本项目中标结果具体情况协商后签订。

采购编号：

签约地点：南通市第三人民医院

医 疗 设 备 购 销

合

同

书

设备名称：

签约单位：

甲    方：南通市第三人民医院

乙    方：                 .

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》，经         有限公司 公开招标，乙方已中标并按购销合同向甲方提供设备，经双方友好协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、设备名称、规格型号、制造商、数量和价格

| 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额 | 人民币大写 : 。 |  |  |  | ¥： 。 |

二、合同金额

合同总额包括货物、零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、进场设备保管、培训辅导、调试、商检、质保期售后服务、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。

三、设备配置

合同配置清单（配置清单为本合同不可分割的组成部分）

四、交付时间、地点

交付时间：合同签定后 30 天内；

交货地点：甲方指定地点，乙方负责送货到甲方指定地点，负责上下人力卸运，如发生有关费用等由乙方承担。

五、安装、调试与培训

1、 以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。

2、 设备安装、调试、培训结束，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲乙双方商定），乙方免费派工程师到现场协助验收工作，填好安装、调试、培训及验收等相关表格并签字。

3、 乙方应派专业技术人员在现场对我院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。

六、质量要求及技术标准

1、 所提供医疗器械产品注册证必须真实有效。

2、 所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致。

3、 国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

4、 发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致。

5、 甲方所购设备及设备相关应用软件享有应用软件使用权，操作系统及数据库完善和稳定升级，新增功能软件除外。

6、 其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

七、验收标准与要求

1、 交付验收标准：在设备安装调试完毕、验收合格后由双方或法定专业质检部门共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。

2、 项目验收依次序对照执行标准为：

①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保标准；

②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

③货物来源国官方颁布的最新标准；

④双方约定的其他验收标准。

3、 货物为原厂制造的全新合格产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用。

4、 包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅。

八、付款方式

1、 乙方承诺无需预付款,且无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后乙方开具发票，甲方在收到发票后90天内付合同总额的80 %，合计     元。

2、 无违反合同约定的，余款即合同总额的20 %，合计   元，在项目验收合格 一 年后付清。

3、 乙方的银行账号信息：

公司名称：

开户银行：

账    号：

九、质保期及售后服务要求

1、 质量保证期“全用全保”（简称“质保期”）从验收交付之日起为     年，乙方提供整机免费维保。质保期内乙方对所供货物实行包修、包维护保养，期满后可同时提供终身维修和保养服务。

2、 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

3、 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

4、 免费维修与更换缺陷部件的期限：

乙方收到甲方通知后12小时内响应，并在24小时内到达用户现场。若主要设备的故障在 48 小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

- 乙方保证在设备的全生命周期内提供零配件的供应。

- 若今后乙方设备有软件、技术等升级，甲方享有免费服务的权力。

- 乙方本次中标的设备，如设有维修软件等密码，乙方应保证无条件的为甲方永久免费开放。

十、违约责任

1、 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款；逾期交付的货物或工程，从逾期之日起每日按合同总额 1 %的数额向甲方另加付违约金；逾期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

2、 甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金。

3、 因乙方原因造成合同终止，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

十一、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 2 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

中国政府根据现行税法所征收的一切税费和在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十四、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。

十五、乙方应提供的资料内容

1、 进口产品必须提供原产地证明、海关报关单，如该设备需商检，则需提供中国商检证明、合法进货渠道全套单证。

2、 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

3、 关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

十六、其它

1、 本项目招标文件及其补充文件，乙方的投标文件及其澄清文件或书面承诺，均作为本合同的附件，合同的附件均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

2、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

3、 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4、 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，均具同等法律效力。

5、 本合同共计      页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6、 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

7、 未尽事宜以乙方投标书和现场承诺书为准。

8、 合同后附件

附件1：配置清单

附件2：中标通知书

附件3：廉洁购销协议

甲方（盖章）：南通市第三人民医院       乙方（盖章）：

法人代表：                             法人代表或授权代理人：

地址：南通市青年中路60号              地址：

电话：0513-85116013                    电话：

统一社会信用代码：123206004675407137   统一社会信用代码：

日期：

附件1：

附件2：

附件3：

廉  洁  购  销  协  议

甲方：南通市第三人民医院

乙方：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统党风廉政及行风工作会议精神，进一步规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议并共同遵守：

1、甲方在采购过程中严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩，不得要求乙方代支任何费用开支。

2、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

3、甲方工作人员不得透露所采购项目的相关信息。

4、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医护人员及评标专家的选择权。

5、乙方销售代表洽谈业务必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床、门诊、医技等科室推销相关产品，不得借故到甲方主管领导、科室负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

6、乙方在购销经营活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低质量，做到诚信经营。

7、甲方所采购项目除其他有关规定所需押金外，甲方将乙方部分货款作为廉政保证金。

8、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消参加招标活动2年，并没收廉政保证金，如涉嫌违法的，交由执法部门予以处理。

9、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

10、本协议为购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

11、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自签订之日起生效。

甲方(盖章)：南通市第三人民医院          乙方(盖章)：

职能部门负责人：                        授权代表：

经办人签名：

第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料，商务、技术标，价格标三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上三部分中分别上传的投标材料。

# 资格审查证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内，即2024年12月—2025年5月期间，至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

- 中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

- 投标人需根据所投产品按国家相关规定提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证。

- 法定代表人身份证明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件）；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其他需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

# 商务、技术标

- 投标人情况一览表；（格式见附件）

- 商务部分正负偏离表；（格式见附件）

- 技术部分正负偏离表；（格式见附件）

- 投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号等；

- 商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；（履约能力、业绩证明等）

- 商务、技术评分标准中须提供其他材料；（售后及服务方案等）

- 投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

（招标文件要求提供的商务、技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

# 价格标

- 开标一览表（格式见附件）；

- 分项报价明细表（格式见附件）。

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年月日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

单位名称（盖章）

XXXX年XX月XX日

附件4

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件5

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其他 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，而后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明及证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2.2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

附件9

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表（签字）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日期：

附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件12

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函(保险)告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动!

政府采购线上合同信用融资和履约保函(保险)是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可自愿选择履约保函(保险)形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(通财购〔2023〕57号)和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》(通财购〔2022〕68号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。