招　标　文　件

项目名称：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目

项目编号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0009

采   购   人： 阜宁县综合检验检测中心

采购代理机构：江苏禾米项目管理有限公司

2025年8月26日

- 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况

阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目 JSZC-320923-JSHM-G2025-0009招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月17日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0009

2.项目名称：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：400万元（采购包1：260万元；采购包2：140万元）

5.最高限价：400万元（采购包1：260万元；采购包2：140万元）

6.采购需求：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目，主要采购内容为液相色谱串联质谱仪、全自动固相萃取仪、研磨仪、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等仪器设备的采购、安装、调试及售后维修等相关伴随服务（详细内容见本招标文件第四章）。

7.采购范围和标段划分：本次采购共分两个采购包，具体采购包划分及采购内容如下：

采购包1：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（一标段），主要采购内容为液相色谱串联质谱仪、全自动固相萃取仪和研磨仪的采购、安装、调试及售后维修等相关伴随服务，采购预算为260万元，具体采购内容详见招标文件；

采购包2：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（二标段），主要采购内容为高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计、高通量平行浓缩仪等设备的采购、安装、调试及售后维修等相关伴随服务，采购预算为140万元，具体采购内容详见招标文件；

注：每个供应商可同时参加两个采购包的投标，且每个申请人只能中一个采购包。

8.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成设备的采购、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人正常运行使用。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度（2024年度）的财务状况报告（财务报告至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报告）

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年9月1日以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目采购标的对应的行业主要为工业行业。

（三）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-9-17  9：00（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取履约保证金、不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：阜宁县综合检验检测中心

单位地址：阜城街道城西路山阳花苑北首

联系方式：朱宇，13390723123

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称： 江苏禾米项目管理有限公司

单位地址：阜宁县阜城天津路城南大厦A座一楼108室

联系人：徐永，联系方式：19848308411

3、项目联系方式

项目联系人：徐永

电　话：19848308411

2025年8月26日

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，根据每标段项目中标价的1.1%向中标供应商收取服务费用，由中标供应商在开取中标通知书前一次性支付。

- 招标代理服务费收款单位名称：江苏禾米项目管理有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司阜宁富昌支行；帐号：537876121599。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2中标人在领取中标通知书之前，必须提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并且加盖投标人公章。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

- 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

本项目免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 盐城市政府采购合同（货物）

项目名称：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目

项目编号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0009

甲方（采购人）： 阜宁县综合检验检测中心

乙方（供应商）：                  （本次招标活动的中标人）

甲、乙双方根据阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（  标段）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（   标段）

1.2 标的质量：符合国家标准或相关部门最新颁布的合格标准及招标文件的要求。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后60日历天内完成设备的采购、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人正常运行使用。

1.5 履行地点：阜宁县域范围内甲方指定地点，其运输及安装调试费用等均由乙方负责。

二、合同金额

2.1本合同总金额(人民币大写)∶              ；(人民币小写)               。

2.2上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本次采购、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、开发、供货、安装、验收、检测、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用、中标服务费和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

2.3安装交付使用前的一切费用由乙方承担。

2.4乙方在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用和安全责任均由乙方负责。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉和索赔。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目免收履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

付款以人民币通过银行给付，统一汇至乙方的单位银行账户。具体付款幅度如下：

- 本项目落实预付款制度，签订合同后30日内甲方支付合同价款的30%给乙方作为预付款；在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

（2）供货安装调试完成并经甲方确认验收合格后，付至合同金额的70%；

（3）验收合格满一年后，付至合同金额的90%；

（4）余款待验收合格满两年后，一次性结清；

（5）以上付款均无息，每次付款时乙方须提供合法有效的全额税务发票。

注：①合同执行预付款的，在支付预付款时，乙方应向甲方出具预付款保函，预付款保函乙方可以采用银行保函或保险公司保函，银行保函和保险公司保险单受益人为采购人。

②中标人也可以放弃预付款，如放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方应当向甲方技术人员提供仪器生厂家组织的操作培训服务及技术指导。

10.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场进行处理。

10.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6上述的货物免费保修期为   年（不低于2年，具体以投标时承诺的为准）（自交货并验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

特别提醒：本项目各采购包中所有的参数都为验收项，甲方对乙方在投标文件中提供的产品有疑问的，可在签订合同前要求乙方提供全新机器进行验证，如在设备到货验收时发现任何不实响应，都将取消中标人的中标资格，并追究相关责任。

十二、货物包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之二违约金。

13.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、用户培训

- 14.1安装调试完成并经甲方验收合格后,乙方必须为甲方操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作、数据处理及一般仪器维护保养知识。具体要求详见本项目招标文件。

- 十五、售后服务及其他要求

- 15.1维修：乙方须提供电话支持，为甲方提供电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。乙方在接到甲方维修电话后须在2小时内响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

- 15.2培训：安装调试合格后,由乙方安排工程师按招标文件要求为甲方操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。

- 15.3文件资料：每台货物（仪器）应附有纸质的使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地为阜宁县。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》等相关规定执行。

18.3本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，财政监管部门和代理机机构存档各壹份。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人（签字或盖章）：            其委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：                            联系电话：

传    真                              传    真：

经营地址：                            经营地址：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

合同签订地点：

合同签订时间：       年  月  日

第四章 采购需求

一、项目属性:本项目属于货物类项目。

二、采购标的清单

采购包1：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（一标段）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱串联质谱仪 | 1套 | 否 | 工业 |
| 2 | 全自动固相萃取仪 | 1套 | 否 | 工业 |
| 3 | 研磨仪 | 1套 | 否 | 工业 |

采购包1的核心产品为液相色谱串联质谱仪。

采购包2：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（二标段）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1套 | 否 | 工业 |
| 2 | 原子吸收分光光度计 | 1套 | 否 | 工业 |
| 3 | 冷冻离心机 | 1台 | 否 | 工业 |
| 4 | 高通量平行浓缩仪 | 1台 | 否 | 工业 |
| 5 | 气相色谱仪全自动顶空进样器 | 1套 | 否 | 工业 |
| 6 | 高速匀浆机 | 1台 | 否 | 工业 |
| 7 | 超声波清洗仪 | 1台 | 否 | 工业 |
| 8 | 分析平台 | 1台 | 否 | 工业 |
| 9 | 涡旋混合仪 | 1套 | 否 | 工业 |
| 10 | 恒温震荡仪 | 1套 | 否 | 工业 |
| 11 | 冷藏冷冻试剂柜 | 1台 | 否 | 工业 |
| 12 | 冷藏试剂柜 | 1台 | 否 | 工业 |
| 13 | 冷冻冰柜 | 2台 | 否 | 工业 |

采购包2的核心产品为高效液相色谱仪。

三、技术要求

采购包1：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（一标段）

（一）液相色谱串联质谱仪

（1）主要用途：

主要用于食品安全领域的小分子化合物的定性、定量分析。设备必须满足食品安全禁用与限用药物监测分析，并且分析方法必须符合相关国内和国际法规。

（2）主要技术参数：

2.1工作条件：

2.1.1 工作电压：220V, 50Hz；

2.1.2 操作温度：15-30 °C；湿度：< 80 %。

2.2液相色谱仪技术参数：

2.2.1输液单元

2.2.1.1 可编程的二元高压梯度泵，流速范围：0.0001～10.000mL/min，另配备四元泵1台。

2.2.1.2 最大操作压力：不小于105MPa

3.1.1.3流速精确度：＜0.07% RSD

3.1.1.4 在线脱气：至少5路

2.2.3 控温自动进样器：

2.2.3.1进样位数：不低于150位

2.2.3.2自动进样器（温控范围：4-45℃）

2.2.3.3进样范围：0.1～50μL；

2.2.3.4交叉污染：0.0015%以内；

2.2.4柱温箱

2.2.4.1温度设定范围：室温-10℃-100℃

2.3质谱仪技术参数

2.3.1离子源

2.3.1.1配有独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)；软件自动识别ESI和APCI喷针，无需放空质谱真空系统，无需插拔气路和电路。

2.3.1.2 ESI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到2.8 mL/min。提供农药多菌灵(carbendazim)在不同流速：0.4、0.8、1、2mL/min下，灵敏度不损失的谱图数据。

▲2.3.1.3离子源温度：离子源内两路加热雾化气，辅助加热气温度650℃以上，该最大温度可以在软件界面下设置并运行（提供仪器运行截图）。

▲2.3.1.4离子源不同温度对灵敏度的影响：在其他条件不变的前提下，在300~650℃范围内，测定喹乙醇（多重反应监测 264/143)随着离子源温度升高灵敏度升高的数据。至少提供三个温度点下的谱图数据，其中必须包含650℃温度点。

2.3.1.5离子源具有废气主动排放功能，最大流速10L/min，以防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间。

▲2.3.1.6 离子化后，为保证化合物稳定性的设计：接口采用锥孔设计或毛细管等管路接口设计以防止样品热降解后堵塞，以提高抗污染能力。（提仪器内部构造图作为证明材料）

2.3.2质量分析器：三重四极杆质谱分析器

2.3.2.1 质量范围m/z2000amu以内，确保全质量高灵敏度。

2.3.2.2 质量稳定性：优于 0.1amu/24小时（四极杆无需加热保温设计）。

2.3.2.3质量准确度：优于 0.01%（全质量范围）。

2.3.2.4定量范围：6个数量级

2.3.3 检测器技术：

2.3.3.1电子倍增管技术，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。

2.3.3.2脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。

2.3.4 气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需使用氦气或氩气。2.3.5 灵敏度和重现性指标：

2.3.5.1 IDL: ESI+模式下，实际柱上量10fg的利血平，IDL≤2.8fg。

2.3.5.2饮用水中苯并芘，直接进样检测，检测限≤0.1ng/mL，进样20ul,连续5针，RSD<5%。

2.3.5.3正负离子极性切换速度：不大于15ms

2.3.6扫描模式：具有增强全扫描；增强子离子扫描；母离子扫描；中性丢失扫描；增强多电荷扫描；多级串联质谱功能；选择离子扫描；选择反应监测扫描;多反应同时监测扫描等功能。

2.3.7工作站及软件

2.3.7.1自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。软件同时控制液相、质谱。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（多重反应监测）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确,通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。

2.3.7.2能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或是样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用。

2.3.7.3配备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。积分可靠，减少积分误差。具有审计追踪功能。智能的多化合物多重反应监测方法设置，可根据每个多重反应监测目标物的保留时间自动设置多重反应监测窗口，无需手动设置多重反应监测采集窗口的起止时间段。

（3）主要配置

3.1超高压液相色谱一套：包括二元高压梯度泵单元，四元高压梯度泵单元，脱气单元，控温自动进样器，柱温箱，色谱柱、溶剂瓶及托盘等。

3.2串联四级杆质谱仪一台（包含蠕动注射泵）。

3.3 ESI和APCI离子源各1套。

3.4质谱工作站软件、电脑、双面打印机（带复印功能）一套；高通量定量优化和数据处理软件 1套。

3.5 UPS电源 1台，功率不小于6kw，延时不小于2小时。

3.6配套氮气发生器 1套，氮气流量不小于30L/min，压力不小于100psi。

3.7泵油 2桶；ESI喷针 5根；安装标准品 1套；调谐液1套 。

- 3.8 提供GB 23200.121-2021、GB23200.37-2016、GB23200.39-2016、GBT21311-2007、SNT2624-2010、SN/T 3725-2013、SN/T 2538-2010等国家规定检测标准中的农兽残检验方法包。

- 全自动固相萃取仪

1. 工作条件

- 1.1  工作温度: 10 - 40 °C

- 1.2  湿度: 20 - 80 %

- 1.3  电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

- 2. 技术规格及要求

- 2.1 功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。

- 2.2 可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

- 2.3 萃取通道：≥6通道，≥6个样品同时活化、同时上样、同时洗脱。

- 2.4连续处理样品能力：使用1ml、3ml、6ml、12ml固相萃取柱可连续自动化处理36个样品；

- 2.5 能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免收集脱离的商品柱盖帽。

- 2.6 主机配备≥6组12通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换。

- 2.7 6个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min。

- 2.8 ≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，≥8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。

- 2.9 固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，方便摆放样品和SPE柱，仪器通过柱插杆自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。

- 2.10 萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。

- ▲2.11 萃取柱密封位置可设定，萃取柱由o形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm。（须提供密封圈下降高度设置的软件界面截图及不同密封位置的实拍图片并说明）

- 2.12 样品架前后移动自动定位功能，移动距离：≥160mm。

- 2.13 具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

- 2.14 气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）。

- 2.15 具有串柱功能，可同时放置72个1/3/6ml标准固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于36位15ml或36位60ml。

- 2.16 排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。

- ▲2.17 独立清洗柱密封杆/针清洗功能：具备≥6个独立清洗位置，可对≥6个柱密封杆/针自动进行内外壁清洗，清洗后可通过独立排废泵排废，≥8种清洗溶剂可选。（需提供柱密封杆/针于独立清洗位清洗，以及清洗槽带有排废管路的实拍图片并说明）

- 2.20 软件

- 2.20.1 基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。

- 2.20.2 控制软件与SPE主机通过Wifi、蓝牙等无线连接。

- 2.20.3 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

- 2.20.4 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

- 3. 仪器配置

- 3.1 全自动固相萃取仪主机 1台

- 3.2 表面处理进样针套件 6套

- 3.3 高精度注射泵（装入主机） 6套

- 3.4 12通阀模组（装入主机） 6套

- 3.5 3ml萃取套件 1套

- 3.6 6ml萃取套件 1套

- 3.7 废液模块 1组

- 3.8 进样针内外壁清洗工作站 1套

- 3.9 溶剂瓶套件 8套

- 3.10 36位15ml样品和收集套件 1套

- 3.12 36位50ml样品和收集套件 1套

- 3.13 全自动固相萃取系统工作软件 1套

3.14 电脑1套、打印机1套

（三）研磨仪

（1）技术参数

1、仪器系统：刀式研磨仪是一款专门进行粉碎和均质化处理的仪器，能在数十秒钟内将样品粉碎至分析细度，并且粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求；

2、进样尺寸：＜40mm，出样尺寸：＜300um；

3、常规转速：2000-10000rpm，数字显示，连续可调；

4、样品处理量：150-700ml，视样品种类而定；

5、研磨时间设置:1秒-9分钟59秒，数字显示，连续可调；

6、转刀：二叶或四叶刀头，刀片不在同一水平面，保持一定的间距高度，并且具有韧面和钝面之分，分别可用于大块样品的粗粉碎或者精细粉碎；

7、研磨套件类型及材质：转刀-不锈钢制、锯齿形不锈钢制、钛制、四叶全不锈钢制（适用于冷冻），顶盖-标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖，研磨容器-PC制、PP制、玻璃制、不锈钢制；

8、仪器开盖方式为手动开盖，不为自动开盖，保证操作的便捷性，防止因自动开盖故障导致仪器无法使用；

9、仪器具有电磁锁，并在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性和便捷性；

10、独立可拆卸的塑料材质防水底座并具有导流槽，可有效阻止液体接触电机或电机轴，延长使用寿命；

11、仪器操作方式为按键式操作，不为触摸屏设计，避免制样人员戴手套处理样品或手上沾有水分影响触摸，无法高效率操作仪器；

▲12、具有间歇、正转、反转、快速点击模式及两组运行程序（提供实物图片证明材料）

13、电机为工业级电机，电机功率不高于1100W；

（2）配置要求

1、刀式研磨仪主机，1台

2、锯齿形不锈钢转刀，1把

3、研磨容器，PC制，1个

4、标准顶盖，1个

采购包2：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（二标段）

（一）高效液相色谱仪

1、工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

▲2、技术性能：液相色谱仪，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管阵列检测器、荧光检测器（含柱后衍生装置）、示差折光检测器、一套液相色谱工作站系统组成。（提供产品彩页或手册等证明）。

2.1 四元梯度泵

2.1.1 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.2 流量精度：≤0.07%RSD

▲2.1.3 压力范围：0-60 Mpa或更高（提供产品彩页或手册等证明）。

2.1.4 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.5 可压缩性补偿：根据流动相自动调节

2.1.6 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

2.1.7 混合精度：±0.20%SD

2.1.8 滞后体积：600-900uL

2.2 在线真空脱气机

2.2.1 流速：10mL/min每个流路

2.2.2 通道：四个独立通道

2.3自动进样器：

▲2.3.1 样品量：≥100位（2mL样品瓶）（提供产品彩页或仪器实物图片等证明）

2.3.2操作压力:最高600 bar (60 MPa 或8702 psi)计量泵

2.3.3样品交叉污染：<0.004%

2.3.4 衍生功能：自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式

2.4 智能化温控柱箱

2.4.1 柱温范围：室温以下10℃-85℃,

2.4.2 柱容量：30cm柱≥3根

2.5 二极管阵列检测器

2.5.1检测器类型：1024 个二极管元件

2.5.2光源：氘灯和钨灯

2.5.3信号数量：8

2.5.4最大采样速率：120 Hz

2.5.5短期噪声：波长254/4 nm 处，< ± 0.7 x 10-5 AU；波长750 nm 处，TC 2 秒

2.5.6漂移：在254 nm 处，< 0.9 x 10-3 AU/小时

2.5.7线性：在265 nm 处，> 2.0 AU (5 %)

2.5.8波长范围：大于190 – 950 nm

2.6 荧光检测器

2.6.1性能：

单波长运行：a) Raman (H2O) > 500 (在信号端测量的噪声参比)Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池

b) Raman (H2O) > 3000 (在dark value 处测量的噪声参比)Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池

2.6.2光源：氙闪灯

2.6.3激发单色器全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm, 范围200 – 1200 nm，零序，带宽20 nm；发射单色器全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm, 范围200 – 1200 nm，零序，带宽20 nm

2.7示差折光检测器

2.7.1短期噪声:：±2.5 x 10-9 RIU

2.7.2漂移：< 200 x 10-9 RIU/h

2.7.3折光范围：1.00 - 1.75, 已校正

2.7.4温度控制：高于室温5˚C到55˚C

2.7.5极性、峰宽：按时间编程

2.7.6零点调整：自动归零

2.7.7清洗：阀自动冲洗和自动溶剂循环

2.7.8数据采集速率：≥37 Hz

2.7.9流通池：8 μL，最大耐压5 bar

2.7.10 pH 范围:2.3 – 9.5

2.8  数据处理系统

2.8.1 软件：工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

2.8.2配置：电脑：Intel 4核CPU, 16GB内存, 1T硬盘, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows 10 操作系统， 24寸液晶显示器

3 .配件和耗材

3.1四元梯度泵一套

3.2真空脱气机一套

3.3自动进样器一套

3.4柱温箱一套

3.5二极管阵列检测器一套

3.6荧光检测器（配柱后衍生）一套

3.7示差折光检测器一套

3.8电脑一套、激光打印机一套（可双面打印，带复印功能）

3.9耗材：液相分析柱2根，液相进样瓶100个（带盖子）， 过滤白头5个；1000mL溶剂瓶4个

（二）原子吸收分光光度计

1. 工作条件

1.1 电源要求：	220V （+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。

1.2 环境温度：	+15℃～+35℃。

1.3 相对湿度：	20～80%。

2. 系统描述

台式设计原子吸收光谱仪，具备火焰、石墨炉检测系统，可自由切换且保持稳定性。

用途：进行金属元素和部分非金属元素的定性定量分析。

3. 光学系统和检测器技术指标

▲3.1全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或光电倍增管检测器（提供产品彩页或手册等证明）。

3.2波长范围：190－900nm

3.3狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择

3.4实时双光束，≥1800线/mm，超大面积光栅,光栅面积≥64mm´72mm；

3.5灯选择：火焰≥4灯座（独立灯座），石墨≥4灯座（独立灯座），火焰和石墨炉分别做样分析4种元素无需换灯。

4. 火焰系统技术指标

4.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。

4.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

▲4.3燃烧系统：高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。可调式通用型雾化器，雾化器可以在无任何工具的情况手工拆卸，并且能够快速清洗（提供产品彩页或手册等证明）。

4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。

4.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等。

4.6兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算，利用国产的氢化物发生器和无极放电灯测量汞的标准曲线，汞的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb，线性系数优于0.9999。协助用户安装原有实验室的氢化物发生器。

4.7 火焰性能要求：火焰检出限Cu：≤ 0.0015mg/L，火焰重复性/稳定性：RSD＜0.3%

5. 石墨炉系统技术指标

5.1在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对食品、悬浮奶粉、食品添加剂等直接进样，无需样品消解，测量样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于3%。

5.2石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。

5.3电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体。

5.4温度控制：石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

5.5石墨管：标准配置为一体化平台（STPF）热解涂层石墨管。

▲5.6石墨炉自动进样器≥140位，最低样品需求量：0.1ml。最大注入量（样品+试剂）为99微升。自动进样器由主机供电并由软件控制（提供产品彩页或手册等证明）。

5.7石墨炉进样系统：石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果对食品、悬浮奶粉、食品添加剂等直接进样等。

▲5.8石墨炉采用纵向塞曼背景校正，横向加热方式,需配备摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程（提供产品彩页或手册等证明）。

5.10设备具有自动基线调零技术,每次测定读数前，自动进行零点漂移校正,克服由于灯、电路漂移或石墨炉两边石英窗变脏引的零点变化。

5.11石墨炉性能要求：石墨炉检出限：Cd: ≤0.002 ug/L， Pb:≤ 0.05 ug/L，石墨炉重复性8h长期稳定性Cd RSD≤2%

6. 操作软件和计算机技术指标

分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

7. 配置要求

7.1标准附件箱：1套（包括火焰、石墨炉、自动进样器）。

7.2横向加热石墨管：8只。

7.3空气压缩机和废液分离：1套。

7.4循环冷却水系统：1套。

7.5原装编码元素灯：4只。

7.6悬浮液能直接进样的处理装配   1套

7.7商务电脑   1台

7.8 激光扫描打印机（可双面打印） 1台

7.9软件  1套

8. 验收指标(需到货后现场验收,通过后签订验收报告)

8.1 火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.4。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1试验程序进行。

8.2 石墨炉灵敏度，20ppb Cu 进样20微升，吸光度大于0.1。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2试验程序进行。

8.3 石墨炉背景校正能力，大于200倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行。

8.4 以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

9.服务要求

9.1安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有打“▲”星号指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

9.2人员培训：对使用人员要由厂商提供不少于2工作日的本地现场培训，工作人员能熟练使用仪器设备，培训名额：2人。

（三）冷冻离心机

1、最高转速：20000r/min以上

2、最大相对离心力：29200×g

3、最大容量：3000ml

4、实时RPM/RCF之间计数换算与设定，方便快捷。

5、样品量范围：0.5ml-750ml

6、转速精度：±10r/min

7、温控范围：-20℃-+40℃

8、温控精度：±1℃

9、定时范围:0-99H59min

10、最快加减速：25~30s

11、配有12*15ml角转子1个、8*50ml角转子1个

（四）高通量真空平行浓缩仪

（1）用途

真空定量浓缩仪用于批量样品在真空负压水浴状态下快速浓缩的设备。

（2）功能要求

采用多通道并行的样品处理方式，浓缩过程采用水浴加热、涡旋震荡、抽真空，防回流、防蒸干等措施，确保样品快捷有效的浓缩。设备具有方法编辑及储存功能，使用方便快捷，效率高，可代替氮吹及旋蒸浓缩样品。

（3）技术性能指标

1．定量浓缩主机

（1）样品通量：水浴加热，同时可浓缩≥20位大体积提取溶液

（2）样品杯体积：200mL

▲（3）浓缩方式：抽真空负压的浓缩方式，当样品浓缩至1mL时，浓缩效率陡降，可有效防止样品蒸干，有效满足定容1ml需求，保证样品平行性（提供产品彩页或手册等证明）

（4）双气弹簧自助力上盖，单手可操作，水箱模块可垂直微调，保证密封效果

（5）加热方式：选用高效传热铝块，搭配传统水浴，加热迅速且样品受热均匀，浓缩过程混匀，确保各孔位温度一致

（6）密封盖：快拆式密封盖，各个样品位独立，有效杜绝交叉污染

（7）真空泵控制：主机可自动实现真空泵启停控制，无需单独开关真空泵

（8）真空度控制范围1-1100mbar，控制精度可调，最小精度1mbar，具备一键停止及一键泄压功能，陶瓷材质压力传感器，耐化学腐蚀

（9）浓缩盖：浓缩盖具有加热功能，避免气体在浓缩盖上冷凝，加快样品蒸发，防止批次样品间交叉污染

（10）操作系统：主机采用“分离式”高清液晶触控屏，触控屏可以灵活摆放，实现防水目的；图像化界面，操作简单方便。

（五）气相色谱仪全自动顶空进样器

（1）技术参数:

1.1可与主流品牌气相色谱仪电信号同步、接受色谱工作站触发反控，也可用外部事件程序启动本装置，全自动一键式启动，无人值守

▲1.2 样品瓶位数：≥20位（提供仪器实物图片）

1.3 加热位数：1位

1.4 触摸屏控制，中文界面，内置10种方法供编辑、存储和随时调用。

1.5系统可以根据GC分析时间，智能计算出最佳推瓶进顶空炉的时间。

1.6样品瓶由加热炉底部进入，有效的减少了开盖热损失，在批量分析时，维持系统的高度稳定性，获得卓越的重现性

1.7 可选振荡模式：转速0-300r/min，开启后可缩短平衡时间并提高灵敏度和重复性

1.8可设置定量环平衡时间，并提供证明材料。

1.9 顶空瓶采用铝盖密封，不用铁盖,不生锈

1.10进样瓶规格： 20ml、25ml

1.11加热位温控范围：室温~260℃

1.12六通阀进样系统温控范围：室温~220℃

1.13样品传输管温控范围：室温~220℃

1.14温度控制精度：±0.1℃

1.15进样方式：定量环进样或压力平衡时间进样，进样加压范围： 0～0.4Mpa

1.16标配多次顶空模式、标配重叠加热模式、时间渐进模式。

1.17样品管路全部经过化学惰性处理，并且每次进样完成后，系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环，防止交叉污染。

1.18重复性：RSD≤ 1.5% (0.4%乙醇水溶液)

（2）配置要求：

2.1  20位以上顶空进样器主机一套、样品盘震荡模块1套、20ml顶空瓶100个、铝盖100个、顶空垫片100个、针头5个、色谱信号传输线1条，压盖器1个、气路软管5米。

（六）高速匀浆机

电压：220V

功率：360W

调速范围：2800-28000r/min

定时范围：1-9.9min任意可调

显示方式：液晶显示

（七）超声波清洗仪

1. 超声频率：40KHz自动追频，自适应（也可根据需求选定其它频率）

2. 超声标称功率：250W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%

3. 时间可调：1-480min，脉冲间隙时间：6s-3s间歇工作

4.加热功率：300W，温度可调：室温-80 ℃

5.清洗槽尺寸：300×240×150，容量：10升，水槽采用304优质不锈钢，厚度1mm,一次性冲压成型。

（八）分析天平

1.最大称量值 120 g

2.可读性 0.1 mg

3.重复性（标准方差） 0.1 mg

4.线性误差 ±0.2 mg

5.稳定时间 3 s

6.校准方式：内校

（九）涡旋混合仪

1、可支持40位样品同时进行涡旋混合，兼容多种规格的样品管支架，可容纳1.5/2mL、15mL、50mL、100mL等不同体积的样品管。

2、振幅：≥3mm，可以很好的实现振荡混匀难溶样品，尤其适合大容器。

3、最高转速范围：≥3000rpm；

4、具有过热自动保护功能，提供自适应降速保持不停机和停机后自动复启两种保护方式可选，满足不同实验需求。默认停机后自动复启保护方式。

5、控制终端：采用一体化设计≥5寸触摸控制彩屏，具备手动和程序双模式控制。

6、程序模式：可以储存不低于12个完整的涡旋振荡程序（包括转速、时间等信息），混合方法随时储存和调用。

7、具备程序调速功能：每个涡旋振荡程序中，可预设不少于6段不同的转速及涡旋时间，运行后可自动变速涡旋混合批量样品，中途无需人工参与。

8、中英文界面自由切换，可实时显示转速、振荡混合时间等

9、整机结构紧凑，噪声水平低，占地面积小。

10、配置清单：

10.1、多样品涡旋混合器主机1套

10.2、12位 Ø16-32mm试管固定架2套，顶空瓶固定件1个。

（十）恒温震荡仪

1、温度范围：室温～100℃；温度分辨率：≤0.1℃；温度波动度：≤0.1℃，温度分布精度：≤0.3℃。

2、往复振荡幅度：≥16mm；最大往复频率：≥180rpm。

3、大屏幕背景光液晶显示屏同时显示实测值、设定值和机器运行状态，可定时或连续运行，显示设定时间和剩余时间。

4、高精度的温度控制，电源意外断电，来电后自动按原设定程序恢复运行。

5、高精度的转速控制，PID反馈控制，电机转速稳定准确，精度± 1rpm 。慢启动设计，启动速度可调，防止骤然启动造成的摇瓶液体外溅，转速失控后，自动锁定，有效保证了定量实验的准确性。

6、多种功能用途，标配试管架及水浴烧瓶座，可以同时具有水浴的功能。

7、内容积：≥30升，振荡框最大单一容量：≥100ml*12/250ml*8/500ml*6

8、安全装置：超温报警、菜单锁定、缺水保护、堵转保护。

9、配置清单：

9.1、主机一台；

9.2、弹簧网夹具一个；

9.3、振摇试管架一个；

9.4、水浴盖圈2套

（十一）冷藏冷冻试剂柜

1、300L，冷冻不少于100L；

2、冷冻室温度低于-20℃

3、双压缩机、双系统

4、冷藏、冷冻温度独立显示、

5、冰箱带暗锁功能

（十二）冷藏试剂柜

1、有效容积≥300L，功率≤220W，立式单门，双层钢化玻璃门，带电加热功能，防止凝露。

2、风冷式结构，强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性、波动性；温度均匀性、波动性均≤2℃；

3、报警模式：高温报警、低温报警、开门报警、传感器故障报警、主控板通讯故障、记录仪未连接/未启动报警等多种声光报警模式。可配远程报警接入端口。

4、安全锁：门体暗锁设计，可外接挂锁，实现双人双锁，物品存放安全。

5、物品置放：≥4个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

6、测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

（十三）冷冻冰柜

有效容积≥300L，一级能效，速冻最低可达到-35℃。

特别提醒：本项目各采购包中所有的参数都为验收项，投标人应如实对参数进行响应。采购方对中标人在投标文件中提供的产品有疑问的，可在签订合同前要求中标人提供全新机器进行验证，如在设备到货验收时发现任何不实响应，都将取消中标人的中标资格，并追究相关责任。

- 商务要求

1、交货要求

1.1 交货期：合同签订后60日历天内完成设备的采购、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人正常运行使用。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2、报价及付款方式

2.1 报价

投标时提供投标报价表。投标总价包含全部费用，所有设备及相关配件需要按照采购人要求进行安装，供应商需充分考虑项目实施过程中的全部费用，在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格并追究相应责任。

2.2付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

- 项目实施、培训和售后服务要求等

1、项目实施要求

1.1、项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

1.2、本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，承诺按期供货，在接到买方或买方指定用户的通知之日起60天内，分发到买方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

1.3、为使项目培训保质、保量有序实施，投标人应组建一支足够数量的技术人员实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

2.培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,采购人经过培训后，应能熟练掌握仪器使用的方法，独立完成日常维护工作，并能及时排除大部分日常故障。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

投标人需要提供详细的培训计划以及方案，包括：

2.1培训人员数量，培训次数，培训课程内容。

2.2培训组织的资质、实力，培训教员的素质，培训计划安排的情况。培训课程内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软硬件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。

3.售后服务实施要求：

3.1、中标供应商应明确自设备验收合格正式交付使用后，免费质保期限不少于2年（具体以投标时承诺的为准），并承担免费保修期内发生的一切费用及因设备故障给采购人造成的一切损失（因采购人原因造成的故障除外），在质保期内，如因产品发生重大质量问题，由中标供应商负责包修、包换，在免费质保期内供应商应定期走访用户开展设备巡检工作（一年至少三次），并将数据及时的统计上报采购人。

3.2、免费保修期后采购人如委托中标供应商进行维护的，只需支付更换配件成本费用，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

3.3、中标供应商应提供保修期内设备的免费校准和保修期外的维修及校准服务。

3.4、保证采购人优先享受各项服务。

3.5、提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；具有本地化服务能力，提供相应证明文件，确保能7*8小时现场保修和技术支持服务；如果在7天内无法解决故障，须提供备机；设立投诉专线，接受采购人的投诉。

投标人根据以上要求提供售后服务方案、运维及售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等。

4.响应招标文件要求的免费质保期，承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函。若投标方增加免费质保期，需给出相应承诺。

5.提供2022年1月1日以来承担过的本项目核心产品同类品牌产品类似项目业绩，且能体现甲乙双方名称，采购人可随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审项 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 | - 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30，小数点保留两位，第三位四舍五入） | - 30 |
| 2 | 技术 部分 （55分） | 仪器设备技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分40分；采购需求中标注“▲”的内容为重要技术参数。投标人必须在投标文件内提供相关技术支持资料（按采购需求要求提供，如果采购需求中未提及，提供产品彩页、手册等证明），重要技术参数不能满足的视为负偏离，每项扣2分，其他非重要技术参数负偏离的，则每项扣0.2分，40分扣完为止。（投标人需如实填写技术条款偏离表，如有弄虚作假，由投标人承担一切法律后果。） 注： 1.标“▲”号的，按招标文件中规定的要求提供相关证明材料（并在《技术参数响应表》中标注证明材料所在页码）为依据，否则视为负偏离； 2.其他参数以提供的《技术参数响应表》加盖投标人公章为依据，否则视为负偏离； 3.技术参数中每一小条为一项； 4.投标人需在投标文件中清楚标注每一对应项页码，以便评委审核。 | 40 |
|  |  | 项目实施方案 | 评委根据投标人为本项目制定的整体项目实施方案（包括但不限于项目供货方案、项目管理制度、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收、方案质量保障措施等内容）进行综合评审。 提供完整的项目实施方案内容齐全，描述细致且完全满足本项目需求的得8分；项目实施方案内容方案内容均有涉及但不够详细，基本符合项目需求的得6分；方案中有上述内容，方案内容不完整有所欠缺的得4分；未提供相关方案或提供的方案不符合要求的，本项不得分。 | 8 |
|  |  | 培训方案 | 评标委员会根据投标人提供的培训服务方案（须包含：培训计划、培训时间、培训内容、培训人员能力等方面）进行综合评审。 提供完整齐全的培训方案，内容详尽细致，针对性和落地性强，且完全满足本项目需求的得7分， 培训方案科学合理性较强、有针对性和落地性，内容基本符合项目需求的得5分； 培训方案内容一般、涵盖上述内容，但方案内容不完整有所欠缺的得3分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 | 7 |
| 3 | 商务部分（15分） | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过本项目核心产品同类品牌产品项目业绩的，每有一份得3分，本项最高得6分。 注：投标时需提供合同原件彩色扫描件，且能体现甲乙双方单位名称，否则不得分。 | 6 |
|  |  | 售后服务 | 评委根据投标人针对本项目的售后服务方案（售后服务体系，维修站数量和技术人员保障、故障服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、应急处理方案及质保期满后维修范围、维修配件折扣等进行综合评审。 售后服务方案科学合理，内容详尽细致、针对性和落地性强，且完全满足本项目需求的得8分， 售后服务方案科学合理性较强、针对性和落地性较强，内容基本满足项目需求的得6分； 方案内容一般、涵盖上述内容，但方案内容不完整有所欠缺的得4分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 | 8 |
|  |  | 免费质保期承诺 | 免费质保期承诺：所有投标产品免费质量保证期不得少于2年（免费质保期少于2年的视为无效投标），在2年免费质保的基础上每增加1年免费质保期的得1分，本项最多得1分。（投标人自行提供质保承诺，格式自拟） | 1 |

定标办法

1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分高的第一名为中标候选人。

2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审后得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的由招标人委托评标委员会按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

6、多标段项目评标定标时执行如下规定：

（1）同一投标人最多只能中一个采购包。

（2）定标顺序为标段顺序（采购包1→采购包2），一个投标人最多可以兼投2个采购包，但最多只能中一个采购包。如果一个投标人在多个采购包的排序均为第一名，则按标段顺序靠前的一个采购包中标，另外采购包只能由排名第二的投标人中标，其余依此类推。

（3）当投标人在前面采购包中已确定为第一中标候选人时，其投标文件仍参与下面采购包的评审，但不作为第一中标候选人推选，依此类推。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度）的财务状况报告（提供2024年度的财务状况报告（财务报告至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报告）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2024年9月1日以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、投标分项报价表

十一、技术参数响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、项目实施方案、售后服务及其他

十四、开标一览表

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

提供上一年度（2024年度）的财务状况报告（财务报告至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报告）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供2024年9月1日以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：________年____月____日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：________年____月____日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JSHM-G2025-0009号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：被授权人身份证扫描件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

- 八、投标函

致： 阜宁县综合检验检测中心

根据贵方的JSZC-320923-JSHM-G2025-0009号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

单位名称：（加盖CA电子公章）

被授权人（签字）：

日     期：________年____月____日

九、小微企业声明函（如有）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司         参加 阜宁县综合检验检测中心组织的采购编号为JSZC-320923-JSHM-G2025-0009，阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目（   标段）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

- （标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

- （标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

- ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：如是残疾人福利性单位需提供。

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

备注：如是监狱企业需提供。

- 投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：

- 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：

- 项目实施方案、售后服务及其他

（格式自拟）

十四、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：阜宁县农畜水产品检验检测能力提升项目

项目编号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0009

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：       年   月   日

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。