苏州政府采购

招标文件

项目名称：2024年环境监测能力建设仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2024-0065

采购单位：江苏省苏州环境监测中心

项目类别：货物类

苏州捷信招投标咨询有限公司

二〇二四年九月

- 总  目  录

- 第一章  投标邀请

- 第二章  投标人须知

- 第三章  合同文本

- 第四章  采购需求

- 第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

项目概况

2024年环境监测能力建设仪器设备采购项目的潜在供应商可在“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2024年9月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2024-0065

2.项目名称：2024年环境监测能力建设仪器设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币伍佰零陆万元整（小写：5060000.00元）

最高限价：人民币伍佰零陆万元整（小写：5060000.00元）

6.采购需求：

（1）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪-三重四级杆质谱仪 | 1套 | 1400000 |
| 2 | 快速溶剂萃取仪 | 1套 | 650000 |
| 3 | 真空冷冻干燥机 | 1套 | 250000 |
| 4 | 高效液相色谱仪（配置柱后衍生装置） | 1套 | 850000 |
| 5 | 自动吹扫捕集装置 | 1套 | 400000 |
| 6 | 微波消解仪 | 1套 | 300000 |
| 7 | 电子天平 | 1套 | 10000 |
| 8 | VOCS采样罐 | 1套（45个） | 270000/套 |
| 9 | 净化装置（凝胶色谱等） | 1套 | 700000 |
| 10 | 土壤样品研磨机 | 1套 | 200000 |
| 11 | 多功能声级计 | 1套（2台） | 30000/套 |

注：清单中所有仪器设备投标单价均不能超预算单价，否则为无效投标。

（2）服务说明

1）交货：由中标单位安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师对招标文件中提出的性能指标须逐项演示给采购人，所有指标需要通过现场验收，中标单位必须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标单位负责。

2）质保：按技术参数中具体要求为准，质保期均从仪器设备验收签字合格之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，软件免费升级；并终身提供保修服务，

3）维修：中标单位提供免费维修电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务，并配有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标单位在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了的，须48小时内到达现场，并提供售后响应方案（技术要求中有具体要求的以具体要求为准）。投标文件中提供上述维修服务承诺书，否则为无效投标。

5）培训：安装调试结束后,由中标单位安排工程师为采购方操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理，培训前需提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用培训。

6）文件资料：中标单位提供的每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。
   7）验收：中标单位须在采购人的实验室内安装调试仪器直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止，安装调试结束后，出具仪器无偏离报告，根据制造商（生产者）主机及附件各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。如不能通过验收，采购人有权要求退还货物并追究中标人的法律责任。

7.合同履行期限：合同签订后45日内供货至采购人指定地点。（具体根据采购单位要求）。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目不接受联合体参与投标，不得转包、分包本项目。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起至2024年9月13日止。

2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

2.1 CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.2参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（采购）文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2.3电子投标（响应）准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、提交投标文件截止时间

1.投标文件接收截止时间：2024年9月29日9点30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.方式：投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质投标文件。

4.本项目采用电子招投标形式，请投标单位按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子响应文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2024年9月29日9点30分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间（投标（响应）文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网及苏州市政府采购网。

八、本次招标联系方式

1.招标人信息

名称：江苏省苏州环境监测中心

地址：苏州市竹园路8号

联系人：李芳

电　话：0512-68338011

2.采购代理机构信息

名 称：苏州捷信招投标咨询有限公司

地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

联系人：张瑾、陈丽韵

联系方式：0512-65200361

- 第二章 投标人须知

A说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州捷信招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州捷信招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1招标人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（投标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B投标人

3.供应商资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标

本项目不接受联合体投标。

C招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充文件为未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的询问

8.1供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

9.招标文件的澄清和修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

9.2为保证供应商有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

9.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

10.现场踏勘

10.1根据自身投标需要，供应商对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。现场踏勘所发生的费用由供应商自己承担。

10.2招标人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经招标人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担现场踏勘的责任和风险。

10.4供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

D投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标人或招标代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.1投标文件的组成

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.1.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告,其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

14.1.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.1.4.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料：投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

14.1.4.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

以上14.1.4.1—14.1.4.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第六章）；

14.1.5.2法人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.5.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.5.4《资格文件的声明函》（格式见第六章）；

14.1.5.5《投标人基本情况表》（格式见第六章）；

14.1.5.6投标（响应）保证承诺书；

14.1.5.7《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第六章）；

14.1.5.8投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第六章）；

14.1.5.9采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

以上14.1.5.1—14.1.5.9为符合性审查必须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1针对本项目的技术、服务方案；

14.1.6.2拟投入本项目人员情况表等（格式见第六章）；

14.1.6.3中小企业声明函（如有）（格式见第六章），未提供视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

14.1.6.4残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第六章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

14.1.6.5监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

14.2 “14.1.4-14.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

14.3 制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

14.4 开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.5投标文件由14.1款规定的内容组成。

15.电子投标文件的编制与递交

15.1电子投标文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《苏采云系统供应商操作手册》。

15.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

15.3 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

15.4 投标文件的递交：投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

15.5联合体投标：如招标公告中允许联合体投标，联合体投标的投标文件制作上传操作如下：

第一步：在投标文件中上传联合体投标协议书。（注:联合投标协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标无效。）

第二步；在投标文件中，由联合体中的牵头人制作投标文件。

15.6如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标的保证。

17.投标文件的有效期

17.1自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2招标人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

E开标和评标

20.开标

20.开标

20.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.3资格审查

20.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

20.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

20.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

20.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

20.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

20.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

21.评标委员会

21.1评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.1.3对投标文件进行比较和评价；

21.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

21.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.2 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

21.2.4.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

21.2.4.2投标人名单和评标委员会成员名单；

21.2.4.3评标方法和标准；

21.2.4.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

21.2.4.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

21.2.4.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

21.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.2.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.对投标文件初审

23.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

23.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

23.1.2未按本须知规定提交资格文件；

23.1.3与招标文件有重大偏离；

23.1.4投标人拒绝修正错误；

23.1.5投标人的报价是选择性的；

23.1.6投标人的报价只投了部分内容；

23.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.1.8其他被评委会认定无效的情况。

23.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.投标的澄清

24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.投标无效

25.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

25.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

25.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

25.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

25.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

26.废标

26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

27.投标文件的评价和比较

27.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

F授予合同

28.中标单位的确认

28.1由采购人授权评审委员会（含评标委员会、竞争性谈判小组、磋商小组等，下同）在候选供应商名单中直接确定中标（成交）供应商。

28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29.合同授予标准

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.合同的签订

30.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

G其他事项

31.质疑

31.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

31.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

31.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

31.5对招标文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

31.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

31.7质疑递交地点：

联系地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

联系人：王慧

联系方式：0512-65200361

32.代理服务费

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；

预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000万（含）-5000万费率为预算金额的0.5%

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取，在领取中标通知书时一次付清。本项目中标服务费由乙方支付，中标服务费金额为人民币伍万玖仟肆佰捌拾元整（小写：59480.00元）

中标服务费账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司，账号：543058195260，开户银行：中国银行苏州南园支行

33.监督和公证

32.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

32.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 合同文本

| 甲方（采购人）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 综合单价(元) | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

三、合同价款：暂定大写人民币     元，小写￥     元。

合同价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、培训以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。安装仪器时，安装工程师对招标文件中提出的性能指标须逐项演示给甲方，所有指标需要通过现场验收；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由乙方负责。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）合同签订生效后，分批次供货，甲方向乙方支付合同总金额的60%预付款，同时乙方向甲方提供等额预付款保函作为反担保措施，待项目验收合格后无息退还；到货后，甲方向乙方支付该批次货款的35%，安装调试结束并验收合格后，甲方付清该批次余款。如遇灾害性天气等不可抗拒因素造成整体项目进度滞后，乙方可向甲方提出申请，并开具该批次货款的35%及5%同等合同金额保函及发票与甲方，甲方在收到相应金额发票和保函后，可向乙方支付该批次货款35%的进度款及5%尾款。保函有效期分别为12个月和24个月。

履约保证金（合同金额10%）将在合同一年质保期满后由履约保证金收取部门在七天内退回乙方。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。乙方应在合同签订前，向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金；履约保证金将在合同一年质保期满后由履约保证金收取部门在七天内退回乙方。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供（不低于）    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。同时承担甲方因此遭致的损失费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

5、若乙方拒不支付以上赔偿费用的，甲方有权直接从未支付的货款或者履约保证金中直接扣除后支付、退还。

十三、不可抗力

1.如果双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同，通知到达乙方时合同即告解除。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包；若乙方转包、分包的，应当赔偿甲方合同总金额的10%作为违约金。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理壹份，监管部门壹份。各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

第四章 采购需求

苏州捷信招投标咨询有限公司受江苏省苏州环境监测中心的委托，就2024年环境监测能力建设仪器设备采购项目(JSZC-320500-SZJX-G2024-0065)在国内组织公开招标。

一、项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2024-0065号

二、项目名称：2024年环境监测能力建设仪器设备采购项目

三、标段划分：本项目招标分为一个标段。

四、预算金额: 人民币伍佰零陆万元整（小写：5060000.00元）

五、最高限价：人民币伍佰零陆万元整（小写：5060000.00元）

六、招标内容：

（一）采购清单：(仪器投标单价不能超预算单价)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪-三重四级杆质谱仪 | 1套 | 1400000 |
| 2 | 快速溶剂萃取仪 | 1套 | 650000 |
| 3 | 真空冷冻干燥机 | 1套 | 250000 |
| 4 | 高效液相色谱仪（配置柱后衍生装置） | 1套 | 850000 |
| 5 | 自动吹扫捕集装置 | 1套 | 400000 |
| 6 | 微波消解仪 | 1套 | 300000 |
| 7 | 电子天平 | 1套 | 10000 |
| 8 | VOCS采样罐 | 1套（45个） | 270000/套 |
| 9 | 净化装置（凝胶色谱等） | 1套 | 700000 |
| 10 | 土壤样品研磨机 | 1套 | 200000 |
| 11 | 多功能声级计 | 1套（2台） | 30000/套 |

注：1、清单中所有仪器设备投标单价均不能超预算单价，否则为无效投标。

2、核心产品：清单序号1 气相色谱-三重四级杆质谱仪。

（二）具体内容及要求：

一）气相色谱仪-三重四级杆质谱仪

1、技术要求

气相色谱部分

1.1系统性能指标

1.1.1 保留时间重现性：<0.0008min；

1.1.2 峰面积重现性：<0.5% RSD。

1.2. 柱温箱

1.2.1操作温度范围：30-450℃；

1.2.2程序升温：不少于26阶／27平台；

1.2.3最高升温速率：≥125℃／min；

1.2.4 配置柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动自动点亮，方便色谱柱日常维护。

1.3. 电子压力控制器

1.3.1压力范围：0～150psi；

1.3.2全程压力控制精度：0.001psi，最大分流比：≥12000:1；

1.4.分流不分流进样口:

1.4.1便利型进样口设计，无需任何工具即可快速维护进样口、更换隔垫及衬管，最高操作温度≥400℃；

1.4.2 配置有即时连接锁扣，免工具即可完成色谱柱的连接。

1.5.液体自动进样器

1.5.1 样品位100位以上，进样体积不少于0.01-5µl；

★1.5.2进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫、衬管或执行手动进样无需搬动进样器；

1.5.3 进样器配置状态指示灯，进样针配置照明灯和前置放大镜，方便观察进样工作状态和进样针维护。

质谱部分

1.6 基本性能

1.6.1质量数范围：不少于1.5～1100amuu；

★1.6.2质谱灵敏度：1μL 100fg/μL OFN进样，S/N≥50000:1(m/z272→ 222)；仪器检出限（IDL）≤0.5fg，（2fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）；

1.6.3扫描速度：20000 u/s；

★1.6.4须具有无需停卸真空更换离子源、更换灯丝和更换色谱柱；3分钟内可取出离子源进行清洗维护；5分钟之内取出双灯丝并更换；在不添加任何辅助部件的情况下5分钟之内直接更换色谱柱。

1.7 离子源：采用一体化超惰性离子源，离子源独立加热控制可到350℃。

1.8 质量分析器

★1.8.1 配置预四级杆：在离子源和四极杆之间须配备弯曲型的离子轨道，采用离轴式光学设计以提升低浓度检测定量，同时能够保护主四极杆不受污染；

1.8.2 Q1及Q3四级杆材质为高精度无涂层金属钼四极杆，可打磨可清洗，保证质量0.1amu/48h稳定性和重现性。

1.9扫描功能

1.9.1单杆扫描功能：全扫描，时间选择离子监测和交替扫描；

1.9.2 串联扫描功能：子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子监测模式、时间选择离子监测模式、选择反应监测模式、时间选择反应监测模式和多反应监测模式，全扫描选择反应监测交替扫描模式；

1.9.3 具有根据全扫描自动生成定量离子和保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法的功能。

1.10 检测系统：提供宽达109的线性动态范围。

1.11 真空系统：高真空大抽速分子涡轮泵，单入口分子涡轮泵抽速不少于300L/s(He)，前级机械泵抽速不低于3.0m3/h。

1.12 数据处理系统：

1.12.1软件：单一软件控制色谱和质谱部分，具有审计追踪功能，符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求；

★1.12.2具有使用单一文件一键式方法转移功能：只需从制造商软件官网免费下载待测样品的工作流程文件并导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列即得分析结果；

1.12.3配置包含农残筛查,邻苯二甲酸酯检测,多环芳烃,多氯联苯方法包，最新2023版NIST谱库和化学结构式库，二级质谱MRM数据分析应用套件等数据库，支持自建谱库。

2、售后服务

2.1质保期二年，质保期内硬件免费质保、软件终身免费升级。

2.2供应商须免费提供现场技术培训及4人次的厂家集中培训，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用技术支持。每年提供2次资深应用工程师的现场技术支撑。

3、仪器配置

3.1 气相色谱仪主机(质谱接口）1套；

3.2 MSMS质谱仪主机（带分子涡轮泵和机械泵）1套；

3.3 分流不分流进样口1套；

3.4 液体自动进样器1套；

3.5 软件1套、NIST23谱库1套；

3.6 耗材1批（分析柱1根、进样口隔垫50个、O型圈10个、石墨垫片1包、螺母5个、2ml液体进样瓶（100个/包）1包、分流/不分流衬管10根）；

3.7 仪器控制系统和输出系统各1套；

3.8 6KVA电源1套。

二）快速溶剂萃取仪

- 1、技术要求：

1.1萃取功能：

★1.1.1 可进行顺序萃取或平行萃取；

1.1.2 平行样品萃取个数：4个，一个序列最多平行萃取16个样品；

1.1.3 使用气体辅助萃取方法，气体与溶剂混合后进入萃取池内进行萃取，非纯溶剂萃取方法；

1.1.4 溶剂预热功能，在溶剂进入萃取池前可对溶剂进行预加热；

1.1.5 有单独的排气泡及润洗位；

1.1.6 萃取时间：2-300min；

1.1.7 具有吹扫功能，吹扫时间范围：15–600 秒；

★1.1.8 可支持最多6种溶剂，可按百分比或比例进行自动混合；

1.1.9 萃取前或萃取后自动润洗功能。

1.2萃取池规格及性能：

1.2.1同一台仪器可兼容1, 5, 10, 22, 34, 66, 100 mL萃取池；

1.2.2 萃取池材质：不锈钢；

1.2.3 萃取池顶部和底部各有一个密封盖，保证更佳密封性；

1.2.4 萃取池需与快速溶剂萃取仪同一品牌并带有品牌标识，以确保运行稳定性。

1.3加热炉体性能：

1.3.1 最高温度：200°C；

1.3.2 萃取池由机械臂进行装载或取出，无需手动操作；

1.3.3 4个加热炉位。

1.4数据安全性和仪器安全性：

1.4.1 支持二维码读取，对样品信息进行追踪；

1.4.2 二维码标签可贴于萃取池，收集瓶，2mL样品小瓶；

1.4.3 具有漏液及碳烃传感器，保证使用安全；

1.4.4 萃取池托盘挡板及收集瓶托盘安全门在仪器运行时自动锁闭，萃取池与收集瓶不裸露于外部，防止操作人员误碰或误操作。

1.5 仪器控制：

1.5.1 通过仪器触控屏进行控制；

1.5.2 通过触摸屏可读取碳烃传感器，温度传感器，主压力传感器，溶剂瓶压力传感器，真空传感器，泄露传感器状态；

1.5.3 通过触摸屏可读取开始运行时间，结束运行时间以及总运行时间；

1.5.4 可使用U盘导出仪器运行日志；

1.5.4 中英文语言可选。

1.6 收集瓶：

1.6.1 收集瓶体积： 60, 250mL可选；

1.6.2 收集瓶带预开孔的密封垫，确保收集瓶密封性。

2、售后服务

2.1质保期一年，质保期内硬件免费质保、软件终身免费升级。

2.2培训：供应商须免费提供现场技术培训及2人次的厂家集中培训，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用技术支持。

3、仪器配置：

3.1 全自动加速溶剂萃取仪主机1套；

3.2 电源线1套；

3.3 1或2L溶剂瓶盖子及管线4套；

3.4 2L溶剂瓶4个；

3.5 氮气减压阀1个；

3.6 66ml萃取池（含盖子），8个/包1包，66,100ml萃取池启动工具包1套、透明250ml收集瓶，12个/包1包、样品漏斗，适用34,66,100 mL萃取池1个）；

3.7 硅藻土，1Kg；

三）真空冷冻干燥机

- 1、技术参数：

1.1 冷凝器

1.1.1 冷肼容积≥10L,材质：316L不锈钢；

★1.1.2 冻干能力：24小时捕冰量：5kg/24小时，总捕冰能力：8kg；

1.1.3 超大内表面积：0.25㎡。

1.2 制冷系统

★1.2.1 室温21℃下，制冷温度-55摄氏度 。

1.2 真空系统

1.2.1 最终压力 <2x10-3 mbar

1.2.2 真空泵的保护：PLC控制系统中，用户可自行设置真空泵启动温度。确保真空泵启动时，冷阱内无液体。以确保液体不会进入到真空泵的润滑油中。

1.3控制系统

1.3.1液晶大屏幕显示重要过程参数：冷凝器温度、层板温度、产品温度、系统真空度、过程时间、报警信息等。

1.3.2 半自动模式、全自动模式两种操作模式可选。

1.4 腔体（标准干燥腔）

1.4.1 包含至少三个铝制层板

1.4.2 非镀黑材料，耐用易清洁；

1.4.3 标准腔体尺寸≥Ф215*300mm；托盘尺寸≥Ф160 mm ；总冻干面积≥0.07㎡；

1.4.4 标准腔体可放入冷阱内，进行样品预冻。

- 1.4.5 冷凝管位于冷凝室外部，便于冷凝室清洁，避免清洁过程对冷凝管的损坏。

- 2、售后服务

2.1质保期一年，质保期内硬件免费质保。

2.2 培训：根据采购人的具体需求及实际情况，免费对采购人使用人员进行不少于1天的系统培训，培训内容包括设备的使用操作、维修、保养等，参加人数不限。

- 3、仪器配置：

2.1 台式冻干机主机  1台；

2.2 8口多歧管标准干燥腔（包含三个层板，三个托盘）  1套；

2.3 真空泵及油雾除雾器 1套；

2.4  600ml广口冻干瓶  8个；

四）高效液相色谱仪（配置柱后衍生装置）

- 1. 技术参数：

1.1	溶剂管理系统：

1.1.1	二元高压梯度泵，1-4路溶剂任意混合，最多两路溶剂混合；

1.1.2流量：为保证系统稳定性流速0.001-5mL/min，以0.001mL/min为增量；

1.1.3	流量精度：≤0.07%RSD或0.005min SD；

★1.1.4	最大耐压：≥1300bar；

1.1.5	梯度洗脱：0–100%；

1.1.6	梯度精度：<0.15%RSD或0.01min SD以较大者为准；

1.1.7	延迟体积<45µL；

1.1.8   pH范围：1.0-12.5；

1.2自动进样器：

1.2.1样品容量：≥132位（2mL标准样品瓶位）；

1.2.2	进样范围：0.1–20uL；

1.2.3进样精度：<0.25%RSD；

1.2.4	交叉污染度：<0.004%；

★1.2.5 自动进样器压力：最大耐压：≥1300bar；

1.3	智能化温控柱箱：

★1.3.1	温度范围：4℃-110℃；

1.3.2	温度稳定性：±0.05℃；

1.3.3	温度准确度： 0.5℃；

1.3.4	柱容量：两个独立的帕尔贴控温单元，同时可以放置4根30cm长的色谱柱，或放置8根10cm色谱柱 ；

1.4	二极管阵列检测器：

1.4.1	波长范围：190-640nm，波长准确度±1nm ，波长精度：<±0.1 nm；

1.4.2	灯源：氘灯,寿命 2000 小时；

1.4.3	噪音： <±3×10-6 AU；

★1.4.4 检测器类型：1024个二极管元件；

1.4.5   采样速率≥240Hz。

1.5	荧光检测器

1.5.1激发波长：200-1200nm 发射波长：200-1200nm；

1.5.2 灵敏度：水拉曼峰的信噪比≥3000：1；

11.5.2	光源：氙灯，寿命 1000 小时；

1.5.3	光谱存储范围：全光谱。

1.6	数据处理系统：

1.6.1	软件：液相色谱工作软件，可控制泵系统和检测器进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析；

1.6.2	数据输出设备：数据输出设备1台，可支持无线网络连接，具备数据报告等文件的自动双面打印功能。

- 2、售后服务

- 2.1 质保期一年，质保期内硬件免费质保、软件终身免费升级。

- 2.2 培训：供应商须免费提供现场技术培训及4人次的厂家测试实验室的操作培训（时间不少于3天）。每年提供2次应用工程师的现场技术支撑。仪器设备安装后，应无条件提供采购人需要的设备方法开发及应用资料。

- 3.仪器配置：

高效二元液相梯度色谱泵（1套）；

高效二极管阵列检测器（1套）；

高效荧光检测器（1套）；

自动进样器（1套）；

高效柱温箱（1套）；

柱后衍生装置（1套）；

色谱软件（1套）；

五）自动吹扫捕集装置

- 1、技术参数：

1.1吹扫捕集主机：

1.1.1 吹扫捕集主机必须具备除水流程的设计，提供专门的除水管理器；

1.1.2管路经硅烷化惰性处理；

1.1.3样品输送管加热范围：室温至250℃以上；

1.1.4 捕集管或吸附阱加热温度：具有快速升温或降温能力；

★1.1.5 捕集管为直接式加热模式；

1.1.6 吹扫捕集主机的控制阀可加热至250℃；

1.1.7 吹扫捕集主机的软件要具有操作、诊断、测漏的功能；

1.1.8 吹扫捕集主机的控温精确度：±2℃以内；

1.1.9 吹扫捕集主机可以升级连接本单位已有的气袋自动进样器；

1.1.10 吹扫捕集主机可以升级加装热脱附管套件；

★1.1.11 吹扫捕集主机可加装颗粒物过滤器。

1.2 自动进样器：

1.2.1 提供样品自动进样器具有独立的不小于50位自动进样器，并实现自动进样；

1.2.2 样品自动进样器配备采样环：5ml玻璃环；

1.2.3 样品自动进样器样品传输准确率：±0.5%以内；

1.2.4 样品自动进样器具有自动添加内标的功能；

1.2.5自动添加内标体积：0-20μl可调节；

1.2.6 内标精度RSD<10%。

2、售后服务

2.1 质保期一年，质保期内硬件免费质保、软件终身免费升级。

2.2 供应商须免费提供现场技术培训及2人次培训，后期针对使用方法，可提供免费的应用技术支持。

- 仪器配置：

- 吹扫捕集主机 1台；

- 颗粒物过滤器 1个；

- 自动进样器 1台；

- 自动内标添加装置 1个；

- 标准VOC棕色40ml小瓶（100个/盒） 1盒；

- 配套垫片（100个/包） 2包；

- 5ml吹扫管 1个；

- 10#捕集阱（硅胶、活性炭、tenax三合一） 2根；

六）微波消解仪

- 1. 技术参数：

1.1 主机：

1.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥2000W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性；

1.1.2 炉腔为316L材质不锈钢谐振腔，体积≥62L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温；

1.1.3 安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露；

1.1.4 具备机械和电子双重门锁，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷；

★1.1.5 视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备7寸彩色触摸屏及7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然；

1.1.6 灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态；

1.1.7 炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式；

1.1.8配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患；

1.2 温度、压力控制系统：

1.2.1 全罐测温：采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃；

★1.2.2 配备光纤测温系统，低温段测温准确，也可避免其他插入式测温方式易产生火花等危险，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃；

1.2.3主控罐测压：采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI；

1.2.4全罐控压：实时监控每个消解罐内压力变化，具备弹性泄压自密封技术，无须任何消耗品，可在压力过高时及时释放多余压力并继续保持消解罐密封状态；

1.2.5 配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波，多方位监控以确保仪器安全运行。

1.3 消解转子系统：

1.3.1 外罐：采用宇航复合纤维材质，而非PEEK或者陶瓷材料，耐压≥20MPa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁；

1.3.2 内罐：高通量罐体容积≥70mL，高压罐体容积≥110mL，可适配一次性萃取组件。所有罐体均带有识别编码无需手写，内罐、内塞、盖子等应采用TFM或PFA材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性；

1.3.3 高通量批次处理量≥40位，高压转子批处理量≥24位，转子应为上下双层结构，用于固定外罐，以保证运行过程安全。

1.4 软件系统：

1.4.1 内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量；

1.4.2 配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线；

1.4.3 可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况；

1.4.4 操作系统可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能；

1.5 配备专用工具车，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作。

- 2.售后服务

- 2.1  质保期4年，质保期内硬件免费质保、软件终身免费升级。

- 3.仪器配置：

微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）  1台；

非接触式中红外温度传感器 2套；

实时异常监控系统 1套；

高精度压力监控系统  1套；

全罐压力监控系统 1套；

视频影像监控系统 1套；

电脑工作站软件及加密狗 1套；

40位消解转子系统1套：包含外罐、内罐、罐盖及内塞各40个；

24位消解转子系统1套：包含外罐12个，内罐、罐盖各12个；

电加热赶酸仪（40位） 1套；

电加热赶酸仪（24位） 1套；

辅助工具：消解转子平移升降工具车1台，专用工具包 1套，内罐杯架2套。

七）电子天平

- 1. 技术参数：

1.1 精度：万分之一；

1.2 内置 ：称量|填料，计数，称量百分比，混合|净重总重，动物称量等应用程序；

1.3 打印输出数据：USB-C型接口；9针RS232 接口；RS232 接口；

1.4 密码保护确保安全运行：防止意外更改天平设置；

★1.5 外部校准：预定义的外部校准砝码重量；选择校准砝码用于相应的校准；

1.6 调平：配有易于调节的地脚和直观的前置水平调节向导；

1.7 即插即用：自动检测配件(如打印机、第二显示器)；PC 直连，可将数据直接传输到电子表格或者文本如Excel 或Word 等格式的文档中；

1.8 触摸屏：便于操作、读数；

1.9 动态称量应用的数据输出：可配置时间间隔的数据输出；

1.10 校准方式: 外部校准。

2. 售后服务

2.1 质保期一年。

2.2培训：供应商须免费提供现场技术培训，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用技术支持。

- 3.仪器配置：

- 主机     1台；

- 电源适配器  1个；

- 秤盘    1个

八）VOCS采样罐

- 1. 技术参数：

1.1 采样罐采用316不锈钢材质，罐壁厚1mm，耐压>3大气压，内壁经惰性硅烷化处理；

★1.2采样罐能满足环境大气中HJ759-2015规定的的采样要求；

1.3 采样罐最高可承受温度：100℃，最高可承受压力：40psi；

1.4 阀门规格：为标准1/4”接口；

★1.5 气密性好：以氮气加压至30psi，测量记录最初压力，然后关闭采样罐阀门，24h后打开阀门，测试记录其压力，罐内压力在放置24h后应不会降低超过2psi。

1.6 真空泵抽真空可达到50mtorr的真空度。

2. 售后服务

2.1质保期一年。

3.仪器配置：

VOCS采样罐    45个；

九）净化装置（凝胶色谱等）

- 1、技术参数：

1.1自动进样/组分收集器：

1.1 .1主机具备XYZ轴力臂，其中X轴和Y轴均采用加厚抗弯设计。力臂厚度可达10cm；

1.1.2  X轴移动距离可达76cm，满足更多样品进样和收集；

1.1.3 具有自动进样功能，进样位数30位，进样瓶体积16ml；

1.1.4 具有自动收集功能，收集位数30位；

1.1.5 进样针采用加厚设计，可承受5kg力不折断；

★1.1.6 进样针采用双层设计；吸样时，内层走样，外层可以及时补充瓶内气体，保持瓶内气体压力平衡，保证吸样体积准确

★1.1.7 进样针具有喷淋功能；可以淋洗进样瓶瓶壁上残留样品，并将淋洗液同样品一起进样，实现全量上样功能

1.1.8 样品瓶可带密封盖，防止样品挥发，进样时，进样针能直接穿刺取样；

1.1.9 仪器具有进样针内壁和外壁清洗槽，可清洗进校针内壁和外壁；

1.1.10 内置10ml精密注射泵，精度0.1%，可准确吸液和排液；

1.1.11 各种规格进样、收集器，可任意悬挂在三维机械臂上，进样针无需重新定位。

1.2凝胶净化系统：

1.2.1 采用双柱塞高压输液泵。适合于多种有机溶剂体系，流速可调，具有压力报警功能；

1.2.2 柱塞泵流速范围： 0.01~40.00ml/min；

1.2.3 柱塞泵压力：可达3000psi；流速精密度：<0.8%；脉冲：<0.1%；

1.2.4 高精度流路切换阀：用于转移溶剂和清洗流路，至少两个，每个十路以上，耐溶剂腐蚀；

1.2.5 具有独立进样口，每次进样后，进样口自动清洗，防止交叉污染；

1.2.6 GPC定量管体积：5.0ml或根据要求定制；

1.2.7 GPC净化分离柱：

★1.2.7.1配置玻璃柱400mmÍ25mm一根，玻璃凝胶净化柱符合HJ 834-2017等标准要求；

1.2.7.2 玻璃柱子进口配有过滤器可防止污染；

1.2.7.3 配有不锈钢安全防护壳，有效保护凝胶净化柱；

1.2.7.4 柱子螺旋口设计，方便准确调整柱长，便于用户自行填充，保证重现性；

1.2.7.5 要求在一根标准柱上适用于多种溶剂体系；

1.1.2.8 GPC填料： S-X3 200-400目 100g ；

1.2.9 紫外检测器：254nm紫外检测器。

1.3浓缩模块：

1.3.1 气流可调范围：通过电磁流量阀控制气体流速，不得采用气压调节阀，从而实现流量的精确可重复的控制。流量可调范围0-6 L/min，步进0.2 L/min；

1.3.2 自动终点感知：设备支持自动定量浓缩和自动终点感知；采用自动定量浓缩模式时，支持使用50mL和200 mL定量浓缩管，并且同一个定量浓缩管支架可同时适用于0.5mL和1.0 mL两种不同的定量浓缩终点；

1.3.3 氮吹针控制：每个氮吹针能单独设置流量，独立开关，配单独的红外探头；

1.3.4 可视化：侧面三面透明设计，可从多个角度直观观察浓缩进程，不需要停机取出样品管观察，保证工作的持续性。透明上盖，以确保随时观察气流设置的准确性和安全性，利于方法的设置和优化；

1.4软件：

1.4.1图形化软件设计方便操作，参数和方法选择设定简便，可编辑样品分析序列，编辑方法，数据分析，生成报告等。

- 2、售后服务

2.1 质保期一年，质保期内硬件免费质保、软件终身免费升级。

2.2 培训：供应商须免费提供现场技术培训，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用技术支持。

- 3、仪器配置：

手臂式自动进样器系统   1套；

GPC凝胶净化模块  1套；

紫外检测器  1套；

GPC凝胶净化分离柱  1根；

S-X3,200-400目,100g填料  1瓶；

100mm样品盘架   2个；

120mm样品盘架    2个；

30位16ml 进样盘    1个；

30位60ml收集盘  1个；

16ml样品瓶（包含盖、垫）  100个；

60ml样品瓶（包含盖、垫）  100个；

6位浓缩仪   1台；

200ml定量浓缩支架    1个；

50ml定量浓缩支架   1个；

200ml定量浓缩瓶   12个；

50ml定量浓缩瓶   12个；

200ml浓缩瓶放置架   1个；

50ml浓缩瓶放置架   1个；

操作平台 1台；

十）土壤样品研磨机

1.技术参数：

1.1功能要求：集成粗磨、细磨、筛分、混匀等功能为一体，可同时同步完成10目/60目/100目/200目规格的土壤样品的研磨及筛分工作；

1.2仪器系统：研磨筛分同步进行。研磨部分通过机械作用将土壤颗粒破碎细化，使其达到实验或分析所需的粒度要求，可一次处理多份样品，所处理的样品可以是相同目数也可以是不同目数；而筛分部分则能够根据设定的筛孔尺寸，对研磨后的土壤进行精确筛分，分离出不同粒径范围的土壤颗粒；

1.3进样尺寸：＜10mm；

1.4出料尺寸：＜75um；

1.5样品处理量（g）：≥600；

★1.6当土壤样品粒径小于筛孔孔径时土壤样品会自动过筛，已过筛的样品不再参与研磨，不会对土壤样品过细研磨；

1.7能自动分离出土壤样品中的草根或垃圾，使其不会被研磨至样品中；

1.8研磨腔体内接触土壤样品的部分能有效防止重金属污染；

1.9可以根据不同的实验需求，调整研磨时间、转速和筛分孔径等参数，实现对土壤粒径的精确控制；

1.10密封良好，有效防止在研磨和筛分过程中土壤样品的泄漏和扬尘，保证工作环境的清洁和操作人员的健康。

1.11设备内部结构设计合理，便于在使用后进行清洁和维护，减少样品交叉污染的可能性；

1.12可适用于多种类型的土壤，包括但不限于黏土、砂土、壤土等，满足不同领域的土壤分析和研究需求；

1.13仪器电学参数：220V,50Hz，1.5Kw。

2.售后服务

2.1  质保期3年。

2.2 供应商须免费提供上门技术培训，质保期内外均需提供免费的应用技术支持。

3.仪器配置：

主机1台；

10目、60目、100目、200目氧化锆研磨腔  1套；

氧化锆备用研磨腔  2个；

十一）多功能声级计

1.技术要求：

1.1多功能声级计应符合GB/T 3785.1-2023 1级，GB/T 3241-2010 1级等性能要求，应满足GB3096-2008《声环境质量标准》、HJ640-2012《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》、HJ 707-2014《环境噪声监测技术规范-结构传播固定设备室内噪声》监测要求；仪器应具有总值积分、统计分析、24小时测量等功能；

1.2频率范围：10 Hz～20 kHz；

★1.3测量范围：A 计权声级 20 dB～143 dB；

1.4时间计权：并行（同时）F、S、I；

1.5频率计权：并行（同时）A、C、Z；

1.6测量传声器：参考灵敏度级-28.0~28.9 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)；

1.7前置放大器：LEMO插头，支持插拔，支持外接延伸电缆；

1.8主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

1.9测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；

1.10电源：锂电池、9V DC外接电源；

1.11具有数据存贮功能，可插TF卡，存储容量≥64G；

1.12输出接口：至少具有AC（交流）、DC（直流）、I/O扩展口、USB、蓝牙等；

1.13外壳防护等级：至少具备IP65（除传声器外）；

1.14录音功能： 8000、48000采样频率可选，24位精度，WAV格式，可用仪器播放，也可用PC播放，支持同步、超限启动；

1.15数字记录仪功能：采样间隔20ms~5000ms可选，同步记录测量时段内的噪声数值。

2、售后服务

2.1 质保期1年。

2.2 培训：供应商须免费提供上门技术培训，质保期内外均需提供免费的应用技术支持。

3.仪器配置：

多功能声级计主机 2台；

电源适配器  2个；

蓝牙打印机  2台；

三脚架  2个；

户外噪声监测箱  2个。

（三）其他服务要求

1、设备安装时，中标单位负责设备的免费安装和调试，但中标单位必须事先与采购人的设备管理部门联系，并与设备管理部门共同参与，否则引起的一切责任由中标单位承担。

2、设备存在二次搬迁时，中标单位免费为采购人提供搬迁服务。

3、仪器安装调试完毕后至验收合格为试运行期，试运行期间内仪器正常运行的维护、维修、配件耗材供应等所有费用供应均由中标单位承担，投标文件中提供相应承诺书，否则为无效投标。

4、设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由双方商定），中标单位免费派工程师到达现场协助验收工作。

5、质保期内仪器每年维护次数：每年两次免费对设备开展预防性维护。

6、如设备软件升级，中标单位负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

7、如有设备具有远程维修诊断功能，中标单位负责免费为采购人安装。

8、中标单位免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）等，如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

9、技术培训：在安装过程中或安装结束后，中标单位应安排专业技术人员为采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，对采购人提供仪器的基本原理、结构、操作及维护知识免费培训，直到采购人使用人员可独立进行操作为止，并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答采购人提出的问题。必要时组织培训班，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法，工程师掌握基本的维护保养操作技术（技术要求中有具体要求的以具体要求为准）。

10、如中标单位提供的设备设有维修软件密码，中标单位保证无条件地为采购人永久免费打开。

11、如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由供应商承担，采购方不承担任何相关法律责任。

12、中标单位需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由中标单位承担。

七、产品质量要求：

1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中明确列出，未列出的视同响应（且如中标后发现不符合招标要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。对投标单位的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该投标文件为无效投标文件，无效投标文件不进行评审也不得中标。

2、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

3、投标单位必须明确提供设备的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数。

4、投标单位根据按照招标要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。投标单位对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

八、综合说明

1、投标报价：包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、检测验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标单位须在招标文件中提出的全部技术规格与要求做出相应的承诺，所投产品的技术参数须达到以上最低参数要求（“★”项除外），投标文件中提供投标产品技术对照表，否则视为无效标。

3、交货及伴随服务

3.1交货要求：合同签订生效后45日内供货至采购人指定地点（具体根据采购人要求），由中标单位安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师对招标文件中提出的性能指标须逐项演示给采购人，所有指标需要通过现场验收，中标单位必须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标单位负责。

7.2伴随服务：列出随货物免费提供的配件、易损易耗件、工具等清单。投标文件中明确免费质保期限及质保期内的服务内容等。投标文件中明确维修服务的响应时间和解决维修的时间。投标文件中明确技术培训的内容等。

- 8、包装、运输与储存：产品包装、运输和储存符合标准规定及国家主管机关的规定，具有长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。

- 9、验收：根据招标文件要求及国家有关规定验收通过。

9.1采购人组织验收。

9.2中标单位须在采购人的实验室内安装调试仪器直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止，安装调试结束后，出具仪器无偏离报告，根据制造商（生产者）主机及附件各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。如不能通过验收，采购人有权要求退还货物并追究中标人的法律责任。

九、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

十、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十一、有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，请定期关注。

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评分办法

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

| 序号 | 类别 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格（30分） | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于预算金额（预算单价）的，为有效投标报价。超预算金额（预算单价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 二 | 技术 服务（50分） | 技术参数 | 招标文件中带“★”项的性能指标完全满足或优于采购需求参数的，有一个得1分，满分25分。 （带“★”项需在投标文件中提供以下任意一项证明材料,1.国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖投标单位公章2.功能官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖投标单位公章3.制造商产品彩页并加盖投标单位及制造商公章4.采购需求中规定的其他材料（如有）。否则本项不得分） | 25 |
|  |  | 项目实施方案 | 对投标单位提供的项目实施方案，包括但不限于应急响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案以及服务承诺落实的保障措施等内容进行综合评审评分： 方案科学完善，对本项目有重点针对、操作性可实施性强的得6分；方案比较完善，对本项目有一定针对性、操作性可实施性良好的得4分；方案简略，仅基本符合本项目要求的得2分；未提供方案的不得分。 | 6 |
|  |  | 安装调试方案 | 对投标单位提供的系统安装、调试方案，综合评价方案的全面性、合理性： 方案科学合理，考虑细致全面，针对性及可操作性强的得8分；方案较为完整合理，可操作性较强的得5分；方案简略，针对性可操作性一般的得2分；未提供方案的不得分。 | 8 |
|  |  | 售后服务方案 | 对投标单位提供的售后服务方案进行综合评审评分，包括但不限于售后服务范围、专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况回访计划等内容。 方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得6分；方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得4分；方案不完整，可操作性一般的得2分；未提供方案的不得分。 | 6 |
|  |  | 培训方案 | 对投标单位提供的培训方案进行综合评审评分： 培训方案科学完善，针对性可实施性强的得5分；培训方案较完善，有一定针对性，可实施性良好的得3分；培训方案较差，针对性、操作性一般的得1分；未提供培训方案的不得分。 | 5 |
| 三 | 履约能力（20分） | 业绩经验 | - 投标单位提供自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，类似监测设备业绩，每提供1份合同得1分，最高得7分。（投标文件中需提供合同主要页复印件，并加盖投标单位公章。未提供的不得分。） | 7 |
|  |  | 体系证书 | - 投标单位具有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有1个得1分，最高得5分。（提供证书复印件加盖投标人公章以及以上证书在中国认监委网站查询页面截图。未提供的不得分。） | 5 |
|  |  | 技术服务团队 | 1、投标单位针对本项目配备的技术人员情况，最高为4分。 投标单位针对本项目配备的技术人员中具备环保类专业技术高级及以上职称的，有1人，得2分；最高得4分 具备环保类专业技术中级职称的，有1人，得1分，最高得2分。（本项限评2人，投投标文件中提供相对应的证书复印件，并提供近最近一期投标单位为其缴纳社保的证明。未提供的不得分。） | 4 |
|  |  |  | 2、投标单位针对本项目配备的项目负责人具备环保类专业技术高级及以上职称的得2分，中级职称得1分。（投标文件中提供相对应的证书复印件，并提供近最近一期投标单位为其缴纳社保的证明。未提供的不得分。 ） | 2 |
|  |  | 获奖荣誉 | 投标人获得荣誉情况，最高为2分。 投标单位获得市级相关行政管理部门颁发的环境监测类相关荣誉得1分；省级及以上相关行政管理部门颁发的环境监测类相关荣誉得2分。（投标文件中提供相荣誉证书、政府发文或网站公示等相关证明材料，未提供的不得分。） | 2 |

- 投标文件格式

（说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。）

- 1、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州捷信招投标咨询有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 2、投标函

投标函

苏州捷信招投标咨询有限公司 ：

我方收到贵单位             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）    联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

邮箱：

日期：         年     月     日

- 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

11111111-1111-1111-111111111111

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 小写金额： |  |  |  |

注：1.报价金额全部采取人民币表示，否则为无效标。

2.投标总报价大写金额须与小写金额一致，如不一致，以大写金额为准。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 4、公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.税金(含增值税、城市维护建设税、教育税附加、地方教育税附加、企业所得税。)按照投标单位实际应缴税率计算（中标后，中标单位须按照增值税所投报税率开具发票方可结算费用）。

3.应结算金额=成交综合单价*实际数量。

4.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 6、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

8、人员情况表

人员情况表

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 性别 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅为示例，投标单位可根据招标内容自行补充和修改。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

9、投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格/型号、生产厂家 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标单位在投标文件中必须列明所有投标产品的品牌、规格/型号和生产厂家，否则视为无效投标。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

10、相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 11、资格证明文件

- （1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- （2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

12.（1）中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （3）投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。