常州市政府采购项目

单一来源采购文件

项目名称：常州市中医医院倍力曼消毒灭菌设备维保项目

项目编号：JSZC-320400-YTZB-D2025-0114

采 购 人：常州市中医医院

采购代理机构：常州盈泰招标有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   协商程序	16

第四章   采购需求	20

第五章   合同草案条款	37

第六章   响应文件格式	41

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-YTZB-D2025-0114

2.项目名称：常州市中医医院倍力曼消毒灭菌设备维保项目

3.项目预算金额：人民币120万元

项目最高限价（控制价）：人民币120万元

4.采购需求：本项目为常州市中医医院倍力曼消毒灭菌设备维保项目，需对倍力曼品牌高温灭菌器、清洗消毒器和蒸汽发生器进行整机维修、保养、配件、易损件的更换及技术咨询等服务。具体内容详见单一来源采购文件。

5.合同履行期限：服务期三年。合同一年一签，一年合同期满，经采购人考核合格后可续签下年度合同。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：

（1）供应商须具备制造商出具的关于售后服务的有效授权证明文件；

（2）供应商须承诺所供配件为原厂配件，提供承诺书（格式自拟）加盖公章。

三、获取采购文件

1.获取截止时间：2025年11月25日（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.获取方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台

（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。

4.采购文件售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月26日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅，通过系统在线提交电子响应文件。

五、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过“苏采云”政府采购一体化平台参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市中医医院

地    址：常州市和平北路25号

联 系 人：吴先生

联系电话：0519-89896930

2.采购代理机构信息

名    称：常州盈泰招标有限公司

地    址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

联系方式：0519-89853339

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电    话：0519-89853339

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 6.3 | 对单一来源采购文件的澄清或修改 | 提交响应文件截止之日1个工作日前 |
| 9.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 10.1 | 保证金 | 免收 |
| 11.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 16.1 | 解密地点 | 地点：通过系统在线解密。 |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__________； （2）允许分包的金额或者比例：__________； （3）其他要求：__________。 |
| 23.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式_。 |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州盈泰招标有限公司； 联系电话：0519-89853339； 通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。 |
| 24.1 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 代理服务费按项目成交金额的％收取。 2.代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 3.缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将代理服务费付至采购代理机构。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商（申请人）、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：不适用。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。如涉及，供应商优先提供此类产品。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.7 绿色采购政策

3.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

3.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

3.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 参与协商的费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加单一来源采购协商有关的费用，无论协商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   单一来源采购文件

- 单一来源采购文件构成

  - 单一来源采购文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 协商程序

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读单一来源采购文件的全部内容。供应商应按照单一来源采购文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对单一来源采购文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对单一来源采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商。

  - 上述书面通知，按照获取单一来源采购文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分，并对获取单一来源采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在《供应商须知资料表》规定的时间前，以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商；时间不足的，将顺延提交响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商应当对采购人所邀请的采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应。

  - 除单一来源采购文件有特殊要求外，本项目所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照单一来源采购文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《协商程序》中涉及的证明文件。对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商根据采购项目的特点及要求，提供采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明，以及单一来源采购文件中要求供应商响应的其他技术文件等。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照单一来源采购文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 保证金免收

- 响应有效期

  - 响应文件应在本单一来源采购文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于单一来源采购文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 响应文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 单一来源采购文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据单一来源采购文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

- 提交响应文件截止时间

  - 供应商应在单一来源采购文件要求的提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照单一来源采购文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   协商

- 解密

  - 采购人或采购代理机构将按单一来源采购文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。本项目采用不见面招投标模式，供应商使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。条件允许的，也可以供应商携带CA到谈判现场解密。

  - 本项目解密使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

- 单一来源采购人员

  - 采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

- 协商程序

  - 见第三章《协商程序》。

六   确定成交供应商

- 确定成交供应商

  - 采购人在收到单一来源采购人员编写的协商情况记录后，确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 报价超过采购预算的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为单一来源采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，供应商的报价应包含代理费用。

# 第三章   协商程序

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 单一来源采购人员将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商进行审查，并形成审查记录。

  - 《资格审查要求》和《符合性审查要求》中对格式有要求的，除单一来源采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。未实质性响应单一来源采购文件的响应文件按无效响应处理，协商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 | 允许 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他单一来源采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 | 不允许 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |  |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  | 允许 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | （1）供应商须具备制造商出具的关于售后服务的有效授权证明文件； （2）供应商须承诺所供配件为原厂配件，提供承诺书（格式自拟）加盖公章。 |  |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供响应函、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |  |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |  |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |  |
| 4 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的； |  |
| 5 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |  |
| 7 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |  |

- 2  响应文件有关事项的澄清、说明或更正

  - 单一来源采购人员在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。

  - 单一来源采购人员对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《资格审查要求》和《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，单一来源采购人员将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者补正。如供应商在单一来源采购人员规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足单一来源采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

  - 单一来源采购人员要求供应商澄清、说明或者补正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者补正文件将作为响应文件内容的一部分。

- 商定合理价格

  - 单一来源采购人员与供应商商定合理的价格并保证采购项目质量。单一来源采购人员应当编写协商情况记录。

- 报告违法行为

  - 单一来源采购人员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 第四章   采购需求

- 项目概况

常州市中医医院倍力曼设备维保项目。需对倍力曼品牌高温灭菌器、清洗消毒器和蒸汽发生器进行整机维修、保养、配件、易损件的更换及技术咨询等服务。

1、项目名称：常州市中医医院供应室倍力曼设备维保项目

2、项目预算金额：120万元/三年

3、合同履行期限：服务期三年。合同一年一签，一年合同期满，经采购人考核合格后可续签下年度合同。

- 维保清单及维保服务要求

### （一）维保清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空高温蒸汽灭菌器（蒸汽灭菌器） | MST9615HS2 | 2014664 | 1台 |
| 2 | 单腔清洗消毒器 | WD290 | 20154627 | 1台 |
| 3 | 多腔清洗消毒器 | WD390.3 | 2015408 | 1台 |
| 4 | 蒸汽发生器 | WTD90 | 2016643，2016644, 2016645， | 3台 |

### （二）维保服务内容及要求

1.定期保养：成交供应商应每周到现场巡查1次，每年提供 4 次定期维护保养，其中包括1次全面更换年度维护保养耗材，供应商工程师向采购人提供一份计划性的维护保养报告。维保保养按照附件：“年度保养检查表”执行。每半年提供完整的巡查、保养、维修的报告。成交供应商在预期维护保养时间之前2周内通知采购人维护保养时间，如因采购人原因导致不能及时执行维护保养，双方另行协商。

2.供应商提供每天24小时电话技术支持服务；30分钟响应，24小时到达现场。

3.提供厂家每台清洗消毒器一年1次的清洗效果检测，相关的人员与测试所需耗材由成交供应商负责，并提供相应文件报告，采购人提供协助。

4.在维保期间保证设备按全年365日历天计算，保修期内开机率≥95%，若停机不满一日历天按一日历天计算，停机时间超过一日历天则保修期顺延7日。

三、安全要求

1、成交供应商必须切实做好各类安全工作，维保过程中发生的一切安全事故均由成交供应商自行负责。

2、成交供应商在维保过程中，必须切实做好各类安全工作并加强作业防护、防电击等一切相关的安全保护措施。维保过程中发生的一切安全事故均由投标人承担一切经济和法律责任。

3、成交供应商在维保过程中，应加强对维保设备及其它设施设备的安全保护，如保养过程中造成设备损坏、其它设施设备受损，成交供应商负责照价赔偿和一切法律责任。

## 四、报价要求

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的辅助设备、安装调试、管理、维护、维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。调试过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

- 五、付款方式：

合同签订生效后，每个维保年度的第六个月和第十二个月支付维保费用。采购人收到发票后按医院签票流程支付半年度合同款项。

附件：年度保养检查表

单舱清洗机年度保养检查表

Belimed washer quarterly maintenance checklist

| 客户customer: |  | 科室Department： |
| --- | --- | --- |
| 编号Number： | 批次 Batch: | 列序号S/N： |
| 日期 date: | 维保人Operater： | 工时Time: |

注：清洗机的年度维护保养必须由经倍力曼公司授权的有资质的工程师进行。

设备周边检查Installation area/Utility supply check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量电源：三相电压应在400V±10％范围内，火线和零线之间应为220-230V,火线和地线之间应为220-230V，并紧固接头 | □ |  |
| 2 | 供蒸汽的接口无泄漏，压力正常，紧固接头或更换 | □ |  |
| 3 | 检查供水接口无泄漏，压力正常，紧固接头或更换 | □ |  |
| 4 | 检查排风管无破损，无泄露，紧固或更换。 | □ |  |
| 5 | 检查排水管连接牢固，紧固或更换 | □ |  |
| 6 | 调整推车高度与设备配合正常， | □ |  |

设备外观检查 Appearance check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁设备装卸载两侧外观，确保完整无损。 | □ |  |
| 2 | 检查设备警告标示完整，图示清晰易见 | □ |  |
| 3 | 设备铭牌完整，文字清晰易见。 | □ |  |
| 4 | 检查设备的操作规程完整 | □ |  |
| 5 | 清洁设备维修空间 | □ |  |
| 6 | 层架推车外观完整，更换问题部件 | □ |  |

设备检查 Device check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注水电磁阀： - 能完全闭合，无泄露 - 清洁过滤网 - 流量正常，能在设定时间（5min）完成注水 | 进水电磁阀（备） /21603 | □ |  |
| 2 | 清洗系统 - 检查腔体喷淋臂的适配器 - 清理腔体的喷淋臂喷水口 - WD290层架定位器功能正常，如破损需更换 - 检查排水阀是功能正常，必要时更换阀膜 - 查看各个橡胶接连管路，无泄漏 - 校准水温传感器45--93℃，如超差需更换； - 加热速度WD290≤6s/℃, - WD230/250/200≤10s/℃ - 检查电加热器接触器K16功能正常 - 检查蒸汽电磁阀，清理更换老化部件 - 检查疏水阀功能，必要时清理更换 | 适配转轴(2)： 804365 排水阀膜：73859 温度传感器（备）：46442； | □ |  |
| 3 | 循环泵检测 - 检查三相电压是否正常 - 是否运转正常，无异常噪音，无泄漏； - 检查转向是否正常 |  | □ |  |
| 4 | 蠕动泵检测 - 更换蠕动管 - 检查输液软管是否老化泄漏，必要时更换 - 检查液位传感器功能正常，完整 - 各蠕动泵和管道分配明确，标注清晰完整； - 检查每个蠕动泵功能并校准 | 蠕动管（3条）：48207 输液软管：06605 | 1□ 2□ 3□ |  |
| 5 | 干燥系统检测 - 检查高速风机是否运转正常，无异常噪音 - 更换初高级过滤器 - 检查温度传感器，加热器，高速风机电气连接 - 检查风压开关，过热保护功能正常 | 初级过滤网：74422 22141(WD200) 高效过滤器：77317 54298(WD200) | □ |  |
| 6 | 门系统 - 检查前后门封条，破损变形时更换 - 检查并自动门拉紧结构连接件完整可靠。 - 检测两侧自动门防夹功能 - 检查前后门运行顺畅，无异常声音 - 检查齿轮皮带完整无破损，必要时更换 - 检查电子门锁功能正常（WD230） | 门封条（备）：771659 22174(WD200) 电子闭门器：643966（WD200） | □ |  |
| 7 | 电气装置 - 紧固所有电气的接头， - 检查各个继电器，接触器，断路器功能正常 - 清理打印机，检查打印机功能正常 | 继电器（备）K1/K2:24998 接触器（备）： 25200 | □ |  |

层架检查 Racks check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 检查层架是否有变形、脱焊、部件缺失等情况 |  | □ |  |
| 2 | - 检查器械层架喷淋臂的适配转轴是否磨损并紧固，如有必要应更换 - 清洁喷淋臂喷水口杂物 - 检查喷淋臂旋转是否顺畅，必要时更换垫圈 | 适配转轴(2)： 804365（WD290） | □ |  |
| 3 | - 检查层四氟滑道（WD230）或对接口(WD290) | 四氟接口(备) | □ |  |

注：保养更换配件在进行年度维保时更换，标注为（备）的备件在保养时如无异常不予更换

程序Programe check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 确认程序参数是否匹配 |  | □ |  |
| 2 | - 确认清洗剂，润滑剂品牌及型号无误 |  | □ |  |
| 3 | - 确认负载装载符合清洗要求 |  | □ |  |
| 3 | - 调出机器历史故障代码，并分析解决 |  | □ |  |
| 4 | - 运行常用程序，检查清洗机烘干效果 |  | □ |  |

保养配件及备件更换列表：

| 序号 | 配件编号 | 名称 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BELIMED工程师对设备及运行环境的评价和处理意见：

BELIMED工程师签字：                             用户签字：

日期：                                            日期：

自动装卸载装置/旋转木马检查 SISO/Rotary system：

| 项目Item | 检查措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 检查传送带是否有损坏、松驰，如需要应更换 - 检查驱动电机运行是否正常、无异响，转速 - 检查台面滚轮是否有损坏、松懈。紧固所有滚轮 |  | □ |  |
| 2 | - 观察层架在台上的位置，如需要，重新调整传感器。 - 观察层架进入清洗腔的位置，如需要，重新调整主机的停止延时值 - 确保卸载台末端限位保护固牢，运作正常 - 调整装卸载的高度，确保和主机、推车适配 - 调整各木马台，确保层架转运顺畅 |  | □ |  |
| 3 | - 检查并紧固装卸载台和主机的连线，消除虚接 - 检查并紧固装卸台和木马台的连线，消除虚接 |  | □ |  |

多腔清洗机年度保养检查表

Yearly- Belimed Muti-chamber washer maintenance checklist

| 客户Customer: |  |  | 科室 Department: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号Type： | 列序号S/N： |  |  | 使用编号 NO. for using site: |  |
| 年度Maintenance period： |  | 日期 Perform data: |  |  | 批次 Batch: |

设备周边检查Installation area/Utility supply check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或例外应备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量电源。三相电压应在400V±10％范围内，火线和零线之间应为220-230V,火线和地线之间应为220-230V。紧固电源接入点 | □ |  |
| 2 | 检查介质连接处（包括设备侧和供给管道侧接口）。确保供水、供蒸汽、冷凝水疏水管的接口无泄漏，紧固接头，有必要时更换密封垫片。 软水压力：2.0~3.0 bar 软水质量：< 89 ppm 纯水压力：2.0~3.0 bar 纯水质量：< 15µS/cm 饱和蒸汽：3.0~3.5 bar | □ |  |
| 3 | 检查排风连接管。确保排风管连接牢固。如有泄漏，需修复或更换。* | □ |  |
| 4 | 检查排水连接管。确保排水管连接牢固。如需要，请更换密封圈（765199）。 | □ |  |
| 5 | 确保层架的运转推车高度适配设备的装载高度。 | □ |  |

设备外观检查 Appearance check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或例外应备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查设备装卸载两侧外观，是否完整无损。 | □ |  |
| 2 | 设备警告标示完整，图示清晰易见 | □ |  |
| 3 | 设备铭牌完整，文字清晰易见。 | □ |  |
| 4 | 设备的操作规程和故障代码、常见故障处理表，完整，图示和文字清晰易见。 | □ |  |
| 5 | - 层架推车外观完整，没有部件丢失和变形； - 紧固车上所有螺丝； - 变形的部件需修复，如需可更换； - 四个轮360°旋转流畅灵活，滚动顺畅。 | □ |  |

设备检查 Device check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或例外应备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注水系统： - 检查电磁阀是否能正常开合，无泄漏； - 检查装载台自动冲洗电磁阀是否能正常开合，无泄漏； - 检查压力开关是否正常，设置的压力值是否与技术要求相符； - 检查流量计是否正常； - 供水流量是否正常，能否在设定时间（5min）完成注水； - 紧固所有的软管卡箍和压力开关活接头； - 打开排泄阀，保持3min，然后关上。阀门应能正常关上，并密闭。 | 进水电磁阀：766457 冲洗电磁阀： | □ |  |
| 2 | 装载系统（自动装载台）： - 观察装载台上滚轮是否完好无损，紧固螺丝。更换其O型圈； - 检测各位层架位置传感器是否能正常感应； - 观察传动链条是否有完好，如有损坏，应更换。 - 紧固腔体层架传送滚轮，如需要应更换 - 排水管是否连接并牢定好； - 对接层架推车的U盘环是否安装牢固。 - 检测防夹条功能。在待机或运行程序时，触碰防夹条，系统应立即报警，并停止运行。紧固固定螺丝； - 检测限位气缸，在驱动下，收放应顺畅； - 检测层架识别器是否能正常识别。紧固固定螺丝。 - 检测层架装载递送系统的传感器，应能正常感应。 如需要。调整传感器的位置，使层架能和腔体对接口准确对接。并紧固螺母； 紧固腔体滑动块上的螺销和螺丝； | 滚轮O型圈： 层架位置传感器：769488 | □ |  |
| 3 | 卸装系统 - 观察装载台上滚轮是否完好无损，紧固螺丝。更换其O型圈； - 检测各位层架位置传感器是否能正常感应； - 观察传动链条是否有完好，如有损坏，应更换。 - 紧固腔体层架传送滚轮，如需要应更换 - 检测层架装载递送系统的传感器，应能正常感应。 如需要。调整传感器的位置，使层架能和腔体对接口准确对接。并紧固螺母； 紧固腔体滑动块上的螺销； - 确保末端的限位能正常收放，紧固固定螺丝。 - 台面清洁。 | 滚轮O型圈： | □ |  |
| 4 | 清洗模块1（cleaning module）腔体 - 检查加热器、疏水器、进气阀是否正常； - 检查液位开关是否正常； - 检查温度传感器，偏差不能超过+/-1°，当超差无法校正时，应更换； - 检查取样阀是否能正常手动开关； - 检查上喷淋臂的适配轴，如有磨损，应更换；* 检查下喷淋臂的垫圈和O型圈，如有磨损，应更换；* - 清洁喷淋臂和过滤网；* - 检查导轨尼龙部件是否完好无损*，如有破损应更换；如需要，应重新调整导轨的高度和方向； - 检查腔体维修门的门封条是否完好无损，是否有漏水现象；如需要应更换门封条； 检查维修门的安全开关。在待机下或运行程序时，打开门，系统应报警，并停止工作； 紧固门把手。如需要调整门锁，以增强密封性；* - 检查腔体保温层是否完整。 清洗模块1（cleaning module）管路 - 检查三相电压 ，电流 ； 转向是否正确； 是否运转正常，无异常噪音，无泄漏； 进口管、出口管是否正常，无泄漏、变形、腐蚀；* 清洁泵外部；* - 检查清洗管路压力开关是否正常，信号线连接是否牢固； - 检查各个阀门是否开合是否正常； - 检查预热水箱加热器、疏水器、进气阀是否正常； - 紧固预热水箱加热器的活接头； - 检查各个软管是否正常，紧固各个卡箍； | 尼龙导轨：398811 固定层架尼龙块：394711 下喷淋臂垫圈：764691 对接口的O型圈52x2：992538 维修门封条：831938 温度传感器：768902 |  |  |
|  | 清洗模块2（cleaning module）腔体 - 检查加热器、疏水器、进气阀是否正常； - 检查液位开关是否正常； - 检查温度传感器，偏差不能超过+/-1°，当超差无法校正时，应更换； - 检查取样阀是否能正常手动开关； - 检查上喷淋臂的适配轴，如有磨损，应更换；* 检查下喷淋臂的垫圈和O型圈，如有磨损，应更换；* - 清洁喷淋臂和过滤网；* - 检查导轨尼龙部件是否完好无损*，如有破损应更换；如需要，应重新调整导轨的高度和方向； - 检查腔体维修门的门封条是否完好无损，是否有漏水现象；如需要应更换门封条； 检查维修门的安全开关。在待机下或运行程序时，打开门，系统应报警，并停止工作； 紧固门把手。如需要调整门锁，以增强密封性；* - 检查腔体保温层是否完整。 清洗模块2（cleaning module）周边 - 检查三相电压 ，电流 ； 转向是否正确； 是否运转正常，无异常噪音，无泄漏； 进口管、出口管是否正常，无泄漏、变形、腐蚀；* 清洁泵外部；* - 检查清洗管路压力开关是否正常，信号线连接是否牢固； - 检查各个阀门是否开合是否正常； - 检查预热水箱加热器、疏水器、进气阀是否正常； - 紧固预热水箱加热器的活接头； 检查各个软管是否正常，紧固各个卡箍； |  |  |  |
| 6 | 超声模块(ultrasonic module）腔体 - 检查液位开关是否正常； - 检查温度传感器，偏差不能超过+/-1°，当超差无法校正时，应更换； - 检查取样阀是否能正常手动开关； - 检查上喷淋臂的适配轴，如有磨损，应更换；* - 清洁喷淋臂和过滤网；* - 检查导轨尼龙部件是否完好无损*，如有破损应更换； - 检查腔体维修门的门封条是否完好无损，是否有漏水现象；如需要应更换门封条； 检查维修门的安全开关。在待机下或运行程序时，打开门，系统应报警，并停止工作； 紧固门把手。如需要调整门锁，以增强密封性；* - 检查腔体保温层是否完整。 超声模块（ultrasonic module）周边 - 检查三相电压 ，电流 ； 是否运转正常，无异常噪音，无泄漏； 进口管、出口管是否正常，无泄漏、变形、腐蚀；* 清洁泵外部；* - 检查超声发生器和震荡器是否正常;紧固信号线和电源线。 - 检查气缸的升降性能是否正常； - 检查所有链条是否完好无损，如磨损应更换； - 检查各个阀门是否开合是否正常； - 检查循环加热水箱加热器、疏水器、进气阀是否正常； - 紧固预水箱加热器的活接头； - 检查各个软管是否正常，紧固各个卡箍； | 尼龙导轨：398811 固定层架尼龙块：394711 链条：593981 链条连接件：593978 |  |  |
| 7 | 热消毒模块（Disinfection module） - 检查加热器、疏水器、进气阀是否正常； - 检查液位开关是否正常； - 检查温度传感器，偏差不能超过+/-1°，当超差无法校正时，应更换； - 检查取样阀是否能正常手动开关； - 检查上喷淋臂的适配轴，如有磨损，应更换；* 检查下喷淋臂的垫圈和O型圈，如有磨损，应更换；* - 清洁喷淋臂和过滤网；* - 检查导轨尼龙部件是否完好无损*，如有破损应更换；如需要，应重新调整导轨的高度和方向； - 检查腔体维修门的门封条是否完好无损，是否有漏水现象；如需要应更换门封条； 检查维修门的安全开关。在待机下或运行程序时，打开门，系统应报警，并停止工作； 紧固门把手。如需要调整门锁，以增强密封性；* - 检查腔体保温层是否完整。 消毒模块（Disinfection module）管路 - 检查三相电压 ，电流 ； 转向是否正确； 是否运转正常，无异常噪音，无泄漏； 进口管、出口管是否正常，无泄漏、变形、腐蚀；* 清洁泵外部；* - 检查清洗管路压力开关是否正常，信号线连接是否牢固； - 检查各个阀门是否开合是否正常； - 检查预热水箱加热器、疏水器、进气阀是否正常； - 紧固预热水箱加热器的活接头； 检查各个软管是否正常，紧固各个卡箍； |  |  |  |
| 8 | 干燥模块（Drying module）腔体 - 检查内部干燥对接口是否正常;* - 检查导轨尼龙部件是否完好无损，如需要应更换；* - 清洁内壁； - 检查腔体的保温层是否完整； 干燥模块（Drying module）周边 - 检查鼓风机三相电压 ，电流 ； 确认转向是否正确； 检查鼓风机是否运转正常，无异常噪音； 更换鼓风机过滤器，每500个小时更换一次; - 检查循环风机是否运转正常，无异响；紧固固定装置； - 检查加热器、疏水器、进气阀是否正常； - 紧固加热器的活接头； - 检查温度传感器是否正常；如超差+/-3，应更换； | 干燥腔尼龙轨导：398951 温度传感器：768902 过滤器：688962 |  |  |
| 9 | 剂液自动添加系统检测（多个） - 检查输液软管是否变形、腐蚀、泄漏，如需应更换输液软管；* - 检查并紧固输液管路上各个活接头，确保无泄漏； - 检查液位传感器是否变形、腐蚀、泄漏、完整。如需应更换；* - 检查切断阀是否正常；确保电源插头完成牢固。 - 校准各蠕动泵流量； - 各蠕动泵和管道分配明确，标注清晰完整；* | 输液软管：06605 |  |  |
| 10 | 气动装置 - 排空积水杯，清洁过滤器； - 检查先导阀模块。是否有接头漏气。确保各接头接解牢固。紧固电源插头。并清洁各模块 |  |  |  |
| 7 | 门系统 - 观察并清洁门钢丝绳有变形、腐蚀、损坏的现象，应更换； - 检查并紧固自动门升降机构，如需要，应重新调整。 - 紧固手动门连接轴的螺丝，紧固门周边螺丝， 检查手动门配重弹簧是否有损坏，紧固导轮螺丝 - 检测两侧自动门防夹条：将门关上，在关门过程中触碰防夹条，门应自动打开，系统伴随报警。观察防夹条是否有割损，接线是否有虚接现象； - 重新调整门的间隙，门封条和玻璃门内侧之间距离1mm； 自动门垂直方向限位间隙，最小为2mm； - 重新调整门的拉紧值 | 钢丝绳：390168 | □ |  |
| 8 | 电气装置 - 紧固所有接触器的接入点，如有接触不良现象或其他导常，应更换。 |  | □ |  |

层架检查 Racks check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或例外应备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 检查层架整体情况，是否有变形、脱焊、长垢、部件缺失等情况，请例外应备注； - 检查层架上的尼龙部件是否完整，如需应更换 |  | □ |  |
| 2 | - 检查器械层架喷淋臂的适配转轴是否磨损并紧固，如需应更换，年度保养应更换； - 清洁喷淋臂，确保喷水口不堵塞； - 检查喷淋臂旋转是否顺畅； | 适配转轴： 804365（WD290） 990383&990384（WD230/250） | □ |  |
| 3 | - 清洁层架上所有喷水口，确保不堵塞； |  | □ |  |
| 4 | - 检查层架上的识别器，是否有缺失，并紧固； - 验证设备是否能正确识别层架。 |  | □ |  |

执行人Performer ：                          完成时间Finished time：

洁净蒸汽发生器年度保养检查表

Belimed washer quarterly maintenance checklist

| 客户customer: |  | 科室Department： |
| --- | --- | --- |
| 编号Number： |  | 列序号S/N： |
| 日期 date: | 维保人Operater： | 工时Time: |

注：洁净蒸汽发生器的年度维护保养必须由经倍力曼公司授权的有资质的工程师进行。

设备周边检查Installation area/Utility supply check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量电源：三相电压应在400V±10％范围内，并紧固接头 | □ |  |
| 2 | 供蒸汽的接口无泄漏，压力正常，紧固接头或更换 | □ |  |
| 3 | 检查供水接口无泄漏，压力正常，紧固接头或更换 | □ |  |
| 4 | 检查空间排风机或换气设施是否有效 | □ |  |

设备外观检查 Appearance check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁设备（用柔软无绒的布干擦拭，如湿擦应选择中性清洁剂清洁） | □ |  |
| 2 | 检查设备警告标示完整，图示清晰易见 | □ |  |
| 3 | 设备铭牌完整，文字清晰易见。 | □ |  |
| 4 | 检查设备的操作规程完整 | □ |  |
| 5 | 清洁设备维修空间 | □ |  |

设备检查 Device check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预热水箱： - 检查进水电磁阀是否能正常开合 - 检查液位开关完整性、功能，如需更换 - 检查加热丝功能，拧紧接头，测量其电阻值 - 清洁预热水箱内部 - 检查温度传感器的功能 | 进水电磁阀（备）：108-0021 液位开关（备） 5217-26 | □ |  |
| 2 | 蒸汽发生器本体 - 检查本体的密闭性 - 更换液位开关，更换完检查其功能 - 更换液位镜的密闭垫 - 检查压力传感器的完整性与功能 - 检查压力开关的完整性与功能 - 检查压力表的完整性与功能 - 检查安全阀的完整性与功能 | 液位开关：111-3044 液位镜密闭垫（内置）：106-8500 液位镜密闭垫（外置）： 1039712 | □ |  |
| 3 | 管路 - 检查水泵是否有漏水现象，功能是否完好，如需更换 - 检查阻尼器是否有漏水现象，功能是否完好，如需更换 - 检查除气电磁阀功能是否完好，安装方向是否正确 - 检查单向阀功能是否完好 - 检查管路是否有泄漏，如需更换 - 检查板式换热器是否有漏水现象 - 检查蒸汽管路有没有泄漏 - 检查疏水器功能是否正常，如需更换 | 水泵（备）： 106-6777 阻尼器（备）： 1008383 疏水器：102000-22 | □ |  |
| 4 | 电控箱 - 拧紧所有线路接头 - 检查电源开关是否正常，是否有缺相 - 检查RC电路，重新拔插 - 检查电加热丝接触器是否有缺相，粘连现象，如需更换 - 测量电加热丝的阻值（17~21欧姆） - 检查触摸器与PLC的连接，电源 - 检查排风扇运行是否正常 - 清洁过滤网，如需更换 | 接触器：105-6875 |  |  |

保养配件及备件更换列表：

| 序号 | 配件编号 | 名称 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

倍力曼工程师对设备及运行环境的评价和处理意见：

倍力曼工程师签字：                             用户签字：

日期：                                            日期：

脉动真空灭菌器年度保养检查表

Belimed sterlizier annual maintenance checklist

| 客户customer: |  | 科室Department： |
| --- | --- | --- |
| 编号Number： | 批次 Batch: | 序列号S/N： |
| 日期 Perform data: | 维保人Opter： | 工时Time: |

注：灭菌器的年度维护保养必须由经倍力曼公司授权的有资质的工程师进行。

设备周边检查Installation area/Utility supply check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量电源：三相电压应在400V±10％范围内，火线和零线之间应为220-230V,火线和地线之间应为220-230V，并检查接头 | □ |  |
| 2 | 蒸汽接口无泄漏，压力(2.7bar-3.5bar)，紧固接头或更换密封管件 | □ |  |
| 3 | 供水接口无泄漏，压力（2.0-5bar），紧固或更换管件 | □ |  |
| 4 | 压缩空气接头无泄漏，压力（5.0-8.0bar） | □ |  |
| 4 | 检查散热排风正常，设备间温度<35℃ | □ |  |
| 5 | 检查排水管连接牢固，紧固或更换 | □ |  |
| 6 | 推车高度与设备配合正常， | □ |  |

设备外观检查 Appearance check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁设备装卸载两侧外观，确保完整无损。 | □ |  |
| 2 | 检查设备警告标示完整，图示清晰易见 | □ |  |
| 3 | 设备铭牌完整，文字清晰易见。 | □ |  |
| 4 | 检查设备的操作规程完整 | □ |  |
| 5 | 检查清洁设备面板和维修空间 | □ |  |

设备检查 Device check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔体： - 检查腔体内壁有无损伤，腐蚀，裂纹 - 清洁腔体内表面 - 检查排水过滤网有无破损堵塞 - 检查腔体保温完整 - 检查轨道搭接螺丝完整紧固，必要时更换 - 检查紧固进气口，固定螺丝 | 轨道搭接螺丝： 进汽挡板螺丝： | □ |  |
| 2 | 管道系统 - 清理管道所有过滤器 - 检查清理所有限流片 - 检查并紧固单向阀 - 检查金属波纹管，如有老化，及时更换 - 紧固所有活接头，更换密封垫 | 密封垫：172AF0018，172AF0020 接头;153MSOEIW008 153MSOAAR008-01 153MSOVNI008(各备2) 波纹管（备）300 02807 | □ |  |
| 3 | 门系统 - 检查前后门内外表面有无损伤并清洁 - 检查前后门封条有无变形损伤，润滑或更换 - 清理前后门封槽 - 检查前后门轨道水平并紧固，清理导轨 - 检查调整前后门电机链条张力 - 调整门电机滑动离合器，保证门运行顺畅 - 检查前后门行程开关位置，功能正常 - 检查前后门安全条功能正常 - 检查快开门压力开关功能 - 检查锁门后门封压力 | 门封条：75009561 高温硅脂：3500711 快开门联锁开关（备）： 5215-30 | □ |  |
| 4 | 真空系统 - 测试真空泵效率，4分钟内可以达到真空要求 - 运行时真空泵无异常噪音，无泄漏 - 检查热交换器无渗漏，腐蚀或击穿 - 检查真空泵，接触器及过流保护电接头 - 检查真空泵减震地脚完整稳定 - 清洁真空泵外壳，如有必要，清洗泵头 | 热交换器（备）： 106A20-26 | □ |  |
| 5 | 控制阀门 - 检查气动阀功能正常，无泄漏，紧固阀芯 - 检查进水电磁阀正常，无泄漏， - 检查腔体进蒸汽联锁功能 - 检查先导阀功能正常，紧固先导阀两边螺丝 - 检查夹套排水电磁阀功能正常 | 夹套进汽气动阀（备）：122A40BU015-10 腔体进汽气动阀(备)： 122A40BU020-11(备) 先导阀（备）： 121000-04 | □ |  |
| 6 | 疏水阀 - 检查清理蒸汽进口处的疏水阀 - 检查清理夹套疏水阀 - 检查紧固排气管冷凝水疏水阀 - 检查清理蒸汽发生器疏水阀 - 提醒客户清理蒸汽管道上的疏水阀和过滤器 | 疏水器（备） 102000-48 | □ |  |
| 7 | 电气装置 - 检查紧固电源开关的接头， - 检查路信号线与蒸汽管路的隔离 - 检查打印机功能正常 - 检查前后门急停开关功能 - 检查钥匙开关接触良好，无分压 - 检查PLC电池，超过两年需要更换 - 清洁校准触摸屏，确认日期时间无误 - 检查电控箱内各个接头连接良好 - 检查散热风扇功能正常 - 确认所有信号线不会影响到前后门动作 - 确认维修间内所有零配件未被水汽影响 - 确认线槽和接线端子护板完整，无隐患 | PLC电池（2年） 5601-14 真空泵接触器（备）： 5250KLM-127 | □ |  |
| 8 | 过滤 - 检查运行锅次，必要时更换无菌过滤器 - 检查压缩空气过滤器，必要时更换 - 清洗进水过滤网 | 高效空气过滤器： 103001-83 压缩空气过滤器（备）： | □ |  |
| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| 9 | 传感器 - 检查腔体温度传感器TI（用于控制） - 检查腔体温度传感器T2（用于记录） - 检查冷却水控制温度传感器T4，T5 - 检查腔体压力传感器P1（用于控制） - 检查腔体压力传感器P2（用于记录） - 检查夹套压力传感器P3 - 检查蒸汽供应压力传感器P4 | 温度传感器（备）： 5550JUM-10 压力传感器（备）： 5510JUM-17 | □ |  |
| 10 | 压力安全 - 确认压力表，安全阀在检验周期内 - 压力表指针大气压时归零，超差需更换，检验 - 检查安全阀无泄漏，异常时更换，检验 |  | □ |  |
| 11 | 自动装卸载台（选项） - 检查装卸载台与层架配合，必要时调节 - 检查紧固装卸载台及与设备连接的所有螺丝 - 调节装卸载台电机离合器 - 检查装卸载台传感器位置 |  | □ |  |
| 12 | 蒸汽发生器（选项） - 检查加热器功能及接线 - 检查加热器控制接触器功能及接线 - 检查安全温控功能正常 - 检查压力开关功能 - 检查过压保护开关功能 - 检查液位传感器功能正常 - 检查整体密封性 - 检查低液位开关功能是否正常 - 检查供水电机及阀门 |  | □ |  |

推车和层架检查Car and  Racks check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 更换配件/编号Replacement | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 检查层架是否有变形、脱焊或部件缺失等情况，必要时更换轮子的四氟轴承 | 层架四氟轴承： | □ |  |
| 2 | - 检查推车挂钩，拉手工作正常 - 检查所有螺丝有无松动遗失 - 检查轮子运行顺畅 |  | □ |  |
| 3 | - 推车层架与设备的连接顺畅 |  | □ |  |

注：保养更换配件在进行年度维保时更换，标注为（备）的备件在保养时如无异常不予更换

设备运行与程序检查Programe check：

| 项目Item | 保养措施 Actions | 完成后在□打√，或备注 Check off as completed |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 升温-侧漏程序 | □ |  |
| 2 | - B-D测试程序 | □ |  |
| 3 | - 空载标准程序 | □ |  |
| 4 | - 装载后的标准程序 | □ |  |
| 5 | - 微生物测试 | □ |  |

保养配件及备件更换列表：

| 序号 | 配件编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BELIMED工程师对设备及运行环境的评价和处理意见：

BELIMED工程师签字：                             用户签字：

日期：                                            日期：

- 第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

供应商（以下称乙方）:                         签订地点：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：                       ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：                    元（小写：           ）。

本合同总价包括单一来源采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、交通差旅费、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、设备、工具、运送工具、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）单一来源采购文件（编号：      ）    （2）乙方提供的响应文件；

（3）中标（成交）通知书；                （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 维保期限：                        。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具正规税务发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：合同签订生效后，每个维保年度的第六个月和第十二个月支付维保费用。甲方收到发票后按医院签票流程支付半年度合同款项。

第六条 违约责任

1.甲方无正当理由拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能按约定进行服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述3-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7.其他未尽事宜，以《民法典》和其他有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 索赔

1.承诺项目经核实有明显不足的，具体索赔金额由双方另行约定。

2.乙方在未征得甲方同意，擅自改变违约，即终止该项目合同的履行。甲方可进行索赔。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照单一来源采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（签章）：常州市中医医院          		   乙方（签章）：

甲方法定（授权）代表：               		   乙方法定（授权）代表：

电话：

业务部门代表：

日期：                                         日期：

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

附：

廉政责任书

采购人（以下称甲方）：                供应商（ 以下称乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。

1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。

6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月   日                      年   月   日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响  应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1  投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州盈泰招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：         年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-2  响应函

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部单一来源采购文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应单一来源采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照单一来源采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____________________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____________年______月______日

1-3  授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____________年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当单一来源采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____________

日期：_____________年______月______日

1-4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

### 2  落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3  本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备制造商出具的关于售后服务的有效授权证明文件；

（2）供应商须承诺所供配件为原厂配件，提供承诺书（格式自拟）加盖公章。

### 4  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

5  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________   项目名称：__________      报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

### 6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：________________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单一来源采购文件条目号（页码） | 单一来源采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

### 7  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 单一来源采购文件条目号(页码) | 单一来源采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对单一来源采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

### 8  采购标的成本说明

格式自拟

9  同类项目合同价格

格式自拟

10  相关专利、专有技术等情况说明

格式自拟

11  单一来源采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料