招　标　文　件

项目名称：江苏省市场监管及食品检验检测技术能力提升、食品药品检验检测专业设备采购

项目编号：JSZC-320700-SHAN-G2025-0008

采   购   人：连云港市食品药品检验检测中心

采购代理机构：江苏博凯隆工程咨询有限公司

2025年5月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受连云港市食品药品检验检测中心的委托，江苏博凯隆工程咨询有限公司就江苏省市场监管及食品检验检测技术能力提升、食品药品检验检测专业设备采购(JSZC-320700-SHAN-G2025-0008 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省市场监管及食品检验检测技术能力提升、食品药品检验检测专业设备采购 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025 年  5月28 日9 点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-SHAN-G2025-0008

2.项目名称：江苏省市场监管及食品检验检测技术能力提升、食品药品检验检测专业设备采购

3.预算金额：85万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为 85万元。

5.采购需求(简介)：完成省市场局技术能力提升、科研计划项目，保障食品、药品、化妆品、保健品等检验检测工作的开展，满足政府监管需要，拟采购热释光仪、便携式γ能谱仪、蒸汽灭菌器等设备。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限（交货期）：60日内完成采购安装调试并通过验收（合同签订之日起算）

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号)、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

4.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目部分产品 不接受 进口产品（具体详见第四章采购需求）（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.法律、法规规定的其他条件。

### 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间 2025年5月28日上午9:00:00（北京时间）。

2.开标时间：提交投标文件截止时间

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：连云港市食品药品检验检测中心

地址：江苏省连云港市昌圩路28号

联系人：陈先生

联系方式：18036612388

2.采购代理机构信息

名称：江苏博凯隆工程咨询有限公司

地址：连云港市高新区科苑路88号壹品国际B座22层

联系人：李工

联系方式： 15051178431

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏博凯隆工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏博凯隆工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3中标服务费：参照苏招协[2022]002文（货物类）收费标准下浮20%计取；此费用最终由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准等其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏博凯隆工程咨询有限公司，联系地址：连云港市高新区科苑路88号壹品国际B座22层，联系电话： 15051178431。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和采购代理机构提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、政策功能

34、促进中小企业发展

34.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

34.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.3 参加政府采购活动的供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 竞争性磋商响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 竞争性磋商响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

35.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

35.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

#### 36、政府采购需求标准

36.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏博凯隆工程咨询有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的  /   作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：履约保证金缴纳的方式

6.2.2履约保证金退还时间：验收合格后，10个工作日内

6.2.3履约保证金退还条件：中标人义务履行完毕止

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

（1）供应商不能按期到货、技术参数不能满足要求无法验收的等违约事项，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

（2）未经采购人同意，供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，供应商应承担相应赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后一个月内支付合同价款的50%，安装调试验收合格后一次性付清余款（无息）。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，财政监督管理部门及见证方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业 。

1、本项目需求中斜体加下划线的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目核心产品为：热释光辐照食品检测仪

一、项目背景

完成省市场局技术能力提升、科研计划项目，保障食品、药品、化妆品、保健品等检验检测工作的开展，满足政府监管需要，拟采购热释光仪、便携式γ能谱仪、蒸汽灭菌器等设备（具体详见采购清单）。

二、货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口设备 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热释光辐照食品检测仪 (核心产品) | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 2 | 食品和水放射性核素检测仪/便携式γ能谱仪 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 3 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 4 | 涡旋振荡器 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 5 | 高压灭菌锅 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 6 | 超低温冰箱 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 7 | 霉菌培养箱 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 8 | 智能崩解仪 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 9 | 吊顶式除湿机 | 2 | 台（套) | 否 | 工业 |
| 10 | 马弗炉 | 1 | 台（套) | 否 | 工业 |

- 三、货物技术参数及功能指标：

（一）热释光辐照食品检测仪

1、技术性能指标

  - 1.1热释光读出器

    - 1.1.1▲应满足GB 31643-2016《食品安全国家标准含硅酸盐辐照食品的鉴定热释光法》标准要求。（提供相关证明材料）

    - 1.1.2▲测量范围：0.1Gy～10 kGy。（提供相关证明材料）

    - 1.1.3▲升温方式：加热速率1～40℃/s。(提供相关证明材料)

    - 1.1.4▲加热温度范围：35～500℃。（提供相关证明材料）

    - 1.1.5▲热释光发光曲线面积积分温度：100℃～500℃。（提供相关证明材料）

    - 1.1.6光电倍增管直接接收样品热释光信号。

    - 1.1.7稳定性：优于2.0 μGy。

    - 1.1.8升温曲线重复性：≤±2℃。

    - 1.1.9具有发光曲线、剂量数据两种数据显示形式。

    - 1.1.10具有质量保证程序：可测量参考光源和噪声值，保证其始终符合仪器使用要求。

    - 1.1.11需有配套辐照食品发光曲线分析工具。

    - 1.1.12滤光片可选滤光比例：不少于3种可选，符合标准使用要求。

  - 1.2配件性能要求

    - 1.2.1工作站性能要求内存不低于2GB，硬盘不低于512GB

    - 1.2.2配套电脑

计算机硬件要求：CPU Intel i7或同级以上，内存不低于16G，硬盘容量不低于1T，液晶显示器(21寸或以上)；

    - 1.2.3配套打印机

打印机一体机，主要配置不低于：黑白激光，打印幅面A4，接口不低于高速USB 2.0端口，兼容系统与仪器客户端软件一致或更高，支持网络打印。

1.2.4 配套UPS电源

ups主机1K，38ah

    - 1.2.5门禁摄像系统

门禁摄像系统：面部识别，高清彩屏，远程管控APP，摄像500万超清，双麦克风加扬声器。

    - 1.2.6移液器

移液器要求：重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀，下半支可徒手拆卸，便于清洁保养，可精准设置移液体积，可单手设定体积及操作，有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，一整套包含0.5-10μL，20-200μL，100-1,000 μL，0.5-5ml，1-10ml 5个规格。

    - 1.2.7瓶口分液器

瓶口分液器规格要求：1-10ml，量程刻度清晰，可快速准确的确定移液体积，耐化学腐蚀性，可移取浓硝酸，移液精准度误差≤0.5%，可在实验室自行对瓶口分液器进行校准，具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中，提供瓶口转接环及相应配件，适用于实验室各种高度的试剂瓶。

2、系统配置要求

  - 2.1热释光测量仪（含气管、电源线、数据线），1台

  - 2.2配套操作软件，1套

  - 2.3发光曲线和数据分析工具，1套

  - 2.4工作站，1台

  - 2.5 不同配置滤光片各1个

  - 2.6 配套加热盘,1个

  - 2.7 配套不锈钢盘,120个

  - 2.8 配套电脑，1台

  - 2.9 配套打印机，1台

  - 2.10 配套UPS电源

  - 2.11 门禁摄像系统，2套

  - 2.12移液器，3套

  - 2.13 瓶口分液器，1套

（二）便携式γ能谱仪

1、技术参数：

1.1探测器类型：NaI闪烁体探测器和GM管探测器；

1.2测量灵敏度：>1500cps/uSv/h（662keV 137Cs）；

1.3能量分辨率：≤7.3%（662keV 137Cs）；

1.4 剂量率范围：0.01uSv/h-1Sv/h，设备自动切换剂量率探测器；

1.5能量响应范围：15KeV-3MeV；

1.6核素库：至少包含SNM，NORM，IND，MED四个库，支持电脑修改后以文件方式导入；

1.7重量：<1.6Kg，方便携带；

1.8显示与控制方式：大面积彩色触摸屏，屏幕阳光下可见，加超大按钮；

1.9 软件操作系统：支持Windows, Linux；

1.10 操作模式：包含剂量率模式、探测模式、简单识别模式和谱测量模式；

1.11存储空间：>16G；

1.12文件格式：支持ANSI.N42.42，SPE（IAEA）；

1.13 自带电池续航时间大于10小时；

1.14 防护等级：IP65，具有抗摔功能（1米以内）

1.15数据传输方式支持，U盘，USB，无线WiFi, 蓝牙传输；

1.16无需年返厂刻度，可使用K-40快速检查其是否准确刻度。

1.17支持电池热插拔，应急情况下支持标准AA尺寸电池；

1.18多道道数：≥2048道

1.19工作温度：-20℃~55℃

2、配置清单

2.1手持式核素识别仪主机，1个

2.2便携式运输箱，1个

2.3充电设备，1套

2.4说明书，1套

（三）高速冷冻离心机

1、技术参数：

1.1具备全自动电吸门功能，一键完成开关盖，配有双门锁控制系统。

1.2高精度温度控制辅助实现离心腔温度自动补偿功能。

1.3标配转头自动识别功能，内置不平衡传感系统。

1.4离心机震动要求：转速≥15000，振幅≤±0.004mm。

1.5内置冷凝水槽，能有效避免冷凝水积聚，还可提高防腐蚀能力。

1.6具有定速计时功能功能，达到预定转速后再倒计时确保离心效果。

1.7降温速度：从30℃降至4℃所需时间小于5分钟。

1.8内腔采用医用级316不锈钢材质，厚度不小于1.55mm。

1.9具有阶梯离心功能，可以设置转数、时间、温度等要求。

1.10转速：≥18,000rpm。

1.11温度设定范围：-20℃～40℃，温控精度±1℃ 。

1.12转子容量：6x100ml（角转子）、4x100ml(水平转子)、2x2x96深孔板。

1.13具有≥5个快捷程序按键， 快速运行常用程序。

1.14配有转头：6*50ml一套，10*15ml一套。

（四）小型涡旋振荡器

1、技术参数：

1.1震荡方式：圆周振荡

1.2周转直径:≤ 4mm

1.3最大载重(含夹具):  ≤ 2kg

1.4马达输入功率: ≤ 35w

1.5马达输出功率:  ≥13.2w

1.6工作制式: 100%

1.7转速范围: 0/100（最小转速可调节）- 2200 rpm，无级调速，适于连续操作

1.8配备快拆夹具:可震荡8个50 ml 离心管×3套

1.9允许环境温度: 5-40℃

1.10允许相对湿度: 80%

1.12保护等级: IP 21

（五）灭菌器

1、技术参数

1.1▲灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证扫描件）；

1.2容量:≥120升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥50cm 可放入直径48cm,高度55cm的灭菌架;

1.3灭菌工作温度105-138度；

1.4干烧保护装置：三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；

1.5开关盖方式：感应开盖，下压腔门感应关盖，点击开盖键，上掀式开盖；

1.6快速开门结构：采用快速开门结构，且腔盖可以在任意角度停留；

1.7人性化操作台面结构：地面到操作台面的高度不超过90cm；

1.8彩色液晶触摸智能控制系统：7英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，USB接口；

1.9定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，  预约灭菌时间0-10天；

1.10排汽方式：灭菌结束可设定不少于6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

1.11集汽瓶：内置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；

1.12标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度；

1.13水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；

1.14压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；

1.15大直径：腔体直径达到500mm或以上，

1.16安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护 、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；

1.17附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；

（六）超低温冰箱

1、技术参数

1.1温度范围-10℃～-86℃可调节，适用范围在-40℃～-86℃范围，控温精度0.1℃。

1.2冰箱内有效容积≥100L，整机装箱量不少于（2ML冻存管容量）6000份样本；

1.3整机高度≤810mm，

1.4微电脑控制，LED显示屏，可实时显示箱内温度，压机启停状态，电源供电状态，各项报警信息；通过查询键能显示报警代码及环境温度，输入电压；

1.5具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警；

1.6具有四种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送报警、短信报警；

1.7多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、压机高温保护、断电记忆数据保护；

1.8采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

1.9根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；

1.10▲符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；（提供中国质量中心节能证书和环保证书扫描件及CQC网站截图）

1.11 25℃环温时，耗电量应≤5.5Kw.h/24h；

1.12一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；

1.13 数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；可选配打印机，单独从箱内采集温度；可选配物联模块，实现手机APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送；

1.14具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

（七）霉菌培养箱

1、技术参数:

1.1控温范围：≥0-60℃

1.2分辨率：≤0.1℃

1.3波动度：波动度：≤±0.7℃（加热），±1℃（制冷；

1.4均匀度：≤±1.5℃（37℃时）

1.5容积：≥100L

1.6具备不小于6级风速调控功能；工作室内配置紫外线杀菌灯；温度，时间调节控制有背光触控式按键设定；观察窗的真空钢化玻璃具有保温功能

1.7载物托架：≥3块；每层隔板承重：≥15 Kg；可调节

（八）智能崩解仪

1、技术参数:

1.1定时范围：0～10小时任意设定

1.2温度预置范围：室温～45℃任意设定，显示分辨率为0.1℃

1.3测控温精度：±0.5℃

1.4吊篮升降频率：30～32次/分钟

1.5吊篮升降振幅：55mm±1mm

1.6筛网至杯底最小间距：25mm±2mm

筛网孔径：2mm、0.425mm、1mm、0.71mm

（九）吊顶式除湿机

1、技术参数:

1.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水；

1.2除湿量：≥138L/D（30℃-RH80%）；

1.3名义除湿量：≥3.29KG/H（27℃-RH60%）；

1.4额定功率：≥1350W；

1.5最大功率：≥1800W；

1.6循环风量：≥1000m3/h；

1.7风压：≥300PA；

1.8适用环境范围：不小于5～40℃；

1.9 自定义湿控范围：不小于RH10～90%；

1.10 噪音：≤54dB；

1.11 定时：支持定时功能；

1.12 CCC强制性认证（提供投标产品型号相符的CCC强制性认证证明材料）

1.13▲售后：全国联保不少于三年，保修期内免费上门质保（需做出书面承诺，格式自拟）。

（十）马弗炉

1、技术参数:

1.1最高工作温度：≥1200℃（＜0.5 h）；

1.2加热区空间：≥7.2L；

1.3温控系统：具备PID控制和自整定调节，智能化≥50段可编程控制，具有超温和断偶报警功能；

1.4控温精度：±1℃；

- 四、商务条款

1.本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

2.验收：

设备安装调试后，中标人须提供必要的调试数据记录以及国家授权的法定计量单位出具的计量检定或校准证书（计量设备）。采购人将对货物的每项参数审核验证，必要时邀请专家，如发现设备与投标参数不符，采购方有权拒绝接受，所产生的任何费用由中标人负责，采购人并有权向中标人提出索赔。（投标方提供承诺函，格式自拟）

3．交货期、交货方式及交货地点与免费质保期

3.1 交货期：60日内完成采购安装调试并通过验收（合同签订之日起算）

3.2 交货方式：项目需求单位指定位置安装验收。

3.3 交货地点：项目需求单位指定地点。

3.4 免费质保期：1年（有特殊要求的，从其约定）。

免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的损坏，终生维修，维修时只收部件成本费 。

4.付款方式：

合同签订后一个月内支付合同价款的50%，安装调试验收合格后一次性付清余款（无息）。

5.履约保证金：本项目不收取

6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

7.备品备件及耗材等要求：无。

8.应急响应要求

接到售后需求电话1小时内响应，12小时内到达现场，到达现场后24小时内完成售后需求，若不能及时完成，则需要提供同类设备给采购方使用，直至完成维修需求。

9.报价要求：报价须包含但不限于包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

特别提醒谈判供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

- 四、其他

1.供应商需作出承诺，承诺内容：“供应商或厂家负责办理热释光辐照食品检测仪、便携式γ能谱仪设备及标准源使用中法规要求的有关手续，采购人协助办理；供应商或厂家负责办理高压灭菌器设备法规要求的安装使用手续，采购人协助办理。”2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标人。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （30分） | 投标产品的技术参数及功能指标响应完全满足招标文件要求，得30分。标“▲”项每有一项负偏离扣3分，“▲”项超过5项负偏离，本项技术参数及功能指标响应不得分；其他未标“▲”项参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标文件中提供详细填写的技术规格偏离表，其中要求提供证明材料的必须提供，否则不得分。 |
| 类似业绩（10分） | 所投核心产品自2022年1月1日以来完成过销售的业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得10分。 注：投标文件中须提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 供货保障方案 （8分） | 投标人提供供货保障方案，包括但不限于设备质量保证、运输保障方案、供货保障、安装计划、供货安全措施等内容。 优：设备质量保证完备、运输供货保障科学、安装计划科学可行、安全保障措施全面：8分； 良：设备质量保证较完备、运输供货保障较科学、安装计划较科学可行、安全保障措施较全面：5分； 一般：设备质量保证欠缺、运输供货保障一般、安装计划可行性一般、安全保障措施简单：2分； 注：该项未见阐述不得分。 |
| 安装调试方案 （8分） | 投标人提供安装调试方案及主要技术措施详细、针对性打分： 优：方案详细且针对性强，得8分； 良：方案较详细、针对性较好，得5分； 一般：方案不详细、针对性较差，得2分； 注：该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | 投标人提供售后服务方案，包括但不限于备品备件安排、故障响应时间、故障修复时间、售后人员安排等内容进行评审； 优：备品备件安排合理、响应时间快速、故障修复时间快速、售后人员完备：8分； 良：备品备件安排较合理、响应时间较快、故障修复时间较快、售后人员较完备：5分； 一般：备品备件安排合理性一般、响应时间慢、故障修复时间慢、售后人员安排较差：2分； 注：该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人针对项目需求提供培训方案，包括但不限于培训人员配置、培训计划、培训后考核方案、培训效果、后期人员培训技术支持措施： 优：培训人员配置合理，培训计划及培训考核方案可行性强，后期技术支持措施内容详尽的，得6分； 良：培训人员配置教合理，培训计划及培训考核方案基本可行，后期技术支持措施内容较为详尽的，得4分； 一般：培训人员配置一般，培训计划及培训考核方案一般，后期技术支持措施内容简单，得2分； 注：该项未见阐述不得分。 |

五、中标标准：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、小微企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、投标分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

## 七、投标函

致：江苏博凯隆工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

八、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏博凯隆工程咨询有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

九、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十一、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 交货期 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。