淮安市淮阴区政府采购项目“全流程不见面交易”

招标文件

项目名称:淮阴生态环境局监测站仪器设备项目

项目编号:JSZC-320804-JTZB-G2024-0001

江苏建同工程咨询有限公司

二〇二四年三月十四日

第一章投标邀请

受淮安市淮阴生态环境局的委托，江苏建同工程咨询有限公司就淮阴生态环境局监测站仪器设备项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：淮阴生态环境局监测站仪器设备项目招标项目的潜在投标人可在 “淮安市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2024年4月8日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号:JSZC-320804-JTZB-G2024-0001

2、项目名称:淮阴生态环境局监测站仪器设备项目

3、采购方式:公开招标

4、预算金额:453万元

5、最高限价:453万元

6、采购需求:购买离子色谱仪、石墨炉原子吸收分光光度计、紫外烟气测试仪等仪器设备及实验室试剂柜等配套设施,具体详见招标文件第五章。

7、合同履行期限：合同签订后 30 日内完成供货。

8、本项目不接受联合体。

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- 本项目为专门面向中小企业采购的项目。

- 本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

2、获取方式：投标人登录淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载招标文件并进行操作。

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2024年4月8日9点00分；

2.投标文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；

3.开标地点：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼不见面开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、投标保证金:根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，本项目不收取投标保证金。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:淮安市淮阴生态环境局

地址：淮安市淮阴区城建大厦18楼

联系方式：石先生13915106450

2、采购代理机构信息

名称:江苏建同工程咨询有限公司

地址:淮阴区承德北路605号（帝景蓝湾生活广场中庭四楼）

联系方式:孙女士13852309816

3、项目联系方式

项目联系人:吴女士

电话:18360722117

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

第二章投标人须知

一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏建同工程咨询有限公司（以下简称代理机构）及淮安市淮阴生态环境局（以下简称招标人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目招标代理费按照苏招协【2022】002号《江苏省招标代理收费的指导意见》文件所规定标准的70%收取,专家评审费按实计取。中标人必须在中标通知书发出前向代理机构付清以上费用，此费用包含在投标报价中，无须单独列项计取。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）合同文本

（5）采购需求

（6）投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知招标人或代理机构，招标人或代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1在投标截止时间十五日前，招标人或代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3中标单位在领取中标通知书之前，必须提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。

18.2采购人可以按照第8条规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.4.6投标人在中标后3个工作日内向采购人提供所投仪器的参数中所有标注“★”号参数的生产厂家盖章证明材料，否则将被取消中标资格。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“投标人“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请财政部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

第三章 评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体评分标准:

| 序号 | 项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| A | 价格 (30分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| B | 技术 部分 (34分) | 所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得满分。其中标注“★”号为重点参数要求，每有一项不满足的扣2分；其余每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中标注“★”号参数的部分，必须提供相关证明材料并加盖投标人公章或电子签章；未标注“★”号参数的，以《技术要求响应偏离表》为准，并按需提供证明材料。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| C | 商务 部分 (16分) | 1、投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成的类似项目业绩，每有一个得1分，本项最高得2分。(提供合同及验收合格证明材料扫描件加盖投标人公章或电子签章) |
|  |  | - 2、投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分。(提供相关证书扫描件加盖投标人公章或电子签章) |
|  |  | - 3、投标人具有CMA或CNAS资质实验室并承诺免费提供不少于50人次技术培训的得4分；投标人与具有CMA或CNAS资质实验室签订合作协议的，具有CMA或CNAS资质实验室合作方承诺免费提供不少于50人次技术培训的得2分，未提供的不得分。本项目最高得4分。(提供实验室资质认定证书或合作协议扫描件及技术培训承诺原件扫描件加盖投标人公章或电子签章)。 |
|  |  | 4、投标人具有国家级高新技术企业证书得2分，省级高新技术企业证书得1分，市级及以下高新技术企业证书得0.5分，不提供不得分。本项目最高得2分。(提供证书扫描件加盖投标人公章或电子签章) |
|  |  | 5、项目团队配备（5分） （1）投标人拟派项目负责人具有环保类高级及以上职称的得2分；环保类中级职称的得1分；没有不得分。 （2）投标人拟投入项目组成员（项目负责人除外）具有环保类高级及以上职称的，每有1个得1分，最多得1分；具有环保类中级职称的，每有1个得0.5分，最多得1分。本项最高2分。 （3）拟投入项目组成员中具备在环境检测实验室担任过技术负责人得1分，没有不得分。 （以上人员均须提供投标人开标前三个月以来任意一个月本单位为其缴纳的社保证明，提供相关证书、证明材料及社保证明等资料扫描件加盖投标人公章或电子签章） |
| D | 方案 部分 （20分） | 1、根据项目需求提供实施方案及风险预防及控制措施突发事件处置方案。（5分） 方案完全满足招标文件对项目实施及风险预防的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，且优于采购需求，得5分； 方案比较完整且能够满足招标文件对项目实施及风险预防的要求，得3分； 方案基本满足招标文件要求，得1分。 |
|  |  | 2、根据项目需求制定质量保证及项目进度管理方案。（5分） 方案完全满足招标文件的要求，内容完整详实，有完整的质量控制制度及有效的时间节点和进度安排，且优于招标文件，得5分； 方案比较完整且能够满足招标文件的要求，得3分； 方案基本满足招标文件的要求，得1分。 |
|  |  | 3、根据项目需求提供培训方案。（5分） 培训方案完全满足招标文件的要求，培训进度安排合理，培训内容全面丰富可行且优于招标文件要求，得5分； 培训方案满足招标文件的要求，培训进度安排较合理，培训内容可行且满足招标文件要求，得3分； 培训方案基本满足招标文件要求，得1分。 |
|  |  | 4、根据项目需求提供售后服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容等方案。（5分） 方案详细、响应及时、服务体系完整且优于招标文件要求，得5分； 方案较详细、响应较及时、服务体系较完整，能够满足招标文件要求，得3分； 售后服务方案基本满足招标文件要求，得1分。 |
|  | 注：评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。 |  |

注：1、投标人必须提供与以上评分相关的证明材料原件扫描件上传至指定位置，不提供不得分。如未按要求提供，则与之相关的评分项不予计分。

2、投标人提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因扫描件模糊不清评标委员会无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

3、投标人在成交后签订合同前，提供与以上评分相关的证明材料原件给采购人审查。

第四章合同格式及条款

注:

1、以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，中标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

2、甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号       的        采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为人民币___________元。

三、供货时间和地点

1.交货时间:签订合同后 30 日内完成供货。

2.交货地点: 淮阴区城建大厦18楼。

3.标的物的所有权自标的物交付时转移。

四、付款

合同签订后，支付合同总价的40%作为预付款，供货结束验收合格后付至合同总价的100%（不计利息）。

注：以上付款均不计利息，乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。若甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的5%。

五、验收

1. 乙方需在合同签订后2个月内，按照技术规范及甲方要求对仪器设备完成安装调试，并提供合格的调试技术报告。

2. 验收时间：乙方出具合格的调试技术报告后15日内完成验收。

3.甲方依法组成验收小组对乙方履约进行验收。如需委托第三方验收，第三方是指：专业技术专家，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：                                乙方：

单位盖章：                            单位盖章：

代表签字：                            代表签字：

签订日期：                            签订日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15. 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1 采购人JSZC-320804-JTZB-G2024-0001招标文件、乙方提交的JSZC-320804-JTZB-G2024-0001投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2 本合同在经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3 合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章 项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | ICP-OES | 1 | 台 |  |
| 3 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 全自动化学需氧量分析仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 全自动总磷、总氮分析仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 全自动阴离子挥发酚分析仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 台 |  |
| 8 | 便携式抽滤机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 噪声声级计 | 2 | 台 |  |
| 10 | 便携式离心机 | 1 | 台 |  |
| 11 | 移液枪 | 8 | 支 |  |
| 12 | 自动氰化物分析仪 | 1 | 台 |  |
| 13 | 余氯测定仪 | 1 | 台 |  |
| 14 | 浊度测试仪 | 1 | 台 |  |
| 15 | PH电极 | 1 | 个 |  |
| 16 | PH计实验室用 | 1 | 台 |  |
| 17 | 高压灭菌锅 | 2 | 台 |  |
| 18 | 培养箱 | 3 | 台 |  |
| 19 | 紫外-可见光分光光度计 | 1 | 台 |  |
| 20 | 样品冷藏柜 | 4 | 个 |  |
| 21 | 自动蒸馏仪 | 1 | 套 |  |
| 22 | 可见分光光度计 | 2 | 台 |  |
| 23 | 便携式声学多普勒流速仪 | 1 | 台 |  |
| 24 | 烟气测试仪综合校准仪 | 1 | 台 |  |
| 25 | 自动洗瓶机 | 1 | 台 |  |
| 26 | 废气多功能采样装置 | 1 | 台 |  |
| 27 | 紫外烟气分析仪 | 1 | 台 |  |
| 28 | 非甲烷总烃监测分析系统 | 1 | 台 |  |
| 29 | 噪声校准仪 | 3 | 台 |  |
| 30 | 智能双路烟气采样器 | 1 | 台 |  |
| 31 | 便携式水质多参数快速分析仪（pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位） | 1 | 台 |  |
| 32 | 手持卫星定位仪 | 1 | 台 |  |
| 33 | 应急工作箱（含数据处理端、便携式打印机、执法记录仪、录音笔、手持终端、便携式电源等） | 3 | 套 |  |
| 34 | 应急器材箱（应急电源、应急灯、激光测距望远镜、高倍望远镜等、便携式气象参数测定仪风速风向气温气压、防爆对讲机等） | 2 | 套 |  |
| 35 | 标准化水质应急采样装备箱（含采样器、固定剂箱、冷藏保存箱、样品瓶及必要的辅助器材） | 2 | 套 |  |
| 36 | 救护装备箱（水上救生设备、急救器材箱、重型防化服等） | 3 | 套 |  |
| 37 | 气相分子光谱仪 | 1 | 台 |  |
| 38 | 便携式测油仪 | 1 | 套 |  |
| 39 | 便携式多参数分光光度计氰化物、六价铬、余氯 | 1 | 台 |  |
| 40 | 深井采样器 | 1 | 台 |  |
| 41 | 生物毒性检测仪 | 1 | 台 |  |
| 42 | 苏玛罐 | 1 | 套 |  |
| 43 | 便携式VOC检测仪（PID） | 1 | 台 |  |
| 44 | 气体检测管 | 1 | 套 |  |
| 45 | 便携式多种气体检测仪(电化学传感器法) | 1 | 台 |  |
| 46 | 实验台、试剂柜、样品柜、仪器架、通风橱、吸气罩 | 详见二、技术参数要求 （四十六） |  |  |

二、技术参数要求

- 离子色谱仪

1.  系统配置要求

1.1高压泵1套；

1.2内置柱温箱1套；

1.3保护柱1套；

1.4阴离子色谱柱1套；

1.5阴离子抑制器1套；

1.6电导检测器1套；

1.7 40位自动进样器1套；

1.8软件操作系统1套；

1.9报警传感器1套；

1.10电脑1台：win11系统，内存8G，硬盘512G，27英寸显示器，G6900型3.4GHz双核；

1.11打印机1台；

1.12温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.13仪器设备状态标识牌。

2.技术性能指标

2.1泵

★2.1.1最大耐压：42MPa（peek材质）；

2.1.2流量设定值允许误差：≤0.1%；

2.1.3流量稳定性：≤0.1%。

2.2电导检测器

2.2.1自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；

★2.2.2基线漂移：≤0.008μS/30min；

★2.2.3最小检测浓度：Cl-≤0.0005μg/mL Li+≤0.0005μg/mL。

2.3抑制器

2.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生；

2.3.2并联式再生液流路设计，再生液经抑制器内部管路同时向阴阳电极同时提供再生液，而不是经过一个电极后再达到另一个电极，流路压力低。

2.3.3具备软件监控功能。

2.4色谱柱

★2.4.1与离子色谱主机同品牌的高效高容量阴、阳离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,可以使用强酸强碱淋洗液；

2.4.2氢氧根体系色谱柱：一次进样，可在45分钟内完成17种以上离子的分离。

2.5工作站

2.5.1基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可使数据永久存储，支持Win10/win7/国产麒麟等操作系统，离子色谱仪主机和自动进样器等拓展部件的控制，以及数据采集和处理均使用同一个软件，在同一界面内实现，不会出现因软件和硬件不是同一个厂家在做实验时弹出各种弹窗；

2.5.2工作站可对适时分析条件参数和分析结果进行监控，在线监测和采集泵压力变化、温度变化、淋洗液浓度变化、抑制器电流等各部件数据；

2.5.3工作站标配虚拟柱软件技术，模拟不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术；

★2.5.4具备基线扣除功能，去除梯度洗脱导致的基线漂移，降低痕量检测数据的处理难度。

2.6柱温箱

2.6.1循环立体风热加温模式，可视化设计，无需拆卸即可观察色谱柱型号与运行状态。

2.7安全报警装置

2.7.1对仪器进行多位点、实时监测，仪器发生低压、超压、漏液、纯水余量不足等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理。

2.8气液分离器

2.8.1标配气液分离器用于拦截进入流路的气泡。

2.9自动进样器

2.9.1三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样，进样批次一致性高；

2.9.2样品位数：大于40位×2mL（标配）；

2.9.3进样方式：全定量环/部分定量环/微量进样；

2.9.4可选配2ml、5ml、10ml样品管。

2.10提供整机2年以上质保服务。

2.11为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的硫酸盐等6个检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）。

2.12提供仪器检定或校准证书。

- ICP-OES

- 系统配置要求

1.1电感耦合等离子体发射光谱仪主机1台；

1.2冷却循环水机1套；

1.3品牌电脑1套：win10系统，内存32G，硬盘500G，27英寸显示器，i7-12700；

1.4耗材包1套（进液管*2、废液管*2、矩管*2、中心管*1、进样系统耗材包*1）；

1.5自动扫描仪1台；

1.6温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.7仪器设备状态标识牌。

- 技术性能指标

2.1仪器工作环境

2.1.1电压：220VAC±10%；

2.1.2室温：15-35℃；

2.1.3相对湿度：20%-80%。

2.2仪器总体要求：该光谱仪采用最新设计，技术先进超前，能快速一分钟内分析几十种元素含量，样品用量少，消耗成本低。仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制。投标商的投标型号应为厂家最新型号。

2.3性能指标：

2.3.1检测器：

2.3.1.1带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计，采用大面积检测器设计，一次接受全波长范围，不得使用两个或两个以上检测器；

★2.3.1.2检测单元：大于1,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz；

★2.2.1.3像素分辨率：≤0.003nm；

★2.3.1.4检测器制冷系统：为获得最低的检测器暗电流，采用高效三级半导体制冷，工作温度：≤-45℃，到达工作温度的时间：<3分钟。

2.3.2光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统

2.3.2.1单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素；

2.3.2.2光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃，可使用氩气或氮气进行光室吹扫，测定<200nm谱线时驱气量<3L/min；

★2.3.2.3波长范围：必须包含167-820nm，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm；

★2.3.2.4光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽<0.007nm，Ca393.366nm半峰宽<0.017nm，Ba614.172半峰宽<0.024nm,K766.490nm半峰宽<0.035nm（分辨率和检出限指标须在相同条件获得）；

2.3.2.5为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。

2.3.3等离子体：

2.3.3.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；

2.3.3.2 RF发生器：固态发生器，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计，等离子体线圈具有聚四氟乙烯保护层设计，防腐蚀，免维护；

2.3.3.3频率：27.12MHZ；

2.3.3.4 RF功率范围必须包含750W-1300W；

2.3.3.5气路控制：配置3路高精度质量流量计，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气（精度0.01L/min）；

★2.3.3.6尾焰处理技术：采用锥内反吹氩气技术，避免使用空气切割等技术对紫外区谱线灵敏度造成损失，如使用氮气或氩气等气体切割，为节省成本，消耗量需小于3L/min。

2.3.4进样系统：

2.3.4.1炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡口式炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本；

2.3.4.2雾化器：高效同心雾化器；

2.3.4.3雾化室：旋流雾化室；

★2.3.4.4废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；

2.3.4.5蠕动泵：12滚轮3通道蠕动泵。

2.3.5分析软件：

2.3.5.1基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台.符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名、自动备份等功能；

2.3.5.2软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能；

2.3.5.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能；

2.3.5.4具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术；

2.3.5.5仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能；

2.3.5.6兼容多种仪器控制，与ICP-MS,HR-ICP-MS,NSX,Quad-ICP-MS等8种仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成本；

2.3.5.7软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架；

2.3.5.8支持Excel,XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接；

2.3.5.9具有仪器状态记录功能，样品测试时的仪器参数全部被软件记录下来，当样品结果异常时可追溯当时仪器状态。

2.3.6分析性能：

2.3.6.1分析速度：可实现1.5min内测试超过180条谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒，重复3次，冲洗时间≥20秒；

2.3.6.2样品消耗量：<2ml，测定大于70个元素；

2.3.6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；

★2.3.6.4测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm来测定，相关系数≥0.9996）；

2.3.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光；

2.3.6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

2.3.6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%；

★2.3.6.8检出限：（以11次空白的3φ做为检出限）

| 元素 | 波长/nm | 检出限/ug/L |
| --- | --- | --- |
| Zn | 213.856 | <0.20 |
| Cu | 324.754 | <0.60 |
| Ni | 231.604 | <0.60 |
| Cr | 267.716 | <0.60 |
| Ba | 455.403 | <0.03 |
| Mn | 257.61 | <0.07 |
| ★Al | 167.079 | <0.10 |

2.4自动扫描仪

2.4.1扫描速度35张/每分钟；

2.4.2支持PDF，TIF，BMP，JPEG，PDF/A多种图像格式传输；

2.4.3 600*600的分辨率，双面彩色扫描一次性过纸；

2.4.4纸张护送系统；

2.4.5进口导纸轮；

2.4.6一次性放纸100张，支持A4文件，快递单，相册、卡片、发票等；

2.4.7支持A3折页文稿扫描，扫描图像双面可自动合成一张。

2.5提供整机2年质保服务。

2.6为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的铜、铅等13个检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）。

2.7提供仪器检定或校准证书。

- 石墨炉原子吸收分光光度计

- 系统配置要求

1.1石墨炉原子吸收分光光度计主机1台；

1.2配置铜、锌、铅、镉、硒元素灯各1支；

1.3仪器控制软件1套，全中文操作系统；

1.4横向石墨管5支；

1.5配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉）1套；

1.6终端处理系统1套；

1.7数据导出系统1套；

1.8电脑1台：win11系统，内存8G，硬盘512G，27英寸显示器，G6900型3.4GHz双核；

1.9打印机1台；

1.10温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.11仪器设备状态标识牌。

- 技术性能指标

2.1分光系统

★2.1.1波长范围：185nm-910nm；

2.1.2单色器：消象差C-T型单色器；

★2.1.3八只灯的回转灯架，自动精准找位；

★2.1.4光谱带宽：0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.0nm,2.0nm五档自动切换；

2.1.5波长准确度：±0.15nm；

2.1.6波长重复性：≤0.05nm；

2.1.7基线漂移：±0.002A/30min（静态）。

2.2石墨炉分析

2.2.1特征量(Cd)：Cu＜0.2×10-10 g，Cd＜0.4×10-12g；

2.2.2检出限(Cd)：≤0.4×10-12g；

2.2.3精密度：Cu＜2%，Cd＜2%；

2.2.4加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式;原子化阶段采用光控最大功率方式；

2.2.5升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温；

2.2.6控温精度：﹤1%。

2.3软件操作系统

2.3.1中文操作软件；

2.3.2提供自吸收扣背景和氘灯扣背景两种扣背景方式；

2.3.3采用向导的方式对测量元素进行设置，自动完成8只元素灯的切换和寻峰工作；

2.3.4提供报告汇总显示和打印功能，同时可以显示和打印元素灯的波谱图、分析工作曲线、样品分析信号线及分析参数等；

2.3.5自动调入优化的工作参数及分析条件，亦可人工输入各种工作参数及条件，控制仪器自动完成设置；

★2.3.6支持网络远程控制，实验室设备网络组建，进行一台计算机多台设备的操控。

2.4背景校正

2.4.1氘灯背景校正>55倍@1Abs；

2.4.2自吸背景校正>60倍@1Abs；

★2.4.3配套重金属检测专用耗材及方法包，实现对水样中重金属的特异性选择、富集及检测：特异性选择富集能力>100倍，检出限要求达到<5ppb；(提供第三方检验机构出具的性能验证报告)。

2.5自动进样器

2.5.1功能指标

自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗。

欠压保护功能：自动检测气体压力，气体小于0.2Mpa压力欠压报警。

调节取样深度：通过软件可以调节取样深度。

自动添加改进剂：每次可以添加不少于3种改进剂。

2.5.2规格参数

注射器容积：500μL；

清洗瓶容积：800 mL；

样品盘杯位数：不少于76杯位；

进样范围：5μL~300μL；

进样重复性：<1%。

2.6提供整机2年质保服务。

2.7为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的硒等3个检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）。

2.8提供仪器检定或校准证书。

- 全自动化学需氧量分析仪

- 系统配置要求

  - 主机1套；

  - 试剂瓶8个；

  - 试剂溶液机器人手臂3套；

  - 数据分析工作站1套；

  - 恒温循环冷凝水机1套；

  - 耐腐圆形升降热源2套；

  - 8通道风冷降温1套；

  - 附件1套；

1.9温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.10仪器设备状态标识牌。

2.技术性能指标

2.1整机要求：

★2.1.1要求满足HJ828-2017化学需氧量的测定标准，要求高、低浓度样品同时分析，不少于32位热源通道，所有试剂溶液均为独立的定量泵阀，样品杯内消解滴定，样品无需机械抓手抓取转移或抽液转移，减少样品和试剂溶液的交叉污染，确保高效稳定运行；

2.1.2要求冷凝瓶结构为传统球形玻璃容器，循环水冷凝，机器人自动实现消解瓶与冷凝瓶的密封配合，容器对接具有弹性密封圈密封，不接受单一易漏气的磨砂对接模式；

2.1.3安全防护要求，具有运行自检功能，确保工作站编辑与样品盘样品准确对应，减少空位或样品错放位置导致酸液加入腐蚀产生安全事故；

★2.1.4主机样品盘左右两侧对称稳固结构，两侧具有4通道风冷降温防护，确保冷凝降温迅速和确保部件长期稳定运行；

★2.1.5样品运行过程中，可随时追加循环上样分析，无需等待运行中样品分析结束，灵活运行提高运行效率；

★2.1.6为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备A级质量服务诚信认证，并提供计量部门出具的产品报告验证。

2.2消解模式要求：

2.2.1要求采用热传递均匀，耐腐蚀抗氧化，升温降温迅速的远红外辐射微晶碳化防护热源；

★2.2.2不少于2套独立运行热源，多个样品同时消解分析，实现批量样品消解反应；

★2.2.3消解结束，热源自动下移与消解样品杯脱离，减少余温影响温降，提高降温效率。

2.3试剂溶液动源要求：

★2.3.1不少于6种独立试剂通道，采用6套定量注射泵试剂添加，减少不同试剂交叉污染影响；

2.3.2定量比例注射泵，各试剂溶液要求均为独立泵体，实现各类试剂溶液无交叉，高精度定量添加，减少不同试剂溶液间的互相干扰；

2.3.3要求具有多组机器人旋转试剂溶液手臂，实现硫酸汞、重铬酸钾标准溶液在样品杯内添加，硫酸银-硫酸溶液冷凝瓶口上方添加，完全符合标准要求试剂添加方式。

2.4冷凝回流要求：

2.4.1要求采用循环水恒温冷凝模式，全球形回流冷凝管，减少毛刺冷凝管清洗残留隐患；压缩机制冷，具有超压、超温、缺水报警保护；

2.4.2整机两侧具备风冷模式提高消解后样品降温，8个通道降温防护，确保各部件运行稳定。

2.5滴定分析要求：

2.5.1要求全色域颜色滴定实时分析，代替人眼观察，全色域识别颜色滴定终点；

2.5.2要求高低浓度样品可同时进行滴定分析，仪器自动选择高低浓度试剂溶液，滴定精度小于0.02mL；

★2.5.3要求在样品杯内消解、样品杯内滴定分析，减少抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的故障隐患和样品试剂间的交叉污染。

2.6数据工作站要求：

2.6.1样品运行分析指示图呈现，选取、运行、结束状态不同颜色标示，直观显现运行状态；

2.6.2电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。

2.7参数要求：

2.7.1加热通道：不少于32位热源通道，耐腐蚀的微晶防护面板，减少酸液注入影响运行安全；

2.7.2试剂溶液双模式：硫酸汞、重铬酸钾溶液样品杯内添加，硫酸银溶液冷凝瓶上口添加；

2.7.3测定数据：检出限4mg/L、（16-50）mg/L、（50-700）mg/L，高低浓度同时运行；

2.7.4冷凝方式：压缩机制冷循环水冷模式，减少风冷易受环境温度影响方式；

2.7.5容器对接密封：标准磨砂，弹性四氟密封，非单一磨砂方式；

2.7.6热源脱离：热源自动下移与样品杯脱离降温，提高消解后样品降温效率；

2.7.7安全防护：样品位与编辑序列运行自检，空位自检，减少酸液腐蚀导致安全事故；

2.7.8分析模式：标定与样品分析同时进行，减少不同流程分析耗时。

2.8提供整机2年质保服务。

2.9提供仪器检定或校准证书。

- 全自动总磷、总氮分析仪

- 系统配置要求

  - 主机1套；

  - 样品盘1套；

  - 试剂瓶8个；

  - 往复混匀系统1套；

  - 数据工作站软件1套；

  - 自动定量取样1套；

  - 高压消解一体机1套；

  - 机器人手臂1套；

  - 自动拧盖密封1套；

  - 随机附件1套；

1.11温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.12仪器设备状态标识牌。

- 技术性能指标

★2.1要求符合钼酸铵分光光度法、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，实现总磷、总氮的自动消解测定，不接受流动注射方法。要求密闭高压消解一体化整机，实现样品自动进样、密闭消解、分析、数据处理等全过程，无需人员干预值守。

★2.2为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具有A级服务认证。

2.3要求高压容器自动控制，120℃控温，自动计时消解，温度压力可调，高压消解全自动开关盖，自动试剂添加，自动比色分析。

2.4独立的光度计检测器，便于计量校准，自动紫外-可见波段全光谱检测，自动比色分析数据汇总。

★2.5智能机械手臂流程转移及密封样品瓶，代替人工，实现化学试剂全自动比例添加，安全高效。

2.6多通道独立定量试剂系统，减少试剂间的交叉污染，保证试剂注入精度。

★2.7要求配套三轴+双轴机械臂组合高效运行，减少转盘占体积影响，人性化运行分析。

★2.8要求不少于45位样品通道，样品托架可灵活取放。

2.9具备远程仪器开关机控制，以及远程软件查看/控制，方便数据查看操作。

2.10指标要求：

2.10.1标准选择：钼酸铵分光光度法、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法；

2.10.2运行模式：两个项目同时进行，具有双安全泄压监控；

2.10.3自动进样器通道：不少于45位；

2.10.4消解模式：自动循环上样，无人干预自动运行；

★2.10.5样品瓶密封：独立瓶盖密封，减少开放式样品瓶消解逃逸；

2.10.6检出限：0.01mg/L（总磷），0.05mg/L（总氮）；

2.10.7测量范围：(0.01-0.6)mg/L（总磷），(0.05-4)mg/L（总氮）；

2.10.8重复性：2.5%；

★2.10.9线性系数：r>0.999自动配标（不少于7个配标浓度点）；

2.10.10消解容量：≥45个样品同时消解。

2.11提供整机2年质保服务。

2.12提供仪器校准或检定证书。

- 全自动阴离子挥发酚分析仪

- 系统配置要求

  - 阴离子/挥发酚主机1套；

  - 试剂定量注射泵3套；

  - 进口脱水膜1包；

  - 试剂瓶6个；

  - 数据工作站软件1套；

  - 30位通道自动样器1套；

  - 自动蒸馏系统1套；

  - 恒温循环水1套；

  - 试剂恒温箱1套；

  - 4联池光度计1套；

  - 密闭萃取1套；

  - 随机附件1套；

1.13温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.14仪器设备状态标识牌。

- 技术性能指标

2.1要求符合阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法和4-氨基安替比林萃取光度法，实现阴离子、挥发酚的自动进样萃取测定。验收指标，不得虚假响应否则技术分值零分处理。

★2.2为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具有A级服务认证，并提供国家环境监测总站出具的产品监测比对报告验证。

★2.3单个样品容量450mL，不少于30位样品通道，要求自动定量取样分析，容量100或250mL自动取样。

2.4要求萃取容器密闭运行，减少萃取溶剂挥发损失，萃取强度可调节，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，提高实验过程安全。

★2.5要求高精度定量泵实现溶液的定量转移及定容，不少于4套独立的定量注射泵。

★2.6独立的光度计检测器，满足4套比色皿同时安置，电驱动比色皿池自动调节适合光程，无需手工移动调节，适应1cm或3cm比色皿。

★2.7要求全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能。

2.8指标要求：

2.8.1标准选择：阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法、4-氨基安替比林萃取光度法；

2.8.2试剂箱：配套冷藏试剂箱，确保试剂条件恒定；

2.8.3自动进样器通道：不少于30位，满足450mL容量样品；

2.8.4萃取模式：密闭容器搅拌萃取，定时废气排放，减少开放式萃取溶剂的挥发；

★2.8.5自动配标：母液自动比例稀释，独立的配标通道位，不占用自动进样器通道；

2.8.6检出限：0.02mg/L（阴离子洗涤剂）0.0003mg/L（挥发酚）；

★2.8.7溶液泵：高精度定量注射泵，不少于4套独立运行；

2.8.8测量范围：（0.05-2.0）mg/L（阴离子洗涤剂）（0.001-0.04）mg/L（挥发酚）；

★2.8.9重复性：≤3%（提供省级计量部门检验合格报告证明）；

★2.8.10线性系数：r>0.999自动配标（不少于10个配标浓度点）。

2.9提供整机2年质保服务。

2.10提供仪器校准或检定证书。

- 全自动高锰酸盐指数分析仪

- 系统配置要求

  - 主机1套；

  - 样品托架1套；

  - 自适应力度电驱动机器手臂1套；

  - 光感控制沸水浴1套；

  - 开放式滴定池3套；

  - 试剂废液槽1套；

  - 试剂混匀1套；

  - 移动广角颜色滴定传感器1套；

  - 独立试剂管路6套；

  - 试剂手臂2套；

  - 分析工作站1套；

  - 随机配件1套；

1.13温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.14仪器设备状态标识牌。

- 技术性能指标

2.1整机要求：

★2.1.1设备要求符合GB/T11892水质高锰酸盐指数的测定方法，不接受组合或拼凑的设备，人机对话，要求恒温滴定与沸水浴消解在并排一侧的结构模式，整机长度小于1050mm，实现各类样品无人值守自动测定分析。

★2.1.2为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备五星售后服务认证，并提供省级计量院产品检验合格报告验证。

2.2样品盘单元要求：

2.2.1不少36位样品通道，可独立取放的样品通道盘，要求样品盘托架非固定模式，不接受分体占空间结构模式。

2.2.2要求自适应电驱动力机器人手臂，实现样品分析转移等国标分析步骤。不接受占空间噪音大的空压机气驱动抓取方式，避免管路漏气，样品转移过程中样品杯掉落影响，稳定的自适应抓力运行模式。

2.2.3要求具备独立的试剂混运通道，实现硫酸、高锰酸钾等试剂在此通道内添加后再放入水浴消解，保证试剂与样品充分混合。

2.3消解系统要求：

★2.3.1样品消解12个一体化沸水浴通道，满足12个样品同时消解，样品循环消解处理。

2.3.2要求国标沸水浴消解方式，开机可选择单独开启预热，样品循环计时消解，水浴消解能够自动计时，水源低位预警保护，并自动补水，消解结束自动停止水浴加热。

★2.3.3要求沸水浴液位采用光纤传感器，不接触沸水浴检测液位损耗，减少机械浮子传感器长期高温水浴影响寿命，具备水浴液位高度灵活可调。

2.4滴定系统要求：

★2.4.1要求3个独立的半封闭滴定通道，满足3个样品广角判断滴定分析，样品消解结束后恒温滴定，减少分析过程温度变化影响实验结果，确保实验数据准确稳定。

★2.4.2要求颜色移动判断滴定终点，减少固定颜色传感器孔状侦测对样品终点的误判，全色域多角度广角识别样品滴定终点，颜色传感器非固定安置可移动不同位置判断样品滴定终点。

2.4.3要求具有两组独立运行的试剂手臂，实现试剂添加和样品滴定独立运行。

2.5数据工作站系统要求：

2.5.1具有试剂液量消耗监控，低于预警值能够实现人性化提醒，确保实验有效进行。

★2.5.2具备水浴消解温度、总体运行时间状态、每个样品水浴消解比例时间、滴定过程颜色数值等实时显示，滴定结束后具有曲线图呈现滴定状态，方便随时查看。

2.6指标要求：

2.6.1消解通道：12个有效通道一体化沸水浴模式，不接触沸水浴的光感液位控制；

2.6.2滴定通道：3个半封闭通道，移动的广角全色域传感器判断滴定终点；

2.6.3排废通道：1个独立通道；

2.6.4试剂通道：6套独立试剂定量泵和6套管路，确保试剂溶液不交叉污染；

2.6.5高锰酸钾：两套独立的高锰酸钾定量注射泵，1套10ml试剂添加，1套滴定分析；

★2.6.6样品分析时间：<3min/个样品的循环分析速率；

★2.6.7滴定液体积：0.02mL提供省级计量检验合格证书验证；

2.6.8测量范围IMN：（0.05-6）mg/L（样品不稀释测定范围）；

★2.6.9 RSD<2.0%（提供有资质的计量检验合格证书验证）。

2.7提供整机2年质保服务。

2.8提供仪器校准或检定证书。

- 便携式抽滤机

- 系统配置要求

  - 便携式抽滤器主机1套；

  - 滤膜5盒；

  - 充电器1个；

  - 样品瓶2个；

  - 镊子1个；

  - 防护箱1个。

- 技术性能指标

  - 采样流量（空载）：12L/Min；

  - 负载能力：-80kPa；

  - 电池电量：24V 10.4Ah；

  - 续航时间：大于20小时；

  - 采样时间：99小时59秒；

  - 工作温度：(-20～+50)℃；

  - 噪声：＜55dB(A)；

  - 外型尺寸：≤230×210×270；

  - 整机重量：≤6kg；

  - 功耗：≤10 W。

- 噪声声级计

- 系统配置要求

  - 主机2套；

  - 打印机2套；

  - 仪器支架2套。

- 技术性能指标

2.1传声器灵敏度级：-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)，以下参数以-28 dB灵敏度级为参考；

2.2前置放大器：LEMO插头；

2.3频率范围：10 Hz～20 kHz；

2.4Ａ/Ｄ位数：24位；

2.5采样频率：48 kHz；

2.6本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

2.7测量范围：A计权声级20 dB～143 dB，C计权声级25 dB～143 dB，Z计权声级30 dB～143 dB，C计权峰值声级60 dB～146 dB。

2.8其他频率线性范围：31.5 Hz 20 dB～103 dB（A），4 kHz 20 dB～144 dB（A），8 kHz 20 dB～142 dB（A），12.5 kHz 20 dB～138 dB（A）。

2.9时间计权：并行（同时）F、S、I；

2.10频率计权：并行（同时）A、C、Z；

2.11检波特性：真有效值数字检波；

2.12仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1，滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；

2.13显示器：4.3英寸电容型触摸屏；

2.14外壳防护等级：IP65

2.15主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

2.16主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；

2.17主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；

2.18数据存贮：16 G内部存储（系统占用一部分，实际可用11 G左右），配64 G TF卡；

2.19输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

2.20日历时钟：每月误差小于1 min；

2.21电源：10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）；

2.22测量时间：1 s到96 h任意设置；

2.23工作温度：-20℃～60℃；

2.24相对湿度：20%～90%；

2.25外形尺寸（mm）：≤288×95×40；

2.26重量：≤510 g。

2.27提供仪器校准或检定证书。

- 便携式离心机

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1转速设置范围：0-2500rpm；

2.2转速增量：50rpm；

2.3相对颇离心力：1221xg；

2.4最大容量：4*300ml；

2.5转速精度：+20r/min；

2.6时间设置：1min-99min；

2.7整机噪声：≤50dB；

2.8外形尺寸：≤φ360mm*290mm；

2.9重量：≤8kg；

2.10电源：AC 220V 50Hz。

- 移液枪

- 系统配置要求

  - 移液枪8支（200μL、1mL、5mL、10mL四个量程各2支）；

  - 200μL枪头1000支；

  - 1mL枪头1000支；

  - 5mL枪头1000支；

  - 10mL枪头1000支。

- 技术性能指标

  - 200μL移液枪

2.1.1 准确度	：±3.0至0.6%；

2.1.2 类型：可调容量移液器；

2.1.3 容积（公制）：20至200μL；

2.1.4 增量：0.2μL；

2.1.5 精确度：1.5 至 0.3%；

  - 1mL移液枪

2.2.1 准确度	：±1.5至0.5%；

2.2.2 类型：可调容量移液器；

2.2.3 容积（公制）：100至1000μL；

2.2.4 增量：1μL；

2.2.5 精确度：0.6至0.2%；

  - 5mL移液枪

2.3.1 准确度	：±2.0至0.5%；

2.3.2 类型：可调容量移液器；

2.3.3 容积（公制）：0.5至5mL；

2.3.4 增量：0.01mL；

2.3.5 精确度：0.8至0.2%；

  - 10mL移液枪

2.4.1 准确度	：±2.0至0.5%；

2.4.2 类型：可调容量移液器；

2.4.3 容积（公制）：1至10mL；

2.4.4 增量：0.02mL；

2.4.5 精确度：0.8至0.2%；

2.5提供校准或检定证书。

- 自动氰化物分析仪

- 系统配置要求

  - 氰化物主机1套；

  - 样品盘1套；

  - 试剂瓶5个；

  - 蒸馏系统1套；

  - 自动进样器1套；

  - 循环水冷阱1套；

  - 数据工作站软件1套；

  - 可调比色池光度计1套；

  - 废液收集1套；

  - 随机附件1套；

1.11温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.12仪器设备状态标识牌。

- 技术性能指标

★2.1要求符合HJ484氰化物的测定方法，实现整个分析过程蒸馏、显色、分析、数据处理及试剂添加和各环节容器清洗的全自动化运行，无需人员干预值守。

★2.2为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备五星售后服务认证。

★2.3要求全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能

2.4要求自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999。

2.5不少于4组恒温水浴显色通道，显色温度及时间可调，显色试剂自动加注。

2.6独立的电驱动比色皿池光度计检测器，满足2套密闭比色皿同时安置自动调节光程。

2.7要求各分析环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、恒温显色容器、接收容器和比色皿等自动清洗。

★2.8要求自动进样器满足450mL样品容量安置的，不少于30位样品通道，自动定量取样上机分析。

2.9电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。

2.10指标要求：

2.10.1标准选择：异烟酸-巴比妥酸光度法；

★2.10.2蒸馏模式：自动加注试剂智能定量蒸馏，烧瓶等容器自动清洗；

2.10.3显色系统：4通道恒温水浴，自动定容；

★2.10.4自动进样器：不少于30位，满足450mL容量样品；

2.10.5试剂加液：所有试剂自动加液，高精度定量注射泵加液；

★2.10.6防暴沸：蒸馏烧瓶内可调转速转子防暴沸；

2.10.7检出限：0.001mg/L；

2.10.8测量范围：（0.004-0.45）mg/L；

2.10.9线性系数：r>0.999自动配标（不少于8个配标浓度点）。

2.11提供整机2年质保服务。

2.12提供仪器校准或检定证书。

- 余氯测定仪

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

  - 光源：发光二极管（LED）；

  - 检测器：硅光电二极管；

  - 防护等级：IP67，1 m水深防水30min；

  - 波长准确度：视型号而定，±2 nm；

  - 光谱带宽：15 nm滤波器带宽；

  - 吸光度范围：0-2.5 Abs；

  - 样品池：1 cm（10 mL），25 mm（10 mL）；

  - 操作条件：0-50°C（32-122°F）；0-90%相对湿度（无冷凝）；

  - 显示：LCD，带背光；

  - 电源：四节AAA碱性电池；大约可进行5000次测试；

  - 数据存储：最近50次测量；

  - 重量：≤0.25 kg（0.55 lbs）；

  - 尺寸（H x W x D）：≤34 mm x 69 mm x 157 mm；

  - 提供整机2年质保服务；

2.15为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的余氯检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）；

2.16提供仪器校准或检定证书。

- 浊度测试仪

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2 标配浊度瓶1套；

1.3 便携式防护箱1个；

1.4 标配长效浊度校准套装20/200/500/1000/2000 NTU；

1.5 随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1光源：钨卤素灯，符合USEPA 180.1和HJ1075（波长400nm~600nm）；

2.2测量范围：（0.00～9.99）NTU，（10.00～99.9）NTU，（100.0～999）NTU，（1000～2000）NTU；

2.3分辨率：0.01/0.1/1 NTU；

2.4示值误差：±6%；

2.5重复性：≤0.5%；

2.7零点漂移：±0.5% FS/30min；

2.8稳定性：±0.5%FS/30min；

2.9校准：零点和最多6点(2, 20, 200, 500, 1000, 2000 NTU)；

2.10数据储存：2000；

2.11显示屏：4.3英寸彩色液晶触摸屏；

2.12防护等级：IP65；

2.13使用环境：环境温度：（5～40）℃；

2.14相对湿度：不大于 85%；

2.15电源：可充锂电池，电源适配器（输入：AC100～240V 输出：DC5V，2A）；

2.16尺寸（mm）：≤90 × 250 × 90；

2.17重量（kg）：≤0.8；

2.18为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）；

2.19提供仪器校准或检定证书。

- PH电极

- 系统配置要求

1.1电极1个；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1量程:0~14

2.2分辨率:0.1/0.01/0.001pH可选

2.3精度:0.02pH

- PH计实验室用

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套；

1.3温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.4仪器设备状态标识牌。

- 技术性能指标

2.1采用≥5.7英寸高清液晶屏幕；

2.2支持中英文；

2.3两种分辨率可选:pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1mV和1mV；

2.4温度单位可选:℃和℉；

2.5支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

2.6支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；

2.7支持IP54防护等级；

2.8标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲溶液；

2.9智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；

2.10支持自动/手动温度补偿；

2.11支持1-5点pH电极标定；

2.12自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液,支持标液组管理支持自定义pH缓冲溶液和标液组；

2.13支持数据存储(各500套)、查阅、删除、传输和打印；

2.14符合GLP，实现数据追溯；

2.15具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选；

2.16具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；

2.17提供仪器校准或检定证书。

- 高压灭菌锅

- 系统配置要求

1.1主机2台；

1.2随机附件2套；

1.3温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.4仪器设备状态标识牌2个。

- 技术性能指标

2.1外部尺寸：≤395×395×780mm；

2.2内腔尺寸：≥φ300×420×360mm；

2.3提篮尺寸：≥φ280×340mm；

2.4容积：≤30L；

2.5灭菌时间：0-120min；

2.6电源：220V；

2.7功率：2kW；

2.8设计温度：128℃；

2.9设计压力：0.165MPa；

2.10提供仪器校准证书。

- 培养箱

- 系统配置要求

1.1主机3台；

1.2随机附件3套（标配载物托架6块）；

1.3温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.4仪器设备状态标识牌3个。

- 技术性能指标

2.1控温范围：0~60℃；

2.2温度分辨率：0.1℃；

2.3温度波动度：高温±0.5℃，低温±1.0℃；

2.4温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）；

2.5电源电压：AC220V 50HZ；

2.6工作环境温度：+5~30℃；

2.7输入功率：450W；

2.8内胆尺寸（mm）W*D*H：≥400*350*500；

2.9外形尺寸（mm）W*D*H：≤530*560*1080；

2.10定时范围：0~9999min；

2.11工作室内可加装220V插座，用于BOD测定；

2.12提供仪器20、37.5、44.5℃校准证书。

- 紫外-可见光分光光度计

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套；

1.3温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.4仪器设备状态标识牌1个。

- 技术性能指标

2.1测光方式：单光束；

2.2单色器：自准直；

2.3焦距：160mm；

2.4光栅：1200线/mm；

2.5检测器：进口光电池；

2.6光谱带宽：2nm；

2.7波长设定：触控屏输入；

2.8波长范围：190~1100nm；

2.9波长准确度：±1nm；

2.10波长重复性：≤0.5nm；

2.11波长扫描速度：快、中、慢（限S款）；

2.12光源切换波长：340nm；

2.13杂散光：≤0.1%(T)(在220nm处，以Nal测定)(在360nm处，以NaNO2测定)；

2.14光度范围：0.0~200.0%T；-0.301~4.000A；0.000~9999C；

2.15光度准确度：±0.5%T；±0.004Abs（0~0.5A）；±0.008Abs（0.5~1A）；

2.16光度重复性：≤0.2%T；0.002Abs（0~0.5A）；0.004Abs（0.5~1 A）；

2.17基线平直度：≤±0.002A（限S款）；

2.18噪声：100(T%)≤0.2(T%)0(T%)≤0.1(T%)；

2.19基线漂移：0.004Abs/0.5h（限S款）；

2.20提供仪器校准或检定证书。

- 样品冷藏柜

- 系统配置要求

1.1冷藏柜4个；

1.2随机附件4套；

1.3温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.4仪器设备状态标识牌4个。

- 技术性能指标

2.1产品尺寸：≥620mm×595mm×1752mm；

2.2制冷方式：直冷；

2.3功率：101-200W；

2.4是否带加热除雾：支持加热除雾；

2.5有效容积：≥300L；

2.6温度范围：0-10℃。

- 自动蒸馏仪

- 系统配置要求

1.1全自动蒸馏仪主机1套；

1.2碳纤维热源6套；

1.3冷循环水系统1套；

1.4馏出液定量监控6套；

1.5 500mL双颈圆底烧瓶6支；

1.6定量控制保护6套；

1.7防倒吸保护6套；

1.8真空冷凝管6支；

1.9硅胶管路1套；

1.10馏出液管路清洗1套；

1.11随机工具1套；

1.12温湿度计1个（带检定或校准证书）；

1.13仪器设备状态标识牌1个。

- 技术性能指标

2.1要求不小于7寸彩色触控屏幕操作，具备馏出液精度校准菜单；

★2.2加热源要求环形碳纤维材质，减少陶瓷热源高温龟裂和容器贴合度差热损失影响；

2.3不少于六组蒸馏通道，各通道加热功率、蒸馏时间、馏出液量等均可自由设定；

★2.4冷凝瓶要求蒸汽导管内置于蛇形管内部的真空隔离结构；

2.5要求冷凝循环水具备温度实时显示、超压报警和缺水报警等保护，温度可调节的恒温冷凝；

2.6馏出液要求时间和液量双重控制收集，馏出液300mL内定量可调；

2.7要求馏出液管路智能倒吸清洗，清洗次数和清洗时间随意开启；

★2.8要求冷凝水自动排空保护，自动将冷凝瓶循环水排空，降低绿苔滋生；

★2.9为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备A级诚信服务认证及五星售后服务认证，并提供国家环境监测总站出具的产品监测比对报告验证。

2.10参数要求：

2.10.1容器安置架：独立圆底烧瓶安置架和主机侧口塞固定架；

★2.10.2防倒吸保护：6组对应独立热源的控制阀；

2.10.3泄压控制：自动泄压，6组对应独立热源泄压阀；

2.10.4升温沸腾时间：8min内；

2.10.5循环水：不小于10L，具有一键换水功能；

2.10.6接收容器：满足容量瓶、烧瓶、比色管、量筒等不同规格容器；

2.10.7废液收集：热源与泄压蒸汽均配套独立废液口，自动收集。

- 可见分光光度计

一、可见分光光度计①

- 系统配置要求

  - 可见分光光度计主机（五连池/八连池）1台；

  - 合格证1张；

  - 玻璃比色皿2只；

  - 组合工具1套；

  - 保险管2只；

  - 电源线1根；

  - 使用说明书1本；

  - 装箱单1张；

1.9仪器设备状态标识牌1个；

1.10温湿度计1个（带检定或校准证书）。

- 技术性能指标

2.1★光学系统：双光束比例监测；

2.2波长范围：325—1100nm；

2.3波长准确度：±2nm；

2.4波长重复性：≤0.4nm；

2.5光谱带宽：2nm；

2.6★杂散光：≤0.1%T；

2.7光度范围：-0.3—3Abs；

2.8★光度准确度:±0.002Abs(0-0.5Abs),±0.004Abs(0.5-1Abs),±0.3%T(0-100%T)；

2.9光度重复性:≤0.001（0-0.5Abs）,≤0.002（0.5-1Abs）,≤0.15%T(0-100%T)；

2.10基线平直度：±0.002；

2.11噪声：≤0.15%（500nm，P-P）,开机预热半小时后；

2.12基线漂移：≤35%/h(500nm,)开机预热2小时后；

2.13为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定甲醛等4个检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）

2.14提供校准或检定证书。

二、可见分光光度计②

- 系统配置要求

  - 可见分光光度计主机1台；

  - 合格证1张；

  - 标配5cm比色皿架1个；

  - 电源线1根；

  - 使用说明书1本；

  - 仪器设备状态标识牌1个；

  - 温湿度计1个（带检定或校准证书）。

- 技术性能指标

2.1检测器：进口光电池；

2.2光谱带宽：5nm；

2.3波长范围：325nm~1000nm（722G）；

2.4波长准确度：±2nm；

2.5波长重复性：≤1nm；

2.6杂散光：≤0.1%(T)(在360nm处，以NaNO2测定)；

2.7光度准确度：±0.5%T，±0.004Abs（0~0.5A），±0.008Abs（0.5~1A）；

2.8光度重复性：≤0.2%T，0.002Abs（0~0.5A），0.004Abs（0.5~1 A）；

2.9噪声：≤0.2%(T)；

2.10提供校准或检定证书。

- 便携式声学多普勒流速仪

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1智能测量程序，可在五秒内报告平均速度测量值；

2.2倾斜传感器，可自动进行余弦补偿；

2.3可存储和调用多达32K的速度数据、时间和日期数据；

2.4 USB数据传输，用于数据检索和分析；

2.5可显示瞬时速度、平均速度——带有跟踪标记的频谱显示和频谱图显示；

2.6测量速度范围0.1米/秒-33米/秒。

- 烟气测试仪综合校准仪

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2主机箱1个；

1.3充电器1个；

1.4阻力模块1个；

1.5转接嘴1套。

- 技术性能指标

2.1多路流量可同时运行，同步进行校准,对符合协议的仪器可进行一键标定；

2.2具有PT100烟温标定和验证功能（包括0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃），具有干湿球检验功能；

2.3 8寸触摸屏设计，显示区域大，数据多，操作简便，方便用户使用；

2.4具有流量计计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算；

2.5具有环境温度和大气压测量功能；

2.6配有高能锂电池，可在无外接电源的情况下工作；

2.7可支持扩展罗茨与皂膜流量计；

2.8仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；

2.9提供整机2年质保服务；

2.10提供校准或检定证书。

- 自动洗瓶机

- 系统配置要求

  - 全自动玻璃器皿清洗机1台；

  - 基础篮架2套；

  - 26位容量瓶和顶空瓶清洗篮架1套；

  - 15位采样瓶、扁量瓶、锥形瓶、碘量瓶清洗篮架2套；

  - 烧杯、称量瓶、坩埚、瓶盖清洗篮架1套；

  - 88位移液管、滴管及试管、比色管、顶空瓶、离心管清洗篮架1套；

  - 强碱性清洗剂（5L）3桶；

  - 酸性清洗剂（5L）3桶；

  - 纯水供水系统1套，纯水系统另附耗材2套；

1.10仪器设备状态标识牌1个。

- 技术性能指标

2.1控制系统

★2.1.1微电脑控制系统，运行稳定，不小于7寸液晶触摸显示屏，显示屏亮度可根据用户需求调节；3个快捷程序+20个标准清洗程序，可根据需要可设置20个自定义清洗程序。

2.1.2联锁装置：电子门锁开关门，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开。

★2.1.3操作权限：操作权限分为系统工程师、管理员、操作员，其中系统工程师有1个账户，管理员有2个账户，操作员有3个账户，每个账户都有相应的权限密码进行登录。

2.1.4报警装置：控制系统应对设备的异常和偏离情况进行报警，能够实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息并自动打印记录，操作界面上可以显示警报信息。

★2.1.5设备自带3种语言系统：中文、英文、俄文。

★2.1.6设备带有延迟3秒开机、关机功能；防止客户误操作。

2.2在线监测

2.2.1联锁装置：保证设备的运行状态下是不能打开门锁，以免热水烫伤。

2.2.2进水监测：保证设备清洗过程中正常的用水需求。

2.2.3双温监控：按照清洗温度图谱精确控制温度。

★2.2.4可通过显示屏PID运行程序实时监测和显示整个设备的运行状态。

2.3循环系统

2.3.1采用瑞典进口循环泵，最大循环能力可自动调节0-400L/min，安装有软启动和防过载装传感器，保护泵启动温和并延长使用寿命。

2.4清洗剂分配

2.4.1内置2×5升容器的清洗剂，清洗剂放置在设备里面，保证安全。

2.5设备结构

★2.5.1装载门：正面装载并配备下拉式门；带透视窗，可直接观察内部清洗情况

★2.5.2设备结构：采用双层可拆卸隔热隔音外壳设计，减少了热量的损失。清洗室内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm，清洗/冲洗溶液管道内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm，外表面Ra≤0.9μm。管道焊接工艺符合GTAW（自动轨迹焊）标准。

2.5.3材料：304级不锈钢外壳，316L级镜面不锈钢内胆，具有超强的防腐蚀功能。

2.5.4进水方式：采用篮架从内腔背部耦合对接，能够更好的分配清洗液和合理利用内腔空间。

★2.5.5装载篮架：设备内置4个进水口，可同时放置2层篮架，采用后部耦合进水，且上下2层篮架互不干涉，每层两个独立模块，每次可最多放置4个模块篮架，模块化篮架设计更合理。清洗能力:单次清洗250ml以下的容量瓶不低于160个，单次清洗48ml以下的移液管不低于196支;单次清洗50ml以下的试管不低于380支；单次清洗20ml以下的顶空瓶不低于104个；单次清洗250ml以下的烧杯不低于104个；单次清洗进样小瓶不低于392个；单次清洗200ml以下的量筒等综合型篮架装载数量数量不低于160支；可根据用户需求定制。

2.5.6设备自带纯水增压系统。

★2.5.7带照明灯，可以更清楚的观察内部清洗情况。

2.6干燥系统

2.6.1空气过滤：采用高效过滤器/HEPA。

2.6.2风机：每小时空气流量>120m3/小时。

★2.7资质要求：

2.7.1篮架报告：提供不锈钢托架的篮架疲劳度测试报告，盐雾测试报告及表面电解处理报告。（本条需提供第三方检测报告佐证）

2.7.2漏水测试：清洗腔、贮水槽等所有焊缝，不存在焊接缺陷，并通过100%注水24小时检漏测试。（本条需提供第三方检测报告佐证）

2.7.3无交叉污染证明材料，管道压力监测证明材料。（本条需提供第三方检测报告佐证）

2.8提供整机2年质保服务。

- 废气多功能采样装置

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1取样外管采用钛金属材质，重量轻，耐腐蚀。

2.2气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附。

2.3配有烟气采样泵，可独立完成烟气采样。

2.4滤筒或滤膜及采样管全程两点加热，可单独设置加热温度，自动恒温加热，能对颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾\盐酸雾进行采集。

2.5高效保温箱，独特设计吸收瓶支架，可满足不同规格吸收瓶。

2.6冰浴箱外挂式，既可用于水平烟道采样也可以用于垂直烟道采样。

2.7多功能组合型采样枪，包含测量烟温及皮托管测流速功能。

2.8一机多用，可满足硫酸雾\氯化氢\氟化氢\溴化氢等多种酸性气体采样。

2.9配有单向阀，防止采样时吸收液回流。

2.10为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）。

2.11提供仪器校准或检定证书。

- 紫外烟气分析仪

- 系统配置要求

  - 主机1台（含O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2传感器）；

  - 手操器1个；

  - 电源适配器1套；

  - 背包1个；

  - 过滤器1个；

  - 耐高温延长管1根；

  - 校准证书1份；

  - 仪器合格证1份；

  - O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2标气高中低浓度各1套。

- 技术性能指标

2.1采用差分吸收光谱技术，抗干扰能力强，不受水分和粉尘影响，有效避免气体间的交叉干扰；

2.2热湿法测量，全程伴热，采样过程中水分完全气化，避免水分对于气体的吸附损失，保证测量精度；

★2.3仪器需通过中华人民共和国计量器具型式批准证书，且在有效期范围内；

2.4实时测量显示烟气湿度，同时显示、记录干基浓度和湿基浓度；

★2.5采用脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长，光谱范围宽，覆盖NO2最佳吸收波段；

★2.6配合S型皮托管可实现烟温、流速等工况测量；

2.7长光程设计，检出下限低，量程范围宽，用户可根据需要定制量程；

★2.8 SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程；

2.9具备气密性自动检测，采样结束后自动清洗气路等功能；

2.10内置吹扫专用锂电池，测量结束后自动吹扫，避免气室污染；

2.11烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数，方便与在线仪器的比对；

2.12具备质量浓度（mg/m3）和体积浓度（μmol/mol）单位切换功能；

2.13具备采样流量实时显示功能；

2.14可拓展内置大容量锂电池，支持仪器提前预热和采样，采样时无需外接交流电；

2.15可拓展测量氨气功能，用于氨逃逸测量；

2.16精密芯泵，耐腐蚀，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能结构设计；

★2.17仪器外壳防护等级需通过正规质量检验检测机构出具的检验报告，外壳防护等级不低于IP56；

2.18采用一体化设计，功能高度集成，无需繁琐的管路连接，真正做到方便用户；

★2.19取样管可拆卸设计，便于携带，用户可另外根据需要选配不同长度的取样管；

★2.20双操控系统设计：支持手操器遥控和主机OLED屏按键两种操控模式，满足用户的多样化选择，手操器支持30m远距离操控，主机OLED屏和按键操控满足低温使用需求；

★2.21不低于5.5寸触摸手操器，集高速热敏打印机于一体，携带使用更方便；

2.22支持中、英文输入，方便用户输入采样地点等信息，实现良好人机交互交、直流双供电工作模式，在无交流电的场所，也可以直接使用外部直流电源供电工作；

2.23具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能，方便用户维护及使用；

2.24仪器采样过程中，仪器具备定时自动排水功能；

2.25提供整机2年质保服务；

2.26为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的二氧化硫等3个检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）；

2.27提供仪器校准或检定证书。

- 非甲烷总烃监测分析系统

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2主机箱1个；

1.3显控器1个；

1.4金属氢化物储氢器1个；

1.5电源适配器1个；

1.6附件背包1个；

1.7空气采样管1套；

1.8蓝牙打印机1个；

1.9充气管线1套；

1.10甲烷（10ppm、160ppm）、丙烷标气（30ppm、200ppm）标气各1套；

1.11高纯氮气1套。

- 技术性能指标

2.1全气路采用高精度EPC控制，双定量环结合平衡气路设计，测量精度高；

2.2采用催化氧化+FID原理，并可现实测量谱图以及趋势图；

2.3催化氧化效率高，催化剂抗中毒，使用寿命长仪器；

2.4内置多条校准曲线，可针对不同工况选择所需校准方式；

2.5双屏显示，搭载三防显控器，操作灵活，智能化程度高，并预留物联网功能；主机采用彩色触摸屏，实时掌握各种状态信息；

2.6具备拍照取证、定位、环境参数（温湿度、大气压）测量功能；

2.7全气路伴热（最高180℃），防止样品冷凝，保证测量准确可靠；

2.8配备内置固态金属氢化物储氢瓶，插接式设计，安全可靠且可保证在低温时正常使用，持续使用8小时以上；

2.9内置载气瓶，单次充气，持续使用8小时以上；

2.10电子压力测量，实时掌控载气瓶、储氢器内气体压力；

2.11选用进口无刷隔膜泵，稳定可靠，耗电量低，且低噪声；

2.12具备自动点火、熄火检测功能；

2.13采用色谱专用不锈钢接头、管线，避免样品吸附与腐蚀；

2.14全模具化设计，体积小，重量轻，便携性强；

2.15内置锂电池，可在无外部市电的情况下长时间使用；

★2.16内置氧气传感器，可直测烟气含氧量；

2.17内置无线模块，可与阻容法烟气含湿量多功能检测器等搭配使用，实时掌握烟气工况；

2.18配置蓝牙打印机，可对测量数据进行打印，并可输出测量谱图；

2.19具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用；

2.20设计独特的伴热管线，一体式电气混接插头，使用更便捷；

2.21内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；

2.22采样文件支持二维码展示功能，通过软件扫一扫即可实现文件内容获取；

2.23提供整机2年质保服务；

2.24为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的非甲烷总烃检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）。

2.25提供仪器校准或检定证书。

- 噪声校准仪

- 系统配置要求

1.1主机3台；

1.2随机附件3套。

- 技术性能指标

2.1符合标准：GB/T 15173-2010 1级和IEC 60942:2017；

2.2声压级：114dB及94dB（以2×10-5Pa为参考）；

2.3声压级精度：±0.25 dB（-10℃~+50℃）；

2.4频率准确度：1000 Hz±1%；

2.5总失真：≤2.5%；

2.6电池：2×1.5V碱性电池LR6（5号），最长连续使用时间7小时；

2.7尺寸：≤72mm×72mm×42 mm；

2.8稳定时间：小于15s；

2.9使用环境温度范围：-10℃~+50℃；

2.10提供仪器校准或检定证书。

- 智能双路烟气采样器

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1采样流量：参数范围为(0.2~1.5)L/min，分辨率为0.01L/min，最大允许误差为±2.0%；

2.2计前压力：参数范围为(-30~10)kPa，分辨率为0.01kPa，最大允许误差为±2.0%；

2.3采样时间：参数范围为1min~23h59min，分辨率为1s，最大允许误差为±0.1%；

2.4采样体积：参数范围为（0~9999.99）L，分辨率为0.01L；

2.5数据存储：100000组；

2.6电池工作时间：＞8h；

2.7主机尺寸：≤（长320x宽175x高275）mm；

2.8主机重量：≤4.3kg；

2.9主机功耗：≤15W；

2.10提供仪器或校准证书。

- 便携式水质多参数快速分析仪（pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位）

- 系统配置要求

  - 标配三复合pH电极1个；

  - 复合电导电极1个；

  - 溶解氧电极1个；

  - 氧化还原电位1个

  - 电极挂架1个；

  - 硅胶保护套1个；

  - 腕带1个；

  - 便携式手提箱1个；

  - 校准溶液1套。

- 技术性能指标

2.1采用4.3英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰；

2.2支持中英文；

2.3温度单位可选：℃和℉；

2.4支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

2.5支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；

2.6支持IP65防护等级；

2.7提供仪器校准或检定证书。

- 手持卫星定位仪

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1尺寸：≤6×11×4cm；

2.2显示屏尺寸：≥2.2英寸；

2.3屏幕分辨率：240×320；

2.4内存：≥8G；

2.5支持存储卡：microSD卡；

2.6电池规格：2节5号(AA)电池；

2.7防水等级：IPX7；

2.8卫星系统：北斗；

2.9航点数量：≥2000；

2.10航线(条×点)：≥200×250；

2.11航迹记录(点)：≥9999；

2.12保存航迹(条X点)：≥200×9999。

- 应急工作箱（含数据处理端、便携式打印机、执法记录仪、录音笔、手持终端、便携式电源等）

- 系统配置要求

  - 数据处理端3台；

  - 便携式打印机3台；

  - 执法记录仪3台；

  - 录音笔3支；

  - 手持终端3台；

  - 便携式电源3个；

  - 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪1台；

  - 细菌快速检测仪1台。

- 技术性能指标

2.1数据处理端：I5处理器、16G内存容量、集成显卡。

2.2便携式打印机：支持WIFI端口、A4纸张、支持彩色打印。

2.3执法记录仪：待机时长10-24小时、存储扩展≥32GB、分辨率≥2K。

2.4录音笔手持终端：

内存容量：≥16GB；

产品尺寸：≤105×2×6mm；

麦克风：内置麦克风；

录音模式：3072kbps高清无损录音；

录音距离：≥10米；

扬声器：内置扬声器；

录音格式：WAV；MP3。

2.5手持终端：内存容量≥128GB，分辨率≥2000*1200，支持IPv6，HarmonyOS系统，厚度7.1-9mm，运行内存≥8GB，屏幕尺寸≥10.4英寸。

2.6便携式电源：电池容量30000mAh、Micro输入、USB多接口数

2.7手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪：

2.7.1测量范围：0-500 ug/L；

2.7.2测量精度：1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5%；

2.7.3分辨率：0.01ug/L；

2.7.4线性度：R2>0.999；

2.7.5外壳材料：叶绿素传感器SUS316L、便携式主机ABS+PC；

2.7.6存储温度：-15到60℃；

2.7.7工作温度：0~50℃（不结冰）；

2.7.8叶绿素传感器：≤直径24×长度207mm，重量≤0.25KG；

2.7.9便携式主机：≤203×100×43mm，0.5KG；

2.7.10防护等级：便携式主机IP67，叶绿素传感器IP68；

2.7.11电缆长度：标配3米电缆（可延长）；

2.7.12显示：3.5寸彩色显示屏幕，背光可调；

2.7.13数据存储：8G。

2.8细菌快速检测仪：

2.8.1显示屏：3.5英寸高精度图形触摸屏；

2.8.2处理器：32位高速数据处理芯片；

2.8.3检测精度：1×10-18mol；

2.8.4检测范围：0 to 999999RLUs；

2.8.5检测时间：15秒；

2.8.6开机自检：30秒（内置自校光源）；

2.8.7检测干扰：±5﹪或±5 RLUs；

2.8.8操作温度范围：5℃到40℃；

2.8.9操作湿度范围：20—85﹪；

2.8.10 ATP回收率：90-110%；

2.8.11检出模式：RLU；

2.8.12 50个用户ID设定；

2.8.13可设定的结果限值个数：251个；

2.8.14自动判断合格与不合格；

2.8.15自动统计合格率；

2.8.16内置自校光源；

2.8.17开机30秒自检；

2.8.18配有miniUSB接口，可将结果上传至PC端；

2.8.19配备专用软件驱动U盘代替传统光盘；

2.8.20仪器尺寸（W×H×D）：≤188 mm×77mm×37mm；

2.8.21使用高性能可充电锂电池，免电池更换；

2.8.22备用状态（20℃）：6个月；

2.8.23稳定的液体荧光素酶；

2.8.24数据内容：RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间等。

- 应急器材箱（应急电源、应急灯、激光测距望远镜、高倍望远镜等、便携式气象参数测定仪风速风向气温气压、防爆对讲机等）

- 系统配置要求

  - 应急电源2台；

  - 应急灯2台；

  - 激光测距望远镜2台；

  - 高倍望远镜2台；

  - 便携式气象参数测定仪2台；

1.5.1主机2台

1.5.2风向标2个

1.5.3三脚架2个

  - 防爆对讲机2台；

  - 土壤采样装备1套。

- 技术性能指标

2.1应急电源电池容量：500-999Wh；主流功率：500-999W；充电方式：太阳能、AC交流充电(市电)、车充充电；USB接口数：3个；支持电量数字显示。

2.2应急灯支持强弱光的切换、红蓝彩灯警示；具有USB充电功能；照射灯照射角度可调；亮灯时长7小时左右。

2.3激光测距望远镜：电子式操控、激光式测量。

2.4高倍望远镜：变倍、双目、中央调焦。

2.5便携式气象参数测定仪：

2.5.1风速：0.6~40.0m/S，分辨率：0.1m/S；

2.5.2方位：0~360°，分辨率：1°；

2.5.3自动存储间隔：2秒-12小时；

2.5.4存储温度：-30℃~60℃。

2.6防爆对讲机：

2.6.1使用距离：不低于5公里；

2.6.2防护等级：IP65；

2.6.3信道数量：32个；

2.6.4频率范围：430-440MHz；

2.6.5具有语音播报功能；

2.6.6重量：＜280g。

2.7土壤采样装备：

2.7.1样品管规格：采样直径5.1cm、一次采样长度25cm(钻头可根据要求定做)；

2.7.2采样深度：2米，延长杆插销连接；

2.7.3发动机形式：风冷单缸二冲程；

2.7.4发动机排量：50.2；

2.7.5发动机功率：1.9kw/7000r/min；

2.7.6齿轮箱配置：采用齿轮二级变速，轴承转动；

2.7.7传动方式：齿轮变速传动；

2.7.8启动方式：手拉反冲起动；

2.7.9燃油比：93号汽油与二冲程机油25:1；

2.7.10燃油箱容积：≤1200ml；

2.7.11仪器净重：≤20kg。

- 标准化水质应急采样装备箱（含采样器、固定剂箱、冷藏保存箱、样品瓶及必要的辅助器材）

- 系统配置要求

  - 特厚304不锈钢采水器2L 2个；

  - 水质固定剂采样箱2个；

  - 33升冷藏保存箱2个；

  - 塑料试剂瓶大口250毫升20个。

- 技术性能指标

2.1水样采样器：特厚304不锈钢采水器2L

2.2水质固定剂采样箱：尺寸≤420*220*300mm

2.3冷藏保存箱：

外尺寸：≤500*325*325mm

内尺寸：≥440*260*280mm

2.4样品瓶：塑料试剂瓶大口250mL10个

- 救护装备箱（水上救生设备、急救器材箱、重型防化服等）

- 系统配置要求

1.1水上救生设备3套

单套配置：包装袋x1，防灾手册x1，防汛救援漂浮绳x1，保温杯x1，指挥棒x1，雨衣套装x1，雨鞋x1，急救包x1，探照灯x1，兵工铲x1，一次性警戒线x2，暖宝宝x5，救生衣x1，毛巾x1，手机防水袋x1，点胶手套x1，口哨x1。

1.2急救器材箱3套

单套配置：创口贴x35片，卫生湿巾x2包，碘伏棉棒x20支，酒精棉棒x20支，碘伏消毒片x2片，酒精消毒片x2片，6x400弹性绷带x2卷，8x400弹性绷带x1卷，三角巾x2袋，60ml乙醇消毒液x1瓶，60ml碘伏消毒液x1，棉签x50支，无纺布胶带x1卷，辅料镊x1把，止血带x1卷，口对口呼吸膜x1袋，退热贴x1袋，医用棉球x1袋，安全扣针x5支，圆头剪刀x1把，口罩x10个，口哨x1支，风油精x1瓶，清凉油x1盒，医用垃圾袋x2袋（9寸铝合金箱x1个、肩带x1根、干燥剂x1袋、配置清单x1张、合格证x1张、钥匙x2）。

1.3重型防化服3套：全封闭重型。

- 气相分子光谱仪

- 系统配置要求

  - 主机标准套，含51位自动进样盘，流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、内置氨氮在线氧化、电子压力报警系统各1套；

  - 总氮在线消解模块系统1套；

  - 外接管路1套，含载气减压阀及管路接口；

  - 壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置1套；

  - 品牌电脑1套、软件系统1套（支持工作站正常运转）；

  - 要求制造商具备生产制造资质，产品生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

- 技术性能指标

2.1工作条件：电源电压 单相220V±10%，环境温度 15～35℃，相对湿度 20～80%；

2.2光学系统：

2.2.1波长：自动调节波长，含微调点位功能

2.2.2光源满足H/T 195～H/T 200六项气相分子吸收光谱法标准对测定波长的要求

2.2.3检测器：配备多波长同时测定的高灵敏度CCD检测器

2.3配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

★2.4气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离；

★2.5所有项目测定时，实时同时记录不少于5个不同波长吸光度变化情况，形成多个波长的信号图谱曲线，方便用户判断样品数据是否受干扰；所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱（波长范围190nm—390nm的），方便使用者判断样品分析是否存在干扰；

2.6载气及控制

2.6.1载气：以氮气或空气为载气，配备减压阀或对应管路接口；

2.6.2配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据。

2.7自动进样器：

2.7.1样品位数不少于51位；51位*50mL，样品管容积不小于50mL；

2.7.2进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换；

2.7.3使用耐腐蚀的PTFE(进样管)和不锈钢（进样针）等材料；

2.7.4样品位置可自由随机编号，无需顺序进行；

2.7.5吹扫均质系统（样品搅拌装置），自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化；

2.8氨氮快速氧化装置：

2.8.1配备氨氮快速氧化装置，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸盐氮；

2.8.2氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次

溴酸盐氧化剂；

2.8.3在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮

氧化为亚硝酸盐氮；

2.9.1软件系统具有自检功能:测定前仪器自动检测通讯口、波长、狭缝及灯位置等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件；

★2.9.2信息安全：仪器操作软件获信息安全管理体系认证；

★2.10为满足环保要求，节约试剂，减少二次污染产生，，要求在符合上述灵敏度检出限时，氨氮测定单个样品的进样量不大于16mL；总氮测定单个样品的进样量不大于12mL；硫化物测定单个样品的进样量不大于8mL；

★2.11自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，必须自动配置稀释比达到60倍数的标准曲线，相关性系数>0.9996；最大稀释倍数不小于60，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5%(60倍自动稀释比例作为验收必须指标，要求稀释误差小于5%)；

2.12总氮在线消解模块:

2.12.1主机集成紫外在线消解模块，无需另配独立的紫外在线消解模块，占用实验室空间；

2.12.2消解温度：常温：紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W，单个样品测量含消解时间在内小于5min；

2.13提供整机2年质保服务；

2.14为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）；

2.15提供仪器校准或检定证书。

- 便携式测油仪

- 系统配置要求

1.1全自动便携式紫外测油仪主机1套；

1.2采样箱1套。

- 技术性能指标

2.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。

2.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

2.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

2.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积。

2.5操作方式：嵌入式工业触屏电脑。

2.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

2.7采样瓶：棕色广口瓶，样品不转移。

2.8萃取器：棕色广口瓶直接萃取。

2.9水样体积：0-1000毫升（任意）。

2.10体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差小于2%。

2.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

2.12剩余电量：独立显示剩余电量。

2.13校正方法：标准曲线。

2.14线性：大于0.9999。

2.15测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

2.16分辨率：0.001mg/L。

2.17检限：0.005mg/L。

2.18重现性：RSD小于2%。

2.19准确度：±2%。

2.20测量波长：225nm。

2.21测量时间：小于8分钟一个水样。

2.22提供整机2年质保服务。

2.23为保证仪器性能满足甲方CMA技术评审需求，仪器安装后，中标单位需使用该仪器对甲方指定的检测项目按照《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》对仪器性能现场测试，并提供测试报告，测试过程中的所需试剂耗材、标样、甲方没有且需要的玻璃器皿等由中标单位负责提供（易制毒、易制爆试剂除外）；

2.24提供仪器校准或检定证书。

- 便携式多参数分光光度计氰化物、六价铬、余氯。

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1德国新型光路结构；

2.2准平行冷光源；

2.3仪器全塑机壳，抗氧化、耐酸碱，核心部件密封防水；

2.4 10mL比色瓶；

2.5支持多参数检测，本仪器支持420nm、470nm、520nm和620nm波长；

2.6可保存5000条检测结果；

2.7亚克力保护面板；

2.8防水接口设计，与安卓手机数据线通用；

2.9检测结果手动保存；

2.10内置2500mAh鲤电池，也可通过数据线连接电源充电。

- 深井采样器

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1转速范围：0-1800rpm；

2.2外形尺寸：≤260×112×265mm；

2.3整机重量：≤3.0kg；

2.4工作环境：野外，室内；

2.5适用电源：充电选用Ac220V50/60Hz；

2.6最大吸程：≥10m。

- 生物毒性检测仪

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

- 技术性能指标

2.1符合国家标准（GB/T15441 1995）及国际标准（ISO 11348-3）；

2.2对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统；

2.3样品制备后15分钟内得到结果，快速、可靠、可再现；

2.4检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关，可应用于应急水体污染检测，帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准；

2.5使用硅光电倍增管，大幅提升检测灵敏度；

★2.6具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置，解决行业内开盖测试受强光影响的难题；

2.7便携性PVC工程箱设计，也可外出携带现场检测；

2.8 7英寸超大显示触控屏幕，省去按键繁琐操作，更方便；

2.9 Android智能操作系统，更智能，更具人性化；

★2.10具有RJ45网线接口、WIFI、4G联网和蓝牙传输功能，可实现无线传输至相关监控、监管平台，实现数据的实时性，更符合监管部门的场景需求；

★2.11仪器内置内置6000mAH锂电池组，在外部断电或无供电情况下，可支撑连续工作8个小时以上；

★2.12一条曲线可做20个曲线浓度点，可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算，无需手动记录，保证曲线值更精准；（曲线浓度点可定制增加）

★2.13仪器内置ROM≥4GB，数据结果可储存8万条以上；

2.14具备USB通讯接口，方便数据读取和导出，导出结果为Excel表格；

2.15内置拼音输入法，可编辑中英文信息；

★2.16高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告，检测报告附带二维码，方便扫描追溯；

★2.17仪器内置操作演示视频，点击主界面操作视频，即可自动播放，方便快捷，更易上手；

2.18检测历史查询功能，可选择开始结束时间调取往期检测数据，精准方便。

- 苏玛罐

系统配置要求

1.1苏玛罐1套3个；

1.2定时采样器1个。

技术性能指标

★2.1容量6 L。

2.2苏玛罐采用316/316L不锈钢材质，内表面经过气相沉积工艺硅烷化惰性处理，对VOCs无明显吸附性。

2.3苏玛罐容积精准设计，并使用公制单位计算容积，环境温度20℃时标称和实际容积差小于1%。

2.4苏玛罐兼容市场上所有VOCs采样、自动进样和分析设备。

2.5苏玛罐能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）非极性化合物。

2.6苏玛罐采用惰化处理的TOV阀。

2.7最大耐压：50psi；最大耐温：200℃。

- 便携式VOC检测仪（PID）

- 系统配置要求

  - 主机1台；

  - 传感器及UV灯1套；

  - 锂电池1个；

  - 充电/数据下载底座1个；

  - 橡胶保护套1个；

  - 进气管及水阱过滤器1个；

  - 操作说明书1份；

  - 资料及软件光盘1套；

  - 便携软包1个。

- 技术性能指标

2.1尺寸:≤26×8×6.5 cm；

2.2重量:≤738g(含钾电池)采样方式:泵吸式；

2.3外壳材质:工程塑料，橡胶外套；

2.4防护等级:IP66(开机)/IP67(关机)，完全防尘，可水淋；

2.5抗电磁辐射:EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC；

2.6工作温度:-20C~50C；

2.7环境湿度:0%~95%相对湿度(无冷凝)ATEX认证:II 1G EEx ia IIC T4UL/CUL/CSA认证:Class I,Division 1,Group A,B,C,D；

2.8 IECEx认证:Ex ia IIC T4；

2.9显示屏:大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯；

2.10显示语言:中文/英语+符号；

2.11显示内容:实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度燃气除外)、电池电压、时间；

2.12按2键:1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关报警的方式:95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁；

2.13报警信号:气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警报警点设置:单独设置TWA、STEL和高/低报警限值；

2.14数据存储:内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等；

2.15采样间隔:1-3600秒可调；

2.16数据通讯:USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定，可选内置无线模块实现无线数据传输；

2.17采样泵流速:450~550cc/min电池:4.2V/3300mAH可充电钾离子电池，碱性电池盒使用4个AA电池；

2.18运行时间:可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)；

2.19充电时间:8小时；

2.20标定方式:两点/三点式零点/扩展标定；

2.21专感器配置:标配10.6eV紫外灯的PID传感器。

- 气体检测管

- 系统配置要求

1.1气体检测管一套10支（型号按需确定）。

- 技术性能指标

2.1符合HJ871-2017《环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测比长式检测管法》中5.1.1及GB/T7230-2008《气体检测管装置》的规定和要求。

2.2检测管的灵敏度、准确度、变色界面等性能符合GB/T7230的规定和要求，比长式检测管由玻璃管、指示粉、刻度线和隔离层等构成。

- 便携式多种气体检测仪(电化学传感器法)

- 系统配置要求

1.1主机1台；

1.2随机附件1套。

1.3配备 Cl2、H2S、HCl、CO、HCN、COCl2、HF、N3H传感器。

- 技术性能指标

2.1工作温度：-10~50℃；

2.2工作湿度：0~95%RH（无冷凝）；

2.3负载能力：＞15kPa；

2.4数据存储量：99999组；

2.5连续充电时间：≤8h；

2.6电池工作时间：≥8h；

2.7插墙式电源适配器：DC5V/3A；

2.8尺寸（长x宽x高）：≤220×135×（36+n×45）mm n为气室盒数量；

2.9重量：主机≤600g（不含气室盒及传感器），气室盒（含一个传感器）≤300g，整机重量会随传感器和气室盒数量变化而不同；

2.10主机功耗：＜4W。

- 实验台、试剂柜、样品柜、仪器架、通风橱、吸气罩

- 系统配置要求

  - 仪器台3套；

  - 边台3套；

  - 转角台2套；

  - 万象抽气罩6套；

  - 样品柜10套；

  - 试剂柜8套；

  - 现场货架16套；

  - 毒品柜4套；

  - 通风柜2套。

- 技术性能指标

2.1实验室台要求：

2.1.1仪器台三套

（1）尺寸：6200*900*800一套；尺寸：1950*750*800两套（2）材质：钢木1.5结构，12.7mm理化板

2.1.2边台2三套

（1）尺寸：5800*750*800一套；尺寸：1750*750*800一套（2）材质：钢木1.5结构，12.7mm理化板台面

2.1.3转角台两套

（1）尺寸：1000*1000*800（2）材质：钢木1.5结构，12.7mm理化板台面

2.2万象抽气罩要求

1、数量：6套；2、材质：pp材质

2.3样品柜要求

1、数量：10套；2、材质：全钢；3、尺寸：900*450*180mm

2.4试剂柜要求

1、数量：8套；2、材质：全钢；3、尺寸：900*450*180mm

2.5现场货架要求

1、数量:16套；2、材质：全钢；3、尺寸：1200*500*1800mm

2.6毒品柜

1、数量：4套；2、材质：45加仑；3、尺寸：1090*460*1650mm

2.7通风柜

1、数量：2套；2、尺寸：1500*850*2350；3、全钢材质，12.7mm理化板台面，内衬抗倍特板。

注：实验室台接受尺寸误差（需投标人自行勘察现场进行测量）。

三、其他要求

1、中标人免费为招标人指定人员提供不少于50人次技术培训，培训地点城建大厦18楼，培训方式为理论加实践，培训效果以被培训对象签字确认为准。（投标人提供承诺书，格式自拟，不提供承诺书作无效标处理）

2、中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

3、售后服务：一般情况下，采购人设备发生故障，中标人在接到招标人报修通知后，1小时内有效响应，一般故障中标人在到达现场后 4小时内予以排除，特殊故障 48小时内予以排除，并保证采购人仪器设备正常运行。如在48小时内不能解决问题的，应免费用同样品牌、规格或更高的仪器设备更换到位。否则采购人将按照故障仪器设备金额的千分之一每天进行处罚。（投标人提供承诺书，格式自拟，不提供承诺书作无效标处理）

4、执行标准:通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

四、商务部分

1、供货时间:签订合同后 30 日内完成供货。

2、供货地点:淮阴区城建大厦18楼。

3、付款方式:合同签订后，支付合同总价的40%作为预付款，供货结束验收合格后付至合同总价的100%（不计利息）。

第六章 投标文件

投标文件

项目名称:

项目编号:

投标人:（加盖CA电子公章）

二0二四年 月 日

一、投标函

（采购人名称）:

关于         采购项目（项目编号:       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表        （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:            邮编:

电话:            传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:  年 月 日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | （小写）¥ （大写）人民币 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件采购需求中所有技术参数要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，投标时不得对原有技术参数进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

七、综合评审时投标人需提供的证明文件

投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄 ：    职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(电子签章)

日期：年月日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名：                性别：           出生日期：     年   月  日

所在单位：                    职务：

身份证：                      联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加（采购人）组织的     （项目编号:     ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（电子签章）

日期： 年 月 日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致   （采购人）       :

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:     ）      采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:     年     月   日

示范格式四

企业声明函（货物）

致：（采购人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致（采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:（电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:年月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。