江苏省产品质量监督检验研究院

辐射骚扰测试系统采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0107

（代理机构编号：1214-254109357LDY）

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

二○二五年九月

- 目  录

目  录	2

第一章：招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	5

第二章：投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件构成	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、授予合同	13

七、质疑处理	13

第三章：采购需求	15

一、 项目概况	15

二、 招标要求	15

三、 其它说明	20

第四章：合同条款	21

第五章：评标办法	25

一、 资格审查标准	25

二、 符合性审查标准	25

三、 综合评分标准	26

四、评审程序	28

五、同品牌产品	29

六、政府采购政策	29

第六章：投标文件组成	31

投标人提交投标文件须知	31

投标文件	32

资格审查响应对照表	33

符合性审查响应对照表	34

评分索引表	35

目  录	36

格式一、投标函	37

格式二、授权委托书	38

格式三、开标一览表	39

《政府采购促进中小企业发展管理办法》之《中小企业声明函》	40

中小微企业划分标准如下：	41

格式四、投标报价表	43

格式五、技术参数响应表	44

格式六、资格证明文件	45

格式七、其它	48

- 第一章：招标公告

项目概况：江苏省产品质量监督检验研究院辐射骚扰测试系统招标项目的潜在投标人应在南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座110室获取招标文件，并于2025年9月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0107

2、项目名称：辐射骚扰测试系统采购项目

3、预算金额：200万元人民币

4、最高限价：200万元人民币

5、采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 交货期 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射骚扰测试系统 | 1套 | 200 | 签订合同后4个月内 | 接受 |

- 合同履行期限：签订合同后4个月内

7、本项目不接受联合体投标

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商如使用进口产品投标，投标时须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标供应商公章）。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座110室

3、方式：供应商须以公对公形式办理汇款，并注明招标编号，同时须将报名资料（1.营业执照副本，2.汇款凭证）加盖公章扫描件，授权人联系方式发到liqinyuan@sumex.com.cn邮件，审核通过后可购标。（联系人：李沁原，联系电话：025-52875941，邮箱：liqinyuan@sumex.com.cn）

4、售价：500元人民币/包，公对公汇款，售后不退

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月30日9点30分（北京时间）

2、地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座103/105室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 六、其他补充事宜

1、从采购代理机构处合法获得招标文件的申请人方可参与本项目投标

2、凡有意参加投标者，请于2025年9月10日至2025年9月16日，每天上午9点00分至11点30分，下午13点30分至17点00分（北京时间，法定节假日除外），以公对公形式办理汇款，并备注招标编号，同时将汇款凭证及相关参与项目信息电邮至liqinyuan@sumex.com.cn，以便我司能及时登记领购信息。

3、购买采购文件款汇款地址：

（1）开户名：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

（2）开户行：工商银行南京白下支行

（3）账  号：4301013119100888895

4、本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》、《苏财购〔2025〕62号》

5、本次招标项目投标供应商须提供纸质投标文件正本1份，副本4份，同时提供电子介质文件1份（仅支持U盘形式，内容须为投标文件签字且盖公章（红章）正本的PDF扫描），随纸质正本文件一并提交。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果，未按要求提供的视为投标无效。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采 购 人：江苏省产品质量监督检验研究院

联系地址：南京市秦淮区南京光华东街5号

联 系 人：姚工

联系电话：025-84470242

2、采购代理机构信息

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座110室

联 系 人：李沁原

联系电话：025-52875941

邮    箱：liqinyuan@sumex.com.cn

3、项目联系方式

项目联系人：丁一

电  话：025-52875927

- 第二章：投标人须知

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所述辐射骚扰测试系统采购项目。

2.合格的投标人

2.1满足本招标文件《第一章：招标公告》第二条“申请人的资格要求”。

2.2满足本招标文件的实质性条款要求。

2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动：

2.3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。

3.公平竞争原则

3.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省产品质量监督检验研究院（以下称为采购人）、江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件构成

5.招标文件包括：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：采购需求

第四章：合同条款

第五章：评标办法

第六章：投标文件组成

6.招标文件的询问或者质疑

6.1潜在供应商已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

6.3由于潜在供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在供应商自行承担。

7.招标文件的澄清或者修改

7.1采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

7.3采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的潜在供应商查询相关信息。

- 三、投标文件的编制

8.投标内容

8.1 投标的最小单位是包。

8.2采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

8.3如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。

9.投标文件的语言及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标函格式；

10.2授权委托书；

10.3开标一览表；

10.4投标报价表；

10.5技术参数响应表；

10.6资格证明文件；

10.7其它（招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料）；

11.开标一览表

11.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

11.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

12.投标报价

12.1投标人应在投标文件中的开标一览表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

12.2开标一览表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的增值税和其它税费

（2）备品备件

（3）专用工具

（4）安装、调试、检验

（5）培训

（6）技术服务

（7）至目的地的运费和保险

（8）其它（如：供应商管理费及利润，中标后将支付的服务费等）

12.3报价应以人民币万元或者元为货币单位。

13.招标要求的响应

13.1投标人应对照招标文件《第三章：采购需求》中的招标要求，在《技术参数响应表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的技术、商务要求做出了实质性的响应，并申明与技术、商务要求条文的偏差和例外。

13.2特别对有具体技术参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

14.服务/实施方案

14.1供应商根据招标文件《第三章：采购需求》和《第五章：评标办法》中的要求自行编制服务/实施方案

15.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

16.招标服务费

16.1 中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付服务费。

16.2 费用参照《招标代理服务费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格【2002】1980号)招标收费基准费率的65%计算。

17.投标有效期

17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。

17.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18.投标文件份数和签署

18.1投标人应按照上述第10条的要求，准备投标文件正本1份，副本4份，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本文件为准；同时提供电子介质文件1份（仅支持U盘形式，内容须为投标文件签字且盖公章（红章）正本的PDF扫描），随纸质正本文件一并提交。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

18.2投标文件的正本应用不褪色的材料书写或打印，且《第六章：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。授权委托人签字的，须在投标文件中提供法定代表人《授权委托书》。

18.3投标文件副本可以采用正本的复印件。

18.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖公章。

- 四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

19.3投标文件封套上应注明

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

请勿在2025年XX月XX日9点30分（开标时间）之前启封

19.4未按上述第19.1条要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.投标截止日期

20.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2投标人的修改文件应按第18条的规定进行编制和签署，并按第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 五、开标与评标

23.开标

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、项目名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第23.3条规定在开标时宣读的全部内容。

24.评标委员会

24.1开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。

24.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

24.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26. 投标人资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查标准详见招标文件《第五章：评标办法》第一条。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.投标文件符合性审查

27.1在综合评审之前，评委会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；符合性审查标准详见《第五章：评标办法》第二条。合格投标人不足3家的，不进入综合评标。

27.2判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

28.投标文件的澄清

投标文件澄清的条件和方法详见招标文件《第五章：评标办法》第四条第3款。

29.投标文件修正

29.1符合性审查合格的投标文件有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附佐证材料中标明的参数不一致时，以佐证材料中标明的技术参数为准。

（2）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（3）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

29.2评委会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。

30.对投标文件的综合评审

评委会按照招标文件《第五章：评标办法》第三条规定的评审因素和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合评分。

31.废标

31.1 根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

31.2废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

31.3废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。

32.关于异常低价投标（响应）的审查情形和具体要求

32.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算*50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价*45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

32.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，有评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 六、授予合同

33.定标

33.1评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出1～3名中标候选人。

33.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

33.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

33.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.5评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

34.中标通知书

34.1采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。

34.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.签订合同

35.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

35.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 七、质疑处理

36.提出质疑

36.1供应商认为招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

36.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

36.3质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

36.4质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.6质疑人委托代理人质疑的，应当向招标方提交授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

37.质疑答复

37.1采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

37.2质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

37.3对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

- 第三章：采购需求

- 项目概况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 交货期 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射骚扰测试系统 | 1套 | 200 | 签订合同后4个月内 | 接受 |

- 招标要求

| 序号 | 招标文件技术要求条款 |
| --- | --- |
| 2.1 | 系统应满足以下标准要求： |
| 2.1.1 | 测试系统必须是全新的、未使用过的设备。供应商应提供出厂证明和出厂校准证书。 |
| 2.1.2 | 测试系统作为交钥匙工程，供应商应确保所有硬件设备、选件、附件在构成系统后，相互间在阻抗匹配、系统灵敏度、调制功能、控制接口和自动化测试等各方面满足系统功能，整套系统操作使用维护方便。 |
| 2.1.3 | 系统应满足以下标准要求（最新标准）：GB/T 18655 车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法；GB/T 18387电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法；CISPR 25 车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法；GB/T37130车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法；GB/T 32577轨道交通有人环境中电子和电气设备产生的磁场强度测量方法；IEC62764-1轨道交通有人环境中电子和电气设备产生的磁场强度测量方法第1部分：低频磁场。 |
| 2.2 | EMI测量接收机（数量：1套） |
| 2.2.1 | ▲认证级全兼容测试接收机，符合CISPR 16-1-1认证级EMI规范要求，同时包含EMI测试接收机和信号/频谱分析仪功能，设备必须是单台仪表，不允许组合使用； |
| 2.2.2 | 频率范围：不低于10Hz~7GHz； |
| 2.2.3 | 频率分辨率：接收机模式0.1Hz；频谱模式0.01Hz； |
| 2.2.4 | 输入端口数量：2个；输出阻抗：50Ω； |
| 2.2.5 | EMI测量带宽(-6 dB)：包含10 Hz，100 Hz，200 Hz，1 kHz，9 kHz，10 kHz，100 kHz，120 kHz，1 MHz； |
| 2.2.6 | 适用于所有商业EMI要求，如CISPR、EN、ETS、ANSI、FCC和VCCI；检波器：最大峰值，最小峰值，均方根检波RMS，平均值，准峰值quasi-peak, CISPR平均值和RMS平均值； |
| 2.2.7 | ▲电平总测量不确定度（预选器关，预放关，95%置信区间）：9 kHz ≤f≤10 MHz,不大于±0.4 dB，10 MHz＜f≤3.6 GHz, 不大于±0.3 dB，3.6 GHz＜f≤7 GHz, 不大于±0.4 dB， |
| 2.2.8 | 最大连续波RF输入功率：≥1W（RF衰减≥10dB，预选器关）； |
| 2.2.9 | ▲接收机模式下每频率测量时间：50 μs to 100 s； |
| 2.2.10 | ★互调1dB压缩点输入功率（RF衰减=0 dB）：f≤7 GHz：≥+10 dBm (nom.)； |
| 2.2.11 | EMI 最大每轨迹扫描点数：≥4,000,000； |
| 2.2.12 | ★衰减器设置：0 dB 到75 dB, 步进≤5 dB； |
| 2.2.13 | ▲包含FFT时域扫描选件； |
| 2.2.14 | 可通过GPIB或者LAN进行远程控制； |
| 2.3 | 磁场暴露装置（数量：1套） |
| 2.3.1 | 包含天线支架、控制电脑及测试软件； |
| 2.3.2 | ▲符合GB/T 37130、GB/T 32577、IEC 62764-1标准要求； |
| 2.3.3 | 频率范围：不低于DC-400kHz；； |
| 2.3.4 | 低频磁场探头频率范围：不低于1Hz～400kHz； |
| 2.3.5 | DC探头频率范围：不低于DC～1kHz； |
| 2.3.6 | 使用环境温度：-40°C～+85°C；使用环境相对湿度：0%～100% RH；记录环境气压范围：300～1100hPa； |
| 2.4 | 有源杆天线（数量：1套） |
| 2.4.1 | 含电源适配器和天线支架 |
| 2.4.2 | 频率范围：不低于9kHz~ 30MHz； |
| 2.4.3 | 阻抗：50欧姆；天线因子：+10dB/m±1.5 dB； |
| 2.5 | 对数周期天线（数量：1套） |
| 2.5.1 | 频率范围：不低于200MHz～1.3GHz； |
| 2.5.2 | 阻抗：50Ω；接口：N型；VSWR：＜1.5；天线增益：≥6 dBi； |
| 2.6 | 双锥天线（数量：1套） |
| 2.6.1 | 含天线支架 |
| 2.6.2 | 频率范围：不低于30MHz～300MHz； |
| 2.6.3 | 阻抗：50Ω；接口：N型 |
| 2.7 | 喇叭天线（数量：1套） |
| 2.7.1 | 含天线支架 |
| 2.7.2 | 频率范围：不低于0.5GHz～6GHz； |
| 2.7.3 | 阻抗：50Ω；VSWR：＜2；增益：＞6 dBi； |
| 2.8 | 低频前置放大器（数量：1套） |
| 2.8.1 | 频率范围：不低于30MHz～1GHz； |
| 2.8.2 | 典型增益：不小于30 dB；增益平坦度：不大于±2dB；噪声系数：≤2.0 dB；1dB压缩点功率（输出端）：至少+5 dBm；阻抗：50Ω；VSWR:＜2.5:1； |
| 2.9 | 高频前置放大器（数量：1套） |
| 2.9.1 | 频率范围：不低于0.1～6GHz；典型增益：不小于38dB；增益平坦度：≤±3dB；噪声系数：≤3.8dB；1dB压缩点功率（输出端）：至少+10 dBm；阻抗：50Ω； |
| 2.10 | 电流探头（数量：1套） |
| 2.10.1 | 频率范围覆盖：不低于10kHz～400MHz ； |
| 2.10.2 | 最大初级电流（DC ～400Hz）：不小于200 A；转移阻抗（典型值）：13 dBΩ；内径：≥40 mm； |
| 2.11 | 磁场环天线（数量：1套） |
| 2.11.1 | 频率范围：不低于10Hz-200kHz |
| 2.11.2 | 线圈直径：133mm；线圈匝数：36； |
| 2.12 | 低压人工电源网络（数量：4个） |
| 2.12.1 | ▲符合EN55025，CISPR 25，MIL-STD-461标准； |
| 2.12.2 | 频率范围：不低于0.1MHz～200MHz； |
| 2.12.3 | ▲最大输入连续电流：≥100A； |
| 2.12.4 | 最大工作电压（DC）：≥600V；阻抗：5µH¦¦50 Ω；包含对应数量的端接负载； |
| 2.13 | 脉冲限幅器（数量：1套） |
| 2.13.1 | 频率范围：不低于DC～200MHz； |
| 2.13.2 | 无削波电压范围：＜100dBuV；阻抗：50Ω；插入损耗：10dB±0.5dB |
| 2.14 | EMI测试软件（数量：1套） |
| 2.14.1 | 提供的软件在市场上有较高的占有率，考虑到与接收机等设备的兼容性及未来软件升级后与设备的持续更新兼容，需要和接收机同品牌软件； |
| 2.14.2 | ▲支持 CISRP25 汽车电子辐射与传导干扰 EMI 测试项目及一汽、东风、长安、FORD、GM、VW、现代等车厂规定的汽车零部件电磁兼容测试要求； |
| 2.14.3 | 满足 MIL-STD-461G，GJB 151A/152A/151B，DEF-STAN 等军标的EMI自动化测试。软件支持升级车载2G/3G/4G/5G/BT等无线通信类产品的杂散测试；符合ETSI EN 301 489-x系列，ETSI TS 136 124和FCC规范系列对于杂散测试的要求； |
| 2.14.4 | 软件必须具备RF信号通道、预放、衰减器、滤波器等以及系统信号路径的校准功能； |
| 2.14.5 | 软件必须具备汽车电子零部件的频率分段评估功能； |
| 2.14.6 | 可以对不同的频率段使用不同的检波器设定； |
| 2.14.7 | 可以支持信号发生器或带跟踪发生器的频谱分析仪进行系统增益和损耗测量或系统的自动校准；支持各种业内知名厂商的常用EMI测试设备； |
| 2.14.8 | 能给用户提供编写程序的功能； |
| 2.14.9 | 报告输出格式支持：HTML、RTF、PDF；用户可自定义报告输出模板（带用户logo）； |
| 2.14.10 | 软件可完成全自动测试、自动、手动结合的测试； |
| 2.14.11 | 软件可在Windows10环境下操作。 |
| 2.15 | 系统测试附件（数量：1套） |
| 2.15.1 | 测试系统中，各设备互联用的光纤远程控制套件，及全套系统电缆线，及仪器设备安装件，包含天线摆放支架； |
| 2.15.2 | 配备系统必须的控制平台（电脑）、控制电缆及HUB等，保证系统可以正常、高效使用。 |
| 2.16 | ★配置清单：1、EMI测量接收机（数量：1套）；2、磁场暴露装置（数量：1套）； 3、有源杆天线（数量：1套）；4、对数周期天线（数量：1套）；5、双锥天线（数量：1套）；6、喇叭天线（数量：1套）；7、低频前置放大器（数量：1套）；8、高频前置放大器（数量：1套）；9、电流探头（数量：1套）；10、磁场环天线（数量：1套）；11、低压人工电源网络（数量：4个）；12、脉冲限幅器（数量：1套）；13、EMI测试软件（数量：1套）；14、系统测试附件（数量：1套） |
| 2.17 | ★售后服务 |
| 2.17.1 | 安装、调试、培训及质量保证要求 |
| 2.17.1.1 | 系统安装：供应商在设备到达安装地点后，必须在1个月内完成测试设备的安装调试。设备在用户现场的安装、调试和技术指导工作由供应商派技术熟练的相关专家进行，安装调试按确定的安装调试方案进行，用户配合供应商的调试工作。测试系统在用户现场安装调试完成后，检查系统的装配质量与外观是否符合要求。 |
| 2.17.1.2 | 技术培训： |
| 2.17.1.2.1 | 供应商应在在设备安装现场对测试系统进行技术培训。技术培训内容包括软件应用功能操作，系统及设备的运行操作、维修保养、校准或标定操作等。系统及设备简易故障的判别、排除及调整；系统的实际运行使用。 |
| 2.17.1.2.2 | 培训开始前（一周）乙方应向甲方提供书面的培训计划、培训教材和文件，并经双方协商修改与确定后执行； |
| 2.17.1.2.3 | 提供不低于3天的培训，培训内容包括主要设备的技术原理，测试、操作、基本维护等；培训讲师由有丰富经验的技术工程师承担； |
| 2.17.1.3 | 质量保证及售后服务 |
| 2.17.1.3.1 | 原厂质保1年。所有设备自最终验收协议签署生效之日起计算。 |
| 2.17.1.3.2 | 质保期内，系统及设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复，失效零部件予以免费更换。由此产生的一切相关费用（运输、保险、进出海关环节费用、零部件费用、人力费用）均由投标人完全承担。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。 |
| 2.17.1.3.3 | 质保期内设备的关键功能部件如出现由于设计或制造引起的重大故障或功能失效，自用户发出故障通知后两个月仍无法恢复正常使用，用户有权要求退换同类设备，损失由投标人承担。 |
| 2.17.1.3.4 | 质保期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响正常运行或出现用户无法自行处理的问题，投标人必须及时提供技术支持。 |
| 2.17.2 | 交货期：签订合同后4个月内 |
| 2.17.3 | 付款方式：合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。 |

- 其它说明

3.1  	上述招标要求中加注“★”符号的为实质性要求/关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足，加注“▲”符号的为重要参数（8个）；其它为普通参数（50个）。

- 第四章：合同条款

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分，合同条款投标人须全部响应满足）

合同文本

编号：

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：

招标采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于2025年XX月XX日组织了江苏省产品质量监督检验研究院所需辐射骚扰测试系统设备采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

1.现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：     ），买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)     元整（¥   元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地/制造商名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由卖方负责，买方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起日内完成交货，交货之日起日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（     ）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式及期限：根据具体情况选择其中一种

1、合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

2、如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见招标文件《第三章：采购需求》

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，小时内响应，并在小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按第三章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。

11. 卖方的违约责任

11.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：

12.1买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14  卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

买方：江苏省产品质量监督检验研究院       卖方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人或其委托代理人：

签定时间：                               签定时间：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传   真：

地   址：南京市光华东街5号              地   址：

- 第五章：评标办法

- 资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）； |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件） |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件） |
|  | 投标供应商如使用进口产品投标，投标时须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标供应商公章）。 |
| 拒绝投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
|  | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动 |
|  | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。 |

- 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标文件签字、盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六章“投标文件组成”的相关规定 |
| 实质性条款 | 招标文件第三章中加注“★”符号的关键指标不接受任何一项负偏离或者不满足。 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件组成”的规定 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，电子版1份 |
| 采购预算 | 200万元人民币，超过此价格的报价均按无效报价处理。 |
| 联合体投标人 | 不接受 |
| 备选投标方案 | 不接受 |
| 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 串通投标 | 投标文件没有招标文件《第二章：投标人须知》3.2条串通投标的情形 |
| 其他无效情形 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

- 综合评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得34分。其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2.5分（8个重要参数，共计20分）；其他普通参数负偏离的，则每项扣0.28分（50个普通参数，共计14分），扣完为止。 备注：投标人须在投标文件内对于招标文件第三章招标技术规格及要求中标注“★”、“▲”的参数提供相应技术支持资料(如产品官方彩页或者产品官方技术说明书或者产品官网截图或者具备CMA认证的计量/检测报告等) ,并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 34 |
| 2.2 |  | 对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审： 产品选型好、规格、设计的科学合理，制造工艺水平好，得8分； 产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，制造工艺水平较好，得5分； 产品选型一般、规格、设计的一般合理，制造工艺水平一般，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 3.1 | 售后服务 | 所投设备满足招标文件免费质保期的基础上，每增加1年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 |
| 3.2 |  | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）等打分，方案科学合理得5分；基本合理略有瑕疵得3分；方案不全面或有重大瑕疵得1分，未描述不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案及进度安排 | 供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理、调试大纲以及验收方案等： 方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、调试大纲以及验收方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得8分； 方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理、调试大纲以及验收方案基本合理，可基本满足项目实际需求，得5分； 方案内容有缺失，进度控制不明确，项目管理、调试大纲以及验收方案不够完善，得2分； 未提供实施方案或完全不能满足项目实际需求不得分。 | 8 |
| 5 | 培训方案 | 对采购人操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分。 方案详细，可操作性强得3分；方案较详细，可操作性较强得2分；方案可操作性一般得1分；无方案不得分。 | 3 |
| 6 | 业绩 | 近三年（2022年1月以来）具有同品牌类似型号的成功业绩，以合同签订时间为准，提供合同复印件。每提供一个有效成功案例得2分，本项最高得8分；合同、发票的原件备查。 | 8 |
| 7 | 国家政策导向 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 2 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

2、小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 四、评审程序

1、资格审查

采购人或者采购代理机构依据本章第一条规定的标准，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或者采购代理机构否决其投标。

2、符合性审查

评标委员会依据本章第二条规定的标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3、投标文件的澄清

3.1在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、综合评分

4.1评标委员会按本章第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5、评标结果

5.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 五、同品牌产品

1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

- 六、政府采购政策

1、执行（苏财购〔2022〕45号），对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件）要求的小型和微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中必须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件的要求提供《中小企业声明函（货物）》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、执行《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。

5、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。

6、关于异常低价投标（响应）的审查情形和具体要求

6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算*50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价*45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，有评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

注：符合上述政策的，请在投标文件中按相关要求的规定自行说明，并提供相应的材料。

- 第六章：投标文件组成

- 投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本投标文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足、内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为无效投标。

正本/副本

- 投标文件

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0107

| 采 购 人： | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 辐射骚扰测试系统采购项目 |
| 投 标 人： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联系电话： |  |

二0二五年XX月XX日

- 资格审查响应对照表

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0107

项目名称：辐射骚扰测试系统采购项目

| 序号 | 资格审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证（复印件） |  |  |
| 2 | 提供2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）； |  |  |
| 3 | 提供投标截止时间前六个月内任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件） |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件） |  |  |
| 6 | 投标供应商如使用进口产品投标，投标时须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标供应商公章） |  |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | / |
| 8 | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动 |  | / |
| 9 | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。 |  | / |

- 符合性审查响应对照表

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0107

项目名称：辐射骚扰测试系统采购项目

| 序号 | 符合性审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称：与营业执照、资质证书一致 |  |  |
| 2 | 投标文件签字、盖章：有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六章“投标文件组成”的相关规定 |  |  |
| 3 | 实质性条款：招标文件第三章中加注“★”符号的关键指标不接受任何一项负偏离或者不满足。 |  |  |
| 4 | 投标文件格式：符合第六章“投标文件组成”的规定 |  | / |
| 5 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，电子版1份 |  | / |
| 6 | 采购预算：200万元人民币，超过此价格的报价均按无效报价处理。 |  |  |
| 7 | 本项目不接受联合体投标 |  | / |
| 8 | 本项目不接受备选投标方案 |  | / |
| 9 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |  | / |
| 10 | 串通投标：投标文件没有招标文件《第二章：投标人须知》3.2条串通投标的情形 |  | / |
| 11 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  | / |

- 评分索引表

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0107

项目名称：辐射骚扰测试系统采购项目

| 综合评审因素佐证材料 | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- |
| 价格 |  |
| 技术响应 |  |
| 售后服务 |  |
| 实施方案及进度安排 |  |
| 培训方案 |  |
| 业绩 |  |
| 国家政策导向 |  |

- 目  录

格式一、投标函…………………………………………………………（页码）

格式二、授权委托书……………………………………………………（页码）

格式三、开标一览表……………………………………………………（页码）

格式四、投标报价表……………………………………………………（页码）

格式五、技术参数响应表……………………………………………… （页码）

格式六、资格证明文件…………………………………………………（页码）

格式七、其它……………………………………………………………（页码）

- 格式一、投标函

投标函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方编号为JSZC-320000-SHGK-G2025-0107招标文件的邀请，我公司决定参加江苏省产品质量监督检验研究院辐射骚扰测试系统采购项目的公开招标。我公司现正式授权(姓名和职务)作为我公司（投标人名称）的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本1份，副本4份，电子版1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求向采购人提供所需辐射骚扰测试系统和相关服务。总投标价为XXXX人民币（大写：XXXX）。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（7）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

- 格式二、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标单位全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加江苏省产品质量监督检验研究院的辐射骚扰测试系统投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于2025年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别：XXXX    年龄：XXXX

部门：XXXX    职务：XXXX

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

投标日期：2025年XX月XX日

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件（正反面）；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

- 格式三、开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320000-SHGK-G2025-0107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| 辐射骚扰测试系统 |  |  | 1套 |  |  |
| 总报价 | 大写： |  |  |  |  |
| 产品品牌 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 所有货物是否是小微企业供货：（ ）是 （ ）否 如所有货物均是小微企业供货，须按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库【2020】46号文的要求提供《中小企业声明函》。本项目行业划分：工业。 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》之《中小企业声明函》

（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（江苏省产品质量监督检验研究院）的（辐射骚扰测试系统）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

填表说明：

1、投标人提供的所有货物均是小微企业供货（制造商），按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库【2020】46号文的要求提供《中小企业声明函》，才能享受小微折扣

2、中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1、执行（苏财购〔2022〕45号）对小微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中必须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求提供《中小企业声明函（货物）》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、《中小企业声明函（货物）》中“采购文件中明确的所属行业”为：工业。

- 中小微企业划分标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 格式四、投标报价表

投标报价表

项目名称：辐射骚扰测试系统采购项目

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0107

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

- 格式五、技术参数响应表

技术参数响应表

（根据招标文件第三章第二条招标要求的内容填写，必须点对点应答）

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0107

项目名称：辐射骚扰测试系统采购项目

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标人技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 佐证材料 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

备注：

（1）投标文件中必须提供佐证材料（如产品制造商原厂技术参数表、招标文件第三章要求提供的第三方检测机构出具的检验报告、评分标准中要求的材料），评委会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术要求的响应程度。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理。

（2）为了便于评委员进行评审，招标文件要求提供的佐证的材料，须在上表中注明所在页码。相关技术指标须在材料上标注，未标注不予认定。

（3）投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

- 格式六、资格证明文件

资格证明文件

| 格式六（1） | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）； |
| --- | --- |
| 格式六（2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）； |
| 格式六（3） | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |
| 格式六（4） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件）； |
| 格式六（5） | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）； |
| 格式六（6） | 投标供应商如使用进口产品投标，投标时须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标供应商公章）。 |

格式六（4）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：江苏省产品质量监督检验研究院

我公司郑重声明：具有履行编号JSZC-320000-SHGK-G2025-0107招标项下辐射骚扰测试系统采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

格式六（5）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

- 格式七、其它

招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料

列如：

1、投标产品技术指标佐证材料

2、投标产品制造商或投标产品的认证证书

3、评分标准中涉及的材料（如服务/实施方案、业绩证明材料等）

4、投标人认为需要提供的其它资料

评分标准中涉及的材料（如业绩证明材料等）

附表：业绩情况一览表（投标人应随此表附上相关的业绩证明）（如适用）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 采购单位 | 联系人/电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年XX月XX日