招　标　文　件

项目名称：凤凰镇社区卫生服务中心建设基层慢病筛防中心

标书编号：JSZC-320582-SZWT-G2025-0025

项目属性：货物类

苏州万泰招投标代理有限公司

2025年12月

总  目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	45

第六章 投标文件格式	47

第一章 投标邀请

凤凰镇社区卫生服务中心建设基层慢病筛防中心招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年01月16日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SZWT-G2025-0025

项目名称：凤凰镇社区卫生服务中心建设基层慢病筛防中心

预算金额：800000元

最高限价：700000元

采购需求：本次采购凤凰镇社区卫生服务中心建设基层慢病筛防中心相关软硬件设备一批，详见第四章项目需求。

合同履行期限：在合同生效后30日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供；若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6．授权委托书；

7．关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．本项目专门面向中小企业采购。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动；（提供承诺函）

2．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3．若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

三、获取招标文件

1．时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2．地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3．方式：线上获取

4．售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年01月16日13:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，联系电话：0512-65737699。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950、0512-68260295；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7．本次招标不收取投标保证金。

8．本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：张家港市凤凰镇人民政府

地址：张家港市凤凰镇金谷路9号

联系人：陈先生

联系方式：0512-58450290

2．采购代理机构信息

名称：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇东方新天地东区9幢2单元1305室

联系人：黄娅萍、徐晓燕、倪琦

联系方式：0512-58695882、18913615669

3．项目联系方式

项目联系人：黄娅萍、徐晓燕、倪琦

电话：0512-58695882、18913615669

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州万泰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.3 本次采购项目代理服务收费由中标单位按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%，也即 壹万贰仟 元整（￥12000.00），由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。采购代理机构开具增值税普通发票（电子发票）。

4.2.4 采购代理机构收款账号信息

公司名称：苏州万泰招投标代理有限公司

账户号码：1102029109100024620

开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港城中支行

4.2.5 中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州万泰招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，苏州万泰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2苏州万泰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与苏州万泰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为苏州万泰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州万泰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州万泰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、投标文件的递交

21.1 苏州万泰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，苏州万泰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州万泰招投标代理公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 苏州万泰招投标代理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28、异常低价审查。

28.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.2 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

29、无效投标条款和废标条款

29.1 无效投标条款

29.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；

29.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

29.1.4投标文件中任何有选择的报价；

29.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

29.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

29.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

29.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；

29.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

29.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

29.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

29.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

29.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

29.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

29.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

29.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

29.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

31、质疑

31.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

31.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

31.3 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州万泰招投标代理有限公司有权不予受理。

31.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.5 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

31.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

31.7 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

31.8 以下情形的质疑不予受理

31.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

31.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

31.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

31.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

31.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

32、中标通知书

32.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州万泰招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

33、签订合同

33.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

34、履约保证金

34.1 合同签订前，中标人向采购单位交付合同总价款2%的履约保证金。

34.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

35、货物和服务的追加、减少和添购

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、监督和公证

36.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据苏州万泰招投标代理有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 设备安装验收完成后退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序

9.2 结付期限

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方维修通知后必须在    小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，    小时内到达维修现场并维修完毕，若48小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由中标人负责。否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6 上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换。使用期内每半年免费保养、巡检一次，提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。

11.7 设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

18.3 本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份，张家港市政府采购管理中心、采购代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

采购代理机构：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：

经办人：

联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理中心

签订日期：    年   月   日

第四章 项目需求

一、清单

1．清单

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层慢病两筛三防智能管理系统 |  | 套 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 2 | 体征采集管理系统 | 超声波体检机 | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
|  |  | 血糖仪 | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
|  |  | 臂式电子血压计 | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
|  |  | 腰围尺 | 个 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
|  |  | 额温枪 | 个 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 3 | 便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统 |  | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 4 | 肺功能测试仪 |  | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 5 | 眼底照相机 |  | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 6 | 眼科图像处理软件 |  | 套 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 7 | 超声多普勒血流检测仪 |  | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 8 | 震动感觉阈值检测仪 |  | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 9 | 时间分辨荧光免疫分析仪 |  | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 10 | 血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪） |  | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 11 | 动态心电记录仪 |  | 台 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |
| 12 | 动态血压记录仪 |  | 台 | 2 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 基层慢病两筛三防智能管理系统 |
| 2 | 眼底照相机 |

- 注：（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

- 节能、环境标志产品清单（请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供））

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单：无

4．绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 二、技术要求

投标人所投产品为医疗器械的须具有医疗器械产品备案或注册证。

（一）基层慢病两筛三防智能管理系统

1、提供厂家自主研发软件著作权书。（投标文件中提供软件著作权证书）

▲2、系统包含糖尿病、高血压、慢阻肺、运动干预等模块。

3、硬件设备可以物联，自动获取数据，每个模块符合基层慢病筛防中心对慢病（糖尿病、高血压、慢阻肺等）慢病的两筛三防流程，转诊标准符合慢病管理指南要求，有明确转诊提示。

4、手机端普查程序：根据医疗单位或者医生个人生成专属二维码，居民通过微信扫码，自我测评糖尿病、高血压、慢阻肺的患病风险。

5、疾病诊断：系统自动诊断糖尿病前期、糖尿病、高血压高值、高血压、慢阻肺等慢病，诊断标准符合指南要求。可以自动对高血压进行分级。

6、中医体质辨识：包含33道以上题库，9大类型体质辨识，符合国家中医药管理局颁布的标准；智能判定，判定个人体质偏向，同时精准测评具有多个体质特征的人群。

7、糖尿病并发症筛查板块：支持各种并发症筛查设备连接系统，自动出具诊断结果，数据可回传到管理系统上，实现一网统管，数据永久保存。给出糖尿病规范管理路径，并自动给出转诊标准。

8、高血压靶器官筛查板块：实现与靶器官筛查设备智能互联、数据传输；自动给出危险分层，医生对患者量身制定随访检查项目、随访时间等。并给出转诊标准。

9、慢阻肺板块：实现慢阻肺的自动诊断和分级，实现并发症和合并症的筛查设备及康复设备的自动对接，自动给出规范管理路径和转诊路径，实现慢阻肺的三级预防。

10、运动干预模块：包含对病人的危险因素的评估、心肺功能的评估、肌力的评估、平衡与步态、运动协调性问卷等量表，包含运动处方的出具及运动跟进随访。

▲11、需要具有视频问诊和远程教学门诊功能。便于上级医院在远程门诊的同时实时查看基层医院的检测数据以及并发症筛查数据，更好的进行远程医疗指导。

12、规范管理：对糖尿病、高血压前期、糖尿病、高血压患者、慢阻肺患者进行规范管理。符合省下发各项慢病管理路径。

▲13、家庭医生签约：具备个性化家医签约服务功能，包含各种慢病点单式服务，能够对点单服务包进行自定义；完成签约后，根据算法,智能生成服务提醒、消息提醒、随访表，每次检查记录留存。

14、健康档案：系统自动生成健康档案，档案生动、美观，符合省下发csp建设数据要求，有csp标识等项目特色。

▲15、数据统计：可以统计一筛、二筛、一防、二防、远程教学数据统计，具备省下发csp管理数据表格一键下载。

▲16、数据安全：系统权限采用RBAC模型，风险防护高；接触人员必须签订保密协议，系统通过金盾安全检测机构专业测评；登录日志、操作日志可查询、可溯源。

17、数据安全：系统权限采用RBAC模型，风险防护高；接触人员必须签订保密协议，系统通过金盾安全检测机构专业测评；登录日志、操作日志可查询、可溯源。

（二）体征采集管理系统

1、体征采集管理系统功能

1.1 操作指导：每个检查项目都配有专业的操作说明，指导客户达到自助使用目的，减轻工作量。

1.2 智能用户识别系统：支持输入身份证登录、身份证读卡器识别登录（自动读取用户身份证信息：人员姓名、性别、出身日期、住址等基本信息）。

1.3 用户完成检测项目后，数据自动传输到客户端，无需手动填写，并自助建立个人电子档案。

1.4 通过小程序专利算法，医生可对体检用户进行人群普查；居民亦可通过微信扫码自我测评糖尿病、高血压患病风险，筛查出慢病高风险人群，进行管理。

1.5 升级维护：系统支持远程升级，故障上报，数据备份，软件更新等服务，支持软件、硬件售后。

▲1.6 软件著作权：具有软件著作权证书。（投标文件中提供软件著作权证书）

2、超声波体检机

2.1 超声波测量具备高精度超声波探头并实时温差补偿。

2.2 体重测量具备精密平衡梁式压力传感器称重。

2.3 显示器≥ 6寸液晶显示屏。

2.4 测量范围为身高：20－210cm、体重：1kg－500kg。

2.5 精准度为身高：偏差±0.1cm或±0.5cm、体重：±0.1kg。

2.6 测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报。

2.7 国际通用体格指数（BMI）并显示体型。

2.8 测量速度每小时可测≥450人，并具备5秒倒计时。

2.9 具有喇叭前置，测量、显示一体化，可折叠，移动方便，符合人体体型学。

2.10 移动方便采用双金属折叠扣的方式，折叠后≤120cm，便于车载搬运。

3、血糖仪

3.1 电化学生物感应法原理检测。

3.2 血糖为1.1-33.3毫莫耳/升；总胆固醇为2.59-10.35毫莫耳/升；尿酸为0.18-1.19毫莫耳/升。

3.3 血糖采血量≥0.7μl，测量时间为5秒。

总胆固醇采血量≥10.0μl，测量时间为26秒。

尿酸采血量≥1.5μl，测量时间为15秒。

3.4 虹吸孔试纸条，可追加采血，避免试纸浪费。

3.5 可计算7/14/21/28天餐前/餐后/所有血糖平均值。

3.6 记忆360组血糖测试结果，以及50组总胆固醇测试结果和50组血尿酸测试结果。

4、臂式电子血压计

4.1 应用范围：测量血压包括舒张压、收缩压以及脉率，并能够连接至上级管理平台进行数据传输和健康管理。

4.2 测量原理：示波法。

▲4.3 测量方式：升压型测量，舒适型检测方式，在压力上升过程中测量血压，压力值上升到收缩压位置测量结束，无需加压到峰值再降压检测，升压测试方式可以减少测量者的不适。（投标文件中提供证明材料）

4.4 显示屏：≥7.0英寸 LCD 液晶触摸显示屏。

4.5 系统：安卓系统，支持有线、无线 WIFI 等数据通讯。

4.6 结构：隧道式。

4.7 信息输入：支持姓名输入、个人 ID 输入。

4.8 输出值：收缩压、舒张压、脉搏、日期、时间。

4.9 血压测量范围：0～300mmHg。

4.10 脉搏数测定范围：30～240bpm。

4.11 语音：语音提示，语音大小多档可调节。

4.12 测量时间：少于 40 秒。

4.13 适用臂围：16-43cm。

4.14 精度：血压±2mmH g，脉搏：±2%，在量程任何测量点上，静态压力和动态压力测量的最大误差是±2mmHg。

4.15 测量部位：左、右臂均可测量，右侧另设置开关键，方便左臂检测时自助开始。

4.16 历史曲线：提供近 5 次血压历史曲线显示。

4.17 搜索记录：提供 ID  号、姓名、性别、年龄、时间等五种关键词来进行检索，实现测量数据的查询、打印、备份和删除功能。

4.18 袖带：采用抗菌材料，袖套可拆卸清洗。

4.19 输出端口：支持连接电脑（选择 RS-232），并可采用 USB 、SD 卡方式。

4.20 存储：可存储不少于3000 组测量数据。

4.21 压力单位：mmHg 和 Kpa 两种单位切换显示。

4.22 安全装置：双重安全装置，过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施。

（1）断电保护：在突然断电情况下，设备卷紧系统（臂带）能够自动松开，使测量者抽出手臂，避免被测者血液不流通而造成发安全隐患。提供相关证明材料。

（2）泄气速度：在充气系统全开快速放气的情况下，压力从较高压降到较低压（约15mmHg）的时间≤2 秒。

（3）急停按键：有紧急停止按键。若电动机械运动可能造成危险，应提供易于识别和接触的安全措施，紧急切断设备的有关部分。

4.23 屏幕显示订制化：显示屏幕内容可以根据客户需求，更换、添加宣传图片。

4.24 身姿双重检测功能：机身设置红外线感应功能检测坐姿准确，肘部按键检测功能检测胳膊放置准确。如肘部按键未放置到位，有语音提示功能。确保身体坐姿到位与肘垫拜访正确才能开始测量，避免因身体坐姿和胳膊放置位置不当导致测量偏差。

4.25 提供血压仪工作站软件著作权证书。

4.26 支持身份证读取装置、扫码枪装置，来获取个人 ID 信息。

5、腰围尺

5.1 测量范围在0m～1.5m。

5.2 精度在±0.1m之内。

5.3 可将身体肥胖划分等级，降低，正常，偏重，肥胖，具备BMI功能。

6、额温枪

6.1 供电电源需具备DC1.5VX2和AAA电池外部功能。

6.2 显示范围在32.0℃~42.9℃。

6.3 测量精度需在35.0℃~42.0范围内+0.2℃，其它范围±0.3℃。

6.4 工作环境需在环境温度10℃~40℃。

（三）便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统

1、设备用途：用于人体超声的诊断和检查。

2、主机系统

2.1 脉冲反相谐波成像技术（PHI）。

2.2 合成孔径波束合成技术（SA）。

2.3 实时逐点动态聚焦。

2.4 斑点噪声抑制技术。

2.5 彩色模式和频谱多普勒功能。

▲2.6 笔记本结构，标准PC键盘，≥15寸LCD显示屏，主机净重≤4.5kg。

2.7 锂电池供电，方便不同环境使用，电池使用时间≥1小时。

2.8 系统维护：具有自启动U盘的系统恢复维护功能，在系统意外损坏时能简易快速恢复。具备网络远程协助工具软件，必要时可由技术人员通过网络远程维护系统。

3、成像参数

3.1  B模式

（1）总增益调节：可视可调。

（2）TGC调节：≥8段可调。

（3）焦点位置指示：可调。

（4）扫描深度：≥250mm。

（5）电影回放：≥512帧，可连续和单帧回放。

（6）帧相关/线相关：多级可视可调。

（7）图像处理技术。

（8）伪彩处理：≥7种。

（9）具备诊断模式预置功能。

（10）具备THI组织谐波成像技术。

（11）具有穿刺引导功能，穿刺引导线角度可调。

（12）显示模式：B、B+B、4B、B+M、M、B+D（PWD）、B+C（CFM）。

（13）M模式扫查速度：≥4级可调。

3.2  B+C（CFM）模式参数

（1）彩色增益：2-140dB，≥20级可调。

（2）脉冲频率：1-5KHz，≥5级可调。

（3）壁虑波：0-6，≥6级可调。

（4）阀值：1-255可调。

3.3  B+D（PWD）模式参数

（1）频率：≥4级可调。

▲（2）B+C+D三合一模式。（投标文件中提供相关证明材料）

（3）频谱反转。

（4）基线调整。

（5）脉冲频率：1-6.01KHz，≥20级可调。

（6）D增益：2-80dB，≥38级可调。

（7）扫描速度：1-4，≥4级可调。

（8）壁虑波：60-750Hz，≥24级可调。

（9）取样容积：0.5-6，≥12级可调。

（10）校正角：0-355，≥70级可调。

（11）噪声抑制：1-15，≥15级可调。

4、探头规格

▲4.1 主机自带探头接口：≥2个，自动识别。（投标文件中提供相关证明材料）

4.2 扫描方式：电子凸阵、电子线阵。

4.3 探头频率：具备宽频变频技术，变频≥4个。

5、测量与分析

5.1 常规测量：距离、周长、面积、体积、角度。

5.2 专科测量：腹部、肾脏、产科、妇科、泌尿科、浅表器官、心脏等。

6、图像档案管理

6.1 病案管理模块：具备，并具有查询、修改、新增、打印及自动生成报告等功能。

6.2 存储硬盘≥120G，支持一键快速调出病历资料，图像存储不需转换可一键存成PC格式，具备查询等文件管理功能，U盘数据备份。

6.3 图文病案报告管理系统。

7、软件：有升级能力的设计，能满足扩展临床应用的需求。所配软件为最新版本，并包含已发布的全部功能。

8、基本配置：主机1台、凸阵探头1只、高频线阵探头1只、内置锂电池1块、随机附件1套。

（四）肺功能测试仪

1、仪器工作环境：

1.1 存储条件

环境温度：0℃～40℃。

相对湿度：30%～95%。

1.2 工作运行条件

环境温度：10℃～35℃。

相对湿度：30%～75%。

大气压力：860 hPa～1060 hPa。

工作电源：交流：220V±22V  50Hz±1Hz。

2、传感器：

2.1 流量传感器采用筛网压差检测技术原理，压差传感器双向检测；精度高，阻力低、稳定性和重复性好。

2.2 人机工学结构设计的流量传感器可不借助任何工具徒手拆卸，方便清洗、消毒。使用一次性肺功能仪专用过滤器，细菌过滤率高达99.9%，避免受检者或使用者交叉感染。

2.3 性能指标

2.3.1 用力肺活量（FVC）

范围：（0.5～8）L；准确性：≤±3%或者≤±0.050L（取其大者）。

2.3.2 第一秒用力呼气量（FEV1）

范围：（0.5～8）L；准确性：≤±3%或者≤±0.050L（取其大者）。

2.3.3 呼气峰值流量（PEF）

（1）范围：（0～14）L/s ；准确性：≤±10%或者≤±0.17L/s（取其大者）。

（2）测量重复性：≤±5％ 或 ≤±0.15L/s（取其大者）。

（3）线性度：≤±5%或者≤±0.17L/s（取其大者）。

（4）气流阻力：≤0.35kPa/（L/s）。

（5）频率响应：≤±12%或者≤±0.25L/s（取其大者）。

2.3.4 肺活量（VC）

范围：（0.5～8）L；准确性：≤±3%或者≤±0.050L（取其大者）。

2.3.5 最大分钟通气量（MVV）

范围：（0～250）L/min；准确性：≤±10%或者≤±15L/min（取其大者）。

3、显示：

▲3.1 超大超宽真彩多点电容触摸屏（≥11.6 英寸、65K、1280*720）。

3.2 全中文操作界面，操作互动提示；并同时支持外接键盘鼠标操作。

4、打印：

可外接A4 或微型打印机打印中文报告。可自定义需要打印的参数，可根据要求更改结论，抬头及标识格式。

5、软件功能：

5.1 完整的肺功能检测模块：肺通气功能检查（用力肺活量FVC、肺活量VC、最大自主通气量MVV）、支气管舒张试验和激发试验。

▲5.2 自动检测呼气、吸气指标，实时动态显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线。检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25 、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF、FIVC 等吸气指标；VC（肺活量）：VC、VT、IRV、ERV、IC 等；MVV（最大自主通气量）：MVV、VT、BF 等。

5.3 自动诊断分型，内置多种预计值公式，默认中国人预计值公式；也可自主设置预计值公式和诊断分型标准，可实现诊断分型。

5.4 自动记忆测量时间。

5.5 各项检测可多达5次重复测试，可根据检测结果进行自动质控评级（A、B、C、D、E、F）；并依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的最优测量结果；也可人工选择最优测量结果。

5.6 校准功能：支持容量定标、三流速线性验证，并形成校准质控报告。

5.7 自带环境传感器，具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS 自动转换修正。

5.8 支持数据导出功能。支持任何自定义时间范围数据导出和全部数据导出，便于流调分析和统计。

5.9 支持数据互联功能。可通过WebAPI、邮箱、TCP/IP 协议、RS232 或USB 等向第三方设备及服务器传输数据。可支持与PC 电脑、Android 平板电脑，智能电视，智能手机等屏幕扩展。

5.10 支持双模工作模式。支持单台仪器离线工作及与PC 端联机工作。

▲5.11 可实现肺功能检查对象信息收集（可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症等信息）及管理的多模式录入。支持手动输入模式、数据批量导入模式、身份证读卡模式等。

5.12 数据能够自动上传至基层慢病两筛三防智能管理系统。

6、资质：

▲6.1 拥有软件源代码的软件著作权（独立知识产权）。

6.2 符合JJF 1213-2008肺功能仪校准规范。

6.3 符合YY/T1438-2016麻醉和呼吸设备评价自主呼吸者肺功能的呼气峰值流量计。

6.4 符合YY/T1804-2021麻醉和呼吸设备用于测量人体时间用力呼气量的肺量计。（等同ISO26782：2009国际标准）。

（五）眼底照相机

1、成像视场为 45°，允差±5% 。

2、成像方式：CCD对焦成像。

3、像放大率：0.60，允差±7% 。

4、眼底上的像素间距：5.75μm，允差±7% 。

5、摄像闪光的显色指数：Ra≥85；摄像闪光的相关色温： 3000K≤Tc≤6700K。

6、工作模式：全自动一键测量，无需手柄操作。

7、成像分辨率

视场中心处 ≥ 60lp/mm；

视场中部处（r/2）≥ 40lp/mm；

视场边缘处（r）≥ 25lp/mm。

8、患者屈光不正补偿的调焦范围：不小于-15D～+15D。

9、最小可拍摄瞳孔直径≤4mm。

10、提供全面的病例管理功能，包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等。

11、提供图文病例报告，可通过打印机打印输出。

12、提供眼底图像处理功能，可通过所拍摄的眼底彩色图像获得以下类型图片：

（1）去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像；

（2）血管增强图像：对血管进行对比度增强，使其更加明显；

（3）神经纤维增强图像：对神经纤维进行对比度增强，使其更加明显。

（4）脉络膜增强图像：对脉络膜血管进行对比度增强，使其更加明显。

13、激光级别：1。

▲14、工作距离：≤13mm。

15、显示屏：≥10.1英寸彩色触摸液晶屏。

16、眼底相机主机和工作站一体式设计，无需外接工作站。

（六）眼科图像处理软件

1、适用人群：心脑血管疾病、高血压、糖尿病以及内分泌、肾脏、神经系统等疾病人群的检查及风险提示。

2、提供影像传输、管理、查看等服务。

3、支持对上传的眼底影像进行智能影像质量评估，能够显示影像质量的信息：图像是否合格（显示眼别，眼位，是否合格字样）、图像曝光信息、图像不合格提示。

4、支持利用人工智能技术对影像进行智能处理分析，分析过程无需人为干预。

5、支持智能识别和提取眼底基本结构（视盘、黄斑、血管）。

▲6、支持对上传的眼底影像进行精细量化和数据输出，包括：

6.1 提供眼底血管分析和视神经分析的测量指标包括：动静脉比值、血管平均管径、血管弯曲度、血管密度、动静脉交叉压迫点、视盘直径、视杯直径、杯盘比、盘沿距离、视盘旋转角、视盘圆度，实现对以上指标的量化分析与数值输出；

6.2 支持智能提取眼底病灶包括微血管瘤、出血点渗出、玻璃膜疣。必须标注在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限的眼底病灶数量，完成以上病灶面积大小的统计并支持相关数值的输出；

6.3 支持智能脉络膜分析包括豹纹斑平均密度、萎缩弧宽度、萎缩弧高度、萎缩弧视盘直径比、萎缩弧与视盘面积比；

6.4 提供具有眼底精准定位全局分析图,在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限标注出微血管瘤、出血点、渗出、玻璃膜疣的位置。

7、自动输出智能阅片结果与报告，辅助医生进行疾病分析与诊断。

▲8、系统自带阅片系统，方便医生进行线上远程阅片。阅片报告有专家电子签名。

9、报告输出高效便捷，60s内出具智能分析报告，可打印输出，也可直接发送到患者手机上。

10、数据能够自动上传至基层慢病两筛三防智能管理系统。

（七）超声多普勒血流检测仪

1、工作模式：连续工作。

2、双向血流以及单向血流曲线可选，双向的显示速度曲线可以设置成两种模式。

3、可对探头的方向、模式、频率、语音、时间刻度、波形、数据进行设置。

4、显示屏可显示双向血流波形图、血流速度及脉率。

5、超声探头频率：8.0MHz ±10% 。

6、超声功率平均声强： < 20mW/cm2 。

▲7、测速范围：40～200 cm /s 。

8、自动增益，系统增益：> 100dB 。

9、音频带宽：0.2 KHz～7.0 KHz 。

▲10、整机功耗：< 20W 。

11、供电方式：交直流工作。

12、显示方式：160（RGB）* 240点阵TFT显示多普勒血流的图谱和速度。

13、连续工作时间：≥6小时。

14、数据能够自动上传至基层慢病两筛三防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

（八）震动感觉阈值检测仪

1、震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值≤40VAC 。

2、震动频率：检测手柄震动头震动频率≤60HZ。

3、震动头振幅峰-峰值：震动头最大振幅峰-峰值≤30μm。

4、手柄有开始、记录2个功能键，开始键即可开始工作，也可以停止（归零）阈值，使用记录键后无需手动输入阈值。

▲5、具有震动感觉阈值数据采集及数据处理软件软著证书。（投标文件中提供软著证书证明）

6、专业智能分析软件，检测每个足底≥6个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成。

7、数据能够自动上传至基层慢病两筛三防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

（九）时间分辨荧光免疫分析仪

1、测量项目

1.1 肌钙蛋白I（cTnl）：0.05~50ng/ml 。

1.2 肌酸激酶同工酶（CK-MB）：0.25~75ng/ml 。

1.3 肌红蛋白（MYO）：1.0~400ng/ml 。

1.4  N端脑钠肽前体（NT-proBNP）：40~30000pg/ml 。

1.5  C反应蛋白（CRP）：0.2~150mg/l 。

1.6 心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）：1~125ng/ml 。

1.7  D-二聚体（D-Dimer）：0.2~30µg/ml 。

1.8 降钙素原（PCT）：0.1~100ng/ml 。

1.9 心梗三联卡（cTnI/CK-MB/MYO）：cTnI [0.1~20] ng/ml；1CK-MB [1~50] ng/ml；MYO [25~300] ng/ml 。

1.10 心梗二联卡（cTnI/H-FABP）：cTnI：0.1-20ng/ml；H-FABP：2-50ng/ml 。

1.11 胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ：PGI（4.0-400）ng/mL；PGII（2.0-200）ng/mL 。

1.12 血清淀粉样蛋白A（SAA）：（1.0-200）mg/L 。

1.13 感染二联卡（CRP/SAA）：CRP：0.5-50mg/L；SAA：0.5-50mg/L 。

1.14 人绒毛膜促性腺激素 β 亚单位（β-hCG）：1.0-50000 mIU/mL 。

▲1.15 微量白蛋白/肌酐（ACR）：尿微量白蛋白：4-125mg/L；尿肌酐：1-25mmol/L；ACR：0.16-125mg/mmol 。

2、技术参数

2.1 检测时间：单参数最快5分钟。

2.2 检测流通速度：15S/个。

▲2.3 检测原理：时间分辨荧光免疫层析法。

2.4 操作参数

（1）样本量：血液样本量50µl/75µl/110µl，检测样本量110µl 。

（2）样本类型：全血、血浆或血清、尿液。

（3）抗凝：EDTA、肝素、枸橼酸。

（4）进样方式：滴加样本，自动扫描识别。

（5）定标间隔：无需定标，仪器自动识别项目信息，云端捕捉标曲。

2.5 耗材类型：卡条式耗材，自动条码识别，投标人需免费提供糖化血红蛋白及ACR检测试剂，数量≥200份。

2.6 仪器性能

（1）灵敏度：最低检出量的信号值＞40 。

（2）准确度：准确度的相对偏差：±10% 。

（3）精密度：变异系数CV应≤5.0% 。

（4）线性：在信号值100-4000，相关系数r≥0.990 。

（5）打印机：内置热敏打印机。

（6）外部输出：USB，打印机，串行接口（RS232）。

（7）外形尺寸：主机285（W）×230（D）×130（H）mm 。

（8）重量：≤2.4kg 。

（9）输入功率：48VA 。

2.7 数据与通讯系统

（1）数据管理：能储存1万个患者结果日志。

（2）通讯系统：可以连接接医院LIS、HIS系统。

2.8 数据能够自动上传至基层慢病两筛三防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

（十）血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）

1、适用范围：本产品适用于对患者外周动脉血管病变无创检测，即对患者进行血压、脉搏、心电、心音信号的检测，用于分析患者心肌功能、动脉弹性及下肢血管的血流障碍程度参数、踝臂指数、脉搏波速度、心脏收缩时间间隔等。

▲2、分析时间：不超过五分钟、18个参数全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准坐标解剖分析图。

3、可检测左右ABI（踝臂指数）：反映上、下肢血管堵塞情况。专用心脏病分析STI图表。PVR趋势图分析功能。

4、可检测左右BAPWV（肱踝脉搏波传导速度），测量颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV，定量分析大动脉弹性。

5、其他检测参数：左右haPWV（心踝脉搏波传导速度）/左右hbPWV（心臂脉搏波传导速度）/STI（收缩时间间隔）/HR（心率）/PEP（射血前期）/PCG（心音波形/PVR（脉搏体积记录）/ET（射血时间）/BMI（体格指数）/ET/PEP（射血指数）/ECG（心电波形）/UT（脉波上行时间）/MAP%（平均动脉压力）/DIA（舒张压）（四肢）/SYS（收缩压）（四肢）/PP（脉压差）（四肢）/A（反射波增强指数）/PTT（脉搏波传递时间）。

6、PVR测定方法：空气容积脉搏法。

7、具有过压保护功能。

8、动脉无创测定原理：示波法。

9、加压方式：气泵自动加压方式。

10、排气方法：具有断电后，自动放气功能。

11、四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式、更准确。

12、血压测量方式及参数：双层传感器采集、示波器法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）；收缩压、舒张压、平均血压、脉压、踝臂指数。

13、血压加压方法：气泵自动加压。

14、安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测≥300mmHg。

15、存储方式：超大硬盘存储（病历>50000）。

16、临床数据统计：ABI统计，PWV统计，STI统计，各种表格对比，进行分阶段数据统计，方便医生进行学术研究，并对患者亚健康阶段性跟踪和健康指导。

17、可做运动负荷试验并进行前后对比、心率变异检查功能。

18、自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告。

19、彩色报告多种模式选择。

▲20、≥19寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，一体式台车。

21、软件功能：具有信息管理、存储、显示、随诊对照、打印等功能。

22、可升级双床同时测量功能。

23、压力测量范围及精度：0-40KPa（0-300mmHg），±0.5KPa（±4mmHg）。

24、心率测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分。

25、脉搏测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分。

26、扫描速度：心电信号：25mm/秒；心音信号：25mm/秒；脉搏信号：25mm/秒。

27、频率特性：心音信号：43-300Hz（+0.8db-3db）；心电信号：0.5-40Hz（+0.8db-3db）；脉搏信号：4.5-17Hz（+0.8db-3db）。

28、数据能够自动上传至基层慢病两筛三防智能管理系统。

（十一）动态心电记录仪

1、硬件参数：

1.1 导联：标配12导联，选配3导联，满足客户临床需求。

1.2 电极：标配10电极，选配5电极。

1.3 记录时间：24H记录。

1.4 存储方式：SD卡（标配容量8GB）。

1.5 采样率：常规256Hz，心室晚电位1024Hz。

1.6 外设接口：SD卡插槽、7号干电池座、导联与USB综合接口。

1.7 放大和模数转换16位电路，分辨率达到1/4096。

▲1.8 记录仪采用硬件检测起搏。

1.9 独立起搏记录通道，可设置起搏器的开关，起搏信号为双起搏信号通道记录，起搏通道可选。

1.10  LCD 液晶屏显示，具有实时显示，能够在完成佩带时实时观察心电图，立刻检验导联信号质量，有效降低因检测失败的重做率。

1.11  USB2.0 技术实现快速回放，极大地提高工作效率。

1.12 记录仪对每个导联具有脱落检测功能，导联脱落支持声音和液晶显示提示。

1.13 具有电池电量检测的功能，具有电池电量低声音报警与显示器信息提示。

1.14 预置病人信息于记录仪中，杜绝混淆，特别适合拥有较多记录仪的用户。

1.15 采用1节（1.5V）7号碱性电池，可连续工作24小时以上。

1.16 大容量数据存储，72小时全部心电图数据毫无压缩地全信息存储。

1.17 通信功能：USB数据通信或SD卡读卡器。

1.18 重量：≤42克（不含电池），大小：71mm*54mm*17mm。

2、软件参数：

2.1 准确性经过AHA、MIT、NST 等权威数据库测试软件分析功能。

2.2 独创二阶分析技术，将繁复的人工逐个修正改为重新定义判定条件后的自动批处理，以往重复耗时的工作现在只需瞬间便可完成。

2.3 准确识别QRS波，全模板覆盖，共分为室性、室上性、正常和干扰等12类，全天任何一个QRS波都被分类标识，并打上标记，保证了分析结果的透明性。

▲2.4 分析功能全面，具备基本的心律失常、ST 段分析、还有心率变异（HRV）时域、频域和非线性分析、起搏分析、QTC分析、房颤辅助分析、睡眠呼吸分析、心室晚电位（SAECG）时域、频域分析、心率震荡（HRT）分析、T 波交替（TWA）分析等功能。

2.5 独特波形叠加窗口，QRS 波编辑手段：单个、行、列、全部，也可使用“画刷”功能。

2.6 逐波编辑工具，可以在任何时段的标准心电图上完成插入、删除和重新定义等编辑。

2.7 具有多种心电图浏览模式，包括标准心电图、心电图缩略图和页扫描等。在缩略图和页扫描浏览时，以不同颜色表示正常、干扰、室性心搏、室上性心搏、起搏心律，便于轻松快速阅读。

2.8 具有Demix 反混淆分析功能，使自动分析快速、准确，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加，并 能根据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形。

2.9 软件分析准确，逐波标记，24小时心搏总数误差≤5‰ 。

2.10 据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形。

2.11 操作方便的测量工具提供“量规”功能，读数直接生成。

2.12 判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要。

2.13 高效的房颤/房扑自动分析和编辑功能。

2.14 具有趋势图、统计表和分类直方图等。

2.15 可以编辑诊断注释并在报告首页打印出来。

2.16 打印报告可以标注用户的机构文字标识。

2.17 逻辑化的屏幕命令键，易于按图标操作。

2.18 自动报告结论，波形任意选择打印。

2.19 全面支持打印预览功能、彩色打印功能及网络光盘刻录系统。

2.20 具有即时心电图打印功能，便于医生对心率失常的发生和发展进行观察。

3、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统。

（十二）动态血压记录仪

1、硬件参数：

1.1 记录时间：24小时。

1.2 测量方法：振荡法（示波法）。

1.3 测量次数：100次 ~ 512次（视电池容量而定）。

1.4 示值范围：0mmHg-300mmHg。

1.5 存储方式：FLASH存储器。

1.6 具备抗冲击和震动能力。

▲1.7 双MCU，双传感器，双电磁阀，确保患者不会受到过高压力或过长时间的压力。

1.8 具有自动监测电池电力不足并自动停止工作的功能。

1.9 预置病人信息于记录仪中，杜绝混淆，特别适合拥有较多记录仪的用户。

1.10 采用2节（1.5V）5号碱性电池，可连续工作24小时以上，

1.11 重量：≤150克（不含电池），大小：95mm×73mm×31mm，

2、软件参数：

2.1 全信息血压脉动波形，可以客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性，

2.2 对于某些干扰引起误判，可以通过人工干预下的二次分析，重新再现真实血压结果。对于严重干扰引起的误判，可以选择删除，确保检测结果的真实可靠。

▲2.3 具有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据。

2.4 具有标准Excel数据表导出功能，方便临床科研统计。

2.5 判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要。

2.6 可编辑诊断注释并在报告首页打印出来。

2.7 逻辑化的屏幕命令键，易于按图标操作。

3、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统。

（十三）报价要求：

1、本项目采购人不统一组织现场踏勘，投标人需自行对项目进行实地现场踏勘（未现场勘察和未提出疑义的供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容），费用由投标人自行承担。在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、财务或其他意外损失，不论何种原因均有投标人自行承担。

2、投标人投标报价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

3、投标报价包括配套定制标准化前台配套宣传物料制作及安装、标识标牌制作安装以及定制工作台、电脑、打印机等一切配套设施制作安装费用。

4、投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

三、商务条款

1 质保期

基层慢病两筛三防智能管理系统、眼科图像处理软件免费质保期为1年,免费质保期内供应商提供系统软件免费运维服务；其他设备原厂整体免费质保期为3年；免费质保期从采购人验收合格之日起计算。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后技术服务要求

2.1、免费质保期内，除不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。质保期内每半年免费保养巡检一次并提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。

2.2、中标人在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，12小时内到达维修现场并维修完毕，若48小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由中标人负责。否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后30日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3.3、交货地点

采购单位指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭双方签署的验收确认函、销售发票到甲方指定地点办理货款结算手续。

4.2、结付期限

合同签订生效后15个工作日内，采购人支付合同金额的30%作为预付款；中标单位所有设备交货安装调试完毕，经验收合格，采购人收到发票30日内，支付合同金额的70%。

5 投标货币

人民币。

6 备品备件及耗材等要求

保证5年以上的备品备件的正常供应。

- 四、其他要求

1．设备质量要求

（1）产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

（2）国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

（3）所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

（4）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（5）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标人必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、中标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

- （6）如果是超出中标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

2．安装调试要求

（1）中标单位在安装前需与采购方沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。

（2）安装工作一开始，中标单位应允许采购方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（3）开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。

（4）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书、使用说明书、合格证等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等。

（5）系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（6）在安装调试过程中，中标单位应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由中标单位负责。

（7）验收要求：安装结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购人出具的可正常运转的验收文件。

（8）投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等。

3．维保要求

（1）质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题，负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的 7 天×24 小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购人要求增加人员，严格按照采购人要求的时限完成任务。

（2）投标人应提供自身及所投货物的质保期限、响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

4．培训要求

需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用、临床应用、系统日常运行、管理、维护等相关培训，现场集中培训包括客户操作、临床应用、系统维护管理等均不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

5．履约能力

（1）投标人需提供的2022年1月（以合同签订日期为准）以来的类似业绩。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

1 价格分30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术参数分 50.0 分

全部满足招标文件中技术要求的得基本分50分；技术要求中标注“▲”的为重要参数，重要参数有负偏离的，每项扣0.5分；其他参数有负偏离的，每项扣0.1分；扣完为止。（实质性参数要求除外，若参数要求提供佐证材料的，提供不全或不提供的视为负偏离）。【0-50】

注：投标人必须如实地在《技术参数响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。

3 售后服务方案 15.0 分

3.1．安装调试方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等。方案内容完整且有实质性意义的得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分，不提供不得分。【0/1/3/5】

3.2．维保方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等。方案内容完整且有实质性意义的得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.3．培训方案

投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，方案内容包括但不仅限于培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。方案内容完整且有实质性意义的得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分，不提供不得分。【0/1/3/5】

4 履约能力分 5.0 分

4.1．类似业绩

根据投标人提供的2022年1月（以合同签订日期为准）以来的类似业绩（需至少包含核心产品才算有效合同），有一个得0.5分，最多得1分（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他相关证明材料予以佐证，不提供的不得分）。【0/0.5/1】

4.2．质保年限

（1）投标人所投货物基层慢病两筛三防智能管理系统、眼科图像处理软件免费质保年限完全响应招标文件要求的前提下，质保年限整体增加一年加1分，本项目最多得2分（请在投标文件中提供承诺书并加盖公章，不提供不得分）。【0/1/2】

（2）投标人所投货物（基层慢病两筛三防智能管理系统、眼科图像处理软件除外）免费质保年限完全响应招标文件要求的前提下，质保年限整体增加一年加1分，本项目最多得2分（请在投标文件中提供承诺书并加盖公章，不提供不得分）。【0/1/2】

注：

1．以上证明材料，不提供不得分。

2．所有证明材料需清晰完整，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。

第六章 投标文件格式

﻿

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：

日  期：

投标主要文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标配置及分项报价表

四、常用零配件及耗材报价表

五、资格证明文件

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、技术参数响应及偏离表

八、技术及服务方案

九、投标人情况介绍

十、其他材料

## 一、投标函

﻿

致苏州万泰招投标代理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公    章：

日    期：          年    月    日

## 二、开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 凤凰镇社区卫生服务中心建设基层慢病筛防中心 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：      年     月     日

填写说明：

- 1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 三、投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规格 | 产地 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 元（人民币） ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标配置与分项报价表合计价格应与开标一览表报价一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

## 五、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供；若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6.授权委托书（格式见后）；

7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.本项目专门面向中小企业采购。（格式见后）

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动；（提供承诺函）

2．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3．若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：         ）为我方就        （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明书

兹证明      （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            （供应商名称）      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

注：提供法定代表人身份证和被授权人身份证正反面。

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（基层慢病两筛三防智能管理系统），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（超声波体检机），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.（血糖仪），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4.（臂式电子血压计），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5.（腰围尺），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6.（额温枪），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 7.（便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 8.（肺功能测试仪），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 9.（眼底照相机），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 10.（眼科图像处理软件），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 11.（超声多普勒血流检测仪），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 12.（震动感觉阈值检测仪），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 13.（时间分辨荧光免疫分析仪），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 14.（血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 15.（动态心电记录仪），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 16.（动态血压记录仪），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性响应对照表

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标产品的技术性能 | 参与投标产品的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报产品的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3．表格不够可另接。

## 八、技术及服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 九、投标人情况介绍

（内容自定）

## 十、其他材料