单一来源采购文件

项目名称：南京鼓楼医院高端CT采购项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-D2024-0532

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年12月

- 总  目  录

- 单一来源采购邀请………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………20

- 响应文件格式………………………………28

- 第一章  单一来源采购邀请

受南京鼓楼医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京鼓楼医院高端CT采购项目（项目名称）进行单一来源采购，兹邀请贵单位参加。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-D2024-0532

2.项目名称：南京鼓楼医院高端CT采购项目

3.预算金额：5485万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：CT是医院临床应用中最常见的医学影像设备，适用于肿瘤、炎症、血管病变等多种疾病诊断。高端CT通过使用光子计数探测器，代替传统的能量积分探测器，实现X射线量子的直接检测，X线剂量效率得到成倍提升，实现CT检查辐射剂量大幅降低，空间分辨率和对比度大幅提升，提高图像质量，可为患者疾病的“早发现、早诊断、早干预”提供更加精准的影像依据。随着医疗救治和临床科研任务的增加，目前现有设备已无法满足临床需求，医患供需矛盾突出，现需购置此台高端CT。（详细内容见本采购文件第四章）

6.合同履行期限：签订合同后，接到医用物资保障处通知之日起180个日历日内。

二、合格供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（二）本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有环保部门颁发的辐射安全许可证（提供有效期证书）。

（2）供应商具有独立法人资格或经独立法人授权的代理商（提供营业执照或授权书）。

三、提交响应文件截止时间

2024年12月31日14点00分 （北京时间）。

四、其他补充事宜

1.本次采购不收取采购保证金。

2.本项目不组织现场勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

五、本次单一来源采购联系方式

1.采购人信息

名  称：南京鼓楼医院

地  址：南京市鼓楼区中山路321号

联系人：成老师

联系电话：025-68182528

2.南京市公共资源交易中心信息

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2.合格的供应商

2.1 满足采购文件对供应商资格要求的规定。

2.2 满足采购文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.相关费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取采购文件工本费与成交服务费。

5.采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目采购文件并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6.采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

供应商应仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知交易中心。交易中心将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

8.采购文件的修改

8.1 在截止时间前，交易中心可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3 采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11.证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2 采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.单一来源响应函

14.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

15.单一来源采购有效期

15.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为交易中心规定的响应文件接收截止之日后三十天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

16.有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃参加采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.电子响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.1 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任，并按照本采购文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.响应文件的拒收

18.1 截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.单一来源采购小组

21.1 依法组建的单一来源采购小组（以下简称“采购小组”）对响应文件进行评审。

21.2 采购小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

22.采购过程的保密与公正

22.1 采购小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何行为影响评审过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审过程中，采购小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，采购小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到采购小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.对响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。由采购小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源采购的资格。

采购小组在进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备采购资格，查询结果留存并归档。

24.1.2符合性审查。依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，采购小组将首先审查响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。重大偏离的认定由询采购小组按照少数服从多数的原则作出结论。采购小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应采购文件的情形

24.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件。

24.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4供应商不具备采购文件规定的资格要求。

24.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.10响应文件未按照采购文件要求加盖电子公章。

24.3.11法律法规及本采购文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，采购小组将予以拒绝。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及采购小组联系。

25.采购程序及成交原则

25.1 采购程序

25.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，采购小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行谈判。

25.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对采购过程中的承诺与澄清进行确认，并在采购小组规定的时间内完成最后报价。

25.1.3供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即分项报价表中的报价）。否则，采购小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

25.2 成交原则

采购小组根据政府采购相关法律、法规、规章的规定，在供应商的响应能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

25.3 单一来源采购终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形。
　　25.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为。
　　25.3.3供应商最后报价超过采购预算或最高限价。

25.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人要求。

25.3.5法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交供应商

26.1 采购小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，确定成交供应商。

26.2 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

26.2.1提供虚假材料谋取成交。

26.2.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.2.3与评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明。

26.2.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被采购小组发现。

成交供应商被取消成交资格后，交易中心有权重新组织采购。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务或与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第33条、第34条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

31.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。

31.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

31.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

33.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本采购文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

34.供应商对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京鼓楼医院，联系地址：南京市鼓楼区中山路321号，联系人：成老师，联系电话：025-68182528 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

35.以下情形的质疑不予受理：

35.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

35.2 超出政府采购法定期限的质疑。

35.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

35.4 法律法规规定的其他不予受理情形。

36.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

37.促进中小企业发展

37.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

37.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

37.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

37.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.节能环保产品

38.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.绿色采购

39.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

39.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

39.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

39.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.创新产品采购

40.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

41.网络产品、市场准入类产品采购

41.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

41.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

经    年    月    日南京市公共资源交易中心组织的单一来源采购项目（项目编号：       ），就乙方销售给甲方     设备，特订立本合同。

- 采购清单详见下表：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）：人民币 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。合同为总价合同，合同价款不因国家税率变更而更改。

- 付款方式：

1.标书中约定付款方式。

2.特别提示条款：发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；否则由此引起的一切责任由乙方负责。

- 交付方式

1.交货时间：接到甲方医用物资保障处通知之日起   个日历日内。交货地点：甲方指定地点。

2.特别提醒条款：设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方医用物资保障处库管人员（联系人：张海云，电话：025-83106666-66583），以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

- 保证条款

1.乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

2.甲方保证所提供医疗器械产品注册证真实有效；所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

3.乙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品，乙方提供的产品进口设备出厂日期不得早于到货日期陆个月（或180天），国产设备出厂日期不得早于到货日期叁个月（或90天）。乙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和法律纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

4.乙方保证本协议下全部事项符合合同签订时国家法律法规及政策性文件（包括但不限于《中华人民共和国产品质量法》及国家药品监督管理局的相关规定等），否则由此引起的一切责任由乙方负责。

5.乙方保证提供的商品或服务在本合同签订之前不存在任何法律纠纷与权利瑕疵，乙方具有对所提供产品及服务的完整的处分权，且甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

6.本协议的签订或履行不违反以乙方为一方或约束乙方自身的任何重大合同或协议，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

- 安装调试

1.乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医用物资保障处联系，并与医用物资保障处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

六、质量验收

1.设备安装调试后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收，时间由甲乙双方商定，乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。若甲乙双方对验收结果存在分歧，甲方有权委托中国有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

2.乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

七、维保条款

1.乙方提供的产品免费保修       ，保修期自设备验收合格之日起计算，保修范围包括合同中所有配置（单独列明保修期限的配置或附件除外），保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。乙方确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

2.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3.保修期内每年   次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。

4.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医用物资保障处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

5.如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

6.如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。

7.乙方需在交货后五个工作日内免费提供全套资料并加盖公章，含产品合格证、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备）、使用许可证明文件（如有），如技术资料不全，甲方有权不支付货款或退货，因此产生的损失由乙方自行承担。

8.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑后封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的承诺书。

9.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开，直至最底层维修模式。

10.若该设备涉及网络问题，甲方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。

11.乙方须免费开放所投产品的所有输入输出接口，并能与采购人现有网络及信息系统对接，如接入第三方系统产生费用，该费用由乙方承担。

八、各方的权利与义务

（一）甲方权利义务

按合同约定支付货款。

（二）乙方权利义务

1.负责并自行承担设备（物资）采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。

2.保证所供产品符合合同要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品。

3.服从甲方的规章制度和现场管理，并按照合同要求办理相关设备（物资）的到货验收手续。本合同采购设备（物资）未办理验收交接手续前，相关资产的风险由乙方承担。

4.完善安全质量保证措施，乙方自行承担其履行合同过程产生的所有费用和造成的任何财产和人身损失。乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由乙方承担一切后果及责任（包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等）。

九、违约责任

- 自本协议生效之日起，双方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定，应赔偿由此给其他方造成的损失。

- 如果乙方没有按照合同规定时间交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向甲方支付逾期交货违约金，但该违约金总额不超过合同总金额的30%。乙方延期交货10日以上的，则视为乙方不能交货，甲方有权因此解除本合同。

- 乙方向甲方提供假冒伪劣产品的，乙方按本批次所购产品金额的10倍向甲方支付违约金。

- 乙方对本合同所约定的设备价格负责，如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担，甲方不承担任何相关法律责任。

- 如乙方的违约行为致使任何第三方（包括但不限于任何人身财产权利）权利被侵害，第三方向甲方索偿后，甲方有权向乙方追偿，并加收合同总金额的30%的违约金。

- 乙方其他违约行为的，乙方按照自本合同生效之日起至违约事项尚未消除期间甲方向乙方购货总额的30%计算，向甲方支付违约金。如果乙方违约，在收到甲方通知后的10日内没有或拒不承担违约责任的，则甲方有权从尚未支付乙方的购货价款中扣回违约金。

- 因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留申诉的权利。

- 以上各项违约事项相互独立，各项违约金可叠加给付，支付违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务（包括但不限于在甲方要求下继续履行本协议、赔偿损失等义务）。

- 乙方若违反本协议第二条、第三条、第四条、第九条第二至五款、第十条、第十三条及第十四条均视为对本协议的重大违约，甲方随时有权书面通知乙方立即解除本协议。

十、廉洁条款

甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资合同各方共同遵守：

1.合同各方按照《民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2.甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6.乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7.乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

8.本廉洁条例在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

9.本条例由南京鼓楼医院负责解释。

10.本条例自即日起施行。

十一、合同的解除条款

本合同第九条下解约事由与法定解约事由出现后，解约方有权提前三个工作日书面通知对方解约，自通知送达之日起，本合同解除。

十二、争端解决

双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30日内无 法解决，应提交甲方所在地人民法院裁决。

十三、附件一《南京鼓楼医院医疗设备安装（含维修）单位消防、安全生产、治安管理承诺书》作为本合同的附件，具有同等的法律效力。双方均不可撤销地认同并遵守《南京鼓楼医院医疗设备安装（含维修）单位消防、安全生产、治安管理承诺书》。

十四、保密条款

1、双方及其雇员对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露以上相关信息。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

十五、其他条款

1.本项目招标文件、投标文件、合同及其附件、乙方其他承诺为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章并加盖骑缝章后生效，未经事宜双方协商解决。

3.本合同适用的语言文字为汉语文字，本合同适用法律法规为中华人民共和国及其区域内相关法律法规，本合同条款解释语言以中文为准。

4.合同签署地点:南京。

| 甲方：南京鼓楼医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址：南京市中山路321号 | 地址： |
| 邮编：210008电话：025-83106666 | 邮编： |
| 法定代表人或授权代表： | 传真： |
| 分管院领导： | 电话（手机）： |
| 总会计师： | 法定代表人： |
| 医用物资采购中心负责人： | 授权代表（手机）： |
| 日期： | 日期： |

附件一：南京鼓楼医院医疗设备安装（含维修）单位消防、安全生产、治安管理承诺书

附件二：医疗设备供应商验收须知

附件一：

南京鼓楼医院医疗设备安装（含维修）单位消防、安全生产、治安管理承诺书

医疗设备安装（含维修）单位的消防、安全生产、治安管理工作责任人在南京鼓楼医院医用物资保障处的指导下，全面负责本单位在南京鼓楼医院相关医疗设备安装（含维修）期间的消防、安全生产和治安防范工作，履行下列职责：

一、贯彻执行消防法规、建筑法规、安全治安管理有关法律法规，自觉接受南京鼓楼医院医用物资保障处的安全管理领导。

二、医疗设备安装（含维修）管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，医疗设备安装（含维修）单位的法定代表人对本单位在南京鼓楼医院的安全生产负责。

三、医疗设备安装（含维修）单位必须依法加强对医疗设备安全施工的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产责任事故的发生。

四、医疗设备安装（含维修）单位应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育和培训，未经安全生产教育培训人员不得上岗作业。

五、医疗设备安装（含维修）的施工人员在南京鼓楼医院施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业、医疗设备行业的安全规章（规程），不得违章指挥或违章作业。

六、医疗设备安装（含维修）单位应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，施工现场对毗邻的建筑、构筑物、其他设备和特殊作业环境可能造成伤害的，医疗设备安装（含维修）单位应当采取措施加以保护。医疗设备安装（含维修）单位在施工现场应注意对现场施工人员、医护人员、就诊患者及家属的安全防护，做好场地围挡、现场维护。

七、严格管理动火程序，因医疗设备安装（含维修）需动用电焊及氧焊或其他产生明火的工程，事先需到南京鼓楼医院保卫处开具动火审批手续并采取防范措施后方能实施。

八、医疗设备安装（含维修）单位应加强对在南京鼓楼医院施工的工程人员的管理，并将在我院施工的所有工作人员名单上报到南京鼓楼医院医用物资保障处备案，接受院方动态监督。

九、医疗设备安装（含维修）单位因违反上述规定引起事故、造成人员伤亡及财产损失的，由医疗设备安装（含维修）单位负全部责任，并承担经济赔偿责任，对屡教不改的医疗设备安装（含维修）单位，医院有权中止医疗设备采购合同。

十、在您签名（盖章）前，请认真阅读以上规定，签字（盖章）后，表示已同意遵守南京鼓楼医院有关消防、安全生产、治安保卫规定，南京鼓楼医院对本制度有最终解释权。

| 医疗设备安装（含维修）单位（章）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

附件二：

医疗设备供应商验收须知

医疗设备采购合同是验收环节的最关键和最核心文件，甲乙双方都应严格遵守合同各项条款，现将医疗设备合同验收关键点告知如下，请大家供货之前做好自查工作：

1.核对设备名称、品牌、规格型号、注册证号、产地及配置（设备铭牌有关信息与注册证、报关单信息一致）与合同约定条款一致；

2.提前3天联系医用物资保障处，按要求将设备送达医院指定地点（供应商代表必须到场确认外包装无破损，不接受快递直接送货），设备安装完成后免费、及时清理包装纸箱、木箱等拆除物；

3.按合同约定到货时间或医院要求时间提供设备；

4.医疗设备出厂日期必须满足合同约定条款；

5.设备安装后，提供医疗设备参数、性能检测合格报告，如果原厂无检测能力，医院委托国内具有相关资质的单位进行检测，按照合同约定费用由供应商承担，否则不予验收；

6.认真履行合同中关于设备开机率及维护情况的条款（与支付中期款、尾款挂钩）。

| 公司名称： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： |  |
| 日 期： |  |

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京鼓楼医院（南京大学医学院附属鼓楼医院）建于1892年，是中国最早的西医院之一，具有悠久的历史文化，现已发展成为学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、科研实力较强的大型综合性三级甲等医院，各项工作走在行业前列。医院共有鼓楼本部、江北院区、南部院区三个院区，现有床位近4300张，在岗职工6000余人。随着采购人医疗救治和临床科研任务的增加，目前现有设备已无法满足临床需求，医患供需矛盾突出，故医院急需购置一台高端CT。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （万元） | 产品类型 | 所属行业 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端CT | 1 | 台 | 5485 | 核心产品 | 工业 | 接受 |

四、拟采购产品需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1.机架系统

1.1机架孔径：≥82 cm

1.2驱动方式：线性马达（电磁直接驱动）

1.3数据传输方式：射频信号传递

1.4机架内部冷却方式：水冷

1.5机架密闭，恒温恒湿：具备

- X线球管及高压发生系统

2.1高压发生器总功率：≥120kW x 2

2.2球管电压档位：≥5

2.3大输出管电压：≥140 kV

2.4最小输出管电压：≤70 kV

2.5独立X线球管数量：≥2套

2.6球管冷却方式：油冷

2.7球管阳极最大散热率：≥2700 KHU/min

2.8球管焦点个数：≥3

2.9球管最小焦点：≤0.4×0.5 mm

2.10最大球管电流：≥1300 mA X 2

3.探测器

3.1 X线数据采集系统（DAS）数量：≥2

3.2探测器类型：光子计数半导体探测器，直接读取X射线信号，无需可见光转换

3.3探测器材料：采用半导体材料，碲化镉、碲锌镉或深硅

3.4光子计数探测器内部无信号识别暗区，全空间读取X射线信号：具备

3.5最小探测单元Z轴宽度：≤0.2 mm

3.6数据最大采样率：≥5000次/360°

3.7单位长度探测器单元总数：≥200000 /cm

4.扫描床

4.1扫描床最大水平移动速度：≥737 mm/s

4.2最大垂直移床速度：≥30 mm/s

4.3床面垂直升降最高点：≥95 cm

4.4床面垂直升降可低至：≤57 cm

4.5床面最大承重：≥300 kg

4.6触屏控制床位移动功能：具备

5.主控台

5.1计算机内存：≥128 GB

5.2计算机处理器：Intel或AMD，≥10核x 3.5 GHz（或等效）

5.3专用图像数据处理器：Nvidia、AMD或Intel

5.4图像存储量：≥5000000幅

5.5图像存档系统（CD-RW或DVD等）：具备

5.6医学专用液晶超薄平面显示器尺寸：≥24英寸

5.7医学专用液晶超薄平面显示器分辨率：≥1920X1080

5.8 DICOM 3.0接口：具备传输、查询、打印、存档功能

5.9患者列表软件：具备

5.10 USB 3.0外设接口：具备

5.11可编辑存储的扫描方案：≥10000条

5.12 同步并行处理功能：具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

5.13并行重建功能：具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务

6.扫描与重建参数

6.1 最快机架旋转速度：≤0.25 s/rot

6.2定位像最大扫描长度：≥200 cm

6.3单次连续螺旋最大扫描时间：≥200 s

6.4最大图像重建视野FOV：≥50 cm

6.5全视野图像重建矩阵：≥512X512

6.6自适应光子计数全能域重建矩阵：具备

6.7光子计数超高分辨率最薄采集层厚：≤0.2 mm

6.8光子计数全能域扫描最大螺距：≥3.2

6.9光子计数全能域扫描物理单扇区时间分辨率（非等效）：≤66 ms

7.图像质量

7.1密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3%：≤6.0 mGy, CTDI vol

7.2 X/Y轴空间分辨率 MTF=2%：≥40 lp/cm

7.3最小CT值（非扩展CT值）：≤-8000 HU

7.4最大CT值（非扩展CT值）：≥+55000 HU

8.智能影像工作流技术

8.1提供人机交互的AI平台：具备

8.2提供单独人工智能算法：具备

8.3人工智能算法训练数据数据库：具备

8.4提供无线操控平板：具备

8.5自动扫描参数建议与装载：具备

8.6自动扫描框定：具备

8.7自动识别和标记感兴趣区域：具备

8.8一键式快速扫描参数调整：具备

8.9自动管电流调节：具备

8.10自动弹性剂量匹配：具备

8.11自动管电压调节：具备

8.12智能参数调整技术：具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像

8.13智能扫描辅助技术：具备扫描参数设定的辅助指导功能

8.14造影剂自动触发功能：具备

8.15自动三维重建功能：具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能

8.16脊柱自动重建功能：具备一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘

9.光子计数微米束成像平台

9.1探测每一束X线光子并记录光子能量：具备

9.2超高清扫描XYZ轴三维空间分辨率：≤0.002 mm3

9.3光子计数超高分辨率重建视野FOV：≥50 cm

9.4常规输出单能谱图像并支持回顾性选择全能域不同能级：具备

9.5生成光子计数全能域虚拟平扫图像：具备

9.6生成光子计数全能域碘图：具备

9.7支持生成全能域后处理专用数据格式：具备

9.8 CTA血管检查可以提供去除碘的图像，保证钙化评估：具备

9.9 CTA血管检查显示血管结构时可以去除钙化成分：具备

9.10 支持生成全能域血管后处理专用数据格式：具备

10.高端临床应用技术：

10.1多扇区重建功能：具备

10.2心脏扫描最大螺距：≥3.2

10.3机架内置心电门控装置：具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪

10.4ECG实时监测：具备

10.5模拟心电图技术：具备，提供模拟心电图

10.6钙化积分扫描kV档数：≥5

10.7不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术：具备

10.8不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术：具备

10.9单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术：具备

10.10不受心率和心律限制的心功能成像：具备

10.11心率自适应螺距调节技术：具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能

10.12不规则心率避过技术：具备

10.13相对时相采集技术：具备根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能

10.14绝对时相采集技术：具备根据心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能

10.15自动全剂量曝光范围技术：具备，前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能

10.16前瞻性心电门控自动曝光范围技术：具备，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能

10.17心脏最佳时相自动重建技术：具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相

10.18相对时相重建技术：具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能

10.19绝对时相重建技术：具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能

10.20图像预览功能：具备依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据

10.21心肌线束硬化伪影校正技术：具备心肌线束硬化伪影校正的专用重建算法

10.22房颤和心律不齐患者心电编辑功能：具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能

11.低剂量扫描技术

11.1管电流自动实时调节技术：具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相

11.2智能keV光子计数扫描重建技术：具备根据定位相自动选择kV并根据扫描目的自动选择最佳重建keV

11.3特定敏感器官保护技术：具备保护敏感器官如乳腺、甲状腺等部位的技术

11.4 70kV超低剂量扫描技术：具备

11.5高级重建算法：光子计数探测器专用迭代重建算法

11.6无效射线屏蔽系统数量：≥2

11.7智能滤过技术：在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置

11.8智能定位相技术：具备实时定位相功能，且随时可手动停止定位相扫描

11.9智能剂量分布技术：具备定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量分布情况

11.10智能剂量分析技术：具备观察当前扫描协议中使用的低剂量技术的功能

11.11智能剂量管理技术：具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能

12.光子计数全能域图像处理平台

12.1图像显示功能：具备

12.2照相功能：具备

12.3打印功能：具备

12.4视频捕捉和编辑工具：具备

12.5图像存档和网络系统：具备

12.6实时多平面重建MPR：具备

12.7三维重建软件包：具备

12.8容积渲染成像软件：具备

12.9最大及最小密度投影软件：具备

12.10透明显示软件：具备

12.11电影功能软件：具备

12.12三维容积测量评估软件：具备

12.13血管分析软件：具备

12.14心脏分析软件：具备

12.15心血管后处理软件包：具备

12.16冠状动脉钙化分析：具备

12.17 Agatston当量评分软件：具备

12.18质量评分软件：具备

12.19容积评分软件：具备

12.20冠状动脉钙化程度自动评估：具备

12.21冠脉年龄自动评估：具备

12.22单支血管标准评分软件：具备

12.23冠脉血管基本评分软件：具备

12.24冠状动脉血管分析软件：具备

12.25心脏分离功能：具备

12.26心脏血池自动去除功能：具备

12.27冠脉束一键自动提取功能：具备

12.28智能识别心脏长轴位功能：具备

12.29智能识别心脏短轴位功能：具备

12.30心脏平面智能用户自定义功能：具备

12.31实时心脏投照角度显示：具备

12.32冠脉最佳平面自动显示功能：具备

12.33血管导航功能：具备

12.34解剖结构显示器功能：具备

12.35各枝冠状动脉自动探查命名功能：具备

12.36自动显示各枝冠状动脉CPR图像：具备

12.37冠状动脉横断面自动显示功能：具备

12.38冠脉中心线编辑功能：具备，实现冠脉分枝的延长、剪切

12.39智能血管狭窄分析和测量：具备

12.40冠脉狭窄程度自动评估：具备

12.41冠脉轮廓线显示及编辑功能：具备

12.42冠脉直径轮廓曲线自动显示：具备

12.43冠脉斑块定性显示功能：具备

12.44按照密度标记不同色彩冠脉斑块分析软件：具备

12.45斑块透镜显示功能：具备

12.46血管支架放置助手：具备，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离

12.47心功能分析软件：具备，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估

12.48自动探查各期相心肌：具备

12.49血池模式心肌精确定量评估：具备

12.50心脏收缩期和舒张期自动探查：具备

12.51自动计算生成心脏时间容积曲线：具备

12.52自动播放多时相心脏运动图像：具备

12.53心脏瓣膜运动模式观察：具备，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示

12.54心肌质量评估软件：具备

12.55舒张末期和收缩末期容积评估软件：具备

12.56每博输出量评估软件：具备

12.57射血分数评估软件：具备

12.58个性化心功能参数评估软件：具备，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值

12.59心肌组织17分段牛眼图分析软件：具备，自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动的17分段牛眼图

12.60冠脉分布彩色地形图：具备，提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图

12.61去除检查床软件：具备

12.62去除骨软件：具备

12.63编辑骨去除蒙片软件：具备

12.64突出骨显示软件：具备

12.65高密度结构分离软件：具备

12.66半自动跟踪血管软件：具备

12.67手动跟踪血管软件：具备

12.68血管中心线编辑软件：具备

12.69钙化去除软件：具备

12.70血管导航软件：具备

12.71 CPR病变定位软件：具备

12.72狭窄定量测量软件：具备

12.73血管长度定量分析软件：具备

12.74血管直径定量分析软件：具备

12.75管腔轮廓编辑软件：具备

12.76像素透镜灰阶值测量软件：具备

12.77高级心血管后处理软件包：具备

12.78心功能增强分析软件：具备

12.79心血管分析自动追踪软件：具备

12.80快速支架计划软件：具备

12.81经血管减影软件：具备

12.82自动减影骨去除软件：具备

12.83头颈最佳平面显示功能：具备在所有二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能

12.84手动剪辑功能：具备手动去除图像中的部分（如骨碎片等），以便在查看相关结构时不被遮挡

12.85剪辑容积功能：具备剪辑、删除所选择部分里面或外面的图像功能

12.86动脉瘤自动分割功能：具备从VRT或MIP神经减影图像中自动分割动脉瘤的功能

12.87动态血管软件：具备

12.88光子计数全能域后处理高级应用平台：具备

13.其他要求（如非原厂产品，请注明品牌型号）

13.1高压注射器：2套

13.2数据采集盒：1套

13.3精密空调：1套

13.4水冷机：1套

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.质保期限：供应商所供货物的质保期不少于1年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.项目实施要求：

（1）供应商为采购人提供设备安装图纸，并充分协助采购人做好机房的准备工作，费用包含在投标总价中。

（2）设备安装时，供应商负责设备的安装和调试，但供应商必须事先与采购人的相关部门联系，并与采购人的相关部门共同参与，否则引起的一切责任由供应商承担。以上费用包含在投标总价中。

（3）装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。供应商在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

（4）设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由采购人、供应商双方商定），供应商派工程师到达现场协助验收工作。保修期自采购人验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，上门费、人工费和其他杂费等费用包含在投标总价中。

（5）供应商须开放所投产品的所有输入输出接口，能与采购人现有网络系统对接，若接入第三方系统产生费用，以上全部费用由供应商承担。

（6）设备安装后，待设备试运行120日，由采购人组织专家验收。

4.技术培训要求：

在安装过程中或安装结束后，供应商有义务对采购人的相关人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑后封好，挂在设备上），解答采购人提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

5.提供的技术材料：

设备安装结束后，供应商提供全套技术资料，含产品合格证、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备）等，费用包含在投标总价中。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

6.售后服务要求：

（1）供应商确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外设备供应商需对本设备终身负责维修。

（2）所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线。

（3）进口设备出厂日期不得早于到货日期六个月（或180天），国产设备出厂日期不得早于到货日期三个月（或90天）。

（4）保修期内每年肆次定期维护。

（5）无论在保修期内还是保修期外，供应商必须上门维修，且事先与采购人的相关部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中必须有采购人的相关部门人员在场，否则引起的一切责任由供应商负责。

（6）如设备发生故障，供应商在接到采购人报修电话后1小时之内响应，3小时内到达故障设备现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或提供备用机，费用包含在投标总价中。否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话告知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

7.交付要求：

（1）交货时间：签订合同后，接到医用物资保障处通知之日起180个日历日内。

（2）交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸以及包装拆除物的清理等，费用由供应商承担；由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

8.付款条件：

（1）合同签订时，预付合同总金额的30%；

（2）货到验收合格且设备正常运行，采购人收到发票后一次性付清余款；

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.履约保证金

9.1 合同签订时，供应商按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，采购人按以下约定退还：

9.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

9.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

9.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

9.1.4 逾期退还履约保证金责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

9.2 供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、单一来源响应函

五、单一来源报价表

六、分项报价表（本项目无需提供）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、单一来源响应函

- 单一来源响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                     采购文件，我方正式提交响应函，并宣布同意如下内容：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务或与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

7.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、单一来源报价表

- 单一来源报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表中》“总报价”应当与《单一来源报价表》中“总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求，成交供应商签订合同时应按采购文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，供应商须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。