招 标 文 件

项目名称：连云港化工产业园区水环境监测能力提升项目

项目编号：JSZC-320724-ZLGL-G2025-0006

采  购  人：江苏连云港化工产业园区管理委员会

采购代理机构：江苏中朗项目管理咨询有限公司

2025年08月

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	7

第三章 评标办法	22

第四章 项目需求	25

第五章 合同	39

第六章 投 标 文件格式	47

第一章投标邀请

项目概况 连云港化工产业园区水环境监测能力提升项目JSZC-320724-ZLGL-G2025-0006的潜在投标人应在江苏省政府采购网获取招标文件，并于2025年9月26日10点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320724-ZLGL-G2025-0006

2、项目名称：连云港化工产业园区水环境监测能力提升项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：本项目不接受超过280万元人民币(采购预算金额)的投标报价。

最高限价：280万元，报价超过最高限价的按无效标处理。

采购需求：根据园区监管需求，采购2套固定式水质在线监测站，布置于亚新闸和堆沟闸两处入河闸口各一套，投标产品的监测指标包括pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，水站系统集成包括分析单元（含常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪）、采水单元、配水及预处理单元、数据采集与传输单元、控制单元、质控单元、留样单元、辅助单元、频监控单元；9套快速传感水质在线监测站，监测指标包括电导率、COD、氨氮；1套便携式水质多参数仪。以及以上设备的两年运维服务，在两年运维期内，投标人应根据监测数据结合园区实际情况利用信息化手段辅助园区开展污染溯源工作、水环境突发应急工作；在以上设备建设期内，配套开展园区二排河东段（仁欣段）清淤服务、河道护坡服务。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

5、合同履行期限（服务时间）：自合同签订之日起60日历天内完成供货并通过验收、交付使用。自验收合格之日起提供两年运维服务。

6、本项目（是/否√）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）提供2022年度或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

符合性审查材料：

符合条件（必须提供，否则投标无效）

(一)报价

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》。）

（2）《报价明细表》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》。）

（二）商务资信

（1）《响应函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》。）

（2）《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。）

（三）技术要求

《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参加评审。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目的其他资格要求：

(1) 响应文件递交截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。(备注：采购人或采购代理机构通过信用中国、中国政府采购网，对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。)

(2)本项目成交后不允许分包或转包。

5、法律法规规定的其他条件。

三、投标文件的获取

（1）时间：2025年 9月5日00:00至2025年9月11日23:59；

（2）方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间和地点

1.2025年9月26日上午10点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏省政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 江苏连云港化工产业园区管理委员会

地 址：灌南县堆沟港镇紫藤街1号

联系人：朱全薇

联系电话：0518-83611880

2.采购代理机构信息

名称：江苏中朗项目管理咨询有限公司

地 址：徐州市铜山区天赋广场9号楼1608室

联系人：朱小云

联系电话：15895290633

3.项目联系方式

联系人： 朱小云

联系电话：15895290633

八、电子招投标说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏中朗项目管理咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2此次采购代理费及其他相关费用均由成交单位支付（招标代理费按苏招协[2022]002号所规定的服务类收费标准收取，其他费用按实收取，以上费用供应商报价时综合考虑，不需单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标方法

（4）项目需求

（5）合同

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人及代理公司提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

33、询问

33.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

34、质疑提出

34.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

35.6因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。

37.2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

37.3. 参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：

37.3.1投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章    评标办法

一、政府采购政策功能落实

1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

2、本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，无需进行报价10%的扣除。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按由高到低顺序确定排名第一的为中标人。中标候选人排名并列第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业评价 （3分） | 投标人具备相应的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每获得一项得1分，此项一共3分。 评分依据：提供以上有效证明材料扫描件，并加盖对应投标人公章。 |
| 类似业绩 （4分） | 投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似业绩，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：①业绩认定时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同，证明材料需能清晰反映投标人名称、项目内容等主要信息，若提供的证明材料没有明确、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需同时提供项目采购单位书面证明文件并加盖项目采购单位公章，否则不予认可。 |
| 人员、车辆配置（6） | 人员（4）： 在满足招标文件要求的情况下，投标人为本项目每增加1名人员，得0.5分，本项满分4分。 （须提供投标人为拟投入人员缴纳的近6个月社保证明材料） 车辆（2）： 在满足招标文件要求的情况下，投标人为本项目每增加一辆4轮及4轮以上机动车的，得0.5分，本项最高得2分。 (须提供拟投入车辆的行驶证，如行驶证非投标人的，须提供租赁证明，租赁期自开标之日起还应至少有2年以上) |
| 技术参数响应（20分） | 评标委员会根据招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标响应情况进行评分。 完全满足或高于招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标的，得20分；不响应招标文件第四章采购需求中货物（标的）技术参数及功能指标的扣分：其中标注“▲”项每有一项负偏离扣2分，其他条款有一项负偏离扣1分，扣完为止。投标人需对所响应技术参数做详细说明，招标文件如要求提供相对应佐证材料（如检测报告或其他相关证明材料等）按要求提供并扫描上传，否则对应技术条款将视为不满足。 若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。 |
| 项目理解及实施方案 （12分） | 投标人提供项目理解及实施方案（包括不限于项目点位勘察、项目现有情况了解、项目实施计划、设备安装、调试、验收方案、清淤服务、护坡服务），评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 方案内容全面、科学合理、可行性强的，得12分； 方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得8分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得4分； 方案内容有缺项、遗漏、不完整的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目运维方案（9） | 投标人提供项目运维方案（至少包括运维计划、日常维护频次、定期巡检内容和故障维修措施、质量保证控制措施、质量保证控制计划、质量控制具体、应急预案内容），评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 方案内容全面、科学合理、可行性强的，得9分； 方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得6分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得3分； 方案内容有缺项、遗漏、不完整的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 数据分析方案 （7分） | 根据投标人提供的数据分析报告进行综合评审：本项目运维服务期间需提供基于驻地环境水质的数据分析报告样例，需包含但不限于日报、周报、月报等，投标人需在投标文件中提供相关数据分析报告模板。根据整套分析报告样例是否详尽透彻，描述是否清晰准确，是否科学合理进行综合打分。 方案内容全面、科学合理、可行性强的，得7分； 方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得5分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得3分； 方案内容有缺项、遗漏、不完整的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 污染溯源及突发环境事件应急方案 （9分） | 本项目要求同时根据监测数据情况利用信息化手段辅助园区开展污染溯源工作及突发环境事件应急服务，投标人应结合本园区实际情况提供污染溯源方案及突发环境事件应急方案。 方案内容全面、科学合理、可行性强的，得9分； 方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得6分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得3分； 方案内容有缺项、遗漏、不完整的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |

- 第四章、项目需求

一、说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | - （一）总体运维要求 （1）本项目招标范围包含了从项目验收之日起整体项目的两年运维工作。 （2）人员、车辆、工具、备机、备件、耗材配备要求： ①人员： - 投标人须为本项目配置至少6名人员，具体要求如下： - 项目经理1人，为本项目负责人，运维期间须常驻项目所在地； - 固定式水站运维人员1人，须常驻项目所在地； - 快速传感水质监测站水站运维人员1人。 - 数据审核及分析人员1人，可远程办公。 - 污染溯源及水环境突发应急人员2人，须常驻项目所在地。 - 以上人员，投标人投标时须提供其近6个月的社保缴纳证明。中标后，采购人将对以上人员信息及驻场情况进行核查。 ②、车辆： 投标人须为本项目配备专用车辆（4轮及4轮以上机动车）用于运维工作，应保证配备的专用运维工作车辆数量不少于4辆，投标时提供行驶证（行驶证名称须为投标人）或租赁合同扫描件放入投标文件中。 ③、设备 - a、为满足运维质控及协助园区进行污染溯源、环境应急服务需求，投标人须承诺为本项目配备专用的质量控制、环境应急、污染溯源设备，包括便携气质联用仪（可测水中VOC及SVOC）1套、环境应急监测车（至少配置车载ICP-MS、车载流动注射分析仪各一套）一辆，污染溯源无人船一套，（投标人提供承诺书并加盖公章，格式自拟），投标人中标后，须在15天内将本项所列仪器设备运输至运维现场，由招标人检查设备情况，如发现弄虚作假行为，取消其中标资格。运维服务期间，设备须存放在招标人指定地点，可随时提供污染溯源及应急服务。运维结束后，投标人可将以上设备收回。 ④、备机： - a、运维单位须承诺在中标后1个月（30日历日）内配齐本项目原厂家生产的常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪作为备机。 - ⑤、备件、耗材： - c、运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本项目所涉及的设备的耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材。 |
| 2 | - 六、供货要求 交货方式：采购人指定方式。 交付时间：自合同签订之日起60日历天内完成供货并通过验收、交付使用。自验收合格之日起提供两年运维服务。 |
| 3 | - 七、质保期 （1）质保期自设备验收合格之日起，为期1年。 （2）提供的货物在质保期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：成交由供应商承担所发生的全部费用。 ②退货处理：无条件退货，并退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。招标人不承担发生的任何费用。 （3）质保期间，成交供应商承担维修、安检、调换等，相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用。 （4）在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 4 | - 十二、付款方式与履约保证金 1.合同款项的支付方式及进度安排 1.1 预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的30%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的30%。 1.2进度款（验收）支付时间：所有设备交付于采购人且设备安装调试完成，中标人完成了招标文件要求的清淤、坡道护理服务，项目整体验收合格，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的40%作为项目进度款（验收）。进度支付比例：合同金额的40%。 1.3进度款（运维）支付时间：中标人提供的运维服务满一年，经采购人考核达标，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的20%作为项目进度款（运维）。进度支付比例：合同金额的20%。 1.4尾款支付时间：中标人提供的运维服务满两年，运维结束，经采购人考核达标，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的10%作为项目尾款。尾款支付比例：合同金额的10%。 |
| 5 | - 十三、投标报价要求 （1）本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。 （2）供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于人员工资、住宿费、差旅费、加班费等；车辆费用：包括但不限于加油费、过桥过路费、维修保养费、改装费、停车费等；包括所有监测设备的运营维护费用，包括但不限于备件耗材费、网络费等从项目中标成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。 |

- 二、项目概况（或背景或主要建设内容）

根据园区监管需求，采购2套固定式水质在线监测站，布置于亚新闸和堆沟闸两处入河闸口各一套，投标产品的监测指标包括pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，水站系统集成包括分析单元（含常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪）、采水单元、配水及预处理单元、数据采集与传输单元、控制单元、质控单元、留样单元、辅助单元、频监控单元；9套快速传感水质在线监测站，监测指标包括电导率、COD、氨氮；1套便携式水质多参数仪。以及以上设备的两年运维服务，在两年运维期内，投标人应根据监测数据结合园区实际情况利用信息化手段辅助园区开展污染溯源工作、水环境突发应急工作；在以上设备建设期内，配套开展园区二排河东段（仁欣段）清淤服务、河道护坡服务。

- 三、货物（标的）采购清单

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式水质在线监测站 | 2 | 套 | 工业 |
| 2 | 快速传感水质在线监测站 | 9 | 套 | 工业 |
| 3 | 便携式水质参数仪 | 1 | 套 | 工业 |

- 四、货物（标的）技术参数及功能指标

- 1、固定式水质在线监测站技术参数及功能指标

- （一）基本要求

（1）水质自动分析仪器所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）；

（2）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能，并能接受远程指令进行控制；

（3）具有异常信息记录及上传功能，如零部件（流程）故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（4）具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）和关键参数显示及传输功能；

（5）具有运行日志存储和上传功能，运行日志至少包含操作记录、测试流程等内容；存储周期不小于1年；

（6）分析仪器原始数据存储周期不少于1年；

（7）具有RS-232或 RS-485或RJ-45标准通讯接口，通讯协议支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；

（8）水质自动分析仪器（常规五参数外）应具有三级管理权限；

（9）具备1小时1次的监测能力。

- （二）五参数水质分析仪

技术指标要求：

（1）水温

- 测定原理：热电阻或热电偶法；

- 量程：0℃～60℃

- 测量误差：±0.5℃

- MTBF：≥720h/次

（2）pH

- 测定原理：玻璃电极法

- 量程：pH0～14

- 漂移（pH=4、7、9）：±0.1pH

- 重复性：±0.1pH

- 响应时间：≤30s

- 温度补偿精度：±0.1pH

- MTBF：≥720h/次

（3）溶解氧

- 测定原理：电极法或荧光法

- 量程：0～20mg/L

- 零点漂移：±0.3mg/L

- 量程漂移：±0.3mg/L

- 重复性误差：±0.3mg/L

- 响应时间：≤120s

- 温度补偿精度：±0.3mg/L

- MTBF：≥720h/次

（4）电导率

- 测定原理：电极法

- 量程：0～500mS/m

- 重复性误差：±1%

- 零点漂移：±1%

- 量程漂移：±1%

- 响应时间：≤30s

- 温度补偿精度：±1%

- MTBF：≥720h/次

（5）浊度

- 测定原理：光散射法

- 量程：0～1000NTU

- 重复性误差：±5%

- 零点漂移：±3%

- 量程漂移：±5%

- 线性误差：±5%

- MTBF：≥720h/次

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

- （三）高锰酸盐指数水质分析仪

技术指标要求：

- 测定原理：高锰酸钾氧化法

- 量程：0～20mg/L

- 重复性误差：±1%

- 零点漂移：±2%

- 量程漂移：±2%

- 葡萄糖试验：±3%

- MTBF：≥720h/次

- 电压稳定性：±1%

- 实际水样比对试验：±10%

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

▲1）采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。

▲2）采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。

▲3）具有高、中、低量程智能选择、自动切换功能，支持超量程自动调档再测；具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程，仪器测量准确。

▲4）具备液体检测功能，可对仪器运行过程中液路状态进行实时监控，识别气泡并消除气泡干扰对定量准确度的影响。

【产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】

- （四）氨氮水质分析仪

技术指标要求：

- 测定原理：水杨酸分光光度法或纳氏试剂分光光度法

- 量程：0.1～10mg/L

- 24h低浓度漂移：≤0.005mg/L

- 24h高浓度漂移：≤1%

- 示值误差：标液浓度为2.0mg/L时：±3%；标液浓度为5.0mg/L时：±2%；标液浓度为8.0mg/L时：±2%

- 重复性：≤2%

- 定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%）

- 电压稳定性：±1%

- pH影响：±1%

- 最小维护周期：≥168h

- 数据有效率：≥98%

- 一致性：≥98%

- 实际水样比对试验：水样浓度<2.0mg/L：绝对误差≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0mg/L：相对误差≤10%

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

▲1）采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。

▲2）具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。

▲3）具备一键性能检验功能，并自动计算测试结果，同时自动判定测试结果是否满足规范要求；支持量程范围内任意浓度标液、质控样性能测试一键操作，便于测试维护。

▲4）运用等比例分束光纤，实现双光束检测，消除浊度色度干扰，在浊度300NTU±10%时，与标准溶液浓度示值误差不超过±8%。

【产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】

- （五）总磷水质分析仪

技术指标要求：

- 测定原理：钼酸铵分光光度法

- 量程：0～10mg/L

- 零点漂移：±1%

- 量程漂移：±1%

- 直线性：±2%

- 重复性误差：±2%

- MTBF：≥720h/次

- 电压稳定性：±2%

- 实际水样比对试验：±10%

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

▲1）采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。

▲2）采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。

▲3）运用等比例分束光纤，实现双光束检测，消除浊度色度干扰，在浊度300NTU±10%时，与标准溶液浓度示值误差不超过±8%。

▲4）具备一定范围内扣除盐度和硬度影响的功能，不受共存离子干扰，最高可抗盐度300‰，最高可抗总硬度5000mg/L，适用于感潮河段及其他高盐、高离子水体。

【产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】

- （六）总氮水质分析仪

技术指标要求：

- 测定原理：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法

- 量程：0～50mg/L

- 零点漂移：±2%

- 量程漂移：±2%

- 直线性：±3%

- 重复性误差：±2%

- MTBF：≥720h/次

- 电压稳定性：±2%

- 实际水样比对试验：±10%

【技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

产品其他性能要求：

▲1）采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。

▲2）基于国标法采用单光束双波长检测技术，通过杂散光扣除方法，有效区分信号光和干扰光，提高信噪比和灵敏度，抗干扰能力强。

▲3）具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。

▲4）具备一定范围内扣除盐度和硬度影响的功能，不受共存离子干扰，最高可抗盐度300‰，最高可抗总硬度5000mg/L，适用于感潮河段及其他高盐、高离子水体。

【产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；为保证上述功能可实现性和主要部件符合性，主要部件-柱塞泵、多通道切换阀需提供生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件】

- （七）系统集成要求

水质自动监测站系统集成由采水单元、配水及预处理单元、控制单元、数据采集与传输单元、质控单元、留样单元、辅助单元等部分组成。投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

系统集成功能要求

（1）具有系统运行周期设置功能，至少具备连续、间歇、手动、应急等多种运行模式；

（2）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

（3）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

▲（4）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（5）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（6）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（7）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

▲（8）采水监控：系统具有水源监控功能，对采样点是否有水样进行监测。

【系统集成功能要求需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料】

- （八）采水单元

采水单元应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)和《关于加快推进国家地表水水质自动站建设工作的通知》（环办监测函[2017］1762号）的附件《国家地表水水质自动监测站站房及采水技术要求》，保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性。

（1）采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置。

（2）采水装置的吸水口应设在水下0.5～1米范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底部淤泥对采样水质的影响。做到既能保证采集到具有代表性的水样，又能保证采样单元能连续正常运行。

（3）采水系统应具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一备一用；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求。

（4）采水管道应具备防冻与保温功能，采水管道配置防冻保温装置，以减少环境温度等因素对水样造成影响。

（5）采水管道材质应具有足够的强度，可以承受内压，且使用年限长、性能可靠、具有极好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物力和化学反应，避免污染水样。

（6）采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，其管路采用可拆洗式，并装有活接头，易于拆卸和清洗。

（7）采水管道应有除藻和反清洗设备，可以通过清洗水进行自动反冲洗。通过自动阀门切换可以将清洗水和高压振荡空气送至采样头，以消除采样头单向输水运行形成的淤泥，以防藻类生长、聚集和泥沙沉积，在藻类高发时采水单元配置专门防藻除藻结构。

- （九）配水和预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法。

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。

（4）具备可扩展功能，水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

- （十）控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

1、功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。

（3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试。

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。

（5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能。

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能。

（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

2、硬件设备技术参数

（1）工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

（2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于 4 路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

- （十一）数据采集与传输单元

1、数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存。

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

（3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台。

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2、数据传输与通讯

（1）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。

（2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

- （十二）质控单元

能够对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪器进行零点核查、跨度核查、多点线性测试、动态质控样测试、在线加标回收等质控工作，性能达到国家水站建设技术要求。

质控单元技术要求如下：

▲（1）加标体积的相对误差：±2%；

▲（2）加标体积的重复性：≤2%；

（3）质控杯容积的相对误差：±1%；

（4）质控杯容积的重复性：≤1%；

（5）加标回收率：90%~110%；

（6）加标回收率重复性：≤2%；

（5）标样核查：仪器能至少提供2路不同浓度标准溶液或纯水；配合水质在线监测仪提供相应的标准溶液或纯水；

（6）平行样供给：配合水质在线监测仪提供2次平行样测量的样品。

【质控单元技术要求需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料】

- （十三）留样单元

（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃。

（2）留样瓶数≥12个。

（3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上。

（4）留样瓶具有密封功能。

（5）具有留样后自动排空的功能。

（6）配置门禁系统。

（7）具有留样失败报警功能。

- （十四）辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、试剂恒温单元、废液收集单元、防雷单元、空调、维护专用成套工具等部分，具体要求如下：

（1）应配备UPS电源，总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h；

（2）应配备稳压电源，总功率≥6KW；

（3）保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于 4±2℃低温保存；

（4）应配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（5）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

（6）应配置1台1.5P壁挂式冷暖空调，具有断电恢复自动启动功能，具备除湿功能；

（7）需具备自动灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害；

（8）应配置漏液开关，积水后，应实现现场和远程报警，积水报警有效值不大于15mm；

（9）应配置烟雾传感器和温湿度传感器；

（10）应配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。

- （十五）视频监控单元

（1）站房内、站房周边、采水口各配置1套视频监控摄像机，实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

（2）视频信息可实现远程查看功能。

- 2、快速传感水质在线监测站技术参数及功能指标

- （投标人针对每项参数需要提供生产厂家盖章的测试报告）

2.1 一体式UV-COD分析仪

2.1.1 COD量程：0~150 mg/L；

▲2.1.2 COD分辨率：≤0.1 mg/L；

2.1.3 COD测量精度:≤±5%F.S.equiv.KHP；

2.1.4 COD重复性:≤±1%F.S；

2.1.5浊度量程：0~200 NTU；

2.1.6浊度测量精度:≤±5%F.S

2.1.7浊度分辨率：≤0.1 NTU；

2.1.8浊度重复性:≤±3%FS

2.1.9可同步监测水质浊度、温度等其他参数

▲2.1.10采用UVC-LED光源且测量时频闪

▲2.1.11紫外探测器件采用抗日光干扰的宽禁带半导体光电二极管

2.2在线氨氮传感器

2.2.1量程:0~100mg/L

2.2.2分辨率:≤0.01mg/L

▲2.2.3精度：≤±10%或≤±1mg/L，±0.5℃；

2.2.4存储温度：-5～40℃；

2.2.5工作条件：0～40℃，＜0.1MPa；

2.2.6介质的pH范围：4～10pH；

2.2.7温度补偿：自动温度补偿(Pt1000)；

2.3 电导率仪

2.3.1测量方法：电极法，满足便携式电导率仪法相关要求。

2.3.2测量方式：沉入式测量

2.3.3量程与分辨率：0～200 μS/cm；≤0.1；

▲2.3.4精度：±1.5%，±0.3℃；

2.3.5响应时间：≤30s；

2.3.6最低检出限：≤0.1；

2.3.7温度补偿方式：自动温度补偿；

2.3.8存储温度：-5～65℃。

- 3、便携式水质参数仪

- （一）COD模块

- （1）COD量程：0~150 mg/L；

- （2）COD分辨率：≤0.1 mg/L；

- （3）COD测量精度:≤±20%F.S.equiv.KHP；

- （4）COD重复性:≤±5%F.S；

- （5）响应时间：15S。

- （二）氨氮模块

- （1）氨氮量程：0~10 mg/L；

- （2）氨氮分辨率：≤0.01 mg/L；

- （3）氨氮测量精度:≤±5%；

- （4）氨氮重复性:≤±5%；

- （5）响应时间：15S。

- 4、河道清淤服务及河道护坡服务要求：

- 河道清淤：因二排河东段（仁欣段）长时间淤泥堆积，水流扰动使河底淤泥上浮造成二排河检测数据存在超标等问题，考虑主要由于河道本身淤泥问题影响园区的水质监测结果，从根源解决水质波动问题，现对二排河东段（仁欣段）1.1km范围进行清淤，清淤量由投标人自行勘探。

- 河道护坡：二排河东段（仁欣段）1.1km坡道长期缺乏维护，需进行半固化护坡。

- 期要求：60日历天

- 投标人应确保其技术建议以及所提供的设施设备的完整性、实用性，保证全部工作面及时投入正常使用。所有施工材料应符合要求，并满足施工工期、施工安全的需要；若出现因供应商提供的设施设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

- 验收：采购项目总体验收。项目施工完成后，由采购人会同本项目供应商组织开展对所有施工项目的验收工作并形成专门的验收报告。如验收不通过的项目，供应商应无条件进行整改直至验收通过。本工程验收按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定执行。

- 五、运维服务要求

- （一）总体运维要求

（1）本项目招标范围包含了从项目验收之日起整体项目的两年运维工作。

（2）人员、车辆、工具、备机、备件、耗材配备要求：

①人员：

- 投标人须为本项目配置至少6名人员，具体要求如下：

- 项目经理1人，为本项目负责人，运维期间须常驻项目所在地；

- 固定式水站运维人员1人，须常驻项目所在地；

- 快速传感水质监测站水站运维人员1人。

- 数据审核及分析人员1人，可远程办公。

e、污染溯源及水环境突发应急人员2人，须常驻项目所在地。

以上人员，投标人投标时须提供其近6个月的社保缴纳证明。中标后，采购人将对以上人员信息及驻场情况进行核查。

②、车辆：

投标人须为本项目配备专用车辆（4轮及4轮以上机动车）用于运维工作，应保证配备的专用运维工作车辆数量不少于4辆，投标时提供行驶证（行驶证名称须为投标人）或租赁合同扫描件放入投标文件中。

③、设备

- a、为满足运维质控及协助园区进行污染溯源、环境应急服务需求，投标人须承诺为本项目配备专用的质量控制、环境应急、污染溯源设备，包括便携气质联用仪（可测水中VOC及SVOC）1套、环境应急监测车（至少配置车载ICP-MS、车载流动注射分析仪各一套）一辆，污染溯源无人船一套，（投标人提供承诺书并加盖公章，格式自拟），投标人中标后，须在15天内将本项所列仪器设备运输至运维现场，由招标人检查设备情况，如发现弄虚作假行为，取消其中标资格。运维服务期间，设备须存放在招标人指定地点，可随时提供污染溯源及应急服务。运维结束后，投标人可将以上设备收回。

④、备机：

- a、运维单位须承诺在中标后1个月（30日历日）内配齐本项目原厂家生产的常规五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪作为备机。

- ⑤、备件、耗材：

- c、运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本项目所涉及的设备的耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材。

（3）投标人应提供完整的自动监测系统运行维护方案（含应急运维预案）。

（4）投标人运维期包含自动监测系统运营及管理期间的各项费用开支。

（5）在自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权。

（6）在自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表的定期或不定期检查和考核。

（7）不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（8）不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

- （二）水站运行维护要求

水站运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

1、远程维护要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录。

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试。

（3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作。

（4）对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

2、现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

3、每周例行巡检

（1）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。

（2）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换。

（3）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常。

（4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出。

（5）检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材。

（6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。

（7）检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作。

（8）做好废液收集并按相关规定做好处置工作。

（9）保持水站站房及各仪器干净整洁。

4、定期养护

（1）站房

保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。定期更换防火设备。

（2）分析单元

应依据水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

（3）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

（4）控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

（5）辅助设备

定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。

每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。

定期更换纯水机滤芯。

定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。

（6）其它

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

5、应急运维要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，投标人必须建立一套完整的应急维护方案。

发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报。

水站仪器发生故障时，投标人应及时响应（响应时间不超过4小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机。

- 六、供货要求

交货方式：采购人指定方式。

交付时间：自合同签订之日起60日历天内完成供货并通过验收、交付使用。自验收合格之日起提供两年运维服务。

交货地点：采购人指定地点。

质量要求：中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等在各个方面必须符合采购文件规定的要求。

安全要求：

（1）由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。

（2）中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

- 七、质保期

（1）质保期自设备验收合格之日起，为期1年。

（2）提供的货物在质保期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：成交由供应商承担所发生的全部费用。 ②退货处理：无条件退货，并退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。招标人不承担发生的任何费用。

（3）质保期间，成交供应商承担维修、安检、调换等，相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用。

（4）在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 八、安装调试要求

（1）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。

（2）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

（3）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

（4）签订合同前须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供本项目需求中所要求的检测报告等相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。

（5）采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

（6）中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。

- 九、国家或行业相关规范标准

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

- 《水和废水监测分析方法》（2002年第四版）

- 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GB 50093-2013）

- 《工业企业通讯设计规范》（GBJ 42-81）

- 《工业企业通讯接地设计规范》（GBJ 79-85）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范（GB 50169-2016）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

- 《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（CEC 89-2000）

- 《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

- 《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2008）

- 《环境信息化标准手册1－3卷》

- 《信息系统安全技术国家标准汇编》

- 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）

- 《水质河流采样技术指导》（HJ/T 52-1999）

- 《地表水自动监测技术规范(试行) 》（HJ 915-2017）

- 《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

- 《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）

- 《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）

- 《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）

- 《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）

- 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

- 《总磷自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

- 《总氮自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

- 《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）

注：本项目中所涉及到的相关国家或行业标准为本项目要求的最低要求，如与现行最新标准有所冲突按现行最新标准执行。

- 十、履约验收要求

1、验收主体：采购人依法组织履约验收工作。

2、验收时间及验收方式：

①采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。

②货到安装完成后，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向中标人发出《政府采购履约验收通知单》。在采购人将所有的货物按招标文件要求和招标文件要求执行的标准进行验收时，发现有其他损坏或质量问题的，由投标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

③中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

④采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

⑤验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

3、验收内容：采购文件中的全部内容；

4、验收标准：符合招标文件要求和符合招标文件要求执行的标准，并充分考虑甲方意见，达到合格。

5、项目验收材料：提供完整、真实的货物交接单、设备合格证、采购人手册、设备相关测试报告，项目总结报告等。中标人汇报项目整体建造情况，主要包括：设备安装、调试、性能测试结果等。

6、履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。

- 十一、售后服务要求及其他要求

1、售后服务要求

在设备的质保期内，中标人应能保证采购人免费更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须免费更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务，直至本项目质保期结束。

2、其他技术要求

（1）技术支持：保修期届满后，对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。

（2）中标人定期维修保养、提供技术保障等。

3、其他服务要求

提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则24h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需免费更换备机。如投标人非制造商，需提供投标主要产品制造商针对本项目的售后服务方案加盖制造商公章。

- 十二、付款方式与履约保证金

1.合同款项的支付方式及进度安排

1.1 预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的30%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的30%。

1.2进度款（验收）支付时间：所有设备交付于采购人且设备安装调试完成，中标人完成了招标文件要求的清淤、坡道护理服务，项目整体验收合格，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的40%作为项目进度款（验收）。进度支付比例：合同金额的40%。

1.3进度款（运维）支付时间：中标人提供的运维服务满一年，经采购人考核达标，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的20%作为项目进度款（运维）。进度支付比例：合同金额的20%。

1.4尾款支付时间：中标人提供的运维服务满两年，运维结束，经采购人考核达标，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的10%作为项目尾款。尾款支付比例：合同金额的10%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十三、投标报价要求

（1）本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。

（2）供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于人员工资、住宿费、差旅费、加班费等；车辆费用：包括但不限于加油费、过桥过路费、维修保养费、改装费、停车费等；包括所有监测设备的运营维护费用，包括但不限于备件耗材费、网络费等从项目中标成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- 十四、其他要求

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

- 第五章    合同

政 府 采 购 合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于 专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：【采购单位】

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据年月日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】） 招标的结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同总金额为人民币（大写）：_______元（¥____________）。

（详见报价明细表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目无需提供履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期 1 年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：。

8.2 交货方式：。

8.3 交货地点：。

九、合同款支付

9.1  预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的30%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的30%。

9.2进度款（验收）支付时间：所有设备交付于采购人且设备安装调试完成，中标人完成了招标文件要求的清淤、坡道护理服务，项目整体验收合格，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的40%作为项目进度款（验收）。进度支付比例：合同金额的40%。

9.3进度款（运维）支付时间：中标人提供的运维服务满一年，经采购人考核达标，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的20%作为项目进度款（运维）。进度支付比例：合同金额的20%。

9.4尾款支付时间：中标人提供的运维服务满两年，运维结束，经采购人考核达标，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的10%作为项目尾款。尾款支付比例：合同金额的10%。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.6 中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。

12.3 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市灌南县。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

- 响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方（采购包名称） 项目（采购包编号：）采购文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起 60 天内遵守本响应 文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供 应商应当具备的条件：

( 1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或 部分没收。

7. 同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情 形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年 内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政 管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

( 1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 开标一览表

采购包编号：

采购包名称：

报价单位： 元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 报价明细表（格式）

分标（如无分标，不必注明）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注:是否属于（视同）小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中，投标报价中包含的小、微企业产品的价格合计为：大写： 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于（视同）小、微型企业: 【说明：在“供应商是否属于（视同）小和微型企业”栏后填“是”或“否”】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价应为完成本次采购所需的场馆设计、所有软件、硬件的供货、安装、调试、试运行，以及相关的服务支持、技术指导、培训及售后服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

- 财务状况报告及税收、社会保障资金

- 缴纳情况承诺函

致：（采购人名称）

我方（供应商名称）参加（标段名称）（标段编号：标段编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

- 2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：年月日

- 法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权 （姓名和职务） 为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】 项目（标段编号：【标段编号】）的采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面复印件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

- 商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 技术偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

- 售后服务承诺书（如有）

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 项目团队人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日