招标文件

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006

采 购 人：徐州市环境监测中心

采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司

二〇二五年五月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏尧瀚招投标代理有限公司对徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年6月19日北京时间09：30

2.开标时间：2025年6月19日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：徐州市环境监测中心

2．地址：徐州市泉山区黄河南路60号

3．联系人：沈冰、刘云

4. 联系电话：0516-85831786   0516-85836126

六、采购代理机构

1．名称：江苏尧瀚招投标代理有限公司

2．地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所办公楼4楼402室

3．联系方法：0516-87799838       邮编：221005

4. 采购项目联系人：张也          电话：19952152732

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

- 21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位通过CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣布各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 37.废标条款。

- 出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

44.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市环境监测中心 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：624万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目； 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（加盖电子签章，1-5必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人的营业执照扫描件或其他组织合法证明文件的扫描件。 2、财务状况报告，提供投标人本项目开标时间前6个月内基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的扫描件；或投标人上一年度（2024年）财务审计报告（应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件；或至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表扫描件1份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 4、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。可上传原件的扫描件，再加盖电子签章。）。 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2、投标人实力（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （二）技术部分 1、技术参数响应（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 2、整体供货方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 3、安装调试验收方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 4、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 5、质保期（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 6、所报产品为“环境标志产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 7、所报产品为“节能产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明： 1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为不满足）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： - 一、投标文件的密封（加密）要求： - 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 - 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 - 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过624万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | - 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年6月19日北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年6月19日北京时间9：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品： 全自动烷基汞测定仪、液相色谱仪（UV/DAD检测器）、多参数水质分析仪、气相色谱-质谱仪（GC-MS）、固相萃取装置、红外烟气综合分析仪、总有机碳、测汞仪、便携式测汞仪、便携式傅里叶变换红外分析仪、红外热成像气体检测仪、便携式X荧光重金属监测仪。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： - 1.开标时间：2025年6月19日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 29. | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过邮寄。 联系部门：江苏尧瀚招投标代理有限公司 质疑接收人：张也 联系电话：0516-87799838 地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所办公楼4楼402 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及与电子投标文件一致的纸质投标文件四套并加盖骑缝章。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包（分标段）的以一个项目计算。

7.代理服务费账户信息：

收 款 人：江苏尧瀚招投标代理有限公司

开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行

账    号：32001718936052510211

- 第四章 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 得分四舍五入保留小数点后2位。 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 商务部分（8分） | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容与本项目同类或相似（应至少包含一个本项目中的核心设备）的业绩证明材料扫描件，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：（1）投标文件中提供合同的原件扫描件和中标通知书的原件扫描件，并加盖投标人电子签章。不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 （2）合同中需明确体现货物品牌、货物清单、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |
|  | 投标人实力（4分） | 投标人同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得4分； 缺少任何一项证书的得0分。 本项最高得4分，最低得0分。 注：投标文件中提供证书原件的扫描件，并加盖投标人电子签章。不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |
| 技术部分（60分） | 技术参数 响应 （30分） | 完全满足招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”的得30分。招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”中加“▲”部分为次重要参数，每有一项不满足或负偏离的扣3分；未加“▲”部分为一般技术参数，每有一项不满足或负偏离的扣1分；扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。 注：（1）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》（格式自拟，加盖投标人电子签章）； - （2）具体由评标委员会根据招标文件《第六章 采购需求》中“三、技术参数及配置要求”及本项评标标准，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。 - （3）《技术响应偏离表》应按照招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”逐条列出。招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”中要求提供的相关证明材料的，投标文件必须按要求提供，否则视为负偏离。 |
|  | 整体供货方案（12分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《整体供货方案》，从全面性、针对性及可行性进行评价。 全面性（4分）：方案全面具体详实得4分；全面性较强得2分；全面性一般得1分。 针对性（4分）：方案针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般得1分。 可行性（4分）：方案符合实际切实可行得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分。 未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 安装调试 验收方案 （6分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《安装调试验收方案》进行评价。 提供的安装调试验收方案详细，流程清晰合理，完全符合采购人安装调试验收要求的得6分； 提供的安装调试验收方案简单，流程基本合理，基本符合采购人安装调试验收要求的得3分； 提供的安装调试验收方案粗略，流程不清晰不合理，不太符合采购人安装调试验收要求的得1分； 未提供安装调试验收方案的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案（6分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《售后服务及培训方案》（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）进行评价。 有详细、合理、切合采购人实际的售后服务及培训方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理的得6分； 有较详细、基本合理可行的售后服务及培训方案，发生故障响应比较快，保修期外运行与维修成本较高的得3分； 提供的售后服务及培训方案粗略简单，发生故障响应较慢，保修期外运行与维修成本高的得1分； 未提供售后服务及培训方案的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 质保期 （6分） | 投标人所投所有设备均满足招标文件免费质保期要求（2年）的得2分； 所有核心设备的免费质保期每增加1年的得2分； 不满足招标文件免费质保期要求（2年）的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 注：（1）投标人投标文件中提供《质保期承诺函》（格式自拟，加盖投标人电子签章）。中标后签合同前需提供设备制造厂家针对本项目的质保函原件（厂家质保期限与投标人承诺期限应一致），否则视为放弃中标资格。 - （2）若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。 |
| 所报产品为“环境标志 产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

注：（1）采购人有权对中标人以上内容进行复核，如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。

（2）以上上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。

本章说明：

本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

（友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。）

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

签订日期：     年   月   日

合同专用条款

采购单位（全称）：                     （简称甲方）

中标单位（全称）：                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）（项目名称）（项目编号：        ）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价为          元的标的（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称 | 品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 （X年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后 15个工作日 内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：                         。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  五  个工作日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方按合同约定时间组织验收，验收合格的出具验收合格证明。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  十  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 三 天内予以处理。

（四）验收不合格的甲方有权选择退货，并由乙方按照中标价格的双倍赔偿给甲方。

六、付款方式

1、本项目含税合同总额为： ￥           元（大写：         ）（含税）；

2、经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥       大写：人民币        。

（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十（50%），小写￥         大写：人民币          。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十 ( 50 %)，小写￥       大写：人民币        。

（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十 （50%），小写￥         大写：人民币          。

乙方要求付款应提供以下资料：

①乙方出具的等额正式发票；

②甲方出具的验收合格证明。

收款人：

开户行：

账  号：

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修    年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在规定时间内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，乙方提供备机。质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金（无履约保证金的乙方应承担合同金额30%的违约金）外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，采购代理机构见证盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同一式     份，以中文书写，甲方、乙方各执    份，采购代理机构、财政监管部门各一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即         。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即        。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款，否则甲方有权拒绝付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

（五）乙方需配合仪器设备的年检工作，如有外地检定，乙方需提供专用的车辆保证货物的正常转运。

（六）年检期限：     年

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送市政府采购中心备案。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的合同款中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

乙方收取的款项应包含增值税金，乙方须开具等额发票（增值税专用发票）给甲方，否则付款时间相应顺延。接受劳务合同方、付款方和发票开具的单位名称应一致。

二十七、合同争议

本合同未尽事宜，可以以补充合同或协议的形式加以补充。补充合同或协议与本合同具有同样的法律效力。甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

双方可以选择以下 （1） 方式解决争议：

（1）双方约定向  徐州  （项目所在地）仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                         （盖章）

地址：_________________________

法定（授权）代表人：_________________________

甲方开票信息如下：

户名：_________________________

账号：

开户行：_________________________

统一社会信用代码：_________________

地  址：_________________________

电 话 ：_________________________

签	于：       年   月   日

乙方：                     （盖章）

地址：_________________________

法定（授权）代表人：_________________________

乙方开票信息如下：

户名：_________________________

账号：_________________________

开户行：_______________________

统一社会信用代码：_____________

地  址：______________________

电 话 ：______________________

签	于：_______________________

合同附件

目录

合同附件1：技术参数响应

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《技术参数响应表》。）

合同附件2：售后服务及培训方案、质保期承诺

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《售后服务及培训方案》、《质保期承诺函》。）

合同附件3：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。）

合同附件4：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》。）

第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市环境监测中心

2、项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

3、采购标的：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备），具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、设备采购清单”。

4、本项目采购的是非进口产品。

5、本项目为非专门面向中小微企业采购的项目。

6、本项目不接受超过624万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，超过报价的为无效报价。

报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、设备采购清单

市监测中心实验监测仪器设备采购清单

| 类型 | 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析仪器 | 1 | 沥青烟采样装置 | 1 |  |
|  | 2 | 全自动烷基汞测定仪 | 1 | 核心设备 |
|  | 3 | 液相色谱仪（UV/DAD检测器） | 1 | 核心设备 |
|  | 4 | 旋转蒸发装置 | 1 |  |
|  | 5 | 多参数水质分析仪 | 1 | 核心设备 |
|  | 6 | 气相色谱-质谱仪（GC-MS） | 1 | 核心设备 |
|  | 7 | 气相色谱仪（ECD/FID检测器） | 1 |  |
|  | 8 | 气相色谱仪（FID检测器） | 1 |  |
|  | 9 | 固相萃取装置 | 1 | 核心设备 |
|  | 10 | 超声提取装置 | 1 |  |
|  | 11 | 相衬显微镜 | 1 |  |
|  | 12 | 多功能蒸馏仪 | 1 |  |
|  | 13 | 硫化物酸化吹气仪 | 1 |  |
|  | 14 | 索氏提取器 | 1 |  |
|  | 15 | 红外烟气综合分析仪 | 1 | 核心设备 |
|  | 16 | 便携式CO分析仪 | 1 |  |
|  | 17 | 总有机碳 | 1 | 核心设备 |
|  | 18 | 测汞仪 | 1 | 核心设备 |
|  | 19 | 万分之一电子天平 | 1 |  |
|  | 20 | 恒温恒湿箱 | 1 |  |
|  | 21 | 便携式pH/DO | 1 |  |
| 应急监测设备 | 22 | 便携式测汞仪 | 1 | 核心设备 |
|  | 23 | 便携式傅里叶变换红外分析仪 | 1 | 核心设备 |
|  | 24 | 红外热成像气体检测仪 | 1 | 核心设备 |
|  | 25 | 便携式X荧光重金属监测仪 | 1 | 核心设备 |
| 合计 |  |  | 25 |  |

三、技术参数及配置要求

分析仪器部分

（一）沥青烟采样装置

1 该设备需完全按照国家环境保护总局颁布的《HJ/T45-1999固定污染源排气中沥青烟的测定重量法》的相关要求进行设计制造。

2 执行标准

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 45-1999 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法

3 主要特点

3.1 适用于测定固定污染源沥青烟浓度

▲3.2 可在采样的同时测量烟气流速

3.3 冷却系统采用水冷方式，使用方便

3.4 配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

3.5 适用标准的3#滤筒（其它规格滤筒可定制）

3.6 滤筒恒温加热

3.7 管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料

4 技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 采样嘴型号 | Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12 |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |
| 滤筒型号 | 3#(φ28×70)滤筒，可订制 |
| 取样管长度 | 标准2m |
| 工作电压 | DC12V |
| 加热温度 | （42±10）℃ |

5 配置清单

5.1 采样嘴（不锈钢）；

5.2 电源适配器。

（二）全自动烷基汞测定仪

1 主要用途：用于各类环境样品中烷基汞含量的测定。

2 仪器原理：符合《水质烷基汞的测定吹扫捕集气相色谱-冷原子荧光光谱法》（HJ 977-2018）、《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 1269-2022) 和《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2023）等国家分析方法标准要求。

3 技术指标

▲3.1 一体化成型的设计：将捕集模块、气相模块及冷原子荧光检测器并排集成于一体，设计在同一个平台内，所有温度控制，均由软件控制实现，不可外挂温度控制表，保证整个系统的稳定性，抗干扰性。

3.2 前处理蒸馏模块：具备不低于12位加热蒸馏装置及配套的冷凝装置，加热和制冷需为一体，加热模块高于制冷模块，蒸汽遇冷液化回流到制冷模块中的接收瓶，制冷模块内置冷冻液，无需外接自来水、冰块或冷循环水机导热，制冷温度在2~8℃可控，加热温度≥150℃，精度≤±1℃，具备过热自动保护功能。

▲3.3 全自动吹扫捕集进样器：不低于100位样品位，采用原位吹扫捕集进样器，原位吹扫模要求采用顿化处理的金属进样针，需满足同时吹气和进样的功能，无残留无交叉污染；使用原位吹扫进样器吹扫瓶体积：60mL，样品分析体积可达45mL。

3.4 气相色谱裂解模块：色谱柱采用填充色谱柱，填料固定液为0V-3，甲基汞，乙基汞分离度均大于1.5，不受水蒸气影响，色谱柱使用寿命可分析10万个样品以上，柱箱加热模块温度由软件统一控制，裂解温度≥800℃，通过工作软件设置所需的温度，完全将气相分离不同形态的汞分解还原为汞蒸气。

3.5 冷原子荧光检测器模块：由恒温汞灯源，高纯石英吸收池，光电倍增管等组成，可使用分析软件设置倍增管负高压，基线自动归零等，以取样45mL时，绝对检出质量＜0.9pg。

▲3.6 电子流量计：采用不低于7英寸显示屏，集成高精密电子传感器，实时显示控制的流量及温度。

3.7 软件模块：全中文界面。软件可实现对检测样品参数设置控制，如柱箱温度，进样序列，样品计算分析和保存等；软件具备数据库，样品在分析过程中，每做完一个样品便保存一个，以避免停电等造成数据丢失；可调用标准曲线分析其他序列的样品；报告数据可导出，支持Excle、pdf等格式。

3.8 检出限：甲基汞检出限0.02ng/L，乙基汞检出限0.02ng/L。

3.9 精密度：对0.1ng/L甲基汞和乙基汞混合样品进行连续测定，数据重复性≤5%；对1.0ng/L甲基汞和乙基汞混合样品进行连续测定，数据重复性≤2%。

3.10 稳定性：以1.0ng/L甲基汞和乙基汞混合样品为例，6个40mL样品一次性加入衍生化试剂，数据重复性≤3%。

3.11 线性相关系数：≥0.999。

4 仪器配置

4.1 烷基汞分析仪主机1台；

4.2 不低于100位原位吹扫捕集自动进样器1台；

4.3 蒸馏冷却前处理装置（含配套蒸馏管12个）；

4.4 数据工作站（含仪器操作软件）1套；

4.5 耗材包1套；

4.6 进样瓶200个（60 ml），进样瓶盖垫200个；

- 4.7 数据处理系统1套：i7处理器，16G内存，单独显示Win11系统；支持数据自动双面输出打印。

（三）液相色谱仪（UV/DAD检测器）

1 工作条件

1.1 电源：220±5%V，50Hz电源；

1.2 环境温度：4˚C～55˚C；

1.3 环境湿度：5%～95%；

2 技术性能

2.1 四元梯度泵

▲2.1.1 串联双柱塞泵，连续可变冲程21～100ul，可以在软件里直接调节，设计可根据流速自动调节或手动调节；

2.1.2 自主溶剂压缩因子设置，保证不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性；

2.1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能；

2.1.4 流量范围：0~5.0ml/min，递增率0.001ml/min；

2.1.5 流量精度：≤0.072%RSD，同时满足SD<0.02min；

▲2.1.6 压力范围：不高于5800psi；

2.1.7 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%；

2.1.8 流量范围：0~5.0ml/min，递增率0.001ml/min；

2.1.9 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%；

2.1.10 梯度组成精度：在0.2ml/min及1ml/min情况下均< 0.15 % RSD；

2.1.11 延迟体积：最小120 µL；

2.1.12具溶剂漏液自动检查和自动报警功能；

2.1.13双通道真空脱气机，实时监测真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。

2.2 智能化温控柱箱

2.2.1 柱温范围：0～80˚C；

2.2.2 温度稳定性：<±0.15˚C；

2.2.3 温度准确度：±0.5˚C；

2.2.4 柱容量：30cm柱3根或者15cm柱6根；

2.2.5 控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能；

2.2.6 双温控区，同一柱箱可以左右同时设定不同的温度；

2.2.7 具有泵后在线过滤装置，防止污染。

2.3 在线真空脱气机：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化。

2.4 自动进样器

2.4.1 样品量2mL样品位：不低于120位；

2.4.2 进样量：0.1～100uL；

2.4.3 进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）；

2.4.4 进样针清洗：可在进样前后任意设定，自动清洗；

2.4.5 进样速度：10秒/10ul；

2.4.6 自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式；

2.4.7 重复进样次数：1～99次/样品。

2.5 紫外检测器

2.5.1 可变波长范围：195-600nm；

2.5.2 噪音：+0.3x10-5AU (254nm，1ml/min甲醇)；

2.5.3 漂移：1.5x10-4mAU/hr (254nm，1ml/min甲醇)；

2.5.4 波长准确度： ±1nm；

2.5.5 波长校正：自动波长校准；

2.5.6 可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间；

2.5.7 最快采样速率：80Hz。

2.6 数据处理系统

2.6.1 软件：Windows10以上操作环境，液相色谱软件；

2.6.2 采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要；

2.6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板；

2.6.4 维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；

2.6.5 电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态；

3 仪器配置

3.1 四元梯度泵1套；

3.2 不低于120位自动进样器1套；

3.3 独立柱温箱1套；

3.4 紫外检测器1套；

3.5 辅助设备及配件；

3.6 泵后在线过滤装置1套；

3.7 C18色谱柱2根；

3.8 进样瓶（盖、密封垫）300个；

3.9 白色过滤头1包；

3.10 PEEK手紧式接头1个；

3.11 液相安装工具包1套；

3.12 数据处理系统1套：i7处理器，16G内存，单独显示Win11系统；支持数据自动双面输出打印。

（四）旋转蒸发装置

1 技术参数

1.1 升降方式：马达自动升降，升降行程≥140mm；

1.2 转速范围：20-300rpm；

1.3 冷凝器：竖直式蛇形冷凝器，冷凝面积1200cm2；

1.4 旋转头进入角度可调，可调角度：0-60°；

1.5 断电时主机自动提升，将蒸发瓶脱离浴锅，避免样品局部过热；

1.6▲ 具有二次冷凝回收装置，既保证样品回收率又保护真空泵不被溶剂腐蚀；

1.7 蒸发瓶容量：50mL-3000mL；

1.8 浴锅温度范围：室温～210℃，水油浴切换功能；浴锅容量：5L；浴锅材质：304不锈钢；

1.9 浴锅控温方式：智能PID控制（LCD数显）；控温精度：±1℃(水)，±2℃(油)；

1.10 浴锅具有防干烧自动断电功能；水浴锅高温蜂鸣报警；

1.11 内置数字真空度控制器；

1.12▲ 不低于4.3寸彩色触摸屏控制器，真空度、转速等多参数同时数字显示，内置蒸馏曲线；

1.13▲ 梯度蒸馏模式，可实现程序自动控制真空度和转速，内置进气阀，程序结束后自动卸真空停止蒸馏；

1.14 内置40种以上溶剂数据库，方便调用，一键蒸馏；

1.15 可选蒸汽温度数字显示，精确掌握样品蒸汽温度；

1.16 可选自动蒸馏功能，系统可自动识别溶剂沸点，自动寻找最佳的蒸馏条件，无需人工摸索；

1.17 智能定时蒸馏功能；

1.18 具备USB数据接口，方便导出实验数据；

1.19 智能真空系统，可由真空控制器控制真空泵的启停，减少实验室噪音和振动，延长真空泵的使用寿命。

2 仪器配置

2.1 旋转蒸发仪主机1台，含内置数字真空控制器1套，彩色触摸屏控制器1套；

2.2 加热油浴锅1台；

2.3 竖直式蛇形冷凝器 1个；

2.4 气液分离瓶：1个；

2.5 蒸发旋转瓶：1个（1000mL）；

2.6 收集瓶：1个（1000mL）；

2.7 配套冷却循环水装置一套。

（五）多参数水质分析仪（温度/电导/浊度/溶解氧/PH/蓝绿藻/叶绿素/总藻类探头）

1 设备用途

用于检测水中的水温、电导率、浊度、溶解氧、PH、蓝绿藻、叶绿素的含量。

2 运行条件

2.1 环境温度：-5℃–+50℃；

2.2 存储温度：-20–80℃；

2.3 相对湿度：5%–95%。

3 设备功能要求

3.1 仪器采用防腐蚀，耐冲击和抗化学的工程材料及加强结构设计的仪器外壳，可测量水温、电导率、pH值、浊度、溶解氧、蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮、fDOM以及大气压的功能，可同时安装其中4个传感器加深度传感器。

▲3.2 传感器能够存贮校准数据。传感器应可在不同主机间交换，亦可在同一台主机的不同接口间转移但是无需要校准即可准确测量。

▲3.3 除深度传感器外，所有传感器可以湿拔插，可以现场拆卸、更换和维修；所有传感器可以满足深度达250米的运行环境。

▲3.4 主机接口自动识别探头改变；校准过的探头拆下后，重新安装后无需校准即可使用。

3.5 智能接口可自动识别故障，自动关闭故障探头或接口。

3.6 同时测量水温、电导率、蓝绿藻和叶绿素。

3.7 测量仪器应具有蓝牙通讯功能，亦可使用通过电缆供电的直流电源或使用信号输出接头（SOA）通过USB供电的多种供电方式工作。

3.8 数据存储功能：主机存储器不小512 MB，存储量不小于100万个测量数据；显示器内存存储量不得小于10万个测量数据。

4 技术指标要求

4.1 水温

量程：-5-50 ℃；

分辨率：0.001℃；

准确度：±0.01℃（-5-35℃）；±0.05 ℃（35-50℃）。

4.2 电导率

量程：0-200 mS/cm；

分辨率：0.001-0.01 mS/cm（取决于测量范围）；

准确度：0-100 mS/cm：读数的±0.5%或0.001 mS/cm，以较大者为准；100-200 mS/cm：读数之±1.0%；

自动温度补偿，电导池的设计具有防止气泡存留并影响测量的设计。

4.3 浊度

量程：0-4000 FNU；

分辨率：0.1 FNU；

准确度：0-999 FNU：0.3 FNU或读数的± 2%，以较大者为准；1000-4000 FNU：读数的± 5%。

4.4溶解氧

▲测量方法：覆膜电极法

量程：0-500%空气饱和度；0-50mg/L；

分辨率：0.1% 空气饱和度；0.01mg/L；

准确度：0-200%：读数的± 1%或1%饱和度，以最大者为准；200-500%：读数的± 5%。0-20mg/L：±0.1mg/L或读数的1%，以较大者为准；20-50mg/L：读数的±5%。

4.5 PH

量程：0-14 PH单位；

分辨率：0.01 PH单位；

准确度：校准温度± 10℃范围内为± 0.1，所有其他温度为± 0.2。

4.6 总藻类传感器：单一传感器的双荧光通道可同时测量叶绿素和蓝绿藻藻蓝能力；

4.6.1 蓝绿藻藻蓝蛋白

测量方法：荧光法

量程：0-100 RFU或0-100μg/L PC；

分辨率：0.01 RFU或0.01μg/L色素；

准确度：R2 ≥ 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内）

4.6.2 叶绿素

测量方法：荧光法

量程：0-100 RFU或0-400μg/L chl；

4.7 手持显示器

屏幕：全彩色LCD显示

防护等级：IP67

数据存储：>10万组数据

带有BD和气压计功能。

5 单套仪器配置要求

5.1 仪器主机：1台；

5.2 10米野外电缆：1套；

5.3 温度电导探头：1件；

5.4 总藻探头（蓝绿藻和叶绿素）：1件；

5.5 手持器：1件；

5.6 电导率校准液：1件；

5.7 罗丹明校准液 ：1件；

5.8 便携仪器包：1件。

（六）气相色谱-质谱仪（GC-MS）

1 气相色谱仪部分技术参数

1.1 柱箱

1.1.1 温度范围：室温以上4˚C~430˚C；

1.1.2 温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C；

1.1.3 升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟；

1.1.4 控温精度：≤0.01˚C；

1.1.5 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C；

1.1.6 最大运行时间：999.99分钟；

1.1.7 降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒（22℃室温下）；

1.1.8 保留时间重现性：<0.008%或<0.0008min；

1.1.9 峰面积重现性：< 0.5% RSD；

▲1.1.10 内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报。

1.2 毛细柱分流/无分流进样口（带EPC电子流量控制）

1.2.1 最高使用温度：395˚C；

1.2.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比；

▲1.2.3 压力设定范围：0-148Psi，精度0.001Psi；

1.2.4 流量范围：0-500mL/分钟N2，0-1230mL/min H2 or He；

1.2.5 数字式电子气路控制保证气体流量精度；

1.2.6 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝；

1.3 液体自动进样器

1.3.1 样品瓶位数：不少于120位2ml液体自动进样；

1.3.2 进样范围：0.1～50ul；

1.3.3 进样准确度：≥99%。

2 质谱仪部分技术

2.1 具有网络通讯功能，可实现远程操作；

2.2 质量数范围：0.6-1090 amu，以0.1amu递增；

2.3 分辨率：单位质量数分辨；

2.4 质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时；

▲2.5 灵敏度：（用30mx0.25mmx0.25um毛细柱测定）全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥5000：1(扫描范围：50-300amu)；

2.6 最大扫描速率：20,000amu/秒；

2.7 动态范围：全动态范围为106；

2.8 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子；

2.9 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入；

2.10 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能；

2.11 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成；

▲2.12 离子化能量：5-241eV；

2.13 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调；

▲2.14四级杆质量分析器：独立温控，110˚C - 200˚C，非预四极杆设计；

2.15检测器：长效高能量电子倍增器；

2.16真空系统：≥255L/sec分子涡轮泵及2.5m3/hr机械泵；

2.17气质接口温度: 独立控温，100-350℃。

3 仪器配置

3.1 气色谱仪主机 ：1套；

3.2 气相自动进样器（不低于120位：1套；

3.3 质谱主机：1套；

3.4 质谱灯丝：1个；

3.5 进样口衬管不粘连O形圈，10/包：1包；

3.6 高级绿色不粘连进样隔垫：100个；

3.7 通用分流/不分流衬管	：3根；

3.8 石墨密封垫圈，10/包	：1包；

3.9 MSD端密封长垫，10个/包：1包；

3.10 蓝色螺纹口样品瓶盖：200个；

3.11 样品瓶，2ml：200个；

3.12 毛细色谱柱（30米）	：3根；

3.13 数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印：1套；

3.14 UPS不间断电源（支持设备连续运行不低于4小时）：1台；

3.15 大容量通用型气体捕集阱	：1个。

（七）气相色谱仪（ECD/FID检测器）

1 满足标准：气相色谱仪需满足水质氯苯类化合物、水质酚类化合物、环境空气硝基苯类化合物测定相关要求。

2 工作条件

2.1工作环境温度：5℃～40℃；

2.2工作环境湿度：非操作状态5%~95% 操作状态20%-50%；

2.3工作电压：220V±10% 50Hz。

3 柱温箱参数

3.1 操作温度范围：高于室温+4℃～450℃；

3.2 柱箱温度偏差≤0.2%；

3.3 程序升温平台数≥20阶21平台；

3.4 程序升温重复性≤1%；

3.5 温度控制精度：0.1℃；

3.6 升温速率≥120℃/min；

3.7 最长一次方法运行时间：999.99min；

3.8 可运行柱流失补偿（双通道）；

3.9 加热区域：6个独立控制加热区控制；

3.10 辅助加热区最高操作温度：300℃；

3.11 具有柱箱温度的自动保护功能。

4 进样口参数

4.1 需至少安装两个进样口；

4.2仪器主体可搭配；

4.2.1 隔垫吹扫填充柱进样口（PIPP）；

4.2.2 标准和惰性流路分流/不分流毛细管进样口（S/SL）。

4.3分流/不分流毛细管柱进样口

4.3.1	最高使用温度 400℃；

▲4.3.2 具备高精度电子压力/流量控制，能同时控制载气，燃烧器和助燃气三路气体流量；

4.3.3	柱头压力设定范围：0～100psi；

4.3.4 柱头压力控制设定精度：0.01psi；

4.3.5 总流量设定范围：0～1000 mL/min（氦气）0～200 mL/min（氮气）；

4.3.6 流量设定精度：0.01 mL/min；

4.3.7 最大分流比：1：7500；

4.3.8 气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流；

▲4.3.9 载气气路系统密封性30min内降压小于0.005MPa； 燃气气路系统密封性30min内降压小于0.003MPa；助燃气路系统密封性30min内降压小于0.003MPa；（提供第三方气路系统密封性鉴定证书复印件）。

5	检测器参数

5.1仪器主体至少可搭载2个独立控温的检测器；

5.2所有检测器均包括电子流量控制模块；

5.3 微池电子捕获检测器（u-ECD）模块；

5.3.1 最高使用温度：400℃；

5.3.2 放射源：10mCi的63Ni的β射线；

▲5.3.3 最低检出限：≤9×10－15g/mL（丙体六六六）（投标文件中提供第三方检出限鉴定证书扫描件）；

5.3.4 基线漂移（30min）：≤5Hz；

▲5.3.5 基线噪声：≤1Hz（投标文件中提供第三方检出限鉴定证书扫描件）；

▲5.3.6 定量重复性：≤2%（投标文件中提供第三方检出限鉴定证书扫描件）。

5.4 氢火焰离子化检测器（FID）模块

▲5.4.1 高精度电子流量/压力控制，能同时控制载气，燃烧器和助燃气三路气体流量；

5.4.2 适配填充柱和毛细管柱；

5.4.3 最高使用温度450°C；

▲5.4.4 检出限≤2.5pg C/s（正十六烷）（投标文件中提供第三方检出限鉴定证书扫描件）；

▲5.4.5 常规条件下基线漂移（30min）≤0.13PA，高温环境下基线漂移（30min）≤0.16PA; （投标文件中提供第三方基线漂移和噪声鉴定证书扫描件）；

5.4.6 常规条件下基线噪声≤0.02PA，高温条件下基线噪声≤0.02PA；

5.4.7 动态线性范围≥107；

▲5.4.8 定性重复性≤0.1%，定量重复性≤0.8%（投标文件中提供第三方定性重复性鉴定证书扫描件）；

5.4.9 数据采集频率：最高500Hz。

5.5 液体进样器

5.5.1 样品盘位数：不低于130位；

5.5.2 最小进样量：0.1μl；

5.5.3 最大进样量：250μl；

5.5.4 最大支持进样口：2个。

6 色谱软件

6.1支持Windows 7/10，32位图形化用户界面（包含用户助手等功能）；

6.2可快速对前后进样口、前后检测器、柱温箱升温程序、色谱柱条件以及阀事件等各项参数进行设置；

6.3具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等应用功能；

6.4峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能；

6.5 GC自动停止/自动启动，系统确认（GC自诊断），功能，状态记录功能，可升级为网络化软件。

7 数据通讯：先进的以太网（LAN），远程启动运行开始/结束（无线互联）。

8 配置清单

8.1 气相色谱仪主机*1；

8.2 S/SL分流不分流进样口*2；

8.3 电子捕获检测器*1；

8.4 工具包*2；

8.5 气体净化装置*3；

8.6 专用毛细柱*2（满足水质氯苯类化合物、水质酚类化合物、环境空气硝基苯类化合物测定相关要求）；

8.7 氢气发生器*1；

8.8 空气发生器*1；

8.9 数据处理系统，I7，16G，独显，W11专业版，支持数据输出自动双面打印*1；

8.10 液体进样器（进样位数≥130位）*1。

（八）气相色谱仪（FID检测器）

1 用途：气相色谱仪需满足水质酚类化合物测定、固定污染源排气中甲醇、氯乙烯等测定相关要求。

2 工作条件

2.1工作环境温度：5℃～40℃；

2.2工作电压：220V±10% 50Hz。

3 柱温箱参数

3.1 操作温度范围：高于室温+4℃～450℃；

3.2 柱箱温度偏差≤0.2%；

3.3 程序升温平台数≥20阶21平台；

3.4 程序升温重复性≤1%；

3.5 温度控制精度：0.1℃；

3.6 升温速率≥120℃/min；

3.7 最长一次方法运行时间：999.99min；

3.8 加热区域：6个独立控制加热区控制；

3.9 辅助加热区最高操作温度：300℃；

3.10 具有柱箱温度的自动保护功能。

4 进样口参数

4.1至少安装两个进样口；

4.2 仪器主体可搭配；

4.2.1 隔垫吹扫填充柱进样口（PIPP）；

4.2.2 标准和惰性流路分流/不分流毛细管进样口（S/SL）；

4.3 分流/不分流毛细管柱进样口

4.3.1 最高使用温度400℃；

▲4.3.2 高精度电子压力/流量控制，能同时控制载气，燃烧器和助燃气三路气体流量；

4.3.3 柱头压力设定范围：0～100psi；

4.3.4 柱头压力控制设定精度：0.01psi；

4.3.5 总流量设定范围：0～1000mL/min（氦气），0～200 mL/min（氮气）；

4.3.6 流量设定精度：0.01 mL/min；

4.3.7 最大分流比 1:7500；

4.3.8 气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流；

▲4.3.9 载气气路系统密封性30min内降压小于0.005MPa；燃气气路系统密封性30min内降压小于0.003MPa；助燃气路系统密封性30min内降压小于0.003MPa；（提供相关技术证明材料）。

5 检测器参数

5.1仪器主体至少可搭载2个独立控温的检测器。

5.2所有检测器均包括为电子流量控制模块。

5.3氢火焰离子化检测器（FID）。

▲5.3.1 采用高精度电子流量/压力控制，能同时控制载气，燃烧器和助燃气三路气体流量；

5.3.2 适配填充柱和毛细管柱；

5.3.3 最高使用温度450°C；

▲5.3.4 检出限≤2.5pg C/s（正十六烷）（提供制造厂家相关技术证明材料）；

▲5.3.5 常规条件下基线漂移（30min）≤0.13PA，高温环境下基线漂移（30min）≤0.16PA；（提供制造厂家相关技术证明材料）；

5.3.6 常规条件下基线噪声≤0.02PA，高温条件下基线噪声≤0.02PA；

5.3.7 动态线性范围≥107；

▲5.3.8 定性重复性≤0.1%，定量重复性≤0.8%（提供制造厂家相关技术证明材料）；

5.3.9 数据采集频率：最高500Hz。

6 阀系统控制

6.1 所有阀组件，全自动气体驱动阀，无需手动切换，准确性高，重复性好。

7 液体进样器

7.1 样品盘位数：不低于130位；

7.2 最小进样量：0.1μl；

7.3 最大进样量：250μl；

7.4 最大支持进样口：2个。

8 色谱软件

8.1 支持Windows 7/10，32位图形化用户界面（包含用户助手等功能）；

8.2 可快速对前后进样口、前后检测器、柱温箱升温程序、色谱柱条件以及阀事件等各项参数进行设置；

8.3 具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能；

8.4峰积分处理功能，定性功能（支持多相对保留时间，分组），定量功能（面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法），校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能；

8.5 GC自动停止/自动启动，系统确认（GC自诊断），功能，状态记录功能；

8.6数据通讯：先进的以太网（LAN），远程启动运行开始/结束（无线互联）。

9 仪器配置

9.1 气相色谱仪主机*1；

9.2 S/SL分流不分流进样口*1；

9.3 氢火焰离子化检测器*1；

9.4 六通阀*1；

9.5 定量环*1；

9.6 阀组件一套*1；

9.7 惰性化管路*1；

9.8 工具包*2；

9.9 气体净化装置*3；

9.10 专用毛细柱*2（需满足水质酚类化合物测定、固定污染源排气中甲醇、氯乙烯等测定相关要求）；

9.11 氢气发生器*1；

9.12 空气发生器*1；

9.13 数据处理系统，I7，16G，独显，W11专业版，支持数据输出自动双面打印*1；

9.14 液体进样器（进样位≥130位）*1。

（九）固相萃取装置

1 功能：主要用于样品的分离、纯化和富集，整套系统可自动完成固相萃取柱的活化、样品过柱、清洗、氮气干燥、洗脱等操作，处理样品量大，自动化程度高，方便环保。

2 技术指标

2.1 全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等）。

▲2.2 并行通道数量：8通道, 可同时自动处理8个样品，实现8通道的同时活化、上样、洗脱，提高工作效率。

2.3 连续处理样品能力：60位小体积样品连续处理，30位大体积样品连续处理。

2.4 上样/收集：标配15mL上样与收集架，大体积上样架，用于大小体积样品上样及收集。样品瓶为15ml离心管，标配6ml小柱萃取柱架。

2.5 固相萃取柱种类：可全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml/20ml萃取小柱。

2.6 流速控制：正压上样、洗脱的模式，采用高精度注射泵精确控制每个通道流速，流速范围：0.1-100mL/min。

2.7 溶剂种类：8种溶剂接口，标配1L溶剂瓶6个，2L溶剂瓶2个。

▲2.8 样品兼容能力：大小体积样品架同时放置在仪器内，可以灵活处理大小体积样品，无需手动更换大小体积样品架。（投标文件中提供100ml以上大体积上样架及15ml样品架同时放置在仪器内照片证明材料，并加盖制造厂商公章）。

▲2.9 双针结构：采用单独的移液上样针与柱密封针，双针防腐处理，可最大程度解决交叉污染的问题。

▲2.10 小体积样品完全上样：标配具有自动喷淋清洗样品管的功能，实现瓶身内部全部清洗，完成样品的真正完全上样，无样品损失。（投标文件中提供氮气喷淋清洗样品管时的照片证明材料，并加盖制造厂商公章）。

▲2.11 多功能柱密封针：可适配不同规格固相萃取柱，使用1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作，可在同一个序列批表内全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml等不同规格的萃取小柱，而无需任何手动操作。（投标文件中提供相应证明材料，并加盖制造厂商公章）。

2.12 固相萃取柱密封：SPE柱上采用膜片式弹性密封技术，密封垫不接触样品，杜绝交叉污染。

▲2.13 溶剂增压功能：具有独立溶剂增压装置，低沸点溶剂高温环境下不会汽化，保证低沸点溶剂取液体积的准确性。

2.14 废液接口：四种废液接口，包含废水、一般有机废液、剧毒废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集。

▲2.15 整机系统密闭设计，自带通风系统，无需放置于通风橱中，仪器内部采用PEEK耐酸设计，防止有机溶剂、酸腐蚀仪器内部。

- 3 控制软件

▲3.1 本机软件控制，不低于15寸触屏工作站，触屏控制，无需外接电脑。工作站软件应有操作系统，可对仪器各部分进行实时反控。图形化界面设置，实时显示工作状态。

3.2 系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长耗材的使用寿命，降低维护成本。

3.3 具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

3.4 具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。

▲3.5 系统内置照明和摄像头，利用本机监控摄像头，通过本机控制终端可以实时观察到仪器内部的运行状态。

- 4 仪器配置

- 4.1 全自动固相萃取系统主机（包括以下部分：） 1套：

- 移液针	：16根；

- 高精度注射泵：8个；

- 本机监控摄像头：2个；

- 6mL萃取柱载架：1个；

- 150mg/ 6ml  WAX密封固相萃取柱（30个/包）：1包；

- 6ml萃取柱密封盖（100个/包）：1包；

- 15mL样品管架 ：1个；

- 15mL收集管架：1个；

- 15mL离心管（50个/包）：4包；

- 32位大体积上样组件：1套；

- 1L溶剂瓶及瓶口适配器：6个

- 2L溶剂瓶及瓶口适配器：2个

- 2L溶剂瓶放置架：1个

- 附件包（包括排风管、液路接头等）：1套

- 全自动固相萃取操作系统（包括安装光盘）：1套；

- 数据处理系统：I7，16G，独显，W11专业版，支持数据输出自动双面打印*1；

- 1套。

（十）超声提取装置

1 技术参数

1.1 工作尺寸：500*300*150mm；

1.2 超声频率：40KHz；

1.3 超声功率：500W；

1.4 加热功率：1000W；

1.5 温度范围：0-80℃；

2 仪器配置

2.1 主机：1套；

2.2 隔音盖：1只；

2.3 排水阀：1只。

（十一）相衬显微镜

- 1 技术参数

1.1 光瞳距离：55-75 mm；

1.2 载物台：双层载物台；

1.3光源：6V20W亮度可调。

2 仪器配置

2.1 主机一套；

2.2 电源线一根；

2.3 配件一套。

（十二）多功能蒸馏仪

1 用途：满足各类样品中的氰化物、挥发酚、氨氮等项目进行全自动蒸馏实验。

2 技术要求：

2.1 要求不低于7寸彩色屏幕，触摸操作模式，菜单指令全屏直观显示，操作简洁；

▲2.2 要求碳纤维光感的热源材质，要求辐射方式加热，确保容器受热均匀，不易爆沸、耐腐蚀及干烧保护；

2.3 蒸馏单元数量不少于六个通道，可单孔单控，一次完成六组样品蒸馏，且加热功率与时间均可自由设定；

▲2.4 冷凝瓶要求真空蛇形方式，馏出液管路进气与出气管路中未有任何开口或磨砂塞，避免馏路密封差导致样品损失（投标文件中提供产品相关技术证明材料）；

2.5 独立的可调温冷却水源密闭循环，要求冷凝水温度实时显示、超压报警和缺水报警保护，避免主机内置循环冷凝方式，避免受空间限制与环境温度影响冷凝效率模式；

2.6 蒸馏量（终点）要求随意设定馏出液体积，达到设定量仪器自动切断加热电源，并具备馏出液倒吸保护功能；

2.7 要求馏出液管路智能清洗，无需人员拆卸瓶体或手工加液清洗，确保清洗彻底无残留；

▲2.8 要求冷却水自动排空保护，蒸馏结束，自动将冷凝瓶循环水排空，避免长期与外界接触滋生绿苔（投标文件中提供产品相关技术证明材料）。

3 参数要求：

3.1 加热源：耐腐蚀的碳纤维材质辐射热源。

3.2 馏出液控制：6套止流阀和6套泄压阀。

3.3 功率：总功率2800W(单孔350W可调)。

3.4 升温沸腾时间：8min内。

3.5 循环水容量：不小于10L。

3.6 蒸馏量设定：定量控制，300mL内可调（各通道独立控制）。
4 仪器配置

4.1 全自动蒸馏仪主机1套。

4.2 碳纤维热源6套。

4.3 独立的带温度显示压缩机制冷循环水系统1套。

4.4 馏出液监控6套、500mL双颈圆底烧瓶6支、定量控制保护6套、防倒吸保护6套、无任何开口真空冷凝管6只、硅胶管路1套、馏出液管路清洗1套、随机工具1套。

4.5 数据处理系统：I7，16G，独显，W11专业版，支持数据输出自动双面打印。

- （十三）硫化物酸化吹气仪

1 用途：适用于地表水、生活污水、工业废水或土壤样品的前处理。具备氮气控制互不干扰、操作简便快捷、气密性良好等特点。

2 仪器要求：

2.1 不少于六个通道运行模式，标准容器，不泄漏，可同时处理六个样品。

2.2 智能恒温水浴加热，PID精确控温，能够快速恒定水浴温度，缩短分析时间，无液干烧保护，避免热源无液干烧。

2.3 要求配套氮气安全保护和各通道恒流保护模块，每个样品的氮气流量独立控制，气路超压安全保护，确保实验安全有效进行。

▲2.4 氮气恒定吹扫，要求气源定时控制，达到设定时间自动关闭气源，无需人工关闭。

2.5 要求配套耐腐玻璃器皿挂件模具，方便器皿的存放安置。

3 参数要求：

3.1 样品数量：不低于6位样品单元。

3.2 加热方式：自动控温恒温水浴。

3.3 加热功率：l200W，加热均匀。

3.4 氮气流量计控制：0-3L/min（具备防爆安全阀）。

3.5 温度范围：室温-99.9℃。

3.6 控温精度：±1℃。

3.7 氮气防护：气源自动监控，超压自动防护，减少内部部件气密性损坏。

3.8 氮气流量支路：50-500mL/min。

4 仪器配置

4.1 主机1台（含气密监控模块）。

4.2 压力安全阀1个。

4.3 恒温水浴单元1套。

4.4  3孔反应瓶6支、比色管6支、送气管6根、刻度四氟塞分液漏斗6支。

4.5 保险丝2个，随机附件1套。

（十四）索氏提取器

- 1 技术参数

1.1 具备加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分；

1.2 操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度；

1.3 可自动回收溶剂；

1.4 抽提时间可调，到时报警；

1.5 每批提取样品数：2-6个；

1.6 提取瓶容积：250ml或500ml可选；

1.7 提取样品量：0-5g/个；

1.8 控温范围：室温＋5～100℃

1.9 电加热功率：800W。

2 仪器配置

2.1 索氏提取仪：1套；

2.2 提取管：6只；

2.3 电源线：1根。

- （十五）红外烟气综合分析仪

1 技术参数

1.1 O2测量范围：0-25.00%，电化学传感器（寿命大于4年），分辨率0.01%，精度±0.2%；

1.2 CO测量范围：0-10000ppm红外传感器，分辨率0.1ppm，精度±1%FS；

1.3 CO2测量范围：0-40.00%红外传感器，分辨率0.1ppm，精度±1%FS；

1.4 NO测量范围：0-200ppm红外传感器，分辨率0.1ppm，精度±1%FS；

1.5 NO2测量范围：0-200ppm红外传感器，分辨率0.1ppm，精度±1%FS；

1.6 SO2测量范围：0-200ppm红外传感器，分辨率0.1ppm，精度±1%FS；

1.7 CH4测量范围：0-10000ppm红外传感器，分辨率0.1ppm，精度±1%FS；

1.8 烟气温度，热电偶（范围：0～1100℃）；精度：±1℃；

1.9 差压（±120hpa），压力传感器，精度：1%读数；

1.10 流速（3～100m/s），精度：1%读数；

1.11 可按需求设置空气自动清零的时间间隔；

1.12 可按需设置测量时长、数据保存及打印间隔、自动计算平均值等功能；

1.13 配备烟尘多级过滤器，可有效过滤烟尘及颗粒物；

1.14 具备泄露测试功能，可检查仪器整个管路的密封性；

1.15 设备自带数据存储＞5000组，监测数据应能通过U盘导出；

1.16 仪器可连接WIFI无线网络实时传输数据；

▲1.17 仪器需内置高功率恒定流量采样泵；

1.18 内置锂离子电池，电池续航应至少满足设备主机预热要求，电量不低于96Wh；

▲1.19 分析主机内置双级制冷器，提高制冷除水效果；

1.20 采样过程全程伴热，采样探针及采样管线加热温度＞120℃；

1.21 整机轻便好携带，包含预处理及分析功能，整体重量小于10KG。

2 仪器配置

2.1 主机：包含O2，CO，CO2，NO，NO2，SO2，CH4等传感器单元、烟气温度和差压流速测量功能，包含双级制冷器、排水泵、采样泵；

2.2 采样套装：1米加热探针、3米加热管线；

2.3 配件及随机资料：文印成像系统终端，使用说明书，出厂报告，配件包。

（十六）便携式CO分析仪

1 执行标准

GB 9801-1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法

HJ 965-2018环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法

2 技术参数要求

2.1 非分散红外光学法测量CO，准确度高，检出限低；

▲2.2 内置大容量锂电池，可连续工作20小时以上，投标文件中提供第三方出具的检验报告扫描件；

2.3 支持手动测量和自动测量模式，同时满足便携式测试/在线测量的需求；

▲2.4 自动测量模式支持实时测量和定时测量，可显示分钟均值、小时均值、8小时均值、日均值，具备数据存储功能；

2.5 配三脚支架，满足户外连续自动监测需要；配取样管，携带、使用更方便；

2.6 5英寸触摸彩屏显示，支持CO、CO2曲线显示和缩放，操作使用更方便；

2.7 具备μmol/mol、mg/m3和%单位切换功能；

▲2.8 支持氮气和空气两种校零方式；

▲2.9 内置CO洗涤器，可使用环境空气进行调零，无需氮气瓶；

2.10 丰富的人机接口：具备RS232、USB等接口，支持对外数据通信，U盘数据导出；数据打印；

2.11 具有超限报警功能，可以设定报警点浓度，超限自动声、光报警；

2.12 具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用；

▲2.13 具有环境温度、湿度、大气压测量功能；内置BD模块，实现BD定位和日期时钟自动授时。

- 3 技术指标

| 主要参数 | 指 标 |
| --- | --- |
| 气体 | CO |
| 量程 | （0～50）μmol/mol或（0-62.5mg/m3） |
| 示值误差 | ±2%FS |
| 重复性 | ≤1.0% |
| 零点/量程漂移 | ±2%FS |
| 非被测组分干扰误差 | ±2%FS |
| 响应时间 | ≤45s |
| 抽气流量 | 1.0L/min |
| 工作电源 | 内置锂电池(22.2V/5.2Ah）或交流供电（自带充电管理） |
| 功耗 | ≤15W |

4 配置清单

4.1 主机

4.2 取样管

4.3 便携式蓝牙文印成像系统终端

4.4 三脚支架

4.5 主机铝箱

4.6 电源线

（十七）总有机碳

1 用途：有于地表水等环境样品中的总有机碳测量。

2 技术参数

2.1 整机采用模块化设计，仪器操作、维护维修便利；操作软件采用数据库辅助数据管理，能实现仪器控制、状态监控、数据处理和数据存取等操作。

2.2 可选配审计追踪软件，符合FDA 21 CFRPART 11关于电子数据的完整性、电子签名、审计追踪的要求。

2.3 采用高性能的NDIR检测器，采用进口光源和探测器，提高检测灵敏度和稳定性。

2.4 裂解炉采用24V弱电压供电，保障使用安全。

2.5 燃烧管采用快插结构，实现燃烧管及耗材的快速更换，提升仪器的维护效率。

2.6 采用精密气流量控制技术，保证载气流量准确稳定、测试的精密度；

▲2.7 整机需采用三级脱水技术，具备电子制冷脱水装置、可快速换膜的过滤器、采用膜式干燥器脱水技术，确保证脱水效率；

▲2.8 采用多通道旋转阀搭配精密的定量泵构成进样系统，实现样品自动稀释（自动稀释倍数1-100倍）、自动加酸、自动吹扫等功能；

2.9 液路设计搭配合理的流程控制系统，保证在样品切换、清洗时进入燃烧管的样品量最小化，实现催化剂和燃烧管的长寿命；

2.10 具有稀释水实时监控，废液实时监控功能，提供智能化提醒服务；

2.11 样品表中可加入多个任务，连续进行测试；
2.12 样品测试时可选取多条标准曲线进行分析，软件自动根据样品响应值从中选择最佳标准曲线并代入计算；

2.13 具有耗材管理功能，智能提醒更换耗材；

▲2.14 采用铂金催化剂680℃催化氧化技术，满足对于高盐样品的测试需求；（也可选用钯金催化剂、氧化铈催化剂）

2.15 检测器：NDIR（非色散红外检测）

2.16 测定项目：TC、TIC、TOC、NPOC

2.17 消解原理：高温催化燃烧氧化/非分散红外检测（NDIR）

▲2.18 进样方式：全自动进样，配液体20位自动进样器；

▲2.19 TC测定范围：0-1000mg/l，可扩展至0-100000mg/L

2.20 检出限：TC：50ug/L；IC:20ug/L；

2.21 重现性：≤3%

▲2.22 测定时间：TC约4分钟；IC约3分钟

2.23 进样量： TC：100-500ul；IC：100-2000ul；

▲2.24 可具备选配固体测试模块，升级后可满足土壤类样品测试需求；（无需额外供气）

▲2.25 可具备选配增强型除卤素装置，升级后可增强检测的灵敏度和稳定性；

3 配置清单

3.1 总有机碳分析仪主机：1套；

3.2 催化剂：2瓶；

3.3 燃烧管：2只；

3.4 氧气减压装置：1套；

3.5 工作站（含操作软件）：1套；

3.6 用户手册：1份；

3.7 配套稀释水瓶、废液桶、样品瓶等组件：1套；

3.8 自动进样器主机：1套；

3.9  60ml进样瓶：20只；

3.10 数据处理系统：I7，16G，独显，W11专业版，支持数据输出自动双面打印。                        1台。

（十八）测汞仪

1 设备需求清单

| 序列 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测汞仪主机 | 1台 |
| 2 | 石英涂层的样品舟（小） | 10个 |
| 3 | 石英涂层的样品舟（大） | 10个 |
| 4 | 金汞齐 | 1根 |
| 5 | 普通催化燃烧管 | 1根 |
| 6 | 氯化亚锡套件 | 1套 |
| 7 | 液体样品反应试管 | 10个 |
| 8 | 软件操作平台（含通用数据构型器及文印成像系统终端） | 1套 |

2 设备主要技术参数

2.1 使用环境：

2.1.1 220V电源，15A最大；

2.1.2 载气：环境空气；

2.1.3 湿度：30-70%之间。

2.2 技术要求

2.2.1 ▲原理：需要符合HJ923-2017 土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法；HJ917-2017；固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ543-2009；HJ 597-2011 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法。

2.2.2 检测方式：非色散双光束冷原子吸收光谱，采用低压汞灯（254nm）。

2.2.3 检测器：提供二个检测器，半导体检测器（带有254 nm带宽滤光器）。

2.2.4 样品的检测范围：0.002ng-2500ng。

2.2.5 ▲具有除湿功能和金汞齐浓缩功能。

2.2.6 金汞齐需要具有独立的加热器，可快速升温。

2.2.7 ▲燃烧炉：采用三段式加热模式。

2.2.8 燃烧管材质：石英管。

2.2.9 最高加热温度：850度以上。

2.2.10 ▲燃烧管：内含催化剂，对于含有卤素复杂基质的化合物有抗干扰能力。

2.2.11 需要满足土壤或固体HJ 923-2017高温法方法检测极限：≤0.2ug/kg Hg。

2.2.12 重现性：RSD≤3%（2ng Hg）。

2.2.13 需要提供独立化学法模块，采用氯化亚锡还原液体中的汞，从而分析；废气HJ 543—2009和地表水HJ 597-2011项目。

2.2.14 需要满足HJ 543—2009化学法检测极限：0.025μg/25ml试样溶液或当采样体积为10 L时，检出限为0.0025mg/m3，测定下限为0.01mg/m3。

2.2.15 仪器最大样品量：1000mg（固体样品）；10000ul或10g（液体样品）。

2.2.16 分析速度：5-8分钟/样品。

3 软件控制

3.1 操作软件需要能够安装于：windows10或windows11的界面下。

3.2 显示报告：需要具有波形、检量线、原始数据、统计计算、流程图和状态。

3.3 报告打印：需要具有支持中文字体的报告格式。

3.4 数据处理：需要具有自动实现平均值、标准偏差、偏差的计算。

（十九）万分之一电子天平

1 用途：用于称量物品。

2 工作条件

2.1 电源电压：100~240V AC

2.2 电源频率：50~60Hz

2.3 工作温度：5-40℃

3 主要技术指标

3.1 称量范围：不少于10mg，不高于120g

3.2 重复性：0.1mg

3.3 线性：0.2mg

3.4 显示屏：VFD

3.5 校准方法：外校（ICM自动识别砝码），外部自定义校准，内校，自动内校（温度，定时触发）

3.6 通讯接口：RS232，USB-B，外部输入接口（脚踏开关控制去皮，打印），

4 配置清单

4.1 主机一套。

4.2 操作说明书一份。

4.3 保修卡一份。

（二十）恒温恒湿箱

1 用途：用于恒温恒湿的控制。

2 工作条件

2.1 电源电压：100~240V AC

2.2 电源频率：50~60Hz

2.3 工作温度：5-40℃

3 主要技术指标

3.1 公称容积：0-150L

3.2 控温范围0-65℃

3.3 湿度范围：50~90%RH 以温度而定，且温度＞ 10℃

3.4 湿度波动：±(5~8)%RH

3.5 自动控制温度，无氟环保制冷剂，高效率、低能耗。

4 配置清单

4.1 主机一套

4.2 加湿装置一套

4.3 操作说明书一份

4.4 保修卡一份

（二十一）便携式pH/DO

1 用途：用于外出测量水中的PH/DO参数

2 工作条件

2.1 电源电压：AA电池4节（1.5V×4）或Type-C电源供电

2.2 工作温度：5-40℃

3 主要技术指标

3.1 溶解氧

测量范围：0.00~20.00mg/L(ppm)

温度补偿范围：0~60℃（自动）

气压补偿范围：0~200kPa（手动）

盐度补偿范围：0.00~80.00ppt（手动）

校准功能：零点标定、空气标定（气压标定、温度标定）

电极类型：极谱式

3.2 pH

测量范围：0.00~14.00pH

温度补偿范围：0~100℃（自动/手动）

分辨率：0.01/0.001pH

校准功能：有，3点或5点

3.3 温度

测量范围：-5~105℃

分辨率：0.1℃

校准功能：有，1点

4 配置清单

4.1 主机一套。

4.2 pH三合一复合电极1根。

4.3 常量极谱法溶氧电极1根。

4.4 pH校正缓冲液1套。

4.5 溶氧电解液1瓶，溶氧电极膜帽1个。

4.6 操作说明书、保修卡各一份。

4.7 便携防护手提箱1个。

应急监测设备部分

（二十二）便携式测汞仪

1 设备用途：使用冷原子吸收法，用于空气、污染源废气、饮用水、废水和地表水中汞浓度的测定。

- 2 技术参数

2.1 满足HJ 543-1009固定污染源废气汞、HJ 597-2011水质总汞检测标准、总站应急字(2021)230号水质总汞测定便携冷原子吸收分光光度法。

2.2 采用塞曼扣背景冷原子吸收原理，符合JJG 548-2018测汞仪检定规程。

▲2.3 无需催化管和汞齐化管等耗材，仪器具有抗水分、抗硫化物、抗卤素干扰。

2.4 水样品中汞浓度检测范围：1-100000ng/ L，最大进样量5000ul；

2.5 空气流量：0.8-5.0 L/min；

2.6 仪器分析时间为≤2min；

▲2.7 检出限≤50ng/L

2.8 重复性≤3.0%，线性误差≤5.0%；

2.9 仪器稳定性好，标准曲线可达0.999以上，3-6月以内无须重新建立；

2.10 仪器自带脱汞空气源、无须钢瓶，需实现实验室和便携外场操作；

▲2.11 仪器配备双光程池满足高低浓度检测，具有长光程池和短光程池各一个（投标文件中提供实物照片并加盖投标人电子签章）；

2.12 样本无需消解预处理，可直接测量水、气介质中的汞含量；

2.13 全套分析软件及数据处理系统，具有自动调整零点及空白功能。

- 3 仪器配置

3.1 汞分析仪主机，数量1；

3.2 电源线，数量1；

3.3 连接线，数量1；

3.4 分析软件，数量1；

3.5 气泵单元，数量1；

3.6 起泡器，数量2；

3.7 单光程样品池，数量1；

3.8 单光程样品池接头，数量2；

3.9 止水夹，数量2；

3.10 质量证书，数量1；

3.11 操作说明书，数量1；

3.12 软件说明书，数量1；

3.13 数据处理系统（i7，32G，1T硬盘，独显），数据输出支持双面,数量1。

（二十三）便携式傅里叶变换红外分析仪

1 设备用途

应用于现场分析高温、高湿、带腐蚀性的烟气，直接采样，直接分析，能在现场进行长时间在线监测，能同时多组分定性、定量分析。同时测量并显示多种气体。

2 技术参数要求

2.1 功能：现场分析高温、高湿、带腐蚀性的气体，直接采样、分析，能在现场进行长时间在线监测，能定性、定量分析；

2.1.1 原理：傅立叶变换红外分析原理。

2.1.2 分束器：采用防潮窗口材料。

2.1.3 波长范围：900～5000cm-1。

2.1.4 检测器：Peltier制冷MCT。

2.2 样气室

▲2.2.1 气室工作温度：180℃（投标文件中提供软件截图并加盖投标人电子签章）。

2.2.2 样气室内壁有抗腐蚀涂层。

2.3 软件分析系统

2.3.1 出厂标定光谱库（精确定性、定量），出厂气体标定组分、量程及精度，能够进行未知气体的自动查找和判定多种分析量程进行选择，适用于不同的应用；

▲2.3.2 中文软件界面，可以实现同时多组分定量、实时监视仪器硬件状态（投标文件中提供软件截图并加盖投标人电子签章）；

2.3.3 根据测量要求可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3）；

2.3.4 对测量结果可进行干、湿浓度的转换，显示个物质的浓度1、5、10分钟均值。利于和现场CEMS系统进行对比；

2.3.5 根据不同测量环境进行压力及湿度补偿，自动修正组分之间的干扰，保证测量精度；

2.3.6 可进行连续现场记录存储，自动存储测量光谱图，并能显示浓度-时间趋势图；

2.3.7 分析结果可存储文本格式，便于采购人编制分析报告；

2.4 便携式全程加热采样系统

2.4.1 全程加热到180℃，恒温控制，全程加热包括：采样探杆、采样探头、伴热管线、高温预处理装置（含高温采样泵）。

2.4.2 采样流量：2.5~3L/min，两级过滤系统，粉尘过滤小于2µ。

2.4.3  1.5米、1米长伴热管线各一根，加热温度：恒温180℃。

2.5 便携式加热探头：1米长加热采样探杆，前端可延长。

▲2.6 气体标定组分、量程及精度要求（投标文件中提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人电子签章）。

（1）水蒸气	     0-40%；

（2）二氧化碳	     0-50%；

（3）一氧化碳	     0-100-2000mg/m³；

（4）二氧化硫	     0-50-2000mg/m³；

（5）一氧化氮	     0-200-2000mg/m³；

（6）二氧化氮	     0-200-2000mg/m³；

（7）一氧化二氮	   0-50-200mg/m³；

（8）氨气	        0-50-200mg/m³；

（9）氟化氢	     0-20-200mg/m³；

（10）氯化氢	     0-75-200mg/m³。

2.7 测量精度：测量精度≤ ±5％；

2.8 系统重量：气体分析仪主机重量不超过20Kg，整套系统重量不超过30Kg。

3 仪器配置

3.1 便携式傅立叶变换红外气体分析仪主机1台；

3.2 预处理装置1套；

3.3 样探头及探杆1套；

3.4 伴热管线1套；

3.5 平板通用数据构型器，配件（皮塞子、支架、网线等）2套，数据输出支持自动双面打印2台；

3.6 便携采样探头箱：玻璃纤维滤芯5个。

（二十四）红外热成像气体检测仪

- 1 技术参数要求

- （1）针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。

- （2）探测器类型：制冷型高灵敏度探测器；

- （3）操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；

- （4）图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；

- （5）气体增强显示：具备高灵敏度模式，可探测到微小泄漏状态；

- （6）录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；

- （7）语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；

- （8）具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；

- （9）激光指示：具有激光指示功能，激光分类为二级，功率为1mW，波长为635nm红色激光。

- ▲（10）激光指示：具有激光指示和测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1000m（投标文件中提供仪器相关证明材料扫描件）。

- （11）测温精度：采用不少于4个不同的温度校准点，进行温度校准比对，示值误差均≤2%。

- （12）BD定位：主机屏幕可以显示实时经纬度信息。

- （13）放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。

- （14）图像冻结功能：具备图像冻结功能。

- （15）通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制。

- ▲（16）具有防爆合格证，且防爆等级不低于Ex ic nc IIC T6 Gc，防爆证上不能有产品和测量点之间的距离限制，且需满足光辐照度≤5mW/mm2（投标文件中提供有资质的机构颁发的防爆合格证及对应报告扫描件）。

- ▲（17）防护等级：不低于IP54（投标文件中提供仪器相关证明材料扫描件）。

- ▲（18）电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时（投标文件中提供仪器相关证明材料扫描件）。

- （19）充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电。

- （20）可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

- ▲（21）需具备定量功能，可通过WIFI连接定量模块（FID+PID），仪器屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器实时检测检测数据。（投标文件中提供仪器连接界面截图）

- （22）定量模块技术要求：

- 1)检测原理：FID检测器和PID检测器。

- ▲2)氢气气源：储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时，容纳氢气体积不少于10L；（投标文件中提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）

- 3)防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex db ia IIC T4 Gb；（投标文件中提供有资质的机构颁发的防爆合格证扫描件，需与仪器型号保持一致）

- 4)供电方式：采用可拆卸电池供电，电池容量≥3500mAh，单个电池的连续工作时间≥6小时。

- 5)充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电。

- 6)量程范围：FID：0~50000μmol/mol，PID：0.5~2000μmol/mol；

- 7)检出限：FID：≤0.5μmol/mol，PID：≤0.5μmol/mol；

- 8)重复性：FID：≤2%，PID：≤2%；仪器平行性：FID：≤2%，PID：≤2%；

- ▲9)配备VOCs泄漏现场筛查工具APP，可以实现现场拍照取证功能，照片中可以同时显示当前实时的地理位置信息（BD）以及定量模块FID和PID检测实时数值和最大值，还可以显示当前日期、时间以及检测仪器的型号（投标文件中提供相关证明材料截图）。

- 2 指标参数

| 序号 | 项目 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作温度 | -20℃～+60℃ |
| (2) | 存储温度 | -40℃～+80℃ |
| (3) | 测温范围 | -40℃～+500℃ |
| (4) | 工作波段 | 3.2~3.5μm |
| (5) | 分辨率 | ≥320×256 |
| (6) | 热灵敏度 | ≤10mk@25℃ |
| (7) | 制冷器运行噪声 | ≤35dB |
| (8) | 显示屏 | ≥5英寸可旋转触摸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080 |
| (9) | 启动时间 | ≤5 min |
| (10) | 目镜分辨率 | ≥1920×1080（OLED，可旋转） |
| (11) | 可见光摄像头像素 | ≥500万（CMOS，带补光灯） |
| (12) | 手柄可旋转角度 | ≥180度 |
| (13) | 显示模式 | 可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有不少于10种伪彩色调色板，可以手动/自动调节色标，具备色标反向功能。 |
| (14) | 变倍 | 1~10倍连续数字变倍 |
| (15) | 传输与控制 | 可通过RJ-45网口连接PC端，可对仪器图像远程传输并进行远程控制 |
| (16) | 视频存储 | SD卡≥64G |
| (17) | 仪器防护箱 | 拉杆式防护箱，防护等级不低于IP67 |
| (18) | 标准镜头 | 焦距：30mm；视场：18°× 15°（±5%） |

- 3 仪器配置

- （1）主机，1台；

- （2）专用锂电池，3块；

- （3）专用电源适配器和充电底座，1套；

- （4）USB数据线和HDMI数据线，1套；

- （5）标准SD卡和读卡器，1套；

- （6）专用蓝牙耳机，1副；

- （7）镜头清洁工具套装，1套；

- （8）仪器防护箱，1个；

- （9）定量模块，1个；

- （10）平板式数据操作处理系统（2台）；便携式数据处理系统（i7，32G，1T硬盘，独显），数据输出支持双面，2套。

（二十五）便携式X荧光重金属监测仪

- 1 设备用途

用于土壤、污泥、固废等介质中重金属元素含量的执法与应急监测现场分析测定。

- 2 技术参数要求

2.1 检测元素

K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。

2.2 可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。

2.3 数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。

▲2.4 安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器，环保性能极佳；硬件保护，非软件感应到X光后再关闭；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全（投标人投标文件中提供相关的高清图片证明材料并加盖生产厂家公章）。

2.5 防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。

2.6 无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。

2.7 显示屏：屏幕尺寸不小于4.0英寸。

▲2.8 操作系统：具有中文界面的操作系统，无病毒侵入隐患，保障数据安全。

2.9 工作条件

2.9.1 激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。

2.9.2 探测器: 高性能探测器，能量分辨率≤145ev。

2.9.3 工作温度：-20℃～+50℃。

2.9.4 工作湿度：相对湿度＜95%。

2.9.5 仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。

2.9.6 仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。

2.9.7 信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子，轻元素激发效果相比提高40%，稀土类元素激发效果相比提高30%。

▲2.9.8 散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率（投标人投标文件中提供相关的高清图片证明材料并加盖生产厂家公章）。

2.10 指标要求

2.10.1 测量时间：≤30s。

2.10.2 检出限：ppm级别。

2.10.3 电池一次充电可连续工作8小时以上。

2.10.4 电池具有剩余电量显示功能。

2.10.5 仪器外置标准片，开机免校准。

2.10.6 仪器可建立有针对性的校正曲线。

2.11 分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地、商业用地、居住用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。

▲2.12 提供手持式土壤重金属仪生产厂家相关证书和检测报告：辐射检测报告、IP防水防尘、ISTA抗跌落报告等（投标人投标文件中提供相关证书和检测报告扫描件并加盖生产厂家公章）。

- 3 配置要求

3.1 手持式土壤重金属仪1台。

3.2 电池2个。

3.3 充电器1个。

3.4 数据线及便携式文印成像系统终端1套。

3.5 土壤标样1个。

3.6 抗振包装箱1个。

3.7 数据处理系统（i7 16G，独显， W11专业版）1台。

说明：

- （1）以上“三、技术参数及配置要求”中标注“▲”的为次重要参数，其余为一般技术参数。不满足或负偏离的按照《第四章 评标标准》，给予相应扣分处理。

- （2）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》（格式自拟，加盖投标人电子签章）；

（3）《技术响应偏离表》应按照以上“三、技术参数及配置要求”逐条列出。“三、技术参数及配置要求”中要求提供相关证明材料的，投标文件中必须按要求提供，否则视为负偏离。

- 四、项目实施要求

1、交付时间：合同生效后15个工作日内，将合同标的全部交付并安装调试完毕。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、交付方式：由中标人送货上门并负责安装调试。

4、中标人交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料等。

5、中标人所供产品必须为原厂原装、全新的、符合国家强制性技术标准的产品。

五、安装调试验收要求

1、中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

（1）中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

（2）调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

2、属于计量器具的仪器设备，首次检定/校准产生的费用由中标人承担。

3、设备送到指定地点后，中标人与采购人一起按照合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备初步验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。项目实施过程中需要进行水电等改造的必须获得使用人同意。实施过程中须依据相关规范进行安装。

4、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装设备时，安装人员到场安装，安装所需设备及费用由中标人承担。

5、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。所有设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

6、设备安装调试工作完成后，应进行后期处理。中标人应提供全面咨询与技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

7、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人安装时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人应承担一切经济法律责任。

8、中标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

六、售后服务及培训要求

（一）售后服务要求

1.所有设备整机质保不低于2年，从验收合格之日起算。

2.中标人负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务。

3.服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，中标人提供备机。

4.操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

5.投标文件中提供针对本项目的售后服务及培训方案（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）

6.投标人投标文件中提供所有设备的《质保期承诺函》（格式自拟，加盖投标人电子签章）。中标后签合同前需提供设备制造厂家针对本项目的质保函原件（厂家质保期限与投标人承诺期限应一致），否则视为放弃中标资格。

（二）培训要求

- 1.所有核心设备的培训要求：安装调试合格后，由中标人工程师为采购方操作人员做现场基本操作培训；仪器使用一段时间后，中标人向采购方提供4人次国内实验室培训名额。在国内须设有培训中心为采购方提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为采购方提供现场免费上机培训。中标后应指派具备专业资格证书的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

- 2.其他设备（不含核心设备）的培训要求：中标人需免费提供现场基本操作培训、国内实验室集中操作培训、维保技术培训。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

3.开标一览表

4.分项价格表

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.偏离表

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

10.预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 江苏尧瀚招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：    ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏尧瀚招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏尧瀚招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

授权代表：

授权代表联系方式：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

（1）法人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备））项目（项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                   性别：

身份证号：               职务：

（      ）系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006，项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备））项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （签字或签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

3.开标一览表

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

4．分项价格表

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分 (大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

说明:1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]046号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号） 的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 (设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定为准。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备），项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备））项目（项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

7．偏离表

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

8.中小企业声明函

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市环境监测中心）的（徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（工业（制造业））；制造商为（制造企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业；请选择！）；

- 2.（标的名称），属于（工业（制造业））；制造商为（制造企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业；请选择！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的属于工业（制造业）。

中小企业自测小程序网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

9.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备）

项目编号：JSZC-320300-JSYH-G2025-0006

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 10.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注： 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。