2025-2026年调水沿线水质自动监测站运维及更新项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-C2025-0484

(0675-256JOC004549)

采购人：江苏省水文水资源勘测局

磋商代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年8月07日

# 第一章  磋商公告

项目概况

2025-2026年调水沿线水质自动监测站运维及更新项目的潜在供应商应在江苏海外集团国际工程咨询有限公司获取采购文件，并于2025年8月18日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320000-HWZX-C2025-0484(0675-256JOC004549)

采购项目：2025-2026年调水沿线水质自动监测站运维及更新项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：120万元。

最高限价：120万元。

采购需求：

为了加强江苏省水文水资源勘测局调水沿线相关水质自动监测站的运行维护和管理，提高水质自动站运行效率，充分发挥水质自动监测预警能力，优化社会化运营管理模式，拟对泰州、徐州、宿迁、盐城、镇江、常州地区7个水质自动监测站(其中泰州1个、徐州1个、宿迁1个、盐城2个、镇江1个、常州1个) 的运维及部分仪器设备更新等工作进行统筹组织开展。

合同履行期限：合同签订后12个月内完成。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的经审计的财务报告，或财务报表（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表），成立不满一年不需提供）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近3个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关网站查询截图）。

三、获取采购文件：

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

方式：供应商登录“江苏海外电子招投标平台”（www.joccon.cn），进行免费注册，注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息即可；注册审核通过后可登录平台下载电子采购文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子采购文件。

采购文件服务费每包500元，售后不退，需提供（1）企业营业执照；（2）企业介绍信或法人授权委托书（包含身份证）；并上传平台审核，审核通过方可领取采购文件参加此次采购活动。

四、响应文件提交	：

截止时间：2025年8月18日14:30（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼大厅

五、开启：

时间：2025年8月18日14:30（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼评标室

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜：

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2、本项目采购标的所属行业为:根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017))的通知》(国统字(2017)213 号)等文件规定，本项目所属行业为：其他未列明行业。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名    称：江苏省水文水资源勘测局

地    址：南京市上海路5号

项目联系人：杨工

联系方式：025-86338515

2. 采购代理机构信息

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795941

3.项目联系方式

项目联系人：    陶冉

电      话：025-84795941

# 第二章  磋商供应商须知

## 前附表

| 项目名称 | 2025-2026年调水沿线水质自动监测站运维及更新项目 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 江苏省水文水资源勘测局 |
| 采购范围 | 2025-2026年调水沿线水质自动监测站运维及更新项目采购 |
| 服务期 | 合同签订后12个月内完成。 |
| 磋商保证金 | 无 |
| 磋商有效期 | 磋商截止日后90日内有效 |
| 竞争响应性文件份数 | 正本壹套，副本贰套，电子档壹套（盖章正本扫描件，PDF格式） |
| 竞争响应性文件递交 | 递交地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼大厅 接收人：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 磋商时间及地点 | 递交竞争响应性文件截止时间及磋商时间：2025年8月18日14:30（北京时间） 地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼评标室 |
| 评审办法 | 综合评分法 |
| 最高限价 | 人民币120万元整，高于此报价的将按无效响应处理。 |

## 一、总则

一、总则

（一）项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

（二）磋商申请人资格条件

详见磋商公告磋商资格人要求。

（三）磋商费用及报价需要注意的其它事项

不管磋商结果如何，磋商申请人应承担其编制磋商响应性文件与递交磋商响应性文件所涉及的一切费用，且采购人对上述费用不负任何责任。本次磋商不接受联合体报价。磋商申请人应对本项目的所有情况进行详尽了解，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任，了解一切可能影响报价的因素，磋商申请人应对自行获取资料信息的正确性负全责，因此所需费用自行承担。一旦成交，成交人不可以以不完全了解实际为由提出额外的补偿、费用增加及延长交货期等要求。

## 二、磋商文件

（四）磋商文件的组成

1、磋商文件包括本文件及所有按第（六）条发出的修改澄清通知。

2、磋商申请人应认真审阅磋商文件所有的内容，如果磋商申请人的磋商响应性文件不能实质性地响应磋商文件要求，责任由磋商申请人自负。

3、本磋商文件所指的实质性要求和条件是交货期、磋商有效期、磋商保证金、标注*号及表述中含有“须”“必须”“应”“应当”等内容的实质性条款。

（五）磋商文件的澄清

1、本项目磋商文件的澄清采用下列方式：

磋商申请人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后__2__日内以书面形式（包括书面文字、传真）向磋商代理机构提出，磋商代理机构将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，将在3日内提供给所有磋商申请人。由此而产生的对磋商文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（六）磋商文件的修改

在磋商截止日期前，磋商代理机构都可能会以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分，对磋商申请人起同等约束作用。

为使磋商申请人在编制磋商响应性文件时把修改通知内容考虑进去，采购人与磋商代理机构可以酌情延长递交磋商响应性文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一磋商申请人。

当磋商文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

## 三、磋商响应性文件的编制

（七）报价

1、报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部服务及工作内容的价格体现。其应包括项目研究过程中的人员费用、差旅费用、会务费用、出版费用和公司税金及管理费等所有可能发生与本项目有关的费用。（磋商代理服务费应包含在此次报价中，不单独列项。）

2、请磋商申请人根据所提供的产品需求和技术参数要求进行分项报价。在项目实施期间，甲方有权根据实际情况对分项报价内容的实施进行变更。

（八）磋商响应性文件的组成

1、磋商申请人应当按照磋商文件要求编制磋商响应性文件，磋商响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、磋商申请人的磋商响应性文件应包括下列内容：

（1）报价函

（2）法定代表人委托代理人的委托书

（3）技术方案

（4）售后服务

（5）企业相关资料

（6）其它资料（磋商申请人认为需要提供的相关资料，如资质证明文件\其他相关材料）

3、磋商申请人应当使用磋商文件第六章中所提供的文件格式填写，如不够用时，磋商申请人可按同样格式自行编制和添补。

（九）报价担保

无

（十）勘察现场

1、磋商代理机构不组织现场踏勘，磋商申请人可自行联系业主进行现场踏勘，以获取编制磋商响应性文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由磋商申请人承担。

2、采购人向磋商申请人提供的有关项目的资料和数据是采购人现有的能使磋商申请人利用的资料。采购人对磋商申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十一）磋商响应性文件的份数和签署

1、磋商申请人必须编制一份磋商响应性文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。磋商响应性文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、磋商响应性文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由磋商申请人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套磋商响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商代理机构的指示进行的，或者是磋商申请人造成的必须修改的错误。修改处应由磋商响应性文件签署人加盖印鉴或签字。

## 四、磋商响应性文件的递交

（十二）磋商响应性文件的密封与标志

1、密封：磋商申请人必须将磋商响应性文件密封提交，可将磋商响应性文件统一密封或将正本和副本分别密封。

2、标志：磋商申请人可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都可以写明采购人名称、磋商代理机构名称和项目名称以及磋商申请人的名称。

（十三）磋商截止期

1、磋商申请人应在磋商须知中规定的时间之前将磋商响应性文件递交到指定地点。磋商代理机构在接到磋商响应性文件时将在磋商文件上注明收到的日期和时间，并当面开具接受清单。

2、采购人与磋商代理机构可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交磋商响应性文件的截止日期。在上述情况下，采购人与磋商申请人以前的磋商截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

3、超过磋商截止期送达的磋商响应性文件将被拒绝并原封退给磋商申请人。

（十四）磋商响应性文件的修改与撤回

1、磋商申请人可以在递交磋商响应性文件以后，在规定的磋商截止期之前，以书面形式向磋商代理机构递交补充、修改、替代或撤回其磋商响应性文件的通知。在磋商截止期以后，不得更改磋商响应性文件。

2、磋商申请人的补充、修改、替代或撤回通知，应按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

3、磋商截止以后,在磋商有效期内，磋商申请人不得撤回磋商响应性文件，否则其磋商保证金将被没收。

## 五、磋商

（十五）磋商

1、磋商由磋商代理机构单位主持，邀请所有磋商申请人参加。

2、磋商时，由磋商申请人推选的代表或磋商代理机构委托的公证机构检查磋商响应性文件的密封情况，磋商响应性文件未按照磋商文件的要求予以密封的，将作为无效磋商响应性文件，退回磋商申请人。

3、磋商响应性文件有下列情形之一的，磋商代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按磋商文件要求密封的。

4、磋商响应性文件有下列情形之一的，由磋商小组初审后按无效响应处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）磋商申请人递交两份或多份内容不同的磋商响应性文件，或在一份磋商响应性文件中对同一磋商项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选报价方案的除外；

（4）未按磋商文件要求提交磋商保证金的；

## 六、磋 商 活 动

（十六）磋商活动

1、磋商活动

（1）由磋商小组组织进行。

（2）磋商小组由采购人委托磋商代理机构负责组建，磋商小组的专家成员将从专家库中采用电脑随机抽签方式确定。

（十七）磋商响应性文件的澄清

1、为了有助于磋商响应性文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求磋商申请人对磋商响应性文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。磋商申请人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出磋商响应性文件的范围或者改变磋商响应性文件的实质性内容。

2、磋商小组在对实质上响应磋商文件要求的磋商进行报价评估时，除磋商文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经磋商申请人确认后产生约束力。

磋商响应性文件中没有列入的价格和优惠条件在磋商时不予考虑。

（十八）在磋商过程中，磋商小组若发现磋商申请人以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式报价的，该磋商申请人的报价将作无效响应处理。

（十九）在磋商过程中，磋商小组若发现磋商申请人的报价明显低于其他通过符合性审查的磋商申请人报价，使得其报价可能低于其成本的，将要求该磋商申请人作出书面说明并提供相关证明材料。磋商申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该磋商申请人以低于成本报价，其报价将作无效响应处理。

（二十）磋商申请人资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对磋商响应性文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其报价。

（二十一）磋商小组将审查每一磋商响应性文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的报价，将作无效响应处理。

（二十二）磋商响应性文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对磋商文件作出实质性响应，并按前条规定作无效响应处理：

1、磋商响应性文件中的报价函未加盖磋商申请人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2、未按磋商文件要求提供磋商保证金的；

3、未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、磋商申请人递交两份或多份内容不同的磋商响应性文件，或在一份磋商响应性文件中对同一磋商项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选报价方案的除外；

5、磋商申请人名称或组织结构与报名时不一致的；

6、除在磋商响应性文件截止时间前经磋商人书面同意外，项目经理与报名时不一致的；

7、磋商申请人资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

8、磋商响应性文件载明的磋商项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

9、明显不符合技术规范、技术标准的要求；

10、不同磋商申请人的磋商响应性文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

（二十三）最终报价

技术磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在评审现场进行最终报价。

（二十四）磋商和成交将在磋商有效期结束日30个工作日前完成。不能在磋商有效期结束日30个工作日前完成磋商和成交的，磋商代理机构将通知所有磋商申请人延长磋商有效期。拒绝延长磋商有效期的磋商申请人有权收回磋商保证金。同意延长磋商有效期的磋商申请人应当相应延长其磋商担保的有效期，但不得修改磋商响应性文件的实质性内容。因延长磋商有效期造成磋商申请人损失的，采购人将给予补偿，但因不可抗力需延长磋商有效期的除外。

## 七、授予合同

（二十五）成交

确定成交单位后，磋商代理机构将向成交单位发出成交结果通知书。成交结果通知书将成为合同的组成部分。

成交单位收到成交结果通知书后，应在30日内与采购人签订合同。成交人不与采购人订立合同的，磋商保证金不予退还并取消其成交资格，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交磋商保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

如有招标代理费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由成交单位支付，在领取成交通知书时向招标代理公司一次性交纳，成交单位应综合考虑到响应报价中，不单独报价。

代理服务费参照国家计委计价格（2002）1980号文标准执行，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》文件标准的70%报价，低于4000元的按照4000元收取。专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购【2016】48号）标准执行。

（二十六）合同签订

采购人与成交人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和磋商响应性文件签订合同。

# 第二章  合  同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（项目编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）江苏省水文水资源勘测局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目竞争性磋商（公开招标、竞争性谈判、单一来源谈判）的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬，乙方提供合同中产品和服务过程中产生的其他费用均由乙方承担，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：

（1）付款方式：  银行汇付       。

（2）支付时间和额度：

第一期 合同签订后30天内支付合同价款的30%；

第二期 通过中期考核后，支付合同价款的40%；

第三期 通过合同验收后，支付合同价款的30%；

乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

廉政合同

甲方（发包人）：江苏省水文水资源勘测局

乙方（承包人）：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强项目实施过程的党风廉政建设，经甲、乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行 （      项目合同（项目编号：     ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不准在乙方处安插亲友及介绍销售设备、材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预乙方的项目分包；不得挤占、截留、挪用合同款或超进度拨付合同款；严禁私设小金库。

（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受乙方财物。

（三）甲方及其工作人员不准让乙方报销应由乙方或个人支付的费用；不准利用职务便利为乙方谋取不当利益。

（四）甲方工作人员不准要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（七）甲方及其工作人员不准要求或者收受乙方住房、汽车等物品，不准收受乙方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用乙方住房。

（八）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与乙方实施项目有关的材料设备供应、分包等经济活动。

（九）甲方及其工作人员不准在与乙方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）甲方或工作人员不得利用职务便利为乙方谋取利益，由乙方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托乙方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送甲方财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承接的项目有影响的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为乙方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）乙方不准赠送甲方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

第四条  违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受  江苏省水文水资源勘测局纪律监督室   对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲、乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为自合同签订之日起至该项目验收后止。

第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发  包  人:(盖章)

法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)

单位地址：

联系电话：

承  包  人:(盖章)

法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)

单位地址：

联系电话：

督查单位：(盖章)

代 表 人：(签名)

单位地址：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

# 第三章  项目需求

项目名称：2025-2026年调水沿线水质自动监测站运维及更新项目

项目预算：人民币120万元，最后报价超过预算的为无效报价。

主要内容及具体要求：

一、项目概况

为了加强江苏省水文水资源勘测局调水沿线相关水质自动监测站的运行维护和管理，提高水质自动站运行效率，充分发挥水质自动监测预警能力，优化社会化运营管理模式，拟对泰州、徐州、宿迁、盐城、镇江、常州地区7个水质自动监测站(其中泰州1个、徐州1个、宿迁1个、盐城2个、镇江1个、常州1个) 的运维及部分仪器设备更新等工作进行统筹组织开展。

二、主要运行维护和更新的内容

（一）自动站运行维护工作

负责7个水质自动监测站的运维，成交供应商根据水质自动监测站的设备情况和现状运行情况，对水质自动监测站站房环境、监测及辅助设备、取排水、供电、水样处理、分析仪表、传输与控制等整个自动监测系统进行日常运行维护、保养、校检、检修、质控等全包管理，及时升级更新问题仪器，保障水质自动监测站正常运行，监测数据准确可靠。运维期为12个月。水质自动监测站基本信息表及升级更新的仪器设备清单详见表1-1、表1-2。

表1-1  7个水质自动监测站基本信息表

| 序号 | 站点（监测水体） | 东经 | 北纬 | 运维工作涉及参数 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰州高港 （引江河） | 119°50′58″ | 32°19′19″ | 常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、砷 | 微兰、怡文、朗石、布朗卢比 |
| 2 | 徐州新安 （沭河） | 118°21′31″E | 34°22′07″N | 常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮 | 哈希、WTW |
| 3 | 宿迁四河 （淮河） | 118°08'43"E | 33°10'23"N | 常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 启绿、岛津、哈希 |
| 4 | 盐城东台 （通榆河） | 120.323864 | 32.872626 | 常规五参数、高锰酸盐、氨氮、总磷、总氮 | 启绿、怡文、哈希 |
| 5 | 盐城阜宁 （通榆河） | 119.837948 | 33.767783 | 常规五参数、氨氮（电极法） | 哈希、微兰 |
| 6 | 新孟河闸 （新孟河） | 119.8902 | 32.0590 | 常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、挥发酚 | 怡文 |
| 7 | 百渎口 （太滆运河） | 120.0418 | 31.4839 | 常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、挥发酚、叶绿素a | 怡文 |

（二）仪表更新工作

表1-2  需升级更新的仪器设备清单

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质自动分析仪 | 1套 | 包含水温、pH（含氧化还原电位）、溶解氧、电导率、浊度 | 徐州新安站 |
| 2 | 总磷自动分析仪 | 1项 |  | 宿迁四河站 |

备注：

1.	供应商负责表1-2内设备更新，所发生的全部费用均包含在本次响应报价内。

2.	更新的仪器设备不低于德国布朗卢比、德国科泽、美国哈希（HACH）、广州怡文、浙江微兰等品牌主流产品性能。

3.	设备更新确保在成交合同签订后30天内完成安装调试，并依照水文规约将数据上传至指定平台，正常发布监测成果。

4.	除表1-2中设备外，如果发现运行不稳定或检测结果超出允许偏差范围，成交供应商应及时升级更新或采用备机，因措施不及时影响考核结果，由成交供应商承担由此造成的不良后果。

5.	所有升级更新的设备需由采购人验收确认。

（三）阜宁站、四河站更新

1.阜宁站

取水头部、预处理单元、辅助单元、机柜、视频监控系统。

2.四河站

控制系统（含工控机）更新；

更新进水管路；

增加预处理沉淀池。

表1-3  需更新的内容

| 地市 | 所在县 | 站点 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐城市 | 阜宁 | 阜宁站 | 取水头部、预处理单元、辅助单元、机柜、视频监控系统更新 |
| 宿迁市 | 泗洪 | 四河站 | 控制系统（含工控机）更新；更新进水管路；增加预处理沉淀池 |

设备更新确保在成交合同签订后30天内完成安装调试，并依照水文规约将数据上传至指定平台，正常发布监测成果。

系统升级完成后符合水质监测要求，实现组态软件控制整个流程，并且配合整个系统电路实现对应的功能，同时数据通过协议往平台传输。

1.控制系统能满足各种水质情况；

2.系统组成完整，具有良好的扩展性和兼容性，能够方便的接入新的电极法监测设备；

3.系统具有异常信息记录等功能，包括：采水故障、超标报警等。

三、服务要求

以下条款凡标有“★”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标，不响应做否决投标处理。供应商需全面满足采购文件要求，充分评估本项目履约风险和收益。

（一）总体要求

1.对供应商的总体要求

（1）投标人提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站运维和集成经验。

（2）★供应商必须承诺中标后设立满足项目日常运维所需的固定服务及办公场所，并在签订合同前提供办公场所的产权或租赁证明、地址和实地照片，否则采购人有权拒绝签订合同并重新采购。

（3）★中标人必须根据本项目要求，提供详细的项目组织实施方案，包括仪器设备采购安装调试比测、站点日常运行管理、人员组织、进度安排、安全生产管理、应急事故处理方案等。投标文件中仪器设备更新需提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。

（4）在实施各自动监测系统运维及管理期间，成交供应商应严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修保养，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

（5）投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。需提供仪器的彩页说明。当采购人对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器设备接入原系统。

（6）所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。中标供应商供货时所提交的任何设备应提交来源于原厂家的证明，并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。

（7）水质自动站的软件系统必须正版。现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。仪器设备成套更新站点的水质自动站需实现必要的系统反控，并对超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。

（8）★本项目水质自动站需接入招标人指定的平台。任何时间，成交供应商都应承担监测数据的保密责任。成交供应商按照采购人的要求完成的工作报告和传输的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递。

（9）本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。中标后必须无限期提供本项目相关仪器设备设施的数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

（10）本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应；具备完善的系统配件和备品备件供应渠道；建立符合本项目使用的仪器设备设施备品备件库，并备有足够的备品备件及备用仪器。

（11）★在自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.对供应商装备的要求

（1）★供应商必须拥有通过计量认证（CMA）的实验室、或委托通过计量认证（CMA）的实验室，以满足试剂配制、标样考核及比对分析的技术要求。须提供自有实验室资质证明或与通过计量认证（CMA）的实验室签订的合同。

（2）供应商应在运维地区配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（3）供应商所有配备人员均须为在职员工且具有有效期内的国家环境监测总站的上岗证，所配备的运维专职技术人员应受过专业系统培训，能正确、熟练地掌握有关仪器设施的原理以及操作、使用、调试、维修，能及时发现和解决系统运行过程中出现的各种技术问题。

3.对供应商提供服务的要求

（1）供应商必须根据采购人要求作出相应应答，明确仪器设备更新方案和站点维护方法、周期、内容及技术保障等。

（2）供应商提供的服务需满足法律法规、标准规范和采购人制订的水质自动监测站运行维护考核办法等具体要求。

（3）自动站要严格按照“日监控，周检查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每日对自动站整个系统进行维护检查，检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查系统运行的状况，并根据检测结果的准确度确定是否进行现场校准各监测仪器，确保仪器校准不低于每月1次。每月与通过计量认证（CMA）的实验室进行实际水样监测结果比对，检查数据的有效性。

（二）运维目标

（1）自动监测目标

成交供应商应确保运维期内水质自动监测站的安全生产和正常运行，一般情况下，水质自动监测站监测频率每天保证至少有3组数据（4:00、12:00、20:00）。当出现水质异常时，根据采购人的要求，及时增加水质监测频次。同时自动监测应实现以下8个方面的功能：

连续采集：可以在24小时内连续获得在线监测水质数据；

自动清洗：可以通过自动清洗设备清洁设备管路、探头及监测设备；

自动处理：能对采集到的数据自动进行处理和存储；

自动传输：能将监测数据自动传送到指定的信息中心或平台；

直观显示：可以直观显示仪器运行状态、监测数据及分析结果；

自动报警：当监控数据发生较大的变化时自动报警；

设备运转状态管理：具备自动运行、停电保护、来电自动恢复功能；反向控制功能；维护检查状态测试，便于日常维修和应急故障处理等功能；

自动留样：能在异常情况下通过留样设备及时留样，以备实验室对比分析。

（2）站容站貌、监测及辅助设备维护目标

保证站房内部及院落整洁，无杂物、杂草；避免非自然因素造成的仪器振动、磨损；保证监测用房内温度、湿度满足仪器设备正常运行要求；保证相关监控、供电、通讯等监测、辅助设备正常运行。

（3）取排水及管路维护目标

定期清洁采水头部，保证取水头部的代表性和安全性；对监测产生的废污水进行收集处理，严禁非法偷排，随意倾倒废污水；定期清洁内部管路，保证设备管路畅通，防止堵塞和泄漏。

（三）运维管理内容

（1）须针对水质自动监测站系统和仪表实际情况，制定日常运行保养检修方案报采购人，并组织实施。

（2）★提供、配制并定期更换自动监测仪表所需试剂，提供并定期更新仪表的泵管、液路、pH玻璃电极、ORP玻璃电极、溶解氧膜头等仪表所需备品备件。

（3）★定期清洗取水头部，保持取水水路畅通；定期检查维护，保证电路和通讯的畅通。

（4）及时排除水质自动监测站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修，不能修复的及时进行更换（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。仪器故障、损坏或检修期间，有备用仪表替代，以保证数据采集量。

（5）★对自动监测仪表进行定期核查、校准、比对、性能测试，做好质量保证和质量控制，各项指标需达到规定要求。

（6）配合采购人、监督考核单位做好质量控制检查工作，定期或不定期地接受采购人组织的检查和考核，根据检查或考核提出的要求进行修改完善。

（7）负责水质自动监测站安全生产，负责各检测仪器设备、设施的日常看护，负责站房内外卫生保洁。

（8）负责各站运维台帐管理，及时如实做好维护记录，汇总各水质自动监测站每周运行维护记录。每月5日前将上月自动站运行工作报告以书面形式报监督考核单位及采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：自动站每日运行数据报表及统计，自动站现场维护记录，自动站仪器设备故障及排除情况登记表，自动站每月运行情况总结，自动站备品备件管理登记表，其他需要说明的问题等。

（9）负责数据信息传输、接收系统的维护。

（10）负责配合管理单位做好固定资产管理、备品配件登记以及数据上报和档案管理等工作。

（11）在运营维护及管理期间，承包方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

（12）协助采购人做好水质自动监测站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（四）技术指标和要求

1.仪器设备更新和升级

（1）自动监测仪器分析方法

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。更新的水质自动监测站监测仪器应使用如下方法。

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 热电阻或热电偶法 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 |
| 3 | 溶解氧 | 电化学法或荧光法 |
| 4 | 电导率 | 电导池法或电极法 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |

（2）自动监测仪器技术参数要求

基本要求：

1）氨氮、高锰酸盐指数分析仪具有零点核查、跨度核查（量程核查）、校零校标及自动加标回收率测试功能。

2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

3）水质分析技术指标要求中打▲号指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告为准。

A.常规五参数水质自动分析仪

（a）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（b）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 重复性 | ▲±0.1pH 内 |
| 漂移（pH=9） | ±0.1pH 内 |
| 漂移（pH=7） | ▲±0.1pH 内 |
| 漂移（pH=4） | ±0.1pH 内 |
| 响应时间 | 0.5min 以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH 内 |
| 电压稳定性 | 指示值的变动在±0.1pH 以内 |
| 实际水样比对实验 | ±0.1pH 内 |

（c）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 重复性误差 | ▲±0.3mg/L |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ▲±0.3mg/L |
| 响应时间 | 2.0min 以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| 电压稳定性 | 指示值的变动在±0.3mg/L 以内 |
| 实际水样比对实验 | ±0.3mg/L |

（d）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 重复性误差 | ▲±0.5% |
| 零点漂移 | ±0.5% |
| 量程漂移 | ▲±0.5% |
| 响应时间 | 0.5min 以内 |
| 温度补偿精度 | ± 1% |
| 电压稳定性 | 指示值的变动在±1%以内 |
| 实际水样比对实验 | ± 1% |

（e）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 重复性误差 | ▲±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ▲±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| 电压稳定性 | ±3% |
| 量程漂移 | ▲±5% |

（f）总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ▲±2.5% |
| 量程漂移 | ▲±5% |
| 直线性 | ▲±5% |
| 重复性 | ▲±5% |
| 实际水样比对实验 | ± 10% |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

（3）预处理、控制单元、辅助设备设施改造升级

| 采水单元 | 采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内中标人由招标人组织进行实地查看并提出方案，经招标人同意后方可实施。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。 |  |  |
|  | 采用双泵/双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 |  |  |
|  | 采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有来电重启功能。 |  |  |
|  | 根据采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择自吸泵或潜水泵，采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。 |  |  |
|  | 采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能。 |  |  |
|  | 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 |  |  |
|  | 配置在线除泥沙等预处理装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性。 |  |  |
|  | 采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。 |  |  |
|  | 采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。 |  |  |
|  | 采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。 |  |  |
|  | 水质五参数自动监测仪必须使用原水。 |  |  |
|  | 管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。 |  |  |
|  | 取样口采用浮筒，浮筒内置两台采样泵，浮筒与岸边采样管采用磐石胶管连接。 |  |  |
|  | 考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。 |  |  |
| 控制单元 | 必须支持中文显示，操作方便 |  |  |
|  | 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统 |  |  |
|  | 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，并主动上传至中心平台 |  |  |
|  | 实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示 |  |  |
|  | 具备对自动分析仪器的启停等控制功能 |  |  |
|  | 控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展 |  |  |
|  | 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施 |  |  |
|  | 具备对留样单元的留样、排样的控制功能 |  |  |
|  | 能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等 |  |  |
|  | 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置 |  |  |
|  | 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能 |  |  |
|  | 具有三级权限管理功能 |  |  |
|  | 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息 |  |  |
|  | 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志 |  |  |
|  | 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存 |  |  |
|  | 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存 |  |  |
|  | 能够实时采集视频信息并传输至中心平台 |  |  |
|  | 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求 |  |  |
|  | 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能 |  |  |
|  | 工业控制计算机 | CPU | ≥2.0GHz |
|  |  | 内存 | ≥8GB |
|  |  | 硬盘容量 | ≥1T |
|  |  | 显示器 | ≥15英寸 |
|  |  | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  |  | 网口，不少于2个 |
| 辅助单元 | 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集 |  |  |
|  | 机柜尺寸：800*800*2060mm |  |  |
|  | 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施 |  |  |
|  | 五参数池尺寸：450*330*200，不锈钢 |  |  |
|  | 应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存 |  |  |
|  | 视频监控 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测‌‌ |  |
|  |  | 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m‌‌ |  |
|  |  | 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR‌‌ |  |
|  |  | ‌光学变焦倍数‌：23倍（焦距范围4.8mm至115mm）。‌‌ |  |
|  |  | 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能‌‌ |  |
|  |  | 日夜转换模式‌：支持ICR彩转黑功能，自动切换日夜模式。‌‌ |  |
|  |  | ‌网络接口‌：RJ45网口， 10M/100M自适应以太网口。‌‌ |  |
|  |  | 网络协议‌：兼容TCP/IP、HTTP、FTP等常见协议 |  |
|  |  | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准‌‌ |  |
|  |  | ‌工作温度范围‌：-30℃至65℃，湿度≤90%。‌‌ |  |
|  |  | SD卡拓展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）‌‌ |  |
|  |  | 视频压缩码率：32 kbps~16384 kbps |  |
|  | 需配合现场开通自来水和网络专线。 |  |  |
|  | 恒温系统，消防设施，标识标牌更新。 |  |  |

（4）质保及售后服务要求

A.质保期

a.免费质保期为项目最终验收通过之日起一年。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。

b.质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应。

c.中标人提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。（详细列出仪器设备更新的自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）

B.服务和技术支持要求

a.在安装调试、试运行期间和质保期内，投标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

b.软件升级及系统扩展方案

中标方必须对提供的软件知识产权负责，根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后国家和省对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时的免费为招标人提供软件升级服务或调整。

c.要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。

2.各站运行维护管理

采购文件中未明确的管理要求，按照国家和省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

（1）自动站主要参数考核指标

总体仪器运转率≥90％，总体数据有效率≥90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。

仪表准确度测试：具体评定参照盲样的真值及其不确定度范围。准确度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷6项。

仪表精密度（相对标准偏差）测试：连续测定7次，仪表精密度≤±10％。精密度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷6项。

实验室比对测试：满足《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则(试行)>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）中附件4：《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中实际水样比对的技术要求。其中实验室比对项目包括：水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷9项。

（2）数据质量要求

要求成交供应商每月对自动站监测仪器至少进行一次校准，并将结果报监督考核单位及采购人。

准确度考核：要求成交供应商接受采购人或监督考核单位组织的盲样考核（由监督考核单位负责监督实施），将测定结果按要求报监督考核单位及采购人。

精密度考核：要求成交供应商每月进行一次仪器仪表精密度考核（由监督考核单位负责监督实施），要求测定7次，并将精密度考核结果报监督考核单位及采购人。

要求成交供应商每月进行一次比对试验，即采用实验室方法（由监督考核单位负责）同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对，比对结果满足《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则(试行)>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）中附件4：《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中实际水样比对的技术要求。并将比对结果报监督考核单位及采购人。

要求成交供应商及时对校准、比对、质控和异常等数据做出标识，并于每月5日前将上月原始数据（含做出标识的）报监督考核单位及采购人。

（3）数据数量要求

成交供应商应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据捕捉率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

（4）应急措施要求

A.突发污染事故要求

中标单位应建立监测数据预警机制，在仪器仪表正常运行的情况下，当监测数据出现明显异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人。成交供应商要保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助属地分局进行人工监测。

B.快速响应监测要求

在特殊时期，采购人有权要求成交供应商加密自动站监测频次，成交供应商应做好自动站的系统检查工作，保证实时监测能力。

C.系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，第一时间到达现场检修，在48小时内解除故障。如48小时内无法排除故障，则须通过更换备机或委托有检测资质的社会机构进行检测，以确保数据的完整性和连续性，所需费用由成交供应商负责。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

（5）备品备件及耗材等要求

A.成交供应商应建立仪器设备备品备件库，所需备品备件包含在成交价内。项目移交时采购人提供的部分备品备件，对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需经采购人代表现场确认。合同期满或合同终止后，成交供应商应将未使用的相同的备品备件归还采购人。

B.成交供应商按照相关说明书的要求进行维护、保养，定期检查备品备件的准备情况。成交供应商应定期更换自动站站系统和仪表所需备品备件，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。同时根据备品备件的使用周期，建立定期更换制度，确保仪器能得到所需的日常保养，保证仪器更长久的运行。

（6）水、电、通讯、软件及财产保护

A.运营期间用水、用油、通讯等所需费用均由成交供应商负责，委托运行维护的全部资产（包括产权、建筑物、仪器设备、软件、配套设施、配套监控系统及信息数据和相关文件资料）属采购人所有，全部资产的安全由成交供应商负责。

B.成交供应商负责前端通讯设备以及后端软件平台的维护或完善，确保从仪器到中心站服务器数据传输稳定准确，且能统计单台仪器运转率，仪器总有效运行率，数据有效率，年度监测数据捕捉率等指标。成交供应商认为有必要时，在征得采购人同意下，可进行通讯方式或软件平台的更改，更改费用一律由成交供应商承担。

C.未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运行维护期间，成交供应商负责水质自动监测站和视频监控系统的看护。

D.成交供应商在委托运营及管理期间，有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。当遇到漏水、漏电或自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害时，应第一时间向采购人申报，待采购人确认后商议解决办法。

（7）其他要求：

A.合同期满或合同终止后，成交供应商必须确保所有自动站能正常运行使用，整个系统能有效运行。成交供应商应配合采购人做好水质自动监测站后续运行维护的交接工作，并开放所有升级更新仪器设备的通讯协议。成交供应商不能作出以上承诺的，作为无效标处理。

B.合同期满或合同终止时，成交供应商对水质自动监测站进行资产评估，确保资产安全、完整的交还采购人。

注：若达不到上述要求，新的中标运维方修复所需费用由原成交供应商承担。

四、交接方式

1、采购人应在合同生效前向成交供应商提供自动监测系统的以下技术资料原件或复印件。

(1)仪器、仪表技术说明书（含软件部分）；

(2)站房及机柜的电气接线图及原理图；

(3)操作手册；

(4)仪表试剂清单；

(5)通讯协议；

(6)其他相关资料。

2、在合同生效前成交供应商应与采购人共同对自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况等进行实地考察，并且做好备案工作。

五、服务考核

为保证水质自动监测站运行维护质量，采购人组织监督考核单位对成交供应商的运行维护工作每季度开展一次监督性考核、每半年一次评审考核，并根据考核结果分阶段支付运行维护费用。采购人对成交供应商进行不定期抽查考核。

（一）考核要求

成交供应商需提供水质自动监测站运行维护工作报告、监测数据成果、标准溶液/标准样品考核结果、实验室比对结果等。运行维护工作报告主要内容包括日常运行维护情况、质量控制措施、管理及存在问题等。成交供应商需积极配合监督考核和评审考核工作，并配合做好会务后勤等。

1.	评审考核时段

评审考核时段主要分为2次，具体时间不定期，由采购人另行通知。

第一次评审考核时段：合同签订日起至-2025年12月；

第二次评审考核时段：2026年1月-合同期满之日。

（二）考核依据

(1)考核中数据采集率和有效数据率是基于客户端远程监控平台采集的数据。

(2)成交供应商提供的运行维护方案，投标文件、合同等。

(3)成交供应商提供的运营维护工作报告、运维记录、监测数据等。

(4)成交供应商的应急反应机制、零配件管理及服务承诺。

(5)采购人组织的质量控制检查和工作检查情况。

(6)国家、行业和采购人制订的相关标准、技术规范和规定。

（三）考核办法

采购人组织对成交供应商运行维护工作进行评审考核，就维护质量和相关指标符合程度进行评分，满分为100分。具体按采购人制订的考核办法（细则）和合同约定执行。

六、付款方式

第一期 合同签订后30天内支付合同价款的30%；

第二期 通过中期考核后，支付合同价款的40%；

第三期 通过合同验收后，支付合同价款的30%；

# 第四章  磋商响应性文件(格式)

（封      面）

__________________________________

磋商响应性文件

磋商申请人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

报  价  函

采购人：________________

磋商代理机构：____________

1、根据已收到的磋商编号为的项目的竞争性磋商文件，我单位经考察现场和研究上述竞争性磋商文件的磋商供应商须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币元的总价，按上述合同条件、技术规范的条件承包的项目。

2、如果我方成交，我方将在按照合同签订约定如期完成。

3、我方接受竞争性磋商文件中的所有条件。

4．我方同意所递交的磋商响应性文件在“磋商供应商须知”前附表规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能成交，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交结果通知书和本磋商响应性文件将构成约束我们双方的合同

磋商申请人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期： 年 月 日

法定代表人资格证明书（本格式仅作为参考格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系 的法定代表人。为项目，签署上述项目的竞争性磋商磋商响应性文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商申请人：(盖章)

日期：年 月  日

授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)系(磋商申请人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名)为我公司代理人，参加(采购人)的项目的竞争性磋商活动。代理人在报价、磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

磋商申请人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

附法定代表人及授权人身份证

响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 响应报价 | ￥元 （大写） |
| 服务期 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | (填写“是”或“否”) |
| 其他说明 |  |

磋商申请人（盖章）：____________________

委托代理人（签字）：_____________

日     期：_____ 年 ____ 月 ___ 日

报价明细表

磋商编号：

磋商申请人名称：  货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

（投标人所报分项须至少包含运维服务内容以及各仪器设备）

技术条款偏差表（响应文件与磋商文件的偏差）

| 序 号 | 磋商文件 |  | 响应文件 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术条款 | 条目号 | 技术条款 |  |

供应商承诺：除上表中的偏差外，完全响应磋商文件的其他条款。

磋商申请人（盖章）：____________________

委托代理人（签字）：_____________

日     期：_____ 年 ____ 月 ___ 日

商务条款偏差表（响应文件与磋商文件的偏差）

| 序 号 | 磋商文件 |  | 响应文件 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务条款 | 条目号 | 商务条款 |  |

供应商承诺：除上表中的偏差外，完全响应磋商文件的其他条款。

磋商申请人（盖章）：____________________

委托代理人（签字）：_____________

日     期：_____ 年 ____ 月 ___ 日

- 企业相关资料

资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的经审计的财务报告，或财务报表（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表），成立不满一年不需提供）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近3个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）（如有）

（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供信用中国、中国政府采购网等相关网站查询截图）

（8）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供完整有效的中小企业声明函。

以上材料加盖公章

附：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。( 若有 )

主要专业技术能力有：。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年月日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：      （公章）

日期：______年月日

项目管理及技术人员配备一览表

（供应商结合项目情况自行调整）

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 |  |  | 主要资历及 担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　 　　期：

实施方案及其它资料

（如资质证明文件\其他相关材料）

# 第五章  评审办法

一、总则

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （25分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25（小数点后保留两位小数） | 25 |
| 启动异常低价投标审查的情形和具体要求： (一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: 1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%； 2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%； 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 (二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 |  |  |  |
| 2.1 | 供应商综合能力 （13分） | 供应商具有CNAS标识的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，满分4分。 | 4 |
| 2.2 |  | 供应商具有自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）类似地表水自动站监测系统集成或运维项目的，每个得3分，最高得6分；须提供合同复印件，并加盖公章。 | 6 |
| 2.3 |  | 供应商承诺至少配置3辆运维车辆，并提供承诺书，得3分，否则不得分 | 3 |
| 3.1 | 项目组人员及结构 （9分） | 技术负责人具备高级工程师（智能化、环境或机械工程）证书的，得3分。提供证书复印件并加盖公章，及供应商为其缴纳的近一个月社保证明材料。 | 3 |
| 3.2 |  | 其他运维人员需具备中国环境监测总站的培训合格证明证书或中国环境保护产业协会颁发的自动监控运行工证书，每个2分，最多得6分。提供证书复印件并加盖公章，及供应商为其缴纳的近一个月社保证明材料。 | 6 |
| 4 | 仪器技术指标 （10分） | 自动监测仪器技术参数要求中，技术指标全部满足招标要求的得10分。加注“▲”的条款有一项负偏离扣2分，其它条款有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 10 |
| 5 | 备机配置情况 （5分） | 为保障运营服务的质量，供应商需按10:1比例提供覆盖主要监测指标（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮自动分析仪）的备机，提供承诺书。 | 5 |
| 6.1 | 服务方案 （38分） | 根据供应商为本项目提供的运维及更新实施方案进行评审。 方案全面、完善、合理、可行得7分，方案较全面、较合理、较可行得5分，方案基本合理、基本可行得2分，方案较差或未提供则不得分。 | 7 |
| 6.2 |  | 根据供应商为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况进行评审。 方案全面、规范、合理、可行得7分，方案较全面、较规范、较可行得5分，方案基本规范、基本可行得2分，方案较差或未提供则不得分。 | 7 |
| 6.3 |  | 运维工作信息化管理程度 根据供应商在水质自动监测站运维管理工作中已实现信息化管理的，比如运维任务计划下达，现场运维实施、应急运维处理、物料管理、备机备件管理等，考察其信息化管理程度及对本项目的适用程度，进行评审。 信息化应用程度高，贴合实际需求得7分，信息化应用程度较高，较贴合实际需求的5分，信息化应用不太高得2分，否则不得分。 | 7 |
| 6.4 |  | 根据供应商提供确保自动站仪器设备安全的有效措施方案进行评审。 方案合理、有效的得7分，方案较合理、较可行得4分，方案基本合理、基本可行得1分，方案较差或未提供则不得分。 | 7 |
| 6.5 |  | 根据供应商提供处理突发异常情况的措施及应急响应机制方案进行评审。 措施合理、有效、有针对性得7分，措施较合理、较可行得4分，措施基本合理得1分，方案较差或未提供则不得分。 | 7 |
| 6.6 |  | 根据供应商提供的本地化运维支持方案进行评审。 方便、快捷、可行得3分，较方便、较可行得2分，基本可行得1分，方案较差或未提供则不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

（1）所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件）并加盖公章，原件备查。

（2）提供以上评分标准每项内容在响应文件中响应部分的页码。