2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务

标段1
招标文件
项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0958
（0675-256JOC004871）

采购人：江苏省水文水资源勘测局
招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
2025年12月18日
第一章 投标邀请书（招标公告）

项目概况

2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务的潜在投标人应在南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼（www.joccon.cn）获取采购文件，并于2026年1月8日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0958X(0675-256JOC004871）
项目名称：2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务
预算金额：标段一250万元，标段二210万元。
最高限价：标段一250万元，标段二210万元。
采购需求：
标段一：为了加强江苏省水文局水质自动监测站的运行维护和管理，提高水质自动站运行效率，充分发挥水质自动监测预警能力，推进社会化运营管理模式，拟对无锡和常州等地区15个水质自动监测站（其中无锡11个、常州4个）的运维及部分仪器设备更新进行社会化运营管理，详见采购需求。

标段二：为了加强江苏省水文局水质自动监测站的运行维护和管理，推进社会化运营管理模式，拟对苏州地区13个水质自动监测站的运维及部分仪器设备更新进行社会化运营管理，详见采购需求。

投标人可以同时投标多个标段，但只能在一个标段中中标。本项目按照标段1、标段2的顺序进行评标。如投标人在上一个标段中确定为第一中标候选人，依旧参与后续标段的评审，但不再推荐为后续评审标段的中标候选人。

合同履行期限：11个月（具体起始时间以合同约定时间为准）。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月18日至2025年12月25日，每天09:00至11:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼（https://www.joccon.cn）

3.方式：供应商登录平台（https://www.joccon.cn/），在搜案框中输入该项目名称或采购代理编号，找到对应项目后，提交材料：①报名投标人的企业法人的营业执照等证明文件复印件；②报名投标人的法定代表人授权委托书(或企业介绍信）和被授权人的身份证复印件（若是法定代表人则只需提供身份证复印件），审核通过并领取采购文件后方可参加此次采购活动。

获取纸质招标文件地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼领取纸质招标文件（若不便现场领取，可告知采购代理机构并提供指定邮寄地址，招标文件将快递送达），电子版招标文件可在系统平台自行下载，其效力与纸质招标文件具有同等法律效力。

4.平台服务费：500.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

文件接收开始时间：2026年1月8日13点30分（北京时间）

文件接收截止时间、开标时间：2026年1月8日14点00分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2、是否接受进口产品：本项目不接受。

3、项目所属行业：其他未列明行业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省水文水资源勘测局

地    址：南京市上海路5号

联系方式：025-86338515

2.采购代理机构信息

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795941

项目联系方式

项目联系人： 孙夏卉、任艳秋、陶冉

电      话：025-84795991、025-84795941

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：
	序号及名称
	内容

	1、招标项目概况
	采购人：江苏省水文水资源勘测局
招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
项目名称：2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务
项目概况：具体详见采购清单及招标文件第四章
资金来源：财政资金
服务期：11个月（具体起始时间以合同约定时间为准）。

	2、招标文件组成
	（1）第一章：投标邀请书（招标公告）
（2）第二章：投标人须知
（3）第三章：评标标准

（4）第四章：招标项目的采购清单及技术要求
（5）第五章：合同主要条款及格式

（6）第六章：投标文件格式及附件

	3、投标人资格条件
	（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明文件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）本项目不接受联合体磋商。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

	4、招标文件澄清和修改
	（1）采购人可以在投标截止时间前，以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改。投标人可以在投标截止时间前15日，以书面形式要求采购人对招标文件作出澄清。
(2)投标人收到采购人的澄清或修改文件后2日内，应以书面形式向采购人确认。

	5、联合体投标
	(本项目不接受联合体投标
□本项目接受联合体投标
应提交联合体协议书、联合体各方资格条件证明文件、其他____________

	6、踏勘现场
	□采购人组织踏勘现场
时间：
地点：
(采购人不组织勘踏现场。投标人可自行勘踏，一切费用及后果由投标人自行承担。

	7、最高投标限价
	□无最高投标限价
(有最高投标限价，为__250万元__

	8、投标保证金
	无

	9、投标文件份数
	正本1份
副本4份
电子档1份（盖章正本PDF扫描件，与书面内容一致）

	10、投标文件标记
	(标明“正本”、“副本”字样；
(标明“修改投标文件”、“补充投标文件”等字样；
(标明投标人单位名称、地址、联系方式。

	11、投标截止时间
	截止至：2026年1月8日14:00（北京时间）

	12、投标有效期
	投标截止时间后90日

	13、投标文件递交
	（1）时间：2026年1月8日13:30（北京时间）
（2）地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅
（3）投标文件是否退还：不退还；□退还，时间：_____

	14、开标
	（1）时间：2026年1月8日14:00（北京时间）
（2）地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

	15、评标委员会
	评标委员会由5人或5人以上单数组成

	16、评标方法
	(综合评分法
□经评审的最低投标价法
□其他_____________

	17、中标人
	中标人为: 1人。


一、总 则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、供应商定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3、货物和服务、用户或使用单位定义

3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4、政策功能
4.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加谈判的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件构成
5、招标文件组成
5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
5.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经标段的，可以以包为单位投标。
5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6、招标文件的澄清、补充或修改
6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
6.3 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。
三、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 投标人应用人民币报价。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。
7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
8、投标文件的组成
8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9、投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）第一章投标邀请书中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请书中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《分项报价表》

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

 （1）技术说明和服务方案；
 （2）《技术条款偏离表》；

 （3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

 （5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 投标人应在《投标报价汇总表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《投标报价汇总表》《投标分项报价》中注明。
11.5 《投标报价汇总表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“投标报价汇总表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
11.6本项目预算详见招标公告，投标人的投标报价不得超过预算。超过预算的投标文件，按无效投标处理。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13、投标保证金（不作要求）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。
16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2如有招标代理费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由中标人支付，在领取中标通知书时向招标代理公司一次性交纳，投标人应综合考虑到投标报价中，不单独报价。
代理服务费参照国家计委计价格（2002）1980号文标准执行，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》文件标准的70%报价，低于4000元的按照4000元收取。
专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购【2016】48号）标准执行。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1 投标人应当将投标文件密封；投标人应编制投标文件每套正本壹份、副本肆份。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。 

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。
17.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
18、有下列情形的投标文件将拒收：
18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
20.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。请投标人法定代表人或其授权代表（另携带授权委托书）携带本人身份证原件准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
21.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
21.4 开标时，《投标报价汇总表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标报价汇总表》为准。
21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。
22、评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《投标报价汇总表》或《投标报价汇总表》没有按照招标文件要求盖章的；
（2）不具备招标文件中规定资格要求的；
    （3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（9）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；
（10）未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认；
（11）未按照招标文件要求的方式、金额提交投标保证金；
（12）投标人在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

无效投标的判定，必须经评标委员会半数以上成员通过。
22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用 “必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。
22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等；
22.3.3 评分标准详见第三章
23、确定中标供应商
23.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。
23.2 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为七个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
23.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.4 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
23.8 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。
24、编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
27.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.6 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1 质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

第三章 评标标准

以下内容是对本招标文件“第二章投标人须知”第22.3.3条有关内容的具体化和补充。
采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，评标总得分最高的投标人作为第一中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	投标报价
（25分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25（小数点保留2位）
	25

	启动异常低价投标审查的情形和具体要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

	2
	运维实施方案

（6分）
	针对投标人根据本项目情况编制的水质在线监测系统运维实施方案的完整性、科学性、可行性评分、对水质自动站熟悉程度等内容进行评审：
监测系统运维实施方案描述具体、科学合理、可操作性强、对水质自动站熟悉，得6分；

监测系统运维实施方案描述一般、较为科学合理、可操作性基本满足采购文件需求、对水质自动站基本熟悉，得4分；

监测系统运维实施方案描述欠缺、内容部分欠缺科学合理、可操作性不强、对水质自动站熟悉不够全面，得2分；

未提供得不得分。
	6

	
	运行管理机构、运行管理制度和操作规程

（5分）
	针对为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况等内容进行评审：
方案全面、规范、合理、可行得5分；

方案较全面、较规范、较可行得3分；

方案基本规范、基本可行得1分；

未提供不得分。
	5

	
	设备升级更新方案

（6分）
	针对设备升级更新方案进行评审：

方案全面、完善、合理、可行得6分；

方案较全面、较合理、较可行得4分；

方案基本合理、基本可行得2分；

未提供不得分。
	6

	
	运维工作信息化管理程度

（5分）
	投标人在水质自动监测站运维管理工作中已实现信息化管理的，比如运维任务计划下达，现场运维实施、应急运维处理、物料管理、备机备件管理等，考察其信息化管理程度及对本项目的适用程度：

信息化应用程度高，贴合实际需求得5分，

信息化应用程度较高，较贴合实际需求的3分，

信息化应用不太高得1分，

未提供不得分。
	5

	
	自动站仪器设备安全保证措施方案
（4分）
	提供确保自动站仪器设备安全的有效措施方案：

方案合理、有效的得4分；

方案较合理、较可行得2分；

方案基本合理、基本可行得1分；

未提供不得分。 
	4

	
	处理突发异常情况的措施及应急响应机制

（4分）
	针对突发异常情况的措施及完善合理的应急方案进行综合评审。

措施合理、有效、有针对性得4分；

措施较合理、较可行得2分；

措施基本合理得1分；

未提供不得分。 
	4

	
	本地化运维支持方案

（4分）
	投标人需提供本地化运维服务方案，具备本地化运维服务能力。 

本地化运维支持方案，方案合理、有效、有针对性得4分，较合理、较可行得2分，基本合理得1分。未提供不得分。
	4

	3
	现场勘查报告

（6分）
	投标人至少提供60%以上站点（必须包括沙塘港桥站、乌溪港桥站、新沟河闸站、月亮湾站）现场勘查报告。勘查报告应对现场情况进行汇总统计分析，配有现场照片，客观真实，层次清晰分明。根据投标人提供的现场点位勘查报告酌情评分。

勘查报告优于招标文件要求，得6分；

勘查报告满足招标文件要求，得3分；

勘查报告不满足招标文件需求的，得0分。
	6

	4
	投标人综合能力

（10分）
	1.投标人同时具有质量管理、环境管理、职业健康、信息安全管理体系认证证书的，得4分；缺1项得2分，缺2项不得分，提供复印件加盖公章。（以具有CNAS标识的证书扫描件或全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明为准。）
2.近2年以来（合同签订时间为准）水质自动站运维或系统集成、更新改造项目的，每个得3分，最高得6分。

须提供合同证明材料复印件加盖公章。（合同必须为投标人与实际使用方签订的合同，投标人与代理商、仪器生产厂家等签订的合同无效）
	10

	
	项目组人员及结构
（12分）
	1.项目负责人具备高级职称，得2分。
2.技术负责人具备中级及以上职称且自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有1个及以上水质自动站集成、更新改造或运维工作业绩的得2分。 
3.其他运维人员具备国家环境监测总站或中国环境保护产业协会等专业机构颁发的运维人员上岗证，每个1.5分，最多得6分。
4.投标人承诺至少配置4辆运维车辆，得2分，未提供不得分；。（提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟。）

注：须提供①上述人员清单、业绩合同（合同复印件，如合同不能体现人员姓名，须同时提供合同甲方证明材料）、职称证书及相关证明材料②投标人为上述人员缴纳的由社保机构出具的2025年1月以来任意一个月的社保缴费证明材料。
以上相关证书及证明材料、承诺书需加盖公章。
	12

	
	对仪器设备技术要求的响应程度

（8分）
	招标文件仪器设备更新的技术要求中，加注“▲”的技术指标条款有一项负偏离扣1分，扣完为止
	8

	5
	备机配置情况

（5分）
	为保障运营服务的质量，投标人需按10:1比例提供覆盖主要监测指标（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮自动分析仪）的备机，备机需具备在有效期内的中国环境保护产品认证证书，每提供一个得1分，最高得5分。

提供相关证书的复印件、采购合同复印件及发票复印件；若投标人为上述产品制造商，可仅提供相关证书。
以上相关证书及证明材料需加盖投标人公章，未按要求提供材料的不予认可。
	5

	合计
	100


所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

说明：
价格部分优惠政策如下：
1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1、对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

第四章  项目需求
一、项目概况
为了加强江苏省水文局水质自动监测站的运行维护和管理，提高水质自动站运行效率，充分发挥水质自动监测预警能力，推进社会化运营管理模式，拟对无锡和常州等地区15个水质自动监测站（其中无锡11个、常州4个）的运维及部分仪器设备更新进行社会化运营管理。
目前，水质自动监测站的监测指标为水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等9个监测指标，部分湖库站有总有机碳（TOC）、叶绿素a、蓝绿藻等3项指标。各水质自动站基本信息如下。
	序号
	站点名称
	河流（湖、库）名称
	站址
	经度
	纬度

	1
	沙河水库
	沙河水库
	溧阳市天目湖镇
	119°25′37″
	31°18′59″

	2
	大溪水库
	大溪水库
	溧阳市大溪镇
	119°21′42″
	31°23′50″

	3
	武进港
	武进港
	常州市武进区龚巷村
	120°7′25.22″
	31°30′16.5″

	4
	雅浦港
	雅浦港
	常州市武进区太滆村
	120°4′48.06″
	31°27′33.2″

	5
	棉堤桥
	烧香港
	宜兴市周铁镇
	119°59′49.58″
	31°25′24.56″

	6
	沙塘港桥
	横塘河
	宜兴市周铁镇
	120°01′44.77″
	31°25′55.98″

	7
	大浦港桥
	大浦港
	宜兴市新庄镇
	119°55′27.99″
	31°18′50.56″

	8
	乌溪港桥
	乌溪港
	宜兴市丁山街道
	119°53′03.45″
	31°13′35.82″

	9
	犊山闸
	梁溪河
	无锡市滨湖区梅园街道
	120°13′41.38″
	31°32′54.10″

	10
	甘露大桥
	望虞河
	无锡市锡山区鹅湖镇
	120°35′13.26″
	31°32′06.54″

	11
	浯溪桥
	殷村港
	宜兴市周铁镇
	120°00′02.55″
	31°27′17.59″

	12
	月亮湾
	太湖
	无锡市滨湖区马山月亮湾
	120°4′31.51″
	31°21′58.93″

	13
	横涧
	横山水库
	宜兴市太华镇
	119°32′17.81″
	31°13′3.25″

	14
	拖山
	梅梁湖
	无锡市滨湖区拖山
	120°07′53.64″
	31°27′46.41″

	15
	新沟河闸
	新沟河
	无锡市新沟河江边枢纽内
	120°10′17.84″
	31°54′47.20″


二、项目主要内容
本项目主要工作内容分为：一是仪器设备更新，主要包括无锡沙塘港桥、乌溪港桥水质自动站工控机系统、五参数、总磷监测仪表，新沟河闸站工控机系统、五参数、总磷、氨氮监测仪表，月亮湾站工控机系统、五参数、总磷、总氮监测仪表；二是15个水质自动站的11个月日常运行维护管理。
（一）仪器设备更新
仪器设备更新具体内容详见下表。
表2.1-1：   仪器设备更新内容汇总表
	序号
	工作内容
	数量
	备注

	1
	控制系统（含系统控制单元、采配水单元、预处理单元、数据采集传输单元）更新
	4套
	沙塘港桥站、乌溪港桥站、
新沟河闸站、月亮湾站

	2
	常规五参数自动分析仪表（水温、pH（含氧化还原电位）、溶解氧、电导率、浊度）
	4套
	沙塘港桥站、乌溪港桥站、

新沟河闸站、月亮湾站

	3
	总磷自动分析仪表
	4套
	沙塘港桥站、乌溪港桥站、

新沟河闸站、月亮湾站

	4
	氨氮自动分析仪
	1套
	新沟河闸站

	5
	总氮自动分析仪
	1套
	月亮湾站


（二）运行维护和管理
负责15个水质自动监测站的运维，成交供应商根据水质自动监测站的设备情况和现状运行情况，对水质自动监测站站房环境、监测及辅助设备、取排水、供电、水样处理、分析仪表、传输与控制等整个自动监测系统进行日常运行维护、保养、校检、检修、质控等全包管理，及时升级更新问题仪器，保障水质自动监测站正常运行，监测数据准确可靠。
表2.2-2：   15个水质自动监测站基本技术信息表
	序号
	站名
	监测项目
	需运维的水质仪器型号规格

	1
	沙河水库
	水位、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、TOC、叶绿素a、藻密度
	系统集成商：富阆
五参数：微兰 VL-WM-505
高锰酸盐指数：微兰 VL-CODMn-101
氨氮：微兰 VL-AN-201-C
总磷：微兰 VL-TP-101-C
总氮：微兰 VL-TN-101-C
TOC：世绘林
叶绿素：微兰 VL-AHLa-201
藻密度：微兰 VL-CYAN-201

	2
	大溪水库
	水位、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、TOC、叶绿素a
	系统集成商：怡文
五参数：怡文EST-WQMS
高锰酸盐指数：怡文ZHYQ0135
氨氮：怡文EST-SZJC33103-A
总磷：怡文EST-2003
总氮：怡文EST-YLS-100
TOC：世绘林
叶绿素：怡文EST-ZHYQ3363

	3
	武进港
	水位、流量、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮
	系统集成商：富阆
五参数：三泽MC-1000-4
高锰酸盐指数：怡文ZHYQ0135
氨氮：微兰VL-AN-201-N
总磷：微兰VL-TP-101-C
总氮：微兰VL-TN-101

	4
	雅浦港
	水位、流量、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、氧还原电位
	系统集成商：富阆
五参数：微兰VL-WM-505
高锰酸盐指数：怡文ZHYQ0135
氨氮：微兰VL-AN-201-N
总磷：怡文EST-TP-1000
总氮：微兰VL-TN-101
氧化还原电位：国弘 MQ-ORP01 

	5
	棉堤桥
	水位、流量、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮
	系统集成商：富阆
五参数：微兰VL-WM-505
高锰酸盐指数：科泽K301
氨氮：B＋L公司Power Kolormeter Ammonium
总磷：B＋L公司Power Kolormeter Total P
总氮：B＋L公司PowerMons  Total N

	6
	沙塘港桥
	水位、流量、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮
	系统集成商：南自所
五参数：WTW MIQ/TC2020XT
高锰酸盐指数：环奕HY-01
氨氮：B＋L公司Power Kolormeter Ammonium
总磷：B＋L公司Power Kolormeter Total P
总氮：B＋L公司PowerMons  Total N

	7
	大浦港桥
	水位、流量、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、氧化还原电位
	系统集成商：富阆
五参数：微兰VL-WM-505
高锰酸盐指数：微兰VL-CODMn-101-C
氨氮：微兰VL-AN-201-C
总磷：微兰VL-TP-101-C
总氮：微兰VL-TN-101-C
氧化还原电位：国弘 MQ-ORP01

	8
	乌溪港桥
	水位、流量、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮
	系统集成商：南自所
五参数：WTW MIQ/TC2020XT
高锰酸盐指数：环奕HY-01
氨氮：B＋L公司Power Kolormeter Ammonium
总磷：B＋L公司Power Kolormeter Total P
总氮：B＋L公司PowerMons  Total N

	9
	犊山闸
	水位、流量、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、氧化还原电位
	系统集成商：富阆
五参数：三泽MC-1000
高锰酸盐指数：微兰VL-CODMn-101
氨氮：微兰VL-AN-201-N
总磷：微兰VL-TP-101-C
总氮：微兰VL-TN-101
叶绿素：三泽M-CHL-0110
藻密度：三泽M-BGA-0110
氧化还原电位：三泽 M-ORP-0110

	10
	甘露大桥
	水位、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、氧化还原电位
	系统集成商：富阆
五参数：三泽MC-1000
高锰酸盐指数：微兰VL-CODMn-101
氨氮：微兰VL-AN-201-N
总磷：微兰VL-TP-101-C
总氮：微兰VL-TN-101
叶绿素：三泽M-CHL-0110
藻密度：三泽M-BGA-0110
氧化还原电位：三泽 M-ORP-0110

	11
	浯溪桥
	水位、流量、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮
	系统集成商：科泽
五参数：科泽K100
高锰酸盐指数：科泽K301-S-CODMn
氨氮：科泽K301-S-NH4-N
总磷：科泽K301-S-TP
总氮：科泽K301-S-TN

	12
	月亮湾
	标准站：水位、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、TOC、叶绿素a、藻密度
浮标站：水温、pH、DO、电导率、浊度、叶绿素a、藻密度
	标准站
系统集成商：怡文
五参数：哈希SC1000
高锰酸盐指数：哈希DKK203A(S)
氨氮：B＋L公司Power Kolormeter Ammonium
总磷：B＋L公司Power Kolormeter Total P
总氮：B＋L公司PowerMons Total N
叶绿素：TURNER DAW
蓝绿藻：布朗卢比MW3
TOC：GE Innov0x
浮标站
水质多参数在线监测微型站漂浮式：GHFA-102
数字式pH：MQ-pH01
数字式电导率：MQ-Cond03
数字式溶解氧：MQ-FDO03
数字式叶绿素：MQ-CHL01
数字式蓝绿藻：MQ-BGA01
数字式浊度：MQ-Turb05

	13
	横涧
	水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮
	系统集成商：科泽
五参数：科泽K100S
高锰酸盐指数：科泽K301-S-CODMn
氨氮：科泽K301-S-NH4-N
总磷：科泽K301-S-TP
总氮：科泽K301-S-TN

	14
	拖山
	标准站：水位、水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、TOC、叶绿素a

浮标站：水温、pH、DO、电导率、浊度、叶绿素a、藻密度
	标准站
系统集成商：怡文
五参数：哈希SC1000
高锰酸盐指数：哈希DKK203A(S)
氨氮：B＋L公司Power Kolormeter Ammonium
总磷：B＋L公司Power Kolormeter Total P
总氮：B＋L公司PowerMons Total N
叶绿素：TURNER DAW
TOC：GE Innov0x
浮标站
水质多参数在线监测微型站漂浮式：GHFA-102
数字式pH：MQ-pH01
数字式电导率：MQ-Cond03
数字式溶解氧：MQ-FDO03
数字式叶绿素：MQ-CHL01
数字式蓝绿藻：MQ-BGA01
数字式浊度：MQ-Turb05

	15
	新沟河枢纽
	水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮
	系统集成商：科泽
五参数：先河SERES2000
高锰酸盐指数：先河SERES2000 CODMn
氨氮：先河SERES2000 NH3-N
总磷：先河SERES2000 TP
总氮：科泽K301-S-TN


备注：
1、中标人负责上表内各参数监测设备的运行维护及可能发生的仪器设备维修，运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、看护费、绿化养护费、废液处理费、站点运行水电费、网费、试剂耗材，标准物质等，其中拖山站为岛站，登岛维护所需船只由中标人负责），招标人不再支付其他款项（与招标人另有约定的除外）。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。
升级更新的设备质保期不低于原厂质保承诺。
升级更新的仪器设备不低于德国布朗卢比、德国科泽、美国哈希（HACH）、广州怡文、浙江微兰、希思迪、聚光等品牌主流产品性能。
4、设备升级更新确保在成交合同签订后45天内完成，正常发布监测成果。通过水文专网，将监测数据传输到各分局数据平台，通过数据平台上传至省水文平台。
5、所有升级更新的设备需由招标人验收确认。
6、除上表中设备外，如果发现运行不稳定或检测结果超出允许偏差范围，成交供应商应及时升级更新（TOC设备除外），因更新不及时，影响考核结果由成交供应商承担由此造成的不良后果。
7、中标单位应在合同签订前提供具有本项目主要运维仪器设备（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷等）的易损件和耗材原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道，提供加盖耗品耗件供应商公章复印件。
三、服务要求
以下条款凡标有“★”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。若不满足则否决其投标。供应商需全面满足采购文件要求，充分评估本项目履约风险和收益。
（一）总体要求
1.对供应商的总体要求
（1）★供应商必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站集成经验。提供近2年内类似水质自动站新建或仪器设备更新项目经验，附合同和验收证明。
（2）★供应商必须承诺中标后在运维所属地区（无锡市或常州市）设立满足项目日常运维所需的固定服务及办公场所，并在签订合同后15日内提供办公场所的租赁证明、地址和实地照片等证明材料，否则采购人有权解除合同并重新采购。
（3）★在自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；供应商必须承诺不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
（4）中标人必须根据本项目要求，提供详细的项目组织实施方案，包括仪器设备采购安装调试比测、站点日常运行管理、人员组织、进度安排、安全生产管理、应急事故处理方案等。投标文件中仪器设备更新需提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。提出目前存在问题的解决措施，确保项目能够如期完成。
（5）在实施各自动监测系统运维及管理期间，成交供应商应严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修保养，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。
（6）供应商应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备。需提供仪器的彩页说明。当业主对系统进行新增参数或更新改造时，供应商须负责将新仪器设备接入原系统。
（7）所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。中标供应商供货时所提交的任何设备应提交来源于原厂家的证明，并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。
（8）水质自动站的软件系统必须正版。现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据采购人要求进行备份及恢复。仪器设备成套更新站点的水质自动站需实现必要的系统反控，并对超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。
（9）★本项目水质自动站需按照《水文自动测报系统数据传输规约》等相关规范要求接入采购人指定的平台。任何时间，成交供应商都应承担监测数据的保密责任。成交供应商按照业主的要求完成的工作报告和传输的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递。
（10）本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保供应商能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。中标后必须无限期提供本项目相关仪器设备设施的数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。
（11）本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应；具备完善的系统配件和备品备件供应渠道；建立符合本项目使用的仪器设备设施备品备件库，并备有足够的备品备件及备用仪器。
（12）中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表，其中人员需要提供相应的资质、社保等证明材料。
（13）供应商应列明本项目实施中的仪器设备设施、自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。
（14）本项目需要进行现场勘查，各位潜在投标人应提前深入了解原水质自动站系统运行情况，以确保中标后与原运维单位顺利对接并承担相应责任。应于开标日期5日前完成现场勘查。现场勘查前需申请报备，现场勘查联系人及联系方式：龚工（常州），18015859735；郑工（无锡），18001513048。勘查完成后编制勘查报告放入投标文件中（格式自拟）。
2.对供应商装备的要求
（1）供应商必须拥有通过计量认证（CMA）的实验室，或委托通过计量认证（CMA）的实验室，以满足试剂配制、标样考核及比对分析的技术要求。须提供自有实验室资质证明或与通过计量认证（CMA）的实验室签订的合同。
（2）供应商应在运维地区配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。
（3）★供应商为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：每四个站点配备1名专职技术人员和1辆专职的运维车辆。所有配备人员均须为在职员工且具有有效期内的国家环境监测总站或中国环境保护产业协会颁发的运维人员上岗证，所配备的运维专职技术人员应受过专业系统培训，能正确、熟练地掌握有关仪器设施的原理以及操作、使用、调试、维修，能及时发现和解决系统运行过程中出现的各种技术问题。
（4）★须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

3.对供应商提供服务的要求
（1）供应商必须根据采购单位要求作出相应应答，明确仪器设备更新方案和站点维护方法、周期、内容及技术保障等。
（2）供应商提供的服务需满足法律法规、标准规范和《江苏省太湖地区水质自动监测站运维管理办法》（试行）、《江苏省地表水水质自动监测站运行维护技术指南》（试行）等具体要求。
（3）★自动站要严格按照“日监控，周巡检、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每日对自动站整个系统进行维护检查，检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查系统运行的状况，并根据检测结果的准确度确定是否进行现场校准各监测仪器，确保仪器校准不低于每月1次。每月与通过计量认证（CMA）的实验室进行实际水样监测结果比对，检查数据的有效性。
（4）中标供应商需确保更新改造后的水质自动站系统能够接入各水文分局数据平台，并通过数据平台上传至省水文局平台。

（二）运维目标
（1）自动监测目标
成交供应商应确保运维期内水质自动监测站的安全生产和正常运行，一般情况下，水质自动监测站监测频率每天保证至少有3组数据（4:00、12:00、20:00），岛站2组数据（4:00、12:00）。当出现水质异常时，根据采购单位的要求，及时增加水质监测频次。同时自动监测应实现以下8个方面的功能：
连续采集：可以在24小时内连续获得在线监测水质数据；
自动清洗：可以通过自动清洗设备清洁设备管路、探头及监测设备；
自动处理：能对采集到的数据自动进行处理和存储；
自动传输：能将监测数据自动传送到指定的信息中心或平台；
直观显示：可以直观显示仪器运行状态、监测数据及分析结果；
自动报警：当监控数据发生较大的变化时自动报警；
设备运转状态管理：具备自动运行、停电保护、来电自动恢复功能；反向控制功能；维护检查状态测试，便于日常维修和应急故障处理等功能；
自动留样：能在异常情况下通过留样设备及时留样，以备实验室对比分析。
（2）站容站貌、监测及辅助设备维护目标
保证站房内部及院落整洁，无杂物、杂草；避免非自然因素造成的仪器振动、磨损；保证监测用房内温度、湿度满足仪器设备正常运行要求；保证相关监控、供电、通讯等监测、辅助设备正常运行。
（3）取排水及管路维护目标
定期清洁采水头部，保证取水头部的代表性和安全性；对监测产生的废污水进行收集处理，严禁非法偷排，随意倾倒废污水；定期清洁内部管路，保证设备管路畅通，防止堵塞和泄露。
（三）运维管理内容
（1）须针对水质自动监测站系统和仪表实际情况，制定日常运行保养检修方案报采购单位，并组织实施。
（2）提供、配制并定期更换自动监测仪表所需试剂，提供并定期更新仪表的泵管、液路、pH玻璃电极、ORP玻璃电极、溶解氧膜头等仪表所需备品备件。
（3）定期清洁采水头部，保持取水水路畅通，确保取水口周边水域无漂浮杂物、水生植物及其他污染源，维持规定的取水深度与位置，保障取水过程安全可靠，使水样具有良好代表性，符合水质自动站运行管理规范。定期检查维护，保证电路和通讯的畅通。
（4）及时排除水质自动监测站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修，不能修复的及时进行更换（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。仪器故障、损坏或检修期间，有备用仪表替代，以保证数据采集量。
（5）对自动监测仪表进行定期核查、校准、比对、性能测试，做好质量保证和质量控制，各项指标需达到规定要求。
（6）配合采购单位、监督考核单位做好质量控制检查工作，定期或不定期地接受采购单位组织的检查和考核，根据检查或考核提出的要求进行修改完善。
（7）负责水质自动监测站安全生产，负责各检测仪器设备、设施的日常看护，负责站房内外卫生保洁。
（8）负责各站运维台账管理，及时如实做好维护记录，汇总各水质自动监测站每周运行维护记录。每月5日前将上月自动站运行工作报告以书面形式报监督考核单位及采购单位，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：自动站每日运行数据报表及统计，自动站现场维护记录，自动站仪器设备故障及排除情况登记表，自动站每月运行情况总结，自动站备品备件管理登记表，其他需要说明的问题。
（9）负责数据信息传输、接收系统的维护。
（10）负责配合管理单位做好固定资产管理、备品配件登记以及数据上报和档案管理等工作。
（11）在运营维护及管理期间，承包方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购单位要求的考核指标要求；使自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。
（12）协助采购单位做好水质自动监测站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。
（13）投标人应协助采购人做好水站固定资产的清查登记、报废等管理工作。固定资产的安全保护工作由投标人负责，因保管或使用不当造成的资产损失，由投标人负责赔偿；因被盗、船撞等外部原因造成的损失，投标人应第一时间报告属地公安部门，并通知采购人，依据公安调查结果协商有关赔偿问题。

（14）负责站房及相关附属设施的维修、维护工作。保证站房清洁、整齐，每周清扫站房，不得堆放杂物、试剂，不得在站房内抽烟、饮食，每月清理站房外围和取水口杂物，及时更换损坏标识牌；按招标人需求投标人委托具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告；定期对站房门禁、防火设施、文化建设等附属设施进行维护或更换，保障站房安全。

（15）负责确保站房内的环境温度、湿度满足仪器运行的要求，确保空调、温湿度计等环境控制设施处于正常状态，如有故障由中标人负责维修。

（16）中标人要定期对采集器周边水域和站房周边环境进行巡查，及时清理采集器水草、杂物和修剪站房周边园林绿化，保障采集器周边水域洁净，站房周边环境整洁。

（四）技术指标和要求
1.仪器设备更新
（1）自动监测仪器分析方法
自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法。
	序号
	项目
	方法

	1
	水温
	热电阻或热电偶法

	2
	pH含氧化还原电位
	玻璃电极法

	3
	溶解氧
	荧光法

	4
	电导率
	电导池法或电极法

	5
	浊度
	光散射法

	6
	氨氮
	水杨酸分光光度法

	7
	总磷
	钼酸铵分光光度法

	8
	总氮
	过硫酸钾消解紫外分光光度法


（2）自动监测仪器技术参数要求
基本要求：
（1）氨氮、总磷、总氮分析仪具有零点核查、跨度核查（量程核查）、校零校标及自动加标回收率测试功能。
（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。
（3）水质分析技术指标要求中打▲号指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或中国环境监测总站的检测报告为准。打▲号的仪器功能要求以省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件为准。均需加盖公章。
A.常规五参数水质自动分析仪
（a）水温水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	热电阻或热电偶

	量程
	0℃～50 ℃，可调

	准确度
	▲±0.5 ℃

	MTBF
	≥720 h/次


（b）pH水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	玻璃电极法

	量程
	pH 0～14 （0～40 ℃），可调

	漂移（pH=9）
	±0.06pH以内

	漂移（pH=7）
	▲±0.06pH以内

	漂移（pH=4）
	±0.06pH以内

	重复性
	▲±0.05 pH

	响应时间
	≤30 s

	温度补偿精度
	±0.1 pH

	电压稳定性
	指示值的变动在±0.1pH以内

	MTBF
	≥720 h/次

	防护等级
	≥IP65


（c）溶解氧水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	电化学法或荧光法

	量程
	0～20 mg/L，可调

	零点漂移
	±0.2 mg/L

	量程漂移
	▲±0.2 mg/L

	重复性
	▲±0.2 mg/L

	响应时间（T90）
	≤120 s

	温度补偿精度
	±0.3 mg/L

	电压稳定性
	指示值的变动在±0.3mg/L以内

	实际水样比对实验
	±0.3mg/L

	MTBF
	≥720 h/次

	防护等级
	≥IP65


（d）电导率水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	电导池法或电极法

	最小检测范围
	0～200 mS/m（0～40℃），可调

	重复性误差
	±1%

	零点漂移
	▲±0.1%

	量程漂移
	▲±0.3%

	响应时间（T90）
	≤30s

	温度补偿精度
	±1%

	电压稳定性
	指示值的变动在±1%以内

	实际水样比对实验
	±1%

	MTBF
	≥720h/次

	防护等级
	≥IP65


（e）浊度水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	光散射法

	量程
	0～1000NTU，可调

	重复性
	▲±0.5%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	▲±0.5%

	线性误差
	±5%

	电压稳定性
	±3%

	MTBF
	≥720h/次

	防护等级
	≥IP65


B.氨氮在线监测仪
	氨氮在线监测仪
	测量原理：水杨酸分光光度法
测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展）
▲重复性: ≤1.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲24h低浓度漂移: ≤0.005mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲24h高浓度漂移: ≤0.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%
量程50%标准溶液，不超过±5%
量程80%标准溶液，不超过±3%
▲定量下限：≤0.008mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
记忆效应：±0.3mg/L
▲电压影响：±0.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲pH影响：±3% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
环境温度影响：±5% 
测量周期：≤30分钟
测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量
质量控制：可设置时间点进行定期自动校准
可设置任意时间进行标液自动核查
校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准
通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；
模拟信号：4-20mA
控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出
工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;
其他方面：
采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；
具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
▲具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章）
▲仪器功能要求：
设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； 
采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量；
采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； 
具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察；单次反应废液不超过10mL，清洗废液量不超过15mL；
具备光源恒温功能，温度可设；保证光源稳定，减少温度对光源的干扰；
（以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证）


C.总磷在线监测仪
	总磷在线监测仪
	测量原理：钼酸铵分光光度法
测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；
示值误差：标准溶液≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L
标准溶液＞0.5mg/L,不超过±10%
▲重复性误差：±2%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲零点漂移: ±0.3%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
量程漂移: ±10%
直线性：±10%
▲电压稳定性：±3%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
测量周期：≤45分钟
测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量
质量控制：可设置时间点进行定期自动校准
可设置任意时间进行标液自动核查
校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准
通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；
模拟信号：4-20mA
控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出
工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;
其他方面：
采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；
具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
▲具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章）
▲仪器功能要求：
设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；
采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量；
采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；
具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察；单次反应废液不超过10mL，清洗废液量不超过15mL；
具备光源恒温功能，温度可设；保证光源稳定，减少温度对光源的干扰；
具备初始装液、系统清洗、泵阀测试、管路清洗、排阀维护、一键维护、手动停止/排空、导出数据、更新程序、固件更新等功能，保证设备可以方便维护，正常运行
（以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证）


D.总氮在线监测仪
	总氮在线监测仪
	测量原理：碱性过硫酸钾消解氧化紫外分光光度法 
测量范围：0~10mg/L; 0~50mg/L；0~100mg/L（可扩展）
示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L； 
标准溶液＞2.0mg/L,不超过±10%
▲重复性误差：±1%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲零点漂移: ±1%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
量程漂移: ±10%
▲直线性： ±1%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲电压稳定性：±1%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
测量周期：≤45分钟
测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量
质量控制：可设置时间点进行定期自动校准
可设置任意时间进行标液自动核查
校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准
通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；
模拟信号：4-20mA
控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出
工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;
其他方面：
采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；
具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
▲具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章）
▲仪器功能要求：
设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；
采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量；
采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；
具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察；单次反应废液不超过10mL，清洗废液量不超过15mL；
具备日志运行和故障处理全过程记录；能够调取故障相关运行日志与故障处理结果等功能；支持报警后在“报警查询”界面有二维码可扫描，并具备处理故障文档、内置维护方法和视频；
以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证


（3）系统集成技术要求

	采水单元
	采水单元必须根据水体实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内成交人由采购人组织进行实地查看并提出方案，经采购人同意后方可实施

	
	须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。

	
	采用双泵/双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

	
	采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有来电重启功能。

	
	根据采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择自吸泵或潜水泵，采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。

	
	采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能。

	
	采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

	
	配置在线除泥沙等预处理装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性，比色法仪器进口浊度必须控制在40NTU以下。

	
	采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

	
	采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。

	
	采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

	
	水质五参数自动监测仪必须使用原水。

	
	管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。

	
	考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

	配水及预处理单元要求
	配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求

	
	所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量

	
	配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制

	
	能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能

	
	配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试

	
	五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能

	
	针对不同分析仪器（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）分别进行水样预处理

	
	具备可扩展功能，预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口

	
	配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响

	
	能配合系统实现水样分配、预处理、故障报警、关键部件工作状态和反控等功能

	
	针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期变化大等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能

	控制单元
	必须支持中文显示，操作方便

	
	具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统

	
	具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台

	
	实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示

	
	具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能

	
	控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展

	
	控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施

	
	具备对留样单元的留样、排样的控制功能

	
	能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等

	
	具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置

	
	具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能

	
	具有三级权限管理功能

	
	具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息

	
	具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志

	
	采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存

	
	采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存

	
	能够实时采集视频信息并传输至中心平台

	
	采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求

	
	具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能

	
	工业控制计算机
	CPU
	≥2.0GHz

	
	
	内存
	≥2GB

	
	
	硬盘容量
	≥500GB

	
	
	显示器
	≥12英寸

	
	
	通讯接口
	RS232/485 COM口，不小于8个

	
	
	
	网口，不少于2个

	留样单元
	所留水样需在4±2℃低温保存
留样瓶具有密封功能
留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥6个瓶，容量≥250mL
具有留样后自动排空的功能
配置门禁系统
具有留样失败报警功能

	辅助单元
	配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集

	
	配备UPS（总功率≥2KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源功率≥10KW）

	
	配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况

	
	为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施

	
	具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害

	
	应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存


（4）质保及售后服务要求
A.质保期
a.免费质保期为仪器设备安装验收合格之日起一年。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。
b.质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应。
c.中标人提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。（详细列出仪器设备更新的自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）
B.服务和技术支持要求
a.在安装调试、试运行期间和质保期内，中标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。
b.投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。
c.软件升级及系统扩展方案
中标人必须对提供的软件知识产权负责，根据招标人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后国家和省生态环境部门对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时免费为采购人提供软件升级服务或调整。
d.要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。中标人应制订明确的合同交货进度表。
2.各站运行维护管理
招标文件中未明确的管理要求，按照国家或江苏省已制定的相关规范性文件执行。若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。
（1）自动站主要参数考核指标
总体仪器运转率≥90％，总体数据有效率≥90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。
仪表准确度测试：具体评定参照盲样的真值及其不确定度范围。准确度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷。
仪表精密度（相对标准偏差）测试：连续测定7次，仪表精密度达到相关规范要求。精密度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷。
实验室比对测试：满足《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则(试行)>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）中附件4：《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中实际水样比对的技术要求。其中实验室比对项目包括：水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷9项；叶绿素 a、蓝绿藻密度应每月进行一次多点线性核查。
（2）数据质量要求
要求成交供应商每月对自动站监测仪器至少进行一次校准，并将结果报监督考核单位（如有）及采购单位。
准确度考核：要求成交供应商每月接受一次采购单位或监督考核单位组织的盲样考核（由招标人或监督考核单位负责监督实施），并将两次测定结果报监督考核单位（如有）及采购单位。
精密度考核：要求成交供应商每月进行一次仪器仪表精密度考核（由采购单位或监督考核单位负责监督实施），并将精密度考核结果报监督考核单位（如有）及采购单位。
要求成交供应商每月进行一次比对试验，即采用实验室方法（由监督考核单位负责）同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对，比对结果满足《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则(试行)>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）中附件4：《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中实际水样比对的技术要求。并将比对结果报监督考核单位及采购单位。
要求成交供应商及时对校准、比对、质控和异常等数据做出标识，并于每月5日前将上月原始数据（含做出标识的）报监督考核单位（如有）及采购单位。
（3）数据数量要求
成交供应商应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据捕捉率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。
（4）应急措施要求
A.突发污染事故要求
中标单位应建立监测数据预警机制，在仪器仪表正常运行的情况下，当监测数据出现明显异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主。成交供应商要保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助属地分局进行人工监测。
B.快速响应监测要求
在特殊时期，采购单位有权要求成交供应商加密自动站监测频次，成交供应商应做好自动站的系统检查工作，保证实时监测能力。
C.系统仪器故障
当系统仪器出现故障时，第一时间到达现场检修，在48小时内解除故障。如48小时内无法排除故障，则须通过更换备机或委托有检测资质的社会机构进行检测，以确保数据的完整性和连续性，所需费用由成交供应商负责。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。
（5）备品备件及耗材等要求
A.成交供应商应建立仪器设备备品备件库，所需备品备件包含在成交价内。项目移交时采购单位提供的部分备品备件，对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需经采购单位代表现场确认。合同期满或合同终止后，成交供应商应将未使用的相同的备品备件归还采购单位。
B.成交供应商按照相关说明书的要求进行维护、保养，定期检查备品备件的准备情况。成交供应商应定期更换自动站站系统和仪表所需备品备件，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。同时根据备品备件的使用周期，建立定期更换制度，确保仪器能得到所需的日常保养，保证仪器更长久的运行。
（6）水、电、通讯、软件及财产保护
A. 运营期间用水、用电、用油等所需费用均由中标人负责（其中：水费和电费以监测站房内实际安装的计量仪表数据为准，未安装计量仪表或无法获得具体费用的除外）；委托运行维护的全部资产（包括产权、建筑物、仪器设备、软件、配套设施、配套监控系统及信息数据和相关文件资料）属采购单位所有，全部资产的安全由成交供应商负责。
B.成交供应商负责前端通讯设备以及后端软件平台的维护或完善，确保从仪器到中心站服务器数据传输稳定准确，且能统计单台仪器运转率，仪器总有效运行率，数据有效率，年度监测数据捕捉率等指标。成交供应商认为有必要时，在征得采购单位同意下，可进行通讯方式或软件平台的更改，更改费用一律由成交供应商承担。
C.未经采购单位同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运行维护期间，成交供应商负责水质自动监测站和视频监控系统的看护。
D.成交供应商在委托运营及管理期间，有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。当遇到漏水、漏电或自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害时，应第一时间向采购单位申报，待采购单位确认后商议解决办法。
（7）其他要求：
★A.合同期满或合同终止后，成交供应商必须承诺确保所有自动站能正常运行使用，整个系统能有效运行。成交供应商应承诺配合采购单位做好水质自动监测站后续运行维护的交接工作，并开放所有升级更新仪器设备的通讯协议。
B.合同期满或合同终止时，成交供应商对水质自动监测站进行资产评估，确保资产安全、完整的交还采购单位。
注：若达不到上述要求，新的中标运维方修复所需费用由原成交供应商承担。
四、交接方式
1、采购单位应在合同生效前向成交供应商提供自动监测系统的以下技术资料原件或复印件。
仪器、仪表技术说明书（含软件部分）；
站房及机柜的电气接线图及原理图；
操作手册；
仪表试剂清单；
通讯协议。
2、在合同生效前成交供应商应与采购单位共同对自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况等进行实地考察，并且做好备案工作。
五、服务考核
为保证水质自动监测站运行维护质量，采购单位组织监督考核单位对成交供应商的运行维护工作每季度开展一次监督性考核、每半年一次评审考核，并根据考核结果分阶段支付运行维护费用。采购单位对成交供应商及监督考核单位进行不定期抽查考核。
（一）考核要求
成交供应商需提供水质自动监测站运行维护工作报告、监测数据成果、标准溶液/标准样品考核结果、实验室比对结果等。运行维护工作报告主要内容包括日常运行维护情况、质量控制措施、管理及存在问题等。成交供应商需积极配合监督考核和评审考核工作，并配合做好会务后勤等。
评审考核时段
评审考核时段主要分为4次，每季度进行一次季度考核，每（半）年进行（半）年度考核。具体时间不定期，由采购单位另行通知。
（二）考核依据
考核中数据采集率和有效数据率是基于客户端远程监控平台采集的数据。
成交供应商提供的运行维护方案，投标文件、合同等。
成交供应商提供的运营维护工作报告、运维记录、监测数据等。
成交供应商的应急反应机制、零配件管理及服务承诺。
采购单位组织的质量控制检查和工作检查情况。
国家和行业相关的规范、技术规定和标准。
参考技术规范和标准如下：
《水和废水监测分析方法》；
《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》；
《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）；
《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52）；
《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96）；
《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97）；
《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98）；
《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99）；
《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100）；
《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101）；
《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102）；
《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103）；
《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》(HJ/T104)；
《声学多普勒流量测验规范》（SL337）；
《江苏省地表水水质自动监测站运行维护技术指南》（试行）。
（三）考核办法
采购单位组织对成交供应商运行维护工作进行评审考核，就维护质量和相关指标符合程度进行评分，满分为100分。每次考核的平均分小于80分为不合格；平均分大于或等于80分为合格。具体考核评分内容见水质自动监测站运行维护监督检查评分表。
一旦发现虚假数据，采购单位有权终止合同，拒绝支付剩尾款项，并责令成交供应商退回相应时段已经支付的费用。
考核时，对每个站点进行单独考核，再取各站考核结果的算术平均值。其中：
单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除考核时段（半年）运行费10%，并责令整改。
单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除考核时段（半年）运行费的30%，并责令整改。
单次考核结果在60分以下，或连续2次70分以下，解除合同并要求成交供应商支付合同金额20%的违约金。
对于有效数据采集率没有达到要求的，每下降1个百分点，扣除考核时段（半年）运行费的1％，依次累计。
如未满足采购单位应急响应需求等规定的，采购单位视后果轻重有权扣除考核时段（半年）内运行维护费用的1%-5%。 
若有停运站点，按运维单价的20%计付。
最终考核办法以最终合同约定为准。
（四）考核表格
考核设计表格如表1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8。若出台新的考核要求或表格时，按新要求执行。

表1-3 水质自动监测站运行维护监督检查评分表
水质自动监测站运行维护监督检查评分表
自动监测站名称：       评分时段：       所在地市：       监督检查单位：         
	监督检查内容及评分标准
	工作要求
	评分细则
	得分
	备注（扣分原因）

	一、日常运行维护（36分）
	站房周边环境（2分）
	站房院落或周边10米范围内环境整洁，无杂草及垃圾等废弃物
	站房院落或周边范围发现与运维相关的废弃物或垃圾，每次扣1分。
	
	

	
	
	
	周边未及时打扫卫生或杂草丛生，每次扣1分。
	
	

	
	站房内部环境（2分）
	保持站房清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐，无化学试剂抛洒滴漏等现象
	站房堆放杂物或清洁工作未做好，每次扣1分；物品放置杂乱每次扣1分；仪器设备有明显灰尘每次扣1分；其他不符合要求的酌情扣分。
	
	

	
	取水头部（2分）
	取水头部无水草等影响取水水质的杂物
	取水头部存在水草等影响水质杂物的，每次扣2分。
	
	

	
	给排水管路及水处理设施（4分）
	定期维护和清洁，保证内部管路及设施通畅，防止堵塞和泄漏；取水管路中不存在污染水质的隐患
	因维护原因致使水路或气路发生堵塞或泄漏，每次扣1分；采样杯、给排水管路、过滤器、沉淀池未及时清洗，每次扣1分。
	
	

	
	仪器维护（9分）
	定期清洗、更换试剂、易耗品；定期校准仪器；及时做好记录；运维办公场所储备有仪器常见故障便于维修的备品备件，实物须与清单明细相对应；保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外）；现场工控机与各级平台均保持一致
	试剂耗尽或过期致使非正常测试，每次扣2分；仪器未定期校准，每次扣2分；不按要求超期限使用零配件，每次扣2分；无明细清单或存放不符合要求，每次扣1分；
由仪器维护不到位造成的数据采集或传输异常或故障，每次扣1分；仪表数据与上传数据不一致，每次扣2分。
	
	

	
	管理制度实施情况（4分）
	运行管理制度和工作人员职责上墙公示；现场各类设备操作规程、运维标准与要求、各项目监测方法或说明（中文）、试剂配制、异常故障处置等作业指导书现场留存备查；检测所用试剂信息在容器上清晰标注（至少包括名称、浓度、配制日期、有效日期、配制人员） 
	运行管理制度和工作人员未上墙扣2分；各类操作规程规范现场未留存的扣2分；检测试剂未标注相关信息的，每次扣2分。
	
	

	
	台帐管理（4分）
	按照自动监测站档案内置材料清单及表式整理相关档案，完成运行维护记录、故障处置、校准等各类记录表格，档案材料需完整规范
	档案材料不符合要求的，每发现1处扣1分。
	
	

	
	药剂、废液管理（2分）
	药剂存放在固定场所并妥善保管，废液收集并妥善处置。
	药剂存放不符合要求或者废液未及时收集，未妥善处置，每次扣2分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	故障维修（7分）
	系统发生故障时，及时抢修，并尽快恢复仪器监测；一般故障24小时内恢复，特殊故障不超过7天。
	未及时响应，每次扣2分；未及时采取有效措施，每次扣2分；未在规定时间内恢复仪器监测，每个测次扣2分。
	
	

	二、质控管理（47分）
	准确度考核（20分）
	每次考核各项目满足质控要求，得20分。如果某指标出现一个不合格测值的，每次扣2分
	每次考核各项目均满足质控要求，得20分。如果某指标出现一个不合格测值的，每次扣2分。
	
	

	
	精密度考核（10分）
	每次考核各项目满足质控要求，得10分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分
	每次考核各项目均满足质控要求，得10分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分。
	
	

	
	比对试验合格率（15分）
	符合质控要求的项目数/参与比对的项目数≥90％
	每次比对试验合格率满足质控要求，得15分。合格率<90%时，每降低2个百分点，扣1分。
	
	

	
	运行维护工作报告（2分）
	规范、清楚、及时，满足业主提出的要求
	运行维护工作报告不符合要求的，每次扣1分。
	
	

	三、有效数据质量（17分）
	有效数据率％（12分） 
	有效数据量/应采集数据量≥90％
	有效数据率符合要求的，得12分。有效数据率<90%时，每降低1个百分点，扣2分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	数据管理（5分）
	数据定期备份，每月不少于1次，且要素齐全（应包含自动站所有参数）；不得擅自修改相关参数和数据、弄虚作假上报监测数据；未经主管单位同意，不得擅自对外公布自动站监测数据
	不符合要求的，扣2分；若出现弄虚作假上报数据或擅自对外公布监测数据，扣5分，并记入不良记录。
	
	

	四、附加项目（10分）
	应急监测和检查配合（5分）
	积极应对突发性污染事故，迅速响应，提供高效监测保障；配合相关检查和参观，自动站管理站容佳、质量高、反应好
	实施应急加测保障，或人工监测配合等每次加2分；配合相关检查和参观，综合反映优秀，每次加1分；其他情况，酌情加分。
	
	

	
	飞行检查（5分）
	不定时的进行盲样考核，考核符合要求的每个项目加1分，不符合要求的扣1分，总分不超过±5分
	不定时的进行盲样考核，考核符合要求的每个项目加1分，不符合要求的扣1分，总分不超过±5分。
	
	

	总分
	
	

	备注：各项评分标准中的扣分点均是扣完为止，附加项目得分计入总分。


表1-4 水质自动监测站仪器准确度考核结果记录表
水质自动监测站站名：                 测定单位：                  考核单位：
	序号
	考核项目
	考核日期
(年/月/日)
	样品
编号
	样品
真值
	不确定度
	浓度
单位
	仪器测值
	结果
评定
	考核人

	1
	pH
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电导率
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TOC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：每个考核项目连续测定2次。
表1-5 水质自动监测站仪器精密度考核表
水质自动监测站站名：               测定单位：                     考核单位：
	内容
	pH
	电导率
	高锰酸盐指数
	氨氮
	总磷
	总氮
	TOC
	……

	标准样品浓度及单位
	
	
	
	
	
	
	
	

	测定时间
	
	
	
	
	
	
	
	

	测定
结果
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	

	相对标准误差RSD(%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	结果评定
	
	
	
	
	
	
	
	


表1-6 实验室比对试验结果记录表
水质自动监测站站名：                测定单位：                    考核单位：                  
	序号
	比对
项目
	 测定日期
（年/月/日）
	取样时间
（00:00）
	水质自动监测站测定值
	实验室测定值
	相对误差（%）
	结果
评定
	实验室测试人

	1
	水温
	
	
	
	
	
	
	

	2
	pH
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电导率
	
	
	
	
	
	
	

	4
	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	

	5
	浊度
	
	
	
	
	
	
	

	6
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	7
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	
	
	

	8
	总磷
	
	
	
	
	
	
	

	9
	总氮
	
	
	
	
	
	
	


表1-7 仪器故障记录表
	江苏省            自动监测站故障处置情况记录表（        年       月）

	序号
	仪器名称
	故障发生时间
	故障现象描述
	故障原因分析
	解决方案及时间
	何时向何单位何人报告
	上次故障发生时间
	故障处置人（签字）
	业主方
(签字)

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	运维单位：                运维责任人(签字)：                        审核人(签字)：                                                                 


表1-8 月度仪器有效数据获取率统计表
	序号
	项目
	运行考核
总时数
	无效数据
时数
	有效运行
时数
	有效数据
获取率
	备注

	1
	水位
	
	
	
	
	

	2
	流量
	
	
	
	
	

	3
	水温
	
	
	
	
	

	4
	pH
	
	
	
	
	

	5
	溶解氧
	
	
	
	
	

	6
	电导率
	
	
	
	
	

	7
	浊度
	
	
	
	
	

	8
	氨氮
	
	
	
	
	

	9
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	

	10
	总磷
	
	
	
	
	

	11
	总氮
	
	
	
	
	

	12
	总有机碳
	
	
	
	
	

	13
	叶绿素a
	
	
	
	
	

	14
	蓝绿藻
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


（五）服务期限：
仪器设备更新：质保期为验收合格之日起一年；
自动站运行维护：11个月（具体起始时间以合同约定时间为准）。
（六）服务地点：
采购单位指定地点。
六、综合说明：
1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、供应商必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、若成交供应商在服务期间未及时有效履行上述服务内容的，每次违约扣除不超过合同总金额的5%作为违约金（有其他注明的违约条款按注明内容扣除违约金）；若出现重大责任问题或考核不达标将被解除服务合同。
4、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。
5、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。
7、验收：由采购单位组织有关人员按照采购文件要求及合同内容进行验收。货物到达安装现场后，成交供应商和采购单位共同打开包装验货检查货物数量。成交供应商应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购单位有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本采购文件所述的技术要求后，采购单位才能接受全部货物。仪器设备不满足采购文件要求的，业主有权解除合同并追究成交供应商法律责任。
8、供应商在本项目招投标活动过程中如有虚假承诺，则按提供虚假材料处理，取消其成交资格并按政府采购相关法律法规规定接受相应处罚，并承担由此对采购单位造成的一切损失。
9、若成交供应商在服务期间，有下列行为之一将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：（1）将服务转包他人；（2）出现重大责任问题；（3）泄露相关保密信息。
10、付款方式：详见合同特殊条款。
11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网发布的内容为准。

第五章  合同主要条款及格式

     采购合同（项目编号）

项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）江苏省水文水资源勘测局
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据               项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。
一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。
1.2 服务期限：                                              。
1.3 补充条款：                                              。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬，项目执行过程中产生的其他费用都包含在合同总价内，甲方不再承担其他费用。
三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1在合同签订前或签订合同后14天内，乙方需采取电汇、网银或银行保函形式缴纳履约保证金，金额为合同总价的5%。

6.2乙方提交全部最终成果并完成相关系统填报后，退还履约保证金。

七、转包或标段

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分标段给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的标段行为，甲方有权给予终止合同。 

八、质保期
 质保期      年。在质保期内，乙方继续为甲方免费提供与本合同内容相关的后续服务。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。

9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付

 10.1付款方式：  银行汇付       。

10.2 支付时间和额度：

合同签订生效后30天内，甲方向乙方支付合同额的30%；中期评审考核通过后甲方向乙方支付合同额的40%；通过验收后，甲方向乙方支付剩余经费，，退还履约保证金。
乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

地址：                                 地址： 

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

                                  签订日期：      年  月  日
廉政合同
甲方（发包人）：江苏省水文水资源勘测局
乙方（承包人）：                         
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强项目实施过程的党风廉政建设，经甲、乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条 甲、乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行 （      项目合同（项目编号：     ）各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  甲方在廉政建设方面的义务
（一）甲方及其工作人员不准在乙方处安插亲友及介绍销售设备、材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预乙方的项目标段；不得挤占、截留、挪用合同款或超进度拨付合同款；严禁私设小金库。 

（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受乙方财物。

（三）甲方及其工作人员不准让乙方报销应由乙方或个人支付的费用；不准利用职务便利为乙方谋取不当利益。

（四）甲方工作人员不准要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（七）甲方及其工作人员不准要求或者收受乙方住房、汽车等物品，不准收受乙方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用乙方住房。
（八）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与乙方实施项目有关的材料设备供应、标段等经济活动。
（九）甲方及其工作人员不准在与乙方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）甲方或工作人员不得利用职务便利为乙方谋取利益，由乙方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托乙方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  乙方在廉政建设方面义务
（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送甲方财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承接的项目有影响的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为乙方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）乙方不准赠送甲方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）乙方不准违反规定将承建的施工项目标段或非法转包。
第四条  违约责任
（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受  江苏省水文水资源勘测局纪律监督室   对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，甲、乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为自合同签订之日起至该项目验收后止。

第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
发  包  人:(盖章)                承  包  人:(盖章)                
法定代表人:(签名)                法定代表人:(签名)
或授权代理人:(签名)              或授权代理人:(签名)
单位地址：                      单位地址：
联系电话：                      联系电话：
签订日期：      年    月    日
第六章  投标文件格式及附件
（项目名称）
投标响应文件
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日
评分索引表
	评分项目
	在投标响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省水文水资源勘测局
根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。 

3、本项目服务时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

 项目负责人：                                    。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的情形的，我们将酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：江苏省水文水资源勘测局
本授权书声明：注册于        （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的    （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称、包号），       （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
授权委托人签字：                   

日     期：        年    月    日

附法定代表及授权委托人的身份证的复印件:
附件三、投标报价汇总表

投标报价汇总表

	项目名称
	

	项目编号
	

	项目负责人
	

	投标报价
（万元）
	小写：                     大写：

	服务期限
	

	服务承诺
	

	是否属于小微型企业
	是             否

	是否属于监狱和戒毒企业
	是             否

	是否属于残疾人福利性单位
	是             否

	备注
	


供应商名称（盖章）：                                                  
说明：1.此表单独封装或置于投标文件首页，以便唱标时使用。
2.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

5. 采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

分项报价表（格式自拟）
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	总计
	


附件四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
致：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                           声明人：（公章）
                                           日期：______年    月    日
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）
附件六、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致：江苏省水文水资源勘测局
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

 声明人：      （公章）
日期：    年   月
附件七：采购实施方案

项目实施方案
供应商（盖章）：
授权代表签字：
日期：年月日
附件八、质量保证及服务承诺
质量保证及服务承诺
我公司就2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务质量保证及服务承诺如下：
（供应商自拟）
  供应商（盖章）：
授权代表签字：

日期：年月日

附件九、商务条款偏离表
商务条款偏离表格式

	项目名称：
	采购编号：

	序号
	条目号
	采购文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）
附件十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表格式
	项目名称：
	采购编号： 

	序号
	条目号
	招标项目要求提供的

技术或服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （盖章）

附件十一、企业声明函格式（如不属于则不需提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
   万元，资产总额为 
     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
  人，营业收入为 
万元，资产总额为 
   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

政府采购节能产品政策
1、根据财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查

询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表
供应商名称（盖单位章）：
项目编号：
  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	节字标志认证证书号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	


                        法定代表人或其委托代理人（签字）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖章）:            
日    期：   年    月    日
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
附件十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（如有）

2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务

标段2
招标文件
项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0958
（0675-256JOC004871）

采购人：江苏省水文水资源勘测局
招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
2025年12月18日
第一章 投标邀请书（招标公告）

项目概况

2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务的潜在投标人应在南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼（www.joccon.cn）获取采购文件，并于2026年1月8日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0958X(0675-256JOC004871）
项目名称：2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务
预算金额：标段一250万元，标段二210万元。
最高限价：标段一250万元，标段二210万元。
采购需求：
标段一：为了加强江苏省水文局水质自动监测站的运行维护和管理，提高水质自动站运行效率，充分发挥水质自动监测预警能力，推进社会化运营管理模式，拟对无锡和常州等地区15个水质自动监测站（其中无锡11个、常州4个）的运维及部分仪器设备更新进行社会化运营管理，详见采购需求。

标段二：为了加强江苏省水文局水质自动监测站的运行维护和管理，推进社会化运营管理模式，拟对苏州地区13个水质自动监测站的运维及部分仪器设备更新进行社会化运营管理，详见采购需求。

投标人可以同时投标多个标段，但只能在一个标段中中标。本项目按照标段1、标段2的顺序进行评标。如投标人在上一个标段中确定为第一中标候选人，依旧参与后续标段的评审，但不再推荐为后续评审标段的中标候选人。

合同履行期限：11个月（具体起始时间以合同约定时间为准）。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月18日至2025年12月25日，每天09:00至11:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼（https://www.joccon.cn）

3.方式：供应商登录平台（https://www.joccon.cn/），在搜案框中输入该项目名称或采购代理编号，找到对应项目后，提交材料：①报名投标人的企业法人的营业执照等证明文件复印件；②报名投标人的法定代表人授权委托书(或企业介绍信）和被授权人的身份证复印件（若是法定代表人则只需提供身份证复印件），审核通过并领取采购文件后方可参加此次采购活动。

获取纸质招标文件地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼领取纸质招标文件（若不便现场领取，可告知采购代理机构并提供指定邮寄地址，招标文件将快递送达），电子版招标文件可在系统平台自行下载，其效力与纸质招标文件具有同等法律效力。

4.平台服务费：500.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

文件接收开始时间：2026年1月8日13点30分（北京时间）

文件接收截止时间、开标时间：2026年1月8日14点00分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2、是否接受进口产品：本项目不接受。

3、项目所属行业：其他未列明行业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省水文水资源勘测局

地    址：南京市上海路5号

联系方式：025-86338515

2.采购代理机构信息

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795941

项目联系方式

项目联系人： 孙夏卉、任艳秋、陶冉

电      话：025-84795991、025-84795941

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：
	序号及名称
	内容

	1、招标项目概况
	采购人：江苏省水文水资源勘测局
招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
项目名称：2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务
项目概况：具体详见采购清单及招标文件第四章
资金来源：财政资金
服务期：11个月（具体起始时间以合同约定时间为准）。

	2、招标文件组成
	（1）第一章：投标邀请书（招标公告）
（2）第二章：投标人须知
（3）第三章：评标标准

（4）第四章：招标项目的采购清单及技术要求
（5）第五章：合同主要条款及格式

（6）第六章：投标文件格式及附件

	3、投标人资格条件
	（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明文件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）本项目不接受联合体磋商。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

	4、招标文件澄清和修改
	（1）采购人可以在投标截止时间前，以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改。投标人可以在投标截止时间前15日，以书面形式要求采购人对招标文件作出澄清。
(2)投标人收到采购人的澄清或修改文件后2日内，应以书面形式向采购人确认。

	5、联合体投标
	(本项目不接受联合体投标
□本项目接受联合体投标
应提交联合体协议书、联合体各方资格条件证明文件、其他____________

	6、踏勘现场
	□采购人组织踏勘现场
时间：
地点：
(采购人不组织勘踏现场。投标人可自行勘踏，一切费用及后果由投标人自行承担。

	7、最高投标限价
	□无最高投标限价
(有最高投标限价，为__210万元__

	8、投标保证金
	无

	9、投标文件份数
	正本1份
副本4份
电子档1份（盖章正本PDF扫描件，与书面内容一致）

	10、投标文件标记
	(标明“正本”、“副本”字样；
(标明“修改投标文件”、“补充投标文件”等字样；
(标明投标人单位名称、地址、联系方式。

	11、投标截止时间
	截止至：2026年1月8日14:00（北京时间）

	12、投标有效期
	投标截止时间后90日

	13、投标文件递交
	（1）时间：2026年1月8日13:30（北京时间）
（2）地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅
（3）投标文件是否退还：不退还；□退还，时间：_____

	14、开标
	（1）时间：2026年1月8日14:00（北京时间）
（2）地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

	15、评标委员会
	评标委员会由5人或5人以上单数组成

	16、评标方法
	(综合评分法
□经评审的最低投标价法
□其他_____________

	17、中标人
	中标人为: 1人。


一、总 则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、供应商定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3、货物和服务、用户或使用单位定义

3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4、政策功能
4.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加谈判的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件构成
5、招标文件组成
5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
5.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经标段的，可以以包为单位投标。
5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6、招标文件的澄清、补充或修改
6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
6.3 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。
三、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 投标人应用人民币报价。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。
7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
8、投标文件的组成
8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9、投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）第一章投标邀请书中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请书中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《分项报价表》

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

 （1）技术说明和服务方案；
 （2）《技术条款偏离表》；

 （3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

 （5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 投标人应在《投标报价汇总表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《投标报价汇总表》《投标分项报价》中注明。
11.5 《投标报价汇总表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“投标报价汇总表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
11.6本项目预算详见招标公告，投标人的投标报价不得超过预算。超过预算的投标文件，按无效投标处理。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13、投标保证金（不作要求）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。
16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2如有招标代理费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由中标人支付，在领取中标通知书时向招标代理公司一次性交纳，投标人应综合考虑到投标报价中，不单独报价。
代理服务费参照国家计委计价格（2002）1980号文标准执行，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》文件标准的70%报价，低于4000元的按照4000元收取。
专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购【2016】48号）标准执行。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1 投标人应当将投标文件密封；投标人应编制投标文件每套正本壹份、副本肆份。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。 

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。
17.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
18、有下列情形的投标文件将拒收：
18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
20.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。请投标人法定代表人或其授权代表（另携带授权委托书）携带本人身份证原件准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
21.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
21.4 开标时，《投标报价汇总表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标报价汇总表》为准。
21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。
22、评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《投标报价汇总表》或《投标报价汇总表》没有按照招标文件要求盖章的；
（2）不具备招标文件中规定资格要求的；
    （3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（9）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；
（10）未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认；
（11）未按照招标文件要求的方式、金额提交投标保证金；
（12）投标人在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

无效投标的判定，必须经评标委员会半数以上成员通过。
22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用 “必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。
22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等；
22.3.3 评分标准详见第三章
23、确定中标供应商
23.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。
23.2 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为七个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
23.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.4 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
23.8 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。
24、编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
27.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.6 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1 质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

第三章 评标标准

以下内容是对本招标文件“第二章投标人须知”第22.3.3条有关内容的具体化和补充。
采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，评标总得分最高的投标人作为第一中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	投标报价
（25分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25（小数点保留2位）
	25

	启动异常低价投标审查的情形和具体要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

	2
	运维实施方案

（6分）
	针对投标人根据本项目情况编制的水质在线监测系统运维实施方案的完整性、科学性、可行性评分、对水质自动站熟悉程度等内容进行评审：
监测系统运维实施方案描述具体、科学合理、可操作性强、对水质自动站熟悉，得6分；

监测系统运维实施方案描述一般、较为科学合理、可操作性基本满足采购文件需求、对水质自动站基本熟悉，得4分；

监测系统运维实施方案描述欠缺、内容部分欠缺科学合理、可操作性不强、对水质自动站熟悉不够全面，得2分；

未提供得不得分。
	6

	
	运行管理机构、运行管理制度和操作规程

（5分）
	针对为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况等内容进行评审：
方案全面、规范、合理、可行得5分；

方案较全面、较规范、较可行得3分；

方案基本规范、基本可行得1分；

未提供不得分。
	5

	
	设备升级更新方案

（6分）
	针对设备升级更新方案进行评审：

方案全面、完善、合理、可行得6分；

方案较全面、较合理、较可行得4分；

方案基本合理、基本可行得2分；

未提供不得分。
	6

	
	运维工作信息化管理程度

（5分）
	投标人在水质自动监测站运维管理工作中已实现信息化管理的，比如运维任务计划下达，现场运维实施、应急运维处理、物料管理、备机备件管理等，考察其信息化管理程度及对本项目的适用程度：

信息化应用程度高，贴合实际需求得5分，

信息化应用程度较高，较贴合实际需求的3分，

信息化应用不太高得1分，

未提供不得分。
	5

	
	自动站仪器设备安全保证措施方案
（4分）
	提供确保自动站仪器设备安全的有效措施方案：

方案合理、有效的得4分；

方案较合理、较可行得2分；

方案基本合理、基本可行得1分；

未提供不得分。 
	4

	
	处理突发异常情况的措施及应急响应机制

（4分）
	针对突发异常情况的措施及完善合理的应急方案进行综合评审。

措施合理、有效、有针对性得4分；

措施较合理、较可行得2分；

措施基本合理得1分；

未提供不得分。 
	4

	
	本地化运维支持方案

（4分）
	投标人需提供本地化运维服务方案，具备本地化运维服务能力。 

本地化运维支持方案，方案合理、有效、有针对性得4分，较合理、较可行得2分，基本合理得1分。未提供不得分。
	4

	3
	现场勘查报告

（6分）
	投标人至少提供60%以上站点（必须包括联湖桥站、漫山岛站）现场勘查报告。勘查报告应对现场情况进行汇总统计分析，配有现场照片，客观真实，层次清晰分明。根据投标人提供的现场点位勘查报告酌情评分。

勘查报告优于招标文件要求，得6分；

勘查报告满足招标文件要求，得3分；

勘查报告不满足招标文件需求的，得0分。
	6

	4
	投标人综合能力

（10分）
	1.投标人同时具有质量管理、环境管理、职业健康、信息安全管理体系认证证书的，得4分；缺1项得2分，缺2项不得分，提供复印件加盖公章。（以具有CNAS标识的证书扫描件或全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明为准。）
2.近2年以来（合同签订时间为准）水质自动站运维或系统集成、更新改造项目的，每个得3分，最高得6分。

须提供合同证明材料复印件加盖公章。（合同必须为投标人与实际使用方签订的合同，投标人与代理商、仪器生产厂家等签订的合同无效）
	10

	
	项目组人员及结构
（12分）
	1.项目负责人具备高级职称，得2分。
2.技术负责人具备中级及以上职称且自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有1个及以上水质自动站集成、更新改造或运维工作业绩的得2分。 
3.其他运维人员具备国家环境监测总站或中国环境保护产业协会等专业机构颁发的运维人员上岗证，每个1.5分，最多得6分。
4.投标人承诺至少配置4辆运维车辆，得2分，未提供不得分；。（提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟。）

注：须提供①上述人员清单、业绩合同（合同复印件，如合同不能体现人员姓名，须同时提供合同甲方证明材料）、职称证书及相关证明材料②投标人为上述人员缴纳的由社保机构出具的2025年1月以来任意一个月的社保缴费证明材料。
以上相关证书及证明材料、承诺书需加盖公章。
	12

	
	对仪器设备技术要求的响应程度

（8分）
	招标文件仪器设备更新的技术要求中，加注“▲”的技术指标条款有一项负偏离扣1分，扣完为止
	8

	5
	备机配置情况

（5分）
	为保障运营服务的质量，投标人需按10:1比例提供覆盖主要监测指标（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮自动分析仪）的备机，备机需具备在有效期内的中国环境保护产品认证证书，每提供一个得1分，最高得5分。

提供相关证书的复印件、采购合同复印件及发票复印件；若投标人为上述产品制造商，可仅提供相关证书。
以上相关证书及证明材料需加盖投标人公章，未按要求提供材料的不予认可。
	5

	合计
	100


所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

说明：
价格部分优惠政策如下：
1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1、对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

第四章  项目需求
一、项目概况
为了加强江苏省水文局水质自动监测站的运行维护和管理，推进社会化运营管理模式，拟对苏州地区13个水质自动监测站的运维进行社会化运营管理。目前，水质自动监测站的项目有水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、TOC、叶绿素a、蓝绿藻等12个监测指标。各水质自动站基本信息如下。

	序号
	站点名称
	河流（湖、库）名称
	站址
	经度
	纬度

	1
	琳桥
	望虞河
	苏州市相城区黄埭镇
	120°31′59.88″
	31°28′10.56″

	2
	沙墩港
	望虞河
	苏州市相城区望亭镇
	120°24′41.29″
	31°26′53.05″

	3
	新师桥
	锡北运河
	苏州市常熟市尚湖镇
	120°37′30.76″
	31°40′58.30″

	4
	友谊村
	张家港
	常熟市大义友谊村
	120°40′01.60″
	31°41′32.24″

	5
	光福
	浒光运河
	吴中区光福镇
	120°21′10.69″
	31°18′00.25″

	6
	胥定桥
	胥江
	吴中区胥口镇
	120°28′11.64″
	31°13′35.47″

	7
	瓜泾口
	瓜泾港
	吴江市松陵镇
	120°38′33.68″
	31°11′52.04″

	8
	联湖桥
	大浦港
	吴江市松陵镇南厍
	120°36′54.90″
	31°5′16.98″

	9
	大贡山
	太湖
	大贡山外
	120°19′22.44″
	31°22′30.54″

	10
	漫山岛
	太湖
	渔阳山外漫山岛
	120°16′41.16″
	31°15′08.71″

	11
	衙里
	太湖
	吴中区金庭镇衙里
	120°13′15.02″
	31°7′24.64″

	12
	石公村
	太湖
	吴中区金庭镇石公村
	120°17′19.93″
	31°3′55.40″

	13
	东茭嘴
	太湖
	庙港外东茭嘴
	120°21′56.30″
	31°57′00.83″


二、项目主要内容
本项目主要工作内容分为：一是部分仪器设备更新；二是13个水质自动站的11个月日常运行维护管理。

（一）仪器设备更新
仪器设备更新具体内容详见下表。
表2.1-1：   仪器设备更新内容汇总表
	序号
	工作内容
	数量
	备注

	1
	控制系统(含系统控制单元、采配水单元、预处理单元、数据采集传输单元)
	2套
	联湖桥站、友谊村站

	2
	常规五参数自动分析仪表（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）
	1套
	联湖桥站

	3
	总磷自动分析仪表
	2套
	联湖桥站、光福站

	4
	氨氮自动分析仪表
	2套
	联湖桥站、漫山岛站

	5
	高锰酸盐指数自动分析仪表
	1套
	联湖桥站

	6
	总氮自动分析仪表
	1套
	联湖桥站

	7
	叶绿素a自动分析仪表
	3套
	漫山岛站、石公村站、东茭嘴站

	8
	集成机柜
	1套
	联湖桥站


（二）运行维护和管理
负责13个水质自动监测站的运维，成交供应商根据水质自动监测站的设备情况和现状运行情况，对水质自动监测站站房环境、监测及辅助设备、取排水、供电、水样处理、分析仪表、传输与控制等整个自动监测系统进行日常运行维护、保养、校检、检修、质控等全包管理，及时升级更新问题仪器，保障水质自动监测站正常运行，监测数据准确可靠。
表2.2-2：   13个水质自动监测站基本技术信息表
	序号
	站名
	基本技术信息

	1
	琳桥
	五参数：德国WTW公司MIQ2020
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：广州怡文EST-NH3N-1000
总磷：德国B＋L公司PowerMon
总氮：德国B＋L公司PowerMon
系统集成商：南京水利水文自动化研究所

	2
	沙墩港
	五参数：三泽MC-1000
高锰酸盐指数：微兰VL-CODMn-101
氨氮：微兰VL-AN-201-C
总磷：微兰VL-TP-101-C
总氮：微兰VL-TN-101-C
系统集成商：南京富阆

	3
	新师桥
	五参数：德国WTW公司MIQ2020
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：广州怡文EST-2004
总磷：广州怡文EST-2003
总氮：广州怡文ZHYQ3362
系统集成商：南京水利水文自动化研究所

	4
	友谊村
	五参数：德国WTW公司MIQ2020
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：广州怡文EST-NH3N-1000
总磷：广州怡文EST-2003
总氮：广州怡文EST-TN-1000
系统集成商：南京水利水文自动化研究所

	5
	光福
	五参数：德国WTW公司MIQ2020
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：广州怡文EST-NH3N-1000
总磷：德国B＋L公司PowerMon
总氮：广州怡文ZHYQ3362
系统集成商：广州怡文

	6
	胥定桥
	五参数：德国WTW公司MIQ2020
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：广州怡文EST-2004
总磷：德国B＋L公司PowerMon
总氮：广州怡文EST-TN-1000
系统集成商：南京水利水文自动化研究所

	7
	瓜泾口
	五参数：德国WTW公司MIQ2020
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：德国B＋L公司PowerMon
总磷：德国B＋L公司PowerMon
总氮：德国B＋L公司PowerMon
系统集成商：南京水利水文自动化研究所

	8
	联湖桥
	五参数：德国WTW公司MIQ2020
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：德国B＋L公司PowerMon
总磷：德国B＋L公司PowerMon
总氮：德国B＋L公司PowerMon
系统集成商：南京水利水文自动化研究所

	9
	大贡山
	五参数：广州怡文EST—WQMS
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：广州怡文EST-2004
总磷：广州怡文EST-2003
总氮：广州怡文ZHYQ3362
TOC：日本岛津TOC-4200
叶绿素：广州怡文EST-YLS-100
蓝绿藻：广州怡文EST-LLZ-100
系统集成商：广州怡文

	10
	漫山岛
	五参数：广州怡文EST—WQMS
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：德国B＋L公司PowerMon
总磷：广州怡文EST-TP-1000
总氮：广州怡文ZHYQ3362
TOC：日本岛津TOC-4200
叶绿素：美国Tuner
系统集成商：广州怡文

	11
	衙里
	五参数：广州怡文EST-WQMS
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：广州怡文EST-2004
总磷：广州怡文EST-2003
总氮：广州怡文ZHYQ3362
系统集成商：广州怡文

	12
	石公村
	五参数：广州怡文EST—WQMS
高锰酸盐指数：美国哈希203A（S）
氨氮：德国B＋L公司PowerMon
总磷：德国B＋L公司PowerMon
总氮：广州怡文ZHYQ3362
TOC：美国GE InnovOx
叶绿素：美国Tuner
系统集成商：广州怡文

	13
	东茭嘴
	五参数：广州怡文EST—WQMS
高锰酸盐指数：广州怡文ZHYQ0135
氨氮：广州怡文EST-2004
总磷：广州怡文EST-2003
总氮：广州怡文ZHYQ3362
TOC：美国GE InnovOx
叶绿素：美国Tuner
系统集成商：广州怡文


备注：
1、中标人负责上表内各参数监测设备的运行维护及可能发生的仪器设备维修，运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、看护费、绿化养护费、废液处理费、站点运行水电费、网费、试剂耗材，标准物质等，其中大贡山站、漫山岛站为岛站，登岛维护所需船只由中标人负责），招标人不再支付其他款项（与招标人另有约定的除外）。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。
升级更新的设备质保期不低于原厂质保承诺。
升级更新的仪器设备不低于德国布朗卢比、德国科泽、美国哈希（HACH）、广州怡文、浙江微兰、希思迪、聚光等品牌主流产品性能。
4、设备升级更新确保在成交合同签订后45天内完成，正常发布监测成果。通过水文专网，将监测数据传输到各分局数据平台，通过数据平台上传至省水文平台。
5、所有升级更新的设备需由招标人验收确认。
6、除上表中设备外，如果发现运行不稳定或检测结果超出允许偏差范围，成交供应商应及时升级更新（TOC设备除外），因更新不及时，影响考核结果由成交供应商承担由此造成的不良后果。
7、中标单位应在合同签订前提供具有本项目主要运维仪器设备（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷等）的易损件和耗材原厂家或代理商提供的备件来源证明、供货渠道，提供加盖耗品耗件供应商公章复印件。
三、服务要求
以下条款凡标有“★”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。若不满足则否决其投标。供应商需全面满足采购文件要求，充分评估本项目履约风险和收益。
（一）总体要求
1.对供应商的总体要求
（1）★供应商必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站集成经验。提供近2年内类似水质自动站新建或仪器设备更新项目经验，附合同和验收证明。
（2）★供应商必须承诺中标后在运维所属地区（苏州市）设立满足项目日常运维所需的固定服务及办公场所，并在签订合同后15日内提供办公场所的租赁证明、地址和实地照片等证明材料，否则采购人有权解除合同并重新采购。
（3）★在自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；供应商必须承诺不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
（4）中标人必须根据本项目要求，提供详细的项目组织实施方案，包括仪器设备采购安装调试比测、站点日常运行管理、人员组织、进度安排、安全生产管理、应急事故处理方案等。投标文件中仪器设备更新需提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。提出目前存在问题的解决措施，确保项目能够如期完成。
（5）在实施各自动监测系统运维及管理期间，成交供应商应严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修保养，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。
（6）供应商应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备。需提供仪器的彩页说明。当业主对系统进行新增参数或更新改造时，供应商须负责将新仪器设备接入原系统。
（7）所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。中标供应商供货时所提交的任何设备应提交来源于原厂家的证明，并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。
（8）水质自动站的软件系统必须正版。现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据采购人要求进行备份及恢复。仪器设备成套更新站点的水质自动站需实现必要的系统反控，并对超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。
（9）★本项目水质自动站需按照《水文自动测报系统数据传输规约》等相关规范要求接入采购人指定的平台。任何时间，成交供应商都应承担监测数据的保密责任。成交供应商按照业主的要求完成的工作报告和传输的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递。
（10）本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保供应商能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。中标后必须无限期提供本项目相关仪器设备设施的数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。
（11）本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应；具备完善的系统配件和备品备件供应渠道；建立符合本项目使用的仪器设备设施备品备件库，并备有足够的备品备件及备用仪器。
（12）中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表，其中人员需要提供相应的资质、社保等证明材料。
（13）供应商应列明本项目实施中的仪器设备设施、自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。
（14）本项目需要进行现场勘查，各位潜在投标人应提前深入了解原水质自动站系统运行情况，以确保中标后与原运维单位顺利对接并承担相应责任。应于开标日期5日前完成现场勘查。现场勘查前需申请报备，现场勘查联系人及联系方式：姜工，19951185386。勘查完成后编制勘查报告放入投标文件中（格式自拟）。
2.对供应商装备的要求
（1）供应商必须拥有通过计量认证（CMA）的实验室，或委托通过计量认证（CMA）的实验室，以满足试剂配制、标样考核及比对分析的技术要求。须提供自有实验室资质证明或与通过计量认证（CMA）的实验室签订的合同。
（2）供应商应在运维地区配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。
（3）★供应商为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：每四个站点配备1名专职技术人员和1辆专职的运维车辆。所有配备人员均须为在职员工且具有有效期内的国家环境监测总站或中国环境保护产业协会颁发的运维人员上岗证，所配备的运维专职技术人员应受过专业系统培训，能正确、熟练地掌握有关仪器设施的原理以及操作、使用、调试、维修，能及时发现和解决系统运行过程中出现的各种技术问题。
（4）★须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

3.对供应商提供服务的要求
（1）供应商必须根据采购单位要求作出相应应答，明确仪器设备更新方案和站点维护方法、周期、内容及技术保障等。
（2）供应商提供的服务需满足法律法规、标准规范和《江苏省太湖地区水质自动监测站运维管理办法》（试行）、《江苏省地表水水质自动监测站运行维护技术指南》（试行）等具体要求。
（3）★自动站要严格按照“日监控，周巡检、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每日对自动站整个系统进行维护检查，检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查系统运行的状况，并根据检测结果的准确度确定是否进行现场校准各监测仪器，确保仪器校准不低于每月1次。每月与通过计量认证（CMA）的实验室进行实际水样监测结果比对，检查数据的有效性。

（4）中标供应商需确保更新改造后的水质自动站系统能够接入各水文分局数据平台，并通过数据平台上传至省水文局平台。

（二）运维目标
（1）自动监测目标
成交供应商应确保运维期内水质自动监测站的安全生产和正常运行，一般情况下，水质自动监测站监测频率每天保证至少有3组数据（4:00、12:00、20:00），岛站2组数据（4:00、12:00）。当出现水质异常时，根据采购单位的要求，及时增加水质监测频次。同时自动监测应实现以下8个方面的功能：
连续采集：可以在24小时内连续获得在线监测水质数据；
自动清洗：可以通过自动清洗设备清洁设备管路、探头及监测设备；
自动处理：能对采集到的数据自动进行处理和存储；
自动传输：能将监测数据自动传送到指定的信息中心或平台；
直观显示：可以直观显示仪器运行状态、监测数据及分析结果；
自动报警：当监控数据发生较大的变化时自动报警；
设备运转状态管理：具备自动运行、停电保护、来电自动恢复功能；反向控制功能；维护检查状态测试，便于日常维修和应急故障处理等功能；
自动留样：能在异常情况下通过留样设备及时留样，以备实验室对比分析。
（2）站容站貌、监测及辅助设备维护目标
保证站房内部及院落整洁，无杂物、杂草；避免非自然因素造成的仪器振动、磨损；保证监测用房内温度、湿度满足仪器设备正常运行要求；保证相关监控、供电、通讯等监测、辅助设备正常运行。
（3）取排水及管路维护目标
定期清洁采水头部，保证取水头部的代表性和安全性；对监测产生的废污水进行收集处理，严禁非法偷排，随意倾倒废污水；定期清洁内部管路，保证设备管路畅通，防止堵塞和泄露。
（三）运维管理内容
（1）须针对水质自动监测站系统和仪表实际情况，制定日常运行保养检修方案报采购单位，并组织实施。
（2）提供、配制并定期更换自动监测仪表所需试剂，提供并定期更新仪表的泵管、液路、pH玻璃电极、ORP玻璃电极、溶解氧膜头等仪表所需备品备件。
（3）定期清洁采水头部，保持取水水路畅通，确保取水口周边水域无漂浮杂物、水生植物及其他污染源，维持规定的取水深度与位置，保障取水过程安全可靠，使水样具有良好代表性，符合水质自动站运行管理规范。定期检查维护，保证电路和通讯的畅通。
（4）及时排除水质自动监测站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修，不能修复的及时进行更换（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。仪器故障、损坏或检修期间，有备用仪表替代，以保证数据采集量。
（5）对自动监测仪表进行定期核查、校准、比对、性能测试，做好质量保证和质量控制，各项指标需达到规定要求。
（6）配合采购单位、监督考核单位做好质量控制检查工作，定期或不定期地接受采购单位组织的检查和考核，根据检查或考核提出的要求进行修改完善。
（7）负责水质自动监测站安全生产，负责各检测仪器设备、设施的日常看护，负责站房内外卫生保洁。
（8）负责各站运维台账管理，及时如实做好维护记录，汇总各水质自动监测站每周运行维护记录。每月5日前将上月自动站运行工作报告以书面形式报监督考核单位及采购单位，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：自动站每日运行数据报表及统计，自动站现场维护记录，自动站仪器设备故障及排除情况登记表，自动站每月运行情况总结，自动站备品备件管理登记表，其他需要说明的问题。
（9）负责数据信息传输、接收系统的维护。
（10）负责配合管理单位做好固定资产管理、备品配件登记以及数据上报和档案管理等工作。
（11）在运营维护及管理期间，承包方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购单位要求的考核指标要求；使自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。
（12）协助采购单位做好水质自动监测站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。
（13）投标人应协助采购人做好水站固定资产的清查登记、报废等管理工作。固定资产的安全保护工作由投标人负责，因保管或使用不当造成的资产损失，由投标人负责赔偿；因被盗、船撞等外部原因造成的损失，投标人应第一时间报告属地公安部门，并通知采购人，依据公安调查结果协商有关赔偿问题。

（14）负责站房及相关附属设施的维修、维护工作。保证站房清洁、整齐，每周清扫站房，不得堆放杂物、试剂，不得在站房内抽烟、饮食，每月清理站房外围和取水口杂物，及时更换损坏标识牌；按招标人需求投标人委托具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告；定期对站房门禁、防火设施、文化建设等附属设施进行维护或更换，保障站房安全。

（15）负责确保站房内的环境温度、湿度满足仪器运行的要求，确保空调、温湿度计等环境控制设施处于正常状态，如有故障由中标人负责维修。

（16）中标人要定期对采集器周边水域和站房周边环境进行巡查，及时清理采集器水草、杂物和修剪站房周边园林绿化，保障采集器周边水域洁净，站房周边环境整洁。

（四）技术指标和要求
1.仪器设备更新
（1）自动监测仪器分析方法
自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法。
	序号
	项目
	方法

	1
	水温
	热电阻或热电偶法

	2
	pH
	玻璃电极法

	3
	溶解氧
	荧光法

	4
	电导率
	电导池法或电极法

	5
	浊度
	光散射法

	6
	高锰酸盐指数
	高锰酸钾氧化法

	7
	氨氮
	水杨酸分光光度法

	8
	总磷
	钼酸铵分光光度法

	9
	总氮
	过硫酸钾消解紫外分光光度法


（2）自动监测仪器技术参数要求
基本要求：
（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有零点核查、跨度核查（量程核查）、校零校标及自动加标回收率测试功能。
（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。
（3）水质分析技术指标要求中打▲号指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或中国环境监测总站的检测报告为准。打▲号的仪器功能要求以省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件为准。均需加盖公章。
A.常规五参数水质自动分析仪

（a）水温水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	测定原理
	热电阻或热电偶

	量程
	0℃～50 ℃，可调

	准确度
	▲±0.5 ℃

	MTBF
	≥720 h/次


（b）pH水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	测定原理
	玻璃电极法

	量程
	pH 0～14 （0～40 ℃），可调

	漂移（pH=9）
	±0.06pH以内

	漂移（pH=7）
	▲±0.06pH以内

	漂移（pH=4）
	±0.06pH以内

	重复性
	▲±0.05 pH

	响应时间
	≤30 s

	温度补偿精度
	±0.1 pH

	电压稳定性
	指示值的变动在±0.1pH以内

	MTBF
	≥720 h/次

	防护等级
	≥IP65


（c）溶解氧水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	测定原理
	电化学法或荧光法

	量程
	0～20 mg/L，可调

	零点漂移
	±0.2 mg/L

	量程漂移
	▲±0.2 mg/L

	重复性
	▲±0.2 mg/L

	响应时间（T90）
	≤120 s

	温度补偿精度
	±0.3 mg/L

	电压稳定性
	指示值的变动在±0.3mg/L以内

	实际水样比对实验
	±0.3mg/L

	MTBF
	≥720 h/次

	防护等级
	≥IP65


（d）电导率水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	测定原理
	电导池法或电极法

	最小检测范围
	0～200 mS/m（0～40℃），可调

	重复性误差
	±1%

	零点漂移
	▲±0.1%

	量程漂移
	▲±0.3%

	响应时间（T90）
	≤30s

	温度补偿精度
	±1%

	电压稳定性
	指示值的变动在±1%以内

	实际水样比对实验
	±1%

	MTBF
	≥720h/次

	防护等级
	≥IP65


（e）浊度水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	测定原理
	光散射法

	量程
	0～1000NTU，可调

	重复性
	▲±0.5%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	▲±0.5%

	线性误差
	±5%

	电压稳定性
	±3%

	MTBF
	≥720h/次

	防护等级
	≥IP65


B.氨氮在线监测仪

	氨氮在线监测仪
	测量原理：水杨酸分光光度法
测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展）
▲重复性: ≤1.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲24h低浓度漂移: ≤0.005mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲24h高浓度漂移: ≤0.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%
量程50%标准溶液，不超过±5%
量程80%标准溶液，不超过±3%
▲定量下限：≤0.008mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
记忆效应：±0.3mg/L
▲电压影响：±0.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲pH影响：±3% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
环境温度影响：±5% 
测量周期：≤30分钟
测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量
质量控制：可设置时间点进行定期自动校准
可设置任意时间进行标液自动核查
校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准
通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；
模拟信号：4-20mA
控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出
工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;
其他方面：
采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；
具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
▲具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章）
▲仪器功能要求：
设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；
采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量；
采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；
具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察；单次反应废液不超过10mL，清洗废液量不超过15mL；
具备光源恒温功能，温度可设；保证光源稳定，减少温度对光源的干扰；
（以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证）


C.总磷在线监测仪

	总磷在线监测仪
	测量原理：钼酸铵分光光度法
测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；
示值误差：标准溶液≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L
标准溶液＞0.5mg/L,不超过±10%
▲重复性误差：±2%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲零点漂移: ±0.3%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
量程漂移: ±10%
直线性：±10%
▲电压稳定性：±3%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
测量周期：≤45分钟
测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量
质量控制：可设置时间点进行定期自动校准
可设置任意时间进行标液自动核查
校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准
通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；
模拟信号：4-20mA
控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出
工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;
其他方面：
采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；
具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
▲具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章）
▲仪器功能要求：
设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；
采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量；
采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；
具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察；单次反应废液不超过10mL，清洗废液量不超过15mL；
具备光源恒温功能，温度可设；保证光源稳定，减少温度对光源的干扰；

具备初始装液、系统清洗、泵阀测试、管路清洗、排阀维护、一键维护、手动停止/排空、导出数据、更新程序、固件更新等功能，保证设备可以方便维护，正常运行

（以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证）


D.总氮在线监测仪
	总氮在线监测仪
	测量原理：碱性过硫酸钾消解氧化紫外分光光度法 
测量范围：0~10mg/L; 0~50mg/L；0~100mg/L（可扩展）
示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L； 
标准溶液＞2.0mg/L,不超过±10%
▲重复性误差：±1%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲零点漂移: ±1%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
量程漂移: ±10%
▲直线性： ±1%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
▲电压稳定性：±1%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证）
测量周期：≤45分钟
测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量
质量控制：可设置时间点进行定期自动校准
可设置任意时间进行标液自动核查
校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准
通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；
模拟信号：4-20mA
控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出
工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;
其他方面：
采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；
具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
▲具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章）
▲仪器功能要求：
设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能；
采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量；
采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；
具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察；单次反应废液不超过10mL，清洗废液量不超过15mL；
具备日志运行和故障处理全过程记录；能够调取故障相关运行日志与故障处理结果等功能；支持报警后在“报警查询”界面有二维码可扫描，并具备处理故障文档、内置维护方法和视频；
以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证


E.高锰酸盐指数自动分析仪表

	项目
	技术指标

	测定原理
	高锰酸钾氧化光度法

	量程
	0～20mg/L，可调

	零点漂移
	▲±2%

	量程漂移
	▲±2%

	葡萄糖试验
	±5%（测量误差）

	重复性
	▲±1%

	检出限
	≤0.5mg/L

	MTBF
	≥720 h/次

	实际水样比对试验
	±10%

	仪器功能：

	定量方式
	▲采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；

	适应性
	▲具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量；


F.叶绿素a自动分析仪表

	检测项目
	技术指标

	叶绿素a
	测定原理
	荧光法

	
	量程
	0～500μg/L

	
	准确度
	±5%

	
	分辨率
	≤0.01μg/L

	
	重复性
	≤5%

	
	具有自清洁功能


（3）系统集成技术要求
	采水单元
	采水单元必须根据水体实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内成交人由采购人组织进行实地查看并提出方案，经采购人同意后方可实施

	
	须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。

	
	采用双泵/双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

	
	采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有来电重启功能。

	
	根据采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择自吸泵或潜水泵，采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。

	
	采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能。

	
	采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

	
	配置在线除泥沙等预处理装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性，比色法仪器进口浊度必须控制在40NTU以下。

	
	采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

	
	采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。

	
	采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

	
	水质五参数自动监测仪必须使用原水。

	
	管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。

	
	考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

	配水及预处理单元要求
	配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求

	
	所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量

	
	配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制

	
	能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能

	
	配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试

	
	五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能

	
	针对不同分析仪器（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）分别进行水样预处理

	
	具备可扩展功能，预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口

	
	配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响

	
	能配合系统实现水样分配、预处理、故障报警、关键部件工作状态和反控等功能

	
	针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期变化大等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能

	控制单元
	必须支持中文显示，操作方便

	
	具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统

	
	具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台

	
	实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示

	
	具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能

	
	控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展

	
	控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施

	
	具备对留样单元的留样、排样的控制功能

	
	能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等

	
	具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置

	
	具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能

	
	具有三级权限管理功能

	
	具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息

	
	具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志

	
	采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存

	
	采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存

	
	能够实时采集视频信息并传输至中心平台

	
	采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求

	
	具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能

	
	工业控制计算机
	CPU
	≥2.0GHz

	
	
	内存
	≥2GB

	
	
	硬盘容量
	≥500GB

	
	
	显示器
	≥12英寸

	
	
	通讯接口
	RS232/485 COM口，不小于8个

	
	
	
	网口，不少于2个


本次改造联湖桥站需要增加一套不小于2m2的机柜，含地基、围栏、接电和通信等建设，确保正常运行，数据正常上传。
	集成机柜
	采用整体柜式设计，系统集成机柜包括柜身、柜门。要求机柜便于检修维护，散热性能良好，应采用防腐材质或经防腐处理，不与所用化学试剂发生化学反应。

尺寸根据用户的具体需求定制。


（4）质保及售后服务要求
A.质保期
a.免费质保期为仪器设备安装验收合格之日起一年。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。
b.质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应。
c.中标人提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。（详细列出仪器设备更新的自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）
B.服务和技术支持要求
a.在安装调试、试运行期间和质保期内，中标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。
b.投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。
c.软件升级及系统扩展方案
中标人必须对提供的软件知识产权负责，根据招标人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后国家和省生态环境部门对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时免费为采购人提供软件升级服务或调整。
d.要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。中标人应制订明确的合同交货进度表。
2.各站运行维护管理
招标文件中未明确的管理要求，按照国家或江苏省已制定的相关规范性文件执行。若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。
（1）自动站主要参数考核指标
总体仪器运转率≥90％，总体数据有效率≥90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。
仪表准确度测试：具体评定参照盲样的真值及其不确定度范围。准确度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷。
仪表精密度（相对标准偏差）测试：连续测定7次，仪表精密度达到相关规范要求。精密度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷。
实验室比对测试：满足《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则(试行)>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）中附件4：《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中实际水样比对的技术要求。其中实验室比对项目包括：水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷9项；叶绿素 a、蓝绿藻密度应每月进行一次多点线性核查。
（2）数据质量要求
要求成交供应商每月对自动站监测仪器至少进行一次校准，并将结果报监督考核单位（如有）及采购单位。

准确度考核：要求成交供应商每月接受一次采购单位或监督考核单位组织的盲样考核（由招标人或监督考核单位负责监督实施），并将两次测定结果报监督考核单位（如有）及采购单位。
精密度考核：要求成交供应商每月进行一次仪器仪表精密度考核（由采购单位或监督考核单位负责监督实施），并将精密度考核结果报监督考核单位（如有）及采购单位。
要求成交供应商每月进行一次比对试验，即采用实验室方法（由监督考核单位负责）同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对，比对结果满足《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则(试行)>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）中附件4：《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中实际水样比对的技术要求。并将比对结果报监督考核单位及采购单位。
要求成交供应商及时对校准、比对、质控和异常等数据做出标识，并于每月5日前将上月原始数据（含做出标识的）报监督考核单位（如有）及采购单位。
（3）数据数量要求
成交供应商应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据捕捉率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。
（4）应急措施要求
A.突发污染事故要求
中标单位应建立监测数据预警机制，在仪器仪表正常运行的情况下，当监测数据出现明显异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主。成交供应商要保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助属地分局进行人工监测。
B.快速响应监测要求
在特殊时期，采购单位有权要求成交供应商加密自动站监测频次，成交供应商应做好自动站的系统检查工作，保证实时监测能力。
C.系统仪器故障
当系统仪器出现故障时，第一时间到达现场检修，在48小时内解除故障。如48小时内无法排除故障，则须通过更换备机或委托有检测资质的社会机构进行检测，以确保数据的完整性和连续性，所需费用由成交供应商负责。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。
（5）备品备件及耗材等要求
A.成交供应商应建立仪器设备备品备件库，所需备品备件包含在成交价内。项目移交时采购单位提供的部分备品备件，对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需经采购单位代表现场确认。合同期满或合同终止后，成交供应商应将未使用的相同的备品备件归还采购单位。
B.成交供应商按照相关说明书的要求进行维护、保养，定期检查备品备件的准备情况。成交供应商应定期更换自动站站系统和仪表所需备品备件，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。同时根据备品备件的使用周期，建立定期更换制度，确保仪器能得到所需的日常保养，保证仪器更长久的运行。
（6）水、电、通讯、软件及财产保护
A. 运营期间用水、用电、用油等所需费用均由中标人负责（其中：水费和电费以监测站房内实际安装的计量仪表数据为准，未安装计量仪表或无法获得具体费用的除外）；委托运行维护的全部资产（包括产权、建筑物、仪器设备、软件、配套设施、配套监控系统及信息数据和相关文件资料）属采购单位所有，全部资产的安全由成交供应商负责。
B.成交供应商负责前端通讯设备以及后端软件平台的维护或完善，确保从仪器到中心站服务器数据传输稳定准确，且能统计单台仪器运转率，仪器总有效运行率，数据有效率，年度监测数据捕捉率等指标。成交供应商认为有必要时，在征得采购单位同意下，可进行通讯方式或软件平台的更改，更改费用一律由成交供应商承担。
C.未经采购单位同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运行维护期间，成交供应商负责水质自动监测站和视频监控系统的看护。
D.成交供应商在委托运营及管理期间，有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。当遇到漏水、漏电或自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害时，应第一时间向采购单位申报，待采购单位确认后商议解决办法。
（7）其他要求：
★A.合同期满或合同终止后，成交供应商必须承诺确保所有自动站能正常运行使用，整个系统能有效运行。成交供应商应承诺配合采购单位做好水质自动监测站后续运行维护的交接工作，并开放所有升级更新仪器设备的通讯协议。
B.合同期满或合同终止时，成交供应商对水质自动监测站进行资产评估，确保资产安全、完整的交还采购单位。
注：若达不到上述要求，新的中标运维方修复所需费用由原成交供应商承担。
四、交接方式
1、采购单位应在合同生效前向成交供应商提供自动监测系统的以下技术资料原件或复印件。
仪器、仪表技术说明书（含软件部分）；
站房及机柜的电气接线图及原理图；
操作手册；
仪表试剂清单；
通讯协议。
2、在合同生效前成交供应商应与采购单位共同对自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况等进行实地考察，并且做好备案工作。
五、服务考核
为保证水质自动监测站运行维护质量，采购单位组织监督考核单位对成交供应商的运行维护工作每季度开展一次监督性考核、每半年一次评审考核，并根据考核结果分阶段支付运行维护费用。采购单位对成交供应商及监督考核单位进行不定期抽查考核。
（一）考核要求
成交供应商需提供水质自动监测站运行维护工作报告、监测数据成果、标准溶液/标准样品考核结果、实验室比对结果等。运行维护工作报告主要内容包括日常运行维护情况、质量控制措施、管理及存在问题等。成交供应商需积极配合监督考核和评审考核工作，并配合做好会务后勤等。
评审考核时段
评审考核时段主要分为4次，每季度进行一次季度考核，每（半）年进行（半）年度考核。具体时间不定期，由采购单位另行通知。
（二）考核依据
考核中数据采集率和有效数据率是基于客户端远程监控平台采集的数据。
成交供应商提供的运行维护方案，投标文件、合同等。
成交供应商提供的运营维护工作报告、运维记录、监测数据等。
成交供应商的应急反应机制、零配件管理及服务承诺。
采购单位组织的质量控制检查和工作检查情况。
国家和行业相关的规范、技术规定和标准。
参考技术规范和标准如下：
《水和废水监测分析方法》；
《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》；
《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）；
《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52）；
《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96）；
《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97）；
《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98）；
《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99）；
《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100）；
《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101）；
《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102）；
《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103）；
《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》(HJ/T104)；
《声学多普勒流量测验规范》（SL337）；
《江苏省地表水水质自动监测站运行维护技术指南》（试行）。
（三）考核办法
采购单位组织对成交供应商运行维护工作进行评审考核，就维护质量和相关指标符合程度进行评分，满分为100分。每次考核的平均分小于80分为不合格；平均分大于或等于80分为合格。具体考核评分内容见水质自动监测站运行维护监督检查评分表。
一旦发现虚假数据，采购单位有权终止合同，拒绝支付剩尾款项，并责令成交供应商退回相应时段已经支付的费用。
考核时，对每个站点进行单独考核，再取各站考核结果的算术平均值。其中：
单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除考核时段（半年）运行费10%，并责令整改。
单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除考核时段（半年）运行费的30%，并责令整改。
单次考核结果在60分以下，或连续2次70分以下，解除合同并要求成交供应商支付合同金额20%的违约金。
对于有效数据采集率没有达到要求的，每下降1个百分点，扣除考核时段（半年）运行费的1％，依次累计。
如未满足采购单位应急响应需求等规定的，采购单位视后果轻重有权扣除考核时段（半年）内运行维护费用的1%-5%。 
若有停运站点，按运维单价的20%计付。
最终考核办法以最终合同约定为准。
（四）考核表格
考核设计表格如表1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8。若出台新的考核要求或表格时，按新要求执行。

表1-3 水质自动监测站运行维护监督检查评分表
水质自动监测站运行维护监督检查评分表
自动监测站名称：       评分时段：       所在地市：       监督检查单位：         
	监督检查内容及评分标准
	工作要求
	评分细则
	得分
	备注（扣分原因）

	一、日常运行维护（36分）
	站房周边环境（2分）
	站房院落或周边10米范围内环境整洁，无杂草及垃圾等废弃物
	站房院落或周边范围发现与运维相关的废弃物或垃圾，每次扣1分。
	
	

	
	
	
	周边未及时打扫卫生或杂草丛生，每次扣1分。
	
	

	
	站房内部环境（2分）
	保持站房清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐，无化学试剂抛洒滴漏等现象
	站房堆放杂物或清洁工作未做好，每次扣1分；物品放置杂乱每次扣1分；仪器设备有明显灰尘每次扣1分；其他不符合要求的酌情扣分。
	
	

	
	取水头部（2分）
	取水头部无水草等影响取水水质的杂物
	取水头部存在水草等影响水质杂物的，每次扣2分。
	
	

	
	给排水管路及水处理设施（4分）
	定期维护和清洁，保证内部管路及设施通畅，防止堵塞和泄漏；取水管路中不存在污染水质的隐患
	因维护原因致使水路或气路发生堵塞或泄漏，每次扣1分；采样杯、给排水管路、过滤器、沉淀池未及时清洗，每次扣1分。
	
	

	
	仪器维护（9分）
	定期清洗、更换试剂、易耗品；定期校准仪器；及时做好记录；运维办公场所储备有仪器常见故障便于维修的备品备件，实物须与清单明细相对应；保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外）；现场工控机与各级平台均保持一致
	试剂耗尽或过期致使非正常测试，每次扣2分；仪器未定期校准，每次扣2分；不按要求超期限使用零配件，每次扣2分；无明细清单或存放不符合要求，每次扣1分；

由仪器维护不到位造成的数据采集或传输异常或故障，每次扣1分；仪表数据与上传数据不一致，每次扣2分。
	
	

	
	管理制度实施情况（4分）
	运行管理制度和工作人员职责上墙公示；现场各类设备操作规程、运维标准与要求、各项目监测方法或说明（中文）、试剂配制、异常故障处置等作业指导书现场留存备查；检测所用试剂信息在容器上清晰标注（至少包括名称、浓度、配制日期、有效日期、配制人员）
	运行管理制度和工作人员未上墙扣2分；各类操作规程规范现场未留存的扣2分；检测试剂未标注相关信息的，每次扣2分。
	
	

	
	台帐管理（4分）
	按照自动监测站档案内置材料清单及表式整理相关档案，完成运行维护记录、故障处置、校准等各类记录表格，档案材料需完整规范
	档案材料不符合要求的，每发现1处扣1分。
	
	

	
	药剂、废液管理（2分）
	药剂存放在固定场所并妥善保管，废液收集并妥善处置。
	药剂存放不符合要求或者废液未及时收集，未妥善处置，每次扣2分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	故障维修（7分）
	系统发生故障时，及时抢修，并尽快恢复仪器监测；一般故障24小时内恢复，特殊故障不超过7天。
	未及时响应，每次扣2分；未及时采取有效措施，每次扣2分；未在规定时间内恢复仪器监测，每个测次扣2分。
	
	

	二、质控管理（47分）
	准确度考核（20分）
	每次考核各项目满足质控要求，得20分。如果某指标出现一个不合格测值的，每次扣2分
	每次考核各项目均满足质控要求，得20分。如果某指标出现一个不合格测值的，每次扣2分。
	
	

	
	精密度考核（10分）
	每次考核各项目满足质控要求，得10分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分
	每次考核各项目均满足质控要求，得10分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分。
	
	

	
	比对试验合格率（15分）
	符合质控要求的项目数/参与比对的项目数≥90％
	每次比对试验合格率满足质控要求，得15分。合格率<90%时，每降低2个百分点，扣1分。
	
	

	
	运行维护工作报告（2分）
	规范、清楚、及时，满足业主提出的要求
	运行维护工作报告不符合要求的，每次扣1分。
	
	

	三、有效数据质量（17分）
	有效数据率％（12分）
	有效数据量/应采集数据量≥90％
	有效数据率符合要求的，得12分。有效数据率<90%时，每降低1个百分点，扣2分。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	数据管理（5分）
	数据定期备份，每月不少于1次，且要素齐全（应包含自动站所有参数）；不得擅自修改相关参数和数据、弄虚作假上报监测数据；未经主管单位同意，不得擅自对外公布自动站监测数据
	不符合要求的，扣2分；若出现弄虚作假上报数据或擅自对外公布监测数据，扣5分，并记入不良记录。
	
	

	四、附加项目（10分）
	应急监测和检查配合（5分）
	积极应对突发性污染事故，迅速响应，提供高效监测保障；配合相关检查和参观，自动站管理站容佳、质量高、反应好
	实施应急加测保障，或人工监测配合等每次加2分；配合相关检查和参观，综合反映优秀，每次加1分；其他情况，酌情加分。
	
	

	
	飞行检查（5分）
	不定时的进行盲样考核，考核符合要求的每个项目加1分，不符合要求的扣1分，总分不超过±5分
	不定时的进行盲样考核，考核符合要求的每个项目加1分，不符合要求的扣1分，总分不超过±5分。
	
	

	总分
	
	


备注：各项评分标准中的扣分点均是扣完为止，附加项目得分计入总分。

表1-4 水质自动监测站仪器准确度考核结果记录表
水质自动监测站站名：                 测定单位：                  考核单位：
	序号
	考核项目
	考核日期

(年/月/日)
	样品

编号
	样品

真值
	不确定度
	浓度

单位
	仪器测值
	结果

评定
	考核人

	1
	pH
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电导率
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TOC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：每个考核项目连续测定2次。
表1-5 水质自动监测站仪器精密度考核表
水质自动监测站站名：               测定单位：                     考核单位：
	内容
	pH
	电导率
	高锰酸盐指数
	氨氮
	总磷
	总氮
	TOC
	……

	标准样品浓度及单位
	
	
	
	
	
	
	
	

	测定时间
	
	
	
	
	
	
	
	

	测定
结果
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	

	相对标准误差RSD(%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	结果评定
	
	
	
	
	
	
	
	


表1-6 实验室比对试验结果记录表
水质自动监测站站名：                测定单位：                    考核单位：       
	序号
	比对
项目
	 测定日期
（年/月/日）
	取样时间
（00:00）
	水质自动监测站测定值
	实验室测定值
	相对误差（%）
	结果
评定
	实验室测试人

	1
	水温
	
	
	
	
	
	
	

	2
	pH
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电导率
	
	
	
	
	
	
	

	4
	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	

	5
	浊度
	
	
	
	
	
	
	

	6
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	7
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	
	
	

	8
	总磷
	
	
	
	
	
	
	

	9
	总氮
	
	
	
	
	
	
	


表1-7 仪器故障记录表
	江苏省            自动监测站故障处置情况记录表（        年       月）

	序号
	仪器名称
	故障发生时间
	故障现象描述
	故障原因分析
	解决方案及时间
	何时向何单位何人报告
	上次故障发生时间
	故障处置人（签字）
	业主方
(签字)

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	运维单位：                运维责任人(签字)：                        审核人(签字)：                                                                 


表1-8 月度仪器有效数据获取率统计表
	序号
	项目
	运行考核
总时数
	无效数据
时数
	有效运行
时数
	有效数据
获取率
	备注

	1
	水位
	
	
	
	
	

	2
	流量
	
	
	
	
	

	3
	水温
	
	
	
	
	

	4
	pH
	
	
	
	
	

	5
	溶解氧
	
	
	
	
	

	6
	电导率
	
	
	
	
	

	7
	浊度
	
	
	
	
	

	8
	氨氮
	
	
	
	
	

	9
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	

	10
	总磷
	
	
	
	
	

	11
	总氮
	
	
	
	
	

	12
	总有机碳
	
	
	
	
	

	13
	叶绿素a
	
	
	
	
	

	14
	蓝绿藻
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


（五）服务期限：
仪器设备更新：质保期为验收合格之日起一年；
自动站运行维护：11个月（具体起始时间以合同约定时间为准）。
（六）服务地点：
采购单位指定地点。
六、综合说明：
1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、供应商必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、若成交供应商在服务期间未及时有效履行上述服务内容的，每次违约扣除不超过合同总金额的5%作为违约金（有其他注明的违约条款按注明内容扣除违约金）；若出现重大责任问题或考核不达标将被解除服务合同。
4、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。
5、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。
7、验收：由采购单位组织有关人员按照采购文件要求及合同内容进行验收。货物到达安装现场后，成交供应商和采购单位共同打开包装验货检查货物数量。成交供应商应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购单位有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本采购文件所述的技术要求后，采购单位才能接受全部货物。仪器设备不满足采购文件要求的，业主有权解除合同并追究成交供应商法律责任。
8、供应商在本项目招投标活动过程中如有虚假承诺，则按提供虚假材料处理，取消其成交资格并按政府采购相关法律法规规定接受相应处罚，并承担由此对采购单位造成的一切损失。
9、若成交供应商在服务期间，有下列行为之一将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：（1）将服务转包他人；（2）出现重大责任问题；（3）泄露相关保密信息。
10、付款方式：详见合同特殊条款。

11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网发布的内容为准。

第五章  合同主要条款及格式

     采购合同（项目编号）

项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）江苏省水文水资源勘测局
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据               项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。
一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。
1.2 服务期限：                                              。
1.3 补充条款：                                              。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬，项目执行过程中产生的其他费用都包含在合同总价内，甲方不再承担其他费用。
三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1在合同签订前或签订合同后14天内，乙方需采取电汇、网银或银行保函形式缴纳履约保证金，金额为合同总价的5%。

6.2乙方提交全部最终成果并完成相关系统填报后，退还履约保证金。

七、转包或标段

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分标段给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的标段行为，甲方有权给予终止合同。 

八、质保期
 质保期      年。在质保期内，乙方继续为甲方免费提供与本合同内容相关的后续服务。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。

9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付

 10.1付款方式：  银行汇付       。

10.2 支付时间和额度：

合同签订生效后30天内，甲方向乙方支付合同额的30%；中期评审考核通过后甲方向乙方支付合同额的40%；通过验收后，甲方向乙方支付剩余经费，退还履约保证金。
乙方应无条件接受甲方及其上级部门就本项目资金使用管理情况的审计。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

地址：                                 地址： 

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

                                  签订日期：      年  月  日
廉政合同
甲方（发包人）：江苏省水文水资源勘测局
乙方（承包人）：                         
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强项目实施过程的党风廉政建设，经甲、乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条 甲、乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行 （      项目合同（项目编号：     ）各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  甲方在廉政建设方面的义务
（一）甲方及其工作人员不准在乙方处安插亲友及介绍销售设备、材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预乙方的项目标段；不得挤占、截留、挪用合同款或超进度拨付合同款；严禁私设小金库。 

（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受乙方财物。

（三）甲方及其工作人员不准让乙方报销应由乙方或个人支付的费用；不准利用职务便利为乙方谋取不当利益。

（四）甲方工作人员不准要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（七）甲方及其工作人员不准要求或者收受乙方住房、汽车等物品，不准收受乙方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用乙方住房。
（八）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与乙方实施项目有关的材料设备供应、标段等经济活动。
（九）甲方及其工作人员不准在与乙方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）甲方或工作人员不得利用职务便利为乙方谋取利益，由乙方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托乙方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  乙方在廉政建设方面义务
（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送甲方财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承接的项目有影响的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为乙方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）乙方不准赠送甲方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）乙方不准违反规定将承建的施工项目标段或非法转包。
第四条  违约责任
（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，将按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受  江苏省水文水资源勘测局纪律监督室   对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，甲、乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为自合同签订之日起至该项目验收后止。

第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
发  包  人:(盖章)                承  包  人:(盖章)                
法定代表人:(签名)                法定代表人:(签名)
或授权代理人:(签名)              或授权代理人:(签名)
单位地址：                      单位地址：
联系电话：                      联系电话：
签订日期：      年    月    日
第六章  投标文件格式及附件
（项目名称）
投标响应文件
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日
评分索引表
	评分项目
	在投标响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省水文水资源勘测局
根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。 

3、本项目服务时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

 项目负责人：                                    。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的情形的，我们将酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：江苏省水文水资源勘测局
本授权书声明：注册于        （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的    （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称、包号），       （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
授权委托人签字：                   

日     期：        年    月    日

附法定代表及授权委托人的身份证的复印件:
附件三、投标报价汇总表

投标报价汇总表

	项目名称
	

	项目编号
	

	项目负责人
	

	投标报价
（万元）
	小写：                     大写：

	服务期限
	

	服务承诺
	

	是否属于小微型企业
	是             否

	是否属于监狱和戒毒企业
	是             否

	是否属于残疾人福利性单位
	是             否

	备注
	


供应商名称（盖章）：                                                  
说明：1.此表单独封装或置于投标文件首页，以便唱标时使用。
2.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

5. 采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

分项报价表（格式自拟）
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	总计
	


附件四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动近六个月内最近一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供信用中国、中国政府采购网等网站查询截图）。

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
致：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                           声明人：（公章）
                                           日期：______年    月    日
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）
附件六、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致：江苏省水文水资源勘测局
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

 声明人：      （公章）
日期：    年   月
附件七：采购实施方案

项目实施方案
供应商（盖章）：
授权代表签字：
日期：年月日
附件八、质量保证及服务承诺
质量保证及服务承诺
我公司就2025-2026年度太湖地区水质（水量）自动监测站运维及更新服务质量保证及服务承诺如下：
（供应商自拟）
  供应商（盖章）：
授权代表签字：

日期：年月日

附件九、商务条款偏离表
商务条款偏离表格式

	项目名称：
	采购编号：

	序号
	条目号
	采购文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）
附件十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表格式
	项目名称：
	采购编号： 

	序号
	条目号
	招标项目要求提供的

技术或服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （盖章）

附件十一、企业声明函格式（如不属于则不需提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
   万元，资产总额为 
     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
  人，营业收入为 
万元，资产总额为 
   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

政府采购节能产品政策
1、根据财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查

询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表
供应商名称（盖单位章）：
项目编号：
  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	节字标志认证证书号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	


                        法定代表人或其委托代理人（签字）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖章）:            
日    期：   年    月    日
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
附件十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（如有）

