编号：JSXYYY-2025-08

陈集镇卫生院中医康复设备、病区医疗设备、耳鼻喉相关设备器械、医疗床治疗车器械等

采购项目（包一、包二）

江苏星宇仪邮项目管理有限公司

2025年6月

目 录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评审方法和评审标准	83

第六章 投标文件格式	85

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

陈集镇卫生院中医康复设备、病区医疗设备、耳鼻喉相关设备器械、医疗床治疗车器械等采购项目（包一、包二）采购项目的潜在供应商应在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年7月  10 日下午14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSXYYY-2025-08

项目名称：陈集镇卫生院中医康复设备、病区医疗设备、耳鼻喉相关设备器械、医疗床治疗车器械等采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □公开招标

预算金额：123万（采购包1: 70万；采购包2: 53万）

最高限价：123万（采购包1: 70万；采购包2: 53万），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：详见招标文件第四章，本项目分2个包，分别为：

采购包1：中医康复设备

采购包2：病区医疗设备

投标人可兼投多个包但只能按采购包1→采购包2的开、评标顺序中一个包，先中包单位不得作为其他包的中标人，包3、包4的中标单位不得参与包1、包2的投标。

合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料并提供下列材料的彩色原件扫描件：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标产品如果属于医疗设备注册范畴的投标人须根据医疗器械产品类别提供相应的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。（上传彩色原件扫描件）

3.2投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

3.3医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）

三、获取招标文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年7 月 10  日 14点00分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

1.时间：2025年  7 月 10  日 14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：仪征市陈集镇人民政府

地    址：扬州市仪征市上林路6号

联 系 人：    周辉

联系方式：  18260650087

2.采购代理机构信息

名 称：江苏星宇仪邮项目管理有限公司

地　址：仪征市怡人金街B号楼

联系人：    李工

联系方式：  18066028089

九、落实好政府采购履约资金扶持政策和其他相关政策

1.中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局推出了政府采购应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取投标保证金。

5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏省政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。

6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSXYYY-2025-08号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏星宇仪邮项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)服务类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后 六十（60）天 。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改；关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对采购文件和响应文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：JSXYYY-2025-08

甲方：（买方）仪征市陈集镇人民政府

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏星宇仪邮项目管理有限公司 陈集镇卫生院中医康复设备、病区医疗设备、耳鼻喉相关设备器械、医疗床治疗车器械等采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                   圆（                 元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：

9.3 交付地点：

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

（1）合同签订后甲方收到发票10日内支付货款的30%，设备安装、调试、验收合格，经培训指导，正常使用4个月后收到发票10日内再付60% 货款；合同签订12个月后甲方收到发票10日内付清10%余款。

（2）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为仪征市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏星宇仪邮项目管理有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。

| 甲方：仪征市陈集镇人民政府 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏星宇仪邮项目管理有限公司

项目见证人：

日期：     年   月   日

- 第四章项目需求

（一）、采购标的

1、项目名称：陈集镇卫生院中医康复设备、病区医疗设备、耳鼻喉相关设备器械、医疗床治疗车器械等采购项目

2、最高限价：123万（采购包1: 70万；采购包2: 53万），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

3、合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试。

采购包1：中医康复设备

| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OT桌(可调式) | 1.桌面升架参考范围 mm：620～850 2.手柄转动力距 mm：≥10 3.桌面额定载荷 kg：≥50 4.桌面参考尺寸（长×宽）mm：1500×800±0.5% 5.外形参考尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×620～850±0.5% 6.用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 7.材质：型材、多层板、不锈钢 8.结构形式：底座、升降部分、摇把、桌面、脚垫 | 1 |
| 2 | PT凳 | 1.外形参考尺寸/mm：长 600，宽 600，高：420～560 可调，允差±10mm。 2.凳面高度参考调节范围/mm：420～560，允差±10mm。 3.额定载荷/N：≥2000 4.参考质量：≥7.0kg | 6 |
| 3 | 抽屉式阶梯 | 1.参考规格(mm)：330～1200×600×400允差±10mm 2.用途：除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用。阶梯差 100mm 3.材质：多层板 | 1 |
| 4 | 低频治疗仪 | - 1.输出通道：双通道，可输出波形≥6种； - 2.显示界面≥3.5寸液晶显示屏；中文操作界面，系统自带处方，可进行软件升级、处方设定及存储。 - 3.工作模式：≥10种，可自定义模式。 - 4.脉冲频率3~1000Hz可调，频率精度±10%，部分波形精度达到±1%； - 5.输出电流有效值为0~80mA，并在最小至最大输出范围内连续可调； | 1 |
| 5 | 角度尺 | 1.铝箱参考规格(mm)：350×170×50允差±10mm 2.用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 3.材质：塑料 4.结构形式：直尺、角度尺等 | 1 |
| 6 | 踝关节训练 器 | 1.参考规格(mm)：370×310×75允差±5mm 2.矫正角度调节范围:4档,即15°、25°、30°、35° 3.矫正板高度调节范围/mm：125～205 允差±20mm 4.用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形 5.材质：钢板、花纹板 6.结构形式：底架、调节杆、调节板 | 1 |
| 7 | 经颅磁电刺激仪 | 1、额定输入功率：90VA；额定电源电压：220V，频率：50Hz。 ▲2、一路磁场输出和一路肢体电刺激输出。 3、尺寸 3.1、主机尺寸≥长 420mm，宽 360mm，高 232mm，允差±10%。 3.2、治疗帽 a）大号治疗帽电磁体数量：9 个； b）小号治疗帽电磁体数量：6 个； c）电磁体大号：≥外径 80mm，厚 26mm；小号：外径 52mm，厚 22mm。允差：±5%。 3.3、电极片尺寸： a、长 107mm，宽：72mm；允差±5%； b、长 85mm，宽：55mm；允差±5%； c、长 95mm，宽：60mm；允差±5%。 4、磁场输出性能： 4.1、定频模式：1～6 模式可选择固定频率，依次为：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz，允差±10%。 4.2、变频模式：每 10s 频率自动变动一次，1～6 模式依次循环变化，时间允差：±1s。 4.3、输出强度变化：按正弦规律变化。 ▲4.4、峰值磁场强度 a) 每个电磁体磁场强度分两档输出：弱档：7mT±2mT；强档：14mT±4mT； b) 距离磁体中心 5cm 以外距离处，磁场强度小于 0.5mT。 4.5、振动功能：振动周期 2s，允差±5%；振动持续时间 0.2s,允差±5%。 4.6、治疗时间：20min 和 30min 两档，允差：±30s；初始默认治疗时间：20min。 5、肢体电刺激： 5.1、载波频率范围：2kHz～10kHz，单一频率允差：±10%。 5.2、载波脉冲宽度：50μs～250μs，允差：±10%。 5.3、载波波形：双向方波。 5.4、调制频率范围：0～150Hz。 5.5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 5.6、调制方式：连续、断续、变频、交替调制。 5.7、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差：±5%。 5.8、输出电流：在 500Ω的负载下，最大可调输出电流 90mA，分 0～99 级可调，允差±10%。 5.9、连续工作时间：应不少于 4h。 5.10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。 5.11、肢体电刺激治疗时间：根据处方不同分别为 20min 或 30min，治疗结束，有声音提示，并停止输出。 5.12、刺激仪有不少于 35 个固定处方。 5.13、电极片辅助温热温度范围：40℃～55℃，分六档可调。 | 1 |
| 8 | 站立架 | 1、由台面、肘部垫、臀部绑带、膝部垫、支架等组成。 2、外形参考尺寸:1800mm×1800mm×1090mm，允差±20mm。 3、站立架桌面可承载750N±2%，臀部垫和绑带可承载2000N±2%,其他变形不超过1%，并不应有任何裂纹、破损等。 4、站立架在正常工作时产生的噪声≤60dB。 5、第一类医疗器械备案凭证。 | 1 |
| 9 | 智能磨砂板 | 1.系统包含设备主体和训练辅具。 2.设备提供可被主体识别的训练辅具不少于4种。 3.训练范围不小于800mm*500mm。 4.设备通过显示屏提供触控交互操作。 5.设备高度可电动调节。 6.设备通过彩色灯珠提供视觉反馈功能，灯珠亮度可多级调节。 7.设备包含多种游戏场景，场景数量不少于8个，且至少包含运动功能训练，情景交互训练。 8.设备提供震动反馈功能，且反馈强度至少8级可调，且还具有听觉反馈功能。 9.设备倾角可调节，调节角度不小于55°。 ▲10.训练轨迹类型不少于8种，且每种轨迹大小和位置可以根据不同活动范围自适应变化。 11.设备支持示教模式、具备计划管理功 ▲12.训练过程中设备能提供≥5种引导功能。 13.设备提供定制化训练功能，至少包含项目、时间、难度、患侧、训练轨迹、活动范围等定制。 | 1 |
| 10 | 多体位医用诊疗床 | 1、参考规格(mm)：2020mm×1240mm×500mm,允差±5%。 2、电源参数：220V、50Hz。 3、功率：130VA 。 4、最大起升重量：≥200kg。 ▲5、升降功能：治疗床的床面升降行程为0～500mm范围连续可调，允差±10%。 6、床面升降速度为20mm/s，允差±20%。 7、可进行点动升降治疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度。 8、配备有直线电机，起升下降行程长，无噪音，运行平稳。 9、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位治疗床面。 10、床面采用优质医疗专用皮革，环保、防潮、阻燃。 | 2 |
| 11 | 康复床 | 1、使用电源：交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：120VA。 3、控制方式：手柄控制。 4、床体（不含扶手桌面或扶手杆）参考尺寸：长 2100mm×宽 780mm×高 840mm，允差±50mm。 5、床面离地高度 550mm，允差±50mm。 6、固定带 a) 腿部固定带：长 920mm±30mm，宽 140mm±30mm； b) 胸部固定带：长 2480mm±30mm，宽 140mm±30mm； c) 腰部固定带：长 1830mm±30mm, 宽 140mm±30mm； d) 固定带应能承受 50Kg 的拉力并持续 30min 不破损。 7、扶手桌面：长 700mm±20mm，宽 500mm±20mm。 8、扶手桌面固定架调节最长长度：≥200mm±10mm，在 0 到最长长度范围内连续可调。 9、脚踏板尺寸：长 310mm±20mm，宽 210mm±20mm。 10、脚踏板承重 135kg。 11、床面载荷 135Kg 时，运动应均匀、平稳，不应有振动、停滞和不正常噪声及 磨损现象，调节部位不松动。 12、床面直立角度：最大为 90°±5°。 13、脚踏板调节角度：内翻最小为 0°±3°，最大为 30°±3°；外翻最小为0°±3°，最大为 30°±3°；背屈最小为 0°±3°，最大为 25°±3°；跖屈最小为 0°±3°，最大为 26°±3。 14、治疗时间：由操作者通过手柄控制控制治疗时间。 15、工作噪音≤55dB(A)。 16、康复床由床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。站立训练时，使用人平躺在床面上，床面板及固定带和扶手桌面可以使患者固定在桌面上，床面板通过角度调节装置可改变人的身体姿态，可以由 0°（卧姿）逐渐变化为 90°站姿，调节角度可以随意选择。 | 1 |
| 12 | 痉挛肌治疗仪 | 1、两组四路脉冲输出，可以同时治疗两个病人或者一个人的两个部位。 2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、额定输入功率：150VA。 4、工作频率：0.5Hz～1Hz，连续可调，允差±5%。 5、输出脉冲周期为1s～2s 可调，级差0.1s，允差±10％。 6、输出脉冲宽度为0.1ms～0.5ms可调，级差0.1ms，允差±10％。 7、显示方式：液晶显示。 8、治疗仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于50mA，允差±10%。 9、每组输出的两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。 10、延时时间：每组输出的第二路输出比第一路输出延时，延时范围为0.1s～1.5s可调，步进0.1s，允差±20％。 11、误调指示功能：延时时间必须小于脉冲周期，即T1不能大于T，否则按“启/停”键，仪器不会有输出，而且显示屏上T1的下方还会增加一条误调指示“T1>=T?”表示发生误调。 12、治疗时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，允差±10％，治疗结束后输出停止，治疗时间结束时有峰鸣提示声。 13、内有6个机内处方，10个自定义处方的储存功能。 14、具有负压装置，吸附负压调节范围：0KPa～-40KPa连续可调，允差±10％。 15、吸附电极的电极头采用吸附碗内置电极固定，主机内置微型负压泵，吸引压力大小可调，噪音小，使患者治疗过程中更加舒适并具有拔罐作用。 | 1 |
| 13 | 空气波压力治疗仪 | 1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。 2、主机重量：净重≤4Kg,方便医护人员随时取用。 3、核心配件：选用原装进口气泵、高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压。 ▲4、气囊腔数：单侧 4 腔气囊，双侧 8 腔气囊，标准配备双下肢气囊（4 腔），可同时对两个 4 腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢体。 5、压力范围：38mmHg～203mmHg，实现精准调压。 6、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。 7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 8、治疗时间：1min～99min 自由设置，开机默认 20min。 9、提示与警示：具备过压保护提示功能。 10、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 11、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。 12、静音治疗：设备使用噪声不超过 60dB(A)。 13、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。 | 1 |
| 14 | 肋木 | 参考规格(mm)：980×620×2200允差±10mm 肋木杠直径mm：Φ25 肋木杠间距离mm：150 额定载荷kg：135 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。 | 1 |
| 15 | 多关节主被动训练仪 | 1、额定输入功率：80VA。 2、电源：a.c.220V，50Hz。 3、主机外形尺寸：≥长 720mm，宽 610mm，高 1180mm，允差±10%。 4、组成：由主机、手柄、上肢训练部分、下肢训练部分、固定腿板、脚踏板、急停按钮、立杆、脚轮、绑带组成。 5、显示屏：8 寸液晶触摸显示屏。 6、训练模式：主动模式、主被动模式。 7、立杆高度可调范围：0～80mm，允差±10mm。 8、上肢训练部分及触摸屏水平旋转 180°可调，允差±5%。 9、主动模式力矩：1Nm～15Nm 分 15 档可调，允差±5%。 10、训练时间：调节范围 0～60min，步进为 1min，默认 15min，允差±30s 。 11、训练速度：调节范围 4rpm～60rpm，步进 1rpm，默认 4rpm，允差±10%或±2rpm，取最大值。 12、旋转方向：有正和逆两种旋转方向，在训练过程中可以改变方向。 ▲13、痉挛功能：可自主设置开启关闭，痉挛次数在训练结束后会在屏幕上显示，痉挛 3 次后需要重启仪器。 14、痉挛方向：痉挛方向可调，其方向为正向、逆向和转换 3 个方向，正向是痉挛后都会正向旋转，逆向是痉挛后都会逆向旋转，转换是痉挛后旋转方向都与原方向反向。 15、痉挛阻力 上肢：9Nm（高）、6Nm（中）、3Nm（低）三档，允差±30%； 下肢：15Nm（高）、10Nm（中）、5Nm（低）三档，允差±30%。 16、训练中任何需要停止的时候，按下急停按钮，机器将立即停止运行。 17、训练结束后，屏幕上会显示总的训练时间（分钟，秒）、总的训练距离（千米）、痉挛发生的次数、主动训练的比率（℅）。 18、噪音：训练仪工作噪音≤60dB（A） | 1 |
| 16 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1、10.4寸真彩触摸屏显示。 2、治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可选，允差±10%。 3、治疗仪输出波形：正弦波。 ▲4、治疗仪差频频率范围 低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz； 中：频率下限=40Hz，频率上限=60Hz； 高：频率下限=80Hz，频率上限=120Hz； 广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz； 低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，依次循环。 5、治疗仪输出通道：二组三维输出。 6、治疗仪每路输出电流有效值：不大于40mA。 7、输出电流变化率：应不大于5%。 8、治疗仪动态节律分六档可选：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s，允差±10%。 9、差频周期分四挡可选：1/F（随机变化）、15s、30s、60s，允差±10%。 10、治疗时间：1min～99min连续可调，级差1min，允差±10%。 ▲11、治疗处方：≥4个固定处方和1个自编处方处方存储功能。 12、治疗仪调制波为正弦波，调制频率1Hz～120Hz，允差±5%。 13、治疗仪调幅度分五档可调：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5% 14、负压装置吸附负压调节范围：-8kPa～-40kPa连续可调，允差±10%。 15、额定输入功率：180VA。 16、立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附电极线和电极。 17、配备负压泵采用吸附式电极大、小各两套，治疗同时有近似拔罐功能。 18、负压泵压力连续可调。 | 1 |
| 17 | 上肢综合训练器 | 1.参考规格(mm)：800×200×410 允差±10mm 2.材料：木制、不锈钢 3.用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 4.材质：多层板、不锈钢、橡胶 5.结构形式：底座、手柄、训练曲线架 | 1 |
| 18 | 全自动煎药机（双缸） | 产品特点及性能： 常压煎煮功能，保留传统简要方式特点；药物先煎后下功能，满足不同处方需求；自动加热调节，文火，武火自动控制转换功能；数控煎药定时功能，控制精度更高；密闭煎药功能，延长药液的保质期；煎药包装一体功能，自动化程度高； 1.额定电压：220v/50hz 2.总功率：2650w-4800w 3.武火加热功率：1000w 4.文火加热功率：800w 5.煎药煲容量：20L*2 6.包装袋容量：50-300ml 7.设备重量：≥80kg | 2 |
| 19 | 智能颈椎牵引椅 | 一、技术参数 1.电源：220V/50Hz 2. 功率:50VA 3.牵引力：0－100N任意可调 4.牵引总时间：0－60分钟可调 5. 间歇牵引时间：0－9分钟可调 ▲6. 间歇时间： 0－90秒钟可调 7.牵引行程：0－300mm 二、技术特点： 1、通过微电脑设置牵引力、时间和治疗参数。 2、电机作为动力源，执行牵引与退回。 3、液晶屏显示牵引时间和牵引牵引力。 4、牵引既可以用上、下键手动控制；也可以设置参数自动控制。 5、具有持续牵引和间歇牵引两种牵引模式。 | 1 |
| 20 | 磁振热治疗仪 | 1、额定输入功率：150VA。 2、额定电压 220V，额定频率：50Hz。 3、磁场强度范围：12.5mT，允差±30%。 4、磁场输出频率为 50Hz，允差士 1Hz。 振动幅度:≤5mm。 ▲5、具备六种治疗模式 a) 模式 1：工作周期 1.0s，占空比 10%，允差±10％； b) 模式 2：工作周期 2.0s，占空比 10%，允差±10％； c) 模式 3：工作周期 2.5s，占空比 8%，允差±10％； d) 模式 4：工作周期 3.0s，占空比 13%，允差±10％； e) 模式 5：工作周期 4.0s，占空比 25%，允差±10％； f) 模式 6：工作周期 5.0s，占空比 16%，允差±10％。 6、治疗温度：治疗温度可调，允差±3℃。 7、治疗定时时间为 1～60min，可调，步进为 1min，允差±5％。 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 9、输出通道：一路输出。 10、数码管显示窗口。 11、标配一个标准温热导子。 12、治疗完毕停止输出，并有峰鸣报警提示。 | 1 |
| 21 | 电针治疗仪 | 1、微电脑控制，液晶显示，4路输出。 2、输入功率：12VA 。 ▲3、治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波（E1，E2，E3）。 4、连续波： a）连续波频率：0.5Hz～100Hz（对应脉冲周期2s～0.01s,级差0.01s），可分档调节，允差±15％。 b）脉冲宽度：0.6ms±0.1ms。 5、疏密波：疏、密变换周期随脉冲周期变化而变化。 6、轻捶波：频率0.25Hz～50Hz（对应脉冲周期：4s～0.02s,级差0.02s），可分档调节，允差±15％。 7、按摩波E1是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有： 调制波为三角波，周期：0.04s～0.48s可调,级差0.02s，允差±15％；调幅度为100％, 允差±15％。 8、按摩波E2是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有：调制波为锯齿波，周期：0.02s～0.24s可调,级差0.01s，允差±15％；调幅度为100％, 允差±15％。 9、按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 10、治疗仪脉冲输出强度：0～12V可调,允差±20％。 11、治疗时间:10min～60min设定,级差5min，允差±10％。 | 9 |
| 22 | 红外/红光/偏振光治疗仪 | 1、额定输入功率：230VA。 2、使用电源电压：交流 220V±22V，50Hz±1Hz。 3、一路点状，一路球状，独立输出。 4、点状偏振光辐射器：长 200mm，允差±10%，光输出头外径 16mm，允差±10%。 5、球状红外光辐射器：辐射器头直径为 160mm，允差±10%。 6、辐射器支架臂长为 700mm，允差±10%，治疗角度和方位可在 360°范围内调节。 ▲7、输出光波长 7.1、点状偏振光波长：713nm～984nm，允差±5％。 7.2、球状红外光波长：690nm～940nm，允差±5％。 8、球状红外光输出模式 连续输出，分 8 档可调，辐射器加热表面最高温度为 200℃，允差±20℃。 9、点状偏振光输出模式： 9.1、连续输出：输出强度分 8 档可调，辐射器最大输出功率 1.5W，允差±10%。 9.2、断续输出：高功率 8 档可调，低功率为 1 档。 断续模式 1：高功率工作 1s，低功率工作 1s； 断续模式 2：高功率工作 1s，低功率工作 3s； 断续模式 3：高功率工作 2s，低功率工作 2s。 9.3、点状辐射器工作面最高温度不得超过 41℃。 10、主机尺寸：长 440mm×宽 295mm×高 850mm，允差±10%。 11、球状红外光具有超温停止输出功能。 12、定时：定时范围在 0～99min 可调，级差 1min，误差应不大于设定值的±2%。 13、治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转 90°，启动治疗仪。治疗仪配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出。 14、治疗仪的四个脚轮，有两个具有锁定功能。 15、具有倾倒防护报警功能。 16、治疗仪工作噪音≤60dB(A)。 | 1 |
| 23 | 特定电磁波治疗器 | - 输入电压:2c.220V、50HZ - 治疗头直径:208cm - 辐射板直径:166cm - 波长范围:2um-25um - 加热方式:电炉盘加热 - 是否发光:不发光 - 顶热时间:3-5min - 输入功率:460VA - 俯仰角度:270” - 产品尺小:590mmx880mmx1350mm - 控制方式:机械定时0-60min及长通 - 活动器律缩范围:0-600mm - 倾倒断电、加密网罩 | 7 |
| 24 | 艾灸仪 | - ▲1.明火艾灸，施灸部位无明显可见的烟雾。 - 2.能满足多种体位以及适应人体各部位艾灸： 3.结构组成：由主机、灸材固定装置、支架控制装置、导烟管组成，主机含有抽吸、过滤、净烟吸附装置。 4.防烫伤设计，灸材施灸高度≥4.5CM 保证针刺空间。 5.净烟时噪音 ≦50db。 | 1 |
| 25 | 神经损伤治疗仪 | 1、交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：35VA。 3、产品外形尺寸（长×宽×高）：≥420mm×360mm×232mm , 允差±5%。 4、电极线长度：1800mm，允差±5%。 5、电极板尺寸 硅胶电极：圆形电极Φ40mm，允差±5%；方形电极（长×宽）：80mm×40mm，允差±5%。 ▲6、脉冲频率： 第Ⅰ挡：输出脉冲频率为 500Hz,调制波频率为 0.5Hz～5Hz 连续可调，允差为±15%； 第Ⅱ挡：输出脉冲频率为 0.5Hz～5Hz 连续可调，允差为±15%。 7、脉冲宽度： 第Ⅰ挡：脉冲宽度为 1ms，调制波宽度为 10ms，允差±30%； 第Ⅱ挡：脉冲宽度为 10ms，允差±30%。 8、治疗仪在 500Ω的负载电阻下，治疗仪每路输出电流有效值不大于 80mA。 9、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档可调,每档时间允差±10％，治疗时间结束有蜂鸣器提示音，并停止输出。 10、输出脉冲幅度：0～80V,连续可调，允差±20%。 11、输出波形：双向不对称方波。 12、三路脉冲输出，可治疗三个患者或三个部位，刺激强度可独立调节。 | 1 |
| 26 | 中医科治疗室换气设施 | - 配置双离心风机，室外吸入新鲜空气，经送风管道系统输入中医治疗室，同时将室内收集的浑浊气流排出。 - 在不开窗的情况下完成室内空气置换，通过有效的热回收技术达到保温和节能效果，提高室内空气品质。 - 全热交换新风机+前置电子空气净化机+新风控制器配置；自带PM2.5传感器实时显示。 - 新风主机出风量≥350m3/h，输入功率180W，噪音不高于40dB（A）,PM2.5整机过滤效率≥99% | 1 |
| 27 | 中频治疗仪 | 1、额定输入功率：180VA。 2、额定电源：电压220V，频率50Hz。 3、四路中频加透热输出、两路干扰电输出。 4、工作频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 5、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取最大值。 6、中频载波波形：双向方波，脉宽：50us～500us，允差±10％。 7、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 8、调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 10、干扰电性能： 10.1工作频率：4kHz，允差±10％。 10.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 10.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 10.4调幅度：0%、100%，允差±5％。 10.5差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 11、治疗处方：100个固定处方可选。 12、输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA；分0～99级可调。 13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10％。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 16、治疗时间已在处方中，治疗时间结束，停止输出，并有声音提示。 17、电极片温度范围：37℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 | 1 |

一、质保及售后服务

1.质保期≥5年，（质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费），质保期内至少每年提供原厂维护保养二次，附常用配件清单。

2、设备来院时间距生产日期不超过3个月。

3、使用期限不低于6年。

4、按合同定期到货和安装、调试。

5、质保要求：质保期自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。质保期自货物交付采购人并经采购人验收合格后开始计算。保修期内免费维修，包括配件。

6、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。如设备发生故障，乙方在接到甲方质保电话2小时内予以响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用，必要时应向采购人提供应急备用设备，45天内更换设备（免费更换或重新购置）到院，保证甲方工作正常进行。

7、质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

8、供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

9、因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

10、供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

11、质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

二、培训及技术服务

1、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训、安全培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

2、提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

- 其他要求：

提供技术，运营帮扶服务：

1、技术帮扶期限:3个月，自技术帮扶人员正式到岗后开始计算。

2、技术帮扶内容

(1)中标人具有多家三甲医院协调整合学科专家资源，对康复中心发展进行诊断规划。为采购人项目科室医务人员提供培训基地专项进修，根据科室业务发展需求，安排医务人员到指定医院参加培训，培训费用由中标人承担;

(2) 中标人为采购人提供与综合康复医学科发展相适宜的现代康复诊疗技术理念等，安排1名及以上康复专业医务人员，在医院连续驻点带教，制定符合本院实际情况的驻点带教方案，帮助采购人医务人员提升现代康复诊疗技术、实现技术沉淀。带教及科室诊疗范围包括但不限于神经康复、骨科康复、疼痛康复及老年慢病康复等。

(3)技术帮扶人员要求:具有丰富的带教经验，在院作息时间同科室白班人员，周末双休、节假日休息。具体人员须经采购人确认。

(4)协助项目科室开展工作,并负责提供科内文化建设的设计、布置等。

(5)中标人为采购人科室搭建学习交流平台，树立以患者为中心的服务理念。

(6)中标人为采购人提供满足其实际需求的其他后续技术资源等。

3、其它要求(包括但不限于以下内容)(1)康复技术培训支持;(2)专家技术帮扶;

4、运营帮扶期限：3个月，自运营帮扶人员正式到岗后开始计算。

5、运营帮扶内容

(1)中标人具有多家医院康复学科运营经验，对康复中心运营发展进行诊断规划。为采购人项目科室医务人员提供运营渠道建设服务，根据科室业务发展需求，指导医务人员培训健康宣教，义诊筛查，指导费用由中标人承担;

(2) 中标人为采购人提供康复医学科先进运营服务理念等，安排1名运营帮扶人员，在医院连续驻点服务，制定符合本院实际情况的驻点运营方案，帮助采购人医务人员提升现代康复运营服务理念。运营范围包括但不限于科室品牌与服务推广、全院康复宣讲与体验、关联科室康复转诊、常态化义诊及科普宣教、建立院内外病源渠道网络及每月科室运营跟踪诊断与辅导等。

(3)运营帮扶人员要求:具有丰富的运营经验，在院作息时间同科室白班人员，周末双休、节假日休息。具体人员须经采购人确认。

6、其它要求(包括但不限于以下内容)(1)科室人文精神建设;(2)患者满意度建设;

四、商务要求：

1..交付（实施）的时间：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试(安装调试后确保设备器械能够正常使用，安装包含配套改造、水、电等辅材）。

2、交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3. 付款条件（进度和方式）：

（1）合同签订后甲方收到发票10日内支付货款的30%，设备安装、调试、验收合格，经培训指导，正常使用4个月后收到发票10日内再付60% 货款；合同签订12个月后甲方收到发票10日内付清10%余款。

（2）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

4. 其他要求：包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

采购包2：病区医疗设备

| 病区医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 |
| 1 | 胎心监测仪 | 1台 |
| 2 | 除颤仪 | 3台 |
| 3 | 等离子消毒机 | 1台 |
| 4 | 耳温仪 | 5台 |
| 5 | 呼吸气囊 | 3套 |
| 6 | 输液泵 | 3台 |
| 7 | 输液泵（二通道） | 1台 |
| 8 | 电动洗胃机 | 1台 |
| 9 | 监护仪 | 6台 |
| 10 | 单通道注射泵 | 2台 |
| 11 | 胰岛素泵 | 4台 |
| 12 | 心电图仪 | 2台 |
| 13 | 骨密度分析仪 | 1台 |

一、技术参数

- 一、胎心监测仪

1.显示屏：液晶屏≥2.4寸；

2.显示方式：数值显示；

3.▲综合灵敏度: ≥90db；

4.▲胎心率测量范围：50～210BPM；

5.测量误差：≤±2bpm；

6.工作模式：脉冲波多普勒；

7.▲超声强度：≤5mW/cm2；

8.工作频率：2.5MHz ；

9.喇叭功率：1W；

10.内置可充电电池,电池连续工作时间: 大于10小时；

11.自动关机：无信号、无按键操作时，±5 分钟后自动关机；

12.工作指示：开机进入工作状态时为绿色。有胎心信号时,随着胎心率数值闪烁,当胎心率数值在110～160bpm之间时,该指示灯为绿色；反之为红色；

13.中文操作界面。

- 二、除颤仪

1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；

2.▲同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

5.▲采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择12档位手动除颤能量。

6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

7.▲病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

8.▲监护功能：SpO2、NIBP监测功能。具有≥26种心律失常分析。

9.▲块电池可支持360J除颤210次以上，电量指示装置

10.能量范围：体外除颤：1-360J,≥21种，体内除颤：1-50J,≥14种

11.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

12.病人阻抗范围：体内除颤15~200Ω，体外除颤20~200Ω

13.▲彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，监护参数波形，有高对比度显示。

14.体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

15.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

16.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

17.符合EN1789:2007标准，防护等级IP44。

- 三、等离子消毒机

1、等离子体＋静电吸附消毒灭菌；内含复合式过滤器；

2、壳体：冷轧钢板；表面静电喷涂。

3、可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

4、额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所；

▲5、等离子体发生器电场强度≥6000V；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

6、等离子体发生器集尘区电场强度≥3800V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

▲7、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.1×1018-1.25×1019m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

▲8、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

▲9、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。

▲10、设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.017mg/m³（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。

11、远程红外线遥控，可实时显示时间，故障报警，可查询显示累计时间等；

12、风速可调：高、中、低三挡；手控、遥控2种控制模式；手动定时和固定定时工作模式；有一键锁定功能，防止误操作；

▲13、程控数量（定时消毒）≥6组，工作时间自动累计；

14、障报警：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警。

- 四、耳温仪

适用人群包括婴儿、儿童和成人。

1、测量范围：34.0℃～42.2℃

2、温度单位：摄氏度℃/华氏度℉

3、分辨率：0.1℃

4、在35.0℃～42.0℃的温度显示范围内为±0.2℃；在35.0℃～42.0℃的温度显示范围外为±0.3℃。

5、每次测量间隔时间≤12s

6、自动关机功能：60s±10s

7、测量时间：≤2s

8、电源：2节7号碱性电池

9、运行模式：连续运行

10、质保≥3年

- 五、呼吸气囊

使用范围:主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人得到充分氧气供应，改善组织缺氧状态。

1、由呼吸面罩(成人型)、安全限压阀、单向阀、呼吸球囊、进气阀、氧气连接管、储氧阀、储气袋(容积2000m1)、收纳盒等组成。

2、配备T型螺旋开口器，口咽通气道(大/中/小规格各1只)

3、呼吸球囊由弹性硅胶材料制成，可经134℃湿热蒸汽灭菌:麻醉呼吸面罩配四头带固定功能充气阀:进气阀采用一体式设计，可直接连接储气袋和氧气连接管。

4、安全限压阀设计:成人型60cmH20。

5、呼吸气囊气流通路密闭良好，无气体泄漏。

- 六、输液泵

（一）、功能特点:控制输液器定时、定量精确输液，精确给药，用于所有科室输液辅助治疗。

▲1.1、输液精度：容积模式下经校准后输液流速精度为±3%；

滴速模式下传感器点滴速度精度为±3%。

▲1.2、输注功能:有滴速模式，容积模式（ml/h）、时间总量模式，自动换算方便临床使用，运行中可以按上下键改变输液速度无需停机。

1.3、KVO速度可设定范围：1ml/h～5ml/h，步进：1ml/h。预设量注射完毕之后，默认以1ml/h的速度注射.精度±5%

1.4、默认管型20滴一毫升输液管，设计有输液器通用设置，内置≥10个厂家品牌供参考使用，内置输液管卡槽，防止输液管跑偏，影响精度，内部设置止流夹，泵门打开，止流夹自动关闭，防止漏液。

（二）、性能参数

2.1、输液速度

容积模式下速度：0.1ml/h～1200ml/h，最小步进：0.1ml/h。流速增量：1.0-100ml/h以0.1ml/h递增；100-2000ml/h以1ml/h递增。

滴速模式下速度：1d/min～400d/min，步进：1d/min。

2.2、累积量范围

自动输液累积量范围：0.0～9999.9ml ，最小步进：0.1ml ，

时间设置：1分钟-99小时00分钟。

2.3、Bolus模式

排气冲洗速度范围：100ml/h～1200ml/h；最小步进：100ml/h，精度±5%

快排量范围：0.1ml～1200ml；步进：0.1ml，屏幕显示快排量，精度±5%

有自动和手动两种快进模式。

（三）、3.1堵塞压力范围多挡可调:高：高:120士26.7kPa中:(66.7±13.3kPa

低:10士6.6kPa，屏幕显示当前压力值，内部设置止流夹，泵门打开，止流夹自动关闭，防止漏液，设置有堵塞回撤功能，管路阻塞报警时，自动回撤管路压力避免发生危险。

3.2、双重超声波探测气泡检测：范围探测灵敏度≥25ul，连续气泡监测，，可以10级校正气泡报警值，有累计气泡检测功能。

四，报警功能：气泡报警、下端阻塞报警、电池欠压报警、输完报警、开门报警、传感器脱落报警、市电中断报警、电机反转报警、KVO完成 暂停超时报警，预设完成报警，程序错误报警，电池耗尽报警，安装错误报警。分别以声音类型三种灯光颜色屏幕报警提示，同时中文显示具体报警信息，按键，报警声音可以10级调整音量。

▲五、水银温度计放置仓。

▲六，具有开机自动检测和数据存储功能，自动保留上一次的使用数据，可以查询以前≥5000条使用数据及报警类型

七，符合国家标准电源，电源电压AC:100-230V,50/60Hz，内置电池充电12小时后，在5ml/h速度输注状态下持续工作时间≥6h。

八，彩色液晶显示屏≥3.0英寸，中文显示，薄膜按键全中文操作，键盘输入，操作简单方便。屏幕亮度可以调整，适合白天，夜间使用。实时显示输液模式，滴速转换，运行数据，累计量，管路压力值，预设量，输液器品牌，，输液时间，当前输液量，电池电量，动态压力值，当前用电类型，报警类型，后置RS232接口：数据传输。

十，产品主要安全特征：Ⅰ类：CF型：IPX2

十一，有ISO13485体系认证及ISO14001体系认证，中国环境标志认证。

十二，乙方所供产品禁止指定品牌耗材，不得强制捆绑耗材，允许采购人自主选择合格供应商。

- 七、输液泵（二通道）

1、用途：在手术室、儿科等普通科室用于推动注射器进行液体注射。

▲2、可以自动识别注射器规格5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml一次性使用无菌注射器。爪式结构安装注射器（内置国≥20种品牌注射器供参考使用），具有自动校准任何厂家注射器功能，运行中上下健可以更换运行速率，不需要按停止健中断输液中断输液。

3、注射速度范围：0.1-1200ml/h，最小步进0.1ml/h；

5ml 注射器：0.1～200 ml/h；

10ml 注射器：0.1～400 ml/h；

20ml 注射器：0.1～600 ml/h；

30ml 注射器：0.1～800ml/h；

50/60ml 注射器：0.1～1200 ml/h；

4、注射泵精度：0.1-1200输注流速的允差为±2% 。泵本身机械精度≤±0.5%，

▲5、换算方法≥7种（ml/h,mg/h,ug/h,mg/kg/h,mg/kg/min,ug/kg/h,ug/kg/min）；

6、KVO模式速度设定范围：0.1-5ml/h；最小步进：0.1ml/h。默认：0.1ml/h

7、报警信息：注射器脱落报警、捏手脱落报警、输注阻塞报警、速度异常报警、电量不足报警、电池耗尽报警、预设量完成报警、等待操作报警、交流掉电报警、 药物将尽报警，KVO完成报警，参数错误等，分低级、中级、高级三级声光报警，报警音量可调，有静音功能，报警音量可调；

▲8、注射模式：速度模式，总量时间模式，体重模式，预设量模式，级联模式，方便使用，有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。运行中自动锁定键盘，防止误操作。

9、双通道一体机，一个电源线，可以同时使用，手动推杆，两个3.0英寸彩色液晶显示屏独立操作，中文显示，中文按键操作键盘，内置两个芯片控制系统，有通道休眠功能，可单独使用一个通道，另一通道可休眠模式，方便使用，屏幕实时显示运行数据，运行时间，动态压力值，运行总量，用电类型，注射器类型，电池电量，注射器品牌，报警类型，让你一目了然，可以9级调整声音，亮度。

10、产品主要安全特征：Ⅱ类：CF型：IPX2。

十二，乙方所供产品禁止指定品牌耗材，不得强制捆绑耗材，允许采购人自主选择合格供应商。

- 八、电动洗胃机

适用于各医疗单位作抢救服毒、食物中毒患者以及手术前洗胃用。

1、‌电源电压‌：通常为AC220V±22%，50Hz±1Hz‌1。

2、‌输入功率‌：一般为90VA‌1。

3、‌洗胃周期‌：通常小于40秒‌1。

4、‌冲液量‌：每次冲液量为250-350ml‌1。

5、‌流量‌：液体流量不低于2L/min‌12。

6、‌工作压力‌：工作压力绝对值范围为47KPa～67KPa，工作压力变化不大于±5KPa‌1。

7、‌温升‌：连续工作4小时，温升低于60℃。

8、‌噪声‌：工作噪声应不大于65dB‌4。

9、‌自动循环功能‌：包括自动吸液、自动冲液等自动循环功能‌3。

10、‌压力容器‌：能承受13.9×104Pa的高压消毒，塑料管在负压8.0×104Pa时不吸扁，在正压9.3×104Pa时不爆破‌23。

11、‌工作模式‌：包括口腔插管和鼻腔插管两种工作模式，支持多规格胃管快速切换‌。

12、‌显示面板‌：具有循环次数和压力状态可视化功能，方便操作者掌握洗胃进展情况。

- 九、监护仪挂网参数

标准配置参数：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、(脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，呼末二氧化碳，三通道记录仪等,适用于成人、小儿、新生儿。

2、具备CFDA认证、TUV认证、ISO13485认证，CE认证，计量器具形式批准证，ISO 9001认证，主机模块化多参数一体便携式设计，≥11.6寸彩色TFT显示屏，全屏触摸，分辨率1366*768，防眩晕，设备轻便易转运<3kg，中文操作界面。

▲3、机器设计使用年限≥10年，开机≤10秒可进入监护状态。

4、心电导联方式：具备3导5导心电切换功能，可升级12导，支持心电级联和7导同屏。心率测量范围：成人15-300 BPM，小儿，新生儿15-350BPM误差、精度±1% 或者±1bpm。具有除颤保护功能。

5、呼吸计算导联 I/II导可选，具有窒息报警设置功能，具有ECG全屏级联，呼吸频率测量范围成人0-120RPM，误差±2rpm小儿，新生儿呼吸频率测量范围：0-150RPM

6、血氧饱和度支持脉搏调制音；提供容积波形、SpO2示值、报警限设置，可显示灌注指数（PI），SpO2测量范围，0% ~ 100%。精度：成人（包括小儿）69% ~ 100%，±2%，0 ~ 68%，新生儿69% ~ 100%，±3%，0 ~ 68%

7、无创血压可手动测量测量方式：提供手动、自动、STAT模式，可显示收缩压、舒张压、平均压数字；具备报警限值和自动模式时间设置。压力检测范围：成人：收缩压：（40-270）mmHg;舒张压：（10-215）mmHg；平均压（20-235）mmHg；小儿：收缩压（40-230）mmHg，舒张压（10-180）mmHg，平均压（20-195）mmHg，具备成人、小儿分段过压保护功能。具有整点测量血压技术。

8、体温通道数：双体温；测量精度及范围：0~50℃，±0.1℃精度(不含传感器误差)。单位：℃或℉可选。

▲9、自带内存≥8G，支持掉电存储。

10、具备8秒实时记录、定时记录、生理报警记录、趋势图回顾记录、趋势表回顾记录、血压回顾记录、报警回顾记录，夜间模式，待机模式，隐私模式多种模式和记录功能，波形和参数页面可转换模式。

▲11、数据储存：≥168时趋势图表存储与回顾功能，≥30分钟心电监护导联波形存储功能，≥2000组报警事件，≥2400组无创血压测量数据，支持≥2880分钟全息波形；存储信息可通过U盘导出支持同品牌监护仪回顾数据信息，支持PDF格式导出功能。支持鼠标功能，支持扫码枪。

12、监护性能内置锂电池续航时间≥3.5小时，产品无风扇，低功耗，免维护；

13、具有药物计算功能，血液动力学计算，肾功能计算，血压监测统计，心率统计，脉率统计。

- 十、单通道注射泵技术参数

1、注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml

2、注射量范围：0-500 ml

3、注射精度：±2%

4、注射模式：≥2种（速度模式、时间模式、体重模式、简易模式）

5、给药单位：≥6种（ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min）

6、报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽等

7、其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能等

8、KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h

9、阻塞灵敏度：高中低档可选，分别为0.02Mpa~0.07Mpa、0.05Mpa~0.10Mpa、0.08Mpa~0.14Mpa

10、历史记录功能：可记录不少于500条使用记录

11、电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于10小时。

1、注射泵功能：用于在ICU、肿瘤科等科室推动注射器进行注射，帮助严格控制病人的注射输液量和药量。

2、▲自动识别注射器规格（规格5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml）。内置有20个注射器品牌供参考。运行中可以设置新的注射速度。

3、注射速度范围：5ml注射器：0.1～200 ml/h；10ml注射器：0.1～400 ml/h；20ml注射器：0.1～800 ml/h；30ml注射器：0.1～1200ml/h；50ml/60ml注射器：0.1～2000 ml/h；

4、输注精度：平均流速精度误差≤±2%，机械精度≤±1%；

5、▲注射模式：≥6种有（ml/h,mg/h,ug/h,mg/kg/h,mg/kg/min,ug/kg/h,ug/kg/min）

6、KVO速度设定范围为1～5ml/h，步进：1ml/h。

7、报警信息：注射器脱落报警、捏手脱落报警、输注阻塞报警、推空阻塞报警、速度异常报警、电机异常报警，安装错误报警，电池耗尽报警、电池脱落报警、限制量完成报警、等待操作报警、交流掉电报警、电量不足报警、药物将尽报警。分低级、中级、高级三级报警。可以3档调整声音，显示屏3档调整亮度，同时显示具体报警信息；具备报警复位功能，可复位当前报警，有静音功能。

8、运行模式：有速度模式，时间模式，预设量模式，体重模式，快速模式；

9、显示屏≥3.0英寸彩色液晶显示屏，全中文按键操作，实时显示运行数据，运行时间，动态压力值，运行总量，用电类型，注射器类型，电池电量，注射器品牌，报警类型；设有固定延长管位置，方便操作，亮度和声音可以调整。自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵。

10、产品主要安全特征：：Ⅰ类：CF型：IPX2。

- 十一、胰岛素泵

1、▲数据互通：数据互通，利于管理患者
2、手持终端：一个手持终端，可以管理多台胰岛素泵
3、全中文菜单显示，易用易懂

4、胰岛素种类：U-100和U-40两种可选；短效和速效可选

5、▲大剂量输注速度：可调

6、基础率分段：48段 /24段

7、基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率
8、▲数据库：速效数据库、短效数据库

9、▲基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h

10、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时

11、▲基础率最小增幅：0.01 U（1U等于0.01毫升）

12、▲基础率数字和柱状图结合显示

13、立即输注：快速一键注射

14、长餐模式：方波输注，双波输注
15、大剂量向导功能

16、有大剂量预设：有
17、大剂量设置范围：0.1～88U

18、大剂量增幅：0.1U

19、螺杆复位形式：自动复位，电机驱动

20、最大装药量：3.18 毫升(318U)

21、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制
22、▲保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置

23、警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示

24、▲报警项目可选

25、堵塞剂量可调

26、低药量报警阈值可设

27、输注管路：导管针头有5 mm、6mm、7mm、8mm等不同长度的供选择

31、电池型号：7号（AAA）电池

32、回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾50条。

- 十二、心电图仪

1、产品规格

1.1产品可在电源交流100 伏~240 伏，50/60 赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH 的环境下正常工作

1.2产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

2、ECG输入

2.1 ECG 输入通道：标准12 导联心电信号同步采集

2.2 导联选择：支持wilson、Cabrera 导联体系

2.3 输入阻抗：≥50MΩ

2.4 定标电压：1mV±1%

2.5 耐极化电压：±650mV

2.6 内部噪声：≤15μVp-p

2.7 时间常数：≥5 s

2.8 共模抑制比：≥105dB

2.9 输入电流：≤0.05μA

2.10道间干扰≤0.5mm

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12中文输入及中文操作提示和中文报告语言

3、波形处理

3.1 灵敏度选择： 2.5、5、10、20、20/10、10/5、自动（AGC）mm/mV

3.2 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

4、存储

4.1 设备内置存储器，无需外接U盘可存储病历≥8000例

4.2 数据可通过USB 口导入导出

4.3 报告存储格式：BMP、JPG、PDF、SCP、XML、DICOM、DAT。

5、显示器

5.1 彩色液晶触摸显示屏≥8英寸，全触屏设计

5.2 屏幕的设计要方便显示观察波形

5.3 显示信息：同屏显示12 导同步心电波形

5.4 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、信息提示区、中文患者信息等

6、记录器：

6.1 热敏式点阵打印机

6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±2%）

6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1+T

6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

6.5 打印方式：手动、自动、节律

7、功能

7.1具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息

7.2具有病历管理功能，可进行病历查询、支持姓名、ID号模糊搜索、传输，方便医生调阅病人信息

7.2支持内置WIFI，支持使用有线、无线的方式进行联网

7.3 支持手写中文输入

7.4 可回顾10分钟的12导联心电波形

7.5 支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪

7.6 具有待机自动唤醒，定时关机功能

7.7 内置锂电池：可打印不少于500份自动报告，或不小于2小时连续记录，或不少于7小时无纸记录（理邦3小时，迈瑞3.5小时）

- 十三、骨密度分析仪

1、主要技术规格

1.1检测部位:桡骨、胫骨；

1.2测量参数应至少包含SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等参数；

▲1.3主机配备的探头通道数量不低于3个（需提供经过药监局盖章的产品技术要求复印件证明，否者视为无效参数）；

1.4声工作频率：标称声工作频率为1.25MHz，实际的偏差≤±15%；

1.5声速测量误差：≤±50m/s；

1.6测量重复性：≤±0.15%；

1.7检测速度:单点检测速度≤0.4s，单次测量时间≤10秒；

▲1.8产品主机自带系统，不需要外接电脑或平板进行操作控制（需提供产品照片或官方注册检验报告，否者视为无效参数）。

▲1.9产品辐射发射性能满足国标《GB 4824》 1组 B类要求，达到可直接连接到家用电网使用的水平（需提供官方注册检验报告，否者视为无效参数）。

2、产品功能

2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、指导用户正确操作，提高检测准确度；

2.2视频播放：儿童检查时播放动画片分散儿童注意力，减少抗拒，切动画片内容可更换、增减；

2.3 联网功能：

2.3.1 数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等多种方式（需提供官方注册检验报告，否者视为无效参数）；

2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；

2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

2.5多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

2.6病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；

2.7提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

2.8支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；

2.9 报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；

一、质保及售后服务（所有产品除耳温仪）

1.质保期≥5年，（质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费），质保期内至少每年提供原厂维护保养二次，附常用配件清单。

2、设备来院时间距生产日期不超过3个月。

3、使用期限不低于5年。

4、按合同定期到货和安装、调试。

5、质保要求：质保期自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。质保期自货物交付采购人并经采购人验收合格后开始计算。保修期内免费维修，包括配件。

6、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。如设备发生故障，乙方在接到甲方质保电话2小时内予以响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用，必要时应向采购人提供应急备用设备，45天内更换设备（免费更换或重新购置）到院，保证甲方工作正常进行。

7、质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

8、供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

9、因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

10、供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

11、质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

二、耳温仪质保及售后服务：

1、原厂保修至少2年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单；

2、设备来院时间距生产日期不超过3个月；

3、使用期限不低于2年。

三、培训及技术服务

1、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训、安全培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

2、提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

四、商务要求：

1.交付（实施）的时间：合同签订后30个工作日内完成合同范围内所有设备的供货、安装、调试。

2、交付地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3. 付款条件（进度和方式）：

（1）合同签订后甲方收到发票10日内支付货款的30%，设备安装、调试、验收合格，经培训指导，正常使用4个月后收到发票10日内再付60% 货款；合同签订12个月后甲方收到发票10日内付清10%余款。

（2）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

4. 其他要求：包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（二）、未尽事宜，按照主办单位要求执行。

（三）、其他要求：

本项目为电子投标，成交单位在领取中标通知书时递交二份完整的投标书

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准：本评标标准，适用于采购包1；采购包2

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分。 其它报价得分＝（基准价/其他报价）×30×100％（小数点保留两位数） （注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。） |
| 技术参数 （26分） | 根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得26分；号指标为重点扣分项，有一项负偏离扣3分；非打号指标，有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。 注：以投标文件中提供的投标响应表及采购需求中要求提供的相应证明材料作为评审依据。 |
| 供货服务 方案 （9分） | 投标人根据采购需求编制项目供货服务方案。 方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强得9分； 方案符合采购要求，较合理完善，具有针对性、可操作性的得6分； 方案符合采购要求，基本合理完善，针对性、可操作性一般的得，得3分； 方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得1分； 其余情况或未提供不得分。 |
| 培训方案 （9分） | 投标人根据项目需求编制人员操作培训、维修保养培训等方案。 方案优于项目需求的得9分； 方案完全满足项目需求的得6分； 方案基本满足项目需求的得3分； 方案不符合项目需求的得1分； 其余情况或未提供不得分。 |
| 后期维护方案（9分） | 投标人根据项目具体的实施情况制定设备使用维护措施方案，包括但不限于巡检、耗材更换、数据导出等方面 设备使用维护措施全面，进度安排合理和可执行性高，得9分; 设备使用维护措施较完整，进度安排较合理，得6分; 方案简单，可执行性一般，得3分； 方案简单，可执行性差，得1分 不提供不得分。 |
| 售后服务方案 （9分） | 投标人根据采购需求提供售后服务方案。 售后服务体系完整，保障措施合理，响应时间短的得9分； 售后服务体系较完整，保障措施较合理，响应时间较短，优惠适中得6分； 售后服务体系一般，保障措施一般，响应时间较长，优惠一般得3分； 售后服务体系较差，保障措施较差，响应时间长，优惠低得1分； 其余情况或未提供不得分。 |
| 业绩 （8分） | 投标人提供投标人自2021年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订时间为准），每有1个得2分，满分8分。（提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分） |

备注：

1、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供   应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的投标人须根据医疗器械产品类别提供相应的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。（上传彩色原件扫描件） 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）； 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章） |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 授权委托书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人（签章）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）        号（项目名称）            项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四章采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 四、磋商响应报价表

- 项目名称：

项目编号：                                           分包号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

日期：  年  月  日

注：行数不够，可自行添加。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 磋商响应货币 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加 （代理公司）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：