招 标 文 件

项目名称：盐城市响水生态环境监测站规范化建设仪器设备添置项目

项目编号：JSZC-320921-JSMR-C2024-0014

采购单位：盐城市响水生态环境局

2024年11月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

盐城市响水生态环境监测站规范化建设仪器设备添置项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年11月27日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JSMR-C2024-0014

2.项目名称：盐城市响水生态环境监测站规范化建设仪器设备添置项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：4980000.00元

5.最高限价：4980000.00元

6.采购需求（简介）：盐城市响水生态环境监测站规范化建设仪器设备添置项目，主要针对监测站规范化建设进行仪器设备添置。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：90日历天

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月4日至2024年11月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年11月27日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4、本项目公告在《中国政府采购网》《江苏政府采购网》《盐城市政府采购网》公示发布，敬请各供应商关注。

5、本项目支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕18号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。

6、根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

7、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

8、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市响水生态环境局

地址：盐城市响水县双园路391号

联系人：王文

联系方式：17715900800

2.采购代理机构信息

名 称：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司

地 址：响水县开发区名门春天18号公寓311室

联系人：沈善国

联系方式：19825968305

3.项目联系方式

项目联系人：沈善国

电　　 话：19825968305

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。本项目采购代理费按苏招协〔2022〕2号文件标准收费标准执行，招标代理费包含在投标报价中由中标人代为支付，不得单独列项。由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理机构。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
     29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
     29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

（备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确定后该备注删除。）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装，防止碰撞；板式件:不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件:使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 2年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的_30%_款项作为预付款； ②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的_90%__款项； ③初步验收合格且项目运行满_24_个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 0.1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 1% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 20% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 0.1% 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 5 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 20 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 30 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 甲方指定地点 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 30 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 3 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1）故障响应时间为2个小时；

2）故障恢复时间为48个小时；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

核心产品是便携式傅里叶红外分析仪(无机气体监测)

- 采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出）

仪器设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 台/套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双路VOCs烟气采样器 | 1 |  |
| 2 | 智能双路烟气采样器 | 1 |  |
| 3 | 废气多功能取样管 | 1 |  |
| 4 | 阻容法烟气含湿量检测器 | 1 |  |
| 5 | 环境空气采样器配件 | 1 |  |
| 6 | 烟尘烟气采样器流量校准仪 | 1 |  |
| 7 | 全自动CODcr分析仪 | 1 |  |
| 8 | 吹扫捕集自动进样器(GC-MS用) | 1 |  |
| 9 | 溶解氧仪（实验室用） | 1 |  |
| 10 | 便携式溶解氧测定仪 | 2 |  |
| 11 | 便携式pH计（带温度补偿） | 2 |  |
| 12 | 水质硫化物－酸化吹气仪 | 1 |  |
| 13 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅 | 2 |  |
| 14 | COD消解瓶、回流管 | 12 |  |
| 15 | 移液枪+吸头 | 1 | 0.5-10ul（配对应吸头） |
|  | 移液枪+吸头 | 3 | 10-100ul（配对应吸头） |
|  | 移液枪+吸头 | 7 | 100-1000ul（配对应吸头 |
|  | 移液枪+吸头 | 10 | 0.5-5ml（配对应吸头） |
|  | 移液枪+吸头 | 12 | 1-10ml（配对应吸头） |
| 16 | 鼓风干燥箱 | 1 |  |
| 17 | 生化培养箱 | 1 |  |
| 18 | 菌落计数器 | 1 |  |
| 19 | 旋涡振荡器 | 1 |  |
| 20 | 生化需氧量测定仪 | 1 |  |
| 21 | 便携式交直流移动电源 | 4 |  |
| 22 | 电动气瓶爬楼机 | 1 |  |
| 23 | 便携式非甲烷总烃测试仪多功能烟 | 1 |  |
| 24 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  |
| 25 | 动态稀释仪 | 1 |  |
| 26 | 智能微波消解仪 | 1 |  |
| 27 | 紫外烟气分析仪 | 1 |  |
| 28 | 水质采样器 | 2 |  |
|  | 水质采样器 | 2 |  |
| 29 | 便携式抽滤仪 | 1 |  |
| 30 | 水样保存箱 | 2 | 双层内衬、温度显示 |
| 31 | 便携式流速测量仪 | 1 |  |
| 32 | 全球定位系统(GPS) | 1 |  |
| 33 | 摄像机 | 1 |  |
| 34 | 便携式多参数水质测试仪 | 1 | 现场测定水温、pH、溶解氧、电导率等常规参数 |
| 35 | 水质试纸 | 1 | 主要用于水质参数的现场定性 |
| 36 | 水质试剂盒 | 1 | 主要用于水质参数的现场定性和半定量检测 |
| 37 | 水质多参数分光光度仪 | 1 | 用于现场检测COD、高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、总磷、六价铬、余氯等 |
| 38 | 便携式测油仪 | 1 |  |
| 39 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 | 用于快速测定水中硫化物、氨氮、硝酸盐氮等 |
| 40 | 固相微萃取装置 | 1 | 可用于配套INFICON Hapsite® ER使用 |
| 41 | 吹扫捕集装置 | 1 | 可用于配套INFICON Hapsite® ER使用 |
| 42 | 生物毒性检测仪配套试剂 | 1 |  |
| 43 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 1 |  |
| 44 | 细菌快速检测仪 | 1 |  |
| 45 | 苏玛罐 | 2 |  |
| 46 | 便携式多种气体检测仪（电化学传感器法）配套气体检测模块 | 1 | 满足《环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测电化学传感器法》(HJ 872-2017) 要求，可现场对Cl2、H2S、HC1、CO、HCN、COCl2、HF、NH3等有毒有害气体进行定性和半定量监测。 |
| 47 | 便携式傅里叶红外分析仪(无机气体监测) | 1 | 满足《环境空气无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》(HJ920-2017)要求，可现场对CO、CO2、SO2、NO、NO、HCI、HCN、HF、NONH等无机气体进行定性和半定量监测。 |
| 48 | 气体检测管 | 1 | 满足《环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测比长式检测管法》(HJ 871-2017)要求，用于有毒有害气体的现场定性和半定量检测。 |
| 49 | 便携式颗粒物检测仪 | 1 |  |
| 50 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 1 |  |
| 51 | 土壤采样装备 | 1 |  |

具体技术参数：

一、双路VOCs烟气采样器

1、执行标准

GB/T 16157-1996    固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

HJ/T 47-1999        烟气采样器技术条件

HJ/T 397-2007       固定源废气监测技术规范

JJG 1169-2019       烟气采样器检定规程

2、性能特点

2.1内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电（24V），低电量时自动报警，提醒用户及时切换电源

2.2可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制。

2.3通过连接外置烟气多功能预处理器及阻容法含湿量检测器，可以测量烟气温度、流速、含湿量等参数，计算烟气流量、排放量，并进行相应数据存储

2.4采用高精度数字压力传感器，实时监测采样流量，自动控制采样流量在设定的流量点，自动补偿因为温度波动和阻力变化引起的流量变化

2.5流量稳定性好，负载能力强，能保证长时间的可靠运行

2.6使用大容量存储芯片，A路、B路及工况均可存储2000组数据

2.7自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积

2.8采用不低于128×64 OLED宽温型显示屏，低温恶劣工况可正常工作，适用范围广

2.9采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样

2.10干燥筒与主机一体，用不同颜色气路管连接，可有效保护主机

2.11通过键盘对采样器流量、温度等进行标定，标定操作受密码的保护，具有自动恢复出厂设置的功能

3、参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (0.2~1.5) L/min | 0.01 L/min | 不超过±2.5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1 min | 不超过±0.1% |
| 采样次数 | （1～99）次 | — | — |
| 流量计前温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 流量计前压力 | (-25~0)kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 流量重复性 | — | — | 不超过2% |
| 流量稳定性 | — | — | 不超过5% |
| 大 气 压 | (50~130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟气温度 | (0~500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流速 | (5~45)m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 仪器噪声 | ≤65dB(A) |  |  |
| 工作电源 | 内置充电锂电池，可连续不低于工作6小时 |  |  |
| 功 耗 | <50W |  |  |

仪器配置：

1、主机1台

2、便携式蓝牙打印机1台

3、吸收瓶挂架1个

4、三脚支架1个

5、电源输出线1套

6、干燥筒2个

7、校准证书1份

二、智能双路烟气采样器

1、仪器用途

仪器既能对环境空气和固定污染源中的VOCs进行固相吸附法采样，又能对环境空气、室内空气中的SO2、NOx等各种环境污染气体成分进行溶液吸收法采样的多功能采样器，适用于多工况多气体采样，满足不同客户的个性化需求。本仪器可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种环境空气和固定污染源中VOCs的采样以及气态物质常规或应急监测。

2、执行标准

HJ/T375-2007  环境空气采样器技术要求及检测方法

HJ583-2010    环境空气苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ644-2013    环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ645-2013    环境空气挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解析/气相色谱法

HJ683-2014    环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

HJ734-2014    固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

JJG956-2013   大气采样器检定规程

JJG1169-2019  烟气采样器检定规程

3、技术特点

3.1采用双流量段设计，流量段可自由组合，适用于多工况多气体采样

3.2可实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式

3.3可设定采样时间或体积两种方式进行采样，满足不同客户需求

3.4兼容多种规格、不同填充材料和长度的吸附管，同时可用于活性炭管采样

3.5采用原创流量控制算法，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化，精确控制微小流量，极大地提高了流量的稳定性与准确性

3.6可设定0°标流、20°标流、实流三种流量方式进行采样，满足不同客户需求

3.7采用引风式环境温度监测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高测量准确度

3.8宽温高亮TC-OLED显示屏，高寒地区可正常使用，界面简洁清晰，良好的人机交互体验

3.9提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序

3.10内置蓝牙模块接口，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据

预留物联网模块接口，可拓展联网功能

3.11仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

4、技术参数

| 烟尘采样技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量（可自由组合） | (10~500)mL/min | 0.1mL/min | 不超过±5% |
|  | (0.2~2)L/min | 0.01 L/min | 不超过±2% |
| 流量计前温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5% |
| 流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 大气压 | (50~130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 流量重复性 | / | / | 不超过2% |
| 流量稳定性 | / | / | 不超过5% |
| 采样时间设置 | 999min内任意设置 | 1min | 不超过±0.1% |
| 采样体积设置 | 9999mL内任意设置 | 1mL | 不超过±2% |
| 带载能力 | 200 mL/min流量时，克服阻力-20kPa以上 |  |  |
| 数据存储 | 5000组 |  |  |
| 主机重量 | ≤2.5Kg |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池（14.8V/2.6Ah) 或外接20V/3.25A电源适配器 |  |  |
| 功 耗 | ≤10W |  |  |
| 工作时间 | 不低于10小时 （空载 流量200mL/min) |  |  |
| 待机时间 | 不低于13小时 |  |  |
| 充电时间 | 约3小时 |  |  |

5、仪器配置

5.1主机1个

5.2电源适配器1个

5.3干燥筒2个

5.4连接管1套

5.5三脚支架1个

5.6吸附管挂架1个

5.7吸收瓶挂架1个

5.8吸附管法废气VOCs取样管1支

5.9校准证书1份

6、配件

6.1.3#滤筒2盒

6.2Φ47mm滤膜1盒  2400

6.312x20连接管4米（汽水分离器）

6.4TSP/PM10/PM2.5采样头4套（配套主机使用）

6.5直径80/90滤膜1盒（配套主机使用）

6.625连接气嘴20个

6.7Φ4.5×8（90mm）硅橡胶管（红、绿各 1 根）2根（配套主机使用）

6.8Φ6×9（150mm）硅橡胶管（红、绿各 1 根）2根（配套主机使用）

6.9Φ6×9（3000mm）硅橡胶管（红、绿各 1 根）2根（配套主机使用）

三、废气多功能取样管

1、用途

主要用于现场采集硫酸雾、氯化氢、氟化氢等酸性气体的样品。搭配烟尘采样器、烟气采样器等设备既可以用于水平烟道采样也可以用于垂直烟道采样。

2、执行标准

HJ544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》

HJ549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》

HJ688-2019《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》

3、主要特点

3.1 一体化全程加热烟枪，采用高防腐钛合金材料内衬氟树脂，外形美观；

Ø3.2 高效保温箱，适用多种吸收瓶；

Ø3.3 既可以用于水平烟道采样也可以用于垂直烟道采样；

Ø3.4 低压直流供电，使用安全可靠；

Ø3.5具有自动恒温加热，能对颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾\盐酸雾进行采集；

Ø3.6 多功能组合型采样枪，可同时测量烟温及流速；

Ø3.7 一机多用，可满足硫酸雾\氯化氢\氟化氢等多种酸性气体采样；

Ø3.8 配有止流阀，防止采样时吸收液回流。

4、技术指标

4.1吸收瓶规格：250ml冲击式和75ml冲击式

4.2 采样管长度1m

4.3 采样孔直径：4.5、6、7、8、10、12

4.4 恒温温度：（120±10)℃（可设置）

4.5升温时间	＜30min

4.6 加热方式：电热丝加热

4.7 电　　源：DC36V

4.8 功　　耗＜300W

4.9 重    量＜7.5kg

四、阻容法烟气含湿量检测器

1、用途

本设备可应用于各类排风管道气体流速、气体流量、动压静压、烟气温度、烟气含湿量等参数的测量。

2、执行标准

HJ/T 397-2007   《固定源废气监测技术规范》

GB/T 11605-2005 《湿度测量方法》

GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

T/SSESB 1-2020  《固定污染源废气 湿度的测定 阻容法》

3、主要特点

3.1超小型一体化设计，体积小，重量轻，携带方便；

*3.2 可输入烟道截面积，自动计算烟道风量，标干风量及各参数的平均值等；

*3.3 采用进口温湿度传感器，精度高，可靠性好，响应时间小于60s；

3.4 内置锂电池，使用时间不少于4小时。

3.5 一机多用，既可检测烟气含湿量，又可作为烟气流速仪使用；

*3.6大尺寸高亮彩屏，可直接读取数据；

4、技术指标

4.1 烟气动压（0～2000)Pa，分辨率为1Pa，示值误差优于±1%FS

4.2 烟气静压(-30.00～+30.00)kPa，分辨率为0.01kPa，示值误差优于±1%FS

4.3 烟气流速（1～45）m/s，分辨率为0.1 m/s，示值误差优于±5%

4.4 大气压：（50～106）kPa，分辨率为0.01kPa，示值误差优于±0.5kPa

4.5 烟气温度：(0～180)℃，分辨率为0.1℃，示值误差优于±3.0℃

4.6 含湿量：（0～40）%，分辨率为0.01%，含湿量	≤5.0%时，绝对误差优于±0.75%，含湿量＞5.0%时，相对误差优于±15%

4.7 数据存储能力不少于50000组

4.8整机重量不超过4kg

4.9 工作电源：AC220V±10%, 50Hz，DC12V

4.10 功耗＜20W

五、环境空气采样器配件

1、用途

可用于现有环境空气采样器的采样所需配件更换。

2、配置

3#滤筒2盒、Φ47mm滤膜1盒、12x20连接管4米（汽水分离器）、TSP/PM10/PM2.5采样头4套、直径80/90滤膜1盒、25连接气嘴20个、Φ4.5×8（90mm）硅橡胶管（红、绿各 1 根）2根、Φ6×9（150mm）硅橡胶管（红、绿各 1 根）2根、Φ6×9（3000mm）硅橡胶管（红、绿各 1 根）2根

六、烟尘烟气采样器流量校准仪

1、用途

采用孔口流量测量原理，内置高精度压力传感器。一机多用，可用于VOCs采样器、大气采样器、中流量环境空气颗粒物采样器、便携式烟尘采样器的流量校准，微压、表压的校准以及PT100部分温度的标定。

2、执行标准

HJ/T 368-2007《环境保护产品技术要求 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计》

3、主要特点

* 3.1 大范围自动加压，微压：（0～4000）Pa，表压：（-30.00～30.00）Kpa；

3.2 多路大范围流量校准，包括两路(10～200)mL/min，两路（0.2～2）L/min，一路（5～130）L/min，一路（200～1200）L/min；

3.3 功耗低，噪声小，重量轻，超小型化设计，结构紧凑，外形美观，携带方便；

3.4 常用PT100烟温标定（包括0℃、80℃、100℃、120℃、200℃以及500℃）；

*3.5 孔板集成于仪器内部，在进行流量校准时，不需要频繁地更换孔板；

3.6 超大尺寸触摸电容屏，触感更优，简单明了的界面风格，操作简单易学；

3.7 内置电池，可供仪器连续工作4小时以上；

3.8 支持手动保存数据，可连接蓝牙打印机进行数据打印。

4、技术指标

4.1 流量： 在（10～200）mL/min范围内，分辨率：0.1mL/min，准确度：流量为（10-100）mL/min

优于±1.5%，流量为（100-200）mL/min优于±1%；

在（0.2～2）L/min范围内，分辨率：0.001L/min，准确度：优于±1%；

在（5～130.0）L/min范围内，分辨率：0.1L/min，准确度：优于±1%；

在（200～1200）L/min范围内，分辨率：0.1L/min，准确度：优于±1%；

4.2 微压：（0～4000）Pa，分辨率为1Pa	，准确度优于±0.5％

4.3 表压（-30.00～+30.00）kPa，分辨率为0.01kPa，准确度优于±0.2kpa

4.4 大气压：（50～130)kPa，分辨率：0.01kPa，准确度优于±0.5kPa

4.5 环境温度：（－40～85)℃，分辨率：0.1℃，准确度优于±2℃

4.6 烟温（PT100）可标定0℃、80℃、100℃、120℃、200℃、500℃，准确度优于±0.25%

4.7 仪器噪声≤50dB(A)

4.8 主机重量≤2.5kg（不带电池）

4.9 工作电源：交流电或内置电池

4.10 功耗＜20W

七、全自动CODcr分析仪

1.设备要求：

满足HJ 828-2017化学需氧量的重铬酸盐法，适用于各类工况CODcr批量样品的全自动运行分析。

2.技术要求：

*2.1要求整机一体化结构，不少于42位通道，热源非金属材质，碳纤维材质并配套微晶防护，避免浓硫酸试剂或水源误入产生的安全隐患（提供仪器正面、侧面实物图证明）。

2.2消解通道具备两套独立运行的热源通道，满足运行过程中循环上样分析，样品标定与样品消解滴定同时进行。

*2.3试剂加液泵要求配套不少于9套独立试剂定量泵（含6套高精度注塞泵）和12套独立控制阀，不同试剂均采用独立的试剂通道添加，减少不同试剂溶液间的交叉污染和试剂更换清洗产生多余废液（提供对应试剂泵数量和控制阀数量的实物图）。

2.4冷凝系统要求仪器自动控制循环水的开启和关闭，自由设定温度恒温冷凝模式，压缩机制冷，具有超压、超温、缺水报警保护。

2.5要求样品杯内消解、样品杯内滴定分析，减少抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的安全隐患和样品试剂间的交叉损失污染。

2.6试剂加液不少于3套独立运行的试剂手臂，并配套有动力的排废收集通道。

*2.7高效降温消解结束，热源自动下移与消解样品杯脱离，样品杯四周不少于8套风源降温，减少热源底部风源安置影响降温（提供加热源四周8套独立的风源实物图）。

*2.8安全性能：

仪器能自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配仪器能自动报警。

加热源底部不得有电子元器件安置，降低酸液误入腐蚀影响运行安全（提供加热源底部实物图证明）。

2.9冷凝管和样品杯密封方式标准磨砂和弹性四氟双重密封，非单一磨砂密封方式。

2.10分析方式及效率要求高低浓度样品同时进行，满足氯化物滴定分析，且硫酸汞溶液每个样品均可0-2mL自由设定定量加液，40个样品平均<400min分析效率。

*2.11为方便现有环境安置，整机一体化长度不得超出1.2m（提供仪器尺寸实物图证明）。

*2.12硫酸-硫酸银自动定量加液，要求配套两套独立的加液系统，满足两个样品同时进行加液，提高硫酸加液效率，加液完成后自动排空试剂管路。

2.13数据准确度要求

1）高浓度样品：标定10次重复性RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积25mL±2mL时）； 100mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求。

2）低浓度样品：标定10次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积25mL±2mL时）； 20mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求。

2.14为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备企业诚信管理体系和五星售后服务认证，并提供国家环境监测总站产品比对报告验证。

3.配置要求：

分析仪主机1套、独立运行热源2套、独立运行的试剂泵9套、试剂控制阀12套、试剂瓶9个、序列自检系统1套、试剂溶液机器人手臂3套、数据分析工作站1套、恒温循环冷凝水机1套、微晶防护升降热源2套、8通道风冷降温1套、附件1套。

八、吹扫捕集自动进样器（GC-MS用)

1、特性

1.1设备具有创新型气动式圆柱瓶夹钳，该夹钳围绕并符合每一个瓶子。VOA压缩机制提升并传输40ml VOA瓶子到样本台或从样本台进行提升和传输，可靠性增高。

1.22个50个位置的瓶架，最多100个样本

1.3同一台或两台4660吹扫捕集仪器配合使用

1.4根据US EPA 方法524.3，瓶子在10°C或低于10°C低温保存

1.5VOA压缩瓶夹钳拥有瓶内置传感器

1.6标准增加模具有两个3ml水槽，可扩展到四个3ml水槽

1.7标准增加模具内的高速注入阀注入设定好的容量，没有多余或浪费

九、溶解氧仪（实验室用）

1、性能特点

1.1支持中英文

1.2温度单位可选：℃ 和 °F。

1.3支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

1.4支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

1.5支持IP54防护等级

1.6标配极谱法溶解氧电极、独立电极支架和防尘罩

1.7智能操作、自动识别、批量检测

1.8智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能

1.9支持仪器自检和用户分级权限管理，支持密码管理

1.10智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

1.11支持自动温度补偿、自动或手动大气压补偿（单位可选kPa、mbar、Torr、Atm）

1.12支持零氧标定和满度标定

1.13支持标定提醒和强制标定功能，支持标液核查、强制核查功能

1.14支持测量报警限值设置

1.15支持手动盐度补偿功能

1.16支持连接自动进样器，实现样品的自动测量和批量检测

1.17数据管理，信息追溯

1.18符合GLP规范，支持数据存储1000套、查阅、删除、统计、分析、传输和打印

1.19支持GMP 管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪

1.20具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选

1.21具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

1.22支持U盘读写，支持连接扫描枪

2、技术参数

| 测量参数 |  | 溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值 |
| --- | --- | --- |
| 溶解氧 | 范围 | 电子单元：(0.00～99.99)mg/L 配套范围：(0.00～50.00)mg/L |
|  | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ±0.30mg/L（≤ 20.00mg/L） ±10.0%(> 20.00mg/L） |
|  | 响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时90%响应) |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 饱和度 | 范围 | (0.0～600.0)% |
|  | 最小分辨率 | 0.1% |
|  | 电子单元示值误差 | ±2.0% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 温度 | 范围 | (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ |
|  | 仪器的示值误差 | ±0.3℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围） |

3、配置清单

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | 溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | 多功能电极架 | 1套 |
| 4 | 电源适配器 | 1个 |
| 5 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 6 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

十、便携式溶解氧测定仪

1、主要特点

1.1支持中英文

1.2温度单位可选：℃和°F

1.3支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

1.4支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

1.5支持IP65防护等级

1.6标配荧光法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱

智能检测、自动识别

1.7采用荧光原理，不需像极谱法电极更换膜套和电极极化，样品不需要搅拌

1.8智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能

1.9支持用户三级权限管理，支持密码管理

1.10智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

1.11支持自动/手动温度补偿

1.12支持自动/手动大气压补偿(kPa、mbar、Torr、Atm多种单位可选)

1.13支持手动盐度补偿

1.14自动零氧标定和满度标定

1.15具有标定提醒和报警功能

2、数据管理，信息追溯

2.1符合GLP，实现数据追溯和统计分析

2.2具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持U盘读写；支持扫描枪

2.3内置蓝牙，支持无线传输

3、电源管理

3.1大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

3.2具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能

3.3支持背光调节

4、技术参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | 溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值 |
| 溶解氧 | 范围 | (0.00～20.00)mg/L |
|  | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 仪器重复性 | 0.15mg/L |
|  | 零值误差 | ≤0.1mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ±0.30 mg/L |
|  | 响应时间 | ≤60s(20℃时90%响应) |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0～200.0)% |
|  | 最小分辨率 | 0.1% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 温度 | 范围 | (0.0～50.0) ℃ |
|  | 最小分辨率 | 0.1 ℃ |
|  | 仪器示值误差 | ±0.3℃ |
| 温度补偿 |  | 自动/手动，(0.0～50.0)℃ |
| 盐度补偿 |  | 手动，(0.0～50.0)g/L |
| 大气压补偿 |  | 自动/自动，(50.0～110.0)kPa |
| 电极接口 |  | 6芯航空插 |

5、配置清单

| OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| --- | --- |
| 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 腕带组装件（大） | 1根 |
| 便携式防护箱 | 1个 |
| 软件卡 | 1张 |
| 简易操作指南 | 1份 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 产品合格证 | 1份 |

十一、便携式pH计（带温度补偿）

1、技术需求

1.1支持中英文

1.2分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1 mV和1mV

1.3温度单位可选：℃ 和 °F。

1.4支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

1.5支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

1.6支持IP65防护等级

1.7标配三复合pH电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱、校准缓冲溶液

1.8智能检测、自动识别

1.9智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

1.10支持自动/手动温度补偿

1.11支持1-5点pH电极标定

1.12自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组

1.13数据管理，信息追溯

1.14支持数据存储（1000套）、查阅、删除、传输和打印

1.15符合GLP，实现数据追溯

1.16支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选

1.17具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

2、电源管理

2．1大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

2.2具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能

2.3支持背光调节

3、技术参数

| 仪器级别 |  | 0.01级 |
| --- | --- | --- |
| mV | 范围 | （-2000.0～2000.0）mV |
|  | 最小分辨率 | 0.1mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3mV |
| pH | 范围 | （-2.00～20.00）pH |
|  | 最小分辨率 | 0.01pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.01pH |
| 温度 | 范围 | (-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ |

4、配置清单

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH三复合电极 | 1支 |
| 2 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 3 | 充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

十二、水质硫化物-酸化吹气仪

1、仪器用途：

1.1用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的检测。具有容易控制、操作简便快捷等特点。

2、技术参数要求：

2.1样品数量：不低于6位样品单元

2．2加热方式：自动控温恒温水浴，一次成型设计，耐酸碱腐蚀，方便清洗！

2.3加热功率：1500W，加热均匀

2.4氮气流量计控制：0—3L/min

2.5温度范围：室温—99.9℃

2.6控温精度：±1℃

2.7样品反应瓶规格：500ml三口反应瓶

2.8氮气入口压力：0.1Mpa

2.9氮气流量支路：60-600mL/min

2.10大容量反应瓶，独立的六单元模块，可同时处理六个样品。

2.11盐酸入口、气体进口、出口三口一体且相互独立，操作互不干扰。

2.12恒温水浴加热，PID精确控温；具有快速自动恒温控制系统，缩短分析时间。

2.13可取放反应瓶托架，耐强酸碱腐蚀、耐高温，配比样品方便简洁。

2.14每个样品的氮气流量独立控制，双安全阀保护，确保实验安全有效进行。

2.15仪器外观选用耐腐蚀材质，具有良好的化学反应稳定性和热稳定性，寿命长特点。

2.16水浴系统智能自动进、出水，开机能够自动识别，缺水报警并自动加液。

★2.17智能微电脑操作,采用7寸彩色触摸屏，显示屏固定机器正前方，方便实验人员操作，可自主设定各项仪器参数；不得采用外置式操作系统或者平板电脑。（需提供相关证明文件）

2.18氮气恒定吹扫，气源时间可定时控制，达到设定时间自动关闭气源。

3、配置要求：

硫化物-酸化吹气仪主机1台、压力安全阀6个、恒温水浴单元1套

反应瓶6个、刻度分液漏斗6个、比色管6个，以及配套连接管、产品合格证、操作说明书及配套软件一份、保险丝两根

十三、手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅

1、性能特点：

1.1灭菌器采用YY0504-2016标准，具有联领装置安全效果

1.2 旋转式90度开盖手柄，操作时特别方便、安全

1.3可以按需设定灭菌温度，工作温度设定范围：室温+5~126℃

1.4可以按需设定灭菌保温时间，保温时间设定范围：1~99min

1.5 灭菌器盖上设有2个安全阀（双重安全保护），能有效防止超压引起的不安全隐患

1.6灭菌器盖上设有冷空气自动排放阀（放气阀），可以在加热开始时自动排放器内的冷空气

1.7双刻线压力表指针指示清晰，观察方便，性能可靠

1.8灭菌器控制面板在合适的工作高度范围内所有的指示非常清晰，操作十分方便

1.9灭菌过程的温度和时间由LED数码管按程序分段显示

1.10操作面板上的LED指示灯按操作需要和运行状态点亮提示

1.11 灭菌器具有“自整定’功能

1.12灭菌器具有低水位停止继续加热功能

1.13灭菌器在低水位、保温结束终止程序时有蜂鸣器报警提示的功能

1.14灭菌器设有运行控制开关，防止设备通电后加热管立即开始工作的弊病

1.15灭菌器工作过程（升压后）无蒸汽排放污染环境，无噪声产生干扰工作

1.16产品采用SUS304优质不锈钢制成，具有在正常条件下工作足够的安全强度

1.17 灭菌器的径向自胀浮盖密封结构密封效果优异，密封圈采用硅橡胶制成

1.18 灭菌器底部设有座圈和放水龙头，产品放置时稳定性好，排放浓缩水方便

1.19 浸入式电加热管热效率高，不锈钢外管坚固耐用

十四、COD消解瓶、回流管

消解瓶 规格：容量300ml   底部直径54mm；

回流管 规格：长度650mm。

十五、移液枪

1、操作按钮：

操作用力小，颜色标示移液器量程，完美的人性化位置设计，减少拇指用力

2.体积调节：

仅需要旋转几圈，就可到达所需设定的体积

3.脱卸按钮：

操作用力小，完美的人性化位置设计，减少拇指脱卸吸头用力

4. 体积显示：

4 位数字显示，数字放大窗口更易识别体积

5. 密度调节功能：

简单调节移液器，使得可以准确移取密度不同于水的溶液或在其他外部条件下准确移液，无需重新校准

6.快速衔接卡口：

方便脱卸下半部分，易于清洁或维护

7.弹性吸嘴：

改良的人性化设计，降低装配吸头的用力，提高移液均一性

8.量程：

0.5-10ul 、10-100ul、100-1000ul、1-2ml、0.5-5ml、1-10ml

十六、鼓风干燥箱

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点：

箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

电源电压：AC220V 50HZ

控温范围：RT+10～300℃

恒温波动度：±1.0℃

温度分辨率：0.1℃

温度均匀度：±3%（测试点为100℃）

工作环境温度：+5～40℃

输入功率：1550W

容积：80L

内胆尺寸（mm）W×D×H：450×400×450

外形尺寸（mm）W×D×H：740×530×630

载物托架（标配）：2块

定时范围：0~9999min

十七、生化培养箱

产品特点：

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。

国际品牌压缩机，采用环保制冷剂，高效率、低能耗、促进节能。

微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。

★循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。

控温范围：0～60℃

温度分辨率：0.1℃

★温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃

温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）

电源电压：AC220V 50HZ

工作环境温度：+5～30℃

输入功率：500W

内胆尺寸(mm)W×D×H：503×370×808

外形尺寸(mm)W×D×H：600×630×1360

载物托架（标配）：3块

定时范围：0～5999min

十八、菌落计数器

1、产品特点

1.1计数器采用CMOS集成电路设计制造

1.2黑色纵深背景式记数池内，节能环形荧光灯侧射照明，亮度均匀不刺眼，菌落对比清楚

1.3网格状计数盘，便于观察，防漏密封圈，密封性能好

1.4计数笔带笔芯和按压计数功能，方便涂写已计数菌落，轻松写入菌落数量

1.5 防漏密封圈，密封性能好，无后顾之忧

1.6本仪器可减轻实验人员劳动强度，提高工效和工作质量

1.7带有充电功能，待机时间长，续航持久

1.8带有语音播报功能，计数更清晰直观

2、技术参数

| 电压频率（V,Hz） | AC220V/50Hz, DC12V, |
| --- | --- |
| 功率（W） | 7W |
| 显示方式 | 数字显示/语音播报 |
| 计数池尺寸（mm） | φ110 |
| 计数方式 | 培养皿底部计数笔点压式计数 |
| 标配计数笔数量 | 2支 |
| 计数容量 | 0-999 |
| 是否为可磁吸一体放大镜 | 是 |
| 放大镜规格（φ/mm） | φ90 |
| 放大镜放大倍数 | 3/6倍 |
| 光源类型 | LED |
| 是否带语音播报功能 | 是 |
| 是否带充电功能 | 是 |

十九、旋涡振荡器

1、技术参数

| 运行方式 | 圆周 |
| --- | --- |
| 周转直径[mm] | 4 |
| 允许振荡承重量(含夹具) [kg] | 0.4 |
| 电机输入功率 [W] | 39 |
| 电机输出功率 [W] | 9 |
| 允许连续运转时间 [%] | 100 |
| 最小转速 (可调节)[RPM] | 500 |
| 最大转速[RPM] | 2500 |
| 转速显示 | 刻度 |
| 转速控制 | 刻度0-6 |
| 运行方式 | 连续运转 |
| 点动功能 | 是 |
| 允许环境温度 [°C] | 5-40 |
| 允许相对湿度 [%] | 80 |
| DINEN 60529 保护方式 | IP21 |
| 电压[V] | 220 -240 /115/100 |
| 频率[Hz] | 50/60 |
| 仪器输入功率 [W] | 60 |

二十、生化需氧量测定仪

1、应用标准：

以标准《HJ505-2009》反应进程，以国际标准《ISO9408-1999》为依据制造，特别适用于水质BOD指标的检测、水处理工艺的选择以及水处理进程的模拟。

功能特点

2.1操作系统采用Android底层所搭建LHOS操作系统，该操作系统为BOD系列仪器升级专用适配，操作方式符合用户日常操作习惯，自动完成测量过程，无需专人看管；

2.2仪器采用无汞压差法检测原理，操作简单，安全无污染，符合国际标准《ISO9408-1999》。

2.3量程范围广，0-4000mg/LBOD可直接测量，有特殊针对低BOD浓度0-5mg/L的检测曲线，对于地表水或出水口的低浓度BOD值的样品测量更加准确。

2.4仪器内置0-5mg/L、0-40mg/L、0-80mg/L、0-200mg/L、0-400mg/L、0-800mg/L、0-2000mg/L、0-4000mg/L对应的取样选择，保证检测结果的精准度。

2.5采用ARM8核处理器，工业级品质，兼具低功耗和高能效，软件运行、操作互动稳定流畅；

2.6底座与培养瓶盖采用最新的无线连接方式，新的无线连接方式采用双向通讯，确保瓶盖和主机都可以设置检测参数并传输到配套的主机和瓶盖上，操作更加方便连接更加稳定。

2.7底座可监控瓶盖状态，底座可以一目了然查看瓶盖电量和实验状态，瓶盖低电量状态下有提醒，确保瓶盖不会因电量过低导致实验终止。

2.8培养瓶盖采用大容量的CR-P2电池供电，轻松续航1年以上。

2.9样品BOD浓度值直读，无需换算，可同时检测1-6个样品。

2.10培养瓶盖测定独立灵活，培养瓶盖个体完全可以独立运行，可单独设置样品参数，拥有独立储存空间，并且每个瓶盖可记录100条历史记录。

2.11培养瓶盖独立检测与瓶盖底座双向无线数据通讯的运用，可以保证在仪器检测过程中每天都可以加样检测，符合日常使用规律和检测习惯。

2.12培养瓶盖内置电池，短时间停电对实验结果无影响，通电后瓶盖与主机自动重连数据互传。

2.13培养瓶盖可以独立绘图，瓶盖升级采用1.5英寸OLED大屏幕，新增测量数据绘图功能，脱离底座瓶盖仍然可以显示反应曲线，掌握BOD反应趋势。

2.14仪器具有批次测量功能，如需多组数据同时开始，可直接底座批次测量，所有数据批次联动，一键全部开启测量，对于平行样检测特别方便。

2.15仪器具有一体式钢化玻璃外屏，极大增加屏幕强度，提升液晶屏的防护能力，能有效防止屏幕划伤；

★2.16底座自带6单元电磁搅拌功能，保证实验过程中样品均匀分布，让检测结果更加准确。

2.17仪器自带打印机，可自动打印检测数据，可打印当前数据或历史数据。

2.18仪器内置仪器操作、实验步骤及注意事项等提示内容，即使实验中也可查看，辅助指导用户更好地了解仪器和实验；

2.19仪器标配具有WIFI功能，支持物联网应用，可实现用户对仪器进行远程监测及控制，上传数据至云端服务器，支持接入用户数据库进行查询及大数据应用；

技术参数

3.1测定范围：（0~4000）mg/L

3.2显示分辨率：0.1mg/L（BOD<10mg/L）;1mg/L（BOD≥10mg/L）

3.3压力测量准确度：±2.5%

3.4气密性：＜0.1kpa/15min

3.5测量精度：±10%

3.6结果记录频率：1小时

3.7测量周期：1-30天可选

3.8屏幕：底座7吋IPS全视角触控屏；培养瓶盖1.5英寸OLED屏幕

3.9测量数据：独立6组检测

3.10培养瓶容量：580mL

3.11存储数据：32G

3.12打印机：内置行式热敏打印机

3.13通讯接口：无线网络通讯

3.14培养温度：20±1℃

3.15额定功率：30W

3.16电源配置：100-240V/50-60Hz

3.17尺寸大小：（306×326×133）mm

3.18环境温度：（5~40）℃

3.19环境湿度：≤85%（无冷凝）

二十一、便携式交直流移动电源

1、便携式交直流电源采用优质锂电池作为储能主体，具有体积小、容量大、重量轻、功率大、易携带等特性，为您提供简便的移动电源解决方案；广泛应用于户外办公、医疗救护、消防救援、野外休闲、应急通信、环境监测、电力维护、新能源等

2、主要特点：

2.1直流输出（48V20、DC24V/ 10A、DC12V/10A、USB5V/2A）

2.2两个交流输出口（220V/50HZ或者110V/60HZ）

2.3大功率、大容量、续航久、携带方便

2.4智能化全自动动态充放电管理平台，多功能数码管显示，实时电量、电池电压、充放电功率、充放电剩余时间

2.4具有过充电、过放电保护、电源监视和低电量报警功能

2.5具有短路、过载、过温、过压、过流、欠压等保护功能，安全可靠

2.6 SPWM 脉宽调制纯正弦波高精度低纹波稳压输出

2.7纯正弦波交流220V隔离输出，带任何负载没压力

二十二、电动气瓶爬楼机

1.保护级别：IP54防尘防溅型

2.展开尺寸：高1555mm*宽530mm*厚620mm

3.折叠尺寸：高1235mm*宽530mm*厚度32mm

4.重量：主机：24.5kg；电池组：2.7kg

5.最大载重：170kg

6.爬楼速度：低速挡：24阶/min；高速挡：34阶/min

7.主板类型：A型主板

8.续航能力一次充电）：约54-122层972-1944级台阶

9.折叠形式：扶手伸缩

10.轮胎尺寸：10in

12.所需台阶宽度(直行台阶):爬楼机+所载货物+100mm

13.最小平台尺寸(转弯楼梯):取决于使用者的高度

14.电池类型:锂电池

15.电池参数:48V 7.5AH

16.充电电压:220V

17.电机:直流电机48V400W

18.噪声大小:<70dB

19.设备存储/操作温度范围:-5℃至35℃/0℃至40℃(无结冰)

二十三、便携式非甲烷总烃测试仪多功能烟枪

描述：专用温湿流检测系统是用于测量烟气湿度、流速、工况参数的检测系统，具有温度、压力补偿修正功能，要求测量精度高，耐腐蚀，使用温度范围宽，可应用于锅炉、炉窑以及各种工业排气管道的烟气湿度、烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数的测定。

一、技术指标

1、烟枪总长度：≥0.8米。

2、过滤器：枪杆前端应具有尘过滤功能，过滤孔径≤5微米。

3、枪杆保护套材质：不锈钢材质，具备防锈防腐蚀功能。

4、测定项目：可实现对大气压、烟气温度、湿度、静压、动压、流速、流量等计算排放量所需必要参数的测定。

5、操作模式：至少包含显示屏和按键操作模式，能够实时显示湿度、气温、静压、流速、流量、大气压等参数。

6、DC24低压供电

7、智能连接与显示：内置蓝牙模块，可与智能终端无线连接；工况参数实时动态显示，并可在软件中自动计算标况。

8、大容量数据存储，可存储10000组数据文件；

9、宽温度高亮OLED显示屏显示

二十四、紫外可见分光光度计

1、性能指标

1．1波长范围	190nm~1100nm

1.2波长显示 0.1nm单位 波长设定 0.1nm单位

1.3波长重复性	≤0.2nm

1.4最小光谱带宽	2.0nm

*1.5杂散光	≤0.05%

1.6光度范围	-0.3 Abs~3 Abs

1.7透射比示值误差	±0.002(0Abs~0.5Abs)±0.004(0.5Abs~1Abs)±0.3 %

1.8透射比重复性	≤0.001(0Abs~0.5Abs)  ≤0.002(0.5Abs~1Abs)   ≤0.15 %

*1.9基线平直度(吸光度)	±0.002(200nm~1090nm)

1.10噪声	≤0.15 %(500nm、250nm，P~P）开机预热半小时后

1.11基线漂移	<0.35%/h（500nm）开机预热2小时后

2、功能特点

2.1可设置用户登录权限，可记录操作日志，方便进行审计追踪。

2.2全密封结构、光学镜面具备 SiO2 保护膜，保护光学元器件不受气体和环境的影响。

*2.3电机直驱光栅，取代传统丝杆传动机构，不需要再对传动机构做常规维护。

*2.4波长移动速度可达 7000nm/min，波长扫描速度可达 2500nm/min，提高用户工作效率。

*2.5使用7寸彩色触控屏幕，显示效果清晰生动，操控和输入更加便捷。

2.6支持 U 盘导出数据，数据管理和处理方便快捷，增加数据存储空间，提高使用灵活性。

*2.7内置比色皿存放架，具有灯寿命自动检测系统。

2.8可升级与计算机连接，使用工作站软件实现用户管理、GLP规范、数据分析处理更多功能。

2.9自带定量、光谱扫描件功能。支持在线升级，可后续进行蛋白质测量、农残测量等应用功能新增。

2.10开放式的样品室设计，可进行各种附件应用和实验。

2.11支持微型打印机，方便用户的使用。

*2.12为了保证培训质量，制造商具有NTC培训、考核双资质，质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（提供证书并盖制造厂商公章）

3、仪器配置：

3.1紫外可见主机一套

3.2五联可变池架一套（可同时放置5个10—50mm不同规格比色皿）

3.310mm石英比色皿2只

二十五、动态稀释仪

1、仪器特点

1.1软件交互界面人性化设计，操作简便；

1.2采用质量流量计（MFC）控制，可控制进样体积；

1.3仪器气路采用钝化不锈钢管、聚四氟乙烯管，可减少样品残留对稀释精度的影响；

1.4仪器运行稳定，各种元器件的选型皆考虑稳定性以及其使用寿命，降低了仪器故障率，延长使用寿命，节省了时间和人工成本。

2、仪器主要技术参数

2.1稀释入口：1路标准；

2.2源气入口：1路标准；

2.3浓度点出口：6路标准；

2.4稀释比例：1至1:100；稀释倍数：约500倍

2.5配气精度：±1%；

2.6软件功能：可进行单点配置和多点配置稀释，操作简单，参数化设置，清晰明了；

2.7采样管路：具有流量控制系统，准确度高；

2.8温度：5-40℃；

2.9电源：220V 50HZ；

二十六、智能微波消解仪

1、适用范围

用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。

2、技术指标

2.1 主机

2.1.1 采用非脉冲自动变频控制技术，微波最大输出功率≥1000W，仪器可自动调节微波输出，确保样品消解彻底。

*2.1.2 炉腔为316L材质不锈钢谐振腔，炉腔体积≥36L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保承诺。（需提供炉腔实物尺寸证明）

2.1.3 弹出式缓冲安全防爆炉门，采用双重锁定自检系统，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄漏。

*2.1.4 炉腔应配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行。

（需提供风量可调软件截图证明）

▲2.1.5 主机内置灯光识别系统，可通过灯光变化反馈实验进程。（需提供实物图片证明）

2.1.6 可选配高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患。

*2.2 温度检测系统

2.2.1 采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃；

2.2.2 可同时选配光纤测温系统，低温段测温准确，避免其他插入式测温方式易产生火花等危险，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。

（需提供“同时使用两种测温方式”的仪器实物图及软件截图证明）

2.3 压力监控系统

2.3.1 主控罐测压：采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI。

2.3.2 全罐压力监控：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值可调。

▲2.4 配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行。（需提供软件截图）

2.5 消解转子系统

2.5.1 可同时处理≥10份样品。

2.5.2 单向旋转通讯系统：温压连接器和消解罐随转盘同方向同步360°旋转，无需往复旋转，旋转过程中无停顿，保证消解均匀性，并且有效降低电机负荷、提高仪器可靠性。

▲2.5.3 外罐：应采用宇航复合纤维材质，而非PEEK或者陶瓷材料，耐压≥20Mpa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。（需提供带有国家认可检测机构出具的外罐耐压检测报告）

2.5.4 内罐：容积≥100mL，带有识别编码无需手写；内罐、盖子应采用TFM材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。

2.6 软件操作系统

2.6.1 操作系统内置专业应用方法库，仪器自动识别并计数消解罐数量，免去烦琐的手工输入，使消解实验更加方便快捷。

2.6.2 配备7寸彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间等工作状态，可以随时切换至温压曲线界面，精确控温的同时可设置压力控制梯度。

*2.6.3 可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。

（需提供以上功能的软件截图）

*2.6.4 操作系统应符合21CFR Part11要求，可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。（需提供以上功能的软件截图）

3、配置要求

3.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1台；

3.2 非接触式中红外全罐测温系统1套；

3.3 高精度压力监控系统1套；

3.4 全罐压力监控系统1套；

3.5 COT实时异常监控系统1套；

3.6 ≥10位消解转盘1套；

3.7 超高压消解罐（含外罐、内罐、罐盖、罐架等）10套；

3.8 辅助工具及专用工具包1套；

3.9 智能控温12位赶酸仪1套。

4、售后服务及培训

4.1 仪器制造商在省内有专门的技术应用支持工程师，保修期后保证长期供应零备件和正常的售后服务，需在用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的操作人员进行培训。安装验收期间，免费对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。

4.2 质保期：质量保证期一年，终身维修；

4.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知1日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

5、技术资料

仪器应达到欧盟指令规定的安全要求，操作软件权属清晰，应提供官方认可的微波化学工作站软件产品证书和软件著作权登记证书复印件。

5.2 供货时提供：仪器说明书。

二十七、紫外烟气分析仪

1、用途

主要用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、O2等成分浓度的现场分析，广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门，特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析。

2、执行标准

GB/T 37186-2018 气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法

HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范

HJ 1045-2019 固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法

HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法

HJ 1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法

3、主要特点

3.1采用一体式结构设计，集采样、预处理与分析于一体，省去现场气路管线连接；取样管可插拔，便于携带。

3.2采用差分吸收光谱技术（DOAS）同时测量烟气中SO2、NO、NO2、O2等浓度，不受水分和粉尘影响，CO对SO2无交叉干扰；直接检测NO2，无需NO2/NO转换器；采用热湿法测量，无水汽冷凝造成的SO2溶解损失。

3.3核心部件进行了温度控制，最大限度避免外界环境变化导致的检测信号漂移，仪器性能更加稳定；内置温度、压强补偿算法，稳定、准确地输出标准状态下的气体浓度；主机实时测量烟气湿度，并进行干湿基烟气浓度转换。

3.4采用模式识别等化学计量学方法，消除气体间交叉干扰影响，实现一次测量同时获得多种目标分析物浓度。

3.5选用高性能脉冲氙灯作为光源，与氘灯相比，具有光谱范围宽、发光效率高、无需预热时间、寿命长等优点。

3.6检出限低于1mg/m3。

3.7SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程控制。

3.8烟气气路均采用高效粉尘过滤器，极大地降低了流量传感器和采样泵系统的故障率。

3.9手操器遥控操作并实时显示测量结果，不受测量机位限制，支持50m远距离操控。8IN显示器，操作使用更便捷；主机配有OLED屏和薄膜按键，满足现场使用要求。

3.10分析仪具有连续测量模式，用户可根据需求设置采样时间和次数，每次测量完成后自动保存。

3.11分析仪具备烟道工况参数（例如采样点名称，地点、烟道截面积、烟道温度、流速等）配置数据库，可存储以前测量的工况信息，再次测量时可直接调取，大大减少现场的设置输入时间。

3.12专门设计的数据库软件，可将测量数据直接传送到微机内进行存储、查询、打印等处理。

3.13分析仪具备仪器故障与系统气密性自检功能，可对通信故障及常见的器件和功能进行检测，以方便用户的维护和使用。

4、技术指标

4.1参数范围

SO2：低量程：（0～150) μmol/mol；高量程：（0～1500)μmol/mol

NO:（0~1000) μmol/mol

NO2:（0~500) μmol/mol

O2:（0~30)%

CO（选配）：（0～4000) μmol/mol

CO2（选配）：（0～20)%

4.2分辨率

SO2、NO、NO2、CO（选配）：＞1000mg/m3，分辨率1mg/m3；≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3

CO2（选配）：0.01%

4.3准确度

SO2、NO、NO2：不超过±2.5%

CO（选配）、CO2（选配）：不超过±3％

4.4烟气采样流量：0.5 L/min

4.5外形尺寸（长×宽×厚）：292mm×180mm×86mm，可插拔取样管长度1m（可定制）

4.6工作电源：AC(220±22 )V, 50Hz或DC24V,12A

4.7主机重量：5.0kg

4.8功耗：288W

二十八、水质采样器

1、采水瓶体：有机玻璃材质。

2、配重：配重铅块，镀锌配重环，喷塑配重环。

3、规格容量： 25L;5L;

4、采样深度：0-30m;

5、温度计：测温误差±0.5C;

6、有机玻璃采水器：由桶体、带轴的两个半圆上盖和活动底板等组成，上下盖可轻松翻转，实现开合；

二十九、便携式抽滤仪

1.用途：主要用于水质采样的野外过滤；

2.产品特点：

★2.1自带电池，电池位置采用防潮设计，适合野外工作要求；

2.2续航能力：使用高容量锂电池，可持续开机20小时以上；

2.3电量显示：液晶显示电量百分比；

2.4便携性：要求产品小巧，便于携带；

2.5要求产品一体化整机设计，设备内置气泵、电池、抽滤装置等，无需在野外组装气泵及抽滤装置；

2.6 滤头直径：100mm;

2.7 选用进口真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长；

2.8 集液瓶可做样品瓶，体积不小于600ml，集液瓶材质为非玻璃的高分子HDPE材料。

2．9 抽滤头方便拆卸，清洗。抽滤头可直接插拔，不需使用工具或拧镙铨固定。

3．配置：

3.1便携式抽滤器主机 含便携箱 1套；

3.2滤膜：孔径0.45um，直径 100mm;    1盒；

3.3充电器                          1个；

3.4 高分子HDPE材料集液瓶（含盖子）  2个；

三十、水样保存箱

1、用于水质样品冷藏保存和运输。

2、特点说明

2.1外观设计美观、重量轻、耐磨、耐腐蚀、食品级树脂，产品严格按照食品卫生要求标准制造。

2.2内外表面材料为塑料，中间保温层采用一体发泡成形，箱盖发泡硅胶条密封，保温性好。

2.3层叠结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码，底部可安预朝埋件方便自行车、摩托车载运。

2.4箱体内有两层样品位，底部为隔板样品位，可以根据瓶子大小自行调节，上层为泡沫开孔样品位，适配500毫升样品瓶。

2.5装500毫升样品数不少于27个。

2.6体积不小于65L

2.7可选配带温度计。

三十一、便携式流速测量仪

流速量程：0-30m/s 液位手动输入

测量精度：±1%

瞬时流量量程：0~999999999m3/h

累计流量量程：0~999999999m3

流速分辨率：0.001m/s

瞬时流量分辨率：0.1m3/h

供电电压：锂电池充电 DC11.6V

输出：RS485(选配）、4～20mA（选配）、继电器（选配）、HART 协议(选配）、NB.GPRS.LORA通讯（选配）

工作电流：工作模式，工作电流≤120mA@12V；低功耗（休眠）模式，工作电流≤1mA@12V；

有效距离：30 m

测量方向：双向自动计量

俯仰角：30°~70°自动角度矫正：30°~70°

工作频率：24.000~24.250GHz可调

天线样式：24°×12°工作温度：-40~60°℃

防护等级：IP65（主机）/IP67（传感器）

三十二、全球定位系统（GPS)

GPS定位精度单点：2—5m ；SBAS：1—3m

报警方式：振动报警

地图功能：有

电池类型：AA电池

电池使用时间：8小时

防水功能：IP67

分辨率：240×320

界面文字：中文

类型：手持

面积计算功能：有

内存：4G

天线类型：内置

坐标双显功能：有

三十三、摄像机

机身内存：64GB

像素：601万以上

存储方式：闪存/硬盘双存储式

类型：轻巧便携，高端专业，婚庆摄像机，直播摄像机

清晰度：4K

变焦倍数：15-30倍

功能：触屏操作，Wi-Fi，高音质

三十四、便携式多参数水质测试仪

1、性能指标：

1.1具有pH/pX测量功能，电导率测量功能，溶解氧测量功能，温度测量功能

1.2支持pH，mV，ORP，pX，离子浓度，电导率，电阻率，TDS，盐度，溶解氧浓度，溶解氧饱和度，温度等参数的测量

1.3大尺寸液晶触摸屏，显示清晰，美观

1.4智能操作系统，具有方法管理，电极管理，数据管理和用户管理等功能

1.5支持多种测量模式，包括连续测量模式，平衡测量模式，定时测量模式，支持连续定时或者间隔定时

1.6支持测量方法的查阅，选择，编辑，新建等功能

1.7支持电极标定，可进行测量限值设置和标定提醒设置

1.8支持数据存储（各1000套）、查阅、删除、统计、分析、传输

1.9支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示

1.10具有USB接口，配合专用的通信软件，实现与PC的连接；支持连接LIMS系统

1.11内置蓝牙，支持无线传输

1.12支持 U 盘读写；支持扫描枪

1.13支持GLP规范。支持用户权限管理，支持密码管理

1.14支持中英文

三十五、水质试纸

性能：

主要用于水质参数的现场定性，

14合一，时效快，稳定可靠。

三十六、水质试剂盒

1、用途：主要用于水质参数的现场定性和半定量检测

2、性能指标：

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 氨氮（NH3-N) | 020 | 1 |
| 化学需氧量（COD) | 0-250 | 1 |
| 总氮 | 0-10 | 1 |
| 总磷 | 0-2 | 1 |
| 磷酸盐 PO·低浓度 | 0.05-2 | 1 |
| 磷酸盐 PO+高浓度 | 0.66-33 | 1 |
| 锌（Zn) | 0-5 | 1 |
| 镍（Ni) | 0.3-10 | 1 |
| 总铬（TCr | 0.5-20 | 1 |
| 硫化物（S) | 0.1-5 | 1 |
| 总氮（TN) | 0-100 | 1 |
| 苯酚 | 0-10 | 1 |
| 余氯高浓度 | 5-1000 | 1 |
| 辛 | 0.2-10 | 1 |
| 铜 | 0.5-10 | 1 |
| 六价铬 | 0.05-2 | 1 |
| 氰化物 | 0.02-2 | 1 |
| 氯化物（300) | 200-300 | 1 |

三十七、水质多参数分光光度仪

所有检测项目依据国家行业标准：COD-《HJ/T399-2007》、氨氮－《HJ535-2009》、总磷－《GB11893-89》。

一、功能特点

1.1操作系统采用Android底层所搭建LHOS操作系统，操作方式符合用户日常操作习惯；

1.2采用ARM8核处理器，工业级品质，兼具低功耗和高能效，软件运行、操作互动稳定流畅；

1.3仪器内置7吋IPS全视角触控屏，分辨率1024*600，全中文操作界面，简洁美观；全触屏操作，搭配表盘式家族设计，简单直观；

1.4仪器采用表盘式的参数检测和详细数据双界面数据呈现，双界面采用滑屏的方式切换。

1.5仪器具有一体式钢化玻璃外屏，极大增加屏幕强度，提升在户外使用时液晶屏的防护能力，能有效防止屏幕划伤；

1.6仪器内置420nm、510nm、535nm、545nm、560nm、610nm、669nm、700nm共8个波长的LED光源，可见光区域全覆盖，无需预热，开机即用，维护成本低，光源寿命可达10万小时；

1.7可检测40＋测定指标，90+测量模式，所有指标浓度直读。可直接测定化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标，并支持多种比色方式；

1.8拥有高锰酸盐指数检测方法；

1.9仪器拥有常用模式功能，支持检测模式添加至常用项目，便于查找及使用，也支持常用项目内检测模式的删除；

1.10仪器支持20项自定义项目，自定义项目可自行设定检测项目名称、检测波长（8选1）、比色方式（管与皿）以及曲线方式，选择管比色方式时支持旋转管比色，曲线方式可选择输入曲线值或自行建立标准曲线两种方式；

1.11整机采用野外便携式设计，仪器内置锂电池，标配专业配件箱，实现野外无电源条件下测量；

1.12仪器主机与配件全便携箱设计，方便携带；便携箱全部选用高强度ABS材质，结实耐用；

1.13仪器供电方便，电源转换内置，只需220V交流接入即可充电，无需切换充电器；仪器内置24V/19.2Ah超大容量电池，可以保障无外接电源情况下工作8小时；

1.14仪器内置曲线600条，其中480条标准曲线可直接使用，可对标准曲线进行校正，同时仪器内置120条回归曲线，回归曲线可以自行一次拟合，用户可根据需要调用相应的曲线使用；

1.15仪器可快速校准，用户可根据需求选择单个浓度溶液进行校准，输入浓度即可校准，简单快捷；

1.16具有三组快速插拔式光路组件，支持多种比色方式，包括16mm/25mm比色管比色和10mm/30mm比色皿比色；

1.17支持360°旋转管比色，并且支持25mm、16mm两种管径旋转管比色；

1.18具有校准记录功能，用户校准曲线后，仪器记录校准信息自动保存，用户后期可以随时查看校准记录信息，所有校准记录中的曲线可以随时调取使用；

1.19用户可以自行设定校准计划，到达设定日期后，仪器提示需要校准，确保仪器准确；

1.20仪器内置参数修改权限，只有权限用户才能修改部分重要参数，便于管理、保障数据安全；

1.21支持水样命名，支持中文、英文、数字名称及其组合的名称输入，便于用户后期查看及管理历史数据；

1.22支持输入操作员名称，便于用户对历史测量数据进行溯源；

可快速输入稀释倍数，稀释倍数自动代入实验结果的计算；

1.23具有自动保存切换功能，用户可以设定手动保存和自动保存模式，选择自动保存模式，用户每次测试结果都将自动保存检测的数据；

1.24用户可根据当地相关指标处理要求设定检测限值，超限后仪器报警提示；

1.25具有超量程提示功能，通过测值区数值及表盘色彩变化直观显示测定结果是否超出量程，是否需要稀释检测；

1.26可对保存数据进行数据分析，用户可根据需求对同一位置不同时间点水样进行周期趋势分析，也可对同一时间不同位置进行处理效果曲线分析，最多可同时支持7组数据同时分析；可通过U盘将数据导出，USB接口直插U盘，导出数据Excel表方便统计；

1.27仪器具有光学校准功能，实现光源能量自动补偿；海量数据存储能力，海量存储5000万条，接入物联网平台后可实现无上限数据存储；

1.28系统具备实时保护功能，支持硬件模块自检，仪器运行状态直观显示，如有软件运行出现异常，现异常保存记录并进行系统自动恢复解决运行故障问题；

1.29支持后期升级（OTA、U盘）采用了开放性的安卓系统平台，仪器能够持续接收软件更新以提升性能、增加新功能或适应新的水质监测标准；

1.30支持4G定制功能，仪器标配具有WIFI功能，支持物联网应用，可实现用户对仪器进行远程监测及控制，上传数据至云端服务器，支持接入用户数据库进行查询及大数据应用；支持卫星定位定制，可以定制支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo全球四大卫星定位服务；

1.31仪器内置双温区消解模块，6+6双独立消解单元，先进的隔热处理可以保证一个温区165℃，另一个温区60℃消解时，温度互不干扰，不同温度放心消解；仪器每个温区内置15个消解程序，包括10个预存模式，5个自定义模式，双温区共30个消解程序，可以满足客户多种消解需求；

*1.32仪器具有智能电能调节功能，可保证8分钟快速从室温升温至165℃；

二、技术参数

分辨率：0.001Abs、参数切换：自动、控温范围：室温-190℃、温度示值误差：＜±2℃、温场均匀性：≤2℃、定时范围：1—600分钟、定时精度：0.2秒/小时、加热液体深度：50mL、消解容量：（0-7）mL、显示屏：7吋1024×600触屏、存储数据：5000万条、电池容量：24V/19.2Ah、充电方式：AC220V、打印机：热敏行式打印机、主机重量：≤12Kg、实验箱重量：≤7Kg、环境温度：（5~40）℃

环境湿度：≤85%（无冷凝）、额定电压：24V、功耗：180W

三、测定项目

3.1COD：分析方法：快速消解分光光度法、依据标准：《HJ 399-2007》

量程范围：COD高量程：预制试剂：（20~15000）mg/L（分段） ；普通试剂：（20~10000）mg/L（分段）；COD低量程：预制试剂：（2~150）mg/L；普通试剂：（2~100）mg/L

检测限：COD高量程 3mg/L；COD低量程0.5mg/L

3.2氨氮1：分析方法：纳氏试剂分光光度法、依据标准：《HJ 535-2009》；量程范围：（0~160）mg/L（分段）、检测限：0.01mg/L

3.3氨氮2：分析方法：水杨酸分光光度法、依据标准：《HJ 536-2009》、量程范围：高量程：（0.02~50）mg/L；低量程：（0~2.5）mg/L、检测限：0.001mg/L

3.4总磷：分析方法：钼酸铵分光光度法、依据标准：《GB11893-89》、量程范围：（0~12）mg/L （分段)、检测限：0.002mg/L

3.5总磷高量程：分析方法：钒钼黄分光光度法、依据标准：《GB/T21931.3-2008》、量程范围：（2~100）mg/L、检测限：0.5mg/L

3.6总氮：分析方法：变色酸分光光度法、量程范围：（1~150）mg/L（分段)、检测限：0.5mg/L

3.7浊度：分析方法：福尔马肼分光光度法、量程范围：（0~400）NTU、检测限：0.5NTU

3.8色度：分析方法：铂钴色系、量程范围：（0~500）Hazen、检测限：2Hazen

3.9氰化物：分析方法：异烟酸-巴比妥酸分光光度法、量程范围：（0.004~0.5）mg/L、检测限：0.001mg/L

3.10总铬/六价铬：分析方法：二苯碳酰二肼分光光度法、量程范围：（0~5）mg/L、检测限：0.001mg/L

3.11高锰酸盐指数：分析方法：高锰酸钾氧化分光光度法、量程范围：（0.3~4.5）mg/L、检测限：0.002mg/L

3.12余氯和总氯：分析方法：N，N-二乙基-1.4苯二胺分光光度法、量程范围：（0.1~1.5）mg/L、检测限：0.004mg/L

3.13二氧化氯：分析方法：DPD分光光度法、量程范围：（0.1~1.5）mg/L、

检测限：0.004mg/L

三十八、便携式测油仪

一、适用范围：可用于应急测定工业废水、生活污水中石油类和动植物油类，饮食用油烟的测定。

二、技术参数

1、符合标准方法“HJ637-2018水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法”。

2、可独立使用：仪器包含前处理单元、测试单元，各单元须为分体式，即可相互联机工作，亦可分别独立使用，内置触控终端，也可外接电脑工作。（需提供产品介绍及仪器照片等证明材料）

3、自动化程度：工作时从水样的定容、萃取、分离、吸附到进样、分析、检测、清洗、排废等全流程实现自动化

4、萃取方式：采用旋转搅拌萃取技术，萃取效率更高。

5、硅酸镁吸附柱：每个样品更换一次新硅酸镁吸附柱，避免样品间交叉污染。（需提供产品介绍及仪器照片等证明材料）

6、油水分离：油水分离膜代替无水硫酸钠去除微量水分，膜直径大于35mm，杜绝堵漏出现。（需提供产品介绍及仪器照片等证明材料）

7、检测体积：可自动检测水样体积，测量误差≤3ml（单个标准量水样）。

8、稳定性高：光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。

9、标定方式：可支持标准曲线校正、单点校正，确保检测精度。

10、实时打印检测结果：仪器安装有嵌入式打印机，测量数据可实时打印查看。

11、专用配件耗材箱：贴心设计的防水防震塑料箱设有专用收纳位，可容纳萃取剂、防护用品，检测所需容器及试剂耗材合理安放，检测时开盖与主机连接即可使用。

12、三防设计：设备内部采用防水、防震、防尘设计，以确保设备能在各种条件下能正常稳定地进行使用。

13、样品瓶：集采样、萃取、测量一体，样品不转移。

14、供电方式：内置锂电池可持续工作8h；可连接汽车电源、便携电源、市电电源，测量时间不受限制。

15、自动提醒：样品测量并清洗完成，软件提示用户当前操作已完成，让操作更方便。

16、无线上传功能：室外完成数据测量后，可以连接无线网络，进行数据的上传备份。

三、技术参数

1、仪器检出限：DL≤0.02mg/L（测量11次空白计算3倍标准偏差）。

2、定性方式：红外光谱图扫描。

3、校准系数：在同一套校正系数下验收20mg/L苯、20mg/L异辛烷、100mg正十六烷误差范围不超过8%。

4、重复性：RSD≤0.6%(20—100mg/L油标样测定11次）。

5、准确度：误差≤±1%。

6、测量时间：≤10min（单个样品）。

7、体积量取：仪器自动测量水样体积，误差＜2%。

8、体积读取：仪器自动读取（超声波测量方式）或人工输入。

9、控制机构：自带嵌入式触屏电脑，也可外接电脑。

10、内置锂电池：24V/20AH，前处理部分可连续工作36h，主机部分可连续测量12h

三十九、便携式气相分子吸收光谱仪

1、用途描述

用于测定各种水质样品中的氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮项目的检测。

2、执行标准

符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ195-2023、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ199-2023、HJ200-2023等项目标准。

3、便携性要求

*3.1 便携要求：在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能，主机包含进样及反应控制系统、气液分离系统、氨氮在线氧化系统、总氮在线消解系统、光源光学及检测系统，配备电脑输出控制系统。主机配有带轮便携箱，便于携带、野外使用（提供主机带轮便携箱实物图片，作为验收指标）。

3.2 供电要求：配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h。

3.3 气源要求：主机内置气源可独立完成检测所需，同时支持使用外供载气；

4、工作站（软件）

4.1软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测；

4.2软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于用户对数据进行比较分析。

4.3软件具备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测。

5、自动进样系统

▲5.1进样器要求：配有带轮便携箱的便携一体式自动进样器，满足野外转移过程中的抗震要求，样品位不少于55位，充分满足不同检测场景需求（提供不少于55位带轮便携箱的便携一体式自动进样器实物照片并加盖制造商公章）；

▲5.2配备一体化同步吹扫均质系统，软件上可设置在清洗过程、进样前及进样过程中进行吹扫，避免取样过程中样品中的絮凝物或颗粒物不断沉淀，造成取样不准。（提供相关证明文件并加盖制造商公章）

5.3程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量；

▲5.4主机泵管系统不少于七个蠕动泵，蠕动泵布置在仪器的外部一侧，方便后续泵管的维护和更换。（提供实物图片并加盖制造商公章）

6、光学系统

6.1光电系统：满足HJ/T 195-HJ/T 200（2005）六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求；

▲6.2检测器：配备灵敏度高、分析精度高的PMT检测器（提供实物图片并加盖制造商公章）；

6.3配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性；

6.4光源需采用连续光源，固定灯位，光路稳定。

6.5配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。

7、气液分离系统

7.1 配备半导体恒温除湿系统，除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

7.2气液分离器采用螺旋管分离方式，避免分离过程中的死角，能够均匀地将反应液混匀并将产生的待测气体带出反应分离器；

▲7.3 配备气源监测报警系统：具备压力、流量双重监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据。（提供实物及软件照片并加盖制造商公章）。

8、基线稳定性

8.1 基线漂移：±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）；

8.2 噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。

9、分析项目的技术指标

9.1氨氮项目：

9.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

9.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.1.3检出限要求：检出限<0.01mg/L；

★9.1.4 为了应对野外复杂样品各种干扰因素，仪器必须具备一定的抗干扰能力：向1mg/L氨氮标准溶液中，加入150mg/L的亚铁离子时，检测结果偏差≤3%

（需提供相关证明材料）；

9.2亚硝酸盐氮：

9.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

9.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.2.3检出限要求：检出限<0.003mg/L；

9.3硫化物项目：

9.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

9.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.3.3检出限要求：检出限<0.005mg/L；

9.4 硝酸盐氮项目：

9.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

9.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.4.3检出限要求：检出限<0.006mg/L；

9.5总氮项目：

9.5.1 消解器集成于主机内部，主机功能完整性高；

9.5.2消解器功率小于100w；

★9.5.3为了野外应急检测的效率，仪器需要能够连续分析不少于40个样品，中间无需停止样品检测清洗管路

（需提供相关证明材料）；

9.5.4单个样品测量含消解时间小于5min；

9.5.5精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％；

9.5.6线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.5.7检出限要求：检出限<0.05mg/L；

▲9.5.8管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度（提供实物照片并加盖制造商公章）；

▲9.5.9根据野外应急需要，为减少野外做样过程中复杂的试剂配制环节，可选择配置好的总氮、氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮全套试剂包节省时间、人力成本，每套试剂包可检测样品不少于50个。

（需提供相关证明材料）；

10.系统配置要求

10.1主机包含（7泵系统，含进样系统、自动除水系统、样品自动均质系统、反应分离器全密闭系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量监测系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统）各1套；

10.2不少于55位便携式自动进样器 1套；

10.3气相分子吸收光谱仪软件系统1套；

10.4耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；总氮、氨氮、硫化物试剂包各一套；

10.5品牌笔记本1套（支持工作站正常运转）；

10.6移动电源1套，所有项目检测时间≥4h。

10.7整机质保壹年，质保期内所有维修全部免费。

四十、固相微萃取装置

1、性能指标：

★1.1需与现有设备软件共享、兼容。

1.2尺寸：102mmX140mmX19mm

1.3固相微萃取类型/规格：不低于三种

1.4温度：0-45℃

1.5湿度：0%～95%R.H.

1.6脱附温度：100~300℃

1.7硬件识别：主机自动识别固相微萃取，并可以在主机屏幕上显示固相微1.8萃取各部件的温度。

1.9水样检出限：三氯乙烯低ppb量级；

1.10空气样检出限：三氯乙烯低ppb量级；

1.11载气：可以使用主机内部高纯氮气作为载气

1.12分析模式：具备短时间老化、长时间老化和正常分析三种模式。

四十一、吹扫捕集装置

1、性能指标：

★1.1需与现有设备软件共享、兼容。

1.2尺寸：362 mm x 394 mm x 191 mm

1.3温度：0-45℃

1.4湿度：0%～95% R.H.

1.5具备液位保护功能

1.6水探头及炉温：30-60℃，可调节。

1.7传输线温度：30~80℃，可调节

1.8检测灵敏度：ppt~ppb

1.9载气：高纯氮气

1.10具备Flush快速去污功能

1.11硬件识别：主机自动识别在线水探头装置，并可以在主机屏幕上水探头、传输线、炉温及载气含量等。

四十二、生物毒性检测仪配套试剂

需求：明亮发光杆菌/稀释液/渗透压调节液/阳性质控液等

性能指标：

| 操作温度 | 10℃-28℃ | 15℃-30℃ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测原理 | 毒性测试：微生物传感器 （费希尔弧菌Vibrio Fischeri） ATP测试：荧光素酶 | 毒性测试：微生物传感器 费希尔弧菌（Vibrio Fischeri） |  |
| 急性毒性检测时间 | 可选（5分钟、15分钟、30分钟） |  |  |
| 慢性毒性检测时间 | 24小时（MicroTox专有功能） |  |  |
| 测量范围 | 0-12*107个光子 |  |  |
| 光子计数最高频率 | 0.1秒内5000光子 |  |  |
| 检测模式 | Q-Tox,ATP (急性毒性检测，生物总量分析) |  | Q-Tox, B-Tox, (急性毒性检测，慢性毒性检测) |
| 微生物最低检测限 | ≤100cfu/ml |  | 无 |

四十三、手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪

1、设备用途：

1.1 重量很轻的野外现场用来定量检测蓝藻和总叶绿素的设备。

1.2分析叶绿素的总量，可以替代传统的化学分析方法。

1.3 基于藻细胞的自然荧光特性。

1.4 不需要任何样本准备过程。

*1.5只需要打开开关，并把设备插入水中就可以得到读数。

1.6 设备可以沉入水中在水下检测。

2、主要检测参数：

▲2.1 测量参数：总的叶绿素a、蓝藻叶绿素a浓度及密度、浊度、GPS；

▲2.2 测量原理：基于藻类细胞中的自然荧光特性，依据藻类的特征光谱及其强度，对藻类进行定量分析；

2.3 显示：显示屏和控制器集成在探头体上，探头无需电缆连接显示部分；

2.4 重量很轻的野外现场用来定量检测蓝藻和总叶绿素的设备;

2.5 检测技术：叶绿素荧光分类检测技术；

2.6 激发光波长种类：每种激发光必须是单一波长（发光二极管或激光），且至少三种不同波长激发光用于检测叶绿素(不包括补偿激发光)；

★2.7检测速度：约3S；

2.8设备探头浸入被测水体，方便现场操作；

*2.9波长：470nm/525nm/610nm；

*2.10 刺激光数量：不小于3种不同波长的刺激光用于检测叶绿素（不含紫外补偿激励光）；

2.11 叶绿素-a检测范围：0-500微克/升；

2.12叶绿素分辨率：0.1微克（叶绿素）/升；

*2.13浊度补偿：自动浊度补偿，0-200NTU（能够通过反射回红光的密度来判断悬浮微粒并通过补偿因子来进行相关计算）；

★2.14测量单元、显示单元、操作单元、传输单元一体化、内置充电电池；

2.15 工作电压：110/230 V - 50/60 Hz | 12V DC

2.16 防护等级：IP68；

2.17 采样温度：0-35°C；

2.18 数据接口：USB；

2.19水深范围：0-10米；

2.20重量要求：1.3公斤，方便携带；

2.21尺寸要求：最长尺寸不大于50cm。

2.22数据存储：2000组内存

2.23带★号项必须实质性满足，不接受任何偏离。

四十四、细菌快速检测仪

1、显示屏：高精度真彩触摸屏

2、处理器：32 位高速数据处理芯片

3、检测精度：1×10

-18mol ATP

4、检测范围：0-9999 RLUs

5、检测时间：15 秒

6、背景噪声值：≤6RLU(n=10)

7、检出限：9.4×10

-15mol ATP，RLU 示值为≤2；

8、重复性：仪器示值为 100RLU 左右时，重复测定的相对标准偏差为≤2.3%(n=10）

9、线性误差：仪器示值为 100RLU 左右时，测定的线性误差为≥-3.6%。

10、操作温度范围：5℃到 40℃

11、操作湿度范围：20—85﹪

12、ATP 回收率：90%～110%

13、检出模式：RLU

14、50 个用户 ID 设定

15、可设定的结果限值个数：251 个

16、自动判断合格与不合格

17、可设置上下限值

18、自动统计合格率

19、内置自校光源

20、开机 30 秒自检

21、配有miniUSB接口，可将数据结果上传至 PC 电脑端

22、配带上位机软件，专用软件驱动 U 盘代替传统光盘

23、内置 3200mAh 锂电池供电，待机长达 8 个小时以上

24、稳定的液体荧光素酶

25、润湿的一体化采集拭子

四十五、苏玛罐

性能指标：

1.1采用双重密封技术，内层使用软金属镍密封，隔离样品，外层使用氟橡胶O圈密封，无泄漏。

1.2惰性采样罐，采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）非极性化合物。对于活性较强的含硫化合物保存可达 30 天，分析重现性达 99%。

1.3可实现多个实验室对照分析，可以作为现场证据保存。

1.4所有罐子在出厂前均经过严格的一个星期的化学惰性测试：在相对湿度极端的情况下即0%的情况添加PPB水平的三溴甲烷、三氯苯、十二烷放置一周测试。

1.5所有回收率>85%。

1.6惰性的罐子更易被清洗。

四十六、便携式多种气体检测仪（电化学传感器法）配套气体检测模块

便携式多种气体检测仪（电化学传感器法）配套气体检测模块

用途：

满足《环境空气无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》(HJ920-2017)要求，可现场对CO、CO2、SO2、NO、NO、HCI、HCN、HF、NONH等无机气体进行定性和半定量监测。

技术指标

| 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧 气 | O2 | (0%～30%)Vol | 0.10%Vol |
| 臭 氧 | O3 | (0~5)ppm | 0.01ppm |
| 氢 气 | H2 | (0~1000)ppm | 0.1ppm |
| 氯 气 | CL2 | (0~50)ppm | 0.01ppm |
| 氟 气 | F2 | (0~1)ppm | 0.01ppm |
| 一氧化氮 | NO | (0~250)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氮 | NO2 | (0~20)ppm | 0.01ppm |
| 一氧化碳 | CO | (0~500)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化碳 | CO2 | (0~5000)ppm | 1ppm |
| 二氧化硫 | SO2 | (0~20/100)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氯 | CLO2 | (0~20)ppm | 0.01ppm |
| 氨 气 | NH3 | (0~100)ppm | 0.1ppm |
| 氯化氢 | HCL | (0~30)ppm | 0.01ppm |
| 氟化氢 | HF | (0~10)ppm | 0.01ppm |
| 硫化氢 | H2S | (0~100)ppm | 0.1ppm |
| 氰化氢 | HCN | (0~30)ppm | 0.01ppm |
| 磷化氢 | PH3 | (0~5/20)ppm | 0.01ppm |
| 砷化氢 | AsH3 | (0~1)ppm | 0.01ppm |
| 锗 烷 | GeH4 | (0~50)ppm | 0.01ppm |
| 乙 烯 | C2H4 | (0~1500)ppm | 1ppm |
| 甲 烷 | CH4 | (0~100)%LEL | 1%LEL |
| 硅 烷 | SiH4 | (0~50)ppm | 0.01ppm |
| 环氧乙烷 | C2H4O | (0~20)ppm | 0.01ppm |
| 甲 醛 | HCHO | (0~10)ppm | 0.01ppm |
| 光 气 | COCL2 | (0~1)ppm | 0.01ppm |
| 硫 醇 | TBM | (0~10)ppm | 0.01ppm |
| 四氢噻吩 | THT | (0~12)ppm | 0.01ppm |
| 可燃气体 | LEL | (0~100)%LEL | 1%LEL |
| PID检测器 | VOC | (0~20/200/2000/10000)ppm | 500ppb |
| 碳 氢 | CH | (0~5)%Vol | 0.01%Vol |
| 六氟化硫 | SF6 | (0~1000)ppm | 0.01ppm |

四十七、便携式傅里叶红外分析仪（无机气体监测）

单套配置要求：

1.1分析仪主机，1台；

1.2烟气采样系统，1套；

1.3空气采样系统，1套；

1.4可拆卸电池，2块；

1.5便携箱，1个；

1.6滤芯，2个；

1.6中文分析软件，1套；

基本要求

2.1用于空气应急和固定污染源两种应用场景下的无机、有机气体监测，无需制样、直接采样，能在现场进行长时间的监测，无需值守，符合《环境空气 无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》（HJ920-2017）、《环境空气 挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》（HJ919-2017）和《固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶 变换红外光谱法》（HJ1240-2021）、《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ1330-2023）、《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅立叶红外监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1011-2018）的标准要求。

2.2原理：傅里叶变换红外分析原理。

▲2.3供电方式：具备市电和内置电池供电两种方式，采用内置电池供电时，续航不低于4小时。（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的检测报告复印件）

▲2.4便携式，仪器具有高集成度。主机内内置采样泵、氧气传感器。分析仪主机应不超过16kg。（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的检测报告复印件）

2.5全中文分析软件。仪器生产商原厂承诺提供软件终身升级服务，提供投标产品对应的软件著作权证书。（提供仪器原厂盖章的软件著作权证书证明材料复印件，且软著名称中需包含“便携式傅里叶” 或“FTIR”等关键词）

参数要求

3.1分析仪主机

3.1.1采用角镜型干涉仪，结构坚固，抗震性强；

3.1.2光谱分辨率：优于8cm-1。

▲3.1.3波数范围：至少满足600～4500cm-1；（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的检测报告复印件）

▲3.1.4检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷MCT，激光器的显示温度波动≤0.1℃（提供探测器的采购发票复印件，采购主体须与制造商一致）。

3.1.5示值误差≤±5%；

*3.1.6重复性：≤±2%；

3.1.7响应时间：不大于90s；

*3.1.8稳定性≤±2%h；

3.1.9零点漂移≤±2%FS/24；

3.1.10量程漂移≤±2%FS/24；

*3.1.11仪器环境适应性，仪器通过高温测试（至少达到40℃，持续2小时）、低温测试（至少达到5℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到55℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-20℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±5%；

注：5）～11）需提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的检测报告复印件（测试因子至少包括SO2、NO、NO2、CO、NH3、HCL、C6H6、C7H8计）。

3.1.12仪器的主机采用不低于5IN的触摸屏，显示内容不少于组分浓度、氧气测试结果、数据结果的地理位置等。同时可设置并查看气体传输管和气体室的温度信息。（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的检测报告复印件）

3.1.13仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力。

3.1.14通信模式：蓝牙或WIFI。

3.1.15主机内置地理定位信息模块（包括但不限于北斗、GPS等），仪器检测出的每一条光谱中均嵌入地理经纬度信息，可以通过测试数据得知监测点位。（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的检测报告复印件）

3.2气体室

*3.2.1工作温度：可同时设置空气模式（50℃）和烟气模式（180℃）；

3.2.2气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；

3.2.3光程长度：≥9 m 。

3.2.4气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置，起到保护气体池的作用；滤芯可拆卸。

3.3烟气采样枪

3.3.1伴热管：采样枪到主机3米长，导管加热恒温180℃；

3.3.2过滤系统，粉尘过滤不大于5µm；

3.4仪器工作站

3.4.1出厂标定光谱库

| 序号 | 中文名称 | 化学式 | 检出限(mg/m3) | 量程(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 1 | 4~ 150 |
| 2 | 二氧化氮 | NO2 | 1 | 4 ~ 100 |
| 3 | 一氧化氮 | NO | 1 | 4 ~ 130 |
| 4 | 二氧化硫 | SO2 | 1 | 4 ~ 480 |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | 1 | 4~ 3000 |
| 6 | 氯化氢 | HCl | 1 | 4 ~ 240 |
| 7 | 氰化氢 | HCN | 1 | 5~240 |
| 8 | 氟化氢 | HF | 1 | 4~ 45 |
| 9 | 一氧化二氮 | N2O | 1 | 4 ~ 200 |
| 10 | 氨气 | NH3 | 1 | 4 ~ 160 |
| 11 | 甲烷 | CH4 | 0.25 | 1 ~ 100 |
| 12 | 乙烷 | C2H6 | 0.3 | 1.2 ~ 50 |
| 13 | 丙烷 | C3H8 | 0.3 | 1.2~ 50 |
| 14 | 乙烯 | C2H4 | 1 | 4 ~ 50 |
| 15 | 丙烯 | C3H6 | 0.8 | 3.2~ 50 |
| 16 | 乙炔 | C2H2 | 0.3 | 1.2 ~ 50 |
| 17 | 苯 | C6H6 | 2 | 8~ 50 |
| 18 | 甲苯 | C7H8 | 2 | 8~ 50 |
| 19 | 乙苯 | C8H10 | 2 | 8~ 100 |
| 20 | 苯乙烯 | C8H8 | 2 | 8 ~ 100 |
| 21 | 水 | H2O | 0.03% | 0.03%~30% |

3.4.2分析软件需同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强、氧化锆测试结果、测量数据的地理位置信息。

3.4.3测量时间可选，可进行无人值守的连续测量。

3.4.4仪器工作站须具有数据库进行文件自动记录与存储、历史数据查询、再处理的功能。

3.4.5能够进行未知气体的自动查找和判定；

3.4.6能进行ppm与mg/m3以及干、湿气体浓度的测量及转换；

用户可根据需要远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载制作报表。

四十八、气体检测管（1批）

| 产品名称 | 测量范围 | 产品名称 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 5-100ppm | 苯 | 20-400 mg/m3 |
|  | 10-200 mg/m3 | 苯系物中苯 | 20-400 mg/m3 |
|  | 20-500 mg/m3 | 甲苯 | 50-1000 mg/m3 |
|  | 200-5000mg/m3 | 二甲苯 | 50-1000 mg/m3 |
| 硫化氢 | 5-100mg/m3 | 二氧化硫 | 10-150 mg/m3 |
|  |  |  | 50-1500 mg/m3 |
|  | 2-60 mg/m3 |  | 200-6000 mg/m3 |
|  | 10-200 mg/m3 | 氮氧化物 | 5-100 mg/m3 |
|  | 200-5000 mg/m3 | 汽油 | 50-1000 mg/m3 |
|  | 50-1500 mg/m3 | 液化石油气 | 0.01%～0.2% |
|  | 50-1500ppm | 氯气 | 1-30 mg/m3 |
|  | 2-50ppm | 氯化氢 | 1-30 mg/m3 |
|  | 10-200ppm | 二氧化碳 | 5000-20万mg/m3 |
|  | 50-1000ppm |  | 300-5000ppm |
|  | 200-5000ppm | 磷化氢 | 2-50ppm |
|  | 0.5-5ppm(500mL) |  | 10-200 mg/m3 |
|  | 0.1%～4% |  | 100-1500 mg/m3 |
| 氨气 | 5-100 mg/m3 | 臭氧 | 0.3-10 mg/m3 |
|  |  |  | 2-50ppm |
|  | 10-300 mg/m3 | 氟化氢 | 1-30 mg/m3 |
|  | 20-500 mg/m3 | 二硫化碳 | 10-400 mg/m3 |
|  | 50-1000 mg/m3 | 乙醇 | 0.1%～6% |
|  | 1-30mg/m3 | 甲醇 | 200-6000 mg/m3 |
| 手动采样器 | —— | 氧气 | 0.3%～21% |

四十九、便携式颗粒物检测仪

1、用途：

应用激光散射法测量环境空气中TSP/PM10/PM2.5的浓度，具有测试速度快，灵敏度高，稳定性好，重量轻，噪声低，操作简单等优点。适用于家庭室内环境、办公室环境、汽车驾驶室等颗粒物TSP/PM10/PM2.5检测。

2、执行标准

JJG 846-2015 《粉尘浓度测量仪检定规程》

HJ 93-2013 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》

3、主要特点

*3.1可同时测量TSP/PM10/PM2.5三个污染物浓度参数；

3.2具备温度、湿度和大气压测量功能；

▲3.3机选用高清5寸触摸彩屏，亮度可调节；

3.4进气方式采用泵抽式，具备恒定流量控制功能；

3.5可以显示进气流量并且进气流量具备校准功能；

3.6污染物浓度参数具备曲线显示功能；

*3.7测量参数包含所有测量项目颗粒物浓度的实时值、均值、TWA值、最大值和最小值；

*3.8可以输入采样地点并可对采样点周围环境进行拍照留痕功能；

3.9具备声音报警、流量异常报警、均值报警、最大值报警和TWA报警功能；

*3.10具备操作日志查询功能；

*3.11保存的测量数据和留痕照片可以通过U盘导出；

3.12测量数据可通过连接蓝牙打印机打印。

4、技术指标

4.1 PM2.5测量范围：(0～30000)ug/m³，分辨率为1ug/m³，准确度为±10%

4.2 PM10测量范围：(0～30000)ug/m³，分辨率为1ug/m³，准确度为±15%

4.3 TSP测量范围：(0～30000)ug/m³，分辨率为1ug/m³，准确度为±15%

4.4 温度测量范围：(-20～50)℃，分辨率为0.1℃，准确度优于±1℃

4.5 湿度测量范围：(0～99)%RH，分辨率为0.1%RH，准确度优于±3%RH

4.6 工作时间>6小时

4.7 数据可连接蓝牙打印机进行打印

*4.8 可测量数据：实时值、均值、TWA值、最大值、最小值

4.9 可保存数据：均值、TWA值、最大值、最小值

*4.10 具备拍照打卡功能

4.11工作温度范围：(-20～50)℃

4.12 测量原理：激光散射测量法

4.13 响应时间≤10s

4.14 主机尺寸：（长141×96宽×50高）mm

4.15 主机重量≤0.6kg

五十、红外热成像气体泄漏检测仪

采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 1 | 套 |

单套配置要求

主机，1台

专用锂电池，3块

专用电源适配器和充电底座，1套

USB数据线和HDMI数据线，1套

标准SD卡和读卡器，1套

专用蓝牙耳机，1副

镜头清洁工具套装，1套

仪器防护箱，1个

定量模块，1个

基本要求

针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。

探测器类型：制冷型高灵敏度探测器；

操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；

图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；

气体增强显示：具备高灵敏度模式，可探测到微小泄漏状态；

录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；

语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；

具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；

▲激光指示：具有激光指示功能，激光分类为二级，功率为1mW，波长为635nm红色激光。（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的检测报告）

▲激光指示：具有激光指示和测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1000m。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的检测报告和软件操作界面截图）

测温精度：采用不少于4个不同的温度校准点，进行温度校准比对，示值误差均≤2%。

GPS定位：主机屏幕可以显示实时经纬度信息。

放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。

图像冻结功能：具备图像冻结功能。

通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制。

▲具有防爆合格证，且防爆等级不低于Ex ic nc IIC T6 Gc，防爆证上不能有产品和测量点之间的距离限制，且需满足光辐照度≤5mW/mm2。（提供NEPSI或CNEX国家级防爆机构颁发的防爆合格证及对应报告复印件）

防护等级：不低于IP54。

▲电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动熄屏功能，单块电池连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时。（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的检测报告复印件）

充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电。

可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

▲需具备定量功能，可通过WIFI连接定量模块（FID+PID），仪器屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器实时检测数据。（提供仪器连接界面截图）

定量模块技术要求：

检测原理：FID检测器和PID检测器。

▲氢气气源：储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时；储氢合金重量不超过100g，容纳氢气体积不少于10L；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的检测报告复印件）

▲氢气瓶充氢方式：可使用电解水原理的小型氢气发生器充气，氢气发生器重量≤2kg。（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的检测报告复印件）

▲氢气发生器可选配防爆外壳，可适用于防爆环境下；同时至少需达到IP66防护等级。（提供仪器原厂盖章的具有NEPSI或CNEX国家级防爆机构颁发的防爆合格证）

▲防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex db ib IIC T4 Gb；（提供NEPSI或CNEX国家级防爆机构颁发的防爆合格证，需与仪器型号保持一致）

供电方式：采用可拆卸电池供电，电池容量≥3500mAh，单个电池的连续工作时间≥6小时；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的检测报告复印件）

▲储氢合金安全性：危险性识别和空运货物条件限制（提供国家认可的检测机构出具的货物运输条件鉴定书）

充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的检测报告复印件）

量程范围：FID：0~50000μmol/mol，PID：0.5~2000μmol/mol；

检出限：FID：≤0.5μmol/mol，PID：≤0.5μmol/mol；

重复性：FID：≤2%，PID：≤2%；仪器平行性：FID：≤2%，PID：≤2%

▲分析仪总重量≤2.5kg；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的检测报告复印件）

▲配备VOCs泄漏现场筛查工具APP，可以实现现场拍照取证功能，照片中可以同时显示当前实时的地理位置信息（GPS）以及定量模块FID和PID检测实时数值和最大值，还可以显示当前日期、时间以及检测仪器的型号。（提供APP软件截图）

▲仪器及定量模块可与VOCs现场监察综合管控平台系统、APP实现联动，仪器检测数据及检测点信息通过手操器实现上传，系统需至少包含建档管理、数据导入、任务管理、统计分析、报表导出等功能。

参数要求

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作温度 | -20℃～+60℃ |
| (2) | 存储温度 | -40℃～+80℃ |
| (3) | 测温范围 | -40℃～+500℃ |
| (4) | 工作波段 | 3.2~3.5μm |
| (5) | 分辨率 | ≥320×256 |
| (6) | 热灵敏度 | ≤10mk@25℃ |
| (7) | 制冷器运行噪声 | ≤35dB |
| (8) | *显示屏 | ≥5in可旋转触摸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080 |
| (9) | 启动时间 | ≤5 min |
| (10) | *目镜分辨率 | ≥1920×1080（OLED，可旋转） |
| (11) | 可见光摄像头像素 | ≥500万（CMOS，带补光灯） |
| (12) | 手柄可旋转角度 | ≥180度 |
| (13) | 显示模式 | 可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有不少于10种伪彩色调色板，可以手动/自动调节色标，具备色标反向功能。 |
| (14) | 变倍 | 1~10倍连续数字变倍 |
| (15) | 视频存储 | SD卡≥64G |
| (16) | 重量 | ≤2.7kg（含标配镜头和电池） |
| (17) | 仪器防护箱 | 拉杆式防护箱，防护等级不低于IP67 |
| 注：此表格中的▲参数均需提供仪器原厂盖章的省级或省级以上检测机构出具的报告原件彩色扫描件。 |  |  |

五十一、土壤采样器

1、需求：现场土壤采样。

2、规格：手动

3、配置：

3cm心型黏土钻头、4cm心型壤土钻头、7cm心型沙土钻头、5cm心型泥炭钻头、多石土钻头、泥浆土钻头、T 型手柄、0.5米延长杆、1米延长杆、刮刀、扳手、手套、钢卷尺、铝箱1套。

10、本项目      进口产品投标（不接受）

11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双路VOCs烟气采样器 | 工业 |
| 2 | 智能双路烟气采样器 | 工业 |
| 3 | 废气多功能取样管 | 工业 |
| 4 | 阻容法烟气含湿量检测器 | 工业 |
| 5 | 环境空气采样器配件 | 工业 |
| 6 | 烟尘烟气采样器流量校准仪 | 工业 |
| 7 | 全自动CODcr分析仪 | 工业 |
| 8 | 吹扫捕集自动进样器(GC-MS用) | 工业 |
| 9 | 溶解氧仪（实验室用） | 工业 |
| 10 | 便携式溶解氧测定仪 | 工业 |
| 11 | 便携式pH计（带温度补偿） | 工业 |
| 12 | 水质硫化物-酸化吹气仪 | 工业 |
| 13 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅 | 工业 |
| 14 | COD消解瓶、回流管 | 工业 |
| 15 | 移液枪+吸头 | 工业 |
| 16 | 鼓风干燥箱 | 工业 |
| 17 | 生化培养箱 | 工业 |
| 18 | 菌落计数器 | 工业 |
| 19 | 旋涡振荡器 | 工业 |
| 20 | 生化需氧量测定仪 | 工业 |
| 21 | 便携式交直流移动电源 | 工业 |
| 22 | 电动气瓶爬楼机 | 工业 |
| 23 | 便携式非甲烷总烃测试仪多功能烟 | 工业 |
| 24 | 紫外可见分光光度计 | 工业 |
| 25 | 动态稀释仪 | 工业 |
| 26 | 智能微波消解仪 | 工业 |
| 27 | 紫外烟气分析仪 | 工业 |
| 28 | 水质采样器 | 工业 |
|  | 水质采样器 | 工业 |
| 29 | 便携式抽滤仪 | 工业 |
| 30 | 水样保存箱 | 工业 |
| 31 | 便携式流速测量仪 | 工业 |
| 32 | 全球定位系统(GPS) | 工业 |
| 33 | 摄像机 | 工业 |
| 34 | 便携式多参数水质测试仪 | 工业 |
| 35 | 水质试纸 | 工业 |
| 36 | 水质试剂盒 | 工业 |
| 37 | 水质多参数分光光度仪 | 工业 |
| 38 | 便携式测油仪 | 工业 |
| 39 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 工业 |
| 40 | 固相微萃取装置 | 工业 |
| 41 | 吹扫捕集装置 | 工业 |
| 42 | 生物毒性检测仪配套试剂 | 工业 |
| 43 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 工业 |
| 44 | 细菌快速检测仪 | 工业 |
| 45 | 苏玛罐 | 工业 |
| 46 | 便携式多种气体检测仪（电化学传感器法）配套气体检测模块 | 工业 |
| 47 | 便携式傅里叶红外分析仪(无机气体监测) | 工业 |
| 48 | 气体检测管 | 工业 |
| 49 | 便携式颗粒物检测仪 | 工业 |
| 50 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 工业 |
| 51 | 土壤采样装备 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包**选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序 号 | 类 别 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术 部分 | 40分 | 针对招标文件“采购需求”的“采购清单及技术参数” - 投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的，得40分。 - ▲为重要技术参数，共30项，每有一项负偏离扣1分。 - *标识技术参数，共有40项，每有一项负偏离扣0.25分。 注：（1）技术参数要求中“★”号部分为核心参数，不接受负偏离，否则视为无效响应 （2）投标人针对本项评审内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《投标响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在《投标响应偏离表》中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 3 | 企业 实力 | 技术能力3分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供复印件加盖投标人公章，每提供一个得1分，最多得3分。（提供相关证书原件彩色扫描件） |
|  |  | 项目团队配备 5分 | 1.项目负责人：具备环保类专业技术高级及以上职称的得2分，具备环保类专业技术中级职称的得1分，本项最高得2分。 2、项目组成员：本项自配置项目技术人员(不含项目负责人)中具备环保类专业技术中级及以上职称的，每提供1人得0.5分，本项最高得3分。 注：1、专业以职称证书为准，提供有效证书原件彩色扫描件。2、提供拟投入人员2024年6月（含）以来连续3个月投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，扫描件上传至投标文件中，相关证明材料需清晰完整便于辨认，未提供或无法辨认的不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 实施计划、验收方案 5分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖： 时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不提供不得分。 |
|  |  | 培训方案 5分 | 根据投标人提供的培训服务方案进行打分。用户培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法，优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不提供不得分。 |
|  |  | 耗材与备件保障方案 5分 | 根据投标人提供的耗材与备件保障方案进行打分。投标人提供备品备件服务保障承诺说明，内容包括但不限于配件明细清单，备件的品质，更换响应周期，更换工作程序，突发问题处理等方案。方案完整全面完全满足项目需求，清单详细，更换响应周期最快，优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不提供不得分。 |
| 5 | 售后 服务 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力方案，优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不提供不得分。 |
| 6 | 节能 环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号         。

……

八、投标函

致：盐城市响水生态环境局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 打★号 |  |  |  |
|  | 打▲ 号 |  |  |  |
|  | 打*号 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表（备注：经办人在有总报价有核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、开标一览表（备注：经办人在有总报价无核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、开标一览表（备注：经办人在有折扣率有核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标折扣率 |  |
| --- | --- |
| 小写： （%） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、开标一览表（备注：经办人在有折扣率无核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标折扣率

小写： （%）

日期：       年   月   日

（总备注：经办人应当根据项目实际情况确定选用一种“开标一览表”样式，确定后自行删除其他三种不需要的样式。确定后该总备注删除。）

十六、项目实施方案（实施计划验收方案、培训方案

耗材与备件保障方案）、售后服务等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。