
招 标 文 件
项目名称：南通市海安生态环境局微型水质自动监测站建设项目
项目编号：__JSZC-320685-WYKJ-G2024-0020_
采购人：南通市海安生态环境局
2024年05月29日

总  目  录

第1章 投标邀请 
第2章 投标人须知  

第3章 采购需求

第4章 评标方法与评标标准
第5章 投标文件格式

第一章  投标邀请
受[南通市海安生态环境局]的委托，[中通服网盈科技有限公司]就[南通市海安生态环境局微型水质自动监测站建设项目]([项目编号：JSZC-320685-WYKJ-G2024-0020])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市海安生态环境局微型水质自动监测站建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年06月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-WYKJ-G2024-0020
2.项目名称：南通市海安生态环境局微型水质自动监测站建设项目
3.项目类型：货物
4.项目行业：工业
5.预算金额：人民币250万元
6.最高限价：人民币250万元，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。
8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不接受进口产品投标。

10.本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目。
（三）单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2024年05月31日至2024年06月06日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。  

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年06月21日9点30分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名  称：南通市海安生态环境局

地  址：南通市海安市城长江东路11号
联系人：张洁君
联系方式：0513-88817215
2. 采购代理机构信息

名  称：中通服网盈科技有限公司

地  址：南通市崇川区环城南路11号

联系人：尹淑瑜  王书豪

联系方式：13921605710

3.软件技术支持：0519-86722801
附件:

1、招标文件

2、采购人信用承诺
3、“苏采云”系统供应商操作手册
4、公平竞争审查表二维码

第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。
4.3本项目招标代理费按原国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文件相关收费标准的66折收取，由成交供应商支付，此费用综合考虑在磋商报价内。
账户信息如下：

户名：中通服网盈科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

账号：9558854301002835087

汇款时备注项目简称。
5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。
8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。
19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标委员会

   23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求
项目属性:货物类项目。
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
十四五以来，海安市地表水水质自动站为全市水环境质量分析研判提供重要工作支撑，截至目前，海安市全市已基本建成水质自动建设站网。但结合实际水质研判要求以及为适应区域水环境质量提升的迫切需求，现需对北凌河、城区等重点河道的支流加设水质自动站监测系统，对重点河段开展网格化加密监测，实现实时动态掌握水质数据情况，辅助污染精准溯源。
本项目新建的10个水质自动监测站采用一体化微型水质自动监测站进行建设。一体化微型水质自动监测站（简称微型水站）主要由水质分析单元、采水单元、预处理及配水单元、数据采集控制传输单元、辅助单元和微型站房（一体式机柜站房）等组成，以及1年全托管运维。本项目用于自动监测水体中的氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、常规五参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度）9项水质参数，自动进行数据采集、处理和存储，并通过光纤专网或5G网络将监测数据上传至数据管理平台。
项目建设清单如下：
表1项目建设清单一览表
	序号
	建设内容
	单位
	数量

	1
	仪器设备
	常规5参数水质分析系统
	台
	10

	
	
	高锰酸盐指数水质分析系统
	台
	10

	
	
	氨氮水质分析系统
	台
	10

	
	
	总磷水质分析系统
	台
	10

	
	
	总氮水质分析系统
	台
	10

	2
	系统集成
	采配水及预处理单元
	套
	10

	
	
	控制单元
	套
	10

	
	
	数据采集与传输单元
	套
	10

	
	
	辅助单元
	套
	10

	
	
	视频监控单元
	套
	10

	
	
	一体化微型站房（面积不大于1m2）
	套
	10

	3
	备用站点
	地基工程、水电配套工程
	套
	6

	4
	运维
	1年
	年
	


二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）
《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）
《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2008）
《地表水质量自动监测技术规范》（试行）(HJ 915-2017)

《水污染物排放总量监测技术规范》
《水环境监测规范》（SL219-1998）
《国家环境监测技术规范》
《环境水质监测质量保证手册》
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
《中华人民共和国环境保护行业标准》（HJ/T98-2003）
《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）
《水质采样技术指导》（GB/T12998-1991）
《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB/T12999-1991）
《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）
《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）
《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T101-2019）
《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）
《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）
《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）
《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）
《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）
《供配电系统设计规范》
《地表水水质自动监测站安装验收技术规范》（试行） 

《地表水自动监测技术规范》（试行）（HJ/915-2017）
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（一）项目建设要求
1.总体要求
运用现代传感器、自动测量、自动控制、计算机等高新技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系，注重水体监测的实时性、预警性、准确性和系统的前瞻性、扩展性。

①对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性。
②方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小。
③仪器设备及系统抗电磁干扰、避雷装置及电力供应稳定的配套系统设计。
④系统工艺流程简捷，组成精简，力求使系统设备的投资尽量合理。
⑤管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行。
⑥自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。
⑦管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。
⑧水质五参数测量的安装遵循与水体距离最短原则。
⑨整个系统特别是采水系统应采取有效的防冻措施，保证系统在低温下正常稳定运行。
2.系统功能要求
（1）取水系统：可调节式（连续或间歇）取水液位高度：判断取水是否符合地表水正常运行的取水条件。
（2）自动监测。自动实现水样的采集、分析和数据的处理、传输、存储等功能。

（3）对于五参数中的因子监测要求不经任何预处理处理直接测量，其他参数有合理的分离沉沙、过滤。
（4）现场自动控制运行。

（5）远程监控。

（6）可以远程自动校准。

（7）系统自动诊断。

（8）系统故障报警及记录。

（9）停电保护及来电自动恢复。

（10）可设定运行方式（连续或间歇）。

（11）可设置清洗周期或根据浊度值的变化进行自动反吹清洗。

（12）有抑制藻类在系统内孳生的功能。

（13）数据自动采集、处理及传输。
（二）水质自动监测站建设方案
1.水质分析仪仪器设计
1.1主要技术特点
（1）支持语言：水质自动分析仪器和控制单元所有显示为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。
（2）电力：设备的运行交流电压为：固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。
（3）环境：所有设备在温度（5～45℃）、相对湿度（最大90%）的环境下正常运行。
（4）试剂供应：提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于四周；仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。
（5）通讯协议：仪器满足国家相关技术要求，根据需求定制开发，并将所有监测数据传输至指定的平台。
1.2仪器功能特点
（1）具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。
（2）具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次。
（3）具有仪器故障自动检测自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。
（4）具有自动清洗功能。
（5）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有24小时自动零点漂移、量程漂移核查、零点校准、标样校准等功能。
（6）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
（7）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；具有分析仪器过程日志记录功能；存储不少于一年的原始数据和运行日志；
（8）具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口，通讯协议支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；
（9）能接受远程控制指令。
（10）水质在线监测仪（常规五参数外）具有三级管理权限。

2.微型水质自动监测站分析仪器单元
2.1常规五参数在线分析仪
（1）水温水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	热电阻或热电偶

	量程
	0℃～60℃，可调

	准确度
	±0.5 ℃

	分辨率

	0.01 ℃

	MTBF
	≥720 h/次


（2）pH水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	玻璃电极法

	量程
	pH 0～14（0～40 ℃），可调

	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1 pH

	重复性
	±0.1 pH

	响应时间
	≤30 s

	温度补偿精度
	±0.1 pH

	MTBF
	≥720 h/次

	实际水样比对试验
	±0.1 pH

	防护等级
	≥IP65


（3）溶解氧水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	电化学法、荧光法

	量程
	0～20 mg/L，可调

	零点漂移
	±0.3 mg/L

	量程漂移
	±0.3 mg/L

	重复性
	±0.3 mg/L

	响应时间（T90）
	≤120 s

	温度补偿精度
	±0.3 mg/L

	MTBF
	≥720 h/次

	实际水样比对试验
	±0.3 mg/L

	防护等级
	≥IP65


（4）电导率水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	电极法

	最小检测范围
	0～500 mS/m（0～40℃），可调

	重复性误差
	±1%

	零点漂移
	±1%

	量程漂移
	±1%

	响应时间（T90）
	≤30s

	温度补偿精度
	±1%

	MTBF
	≥720h/次

	实际水样比对试验
	±1%

	防护等级
	≥IP65


（5）浊度水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	光散射法

	量程
	0～1000NTU，可调

	重复性
	±5%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	±5%

	线性误差
	±5%

	MTBF
	≥720h/次

	实际水样比对试验
	±10%

	防护等级
	≥IP65


2.2 高锰酸盐指数在线分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	高锰酸钾氧化法

	量程
	0～20mg/L，可调

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	重复性
	±5%

	检出限
	≤0.5mg/L

	MTBF
	≥720 h/次

	实际水样比对试验
	±10%

	最小维护周期

	≥168h


2.3氨氮在线分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法或氨气敏电极法

	量程
	0～10 mg/L，可调

	24h低浓度漂移
	≤±0.03 mg/L

	24h高浓度漂移
	≤±5.0%

	定量下限
	≤0.15mg/L

	检出限
	≤0.05mg/L

	pH干扰试验
	± 6.0%

	实际水样比对试验
	水样浓度<2.0 mg/L
	≤0.2 mg/L

	
	水样浓度≥2.0 mg/L
	≤10.0%

	最小维护周期
	≥168h

	示值误差
	标液浓度为2.0mg/L时，≤±8.0%

	
	标液浓度为5.0mg/L时，≤±5.0%

	
	标液浓度为8.0mg/L时，≤±3.0%


2.4总磷在线分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	钼酸铵分光光度法

	量程
	0～2mg/L，可调

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	重复性
	±10%

	检出限
	≤0.05mg/L 

	MTBF
	≥720h/次

	实际水样比对试验
	±10%

	最小维护周期
	≥168h


2.5总氮在线分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	过硫酸钾氧化紫外分光光度法

	量程
	0～2mg/L，可调

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	重复性
	±3%

	检出限
	≤0.05mg/L

	MTBF
	≥720h/次

	实际水样比对试验
	±10%

	最小维护周期
	≥168h


3.系统集成方案
3.1系统概述
微型地表水质在线自动监测站系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、辅助单元等，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，能够确保采水、预处理、分析、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。
系统可以实现水质的实时连续监测和远程监控，及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况，为河道水质突发事件的预警和应急指挥提供方便快捷的技术支持。
3.1.1采样单元
3.1.1.1设计原则
（1）采水方式：（在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式，需与业主方协商后实施）充分考虑水位落差对取水的影响，避免取水口设置在死水区，确保取水深度在水面以下0.5m-1m左右，取水口能随水位变化，并与河底保持一定距离。保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用，采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。
（2）取水口防护网：在采水头外围设计防护隔栅以有效的防止沙石、悬浮物堵塞，采水头具备防藻功能，结构设计易于日常维护。
（3）采水泵：取水泵满足仪器及相应设备的总需水量要求，有足够的输出功率，水泵扬程满足采配水要求。采用双泵双管采水，一备一用，满足实时不间断监测的要求，保证整个系统的正常运行。采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能
（4）采水管路：在采水管道上设有清洗水入口，可以通入自来水进行自动反冲洗或由清洗泵使用化学试剂清洗液对全长采样管道进行自动反冲洗。采水管路采用优质磐石胶管、UPVC管等材质稳定的材料，不与水样中被测物产生物理和化学反应，不影响水质变化，管路安装前清洗并密闭以防玷污，采水管路的使用寿命大于10年。为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗。采水子系统采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求设定监测频次。采水系统管路预留有手动原水取水口，方便水样比对实验的采水。管道采用排空设计，使管道内不存水，配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性。采水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中
（5）每个工作过程取水总量不低于各仪表所需水量的200％，并且适当考虑了将来增加分析仪器的可能。在管道最需低点设排空阀。
（6）工作要求：保温与防冻：考虑冬天温度低，系统管路敷设要有防冻措施，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响小于5%（水温的影响保证小于20%）。管路外有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对浮筒、浮船、浮杆、潜水泵等采水设备和设施进行必要的固定。
3.1.2 预处理及配水单元
3.1.2.1配水单元
3.1.2.1.1设计原则
配水单元是将采水单元采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水质、水压和水量的要求分配到各个分析单元和相应设备，并采取必要的清洗、保障措施以确保系统周期运转。
配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制。
配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。
配水单元设计包括泥沙去除、在线过滤、反冲洗及除藻设计。根据现场条件提出相应的针对性措施。
所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；
能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。
在配水管路中设置压力/流速监控装置，通过该装置实时监控采水单元的运行状态，具备远程控制采水系统的工作情况的功能，能调节各段管路的压力/流速，满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求，并能通过压力/流速显示采水状态并能报警。
配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制。
3.1.2.1.2配水设备
配水管路选择考虑以下方面：
1.所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；
2.管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；
3.便于安装，并且配套管件、阀门种类齐全；
4.机械强度及化学稳定性好，寿命长，价格合理。
5.耐酸、碱、盐及有机药品的腐蚀；
6.管材公差均符合国际要求，便于配套；
7.柔软性好，在荷载作用下能产生屈服而不发生破裂；
8.流阻力小；
9.重量轻、运输方便；
3.1.2.2预处理单元
水样的预处理可保证分析系统的连续长时间可靠运行，不采用拦截式过滤装置。本单元包括原水的沉沙、过滤、杀菌等。原水经采水单元后进入水砂分离器进行除砂，再进过精密过滤器送入样水杯供分析仪表使用。常规五参数不需要沉沙和过滤，原水直接由采样泵送入仪表分析，根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。
在不失去水样的代表性的前提下，对水样进行预处理，预处理目的是消除干扰仪表分析的因素，采用多级预处理方法，初级过滤和精密过滤相结合，水样经初级过滤后，消除其中较大的杂物，再进一步进行自然沉降（经过滤沉淀的泥沙定期排放），抽取上清液，然后经精密过滤进入样水杯，它与分析仪表共同组成分析单元。
3.1.2.3清洗单元
清洗系统包括清洗站房内部管路和清洗采水管路。清洗用水可采用与辅助用水相同的方案，不会对环境造成二次污染。灭藻清洗装置采用先进的灭藻技术，保证系统管路内部免受藻类影响。采用加压、加气清洁水流冲洗，通过向清洗水中鼓入压缩空气，产生大量连续的气泡，从而强化系统清洗效果。系统的清洗操作，可以通过现场或远程进行自动或手动控制。
3.2控制单元
3.2.1工作思路：
水质自动监测站控制单元主要由现场工控机、PLC控制单元、通讯单元、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成，具有系统控制、数据采集、贮存及传输功能,在系统断电或断水时的保护性操作和自动恢复功能。

控制单元主机内嵌的数据采集器、开关量控制器实现水质自动监测系统水样采集、预处理等过程控制。主机内嵌入式的数模采集模块，实现各类信号及数据的采集、处理等过程。主机内集成的专用现地监控软件包，完成水质自动监测系统的控制、数据采集、存储、处理工作。
3.2.2 控制功能：
（1）能够现场/远程设置系统的采样周期（1-24次/天）。 

（2）可调节连续、间歇或紧急取样等多种方式。
（3）对系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数的远程控制。
（4）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。
（5）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示功能。
（6）现场自动控制运行，实现无人值守。包括采、配水单元、管路清洗单元的运行自动控制，以及仪器校准和同步启动等的自动控制。
（7）现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。
（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能。
（9）实时自动记录采集到的异常信息主动上传到远程控制中心，可自动和手动远程控制对异常信息进行处理。
（10）显示、浏览所有监测项目的监测数据记录表格、曲线，并具有完备的现场仪器设备测控操作界面。
（11）具备子站ID识别功能，增强了系统的保密性。
（12）系统与仪器可进行时间同步，确保中心站软件、子站控制系统、仪器三者的时间一致。实时显示各仪器的状态、当前监测值等。
（13）具备现场调试控制功能，手工及单一控制功能包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制。
（14）具备实时监控功能，动态显示外围设备和监测仪器的运行状况，同时能够显示各种变量（水压、电压、温湿度等）的变化值，并有提示和报警功能，便于实时监控，各种变量值自动进入数据库备查。
（15）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。
（16）系统设置具有开放性，系统响应远程中心站的对现场各种参数的状态显示，可根据权限自行设置有关参数，进行参数修改和控制功能等。
（17）可接受和执行中心服务器发送的系统控制命令，系统控制命令包括远程调取工控机历史数据、重启或停止控制系统、修改仪器或系统采样周期、启动紧急监测、日期时间修正等。
3.2.3现场控制系统软件
现场监控单元软件界面友好，中文显示，操作方便，易于修改，升级方便。现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。可实现改变控制参数，发送控制命令、浏览控制状态等人机交互功能。具有强大良好的用户仿真界面，可动态显示各单元设备工作状态参数，如历史数据存贮和显示，系统操作日志、异常情况日志、系统控制、系统所有单元设备工作状态参数的显示及参数设置，并可兼作现场工作状态显示和数据的存储，当进行采水、预处理、排水、清洗的时候，相应的设备、泵、阀开关情况都会依据实际情况显示在界面上，直观表现。
3.3数据采集与传输单元
数据采集传输单元将按照采购人指定的传输协议要求(数据采集仪器通信协议和数据传输平台传输协议)，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。
数据采集与传输完整、准确、可靠，监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和控制单元的参数进行设置，具备自检和死机自动恢复功能。系统应满足国家和江苏省最新发布的规范要求，要求能提供标准化对外接口，能够实现与国家总站、江苏省、南通市监控中心系统管理平台进行单点登录集成及数据共享交换；实现与海安市原水质平台无缝对接。
3.3.1数据采集与存储
支持RS-232或RS-485标准通讯方式、TCP/IP通信方式。按照国家地表水自动监测平台要求实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令。
（1）监测项目数据采集
pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、
（2）环境指标
温度（包括室内）、湿度（包括室内）。
（3）仪器设备（包括系统水泵、阀门）的工作状态：供电、启动、停止、运行、测量、校零、校标、标样核查\清洗、维护、故障、试剂添加、采样时间、采样频次、进出口压力、供电系统状态、通信状态等。
（4）报警信息
供电电源断电、设备断电、设备停运、试剂缺少、设备异常改动，数据超标、数据越限、标定异常、测量异常等仪器内部异常，室内温湿度安全信息。
（5）关键参数
包括标定间隔、测量间隔、标样核查间隔、测量模式、量程上下限、曲线系数、标液参数、标定信息、设备序列号等。
（6）监测项目
根据确定的监测频次，每次作为一次有效值进行采集，可设置频次。
（7）具有历史数据存储功能，断电后数据至少保存90天，并能储存三年以上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其它事件记录。
（8）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。
（9）自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据，不同监测点可以灵活设置不同监测项目。
（10）数据采集器有时间调节和控制窗口，以保证数据采集器、PLC控制系统、仪器时钟行走时间一致，保证全系统步调一致。
（11）可记录现场系统的运行状态，并以运行日志的形式保存，保存1个月以上的日志信息。
（12）能够按照环境监测中心指定的数据状态标识要求对每条监测数据赋予标识记录如标定、标样核查、平等样测试数据、线性核查、维护调试等。
（13）数据的存储容量：瞬时数据记录保存三天，历史数据保存三年以上。
（14）能定时和固定时段采集历史数据进行报表统计和数据曲线分析，数据导入、导出方便，并有数据备份、恢复功能；能根据有效数据自动生成日报、周报、月报、季报、年报等各种报表、图表，并能动态定制各种报表；能判断水质类别、首要污染物和各指标的超标情况；能根据用户要求进行数据处理，可以进行不同时段的数据对比等。
（15）停电保护和后备：系统在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。
（16）根据状态参数或故障报警信号等能自动对分析结果的有效性进行判断，并可根据状态参数等对测量数据进行人工有效性识别，无效数据应根据种类标注不同的状态标识符。
（17）从监测仪器中采集数据之后，根据不同的监测仪器进行存储，并进行标识，如标识数据采集时间等。
（18）抗干扰能力强，停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位等功能，通过数字口实现上述相关仪表参数的远程控制功能。
（19）所存储数据只能进行读取、写入但不能进行处理，以保证数据的真实性
（20）断电后自动保护历史数据和参数设置。
数据储存量：≥400组。
3.3.2数据传输与通讯
采用以无线通讯（GPRS或CDMA）或有线通讯，并可接入虚拟专用网络（或VPN）数据传输方式，一备一用、一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率按需实时可调，按照国家地表水自动监测平台要求实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令，功能要求满足《HJ 915-2017 地表水自动监测技术规范》。
（1）接受中心站的远程访问，实时采集视频信息并传输至中心平台。
（2）按通信协议要求定时主动上传历史数据、日志记录和环境参数记录、异常信息记录如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。
（3）具有仪器关键参数上传、远程设置、远程校时功能，能按要求接受、处理和反馈远程控制命令，如远程标定、仪器参数设置、标样核查、远程单元控制，等，配水单元的所有操作均可接受平台端的远程控制。
（4）实现远程状态监控和参数设置如数据上报间隔、系统流程参数、紧急停机/待机、紧急/单次测量等。
（5）具有可接受远程设置工控机/数采仪及仪表登录密码功能。
（6）数据传输支持一点多传、断点续传。
（7）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。
（8）数据传输频率不低于国家要求，并可根据管理要求远程设定传输频次。
（9）具有远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警功能，可对现场各参数分别设置报警上下限，具备数据超标自动报警功能，并能够保存1个月以上的报警信息，同时将报警信息及时上传至中心站。
（10）当现场工控机停电、损坏、不运转的时候，数据采集系统保证正常的数据采集和传输，保证系统运行不受现场工控机的影响。
（11）具备对通信链路的自动诊断功能，一旦通信链路不畅，能够及时自动恢复通信链路。
3.4辅助单元
本项目的辅助单元包含废液系统、自动灭火装置、UPS不间断电源、稳压电源、视频监控系统和集成柜等部分。为防止仪器废液对环境造成二次污染，水质分析仪表测量完成后的废液进入专用废液收集装置中，配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集（收集的废液由中标方承诺负责合法化处置）,以防止污染周围环境和影响源水的水质。
3.5户外一体化微型站
本项目采用户外一体化微型站房的集成方式，应满足仪器设备的安装，方便仪器设备运行维护，具备远程监控功能，系统故障报警及记录功能，停电保护及来电自动恢复，实现防盗保护，达到无人值守的目的。
3.5.1总体要求
（1）整个户外一体化站房占地面积≤1平方米；
（2）一体化站房应具有密闭性能、防水防冲击性能，满足有关要求，柜体整体防护等级达到 IP54 以上；
（3）一体化站房应具有耐腐蚀性能：耐酸碱腐蚀、防水喷绘钢材材料，具备通风、防晒功能；
（4）一体化站房应配置环境监控功能：对站房温湿度、烟雾、漏水进行实时监控，提升一体化站的安全性，减少意外发生，保障设备的运行；
（5）一体化站房应采用钢框架结构，外壳及顶由 1.5mm 厚碳钢或不锈钢 p 型板拼装结构组成；
（6）一体化站房内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉；
（7）柜体配置集成空调，自动调节柜内温度，保证柜体内部在室温环境下，满足系统及仪表对温度的要求；
（8）给排水：从附近引入自来水（自来水的瞬时最大流量 3 立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米），自来水管宜采用 PPR 双热熔复合管或 UPVC 给水管；排水管采用 UPVC 管材，粘接连口，并应有坡度，实施有组织排水；排水总管径不小于 DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施；排水管出水口高于河水最高洪水水位，设在采水点下游或市政排水官网；
（9）供电：从附近引入交流电至一体化柜位置，现场必须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地、接零等相关要求。
3.5.2电源及防雷设计
（1）在线监测设备所需电源由厂区供电系统提供，是一路具有断路器分断的独立的专用回路，引自低压配电箱内专设的接线端子。供电电压为AC220V，50Hz，电源容量不小于6kVA。监测工作站内设有安全合格的配电设备，能够确保提供足够的电力负荷，不小于6kW。
（2）供电系统尽量避免与大容量感性负载并联以免产生高压涌流。
（3）采用220V/50Hz两相三线制工作电源进工作站配电柜，电源总功率6kVA。电气布局合理美观，强弱电分离。本设计方案将根据现场情况，将电源分成三路：
1.监测仪表供电电源；
2.照明及空调电源；
3.联动设备及其他辅助电源。
（4）在线监测系统设备所需的电源、信号、通信电缆均由本单位中标后负责设计、供货、安装、和调试。
（5）所有监测仪器的输出信号均严格按规定的通信协议要求接到统一的接线排。
（6）监测用房内设有照明设施，照明设施采用节能灯具。
（7）在线监测系统和电气系统采用单独接地方式，接地段深度大于2m。机房各类防雷地线设置符合GB50057和GB50169的规定，并留端接排。接地电阻不大于4Ω。
（8）监测工作站应有完善规范的防雷系统，防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057 —2010）的规定，防雷和接地系统应与附近厂区取得平衡。
3.5.3视频监控
在户外一体化站房建设位置安装户外视频监控，视频监控功能如下：
1.站房外取水口附件：独立杆式安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

2.站房进门处：独立杆式安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

3.6运维技术要求

中标单位须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责水站（采水、所有仪器设备、一体化站房等）的日常运行维护。
中标单位需提供一年的运行维护服务，服务期从水站完成整体验收工作后开始计算。
3.6.1运行维护总体要求

（1）中标单位运行维护期间依照有关规范和技术要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

（2）运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标单位支付；

（3）运行维护期间，水站的全部资产（设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，中标单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

（4）中标单位对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

（5）运行维护期间，中标单位有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态；

（6）中标单位应组织投入运维人员和运维车辆；

（7）中标单位相关技术人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立运行维护水站；

（8）中标单位运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本标书中的技术要求。

3.6.2运行维护内容及要求

运行维护内容应包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作。
3.6.2.1远程维护要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理；

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

（3）对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率等对水站的运行维护情况进行评价。

3.6.2.2现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的定期养护。
（1）站房

保证机柜空调运行正常，定期对机柜空调进行清洗。
（2）分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。
水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。
（3）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。
（4）控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。
定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。
每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。
（5）辅助设备

定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。
（6）其它

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.交货期：合同签订生效后60天内完成系统所有建设内容。

3.交货地点：招标人指定地点。

4.质保期限：提供一年的免费质保。
五、采购标的的验收标准：

（1）设备材料验收

1)验收标准：产品名称、规格、数量及技术参数符合采购清单要求，包装完好的全新产品。

2)验收方法：由采购人验收。

3)验收时间：到货后五个工作日内。

（2）试运行技术要求

联网调试完成后系统进入试运行，试运行应连续运行30天。试运行期间应保证站点正常运行，并应由中标人免费提供试运行期间系统运行所需的一切试剂。

（3）系统竣工验收

1)验收标准：安装调试过程的资料齐全完整；系统运行良好，全部达到招标文件的功能和相关标准要求。

2)验收时间：系统试运行3-6个月后，视运行情况确定。

3)试运行结束后，中标人申请验收组织验收会，验收参照《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》（2019）执行。验收通过后第二日起进入水质自动监测系统运维服务期，运维服务期1年。
六、采购标的的其他技术、服务等要求：

6.1安全等其他服务要求

（1）产品在安装使用过程中和国家有关规定的年限内，因安装施工原因造成的人员伤害和一切损失由投标人承担。
（2）投标人的报价和工作范围将被认为满足本项目招标文件中所要求的一切货物和服务所需的全部费用和内容，若有漏项均由投标人承担。

（3）水电由中标方与业主单位协商后自行开户或套表接入，独立走线连接至站房内（其中室外供电线为不小于6平方国标BVR塑铜线），如需破路埋管、架空走线均由中标方承担，建议事前与采购方联系现场勘查。

（4）运行维护期间，值守人员的相关费用及水站运行产生的水、电、通讯、试剂耗材、仪器设备、采水设备（水泵、管路、线缆）维修等费用均由中标单位负责。

（5）投标人负责将全新原包装产品交付至招标方指定地点，所有运输及安装调试和培训所发生的费用由中标方承担。

（6）所提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。

（7）保修期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

（8）本次10个微型站需根据采购方要求完成，并完成另6套备用站点的地基工程、水电配套工程。具体位置由采购人另行确定。
（9）在服务期中，涉及搬迁工作产生的费用由中标单位承担。搬迁次数根据采购人实际情况确定，投标人投标时自行考虑这部分费用，不单列报价。
（10）数据归属及保密：本项目所形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，中标单位无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。
6.2包装要求： 

6.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

6.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

6.3绿色数据中心

6.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

6.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

七、采购标的中的核心产品：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪。
八、付款方式

采购人于合同签订后30日内向中标人支付合同总额的30%，中标人完成站点建设并验收合格后支付合同总额的40%，一年运维期结束支付合同总额的30%。由于采购人为财政全额拨款单位，相关付款时间以财政拨款实际到付时间为准。
九、履约保证金
9.1本项目免收履约保证金。
9.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

9.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十.合同条款（详见附件）
第四章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评分点
	分值
	评审标准

	1
	产品性能指标
	22分
	投标货物对照项目需求中“2.微型水质自动监测站分析仪器单元”所列的技术参数、技术性能指标，完全满足技术指标及功能参数要求的，得22分。每有一项响应指标不满足或负偏离扣2分，扣完为止。最高得22分，最低得0分。
仪器产品（常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪）的技术指标需提供相关证明材料予以证明（加盖投标人公章），提供认证检测报告、产品的官方宣传彩页、产品的官方宣传网页截图、产品的仪器技术参数表等任一证明材料。

	2
	项目实施
	15分
	投标人针对技术要求并结合地域、人员、仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括水质自动监测系统中配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输、辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）、仪器设备安装调试和联网方案。（12分）包括但不限于：
①系统集成方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则；
②仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；
③联网方案能实现数据顺利传输至采购人要求的数据管理平台。
针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得4分；内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；内容与本项目实施无关或未提供的不得分。
项目实施中过程中，提供保障服务：

①承诺无条件接收相关机构组织的运维质量监督检查，接受监管和考核，得1分。提供承诺书并加盖公章。
②承诺本项目在运维期中如遇涉及生态环境监测事权上收或运维期满后无条件响应及配合下一轮相关运维方做好仪器设备系统性能合格性测试工作，保证无缝对接并交接（交接的仪器设备须满足相关技术要求），确保系统处于良好运行状态，不涉及收费事宜，得1分。提供承诺书并加盖公章。
③当站点需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级报批。涉及站点迁移的，运维单位承诺无偿根据业主方要求做好迁移工作（包括但不限于站点搬迁、监测仪器设备安装、调试、检查等工作并做好相关记录），得1分。提供承诺书并加盖公章。

	3
	运维
方案
	6分
	投标人根据本项目的情况提供详细的运维实施方案，包括但不限于：
①日常管理制度；
②备品备件保障；
③运维工作要求；
④运维操作规程；
⑤交接方案；
⑥安全保障措施。
针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得1分；内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得0.5分；内容与本项目实施无关或未提供的不得分。

	4
	核心产品认证
	6分
	所投核心产品（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪）通过中国环境监测总站在线自动监测仪适用性检测合格名录的有一项得1分；分别对应中国环境保护产品认证证书（CCEP）的有一项得0.5分。总磷、总氮分析仪为一体机的视同两项，最高得6分。
提供证书扫描件加盖响应供应商公章，否则不得分。

	5
	企业业绩
	10分
	投标人提供其或设备制造商实施的同类地表水水质自动监测站建设案例，每提供1份业绩得2分，本项最高得6分。
投标人能提供地表水水环境自动监测运维业绩的，每提供1份业绩得2分，本项最高4分。
须提供中标（成交）通知书及有效合同扫描件，合同扫描件须包含有合同首页、内容页、签章页、采购人联系方式等关键页。

	6
	履约能力
	8分
	①投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，地表水水质自动监测站运营服务认证（不限等级），每提供一个证书得1分。本项最高得4分。
提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图并加盖公章，证书须在有效期内，不提供则相应项不得分。
②为本项目配置的运维人员至少2名，且全部通过环保部门水质自动站运维上岗考核（以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准），符合得2分。
注：提供供应商为其缴纳的社保缴费证明及有效期内培训合格证明材料。新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可提供劳动合同，不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）
③为本项目配备2辆运维专用车辆，得2分。

提供车辆归属投标人单位的相关证明材料；如为租赁车辆须提供租赁合同（协议）和租赁费支付证明材料；如固定使用单位内部员工车辆，需提供相关证明材料。

	7
	节能环保
	3分
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、资格审查证明材料
二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.投标函（格式见附件5）

9.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）
3.项目需求中重要技术参数须提供的证明材料（如有）；
4.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件8）

2.分项报价明细表（格式见附件9）

3.中小企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）
附件1
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
               ：
我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：
本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。
供应商（盖章）：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
______年______月______日
附件2
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                  供应商名称（公章）：
                                 授权代表签字：_______________________
                                 日期：______年______月______日
附件3
法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件4
法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
注：提供法定代表人的身份证复印件、被授权人身份证复印件盖公章
附件5
投标函
致：采购人
根据贵方的项目编号：        招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6
商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7
技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8
开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌
	


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
附件9
分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	常规5参数水质分析系统
	
	
	台
	10
	
	
	

	2
	高锰酸盐指数水质分析系统
	
	
	台
	10
	
	
	

	3
	氨氮水质分析系统
	
	
	台
	10
	
	
	

	4
	总磷水质分析系统
	
	
	台
	10
	
	
	

	5
	总氮水质分析系统
	
	
	台
	10
	
	
	

	6
	采配水及预处理单元
	
	
	套
	10
	
	
	

	7
	控制单元
	
	
	套
	10
	
	
	

	8
	数据采集与传输单元
	
	
	套
	10
	
	
	

	9
	辅助单元
	
	
	套
	10
	
	
	

	10
	视频监控单元
	
	
	套
	10
	
	
	

	11
	一体化微型站房（面积不大于1m2）
	
	
	套
	10
	
	
	

	12
	备用站点
	
	
	套
	6
	
	
	

	13
	运维1年
	
	
	年
	1
	
	
	

	合计（元）
	


附件10
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：
附件11
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件12
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件14
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件15
合同范本
海安市政府采购合同（货物类）（合同编号）
项目名称：                             项目编号：

甲方：（买方）                        
乙方：（卖方）                        
    根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

1.4 质量要求:
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、 规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包
6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：所有设备及软件须在合同签订后的    天内交付验收。
8.2 交货方式：
8.3 交货地点：
九、货款支付

由甲方按下列程序在    内付款:
9.1 预付款:签订合同后，支付合同总价的___%。
9.2 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付合同余款。
9.3对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。
十.税费
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：                                                     
     ⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。                           
     ⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。                               
     ⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十二、验收、交付标准和方法、
12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的     违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日        向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。

十七、其他
17.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
17.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
17.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十八、合同生效

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式    份。
  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
签订日期：      年    月   日
附件16
办理政采贷和履约保函（保险）告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
1
４９

