连云港市政府采购

招标文件

项目名称：连云港市妇幼保健院高频电灼仪采购

项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2025-0235

采购人：连云港市妇幼保健院

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

2025年12月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章政府采购合同格式	19

第四章投标文件格式	23

第五章合同专用条款表	42

第六章项目需求	43

第七章评标办法	47

# 第一章投标邀请

项目概况 连云港市妇幼保健院高频电灼仪采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年12月23日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2025-0235

项目名称：连云港市妇幼保健院高频电灼仪采购

预算金额：120万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：高频电灼仪采购，详见项目需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：15天。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一年不需提供，自然人不提供。）（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

①投标人所投产品在投标前应取得医疗器械注册证。

②投标人为所投产品制造商，提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人为所投产品经销商，提供具有有效期内的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

1．时间：2025年12月1日至2025年12月8日23:59止（北京时间）。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间

投标文件接收截止时间：2025年12月23日9:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2025年12月23日9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市妇幼保健院

地    址：连云港市海州区秦东门大街669号

联系方式：0518-85830176

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中际招标代理有限公司

地    址：连云港市海州区凌州路8号德惠商务大厦B座1014室

联系方式：朱虓18061313418

3.项目联系方式

项目联系人：朱虓

电      话：18061313418

## 八、电子招投标说明

1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

# 第二章投标人须知

## 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏中际招标代理有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网-下载专区）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）招标文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

## 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）分项报价表：请按第四章“投标文件格式”提供的“分项报价表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

18.3 技术文件：

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

18.4评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

## 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

## 五、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。

线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。

22.2 开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）投标人解密投标文件；

（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束。

22.3 采购代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

23.4启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（一）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

23.5 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）投标人未通过异常低价投标（响应）审查的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

## 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供壹份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金及质保金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。

32.5 采购人与中标人应按第五章“合同专用条款表”约定质保金，质保期内中标人提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

## 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1采购代理费按《苏政采协[2024]20号》文件45%标准计取。

34. 解释权

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

35. 有关事宜

35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

## 八、政策功能

36. 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

37. 价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

38. 参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

38.1 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章“投标文件格式”）。

38.2 供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。

38.3 供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39. 支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

41.为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

连云港市政府采购合同

合同编号：                                         签订地点：连云港市海州区

卖方：                                            买方：连云港市妇幼保健院

地址：

根据有关法律规定，买卖双方协商一致订立本购销合同，双方自愿遵守本合同的所有条款。

一、卖方向买方提供如下产品：（单位：元）

| 产品名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 成交单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计金额（大写）： 圆整 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：买方指定地点：              。

三、运输：卖方负责以安全、可靠且符合行业标准的运输方式将设备运输到买方指定的安装地点，并承担运输过程中的一切风险，包括但不限于设备损坏、丢失、延误等。运输工具应具备必要的防护措施，确保设备在运输途中不受任何损害。

四、交货期：合同签定生效后按买方指定时间到货，运费由卖方承担。

五、付款条件

付款方式：到货后中标人负责安装、调试，采购人负责书面验收。验收合格后，卖方提供符合财务部门要求的相应数额的发票后三十个工作日内付款60%；正常使用满6个月时付货款的30%，余款10%在货物正常使用满两年后且无质量问题,在一年内经卖方申请，买方无息付清。每次付款前15天，卖方应提供相应数额的发票。

六、设备的验收

6.1设备必须严格符合中华人民共和国对此种货物的最新、最严格的验收标准，以及竞价采购、竞投文件或招、投标文件中所规定的详细要求。卖方提供的设备应为全新的、原装合格正品且来自原产地，并随设备附带完整的原厂包装及配件清单。

6.2在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明货物与竞价采购文件、竞投文件中技术参数相符的检测报告。

6.3设备到货时间，请卖方提前一周通知买方，以便买方安排好接收工作。以便买方有充足时间安排接收工作。设备安装时，卖方必须提前三个工作日与买方的设备处进行详细沟通，并在买方设备处的全程监督下与相关技术人员共同参与安装，否则引起的一切责任由卖方承担。

6.4卖方在交货时，须提供货物的原产地证书，货物的各种合格证书、货物出厂原始编码、记录数据的检测报告、进口货物的海关报关的证明的原件及复印件（复印件需加盖公司公章），同时提供设备生产厂家的资质证明文件、质量保证体系认证文件等，否则买方可拒绝接收，相应的经济及法律责任由卖方承担。

6.5货物安装调试过程中，买卖双方共同参与，若发现设备损坏和缺件，应即时记录缺损情况，由卖方负责在 24 小时内启动向当地保险公司备案或进行其他索赔程序，并向买方提供详细的索赔进度报告。如保险索赔无进展或不理赔，相应责任由卖方承担。货物安装调试结束，经买卖双方、技术监督部门以及其它相关管理部门检测合格，连续正常运转 30天，无质量问题，买卖双方可在7天内签发货物最终验收合格单证。

6.6卖方应在接到买方通知后三天内到买方处进行货物安装,如果因此或因货物质量达不到要求而未能在开箱后  7天内完成安装验收，卖方应向买方进行补偿，每延误一天卖方应按设备总价格的1%向买方支付补偿金，并承担买方因设备未及时投入使用而产生的额外费用，如临时租赁设备的费用等。

6.7卖方免费负责安装、调试直至验收合格交付使用。在货物安装前，卖方免费派技术人员到买方指定地点进行机房设计，并全程指导施工，负责验收；提供安装所需的详细技术资料包括但不限于设备安装手册、调试指南、安全操作规程等；安装结束后免费对操作、维修人员进行本机培训，直至使用人员能熟练掌握为止，并提供培训考核报告。

6.8提供本货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），包括但不限于厂家的中英文使用说明书、维修手册、电路图纸等技术资料，并提供电子版资料以便买方存档和查询。

6.9如卖方提供的设备设有维修软件密码，卖方应在设备交付时同时提供密码解锁工具及详细操作说明，并保证无条件地为买方永久免费打开，且不得因密码问题影响设备的维修和正常使用。

6.10卖方负责免费将软件系统接入买方HIS系统，并在接入前提供详细的接入方案和测试报告，接口费由卖方承担。同时，卖方应确保软件系统与买方 HIS 系统的兼容性和数据交互的安全性，在接入过程中不得对买方现有信息系统造成任何损害。

6.11卖方负责免费升级维护软件系统，在升级过程中确保设备的正常运行，如因升级导致设备故障或数据丢失，卖方应承担全部责任。

七、操作人员的培训

卖方在买方现场进行培训，培训内容应涵盖设备的操作、日常维护、常见故障排除等方面，直到买方人员能够熟练操作为止。医生、工程师培训必须到位，培训人员应通过买方组织的考核。必要时，买方也可派人到上级医院进行培训，产生的一切费用（包括但不限于差旅费、培训费、住宿费等）由卖方负责。同时，卖方应协助买方办理培训相关手续，并在培训期间提供必要的技术支持和指导。

八、设备的保修

1、自双方签署验收报告合格之日起，卖方对该设备整机免费质保**年，保修期内每三个月巡访维护一次，所产生的一切费用由卖方承担，但属买方人为操作损坏，不在卖方无偿保修之列，如买方有需要，卖方应提供有偿维修服务，但只收取配件成本费。电池终身保修，且在电池容量低于初始容量 80% 时，卖方应免费更换电池。如果在保修期内设备的核心部件连续损坏（一年时间损坏频率≥1次），卖方应无条件为买方免费更换一台新设备，并承担设备更换过程中的一切费用，包括但不限于运输费、安装调试费等。

2、无偿保修期满后，即转入有偿保修期。卖方仅收取配件费，配件费按成本价收取费用，并在每次维修前向买方提供详细的费用清单和维修方案，经买方同意后方可进行维修。

3、买方发出维修通知后，卖方必须于2小时内响应，24小时到位解决。否则买方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由卖方承担。保修期内每耽误使用一天，保修期顺延三十天，并按照设备日平均使用收益赔偿买方损失。

4、无论在保修期内还是保修期外，买方发出维修通知后，卖方必须于2小时内响应，24小时到位解决，卖方必须上门维修，卖方工程师来买方维修本设备，必须事先与买方设备处取得联系，并且征得其同意，否则由此引起的一切责任由卖方负责。

5、卖方必须保证该设备的年开机成功率98%以上（以接到买方故障通知为准）。若年开机成功率未能达到 98%，则每差 1%的开机成功率，卖方无偿延长免费保修期四个月，并按照设备总价的1%向买方支付违约金。

九、违约责任

1、买方延迟付款的，卖方应通知买方按时履约，经通知后仍逾期支付的，每逾期1日，按未付款项的万分之一支付。最高违约金限额为货款价值的1% ，但因卖方原因导致买方无法履行合同的除外。

2、卖方延迟履行合同的，每延迟一日按货款总额的 1% 赔偿买方。若延迟超过合同约定交货期的 10 天，买方有权解除合同，并要求卖方返还已支付款项，同时承担合同总价 20%的违约金以及买方因此遭受的全部损失。

3、如该设备的年开机成功率未能达到98%，则每差1%的开机成功率，卖方无偿延长免费保修期四个月。

4、因产品质量问题(设备、试剂、耗材)，给医患或其他第三方人员造成生理、心理上的伤害，或造成医疗纠纷、经济纠纷、行政处罚等情况，一切责任由卖方负责。卖方应承担因此给买方带来的所有直接和间接损失，包括但不限于医疗赔偿费用、法律诉讼费用、买方声誉损失赔偿等。因软件和硬件造成的一切损失由卖方负责。并应在问题发生后 24 小时内启动应急处理程序，及时解决问题。

5、保修期内，如因设备故障而影响工作的，则每影响壹日，赔偿买方贰佰元，赔偿不足以弥补买方损失的，卖方继续承担违约责任。

十、法律适用

执行本合同依据法律为：《中华人民共和国民法典》等。

十一、争议解决方式

任何因本合同而发生的争议，双方应先行协商解决，如协商不成，可选择买方所在地人民法院依法提起诉讼。

十二、其他约定

1、卖方现提供的设备软件为最高级并负责该设备将来的免费软件升级及必要的硬件支持，软件升级应确保与买方现有系统的兼容性，并在升级前提供详细的兼容性测试报告和用户操作指南。硬件支持应包括但不限于提供硬件升级方案、配件供应等，且按成本价收取费用。

2、将来买方如再购买该设备的维修配件、耗材，卖方将以成本价供给买方。并提供质量保证和售后服务，售后服务标准不得低于本合同约定的设备保修标准。

3、售后服务（联系人：***   联系方式：**************  ），卖方应保证售后服务人员的专业素质和响应速度，如买方对售后服务不满意，卖方应在接到反馈后 48 小时内采取改进措施。

十三、合同生效

本合同共一式五份，买方执四份，卖方执一份。自双方签字盖章之日起生效。合同附件、投标文件作为本合同的补充，双方所达成的补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十四、《承诺书》作为合同的有效组成部分。

买方：连云港市妇幼保健院                  卖方：

法人代表：                                法人代表：

经办科室负责人：                          委托代理人：

盖章：                                    盖章：

签章日期：                                签章日期：

附件1：                   承诺书

我公司                             ，作为连云港市妇幼保健院（以下简称“甲方”）医疗设备供应商，我们郑重承诺如下：

1、为了严格执行国家有关法律、法规和甲方医疗设备规定，保证临床使用安全，确保患者和甲方的合法权益，我公司对连云港市妇幼保健院作如下承诺：

(1)提供的产品一定是医疗器械产品注册证有效期内生产，且在产品交付时，同时向甲方提供该产品注册证的有效复印件及相关证明文件，若因产品注册证问题导致甲方遭受任何损失的，我公司承担全部责任，并按照该批次医疗设备价值的双倍向甲方支付违约金。

(2)产品的说明书、标签和包装标识严格按照国家食品药品监督管理总局2014年10月1日起施行的《医疗器械说明书和标签管理规定》(总局令第6号)要求，内容真实、完整、准确、科学，并与医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产企业许可证》、《产品执行标准》的内容和产品特性相一致，产品条码与实物一致。

(3)在提供产品时，严格按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、进口产品商检报告、产品说明书等证件,保证产品质量，若因证件不全或质量问题导致甲方遭受任何损失的，我公司承担全部责任，并按照该批次产品价值的双倍向甲方支付违约金，同时立即召回所有相关产品，由此产生的召回费用及其他相关费用均由我公司承担。

承诺人：

承诺时间：

附件2：

购销廉洁协议

为了进一步加强行风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，连云港市妇幼保健院(以下简称“甲方”)，(供应商XXXXX)(以下简称“乙方”)特订立如下协议：

一、甲乙双方的权利和义务

1、双方严格遵守国家有关法律法规及行风廉政的规定。

2、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和服务对象的利益，违反行业管理的各项规章制度。

3、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4、双方承诺严格遵守本协议，自觉接受纪检监察、审计等部门的监督。

二、甲方的承诺

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

2、甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

3、甲方工作人员要秉公办事，不得菅私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

4、甲方工作人员有义务宣传、告知本单位已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本单位管理及医务人员。

2、不以任何名义为甲方工作人员报销应由个入支付的任何费用。

3、不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5、不得要求采购单位任何部门、任何个人对设备的使用情况进行统计。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲    方： 连云港市妇幼保健院            乙   方：

代表签字                                 代表签字

日期                                     日期

- 第四章投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：JSZC-320700-ZJZB-G2025-0235

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

格式1、响应函

响应函

致：连云港市妇幼保健院

根据贵方项目（项目编号：）招标文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本项目招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2025-0235

项目名称：连云港市妇幼保健院高频电灼仪采购

报价单位：元

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

格式3、投标产品配置及分项报价表

投标产品配置及分项报价表

项目名称：连云港市妇幼保健院高频电灼仪采购

项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2025-0235

单位：元

（格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

4、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：年月日

格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目名称项目（项目编号：项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 条款 | 采购请求 | 投标响应请求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

格式10、技术参数偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 技术参数要求（逐条填写） | 投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 参数证明材料所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12、安装调试方案

安装调试方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式13、培训方案

培训方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式14、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式15、其他材料

其他材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 第五章合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 5 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 4 | ★交货期：≤15天。 |
| 6 | ★质保期：≥4年。 免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 3 | ★付款方式：到货后中标人负责安装、调试，采购人负责全面验收。买方在货到安装验收合格投入使用且收到卖方提供的符合财务部门要求的相应数额的发票后三十个工作日内付款60%，正常使用满半年时付货款的30%，余款10%在货物正常使用满两年后且无质量问题,在以后的一年内经卖方申请，买方无息付清。每次付款前15天，卖方应提供相应数额的发票。 |
| 12 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

# 第六章项目需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业。

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

一、项目概述

本次采购的内容为连云港市妇幼保健院高频电灼仪（射频治疗仪）采购。用于医疗机构皮肤科、美容科、康复科等相关科室使用。可用于面部皮肤问题的治疗，或可用于浅表部位的手术中，对相应组织进行凝固、使组织变性和/或坏死。卖方负责将设备运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电灼仪（射频治疗仪） | 1 | 120 |

二、主要技术参数（加“★”项为实质性要求和条件，必须提供明确的佐证材料证明（例：产品说明书、彩页、检测报告等），不满足视为无效响应文件，自行承诺符合要求不予认可；加“▲”项为重要指标（允许负偏离），其余项为一般响应指标，投标人应逐一列出所有参数性能配置等偏离情况。加“▲”项需提供明确的佐证材料证明（证明材料须加盖生产厂家公章，包括但不限于：技术白皮书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确视为未提供证明材料，自行承诺符合要求不予认可。）

1.输出频率≥1MHz

2.最大输出功率≥33W

3.输出模式：连续、脉冲输出

4.治疗深度可调，最大深度≥2.0mm。

5.▲治疗头针对松软皮肤，能够精准安全治疗。

6.▲具备能够让射频能量分布均匀、显著减少射频趋肤效应的技术，以显著提升临床治疗效果。

7.▲具备根据临床需求，一次进针可设置不同深度层次进行射频能量发射的技术。

8.可选配脚踏开关

9.具备显示屏，可以显示工作状态、输出功率、定时时间。

10.电源要求：220V±10V

三、供货要求

★（1）交货期：≤15天。

（2）设备包装、供货、保管过程中中标人应遵守安全操作制度，严格安全措施落实，承担安全责任。

（3）严格按国家规定的技术规范标准生产和安装，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容。质保期内的维护更换等费用全部由卖方承担，包括人工、更换配件等费用。

（4）设备运输、仓储、保管过程中的费用由中标单位承担。

（5）投标人须提供操作手册,维护手册等。

四、安装调试要求

（1）所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。

（2）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

（3）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

（4）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

（5）供货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等。

（6）采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

（7）应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

（8）如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

（9）投标人须向采购人提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

（10）在货物到达采购人指定地点后,投标人须在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助采购人组织验收，并承担相关费用。

五、国家或行业相关规范标准

（1）采用行业标准的不得低于国家标准；

（2）必须通过国家安装规范和验收规范。

六、人员配备要求

投标人须为本项目配备安装人员，投标人须为采购人免费提供人员培训，配备人员不得少于一人。

七、履约验收要求

（1）采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

（3）采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

八、培训要求

（1）投标单位须为采购人免费提供人员培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

（2）投标人在投标时须对产品质量及服务做出维保承诺，为采购人提供人员培训计划，所需费用含本次报价中。

（3）免费提供多人次不少于2周外出操作、诊断、维保培训。

九、售后服务要求

（1）★原厂保修期≥4年，货物及配件保质期内免费提供维修。

（2）中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。

（3）所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。

（4）在质保期内，中标人应无条件提供产品维修及保养服务，一切维护费用均由中标人负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。

（5）在质保期内，设备开机率≥98%,一旦发生质量问题，保证在接到通知日的2小时内进行响应，并能在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障72小时不能修复的，免费提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。

（6）在质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，应提供合格的同型号备用产品给采购人维持工作，质保期相应顺延；如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。中标人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。

（7）在质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并且保证每季度上门检修、保养一次，并出具报告，不再向采购人收取费用。

（8）培训需使产品使用人充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。

（9）投标人应在国内设有维修备件库,质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。

（10）投标人在本省有售后服务点，并提供400（800）免费或专门售后、技术支持电话；在质保期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用。

十、投标报价要求

投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收、不可预见及其他相关所有费用，除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

十一、其他

（1）履约保证金:本项目不收取履约保证金。

（2）★付款方式：到货后中标人负责安装、调试，采购人负责全面验收。买方在货到安装验收合格投入使用且收到卖方提供的符合财务部门要求的相应数额的发票后三十个工作日内付款60%，正常使用满半年时付货款的30%，余款10%在货物正常使用满两年后且无质量问题,在以后的一年内经卖方申请，买方无息付清。每次付款前15天，卖方应提供相应数额的发票。

（3）工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

（4）本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

- 第七章  评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

| 项目 | 评分依据 |
| --- | --- |
| 价格分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（投标人的最低评审价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= （评标基准价/各投标人评审价格）× 30分 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。结果保留两位小数。 |
| 技术参数（24分） | 完全符合招标文件第六章《项目需求》中“技术参数要求”响应指标，满足要求的得24分。每一项重要响应指标偏离（缺、漏项视为偏离）扣6分；每一项一般响应指标偏离（缺、漏项视为负偏离）扣3分。本项最高得24分,最低得0分。 （投标人应逐一列出参数性能等偏离情况，其中加“▲”项需提供明确的佐证材料证明（证明材料须加盖生产厂家公章，包括但不限于：技术白皮书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确视为未提供证明材料，自行承诺符合要求不予认可。）) |
| 安装调试方案（10分） | 投标人提供《安装调试方案》,包含但不限于项目实施计划、人员安排、时间进度和应急保障计划等相关内容： 方案内容完整，措施科学合理，可实施性强的得7-10分； 方案内容较完整，措施较科学合理，实施性较强的，得4-6分； 方案有缺项，未完全包含相关内容，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得1-3分。 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（10分） | 投标人提供售后服务方案（承诺）： 到达故障现场时间以及定期维护、定期回访(注明时间)、保修期外维修时零配件优惠折扣率较大及其他优惠等内容，保养、维修非常便利，得7-10分； 到达故障现场时间以及定期维护、定期回访、保修期外维修时零配件优惠折扣率及其他优惠等内容，操作使用较为简单，保养、维修较为便利，得4-6分； 到达故障现场时间以及定期维护、定期回访、保修期外维修时零配件优惠折扣率及其他优惠等内容缺项，操作、使用比较复杂，保养、维修不便利，得1-3分。 未见阐述不得分。 |
| 培训方案（9分） | 投标人提供《培训方案》,包含但不限于培训计划、技术人员能力、时间安排等相关内容： 方案内容完整，可实施性强的得6-9分； 方案内容较完整，实施性较强的，得3-5分； 方案有缺项，未完全包含相关内容，可实施性一般的，得1-2分。 未见阐述不得分。 |
| 备品备件方案（7分） | 依据投标文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、价格是否合理及后期使用、保养、维护成本等进行评价。 合理、可行性、针对性强的得5-7分； 较合理、可行性、针对性一般的得3-4分； 不合理、可行性、针对性差的得1-2分。 未见阐述不得分。 |
| 产品业绩（10分） | 投标人提供自 2022 年 1 月 1 日起同品牌设备在国内医院采购应用案例，提供中标（成交）公示链接、网页截图、中标（成交）通知书或采购合同复印件，提供一份得 1分，未按要求提供不得分，本项最高得 10 分。 |