港闸经济开发区限值限量站点年度运维服务项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320613-SXSJ-G2025-0024

采购人：江苏省南通港闸经济开发区管理委员会

代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

2025年06月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

受[江苏省南通港闸经济开发区管理委员会]的委托，江苏新世纪工程项目管理有限公司就[港闸经济开发区限值限量站点年度运维服务项目](项目编号:JSZC-320613-SXSJ-G2025-0024)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(港闸经济开发区限值限量站点年度运维服务）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年  07月02日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320613-SXSJ-G2025-0024

2.项目名称：港闸经济开发区限值限量站点年度运维服务项目3.项目类型：服务

4.所属行业：其他未列明行业

5.预算金额：140万元；

6.最高限价：140万元，投标报价超过最高限价按无效标处理。

7.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

8.合同履行期限：2座标准站和监控平台服务时间为2025年11月25日至2026年12月31日，2座VOCs监测站和28座微型空气监测站服务时间为合同签订之日起至2026年12月31日。

- 9.本项目是否接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）；

5.本项目的特定资格要求：无；

6.本项目不接受分包。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年07月02日14点00分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：无。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省南通港闸经济开发区管理委员会

地址：南通市崇川区城港路58号

联系人: 陈先生

联系方式: 0513-85609563

2.招标代理机构信息

名称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔购物中心1号楼13层

联系方式：薛女士 18115810507

邮箱：443608475@qq.com

项目联系人：薛女士  18115810507

- 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新世纪工程项目管理有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理费：本项目招标代理费由中标供应商承担，请参加投标的供应商在成本中自行考虑。中标供应商在领取中标通知书前，一次性支付给招标代理机构。

政府采购代理费率标准：

| 中标金额 | 货物招标代理收费费率 | 服务招标代理收费费率 |
| --- | --- | --- |
| 50万元以下的项目 | 10.5‰ | 10.5‰ |
| 50-100万元的项目 | 8‰ | 8‰ |
| 100-200万元的项目 | 7‰ | 5.5‰ |
| 200-300万元的项目 | 6.5‰ | 4.5‰ |
| 备注 | 招标代理费用不足2000元的，按2000元收费。 |  |

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或招标代理机构及评标委员会联系。

6. 投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

7.无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 。

7.1.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.9投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.10投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

七、授予合同

- 1.签订合同

1.l中标人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

一、项目基本情况

1、项目名称：港闸经济开发区限值限量站点年度运维服务项目

2、预算金额：140万元

3、最高限价：140万元；供应商报价中应包含人工费、差旅费、场地租赁费、电费、网络通讯费、维修保养费、备件备品更换费、质量控制费等运维相关的各部分工作的费用，因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏由成交供应商承担。

4、采购需求：本项目为港闸经济开发区限值限量站点年度运维服务，工作内容为港闸经济开发区的2座VOCs监测站、28座微型空气监测站（详细见清单）、2座标准站和监控平台（详细见清单）的全托管运行、维护、维修、安全、相关技术服务、技术审核工作，为确保系统正常稳定运行，全面达到采购方的质量考核要求。

5、服务期限：2座标准站和监控平台服务时间为2025年11月25日至2026年12月31日，2座VOCs监测站和28座微型空气监测站服务时间为合同签订之日起至2026年12月31日。

二、项目内容

根据《江苏省工业园区（集中区)污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范》（环办【2022】142号）、《南通市工业园区(集中区)限值限量自动监测数据异常预警及处置工作方案》、《南通市工业园区主要污染物排放限值限量自动监测站运行管理办法》等文件的要求，对港闸经济开发区内2座标准站和监控平台、2座VOCs监测站、28座微型空气监测站开展运维及相关技术服务、技术审核工作。供应商在运行维护期间应本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各站点运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求。及时维修相关仪器配件的故障，并防范和减少故障，及时补充耗材、校准仪器，做好原始数据审核工作，确保监测数据及时、科学和准确，保障站点设备及系统连续、稳定、有效运行，保障港闸经济开发区监测监控平台各项功能及数据传输正常。

标准站和监控平台仪器设备、配套设施等见下表：

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 |  | 聚光科技AQMS-500 | 台 | 2 |  |
| 2 | 氮氧化物分析仪 |  | 聚光科技AQMS-600 | 台 | 2 |  |
| 3 | 一氧化碳分析仪 |  | 聚光科技AQMS-400 | 台 | 2 |  |
| 4 | 臭氧分析仪 |  | 聚光科技AQMS-300 | 台 | 2 |  |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 |  | 聚光科技BPM-200 | 台 | 2 |  |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 |  | 聚光科技BPM-200 | 台 | 2 |  |
| 7 | 气象五参数 |  | 深圳智翔宇MULTI-5P | 台 | 2 |  |
| 8 | 动态校准仪 |  | 聚光科技AQMS-200 | 台 | 2 |  |
| 9 | 零气发生器 |  | 聚光科技AQMS-100 | 台 | 2 |  |
| 10 | 配套采样系统及其他辅助设备 | 采样系统 | 聚光科技DEA09 | 套 | 2 |  |
|  |  | 稳压电源、机柜 | 德西力TND-7000 |  |  |  |
| 11 | 数据采集传输与网络化质控平台 | 数据采集及传输软件 | 聚光科技AQMS-Plus | 套 | 2 |  |
|  |  | 子站工控机、路由器 | 艾讯宏达CT6150 |  |  |  |
| 12 | 标准站站房 |  | / | 套 | 2 |  |
| 13 | 标气系统（含减压阀、流量计） | SO2标气 | 50ppm，8L | 套 | 2 |  |
|  |  | NO标气 | 50ppm，8L |  |  |  |
|  |  | CO标气 | 2000ppm，8L |  |  |  |
| 14 | 环境监管与监控平台(含平台相关硬件) |  | / | 套 | 1 |  |

VOCs站、微站仪器设备、配套设施等见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs在线监测系统（57种PAMS物质） | 谱育科技EXPEC 2000 | 2 | 套 |
| 2 | 有机物零气发生器 | 谱育科技A 710 | 2 | 台 |
| 3 | 有机物动态校准仪 | 谱育科技D 3000 | 2 | 台 |
| 4 | 氢气发生器 | 谱育科技EXPEC 300 | 2 | 台 |
| 5 | PAMS标气(含瓶阀) | 1ppm，1L | 2 | 套 |
| 6 | 99.999%氮气(含瓶阀) | 99.999%，8L | 2 | 套 |
| 7 | 采样系统 | 谱育科技SAP 710 | 2 | 套 |
| 8 | 系统集成与数据采集传输软件 | 聚光科技AQMS Plus | 2 | 套 |
| 9 | 子站工控机 | 谱育科技 | 2 | 台 |
| 10 | 稳压电源 | 德力西TND-10000VA | 2 | 套 |
| 11 | 机柜 | 谱育科技 | 4 | 套 |
| 12 | UPS电源 | 易事特10KVA | 2 | 套 |
| 13 | 空气压缩机 | 江苏玖迪DM5509 | 2 | 台 |
| 14 | 微型空气站 | 聚光科技AQMS-3000 | 28 | 套 |

三、标准站和监控平台运行维护要求

（一）总体要求

1.应做好运维技术支持措施，投标时应提供运维所需的机构设置方案、技术保障方案、日常维护方案、质控质保方案、应急预案等，并按相关方案落实具体运维工作，如运维期间出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，应具备有效的预防和补救能力。

2.应保证为本项目配备专业技术人员，供应商在本项目所列专业技术人员应相对固定。运维人员应经培训合格后持证上岗，具有相关的专业知识，能够熟练的掌握系统的运维和质控操作，掌握耗材备件更换，熟练使用数据平台，能够及时判断系统运行的异常并进行重积分、异常数据标识等，并根据实际需要配备运维车辆。

3.应保证为本项目至少配置一套备机（自动监测仪器﹝SO2分析仪、NOx分析仪、CO分析仪、O3分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪〕、质控设备〔动态气体校准仪和零气发生器〕、气象参数仪）。

4.负责支付（包括更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等）保证站点正常运行的全部费用。

5.负责运维期间安全生产工作，期间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故，由供应商负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。

（二）具体运维要求

1.监测站房及辅助设施日常巡检

应对子站站房及辅助设施定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

1.1检查站房内温度是否保持在25℃±5℃范围内，相对湿度保持在80%以下，在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

1.2检查站房排风排气装置工作是否正常。

1.3检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

1.4检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

1.5检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

1.6检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

1.7对站房周围的杂草和积水应及时清除。

1.8检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

1.9记录巡检情况记录表。

2.每日工作内容

每日远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

2.1判断系统数据采集与传输情况；

2.2根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

2.3发现监测数据异常，应立即通知业主并及时处理解决；

2.4发生重污染天气等特殊情况后，应及时开展相应的运维工作；

2.5根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

2.6每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

3.每周工作内容

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

3.1查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

3.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

3.3检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

3.4检查PM10和 PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

3.5对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

3.6按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

3.7检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

3.8检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

3.9检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常，确保无远程控制软件；

3.10对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

3.11检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

3.12在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

3.13应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

3.14应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时维修处理，保证系统安全运行；

3.15检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

3.16每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

3.17每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护，若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主汇报；

3.18每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.每月工作内容

4.1清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

4.2检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

4.3每月对数据和运维记录进行备份；

4.4.检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

5.每季度工作内容如下：

5.1采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

5.2对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

5.3用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

6.每半年工作内容如下：

6.1对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

6.2更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

6.3对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查；

6.4检查和校准气象五参数设备。

7.每年工作内容如下：

7.1按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

7.2对所有的仪器设备（包括采样泵、UPS等）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

7.3应组织对站房主体及辅助设施、采样设施、安防设施、电力、网络通讯设施、防雷设施、周边环境等基础保障内容进行全面的、系统的安全排查，负责安全隐患等的整体维护、维修。

- 应急处置要求

根据《南通市工业园区(集中区)限值限量自动监测数据异常预警及处置工作方案》相关要求，及时做好职责范围内的标准站数据异常处置工作，包括但不限于以下工作：

1.突发污染事故要求

当标准站监测数据发现异常或发现发生污染事故时，须2小时内完成排查处置，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行手工监测。

2.系统仪器故障要求

每日6时至23时出现故障时，应在问题发现2小时之内完成故障处置工作。其它时间段，需在8小时之内响应，10小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应立即安装备用仪器。

仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行校准和性能考核。

检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（四）数据与档案管理

1.日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

2.监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

3.应最大限度保证系统连续运行，单站有效数据率不低于90%，数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

4.中标方应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

5.中标方应建立运行维护档案，详细记录站点运行过程和运行事件。运维中使用的相关记录表格，应具有统一样式，并符合相关技术标准规范要求。

四、VOCs站、微站运行维护要求

（一）总体要求

VOCs监测站及微型空气站运维根据国家标准、技术规范等有关要求开展。供应商在运行维护期间应本着负责的精神，依照规范，科学管理，使VOCs监测站和微型空气站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；及时维修VOCs监测站和微型空气站的故障，并防范和减少故障，使各站点真正发挥其效能和作用，保障站点设备及系统连续、稳定、有效运行，确保监测数据及时、科学和准确。

（二）运维参考标准规范文件

HJ 1010-2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》

《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》（总站气函[2019]785号）

《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》

《江苏省工业园区限值限量环境质量自动监测站运行管理技术规范》（苏环办[2021]142号）

（三）人员、车辆配备

应保证为本项目配备的专业技术人员，供应商在本项目所列专业技术人员应相对固定。运维人员应经培训合格后持证上岗，具有相关的专业知识，能够熟练的掌握系统的运维和质控操作，掌握耗材备件更换，熟练使用数据平台，能够及时判断系统运行的异常并进行重积分、异常数据标识等，针对运维应急情况给出解决方案，并根据实际需要配备运维车辆。

（四）VOCs监测站运维具体要求

1.每日工作

每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

每日对异常及缺失数据进行记录与说明，并对需要进行重积分的前一日VOCs谱图和色谱峰开展人工二次积分以确保监测结果的准确性。

2.每周工作

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录，开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应检查。

检查仪器运行状态，是否报警或异常。

检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

检查标气、载气等各类气体使用情况。

检查仪器管路、阀门是否漏气。

检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源。

检查站房通讯及数据传输系统状态。

检查更换颗粒物过滤膜。

检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

3.每月工作

清洗仪器散热风扇滤网。

更换发生器过滤分子筛。

更换发生器干燥剂。

4.每季度工作

每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱。

每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

每季对仪器所有数据进行备份。

每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

5.每半年工作

每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

每半年按照HJ1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

6.每年度工作

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。

（五）VOCs监测站应急处置

根据《南通市工业园区(集中区)限值限量自动监测数据异常预警及处置工作方案》相关要求，及时做好标准站数据异常处置工作，包括但不限于以下工作：

1.突发污染事故要求

当VOCs空气站监测数据发现异常或发现发生污染事故时，须2小时内完成排查处置，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行手工监测。

2.系统仪器故障要求

每日6时至23时出现故障时，应在问题发现2小时之内完成故障处置工作。其它时间段，需在8小时之内响应，10小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次多点校准和性能考核。

检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（六）微型空气站具体运维工作要求

微型空气站运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

1.周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少2次；

2.月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，并留有书面记录，远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器；

3.季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，应使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过20%，应及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。现场检查应留有书面记录；

4.年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。现场检查和相关操作应留有书面记录。

（七）、数据与档案管理

1.日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

2.VOCs系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

3.监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

4.应最大限度保证系统连续运行，VOCs在线自动监测仪器有效数据率不低于80%，数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

5.中标方应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

6.中标方应建立运行维护档案，详细记录站点运行过程和运行事件。运维中使用的相关记录表格，应具有统一样式，并符合相关技术标准规范要求。

五、服务保障和承诺要求

1.各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2.项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

3.项目服务期间，所产生的水、电、人工等运维所需的相关支出由中标方自行承担。

4.对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

5.中标方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

6.本项目在运维期满后中标供应商须无条件响应及配合下一轮相关运维方做好仪器设备系统性能合格性测试工作，保证无缝对接且交接的仪器设备须满足相关技术要求，确保系统处于良好运行状态，且不涉及收费事宜。

7.中标供应商须接受采购人的考核，具体考核要求详见合同相关条款。

8.为确保各类设备及时有效维护，中标供应商应在项目合同签订后一个月内准备相关耗材备用，所备耗材要求详见合同相关条款。

六、验收要求

采购人根据国家、省、市有关要求、招标文件、响应文件以及合同约定的内容组织验收。

七、付款方式

合同签订后，采购人向乙方支付合同价的10%，运维期内，乙方确保运维工作正常，运维期结束后提交运维总结报告及运维记录档案，支付至项目应付款（合同价-考核扣减费用）的100%。

八、履约保证

（1）本项目中标后的履约保证金为中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

（2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

九、合同样本

- 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

甲方：

乙方：

经双方协商，甲方委托乙方对                        事宜，缔结《                      合同》（以下简称“本合同”）内容如下：

- 一、服务内容

根据《江苏省工业园区（集中区)污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范》（环办【2022】142号）、《南通市工业园区(集中区)限值限量自动监测数据异常预警及处置工作方案》等文件的要求，对港闸经济开发区内2座标准站和监控平台、2座VOCs监测站、28座微型空气监测站开展运维及相关技术服务、技术审核工作。乙方在运行维护期间应本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各站点运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求。及时维修相关仪器配件的故障，并防范和减少故障，及时补充耗材、校准仪器，做好原始数据审核工作，确保监测数据及时、科学和准确，保障站点设备及系统连续、稳定、有效运行，保障港闸经济开发区监测监控平台各项功能及数据传输正常。

标准站和监控平台仪器设备、配套设施等见下表：

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 |  | 聚光科技AQMS-500 | 台 | 2 |  |
| 2 | 氮氧化物分析仪 |  | 聚光科技AQMS-600 | 台 | 2 |  |
| 3 | 一氧化碳分析仪 |  | 聚光科技AQMS-400 | 台 | 2 |  |
| 4 | 臭氧分析仪 |  | 聚光科技AQMS-300 | 台 | 2 |  |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 |  | 聚光科技BPM-200 | 台 | 2 |  |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 |  | 聚光科技BPM-200 | 台 | 2 |  |
| 7 | 气象五参数 |  | 深圳智翔宇MULTI-5P | 台 | 2 |  |
| 8 | 动态校准仪 |  | 聚光科技AQMS-200 | 台 | 2 |  |
| 9 | 零气发生器 |  | 聚光科技AQMS-100 | 台 | 2 |  |
| 10 | 配套采样系统及其他辅助设备 | 采样系统 | 聚光科技DEA09 | 套 | 2 |  |
|  |  | 稳压电源、机柜 | 德西力TND-7000 |  |  |  |
| 11 | 数据采集传输与网络化质控平台 | 数据采集及传输软件 | 聚光科技AQMS-Plus | 套 | 2 |  |
|  |  | 子站工控机、路由器 | 艾讯宏达CT6150 |  |  |  |
| 12 | 标准站站房 |  | / | 套 | 2 |  |
| 13 | 标气系统（含减压阀、流量计） | SO2标气 | 50ppm，8L | 套 | 2 |  |
|  |  | NO标气 | 50ppm，8L |  |  |  |
|  |  | CO标气 | 2000ppm，8L |  |  |  |
| 14 | 环境监管与监控平台(含平台相关硬件) |  | / | 套 | 1 |  |

VOCs站、微站仪器设备、配套设施等见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs在线监测系统（57种PAMS物质） | 谱育科技EXPEC 2000 | 2 | 套 |
| 2 | 有机物零气发生器 | 谱育科技A 710 | 2 | 台 |
| 3 | 有机物动态校准仪 | 谱育科技D 3000 | 2 | 台 |
| 4 | 氢气发生器 | 谱育科技EXPEC 300 | 2 | 台 |
| 5 | PAMS标气(含瓶阀) | 1ppm，1L | 2 | 套 |
| 6 | 99.999%氮气(含瓶阀) | 99.999%，8L | 2 | 套 |
| 7 | 采样系统 | 谱育科技SAP 710 | 2 | 套 |
| 8 | 系统集成与数据采集传输软件 | 聚光科技AQMS Plus | 2 | 套 |
| 9 | 子站工控机 | 谱育科技 | 2 | 台 |
| 10 | 稳压电源 | 德力西TND-10000VA | 2 | 套 |
| 11 | 机柜 | 谱育科技 | 4 | 套 |
| 12 | UPS电源 | 易事特10KVA | 2 | 套 |
| 13 | 空气压缩机 | 江苏玖迪DM5509 | 2 | 台 |
| 14 | 微型空气站 | 聚光科技AQMS-3000 | 28 | 套 |

- 二、标准站和监控平台运行维护要求

（一）总体要求

1.乙方应做好运维技术支持措施，并按投标时相关方案落实具体运维工作，如运维期间出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，应具备有效的预防和补救能力。

2.乙方应保证为本项目配备专业技术人员，在本项目所列专业技术人员应相对固定。运维人员应经培训合格后持证上岗，具有相关的专业知识，能够熟练的掌握系统的运维和质控操作，掌握耗材备件更换，熟练使用数据平台，能够及时判断系统运行的异常并进行重积分、异常数据标识等，并根据实际需要配备运维车辆。

3.乙方应保证为本项目至少配置一套备机（自动监测仪器﹝SO2分析仪、NOx分析仪、CO分析仪、O3分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪〕、质控设备〔动态气体校准仪和零气发生器〕、气象参数仪）。

4.乙方负责支付（包括更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等）保证站点正常运行的全部费用。

5.乙方负责运维期间安全生产工作，期间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故，由乙方负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。

（二）具体运维要求

1.监测站房及辅助设施日常巡检

乙方应对子站站房及辅助设施定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

1.1检查站房内温度是否保持在25℃±5℃范围内，相对湿度保持在80%以下，在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

1.2检查站房排风排气装置工作是否正常。

1.3检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

1.4检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

1.5检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

1.6检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

1.7对站房周围的杂草和积水应及时清除。

1.8检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

1.9记录巡检情况记录表。

2.每日工作内容

乙方须每日远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

2.1判断系统数据采集与传输情况；

2.2根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

2.3发现监测数据异常，应立即通知业主并及时处理解决；

2.4发生重污染天气等特殊情况后，应及时开展相应的运维工作；

2.5根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

2.6每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

3.每周工作内容

乙方每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

3.1查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

3.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

3.3检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

3.4检查PM10和 PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

3.5对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

3.6按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

3.7检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

3.8检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

3.9检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常，确保无远程控制软件；

3.10对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

3.11检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

3.12在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

3.13应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

3.14应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时维修处理，保证系统安全运行；

3.15检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

3.16每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

3.17每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护，若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主汇报；

3.18每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.乙方每月工作内容

4.1清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

4.2检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

4.3每月对数据和运维记录进行备份；

4.4.检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

5.乙方每季度工作内容如下：

5.1采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

5.2对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

5.3用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

6.每半年工作内容如下：

6.1对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

6.2更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

6.3对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查；

6.4检查和校准气象五参数设备。

7.每年工作内容如下：

7.1按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

7.2对所有的仪器设备（包括采样泵、UPS等）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

7.3应组织对站房主体及辅助设施、采样设施、安防设施、电力、网络通讯设施、防雷设施、周边环境等基础保障内容进行全面的、系统的安全排查，负责安全隐患等的整体维护、维修。

- 应急处置要求

根据《南通市工业园区(集中区)限值限量自动监测数据异常预警及处置工作方案》相关要求，乙方及时做好职责范围内的标准站数据异常处置工作，包括但不限于以下工作：

1.突发污染事故要求

当标准站监测数据发现异常或发现发生污染事故时，须2小时内完成排查处置，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行手工监测。

2.系统仪器故障要求

每日6时至23时出现故障时，应在问题发现2小时之内完成故障处置工作。其它时间段，需在8小时之内响应，10小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应立即安装备用仪器。

仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行校准和性能考核。

检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（四）数据与档案管理

1.日常运行及数据上报过程中，乙方应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

2.监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，乙方应对缺失时段数据进行补遗。

3.应最大限度保证系统连续运行，单站有效数据率不低于90%，数据缺失时，乙方应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

4.乙方应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

5.乙方应建立运行维护档案，详细记录站点运行过程和运行事件。运维中使用的相关记录表格，应具有统一样式，并符合相关技术标准规范要求。

三、VOCs站、微站运行维护要求

（一）总体要求

VOCs监测站及微型空气站运维乙方应根据国家标准、技术规范等有关要求开展。供应商在运行维护期间应本着负责的精神，依照规范，科学管理，使VOCs监测站和微型空气站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；及时维修VOCs监测站和微型空气站的故障，并防范和减少故障，使各站点真正发挥其效能和作用，保障站点设备及系统连续、稳定、有效运行，确保监测数据及时、科学和准确。

（二）运维参考标准规范文件

HJ 1010-2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》

《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》（总站气函[2019]785号）

《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》

《江苏省工业园区限值限量环境质量自动监测站运行管理技术规范》（苏环办[2021]142号）

（三）人员、车辆配备

乙方应保证为本项目配备的专业技术人员，在本项目所列专业技术人员应相对固定。运维人员应经培训合格后持证上岗，具有相关的专业知识，能够熟练的掌握系统的运维和质控操作，掌握耗材备件更换，熟练使用数据平台，能够及时判断系统运行的异常并进行重积分、异常数据标识等，针对运维应急情况给出解决方案，并根据实际需要配备运维车辆。

（四）VOCs监测站运维具体要求

1.乙方每日工作

每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

每日对异常及缺失数据进行记录与说明，并对需要进行重积分的前一日VOCs谱图和色谱峰开展人工二次积分以确保监测结果的准确性。

2.乙方每周工作

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录，开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应检查。

检查仪器运行状态，是否报警或异常。

检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

检查标气、载气等各类气体使用情况。

检查仪器管路、阀门是否漏气。

检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源。

检查站房通讯及数据传输系统状态。

检查更换颗粒物过滤膜。

检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

3.乙方每月工作

清洗仪器散热风扇滤网。

更换发生器过滤分子筛。

更换发生器干燥剂。

4.乙方每季度工作

每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱。

每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

每季对仪器所有数据进行备份。

每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

5.乙方每半年工作

每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

每半年按照HJ1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

6.乙方每年度工作

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。

（五）VOCs监测站应急处置

根据《南通市工业园区(集中区)限值限量自动监测数据异常预警及处置工作方案》相关要求，乙方及时做好标准站数据异常处置工作，包括但不限于以下工作：

1.突发污染事故要求

当VOCs空气站监测数据发现异常或发现发生污染事故时，须2小时内完成排查处置，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行手工监测。

2.系统仪器故障要求

每日6时至23时出现故障时，应在问题发现2小时之内完成故障处置工作。其它时间段，需在8小时之内响应，10小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次多点校准和性能考核。

检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（六）微型空气站具体运维工作要求

乙方对微型空气站运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

1.周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少2次；

2.月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，并留有书面记录，远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器；

3.季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，应使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过20%，应及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。现场检查应留有书面记录；

4.年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。现场检查和相关操作应留有书面记录。

（七）、数据与档案管理

1.日常运行及数据上报过程中，乙方应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

2.VOCs系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，乙方及时进行重积分后补录数据。

3.监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，乙方应对缺失时段数据进行补遗。

4.应最大限度保证系统连续运行，VOCs在线自动监测仪器有效数据率不低于80%，数据缺失时，乙方应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

5.乙方应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

6.乙方应建立运行维护档案，详细记录站点运行过程和运行事件。运维中使用的相关记录表格，应具有统一样式，并符合相关技术标准规范要求。

四、服务保障和承诺要求

1.乙方必须严格按照本次招标技术参数要求并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2.项目服务期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

3.项目服务期间，所产生的水、电、人工等运维所需的相关支出由乙方自行承担。

4.对于甲方提出更换现场不称职技术人员的要求，乙方须无条件服从。

5.乙方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

五、安全责任

特种操作人员须具备相应的特种人员操作证。乙方应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维保服务过程中的安全责任事故全部由乙方负责，与甲方无关。

六、合同期限

合同履行期：2座标准站和监控平台服务时间为2025年11月25日至2026年12月31日，2座VOCs监测站和28座微型空气监测站服务时间为2025年6月28日至2026年12月31日。

七、合同金额及付款方式。

（一）合同金额：项目总费用为大写：          ，小写：           。

（二）付款方式：

1、合同签订后，采购人向乙方支付合同价的10%，运维期内，乙方确保运维工作正常，运维期结束后提交运维总结报告及运维记录档案，支付至项目应付款（合同价-考核扣减费用）的100%。

根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。

2、合同价中应包含人工费、差旅费、场地租赁费、电费、网络通讯费、维修保养费、备件备品更换费、质量控制费等运维相关的各部分工作的费用，因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏由乙方承担。

3、供应商与采购人结算合同价款的有效文件：

（1）中标通知书；

（2）合同；

（3）采购人出具的验收报告；

（4）供应商开具的增值税专用发票。

（三）履约保证金

1、 乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金（不得超过合同金额的10%）。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金退还方式：原路退还。

4、履约保证金退还时间：甲方在验收合格后一次性退还履约保证金；

5、履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题；

6、履约保证金不予退还的情形：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

八、特别约定

1、乙方在进入甲方的工作场所时，应听从甲方的安排，服从甲方的管理，遵守各项制度，接受甲方专业人员的监督。

2、维护时对甲方的成品进行现场保护，做到文明施工，且必须按照国家规定做好安全预防措施，如设置现场安全警示、用于确保安全的技术措施维护作业人员的作业安全措施等。工作现场要有专职安全文明施工管理人员。由于乙方未做好安全预防措施所造成的事故，由乙方承担全部责任。

3、乙方在维护、更换设备的零件时，不得损坏工作场所的任何装饰，如有损坏照价赔偿。

4、乙方对监测设施的维护周期符合甲方要求，乙方要制定应急预案提交甲方。

5、在合同期内，如设备发生故障需做紧急维修，甲方应立即通知乙方，说明情况。响应时间：每天24小时，立即响应（遇特殊情况不能到达，乙方应说明情况，和甲方人员协商合理解决）。

6、到达现场时间：任何影响采购人的设备正常运营的故障，乙方在接到甲方故障服务请求后，乙方技术人员要在1小时内到达现场。

7、设备修复时间：关键性故障或影响正常运行的故障，到达现场后12小时内修复；一般性故障24小时内修复；重大故障必须向甲方通报故障原因，共同制定解决方案。

8、为保证向甲方提供及时、快捷、有效的服务，乙方派出的维修服务人员，如电工、电气焊工、起重工等特种工种，应具有相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗。乙方派出的维修服务人员必须严格遵守操作规程，在维保作业期间发生的人身伤害事故由乙方负全责。乙方派出的维修服务人员均应经过良好的系统技术培训，并具有丰富的现场维护经验。因乙方工作人员工作失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作等）对甲方造成经济损失，由乙方承担全部经济损失。

9、乙方需熟悉项目范围内所有设备的设计参数、技术性能和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、故障维修、技术改造方案实施的能力和服务质量控制能力。

10、乙方向甲方提供的更换部件必须为原有部件品牌，型号的原装正品部件，如有特殊情况，乙方需与甲方协商同意后更换与原有部件应用功能与技术指标相近的部件。

11、乙方上门维修不收取上门费及工时费，上门维修没有次数限制。

12、由于乙方维保不当所造成的损失，由乙方承担全部责任。

- 13、乙方在维保期间的安全责任由自己负责，一旦发生安全问题均由乙方承担。

- 14、若因乙方原因提前终止合同，甲方则不予退还履约保证金。

- 15、人身伤害保险：由乙方自行负责。

- 16、本项目在运维期满后乙方须无条件响应及配合下一轮相关运维方做好仪器设备系统性能合格性测试工作，保证无缝对接且交接的仪器设备须满足相关技术要求，确保系统处于良好运行状态，且不涉及收费事宜。

17、为确保各类设备及时有效维护，中标方应在项目合同签订后一个月内准备相关耗材备用，所备耗材不得低于以下数量：

常规设备耗材：

| 物料名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- |
| AQMS-200流量传感器板(流量/15PSI/100PSI各一路) | 2 |  |
| AQMS-200压力传感器板（100PSI两路） | 2 |  |
| AQMS-300流量传感器板(流量\15PSI)&FPI2.910.502C03 | 2 |  |
| AQMS-400光电传感器模块(新)&FPI6.100.3143 | 2 |  |
| 主、副反射镜 | 2 |  |
| 小反射镜B&FPI8.058.849（长） | 2 |  |
| 小反射镜A&FPI8.058.847（短） | 2 |  |
| CO红外光源模块2 | 2 |  |
| 氙灯+聚光科技+P32A512B112 | 2 |  |
| 紫外传感器+聚光科技+P32A512A118 | 2 |  |
| 紫外传感器板（氙灯）+聚光科技+P32A504B108 | 2 |  |
| 臭氧发生器装配体 | 2 |  |
| 钼转化炉 | 2 |  |
| 泵维修组件 | 4 |  |
| 低压汞灯&波长254nm&灯管直径6.5mm&长2.54cm&不产生臭氧 | 2 |  |
| 内置泵阀片 | 4 |  |
| 臭氧分析专用臭氧去除器& | 2 |  |

高低碳备件耗材清单：

| 物料名称 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高碳富集管（FID） |  | 2 |
| 低碳除水管 |  | 2 |
| 低碳富集管 |  | 2 |
| 十通阀转子&用于VICI十通阀A3C1OUWE |  | 2 |
| 真空泵&抽速6.5SLM&真空度可达100mbar |  | 1 |
| 绝缘卡套 |  | 4 |
| FID点火丝组件 |  | 1 |
| 氢氧化钾&优级纯&固体500g/pc | 瓶 | 1 |
| 变色硅胶&蓝色颗粒&500ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 疏水性PTFE滤膜&直径25mm&孔径0.8微米&膜厚100微米 | 25片/盒 | 2 |
| 十通阀抱箍 |  | 2 |
| 高碳色谱柱 |  | 1 |
| 低碳色谱柱 |  | 1 |
| PAMS57组分标气，含瓶，4L |  | 2 |

- 如中标方未在规定时间内采购所需设备，将扣除合同总价款的5%作为违约赔偿。

18、甲方每季度对乙方限值限量站点运维情况进行季度考核，总分100分，90分以上为合格，有一个季度考核打分在90分以下的，则扣除合同总价款的2%，以此叠加。

限值限量站点运行考核表

| 项目 | 明细 | 分值 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备运行率、数据有效率（60分） | 符合数据有效性要求后，各项监测数据有效率累计高于90%(含)的得满分，标准站、Voc站有一个不满足扣5分，微站有一个不满足扣2分，扣完为止。 | 60分 | 考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。 |
| 运行维护部分（40分） | 当站点每日6时至23时出现故障时，应在问题发现2小时之内完成故障处置工作。其它时间段，需在8小时之内响应，10小时内到达现场排除故障；仪器设备故障，应在48h内修复或启用备机替换。未达到该项要求的有一次扣四分。 | 20分 |  |
|  | 每季度提交季度运维记录和总结报告，报告提交时间应在下一季度第一周内完成。 | 20分 |  |

- 19、与本合同有关的异议及款定事宜，由甲、乙双方本着诚意协商解决，如协商不成，可采取仲裁或按司法程序解决，双方同意由南通市仲裁委员会仲裁。

- 20、本合同经甲、乙双方签字、盖章后于当日生效。

- 九、其它事项：

- 1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，甲乙双方协商签订，本合同自履约保证金缴纳且甲、乙双方盖章签字后生效。所属附件与本合同具有同等法律效力。

- 2、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效，属于本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 3、由于非正常原因（地震、洪灾、雷击、台风等自然灾害，火灾等）造成的损坏，恢复正常工作所需经费由甲方支付。

- 4、本合同在本项目期满之日终止

- 5、其它未尽事宜，双方协商解决。

- 6、补充条款：

甲方：                                            乙方：

经办人：                                          经办人：

日期：                                             日期：

联系电话：                                         联系电话：

地址：                                             地址：

- 第四部分  开标和评标

- 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- （一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维方案 | 14 | 投标人提供详细的运维实施方案，包括但不限于： ①日常管理制度； ②人员配置安排； ③运维工作目标； ④备件耗材保障； ⑤运维操作规程； ⑥故障维修措施； ⑦安全保障措施。 响应文件提供详细、表述完整、可操作性强且能满足本项目实际需求的，每符合1条最高得2分，共14分；不提供或虽提供但不符合本项实际的不得分。 |
| 2 | 质控方案 | 8 | 根据投标人承诺按照计划开展质控工作，并提供质控方案，根据质控方案的编写情况，编写内容需包括： ①量值溯源要求； ②标准物质和样品的管理、验收和期间核查方案； ③设备仪器运维质量制度； ④数据审核管理方案。 响应文件提供详细、表述完整、可操作性强且能满足本项目实际需求的，每符合1条最高得2分，共8分；不提供或虽提供但不符合本项实际的不得分。 |
| 3 | 应急预案 | 8 | 提供针对数据或空气异常和不可抗力导致不具备运维条件的应急预案，内容包括： ①突发异常情况预防措施； ②应急监测流程和响应机制； ③污染事故应急监测方案； ④自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的应急措施。 响应文件提供详细、考虑周全、可操作性强且能满足本项目实际需求的，每符合1条最高得2分，共8分；不提供或虽提供但不符合本项实际的不得分。 |
| 4 | 交接方案 | 4 | 投标人提供与采购人、前运维商共同完成监测监控站点及平台运维工作交接的方案，内容包括： ①设备设施清点评估； ②交接工作流程安排； ③数据文档转存移交； ④潜在问题应对方案。 响应文件提供详细、考虑周全、可操作性强且能满足本项目实际需求的，每符合1条最高得1分，共4分；不提供或虽提供但不符合本项实际的不得分。 |
| 6 | 业绩 | 6 | - 自2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承接过类似空气自动监测站运维项目的，每提供一份合同得1分，本项最多得2分。 - 自2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承接过类似VOCs自动监测站运维项目的，每提供一份合同得1分，本项最多得2分。 - 自2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承接过类似空气自动监测微站运维项目的，每提供一份合同得1分，本项最多得2分。 - 注：重复合同只计一次。 （须提供业绩合同复印件加盖公章。业绩合同中承接方需与投标人名称一致，否则不予计分。） |
| 7 | CMA实验室 | 3 | 投标人自有用于质量控制的CMA实验室或有委托相关认证实验室的得3分。（实验室认证范围需包含：SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、挥发性有机物，缺1项扣1分，扣完为止。）（须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证复印件加盖公章，委托实验室的需提供协议期内包含本次运维周期的委托协议，不满足不得分。） |
| 8 | 履约能力 | 27 | ①投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（上述3项证书认证范围均包括环保监测仪器或运维服务），每提供一个证书得1分。本项最高得3分。 需提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图并加盖公章，证书须在有效期内，不提供则相应项不得分。 ②投标人具备环境监测类的平台或软件自主开发证明的每有一个得1分，最高得3分，没有不得分。 （自主开发证明须提供软件著作权或软件知识产权证明等，提供有效期内的证书原件扫描件或复印件，并加盖投标人公章证明） - ③项目负责人（本项最高得4分） - 拟投入的项目负责人具备环境类相关专业高级职称的得2 分；同时项目负责人获得过省部级环保部门颁发的环境监测类人才评定或相关荣誉表彰的得2分，获得过市级环保部门颁发的环境监测类人才评定或相关荣誉表彰的得1分（获奖以最高奖项为准，不重复计分）。 - ④项目组成员（不含项目负责人，本项最高得10分） （1）为本项目配置的运维人员具备中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证的，每1人得1分，最高得2分； （2）为本项目配置的运维人员具备大气或环境空气挥发性有机物监测技术培训班合格证的，每1人得1分，最高得2分。 （3）以上项目组成员同时具备环境类高级职称的，每有1人加2分；具备环境类中级职称的，每有1人加1分，最高得6分。 上述③-④提供相应的有效证书或有效证明材料以及供应商为以上人员缴纳的近3个月中任意1个月社保缴费证明。 ⑤为本项目配备2辆运维专用车辆，得4分。 提供车辆归属投标人单位的相关证明材料；如为租赁车辆须提供租赁合同（协议）和租赁费支付证明材料;如固定使用单位内部员工车辆，需提供相关证明材料。 ⑥提供2022 年 1 月 1 日以来在环境空气质量自动监测站运维工作中未受到县（市、区）级及以上生态环境部门或其他政府部门的处罚的承诺书，得3分。 提供承诺书（格式自拟）及相关证明材料，并加盖公章，虚假承诺作无效投标处理。 |

- （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）中标人的确定

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

- （六）采购人代表宣布评标结果。

- （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

第五部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（苏采云系统固定格式）；

2.投标人情况一览表（格式见附件1）；

3.投标分项报价表（格式见附件2）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件3）。

二、资格审查内容

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件4）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件5）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件6）；

4.提供有效的营业执照扫描件加盖公章；

5.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件7）；

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）；

5.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）；

注：上述“资格审查内容”中1-5条供应商必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

投标报价不得超过本项目最高限价，投标时提供报价承诺（格式自拟）或分项报价表。

- 商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

- 附件1

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术先进水平 | 曾获何级何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

- 附件2

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件4

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件5

- 法定代表人身份证明

先生/女士现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件

附件6

- 法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证扫描件

- 附件7

- 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件9

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。