招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0074

项目名称：经开区大气自动监测设备运维服务

项目属性：服务类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2025年11月24日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

1、采购方式及适用法律	6

2、定义	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

5、招标文件的约束力	6

二、招标文件	7

6、招标文件构成	7

7、招标文件的澄清、修改	7

三、投标文件的编制	7

8、投标文件的语言及度量衡单位	7

9、投标文件构成	7

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	8

11、投标函和开标一览表	8

12、报价明细表（如有）	8

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	8

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	8

15、其他	8

16、投标有效期	8

17、投标有效期的延长	9

四、投标文件的递交	9

18、电子投标文件的递交	9

19、投标截止日期	9

20、投标文件的拒收	9

21、投标文件的撤回和修改	9

五、开标与评标	10

22、开标	10

23、评标委员会	10

24．评标过程的保密与公正	10

25．投标文件的澄清	10

26、对投标文件的初审	11

27、无效投标条款和废标条款	12

六、定标	13

28、确定中标单位	13

29、质疑处理	14

30、中标通知书	15

七、授予合同	15

31、签订合同	15

32、货物或服务的追加	15

33、政府采购信用融资政策	16

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	23

一、项目说明	23

二、项目服务清单	23

三、项目服务要求：	24

四、运维考核办法：	34

五、报价要求	35

六、实质性要求	36

第五章  评标方法与评标标准	37

第六章  投标文件格式	42

投标文件目录	43

附件1 开标一览表	45

附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	46

附件3 承诺说明	47

附件4 中小企业声明函	48

附件5 残疾人福利性单位声明函	49

附件6 投标函	50

附件7 法人授权书	51

附件8 实质性要求响应表	52

附件9 报价明细表	53

附件10 服务要求响应及偏离表	54

附件11 项目方案、人员、设备配备	55

附件12 商务要求响应及偏离表	56

附件13 业绩一览表	57

# 第一章  投标邀请

项目概况

经开区大气自动监测设备运维服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年12月22日13：00（北京时间）前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0074

2.项目名称：经开区大气自动监测设备运维服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币370.00万元

5.采购需求概况：常熟经济技术开发区管理委员会所需的经开区大气自动监测设备运维服务。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2028年4月14日。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年12月22日13：00（北京时间）

2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：常熟经济技术开发区管理委员会

地址：常熟市通港路88号

联系方式：0512-52959171（俞冰）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（季越盛、俞静）

3.项目联系方式

项目联系人：季越盛、俞静

电话：0512-52781115

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费11600元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 12、报价明细表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

### 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

### 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、货物或服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照经开区大气自动监测设备运维服务项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0074）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的经开区大气自动监测设备运维服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：

3.2服务期限：

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下      服务费用总金额为人民币	       元整（大写：      ）。本合同为固定总价合同。

第五条 支付结算

合同签订后的1个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款；第一年运维服务期结束后的1个月内，甲方向乙方支付合同总价的30%(如该年度存在考核扣款，则在支付时扣除)，第二年运维服务期结束后的1个月内，甲方向乙方支付合同总价的30%(如该年度存在考核扣款，则在支付时扣除)，第三年运维服务期结束后的1个月内，甲方向乙方一次性付清合同余款(如该年度存在考核扣款，则在支付时扣除)，付款额根据实际运维质量按照运维考核办法扣除相应费用。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2 供应商在投标文件中拟投入人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随便更换。如确需更换的，需保证服务人员的职称、证书、资历等要求不得低于投标文件中拟投入人员。

6.3 采购人需切实履行好主体责任，对于履约服务人员的职称、证书、资历等开展日常核实并记录在册。如不能符合要求的，应追究供应商违约责任。

6.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

② 乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在2小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％；甲方未按合同规定期限向乙方退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价10％（或5万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

无

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明

1、采购内容：常熟经济技术开发区管理委员会所需的经开区大气自动监测设备运维服务。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务范围（地点）：36台空气微站、东张空气站、吴市空气站。

4、服务期限：自合同签订之日起至2028年4月14日。

5、结算方式：总价包干

6、付款方式：

合同签订后的1个月内，采购人向中标人支付合同总价的20%作为预付款；

第一年运维服务期结束后的1个月内，采购人向中标人支付合同总价的30%(如该年度存在考核扣款，则在支付时扣除)，

第二年运维服务期结束后的1个月内，采购人向中标人支付合同总价的30%(如该年度存在考核扣款，则在支付时扣除)，

第三年运维服务期结束后的1个月内，采购人向中标人一次性付清合同余款(如该年度存在考核扣款，则在支付时扣除)，付款额根据实际运维质量按照运维考核办法扣除相应费用。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式第一条可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

## 二、项目服务清单

| 运维项目 | 设备名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限值限量监测监控系统项目 | 东张空气自动站 | 二氧化硫/硫化氢分析仪 | 1 |
|  |  | 氨气/氮氧化物分析仪 | 1 |
|  |  | PM2.5颗粒物分析仪 | 1 |
|  |  | PM10颗粒物分析仪 | 1 |
|  |  | 一氧化碳分析仪 | 1 |
|  |  | 臭氧分析仪 | 1 |
|  |  | 无机动态校准仪 | 1 |
|  |  | 无机零气发生器 | 1 |
|  |  | 氯化氢/氯气分析仪 | 1 |
|  |  | 甲烷非甲烷总烃分析系统（含校准系统） | 1 |
|  |  | 低沸点有毒有害气体分析仪 | 1 |
|  |  | 高沸点有毒有害气体分析仪 | 1 |
|  |  | 有机物校准仪 | 1 |
|  |  | 有机零气发生器 | 1 |
|  |  | 氢气发生器 | 1 |
|  |  | 采样总管 | 1 |
|  |  | 机柜 | 1 |
|  |  | 标气（H2S、NH3、甲烷/丙烷标准气体、VOC标气） | 1 |
|  |  | 气象五参数 | 1 |
|  |  | 数据采集系统 | 1 |
|  |  | 站房（含基础建设、水电、防雷、门禁及配套设施） | 1 |
|  | 吴市空气自动站 | 二氧化硫/硫化氢分析仪 | 1 |
|  |  | 氨气/氮氧化物分析仪 | 1 |
|  |  | 一氧化碳分析仪 | 1 |
|  |  | 臭氧分析仪 | 1 |
|  |  | 无机动态校准仪 | 1 |
|  |  | 无机零气发生器 | 1 |
|  |  | PM2.5颗粒物分析仪 | 1 |
|  |  | PM10颗粒物分析仪 | 1 |
|  |  | 氯化氢/氯气分析仪 | 1 |
|  |  | 氮气发生器 | 1 |
|  |  | 氢气发生器 | 1 |
|  |  | 空气发生器 | 1 |
|  |  | 采样总管 | 1 |
|  |  | 机柜 | 1 |
|  |  | 标气（H2S、NH3、甲烷/丙烷标准气体、VOC标气） | 1 |
|  |  | 气象五参数 | 1 |
|  |  | 数据采集 系统 | 1 |
|  |  | 低沸点有毒有害气体分析仪 | 1 |
|  |  | 高沸点有毒有害气体分析仪 | 1 |
|  |  | 有机物校准仪等组成部分 | 1 |
|  |  | 站房（含基础建设、水电、防雷、门禁及配套设施） | 1 |
|  | 微型空气站 | 监测参数：气象五参数、PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3和TVOC | 36 |

## 三、项目服务要求：

（一）总体要求

1.按照《江苏省环境空气自动监测质量管理暂行规定》苏环监[2012]6号、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 817-2018 、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 818-2018、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ653-2013、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ654-2013、《省生态环境厅关于印发<江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）>等文件的通知》（苏环办〔2022〕142号）、《江苏省环境空气自动监测站管理办法（试行）》（苏环规〔2019〕2号）等相关技术规范和管理办法进行运行维护，若实施新的技术规范和管理办法时，按新要求执行。

2.投标人不论何时都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式向外界传递任何监测数据。

3.投标人应做好采购人平台的数据审核工作，对异常值进行分析，查明原因，有异常情况及时向采购人汇报。

4.保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

5.检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

6.保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在85%以下；

7.投标人应为本项目配备1辆（及以上）运维车辆，服务点设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

8.投标人应指派一名项目负责人，确保整体运维过程中监测数据的质量，满足各类运维标准，具有环境类高级工程师职称；指派经培训合格的运维人员开展运维工作，确保项目顺利履约。相关人员应与投标文件中的人员一致，如有变动应提前与采购人协商，并提供与投标文件中同等能力的运维人员；

9.提供备机，能够在接到备机需求48小时之内提供到现场；

10.投标人具有或委托用于质量控制实验室。

11.定期检查消防和安全设施，并做好站房年度防雷检测工作；

12.每次维护后做好系统运行维护记录；

13.进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

14.如上级部门发布新的政策规范，工作要求应作相应调整；其他未明确的要求，根据实际运维工作确定，投标人必须服从安排。

（二）具体服务要求

1.环境空气自动监测站运维

1.1 主要工作内容

（1）空气站的日常运行维护；

（2）空气站的日常质量管理；

（3）空气站的日常安全管理；

（4）空气站监测数据的日常审核、上报；

（5）空气站的设备维护保养及维修；

（6）其他空气站相关辅助设施的维护、保养、维修；

（7）空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与采购人平台通讯正常；

（8）当仪器出现故障不能及时修复时，在48小时之内使用备机开展监测；

（9）当仪器损坏报废不能修复时，在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（10）对于仪器因自然灾害等不可抗力导致的仪器报废，先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人；

（11）隔年1月15日前提供一份年度运行总结报告，包含各子站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容；

1.2 监测站房周巡检内容

监测站房及周边环境应满足 HJ 193 相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足 HJ 818 相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检 1 次，巡检工作主要包括：

（1）检查站房内温度是否保持在（25±5）℃，相对湿度保持在 85%以下。

（2）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，记录标准气的消耗情况，并填入记录表，检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于 2 MPa（或系统相关要求值）前应更换。

（3）在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样管路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

（4）检查采样总管进气、排气是否正常，是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查空气站的通讯系统，保证空气站与采购人平台的连接正常，数据传输正常；

（8）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

（9）检查站房排风排气装置工作是否正常。

（10）如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

（11）检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

（12）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

（13）检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

（14）对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

（15）检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。

（16）记录巡检情况。

1.3 无机类监测因子运维

1.3.1 每日工作内容

（1）每天上午和下午两次远程查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（2）判断系统数据采集与传输情况；

（3）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（4）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购人，在每日8时～16时出现的故障，应在2小时内现场排查，4小时内解决，16时～24时出现的故障，在次日10时前解决；0时～8时出现的故障，在当日10时前解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（5）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

（6）根据故障报警信号判断现场状况；

（7）每日检查数据是否及时上传至采购人平台并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

1.3.2 每周工作内容

（1）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（2）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

（3）每周对气象仪器的运行情况进行检查；

（4）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换；

（5）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，要进行校准。

1.3.3 每月工作内容

（1） 清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

（2） 检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（3） 对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

（4） 每月对数据进行备份。

1.3.4 每两个月工作内容

（1） 更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

（2） 校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

（3） 用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器；

1.3.5 每季度工作内容

（1） 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2） 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准；

（3） 对每台设备的精密度进行审核。

1.3.6 每半年工作内容

（1） 检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

（2） 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（3） 采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递，

（4） 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（5） 对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

1.3.7 每年工作内容

（1） 对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。审核每台监测设备的准确度。

1.4 高沸点有毒有害气体分析仪、低沸点有毒有害气体分析仪运维内容

1.4.1 每日工作内容

（1） 每日检查系统状态是否有报警等异常提示，检查富集管与分析模块温度、气压、流量、电压等参数是否正常；

（2） 每日检查图谱基线是否存在波动与漂移；

（3） 每日检查所标定的色谱峰峰窗是否漂移；

（4） 每日检查采样曲线，程序升温曲线，预浓缩管温度曲线是否正常。

1.4.2 每周工作内容

（1） 每周检查富集管吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附流量、采样时间是否正常；

（2） 每周记录一次色谱条件，包括氮气压力、柱箱温度、检测器温度、采样压力等；

（3） 每周针对设备进行一次全系统空白检查；

（4） 每周针对设备进行一次单点质控，针对准确度、合格率、保留时间漂移、分离度四个指标进行评价，所有单点检查准确度不合格的目标化合物，应对其进行明确标识；

1.4.3 每月工作内容

（1） 每月对采样流量进行检查，采样流量示值与标准流量计示值相对偏差应≤±5%；

（2） 每2个月更换一次灰尘滤膜，并氮气吹扫采样气路；

（3） 若更换预浓缩管，步进进样器，检测器，色谱柱，MFC等关键部件，则需做5点标准曲线校准；

1.4.4 每季度工作内容

（1） 每季度将仪器风扇，电路板等各部件灰尘除尘；

（2） 每季度应针对设备进行至少一次标准曲线绘制，至少包含5个浓度点，标准曲线绘制前应进行零气空白检查，合格后进行标准曲线绘制；

（3） 每季度应针对设备进行验漏检查；

（4） 每季度对富集管、气相色谱、检测器的温度、压力传感器进行检查；

（5） 每季度提交一次季度维修维护报告；

（6） 每半年提交一次半年度维修维护报告；

1.4.5 每年度工作内容

（1） 每年对系统展开预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，预防性维护后系统应进行全面质控检查；

（2） 每年对检测器进行清洁，并做单点校准；

（3） 每年清洗十通阀、横隔膜、检测器，并做5点校准；

（4） 每年更换一次载气过滤器；

（5） 每年度提交一次年度维修维护报告；

1.4.6 其他工作内容

（1） 定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材；

（2） 及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器，对检测器进行清理维护、维修后，应重新建立标准曲线；

（3） 如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

1.5 甲烷非甲烷总烃分析系统运维内容

1.5.1 每日工作内容

（1） 每日检查系统状态是否有报警等异常提示，柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常；

（2） 每日检查图谱基线是否存在波动与漂移；

（3） 每日检查检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性；

（4） 每天检查采样曲线，程序升温曲线是否正常；

1.5.2 每周工作内容

（1） 每周完成点检并做好记录，包括氢气发生器、载气和零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；

（2） 每周开展空白检查，若甲烷和非甲烷总烃测定浓度大于方法检出限，应重新校准；

（3） 每周开展标点（甲烷 2000 ppb 和丙烷500 ppbC）检查，若定量误差超出±10%，应重新校准。

1.5.3 每月工作内容

（1） 每月至少进行一次采样流量检查，当误差超过±10%，应对仪器流量进行校准。

1.5.4 每季度工作内容

（1） 每季度将仪器风扇，电路板等各部件灰尘除尘；

（2） 每季度针对分析系统进行一次五点（不包括零点）标准曲线校准；

（3） 每季度提交一次季度维修维护报告；

（4） 每半年提交一次半年度维修维护报告；

1.5.5 每年度工作内容

（1） 每年应至少进行一次监测仪器的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等；更换必要的耗材与配件，保养及维修后，应进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定；

（2） 每年更换一次载气过滤器；

（3） 根据采样泵及泵膜状态按需进行更换或保养；

（4） 每年度提交一次年度维修维护报告；

1.5.6 其他工作内容

（1） 定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。

（2） 如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

1.6 辅助设备运维内容

1.6.1 每日工作内容

（1） 每天检查UPS，稳压器是否正常；每天检查仪器接入总电源接线是否过热；

（2） 每日检查氮气发生器工作是否正常，产气压力是否有下降变化；

（3） 每日检查工控机运行是否正常；

（4） 每日检查服务器运行是否正常；

（5） 每日接收、审核数据1次（上午10:00前）并做好记录，及时发现异常数据，并按故障响应中的时限要求处理；

1.6.2 每周工作内容

（1）每周到场巡检，并记录站房室内温度，湿度；

（2）每周要检查防盗门窗是否关好，防盗门锁正常；

（3）每周检查空调内外机、室外屋顶各采样管防风固定绳是否正常；

（4）每周检查室内外屋顶是否有渗漏；

（5）每周记录一次有机及无机动态校准仪显示状态参数；

（6）每周对氢气发生器进行电解水补充，以加到水箱3/4为宜；

（7）每周检查采样管加热带，温度控制器是否正常；

（8）每周检查采样风机是否工作正常；

（9）每周检查采样管固定座处是否有渗漏痕迹；

- 每周检查采样管多路支管与各分析仪直接的连接支管是否结露；

1.6.3 每季度工作内容

（1）每季度对有机及无机动态校准仪内部相关部件外部灰尘吹扫除尘；

（2）每季度对有机及无机零气发生器内部相关部件外部灰尘吹扫除尘；

（3）每季度对工控机相关部件外部灰尘吹扫除尘；

（4）每季度使用标准流量计对有机及无机动态校准仪进行 1 次单点检查质量流量控制器，流量误差应≤1%，否则应及时进行校准；

（5）每半年更换有机及无机零气发生器活性炭、氧化剂各一次，对零气性能进行检查；

（6）每半年清洗一次采样头，内衬管和多路支管；

1.6.4 每年度工作内容

（1）每年对有机及无机动态校准仪流量进行1次多点线性检查和校准；

（2）每年对有机及无机动态校准仪压力传感器进行1次检查和校准；

1.6.5 其他工作内容

（1）校准前气路系统检漏，校准完后钢瓶总阀关闭，减压阀关闭；

（2）在进行仪器的各种校准或维护时，应及时关闭该仪器的数据采集通道至监测数据有效；

（3）仪器故障引发的无效数据，规定响应时间内的删除量不予统计；

（4）各污染参数的月有效监测天数必须大于21天；

2.微型空气站运维

2.1 周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次；每周及时检查站点电、网络等情况，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录等。

2.2 月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器等。

2.3 季度检查：每季度抽取不少于总数25%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，应使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过20%，应及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查等。

2.4 年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。

2.5 负责针对原始数据的审核：统一按照江苏省生态环境厅要求，每日在“江苏省工业园区污染物排放限值限量系统”中进行数据审核，审核站点包括东张空气自动站、吴市空气自动站、港区空气自动站（设备由常熟生态环境局负责运维）、36个空气微站。

2.6 数据有效性要求：监测仪器应全年365天（闰年366天）连续运行，仪器校准、停电和设备故障，以及其他不可抗拒的因素导致不能获得连续监测数据时，应采取有效措施及时恢复。

3.量值溯源

3.1 标准气体

使用可溯源性的标准气体对系统进行校准，国产标准气体推荐使用国家标准物质（GBW和GBW-E）、国家标准样品（GSB），进口标准气体能溯源至国际权威的计量机构（如NIST等）。

如标准气体经稀释后储存在不锈钢罐（内壁经惰性化处理）中使用，不锈钢罐存储时间不超过20天（如所配标准气体含有TO-15，对稀释后的标准气体进行稳定性测试以确定稀释后标气储存时间）。储存标气的不锈钢罐专罐专用，不能用于环境空气或工业园区、污染源废气采样，使用前按相关说明书要求清洗，进行加热、加湿清洗。同一批次不锈钢罐清洗完成后，参考HJ-759《环境空气挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》中关于实验室空白的要求，按每批次不小于10%抽查要求（不足1个时按1个算），对不锈钢罐进行空白测试。空白测试结果各目标化合物浓度低于其在目标化合物测试阶段测试得到的检出限，配气前进行不锈钢罐气密性检查。

3.2 稀释装置

使用压力比进行稀释的装置按照各厂家说明书的要求定期使用在计量认证有效期内的标准气压计对压力进行核查。

使用流量比进行动态稀释的装置可使用在计量认证有效期内的标准流量计对其内部各流量计或流量控制装置进行流量传递，流量传递注意流量计的输出状态，使用标准压力和和标准温度计换算成同等状态进行核查和校准。

上述核查或传递至少每季度执行一次，并建立相关的质控表格进行跟踪。

3.3 标准流量计

根据采样流量范围或动态稀释流量范围选择合适的流量计，流量计每年采用计量检定、计量校准等形式进行量值溯源，进行溯源的气体流量点在其日常应用的流量范围内。流量计示值与标准流量值的相对误差≤±1%，如超过±1%，对其示值进行修正。

4.日常运维其他相关内容

4.1 故障仪器维修

（1）设备发生故障或接到故障通知，投标人应在2小时内响应，4小时内赶到现场，24小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但及时与相关部门联系积极解决）。当空气站仪器出现故障不能及时修复时，在72小时之内使用备机开展监测。

（2）发生通信、电力故障时，投标人应在2小时内到达现场，检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人；如果故障是由通信线路、电力线路导致的，及时与相关部门联系积极解决。

（3）更换下来故障仪器设备，投标人应在5天内对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经确认后重新投入运行。

（4）投标人在维修每一台仪器，每一个故障时，都填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换备件情况等。

（5）仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时要经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

4.2 环境空气质量自动监测系统年度维护大修

为了保证空气自动监测站的长期正常运行，由投标人负责对系统进行年度维护和大修，必要时，对气路和关键零部件进行更换，对不合理的地方进行改造。具体内容如下：

（1）按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转换炉和抽气泵膜等关键零部件。

（2）对仪器电路各测试点进行测试与调整。

（3）对仪器进行气路检漏和流量检查。

（4）对仪器光路、气路、电路板、机箱、电源和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

（5）对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。

（6）在每次完成仪器年度维护和大修后，或更换了仪器中的关键零部件后，对仪器重新进行多点校准和检查。

（7）对于完成年度维护和大修的仪器，进行连续24小时的仪器运行考核，在确认仪器工作正常后，方可投入使用。

（8）在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录。

（三）其他要求：

1.在合同结束前投标人向采购人提交运维总结报告（附设备交接单）。

2.运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由投标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。投标人与所派遣的运维人员发生纠纷，均由投标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

## 四、运维考核办法：

1.采购人将对履约服务人员的职称、证书、资历等开展日常核实并记录在册。若不能符合要求的，应追究中标人违约责任。

2.采购人会通过定期或不定期的方式对投标人所运维设备情况进行抽查，查看运行记录档案，对系统的有效数据捕获率和异常情况处理率进行考核，每年度依照运维考核情况支付运行维护经费。具体如下：

硫化氢/二氧化硫分析仪、氨气/氮氧化物分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、氯化氢/氯气分析仪、微型空气站，针对以上设备的平均有效数据捕获率进行考核。

| 平均有效数据捕获率（Y） |  | 异常情况处理率及质控考核 |
| --- | --- | --- |
| Y≥90% | 合格，按合同款支付。 | 1.每次不及时处理，根据情节严重程度扣除运维费五百元至五千元。 |
| 85%≤Y＜90% | 扣除总合同款的0.5%。 |  |
| 80%≤Y＜85% | 扣除总合同款的2.5%。 |  |
| 60%≤Y＜80% | 扣除总合同款的5%。 |  |
| Y＜60% | 扣除总合同款的25%。 | 2.标准物质质控考核一次不合格扣运维费五百元。 |

甲烷非甲烷总烃分析仪、低沸点有毒有害气体分析仪、高沸点有毒有害气体分析仪，针对以上设备的平均有效数据捕获率进行考核。

| 平均有效数据捕获率（Y） |  | 异常情况处理率 |
| --- | --- | --- |
| Y≥80% | 合格，按合同款支付。 | 1.每次不及时处理，根据情节严重程度扣除运维费五百元至五千元。 |
| 70%≤Y＜80% | 扣除总合同款的2.5%。 |  |
| 60%≤Y＜70% | 扣除总合同款的5%。 |  |
| Y＜60% | 扣除总合同款的25%。 | 2.标准物质质控考核一次不合格扣运维费五百元。 |

说明：

（1）各项扣款可以累加。

（2）有效数据捕获率=（有效运行时数÷运行考核总时数）×100%。

（3）有效运行时数=运行考核总时数－无效数据时数。

（4）数据有效捕获率以平均数据有效捕获率计算。

（5）对其他不满足招标文件要求的情况酌情扣款。

（6）年份计算时间为上一年11月23日至本年11月22日，不满足的按实际起始时间计算。

3.运维单位有下列情形之一的，除扣除当月所有站点运维费后进行约谈并警告。对警告两次仍不改正的，采购人有权单方面解除合同。

（1）使用虚假信息进行停运申请和操作的；

（2）未在规定时间内完成数据审核的；

（3）拖延、阻碍、拒绝质量监督检查的；

（4）发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时制止并上报采购人的；

（5）未按相关规范要求开展运行维护，导致空气站非正常运行的。

4.运维单位有下列情形之一的，采购人有权单方面解除合同。

（1）实施或参与干扰采样设施和自动监测设施、破坏空气质量自动监测系统的；

（2）连续三次在相关机构（采购人、管理部门、委托质控核查单位）的标准样品考核中有单项考核结果为不合格的；

（3）出现2个以上（含2个）设备年平均数据有效率低于60%的；

（4）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

## 五、报价要求

1.投标人须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报，否则将失去投标资格。

2.本项目采购预算为370.00万元，投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

3.项目实施过程中由采购人承担的项目及费用：电费。

注：除上述所列由采购人承担的费用之外，其他在项目实施过程中产生的费用均由投标人承担，包含在投标总价中。

4.投标人应以人民币报价，投标总价包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用，包括但不限于维修保养费（包含标准物质、监测仪器和辅助设备）、耗材费、备品备件费、站房维修费、易耗品和配件更换费、检测费、站点通讯费、实施服务费、常驻项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信、项目利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。

5.投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。风险因素包括遇重大检查、突发情况、最低工资调整、社保调整、物价调整、税费调整等。

6.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

## 六、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评标标准：

1.投标报价25分

1.1满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×25分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%。

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、服务方案66分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 17 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分17分；有负偏离的，每条扣0.1分，扣完为止。 |
| 2 | 日常运维计划 | 3 | 根据投标人提供的日常运维计划进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 3 | 运行维护方法 | 3 | 根据投标人提供的运行维护方法进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 4 | 运行维护内容 | 3 | 根据投标人提供的运行维护内容进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 5 | 质量控制内容 | 3 | 根据投标人提供的质量控制内容进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 6 | 技术保障措施 | 3 | 根据投标人提供的技术保障措施进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 7 | 数据传输方案 | 3 | 根据投标人提供的数据传输方案进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 8 | 数据质量管理及审核方案 | 3 | 根据投标人提供的数据质量管理及审核方案进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 9 | 应急方案1 | 3 | 根据投标人提供的应急方案进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 10 | 应急方案2 | 10 | 为保障设备故障时的应急响应能力： （1）投标人自有或合作单位具有或租赁常规空气站监测因子走航监测车，并承诺提供应急服务的得5分；否则不得分。 （2）投标人自有或合作单位具有或租赁VOCs空气站监测因子走航监测车（或便携VOCs监测设备不低于站房现有57种监测因子的装备），并承诺提供应急服务的得5分；否则不得分。 注：投标文件中提供相关证明文件以及相关承诺，相关证明材料满足以下①、②、③任意一条即可： ①自有材料：走航监测车、装备的行驶证或发票。 ②合作单位具有材料：走航监测车、装备的行驶证或发票，以及合作协议。 ③租赁材料：走航监测车、装备的行驶证或发票，以及租赁协议。 |
| 11 | 人员技术培训方案 | 3 | 根据投标人提供的人员技术培训方案进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 12 | 运维管理制度和措施 | 3 | 根据投标人提供的运维管理制度和措施（包括日常运维管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理和措施等）进行综合评定，内容完整具体、科学合理、切实可行的得3分；方案合理、可行的得1.5分；未作说明的本项不得分。 |
| 13 | 质控能力 | 3 | 投标人自有或者合作质量控制实验室，具有通过CMA计量认证的检测机构的得3分。（须提供CMA计量认证证书扫描件，若为合作检测机构还需另外提供合作协议或意向合作协议，不提供不得分）； |
| 14 | 人员配备 | 4 | 1）拟派项目负责人具备环境类高级工程师职称的得4分；拟派项目负责人具备环境类中级工程师职称的得2分。 注：投标文件中须提供以上证书扫描件以及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料扫描件，未提供不得分。 |
| 15 | 车辆配备 | 2 | 投标人为本项目配备2辆运维车辆，得2分，为本项目配备1辆运维车辆，得1分。未提供的不得分。 注：车辆为机动汽车，投标文件中自有的提供车辆行驶证扫描件，租赁的另行提供租赁协议。 |

3、综合实力9分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分。有负偏离的，每条扣0.2分，扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 4 | 根据投标人2021年1月1日起（以合同签订日为准）至今承担的空气自动监测运维服务项目进行评定，有一个得1分，最多得4分。 注：投标文件中需提供合同扫描件，未提供不得分。 |
| 3 | 业绩反馈 | 3 | 投标人自2021年1月1日起投标人获得过上述业绩客户正面（优异）反馈或感谢证明，有一个的1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供相关证明材料。 |

三、政府采购政策：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.节能产品、环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

3.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：经开区大气自动监测设备运维服务

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0074

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

## 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明） |  |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| *4、报价明细表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、服务要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、人员、设备配备情况 | （格式见附件） |
| 4、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 5、其他 |  |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

## 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

## 附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件3 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

## 附件4 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 经开区大气自动监测设备运维服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件5 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 附件6 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2025-0074号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

## 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2025-0074号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

## 附件8 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件9 报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  | ￥ 元 |  |

注：

1．投标人应根据本项目各项分项价格情况填写上述表格。

2．所有价格用人民币表示，请至多保留小数点后两位。

3．表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

## 附件10 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“三、项目服务要求 ”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

2.若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

## 附件11 项目方案、人员、设备配备

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

## 附件12 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：

1.投标人应根据“第三章 合同文本”条款据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件13 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。