招 标 文 件

项目名称：滨海县人民医院及妇幼保健院直线加速器等设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-00025

滨海县人民医院

盐城载鑫项目管理咨询有限公司

2025年9月

总  目  录

- 第一章  招标公告

- 第二章  供应商须知

- 第三章  合同文本

- 第四章  采购需求

- 第五章  评标方法与评标标准

- 第六章  投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县人民医院及妇幼保健院直线加速器等设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年09月23日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-00025

2.项目名称：滨海县人民医院及妇幼保健院直线加速器等设备采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3250万元（其中包件一预算金额为2470万元，包件二预算金额为310万元，包件三预算金额为470万元）

5.最高限价：3250万元（其中包件一最高投标限价为2470万元、包件二最高投标限价为310万、包件三最高投标限价为470万）

6.包件划分：本项目共三个包件，投标单位可投其中一个或两个包件或三个包件,也可以中一个包件或两个包件或三个包件。

7.采购需求：（包件一采购直线加速器等，包件二采购放疗科第三方产品等，包件三采购大孔径CT等）包括货物（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、免费质量保修期内维保、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等。

8.合同履行期限：包件一签订合同后为120日历天内完成供货、安装、调试；包件二为签订合同后60日历天内完成供货、安装、调试、包件三签订合同后为60日历天内完成供货、安装、调试。

9.每包件免费质量保修期：三年（以验收合格时间为准）。

10.每包件质量（服务）标准：合格。

11.每包件项目地点(交货地点)：滨海县人民医院（以采购人的具体要求为准）。

12.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、每包件申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据投标产品类别，投标人具有所有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

3.2根据投标产品类别，提供所有所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

3.3投标货物如为进口产品，投标人须提供下列授权文件之一：

①供应商须提供进口产品制造商出具的授权函扫描件；

②进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商对投标人出具的授权函扫描件；

③投标人取得的进口产品代理证书扫描件。

注：以上证明材料均需加盖投标单位公章。

三、每包件获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、每包件提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年09月23日15时00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县人民医院在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

- 名称：滨海县人民医院

- 地址：滨海县海滨大道299号

联系方式：18036330706

2.采购代理机构信息

- 名称：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

- 地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

- 联系方式：13770130866

3.项目联系方式

- 项目联系人：周先生、南女士

- 电话：18036330706、13770130866

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、每包件招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、每包件投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.2.1价格一律以人民币计算；

12.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.3本项目每包件招标代理服务费参照苏招协【2022】002号文招标代理费取费执行标准*折扣率27%收取，由中标单位代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。

12.4供应商根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.5 中标人如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付售后服务期间的所有费用。采购人有权终止合同的履行，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。

12.6由供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不预调整中标价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

12.7现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 每包件投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

- 17.1 电子投标文件的递交

- 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止时间

- 18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、每包件开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、每包件定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、每包件授予合同

30.签订合同

30.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起十五日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

30.2中标人无正当理由未在规定时间内（《中标通知书》发出之日起十五日内）与采购人签订合同的，采购人有权取消投标人中标资格，监管部门将对其依法处理。

30.3 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.4 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.5中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

30.6招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.7签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.每包件政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8每包件履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33.1中标供应商在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以现金转账、支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。如是开具保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消投标人中标资格。对AA评级及以上政府采购供应商，可按合同金额的5%比例缴纳履约保证金。

33.2合同履行结束后，采购人应及时退还交纳的履约保证金。

33.3履约保证金的退还：

方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格后，且采购人收到中标人出具的发票。

33.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

33.5预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在采购人支付预付款前，中标人必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保采购人的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  每包件合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

1.4 质量要求:

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________________圆（￥_________元）人民币。

2.2本合同金额包括但不限于：货物本身、场所改造、安装调试、运输、培训、人工、服务、税金、相关辅助设施以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、 规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、履约保证金

7.1中标供应商在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以现金转账、支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。如是开具保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消投标人中标资格。对AA评级及以上政府采购供应商，可按合同金额的5%比例缴纳履约保证金。

7.2合同履行结束后，采购人应及时退还交纳的履约保证金。

7.3履约保证金的退还：

方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格后，且采购人收到中标人出具的发票。

7.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

八、每包件质保期

8.1 质保期（自交货验收合格之日起计）：根据采购文件具体需求

九、每包件合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：包件一签订合同后为120日历天内完成供货、安装、调试；包件二为签订合同后60日历天内完成供货、安装、调试、包件三签订合同后为60日历天内完成供货、安装、调试。

9.2交货方式：送货上门

9.3交货地点：滨海县人民医院（具体放置位置由甲方指定地点）

十、每包件货款支付

包件一付款方式：

签订合同7日内支付合同金额的30%作为预付款（乙方须提供合同总价30%的无条件即索即兑银行保函），直线加速器、后装机治疗机装饰安装工程完成且直线加速器主机进场安装后付至合同金额的30%（如无预付款的情况下可支付此节点费用，如支付预付款的情况此节点费用无须支付），安装完成且经甲方验收合格后付至合同金额的80%，验收合格满一年后付至合同金额的85%，验收合格满两年后付至合同金额的90%，余款在乙方承诺的免费质量保修期满后一次性结清。（结算时，乙方须提供税务发票。）

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如成交供应商未按上述要求在签订合同前15日内未提供银行保函，则视为成交供应商无条件放弃预付款。

包件二、包件三付款方式：

签订合同7日内支付合同金额的30%作为预付款（乙方须提供合同总价30%的无条件即索即兑银行保函），安装完成且经甲方验收合格后付至合同金额的50%，验收合格满一年后付至合同金额的70%，验收合格满两年后付至合同金额的85%，余款在乙方承诺的免费质量保修期满后一次性结清。（结算时，乙方须提供税务发票。）

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内未提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款。

指定银行明细：

十一.税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__24__小时内到达甲方现场，并在48小时内解决质量及故障问题。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担所产生的一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为根据招投标文件要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的货物，乙方应提供终生维修（除甲方不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

12.6售后服务：乙方须按招标文件要求和投标文件的承诺执行。

12.7 成交供应商提供的货物及服务必须按照采购人要求接入医院HIS系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由成交供应商承担。招标人需将其他系统接入本次招标的货物及服务时，成交供应商应免费配合接入，不得收取任何费用。如成交供应商未能按上述需求免费接入对应系统或开放数据端口，则视为成交供应商违约，由采购人自行接入，采购人有权扣除所有货款。

12.8成交供应商投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均有成交供应商自行承担，并包含在投标报价中，采购人不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为成交供应商违约，相关违约责任由成交供应商承担，采购人有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

十三、货物验收

13.1 甲方对乙方提供的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，不满足要求或标准的不予验收。

13.2 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术依据，清单应随货物交付甲方。

13.3 对技术复杂的货物，甲方可请具有资质的专业检测机构参与验收与检测，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在验收合格交付甲方前所发生的所有风险由乙方承担。

十五、违约责任

15.1 逾期责任及违约金支付

1.任一单项货物逾期交付的，乙方应按每项的货物延期天数向甲方支付2000元/天的违约金。

2.合同中任一单项货物供货逾期超过30个日历天的，视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付项目中标金额20%的违约金。

3.违约金的支付

①违约金从履约保证金中扣除；

②违约金超过履约保证金部分由应付货款中扣除；

③违约金超过应付货款的差额部分，乙方须支付差额部分，乙方拒绝支付的，甲方可向法院起诉要求乙方支付。

15.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物且视为乙方逾期交货，若因此产生的违约责任按照15.1条款执行。

15.3 质保期若设备发生故障时，出现以下情况：

1.乙方未在1小时内做出电话响应或8小时内到达现场；一般故障，乙方到达现场后未在12小时内维修完成，特殊情况（更换配件）未在72小时内排除故障。甲方有权按合同总额*1%/次对乙方予以扣罚违约金，若乙方未能在72小时内解决问题，甲方有权自行处理，所发生的费用从尾款中扣除，直至扣除全部尾款。

2.乙方在质保过程中若造成甲方设备或任一固定资产、人员等损坏或损伤，乙方应承担全部赔偿责任，甲方有权扣除损坏或损伤对应金额的履约保证金或尾款。

3.乙方未能按照甲方需求定期提供设备巡检及保养的，甲方有权按合同总额*5%/次对乙方予以扣罚违约金。

4.如乙方更换的设备配件非原厂全新适配件，甲方有权按合同总额*20%/次对乙方予以扣罚并终止合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。

十七、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决，并签订补充协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、其他

18.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书及补充协议均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

18.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式 伍 份，甲、乙双方各执二份，代理公司执一份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：以上合同版本作为合同签订时的正式文本，最终签订时详细条款需参照招标文件要求及投标文件的响应情况，合同条款中的付款方式及交货期不得出现偏离。

第四章 采购需求

一、包件一采购需求及技术参数

1.技术参数要求

| 序号 | 医用直线加速器系统 |
| --- | --- |
| 1 | 核心结构 |
| 1.1 | 加速管类型：行波/驻波 |
| 1.2 | 微波功率源：磁控管/速调管 |
| ▲1.3 | 微波功率源的最大输出功率≥5MW |
| 1.4 | 电子枪：支持单独拆卸，便于维修 |
| 1.5 | 束流磁偏转系统：滑雪式磁偏转系统/≥250°磁偏转系统 |
| 1.6 | 剂量系统结构：开放式/密闭式电离室结构 |
| 1.7 | 楔形过滤板：自动楔形板0度-60度每度连续可调楔形角或4个固定角度楔形板一套 |
| 1.8 | 楔形照射野尺寸：在所有X射能量时，楔形方向≥30cm，非楔形方向≥40cm |
| 1.9 | 计算机控制系统全数字化，并可实时提供所有机器运行参数 |
| 1.10 | 所投设备必须为智能全数字化医用直线加速器 |
| 1.11 | 应具有临床应用模式、维修模式和自定义特殊模式 |
| 1.12 | 自动摆位功能：当按下治疗室或控制室内自动摆位相应的按钮后，机架角、照射头角、照射野尺寸会自动被设置成与治疗单的一致，系统精度可达 0.5°和 0.5mm |
| 1.13 | 联网功能：具有DICOM RT接口,可与网络系统，治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接 |
| 1.14 | 在治疗室内应安装有2个数据显示器，治疗时可显示治疗参数包括机械参数 |
| ▲1.15 | 治疗模式：具有源皮距治疗、等中心治疗、旋转治疗、适形治疗、调强治疗、容积旋转调强治疗、图像引导放射治疗（IGRT）、颅内立体定向放射治疗（SRS）、立体定向放射外科治疗（SBRT) |
| 1.16 | 安全连锁：具有独有的防碰撞连锁系统 |
| 2 | 射线束特性 |
| 2.1 | X射线 |
| ▲2.1.1 | X线能量：配备常规均整的6MV、10MV两档 X射线 |
| 2.1.2 | 束流击靶点尺寸：不超过2mm直径的圆点（典型值） |
| 2.1.3 | X线射野尺寸，0.5×0.5cm至40×40cm (SSD=100cm)连续可调 |
| 2.1.4 | X线平坦度≤1.06或≤±3%（高剂量率模式除外） |
| 2.1.5 | X线对称性≤1.03或≤2% |
| 2.1.6 | 光野与射野的一致性：光野与射野的一致性≤1.5mm |
| 2.2 | 电子线 |
| ▲2.2.1 | 电子线能量规格：提供临床常用的五档电子线 |
| 2.2.2 | 电子线平坦度≤10mm或≤±5% |
| 2.2.3 | 电子线对称性≤1.03或≤2% |
| 2.2.4 | 电子线的X线污染≤5% |
| 2.2.5 | 要求提供至少五个限光筒，请说明具体尺寸 |
| 2.2.6 | 有安全机械连锁防碰装置 |
| 2.2.7 | 使用限光筒时光野始终可见 |
| 2.2.8 | 常规电子线最大剂量率：》900MU/min（投标时须提供原厂白皮书等证明材料并加盖制造商公章） |
| 3 | 剂量率 |
| 3.1 | 常规均整X线最大剂量率≥600MU/min |
| 3.2 | 剂量率变化档：≥255档, 连续自由跳跃改变或多档可调 |
| 4 | 机械运动系统 |
| 4.1 | 机架旋转角度：365°，顺时针和逆时针方向，显示误差不大于0.5度 |
| 4.2 | 机架旋转速度应连续可调 |
| 4.3 | TAD距离：100 +/- 0.2cm |
| 4.4 | 束流及影像综合等中心精度≤0.75mm半径球体 |
| ▲4.5 | 等中心高度≤130cm |
| 4.6 | 等中心到机头的净空间净空间孔半径≥41cm |
| 4.7 | 准直器系统旋转可旋转范围≥350度 |
|  | FFF高剂量率能量模块 |
| 1 | 未均整的X线FFF高剂量率能量模式 |
| 1.1 | 具备1档X射线FFF高剂量率能量模式，6MV FFF |
| 1.2 | 射野尺寸：0.5×0.5cm至40×40cm连续可调（SSD=100cm） |
| 1.3 | 高剂量率模式X射线最小剂量率≤400MU/min |
| 1.4 | 高剂量率模式X射线最大剂量率：6MV FFF≥1400MU/min |
| 1.5 | X射线最大剂量建成深度（水下10cm，10×10cm射野）6MV FFF：1.5±0.2cm |
| 1.6 | X射线百分深度剂量（水下10cm,SSD=100cm，10×10cm射野）：6MV FFF：67.5%±1.0%或64.3%±1.0%（与设备所配常规剂量率X射线能量一致，保证能量准确性） |
| 1.7 | X射线对称性≤1.03 |
|  | 多叶光栅系统 |
| 1 | 叶片移动距离≥35cm |
| 2 | 叶片过中线距离≥15cm |
| 3 | 相邻叶片的最大端面距离≥15cm |
| 4 | 所有叶片在等中心平面的投影宽度不得超过10mm |
| ▲5 | 叶片数量≥118片 |
| 6 | 叶片高度≥6cm |
| 7 | 叶片透射率≤2.5% |
| ▲8 | 等中心处叶片最大移动速度≥2.5cm/s |
| 9 | 钨门最大运动速度≥2cm/s |
| 10 | 钨门过中线距离≥10cm |
| 11 | MLC最大射野≥40×40cm |
| ▲12 | 射野半影：≤5.5mm |
| 13 | 叶片具有“插指”功能 |
|  | 电子射野影像系统（EPID） |
| 1 | 电子射野影像系统（EPID）的硬件要求 |
| 1.1 | 探测器类型：采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器 |
| 1.2 | 探测器面积≥40cm×40cm |
| 1.3 | 空间分辨率不小于1024×1024像素 |
| 1.4 | 像素空间分辨率不大于0.25mm×0.25mm |
| 1.5 | 像素灰度分辨率≥16bit/pixel |
| 1.6 | 图像采集自动进行双次曝光,可进行透视成像（电影拍摄和回放方式） |
| 1.7 | 具有防碰撞连锁功能 |
| 1.8 | 探测器可以三维运动，沿射束中轴运动范围大于等于75cm,(投标时须提供要原厂白皮书等证明材料并加盖制造商公章） |
| 2 | 电子射野影像系统（EPID）软件的系统要求 |
| 2.1 | 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像 |
| 2.2 | 可在图像上覆盖显示多叶准直器的照射野形状 |
| 2.3 | 图像采集后自动进行图像增强处理 |
| 2.4 | 具有图像增强显示算法，有效分离靶区和周围正常组织和器官 |
| 2.5 | 图像采集后自动关闭加速器的射线输出 |
| 2.6 | 自动/手动调节窗宽/窗位 |
| 2.7 | 图像放大/缩小显示 |
| 2.8 | 包括大小、翻转、旋转 |
| 2.9 | 距离，面积，角度 |
| 2.10 | 栅格覆盖显示 |
| 2.11 | 自动照射野边界搜索和显示 |
| 2.12 | 统计直方图的计算和显示 |
| 2.13 | 可回放运动图像 |
| 2.14 | 可进行文字标注 |
| 2.15 | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差 |
| 2.16 | 具有DICOM-3，DICOM-RT网络功能 |
|  | KV-CBCT三维影像引导系统 |
| 1 | 配置要求 |
| 1.1 | KV级X线球管和发生器，及滤线板：1 套 |
| 1.2 | 非晶硅影像探测板：1 台 |
| 1.3 | X线容积影像软件系统：1套 |
| 1.4 | 高性能影像重建与处理工作站：1台 |
| 2 | 技术规格及量化指标 |
| ▲2.1 | 系统基本结构：整套系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架 |
| 2.2 | 高压发生器：≥40kW,射线能量40～140kVp或70～150kVp |
| 2.3 | 双焦点尺寸：小焦点≤0.4mm，大焦点≤1mm |
| 2.3 | 滤线器：提供至少4种型号，并可编码 |
| 2.4 | 机械臂：可以伸缩，不用时可以收回 |
| ▲2.5 | KV级影像扫描孔径：≥80cm |
| 3 | 非晶硅影像数字化板 |
| ▲3.1 | KV级影像探测器面积：≥39cm×29cm |
| 3.2 | 成像方式：支持X光拍片，透视，和容积影像（锥形束CT）模式，四维容积影像模式。 |
| 3.3 | 影像重建Field of View：≥45cm |
| 4 | 图像软件系统 |
| 4.1 | 系统接口 |
| 4.1.1 | 与加速器的接口：当加速器上选定病人时，影像系统上也同时指向同一病人。 |
| 4.1.2 | Dicom RT接口：可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据，并可以将修正后的数据回传给TPS。 |
| 4.1.3 | 与治疗床接口：可将治疗床摆位修正矢量传送到治疗床，并可以在控制台自动控制床位置。 |
| 4.2 | 二维X线图像：支持拍摄/处理静态kV级X线图像 |
| 4.3 | 支持kV线X线透视功能。 |
| 4.4 | 三维X线容积图像 |
| 4.4.1 | 图像采集：机架旋转360°,采集图像并同步完成图像重建，并可以用不到360°的旋转快速完成X线容积图像(CBCT) |
| 4.4.2 | 机架一次旋转z轴（头脚方向）可采集图像最大长度：≥17cm |
| 4.4.3 | 图像处理功能：有图像显示工具，窗宽/窗位调节，缩放显示等 |
| 4.4.4 | 床移动矢量：图像配准后,可自动生成治疗床的移动矢量；包括三维平移矢量和三维转动量 |
| 4.4.5 | 床相对零位：可以在加速器控制室内设定床相对零位,记录、显示并行床相对移动矢量。 |
| 4.5 | CBCT图像质量要求 |
| 4.5.1 | 图像空间分辨率：≥10LP/cm |
| 4.5.2 | CBCT重建图像分辨率：≥512×512 |
|  | 四维CBCT影像引导系统 |
| 1 | 功能要求 |
| 1.1 | 实现患者自由呼吸情况下，用CBCT影像追踪体内肿瘤靶区的临床目的 |
| 1.2 | 在操作工作台上直接显示治疗前的四维靶区运动影像 |
| 1.3 | 本系统支持运动4D CBCT影像采集，并可在操作员工作站上进行on-line在线的匹配、校准。 |
| 1.4 | 在操作工作台上可以显示横断面、冠状面和矢状面的四维CT影像 |
| 1.5 | 四维影像引导系统可依序将每个投影按照时相归类；通过每个投影图像中观察解剖结构的运动来确定排序归类的时相，并从体内解剖结构的运动中直接计算出呼吸曲线。 |
| 2 | 技术性能 |
| 2.1 | 与动态配准同步完成所有时相配准结果，具有并且能够浏览任意结果。 |
| 2.2 | 支持4D图像配准结果修正偏差阈值设定，配准结果超阈值报警 |
| 2.3 | 所有时相4D图像配准均能得到三方位线性及三方位旋转偏差结果。 |
|  | 分次内影像引导系统 |
| （1） | 分次内实时影像引导系统（能实现分次内2D实时影像引导功能或2D触发影像功能或其它类似功能） |
| （2） | 分次内3D-CBCT实时影像引导系统（能实现分次内3D实时影像引导功能或3D触发影像功能或其它类似功能） |
| ▲（3） | 分次内4D-CBCT实时影像引导系统（能实现分次内4D实时影像引导功能或Calypso磁导航追踪系统或其它能实现类似功能） |
|  | 高精度患者摆位系统 |
| 1 | 运动控制：应有调速电机控制，可调速运动 |
| 2 | 最大负载能力：≥150Kg |
| 3 | 垂直移动范围：≥96cm |
| 4 | 前后移动范围：≥100cm，误差≤±0.2cm |
| 5 | 左右移动范围：≥45cm，误差≤±0.2cm |
| 6 | 治疗床的等中心旋转≥±94度 |
| 7 | 等中心旋转精度：≤±0.5度 |
| 8 | 治疗床面板为碳素材料 |
|  | 容积旋转调强功能 |
| 1 | 容积调制旋转调强放疗模式：大幅减少常规IMRT治疗时的MU消耗、减少对病人的辐射泄露、同时大幅缩短治疗时间 |
| 2 | 控制因素，可以对下列因素进行同步控制：机架旋转运动、MLC叶片移动、准直器机头旋转运动、剂量率变化 |
| 3 | 运动弧变化，“全智能弧”技术：运动弧方向顺时针，逆时针方向自由运动改变并且旋转弧度自由可选，根据临床病例需要自适应治疗。 |
| 4 | 旋转调强治疗模式：能进行单轴多弧度容积旋转调强的计划和执行 |
| 5 | 容积旋转调强治疗运行要求：单弧，多弧和分段多弧 |
| 6 | 弧方向性选择：能进行共面，非共面弧治疗 |
| 7 | 高度调制能力（控制点数≥100个），可处理容积旋转调强弧形射野的许多变量（机架速度可变、剂量率可变、MLC运动速度可变），变量越多方可完成复杂的剂量要求、提高计划质量和执行效率； |
| ▲8 | 呼吸协调控制系统1套，用于加速器端和定位CT端（能实现ABC主动呼吸协调控制功能或RPM呼吸门控系统+DIBH功能或其它类似功能） |
|  | 在线快速质控系统 |
| 1 | 系统用途 |
| 1.1 | 本系统用机载影像对机器参数进行快速一体化检测和晨检流程。（投标时须列明检测项目） |
| 1.2 | 提供专用质控模体（投标时请列明所投产品型号） |
|  | 三维调强放射治疗计划系统 |
| 1 | 系统用途 |
| 1.1 | 本系统用于设计制定三维适形、调强放射治疗计划、容积旋转调强计划、立体定向放射治疗计划设计。 |
| 1.2 | 该三维放疗计划系统要求具备CT模拟功能，能融合多种影像以准确确定靶区及其它组织；计算模型要求为基于业界金标准的蒙特卡洛算法；并具有基于放射生物原理的计划优化。 |
| 2 | 系统运行环境要求及参数 |
| 2.1 | 招标范围包含：2套物理师工作站和4套医生工作站，包含全部的计算机硬件，操作系统，应用软件和外设（计算机硬件设备需是当前最高配置，TPS软件需当前最高版本且支持设备使用期间软件同版本情况下的免费更新）。 |
| 2.2 | 系统能进行CT模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗，能够进行逆向调强治疗计划设计。 |
| 2.3 | 系统应完全遵从DICOM标准，以实现医学影像共享。 |
| 3 | 计划系统软件要求 |
| 3.1 | 中标单位负责对本次新购置直线加速器特殊蒙卡算法的线束数据的采集、拟合和输入 |
| 3.2 | 轮廓勾画须具备如下功能： |
| 3.2.1 | 具备边缘自动探测和重要器官自动规避的功能 |
| 3.2.2 | 支持基于PET SUV值的轮廓自动勾画。 |
| 3.2.3 | 要求物理师工作站以及放疗医生工作站均可支持在4DCT上进行靶区勾画 |
| 3.2.4 | 可将4DCT图像序列合并生成特殊影像（最大密度投影MIP， 最小密度投影MinIP， 平均密度投影 Average），可快速定义受呼吸运动影响的靶区体积 |
| 3.3 | 计划设计要求： |
| 3.3.1 | 可以在BEV图像上，对MLC的位置或挡铅形状、大小进行编辑 |
| 3.3.2 | 应支持野中野技术、补偿器计划设计、电子线放疗计划、正向放疗计划设计、逆向调强放疗计划设计、容积旋转调强放疗计划设计、立体定向放射治疗计划设计、同一供应商不同设备之间的治疗换机、适形弧计划设计、射野自动避让选定的危及器官、自动优化射野衔接剂量分布、可设定射束在特定机架角度暂停出束（角度避让）、加载计划模板、优化目标模板、生物函数的剂量优化等。 |
| 3.4 | 该软件系统的调强计划功能要求如下： |
| 3.4.1 | 具有物理剂量学和生物剂量学两种目标函数 |
| 3.4.2 | 可无需勾画辅助器官，仅通过目标函数本身定义剂量过渡区 |
| 3.4.3 | 多标准优化：在优化过程中通过严格遵守优化的约束条件来，当满足第一目标后自动寻找下一个更严格的目标，以更好地满足正常器官 |
| 3.4.4 | 高灵敏度分析工具：能优化出各个器官之间的剂量影响关系从而快速的完成计划制作 |
| 3.4.5 | 可直接进行子野（MLC形状）优化 |
| 3.5 | 计算方式 |
| ▲3.5.1 | 光子线和电子线剂量计算支持蒙特卡洛算法或类蒙特卡洛算法 |
| 3.5.2 | 支持Dicom plan 再计算功能，可将其他算法的计划导入到新计划系统中，采用蒙特卡洛算法重新进行精确计算 |
| 3.6 | CT模拟与图像配准： |
| 3.6.1 | DRR可在任意方向平面生成 |
| 3.6.2 | 鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC和射野窗随射野变化而更新 |
| 3.6.3 | 支持CT、MRI以及PET图像配准 |
| 3.6.4 | 支持点配准、手动配准以及自动配准 |
| 3.6.5 | 能在融合配准后的影像上同步勾画器官轮廓 |
| 3.7 | 计划评估功能要求： |
| 3.7.1 | DVH统计分辨率为：最小统计剂量≤1cGy；最小统计范围≤0.1cm |
| 3.7.2 | REV(Room's-Eye-View )视觉观，可虚拟显示患者在机房治疗时的位置，与机架、治疗床、和光野的关系，用以治疗时验证患者； |
| 3.7.3 | 具有对多个计划进行比较、相加、相减多模态评估功能 |
| 3.8 | 容积旋转调强计划功能要求如下 |
| 3.8.1 | 支持容积旋转调强技术，自动优化的参数至少包括机架旋转速度，剂量率和MLC叶片位置 |
| 3.8.2 | 单个计划设置当中，能实现多弧设计，而并不是通过多个单弧计划合成出来的设计 |
| 3.8.3 | 可进行单弧、多弧特别是非共面多弧的计划设计和自动优化 |
| 3.8.4 | 支持智能非等分角度容积调强技术 |
| 3.9 | 射野剂量验证 |
|  | 肿瘤放射治疗管理系统 |
| 1 | 配置要求 |
| 1.1 | 肿瘤信息管理系统：1套 |
| 1.2 | 网络工作站：≥3台（需目前主流配置），网络服务器：1套 |
| 1.3 | 用户授权：≥3个用户终端授权 |
| 2 | 联网要求：连接本次购置加速器,能执行自动放疗程序和记录加速器实际运行情况 |

2.滨海县人民医院及妇幼保健院直线加速器、后装机治疗机装饰安装清单汇总表：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 直线加速器一号间、家属等候区 |
| 2 | 直线加速器二号间 |
| 3 | 后装机治疗机 |
| 4 | CT机房地面重做、X线模拟机房重做、控制室整体装饰 |

2.1直线加速器一号间、家属等候区具体技术要求等

| 一、装饰装修施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 施工工艺说明 | 备注 |  |
| 1 |  | 电缆沟 |  | m |  | 58.00 | 机房混凝土地面基坑支模(修复)，水平误差±3mm，侧壁防水两遍，后期人工细部处理。 | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |  |
| 2 |  | 防水施工 |  | ㎡ |  | 344.00 | 丙纶布防水两遍 |  |  |
| 3 |  | 下挖方形台 |  | m³ |  | 2.24 | 混凝土地面下挖 |  |  |
| 4 |  | 混凝土地面 |  | m³ |  | 48.00 | 机械无法进入，人工运料预制，清理基坑内灰尘，洒水湿润原基坑地面及侧面，C35高强度混凝土浇筑至室内地坪，振捣密实，水平误差±3mm，顶部覆膜养护。 |  |  |
| 5 |  | 钢筋基础 |  | 吨 |  | 3.50 | 12*12钢筋横竖2排间距200 |  |  |
| 6 |  | 原混凝土地面拆除 |  | m³ |  | 48.00 | 原施工混凝土地面人工下挖 |  |  |
| 7 |  | 垃圾外运 |  | m³ |  | 48.00 | 垃圾运至市政指定垃圾场 |  |  |
| 8 |  | 轻钢龙骨双层石膏板平顶 |  | ㎡ |  | 154.00 | 1.轻钢龙骨基层纸面石膏板饰面吊顶，有造型 2.石膏板为9.5mm纸面石膏板双层。 |  |  |
| 9 |  | 检修口 |  | 个 |  | 6.00 | 1.人工。 2.辅料木龙骨，不含风口。 |  |  |
| 10 |  | 顶面刮腻子刷乳胶漆 |  | ㎡ |  | 154.00 | 无甲醛，净味乳胶漆底漆1遍，乳胶漆面漆滚涂2-3遍。 |  |  |
| 11 |  | 水泥砂浆保护层 |  | ㎡ |  | 203.00 | 水泥、沙、人工费。 |  |  |
| 12 |  | 钢质净化门 |  | 樘 |  | 1.00 | 净化钢质门 |  |  |
| 13 |  | 自流平水泥地面 |  | ㎡ |  | 174.00 | 自流平水泥，2.人工费。 |  |  |
| 14 |  | PVC地板施工 |  | ㎡ |  | 187.00 | 成品采购及铺贴。 |  |  |
| 15 |  | PVC专用衬板 |  | m |  | 117.00 | 地胶专用衬板，成品采购及安装。 |  |  |
| 16 |  | 铅板(洞口防护) |  | 项 |  | 1.00 | 成品定制及安装。 |  |  |
| 17 |  | 定制软膜天花吊顶 |  | ㎡ |  | 18.00 | 1.成品定制高端灯膜。 2.内贴阻燃板。 3.无尘处理。 4.保证灯膜安装完成，没有尘土污染。 5.灯具安装前做散热处理。 |  |  |
| 18 |  | 304不锈钢地沟盖板 |  | m |  | 58.00 | 304不锈钢面板装饰，成品定制及安装。 |  |  |
| 19 |  | 600铝扣板 |  | ㎡ |  | 5.00 | 成品定制及安装。 |  |  |
| 20 |  | 墙面贴无机预涂板 |  | ㎡ |  | 384.00 | 1.成品采购及安装。 2.满足A1级别防火要求。 |  |  |
| 21 |  | 墙面基层硅酸钙板 |  | ㎡ |  | 484.00 | 1.成品采购及安装。 2.8mm硅酸钙板。 |  |  |
| 22 |  | 50*30轻钢龙骨 |  | ㎡ |  | 389.00 | 现场制作。 |  |  |
| 23 |  | 原地面成品保护 |  | 项 |  | 1.00 | PVC板、竹胶板，地面专用防护膜 |  |  |
| 24 |  | 开荒及保洁费 |  | ㎡ |  | 174.00 | 精细保洁，无尘保洁。 |  |  |
| 二、暖通、给排水施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 具体技术要求 |  | 备注 |
| 1 | 医用专业除湿机 |  | 台 |  | 1 |  | 以现场需要为准 |  | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 风管 |  | ㎡ |  | 12 |  | 除湿机专用 |  |  |
| 3 | 风口 |  | 个 |  | 4 |  | 双层百叶风口 |  |  |
| 4 | 软连接 |  | 个 |  | 6 |  | 防结露帆布 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 |  | 个 |  | 2 |  | 柜式 |  |  |
| 6 | 冷凝水管 |  | m |  | 14 |  | DN25PPR管 |  |  |
| 三、电气工程施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 具体技术要求 |  | 备注 |
| 电路改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  | 个 |  | 6 |  | 国标 |  | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 端子箱 |  | 个 |  | 1 |  | 国标 |  |  |
| 3 | 200*100桥架 |  | m |  | 16 |  | 国标 |  |  |
| 4 | WDZ-BYJ-2.5电线 |  | m |  | 500.00 |  | 国标 |  |  |
| 5 | WDZ-BYJ-4电线 |  | m |  | 450.00 |  | 国标 |  |  |
| 6 | 5*2.5电缆 |  | m |  | 45 |  | 国标 |  |  |
| 7 | 5*4电缆 |  | m |  | 20 |  | 国标 |  |  |
| 8 | 5*6电缆 |  | m |  | 25 |  | 国标 |  |  |
| 9 | 3*10+2*6电缆 |  | m |  | 15 |  | 国标 |  |  |
| 10 | 4*16+1*10电缆 |  | m |  | 9 |  | 国标 |  |  |
| 11 | 4*35+1*16电缆 |  | m |  | 50 |  | 国标 |  |  |
| 12 | 4*70+1*35电缆 |  | m |  | 32 |  | 国标 |  |  |
| 13 | JDG穿线管，DN20 |  | m |  | 95 |  | 国标 |  |  |
| 14 | JDG穿线管，DN25 |  | m |  | 42 |  | 国标 |  |  |
| 15 | 弱电部分 |  | 项 |  | 1 |  | 国标 |  |  |
| 16 | 软膜灯具 |  | m |  | 54 |  | 国标 |  |  |
| 17 | 80调光灯 |  | 套 |  | 4 |  | 国标 |  |  |
| 18 | 300*1200净化灯具 |  | 套 |  | 4 |  | 国标 |  |  |
| 19 | 开关面板 |  | 个 |  | 6 |  | 国标 |  |  |
| 20 | 调光开关 |  | 个 |  | 2 |  | 国标 |  |  |
| 21 | 插座面板 |  | 个 |  | 24 |  | 国标 |  |  |
| 22 | 筒灯 |  | 个 |  | 17 |  | 国标 |  |  |
| 四、加速器机房防护门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 具体的技术要求 |  | 备注 |
| 1 | 电动平移防护门体 （包含运输及安装） |  | 樘 |  | 1 |  | 1.1900×2500，综合考虑门体尺寸，需要拆除原装饰门5樘并恢复； 2.铅当量mmPb 20mmPb |  | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 重型电动门机 （包含运输及安装） |  | 台 |  | 1 |  | 上挂式电动门机，匹配防护门重量，运行无噪音，断电可手动开启，运行平稳，内安装微电脑自动化装置 |  |  |
| 3 | 门控系统 （包含运输及安装） |  | 套 |  | 1 |  | 红外防撞装置、警示灯、指示牌、门机联锁 |  |  |
| 4 | 5T手拉葫芦 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 5T手动跑车 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 葫芦及跑车基础 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 注：1.本施工项目严格约束工期，现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担，全部设备及货物运输进场等待使用及安装。 2.机房地面平整度要求±3mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2直线加速器二号间具体要求：

| 一、装饰装修施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 |  | 施工工艺说明 |  | 备注 |
| 1 | 电缆沟 | m |  | 58.00 |  | 机房混凝土地面基坑支模(修复)，水平误差±3mm，侧壁防水两遍，后期人工细部处理。 |  | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 防水施工 | ㎡ |  | 277.00 |  | 丙纶布防水两遍 |  |  |
| 3 | 下挖方形台 | m³ |  | 2.24 |  | 混凝土地面下挖 |  |  |
| 4 | 混凝土地面 | m³ |  | 38.00 |  | 机械无法进入，人工运料预制，清理基坑内灰尘，洒水湿润原基坑地面及侧面，C35高强度混凝土浇筑至室内地坪，振捣密实，水平误差±3mm，顶部覆膜养护。 |  |  |
| 5 | 钢筋基础 | 吨 |  | 2.80 |  | 12*12钢筋横竖2排间距200 |  |  |
| 6 | 原混凝土地面拆除 | m³ |  | 38.00 |  | 原施工混凝土地面人工下挖 |  |  |
| 7 | 垃圾外运 | m³ |  | 38.00 |  | 垃圾运至市政指定垃圾场 |  |  |
| 8 | 轻钢龙骨双层石膏板平顶 | ㎡ |  | 121.00 |  | 1.轻钢龙骨基层纸面石膏板饰面吊顶，有造型 2.石膏板为9.5mm纸面石膏板双层。 |  |  |
| 9 | 检修口 | 个 |  | 5.00 |  | 人工。辅料木龙骨，不含风口。 |  |  |
| 10 | 顶面刮腻子刷乳胶漆 | ㎡ |  | 121.00 |  | 无甲醛，净味乳胶漆底漆1遍，乳胶漆面漆滚涂2-3遍。 |  |  |
| 11 | 水泥砂浆保护层 | ㎡ |  | 137.00 |  | 水泥、沙、人工费。 |  |  |
| 12 | 钢质净化门 | 樘 |  | 5.00 |  | 净化钢质门 |  |  |
| 13 | 自流平水泥地面 | ㎡ |  | 142.00 |  | 自流平水泥，2.人工费。 |  |  |
| 14 | PVC地板施工 | ㎡ |  | 155.00 |  | 成品采购及铺贴。 |  |  |
| 15 | PVC专用衬板 | m |  | 100.00 |  | 地胶专用衬板，成品采购及安装。 |  |  |
| 16 | 铅板(洞口防护) | 项 |  | 1.00 |  | 成品定制及安装。 |  |  |
| 17 | 定制软膜天花吊顶 | ㎡ |  | 18.00 |  | 1、成品定制高端灯膜。 2、内贴阻燃板。 3、无尘处理。 4、保证灯膜安装完成，没有尘土污染。5、灯具安装前做散热处理。 |  |  |
| 18 | 304不锈钢地沟盖板 | m |  | 58.00 |  | 304不锈钢面板装饰，成品定制及安装。 |  |  |
| 19 | 600铝扣板 | ㎡ |  | 5.00 |  | 成品定制及安装。 |  |  |
| 20 | 墙面贴无机预涂板 | ㎡ |  | 332.00 |  | 1、成品采购及安装。 2、满足A1级别防火要求。 |  |  |
| 21 | 墙面基层硅酸钙板 | ㎡ |  | 332.00 |  | 1、成品采购及安装。 2、8mm硅酸钙板。 |  |  |
| 22 | 50*30轻钢龙骨 | ㎡ |  | 307.00 |  | 现场制作。 |  |  |
| 23 | 原地面成品保护 | 项 |  | 1.00 |  | PVC板、竹胶板，地面专用防护膜 |  |  |
| 24 | 开荒及保洁费 | ㎡ |  | 142.00 |  | 精细保洁，无尘保洁。 |  |  |
| 二、暖通、给排水施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 具体技术要求 | 备注 |
| 1 | 一拖一多联机空调 |  | 台 |  | 2 |  | 含氟利昂,3P-1P（免费质量保修期六年） | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 医用专业除湿机 |  | 台 |  | 1 |  | 以现场要求为准 |  |
| 3 | 新风机箱 |  | 台 |  | 1 |  | 离心式风机，风量5000，余压650 |  |
| 4 | 排风机箱 |  | 台 |  | 1 |  | 离心式风机，风量3500，余压550 |  |
| 5 | 铜管 |  | 米 |  | 130 |  | ф19.05，含保温 |  |
| 6 | 铜管 |  | 米 |  | 130 |  | ф12.7 |  |
| 7 | 风管 |  | ㎡ |  | 200 |  | 镀锌钢板，厚度0.6mm，含土建墙开洞及封堵 |  |
| 8 | 保温 |  | ㎡ |  | 100 |  | 30mm橡塑保温板 |  |
| 9 | 风口 |  | 个 |  | 17 |  | 防雨防虫百叶、双层百叶风口 |  |
| 10 | 止回阀 |  | 个 |  | 1 |  | 500x350 |  |
| 11 | 软连接 |  | 个 |  | 23 |  | 防结露帆布 |  |
| 12 | 调节阀 |  | 个 |  | 13 |  | 钢制调节阀 |  |
| 13 | 给水管 |  | m |  | 4 |  | DN25PPR管 |  |
| 14 | 给水管 |  | m |  | 24 |  | DN20PPR管 |  |
| 15 | 球阀 |  | 个 |  | 1 |  | DN25 |  |
| 16 | 洗脸盆 |  | 个 |  | 1 |  | 柜式 |  |
| 17 | 冷凝水管 |  | m |  | 14 |  | DN25PPR管 |  |
| 18 | pvc排水管 |  | m |  | 19 |  | DN75 |  |
| 19 | pvc排水管 |  | m |  | 5 |  | DN50 |  |
| 三、电气工程施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 具体技术要求 | 备注 |
| 电路改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  | 个 |  | 6 |  | 国标 | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 端子箱 |  | 个 |  | 1 |  | 国标 |  |
| 3 | 200*100桥架 |  | m |  | 16 |  | 国标 |  |
| 4 | WDZ-BYJ-2.5电线 |  | m |  | 480.00 |  | 国标 |  |
| 5 | WDZ-BYJ-4电线 |  | m |  | 430.00 |  | 国标 |  |
| 6 | 5*2.5电缆 |  | m |  | 45 |  | 国标 |  |
| 7 | 5*4电缆 |  | m |  | 80 |  | 国标 |  |
| 8 | 5*6电缆 |  | m |  | 200 |  | 国标 |  |
| 9 | 3*10+2*6电缆 |  | m |  | 15 |  | 国标 |  |
| 10 | 4*16+1*10电缆 |  | m |  | 9 |  | 国标 |  |
| 11 | 4*35+1*16电缆 |  | m |  | 50 |  | 国标 |  |
| 12 | 4*70+1*35电缆 |  | m |  | 32 |  | 国标 |  |
| 13 | JDG穿线管，DN20 |  | m |  | 115 |  | 国标 |  |
| 14 | JDG穿线管，DN25 |  | m |  | 185 |  | 国标 |  |
| 15 | 弱电部分 |  | 项 |  | 1 |  | 国标 |  |
| 16 | 软膜灯具 |  | m |  | 54 |  | 国标 |  |
| 17 | 80调光灯 |  | 套 |  | 4 |  | 国标 |  |
| 18 | 300*1200净化灯具 |  | 套 |  | 4 |  | 国标 |  |
| 19 | 开关面板 |  | 个 |  | 6 |  | 国标 |  |
| 20 | 调光开关 |  | 个 |  | 2 |  | 国标 |  |
| 21 | 插座面板 |  | 个 |  | 24 |  | 国标 |  |
| 22 | 筒灯 |  | 个 |  | 17 |  | 国标 |  |
| 四、加速器机房防护门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 具体的技术要求 | 备注 |
| 1 | 5T手拉葫芦 |  | 套 |  | 1 |  | 国标 | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 5T手动跑车 |  | 套 |  | 1 |  | 国标 |  |
| 3 | 葫芦及跑车基础 |  | 套 |  | 1 |  | 国标 |  |
| 注：1.本施工项目严格约束工期，现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担，全部设备及货物运输进场等待使用及安装。 2.机房地面平整度要求±3mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3后装机治疗机具体的技术要求：

| 一、装饰装修施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 施工工艺说明 |  |  | 备注 |
| 1 | 电缆沟 | m | 21.00 | 机房混凝土地面基坑支模(修复)，水平误差±3mm，侧壁防水两遍，后期人工细部处理。 |  |  | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 防水施工 | ㎡ | 112.00 | 丙纶布防水两遍 |  |  |  |
| 3 | 混凝土地面 | m³ | 17.00 | 机械无法进入，人工运料预制，清理基坑内灰尘，洒水湿润原基坑地面及侧面，C35高强度混凝土浇筑至室内地坪，振捣密实，水平误差±3mm，顶部覆膜养护。 |  |  |  |
| 4 | 钢筋基础 | 吨 | 0.50 | 12*12钢筋横竖2排间距200 |  |  |  |
| 5 | 原混凝土地面拆除 | m³ | 20.00 | 原施工混凝土地面人工下挖（人工费） |  |  |  |
| 6 | 垃圾外运 | m³ | 20.00 | 垃圾运至市政指定垃圾场 |  |  |  |
| 7 | 轻钢龙骨双层石膏板平顶 | ㎡ | 56.00 | 1.轻钢龙骨基层纸面石膏板饰面吊顶，有造型 2.石膏板为9.5mm纸面石膏板双层。 |  |  |  |
| 8 | 检修口 | 个 | 1.00 | 人工。辅料木龙骨，不含风口。 |  |  |  |
| 9 | 顶面刮腻子刷乳胶漆 | ㎡ | 56.00 | 无甲醛，净味乳胶漆底漆1遍，乳胶漆面漆滚涂2-3遍。 |  |  |  |
| 10 | 水泥砂浆保护层 | ㎡ | 112.00 | 水泥、沙、人工费。 |  |  |  |
| 11 | 自流平水泥地面 | ㎡ | 56.00 | 自流平水泥，2.人工费。 |  |  |  |
| 12 | PVC地板施工 | ㎡ | 56.00 | 成品采购及铺贴。 |  |  |  |
| 13 | PVC专用衬板 | m | 40.00 | 地胶专用衬板，成品采购及安装。 |  |  |  |
| 14 | 铅板(洞口防护) | 项 | 1.00 | 成品定制及安装。 |  |  |  |
| 15 | 304不锈钢地沟盖板 | m | 21.00 | 304不锈钢面板装饰，成品定制及安装。 |  |  |  |
| 16 | 墙面贴无机预涂板 | ㎡ | 110.00 | 1.成品采购及安装。 2.满足A1级别防火要求。 |  |  |  |
| 17 | 墙面基层硅酸钙板 | ㎡ | 150.00 | 1.成品采购及安装。 2.8mm硅酸钙板。 |  |  |  |
| 18 | 50*30轻钢龙骨 | ㎡ | 120.00 | 现场制作。 |  |  |  |
| 19 | 原地面成品保护 | 项 | 1.00 | PVC板、竹胶板，地面专用防护膜 |  |  |  |
| 20 | 开荒及保洁费 | ㎡ | 56.00 | 精细保洁，无尘保洁。 |  |  |  |
| 二、暖通、给排水施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 具体技术要求 | 备注 |  |
| 1 | 医用专业除湿机 |  | 台 | 1 | 以现场需要为准 | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |  |
| 2 | 风管 |  | ㎡ | 3 | 除湿机专用 |  |  |
| 3 | 风口 |  | 个 | 2 | 防雨防虫百叶、双层百叶风口 |  |  |
| 4 | 软连接 |  | 个 | 4 | 防结露帆布 |  |  |
| 三、电气工程施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 具体技术要求 | 备注 |  |
| 电路改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  | 个 | 1.00 |  | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |  |
| 2 | WDZ-BYJ-2.5电线 |  | m | 200.00 |  |  |  |
| 3 | WDZ-BYJ-4电线 |  | m | 220.00 |  |  |  |
| 4 | 5*4电缆 |  | m | 9.80 |  |  |  |
| 5 | 4*35+1*16电缆 |  | m | 45.00 |  |  |  |
| 6 | JDG穿线管，DN20 |  | m | 50 |  |  |  |
| 7 | JDG穿线管，DN25 |  | m | 48 |  |  |  |
| 8 | 弱电部分 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 300*1200净化灯具 |  | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 开关面板 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 插座面板 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 筒灯 |  | 个 | 14.00 |  |  |  |
| 注：1.本施工项目严格约束工期，现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担，全部设备及货物运输进场等待使用及安装。 2.机房地面平整度要求±3mm。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4CT机房地面重做、X线模拟机房重做、控制室整体装饰工程施工部分具体要求：

| 一、装饰装修施工部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 施工工艺说明 | 备注 |
| 1 | 电缆沟 | m | 38 | 机房混凝土地面基坑支模(修复)，水平误差±3mm，侧壁防水两遍，后期人工细部处理。 | 现场施工所需材料及主材进场施工前须经采购人同意确认签字后方可施工，如不按此要求执行所造成的后果均由中标人承担。 |
| 2 | 地面拆除垃圾清理外运 | m³ | 21 | 垃圾运至市政指定垃圾场 |  |
| 3 | 地面开槽、清槽250mm | m | 55 | 原建筑基础下挖，人工外运，清理至市建筑垃圾回收站。 |  |
| 4 | 防水施工 | m2 | 281.63 | TS卷材防水两遍，重叠150mm。 |  |
| 5 | 混凝土地面基坑回填修复 | m3 | 84 | 机械无法进入，人工运料预制，清理基坑内灰尘，洒水湿润原基坑地面及侧面，C30高强度混凝土浇筑至室内地坪，振捣密实，水平误差±3mm，顶部覆膜养护。 |  |
| 6 | 钢筋基础 | 吨 | 0.8 | 12*12钢筋横竖2排间距200 |  |
| 7 | 墙面贴无机预涂板 | ㎡ | 75.4 | 成品采购及安装。2、满足A1级别防火要求。 |  |
| 8 | 墙面基层硅酸钙板 | ㎡ | 75.4 | 成品采购及安装。2、8mm硅酸钙板。 |  |
| 9 | 50*30轻钢龙骨 | ㎡ | 75.4 | 现场制作。 |  |
| 10 | 304不锈钢地沟盖板 | m | 35 | 304不锈钢面板装饰，成品定制及安装。 |  |
| 11 | 600L铝扣板 | m2 | 30 | 成品定制及安装。 |  |
| 12 | 瓷砖地面600*600 | m2 | 120 | 水泥、沙、铺贴人工费，瓷砖。 |  |
| 14 | 定制不锈钢304踢脚线 | m | 70 | 成品定制及安装。 |  |
| 13 | 开荒及保洁费 | ㎡ | 104 | 精细保洁，无尘保洁。 |  |

备注：1.中标人应免费提供本次招标标的物安装所需的一切辅材，包含但不限于支架、钢结构、底座、管道、电缆等，招标人不再另行支付标的物通过验收前的一切费用

2.以上技术参数中要求提供的检验报告和证书中标单位须在中标结果公告日起5个工作日内提供原件供采购人审核，未提供或提供不全则取消中标资格。

3.若虚假承诺而中标的，一经发现则取消中标资格，同时追加相关人员的法律责任。

3.质量要求：

3.1.质量等级为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

3.2.投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

3.3.投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3.4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

3.5.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.6.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.7.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.8.所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

3.9.供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（扫描件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

3.10.招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，另交监管部门处理。

4.特别说明：

4.1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

4.2.招标人有权对中标企业进行现场考察如资质业绩等，经审查不符合招标文件的规定，招标人有权建议有关部门取消其中标资格。

4.3.报价含交付使用前一切费用；本次招标不接受选择性报价。

4.4.在评标时，对投标人的报名资格条件、投标人须知和项目需求中有关资质要求、技术参数和投标文件的规范完整性及具体要求等有偏离的，由评标委员会根据政府采购法律法规和招标文件确定是否具备投标资格、解释权限及是否具备中标资格等。

4.5.对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由招标人负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

二、包件二放疗科验证及固定产品清单及参数要求

1.技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 采购数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晨检仪及射线束验证仪(一体化集成或单体配置均可) | 1套 | 1、测量输出量, 平坦度, 对称性, 能量和射野大小, 20x20cm光野、射野一致性 2、不需要任何附加的建成 3、自动温度和气压调节 4、软件对数据趋势进行分析及储存 5、 加速器线束稳定性、线束调试和测量、电子线能量测量、准直器和机架旋转重力下垂、灯光野照射野一致性、平坦度和对称性、虚拟楔形板和动态楔形板测试和验证、线束初始特征校验（小MU照射野QA）、准直器到位精度、TPS验证 ▲6、探头数量：≥120个 ▲7、中心线上电离室数目≥30个，在半影区域中提供更精准的测量 |
| 2 | 剂量仪 | 1套 | - 单通道或双通道参考级剂量仪。 - 剂量仪自带显示屏或通过计算机界面显示。 2、配置≥0.6cc电离室1根、≥0.125cc电离室1根。 3、延长线≥18米，带卷轴 4、带校准证书 |
| 3 | 固体水 | 1套 | 1、1套33片，带指型电离室适配器。 2、29片1cm、1片0.5cm、2片0.2cm、1片0.1cm。 - 材质：RW3 - 密度：≤1.045g/cm3 |
| 4 | 一维电动小水箱 | 1套 | - 1、应用：测量输出因子和校准计量，加速器年度和日常QA。适合TG-51协议； - 2、自带手控盒或自动水平面监测。 |
| 5 | 容积调强剂量验证系统及小野验证(一体化集成或单体配置均可) | 1套 | - 1、用于三维容积调强计划计量学验证，探测平面在任意角度测量时和保持BEV方向一致性。 - 2、可获得中心点的剂量 - 3、需提供医疗器械产品注册证 - 4、探头数量：≥1500个 - ★5、提供立体定向验证矩阵及模体或具备容积调强剂量验证系统包含立体定向放射治疗的功能 - ▲6、最大剂量率支持≥2000mu/min - ▲7、基于患者CT图像的公开的独立算法验证 - ▲8、具备独立离线的二次计算功能 |
| 6 | 一体式头颈体病人固定系统 | 3套 | - 1、用于头部、头颈肩部、颈肩胸部、腹部、盆腔、下腹部肿瘤体位放疗固定。要求碳纤维材质，环氧树脂涂层厚度<0.15mm，摆位坐标线，刻度线位于涂层下方。配置，直肠俯卧位托架、臂托、腕托、膝部垫、腹部弓形尺、适配条、工字条等。可以实施SBRT和适配SRS固定头架。 2、配备两套SBRT组件 |
| 9 | 乳腺托架 | 2套 | 1、碳纤维网孔板 ：全网孔板， 可以用于治疗乳腺部位肿瘤患者， 也可以用于治疗肺部位及胸部位肿瘤患者。其上标有腕托定位标记符、臂托旋转角度标记符和头枕定位标记符 ，侧边带有刻度尺和胸膜定位插孔。 2、角度支撑底座 ： 由一个底座和高度不同的六个支架组成五种角度，它们分别是 ： 5°、10 °、 1 5 °、 20° 、 25°， 。可以根据患者的要求确定支撑角度， 使患者达到比较舒适的姿态。 |
| 10 | 腹板 | 2套 | 盆腔俯卧位底座 ，对病人实施治疗时，盆腔俯卧位底座与热塑膜配合使用。将热塑膜置于温水中软化，然后根据病人的轮廓塑形。塑形完成后将热塑膜两侧及档部的边条固定在盆腔俯卧位底座上，形成一个牢固的定制模型，保证从模拟定位到治疗的全过程摆位的准确性。 |
| 11 | CT电子密度模体 | 1台 | - 用于修正放射治疗计划的组织非均匀性，提供精确的组织电子密度与组织CT值（HU）之间的对应关系。 - 由2个嵌套圆盘组成。可以模拟头部和腹部的机构。3、≥15种等效电子密度不同组织插头可以放置在扫描区域的不同的位置。 |
| 12 | 等中心校准仪 | 1台 | - 可插入胶片 - 能支持10cmx10cm及20cmx20cm |
| 13 | 信息化管理系统 | 1套 | - 放疗流程管理：患者管理、疗程管理、流程表单管理、预约排程、治疗执行、统计分析、系统配置； - 基础管理：用户管理、角色管理、科室管理； 3、包含自动勾画软件 |
| 14 | 恒温水箱 | 1台 | 65cm×60cm×20cm，全不锈钢材质，含不锈钢网格隔板。 |
| 15 | 高密度泡沫 | 500块 | 电子线模具浇铸使用。 |
| 16 | 标记铅粒 | 2盒 | φ1.5mm球型金属标记，每盒110粒。 |
| 17 | 标记笔 | 2盒 | 防水不易脱色 |
| 18 | 温度湿度计 | 1个 | 需带有标定证书 |
| 19 | 电子防潮箱 | 1台 | 1、300L |
| 20 | 固定场所报警仪 | 1台 | 1、G-M探测器通过15m电缆与控制室墙上报警仪相连。 2、放射源出时提供声光报警。 3、阈值可调：2、10、40、200mR/h；剂量范围：0.1uGy/h~10mGy/h 。 4、能量响应：50KeV~3.0MeV 5、带证书 |
| 21 | 移动激光灯 | 1套 | 1、定位用三移动激光灯 |
| 22 | 个人剂量报警仪 | 3套 | - 主要用来监测 Χ射线和γ射线，直接读出个人剂量和个人剂量率；在测量范围内，可以固定或预置报警阀值，超过阀值或阻塞时发出声光报警，防止超量剂量，保护工作人员安全。 - 带证书 |
| 23 | 环境水平巡检仪 | 1套 | - 用于加速器机房周围环境中射线率的检测。 - 带证书 |
| 24 | 气压表 | 1套 | - 1、带校准证书 |

备注：1.以上技术参数中要求提供的检验报告和证书中标单位须在中标结果公告日起5个工作日内提供原件供采购人审核，未提供或提供不全则取消中标资格。

2.若虚假承诺而中标的，一经发现则取消中标资格，同时追加相关人员的法律责任。

2.质量要求：

2.1.质量等级为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2.2.投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2.3.投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

2.4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2.5.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2.6投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2.7.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

2.8.所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

2.9.供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（扫描件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

2.10.招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，另交监管部门处理。

3.特别说明：

3.1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

3.2.招标人有权对中标企业进行现场考察如资质业绩等，经审查不符合招标文件的规定，招标人有权建议有关部门取消其中标资格。

3.3.报价含交付使用前一切费用；本次招标不接受选择性报价。

3.4.在评标时，对投标人的报名资格条件、投标人须知和项目需求中有关资质要求、技术参数和投标文件的规范完整性及具体要求等有偏离的，由评标委员会根据政府采购法律法规和招标文件确定是否具备投标资格、解释权限及是否具备中标资格等。

3.5.对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由招标人负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

三、包件三大孔径CT设备配置及参数

- 技术参数

| 序号 | 大孔径CT设备配置及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 | 1.1滑环类型：低压滑环 1.2冷却方式：风冷或水冷（如果有水冷方案，必须提供水冷方案，并且需提供两套水冷机组，注明品牌、型号，并负责安装和调试）。 1.3扫描方式：≥32层／360度 ★1.4扫描架孔径：≥80cm 1.5扫描架倾角：≥±25° 1.6探测器有效物理排数：≥24排 1.7每排探测器物理个数：≥800个 1.8定位像方向：前后/后前/侧位 1.9最大单次连续螺旋时间：≥120秒 1.10 扫描时间：≤0.5秒/360度（512X512距阵） ▲1.11扫描层厚：≤0.625mm 1.12最大扫描视野：≥50cm 1.13最大显示视野：≥70cm |
| 2 | 球管高压发生器 | 2.1最大阳极冷却率：≥1600KHU/min ▲2.2球管阳极热容量(非等效)≥8.0M ▲2.3最大管电流：≥800mA 2.4最小球管电流≤15mA ▲2.5高压发生器功率(非等效)≥80KW 2.6最大球管电压≥140KV 2.7最小球管电压≤80KV 2.8小焦点大小：≤0.8×1mm 2.9大焦点大小：≤1×1.2mm 2.10电压设置80-140KV范围内可调，且可设置4档或以上扫描电压 ▲2.11 CT生产厂家具备自主研发生产同品牌原厂CT球管的能力。（投标时提供检测报告证明材料扫描件，不限CT型号） ▲2.12 为保证设备运行稳定，CT核心部件球管、高压发生器与CT机为同品牌研发生产（投标时提供检测报告证明材料扫描件） |
| 3 | 扫描床系统 | 3.1床面定位精度：≤±0.5mm 3.2载重量：≥225Kg 3.3放疗定位专用碳素纤维平面床板：提供 3.4床板可配备医科达、瓦里安直线加速器 |
| 4 | 图像质量 | 4.1空间分辨率：≥13lp/cm(10%MTF) 4.2低密度分辨率：5mm@0.3%≤13.3mGy 20cm CATPHAN phantom 4.3 CT值范围：-1000 to 3000 HU |
| 5 | 主操作台计算机系统 | 5.1内存：≥32GB 5.2硬盘存储量：≥600，000幅512×512不压缩图像 5.3重建矩阵：≥512X512 5.4重建时间:≥20幅/秒 |
| 6 | 其他应用软件 | 6.1具备MPR 6.2具备VR 6.3具备容积漫游 6.4具有3D软件包 6.5具有最大密度投影MaxIP 6.6具有最小密度投影MinIP 6.7具有表面三维显示SSD 6.8具备造影剂跟踪软件 6.9自动语音系统及双向语音传输 6.10 网络接口功能DICOM3.0 6.11远程维修诊断功能 6.12激光相机DICOM接口功能 6.13 呼吸门控系统 6.13.1提供呼吸门控系统软硬件 6.13.2 4D-CT扫描及4D图像重建功能 6.13.3主机处理并重建4D图像功能 6.13.4 4D 呼吸运动电影显示 6.14配备设备要求：三维移动激光灯 6.15质控模体 6.15.1提供CT模拟定位设备校准专用模体 6.15.2可校准CT值准确性 6.15.3可校准激光灯和扫描平面一致性 6.15.4提供CT质控软件 |

备注：1.以上技术参数中要求提供的检验报告和证书中标单位须在中标结果公告日起5个工作日内提供原件供采购人审核，未提供或提供不全则取消中标资格。

2.若虚假承诺而中标的，一经发现则取消中标资格，同时追加相关人员的法律责任。

2.质量要求：

2.1.质量等级为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2.2.投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2.3.投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

2.4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2.5.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2.6投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2.7.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

2.8.所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

2.9.供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（扫描件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

2.10.招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，另交监管部门处理。

3.特别说明：

3.1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

3.2.招标人有权对中标企业进行现场考察如资质业绩等，经审查不符合招标文件的规定，招标人有权建议有关部门取消其中标资格。

3.3.报价含交付使用前一切费用；本次招标不接受选择性报价。

3.4.在评标时，对投标人的报名资格条件、投标人须知和项目需求中有关资质要求、技术参数和投标文件的规范完整性及具体要求等有偏离的，由评标委员会根据政府采购法律法规和招标文件确定是否具备投标资格、解释权限及是否具备中标资格等。

3.5.对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由招标人负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

四、每包件付款方式：

包件一付款方式：

签订合同7日内支付合同金额的30%作为预付款（乙方须提供合同总价30%的无条件即索即兑银行保函），直线加速器、后装机治疗机装饰安装工程完成且直线加速器主机进场安装后付至合同金额的30%（如无预付款的情况下可支付此节点费用，如支付预付款的情况此节点费用无须支付），安装完成且经甲方验收合格后付至合同金额的80%，验收合格满一年后付至合同金额的85%，验收合格满两年后付至合同金额的90%，余款在乙方承诺的免费质量保修期满后一次性结清。（结算时，乙方须提供税务发票。）

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如成交供应商未按上述要求在签订合同前15日内未提供银行保函，则视为成交供应商无条件放弃预付款。

包件二、包件三付款方式：

签订合同7日内支付合同金额的30%作为预付款（乙方须提供合同总价30%的无条件即索即兑银行保函），安装完成且经甲方验收合格后付至合同金额的50%，验收合格满一年后付至合同金额的70%，验收合格满两年后付至合同金额的85%，余款在乙方承诺的免费质量保修期满后一次性结清。（结算时，乙方须提供税务发票。）

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内未提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款。

五、合同履行期限：包件一签订合同后为120日历天内完成供货、安装、调试；包件二为签订合同后60日历天内完成供货、安装、调试、包件三签订合同后为60日历天内完成供货、安装、调试。

六、免费质量保修期（所有产品）均为三年，直线加速器、大孔径CT的免费质量保修期，投标人须投标时须提供原厂加盖公章的证明文件。（如生产厂家规定的质量保修期限大于该期限，按生产厂家规定执行。签订合同时以投标人承诺的质保期为准。）

七、后期项目验收：严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务直线加速器的三年免费质量保修期，投标人须投标时须提供原厂加盖公章的证明文件，且完全满足采购文件技术要求。

八、售后服务及其他（含安装、调试、维护等）

1.免费质保期内提供7×24小时服务，接到故障报修后1小时内做出响应，24小时内应派专业技术人员到达现场。一般故障4小时内解决；重大故障24小时内解决；如在48小时内无法排除故障的，须免费提供原厂同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行。若未能在规定的时间内进行响应和解决货物故障的，招标人有权自行处理，所产生的费用和风险由中标人承担，其费用在合同款中扣除。投标人需提供售后服务方案，售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

2.投标人负责完成货物安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

3.投标人应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本货物系统操作及常见问题处理，确保使用人员具备独立工作的能力。

4.货物如需第三方出具检测或验收报告的，所产生的相关费用由中标人承担。

5.如货物需与采购人信息化系统做接口，由中标人与信息化系统单位联系，根据信息化需求完成系统对接，所产生的费用由中标人承担。如采购人有其他系统或设备需接入中标产品等一系列工作，中标人须无条件免费开放接口接入（不允许以任何理由收取任何与其相关的一切费用）。

6.货物验收合格交付采购人之前的所有风险由中标人承担 。

九、质量要求：

1.质量等级为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2.投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

3.投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

5.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8.所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

9.招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，另交监管部门处理。

10.成交供应商提供的货物及服务必须按照采购人要求接入医院HIS系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由成交供应商承担。招标人需将其他系统接入本次招标的货物及服务时，成交供应商应免费配合接入，不得收取任何费用。如成交供应商未能按上述需求免费接入对应系统或开放数据端口，则视为成交供应商违约，由采购人自行接入，采购人有权扣除所有货款。

11.成交供应商投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均有成交供应商自行承担，并包含在投标报价中，采购人不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为成交供应商违约，相关违约责任由成交供应商承担，采购人有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

十、特别说明：

1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2.报价含交付使用前一切费用；本次招标不接受选择性报价。

十一、安装要求

1.所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范的有关要求执行。

2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3.中标人应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

4.在实施期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5.实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

7.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8.中标人必须负责安装过程中对采购人原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9.中标人的报价包含了采购人现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

（备注：1.采购人须填报上表，所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、每包件定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

每包件政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、每包件评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术响应 | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 技术参数>中技术参数和要求的，得40分； 1.“技术参数”中带★的条款，每有一项不满足作无效投标文件处理。 2.“技术参数”中的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣2分，扣完为止。 3.“技术参数”带▲的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣4分，扣完为止，如有3项及以上带▲的条款不满足的，作为无效投标文件处理。 注：（1）以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 （2）投标人根据技术参数要求提供相关证书及证明材料，未提供的不得分。 （3）《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 | 40分 |
| 产品业绩 | 投标时提供自2021年01月01日（以合同签订时间为准）以来完成过同品牌同型号项目业绩的，有1项得1分，本项最高得6分。（投标时须提供合同和验收报告扫描件，提供不全的或未提供的本项不得分。）合同中须体现货物名称以及同品牌同型号，如合同和验收报告均未体现货物名称以及品牌型号的，还须提供业绩发包方出具的证明材料扫描件并加盖单位公章。 | 6分 |
| 免费质量保修期 | 在原有免费质量保修期基础上每增加1个月的得0.5分，本项最高得12分。（投标人投标时须提供项目免费质量保修期的承诺函（格式自拟）并加盖原厂公章，否则不予认可，其余产品投标人须提供免修质量保修期的承诺函（格式自拟），未提供或提供不全此项不得分）。 | 12分 |
| 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收，方案全面优于本项目需求的得2分；方案基本符合本项目需求的得1分；方案低于本项目需求得0.5分；未提供不得分。 | 2分 |
| 人员配备 | 根据投标人针对本项目实施的管理人员投入、各专业施工人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入等；管理及专业实施人员配备优于本项目需求的得2分，管理及专业实施人员配备基本符合本项目需求的得1分，管理及专业实施人员配备低于本项目需求的得0.5分；未提供不得分。 | 2分 |
| 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案 | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂性、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂性及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案，方案全面优于本项目需求的得1.5分；方案基本符合本项目需求的得1分；方案低于本项目需求得0.5分；未提供不得分。 | 1.5分 |
| 应急保障方案 | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障预案进行评分，方案至少包括突发疫情、自然灾害等突发不可预见的紧急情况；方案全面优于本项目需求的得2分；方案基本符合本项目需求的得1分；方案低于本项目需求得0.5分；未提供不得分。 | 2分 |
| 项目培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容等；方案全面优于本项目需求的得1.5分；方案基本符合本项目需求的得1分；方案低于本项目需求得0.5分；未提供不得分。 | 1.5分 |
| 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置等；方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（包件    ）

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

根据投标产品类别，投标人具有所有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

根据投标产品类别，提供所有所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

投标货物如为进口产品，投标人须提供下列授权文件之一：

①供应商须提供进口产品制造商出具的授权函扫描件；

②进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商对投标人出具的授权函扫描件；

③投标人取得的进口产品代理证书扫描件。

注：以上证明材料均需加盖投标单位公章。

七、法人授权书

八、投标函

九、微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的声明。

声  明

我单位郑重声明：

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书（包件   ）

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-ZAIX-G2025-00025 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函（包件   ）

致：滨海县人民医院

根据贵方的JSZC-320922-ZAIX-G2025-00025 号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。项目负责人：           。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、小微企业声明函（货物）（包件   ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县人民医院组织的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函（包件   ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：★★）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表（包件   ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 品牌、型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（包件   ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（包件   ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

分包号：

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-00025投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、项目实施方案、项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案、应急保障方案、项目培训方案、售后服务方案等

十七、拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 资质证书 | 在本项目拟任职务 | 其他证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:1、行数不够,自行添加

2、证明材料附后

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

日期：

十八、其他材料（如有）

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。