淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称: 15个镇空气自动站运维服务采购项目

项目编号: JSZC-320826-JZCG-G2024-0026

采购人名称：淮安市涟水生态环境局

代理单位：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

二〇二四年九月五日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标标准	21

第四部分  合同主要条款及通用条款	25

第五部分  项目采购需求	28

第二章   投  标  文  件  格  式	44

一、投标函	46

二、开标一览表	48

三、分项报价表	49

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	50

五、服务承诺	51

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	52

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	53

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	53

九、示范格式	54

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

项目概况 淮安市涟水生态环境局15个镇空气自动站运维服务采购项目 JSZC-320826-JZCG-G2024-0022 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网 获取招标文件，并于2024-09-26 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320826-JZCG-G2024-0022；

2.项目名称：淮安市涟水生态环境局15个镇空气自动站运维服务采购项目；

3.预算金额：180.000000万元；

4.最高限价：180.000000万元；

5.采购需求：淮安市涟水生态环境局15个镇空气自动站运维服务采购。具体详见招标文件；

6.合同履行期限：自合同签订之日起1年。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）； （2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第31.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年09月05日至2024年09月13日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：投标人登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-09-26  09:00 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
     3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
     4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：淮安市涟水生态环境局

单位地址：涟水县红日大道18-6

联系人：鲁骇浪

联系电话：13805233680

2.采购代理机构信息

单位名称：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

单位地址：涟水县政府北侧泰山路南侧政务服务中心东三楼

联系人：汪晓

联系电话：0517-82315603

- 项目联系方式

- 项目联系人：汪晓

电话：0517-82315603

- 第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成包括：

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件编制

10.1投标人编写的投标文件应按招标文件第二章“投标文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子投标文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（本项目不涉及）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的60天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的上传

16. 投标文件的上传

16.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第一章第二部分第24.1.2条规定作无效投标处理。

16.5 采购人或代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

16.6中标供应商在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

16.7本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1采购人或代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

19.开标

19.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标委员会

20.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

21.评标过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

22.投标文件的澄清

22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

六、定标及合同签订

25.确定中标供应商

25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第一章第三部分规定。

25.2代理公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

25.3代理公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

25.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.质疑处理

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按26.5条的要求提供质疑的均不予受理。

26.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

26.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

26.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

26.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

26.6采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。

26.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

26.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。招标文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据，并于1个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.履约资金扶持政策

30.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

30.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

31.促进中小企业发展政策

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2在货物采购项目中，乙方提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

- 投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

- （2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

31.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

31.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

31.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。

32.节能、环保政策

32.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

32.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

32.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

32.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

33.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

33.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

33.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

- 第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

（一）价格分（15分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）技术方案（50分）

方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

1、运维方案（20分）

投标人提供的运维方案应包括操作规范和规章制度制定情况，具体机构管理、日常维护、定期巡检和故障维修等方案，根据方案的完善性、科学性、有效性及实施性进行综合评审。

- 应急预案（10分）

根据投标人提供的应急预案对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的预防和补救措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法进行综合评审。

3、质量保证与质量控制措施（10分）

根据投标人按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求建立的具体质量保证与质量控制体系，制定的针对每个监测指标的质控措施情况进行综合评审。

- 4、培训方案（5分）

评委根据投标人提供培训方案（方案包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式等内容）的完善性、合理性、全面性进行综合评审。

- 5、交接方案（5分）

评委根据投标人提供交接方案（提供运维服务开始和合同到期时的交接方案，方案包含但不限于针对本项目实际情况编制交接方案、具体交接计划、交接工作流程等内容）的合理性、可行性进行综合评审。

（三）综合实力（35分）

1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、测量管理体系认证证书的，每有一项的2分，本项最多得10分(须提供证书及国家认监委官网查询截图扫描件加盖投标人电子签章)。

2、投标人拟派的本项目运维人员必须具有中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证，同时具有环境类相关专业中级职称的，有一个得1分；同时具有环境类相关专业高级职称的，有一个得2分，本项最高的6分。（提供证书及供应商为其缴纳的社保证明加盖供应商电子签章）

3、投标人拟派的本项目运维人员必须具有中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证，同时具有机电类相关专业中级职称的，有一个得1分，同时具有机电类相关专业高级职称的，有一个得2分，本项最高的6分。（提供证书及供应商为其缴纳的社保证明加盖供应商电子签章）

4、投标人为保证本项目服务及时性，具有专业的运维机动车辆，每有1辆得1分，本项最高得2分。（提供带有投标人公司名称的车辆行驶证或与第三方签订的在运维服务期内的车辆租赁合同和第三方车辆行驶证扫描件加盖投标人电子签章）

5、投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日为准），承担过类似本项目运维业绩的，每有一个得2分，本项最多得6分。（提供运维合同扫描件加盖投标人电子签章，运维合同需包括但不限于合同首页、主要内容页、金额页、盖章页，未能提供业绩证明材料或证明材料不完整的，其业绩不得分。）

6、投标人具有流量计（高、低流量各一套）、标准气压计、标准温湿度计各一套的，有一项得1分，本项最多得2分。（提供设备有效期内的鉴定校准证书加盖投标人电子签章，未提供的不得分）

7、投标人具有区域污染物流体动态监测分析平台 、环境监测仪器数据质量远程监控调试系统、大气环境特征污染物排放源解析管理系统的软件著作权证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

- 第四部分  合同主要条款及通用条款

甲方：淮安市涟水生态环境局

乙方：

甲、乙双方根据                      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1 服务名称：

1.2 服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 服务期限

8.1本项目服务期1年，自2024年  月  日起至2025年  月  日

九、货款支付

9.1合同签订完成后，乙方开具项目合同金额20%的票据，甲方收到票据后于7个工作日内支付；待运维期满6个月，并由甲方组织考核合格后，乙方开具合同金额30%票据，甲方收到票据后于7个工作日内支付；运维期满后，由甲方组织考核，合格后付清余款。

实际付款根据考核结果进行相应扣减，如运维期内费用产生相应扣减，甲方从所需支付尾款中进行相应扣除。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

十二、验收、交付标准和方法

12.1乙方应根据招标文件中服务要求完成服务工作。

12.2项目验收前，乙方需向甲方提出书面验收申请，并提交符合甲方指定的相关服务标准或规范。甲方根据运维考核结果组织开展相关验收（考核）工作，如产生验收费用由乙方承担。

12.3验收合格后，甲方按照本合同规定的验收合格相关的付款条件，支付乙方相应款项。验收不合格时，按照招标文件和合同约定的相关要求扣款。

十三、违约责任

13.1 一旦发现篡改伪造数据，甲方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚，按照环保部《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）文件精神进行处理。

13.2未经许可，对外泄露监测信息的，甲方有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

13.3 合同履行期间，若被第三方举报有严重数据质量问题，一经核实，甲方有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

13.4合同履行期间，若出现违反廉政规定的情形，一经核实，甲方有权终止合同，情节严重的，移交司法部门处理。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为淮安市涟水县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：淮安市涟水生态环境局（盖章）    乙方：           （盖章）

法定代表人或：　　　　                  法定代表人或：

委托代理人：（签字）　                  委托代理人：（签字）

联 系 电 话：	                          联 系 电 话：

日  期：     年   月   日　　　          日   期：     年   月   日

- 第五部分  项目采购需求

  - 一、运维基本内容及范围

本项目为淮安市涟水县15个乡镇环境空气质量自动监测站（以下简称“乡镇空气站”）运行维护项目，运维期限为1年。

运维服务范围包括：各乡镇空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房维护、电力供应、网络通讯保障并负担相应费用，并须接受委托方的质控检查和考核，确保乡镇空气站各项监测仪器正常稳定运行并联网正常。

站点情况一览表

| 序号 | 仪器名称 |  | 数量 | 单位 | 品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲NO-NO2-NOx分析仪 |  | 8 | 套 | Thermo fisher 42i | 含配套辅助设备 |
| 2 | ▲SO2分析仪 |  | 8 | 套 | Thermo fisher 43i | 含配套辅助设备 |
| 3 | ▲CO分析仪 |  | 8 | 套 | Thermo fisher 48i | 含配套辅助设备 |
| 4 | ▲O3分析仪 |  | 8 | 套 | Thermo fisher 49i | 含配套辅助设备 |
| 5 | ▲PM10颗粒物分析仪 |  | 8 | 套 | Thermo fisher 5030i | 含配套辅助设备 |
| 6 | ▲PM2.5颗粒物分析仪 |  | 8 | 套 | Thermo fisher 5030i | 含配套辅助设备 |
| 7 | 质控系统 | 动态校准仪 | 8 | 套 | Thermo fisher 146i | / |
|  |  | 零气发生器 | 8 | 套 | Thermo fisher 111 | / |
|  |  | 标准气体 | 8 | 套 | 国家标准物质研究中心4L | / |
|  |  | 减压阀 | 8 | 套 | 鸿业YQF-1 | / |
| 8 | 数据采集仪及软件 |  | 8 | 套 | 研样IPC-820、苏力定制软件 |  |
| 9 | 视频监控系统 |  | 8 | 套 | 海康威视、DS-2DE72 | / |
| 10 | 气象参数 |  | 8 | 套 | 智翔宇MULTI-5P | / |
| 11 | 采样系统及其他配套设备 | 采样系统 | 8 | 套 | 苏力定制 | / |
|  |  | 机柜 | 8 | 套 | 苏力定制 | / |
|  |  | UPS稳压电源 | 8 | 套 | 山特 | / |
| 12 | 站房配备 | 防雷系统 | 8 | 套 | 苏力定制 | / |
|  |  | 空调 | 16 | 台 | 海尔、KFR-35GW/20MCA32 | / |
|  |  | 安全保障设备 | 8 | 套 | 埃波托斯FFX-ACT2-BL/悬挂 |  |

  - 二、运行维护要求

    - 1、运维单位、人员及配套设置

    - 应在运维区域设立技术支持机构。

    - 本项目至少配备5名上岗人员。

    - 配备必要的质量控制设备包括配套的流量计、标气及备机。

    - 2、质控要求

运维单位应按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求，建立具体质量保证和质量控制体系，建设质量保证实验室，制定相应质控措施，认真落实质量管理制度，做好相应记录。运维单位所用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产或认可的有证标准物质，标准气体必须在有效期内使用，对需要检定和校准的仪器设备按要求定期开展检定和校准工作，各种技术与质量文件均保持现行有效，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写。

具体要求如下：

（1）量值溯源要求

运维单位在每个运维站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产或认可的有证标准物质，标准气体必须在有效期内使用，当钢瓶压力低于 150PSIG（1.0MPa）时，标准气体停止使用。

运维单位应每年将空气站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到省中心或指定单位提供的标准设备，每半年对空气站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

对需要检定和校准的其他仪器设备按要求定期开展检定和校准工作，保证仪器设备在有效期内正常工作。

（2）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

①移动位置时

②进行可能影响校准结果的维修或维护后

③分析仪暂停工作一段时间后

④有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

⑤达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）异常数据的审核与检验

运维单位应对监测数据异常值进行分析，查明原因，24小时内处理并上报委托方。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，如果根据管理需要进行调整或修订，需经委托方同意并备案。巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，定期进行整理归档。

（5）系统设备维修要求

①运行维修工作界定

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修、软硬件升级和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。

②设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

    - 3、运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

    - 4、运维工作要求

1.运维单位应遵守中国环境监测总站、江苏省环境监测中心及市县两级环境监测管理部门关于空气站运行管理的各项规定，具体要求如下：

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在50%以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知委托方，在每日6时～23时出现的故障，应在4小时内解决，其它时间出现的故障，应在8小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（3）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

（4）根据故障报警信号判断现场状况；

（5）实时查看数据是否及时上传并正常发布，发现数据掉线及时恢复；

（6）对维护或校准期间产生的异常数据或无效数据，应当日通知委托方，保证监测数据的及时审核和上报；

（7）每日9时前完成前一日的监测数据审核工作，发现异常情况及时核实并解决，并将审核结果报送委托方。

3.每周工作内容如下：

每个空气站每周至少巡检1次，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看空气站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）对气态污染物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查空气站的通讯系统，保证空气站实时信息连接正常，数据传输正常；

（8）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

（9）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

（10）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝；

（11）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；结合气象预报，在大风、强降水天气来临前，进行站房安全预防性检查，保证站房安全。

（12）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

（13）每周对气象仪器的运行情况进行检查；

（14）每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽及时进行更换；

（15）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁；

（16）重污染天气过程结束后，及时清洗采样系统管路。

4.每月工作内容如下：

（1）清洗颗粒物切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

（2）检查颗粒物监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准；

（3）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

（4）每月对数据进行备份；

5.每两个月工作如下：

（1）更换颗粒物分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

（2）校准和检查颗粒物分析仪的温度、气压和时钟；

（3）用经过检定的标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

6.每季度工作内容如下：

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对颗粒物监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

7.每半年工作内容如下：

（1）检查颗粒物分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

（2）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（3）对动态校准仪流量进行单点检查，超过规定范围的进行20点检查，必要时校准；

（4）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

8.每年工作内容如下：

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件和泵组件。

9.运维单位应建立空气站维护档案

将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，参照中国环境监测总站制定的国控站运维记录统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）空气站运行维护记录表；

（2）颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）气态污染物监测仪校准检查记录；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）空气站主要消耗材料使用登记表；

（7）多点线性校准表格；

（8）空气站室内外环境记录；

（9）标准物质使用记录；

（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

10.日常运维其他相关要求如下：

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知委托方。

（3）运维单位保证满足环保部门对空气站故障的响应时间要求，当空气站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决，其它时间出现的故障，应在8小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）当仪器损坏报废不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告相关管理部门，相关部门组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（5）对于使用过程中发生损坏导致报废，以及因不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，运维单位要先行提供备机开展监测，并及时报告相关管理部门，相关部门视情况酌情处理。

（6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

（7）备品备件的更换应详细记录并保留每次更换下来的部件。

    - 5、数据审核

运维单位对空气自动站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交相关管理部门。

  - 6、运行维护验收要求

对运维单位绩效每月考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

质控合格率指考核时段内各监测项目实际合格台·次数除以总台·次数。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

运维单位考核出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，扣除该月运维费用的50%；连续2次考核出现10%站点未达到，或者单次考核20%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同，该季度运维费用不予支付。

2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分（40分）

单站设备数据获取率必须高于90%（含），否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。质控抽检合格率必须高于80%（质控抽检合格率=质控抽检得分/质量控制效果总分），否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

质控抽检合格率高于90%（含）的，得40分；80%（含）-90%的，得分为40×（数据质控合格率/90%）。

（2）运行维护部分（60分）

运行维护部分每季度由委托方组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等，共计 60 分。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/100）×单站点当期全额运维费。

运维期间发现运维单位调整正常数据、修改正常设备参数等弄虚作假行为的，按照相关规定移交司法部门依法处理，并终止运维合同。

附表1空气自动站运维考核表

| 考核时间 | 年 阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 | 市 子站 |  |  |
| 运维单位 |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 | 得分 | 说明 |
| 两率部分 （40分） | 数据获取率 % |  |  |
|  | 质控抽检合格率 % |  |  |
| 运行维护部分 （60分） | 运行维护工作完成情况及效果 |  |  |
| 总分（100分） |  |  |  |

备注：数据获取率根据涟水乡镇站空气质量监测平台实时上传的数据获取量计算得出。

考核人：                中心主管主任：                中心主任：

附表2	空气自动站发现问题现场确认单

| 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 | 市 子站 |  |  |
| 运维单位 |  |  |  |
| 发现问题 | 整改期限 | 是否属实 | 运维方签字 |

检查人：

附表3	空气自动站现场质控检查评分表（6参数）

站点名称：	市	县（区）	站	运维单位：

| 检查项目 | 检查要点 | 是否合格 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据获取率 （10分） | 数据获取率≥90% |  |  |  |
| 质量控制效果 （总分30分，其中设备测试部分每项为1.5分，共计为24分；其中用于校准的设备项6分。） | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±2%）： 零气MFC流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% 标气MFC流量：ml/min，标准流量计测值：ml/min，相对误差：% |  |  |  |
|  | 气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）： SO2显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% SO2标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度：ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）：%； |  |  |  |
|  | NOX显示流量：L/min（EC:SLPM），标准流量计测值：L/min（EC:SLPM），相对误差：% NO标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度：ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）：%； |  |  |  |
|  | CO显示流量：L/min（EC:LPM），标准流量计测值：L/min（EC:LPM），相对误差% CO标气稀释输出浓度：ppm，仪器响应浓度：ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）：%； |  |  |  |
|  | O3显示流量：L/min（EC:LPM），标准流量计测值：L/min（EC:LPM），相对误差：% O3标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度：ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）：%； |  |  |  |
|  | PM10显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% PM10K（标准回归斜率）：，是否与仪器说明书一致： PM10显示校准膜值：，校准膜实际值：，相对误差：% |  |  |  |
|  | PM2.5显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% PM2.5K（标准回归斜率）：，是否与仪器说明书一致： PM2.5显示校准膜值：，校准膜实际值：，相对误差：% |  |  |  |
|  | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。（6分） |  |  |  |

检查时间：		检查人员：

附表4 乡镇空气自动站运行维护检查评分

站点名称：	市	县	站	运维单位：

| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房环境保障情况（5分） | 站房环境是否清洁，是否符合监测要求 | 1 |  |  |
|  | 站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下） | 2 |  |  |
|  | 防水、防雷、供电是否满足《规范》（注1）要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求。 | 2 |  |  |
| 采样系统维护效果（15分） | 采样口距离地面、房顶高度、周围空间是否符合规范要求 | 1 |  |  |
|  | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 | 2 |  |  |
|  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 5 |  |  |
|  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m | 1 |  |  |
|  | 采样管路联接是否规范，颗粒物采样管是否垂直，是否避免被空调直吹 | 3 |  |  |
|  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 | 3 |  |  |
| 仪器日常维护效果（15分） | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 | 1 |  |  |
|  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 | 3 |  |  |
|  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 | 3 |  |  |
|  | 气象仪是否工作正常 | 2 |  |  |
|  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
|  | 采样泵相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
|  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 | 2 |  |  |
| 通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上报城市站并发布数据 | 3 |  |  |
| 运维人员要求 （2分） | 运维人员是否持证上岗 | 2 |  |  |
| 档案记录（3分） | 是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全 | 3 |  |  |
| 运维工作完成情况（10分） | 是否按照运维要求完成当月运维工作 | 10 |  | 对照运维工作规范、记录核定每日、每周、每月任务执行情况。 |
| 异常情况处理情况（7分） | 是否及时处理异常情况的（如故障应急处理等） | 7 |  |  |
| 总分（60分） |  |  |  |  |

检查时间：		检查人员：

三、中标人在本项目中加强绿色低碳管理，对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考“《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）”执行。

四、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

五、执行标准: 通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

- 第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

二0二四 年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号:            ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第二章第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

- 三、分项报价表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括全部服务不仅限于人员费用（工资、社会保险、福利、服装费用等）、服务所用设备工具购置、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。服务期内采购人不再增加预算，即使国家出台提高最低工资标准的规定，本文件中人员工资未达到国家调整后的最低工资标准的，涉及淮安市最低工资标准及相关保险费用的，视为含在投标报价中。

- 四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书 证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |
| 6、 |  |  |  |  |  |
| 7、 |  |  |  |  |  |
| 8、 |  |  |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |  |  |
| 10、 |  |  |  |  |  |
| 11、 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字： （电子签章或电子签字）

- 五、服务承诺

（针对采购需求逐条响应。格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标供应商还须具备的特定条件：无

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注:1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

- 七、综合评审时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

- 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

- 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致         （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函（服务）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日