招标公告

项目概况

江苏太湖湿地生态系统国家定位观测研究站二期建设项目的潜在供应商应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2025年3月25日09点30分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0074

2.项目名称：江苏太湖湿地生态系统国家定位观测研究站二期建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额及最高限价：￥5380000.00

5.采购需求：

根据实际需要，本项目需采购江苏太湖湿地生态系统国家定位观测研究站仪器设备一批。

6.合同履行期限：合同签订之日起三个月内 。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业；

3.本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

4.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.3本项目不接受联合体投标；

4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.5采购项目需要落实的政府采购政策：

《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》。

注：

（1）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：自公告上网之日起五个工作日。

2.方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交。

3.售价：无。

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、电子投标文件制作及上传

1、网上响应文件接收截止时间：2025年3月25日09点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年3月25日09点30分（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2025年3月25日09点30分（北京时间）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：

2.1江苏政府采购网

2.2苏州市政府采购网

3、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

七、针对中小企业需要落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市湿地保护管理站

联系人：李欣

联系电话：0512-65646738

2.采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

前台联系方式：0512-65158848

3.项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆

电　　话：0512-65237216

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

政府采购招标

文  件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0074号

招标项目：江苏太湖湿地生态系统国家定位观测研究站二期建设项目

招标单位：苏州市湿地保护管理站

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年二月

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2025-0074号 |
| 2 | 采购项目名称 | 江苏太湖湿地生态系统国家定位观测研究站二期建设项目 |
| 3 | 采购人 | 苏州市湿地保护管理站 联系人：李欣 联系电话：0512-65626148 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号1幢17楼 邮编：215005 电话：0512-65237216 联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆 传真：0512-65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 自电子投标文件递交截止时间之日起90天内 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上报名截止时间 | 自公告上网之日起五个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 电子投标文件解密开始时间 | 2025年3月25日 |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2025年3月25日09:30（北京时间） 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心（投标人无需到场） |
| 11 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算，最低不少于3000元。 收费标准： 预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上~500万元（含）以下部分费率为1.1%； 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：苏州工行道前支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 电子投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）电子投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （五）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

# 第一章   投标邀请函

：

受苏州市湿地保护管理站之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的以下货物进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0074号

2、采购项目名称：江苏太湖湿地生态系统国家定位观测研究站二期建设项目

3、采购预算及最高限价：伍佰叁拾捌万元整（￥5380000.00）

4、采购需求：详见招标文件

5、网上报名截止时间：自公告上网之日起五个工作日。

6、上传投标文件截止时间：2025年3月25日09:30。

7、开标时间：2025年3月25日09:30。

8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）。

注：本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、采购项目联系方式：

（1）采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

项目联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆

联系电话：0512-65237216

（2）名称：苏州市湿地保护管理站

联系人：李欣

联系电话：0512-65626148（3）苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按采购公告确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制电子投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6 合同：甲乙双方根据采购文件和中标的电子投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的服务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.1 0服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的岗位设置及人员配备数量、管理机构的设置、服务质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业行业。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署电子投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的电子投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或电子投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正电子投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：祝丽林

10.8联系电话：0512-69165625

10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

四、电子投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交电子投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、电子投标文件计量单位和使用文字

12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2电子投标文件应使用中文编制，电子投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的电子投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、电子投标文件的组成

13.1报价部分：

13.1.1投标函；（格式见第三章）

13.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

13.1.3投标分项报价表；

13.1.4法人授权委托书（如有授权）；

13.1.5法定代表人身份证复印件；

13.1.6代理人身份证复印件（如有授权）；

13.213.2资格证明及其他文件

13.2.1 关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.2.2 投标人情况表（格式见第三章）；

13.2.3资格条件证明材料：

13.2.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

13.2.3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件）；

13.2.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

13.2.3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

13.2.3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.2.4 具有中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业；（如属）

13.2.5+ 投标（响应）保证承诺书。

13.3技术部分

13.3.1投标产品清单表；（格式见第三章）

13.3.2投标设备技术对照表；（格式见第三章）

13.3.3产品质量承诺；

13.3.4商务条款偏离表；（格式见第三章）

13.3.5货物的技术服务、售后服务体系；

13.3.6对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.3.7对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.3统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.5.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18.投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如属）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

中标人在本合同签订时向采购人支付合同总金额的5%作为约保证金，如因中标人未履行合同义务导致采购人损失的，采购人有权从履约保证金中予以扣除。中标人无违约行为，履约保证金将在本合同履行完毕后凭收款收据在七个工作日内无息返还。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国民法典》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

编制说明

本附件所有格式为投标文件的组成部分，供投标人编制投标文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,投标人可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为电子投标文件递交截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2025-0074 |
| 总价 | 元 |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：

（1）投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）投标供应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。

格式4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：

（1）投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）投标供应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。

格式5、投标货物技术对照表

投标货物技术对照表

采购编号：                                                标段号：

| 序号 | 产品名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标产品技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标货物技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

3、技术参数中要求提供检测报告、原厂质保函、认证证书等相关材料的，投标人需提供对应证明材料并上传至投标文件中，否则相关评分项不得分。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保质期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式8、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式10、中小企业声明函

中小企业声明函【如属】

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、               （标的名称） ，属于   工业        行业；

制造商            （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于  工业         行业；

制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，

资产总额为     万元，属于                    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

3、若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（如属）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人： （盖公章）

地址：

电话：                  传真：

电子邮件：              邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

# 第四章  招标书

受苏州市湿地保护管理站之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的以下货物进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0074号

二、采购方式：公开招标

三、项目内容：

1、项目名称：江苏太湖湿地生态系统国家定位观测研究站二期建设项目

2、预算金额及最高限价：伍佰叁拾捌万元整（￥5380000.00）

四、采购需求:

根据实际需要，本项目需采购江苏太湖湿地生态系统国家定位观测研究站仪器设备一批。

- 标的物清单

- ①实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 仪器参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水纯化系统 | 1 | - 一、系统基本功能： 1.1电阻率或电导率屏幕显示 1.2TOC含量屏幕显示超纯水 1.3纯化部件电压、电流信息屏幕显示（包括增压泵、紫外灯等核心部件） - 二、系统主要技术参数 2.1整体描述：由分析级纯水或蒸馏水做进水，连续生产适用于各种高精度仪器（AAS、HPLC、LC、滴定、光谱等）分析实验的超纯水。 2.2 用途：超纯水可应用于：各种化学分析仪器、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。 - 超纯水产水产水水质 （1）三档取水流速，超纯水产水流速最大2L/min （2）超纯水水质指标： - 出水电阻率：18.2MΩ.cm @ 25℃ - ▲TOC含量 ：≤5 ppb（在线监测并且显示） - 微生物 ：<0.01cfu/ml - 热源含量:<0.001Eu/ml - RNases (核糖核酸酶)<1 pg/ml - DNases (脱氧核糖核酸酶)<5 pg/ml - 直径大于0.22μm的颗粒物数量：无检出 - Proteases(蛋白酶)：<0.15μg/mL 2.4 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST，投标文件需附原厂校验证书。 2.5 系统内置185/254nm紫外灯，用于降低超纯水产水有机物含量。 2.6 可选配五种终端精制器并提供原厂质量证书。可配置0.22μm终端精制器，适用于生产无菌和无颗粒物的水，可配置生产适用于生产无热源、核酸酶、蛋白酶和细菌的水的终端精制器；可配置生产适用于痕量有机物分析的水的终端精制器，可配置生产适用于内分泌干扰物分析的水的终端精制器，可配置生产适用于挥发性有机化合物分析的水的终端精制器。 2.7 终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态、使用时间，并自动提醒更换。 2.8 全系统符合UL，CE，，ISO9001，ISO14001和ISO50001法规及关键环境指令，投标文件需要提供证书 2.9 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储至少2年的水质数据 2.10系统可以紧凑地安裝在工作台上，取水臂和触摸屏直接固定在主机上，也可以采用壁挂式安装， 取水臂和/或触摸屏的安装位置距离主机可远达3 m。或将取水臂放置在实验室中任何合适的地方（在主机系统的左侧或右侧、以及系统的顶部或底部） 2.10可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，缩短解决故障时间 2.11系统配置实验室关闭模式：具备不仅节能，而且减少系统组件耗损，因为在系统长时间不工作的情况下，每天的循环次数减少到一次主机系统会在恢复实验室活动之前24小时自动恢复为每小时循环一次，以确保系统准备就绪 2.12 系统为中文操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告 2.13 取水装置高度能够调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器取水装置必须具有定量（0.1L~25L，调节增量为100ml）自动取水功能可配置脚踏取水开关，释放双手 2.14系统具备可移动的取水单元及7寸彩色显示大屏 2.15取水单元有相对应得彩色监控显示装置，触摸屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率）； 2.16取水单元具有调节取水流速和取水量的功能 2.17取水单元具有定量（0.1L~25L）自动取水功能，配有精度±<3%的精确流量计 - 三、技术支持及售后服务 - 3.1投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售代理商的销售授权书及售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务 - 3.2设有零配件备件库，保证机器出故障时的第一时间维修维护。所有配件必须在7个工作日内调配到位，完成维修，质保期一年，保内所有配件以及维修免费 - 3.2在江苏当地有厂家固定的维修点和3名以上的专职维修工程师，工程师具有两年以上服务经验 - 3.3具备400电话热线技术支持平台，同时提供工程师远程诊断服务 - 3.4设备厂家设有专业培训中心，并提供专业现场培训指导 |
| 2 | 电子分析天平 | 1 | 1.最大秤量：120g 2.可读性:0.1 mg 3.重复性(5%载荷下): 4.线性偏差:0.2 mg 5.灵敏度偏移(标称加载下):0.5 mg 6.重复性(5%载荷下):0.08 mg 7.线性偏差:0.06 mg 8.灵敏度偏移(标称加载下):0.3 mg 9.最小称量值(USP，允差=0.10%):160 mg 10.最小称量值(允差=1%):16 mg 11.稳定时间:2s 12.秤盘直径:≥90 mm 13.全金属外壳，4.5”触摸屏 14.内置 8 种应用程序,具备网络时间同步功能 15.4个样品ID，具有节能模式，灵活设置休眠时间，最高可省50%电资源 16.QuickLock设计，5面玻璃可拆，整个风罩可徒手拆卸，易于清洁 17.用户管理权限，4级权限，10个用户，防止未经授权的更改 18.水平警告及调节助手，帮助快速调节天平水平 19.可记录校正、测试、设置、服务、软件更新、错误等6大类活动日志 20.内置灵敏度、重复性、偏载等日常测试功能，保证称量数据的准确性 21.具有触发条件和可设置计划的全自动内部校正功能，天平可以在温度变化、通电后和水平调节后自动校正，另外可以每天设置3个时间点，天平自动内较，确保称量的准确性 22.具备4 个数据接口：USB-A、USB-C、RS232、以太网，蓝牙选件，方便链接外围设备 23.结果记事本功能，每个应用程序可独立存储999条称量数据，方便查阅、存储可导出，支持CSV，Txt先进的报告功能 - 24.技术和售后服务要求 - 提供终身技术服务和支持 - 保修期内卖方免费提供保修零件（玻璃等易损件除外）。 - 中标仪器品牌的公司应在中国大陆地区具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在江苏省内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，在国内应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。 - 投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。 |
| 3 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | - 容积：≥50升 - 功率：3.5KW - 设计压力：0.165Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa - 灭菌温度设定范围：50℃-126℃ - 灭菌时间设定范围：1-9999min - 灭菌室尺寸（直径*高度)：≥φ350×550（mm）,内置网篮1只，尺寸：≥φ335×360（mm） - 内腔厚度：≥2mm - 设计使用年限：≥10年 - 电源电压：220V/50Hz - 毛重：101Kg - 仪器制造商具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质） - 采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠 - 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质 - 自胀式密封圈结构 - 操作台采用LCD液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机 - 具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 - 具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间 - 具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择 - 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 - 具有故障自动检测判断系统 - 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱） - 采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开启锅盖 - 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统 - 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 - 可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式 - 三级排气方式，排气模式：全排、微排、不排 - 底部带脚轮，方便移动 - 具有验证接口 - 29. 技术和售后服务要求 - 提供终身技术服务和支持 - 保修期内卖方免费提供保修零件，质保期外维修只收取材料费和人工费 - 提供定期上门检测服务 |
| 4 | 台式可见光分光光度计 | 1 | - 1、用途：用于饮用水、环境监测、教育、科研、市政污水、工业污水、等领域的水质分析，具有比色皿的自动识别和错误报警。 - 2、技术性能指标： - 2.1.读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%） - 2.2.已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析。用户程序：100个。数据存储：2000组。 - 2.3.比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm; 16mm - 2.4.波长范围：320~1100 nm - 2.5.波长准确度：±1.5 nm（340~900nm时） - 2.6.波长分辨率：1nm - 2.7.光谱带宽：5nm - 2.8.波长校准模式：自动 - 2.9.波长选择：自动：基于测试方法的自动选择波长； - 自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； - 手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序； - 2.10.扫描速度：≥8 nm/s，步进1nm - 2.11.吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长340~900nm 范围内） - 2.12.吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs） - 2.13.吸光度测量线性：偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时） - 2.14.杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定） - 2.15.数据传输接口：USB接口，网络接口 - 2.16.软件更新：自动 - 2.17.操作界面：彩色触摸屏显示 - 2.18.具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤 - 2.19.测量方式：开放式，无需使用遮光盖 - 2.20.自动识别条形码，智能测试样品 - 2.21.光源：卤素灯 - 2.22.具有以太网接口，可通过网线连接互联网或内部网络，升级程序或下载文档，并可将数据实时传输至本地网、LIMS系统或SC控制器中 - 2.23.具有AQA质量保证功能，提供多种AQA测量功能，包括AQA提醒、数据和方法存档等 - 3、配置要求 - 3.1.仪器主机 - 3.2.电源线 - 3.3.比色皿适配器 - 3.4.1英寸玻璃比色皿（2只） - 3.5.用户手册 - 3.6.帮助向导软件 - 4.技术和售后服务要求 - 4.1提供终身技术服务和支持 - 4.2保修期内卖方免费提供保修零件，质保期外维修只收取材料费和人工费 - 4.3提供定期上门检测服务 |
| 5 | pH计 | 1 | 1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度 2.测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃ 3.分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，0.1 / 1mV，0.1 °C 4.精度: ±0.002pH，±0.1(–500.0…500.0 mV) 或±0.2(–2,000.0…2,000.0 mV)，0.1 °C（0-100℃） 5.自动/手动温度补偿 6.任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面，同时任意选择一种操作 7.自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到5点校准 8.内置11组缓冲液组，可自定义缓冲液10组 9.终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择，可连续测量 10.手套模式，可在乳胶手套，甚至棉手套下正常使用触摸屏操作 11.仪表时间与电脑时间自动同步 12.验证流程，确保用户规范使用测量系统，并能保证系统准确度符合要求。 13.仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件 14.主机具备7英寸彩色触摸屏。全屏键盘，数据输入更轻松 15.具备状态指示灯显示仪表读数状态 16.电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架 17.配置要求：需包含pH主机，pH电极，磁力搅拌器，电极支架，袋装缓 冲液，保护罩等 |
| 6 | 土壤氧化还原电位仪 | 1 | - 配套土壤专用ORP电极、参比电极和不锈钢空心杆，可直接插入土壤； - 双通道ORP检测通道，完全符合标准要求； - 彩色触摸屏，导航式操作菜单； - 具有自动温度补偿功能，支持手动温度补偿； - 支持1点、2点校准； - (具有读数锁定功能（自动读数），测量结果为最终结果，无需换算和计算； - 数据采集时间可按min设定； - 支持数据存储、查阅，存储量为500条 - 具有自动背光功能和自动关机功能； - IP65防护等级 - 测量范围：氧化还原电位：±2000mV；温度：5.0～60.0℃ - 分辨率：氧化还原电：1mV，温度0.1℃ - 仪器基本误差：氧化还原电位±1mV（测量范围：-1000mV~1000mV）；±0.1%FS（测量范围在±1000mV之外），温度：±1℃ |
| 7 | 紫外分光光度计 | 1 | 1.用途：可应用于农业、林业的各具体行业，例如农药残留检测、作物成分检测、化肥检测、土壤成分检测、植物保护、植物检疫等。 2.波长范围:190 ～ 1100 nm 3.光谱带宽:2nm 4.波长准确度:≤± 1nm 5.波长重复性:≤ 0.2nm 6.光度准确度：0.001Abs(0 ～ 0.5Abs),0.002Abs(0.5 ～ 1Abs), ≤± 0.15 ％ T 7.光度重复性：0.001Abs(0 ～ 0.5Abs)，0.002Abs(0.5 ～ 1Abs)，≤± 0.15 ％ T 8.杂散光:≤ 0.05 ％ T 9.漂移:0.001Abs/h 10.噪声:0.001abs 11.基线直线性:± 0.002Abs 12.波长扫描速度:10 ～ 3600nm/min 13.波长移动速度:6000nm/min 14.透射比显示范围（％）:0 ～ 600 15.吸光度范围（ A ）:-3.000 ～ 3.000 16.浓度显示范围:0.000 ～ 9999 17.测光方式:双光束比例监测 18.光源:进口氘灯、进口卤钨灯 19.检测器:进口硅光电池 20.操作模式:可单机操作，也可联机操作 21.拓展功能：设有专用的功能卡槽，通过插入不同的功能卡可完成相应的功能，满足不同用户的不同需求.可以连接印迹检测，生产企业具有NTC证书 22.配置分析软件：通过通讯接口与计算机连接，扩展单机功能，实现紫外仪器的测量和数据处理功能 |
| 8 | 消解器 | 1 | - 1、用途：可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解，消解温度、消解时间可分别在37-165℃、0-480分钟的范围内任意选择。 - 2、技术性能指标： - 2.1加热速度： 10分钟内可从20℃加热至150℃ - 2.2温度稳定性：±2 ℃ - 2.3已存储程序： - COD程序（150℃，120min） - TOC程序（105℃，120min） - 100℃程序（100℃，30，60，120min） - 105℃程序（105℃，30，60，120min） - 150℃程序（150℃，30，60，120min） - 165℃程序（165℃，30，60，120min） - 2.5 消解温度：37~165℃，任意选择 - 2.6消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热 - 2.6产品认证：CE或GS或cTUVus - 2.7加热模块：2个，每个加热模块可独立工作。 - 2.8加热孔：21个16mm样品孔+4个20mm样品孔 |
| 9 | 多功能荧光测量系统 | 1 | - 1、环境条件： - 1.1电源电压：220V，50Hz - 1.2温度：15~35℃ - 1.3相对湿度：45~80% - 2，主机功能：可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析；可连接积分球进行绝对量子产率测试；可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定。 - 3，技术指标 - 3.1灵敏度：S/N ＞800（RMS）峰值噪声；S/N ＞15000（RMS），背景最低噪声； S/N ＞250（P-P）；使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽5nm，响应时间2S, 噪声为水拉曼峰处的噪声。 - ★3.2标准荧光池最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池） - 3.3狭缝方式：水平狭缝 - 3.4光源：150W 的连续氙灯光源 - 3.5测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法 - 3.5单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm - 3.6测量波长范围（EX/EM）：200到750nm，零级光 - ▲3.7光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm - 3.8光谱分辨率：1.0nm - 3.9波长准确性：1nm - 3.10波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min - 3.11波长驱动速度：60000nm/min - 3.12响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S - 3.13光度计的显示范围：-9999～9999 - 3.14极高的灵敏度可以测出低至1×10-12mol/L的荧光素 - ★3.15检测器自增益：0-1000v以1v为步进连续可调 - 3.16自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件 - ▲3.17测量及数据处理：主机由软件控制，发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可实时显示。光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘。有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算。 - 4.售后服务 - 4.1 仪器到货后7日内，安排专业安装工程师上门免费安装调试 - 4.2 现场免费培训仪器操作人员一至两名 - 4.3仪器保修期为一年，不收取任何费用。供应商技术服务中心负责终身维修，所用的配件按成本收费。 - 4.4报修响应时间为8小时,48小时维修工程师赶到现场 |
| 10 | 自动电位滴定仪 | 1 | 1仪器功能：实现恒mV/pH滴定、电导率滴定、酸碱滴定、非水滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、容量法KF滴定、库伦法KF水分滴定等一键滴定。 2 仪器技术参数要求 2.1 仪器工作环境：温度：5℃～35℃；相对湿度：≤70%；电压：220V AC±10% 2.2 滴定仪主机电势（mv/pH）测量范围:电位：-2,000mv ～ +2000mv,电流 0 ～ 200uA, 测量分辨率:电位：0.1mv,电流 0.1uA 2.3 通讯接口：1个以太网接口,3个RS232接口,2个USB接口，能够连接打印机、自动进样器、天平、优盘、LIMS和电脑等外围设备。USB接口直接连接U盘，海量存储结果和方法。 2.4 电极接口： 2个或2个以上智能识别mv/pH测量电极接口,可同时接2个或2个以上智能识别pH/mv电极,后期可根据需要最多扩展至6个智能电极接口；1个极化电极接口,1个参比电极接口,1个温度电极接口,可扩展电导率电极接口。 2.5 所有硬件即插即用，插拔电极、滴定管、打印机、自动进样器、U盘等外接设备，均不需要软启动或硬启动仪器，且不需要转接盒或其他设备即可连接天平等外围设备，提高使用效率。 ▲2.6 滴定仪控制方式：彩色触摸屏的控制终端，并可以扩展为同时连接中文彩色触摸屏和专用网络版电脑软件操控滴定仪、修改参数、查看数据等，即使一种终端出现故障时仪器仍能正常工作（滴定仪操作软件需为网络版，采用服务器/客户端架构Client/Server supprot，可通过局域网，在办公室或其他位置的电脑上操控滴定仪，提高工作效率）。 2.7 滴定仪主机和触摸屏均带有状态指示灯，不同工作状态显示不同灯色，避免误操作。 2.8 具有密码保护的多用户多权限用户管理界面，可设置30个用户,3个用户组,不同用户组设定4级别权限，每个用户可设置24个快捷键（包含方法和手工操作功能）。快捷键可一键启动方案，无需做样时再次编辑方法，方便快捷，不易出错。 2.9 除了具有账户密码用户管理界面以外，滴定仪还可以连接指纹识别器，实现简便快捷，并更加安全的仪器管理，保障数据安全可控。 2.10 搅拌方式：同时配备磁力搅拌器及螺旋浆搅拌器两种搅拌方式，可自由选择搅拌方式，搅拌速度随意可调。 2.11 滴定管驱动器：滴定管驱动器步进精度不低于20000步，采用活塞上推式滴定管，有效避免活塞下压式滴定管驱动方式经常出现的气泡蓄积问题，保证实验结果可靠； 2.12 滴定管排空和充满的时间：不超过20秒（100%充液速度） 2.13 内置应用方法库，能够多点的等当点和终点设定滴定,恒pH/电位滴定,卡尔费修水分滴定，恒电流/恒电压极化滴定, 具备离子测定标准加入法功能，可进行离子浓度自动计算并直接显示浓度 ▲2.14卡尔费休水分测定功能：可扩展容量法卡氏套件、库仑法卡氏套件，可以轻松实现容量法水分测定、库仑法水分测定功能，实现一机多用。 2.15 可扩展配置的自动进样器可包含样品杯自动加盖、自动揭盖配置及功能实现有毒,易挥发样品的全密封全自动滴定，保证实验室人员健康安全； 2.16 滴定仪主机具备样品杯智能芯片自动识别功能：样品在带有智能芯片写入器的天平称重过程中，重量自动记录在样品杯智能芯片中，无需手工记录。做样过程中，滴定仪主机可无线读取样品杯智能芯片中储存的样品量等信息，并自动将样品量带入相应样品公式中完成自动计算。整个称量及做样过程，完全无线智能输入样品量，减少人为误操作，节省时间，提高工作效率。 ▲2.17智能化：配备含智能芯片的智能电极和智能滴定管。智能电极和智能滴定管连接到主机后，主机触摸屏会弹出对话框，显示识别到智能硬件信息（如：电极型号、滴定剂种类、浓度等），并可以更改信息。 如果所安装电极、滴定管与方法中设定不一致，仪器不会启动方法，而且会弹出对话框，提示相应资源缺失，防止人为误操作。更换智能滴定管只需直接整套插拔即可，无需旋转螺纹等拆卸工作。 2.18 设备生产地需在中国，且具备企业生产标准，可提供电位滴定仪企业生产编号；（在企业标准信息公共服务平台网站查询） 3 安装、调试和验收 3.1 合同签订后，卖方将仪器的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。 3.2 调试检验验收要求：仪器和配件是否齐全，外观是否完好，仪器各部分功能是否能正常使用，所提供仪器及零配件规格是否与买方要求相符。 3.3 最终验收要求： 3.3.1 各种电极分别进行国家标准样品测试，满足标准样品测试要求； 3.3.2 技术指标要求符合招标要求。 4 培训 4.1 现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉仪器结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。 4.2 国内培训：免费提供学习班培训，由专职工程师进行培训。 培训内容包括：仪器的基本原理、仪器操作、软件使用和开发、仪器维护和样品分析的全过程。 5 技术服务 5.1 提供终身技术服务和支持 5.2 保修期内卖方免费提供保修零件（玻璃等易损件除外）。 5.3 中标仪器品牌的公司应在江苏省内具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在南京市内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，在国内应拥有自己建立的培训中3心和应用实验室。 |
| 11 | 离子色谱仪 | 1 | - 1、应用范围：适用于水质样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析。 - 2、详细技术参数 - 2.1泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； - 2.1.1流速范围：0.00-5.00 mL/min； - 2.1.2最大耐压：35MPa（5000psi）； - 2.1.3流量设定值误差：<0.1%； - 2.1.4流量稳定性：<0.1%； - ▲2.1.5标配流动相截止阀和独立的在线密封圈清洗室，方便仪器维护（提供实物图照片）； - 2.2 色谱分析柱 - 2.2.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱，耐受0-14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi，柱交换量不小于300μeq/根，耐受2.0mL/min及以上的流速；阴离子柱的Cl-：NO2-的分离能力可达到100000:1，可适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析；原厂生产的高效高容量阳离子分离柱及保护柱，最大耐压≥3000psi，柱交换量需≥1450μeq/根以上，耐受1.5mL/min及以上的流速；Na+：NH4+的分离能力可达到10000:1，适用于高钠基体样品中痕量铵根的分析（提供色谱柱官网参数截图和分离能力图谱）； - 2.2.2 一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且分析时间≤6分钟，一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，分析时间≤5分钟；以上阴阳离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。 - 2.3柱温箱 - 2.3.1种类：原装内置柱温控模块，减少系统死体积； - 2.3.2温控范围：30℃-60℃，温度稳定性：<0.1℃。 - 2.4 自动电解连续再生微膜抑制器 - ★2.4.1阴/阳离子自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加酸或者再生液进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换，所有样品和标样均通过同一抑制器； - 2.4.2抑制背景总电导小于5.0μS，阴离子抑制容量200mM氢氧化钠或氢氧化钾，阳离子抑制容量100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速至少持续30min； - 2.5电导检测器： - 2.5.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号； - 2.5.2全程信号输出范围：0-18000μS/cm； - 2.5.3检测器分辨率：≤0.002nS/cm； - 2.5.4检测器耐受最大压力≥10Mpa； - 2.5.5信号采集频率≥100Hz（提供厂家盖章参数）； - 2.6操作软件 - 2.6.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作； - 2.6.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据； - 2.6.3可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA 21CFR Part 11中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求。 - 2.6.4可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。 - 2.6.5具备系统适应性测试（SST）和智能运行控制功能（IRC）功能。 - ▲2.6.6配置虚拟柱软件技术，模拟不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果；不同阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果；糖分析色谱柱对20种以上糖的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性（提供虚拟柱软件截图）。 - 2.7 离子色谱用自动进样器 - 2.7.1具有不少于50个进样瓶物理位置的自动进样器，进样速度和进样量可调； - 2.7.2上样速度：0.1-5.0 ml/min； - 2.7.3预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用； - 2.7.4样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩；样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，避免样品交叉污染。 - ▲2.8阴阳离子双系统自动切换系统:配置阀切换系统，实现无需手动更换管路即可实现阴阳离子系统切换，无需冲洗系统。 - 2.9方法支持：供货厂家在国家级标准方法中有超过30个以上的方法，并在投标彩页中体现 - 4、配置要求： - 4.1 离子色谱主机（泵、柱温箱、检测器等）1套； - 4.2 阴离子分析系统（阴离子保护柱和分析柱、阴离子电解微膜抑制器）1套； - 4.3 阳离子分析系统（阳离子保护柱和分析柱、阳离子电解微膜抑制器）1套； - 4.4色谱工作站1套； - 4.5离子色谱自动进样器（含定量环,自动进样瓶500个）1套； - 4.6阴阳离子双系统自动切换系统1套； - 4.7配套控制系统和输出系统各1套（不低于i7-8700六核、4.6GHz处理器/16GB 内存/1TB硬盘/WIN10 CN/EN 64bit；显示器：≥21寸液晶显示器）。 - 5、 技术服务 - 5.1 供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止； - 5.2 仪器在调试通过后有不少于1年的保修期； - 5.3生产厂家在苏州至少有2名常驻售后服务人员，提供人员联系方式及证明资料；设备出现故障后投标人及厂家的维修人员需在2小时内电话响应，在48小时内到达现场； - 5.4供应商须免费提供现场技术培训及至少2人次的厂家集中培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用培训； - 5.5 制造商的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品。 |
| 12 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 1 | - 一、应用范围：适用于食品、环境、药品、矿石、合金、石化等各种基体样品中主量及微量元素的定性、半定量和定量分析。 - 二、技术要求 - 1、主机 - 1.1仪器总体要求：该光谱仪使用高效半导体制冷的固体检测器，必须具有防溢出功能，仪器为全谱直读型，1min内完成不少于70个元素或谱线的分析；必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、恒温分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制。 - 1.2检测器： - 1.2.1带半导体制冷的固体检测器，连续像素，任意选择波长，且具有天然的防溢出功能； - ★1.2.2 检测单元≥100万个检测单元，读取速度≥2MHz，像素分辨率≤0.002nm； - 1.3 光学系统： - 1.3.1采用恒温驱气型中阶梯光栅分光系统，石英棱镜二维色散； - 1.3.2光室：恒温驱气型，控温精度≤±0.2℃； - 1.3.3波长范围：不少于167-840nm全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm（提供厂家盖章的参数或软件截图）； - 1.3.4光学分辨率：As189.042nm半峰宽<0.007nm， Ca393.366nm半峰宽<0.017nm，Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm，并提供证明材料； - 1.3.5 为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。 - 1.4 等离子体 - 1.4.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果； - 1.4.2 RF发生器：水冷固态发生器，直接耦合、变频自动调谐，耦合效率大于75%，等离子体线圈有惰性保护层防腐蚀、免维护； - 1.4.3输出功率≥1300W； - 1.4.5频率：27.12MHZ； - 1.4.6气路控制：配置3路高精度质量流量计，精度0.01L/min，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气。 - ▲1.4.7 尾焰处理技术：采用耐高温防腐蚀惰性锥口设计，后续无需维护和更换，不接受空气切割技术，以免对紫外区谱线灵敏度造成损失。 - 1.5 进样系统 - 1.5.1全计算机自动控制的3通道12滚轮蠕动泵； - 1.5.2炬管设计：可拆卸、快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作，可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本； - ▲1.5.3废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全（提供实物图照片）。 - 1.6 分析性能 - 1.6.1分析速度：可实现1.5min内测试超过180条谱线（每条测量谱线的积分时间≥10秒，重复3次，冲洗时间≥20秒）； - 1.6.2 谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究； - 1.6.3杂散光：10000ppm钙溶液在As189nm处的等效背景浓度小于0.3ppm； - 1.6.4 测定谱线的线性动态范围≥106。 - 1.6.5 检出限（以11次空白的3φ做为检出限）：Al元素167.079波长处<0.10。 - 1.7 自动进样器 - 1.7.1样品架容量：≥240位； - 1.7.2分辨率：0.1mm±4%； - 1.7.3进样速度：≤3秒； - 1.7.4支持有序进样和随机采样的功能, 提供灵活多变的进样方式；采用非金属样品流路, 涂有防腐材料的仪器表面, 在最苛刻的化学环境下可确保卓越的精密度。 - 2、工作站系统 - 2.1 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能； - 2.2 具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术； - ▲2.3 具有同时记录所有元素谱线的功能，可快速定性和半定量分析, 并能永久保存和自动检索操作软件（提供软件截图）。 - 2.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能，支持Excel，XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接。 - 三、配置清单 - 1、电感耦合等离子体发射光谱仪（全谱扫描型、光室带恒温）1套； - 2、工作站系统1套； - 3、配套进样系统（包括矩管和中心管1套、雾化器1套、雾化室1套、进样蠕动泵管（6根/包）2包、废液蠕动泵管（6根/包）2包）； - 4、自动进样器（包括1000个自动进样瓶）1套； - 5、配套冷却水循环系统1套； - 6、10kW稳压电源1套； - 7、配套控制系统和输出系统各1套（不低于i7-8700六核、4.6GHz处理器/16GB 内存/1TB硬盘/WIN10 CN/EN 64bit；显示器：≥21寸液晶显示器；黑白激光打印机）。 - 四、 技术售后服务 - 1、供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止； - 2、仪器在调试通过后必须有不少于1年的保修期； - 3、生产厂家在江苏和上海有办事处，并提供地址和座机电话；在苏州有常驻售后服务人员，提供人员联系方式及证明资料；设备出现故障后投标人及厂家的维修人员需在2小时内电话响应，在48小时内到达现场； - 4、供应商须免费提供现场技术培训及2人次的厂家集中培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备，后期针对使用方法，质保期内外均可提供上门免费的应用培训； - 5、制造商在技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品。 |
| 13 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 1 仪器配置：全自动凯氏定氮仪1台；二十孔石墨消解仪1台；300ml消化管20支；溶液桶4个；触摸笔1支；防尘罩1件； 2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 3 蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式； 4 检测范围：0.1-240mgN； 5 回收率≥99.5%（1-240mgN）； 6 蒸馏时间：0—30min 连续可调； 7 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 8 滴定精度：1.0 μL/步； 9 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； 10 操作系统：内置5.6寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 11 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排空清洗、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果； 12 仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费（需提供操作界面截图）； 13 嵌入常规检测实验方案及参数，同时用户可自编辑99种以上的实验方案，实验过程可直接调用； 14 仪器内部可存储1800套以上的数据，电脑端无限制存储； 15 蒸汽流量50%-100%可调； 16 蒸馏模式：双蒸馏模式可选； 17 仪器采用颜色法进行实验结果终点判定，具备滴定颜色设置和微调功能，采用柱塞泵式滴定系统，具备溜出液温度检测功能，避免溜出液温度过高造成氨挥发； 18 具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测； 19 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质，蒸馏发生器采用金属材质，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护（需提供权威文件说明或仪器实物图片）； 20 具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率； ▲21 仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响，同时具有观察窗设计，滴定过程实时可见（需提供仪器实物图片）； 22 安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证； 23 提供制造商质量、环境、健康管理体系认证有效证书（需提供国家认证认可监督管理委员会信息中心-认证信息查询系统查询结果截图）； 24 投标人需取得产品制造商项目授权书及售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。 23.售后服务： - 在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训； - 质保期：质量保证期一年，终身维修； - 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2 日内派维修人员到达用户现场修； |
| 14 | 微波消解仪 | 1 | 1、仪器总体要求：能够快速同批次处理16个样品 2、性能指标 2.1制造商具有专业的微波产品设计和生产资质内容的ISO9001证书和CE安全认证 2.2全不锈钢结构，具有多层防腐特氟隆涂层。 2.3整机最大微波功率不小于2000W，程序控制输出功率不小于2000W 2.4微波输出方式：连续非脉冲微波 2.5全罐温度控制系统（提供持有本技术的权威证明文件）：红外温度传感器从底部扫描监控每个消解罐温度，自动独立工作，无需任何的连接，无接触和污染控制温度。 2.6温度控制范围：0-300℃ ,j精度1℃。 2.7全罐压力控制系统（提供持有本技术的权威证明文件），无线全罐压力控制系统监控所有消解罐压力,控压范围：0-15MPa.精度：0.01MPa 2.8高压反应容器组件 2.8.1最高温度≥300℃，最高压力≥1500psi 2.8.2内罐材质：TFM材料，体积：60ml 2.8.3外罐材质：宇航材料外罐 2.8.4内罐重量：≤100g，天平上直接称样品，无须转移步骤。 2.9高压消解罐最大批处理量16个样品/批 3、商务和售后服务条款 3.1安装调试及保修：提供免费的上门安装调试及现场操作培训，保修期是从仪器验收后12个月，以先到日期为准。仪器终生维护。 3.2培训：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。长期提供技术支持，免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 3.3 售后服务：仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期。接到用户维修仪器邀请后，在2小时内给予答复。需要到现场维修，到达时间：24小时内（包括答复时间）,保修范围内的元部件等不收取费用（易损件除外）。 |

- ②户外观测设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 仪器参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质要素观测设备 | 6 | - 1.数据采集器 - 1.1.模拟输入：6个单端或3个差分（单独配置） - 1.2.电压激发端子：2 - 1.3.通讯端口：RS232、USB - 1.4.12V供电：含有 - 1.5.输入范围：-100至+2500 mV - 1.6.模拟电压精度：±（0.1%测量值+偏移量）@ -40～70℃，±（0.04%读数+偏移量）@ 0～40℃ - 1.7.模数转换：24位 - 1.8.供电：16-32VDC - 1.9.时钟精度：±1分钟每月 - 1.10.网络协议：以太网，PPP，RNDIS，ICMP / Ping，自动IP（APIPA），IPv4，IPv6，UDP，TCP，TLS（v1.2），DNS，DHCP，SLAAC，NTP，Telnet，HTTP（S），FTP （S），SMTP / TLS，POP3 / TLS - 1.11.通信协议：Modbus，SDI-12，TCP，UDP等 - 1.12.CPU驱动器/程序：80 MB串行闪存 - 1.13.数据存储：30 MB串行闪存 - 1.14.待机功耗(平均)：32 mA（@ 12 Vdc，以太网链路空闲） - 1.15.工作功耗(平均)：23 mA + 51 mA（@ 12 Vdc，以太网链路处于活动状态，处理器始终打开） - 2.溶氧传感器 - 2.1.溶解氧量程：0.5~50ppm - 2.2.输出：33mV±9mV（100%饱和）；<2mV（0%浓度下限） - 2.3.精度：±2% - 2.4.响应时间：O2浓度从100%到0%，响应时间5分钟 - 2.5.最小水流速度：5cm/s透过膜 - 2.6.工作温度：0℃~50℃ - 2.7.最小淹没深度：6.35m - 2.8.压力：0~100psig - 2.9.温度补偿：4℃~40℃自动 - 3.水上浮筒平台：聚乙烯浮筒拼接 - 4.太阳能供电单元：需配备一个可充电蓄电池、一个太阳能充电控制器、一块太阳能板，太阳能板通过太阳能充电控制器连接在蓄电池上，为蓄电池充电，蓄电池给整个系统供电 - 5.无线数据传输模块，含5年数据无线传输费 6. 数据平台对接：提供数据对接服务，协助用户将数据远程传输至用户指定的数据平台 - 7.系统配置要求 - 7.1数据采集器，1个 - 7.2溶解氧传感器，1个 - 7.3水上浮筒平台，1套 - 7.4太阳能供电单元，1套 - 7.5数据机箱 - 7.6无线通讯模块（含5年数据传输流量服务） 8.技术服务及要求 8.1 安装调试及保修：提供免费的上门安装调试及现场操作培训，保修期是从仪器验收后12个月，以先到日期为准。仪器终生维护。 8.2培训：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 8.3 仪器维护：质保期内提供一年4次是设备维护服务 8.4售后服务：仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期。接到用户维修仪器邀请后，在2小时内给予答复。需要到现场维修，到达时间：24小时内（包括答复时间）,保修范围内的元部件等不收取费用（易损件除外）。 |
| 2 | 湿地气象环境监测系统 | 1 | 1.大气压力传感器： 1.1.量程：500-1100hpa 1.2.分辨率：0.1hpa 1.3.精度：±0.3hPa @20℃，±0.6hPa @0℃~40℃，±1.0hPa @-20℃~45℃，±1.5hPa @-40℃~60℃ 1.4.稳定性：±0.1hPa/年 1.5.线性度：±0.25mb 1.6.响应时间：500ms 1.7.工作温度：-40℃~60℃ 2.超声风速风向传感器 2.1.测量原理：超声波 2.2.测量范围：0~60m/s 2.3.测量精度：±0.3m/s(≤10m/s) RMS、±3%(>10m/s) RMS 2.4.分辨率：0.1m/s 2.5.测量范围：0~360° 2.6.测量精度：±3°RMS 2.7.分辨率：0.1° 2.8.工作温度：-40℃~85℃，<5%~100% RH 2.9.防护等级：IP67 3.温湿度传感器 3.1.含防辐射罩 3.2.量程：-80℃~60℃，0~100%RH 3.3.传感器类型：Pt100 RTD 1/3 class B IEC 751 3.4.温度精度：±(0.226-0.0028×温度范围)℃ （-80℃~20℃）；±(0.055+0.0057×温度范围)℃ （20℃~60℃） 3.5.湿度精度：±（1.2+0.012×读数）%RH（-40~ -20℃，40℃~60℃），±（1.0+0.008×读数）%RH（-20℃~40℃） 4.红外地表温度传感器 5.1.近似灵敏度：50 μV /℃ 5.2.热电堆输出：-3.3到3.3 mV 5.3.热敏电阻输出：0到2500 mV(典型，取决于输入电压) 5.4.不确定度(-30到65 C)：0.2 ℃ 5.5.测量重复性：小于0.05 ℃ 5.6.稳定性(长期漂移)：小于2% 5.7.视角：22˚半角 5.8.响应时间：0.6 s 5.9.工作温度：-50 - 80℃;0到100%相对湿度(不凝结) 6.太阳总辐射传感器 6.1.传感器：热电堆 6.2.典型灵敏度：5 - 15 μV/W/m2 6.3.测量范围：-200 – 4000 W/m2 6.4.分辨率：0.1 W/m2 6.5.视角：180° 6.6.光谱范围(50%)：300 – 2800 nm 6.7.工作条件：- 40 ~ 80 °C / 0 - 100 %RH 6.8.防护等级：IP67 7.日照时数传感器 7.1.光谱范围：400~1100nm 7.2.不确定性：<10% 7.3.模拟输出：0~1V，0~1000W/m2 7.4.无日照输出：0V（<120w/m2时） 7.5.有日照输出：1V（>120w/m2时） 7.6.响应时间：<1ms 7.7.非稳定性（年变化）：<2%/年 7.8.温度响应：<0.1%/℃ 7.9.日照时数精度：>90% 7.10.供电：12VDC 7.11.耗电量：1W；10W（加热） 7.12.工作环境：-40℃~70℃，0~100% RH 7.13.防护等级：IP67 8.光合有效辐射传感器 8.1.传感器类型：硅光电二极管 8.2.光谱范围：（400~700）nm±4nm 8.3.灵敏度：4~10μV/μmol/m2/s 8.4.非稳定性（年变化）：<2% 8.5.非线性：<1%（0~10000μV/μmol/m2/s） 8.6.温度依赖性：<-0.12%/℃ 8.7.响应时间（95%）：<1μs 8.8.定向响应：<30μmol/m2/s 8.9.视角：180° 8.10.水平泡精度：<0.2° 8.11.阻抗：240Ω 8.12.工作环境：-30℃~70℃，0~100% RH 8.13.防护等级：IP67 9.雨量传感器 9.1.温度范围：0℃~50℃ 9.2.精度：±1%（≤50mm/hr）； 9.3.每斗雨量：0.1mm 10.蒸发传感器 10.1.电位计精度：0.25% 10.2.旋转：连续的 10.3.电阻：1000 ohms 10.4.工作温度：-40° C to 60° C 10.5.线形关系：0.25% 10.6.量程：0-10英寸 10.7.系统精度：±0.25% 10.8.浮子：4英寸（直径） 11.空气负氧离子传感器 11.1.测量方法：电容式吸入法 11.2.测量范围：0～200万个/cm3 11.3.测量精度：±10% 11.4.分辨率：1个/cm3 11.5.迁移率：0.4～1.0（cm2／V•sec） 11.6.测量间隔：连续模式：≥1秒/次 11.7.供电电源：DC12V 11.8.通讯接口：RS485 11.9.通讯协议：MODBUS-RTU协议 11.10.工作环境：温度：-30～60℃ 湿度：0～100%RH 12.PM10和PM2.5传感器 12.1.测量原理：激光散射测量颗粒浓度 12.2.测量参数：PM10和PM2.5 12.3.测量范围：0-100mg/m3 12.4.灵敏度：0.001mg/m3 12.5.精度：±5% 12.6.校准：自动零校准 12.7.流量：2L/分钟±1pm 12.8.加热功能：具备 12.9.输出信号：RS485，RS232 12.10.工作温度：-30～50℃，0-90%RH 13.水位传感器 13.1.测量时间：<1.5s 13.2.信号输出：SDI-12、RS-232 13.3.分辨率：0.0035% FS 13.4.精度：±0.1% FS TEB（标准），±0.05%FS（可选） 13.5.工作温度：0℃~60℃ 13.6.温度精度：±0.2℃ 13.7.超压：2倍压力量程 13.8.电源：6~18 VDC 13.9.耗电量：<50μA（睡眠时），8mA（1Hz测量时），最大40mA 14.数据采集器 14.1.CPU：32bit，最大扫描频率1000Hz 14.2.模拟通道数：16个单端（8个差分），测量分辨率0.02uV 14.3.数据接口: CS I/O*1个；CPI/CDM*1个；RJ-45 Ethernet 10/100M*1个；USB-micro B*1个 14.4.通讯协议：CPI，SDM，SDI-12，Modbus，TCP，DNP3，UDP 14.5.工作温度：-55℃~85℃ 14.6.内存卡：2G 15.扩展板 15.1.扩展通道：16x4或32x2 15.2.工作温度：-55℃~ 85℃，0~95% RH 15.3.功耗：<210µA（静止状态）；6mA（激活状态） 15.4.继电器最大激发时间：20ms 16.气象监测塔 16.1监测塔数量：2个 16.2 监测塔施工地点：甲方指定地点，三山岛1个，西山1个 16.3监测塔类型：四柱角钢监测塔 16.4塔体高度：20 米，塔架设外爬梯带护栏 16.5塔体材质：Q235B，构件热镀锌防腐处理 16.6防护要求：设计风速32米/秒，抗震烈度8度设防，裹冰厚度：5-7mm，平地接地电阻不大于4欧姆，山地不大于10欧 17.太阳能供电单元：需配备一个可充电蓄电池、一个太阳能充电控制器、一块太阳能板，太阳能板通过太阳能充电控制器连接在蓄电池上，为蓄电池充电，蓄电池给整个系统供电 18.无线数据传输模块，含5年数据无线传输费 19. 数据平台对接：提供数据对接服务，协助用户将数据远程传输至用户指定的数据平台 20.系统配置要求 (1)大气压力传感器，1个 (2)超声风速风向传感器，3个 (3)温湿度传感器，9个 (4)红外地表温度传感器，1个 (5)太阳总辐射传感器，1个 (6)日照时数传感器，1个 (7)光合有效辐射传感器，2个 (8)雨量传感器，1个 (9)蒸发传感器，1个 (10)空气负氧离子传感器，1个 (11)PM10和PM2.5传感器，2个 (12)水位传感器，1个 (13)数据采集器，1个 (14)扩展板，1个 (15)四柱角钢观测塔，2个 (16)机箱，1个 (17)太阳能供电单元，1个 (18)无线通讯模块（含5年数据传输流量服务） 21.技术服务及要求 21.1 安装调试及保修：提供免费的上门安装调试及现场操作培训，保修期是从仪器验收后12个月，以先到日期为准。仪器终生维护。 21.2培训：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 21.3 仪器维护：质保期内提供一年4次是设备维护服务 21.4售后服务：仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期。接到用户维修仪器邀请后，在2小时内给予答复。需要到现场维修，到达时间：24小时内（包括答复时间）,保修范围内的元部件等不收取费用（易损件除外）。 |
| 3 | 湿地土壤水热平衡监测系统 | 1 | 1.土壤温度传感器 1.1.传感器类型：热敏电阻 1.2.量程：-50～70℃ 1.3.互换性误差：±0.2℃（0～70℃时） 1.4.线性误差：<0.03 ℃（-50℃时） 1.5.响应时间：30~60ms（风速5m/s时） 2.土壤热通量传感器 2.1.传感器类型：热电偶 2.2.量程：-2000~2000W/m2 2.3.灵敏度：50μV/W/m2 2.4.标称电阻：2Ω 2.5.工作温度：-30℃~70℃ 2.6.精度：-15%~+5% 3.土壤含水量传感器 3.1.量程：0 ～饱和； 3.2.精度：±3%（±1%在标定后）； 3.3.分辨率：0.1% 4.土壤蒸发传感器 4.1.量程与分辨率：称重量程100kg，称重分辨率：0.1g 4.2.综合误差：低于0.02%FS； 4.3.供电：12-24V DC； 4.4.通讯接口：RS-485； 4.5.通讯协议：Modbus RTU； 4.6.最高采集频率：1Hz； 4.7.称台：高强度201材质不锈钢称台； 4.8.其它：防雨电箱防护，外桶意外进水自动排水设计 4.9.尺寸：内桶内直径30cm，深度40cm，桶壁厚度2mm； 4.10.外桶内直径约35cm，深度约55cm，厚度2mm； 4.11.材质：内外桶均为304不锈钢 5.四分量净辐射传感器 5.1.输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波 5.2.光谱范围：短波300~2800nm，长波4.5~42μm 5.3.响应时间：<20s（95%） 5.4.非线性误差：<1% 5.5.非稳定性（年变化）：<1% 5.6.温度依赖灵敏度：<4% 5.7.定向响应：<20W/m2（<80°，1000W/m2） 5.8.工作环境：-40℃~80℃，0~100%RH 5.9.防护等级：IP67 6.数据采集器 6.1.CPU：32bit，最大扫描频率1000Hz 6.2.模拟通道数：16个单端（8个差分），测量分辨率0.02uV 6.3.数据接口: CS I/O*1个；CPI/CDM*1个；RJ-45 Ethernet 10/100M*1个；USB-micro B*1个 6.4.通讯协议：CPI，SDM，SDI-12，Modbus，TCP，DNP3，UDP 6.5.工作温度：-55℃~85℃ 6.6.内存卡：2G 7.太阳能供电单元：包含含可充电蓄电池、太阳能充电控制器、太阳能板 8.无线数据传输模块，含5年数据无线传输费 9. 数据平台对接：提供数据对接服务，协助用户将数据远程传输至用户指定的数据平台 10.系统配置要求 (1)土壤温度传感器，8个 (2)土壤热通量传感器，2个 (3)土壤含水量传感器，6个 (4)土壤蒸发传感器，1个 (5)四分量净辐射传感器，1个 (6)数据采集器，1个 (7)机箱，1个 (8)太阳能供电单元，1个 (9)无线通讯，1个 (10)安装支架，1个 11.技术服务及要求 11.1 安装调试及保修：提供免费的上门安装调试及现场操作培训，保修期是从仪器验收后12个月，以先到日期为准。仪器终生维护。 11.2培训：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 11.3 仪器维护：质保期内提供一年4次是设备维护服务 11.4售后服务：仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期。接到用户维修仪器邀请后，在2小时内给予答复。需要到现场维修，到达时间：24小时内（包括答复时间）,保修范围内的元部件等不收取费用（易损件除外） |
| 4 | 水质气体观测设备 | 2 | ▲1)测定方法：紫外-可见光光谱测分析法（190-750nm） 2)多参数测量: 可同时测量COD, TOC,DOC, color, chlorophyll, BOD, NTU, NO3-N, H2S 3)谱图输出：可输出原始吸光度 4)校正：出厂预校正，即插即测 5)光源：氙灯光源 6)检测器：256像素阵列检测器 7)存储：8GB 8)测量间隔：30s测量周期 9)电源：10-18VDC供电 10)功耗：3W典型，最大20W 11)操作温度：0-50℃ 12)操作压力：0-3bar 13)补偿：双光束测量自动补偿诊断 14)内置计算模型，具有浊度、色度补偿，可根据不同应用选配不同计算模型，内置模型支持本地单点、线性和多点拟合校正 15)清洗：自带清洗系统,降低人工维护频率 16)材质：不锈钢316L材质 17)通讯：支持RS485(Modbus)通信、支持蓝牙、WLAN通讯、 18)物联网：内置web服务器，支持电脑、手机浏览器访问 19)防护等级：IP68 20)安装：支持浸没和流通安装测量 21)适应适用于地表水、地下水、饮用水和污水 测量范围： COD:0-500mg/L TOC:0-200mg/L DOC:0-150mg/L NO3-N:0-100mg/L BOD:0-300mg/L NTU:0-1400NTU COLOR:0-3500Hazen Chlorophyll:0-700ug/L H2S-:0-15mg/L 以下性能适用以上所有参数： 零点漂移：≤±5% 量程漂移：≤±2% 线性：≤±5% MTBF:≥720小时/次 电压波动稳定性：≤±2% |
| 5 | 热红外植物遥感监测设备 | 1 | 一、智能机库 1、整机重量：≤35kg（不包含飞行器）； 2、工作环境温度：不小于-25至45℃； 3、防护等级：≥IP55； 4、最大允许降落风速：≥8m/s； 5、RTK基站定位精度：水平≤1cm+1ppm（RMS），垂直≤2cm+1ppm（RMS） 6、自带备用电池，续航时间＞5h； 7、自带冷却系统，工作电压：≤直流28V 8、支持风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温湿度传感器； 9、舱盖监控相：机分辨率：≥1920*1080； 10、舱内监控相机分辨率：≥1920*1080； 11、支持防雷功能，交流电接口：≥20千安防护 二、红外热成像无人机 1、裸机重量：≤1.5kg； 2、最大可承受风速：≥12m/s； 3、最大飞行时间：≥50分钟； 4、最大作业半径：≥10km； 5、IP 防护等级：≥IP54； 6、支持GNSS：GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS； 7、工作环境温度：≥-20℃ 至 45℃； 8、变焦相机参数： （1）有效像素：≥1200万 9、广角相机参数： （1）有效像素：≥4800万 10、热红外相机参数 （1）红外测温精度：≤±2℃或±2%（取较大值）； （2）录像分辨率：超分模式：≥1280*1024； （3）照片拍摄参数：超分模式：≥1280*1024； 11、配套：地貌及植被变化识别AI算法（功能包含：区域变化图像识别，支持道路、植被、水域等地貌及植被的识别，地貌识别像素准确率PA达到80%，支持地貌以及植被的人工选择，适应季节变化对应的地貌，植被改变，支持地貌及植被图片像素尺度估计，支持地貌及植被地理区域尺度估计 支持大规模超分辨率图像生成，支持地形地貌的区域检索.地貌区域检索平均交并比mIOU达到70%。 |
| 6 | 智能化鸟类监测识别设备 | 2 | 1、系统功能要求 根据算法模型控制鸟类监控设备，并进行智能化数据预处理。算法模型支持在监控设备图像中实时检测和跟踪鸟类，并能实时得出图像中鸟类的像素坐标位置，以及图像中鸟类的移动像素大小和移动方向。终端程序根据监控图像中鸟类所在区域，控制监控设备转动，持续跟踪鸟类的移动，不间断获得鸟类在中心区域的图像。终端程序根据图像中鸟类尺寸和鸟类移动规律，自动调整监控设备的图像分辨率，捕捉更清晰的鸟类图像。鸟类发现并跟踪算法每秒处理图像帧率在30帧以上。监控相机鸟类检出率达到95%以上，监控相机鸟类检测准确率达到95%以上。终端内置算法需在运维期内进行维护与迭代更新。 2、AI鸟类识别算法终端 2.1需提供算法模型训练、推理所需运行环境，保证7x24小时稳定。 2.2提供模型数据标注、模型数据训练、模型结果评估等功能，提供鸟类识别算法模型两种，包括无人机图像鸟类检测和监控图像鸟类检测算法模型。 2.3支持实时接收所有监控相机的图像数据，并支持在监控相机画面中检测鸟类，获得鸟类在图像中的坐标位置。 ★2.4支持接收无人机图像数据，并支持无人机图像中检测鸟类，无人机鸟类检出率达到95%以上，无人机鸟类检测准确率达到90%以上（提供matplotlib的无人机鸟类识别模型PR曲线截图）。 2.5获得鸟类在图像中的坐标位置。支持预估图像中鸟类的飞行高度，需要判断图像中鸟类是高空飞行，低空飞行还是未飞行状态。 ★2.6支持估计鸟类活动状态，需要判断图像中鸟类是飞行状态，游动状态还是静止状态。鸟类识别设备的检出率达到95%以上，鸟类识别设备的鸟类检测准确率达到95%以上，鸟类识别设备的鸟类状态判断准确率95%以上，鸟类识别设备的多目标跟踪精度达到80%。（提供matplotlib的鸟类识别模型PR曲线截图） 2.7支持统计鸟类在每个相机画面中的经常聚集区域，以及聚集的鸟群大小，鸟群的类别。 2.8支持鸟类实际位置预估，根据监控相机和无人机的图像数据，预估图像数据中鸟类的实际位置。支持图像，媒体流等多种格式图像处理方式，支持单张图片、多张图片输入方式。 2.8支持历史图像中鸟类检测，包括检测已有的监控相机图像数据，无人机图像数据。支持图像异常检测，能够检测画面模糊，黑屏，白屏等画面异常情况。 2.9支持图像质量检测，能够检测图像画面缺少、画面重叠等情况。支持图像在鸟类识别时可用性筛选，自动区分因为天气、夜晚等原因导致的无法检测鸟类的情况。 ▲2.10图像算法处理帧率每秒达到1000帧以上。 |

③数据采集管理软件

为以上采购设备配备数据采集软件，具体要求见下表：

| 序号 | 项目名称 | 功能简述 |
| --- | --- | --- |
| 一、GIS一张图 |  |  |
| 1 | 基础底图反馈 | 功能包含：地形地貌、河流湖泊、土地利用等自然地理底图的渲染发布。 |
| 2 | 自动站点数据反馈 | 功能包含：自动站点地图图层发布，碰撞检测、站点标注以及基于地理插值渲染气象专题图。 |
| 3 | 摄像头设备数据反馈 | 功能包含：摄像头点图层发布，支持碰撞检测、设备标注反馈，设备在线状态反馈等。 |
| 4 | 无人机图片拍摄定位 | 功能包含：无人机状态反馈、无人机拍摄地标反馈、无人机图像发布等。 |
| 5 | 鸟类分类分布反馈 | 功能包含：鸟类识别结果汇总专题反馈、鸟类分布位置反馈、逐日鸟类种类分布热力图及鸟类分布专题图发布等。 |
| 二、数据管理 |  |  |
| 6 | 自动站数据管理 | 功能包含：监测数据模型设计、报文接收与解析入库、元数据查询、时序监测数据查询、监测数据表单和统计图展示、报表导出等。 |
| 7 | 监控摄像头数据管理 | 功能包含：摄像头新增、修改、删除及设备查询功能。多来源视频流接入解析、视频实时展示、历史回放。视频告警功能、历史告警数据统计、分析及展示。视频设备地理位置展示及设备信息查询。多平台视频设备匹配及接入。 |
| 8 | AI模型成果数据管理 | 功能包含：模型流程管理、接入无人机或者摄像头远程数据、数据清洗、数据识别、数据分类入库存储、建立数据档案等功能，并基于识别结果数据提供图像识别服务和数据查询服务。 |
| 9 | 成果数据第三方平台推送接口 | 功能包含：提供自动站点成果、摄像头设备成果、无人机原始头像成果和AI鸟类分布成果开放服务。 |
| 三、配置管理 |  |  |
| 10 | 部门管理 | 功能包含：部门新增、修改、删除等基础功能，并提供部门状态修改及部门信息查询等功能。 |
| 11 | 用户管理 | 功能包含：用户信息、修改、删除及用户信息查询功能，用户状态关联及用户安全验证等功能。 |
| 12 | 角色管理 | 功能包含：角色新增、修改、删除功能，角色状态管理、角色关联菜单及角色关联用户管理功能。 |
| 13 | 菜单管理 | 功能包含：菜单新增、修改、删除及查询功能。 |
| 14 | 数据权限管理 | 功能包含：数据权限新增、修改、删除及查询功能，修改数据权限状态、修改数据权限关联业务数据及修改数据权限关联人员数据。 |

数据采集软件详细需求说明

1. GIS一张图

（1）基础底图反馈

基于设备计算数据结合地形地貌、河流湖泊、土地利用、道路等自然地理底图的渲染发布，支持3D地形隆起，地图反馈要求自然流畅无极缩放，确保用户在不同比例尺下均能获得清晰、连贯的地图浏览体验。系统支持对底图的图层进行灵活控制，用户可以根据需求自由切换或组合不同的地理要素图层，如地形、水系、土地利用类型等。底图数据服务将严格遵循OGC（开放地理空间联盟）等典型通用规范，确保数据的标准化和互操作性。底图数据服务应遵循典型通用OGC规范，地图引擎应同时应支持Web端与移动端多端适用。

（2）自动站点数据反馈

基于自动站点监测数据，将数据台账结合图层发布，优化显示站点标注，地图缩放时支持点位碰撞检测，根据接入气象站点多时序多要素信息以空间插值算法，生成时序类专题产品，并以等值线面、色斑图等多种方式渲染气象要素，不同渲染形式支持动态传参重新生成与显示方式切换。支持连续时序的气象要素专题图基于时间的插值方式进行流畅动画播放。实时插值算法应控制在500ms以内，实时动画渲染帧数控制在45fps以上

（3）摄像头设备数据反馈

基于现有监控摄像头进行摄像头设备数据图层反馈，在地图缩放过程中，点位相近会出现重叠压盖情况，发布时要支持设备碰撞检测；支持设备标注反馈与压盖碰撞监测，优化显示效果；支持设备实时在线状态反馈等；支持设备点击交互，以Popup的形式显示设备台账信息，支持点击的设备实时视频流接入与显示。

（4）无人机图片拍摄定位

根据无人机日常作业数据，无人机作业轨迹回放，包含无人机飞行过程中的位置信息（如经纬度、高度等）和时间戳，轨迹支持2D和3D形式（带高度）回放，系统应控制好轨迹点数量疏密等实现流畅平滑的回放，提升用户体验；将飞行轨迹在GIS地图中发布，用户可以通过缩放、拖动等操作查看不同区域的详细轨迹图像。无人机拍摄地标发布，无人机作业成果图像结合地图交互反馈。

（5）鸟类分类分布

结合鸟类边缘计算设备检测识别结果进行鸟类数据汇总专题反馈，主要包括鸟类分布位置发布，支持以散点图、热力图等多种反馈形式呈现分布特征分布趋势。支持分布专题图表与专题地图联动反馈等。成果反馈要求从服务端返回到渲染成图耗时控制在1s以内。

2. 数据管理

（1）自动站数据管理

根据自动站上报数据，进行时序类监测数据模型设计，统计数据的采集频率、数据粒度、时间戳、传感器或设备标识等关键字段。对自动站数据报文接收与解析，根据预定义的格式解析报文，进行监测数据入库与质量检查。对于元数据、时序监测数据、时序统计数据提供查询，查询参数应包含年度、月度、天。监测数据表单和统计图可视化展示，提供报表导出。对异常数据进行清洗或标记并进行数据质量检查，确保数据的准确性和完整性。站点类查询与时序统计服务响应时间应控制在1s以内。

（2）监控摄像头数据管理

摄像头注册与配置，设备状态监控，视频存储与回放。需支持添加、配置和管理摄像头设备，包括IP地址、用户名、密码、分辨率等参数。实时监控摄像头的在线状态、视频流传输状态，及时发现设备故障。多来源视频流接入解析、视频实时展示、历史回放。视频告警功能、历史告警数据统计、分析及展示。视频设备地理位置展示及设备信息查询。多平台视频设备匹配及接入。

（3）AI模型成果数据管理

基于AI边缘计算设备模型进行模型流程管理，支持算法模型的上传、编辑、删除和版本管理，确保模型的可追溯性和可维护性，支持将训练好的模型部署到边缘设备，实时调用模型进行数据处理。接入无人机或者摄像头远程数据，提供数据自动清洗功能，去除重复数据、填充缺失值、修正数据格式，支持自定义清洗规则，满足不同业务需求。数据识别、数据分类入库存储、建立数据档案等功能，并基于识别结果数据提供图像识别服务和数据查询服务，查询时间在1s内。

（4）成果数据第三方平台推送接口

整合边缘计算设备模型运行计算的成果数据，并提供自动站点成果、摄像头设备成果、无人机原始头像成果和AI鸟类分布成果开放服务。支持多种数据格式（如JSON、XML等），能够根据第三方平台的要求对数据进行格式化处理，支持实时推送、定时推送和触发式推送等多种方式。

3. 配置管理

（1）部门管理

设置部门管理权限，可以通过界面或接口调用，创建新的部门信息。新增部门时，要求用户填写必要的部门基本信息，包括但不限于部门名称、部门负责人、上级部门（可选）、部门描述等。为每个新部门自动生成唯一的部门编号，并记录创建时间。用户可以对已存在的部门信息进行修改，修改操作会更新部门的最新信息，并记录修改时间，操作留痕。用户可以删除不再使用的部门信息，但在删除前进行一系列校验，确保该部门下没有子部门或关联人员。

（2）用户管理

提供界面或接口，允许管理员创建新用户，输入用户基本信息（如用户名、密码、邮箱、手机号等），并设置初始角色和权限。自动生成唯一用户标识并保存。允许管理员对现有用户的个人信息、角色分配、权限设置等进行编辑，并保存更新。支持用户自行修改个人信息（如密码、联系方式等）。支持管理员删除不再使用的用户账户。在删除前需进行校验，确保操作的安全性和合规性。提供查询功能，支持按用户名、邮箱、手机号、角色等条件搜索，快速定位目标用户并查看详细信息。支持分页和排序功能，提升查询效率。支持对用户状态的动态调整，如启用、禁用或锁定用户账户，确保账户的安全性。支持为用户分配或取消角色，同时支持直接为用户分配特定权限，确保用户权限的灵活性和准确性。记录用户的登录行为、操作记录和权限变更历史，支持审计日志的查询和导出，满足合规性要求。

（3）角色管理

提供界面或接口，允许管理员创建新的角色，输入角色名称、描述等信息，自动生成唯一标识并保存。允许管理员对现有角色的名称、描述等信息进行编辑，并保存更新。支持管理员删除不再使用的角色，在删除前需进行校验，确保该角色下无关联用户或权限。提供查询功能，支持按角色名称、描述等条件搜索，快速定位目标角色并查看详细信息。支持为角色分配或取消权限，确保角色的权限配置灵活且准确。

（4）菜单管理

- 提供界面或接口，允许管理员创建新的菜单项，输入菜单名称、路径、父级菜单（可选）等信息，自动生成唯一标识并保存。允许管理员对现有菜单项进行编辑，包括修改菜单名称、路径、父级菜单等信息，并保存更新。支持管理员删除菜单项，并在删除前进行校验确保操作安全。提供查询功能，支持按菜单名称、路径或层级结构等条件搜索，快速定位目标菜单项并查看详细信息。

（5）数据权限管理

- 支持对边缘计算AI模型的结果以及中间数据的权限管理，包括支持数据资源的新增、修改、删除。支持数据资源的分类管理，支持自定义数据资源分类，支持分类的层级结构管理，提供基于资源名称、分类、描述的查询功能，将数据的存储流程进行监控和日志生成，支持基于HTTPS的数据传输加密。

（6）数据管理要求

成交单位必须对采购单位数据采集所包含的所有设备、线路、附件材料及软件和数据存储等进行现场维护、技术维修，系统升级，系统对接，故障配件及设备的更换，备件备品及时提供等服务，确保采购单位数据的正常运作。

2、相关要求

（1）清单中的带★项为核心参数，需要在投标文件中提供相关证明材料，否则为无效标。

四、综合说明：

1、投标人明确所投货物的品牌、型号、包装规格及一些必须说明的技术参数。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人须提供经合法渠道进货的全新、符合国家质量检测标准的合格产品，产品内外包装完好。若所供产品经质量检测机构检测认定质量不合格、发生知识产权纠纷或其他法律纠纷等情况，造成的损失和后果由该供应商负全责。

4、本次采购共一个标段，各投标供应商须对所投标段的全部内容进行响应，优惠率（折扣率）后报价包括全部货物、包装材料、运输、仓储、保险、各种税费及质保期间等一切费用；如采购单位采购的货物涉及相关技术难题、需要技术支持时，投标人应免费提供相应技术支持和培训。

5、投标人所投产品在市场上有一定占有率。

6、投标人须根据采购方提供的数量、进度要求按时发货；

7、合同履行期限： 合同签订之日起三个月内完成供货并调试运行，成交单位必须对采购单位采购设备所包含的设备主体、管路管线、附件材料及设备软件和数据存储等进行现场维护、技术支持，系统升级及对接，确保采购单位设备按时正常运作。

8、交货地点：根据采购方要求送达指定地点。

9、验收标准：对于一般消耗品，货物送达指定地点后，采购方现场验收；对于特定的、对检测数据可能产生影响的货物，采购方在收到后5个工作日内进行实验验收，对不符合要求的有权要求退换，投标人应无偿、按需求及时调换，调换时间为1个月，对不及时调换或调换货物不符合要求，采购方有权要求退货，由于退换货对采购方造成的影响，采购方有权要求投标人予以赔偿。

10、付款步骤：在政府采购合同签订生效后，根据采购方要求按批供货，货款支付以实际使用量结算，按批次支付。

11、伴随服务（包括售后服务）：要求各供应商须在投标文件中承诺按照采购单位的要求分期分批送货，并且保证所送货物均在其正常的有效期内产品，对于临期产品中标单位须负责及时免费调换。投标人应以优良的服务态度，提供8小时以内响应甲方提出的要求。

12、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的公告为准。

# 第五章  合同文本

甲方：

乙方：

根据苏州市政府采购采购编号JSZC-320500-SZWK-G2025-0074招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1招标文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总价为：         ，报价包括项目设计、管理、全部系统硬件、全部软件及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若采购人认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目通过甲方组织的专家验收后，方可视为项目完工。

2、付款方式：在政府采购合同签订生效后，乙方根据甲方要求按批供货，货款支付以甲方实际使用量结算，按批次支付。每次付款前，乙方应向甲方提供如下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

3、付款方式：银行汇票或转帐。

4、履约保证金：乙方应在本合同签订时向甲方支付合同总金额的5%作为约保证金，如因乙方未履行合同义务导致甲方损失的，甲方有权从履约保证金中予以扣除。乙方无违约行为，履约保证金将在本合同履行完毕后凭收款收据在七个工作日内无息返还。

三、合同履行期限：合同签订之日起三个月内。

四、质量要求

1、所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

3、为保证产品质量，供货前采购人有权要求乙方提供采购清单的部分同款设备进行试验，如核实不通过，采购人将追究违约责任，有权要求退货并赔偿等。

五、验收

1、在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2、验收标准：货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求。

3、验收方式：乙方完成设备的供货及安装调试后，甲方有权组织专家验收小组对设备进行专家评审验收，验收专家组根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所必需文件的组成部分。

4、根据甲方专家小组的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。乙方在30天内无法完成整改并通过专家验收的，甲方有权无责取消合同并对乙方进行索赔。

5、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

六、对标的物货物提出异议的时间和办法.

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、售后服务

1、质保要求：1年

2、乙方必须承诺应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在8小时响应，24小时内解决使用单位提出的维修要求。需更换零部件的，无法在24小时内解决的，应在3个工作日内提供备用产品，使用户能正常使用。提供终身维修（护）、终身技术服务和技术支持，承诺长期优惠供应配件和耗材。

3、乙方所交付软件需提供相应的软件安装服务提供免费上门服务，免费进行培训，免费提供培训资料，以及货物生产厂家承诺其它额外另行附加的售后服务内容。

8.4乙方须提供设备充足的备品备件，有问题第一时间更换。

8.5乙方须提供完善的团队服务机制，专人专项解决不同问题。

8.6乙方须提供定时巡检，防患于未然。

八、违约责任

1、严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，同时乙方须向甲方支付合同总额的100%的违约金，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方须保证甲方在使用该产品时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉，其责任及给甲方造成的一切损失由乙方承担，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总额的10%的违约金。

3、乙方不能交货（逾期超过30天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权单方面解除合同。乙方逾期交货（逾期未超过30天），每天按照逾期交货部分货款的5‰向甲方支付逾期交货违约金，但最高限度为合同金额的10%。因不可抗力的原因导致乙方不能履行合同时，可免除乙方的责任。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报采购管理部门审核。

十一、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构留存一份。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

3、为履行本合同发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，各方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                  法定（授权）代表人（签字）：

电话：                                       电话：

开户银行：

帐号：

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

6、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

7、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

7.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物（指主要采购标的，主要采购标的详见《中小企业声明函》）均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

7.3、小型或微型企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

7.4、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、评分标准：

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）技术水平比较（最高得分53分）：

1、技术规格要求符合性比较（35分）：根据投标供应商提供的投标产品技术参数响应对照表进行打分。符合或优于招标要求的得35分，采购需求部分标注“★”的内容为实质性要求，需要在投标文件中提供相关证明材料，否则为无效标。采购需求部分标注“▲”的内容为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣2分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。

2、产品性能、质量比较（6 分）

投标供应商提供本项目整体技术方案，分别从①产品性能、②软件配备、数据采集、③产品质量等方面阐述，评委根据所投产品品牌知名度、市场反馈、性能指标、质量、各项方案和措施等方面进行综合评分。

能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

3、技术实现完整性与准确性比较（12分）

（1）智能化鸟类以及植物监测识别数据全周期管理实现效果及技术方案比较（6分）

投标供应商提供的技术方案详细阐述了数据采集的多样性时效性，并包含完整的①数据预处理流程，②数据收集全面，③处理结果准确性高，提供全面的性能评估指标。

能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（2）数据采集管理软件技术实现完整性技术比较（6分）

投标供应商提供的技术方案详细描述了①数据采集的全面性和高效性，涵盖多源数据的采集方法，②并确保数据采集流程的完整性和规范性，③符合“GIS 一张图”“数据管理”等功能需求。

能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（三）服务水平方案比较（最高得分11分）

1、项目实施方案比较（3分）

投标供应商提供针对本项目①供货方案、②安装调试方案、③验收方案，满足设备供货安装要求前提下，能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

2、本地化服务方案（2分）

针对本项目实际需求，根据各投标供应商的本地化服务方案（①服务机构、人员、②车辆船只等配置情况）进行综合评价。体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

3、售后服务方案及响应时间承诺情况（2分）

根据①售后服务方案完善性、②响应及时性进行综合评审。

能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

4、针对本项目的培训与技术指导方案（2分）

根据所提供的①培训方案与②技术指导方案进行综合评审。

能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

5、应急响应、质控方案措施 （2分）

通过对①质保期内可操作性的内部质控措施，②针对具体故障等方面应急措施等服务承诺进行评分。能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（四）履约能力比较（最高得分6分）

提供类似项目业绩证明材料，提供合同复印件。自2022年1月1日至今每提供一份业绩证明的得2分，此项最多得6分。

注：以上评分标准中的技术参数部分，各投标人均应提供相关的证明材料并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则可被视为不具备该项得分的条件。

（全文完）