招　标　文　件

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备（第三批）采购项目

项目编号：JSZC-321322-SHGK-G2025-0088

代理机构编号：1214-254106199WMJ

（货物类项目， 不 专门面向中小企业）

采购人：沭阳县第一人民医院

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年08月

- 总  目  录

总  目  录	１

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	８

第三章  合同文本	２５

政府采购合同（货物）	２５

第四章 采购需求	３０

第五章  评标方法与评标标准	５４

第六章  投标文件格式	６１

质疑函范本	７７

# 第一章  投标邀请

受[沭阳县第一人民医院]的委托，[江苏苏豪创新科技集团高科有限公司]就[医疗设备（第二批）采购项目]([项目编号：JSZC-321322-SHGK-G2025-0088][代理机构编号：1214-254106199WMJ])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县第一人民医院医疗设备（第三批）采购项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年09月08日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-SHGK-G2025-0088

2.项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备（第三批）采购项目

3.预算金额：01包人民币80万元；02包人民币210万元； 03包人民币193.34万元；04包人民币50万元。

4.本项目最高限价为：01包人民币80万元；02包人民币190万元； 03包人民币180万元；04包人民币50万元。

5.采购需求（简介）：

（1）采购清单：

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （单价/人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 软式内镜清洗工作站 | 3套 | 80万元 | 否 |
|  | 01-2 | 全自动洗消机（核心设备） | 3套 |  |  |
|  | 01-3 | 纯水机 | 1台 |  |  |
|  | 01-4 | 内镜存储柜 | 3个 |  |  |
|  | 01-5 | 转运车 | 2台 |  |  |
| 02 | 02-1 | 冰冻切片机（核心设备） | 1台 | 40万元 | 否 |
|  | 02-2 | 包埋盒打号机 | 1台 | 10万元 |  |
|  | 02-3 | 标本冷藏柜 | 2台 | 10万元 |  |
|  | 02-4 | 病理图文报告系统 | 1套 | 20万元 |  |
|  | 02-5 | 激光玻片打号机 | 1台 | 10万元 |  |
|  | 02-6 | 标本取材台 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 02-7 | 全自动组织脱水机 | 1台 | 35万元 |  |
|  | 02-8 | 手动轮转式切片机 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 02-9 | 显微镜 | 3台 | 10万元 |  |
|  | 02-10 | 组织包埋机 | 1台 | 15万元 |  |
| 03 | 03-1 | A/B型超声诊断仪 | 1台 | 40万元 | 否 |
|  | 03-2 | 电解倒睫器 | 1台 | 0.5万元 |  |
|  | 03-3 | 视野仪 | 1台 | 40万元 |  |
|  | 03-4 | 鼻内窥镜 | 1套 | 5万元 |  |
|  | 03-5 | 超声波雾化器 | 2台 | 0.3万元 |  |
|  | 03-6 | 电测听器（核心设备） | 1台 | 48万元 |  |
|  | 03-7 | 电动吸引器 | 2台 | 0.12万元 |  |
|  | 03-8 | 耳鼻喉科检查治疗台 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 03-9 | 声阻抗仪 | 1台 | 38万元 |  |
|  | 03-10 | 微波治疗仪 | 1台 | 6万元 |  |
| 04 | 04-1 | 煎药包装组合机（核心设备） | 1台 | 50万元 | 否 |
|  | 04-2 | 煎药机 | 4台 |  |  |
|  | 04-3 | 茶饮包装机 | 1台 |  |  |
|  | 04-4 | 打粉机 | 1台 |  |  |
|  | 04-5 | 多功能搅拌浓缩收膏机 | 1台 |  |  |
|  | 04-6 | 膏体包装机 | 1台 |  |  |
|  | 04-7 | 烘干箱 | 1台 |  |  |
|  | 04-8 | 全自动制丸机 | 1台 |  |  |
|  | 04-9 | 中药液体包装机 | 1台 |  |  |

6.合同履行期限：

| 01包 | 合同签订后30天 |
| --- | --- |
| 02包 | 合同签订后30天 |
| 03包 | 合同签订后15天 |
| 04包 | 合同签订后30天 |

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- （一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （二）本项目的特定资格要求

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；（成立不满一年的可不提供）

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分4个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年09月08日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

## 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：沭阳县第一人民医院

地址：沭阳县智慧路1号

联系人：张老师

联系方式：13951523487

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

项目联系人：王慧（标书），梅军（项目负责人），马文婷（项目助理）

电话：025-52875825，025-52874442、025-52876426

## 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：国家计价格【2002】1980号文标准的80%计取。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

本项目最小投标单位为包，投标人应按包分别制作上传投标文件，投标人未按要求制作投标文件导致废标的，后果自负。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修及其他一切费用。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，如有漏项，将视为无效投标。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 四、投标文件的递交

### 18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

### 19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%:

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会将通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内提供说明，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

采购人：沭阳县第一人民医院

地址：沭阳县智慧路1号

联系人：张老师

联系方式：13951523487

采购代理机构信息：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联系人：梅军

联系方式：025-52874442

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 35、付款

按照以下确定的付款方式：详见招标文件《第四部分：采购需求》中商务要求。

- 第三章  合同文本

- 政府采购合同（货物）

合同编号：

内审号：2025-

采购人（甲方）：沭阳县第一人民医院

地址：

中标人（乙方）：

地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   号项目名称为    采购项目的采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：

第一条  合同组成

1.本合同条款；

2.招标文件；

3.乙方投标文件；

4.中标（成交）通知书。

5.甲乙双方商定的其他条件或条款（如有）。

第二条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列设备，具体配置需和投标文件一致。

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

合计：人民币（大写）  元整（￥   .00）

本合同总价款包括设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前和质保期内备品备件发生的所有含税费用以及乙方应当提供的售后服务费用。

第三条   质量技术标准

1.乙方提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

2.乙方所提供设备的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及响应文件的技术规格响应表相一致。

3.乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过12个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第四条  售后服务

1.验收通过之日起乙方为本合同硬件提供   年免费全保。

2.乙方须保证标的设备质保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。

3.免费质保期内，乙方应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复须提供备用机使用确保甲方能正常开展工作；乙方须保证设备在设计使用周期能更换到原厂配件。

4.所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》相关规定。

5.技术服务：乙方提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保甲方操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

- 交付

1.交付时间：合同签订后   日内乙方将设备交付甲方。

2.交付地点：甲方指定地点

3.交付约定：交付前乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表须同时到达，由乙方负责将设备运送至甲方指定的地点，甲乙双方办理交接手续。

第六条  验收

1.验收时间：设备安装调试经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。

2.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。

3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况作验收不合格或违约处理。

第七条  付款

预付款：合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款；

进度款：经验收合格后，出具验收报告，乙方开具等额税务发票，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付合同剩余货款。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

第八条  违约条款

1.乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的2‰支付违约金，直至交货或提供服务为止; 延期超过10 日，甲方有权解除合同；如乙方逾期交货或提供服务给甲方造成损失的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.设备验收后，在免费质保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的质保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的质保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

7.非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付超期利息。

第九条  知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

第十条  合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

第十一条 落实政府采购政策功能

落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：乙方所供设备需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

第十二条  其他约定

1.甲方指定由甲方设备管理处负责本合同设备验收、付款、售后服务管理、退还履约保证金等合同履约管理事宜，联系电话：0527-80707988。

2.本合同在沭阳县签署。

3.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的诉讼由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。

| 甲方：沭阳县第一人民医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 项目负责人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： | 日期： |

- 第四章 采购需求

## 一、项目属性：货物类项目

## 二、本项目采购标的对应的行业：工业

## 三、采购清单

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （单价/人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 软式内镜清洗工作站 | 3套 | 80万元 | 否 |
|  | 01-2 | 全自动洗消机（核心设备） | 3套 |  |  |
|  | 01-3 | 纯水机 | 1台 |  |  |
|  | 01-4 | 内镜存储柜 | 3个 |  |  |
|  | 01-5 | 转运车 | 2台 |  |  |
| 02 | 02-1 | 冰冻切片机（核心设备） | 1台 | 40万元 | 否 |
|  | 02-2 | 包埋盒打号机 | 1台 | 10万元 |  |
|  | 02-3 | 标本冷藏柜 | 2台 | 10万元 |  |
|  | 02-4 | 病理图文报告系统 | 1套 | 20万元 |  |
|  | 02-5 | 激光玻片打号机 | 1台 | 10万元 |  |
|  | 02-6 | 标本取材台 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 02-7 | 全自动组织脱水机 | 1台 | 35万元 |  |
|  | 02-8 | 手动轮转式切片机 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 02-9 | 显微镜 | 3台 | 10万元 |  |
|  | 02-10 | 组织包埋机 | 1台 | 15万元 |  |
| 03 | 03-1 | A/B型超声诊断仪 | 1台 | 40万元 | 否 |
|  | 03-2 | 电解倒睫器 | 1台 | 0.5万元 |  |
|  | 03-3 | 视野仪 | 1台 | 40万元 |  |
|  | 03-4 | 鼻内窥镜 | 1套 | 5万元 |  |
|  | 03-5 | 超声波雾化器 | 2台 | 0.3万元 |  |
|  | 03-6 | 电测听器（核心设备） | 1台 | 48万元 |  |
|  | 03-7 | 电动吸引器 | 2台 | 0.12万元 |  |
|  | 03-8 | 耳鼻喉科检查治疗台 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 03-9 | 声阻抗仪 | 1台 | 38万元 |  |
|  | 03-10 | 微波治疗仪 | 1台 | 6万元 |  |
| 04 | 04-1 | 煎药包装组合机（核心设备） | 1台 | 50万元 | 否 |
|  | 04-2 | 煎药机 | 4台 |  |  |
|  | 04-3 | 茶饮包装机 | 1台 |  |  |
|  | 04-4 | 打粉机 | 1台 |  |  |
|  | 04-5 | 多功能搅拌浓缩收膏机 | 1台 |  |  |
|  | 04-6 | 膏体包装机 | 1台 |  |  |
|  | 04-7 | 烘干箱 | 1台 |  |  |
|  | 04-8 | 全自动制丸机 | 1台 |  |  |
|  | 04-9 | 中药液体包装机 | 1台 |  |  |

## 四、★商务要求

（一）付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

（二）交货期：

| 01包 | 合同签订后30天 |
| --- | --- |
| 02包 | 合同签订后30天 |
| 03包 | 合同签订后15天 |
| 04包 | 合同签订后30天 |

- 全保期：

| 01包 | 3年 |
| --- | --- |
| 02包 | 3年 |
| 03包 | 3年 |
| 04包 | 3年 |

（四）交货地点：交付至采购人指定地点。

（五）售后服务要求

免费维保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用件使用，确保采购人能正常开展工作。

（六）验收要求

1、验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

2、验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

3、根据项目需求，01包及05包的中标人需完成设备使用房屋的规划方案设计、并负责施工改造，确保符合国家建筑规范及甲方使用要求。

## 五、技术规格

## 01包：品目01-1： 软式内镜清洗工作站

1	主体要求：

1.1.1符合行业标准YY0992-2016,含超声、初洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥台。

1.1.2材质要求：采用进口高分 子复合材料整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM,无锋角，无接缝，细菌附  着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤 后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。高分子复合材料耐腐 蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡48小时无可视变化，在5%H2S04溶液中 浸泡48小时无可视变化。(提供国家药品监督管理局提供的检验报告或第三方检测报告)。

1.1.3清洗槽采用钢架结构，钢架材料厚度≥1.0mm。清洗槽底部能有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

▲1.1.4内镜清洗工作站的干燥台面材质和承重要求：亚克力材质≥90KG。

1.1.5功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度。

1.1.6浸泡槽盖材质要求	采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

1.2柜体要求：

1.2.1采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥120mm。

1.2.2柜门材质要求：	采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

1.2.3柜体底板材质要求：	柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

★1.2.4管道自身消毒功能	可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括细菌过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。

1.3	智能化操作系统

▲1.3.1全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，电压≤24V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。

1.3.2控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用防水触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。

1.3.3酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示0-90分钟，计时准确误差＜1%。

1.3.4排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。

▲1.3.6终末漂洗水质要求：终末漂洗用水水质符合《软式内镜清洗消毒技术规范》及《内镜清洗工作站》 要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求。(提供国家药品监督管理局提供的检验报告或第三方检测报告)。

1.3.7不锈钢水龙头	全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。

★1.4医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力≥max0.7MPa 供气量≥60L/min储气量：30L噪音≤50dB，电压：220V输出功率≥550W, 为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气，在后期运行，售后服务由内镜清洗工作站厂家负责。（提供医用无油空气压缩机厂家售后维修授权与售后时效性保证，格式自拟）。

★1.5高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

1.6设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz  电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。

## 01包：品目01-2： 全自动洗消机 （核心设备）

1	技术要求

1.1	结构配置

1.1.1	消毒剂储存箱容量≥12L

1.1.2	适酶储存箱容量	≥2L

1.1.3	酒精储存箱容量	≥1L

1.1.4	排水装置：采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

1.1.5	设备进水端设置水过滤器，保障终末漂洗用水符合内镜清洗消毒规范要求。

1.1.6	清洗液、酒精计量装置采用蠕动计量泵，计量精度≤1%；

1.2	技术性能

▲1.2.1	设备具有两个洗消槽体，两个洗消槽可同时运行，每次处理镜子数量：2-4条软式内镜。

★1.2.2	可用于洗消心脏超声镜。

1.2.3	保障内镜周转使用率，设备全程清洗消毒时间：戊二醛:20-23分钟，邻苯二甲醛:15-18分钟，过氧乙酸:15-18分钟。

▲1.2.4	全程测漏功能：采用全程适时内镜测漏监控装置，若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示，若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警。

1.2.5	设备自身消毒功能，不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒。

1.2.6	软镜内通道循环泵	设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等。

▲1.2.7	内管腔增压泵压力监测。

1.2.8	空气干燥功能：可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果。

1.2.9	配置酒精辅助干燥功能。

★1.2.10	内镜内腔清洗接头：可提供多品牌内镜内腔清洗接头。

1.2.11	双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角。

1.2.12	可对消毒剂自动加热并显示加热温度

1.2.13	通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样。

1.2.14无菌水漂洗	内置≤0.2μm无菌水过滤器。

1.2.15配置能源供给报警：消毒剂不足报警，清洗液不足报警，酒精不足报警，水压低报警。

1.2.16消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；具有历史洗消数据记录导出功能。

▲1.2.17中文触摸屏显示	采用≥5寸彩色触摸屏显示。显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时。（提供运行界面实物照片）

1.2.18程序运行倒计时功能：精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间。

1.2.19电动自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染。

1.2.20采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况。

★1.2.21	消毒效果检测报告	提供具有法定检测资质的第三方机构出具的检测报告

1.3	整体参数

▲1.3.1  设备使用寿命≥5年。

## 01包：品目01-3： 纯水机

1.产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水。

▲2.产水量： ≥1000L/h    配置800-1000L储水罐。

▲3.产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。

▲4.系统采用“PLC+触摸屏”自动控制，可实现远程监控，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

5.主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

6.运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

7.整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。

8.系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、一键式紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。

★9.系统具备一键式全自动化学消毒技术，并且供水系统可以单独进行消毒；消毒液采用自吸式方式加入。

★10.主机系统管件采用纯水专用不锈钢+UPVC管道，主机设备采用一体化结构集成在一体化机柜中，四周设检修门，集成反渗透、供水系统及消毒系统。

11.预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。

12.反渗透系统具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

13.纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱采用≥3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，避免细菌及微生物的滋生。

14.纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于内镜洗消机的最低工作流量及压力要求；供水系统能设定周一至周日每天的自动开关机时间和定时清洗消毒时间。

15.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

16.产水设有流量计。

## 01包：品目01-4： 内镜存储柜

1.1	主体

▲1.1.1	内胆	1.内胆采用医用ABS高分子复合材料，整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁；

1.1.2内胆尺寸空间充足，满足各个科室内镜的悬挂需求。

1.1.3外罩	1.内胆由≥1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线保护；                                                                    2.外罩采用整体焊接，无拼接缝隙，整体强度高且美观大方

▲1.1.4容量	可悬挂≥10条内镜。

1.2	门

1.2.1	材质	采用钢模塑钢板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视。	1.2.2储存方式	直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存

1.2.3固定方式	固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜

1.2.4门密封采用电磁锁或机械锁、推杆式密封，确保柜门紧闭，开关门顺畅，做到门密封性优良，隔绝柜外的空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染。

1.3控制系统和程序系统

1.3.1控制器	一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示，稳定可靠。

1.3.2显示屏显示内容	风机循环通风时间、紫外线杀菌时间、存储时间、温度湿度剩余时间等。

▲1.3.3功能要求	:可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止，用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数；可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制.

▲1.3.4循环方式	≥两个风机采用风机进风，风机出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥

1.4紫外线系统

1.4.1	安装方式	采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌。

1.4.2	紫外线灯	采用优质产品，性能优越，保证杀菌能力。

## 01包：品目01-5： 转运车

1.主体采用金属材质，表面喷塑防锈处理。

2.周转托盘由高分子复合材料PMMA制成，光滑易清洁；

3.万向轮，带两刹车。

4.装载容器可单独消毒，可同时运送≥2条软式内镜。

## 02包：品目02-1： 冰冻切片机

1. 按键式操作机身，便于戴手套操作 。

2. 具备刀架冷空气循环技术，智能刀架制冷不易结霜，易于长时间切片，避免产生冰晶

3. 空气净化系统确保安全的实验室环境 。

★4. 双压缩机实现腔体与样本头单独制冷，轻松处理脂肪与织密组织 。

5. 冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ 。

6. 冷冻箱自动除霜功能：每 24 小时一次 。

7. 带冷冻箱手动除霜功能 。

▲8. 速冻架冷冻位点：≥15个 。

9. Peltier 位点：2 个 。

10. 速冷架制冷温度最低达：-42℃ 。

11. 切片厚度范围：1-100 um 。

12. 切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 。

13. 电动粗进速度：2 档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s 。

14. 带样品回缩功能 。

15. 样品定位：8°定位及 360°旋转，自动中心定位和精确 0 位指示确保样本定位顺利进行 。

▲16. 具有抗菌涂层。

17. 设备顶部预留充足的储物空间，方便操作；底部预留腿部空间，站姿与坐姿皆可提供舒适的切片体验。

## 02包：品目02-2： 包埋盒打号机

1、打码原理：非接触式紫外激光标刻，无需使用墨盒与色带等耗材，零成本使用，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形。

2、包埋盒兼容：同时可以打印连体带盖和分体带盖、不带盖包埋盒。能够打印带激光粉和不带激光粉包埋盒。

▲3	紫外激光器，中心波长300-360nm，输出功率≤1W。

4、玻片装载：采用侧翻、弹匣式加载装置，方便拔插、安装玻片；容量150张/盒，实时监测有无玻片，适时提醒玻片添加。

5、加载装置：2个输入加载槽，单个容量80个；2个加载槽平推式移动互换；加载槽位于设备左侧，便于操作。

6、转运机构：兼容带盖和无盖包埋盒的滑道设计及翻转单元的设计，有效解决卡料问题。

7、收集装置：具备收集托盘，收集托盘可随时拆卸取用。

8、打印效果：打印字体清晰精致，耐二甲苯等常用试剂浸泡，不褪色

9、扫码效果：使用批量扫描仪、扫码枪能1秒内识别其二维码。

10、打码时间：≤3s/包埋盒

11、具有原厂软件，软件能够与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

12、噪音：<60分贝。

## 02包：品目02-3： 标本冷藏柜

1. 微电脑控制器：温度可调范围 2-8℃，湿度可控范围 35—75%，箱体内温度均匀性±2℃，

控温精度±0.1℃，屏幕显示；

2. 蒸发器：蒸发器为沁水铝，铜管管路，永久不会生锈；

3. 柜体内胆：过氧铝材质，颜色不会变黑；

4. 柜体外壳：SUS304 不锈钢材质 ；

5. 底部配万向轮：脚轮带刹车功能，方便移动和固定；

6. 内部标配隔板：使用空间大，可根据使用情况调节高度，并添加隔板；

7. 带加热丝，保护蒸发器；

8. 名牌压缩机：环保制冷剂，锋基金配有减震棉，运行噪音低，节能省电；

9. 双层中空钢化玻璃门：不易破损，保温性好,带电加热膜，防止水雾；

10. 柜体冷配有 LED 照明灯：方便观察；

11. 冷藏柜容积：890L，功率 800W。

12. 配有 10 只不锈钢托盘，清理方便；

## 02包：品目02-4： 病理图文报告系统

- 登记；扫码登记（与HIS对接方可实现）、手工登记

- 大体检查：

- 提供巨检模板，可自行维护，可根据标本类型自行筛选，并对模板进行排序。把不相关的模板自动隐藏不显示，常用的模板根据使用频次自动排列在前。

- 提供主副标本自由组合模式。根据登记的标本类型，可自动筛选出小标本，并提供对应的筛选后的模板。

- 提供预填式模版，即模版中可以设置关键词，并且关键词有默认值，可以通过设定键盘上的指定快捷键，自动跳转到关键词进行修改。

- 跟随系统配套提供取材规范SOP文件。

- 跟随系统配套提供取材方法SOP文件，可根据标本类型自行筛选。

- 清点蜡块，提供Excel导出，可对蜡块进行数量统计，可使用高拍仪进行清点拍照。

- 查看延期样本信息，并对样本进行处理。

- 对清洁台面次数和器械消毒次数进行统计。

- 添加多个蜡块，可修改蜡块部位名称，标本块数。对蜡块进行延期备注。

- 在巨检信息中追加取材明细。可打印巨检底单。

- 可对巨检台进行拍照。

- 可对接切片及蜡块激光打印机。可记录标本状态：全取、长存、留及存储位置

- 报告向导

- 与大体检查配套使用，可自动调取大体描述部分的重要信息，如肿瘤大体类型、肿瘤部位、肿瘤大小等。

- 系统预设有取材部位、标本类型等数据字典信息，取材部位可关联多种标本类型。

- 系统预设有各种疾病信息等数据，标本类型可绑定多个疾病数据，并可根据良性或恶性对疾病进行分类管理。

- 根据标本类型及疾病分类，自动适配向对应的报告模板。

- 提供预填式模版，即模版中可以设置关键词，并且关键词有默认值，可以通过设定键盘上的指定快捷键，自动跳转到关键词进行修改。

- 可根据标本类型，自动提供对应AJCC肿瘤分期、组织学分级、化疗反应等模版。

- 常规病理

- 可编辑标本信息

- 可对下级诊断进行评估

- 可对切片及特检进行评估

- 可对特检结果进行录入

- 可对冰冻诊断结果进行评估

- 取材部位和标本类型可根据送检科室进行绑定，通过使用频次对其在下拉选菜单中进行自动排序。

- 流程管理（制片、诊断），采集图像、可根据客户需求提供标准报告模板

- 可根据标本类型，自动筛选出对应的免疫组化套餐，方便诊断医生开单。

- 妇科细胞（宫颈液基）、非妇科细胞（细胞病理）

- 提供常用术语模板及样本评估模板。

- 可根据常用术语自动勾选样本评估结果。流程管理（制片、诊断），采集图像、可根据客户需求提供标准报告模板。

- 质控指标采集及统计：样本规范化固定、HE切片质量评估、报告及时率（细胞、组织）。质量指标均可设置为一键提取

- 冰冻诊断

- 在巨检环节可以进行报送冰冻诊断，实现发送冰冻报告。

- 可实现多部位报送冰冻。

- 技术工作站

- 对脱水、包埋、制片、染色、封片流程进行管理

- 标签打印：对接玻片、激光打印机对样本、蜡块、切片进行打印

## 02包：品目02-5： 激光玻片打号机

- 1、产品功能：玻片打号机是采用激光标刻技术对载玻片进行标刻病理组织的信息，便于管理和质控。

- 2、符合操作流程及便于质控：体积小巧，可以放置在切片机上方，扫描包埋盒二维码联动玻片打号，随用随打，实现边扫描打号边切片，严格质控，规避错序风险。

- 3、尺寸小巧：适合放置在切片机上方，节约空间，极大方便了玻片的取用

- 4、玻片装载：采用侧翻、弹匣式加载装置，方便拔插、安装玻片；容量≥150张/盒，实时监测有无玻片，适时提醒玻片添加。

- 5、转运机构：玻片送料输送采用同步带、线性导轨支撑和电机驱动方式；采用楔形柔性钩片装置，减轻玻片损伤。玻片出料输送采用同步带+精密电机驱动方式，翻转安全可控。

- 6、收集装置：采用料斗式收集装置；收料盒留有拿取卡位，方便玻片拿取；配备单玻片和10玻片数量的收料盒，按使用需要选择搭配。

- 7、语音播报功能：提供包埋盒序号的播报，方便技术员的核对。

- ▲8、激光器：红外激光器，中心波长≥1000nm，重复频率20KHz-40KHz，输出功率≤4W，提供证书。提供证书。响应更快、发热更小、更节能稳定。

- 9、原厂软件：软件自主研发、具有软件著作权证书。

- 10、≥8英寸触摸显示屏，显示屏与竖直面倾角10°，便于观察。

- 11、安全维护：采用可开合门式检修维护窗口，方便检修维护；配有安全传感器检测，智能关光，保证出光安全。

- 12、净化装置：采用高吸附力活性炭+大吸力风机净化系统，去除异味和过滤烟尘。

- 13、打码原理：非接触式激光标刻，无需使用墨盒或色带等耗材，零成本使用。

- 14、玻片兼容：能够打印带激光粉和不带激光粉漆面玻片、免疫组化玻片。

- 15、打码时间：≤3s/玻片

- 16、耐腐蚀性：耐二甲苯、酒精、常规染色液等常用试剂。

- 17、设有观察窗，可观测上料区玻片余量。

- 18、电脑一体机：内置触摸屏，具备USB、网络接口，可外接鼠标、键盘、显示屏、扫描枪。Windows系统开发，具有断电记忆功能。

- 19、数据输入方式：支持电脑端输入、扫描枪输入和触摸显示屏输入，3种数据输入方式。

- 20、能够与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

- 21、标配：二维码扫码枪和支架。

- 22、对外接口：2个USB接口，1个RJ45网口。

## 02包：品目02-6： 标本取材台

- 1.设备材质：台面厚≥2mmSUS304不锈钢，其余≥1.2mmSUS304不锈钢；不锈钢整体 拉丝，丝纹清晰美观；

- ★2. 低噪音静音风机,1000-1900风量，可设定一周的每天自动开关闭时间；

- 3.侧排风抽风系统；消音处理，噪音小于45分呗；吸风罩截面风速>1米/秒； 带离子新风导入接口及新风散流装置，可导入净化系统新风；

- ★4. 嵌入式紫外线杀菌，可设定一周的每天自动开关闭时间，可自主选择每天杀菌时间；

- 5. 嵌入式LED灯照明及LED暖光源聚光射灯；

- 6. 品牌冷热水拉伸龙头；品牌电加热热水器；

- 7. 脚踏控制龙头，水量无极可调；台面喷淋装置，电控，水量无极可调；

- 8. 品牌管道粉碎机，强制排水；水池底部四周圆弧，无死角；

- 9. 取台面斜度≥8°，便于水的流动,四周圆弧，无死角；

- ★10. ≥7寸液晶触摸显示屏控制，各类信息显示一目了然；

- 11. PE取材刀板，取材板中间带毫米级激光刻度，方便取材时实时测量。

## 02包：品目02-7： 全自动组织脱水机

- ★ 1. 脱水缸：脱水缸数量≥2 个，两个脱水缸可独立运行，并具有独立的温度、

- 压力、搅拌器的开关设置。同时运行的程序不会同时使用同一个试剂瓶。

- ★ 2. 处理量：单台设备同时处理样本包埋盒数量 ≥400 个，并可在一台设备上实现按组织类型及大小进行样本分类处理。

- 3. 试剂容器：试剂瓶数量 ≥ 17 个，试剂瓶容量 ≥ 3.88L，冷凝瓶数量 ≥ 1 个

- 4. 试剂瓶：带防溢出设计，避免试剂转移期间试剂溢出。试剂瓶半透明，具备 最低和最高液位设计，内置 8 种彩色编码且耐受试剂的标签。

- 5. 背光灯：试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯的开启和关闭，直观指示试剂瓶连接状态。如果试剂瓶连接不正确，背光灯将关闭以做提醒。

- 6. 液位传感器：采用超声液位传感器技术，单台脱水机液位传感器数量≥4 个。每个脱水缸内均配有低液位传感器和高液位传感器。

- ▲ 7. 试剂混匀方式：非潮汐式试剂混匀技术，具备磁力搅拌器技术，每台脱水机含 2 个磁力搅拌器。磁力搅拌器技术缩短脱水时间并促进组织细胞内的试剂交换。

- 8. 脱水程序：可自由配置程序数 ≥ 20 个，预装 5 个预定义程序，包括活检二 甲苯、隔夜二甲苯、活检非二甲苯、隔夜非二甲苯和快速清洁程序。脱水程序可 含 10 种试剂和 3 个石蜡脱水步骤，每个步骤设置时间:0-5999 分钟，延迟时间 ≥ 1000 小时。清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。

- 9. 快速脱水：具备快速脱水功能。

- 10. 石蜡缸：具备 4 个石蜡缸，每个蜡缸容量 ≥ 3.9L，蜡缸温度设置范围 50℃~71℃。蜡缸之间气流相通、压力等同。蜡缸具备最低和最高液位设计。

- ▲ 11. 脱水缸压力：可以负压加注试剂，加注负压 ≤ -60kPa，排放压力 ≥ 45 kPa

- 12. 脱水缸温度：设置范围 35~85℃，其中脱水试剂 35~65℃，清洗试剂 35~85℃，石蜡 58~77℃。脱水缸底部及缸体四面均可进行加热。

- ▲13. 液滴收集：标配液滴收集盘，收集容量≥3.5L

- 14. 试剂管理：具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度检查试剂纯度。同时系统考虑滴液时间，自动计算脱水缸壁和样品篮上的携带污染。

- 15. 样品篮：采用不锈钢材质，可提供带弹簧设计的脱水篮，以确保最佳的试剂流动，减少试剂污染。可提供印有二维码的蓝色和黑色的样品篮夹，以实现特定样品篮与特定程序链接。

- 16. 显示屏：尺寸≥ 10.8 英寸，中文彩色 LCD 触摸屏， 屏幕可旋转及翻转，并可进行文件的拷贝和下载

- 17. 试剂与石蜡的加注和排放：具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于 用户避免接触试剂和热石蜡。

- 18. 样本安全：具备用于样本保护的智能错误处理系统，同时设备具备声音提示及确认功能，以提示试剂瓶与连接点准确对接。

- 19. 安全报警：具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警。

- 20. 设备安全功能：配备超压保护、过流保护、过热保护、过真空保护 4 种软件 控制机制，在组织脱水期间发生断电或故障时，可确保样本保持完好无损。

- 21. 数据报告：提供 4 种数据报告并可导出以 Excel 软件中打开，包括运行详情报告、用户操作报告、程序使用报告、试剂使用报告。

## 02包：品目02-8： 手动轮转式切片机

- 1.切片厚度：1-60μm

- 2.修块模式≥2 种，修块厚度 10µm 和 30µm

- 3.手动切片模式≥2 种，半刀模式和全手轮旋转模式

- ★ 4.手轮为弹簧原理平衡系统

- ▲5.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

- 6.带 0 位的样本定位系统，可 X/Y 轴调节

- 7.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑

- 8.具备储物盘功能，方便放置常用工具

- 9.刀架带有护手

- ▲10. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长

- 11.手轮有 2 个独立的安全锁定系统

## 02包：品目02-9： 显微镜

- 1.光学系统：HC 无限远色差-像差矫正光学系统,具有轴向和径向双重色差校正。 国际标准齐焦距离≤45mm，光学部件镀膜防霉；

- ▲2.主机：合金结构，一体化机身,防震机座，结构稳定；目镜：10X 高眼点目镜， 视野数≥22mm，屈光度、瞳间距可调；

- 3. 调焦机构：三级调焦、带有同轴粗、微调焦装置；调焦旋钮高度可调节, 操作舒适；

- 4.光源系统：LED 发光二极管照明，亮度可调节。至少可用 500,00 小时；

- 5.内倾式物镜转盘 6 位；

- ▲6. 万能聚光镜：带有孔径光阑的聚光镜，有效光阑刻度上具有彩色标注且与镜颜色代码对应，可确保快速正确匹配物镜与光阑；

- ▲7.载物台：人体工学载物台，低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，用户可自己将操作杆左右手更换；X-Y移动无暴露齿条；

- 8. 夹片器：可单手操作样品夹,调焦与 X-Y 调节全对称；

- 9. 物镜：4X、10X、20X 观察始终和 40X 亮度保持一致；

- 10.观察筒：30 度倾角，铰链式三目观察筒，50%/50%分光。

## 02包：品目02-10： 组织包埋机

- 1. 分体式组织包埋机，适合左右利手

- 2. 独一无二的扶手设计，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落

- 3. 可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作

- 4. 独立冷台可以随意放置在热台的两侧

- ▲5. ≥5英寸 LCD 可触式电容屏幕

- 6.石蜡出口的触发开关高度可调，甚至可以翻至后方而使用脚踏开关

- 7. 工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽 2 个，防止石蜡漫溢

- 8. 石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节

- 9. 标配 LED 灯照明，耐用，抗疲劳

- ▲10. 速冷点面积大于 6cm*6cm，可满足超大包埋盒的包埋

- 11. 石蜡槽容量:≥4 升

- 12. 包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约 100 个包埋盒或 50 个模具

- 13. 包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至 70℃，以 1℃递进

- 14. 可选配方形放大镜，极易调解和收纳，定焦于包埋区

- 15. 可预设自动开机、关机时间

- 16. 可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日

- 17. 提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。

- 冷台技术参数

- 1. 分体式独立冷台, 也可用作切片前样本预冷。

- 2. 使用简单、模块化的设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷。

- 3. 环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6 ℃。

- ▲4. 制冷表面大，可容纳≥ 60 个蜡块。

## 03包：品目03-1： A/B型超声诊断仪

    - 标称超声工作频率

  - A超探头：10MHz

  - B超探头：10MHz

    - 灰阶：256 级

    - 扫描帧频：10 fps

    - B型扫查范围：53°

    - 增益调节范围：1-105dB

    - 图像处理及信号后处理方式：帧平均、伪彩色、伽玛校正

    - 数字扫描变换器（DSC）容量：100×640×512×8 bit

    - 数据处理计算机操作系统：Windows

主要技术指标：

    - B型探测深度

  - 10MHz探头：不小于60 mm；

    - ★B型轴向分辨力

  - 10MHz探头：不大于0.1mm；

    - ★B型侧向分辨力

  - 10MHz探头：不大于0.2 mm；

    - B型几何位置精度

  - 纵向不大于3%；

  - 横向不大于5%。

    - B型盲区

  - 10MHz探头：不大于3mm；

    - A型眼轴生物参数测量范围

  - 眼轴长度(AL)：15mm～40mm；

  - 前房深度(AC)：2.0 mm～6.5mm；

  - 晶体厚度(LEN)：2.0 mm～6.5mm；

  - 玻璃体厚度(VITR)：12mm～33mm。

    - A型眼轴生物参数AL测量精度：误差不大于±0.05mm。

    - 前房深度(AC)的示值误差不大于±0.05mm；晶状体厚度(LEN)、玻璃体厚度(VITR)的示值误差不大于±0.10mm。

功能参数描述：

    - B超部分

扫描方式：    机械扇形扫描

TGC：        -20dB～20 dB动态范围，手动分段调节(六段调节)

显示方式：    B、B+A

显示深度调节范围：  10MHz: 28mm～60mm；

图像存贮：    ≥100 幅

动态回放：    10秒/100幅 循环或单幅播放

彩色显示：    八组彩色编码

★可变延时深度：10MHz: 0 mm～15 mm；

探头持续扫描5分钟后，会自动冻结，以保护探头。

    - A超部分

接收器总增益：≥95dB，用户可调节增益范围：1～60dB

测量模式：五组(正常眼、无晶体眼、特殊眼包括PMMA/ACRYLIC/SILICONE、致密白内障眼、手动测量)

测量方式： 浸润（Immersion）/ 接触（Contact）测量

人工晶体计算（六组公式）：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS

屈光术后：History-derived  Double K/SRK-T  Refraction-derived  ROSA   SHAMMAS

任意两组公式可对比计算，同时显示。

自动测量十组平均

显示标准差

可保存八组人工晶体常数

## 03包：品目03-2： 电解倒睫器

一、工作原理： 本产品是通过阴极针刺入倒睫毛囊，接入直流稳压小电流使毛囊组织发生电解，产生微量的NaOH而破坏毛囊，易于将倒睫毛拔除，并抑制毛囊再生，以达到治疗目的。

二、适用范围: 本产品适用于倒睫患者的电解治疗。

三、结构组成:本产品基本结构主要由主机、手术电极（轻触开关型）等组成。手术电极有电极手柄、治疗头（阴极针）、阳极板组成。

四、技术参数

1.阴、阳极电压：6V± 0.3V

2.电流输出：≥500mA

3.轻触开关型手柄（防腐、防水）

4.在负载电阻为250Ω时负载调整率：≤1%

5.可携带式设备

6.阳极板表面电阻应≤120Ω

7.治疗头可更换（可一次性使用）

## 03包：品目03-3： 视野仪

1、检测方法:

1.1采用适阈上值测定法

1.2定性检测、快速阈值检测、定量检测、全阈值检测

2、检测范围:

2.1中心10度(红色)、中心30度(黄色)、30-60度(黄色)、60度(黄色)、60-90度(黄色)、青光眼易损区(黄色).

3检测程序:

3.1盲点间接固视监测、中心30度检测、60度检测、30-60度检测、60-90度检测、黄斑部检测(中心10度检测)青光眼易损区检测、自选点检测、随诊报告检测 .

4数据分析:

4.1总阈值、总丢失量、平均敏感度、平均缺损、各点阈值下降值、随诊检测结果分析.

5、检测处理功能:

5.1采集.记录:记录被测人员的各项有关情况,检测条件及测试结果.

5.2存储.提取:存储.提取采集记录有关情况及完整的测试结果.(数据图、二维图、三维图、符号图),

5.3检测结果的分析(总阈值、总丢失量、平均敏感度、平均缺损、各点阈值下降值、盲点检测结果、修正率),

6、技术条件

6.1类型:半球型,直径≥600mm

视标: 2mm

刺激光点: 256点,波长585nm,其中中央10度红色62点

刺激光源: LED

刺激光强度: 0.5-318NT(1.6-1000asb)

刺激光能级: 15级,每级2dB

注视点: 位于视屏中心.

背景光强度: 0.02 cd/㎡

刺激持续时间: 0.1、0.2、0.5秒

刺激间隔时间: 0.5、1.0、2.0秒

注视监测:摄像监视系统,盲点监测

▲6.2语言系统: 应配备操作引导系统,纠正检测过程中的错误；

6.3结果打印:

6.3.1.检测结果:数字图(包括检测值及正常值与检测值的差值两个数字图);二维灰阶图; 三维立方图;符号图.

★6.3.2.随诊结果分析:图表及统计学分析报告；

6.3.3数码采集: 对患者进行数码采集,在报告上打印患者的相关相片资料.还可进一步建立患者详细信息；

6.3.4报告打印:       显示被检人员的有关信息,检测各项指标,检测结果

6.3.5检索功能:       实用方便的数据库快速检索功能,能进行复合检索

## 03包：品目03-4： 鼻内窥镜

一.鼻窦镜

▲1) 插入部最大外径（内窥镜）： Φ4mm  Φ3mm

2） 内窥镜工作长度：175mm

▲3）视场角：65°

4）视向角：0°和30°

5）设计光学工作距离：20mm

▲6）中心角分辨力：ra(d)≥3.267 C/°

7）显色指数：

采用ISO10526:1999 CIE S 005规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后,输出光谱的显色指数Ra≥80%

采用ISO10526:1999 CIE S 005规定的D65标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后,输出光谱的显色指数Ra≥80%

▲8）光能传递效率--有效光度率DM≤1300 cd/（m2·lm）

二.耳镜

▲1) 插入部最大外径（内窥镜）：Φ2.7mm Φ3mm

2） 内窥镜工作长度：100mm

▲3）视场角：60°

4）视向角：0°

5）设计光学工作距离：20mm

▲6）中心角分辨力：ra(d)≥3.267 C/°

7）显色指数：

采用ISO10526:1999 CIE S 005规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后,输出光谱的显色指数Ra≥80%

采用ISO10526:1999 CIE S 005规定的D65标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后,输出光谱的显色指数Ra≥80%

▲8）光能传递效率--有效光度率DM≤1300 cd/（m2·lm）

## 03包：品目03-5： 超声波雾化器

1.	水电隔离设计，电器线路在雾化潮湿环境中不易损坏

2.	机内组件采用插拔式连接，售后维护便捷

3.	雾化量，风量均可调节，物化量≥2ml/min

4.	水槽缺水保护功能

5.	超声工作频率≥1.7MHz

6.	▲药杯容量≥50ml

7.	雾化时间：连续或0-60分钟定时

## 03包：品目03-6： 电测听器

一、听力计技术要求：

1、可测试功能：气导、骨导纯音听阈测试、声场测听

2、频率输出范围：125Hz～8000Hz

3、频率输出精度：≤1%

4、声强输出范围：气导耳机：－10～120dB HL

骨导耳机：－10～70dB HL

5、声强步进梯度：5dB步进

★6、谐波失真：气导：<1％，骨导：<2%

7、刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音

8、掩蔽声类型：白噪声、窄带噪声、言语噪声

9、衰减步长：2.5dB/5dB；

▲10、掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽，自带掩蔽提示功能。

- 声场测试：具备

▲显示：显示屏尺寸应满足临床信息显示需求，要求至少10英寸，可完整显示双耳测试结果

12、给声方式：按键给声，触摸给声

13、操作界面：中文界面操作面板和中文界面操作软件

14、测试报告：可编辑的中文测试报告，也可保存为PDF格式或XML格式电子报告，支持HIS或 PACS系统数据共享

15、操作方式：仅通过电脑鼠标键盘操作，降低后期维护成本

二、隔音屏蔽室技术要求

1.★声学技术指标符合《纯音气导和骨导听阈基本测听法》测听环境噪声标准，中央空调系统、通风、照明开启运行后听力室室外环境噪声55dB-65dB（A）条件下：

1）室内本底噪声≤25dB（A），提供国家认可的达到此标准的检测报告

2）符合GBT16296测听环境噪声标准；

2、屏蔽要求：

1）有效屏蔽电磁信号干扰，保障仪器正常运行；

2）符合GB  12190-90《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

▲3、外形尺寸：≤2m*2.4m*2.55m   内部尺寸≥1.65m*2.1m*2.0m

4、隔音屏蔽体材料：

4.1模板有效厚度≥100±20mm ，同时保证隔音效果及空间利用率

4.2隔声材料，包括但不限于模板、吸音棉，吸声体，均要求无毒（无甲醛）环保，禁用国际公约所禁止使用的工业岩棉或玻璃纤维等有毒有害材料，

4.3吸音棉吸音系数高频段≥0.80

▲4.4电磁屏蔽结构：采用屏蔽效能高的材料，120目紫铜屏蔽网，进口铍青铜簧片，紫铜皮门框处理，电源采用滤波处理, 可有效屏蔽高频率电磁信号，能够满足诱发电位测试频段 30Hz-20000Hz,无电磁干扰;

5、信号转接系统：配备常规转换接口，信号无衰减和失真，确保纯音检测设备各种信号的连接和传输;

6、测听室结构

6.1 模块设计，可以反复、快速拆卸、异地重组，采用一体化安装模式，不与本体结构直接连接，不破环建筑本体结构和内部设计风格

★6.2 底部地板采用隔声阻尼减振浮筑底板，在隔声底板上均匀安装阻尼减振器，以消除固体传声，底部铺设环保吸音地毯，无毒、吸音，便于清洁

▲7、隔音门

7.1采用全钢结构，双层磁力密封，磁力可永久维持

7.2，屏蔽门尺寸≥800mm*1800mm内外双开，要求单层门的隔声量≥45dB

8、室内照明系统

内部照明采用无声、无电磁干扰的照明系统

照明系统功率范围 10W-70W,

9.静音换气系统

具有配消音装置的静音换气系统，采用可持续工作低噪声换气系统，换气量≧5m³/min，随时保持与外界空气的流通，使测听室内部能够保持与环境一致的温度和湿度

## 03包：品目03-7：电动吸引器

1. 采用透明医用聚氯乙烯吸引软管。

▲2.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

3.抽气速率：≥32L/Min

4.贮液瓶：2500mL×2

▲5.负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值

6.噪声：≤60dB(A)

## 03包：品目03-8：耳鼻喉科检查治疗台

1、电源电压：AC220V  50-60Hz， 整机功率：0.8KW，负压压力：850mmHg（max），正压压力：3kg/cm²（max）。

2、操作台面：采用高级玻璃材质，不渗透，防划痕，易清洁。

3、喷枪：1把枪型手柄喷枪可同时兼容多支药物喷头，喷头可以拆卸，喷枪采用医用级不锈钢316材质，喷管可拆卸可高温高压消毒，其流量为3～9ml/min，喷雾锥度不小于20度，喷雾均匀，工作时噪音≤60dB；

4、吸枪：外挂式，其吸力为0～850mmHg可调，防回流装置，安全环保，易清洁。配2支3mm、2支2.5mm、1支2mm金属吸引管。负压延时关闭功能，能把附着在吸引管管路里的残留物吸引到污物瓶内，有效避免管路堵塞。

5、吹枪：正压在0kpa~284kpa之间可调。

▲6、喉镜预热装置：加热时间：0-180秒可调，加热到体表温度时自动关闭；全电脑控制，烘烤间接喉镜、鼻咽镜，使镜面温度适应人体温度。

7、按键采用触摸按键，反应灵敏，不磨损、不落色，指引清晰；可控制主机单元、电动病人椅。

▲8、LED照明灯：可调高度、可调任何角度。光照度≥12000LX，12V,10W,可十级调节亮度，使用寿命达10万小时。

9、独立智能控制系统：压缩机带安全保护功能。（压缩机和真空泵连续异常工作超过20分钟，将自动关闭电源。）

10、排污清洁装置：吸引污物瓶2500CC，污物瓶带有污物上限自动预警功能。真空泵液体防溢出报警提醒功能，系统报警自断开真空泵电源，负压泵停止工作功能；有效防止真空泵吸入液体造成二次污染。

11、医生座椅：可上、下升降，360°旋转。

12、病人座椅：可上、下升降，可承受250KG压力，功率230W，电源AC220V 50Hz

观片灯：

1.背光光源采用进口LED光源，光源寿命＞10万小时

2.光源色温：≥ 9000K

3.观察屏载入胶片亮度区域中心点最大亮度：≥2000cd/m2

4.观察屏载入胶片亮度区域最小亮度：≤300cd/m2

5.观察屏载入胶片亮度区域亮度均匀性：≥90％

6.观片灯厚度：≤22.5mm

7.观片灯尺寸： 416.0×509.0×22.5（单位mm）

8.整机额定功率：≤20W

## 03包：品目03-9：声阻抗仪

▲1.测试功能：鼓室图测试、同侧/对侧反射阈测试(可自动调节测试强度)、同侧/对侧反射衰减测试(可自动调节测试强度)、手动鼓室图测试、鼓膜无穿孔咽鼓管功能测试、鼓膜穿孔咽鼓管功能测试、咽鼓管扩展功能测试；

2.声顺测试系统

2.1.探测音：226 Hz、1000Hz

2.2.动态探测音声强：探测音声强将得到补偿以支持各种耳道容积；

2.3.总谐波失真 (THD)：﹤1%。

2.4.频率精度：±0.5%

2.5.范围(R):0.2 ml 至 5.0 ml ± 5% 或 0.05 ml ，5.0 ml 至 8.0 ml ± 15%

3. 声反射

3.1.声反射阈和声反射衰减：0.01、 0.02、 0.03、 0.04 或 0.05 mmho

3.2.声反射筛查：0.04 mmho

3.3.步进大小 dB：5、10dB

▲4. 一键测试：按下开始后按顺序自动完成所有测试（鼓室图+反射阈+反射衰减）；

5.按键控制器：可通过肩带上的按键进行左右耳切换，以及开始/暂停测试

▲6.活塞泵气压系统

7.显示屏：≥10英寸彩色显示屏

8.USB端口连接器类型:USB设备端口

9. 诊断分析：鼓室图表可根据测试结果自动缩放

10.含内置打印机；

11.探头检查：自动进行导纳测试、气压测试、同侧传感器测试的检查

12.含工作站软件，可连接电脑打印中文报告输出。

13.设备主机具备面板操作，全中文操作界面，同时联机软件也为全中文软件。

## 03包：品目03-10：微波治疗仪

1.微波理疗功能：5～60W，功率连续可调，步长1W

2.微波手术功能：5～99W，功率连续可调，步长1W

3.脉冲微波功能：0.5Hz、1.0Hz

4.具有过功率和电网电压超限保护功能，若超出预定值，自动切断微波输出并具有声响提示。

5.具有过热失控保护系统，若输出超出预定值，自动切断微波输出。

▲6.在电源电压波动时，软件自动补偿功率输出值，以维持设定功率不变。

7.可触及导体部件及微波辐射器做保护接地连接

8.理疗辐射器带有活动支臂，能任意调节角度及距离。

9.精选优质微波天线材料，治疗探头高效，不粘连组织。

★10.通过YY0505国家电磁兼容检测,无使用空间限制；

11.工作频率：≥2450MHz

12.辐射器驻波比：≤3

13.整机最大功耗：800VA+10%

14.微波符合YY0838-2011、YY0899-2013标准的要求，属于I类BF型应用部分设备

## 04包：品目04-1：煎药包装组合机

1、煎药锅体：全不锈钢材料

2、★煎药锅容量≥20000ml*2+20000ml，浓缩锅容量≥20000ml。

3、▲一次煎药量≥32付。包装能力≥8袋/min。

4、★配有浓缩锅，可实现两煎，能对药液进行浓缩操作。

5、▲电动挤压装置，自动回程，减轻劳动强度，提取药物中残留药汁

6、具有蒸空挤压药渣，及药渣分离功能

7、密闭微压煎煮，省时省力，无药味挥发，充份提取药的有效成份

8、多重安全保证：高温保护开关，双出汽口超压保护

9、具有自动上水，自动清洗功能，省时省力

10、文火、武火能自动切换

11、有高温动态显示（≥100oC）

12、具有温度自动报警功能

13、采用数字控制，数字显示，防于烧

14、▲包装量：70-260ML以不高于5ML为变量可调

15、包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示

16、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定

## 04包：品目04-2：煎药机

用途：电动挤压密闭煎药机主要用于中草药熬煎和药液的包装．便于携带和保存，方便患者服用。

1、采用微电脑数字化智能控温、触摸式按键，操作简易。

2、产品主要由药品用不锈钢锅体、锅盖、多孔桶、密封件、连接件、电热盘、底座、温度时间控制箱、电动挤压装置、管路、机身外罩及阀门等附件组成。

3、煎药锅容量≥40000ml，煎药功率≥3000w，

4、一次煎药量≥36付，

5、工作压力0-1.0MPa，工作温度100-120度。

▲6、电动挤压搅拌由上到下，自动回程，可自动或优越手动挤压，手动电动可以两用。自动对煎煮的药渣进行挤压，充分提取残留药汁。

7、数字显示，温控文火，武火，自动转换，高温时间（≥100℃）自动显示

8、高温时间任意调节，防干烧功能，自动报警。

9、多重安全保证：高温保护开关、双出汽口保护

10、质保3年以上。

## 04包：品目04-3：茶饮包装机

1、智能电脑控制面板。

2、夹块安全防护罩。

3、双边推进加热封口。

4、拉丝不锈钢机身。

5、全自动包装，一次成型。

6、适用多种物料和材质。

▲7、包装重量1-15克

8、制袋长度0-16cm

▲9、分装速度：15-25/分钟

## 04包：品目04-4：打粉机

1、打粉方式：水冷流水式

2、不锈钢粉碎锤，三齿六锤粉碎效率高，细度可控。

3、加大加宽，进料不需要停机。

4、内嵌式微动开关，无需手动开盖自动断电。

5、适合产量高物料、难磨，适合时间大批量磨粉。

6、可粉碎：三七、西洋参、铁皮石斛等各种中药材。

▲7、细度：20-200目

8、功率：≥3000W

9、主轴转速：≥5000r/min

▲10、产量：5-30kg/小时

11、材质：不锈钢铝机身

## 04包：品目04-5：多功能搅拌浓缩收膏机

1.锅体及外壳采用不锈钢材质，无任何电镀，喷漆等技术掩盖，符合药品，食品卫生规范。

2、▲采用电磁式加热常压提取方式，电能利用率高。

3、进行浓缩时，使药材成份不受破坏。

4、电动搅拌装置。

5、浓缩能力：≥7000ml/h

6、▲自动过热防止功能。

## 04包：品目04-6：膏体包装机

1、▲独特的夹层锅油浸式加热方式。加快预热速度。温和加热不伤膏体。

2、加热煎煮、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗

3、包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示

4、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定，控制精度更高 。

5、▲滑动的纵封轮设计，适合65~100MM宽的包装袋，加大了袋装容量范围

6、袋装容量：20~180ml；

7、包装能力：≥8袋/min

## 04包：品目04-7： 烘干箱

1、适于多种用途，中药材、药丸、花茶等的烘干。

2、不锈钢机身，符合GMP标准。

3、微电脑控制，具有定时超温报警，过热双重保护。

4、负压空气对流，烘盘旋转，烘焙过程温度均匀。

5、干燥类型：箱式

6、▲温度范围：30-150℃

7、功率：≥1.2kw

8、▲时间 ：0-99h

9、产量 ：3-8kg

## 04包：品目04-8： 全自动制丸机

1.	可生产水丸,水密丸，粉圆及丸状食品。

2.	自动机械混合、出条、搓丸、滚圆，丸型光圆，大小均匀，无需筛选。

3.	制丸规格：6mm（可选购3，4，5，6，7，8）。

4.	▲生产率：3-15kg/h。

5.	▲箱式结构，直向出条2根条。

6.	出条采用齿轮减速器，转到平稳可靠。

7.	制丸部分的搓丸和切丸机构在一个变速箱内，机件润滑条件良好。

8.	切丸速度可以通过无级变速机的旋钮调节，使滚刀可获得6-30转/分的转速，直到切丸速度与出条速度匹配。

9.	投料口大，单螺杆加三角压块设计，便于填料，可杜绝棚料现象，方便拆开清洗。

10.	采用不锈钢出口料，安全可靠，出条光滑。

11.	制丸机外侧装有毛刷轮，可杜绝粘刀现象。

## 04包：品目04-9： 中药液体包装机

1、数字化控制，自动包装

2、筒体采用玻璃材质，清晰可见

3、具有定时设定控制功能，控制精度更高。

4、▲包装上下轴温度分开、包装量自动显示。封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

5、▲储药锅具有大功率加热浓缩功能，加热功率≥1600W，加热煎煮、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗。

6、袋装容量：≥180ml

7、包装能力：≥8袋/min

8、具有防干烧功能。

9、包装机可带多台抽出机，提高效率

10、可根据用户需要增加70-260ml无极变量包装

## 六、其他说明

1、招标文件中加注 “★”符号的指标为关键参数，加注“▲”符号的为重要参数，其他为一般指标。加注“★”符号的关键指标负偏离的，投标文件无效。

2、关键参数及重要参数须提供佐证材料。佐证材料包括：原厂技术白皮书、彩页、产品手册、检测报告等（如某项技术要求已明确需提供的证明材料具体资料形式，则以具体内容为准），未提供完整技术支持资料或技术支持资料简单复制黏贴招标文件的技术要求的，评审时评审委员会成员有权不予认可。

3、投标人需确保提供佐证材料的真实性，若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

4、投标文件里对质保期在前后表述不一致时，评审时按最低的质保期计算。如因此导致废标的，投标人自行承担责任。

5、技术参数中所出现的具体品牌仅作为档次参考，供应商选择同档次或档次更高的品牌同样给予认定。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 （详见第一章投标邀请的申请人的资格要求第（一）款，通用资格要求承诺制） | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 （代理机构查询并打印留存） | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 投标人特定资格要求资质 （详见第一章投标邀请的申请人的资格要求第（二）款） | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 《开标一览表》的总报价没有超过采购预算的 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 《投标报价明细表》的交付期（交货期）、数量和招标文件要求一致 | 符合招标文件要求 |
| 《技术要求响应及偏离表》中★参数实质性响应的 | 符合招标文件要求 |
| 《商务要求响应及偏离表》没有任何负偏离或缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 《第六章 投标文件格式》没有实质性缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 法律法规或者招标文件中的其他规定 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评分标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术参数响应 | 40分 | 1、满足或优于招标文件《第四章 采购需求》技术规格的全部要求得40分，一般参数，负偏离一项扣2分，扣完为止；★为实质性要求，负偏离视为无效投标，▲为重要参数，负偏离一项扣4分。 2、对于技术规格中须提供佐证材料的参数，供应商在投标文件中请提供技术支持资料并标明页码位置，否则评标委员会可视为未响应（负偏离）。 3、技术参数要求供应商按采购需求中的技术规格要求逐条如实填写，并按招标文件要求提供证明材料，否则评审时不予认可。 |
| 企业业绩 | 6分 | 提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本次投标同类产品的业绩（品牌、型号与投标产品一致，多品目的包号需提供核心产品业绩），每提供一份得2分，满分6分。 （提供合同关键页复印件加盖公章，合同须有双方清晰盖章及项目名称、制造商或品牌、型号、成交金额、签订日期）。 |
| 投标产品综合性能 | 6 | 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于或完全满足采购需求的得6分； 产品安全性较高、稳定性较好，操作较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，基本符合采购需求的得4分； 产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得2分； 其余或不提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。 1）具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得6分； 2）方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得4分； 3）方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得2分； 4）其余或不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。 1）应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得6分； 2）应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得4分； 3）应急措施一般，对可能存在的情况有有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，人员配备一般，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得2分； 4）其余或不提供不得分。 |
| 培训及技术支持方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作型、是否便于实施等具体内容进行综合评审。 1）人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得6分； 2）承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得4分； 3）承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得2分； 4）其余或不提供不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：JSZC-321322-SHGK-G2025-0088

代理机构编号：1214-254106199WMJ

包       号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、企业业绩

十三、服务方案

十四、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为	（代理机构编号：  包号：X包）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为	（代理机构编号： 包号：X包）的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法人代表及被授权人的身份证正反面扫描件，法人代表直投则只需提供法人代表的身份证正反面扫描件。

- 五、投标函

致：代理机构/采购人

根据贵方项目编号为	（代理机构编号：包号：X包）的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

电        话：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

(核心产品)品牌：

日期：       年   月   日

- 七、投标报价明细表（分包号：**）

项目编号：	(代理机构编号：)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 品目号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.“投标报价明细表”中的品目号（对应设备名称）、交货期、数量必须与招标文件《第四章 采购需求》第三款采购清单内容一致，有不符或者缺漏视为无效投标。

## 八、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

## 九、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

项目编号：	(代理机构编号)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2. 本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第五款技术规格的全部内容逐项响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离。

3. 投标产品技术指标佐证材料附后

- 十一、商务要求响应及偏离表

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2.本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第四款商务要求的全部内容，按照投标情况填写；

- 十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 签订日期 | 设备名称 | 品牌型号 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目服务方案，格式自拟

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

如：

1、投标产品制造商或投标产品的认证证书

2、评分标准中涉及的材料

3、投标人认为需要提供的其它资料

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。