招　标　文　件

项目名称：宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）

- 项目编号：JSZC-321311-JSJK-G2024-0006

- （货物类项目，不专门面向中小企业）

- 采购人：宿迁市中医院

采购代理机构：江苏建科工程咨询有限公司

2024年4月15日

目录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	５

第三章  合同文本	２１

第四部分  采购需求	２７

第五章 评标方法与评标标准	３８

第六章  投标文件格式	４３

第一章  投标邀请

受[宿迁市中医院]的委托，[江苏建科工程咨询有限公司]就[宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）]([项目编号JSZC-321311-JSJK-G2024-0006])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 (宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）) 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-JSJK-G2024-0006

2.项目名称：宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）3.预算金额：160万。

4.本项目最高限价：160万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机），主要包含：设施设备采购及安装、调试、质保、培训等服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起，15日历天内供货并安装完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求

1.投标产品按国家规定需要医疗器械注册证的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》原件扫描件；

2.供应商为医疗器械经营企业的，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》原件扫描件；

3.供应商为生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》原件扫描件。

上述证书须合法有效。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月16日0:00至2024年4月23日23：59。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年5月7日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519 。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市中医院

地址：宿迁市宿豫区洪泽湖路9号

联系人：袁主任

联系方式：0527-84480300

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建科工程咨询有限公司

地址：宿迁市宿城区华康路55号

联系人：陈梦帆18552764394   80351006

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2  种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：采用数字人民币或转账等方式参照苏招协【2022】002号文标准支付代理费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括设备系统货款、备品备件、包装、运输、装卸、保险、税金、安装交付、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关：项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等（格式自拟）；

14.2 投标人需根据招标文件要求提供：货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）、项目管理、技术及售后服务人员一览表；

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的：主要组成部分、功能等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 1 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系电话：袁主任  15051319286 / 陈梦帆 18552764394

通讯地址：宿迁市宿豫区洪泽湖路9号 / 宿迁市宿城区华康路55号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：合同签订后，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；项目全部完成并安装到位进行初验，初验合格后且收到供应商发票后10个工作日内付至合同总价的90%；

终验：初验合格后进入免费售后服务期，免费售后服务期满实施终验合格后付至合同总价的100%。

（注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。）

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款（如有）将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）

项目编号：*****

甲方：（买方）宿迁市中医院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据        项目（项目编号：JSZC-321311-JSJK-G2024-0006）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）

1.2 标的质量：合格，符合国家、行业质量要求。

1.3 标的数量（规模）：1台/套。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后，15日历天内供货并安装完毕，且具备使用条件方可申请验收，全面服从宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）进度和装修项目工序安排需求及要求 。

1.5 履行地点：宿迁市中医院。

1.6 履行方式：服从甲方安排和招标文件要求及投标供应商承诺。

1.7 包装方式：符合采购需求中：商品包装、快递包装要求。

推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币 。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：合同签订后，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；项目全部完成并安装到位进行初验，初验合格后且收到供应商发票后10个工作日内付至合同总价的90%；

终验：初验合格后进入免费售后服务期，免费售后服务期满实施终验合格后付至合同总价的100%。

（注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。）

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：（1）或（3）

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。（更换后的货物须符合本项目招标要求质量，否则，乙方全额承担并赔偿该货物金额及给甲方带来的损失费用）

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。（同时乙方全额承担并赔偿该货物金额及给甲方带来的损失费用）

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物保修期为 3 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.1.1验收：

（1）质量要求；合格。符合国家、行业要求，符合招标要求。

（2）验收方案：项目全面完成供货及安装调试后，供应商提出申请，采购人按程序组织初验，出具初验报告；免费售后服务期满，供应商提出终验申请，采购人按程序组织终验，出具终验报告。

（3）验收主体：宿迁市中医院。

（4）验收时间：初验：项目全面完成供货及安装调试后，供应商提出初验申请，3个工作日内，宿迁市中医院，组织开展本项目的初验，出具初验报告；

终验：初验合格后进入免费售后服务期，免费售后服务期满，供应商提出终验申请，3个工作日内，宿迁市中医院，组织开展本项目的终验，出具终验报告；

（5）验收标准：应符合国家、行业标准要求。符合本项目采购文件需求及要求、响应文件及其承诺。

11.1..2如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额千分之一，最高不超过逾期付款总额的千分之二向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    （按照逾期每日千分之六*10计，折算成合同占比）的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.1.1组成本合同的有关文件：

采购文件、响应文件、合同条款及成交（中标）通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割部分，与主合同具有同等法律效力。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四部分  采购需求

项目属性：货物类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业（工业）

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

注：★本项目采购需求对应的内容及要求（及其他要求供应商出具承诺的要求），供应商应完全响应并出具承诺函（详见响应文件格式），否则视为无效标。

- 项目基本情况

- 1、项目名称：宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）

2、项目预算及最高限价：160万元，

3、供货时间及实施地点

（1）交货时间：合同签订后，15日历天内供货并安装完毕，且具备使用条件方可申请验收，全面服从宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）进度和装修项目工序安排需求及要求 。

签订合同后3日内提交书面深化方案至采购人确认（供应商必须确保接水及电气安装布线等深化方案满足规范和要求方可安装。如深化方案不到位，不能满足规范要求，造成工期延误，供应商承担全部责任）

（2）交货地点：根据采购方要求。

4、付款方式

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：合同签订后，采购人在接到中标供应商票据的10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；项目全部完成并安装到位进行初验，初验合格后且收到供应商发票后10个工作日内付至合同总价的90%；

终验：初验合格后进入免费售后服务期，免费售后服务期满实施终验合格后付至合同总价的100%。

（注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。）

二、主要内容：宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机），主要包含：设施设备采购及安装、调试、质保、培训等服务。详见清单及具体要求。

附件： 宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）

2.1高端彩色多普勒超声诊断仪设备系统项目清单技术规格

（备注：投标明细清单中，须明确产品对应型号、医疗器械注册号等信息）

- 一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪设备系统

- 二、用途:腹部、产科、妇科、生殖、腹部、心脏、小器官、泌尿、肛肠、肌骨、血管、儿科、急诊、其它检查功能。

- 本设备侧重妇产、生殖功能。（注：要求供应商所投产品品牌型号须为2021年以来该品牌系列中最新版本机型且最高功能机型，满足将来临床应用扩展需求。中标后须经院方核准测试功能完全符合要求，否则不予验收。此项内容，供应商须提供承诺书，格式不限，否则视为无效标）。

- 通过中华人民共和国医疗器械注册证，随标书提供CFDA认证材料，提供合法有效授权许可。

- 三、系统技术规格及概述：

3.1显示器

▲3.1.1显示器：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，全方位关节臂旋转。

3.1.2显示器可以上下、左右多角度移动，亮度可调。

3.1.3显示器分辨率不低于1920×1080。

3.2 操作面板：≥13英寸彩色触摸屏。

3.3触摸屏可具备手控功能,可实现手写和带上橡胶手套操作，满足触摸屏编辑。

3.4. 触摸屏可具备自定义检查模式，可具备直达切换到探头和其模式。

▲3.5探头接口≥4个（4个探头接口均为无针式接口且大小一致），全激活、相互通用。

- ★3.6探头个数：≥5个（其中单晶体探头≥1个）

- ▲3.7探头须包含：凸阵探头（腹部）（单晶体材质）、线阵探头（血管/小器官）、腹部容积探头、腔内容积探头、

- 3.8探头规格：

- ▲（1）凸阵探头（腹部）（单晶体材质）:1把，2.0 — 5.0 MHz。

- ▲（2）线阵探头（血管/小器官）:1把， 4.0-14.0MHz。

- （3）腹部容积探头：1把，2.0 — 8.0 MHz

- （4）腔内容积探头：1把，4.0 — 9.0 MHz。

- 注：本项目供应商在中标后，承诺额外提供（须与主设备匹配）：双平面探头：1把， 5.0-9.0MHz ，含在综合报价内。中标合同价不变（此条款作为自愿承诺，格式自拟，否则视为无效标）

四、系统成像技术

- 4.1二维灰阶模式（B模式），M型模式。

4.2谐波成像模式（图像成像质量支持谐波变频），彩色M型模式。

4.3 能量多普勒成像（具备能量、方向能量多普勒模式）

4.4 频谱多普勒成像（具备脉冲多普勒、连续波多普勒）

4.5  扩展成像（满足凸阵、线阵、容积等探头功能）

4.6具备空间复合成像技术。

▲4.7 具备全程动态聚焦技术。

4.8具备组织特异性成像预设，针对不同脏器设置最优声波传播速度适用计算成像。

4.9具备二维宽景和能量宽景功能。

4.10宽景成像满足凸阵探头、线阵探头、腔内探头、腹部容积探头功能。

4.11具备斑点噪声抑制成像，支持频率复合成像。

4.12具备二维/彩色取样框角度偏转技术。

4.13实时双幅（实时）成像；

4.14具备高分辨率血流成像和立体血流成像功能。

4.15可具备一键自动优化功能。

4.16 可具备全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大）功能。

五、高级成像功能

▲5.1.造影成像

5.1.1具备腹部探头（凸阵）、浅表探头（线阵）成像功能。

5.1.2具备实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置互换功能。

5.1.3具备微血管造影增强功能、低机械指数造影、双计时器、向后存储≥8分钟电影功能。

5.1.4具有定量分析功能，具备时间强度分析曲线功能。

5.1.5具备造影和组织图像调整/叠加/互换功能。

注：其他功能，供应商可以结合产品实际自行增加配置功能优势。

▲5.2.弹性成像

5.2.1具备应变式弹性成像

5.2.2 具备剪切波定量弹性成像

5.2.3具备腔内剪切波弹性成像功能

5.2.4 具备场景容积成像功能。

注：其他功能，供应商可以结合产品实际自行增加配置功能优势。

六、测量/分析和报告 (功能 )

6.1 具备一般/常规测量

6.2 具备腹部测量功能

6.3 具备产科测量功能，具有胎儿体重孕龄评估，生长/发育曲线显示

6.4 具备妇科测量功能

6.5 具备泌尿科测量功能

▲6.6 具备胎儿心脏切面识别功能

6.7 具备颈动脉测量功能

6.8 具备上下肢动静脉测量功能

▲6.9 具备小儿髋关节测量功能

▲6.10具备颅脑测量功能

6.11具备小器官测量功能

▲6.12 具备盆腔/盆底功能或解决方案，具备二维至容积识别评估及测量等功能。

6.12.1具备前盆腔、中盆腔自动测量功能（此项内容，供应商须提供承诺书，格式不限：承诺中标后提供该功能软件满足院方需求，否则视为无效标）。

▲6.13 具备子宫内膜成像功能，可识别呈现子宫内膜冠状面成像，可以进行子宫内膜容积和厚度测量。

6.14 具备小儿髋关节测量功能。

6.15 具备工作流协议，标注体位图、注释及切换检查模式。

▲6.16 具备卵巢及卵泡自动/智能测量功能，可进行体积或大小测量，及排序。

七 、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1电影回放模式，具备手动、自动回放、4D 电影回放。

▲7.2原始数据处理，可实现多项参数调节。

▲7.3具备双硬盘（包括固态硬盘≥120GB和硬盘≥1TB）。

7.4超声主机实现将动态或静态图像传输至移动应用端群组内。

7.5内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像通用格式直接储存（须服从院方需求），且须确保本项目设备系统与院方PACS系统接口对接，信息互联互通。配置打印机一台、诊断床一套（全自动功能、自动卷纸）。（此项内容，供应商须提供承诺书，格式不限，否则视为无效标）

八、设备系统技术参数及要求

8.1二维灰阶模式

8.1.1 TGC（增益）: ≥8段

8.1.2 LGC（横向增益）: ≥8段

8.2彩色多普勒成像

8.2.1 包括速度、速度方差显示等

8.2.2取样框偏转: ≥±20度

8.2.3 具备显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW。

8.3 频谱多普勒模式

8.3.1PWD：血流速度≥8m/s；CWD：血流速度≥18m/s。

8.3.2最小速度（最低测量速度）:≤3 mm /s非噪声信号）。

8.3.3显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等。

九. 外设和附件

9.1耦合剂加热器配置。

十、连通性要求

10.1实现网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并实现DICOM结构化报告。

10.2输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频，AUDIO音频。

10.3具备USB接口、DVD R/W刻录光驱。

- 其他

- 11.1中标后，中标供应商同意提供样机校验以上所有性能和参数，校验内容包括标配和自行增补选配功能及产品优势，如虚假应标或者与实际不一致，自愿取消中标资格，且承担相应的法规责任。投标供应商如响应该项目清单要求及功能，视同中标后须按照响应要求配置到位。

- （以上内容供应商须提供承诺书，格式不限，否则视为无效标）

- 11.2备件、技术及维修服务，培训要求及其它（以下内容供应商须提供承诺书，格式不限，否则视为无效标）

- 11.2.1备件要求

- 供应商承诺在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件（符合项目需求），保证必要时可以及时供应。

- 11.2.2技术支持（含培训）及维修服务

- 11.2.2.1在用户当地或省会中心城市，供应商承诺配置多名产品制造商委派的工程技术人员（不低于1名，提供工程技术人员相应的维修资格证书），随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

注：本项目核心产品： 彩色多普勒超声诊断设备系统（1台/套）

| 清单 相关安装要求： | 安装部分 | 安装要求： 1、供应商须提前自行考察现场，结合项目现场和甲方要求，充分考虑安装涉及的接电管材（如有，须满足）、电源线、其他相关辅材等（如有涉及，须自行考虑，不再另计），安装及供货量等投标事宜并承担所有关联责任，确保本项目供货及安装全面满足项目技术要求及安装规范标准、甲方要求和项目功能使用和进度需求。 2、结合项目现场，深化供货方案，务必满足设施设备安装和使用功能整体需求； 中标后合同签订后3日历天内提供深化供货方案，方案须明确工作进度（全面服从甲方关于宿迁市中医院彩色多普勒超声诊断设备系统采购及安装项目（彩超机）的各相关工序实施安排，满足相关项目的验收需求），且须满足项目安装规范要求；书面方案报经本项目甲方同意后，方可实施。因不满足规范要求，造成相关安装责任及损失的，由供应商全部负责。 3、安装：相关安装用材和安装需求，自行踏勘现场，自行考虑自行报价； 含所有设施设备相关的安装、调试、培训，含管道、管线、配件辅材、电路控制电气（如须有，须含电箱），含支架、设备安装基础及设备吊装、高空作业（如有，须满足）、开洞及封补洞等全部采购安装事务及费用。以上相关配件辅材，因考虑不全造成遗漏，均由中标供应商负责，视同中标供应商主动让利，不再另计。所有设施设备及外漏管线设置及处理须满足甲方关于布局整体要求和项目需求 ，确保耐久、安全（如有，须含）。 4、报价：本项目的报价包含所有货物、辅材、包装、运输、运杂、保险、税金、安装调试及检测、售后服务、培训等完成项目的一切费用。 5、验收结合项目现场和清单进行 ，供应商须务必确保项目实施与招标要求一致且正常运行，满足甲方对项目所需功能要求，因供应商考虑不全等因素产生后果由供应商自行承担。 |
| --- | --- | --- |

注：

1、以上设备最终供货以甲方实际需求为准，后期产品单价不因增加或减少而调整，总价按实际供货要求进行结算。

- 2、以上涉及评分参数投标时如提供或承诺，后期供货时也需一并提供，否则视为不合格。

三、质量要求（质保）

（一）质量要求：

合格，符合国家、行业质量要求。

（二）质保及安全等其它要求：

1、质保及安全保障：

（1）所供货物维保期（免费质保期）： 3年 。维保期的起始时间以安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。本项目维保须提供原厂维保服务。

（2）安全保障：满足项目功能安全需求。

2、 质保期内，一旦货物发生质量问题，供应商应在接到故障通知1小时内作出有效回应，并在4小时内到达现场 予以排除故障、修复或更换零部件。质保期满后，货物出现质量、故障时，供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

3、本项所有要求需要在投标文件中作出承诺。供应商可根据自身服务能力，提供超出上述所列以外的更优惠服务。

4、竞标人（供应商）需在竞标文件中明确所选用品牌， 投标时须明确品牌规格等技术参数要求。

5、质量检验检测。供货：

（1）所供产品为全新，须提供相关的产品参数合格质量检测报告（相关合格证明）及其他相关证明文件资料等，证实质量合格；

关于供货产品质量要求，须全面按照甲方要求，提供关于清单技术参数的合格质量检测报告（相关的检测费用由供应商全面承担）。甲方有权对投标产品进行抽检，委托第三方进行抽检费用等由中标单位（供应商）全权承担，对抽检不合格产品，中标供应商承担全额责任、以及给甲方造成的损失和费用，并接受甲方任何处罚。

（2）所有涉及产品，供货进场前，须根据甲方要求和项目产品的参数要求，提供该产品对应技术要求对应的合法合规的检验检测报告（合格证明），否则不予验收。

四、项目实施要求：

第一部分：

供应商提供项目实施方案：含项目实施计划、验收方案，售后服务方案，培训方案。

1、项目实施计划、验收方案。投标供应商提供项目实施方计划方案案、验收方案，含整体施工组织方案（含项目计划进度），计划（涵盖供货各节点计划时间、人员事务等具体安排）、配套服务措施（涵盖物流安排、供货、安装及调试、培训分组管理）及各环节要求。

要求：有实施计划内容，有服务措施，工作环节有要求，有配套人员安排。

售后服务方案。供应商提供项目售后服务方案，含售后服务内容及服务措施，响应时间、上门时间、应急处理方案、技术人员配备、维修内容、费用及更换配件折扣等。

要求：有售后处理方案，有响应措施，有人员安排。

3、培训方案。供应商提供项目培训方案，含培训内容、人员、时间安排、技术要求等。技术培训方案包括产品安装、检验、调试、使用和维护、一般故 障排除、重大故障应急等方面的培训。

要求：有培训计划，有培训内容，有人员安排，有技术要求。

第二部分：

深化方案

供应商中标后，须结合项目现场进行深化方案， 务必满足该 项目安装和使用整体需求； 中标后合同签订后3日历天内 提供深化方案，须满足项目规范要求，书面文件报经甲方同意后，方可实施；

（二）人员管理

1、中标供应商必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当中标人违反合同规定处理。

2、中标供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权取消中标人的承包资格并追究其相关法律责任。

3、中标供应商必须提交进场安装人员名单及身份证复印件给采购人备案。

4、现场安装人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，安装人员未经批准不得进入其他区域。

5、中标供应商必须遵守采购人安装现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

6、中标供应商必须注意安装现场安全，做好安全文明施工工作，一切责任由中标人负责。

7、中标供应商在保证质量的前提下，应能按时完成所有工作内容。

五、验收标准：

1、由中标供应商负责提供按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

3、验收的标准按照招标文件及甲方（采购人）对项目相关标准实施，须服从甲方（采购人）安排要求。

4、验收内容由中标供应商提交具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人（采购人）的认可，方可进行验收测试。

5、验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求、及国家关于此类产品质量规范要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

6、技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、 维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

7、全面服从并遵守国家关于医疗器械设备的质量管理和验收管理要求。如有不合规定行为，自愿承担并接受所有与此关联的损失及处罚。（含因此给招标人带来的损失及影响）

六、验收程序

（1）质量要求；合格。符合国家、行业要求，符合招标要求。

（2）验收方案：项目全面完成供货及安装调试后，供应商提出申请，采购人按程序组织初验，出具初验报告；免费售后服务期满，供应商提出终验申请，采购人按程序组织终验，出具终验报告。

（3）验收主体：宿迁市中医院。

（4）验收时间：初验：项目全面完成供货及安装调试后，供应商提出初验申请，3个工作日内，宿迁市中医院，组织开展本项目的初验，出具初验报告；

终验：初验合格后进入免费售后服务期，免费售后服务期满，供应商提出终验申请，3个工作日内，宿迁市中医院，组织开展本项目的终验，出具终验报告；

（5）验收标准：应符合国家、行业标准要求。符合本项目采购文件需求及要求、响应文件及其承诺。

七、其他

1、供应商须提前自行考察现场，自行充分考虑管线、接电设置及配套相关辅件辅材等等投标事宜并自行承担相关责任，确保本项目供货及实施全面满足甲方要求和项目功能使用需求。

2、电负荷说明： 结合安装电气部分需求和要求，自行考虑，须全面满足本项目功能需求。

安装： 相关安装配套需求，自行踏勘现场，自行考虑自行报价；

含所有设施设备相关的安装、调试，含管线、配件辅材、电路控制电气（如有），含安装开洞及封补洞等全部采购安装事务及费用。以上相关配件辅材，因考虑不全造成遗漏，均由中标供应商负责，视同中标供应商主动让利，不再另计。所有设备及外漏管线设置及处理须满足甲方关于布局整体要求和项目需求，支架等须采用不锈钢材质，确保耐久、安全（如有，须含）。

- 报价：本项目的报价包含所有响应报价应包括设备系统货款、备品备件、包装、运输、装卸、保险、税金、安装交付、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到完成项目投标及验收的一切费用。

4、验收结合现场和清单进行，供应商须务必确保项目实施与现场一致且正常运行，满足甲方对项目所需功能要求，因供应商考虑不全等因素产生后果由供应商自行承担。

5、关于采购供应商合法权益补偿救济机制：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

- 九、政府采购需求标准

- 1、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 1.1为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

- 2、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

- 2.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品  。

第五章 评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 特定资格条件 | 符合招标文件要求 |

- 符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求（响应偏离表） | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法--综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 38.00分 | - 根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得38分；加★ 的技术参数须全面响应，否则视为无效标 ；标“▲” 的技术参数每有一项负偏离扣 2分，其他技术参数每有一项负偏离扣0.12分 ，扣完为止。投标人需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏差表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分（加 “★及▲” 部分需要在投标文件中按照技术参数要求提供证明文件等相关材料，（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料)，否则视为负偏离），且均需在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况，否则视为负偏离）。本项最低得 0 分，最高 得38分。 - 注：以上须提供证明资料的原件扫描件。 |
|  | 业绩 | 4.00分 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过的类似供货业绩，每提供一个类似项目业绩 ，得1分。本项最高得4分，未提供不得分。 注：（须同时提供：项目中标（成交）通知书、合同、验收报告或验收证明，同一个合同业绩不累计计分， 且业绩合同原件扫描件主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见，中标（成交）通知书、采购合同、验收报告或验收证明原件扫描件，否则该业绩不得分）。 |
|  | 技术实力认证 | 3.00分 | 投标人所投产品（非进口产品）关联技术功能获得奖项：每提供1个得1分，最高得3分。未提供不得分。 注：须同时提供：获奖证书原件证明扫描件，否则该项不得分）。 |
|  | 节能及环境标志产品 | 1.00分 | - 投标所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分； - 2、投标所投产品财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。 以上证明材料须提供原件电子件扫描件。 |
| 项目实施方案 | 项目实施计划、验收方案 | 14.00分 | 供应商提供项目实施方计划方案、验收方案，含整体施工组织方案（含项目计划进度），计划（涵盖供货各节点计划时间、人员事务等具体安排）、配套服务措施（涵盖物流安排、供货、安装及调试、培训分组管理）及各环节要求。评审委员会根据各投标供应商项目实施方案的完整性、合理性，技术先进性、安全性、稳定性；项目整体施工组织方案（含项目计划进度）的科学性、合理性和周密性等内容进行评审。 其中:实施方案内容全面具体，重点明确，计划安排客观详细合理（涵盖供货各节点计划时间、人员事务等具体安排）、配套服务措施（涵盖物流安排、供货、安装、检验检测及调试、培训分组管理）具体得力，各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业对口，并能够提供增值服务，且提供真实的实践案例具体阐述，能全面响应完成并满足采购要求的，且项目组现场人员配备安装专业技术人员不低于1人，项目组成员不低于3人，得14分；计划基本完整，措施较为具体，各环节衔接有序，要点基本完整，配置人员专业对口，基本能够实现采购需求，并项目组现场人员配备安装专业技术人员不低于1人，项目组成员不低于2人，得10分；计划不具体不完整，要点不全面，未能体现衔接流程，措施简略不具体，未有现场人员技术专业人员配备，无法实现采购需求，但通过后期优化可以实现采购需求的得6分； 未提供不得分。 |
| 其他 | 售后服务方案 | 4.00分 | - 供应商提供项目售后服务方案，含售后服务内容及服务措施，响应时间、上门时间、应急处理方案、技术人员配备、维修内容、费用及更换配件折扣等。评审委员会根据各投标供应商方案进行评审。 - 其中：服务高效，处理方案内容全面具体，措施得力，人员安排专业匹配度满足并优于采购需求的，且接到故障电话通知1小时内响应并低于3小时内到现场积极配合解决故障等，维修内容、费用全面具体及更换配件折扣较大，且提供真实的实践案例具体阐述，优于采购需求的得4分；服务较好，处理方案内容基本具体，措施有效度一般，人员安排专业匹配度基本满足采购需求，且接到故障电话通知超过1小时内响应，超过3小时到现场配合解决故障等，维修内容、费用基本全面及更换配件折扣一般，可以实现采购需求的得3分，服务一般，处理方案不具体，措施有效度不高，人员安排专业匹配度未能满足采购需求，且接到故障电话通知超过1小时内响应，超过4小时到现场配合解决故障等，维修内容、费用不全面及更换配件折扣较小，无法实现采购需求，但通过后期优化可以实现采购需求的得2分 ，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 供应商提供项目培训方案，含培训内容、人员、时间安排、技术要求等。评审委员会根据各投标供应商方案合理程度， 方案的完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案（包括产品安装、检验、调试、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训内容）等内容进行评审。 其中：方案内容全面具体详细，思路清晰，培训要点难点明确分析精准，宣传覆盖面广泛的，且培训计划覆盖供货、安装服务期，且提供真实的实践案例具体阐述，优于并全面满足采购需求；验收后至质保期满，每年不低于2场专题培训，每场授课人员不低于2人，得6分；方案较为具体，思路一般，培训要点难点有分析不具体 ，宣传覆盖面未体现广泛 ，且培训计划供货、安装服务期，基本满足采购需求的；验收后至质保期满，每年低于2场专题培训，每场授课人员低于2人，可以实现采购需求的，得4分，方案不具体，思路不清晰，培训要点难点未有具体分析 ，宣传覆盖面未体现的，且培训计划覆盖供货、安装服务期，未能体现满足采购需求的；验收后至质保期满，每年低于1场专题培训，每场授课人员低于1人，无法实现采购需求，但通过后期优化可以实现采购需求的得2分，本项最高得6分，未提供不得分。 |

注：涉及到评审的相关证明资料须提供原件的扫描件。

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、项目组成员

十二、企业业绩

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件：投标供应商法人身份证原件扫描件（加盖CA电子公章）

被授权人身份证原件扫描件（加盖CA电子公章）

六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写：¥： （大写：人民币： 元）

供货期：

质量：

其他：响应采购文件要求。

日期：       年   月   日

七、投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。（本项目不接受进口产品，供应商自行考虑相关手续涉及的费用）

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 八、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。（含采购文件中要求其他提供承诺函的事项）

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十一、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理（项目负责人） |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。