昆 山 市 政 府 采 购

竞争性谈判采购文件

| 采购编号： | JSZC-320583-AFEJ-T2025-0015 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市昆山生态环境局 |
| 项目名称： | 2025年声功能区噪声自动站新建项目 |

艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一章、谈判邀请函	3

第二章、供应商须知	7

第三章、谈判响应文件格式	17

第四章 招标书	39

第五章 合同主要内容	51

第六章 合格性评审办法	56

- 谈判邀请函

受苏州市昆山生态环境局的委托，艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司对其所需的2025年声功能区噪声自动站新建项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

项目概况： 2025年声功能区噪声自动站新建项目 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-06-04 10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-AFEJ-T2025-0015；

2.项目名称：2025年声功能区噪声自动站新建项目；

3.采购方式：竞争性谈判；

4.预算金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00元)；

最高限价：人民币伍拾万元整（¥500000.00元）。

- 5.采购需求：

- 拟新建功能区噪声监测站2套；保障所有数据联网及新建的2个站点的售后维保服务1年。

采购清单：

| 序号 | 产品更新、服务名称 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能区声环境噪声自动监测子站 | 噪声自动监测站 |  | 套 | 2 | 核心产品（含视频监控单元、视频监控终端、声校准器） |
| 2 |  | 声源识别单元 |  | 套 | 2 | / |
| 3 |  | 气象监测单元 |  | 套 | 2 | / |
| 4 |  | 噪声基座、网络、电源铺设施工 |  | 套 | 2 | 包括通讯、取电等与施工过程中所产生的费用 |
| 5 | 数据联网服务 |  | 套 |  | 1 | 保障环境噪声自动监测数据全部联网。 |
| 6 | 新建2个噪声站点维保服务 |  | 年 |  | 1 | / |

6.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天内供货并安装调试验收完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

1、投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为工业行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格条件：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取谈判文件时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日；

2.获取地点：“苏采云”系统

3.方式：在“苏采云”系统线上报名并下载采购文件；

4.谈判文件售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年06月04日 10:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统。

五、开启：

时间：2025年06月04日 10:30（北京时间）

地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心评标室（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋6楼。

六、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1.线上报名获取流程：

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）获取采购文件方式

报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目并下载电子采购文件后，应将采购文件导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交的截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

供应商参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态，随时关注二次报价的发起并在规定时间内完成二次报价。

4.在网上报名或系统使用过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950，0512-50355903；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

6.昆山市政府采购办公室监督电话：0512-57310854。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.采购人：苏州市昆山生态环境局

地址：昆山市前进西路1801号

联系人：朱奕

联系电话：0512-57764071

2.招标代理机构名称：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

地址：江苏省苏州市高新区玉山路43号1幢203-2室

联系人：傅建菲

联系电话：18013795708

第二章、供应商须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本谈判文件仅适用于艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司组织的谈判活动。

  - 本次谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本谈判文件的解释权属于艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司。

- 词语释义

  - 供应商：经认定有资格响应的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：供应商根据采购人发布的谈判文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据谈判文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的行政机关、事业单位或团体组织。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

- 2.10合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

- 2.11产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

- 2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容。

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件），享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

  - 节能产品、环境标志产品按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019) 9号)要求执行。具体参照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019) 19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第16号)执行，其中节能产品政府采购品目清单中标注“★”的为政府强制采购产品，必须提供(2019年第16 号)内对应的认证机构出具的认证报告。针对政府强制采购产品采购，投标单位不能提供(2019年第16 号)内对应的认证机构出具的认证报告的，视为无效标( (财库(2019) 9号)、(2019年第 16号)、财库(2019) 19号请查询“中国政府采购网”)。

- 供应商

- 合格供应商的范围

  - 详见“第一章”中供应商要求。

- 投标委托

  - 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 详见“第一章”中供应商要求。

- 谈判文件的说明

- 谈判文件

  - 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标无效。

- 文件的澄清

  - 供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向采购代理人提出，采购代理人将在项目交易系统上予以解答。

- 谈判文件的修改

- 10.1在网上投标截止时间前，采购代理人有权在出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，以补充文件的形式对谈判文件进行修改。

- 10.2采购代理人对谈判文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请供应商及时查询。更正内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 为保证供应商有足够时间按照谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原网上投标截止时间前将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 10.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本谈判项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上自行下载采购文件，并打印、保留“网上确认单”，质疑时与质疑函一并提交。

- 响应文件说明

- 响应文件计量单位和使用文字

  - 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购代理人概不负责。

- 电子响应文件的组成

  - 响应文件（报价、相关资格部分及技术部分）：

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

    - 法定代表人授权委托书及法人身份证明（如有授权）（格式见第三章）。

  - 资格条件：

    - 第一章投标邀请中资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近期的审计报告或者财务报表或银行资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的简要说明或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近期1个月缴纳税收和社保资金证明，依法免税的或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供“信用中国”或投标人所在地官方信用信息系统信用查询截图或声明函）

（6）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明；

（7）响应单位与其他单位存在控股管理关系情况表；

    - 其他资格条件证明文件（如有）。

  - 符合性条件

    - 投标文件声明函；

    - 谈判响应函（格式见第三章）；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 投标人情况表（格式见第三章）；

    - 商务偏离表、技术偏离表；

    - 详细的响应实案（产品的各项技术指标、功能，服务条款的响应、技术资质、人员配备方案等）；

    - 响应单位服务承诺；

    - 类似业绩；

    - 与本次谈判采购相关的其他资料（包含报价明细）。

- 13.4   以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分。（注：2个或以上投标人机器码一致、盖章签署缺失、响应内容未实质性满足采购要求等也可能不能通过符合性审查）

- 13.5 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。（ 注：本项目专门面向中小企业）。

- 响应文件编制说明

  - 供应商应按须知的规定，编制一份电子响应文件，并进行网上投标。

  - 上传响应文件需要盖单位公章的地方必须盖公章，需要法定代表人（或委托代理人）盖章或签名的文件必须按要求盖章或签名。若未按上述要求签署的谈判响应文件，评审小组有权拒绝其响应单位的响应文件。

  - 谈判响应文件以中文为准，谈判响应文件的有效期为自谈判之日起90日。

  - 一经谈判，除非谈判响应单位在谈判响应文件中对谈判采购文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论谈判响应单位是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由供应商视各自的情况自行编制，附于正文之后，与正文页码统一编目。

- 投标报价

  - 投标应以人民币报价，默认报价单位为“元”。除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的整个投标项目的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 供应商应按《谈判响应报价表》中的谈判项目计算单价和总价。《谈判响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项谈判内容只允许一个报价，采购代理人不接受任何有选择性的谈判报价。

  - 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 响应文件的有效期

  - 自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标截止时间

  - 电子响应文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

  - 采购人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知供应商，在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 响应文件的修改和撤回

  - 响应文件的修改应在网上投标截止时间前进行。

- 开标和评标

- 开标

  - 采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。

  - 远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各谈判响应单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

  - 谈判响应单位如不能完成网上投标操作的，请出示证据（若为谈判响应单位自行操作不当原因造成的，不予接受认可），否则为无效响应。

  - 出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

    - 开评标过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致开评标终止，该项目将做废标处理。

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将把废标的理由通知所有供应商 。

- 谈判小组

  - 谈判小组的评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定可以交单位。

  - 评标内容的保密

    - 开标后，直到宣布授予成交单位成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

    - 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予成交的过程中，供应商对招标代理人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与供应商进行联系。

- 对响应文件的审核

  - 采购人或者采购代理人资格证明文件要求进行供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 谈判小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列响应文件为无效投标：

    - 与谈判文件有重大偏离。

    - 供应商的报价是选择性的。

    - 供应商的报价只报了部分内容。

    - 投标报价超过预算的。

    - 未按投标邀函请规定的数额和办法交纳投标保证金的。

    - 不具备谈判文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的响应文件异常一致。

    - 不同供应商的响应文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝谈判文件技术要求的；

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在谈判文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

    - 谈判小组认定的其它为无效投标的事项。

- 响应文件的澄清

  - 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 响应文件的评价

  - 谈判小组对响应文件是否实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。

  - 评价和比较采用最低评标价法，谈判小组严格按照谈判文件的要求、条件，对供应商所作的实质性响应内容进行评审。

- 授予合同

- 成交单位的确认

  - 谈判小组根据供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，须注明评审不合格原因。

各投标单位如对公示结果有异议，应在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。采购人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

- 合同授予标准

  - 确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

  - 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 成交单位应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

  - 签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件为依据，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

  - 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金（如有）

  - 成交的供应商应按《投标邀请函》中的规定提交履约保证金。

  - 成交的供应商必须在合同备案前按《投标邀请函》中的规定将履约保证金交至指定帐户（不接受保函形式），未缴纳履约保证金不得备案。

  - 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 成交服务费

  - 成交单位须按规定支付成交服务费。

  - 按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；本项目成交服务费7500元。该费用由成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构付清。

- 账户名称：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

- 帐  号：10548401040029877

- 开户行：中国农业银行股份有限公司苏州商业街支行

- 30.3    成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，应支付本谈判文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章、谈判响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （供应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司组织实施的编号为           号的谈判邀请活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

2、谈判响应函

谈判响应函

：

我们收到贵公司            号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们响应招标文件中要求的投标有效期.

5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。

7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按采购文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于没收谈判保证金的规定。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费，并提供一正二副书面投标文件供项目归档使用。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：（单位盖章）

地址：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系人：              联系电话：

日期：      年     月     日

3、投标承诺函

苏州市昆山生态环境局：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加2025年声功能区噪声自动站新建项目（JSZC-320583-AFEJ-T2025-0015）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任；

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

4、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320583-AFEJ-T2025-0015

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2025年声功能区噪声自动站新建项目 |  |

日期：    年  月  日

5、报价明细

采购编号：

项目名称：2025年声功能区噪声自动站新建项目

| 序号 | 项目名称 | 投标产品品牌 | 型号规格 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判响应总报价（人民币大写）： ¥： |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：本表总报价须与开标一览表金额一致。本项应按要求提供中小微企业声明函。

6、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市昆山生态环境局的2025年声功能区噪声自动站新建项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2025年声功能区噪声自动站新建项目，属于工业行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为工业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

7、附件残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

8、响应货物和服务性能、技术指标说明与描述

详细的响应实案

提示： 1、谈判响应供应商应根据本次招标项目要求，对所投货物和服务的性能、技术指标等（包括产品的各项技术指标、功能，服务条款的响应、技术资质、人员配备方案）进行详细的说明与描述。 2、谈判响应供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

9、技术要求偏离表

技术要求偏离表

谈判响应单位：（公章）                    采购编号：

| 序号 | 谈判采购文件的技术要求和商务要求 | 投标响应的产品的技术和商务内容 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注： 1、请根据采购文件第四章“采购需求”按序逐项响应并填报。 3、加★项在本表中仍需加★标注。 |  |  |  |

法定代表人或被授权人：（签字或签章）                 日期：

注：投标产品响应的技术指标请与采购文件第四章“采购项目需求”的序号相对应，与采购的技术和商务要求的不同的技术指标，应在相应项目“谈判采购文件的技术要求和商务要求”的序号后另行列出。采购要求中如有≥或≤等区值的，投标数据应根据实际数据填报。

10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 响应时间（如有） |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

11、资格证明声明函

关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

12、投标单位情况表

谈判供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

13、服务承诺

响应单位服务承诺

| 序号 | 名称 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限承诺： |  |  |
| 2 | 质保期和免费运维期承诺： | 自有关部门出具验收通过报告之日起算，所有货物免费质保期为 年。免费运维 年。 |  |
| 3 | 付款方式是否响应： |  |  |
| 4 | 售中售后服务承诺 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

14、类似业绩：

类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：合同复印或扫描件附后。

谈判响应单位（公章）：

法定代表人或被授权人：（签字或签章）：

日期： 年   月  日

15、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年     月     日

- 16、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：应按实填写所有与投标单位有控股、管理关系的单位情况，如果没有请填“无”。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

第四章 招标书

受苏州市昆山生态环境局委托，艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司对其2025年声功能区噪声自动站新建项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格条件的供应商前来参加谈判。

- 一、项目编号：JSZC-320583-AFEJ-T2025-0015

- 二、项目名称：2025年声功能区噪声自动站新建项目

- 三、服务内容及要求：

- 基本情况：

为进一步完善昆山市声环境监测网络，客观全面评价全市声环境质量状况及变化趋势，拟新建功能区噪声监测站2套；保障所有数据联网及新建的2个站点的售后维保服务1年。

- 采购清单：

| 序号 | 产品更新、服务名称 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能区声环境噪声自动监测子站 | 噪声自动监测站 |  | 套 | 2 | 核心产品（含视频监控单元、视频监控终端、声校准器） |
| 2 |  | 声源识别单元 |  | 套 | 2 | / |
| 3 |  | 气象监测单元 |  | 套 | 2 | / |
| 4 |  | 噪声基座、网络、电源铺设施工 |  | 套 | 2 | 包括通讯、取电等与施工过程中所产生的费用 |
| 5 | 数据联网服务 |  | 套 |  | 1 | 保障环境噪声自动监测数据全部联网。 |
| 6 | 新建2个噪声站点维保服务 |  | 年 |  | 1 | / |

- 四、总体性能要求和技术指标要求

## （一）功能区声环境噪声自动监测子站

### 1.总体性能要求

★（1） 声环境质量自动监测子站是噪声自动监测系统的户外采样部分，包括支架、电源、全天候户外传声器、噪声采集分析单元、数据存储单元、通信单元、气象采集单元等，符合《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》功能要求，通过生态环境监测仪器设备适用性检测（投标文件中提供中国环境监测总站公示的名单截图或第三方有权计量检定机构出具的适用性检测报告扫描件。）。

（2）声环境质量自动监测子站在以下环境条件中应能正常工作：环境温度：

-30～50 ℃；环境相对湿度：0～100%（不凝结）；环境压力：65～108 kPa。

### 2.技术指标要求

#### 2.1 整机要求

（1）数据采集率：≥99%；

★（2）整机噪声：≤23dB（A）；

（3）温度稳定性：-30℃~50℃环境条件下≤±0.5dB，其中：

★温度稳定性：0℃环境条件下≤±0.1dB；

★温度稳定性：30℃环境条件下≤±0.1dB；

★（4）相对湿度稳定性：0%RH~100%RH 环境条件下≤±0.5dB。

（以上参数需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告扫描件并以报告中检测结果绝对值高值为准，即有多个数据，每个数据均需满足要求，原件备查，中标人签订合同前，需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告原件）

#### 2.2 供电及安全

（1）具备市电、蓄电池供电功能，支持扩展太阳能供电，并可智能控制市

电、蓄电池、太阳能供电顺序，控制充放电状态；

（2）蓄电池具有充放电保护功能，容量保证噪声监测子站正常工作 24h 以

上；

（3）供电部分绝缘电阻大于20MΩ；

（4）各独立部件有接地措施；

（5）具有防雷设计；

（6）具有漏电保护装置和防盗报警装置；

（7）高温、高压和有害等危险部位具有警示标识；

（8）确保在无市政电源供电情况下，设备在持续稳定运行，提供有效数据（提供承诺）。

#### 2.3 户外防护机箱

（1） 防水防尘性能等级符合 IP55 要求；

（2）机箱外壳应具有抗电磁干扰设计，符合 GB/T 18268.1标准要求

（3）材质采用防腐防锈材质，耐腐蚀，具有防振动、冲击设计，具有防盗报警装置。

#### 2.4 安装支架

（1）架杆和支架为防腐防锈全金属材质；

（2）架杆和支架可方便进行声校准和维护；

（3）不易受到恶意破坏；

（4）有可靠的防雷电设计；

（5）抗风等级：能经受不低于 12 级风力不损坏；

（6）安装要求：传声器距离反射面≥2 米，安装高度≥4米；

（7）设计寿命：材质与结构的有效设计寿命应不少于10年。

#### 2.5 全天候户外传声器

（1）灵敏度：在250Hz的声压灵敏度应大于 30mV/Pa；

（2）指向性响应：支持0°和 90°入射；

（3）传声器支持长期户外使用，并具有防风、防雨、防尘、防干扰、防鸟

停等功能；

（4）传声器风罩在风速 30m/s 时不损坏；

（5）传声器支架结构方便传声器安装、拆卸和声校准操作；

（6）使用寿命：≥8 年；

#### 2.6 噪声采集分析单元

（1）应符合 JJG 1095-2014 《环境噪声自动监测仪检定规程》1 级或 JJG778-2019《噪声统计分析仪检定规程》1 级的要求；

（2）符合GB/T 3785.1 对1 级声级计的要求；

（3）测量下限不高于30dB（A），测量上限不低于140dB（A）；

（4）具有 A、C、Z 频率计权方式；

（5）具有 F、S、I 时间计权方式，采样时间间隔不大于1s；

（6）具有倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能（1/1 倍频程分析范围：16Hz-16kHz 、1/3 倍频程分析范围：12.5Hz-20kHz）；符合 GB 3241 或JJG 449-2014 对 1 级滤波器的要求，并可远程设置频谱分析的采样间隔；

（7）测量参数应包含瞬时声级LP、等效声级 Leq、累积百分声级 LN（N=5，10，50，90，95)最大声级 Lmax、最小声级 Lmin、标准差SD等；

（8）具有远程设置统计分析时间功能，在自定义时间段内生成 Leq、LN、Lmax、Lmin、SD 及采集率等统计数据，能够同时生成小时统计和天统计数据（Ld、Ln、Ldn）；

（9）具有对超出某一限值的声音的触发录音和录像功能及远程回放功能，触发限值和录音时间可设置；

（10）具有远程自检功能并可任意设定自检频次，示值偏差大于0.5dB时自动提示；

（11）具有自动校时功能，系统中时钟的不一致性小于2秒，每天最大偏差小于2秒；

（12）在子站死机后有自动重启功能；

（13）具有其他相关参数采集功能，如视频、风速、风向、气温、相对湿度、大气压、降雨量等；

（14）监测原始数据及录音数据存储时间大于60天，支持通过通用通讯接口下载数据；

（15）在电力和通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据，永久断电不丢失已采集数据；

（16）显示操作方便，能显示仪器各种状态，可设置各种参数。

#### 2.7 数据传输单元

（1）应能实时传输实时传输噪声自动监测原始数据、录音数据及视频监控图像；

（2）数据传输模式、传输流程、传输格式等应满足 HJ660、HJ212的有关规定；

（3）应支持无线传输和有线传输两种通信功能数据传输模式；

（4）监测数据采用4G或5G无线技术具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

#### 2.8噪声自动站还包含以下设备

##### ★2.8.1视频监控单元2套

（1）传感器类型1/2.8" Progressive Scan CMOS

（2）最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR

（3）快门：1/1-1/30,000 s

（4）日夜转换模式：自动ICR彩转黑

（5）数字变倍：16倍

（6）光学变倍：23倍

（7）焦距：4.8-110.4 mm，23倍光学变倍

（8）视场角：55°-2.7°（广角~望远）

（9）补光灯类型：混合补光

##### ★2.8.2视频监控电脑终端1套

根据《城市功能区声环境质量评价技术规定(试行)》要求，对监测过程中所有数据开展数据统计和数据审核。为快速有效支撑数据审核，回查噪声声源及周边情况，配置1套视频监控电脑终端，并配置打印机支持有线和无线网络打印。

##### ★2.8.3噪声校准器2台

要求体积小，重量轻，性能稳定，使用方便，具有气压自动补偿功能，性能符合GB/T 15173-2010和IEC 60942：2003对1级声校准器的技术要求。符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003 1级

| 技术性能 | 1型声校准器 |
| --- | --- |
| 准确度等级 | 1级 |
| 标称声压级 | 94.0 dB |
| 频率 | 1000.0 Hz±1.0 Hz |
| 声压级误差 | ±0.25 dB |
| 总谐波失真 | ≤1 % |
| 总失真 | ≤2.5 % |

#### 2.9 声源识别单元

声源自动识别单元采用人工智能技术手段，可自动识别自然环境的典型声源，输出声源类型。

（1）声源识别系统中应自动识别自然环境的典型声源，至少包含雨声、风 声、雷声、鸟叫、虫鸣、蛙鸣的声音识别能力；

（2）声源识别系统的准确率≥85%；

（3）声源识别系统需充分考虑地理环境多样性、生物属性差异，具备扩展和自适应能力。

（4）支持噪声声源识别，关联超标录音数据，判断分析噪声超标声源类型。

#### 2.10气象监测单元

（1）用途：采用一体化气象参数传感器，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降水六个气象参数。

（2）风速：测量范围：0～60米/秒；精确度不低于±3%；

（3）风向：测量范围：0～360°；精确度不低于±3°；

（4）温度：测量范围：-40～80℃；精度不低于±0.3℃；

（5）湿度：测量范围：0～100%RH；准确度不低于±3%RH；

（6）大气压：测量范围：750~1000hPa；准确度不低于±0.5hPa；

（7）降雨量：测量范围：0～500mm；准确度不低于±4%；

（8）安装方式：与噪声子站共杆安装，用于分析气象因素对噪声监测数据的影响

#### 2.11噪声基座、网络、电源铺设施工

为保障设备稳定运转，建设噪声基座，布设电源，采用无线联网上传有关数据，如需对道路开挖破土，站点建设完成后需进行复原。

## （二）噪声自动监测数据联网服务

保障新建站点通过有线或无线方式传输，无缝接入昆山噪声软件平台及昆山市环境质量监测监控平台，用户可以对自动站进行远程监控和数据审核。

## （三）运维服务

### 1.日常运行维护要求

#### 1.1巡检内容

中标单位（巡检）指定人员每工作日早9：30登录噪声系统进行规范操作。

（1）系统巡检：查看系统软件、站点连网、数据上传状况等，对系统及站点故障做《日故障巡检记录》并注明故障原因和解决方法，对经初步判断需要去前端处理的故障填写故障单并及时排出维修人员，维修完成后填写对应维修单，并做好归档。

（2）数据巡检：查看监测数据异常情况，包括测量系统故障造成的数值基本保持不变或小时曲线异常、小时数据与前日相比均升高5分贝（A）以上的数据等，应根据小时数据曲线进行分析和判断，并分析异常值出现的原因。根据业主的管理需求，随时完善巡检方案和提交的记录、报表种类。每日口头汇报当日系统运行情况、站点故障的解决计划及其他运维工作的进展情况（如站点电力中断再连接的进展情况，站点的再安装情况等）、数据异常情况及站点对比测试安排情况等。

巡检值班人需要在跟业主相关人员汇报巡检情况并征得业主同意后才能视为当日巡检结束。

#### 1.2中标单位指定的运维人员因故不能按时到达时，应做到

（1）给业主电话说明情况；

（2）中标单位应派其他人员代替工作。

#### 1.3日常运行维护内容

日常运维包括软件维护与系统完善、硬件保修、站点故障判断及排除、站点拆回、站点迁移、站点安装、站点再安装、站点电路改造等基础建设的联系、协调、勘查现场、安装等工作。

（1）硬件维护：每年1次第三方校准，每月对站点进行一次现场巡检，巡检过程中，中标单位应积极主动地对系统潜在问题给予解决，并对站点周边环境进行勘查记录，每季度进行一次三防处理（对漏水、腐蚀等进行处理），向业主提交月、季、年《设备巡检总结》，对系统的工作状况、周边环境变化、存在的问题及解决方案、备品备件筹备建议等方面做出详尽的总结和论述。

（2）软件维护：软件维护与系统完善服务。系统及软件维护范围包括噪声自动监测系统涉及的所监控中心系统软、硬件，所有站点运行软件。配合业主的管理需求完善软件功能。

（3）其它软件系统有整合需求时，积极提供支持与配合。

#### 1.4硬件保修及更换

中标单位负责对硬件产品提供本运维期内的保修及更换服务。硬件设备保修包含设备老化以及自然灾害与不可抗力（如雷击、电压不稳等）引起的设备损坏。但若属于可追溯的第三方人为因素导致，中标单位可在向业主出示证据后收取设备成本费。

#### 1.5站点故障判断及排除

（1）中标单位安排的人员巡检时，发现站点故障，能远程排除的须当时解决并做记录；若站点故障当时不能判断，需通知相关运维人员前往现场解决。

（2）对于服务范围内的重大故障，中标单位应做到4小时内到达现场，6小时内解决。

（3）对于服务范围内的一般故障，中标单位应做到城区6小时内到现场，远郊区县当日（12小时以内）到达现场，24小时内解决。

（4）但若遇有特殊情况或需与第三方协调而造成不能及时解决问题的，中标单位应在到达现场4小时内向业主通报故障原因、目前采取的措施、预计解决时间等情况，力争做到影响最小、过程可控。特殊情况的故障解决时间约为3天。

#### 1.6联系、协调及基础建设工作

（1）基础建设工作包括（1）日常运维、故障排除、现场校准、站点迁移、站点安装、站点电路改造等过程中的联系、协调工作；（2）站点迁移、站点安装、站点电路改造等的建设工作。

（2）中标单位维人员在站点现场进行维护、故障排除、现场校准时遇到不允许进入的情况或遇到电源切断、站点需要迁移等情况时，应认真调查、详细询问，尽可能解决，如需由业主出面协调解决的，需将情况详细描述清楚；遇到站点所在单位因各种原因要求迁移站点的，中标单位须首先向业主汇报情况，由业主协调后，中标单位应按照业主要求进行下一步操作。

#### 1.7站点清洁工作范围

（1）中标单位负责站点的卫生清洁工作，一年至少做4次（通常可与现场巡检、校准一并完成）。要求做到外箱整洁、内箱及设备干净无尘土、蜘蛛网等，同时对风罩进行吹扫。

（2）如果有更换风罩或清洗风罩的要求，中标单位需在现场校准时一并完成。

#### 1.8日常运行维护记录以及文档管理

（1）中标单位应按照业主的要求建立噪声系统维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。中标单位每月需按照业主的要求按月汇总统计各类表格及台账，并做分析总结。

（2）中标单位在日常运行过程中，也应积极协助业主为系统管理而建立的其它相关管理文档的归档管理。

### 2.质量控制要求

质量控制部分分为现场校准、质控监测等。

#### 2.1现场校准

★（1）中标单位应实施“一年12次全面校准”的质量管理制度。并随时配合业主进行临时抽检测试，并做好相应记录。中标单位所使用的校准设备必须按国家规定的计量标准与周期在有资质的计量部门进行检定，相关文件需整理归档，未按规定时间提交或缺少一次校准记录或校准记录不规范，发现1次扣1万元。

全面校准指定期校准所有站点。

（2）任务要求

①每1个月做一次全面校准。受节假日、气候、考核目标要求等其它影响时，可适当作出调整），中标单位应提前一周向业主提交校准计划，校准结束后2个工作日内提交校准统计表及校准原始记录（含电子文档）。

②校准前后偏差≥0.5dB的，要求在2个工作日完成整改维护。

★③中标单位全面校准结束5个工作日后，必要时业主将指定部分站点进行校准数据的抽验，抽验具体时间及站点名称由业主确定，中标单位应积极配合，听从安排，抽验不合格认定为当月运维工作无效，扣除合同额1万元；整改后仍不合格的，扣除合同额2万元，直至整改合格为止，连续3次抽验不合格，设备做退货处理，中标人承担期间产生的全部费用，合同终止。

④现场校准用校准器，需每年进行计量检定，并将计量检定证书扫描件提交委托方。

#### 2.2质控比对监测

临时质控比对监测：当业主或第三方对自动监测数据有质疑时，中标单位根据实际情况启动质控比对监测流程。如故障明确的，则应先对设备进行维修，必要时在维修后进行比对测试工作；对连续两天以上出现数据异常且故障无法明确，站点周边环境无明显变化的情况，需要去站点做对比测试，判定监测数据是否存在偏差，测试后填写《对比测试结果记录单》并做好归档。根据使用方要求的其它比对监测应积极配合。

#### 2.3数据筛查

数据筛查包含日常数据及争议数据处置。

日常数据处置：中标单位应在日常值班过程中对数值曲线进行检查，对忽然增高或减小的数据，应通过录音等手段分析异常值出现的原因，无法确定时，应进行现场查验，是周围环境改变（如施工、遮挡等）还是属于系统或仪器故障，后者应在24小时内处理并上报业主，除在系统中标记该数据不参与计算外，按规定要求解决故障。

争议数据处置：是业主或第三方对监测结果提出异议时，中标单位应综合历史监测数据、周围环境变迁、系统设备状态等因素作出判断，鉴别采集数据的可靠程度，给出合理明确的处置结果。根据工作需要开展质控监测。

对于噪声自动监测系统的运维服务，严格按照原有维护规范要求，按照周、月、季度、年度给予细致推进。主要服务项目及服务间隔周期按不低于以下表格内容执行：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容描述 | 周期规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 例行维护工作 |  |  |
| 1 | 热线服务 | 提供24小时热线支持 | 日常持续 |
| 2 | 例行声校准 | 现场声校准工作 | 每月1次 |
| 3 | 仪表校验 | 第三方校准 | 每年1次 |
| 4 | 网络状态 | 保证通信网络畅通 | 每天1次 |
| 5 | 技术培训 | 因采购人人员调整进行系统培训 | 按实际需要 |
| 6 | 报告提交 | 定期提交维护报告 | 月、季、年 |
| 二 | 预防性维护工作 |  |  |
| 7 | 系统状态查询 | 查询系统工作状态 | 每天1次 |
| 8 | 设备巡检 | 对系统全面测试检查 | 每月1次 |
| 9 | 三防处理 | 对漏水、腐蚀进行处理 | 每季度1次 |
| 三 | 应急维护工作 |  |  |
| 10 | 现场服务 | 远程无法解决故障需现场支持 | 根据需要 |
| 11 | 备件更换 | 故障情况需要更换备件时 | 根据需要 |
| 12 | 硬件维修 | 对故障部件进行修复 | 根据需要 |
| 四 | 软件系统 |  |  |
| 13 | 中心站软件 | 查看主要应用服务器系统日志 | 每天1次 |
|  |  | 统计噪声自动监测子站在线和数据采集情况 | 每天1次 |
|  |  | 根据国家、省的要求随时对系统软件升级 | 根据需要 |
| 14 | 噪声自动监测子站软件 | 查看噪声自动监测子站在线情况以及日志 | 每天1次 |
| 五 | 中心站硬件系统 |  |  |
| 15 | 服务器的运行 | 查看各服务器的系统运行日志；查看磁盘工作容量；查看阵列的运行状况 | 每月1次 |
| 16 | 中心网络 | 通过内部局域网访问相关服务器；访问系统更新服务器；定期检查路由器、以太网交换机等 | 每月1次 |

★2.4数据统计及有效率

按照《城市功能区声环境质量评价技术规定(试行)》要求，协助对监测过程中所有数据开展数据统计和数据审核工作，数据统计分析错误（如等效声级计算错误），发现1次扣除合同额1万元；数据有效率低于标准要求，每低1%，扣除合同额1万元，低于标准要求10%，扣除合同额2万元。达到3次及以上，设备做退货处理，中标人承担期间产生的全部费用，合同终止。

- 五、综合要求

## （一）质保及售后服务

### 1、技术支持

1.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务，并派专人作为本项目负责人。

1.2中标人负责供货、运输、安装调试，并确保监测信息平台运行正常。其中噪声监测仪需提供计量机构的检定证书。

1.3中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间中标人所发生的或中标人施工场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

### 2、质保及售后服务：

2.1中标人所投所有货物须提供至少1年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。投标方应在质量保证期内提供合同货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级。

2.2中标人所投所有货物须提供至少一年的免费运维服务（自验收合格之日起计算）。

2.3售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，中标人须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，中标人需在48小时内免费提供备品备件供采购人使用。

## （二）培训

（1）中标单位应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到采购人所在地对采购方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由中标单位承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标单位承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现仪器设备实际操作为与软件的掌握为目标。

（2）现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经采购方确认后方可认可。

（3）培训费用包含在总投标价中。

## ★（三）交货期：自合同签订之日起30个日历天内供货并安装调试验收完毕。

## （四）供货地点：采购方指定地点。

## ★（五）设备的安装与验收

5.1总体要求

（1）采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

（2）货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人。

（3）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（4）所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。

★（5）对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明，自合同签订之日30个日历天内不能完成项目最终验收，设备退货，合同终止。

（6）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

5.2技术要求

5.2.1 安装和调试

5.2.1.1 开箱检查

（1）仪器设备应无破损、变形，无明显缺陷，型号、数量应与设备清单一致。

（2）仪器设备应在明显位置标示仪器的产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等信息。

（3）每台噪声监测子站整机（含带风罩的户外传声器）须提供依据JJG 1095（或 JJG 778）出具的仪器检定合格证书。

（4）应包含安装说明书（图纸）、使用说明书、仪器产品合格证书、保修卡等。

5.2.1.2 基础施工

噪声监测子站基础施工应符合 GB 50093 的相关要求，保障仪器设备安装牢固，传声器支架结构应满足防生锈、防掉落、易维护等要求，便于传声器安装、拆卸和声校准操作。

5.2.1.3 调试

安装完毕后进行仪器调试，噪声监测子站采集到的数据可正常上传至指定的服务器。

5.2.2 试运行

5.2.2.1 试运行周期不小于7天，试运行结束后，每台设备运行状态应正常（试运行前校准，试运行结束后校验，偏差不大于0.5dB），数据信息传输应准确，数据采集率应大于95%。

★5.2.2.2 试运行期间，采用手工监测仪器对所有监测点位的噪声监测子站进行不少于24小时的连续比对测试，手工监测数据和自动监测数据各小时等效声级偏差绝对值不得超过1.0dB。手工比对监测由采购人委托第三方开展，费用由中标人支付。提前3天与采购人发起申请手工比对监测，自申请之日起15个日历天内完成手工比对监测，3次比对监测不合格，退货并终止合同。提供CMA手工比对监测报告。

5.2.2.3 试运行期间不得进行任何形式的仪器维护，因故障等造成运行中断，恢复正常后重新开始试运行。

★5.2.3 验收

系统试运行合格后进行验收。验收内容应包括自动监测子站仪器检定合格证书，系统技术参数与招标文件、合同条款的符合性，试运行结果，以及其他要求的符合性。自合同签订之日30个日历天内不能完成项目最终验收，设备退货，合同终止。

5.2.4 设备登记建档

根据《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》填写噪声监测子站档案。每个噪声监测子站档案中需附监测点位周边环境现状示意图和噪声监测子站八方位图。周边环境现状示意图可采用卫星地图，应包括周边100m 范围内的道路（标注名称、车道数、道路等级、与点位距离、遮挡物等信息）、建筑物（标注高度、用途等信息）、固定声源、绿化带等。噪声监测子站八方位图由八个方向照片组成。

## （六）付款方式

合同签订生效后30天内，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款，在设备全部安装、调试、试运行并在项目完成验收合格后，支付财政今年内拨付款剩余金额至25万元，质保期满后10天内付清合同余款。

## （七）其他要求

1、投标方应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标方售后服务维修机构应备有所购货物维修所需的关键零部件。

2、投标方应在质量保证期内提供合同货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级。

3、投标方所提供的数据通信和网络设施应有可靠防止病毒、黑客攻击的措施，通信应有密码保护，密钥应由招标方管理和设置。

4、投标单位如非设备生产商，则提供制造厂商或制造厂商在国内设立的最高级别代理商出具的针对本项目的专项授权书。

5、谈判单位的经验业绩：谈判单位需提供近三年所独立承担的已经完成或正在实施的环境监测集成自动站项目清单，可列明其中不少于三个典型项目经验业绩。

6、打★的参数为关键性条款。

六、关于谈判采购的说明

1.谈判供应商所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循谈判采购文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良、全新的产品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在谈判响应文件中逐条列出，如未列出，且评审时未能发现其未响应，则履约时视同乙方全部响应采购文件要求并按采购文件要求执行。

2.谈判响应文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。谈判供应商提供的所有资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对谈判采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其谈判响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

3.谈判采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，谈判供应商提供的所有产品（包括设计、制造、调试以及节能环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

4.本项目谈判响应报价包括全部货物和服务的报价。应包括但不限于：所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、保管、运至最终目的地的运费、保险、装卸、检测验收、技术支持与培训、交付使用前、售后服务、代理机构的成交服务费等一切费用以及供应商利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。谈判供应商应对所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

5.供应商应认真尽责地执行采购单位委托的各项服务事项，完成本项目的服务工作，并承担本项目实施过程中人员、财产的安全。

6.知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该竞标产品而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7.谈判供应商在响应时或成交后，如存在无法实质性满足本次采购要求或达到其谈判响应文件中所作相关承诺的情况，采购人有权拒绝该单位响应文件或取消其成交资格。

8.凡涉及本次采购文件的补充说明或更正、成交等信息，均以招标代理机构在信息发布媒体发布的公告为准。

第五章 合同主要内容

甲方： 苏州市昆山生态环境局

地址：

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司采购编号                号采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的2025年声功能区噪声自动站设备更新项目的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求如下：

2025年声功能区噪声自动站新建项目

| 序号 | 项目名称 | 投标产品品牌 | 型号规格 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： ¥： |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.3下列文件为本合同不可分割部分：

（1）谈判采购文件；

（2）乙方成交的谈判响应文件；

（3）乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书；

（5）签订合同前，中标人提供招标文件中明确要求提供的相关材料原件，核实无异议后扫描作为附件；

（6）合同其他附件（如有）。

二、合同价格与支付

2.1合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币              元，总报价包括货物价格（包括全部货物、辅配件、随货应提交的资料等费用）、包装、运输、保险、质保期服务、成交服务费、税金、劳务、利润等交付使用前及质保期间所发生的所有费用。 甲方有权根据需求作相应调整，乙方应予同意，并根据成交单价按实结算。

2.2 付款方式：

（1）合同签订生效后30天内，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款，在设备全部安装、调试、试运行并在项目完成验收合格后，支付财政今年内拨付款剩余金额至25万元，质保期满后10天内付清合同余款。

（2）乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、甲方盖章签收后的运货回单。

（3）支付方式：数字人民币或银行转账。

三、质量保证

3.1 产品须与规定的质量、功能和性能相符，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告等相关材料。

3.2 本合同应为完整产品及技术要求的提供。对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在报价文件和合同中所承诺提供的参数，乙方应无条件提供，由于其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

3.3 除特别约定外，质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

四、包装

乙方提供的产品必须为原包装，在送交甲方验收前不得涂改及拆箱。

五、标的物的交付

5.1 交货地点：采购单位指定地点。

5.2交货时间：自合同签订之日起30日内供货并安装调试验收完毕。

六、标的物的检验和验收

6.1甲方和相关部门按照谈判文件和响应文件承诺进行验收。验收原则按照下列进行：

（1）有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。

（2）涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

（3）货物在验收时，乙方应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付甲方。

（4）乙方应根据甲方的技术要求提供相应的软硬件产品。由乙方所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（5）签订合同前，中标人提供招标文件中明确要求提供的相关材料原件，验收时提供文件扫描件。

（6）所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由乙方提供，费用包含在总投标价中。

（7）试运行期间，采用手工监测仪器对所有监测点位的噪声监测子站进行不少于24小时的连续比对测试，手工监测数据和自动监测数据各小时等效声级偏差绝对值不得超过1.0dB。手工比对监测由采购人委托第三方开展，费用由中标人支付。提前3天与采购人发起申请手工比对监测，自申请之日起15个日历天内完成手工比对监测，3次比对监测不合格，退货并终止合同。提供CMA手工比对监测报告。

（8）对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，乙方应及时进行整改，最终验收合格后，甲方向乙方签发最终验收证明，自合同签订之日30个日历天内不能完成项目最终验收，设备退货，合同终止。

（9）乙方应向甲方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便甲方今后能掌握操作和维护方法。

6.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

6.3 验收期限自，自合同签订之日30个日历天内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

6.4 如双方对验收结果有分歧，则以甲方所在地技术监督部门或机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

七、标的物提出异议的时间和办法

7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、售后服务

8.1乙方所投所有货物须提供至少1年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

8.2乙方所投所有货物须提供至少一年的免费运维服务（自验收合格之日起计算）。

（1）中标单位实施“一年12次全面校准”的质量管理制度。并随时配合业主进行临时抽检测试，并做好相应记录。中标单位所使用的校准设备必须按国家规定的计量标准与周期在有资质的计量部门进行检定，相关文件需整理归档，未按规定时间提交或缺少一次校准记录或校准记录不规范，发现1次扣1万元。

（2）中标单位全面校准结束5个工作日后，必要时业主将指定部分站点进行校准数据的抽验，抽验具体时间及站点名称由业主确定，中标单位应积极配合，听从安排，抽验不合格认定为当月运维工作无效，扣除合同额1万元；整改后仍不合格的，扣除合同额2万元，直至整改合格为止，连续3次抽验不合格，设备做退货处理，中标人承担期间产生的全部费用，合同终止。

（3）按照《城市功能区声环境质量评价技术规定(试行)》要求，协助对监测过程中所有数据开展数据统计和数据审核工作，数据统计分析错误（如等效声级计算错误），发现1次扣除合同额1万元；数据有效率低于标准要求，每低1%，扣除合同额1万元，低于标准要求10%，扣除合同额2万元。达到3次及以上，设备做退货处理，中标人承担期间产生的全部费用，合同终止。

8.3售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，中标人须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，中标人需在48小时内免费提供备品备件供采购人使用。

8.4乙方所提供的数据通信和网络设施应有可靠防止病毒、黑客攻击的措施，通信应有密码保护，密钥应由甲方管理和设置。

8.5其他售后服务见乙方报价文件中的承诺。

九、违约责任

9.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1)除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因产品质量缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之五计算。

(2)原则上7个日历天交货，延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

(3)乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

(4)乙方应在合同约定时间内（或甲、乙双方另外规定的时间内）将货物交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日千分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

（5）签订合同前，中标人提供招标文件中明确要求提供的相关材料原件，在合同履行期间发现该文件有异，甲方有权立即终止合同，赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。并保留追究权利。

9.2乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后按期付款。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新产品更换或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.3 合同的部分和全部都不得转让。

十三、特别条款

13.1双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

13.2本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中谈判采购文件、成交的报价响应文件、成交单位在谈判过程中的澄清、承诺等均为本合同不可缺少的必要组成部分。

13.3本合同经甲乙双方法定代表人或被授权人签字和加盖公章后生效，合同签订后2个工作日内采购人完成“苏采云”系统网上备案。

13.4本合同一式叁份，甲乙双方、采购代理机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

十四、其他

14.1.本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                乙方：

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

第六章 合格性评审办法

- 一、评审方法

1.本次谈判采用最低评标价法，在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以不超过采购预算且最后报价最低的谈判供应商作为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委应注明不合格原因，该供应商不得参加谈判小组与其进行的单一的谈判活动，或不具备成交资格。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。

3.提供相同品牌核心产品的不同供应商，按一家供应商计算，最后报价最低的获得推荐资格，报价相同的，由评委会抽签决定一名成交人推荐资格，其他同品牌响应单位不作为成交候选人。投标的核心产品品牌少于三个的，则谈判失败。

4.成交原则：谈判小组在评审合格的响应文件中，按最后报价由低到高的顺序排序，并根据采购人的授权，确定排名第一（即最后报价最低）的供应商为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的谈判供应商，则由评委会以抽签方式确定成交供应商。

5.如谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

6.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（1）如供应商认定本企业及所有服务的承接商为小型或微型企业,则需提供供应商签署《中小企业声明函》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

注：填报《中小企业声明函》需严格按“工信部联企业〔2011〕300 号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，本项目所属行业为：工业。

（2）政府采购促进残疾人就业政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标单位给予价格评审优惠：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位应在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

（3）政府采购支持监狱企业发展政策：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）供应商对提供的声明函和证明的真实性责任。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱证明文件与事实不符，则视同提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定对供应商处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

- 二、评审内容：

| 序号 | 评审程序 | 评审内容 | 评审是否合格（是”或“否”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性评审 | 合格谈判供应商的资格条件（详见第二章13.2） |  |
| 2 | 符合性评审 | 响应产品技术参数及性能、功能要求的符合性 |  |
| 3 |  | 技术资质和人员配备是否满足采购要求 |  |
| 4 |  | 售中售后服务承诺内容 |  |
| 5 |  | 交货期限、质保期和免费运维期限、付款方式是否响应 |  |
| 6 |  | 业绩（根据第四章要求提供相关材料） |  |
| 7 |  | 其他（除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |

说明：

1、采购文件中要求的复印件可以用扫描件代替；复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分或不被评审通过。

2、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替。

（全文完）