招 标 文 件

项目名称：阜宁县公安局法医解剖室设备采购

项目编号：JSZC-320923-XHGL-G2024-0007

阜宁县公安局

2024年5月8日

总  目  录

第一章 招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章 采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

阜宁县公安局法医解剖室设备采购招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年5月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-XHGL-G2024-0007

2.项目名称：阜宁县公安局法医解剖室设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：120万元

5.最高限价：120万元

6.采购需求：阜宁县公安局法医解剖室深化设计、设备、设施等采购、安装及其售后服务等。具体采购内容及技术要求等详见招标文件。

7.合同履行期限：自接到采购人通知之日起30日历天内供货并安装完成。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购的项目,采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月8日至2024年5月15日，每天上午00：00-12：00，下午12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年5月29日9：00时（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县公安局

地址：阜宁县香港路588号

联系人：朱丽，联系方式：15950266088

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华洵项目管理有限公司

地　址：阜宁县徐州路864号

联系人：王迎华，联系方式：0515-89715366

3.项目联系方式

项目联系人：朱丽             王迎华

电　话：15950266088        0515-89715366

4.监管部门：阜宁县财政局政府采购科

联系人：王柱

联系电话：0515-69917082

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 根据计价格【2002】1980号文件，代理机构将按项目中标价的1.5%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

招标代理服务费收款单位名称：江苏华洵项目管理有限公司阜宁分公司，开户银行：南京银行股份有限公司阜宁支行；帐号：1111270000000469。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、建设方案、实施方案、售后服务方案

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关建设方案、实施方案、售后服务方案等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人及采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2中标人签订合同前需提供纸质投标文件正本一份，副本四份。

31.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

附件：

阜宁县政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与阜宁县政府采购活动！政府采购线上合同信用融资是阜宁县财政局和中国人民银行阜宁县中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《阜宁县财政局 中国人民银行阜宁县中心支行转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（阜财购〔2021〕16号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

我县提供贷款的金融机构是江苏银行，联系人：陈曦，电话：13401723128

# 第三章  合同文本

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金缴纳:

6.1.1本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，乙方应按阜政办发﹝2015﹞56号文件规定要求，在本项目中标结果公告质疑期结束之日起十日内且在签订合同前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。

乙方也可以采用保函形式提交履约保证金，采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

6.1.2依据盐财购〔2021〕19号文件规定，乙方具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖乙方公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

6.1.3履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

6.2 履约保证金退还:

6.2.1 乙方在本合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经甲方同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道三个工作日内无息退还。因乙方自身原因造成延期退还的，甲方不承担责任。

6.2.2 如为保函，在到期时自行失效。

6.3履约保证金不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4逾期退还的违约责任：

采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：甲方收到货物并安装完成后，经甲方验收合格后，支付至合同价款的90%，设备运行一年后，无质量问题支付合同尾款。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为3年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.6为确保解剖室美观性、合理性、全面性，乙方在签订合同之日起7日内应根据项目现场，出具解剖室改造的全套设计图（含施工图、室内效果图），设计要求应满足行业最新规范及标准。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值千分之一的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之一向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之二十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

一、产品数量及技术参数

| 序号 | 货物名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、腐败尸体解剖室 |  |  |  |
| 1 | L型升降尸体解剖台 | 技术参数: 解剖台设计简洁、美观、实用；内胆脏物容易清洗；台面3内侧设计上下两层排气腰圆孔：内侧倾斜面孔径为≥7.5×0.5cm，内侧竖面孔径为≥7.5×0.5cm，提高排风量。 设置两套独立排气装置（台面排气、底座排气）； 台面各连接部分采用内圆弧确保台面易清洗。 材质:优质304不锈钢，厚度≥2.0mm，台面承重≥150Kg,尸体解剖台面尺寸≥2600*850mm ，取材台面尺寸≥1300*680mm，台面总高≥860mm。 解剖与取材L型一体化设计，大底座外形，四侧面排气百叶格栅，下端装饰裙边。 1、 台面板整体翻开60°，方便内胆清理卫生。 2、 台面内胆汽水分离设计防止污水入排气管。 3、 台面内胆四倾斜快速泄水设计不积水。 4、 台面两边框两条2米激光刻录标尺，永不磨损，方便快速定位尸体长度。 5、 台面一端大水池设计，满足清洗需要，配置高弯冷热水龙头。 6、 台面板电动平稳升降，任意位置停留，升降距离≥10cm，行程开关距离限位，脚控点动升降控制，380v电源供电 7、水池一角安装不锈钢下水组件，带不锈钢过滤提篓。 8、 配置液动无动力吸液装置。 9、台面水池侧面安装移动高压多段水枪（进口软管，露出部分长≥2.5米）。 10、 底座内50mm排水管(配≥1m，口径50mm防腐加厚排水软管)。 ▲11、解剖台配置电动开颅辅助装置，电压220V，304不锈钢材质，电动双驱S状形变，抬升角度在0～50°可调，该装置在开启过程中平稳、无明显抖动现象。投标时提供具有CMA认证机构出具的检测报告扫描件。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 单人病理取材台 | 1、 材质：304不锈钢。 2、 单人操作，立柜式结构。 3、 台面尺寸：≥104 x46cm,离地高度85cm。 4、 外形尺寸：≥120x60x172cm。 5、 排气功能：最大排风量216m3/h,功率85W,风压 280Pa。 6、 排水功能：内接50mm加厚防腐下水软管，确保排水顺畅不渗漏。 7、 清洗功能：配置大洗手池，高弯冷热水龙头。 8、 喷淋功能：配置5段多水形调节移动水枪。 9、 照明功能：配置20WB光灯，光线充足柔和。 10、 消毒功能：配置20W紫外消毒灯，定时器自动定时控制（≥40分钟/次）。 11、 台面设计多个喷淋孔，可快速冲洗台面，连接处采用内圆弧设计，不结垢，易于清洗。 面板安装防水220v电源插座，台面中间设计置物台，并刻有1m激光标尺。 设计简洁实用，清洗方便、排污气快速，主要用于病理检 材的提取、组织样本切片、化学试剂配置等。单人操作，立柜式结构。 功能和技术指标：排气功能，能迅速排除臭味、异味，且排风量可调（可调开关必须安装在面板上）；吸风口与排风机必须采用风道连接； 排水：内接防腐下水软管，确保排水顺畅不渗漏；脚控台面喷淋和多水形调节移动喷淋； 台面泄水：台面模压泄水槽，方便台面泄水；冷热水调温功能；带洗手池和手控冷热水龙头；带有长度刻度标尺； 消毒：配置定时器的紫外消毒灯，自动定时； 清洗：水道转弯处采用圆弧形设计，不结垢，易于清洗； 照明功能：内装日光灯，光线充足柔和。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 多功能不锈钢通风储物柜 | 功能：上层为器械柜，下层为通风柜，带洗手水池和经模具冲压而成的排风栅栏（栅栏数量根据解剖室排风而定），洗手池水龙头：冷热可调龙头。技术指标：尺寸：高80cm×深50cm（长根据解剖室设计确定）。 | 米 | 2.5 | 工业 |
| 4 | 移动式法医摄影台 | 专供法医摄影（拍照）时用，展开长：≥156cm、总宽：≥62cm；台阶长≥100cm、台阶宽≥31cm； 2层台阶：一层台阶高≥37cm、二层台阶高≥62cm； 不锈钢材质；摄影器械盘尺寸：≥28×28cm；有两级安全围栏；万向轮带锁定； 踏板：表面模具冲压成小圆凸形排列，对脚底有按摩保健作用，长时间站立不易疲劳。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 移动式不锈钢记录台 | 304不锈钢材质，万向脚轮（带锁紧装置）；台面下部设资料层（存放资料）尺寸：≥70×50×24cm，台面上设资料层架2层：第一层高≥14cm、第二层高≥4cm；尺寸（长宽高）：≥70×50×103cm（其中台面高85cm）；用于解剖数据记录（供使用者坐着记录） | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 解剖器具手推车 | 适用于解剖室内解剖器具的盛放，万向脚轮，方便法医取用。外形尺寸（长深高）：≥66×50×90cm；器械盘尺寸：≥56×40cm；双层；层间距：≥55cm；不锈钢材质 | 辆 | 1 | 工业 |
|  |  | 二、腐败尸体解剖室空气送风及抽风系统 |  |  |  |
| 1 | 全新风空调机组 | 全新风管道式空调机组，每个解剖室单独控制。管道式净化空气调节机组（不采用水冷机组）,单台制冷量5P，总制冷量15P-25P，系统运行稳定可靠，故障率低（系统免维修）。在保证室内外空气交换次数的情况下，解剖台附近的温度在夏季应为22℃～28℃，冬季应为16℃～24℃ | 套 | 4 | / |
| 2 | 空调安装及材料 | 含空调安装、保温棉、12-19铜管、排水、电缆、支架等辅材 | 套 | 4 | / |
| 3 | 全新风层流布气系统 | 材质：优质304不锈钢面板，镀锌铁皮内胆。 技术参数： 1、面板尺寸：≥2600×1400mm,内胆：≥2500×1300×300mm。 2、面板照明：2条LED防眩目无影照明光带。 3、面板数千个腰圆空调送风孔，侧面1～2个中央空调进风接口。 4、箱体内安装有消音装置，流速减缓装置，隔热装置（防止箱体产生冷凝水） 功能：自动将中央空调管道输送的冷风或热风混合后向下垂直输送至解剖台区域，安装附件包括花兰钩、牙条、螺母、垫圈等。箱体内腔做抗菌涂层，符合ROHS和食品安全FDA的要求； | 台 | 1 | / |
| 4 | SLT高效静吸机 | 静吸机高效、超净、超静。含风帽。风量；6000m3/h，内含杀菌、SLT和提升装置。解剖室、解剖台台面排污气配套，结构：铝合金框架，专用彩钢板、内壁消音板、箱体密封、防雨防霉、 箱面不锈钢挡雨板，使用定制双进风蜗壳风道，电源380v.50Hz。 | 只 | 1 | / |
| 5 | SLT高效静吸机 | 静吸机高效、超净、超静。含风帽。风量；5000m3/h，内含杀菌、SLT和提升装置。解剖室、解剖台台面排污气配套，结构：铝合金框架，专用彩钢板、内壁消音板、箱体密封、防雨防霉、箱面不锈钢挡雨板，使用定制双进风蜗壳风道，电源380v.50Hz。 | 个 | 2 | / |
| 6 | 防雨弯头 | 定制 | 个 | 3 | / |
| 7 | 新风口 | 定制 外形尺寸：1000*400mm | 套 | 2 | / |
| 8 | 风机调节风阀 | 调节阀门角度的风量调节阀。 | 卷 | 3 | / |
| 9 | 防护网 | 跟出风口配套，不锈钢材质，800目 | 个 | 3 | / |
| 10 | 动力电源线 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR2.5mm²。 | 套 | 1 | / |
| 11 | 层流布气装置 | 模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤600*600mm，高度≤300mm，输入端φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s； | 套 | 6 | / |
| 12 | 设备支吊架及安装辅材 | 角铁、吊筋、膨胀螺栓、镀锌铆钉、封闭胶、抱箍等。 | 套 | 1 | / |
|  |  | 三、腐败尸体解剖室智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 触摸屏集中控制系统 | 材质:304不锈钢，厚度1.0mm，嵌入式安装，额定电压：400/230V（三相五线制），额定频率：50Hz，适用环境-300c～+600C,绝缘强度：1000v兆欧表测量不低于2兆欧，线路1400V交流试验1分钟不击穿；所有的控制、保护器件均采用知名品牌，产品制作美观大方，排线清晰规范，质量稳定，维修方便，电柜符合IEC国标。触摸屏控制。 | 套 | 1 | / |
|  |  | 四、解剖室照明系统 |  |  |  |
| 1 | 无影防炫目照明光带 | 照度≥1000LUX，确保24小时能解剖室尸体；1/30秒非闪光照相。 | 套 | 1 | / |
|  |  | 五、消毒及空气净化系统 |  |  |  |
| 1 | 紫外消毒系统 | 安装在解剖室顶部用于对解剖室内消毒。 技术指标： 功率：30W 定时开关：每个解剖室安装一个，安装在电控柜内，法医解剖完毕出门时打开紫外消毒，工作后自动关闭紫外灯 | 套 | 1 | / |
|  |  | 六、高败尸体解剖室 |  |  |  |
| 1 | L型升降尸体解剖台 | 技术参数: 解剖台设计简洁、美观、实用；内胆脏物容易清洗；台面3内侧设计上下两层排气腰圆孔：内侧倾斜面孔径为≥7.5×0.5cm，内侧竖面孔径为≥7.5×0.5cm，提高排风量。 设置两套独立排气装置（台面排气、底座排气）； 台面各连接部分采用内圆弧确保台面易清洗。 材质:优质304不锈钢，厚度≥2.0mm，台面承重≥150Kg,尸体解剖台面尺寸≥2600*850mm ，取材台面尺寸≥1300*680mm，台面总高≥860mm。 解剖与取材L型一体化设计，大底座外形，四侧面排气百叶格栅，下端装饰裙边。 1、 台面板整体翻开60°，方便内胆清理卫生。 2、 台面内胆汽水分离设计防止污水入排气管。 3、 台面内胆四倾斜快速泄水设计不积水。 4、 台面两边框两条2米激光刻录标尺，永不磨损，方便快速定位尸体长度。 5、 台面一端大水池设计，满足清洗需要，配置高弯冷热水龙头。 6、 台面板电动平稳升降，任意位置停留，升降距离≥10cm，行程开关距离限位，脚控点动升降控制，380v电源供电 7、水池一角安装不锈钢下水组件，带不锈钢过滤提篓。 8、 配置液动无动力吸液装置。 9、台面水池侧面安装移动高压多段水枪（进口软管，露出部分长≥2.5米）。 10、 底座内50mm排水管(配≥1m，口径50mm防腐加厚排水软管)。 ▲11、解剖台配置电动开颅辅助装置，电压220V，304不锈钢材质，电动双驱S状形变，抬升角度在0～50°可调，该装置在开启过程中平稳、无明显抖动现象。投标时提供具有CMA认证机构出具的检测报告扫描件。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 多功能不锈钢通风储物柜 | 功能：上层为器械柜，下层为通风柜，带洗手水池和经模具冲压而成的排风栅栏（栅栏数量根据解剖室排风而定），洗手池水龙头：冷热可调龙头。技术指标：尺寸：高80cm×深50cm（长根据解剖室设计确定）。 | 米 | 4.5 | 工业 |
| 3 | 移动式法医摄影台 | 专供法医摄影（拍照）时用，展开长：≥156cm、总宽：≥62cm；台阶长≥100cm、台阶宽≥31cm； 2层台阶：一层台阶高≥37cm、二层台阶高≥62cm； 不锈钢材质；摄影器械盘尺寸：≥28×28cm；有两级安全围栏；万向轮带锁定； 踏板：表面模具冲压成小圆凸形排列，对脚底有按摩保健作用，长时间站立不易疲劳。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 移动式不锈钢记录台 | 304不锈钢材质，万向脚轮（带锁紧装置）；台面下部设资料层（存放资料）尺寸：≥70×50×24cm，台面上设资料层架2层：第一层高≥14cm、第二层高≥4cm；尺寸（长宽高）：≥70×50×103cm（其中台面高85cm）；用于解剖数据记录（供使用者坐着记录） | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 解剖器具手推车 | 解剖室内解剖器具的盛放，万向脚轮。外形尺寸（长深高）：≥66×50×90cm；器械盘尺寸：≥56×40cm；双层；层间距：55cm；不锈钢材质 | 辆 | 1 | 工业 |
|  |  | 七、高败解剖室空气送风及抽风系统 |  |  |  |
| 1 | 全新风空调机组 | 全新风管道式空调机组，每个解剖室单独控制。管道式净化空气调节机组（不采用水冷机组）,单台制冷量5P，总制冷量15P-25P，系统运行稳定可靠，故障率低（系统免维修）。在保证室内外空气交换次数的情况下，解剖台附近的温度在夏季应为22℃～28℃，冬季应为16℃～24℃ | 套 | 4 | / |
| 2 | 空调安装及材料 | 含空调安装、保温棉、12-19铜管、排水、电缆、支架等辅材 | 套 | 4 | / |
| 3 | 全新风层流布气系统 | 材质：优质304不锈钢面板，镀锌铁皮内胆。 技术参数： 1、面板尺寸：≥2600×1400mm,内胆：≥2500×1300×300mm。 2、面板照明：2条LED防眩目无影照明光带。 3、面板数千个腰圆空调送风孔，侧面1～2个中央空调进风接口。 4、箱体内安装有消音装置，流速减缓装置，隔热装置（防止箱体产生冷凝水） 功能：自动将中央空调管道输送的冷风或热风混合后向下垂直输送至解剖台区域，安装附件包括花兰钩、牙条、螺母、垫圈等。箱体内腔做抗菌涂层，符合ROHS和食品安全FDA的要求； | 套 | 1 | / |
| 4 | SLT高效静吸机 | 静吸机高效、超净、超静。含风帽。风量；6000m3/h，内含杀菌、SLT和提升装置。解剖室、解剖台台面排污气配套，结构：铝合金框架，专用彩钢板、内壁消音板、箱体密封、防雨防霉、 箱面不锈钢挡雨板，使用定制双进风蜗壳风道，电源380v.50Hz。 | 套 | 2 | / |
| 5 | SLT高效静吸机 | 静吸机高效、超净、超静。含风帽。风量；5000m3/h，内含杀菌、SLT和提升装置。解剖室、解剖台台面排污气配套，结构：铝合金框架，专用彩钢板、内壁消音板、箱体密封、防雨防霉、箱面不锈钢挡雨板，使用定制双进风蜗壳风道，电源380v.50Hz。 | 台 | 1 | / |
| 6 | 防雨弯头 | 定制 | 只 | 3 | / |
| 7 | 新风口 | 定制 外形尺寸：1000*400mm | 个 | 2 | / |
| 8 | 风机调节风阀 | 调节阀门角度的风量调节阀。 | 个 | 3 | / |
| 9 | 防护网 | 跟出风口配套，不锈钢材质，800目 | 套 | 3 | / |
| 10 | 动力电源线 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR2.5mm²。 | 卷 | 1 | / |
| 11 | 层流布气装置 | 模块化结构设计，空气动力学面板,导流孔矩阵式排列，导流孔数量≥450个，孔径≥4mm，层流区均速误差<5%,尺寸≤600*600mm，高度≤300mm，输入端φ200mm，标准1m层流质速0.5m/s； | 个 | 6 | / |
| 12 | 设备支吊架及安装辅材 | 角铁、吊筋、膨胀螺栓、镀锌铆钉、封闭胶、抱箍等。 | 套 | 1 | / |
|  |  | 八、高败解剖室智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 触摸屏集中控制系统 | 材质:304不锈钢，厚度1.0mm，嵌入式安装，额定电压：400/230V（三相五线制），额定频率：50Hz，适用环境-300c～+600C,绝缘强度：1000v兆欧表测量不低于2兆欧，线路1400V交流试验1分钟不击穿；所有的控制、保护器件均采用知名品牌，产品制作美观大方，排线清晰规范，质量稳定，维修方便，电柜符合IEC国标。触摸屏控制。 | 套 | 1 | / |
|  |  | 九、解剖室照明系统 |  |  |  |
| 1 | 无影防炫目照明光带 | 照度≥1000LUX，确保24小时能解剖室尸体；1/30秒非闪光照相。 | 套 | 1 | / |
|  |  | 十、消毒及空气净化系统 |  |  |  |
| 1 | 紫外消毒系统 | 安装在解剖室顶部用于对解剖室内消毒。 技术指标： 功率：30W 定时开关：每个解剖室安装一个，安装在电控柜内，法医解剖完毕出门时打开紫外消毒，工作后自动关闭紫外灯 | 套 | 1 | / |
|  |  | 十一、解剖室法医辅助装备 |  |  |  |
| 1 | 脏器秤 | 最大称重为5kg，精度为0.1g | 台 | 2 | / |
| 2 | 单层操作台 | 放置在解剖台上使用，可配置尼龙砧板；304不锈钢材质。 | 台 | 2 | / |
| 3 | 电热水器 | 容量：80L，72小时强效保温，45℃低耗保温，双重抑菌保护，防电墙，防漏电，防干烧，防高温，防高压，防溅水。 | 只 | 1 | / |
| 4 | 移动尸体手推车 | 不锈钢材质，与解剖台配套使用，高度与解剖台齐平，方便尸体搬运，四轮两个定向轮，两个刹车万向轮，外形尺寸：≥220 x 60 x 85cm . | 辆 | 1 | / |
| 5 | 法医消毒柜 | 技术参数： 上柜安装紫外线消毒管，同时产生臭氧（浓度≥10PPm/min） ▲杀菌率≥99.9%（大肠杆菌杀菌率≥99.9%、白色念球菌杀菌率≥99.9%、脊髓灰质炎病毒杀菌率≥99.9%），投标时提供具有CMA认证机构出具的检测报告扫描件。 上柜门玻璃贴膜，防止紫外线外泄伤人；门打开则断电，紫外线和臭氧自动停止。下柜安装红外消毒管（HbsAg抗原性破坏试验30分钟：S/N＜2.1、HbsAg抗原性破坏试验60分钟：S/N＜1.5）。 下柜安装2支300W的红外加热管，柜内温度加热至120～150℃并保持恒定，保持时间≥15min；对柜内器械高温消毒。电源：220V50Hz；总功率：650W；高效超短波真空紫外灯功率：1支×8W； 石英红外加热管：2支×300W；电子定时器；外形尺寸：43×34×76cm，容量82L。 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 不锈钢拖把池 | 不锈钢材质，定制。表面易清洗，打理方便。可定制 | 只 | 2 | / |
| 7 | 法医物证摄影台 | 尺寸（长宽深高）：130x60x50cm,不锈钢材质。 便于物证、衣物、检材的清理，拍摄取证，四轮定位锁紧，可推拉移动。 | 台 | 1 | / |
| 8 | 电动开颅锯 | 摆动式电动开颅锯只切割骨头、骨盆、不切割软组织、功率大切割快、无血浆飞溅、工作时无环境污染。 ▲工作方式：超高速摆动，电击转速(摆动频率)：≥1800rpm；投标时提供具有CMA认证机构出具的检测报告扫描件。 工作时表面温度≤48℃，噪音≤85分贝； 交直流两用：DC12V6A、AC 220V； 额定功率：80W； 主机尺寸：≥φ4.9×22cm； 传动轴长（伸出部分）：≥4cm； ▲高强度合金钢锯片,锯片硬度≥65HRC；投标时提供具有CMA认证机构出具的检测报告扫描件。 开颅锯主机轻巧方便手持，重量1kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 9 | 法医解剖器具箱 | 配置骨锯、骨锤、骨凿、骨剪、绷带剪、手术剪、手术刀、止血钳、针盒、指纹捺印盒、指纹捺印纸、纱布、药棉、胶布、医用手套等器材。 | 套 | 2 | / |
| 10 | 壁挂式空调 | 法医办公室用，1.5P壁挂式冷暖空调，制冷量3500W，制热量3900W，循环风量650m3/h，制冷功率1080w，上下扫风，控制方式：遥控 | 台 | 1 | / |
|  |  | 十二、排风管道 |  |  |  |
| 1 | 排风管道 | 排风管道，高于女儿墙 | 套 | 6 | / |
|  |  | 十三、监控对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万星光夜视POE室内室外高清录音智能半球 | 台 | 9 | / |
| 2 | 高清旋转摄像机 | 200万高清监控摄像头网络智能球机监控摄像机，内含拾音功能150米红外夜视防水防尘 | 套 | 2 | / |
| 3 | 云台 | 控制高清旋转摄像机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 硬盘录像机 | 对摄像机的图像进行录制 | 台 | 1 | / |
| 5 | 拖线板 | 多插位拖线板 | 套 | 1 | / |
| 6 | POE全千兆交换机 | 交换机，监控球机专用交换机 | 套 | 1 | / |
| 7 | 显示器 | 22寸液晶显示屏，可在办公室显示解剖室的全貌和解剖的细节内容 | 台 | 1 | / |
| 8 | 监控操作台（单联） | 钢制喷漆；脱脂、磷化、防静电喷涂简洁大方可。 | 套 | 1 | / |
| 9 | USB扩展坞 | USB扩展坞1分四扩展坞 | 个 | 1 | / |
| 10 | 传输部分 | 电源线、视频线、数据线 | 套 | 1 | / |

注：

1、本次采购标的的所属行业为  工业  ；

2、本次采购的核心产品为   L型升降尸体解剖台。

3、因本次采购设备品种多，供应商的中小企业声明函仅需对标明的所属行业进行响应，无需对所属行业中标“/”项作出响应。

二、商务要求：

▲1、供货期要求：自接到采购人通知之日起30日历天内供货并安装完成。

▲2、交货地点：采购人指定的安装地点

3、设备安装、验收：

（1）供应商确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

（2）设备到货时间，请供应商提前一周通知采购人，以便采购人安排好接收工作，供应商人员需到现场一起接收，并负责送到采购人指定位置。设备到货后，采购人及时通知供应商，供应商接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试并做好培训工作。双方根据配置清单对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在15天内按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。由于供应商原因未能如期交货，对采购人业务造成不良影响的，采购人有权就此向中标供应商索赔。设备安装时，供应商必须事先与采购人联系，并与设备处工程师共同参与安装及验收，否则引起的一切责任由中标供应商承担。

（3）设备安装、调试结束，采购人对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），供应商免费派工程师到达现场协助验收工作，填好相应的安装、调试、培训及验收等相关表格并签字。

4、培训

在安装过程中或安装结束后，中标供应商工程师或有关人员有义务对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答采购人人员提出的问题。

▲5、质保期：质保期3年。

6、售后服务：

（1）发生故障时，供应商在1小时内响应，12小时内到达现场进行处理，每年上门巡检、保养至少2次。

（2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，供应商应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

（3）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门全面检测设备，确保设备的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

（4）在保修期外，供应商为设备提供终身维修服务，维修问题出现时，按文件中服务要求相应条款处理。

（5）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

▲7、付款方式：详见合同条款

三、其他要求

（1）产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足采购文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

（2）常用零配件保障措施：供应商应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障供应商在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

（3）为确保解剖室美观性、合理性、全面性，中标供应商在签订合同之日起7日内应根据项目现场，出具解剖室改造的全套设计图（含施工图、室内效果图），设计要求应满足行业最新规范及标准。

四、报价要求

1、本采购项目最高限价为人民币120万元，采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

2、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，招标人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

4、报价中要求包括此次招标采购、安装及衍生服务的所有费用。报价是供应商对本次采购、安装及衍生服务提出的各项支付金额的总和。报价应包括供应商为完成本次采购文件所确定的采购、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、供货（含运输及保险、送货至指定安装地点的上、下力资等）、安装、验收、检测（含提供检测报告等技术资料）、售后服务以及辅材、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

5、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6、供应商应对采购文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。

7、要求报价单的每一页都必须盖投标单位公章。

五、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货地点、交货时间、保修期限、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

二、评标方法与评标标准

（一）评标方法及评标标准

| 项目 | 满分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 30分 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/投标报价）×30分，保留两位小数。 |
| 技术响应 | 30分 | 评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、技术参数、功能描述进行评分。全部满足<第二章 采购需求 >中设备技术参数要求的，得30分。 其中： 标注“▲”的参数为重要技术指标，每有一项不满足的，扣1分；其他技术参数不满足要求的，每项扣0.5分；扣完本项得分为止。 注： ①以上“技术参数及要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应偏离表》中表述清楚，如表述不清或未按要求提供相关证明材料的，则按不满足（负偏离）处理。 ②《技术要求响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格，终止合同并没收履约保证金，对采购人造成损失的赔偿相应损失。 |
|  | 12分 | 产品性能 1、电动开颅锯 噪音75～85分贝的，得2分，噪音75～65分贝的，得4分，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具检验（检测）报告扫描件。 2、L型升降尸体解剖台： ①台面板电动平稳升降，升降距离10～14cm的，得2分，升降距离≥14.1cm的，得4分。提供具备CMA资质的第三方检测机构出具检验（检测）报告扫描件。 ②配置电动开颅辅助装置 可抬升角度在0～30°的，得2分，可抬升角度在31°～55°的，得4分，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具检验（检测）报告扫描件。 |
| 企业 能力 | 8分 | 投标人自 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承接过类似项目业绩的，每有一个加4 分，最多加 8 分。 投标时需提供合同扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不予认可，未提供的不得分。如业绩合同不能体现指标要求的，以业绩建设单位出具的证明材料为准。 |
| 服务 方案 | 2分 | （1）项目整体建设方案（2分） 投标人根据①项目现状、②项目背景、③需求理解编制准确、合理的项目整体建设方案，评标委员会根据建设方案是否满足规范要求、是否满足现状要求、功能要求、合理、全面性等多方面进行评审。方案满足规范、使用功能、准确、合理且满足项目需求的，得2分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣1分，每有一项内容无法满足规范或项目需求或有缺陷的扣0.5分，直至扣完2分为止。 |
|  | 9分 | （2）实施方案（9分） 投标人提供①工艺介绍、②安装调试、③工期进度、④安全文明施工、⑤质量保证、⑥验收方案。方案内容齐全，描述细致且完全满足本项目实际情况的，得9分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣1.5分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣1分，直至扣完9分为止。 |
|  | 9分 | （3）售后及培训服务（9分） 投标人提供①售后服务体系、②服务内容、③跟踪服务、④定期巡检、⑤服务时限、⑥培训方案。方案内容齐全，描述细致且完全满足本项目实际情况的，得9分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣1.5分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣1分，直至扣完9分为止。 |

（二）节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表【提供2023年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。）】

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、建设方案、实施方案、售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

提供2023年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-XHGL-G2024-0007号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致:阜宁县公安局

根据贵方的JSZC-320923-XHGL-G2024-0007号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司            参加 阜宁县公安局 组织的采购编号为JSZC-320923-XHGL-G2024-0007， （项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：本项目专门面向中小微企业采购，供应商如不提供此声明函，将作无效标处理。

备注3：企业声明函中“标的名称”为本次采购的设备清单中的单个设备名称，供应商仅需对设备清单中标明的所属行业的设备作出响应。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目名称：

项目编号：             分包号：

| 投标总报价（大写）： |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

十五、建设方案、实施方案、售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。