无锡市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005

项目名称：无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目

采 购 人：无锡市滨湖中学

采购代理机构：百昌远智工程管理（无锡）有限公司

二○二五年七月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

受无锡市滨湖中学的委托，百昌远智工程管理（无锡）有限公司就无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目（JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目的潜在投标人如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年08月12日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005

2.项目名称：无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目

- 3.项目预算金额：251.405万元

- 4.项目最高限价：237.0761万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购，详见招标文件第四章《采购需求》

7.交货期：30个工作日内交货并安装完成且经采购人验收合格。误期违约：按照2000元/天的标准累计计算，违约金金额累计计算至合同总价5%时，采购人除有权收取误期违约金外，还有权解除合同。

8.质量要求：一次性验收合格，达到采购人要求。质量违约：如设备出现质量问题，中标人应根据采购人的要求限期负责更换或者退货，且采购人有权要求中标人承担合同总价的5%的质量违约金。

9.质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦设施设备发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设施设备的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

10.本项目是否专门面向中小企业：是

11.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2本项目标的所属行业：工业

注：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.3通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年08月12日14点00分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市滨湖中学

地    址：江苏省无锡市滨湖区雪浪街道南泉新生桥西侧

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：百昌远智工程管理（无锡）有限公司

地    址：无锡市梁溪区梨花家园商用房55#-23-1

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：江强；电话：17706160576

采购人指定的质疑受理联系人：陆洋、李东升、周文洁，电话：13921125502

代理机构项目联系人：陆洋、李东升、周文洁，电话：13921125502，邮箱：168735025@qq.com。

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注百昌远智工程管理（无锡）有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，百昌远智工程管理（无锡）有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

4.3本次招标中标服务费由中标供应商支付，按中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算后8折计取：100万以下部分费率为1.5%,100-500万以下部分费率1.1%。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 代理机构根据采购人要求将于以下答疑时间前进行答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于以下提疑时间前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知代理机构。

提疑时间：2025年07月28日10:00

答疑时间：2025年07月28日17:00

答疑会时间：不组织现场答疑

答疑会地点：/

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括但不限于工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 合同书

甲方（采购人）：无锡市滨湖中学

乙方（中标人）：

一、采购编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005

二、采购项目名称：无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目

三、成交总金额：（大写）             ；（小写）             元。

- 四、质量及验收标准：一次性验收合格，达到采购人要求。

五、交货期：30个工作日内交货并安装调试完成且经甲方验收合格，具体备货时间按甲方通知为准。

- 六、交货地点：甲方指定地点。

七、货款支付步骤和办法：货物到场安装、调试结束并验收合格后，付至合同总价的70%；审计后，付至审定价的95%，在质保期满后，无质量问题，结清余款。

八、售后服务：质保期为  年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦设施设备发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设施设备的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

九、违约责任：①质量违约：如设备出现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期负责更换或者退货，且甲方有权要求乙方承担合同总价的5%的质量违约金。②误期违约：按照2000元/天的标准累计计算，违约金金额累计计算至合同总价5%时，甲方有权解除合同。③无论甲方要求退货还是解除合同，乙方均应按照甲方要求限期返还已收取的设备款，承担违约责任后才能至甲方处取回设备，因取回设备产生的费用均由乙方自行承担。

十、解决争议的方式：双方本着合同精神进行调解，调解不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在招标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力

- 十三、合同备案：

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方壹份具有同等法律效力。

- 十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章并经百昌远智工程管理（无锡）有限公司见证后生效。

- 十五、合同签订地点：无锡市滨湖中学会议室

甲方（采购单位）：（盖章）                 乙方（中标人）：（盖章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

年   月    日                          年   月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：（盖章）

年   月    日

合同条款

根据无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目的招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 交货期：30个工作日内交货并安装调试完成，具体备货时间按甲方通知为准。

- 合同内容：无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目（详见招标文件）。

- 合同价款：

  - 按此次中标价格执行，合同总金额为             元。

  - 在合同期内，乙方为甲方配送的设备单价价格恒定不变，不受市场供需变化等情况的影响，遇涨不涨，遇降不降，设备数量按实际结算

  - 本合同货款单价已包括设备移交至甲方、安装调试并经由乙方验收合格所需的一切费用。

- 质保期：质保期为    年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦设施设备发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设施设备的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

- 支付方式：货物到场安装、调试结束并验收合格后，付至合同总价的70%；审计后，付至审定价的95%，在质保期满后，无质量问题，结清余款。

- 包装及运输

  - 乙方负责将设备运送至甲方订单所指定地点并负责卸车。运输、装卸过程中，设备毁损、丢失的风险由乙方承担。

  - 设备运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对设备进行检验并办理相关设备移交手续。

- 交货相关要求：30个工作日内交货并安装调试完成且经甲方验收合格，具体备货时间按甲方通知为准，如遇采购方有急用设备，则当日或以最短时间将对方所订设备送到指定地点。

- 质量保证

乙方保证所提供设备为报价文件中所规定之原厂设备，质量符合招标文件中“三、项目采购需求和有关说明”中之规定的标准。若设备不合格,乙方须负责更换；如更换后仍不符合要求,甲方有权退货。

乙方保证所提供设备具有完整权利（包括但不限于所有权、知识产权等），不存在任何侵害第三方权利或其他权利瑕疵情形，如任何第三方对设备主张任何权利的，由乙方负责承担所有责任，由此给甲方造成损失的，该损失甲方有权要求乙方赔偿。

- 售后及其他服务

设备在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，乙方应按本合同约定提供售后服务，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时对帐。甲方接货时出具的验收手续，不免除乙方的质保责任或因质量问题产生的赔偿责任。

- 环保和安全要求

乙方提供的货物符合国家相关规定，不能对甲方的正常使用人员的健康造成危害，若发生危害的，乙方承担由此产生的经济损失。若由于乙方设备质量问题对他人造成损害的，乙方须承担因此产生的所有责任和后果；若甲方认为需先行处理的（基于甲方的特殊性，甲方可以调解结案），处理结案后甲方有权向乙方全额追偿（乙方对追偿数额放弃抗辩权）。

- 合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方盖章，经双方授权代表签字，并经百昌远智工程管理（无锡）有限公司见证后生效。协商不成可向甲方所在地法院起诉。

- 合同的变更和解除

- 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同的内容。

- 对本合同的任何修改或补充，只有在双方签字、盖章后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方壹份具有同等法律效力。

- 本合同自甲、乙双方盖章，经双方授权代表签字，并经百昌远智工程管理（无锡）有限公司见证后生效。

- 招标文件、投标文件及签订合同前的甲乙双方提交的书面资料均属于合同的组成部分。

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

- 一、项目概况

1.项目名称：无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目

2.采购内容：实验室相关仪器设备采购

3.服务期：30个工作日内交货并安装调试完成且经甲方验收合格，具体备货时间按甲方通知为准，如遇采购方有急用设备，则当日或以最短时间将对方所订设备送到指定地点。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

4.质量要求：一次性验收合格，达到采购人要求。质量违约：如设备出现质量问题，中标人应根据采购人的要求限期负责更换或者退货，且采购人有权要求中标人承担合同总价的5%的质量违约金。

5.质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦设施设备发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设施设备的一切质量问题，更换部件及设施设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

6.服务地点：无锡市滨湖中学

- 7.本项目核心产品：学生实验设备台

- 8.凡采购清单中涉及到品牌及产地的部分均可用同档次或高于其品质的替代，并在明细表中明确。

- 9.本项目中所有产品均需符合国家相关环保标准

- 10.投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来生产，如有疑议，供货时以采购方要求为准，投标单价不变更。如投标单位提供的家具与清单中的规格、材质和工艺不一致，采购方有权退货，造成的一切后果由投标单位负责。货到后由采购单位来确认货品的材质与质量。

- 11.因投标单位工期及质量违约原因影响学校教学计划开展的，由投标单位承担损失（包括采取临时性、替代性方案所支出的花费）

- 12.投标单位自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

13.其他要求：报价含税金、运输、安装等其他一切相关费用、采购方不再支付报价以外的任何费用。

- 二、关于报价

- 报价应包括设备的购买、布置、装卸搬运、安装调试、人工、管理等费用及售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有费用、责任等各项全部费用。

- 本项目采购预算：251.405万元

- 本项目最高限价：237.0761万元

- 三、采购清单

| 物理实验室1（吊装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考规格 |  |  | 参数 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 教师实验设备台 | 2400×700×850mm |  |  | 1、产品结构：钢木结构 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位置，设有抽屉及带柜门柜体，采用国内知名品牌铰链及导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 演示台包含不少于2个五孔插座 |  |  |  |  | 张 |  | 1 |
| 2 | 学生实验设备台 | 1200×600×780mm |  |  | 1、产品结构：钢塑结构 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8（12）×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为≥30×20×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用≥40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用ABS工程塑料一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋不少于3个M6铜质螺母便于整体连接；底部采用PA注塑成型的L字型支撑脚，规格≥420×49×243mm 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、35：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥398×465×125mm，整体壁厚≥5mm。 |  |  |  |  | 张 |  | 24 |
| 3 | 学生实验配套设备 | Φ300*440-500mm |  |  | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，颜色与学生实验桌台面一致。 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥20×40×1.2mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不小于5cm，实验凳须可悬挂于学生实验桌书包斗上。 |  |  |  |  | 张 |  | 48 |
| 4 | 仪器储藏设备 | 1000×500×2000mm |  |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，外部框架采用后立柱≥30*30*1mm，前立柱及横梁≥30*25*1mm。不会出现生锈情况，配以ABS连接件而成。1、侧板：采用不小于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与侧板相同。 3、层板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，附有两根≥20*20mm钢管，承重力强，长时间使用不会弯曲。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 |  |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 5 | 无尘环保书写套装 |  |  |  | 一、无尘书写板 1、基本尺寸：根据现场环境调整尺寸定制，厚度≥0.4mm；硬度≥9H。 2、书写板面：板面为绿色或白色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，铅笔硬度通过GB/T 6739-2006检测。 3、产品甲醛释放量≤0.1mg/L。 二、水溶性粉笔 ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 三、专用笔套 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 四、专用收纳盒 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 五、环保膜（板书块） 宽：不小于1.22m，长：不小于50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 每套含书写板/1套 、环保膜/1套、粉笔/2盒、防潮盒一只、清洗装置/1套、笔套6只。 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 6 | 实验演示多目仪 |  |  |  | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：≥21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为25%亮度，二级为50%亮度，三级为100%亮度。③外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果：≥1600W； 分辨率≥4656*3496；视觉分辨率：≥1000TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤34.8CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤33.3；TL84光源：Max色彩误差≤34.8；像面亮度均匀性≥125.3%；几何失真≤3.0，检测结果：合格。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果≥800W； 分辨率：≥3264*2448;视觉分辨率：≥800TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤35.0CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤34.7；TL84光源：Max色彩误差≤35；像面亮度均匀性≥102.7%；几何失真≤3.0%；检测结果均为合格。 4.电子目镜需满足以下参数：放大倍数：40～5000倍，成像元件：彩色CMOS，尺寸≥1/2.5"(5.70x4.28)；分辨率：≥2592x1944,500万以上像素；信噪比：≥50db；白平衡：自动白平衡；AGC控制：低增益/高增益；逆光补偿：自动/手动；可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 5.主体结构：整体采用1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 6.产品只需通过USB2.0接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 7.产品为一体化设计，便于携带及使用。 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 实验演示多目仪应用软件 |  |  |  | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； 8.支持提供可供自由搭建，组合的电学探究平台、力学探究平台、光学探究平台，其中要求提供的可搭建实验对象数量不少于75款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。用户创建的实验可以保存和再编辑； 9.支持提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含物质的形态和变化，物质的属性，多种多样的运动形式，机械运动和力，声和光，电和磁，内能，电磁能等实验内容与实验场景。 10.支持提供家庭电路模块，提供三维立体的家庭环境场景，高精度还原真实居家环境。支持家庭环境中电路的自由搭建，能够模拟家庭电路的几种漏电情况等危险用电场景，真切体会安全用电的重要性。提供器材的结构拆解及内部结构显示，支持试电笔的正确操作与错误演示。 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 8 | 教师总控台 |  |  |  | 教师主控电源采用数字化模块、高精密集成电子电路、采用不小于7寸以上触摸屏式人机操作界面、人性化设计理念，方便教师多元化使用；主控电源主机采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用机械抽拉式结构。电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，密码开机管理功能，通过无线网络访问学生分机、实现智能化控制，这样教师就实现了随时随地监控学生的每台设备。可获得软件提问状态，教师可在主控电源面板及智能无线移动工具，真正实现统一化智能管理教室。电源演示功能介绍： 1、教师能可通过面板控制塔吊的升降、灯光及插座的输出。教师在主机显示屏可观测每台学生实验台的实验数据，交流、直流电压，知道学生的当前实验状况。如实验时当前的电压是否正确，教师也能观测到学生哪一台电子举手管理功能获取优先提问解决。 2、教师演示台配备总漏电保护和防雷击功能，可远程和锁定学生的高低压电源，确保学生实验安全方便。教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，对学生的锁定的信号切换等，锁定后学生电压与教师机保持同步。 3、教师电源总控采用不小于7寸以上触摸屏式人机操作界面，能设置和显示主控台各项电气参数，触摸屏操作解决了以往采用的机械式按键使用寿命短、故障率高的问题。显示界面清晰直观。 4、教师电源总控密码开机、时钟显示（可自行设置，默认开机密码1234），由相应的老师输入相应的密码方可开机，有效防止学生私动电源，造成设备损毁及安全事故的发生，主机具有60分钟无操作（可定时）自动关机功能。 5、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流1.0V-30.0V，分辨率为0.1V；直流1.0V-30.0V,分辩率为0.1V。教师主机可控制任意一台学生分机220V输出。 6、教师自用低压交流电源采用AC-DC-AC输出模式，由微电脑芯片双极性SPWM控制功率模块输出无级可调交流电压、调压范围：1.0-30V无极调压、输出电流1.0-8.0A可设定、超出设定值报警提示、制动切断输出，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，屏幕显示过载提示。 7、教师自用低压直流电源电压为1.0V-30.0V无极可调稳压输出，输出电流1.0-8.0A可设定、超出设定值报警提示、制动切断输出，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，屏幕显示过载提示。 8、大电流短时输出电流值为不大于40A。输出电流大于10A时，8-20（可设定）秒自动关断。电源执行0374标准。 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 吊装智能电源 | 顶部多模块电源供应装置 |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |
| 10 |  | 模块储藏装置 |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。顶部灯罩可当作吊灯使用。 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |
| 11 |  | 低压电源模块 |  |  | 11-30V 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的无线信号，1学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。2 学生接收老师的控制上限电压时，学生在教师控制的电压以下调节，3 学生接收老师解除控制信号时，学生自己调节电压不受教师控制。 2、学生电源采用深色哑面与pvc面膜面板，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用2.4寸液晶显示电源学生交直流低压电压，工作状态(主控或者自调与过载）。 3、学生低压交流电源压调节范围0～30V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）市电在200v---240v变化时输出电压无变化，电流0---2A时输出电压无变化。 4、学生直流电源调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 5、学生具有不少于三个五孔插座，一个usb插口与辅助光源开关功能。 6、在教师控制下升降功能，具备超声波检测障碍物自动停止功能，停止刹车电线功能。 |  |  |  |  | 个 |  | 24 |
| 12 |  | 高压电源模块 |  |  | 采用220V，多功能安全插座; |  |  |  |  | 个 |  | 12 |
| 13 |  | 智能升降机构 |  |  | 采用自动升降系统，自带保护功能，升降高度不低于2m。 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |
| 14 | 实验数据分析专用软件 |  |  |  | 支持Windows7/Windows8/Windows10 32/64bits系统；软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供中学版物理、化学、生物专用软件和通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 15 | 数据采集器 |  |  |  | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 16 | 传感器数据显示模块 |  |  |  | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带不小于1.7寸彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.7V）供电。 6.模块具备保存不小于7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 17 | 微电流传感器 |  |  |  | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：≤0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.6.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 18 | 三维磁感应强度传感器 |  |  |  | 1.测量范围：-50mT~+50mT；分度：≤0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 19 | 力传感器 |  |  |  | 1.量程：-20N~+20N；分度：≤0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 20 | 位移传感器 |  |  |  | 1.量程：0cm ~200cm，分度：≤1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 5.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 对 |  | 2 |
| 21 | 光电门传感器 |  |  |  | 1.分度：≤2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 22 | 声波/声级传感器 |  |  |  | 1.声波频率量程：20Hz~20kHz。 2.声级量程：20 dB ~120dB，分度：≤0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入不少于4只声波传感器，可观察到不少于4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 23 | 多量程电流传感器 |  |  |  | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：≤0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：≤1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≤0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 24 | 多量程电压传感器 |  |  |  | 1.量程1：-20V~+20V、分度：≤0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：≤0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：≤0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 25 | 相对压强传感器 |  |  |  | 1.量程：-20kPa~+20kPa；分度：≤0.01kPa。 2.可用于测量气体的相对压强。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 26 | 温度传感器 |  |  |  | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 27 | 三合一温度传感器 |  |  |  | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃。配有三个不锈钢温度探头，可同时测量各种物体三处不同点的温度。本传感器可配合热辐射的吸收实验器、光热效应与四季成因实验器等器材使用，操作方便，优势明显。支持独立数显方式，与采集器的有线通讯/无线通讯方式，或接驳无线发射B与移动终端设备无线通讯。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 28 | 力传感器C |  |  |  | 测量范围：-50N~+50N；分度：≤0.01N。直柄式结构，可测量拉力或压力，拉力读数为正值，压力读数为负值。支持硬件调零，支持独立数显方式，与采集器的有线通讯/无线通讯方式，或接驳无线发射B与移动终端设备无线通讯。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 29 | 一体式位移传感器 |  |  |  | 测量范围：0.15m~6m，分度：≤1mm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 30 | 压强传感器 |  |  |  | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 31 | 多用力学轨道系统 |  |  |  | 基本配置：含不少于1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 32 | 高灵敏度线圈 |  |  |  | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 33 | 摩擦力实验器 |  |  |  | 1.由不小于60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 3.配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 34 | 电阻定律实验器 |  |  |  | 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 35 | 电磁铁实验器 |  |  |  | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：≥300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 36 | 流体压强实验器 |  |  |  | 1.由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。 2.进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 37 | 焦耳定律实验器 |  |  |  | 1.由量热器、底座组成，外形尺寸：≥140mm*140mm*157mm(±5mm)。 2.量热器内金属丝长度为86cm±2mm，每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)。 3.结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 38 | 二力平衡实验器 |  |  |  | 由驱动台(包含电机轮、滑轮×2、电机)、控制器、信号线、电源线、配重块、塑帽螺栓、牵引线、绑扎带构成，与力传感器C、传感器无线发射模块、无线接收器及钩码配合，安装于铁架台上使用，完成初中物理二力平衡实验。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 39 | 浮力定律实验器 |  |  |  | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 40 | 摩擦做功实验器 |  |  |  | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 41 | 电磁波传播实验器（电磁定位系统） |  |  |  | 1.实验装置由信号发射器、定位板、弹射器、软件及附件构成。 2.产品通讯供电方式为USB借口。 3.定位板尺寸:640mm*390mm(±2mm)；定位范围：500*300cm（±2mm）。 4.定位板由气泡水平仪，可根据气泡位置调整定位板水平状态。 5.弹射器可根据需要上下调节位置。弹射器具有三档弹力调节功能，可使弹射出的信号发射器具有不同的初速度。 6.弹射器的弹射角度可调，并有角度指示功能。发射器的定位偏差为±0.05mm。 7.软件可设定坐标零点，软件可实时显示信号发射器在定位板上的位置及动态坐标值变化。 8.可将所得数据“导出”及“导入”至Excel表格中。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动、惯性定律等研究二维平面内运动规律的实验。 9.为便于实验操作，实验器可通过USB线直接接入计算机，实验器研究对象直径不应大于3cm。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 42 | 电学实验板 |  |  |  | 实验电路板：欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）、自感现象、电阻的串并联、伏安法测电阻、电磁感应现象。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 43 | 远红外加热器 | 161mm*125mm*136.5mm(±1mm) |  |  | 1、由炉体、底座和电源线构成。 2、220V交流供电，功率80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃。 3、圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。 4、可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 44 | 智能机械能守恒实验器 |  |  |  | 1.由铝合金底座、合金机械能实验板、释放器、圆柱型摆、固定臂、螺栓等构成。 2.实验器固定装置上的USB口与计算机可通过USB数据线建立通讯。 3.释放装置可固定及释放摆锤，摆锤落下后可以被收纳装置接收住。 4.软件表格中显示挡光片高度依次为0.15m、0.12m、0.09m、0.06m、0.03m、0m，显示挡光片宽度d=0.01m、物体质量M=0.03kg。 5.软件可记录摆锤通过不同高度挡光片时的速度，计算出摆锤位于不同挡光片位置时的动能、势能与机械能并绘制相应的曲线变化。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 45 | 方块电路模块 |  |  |  | 由6类12种22块电路模块及若干附件组成，模块尺寸为6×10×2cm。 1、电源类模块： 电源模块×2：模块输出5V电压，最大输出电流0.8A，USB 接口充电，设有四个电量指示灯。 2、仪表类模块： （1）电压表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。 （2）电流表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 3、开关类模块： 开关模块×1：设有单刀单掷开关。 4、导线类模块： （1）直线模块×2：用于导通电路，充当直导线作用。 （2）折线模块×5：用于导通电路，充当折导线作用。 （3）T型线模块×4：用于导通电路，充当三头导线作用。 5、滑动变阻器类模块： （1）外接滑动变阻器连接模块×1：与附件中的三芯线配合使用，外接滑动变阻器。 （2）滑动变阻器1kΩ模块×1：设有1kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过滑动电位器上的手柄，改变电位器阻值。 6、用电器类模块： （1）小灯泡模块×2：设有E10螺口，与附件中的灯泡组合使用 （2）电机模块×1：设有直流电动机，驱动扇叶转动，电机的额定电压为5V。 （3）综合扩展模块×1：设有插座，与附件中的各种插片组合使用。 7、附件： （1）电阻插片：500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×1、1.5kΩ×1、2kΩ×1，额定功率为1W。 （2）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2。 （3）USB集线器×1、双头充电器×1、USB Type-C数据线×2、三芯线×1。 可自由搭建初中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。典型电路案例有：点亮灯泡、调速电机、用电流表测电流、用电压表测电压、串联电路、并联电路、“伏安法”测电阻、测量灯泡的电功率。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 46 | 空气阻力效应实验器 |  |  |  | 空气阻力效应实验器由释放触发器、计时接收板、配重组件、四种阻力板（Ø120mm、Ø160mm、Ø200mm泡沫板及Ø200mm塑料板）、魔术贴构成，配合教学支架使用。用于观察比较不同大小物体在空气中下落时间，使学生了解空气阻力会影响物体下落的速度。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 47 | 液体内部压强实验器（带屏） |  |  |  | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 48 | 音频信号发生器 |  |  |  | 通过内置或接外部扬声器发出声波，声波频率200Hz~2000Hz，声音响度连续可调。可配合声波传感器检测音频信号进行音频分析，自带不小于2.0寸TFT彩色液晶屏显示波形 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 49 | 在线式电子天平 |  |  |  | 测量范围：0～1000g，分度：≤0.1g。可用于测量物体的质量。自带数据显示，质量单位切换，计数功能，一键清零，一键开关机及自动关机功能，支持USB有线通讯和无线通讯两种工作方式 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 50 | 传感器转接模块 |  |  |  | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |
| 51 | 专用充电线 |  |  |  | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 52 | 传感器附件 |  |  |  | 1.含不少于USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 53 | 传感器箱 | 410*282*180（mm） |  |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 54 | 综合布线 |  |  |  | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 55 | 安装支架 |  |  |  | 环氧树脂喷涂金属吊杆及相关配件 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 56 | 安装辅件 |  |  |  | 国标五金件 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 57 | 标准化安装及系统调试服务 |  |  |  | 标准化安装及升降功能、高低压电源系统调试等 |  |  |  |  | 室 |  | 1 |
| 物理实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考规格 |  |  | 参数 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 教师实验设备台 | 2400×700×850mm |  |  | 1、产品结构：钢木结构 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位置，设有抽屉及带柜门柜体，采用国内知名品牌铰链及导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 演示台包含不少于2个五孔插座 |  |  |  |  | 张 |  | 1 |
| 2 | 学生实验设备台 | 1200×600×780mm |  |  | 1、产品结构：钢塑结构 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8（12）×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为≥30×20×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用≥40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用ABS工程塑料一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；底部采用PA注塑成型的L字型支撑脚，规格≥420×49×243mm 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥398×465×125mm，整体壁厚≥5mm。 |  |  |  |  | 张 |  | 24 |
| 3 | 功能柱 | 340x210x730mm |  |  | 1.产品结构：全钢结构 。 2.壳体及底座：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准 。 3.功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 |  |  |  |  | 套 |  | 24 |
| 4 | 学生实验配套设备 | φ300×450mm |  |  | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，颜色与学生实验桌台面一致。 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥20×40×1.2mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm，实验凳须可悬挂于学生实验桌书包斗上。 |  |  |  |  | 张 |  | 48 |
| 5 | 无尘环保书写套装 |  |  |  | 一、无尘书写板 1、基本尺寸：根据现场环境调整尺寸定制，厚度≥0.4mm；硬度≥9H。 2、书写板面：板面为绿色或白色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。 3、产品甲醛释放量≤0.1mg/L。 二、水溶性粉笔 ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 三、专用笔套 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 四、专用收纳盒 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 五、环保膜（板书块） 宽：不小于1.22m，长：不小于50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 每套含书写板/1套 、环保膜/1套、粉笔/2盒、防潮盒一只、清洗装置/1套、笔套6只。 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 7 | 教师主控电源 |  |  |  | 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜， 2、具有教师总电源开关带漏电保护功能， 3、液晶显示交直流低压电压，电压0—24调节，低压交流正玄输出， 4、可控制学生低压最高输出电压， 5、触摸按键调节电压升降， 6、过载自动保护复位功能， 7、五孔插座输出220V电压， 8、具有防雷击保护功能。 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 学生设备台电源 |  |  |  | 1、塑制可翻转书斗镶嵌结构， 2、PVC面膜液晶显示，轻触按键调节电压， 3、自动过载手动复位， 4、工作过载液晶屏幕显示， 5、交流低压与教师输出一致，直流低压稳压在教师控制电压以下调节精度0.1v，低压调节0—24V，电流2A， 6、五孔交流220V插座输出。 |  |  |  |  | 个 |  | 24 |
| 9 | 仪器储藏设备 | 1000×500×2000mm |  |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，外部框架采用后立柱≥30*30*1mm，前立柱及横梁≥30*25*1mm。不会出现生锈情况，配以ABS连接件而成。1、侧板：采用≥16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与侧板相同。 3、层板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，附有两根≥20*20mm钢管，承重力强，长时间使用不会弯曲。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 |  |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 10 | 室内地上配电布线安装 |  |  |  | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 |  |  |  |  | 室 |  | 1 |
| 11 | 室内地下布线配电安装 |  |  |  | 按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线。 |  |  |  |  | 室 |  | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考规格 |  |  | 参数 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 准备设备台 |  |  | 2400×（800-1200）×850mm |  | 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数采用≥12mm厚抗倍特板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：整体采用铝合金框架结构，铝合金型材规格≥30×38mm，主框架壁厚≥1.45mm，横梁规格≥35×25mm，壁厚≥1.45mm，采用工业级卡锁式连接方式组装；底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；牢固耐用，门板镶装铝质合金一字隐藏式拉手。所有板材均采用≥16mm厚E1级生态免漆板制作，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面和开孔截面均应封边）。 4、其他：五金件：国内知名品牌或同等质量其他品牌优质铰链和三节静音滑轨。 5、包含不少于2个五孔插座 |  |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 仪器储藏设备 |  |  | 1000×500×2000mm |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，外部框架采用后立柱30*30*1mm，前立柱及横梁≥30*25*1mm。不会出现生锈情况，配以ABS连接件而成。1、侧板：采用≥16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与侧板相同。 3、层板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，附有两根20*20mm钢管，承重力强，长时间使用不会弯曲。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 |  |  | 个 |  | 20 |  |
| 3 | 地上配电布线安装 |  |  |  |  | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 |  |  | 室 |  | 1 |  |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 参考规格 |  | 参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 仪器储藏设备 |  |  | 1000×500×2000mm |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，外部框架采用后立柱≥30*30*1mm，前立柱及横梁≥30*25*1mm。不会出现生锈情况，配以ABS连接件而成。1、侧板：采用≥16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与侧板相同。 3、层板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，附有两根≥20*20mm钢管，承重力强，长时间使用不会弯曲。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 |  |  | 个 |  | 20 |  |
| 通用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 |  |  |  |  | 产品为四件套打孔器，由打孔管、捅条等组成。打孔管采用不锈钢管制作，有效使用长度约90mm，打孔管外径分别为φ6mm、φ7mm、φ8mm、φ9mm，柄部采用高强度工程塑料与钢管模具压制成型，无松动变形，捅条采用直径不小于3mm的不锈钢棒制作，有效使用长度不小于95mm。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 打孔夹板 |  |  |  |  | 产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。导向夹板、夹板采用透明工程塑料制作，外形尺寸不小于180×40×30mm；供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5；连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于70mm。 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 仪器车 |  |  | 640mm×420mm×845mm |  | 不锈钢，带护栏，双层，外形尺寸：≥640mm×420mm×845mm，车轮直径不小于50mm，托盘尺寸为≥600mm×420mm×35mm，额定载重量≥50kg。 |  |  | 辆 |  | 1 |  |
| 4 | 水准器 |  |  |  |  | 产品由水准泡及其主体组成。主体为木质，工作面长不小于150mm。水准泡为普通式管状水准泡。产品外形尺寸为：≥150×40×25mm。水准器分度值的误差小于10％，符合国标GB1146-74《水准泡》的规定；产品符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 5 | 充磁器 |  |  |  |  | 仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ；产品主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成。外壳采用ABS工程塑料制作，外形尺寸≥162×86×92mm；螺线管线圈采用高强度漆包线绕制，线圈端面处磁感应强度不小于40mT，磁感应强度连续可调。面板上有充、退磁标记、充磁N极、S极取向标志，设有功能转换开关及工作指示灯。产品对条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。充磁口是≥42*26mm. |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 6 | 放大镜 |  |  |  |  | 手持式，5×，焦距 50 mm |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 7 | 望远镜 |  |  |  |  | PORRO光学系统，口径：35mm；放大倍率7X，双筒，光学渡膜；尼龙携带箱； |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 8 | 注射器 |  |  |  |  | 塑料材质偏头式注射器，100ml，最小分度值10ml，刻度清晰。密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 9 | 碘升华凝华管 |  |  |  |  | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管≥ Φ 34 mm×28 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 10 | 烧杯用电加热器 |  |  |  |  | 0 W～250 W，可调；密封式 |  |  | 台 |  | 4 |  |
| 11 | 重锤 |  |  |  |  | 300 g |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 12 | 金属钩码 |  |  |  |  | 规格：10g×1、20g×2、50g×2、200g×2。产品采用纯度99.6%、粒度≥80#的铁基粉压制，硬度≥HB70。10g钩码主体尺寸:φ14.5×10mm，20g钩码主体尺寸：≥φ17.7×11.5mm，50g钩码主体尺寸：≥φ25×14.2mm，10g、20g、50g钩码底部均成半球形，上钩高9mm，下钩位于底槽内，上、下钩开口方向相互垂直；200g钩码主体尺寸：≥φ31×34.2mm，上、下钩开口方向相互垂直，钩高9mm。所有钩码表面镀铬。塑料盒定位包装 |  |  | 套 |  | 25 |  |
|  | 收纳整理用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 小托盘 |  |  |  |  | 塑料制，不小于320*240*70mm |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 14 | 大托盘 |  |  |  |  | 塑料制，不小于400*300*100mm |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 15 | 提盒 |  |  |  |  | 承重大于 3 kg |  |  | 个 |  | 2 |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 方座支架 |  |  |  |  | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2．方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm, 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1.5kg；3.大铁环内径φ90mm，柄长105mm；小铁环内径φ50mm，柄长125mm，圆环120°,有一开口，宽约20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm；4.放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 17 | 多功能实验支架 |  |  |  |  | 产品为教学通用多功能支架，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。产品主要由下列配件组成：(1)底座：由V字型底座两个及长度为300mm,直径为10mm金属杆插接式组合，侧面有紧固螺丝。(2)立杆：有四根采用螺纹连接，可以组成两根长度为500 mm和700 mm立杆。(3)复夹四件，能垂直、水平夹持直径6 mm-14 mm范围的其他组合器材 (4)烧瓶夹一件：为螺纹式开口，能夹持0.5mm-45mm的物体。(5)万向夹一件：万能夹夹持直径范围为Φ6～14mm，万向夹的转动方向，调节范围不小于120°。(6)桌夹一件:一边能牢固的夹持在厚度不大于65 mm的工作台面上，另一面能安装在直径不大于12mm的金属立杆，并能牢固的锁紧。（7）铁环：开口角度120°大小各一个，能托住直径不小于90mm和50mm的烧杯和其他物品。（8）圆盘直径200mm.（9）吊钩：四只。（10）绝缘杆：一件，由直径12*100mm的绝缘棒和长度12*200mm的金属棒连接而成。（11）塑料滴定夹一件可固定在支杆上用来固定滴定管的夹持装置。（12）试管架板可供放置有两种不同口径的试管。（13）漏斗架板为木制两边可同时放置四个漏斗。产品的部件可以相互组合，可以搭接成不同的支架，实验时候可以根据实验要求来搭接 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 18 | 升降台 |  |  |  |  | J1110型，由工作台面、旋转轴、手轮、底板等组成。工作台面、底板采用厚度约1mm的钢板制成，尺寸为150×150mm。手轮采用工程塑料制作，外径不小于φ52mm。产品工作台面平面度≤1.5mm。升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg. |  |  | 台 |  | 2 |  |
|  | 测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 钢直尺 |  |  |  |  | 1000 mm，1 mm，材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm |  |  | 把 |  | 25 |  |
| 20 | 托盘天平 |  |  |  |  | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢或玛瑙制成。3、最大称量为：不小于200g,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：≥0.2g,秤盘直径：≥84mm。4、外形规格：≥210mm×84mm×135mm。5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。刀子应垂直地紧固。 |  |  | 台 |  | 25 |  |
| 21 | 电子天平 |  |  |  |  | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 |  |  | 台 |  | 10 |  |
| 22 | 机械秒表 |  |  |  |  | 分度值 0.1 s，一等 |  |  | 块 |  | 10 |  |
| 23 | 电子秒表 |  |  |  |  | 功能：1，24小时制时、分、秒显示；2、月份、日期显示；3、ABS材料；触发式按键；显示精度1/100秒；0，1S；防水结构；1，5V；外面彩色纸盒包装。 |  |  | 块 |  | 25 |  |
| 24 | 红液温度计 |  |  |  |  | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值≤ 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ |  |  | 支 |  | 60 |  |
| 25 | 数字温度计 |  |  |  |  | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力≤ 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm |  |  | 支 |  | 2 |  |
| 26 | 条形盒测力计 |  |  |  |  | 本产品为压力量程≥10N的条形盒测力计；产品的分度值为≤0.2N；零点平均示差不大于1/4分度；条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度；条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度；刻度尺长为125mm±2%；主、辅刻线宽度为0.25mm±0.05mm；主刻线长为7mm±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整；在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4,金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。 |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 27 | 条形盒测力计 |  |  |  |  | 本产品为压力量程≥5.0N的条形盒测力计；产品的分度值为≤0.1N；零点平均示差不大于1/4分度；条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度；条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度；刻度尺长为125mm±2%；主、辅刻线宽度为0.25mm±0.05mm；主刻线长为7mm±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整；在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。 |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 28 | 条形盒测力计 |  |  |  |  | 本产品为压力量程≥2.5N的条形盒测力计。产品的分度值为≤0.05N,零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度；刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。 |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 29 | 条形盒测力计 |  |  |  |  | 本产品为压力量程1.0N的条形盒测力计。产品的分度值为0.01N。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大元差不大于1/4分度；刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；外壳：金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。 |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 30 | 演示测力计 |  |  |  |  | 0N～2N，产品由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄、指针调节装置等组成，示值允差范围不大于0.1N、回零允差不大于0.05N，执行JY0127－1991标准 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 31 | 数字测力计 |  |  |  |  | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 32 | 演示电表 |  |  |  |  | 一、基本误差：G:-100uA~0uA~+100uA，误差≤2.5uA A:0A~0.5A 误差≤0.0125A A：0A~2.5A 误差≤0.0625A V:0V~2.5V 误差≤0.0625v V：0v~10v 误差≤0.25v 升降变差: G:-100uA~0uA~+100uA 误差≤2.5uA A:0A~0.5A 误差≤0.0125A A：0A~2.5A 误差≤0.0625A V:0V~2.5V 误差≤0.0625v V：0v~10v 误差≤0.25v 二、位置引起的改变量:在任意方向偏离标准位置5°，改变量≤测量上限的1.25%。 三、阻尼：过冲量：全偏角小于180°的表，过冲量不得超过标度尺长度的20%；响应时间：对仪表突然施加能使其指针最终指示在标度尺2/3处的激励，在4s之后的任何时间，其指针最终偏离静止位置不得超过标度尺全长的1.5%。 四、偏离零位和零位调节器：1、偏离零位：不应超过标度尺长的1%；2、零位调节器：全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取较小值。 五、电流的冲击试验：耐受2倍测量上限值的电流或电压的冲击试验五次，每次试验持续0.5s，间隔15s，回复到标准条件，仍符合基本误差的要求。 六、电流的过载试验：应能耐受住测量上限120%的电流或电压5min，回复到标准条件，仍符合基本误差的要求。 七：电压试验：试验电压1kv，不出现击穿或飞弧。 八：绝缘电阻≥5MΩ。 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 33 | 数字演示电表 |  |  |  |  | 使用电源：220V±10% 50HZ，工作环境：温 度：-10℃～40℃。相对湿度：≤85%，屏幕：70×48mmLED数码管4位半显示，量程范围广，误差：＜0.5% ，主要性能：交、直流电压量程： （1）200mV档：0～199.99mV （2)2V档：0～1.9999V (3)20V档：0～19.999V (4)200V档： 0～199.99V （5)、500V档： 0～499.9V （1）检流档： 0～199.99μA (2) 2mA档： 0～1.9999mA (3) 20mA档： 0～19.999mA （4)200mA档： 0～199.99mA （5)10A档： 0～9.9A |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 34 | 直流电流表 |  |  |  |  | 一、J01407型直流电流表，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下标有“-”、“0.6A”和“3A”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成45°角。2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)。4.测量精度；2.5级。5.外形尺寸；133×97×100毫米。6.阻尼时间；不大于4秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1组仪表。9.电流表表头压降为75mv。 |  |  | 只 |  | 50 |  |
| 35 | 直流电压表 |  |  |  |  | 一、J0408型直流伏特计，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下有“-”、“3V”和“15V”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成45°角。2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-1V-0-3V）（-5V-0-15V）。4.测量精度；2.5级。5.外形尺寸；133×97×100毫米。6.阻尼时间；不大于4秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1组仪表。9.伏特计表头压降为1mA. |  |  | 只 |  | 50 |  |
| 36 | 灵敏电流计 |  |  |  |  | 表面用透明有机玻璃制作，底座用ABS工程塑料制作，磁电式，2.5级。灵敏度：±300μA内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ，外形规格：外形尺寸133*97*100mm。测量范围：-300µA—0—300µA。误差：≤5。.产品应符合JY-57《灵敏电流计》的有关规定。 |  |  | 只 |  | 25 |  |
| 37 | 多用电表 |  |  |  |  | 数字式，3-1/2位，电压、电流、电阻、温度测试、电容、二极管测试 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 38 | 湿度计 |  |  |  |  | 指针式，可测温度及湿度，仪盘直径不小于125mm，温度可测 -20°C~40°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 39 | 空盒气压计 |  |  |  |  | 1.产品结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于3只，结构外观应符合JY0001第6、7章的有关要求。 2.读数范围：80～106KPa分度值0.25。 3.可测量环境气压，在环境温度为0～40℃时，其测量误差应≤±%5。符合JY0128-1991《空盒气压计》的要求 |  |  | 台 |  | 2 |  |
|  | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 斜面小车 |  |  |  |  | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 43 | 运动和力实验器 |  |  |  |  | 1、本产品由实验板、小车、带槽塑料板、钢球、塑料球、惯性快、各种粗超度不同的材料（如毛巾、单瓦愣纸板、塑料薄片）等组成。 2、实验板是由斜面板和水平板组合在一起作为实验的平台。斜面板尺寸为≥200mm×120mm×13mm，其一端与水平板的一端连接并可绕连接轴转动，斜面板的角度可调、可折叠。斜面板的背部装有金属支撑架，可使斜面板调整夹角时起支撑面板的作用。 3、实验板的展开尺寸为≥730mm×120mm×13mm。 4、小车外形尺寸≥95×75×30mm，车身设有放置砝码的凹槽，凹槽尺寸≥φ50×20mm，小车总质量为不小于150g；车轮运转应灵活。 5、带槽塑料板宽度应等同斜面板宽度，板长度不小于180mm，厚度不小于2mm，中心槽的长度等同钢球、塑料球直径均16mm。钢球表面应有防锈镀层。 6、惯性块重应不小于10克，表面应平滑无毛刺。毛巾尺寸不应小于400mm×200mm，单瓦楞纸板尺寸不应小于500mm×120mm；塑料薄片尺寸不应小于180mm×120mm。 7、本产品各尺寸公差均为自由公差。3.4产品中的塑料制品、金属制品的表面应无明显缺陷和变形，纸制品、纤维制品应无残缺和破损。 8、产品除符合本标准外还应符合JY 0001中的有关规定。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 44 | 惯性演示器 |  |  |  |  | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。 2、壳体为塑料制品，尺寸为：≥158mm*76mm*75mm。 3、红色启动键为塑料制品，按键直径为不小于13mm，滑杆长≥53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。 4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。 5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。仪器应能被平稳放置，实验中不应有明显晃动。 6、塑料制品不应有明显变形和伤痕。 7、拉动仪器拉簧，将其套挂在启动键的滑杆上方露出部位，将载球板平放在仪器的管形圆柱端面，再将钢球放在载球板的上面并居中，此时按下启动键，拉簧应能迅速拉出钢球下面的载球板，钢球应能垂直下落，停在圆柱端口。 8、仪器外观及其它还应符合JY0001第4～7章的有关规定。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 45 | 摩擦力实验器 |  |  |  |  | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板≥800 mm×100 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸≥ 110 mm ×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 46 | 螺旋弹簧组 |  |  |  |  | 产品为0.5N、1N、2N、3N、5N不同规格弹簧配套成组。弹簧采用机械性能不低于70#Ⅱ组的弹簧钢丝，钢丝直径不小于1.2mm。 |  |  | 组 |  | 25 |  |
| 48 | 连通器 |  |  |  |  | 1、本产品由透明工程塑料组成的连通器和插接式底座两部分组成。2、连通器管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根组成。3．产品外形尺寸：≥240×150×200mm。4．粗直管外径为≥37mm，细管外径为≥14mm壁厚不小于2mm。5．底座为双边插接式，结构稳定，底座放在倾斜10°的平面上，不会倾到。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 49 | 浮力原理演示器 |  |  |  |  | 1、产品由透明盛液筒（带连通管）、塑料浮子及透明玻璃管组成。2、塑料筒外贴透明刻度。3、筒内盛液后连通管连接处不得有渗水现象。4、阀门开关灵活，关闭时不得渗漏，开启时液体流动流畅。5、浮子盖能在外力作用下打开，盖上后应密封，手提钩子时不得脱落。6、钩子上的螺丝钉转动松紧适当，加减填充物并调节后能处于悬浮状态。7、塑料筒内径不小于100mm，深大于140mm。8、浮子直径不小于50mm，高不小于50mm。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 50 | 物体浮力条件演示器 |  |  |  |  | 产品由盛液筒、浮体及附件组成。盛液筒为透明塑料圆筒，筒的内径不小于95mm，深度不小于285mm；浮体包括潜水艇模型、浮筒、配重体等。潜水艇模型造型逼真，尺寸≥100×30×35mm；浮筒采用透明塑料制作，尺寸为≥φ40mm×100mm，浮筒盖采用橡胶制作，密封性能良好，浮筒下端附金属挂钩，筒壁印制刻度标尺。配重体由砝码托及4只20克砝码组成；附件包括皮管夹、密度计、吸耳球等。浮体在液体中可处于飘浮、悬浮或下沉状态。。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 51 | 潜水艇浮沉演示器 |  |  |  |  | 产品由潜水艇模型、吸排气筒、乳胶管等组成。潜水艇模型采用透明塑料成型为球体，尺寸为≥Sφ70mm；吸排气筒采用50ml的塑料注射器，活塞杆推拉灵活，气密性好；乳胶管长约300mm。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 52 | 液体内部压强实验器 |  |  |  |  | 产品由承压盒、支杆、固定夹、槽轮、皮带、乳胶管、胶膜等组成。承压盒采用工程塑料制作，内径不小于φ36mm，转轴孔径不小于φ4mm；支杆采用不小于φ4mm圆钢制作，一端弯角为90±1°，支杆长不小于280mm，表面镀铬；槽轮采用工程塑料制成，外径不小于φ19mm，槽深约5mm；皮带为直径不小于φ100×2.5mm的橡胶皮带；乳胶管长不小于400mm，内径不小于φ5mm。胶膜厚薄均匀，尺寸不小于70×70mm。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 53 | 微小压强计 |  |  |  |  | 产品由U形管、刻度板、三通管、乳胶管、支杆等组成。U形管用内径均匀的玻璃管制成，内径为4mm，壁厚不小于1mm，U形管竖直长度370mm，两侧中心距21mm，U形管口一端成喇叭口，一端成“接头”状。刻度板采用工程塑料制作，尺寸≥39×11×365mm，刻度板正面印制黑色刻度标尺及数字，刻度总长为≥300mm，0刻度在中间，刻度线长≥35mm，最小刻度为≥5mm，U形管用固定卡安装在刻度板上。三通管采用聚乙烯材料制作，管外径5.7mm。乳胶管长不小于300mm，内径5mm。支杆采用工程塑料制作，一端设M5×8mm螺钉嵌件，方便与刻度板螺接，支杆外径约φ12mm，总长约52mm。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 54 | 液体对器壁压强演示器 |  |  |  |  | 产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。透明圆管为φ29.5mm×210mm的空芯玻璃管，圆管壁厚不小于2.5mm。圆管侧壁上的不同深处有两个喷嘴，喷嘴外径18mm，两喷嘴中心距68mm，喷嘴突出高度约34mm。橡胶膜配备不少于三块，尺寸不小于φ60mm。玻璃管经充分消除内应力，壁厚均匀。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 55 | 气体浮力演示器 |  |  |  |  | 抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成，仪器外形尺寸≥190mm*145mm*310mm,透明容器的体积为不小于4L，圆柱形浮体浮体宜采用轻质材料制作，体积应不小于1000cm³，浮体在容器里压强达到-0.07MPa，浮体长度、直径变化不大于3%，且不可有开裂、破损及变形现象，平衡块、杠杆采用金属材料制成，平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块应采用螺纹连接，表面应作防锈处理，可以通过调节平衡块位置达到平衡，气阀为台阶口，外径为≥8mm的，仪器平衡状态时在抽到真空时杠杆挂浮体端应向下倾斜20°±2°，打开气阀后杠杆恢复平衡状态。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 56 | 马德堡半球 |  |  |  |  | 产品由两个附有拉手的金属半球组成，半球与拉手一次成型，其中一个半球上装有旋塞和抽气管嘴；旋塞和抽气管嘴采用黄铜制成，抽气管嘴外径不小于φ8mm，台阶口，半球外径不小于105mm；内径不小于80mm。2、半球：产品外表面喷漆；两半球的合口处和旋塞进行成组研磨，产品配有凡士林油一袋和密封圈一个，其它应符合JY0001-2003教学仪器一般质量要求 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 57 | 压力和压强演示器 |  |  |  |  | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 58 | 压力作用效果演示器 |  |  |  |  | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 59 | 流体压强与流速关系演示器 |  |  |  |  | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，不含气源 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 60 | 杠杆 |  |  |  |  | 由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。表面平整、挺直、均匀、无毛刺。杠杆尺为≥500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度为≥480mm，由木质制成。杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。符合JY172-84《杠杆》的要求。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 61 | 演示滑轮组 |  |  |  |  | 单2（直径70mm），三并1（直径70mm），三串1(大70mm，中50mm，小40mm)，可卡三并1（直径70mm），可卡三串2． 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,各2个。滑轮直径：7厘米2、尺寸不小于：24.4 x 9.2 x 7.2 cm3． 三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。4． 允许负荷：2千克（19.6牛顿）。5． 轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。6． 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。7． 滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。8． 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。9． 一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。每对三并、三串的滑轮，当负荷1000克时，机械效率应不低于60％。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 62 | 滑轮组 |  |  |  |  | 产品由单滑轮4个，二并滑轮2个，二串滑轮2个，可卡单滑轮2个，二串滑轮上端直径为≥30mm,下端滑轮直径为≥40mm,其它滑轮直径为≥40mm,滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用金属制作，表面镀铬，其中二并滑轮为直边四分之一敞开式，其余滑轮框架为直边半闭式。上下挂钩方向互成90°。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 63 | 滚摆 |  |  |  |  | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8． 产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 65 | 手摇离心转台 |  |  |  |  | 1、手摇式，产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮组成。2、机座采用工程塑料或金属制作，底座配有橡胶脚和吸盘，用于立放、平放均平稳可靠，3、主动轮及从动轮：A、主动轮直径不小于220mm，从动轮直径约40mm。B、主动轮和从动轮的中心距约335mm，从动轮轴插孔上段为圆柱孔。C、圆柱孔尺寸：直径10mm，深不小于6mm。D、侧面配有顶丝，下段为锥孔，锥孔长不小于25mm，用于固定发音齿轮。 |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  | 振动和波,热学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 音叉 |  |  |  |  | 256Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，外形尺寸：≥190mm×5mm×8mm，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材制造，外形尺寸：≥300mm×90mm×50mm。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：256Hz±0.3Hz。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 77 | 音叉 |  |  |  |  | 512Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，外形尺寸：≥150mm×5mm×8mm，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材制造，外形尺寸：≥140mm×90mm×50mm。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：512Hz±0.4Hz。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 78 | 发音齿轮 |  |  |  |  | 512Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，外形尺寸：≥150mm×5mm×8mm，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材制造，外形尺寸：≥140mm×90mm×50mm。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：512Hz±0.4Hz。 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 79 | 声传播演示器 |  |  |  |  | 产品由面板、可密封容器（包括发声器、接收器）、固体传声棒、扬声器、电源指示灯、音量调节装置、接线柱、连接皮管、底脚、漏斗、止水夹等组成。面板采用ABS工程塑料制作，面板尺寸为240×340×25mm；可密封容器采用壁厚不小于3mm的有机玻璃筒制作，上、下筒盖密封良好，外形尺寸为≥φ50×220mm。发声器、接收器由压电陶瓷片、弹簧、接线装置等组成；固体传声棒采用≥φ10mm的塑料棒制成，长度约170mm；产品使用电源电压：DC6V；仪器组装后总高度约360mm。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 80 | 内聚力演示器 |  |  |  |  | 产品至少由两只带有拉绳的铅圆柱体、扳动杆2个、刮削器 1个、挤压器 1个组成。圆柱体尺寸不小于φ15×52mm，红色、蓝色各1个，刮削器由转柄、刀片、刀轴组成。转柄金属制作，刀片用优质碳钢制作，刀刃锋利。刀轴用铜材制作。组合后的刮削器应牢固锋利。挤压器由支杆、挤压板、旋紧螺杆组成，两根支杆采用直径φ10mm的金属杆制作，挤压板采用金属材料制作，削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 81 | 空气压缩引火仪 |  |  |  |  | 产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于100mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡，底座直径65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈2个，棉絮若干。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 82 | 气体做功内能减少演示器 |  |  |  |  | 产品主要由底座、背景板、玻璃气室、防护罩、防护罩端盖、胶管、橡胶塞等组成。底座与背景板采用工程塑料成型为一体，底座尺寸为≥135×100×20mm，背景板长≥135mm，高≥90mm，厚度为≥3.5mm；玻璃气室外形尺寸为≥φ38.5×136mm，壁厚不小于2.5mm。玻璃气室胶管连接口外径≥φ7mm，长度约≥19mm，胶塞连接口外端内径≥φ11mm，长度约17mm；气室直径不小于38mm，长不小于90mm，壁厚不小于2mm，防护罩采用有机玻璃制作，外形尺寸≥φ49.5×99mm，壁厚≥3.5mm；胶管长度≥500mm。胶塞为锥形，大端直径约为15mm。胶塞与气室出口配合紧密，松紧可调，胶塞与底座用线绳连接，线绳应牢固可靠。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
|  | 静电,电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 玻棒(附丝绸) |  |  |  |  | 产品由两根玻棒及一块丝绸组成。玻棒材料为优质有机玻璃，玻棒尺寸为≥φ12.5×300mm，玻棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为SR4mm；丝绸尺寸不小于220×180mm。 |  |  | 对 |  | 25 |  |
| 84 | 胶棒(附毛皮) |  |  |  |  | 产品由两根胶棒及一块毛皮组成。胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸为≥φ12.5×300mm，胶棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为SR4mm；毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于150×150mm。 |  |  | 对 |  | 25 |  |
| 85 | 电磁实验用旋转架 |  |  |  |  | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 |  |  | 对 |  | 50 |  |
| 86 | 验电器连接杆 |  |  |  |  | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm，长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 87 | 箔片验电器 |  |  |  |  | 1、产品由两只灵敏度相同的箔片验电器组成。2、箔片验电器由底座、外壳、绝缘套筒、金属杆、集电板、金属箔片、刻度板等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为≥115×75×18mm；外壳与绝缘套筒成型为一体，采用透明性好的“372”材料制作，与底座配合成封闭式结构，外壳外形尺寸为≥86×45×89mm；绝缘套筒外形尺寸：≥φ16×13mm；金属杆直径≥φ6mm，长度≥45mm；集电板采用厚度不小于1.5mm的金属板制作，直径≥φ33mm；金属箔片厚度不大于0.02mm，长约40mm，宽约5mm，带电时能顺利张开，电荷消失后能完全回零；刻度板采用透明有机板制作，有0°～90°的角度刻线及数字标志。3、仪器外形尺寸：≥115×75×145mm。 |  |  | 对 |  | 2 |  |
| 88 | 感应起电机 |  |  |  |  | 起电盘采用直径≥235mm，厚≥3mm的有机玻璃板制成；起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；起动盘转动平稳灵活，火花放电较好。电刷与起电盘上铝箔接触良好，铝箔厚度不小于0.3mm，铝箔应采用非金属铆钉与起电盘插接牢固，不得采用胶水黏贴铝箔，其它应符合JY115－82《感应起电机》的有关规定。 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 89 | 单刀开关 |  |  |  |  | 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作，外形尺寸≥75×35×10mm，底座上的两个安装孔直径为≥3.4mm，孔距≥62mm；接线柱为644型，行程不小于6mm；闸刀、刀座采用厚度为不小于0.8mm的磷铜片制作，闸刀有效长≥50mm，宽≥8mm。单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流6A。 |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 90 | 滑动变阻器 |  |  |  |  | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 91 | 滑动变阻器 |  |  |  |  | 1、50Ω，1.5A 2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20M∩ 6、耐压1.5KV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 92 | 滑动变阻器 |  |  |  |  | 5Ω,3A，电阻阻值误差≤10% |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 93 | 电阻圈 |  |  |  |  | 电阻圈有三个规格：5Ω，10Ω，15Ω，.电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制。表面氧化处理。环境温度：-10～40℃；相对湿度：不大于85%。接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω 电阻圈阻值的基本误差不大于1%，电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求，电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤，电阻圈经-40℃4h后，各性能指标仍能达到规定要求，绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动。氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象，底座为绝缘性能良好的电木粉压制。产品应符合JY0029－91《电阻圈》的有关规定。 |  |  | 组 |  | 25 |  |
| 94 | 电阻定律演示器 |  |  |  |  | 产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。底板采用高密板制作，尺寸为≥560×200×16mm，底板安装有橡胶底脚，底脚高≥12mm；金属导线技术参数：铜丝1根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值0.09Ω；铁丝1根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值0.4Ω；镍铬丝2根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值2.4Ω；连接片采用厚度1mm的金属片制作，长48mm，宽16mm,表面镀铬 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 95 | 焦耳定律演示器 |  |  |  |  | 产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为≥270×250×6mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长≥140mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；贮气盒由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约60×30×85mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ5.5mm，高约180mm。仪器组装后总高度290mm。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 96 | 保险丝作用演示器 |  |  |  |  | 产品由塑料机壳、面板、电源线及附件组成。机壳采用优质塑料制作，面板颜色为白色，面板有效尺寸长不小于450mm，宽不小于320mm，正面印制相应的实验电路图，原理图线条宽≥3mm，线条颜色印制为黑色。接线柱、电流表、保险管、指示灯、单刀开关等安装在电路图相应位置。仪器所配附件包括：1、短路保险丝1根,（直径φ0.3mm,长不小于130mm)；2、15A保险丝1根，长度不小于700mm；3、0.5A保险丝管10只；4、2A保险丝管10只；5、12V 1.5A小灯珠1只，12V 0.5A小灯珠1只，灯珠均带叉头导线；6、可折式保险丝管座1套；7、保险丝塑料套管10根，长度不小于60mm；8、指示电表准确度为2.5级。产品主要技术参数：输出电压：AC 12V；输出电流≥2A；工作电压：AC220V±10% 50Hz。仪器性能：短路时保险丝熔断过程由微红→深红→发白→熔断，过程明显；在保险丝选用过大，线路超负荷工作时，保险丝套管冒烟并挥发气味明显 |  |  | 套 |  | 2 |  |
|  | 电磁,电子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 条形磁铁 |  |  |  |  | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T |  |  | 对 |  | 25 |  |
| 98 | 蹄形磁铁 |  |  |  |  | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 99 | 磁感线演示器 |  |  |  |  | 磁感线演示器由注油铁粉密封机玻璃盒组成，表面光洁无划痕，外形尺寸为200×123×11mm，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。使铁粉可在盒内油中自由移动 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 100 | 立体磁感线演示器 |  |  |  |  | J2441型，产品由永磁体、磁力线演示器组成。永磁体磁力线的空间分布面为6面，各面绕永磁体均匀分布。永磁体有柱形、蹄形两种，磁感应强度不小于100mT，永磁体上有极性标识，北极（N）极涂红色，南极（S）涂蓝色。磁力线演示器主要由衬板、磁分子、连接板构成。衬板用透明塑料制成，板面尺寸：长200mm，宽80mm，厚度不小于2.5mm。衬板中部设有嵌放永磁体的槽；磁分子采用软磁材料制作，厚度不小于0.3mm，长约12mm，宽约4mm。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 101 | 磁感线演示板 |  |  |  |  | 磁感线演示板由透明穴板、小铁针、方架及永磁体组成。透明穴板采用“372”材料制作，表面光洁无划痕。透明穴板共三块，三块透明穴板拼装后尺寸为≥250×240×5mm；小铁针封装在均匀分布的透明穴板上的圆穴中，能在圆穴中自由活动，小铁针长约8mm。每块透明穴板中的小铁针数量不少于140根；方架供投影时放置透明穴板用，方架采用ABS工程塑料制作，外形尺寸为≥252×248×40mm；产品所配永磁体为条形磁铁，磁铁外形尺寸为≥80×18.5×18.5mm，磁感应强度不小于60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 102 | 电流磁场演示器 |  |  |  |  | 仪器由示直线线圈、环形线圈、螺线管及透明电磁板、接线柱、小磁针及针座等组成。线圈及螺线管采用高强度漆包线绕制； 电磁板由透明性好的塑料制作，尺寸为≥175×135×40mm。小磁针为菱形小磁针，磁针体长≥28mm，宽≥8mm，磁针体平均剩磁不小于5mT。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 103 | 菱形小磁针 |  |  |  |  | 16支，产品由磁针体及支座组成。小磁针的磁针体为平面菱形，磁针体外形尺寸：长28±1.0mm，宽8±0.7mm。磁针体表面喷漆，北极（N）为红色，南极（S）为白色。小磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT；支座底径φ25±1.0mm，支座总高约28mm。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 104 | 翼形磁针 |  |  |  |  | 每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。磁针在外力作用下，磁针体转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针无明显倾斜。产品符合JY0012－90《磁针》的要求。 |  |  | 组 |  | 5 |  |
| 105 | 原副线圈 |  |  |  |  | 产品由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。线圈骨架采用酚醛塑料制作，原线圈骨架内径11mm，外径15mm，绕线宽度57mm；副线圈骨架内径24mm，外径30mm，绕线宽度50mm。原线圈采用QZ0.59高强度漆包线平绕200匝，线圈表面有绕向标志；副线圈采用QZ0.21高强度漆包线平绕370匝，线圈表面有绕向标志；铁芯采用软钢棒制作，直径φ10mm，长度不小于77mm，铁芯上端附有塑料手柄。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 106 | 蹄形电磁铁 |  |  |  |  | 仪器由U型铁芯、 衔铁、两只线圈等组成。1． 工作电压：直流，不大于6V。工作电流：不大于1A。2． 蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N。3． 铁芯剩余磁力应不大于5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600G时应自行与铁芯脱离。4． 磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm。5． 衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm。6． 铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N。7． 线圈骨架用塑料布制成。骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固。接线柱、焊片及垫圈均为铜质。接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。8． 符合JY0013－90《蹄形电磁铁》的要求 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 107 | 电铃 |  |  |  |  | 产品由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成，产品外形尺寸≥100×70×125mm，仪器工作电压：DC3～6V。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω；铁铃采用φ55mm国产自行车铃盖；衬板、底座采用工程塑料制作。产品音响效果：在约15米范围内铃声清晰。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 108 | 演示电磁继电器 |  |  |  |  | 立式，产品由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁；触点系统包括：常开、常闭触点各一对。外形尺寸：≥200×90×230㎜。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 109 | 方形线圈 |  |  |  |  | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径≥Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 110 | 手摇交直流发电机 |  |  |  |  | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径≥Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm 2、长≥ 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径≥ 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 111 | 磁悬浮原理实验器 |  |  |  |  | 产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、转换连接片、接线柱等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为≥300×190×25mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径≥φ35mm，高≥18mm，灯座为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，尺寸为≥φ165×10mm；电枢转轴由φ10mm的圆钢制作，转子线圈QZ0.47漆包线平绕440匝组成；电刷采用弹性好的铜片制作，集流环为铜质，尺寸约为≥φ22×28mm；产品另配有小灯珠两只。仪器主要技术参数：通过转换连接线可做电动机和发电机使用，电动机使用外接电源直流4.5V-9V。 |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 112 | 家庭电路示教板 |  |  |  |  | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 113 | 安全用电示教板 |  |  |  |  | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 114 | 插头导线 |  |  |  |  | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 |  |  | 套 |  | 100 |  |
| 115 | 接线夹导线 |  |  |  |  | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 |  |  | 套 |  | 100 |  |
| 116 | 接线叉导线 |  |  |  |  | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 |  |  | 套 |  | 100 |  |
| 117 | 组合接头导线 |  |  |  |  | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 |  |  | 套 |  | 100 |  |
|  | 光学,原子物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 光具盘 |  |  |  |  | 1．产品为磁吸附式，由矩形光盘、圆形光盘、光源、光学零件等组成。 2．矩形光盘为两块长宽尺寸为：≥350mm×250mm拼接而成，平面度误差不大于2 mm。3.圆形光盘直径为≥250mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上。4.光源为半导体激光线光源，使用电源外接直流6V、1A适配器，通过光源控制开关分可选择一束光源、三束光源、五束光源。5.光学零件：梯形玻璃砖一个，等腰直角棱镜一个，半圆柱透镜一个，凹凸面镜一个，大双凸柱透镜一个，小双凸柱透镜一个，双凹柱透镜一个组成，每个透镜底部都嵌入两块强磁，便于吸附在矩形光盘上。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 119 | 凹面镜 |  |  |  |  | J2502型，产品由凹面镜、镜框、支架、底座等组成。凹面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为65±10mm；支架采用≥φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为≥φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 120 | 凸面镜 |  |  |  |  | J2503型，产品由凸面镜、镜框、支架、底座等组成。凸面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为-65±10mm；支架采用φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 121 | 光具座 |  |  |  |  | 光具座由导轨（包括支架，导轨长度960mm）、滑块、标尺及附件组成。附件包括：双凸透镜2块、凸透镜1块、双凹透镜1块、“1”字屏1块、 白屏1块、插杆5根、毛玻璃屏（带屏架）1块、光源1套、烛台1件；导轨与基准平面的平行度误差不大于1.00mm。双导轨光具座的两根导轨，其轴线平等度误差不大于0.50mm；导轨前端支架与滑块上的插孔为6+0.1mm，插孔指示标线清晰，且指示插孔纵向中心位置；以导轨支架插孔中心和最后一只滑块插孔中心的连线为基准线；导轨支架和四只滑块插孔的轴线在纵向平行；滑块在导轨上滑行自如，无阻滞现象；标尺为金属件；标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全刻度误差不大于±1mm；标尺最小分度为1mm；透镜的焦距和通光孔径符合双凸透镜焦距100±3、通光孔径≥35；双凸透镜焦距50±3、通光孔径 ≥25；平凸透镜：焦距300±12、通光孔径≥45； 双凹透镜焦距—75±5、通光孔径≥25；透镜无明显条纹；透镜的表面疵病符合GB 1185表2中规定的Ⅶ级要求；透镜框能牢靠地夹持透镜；光源工作电压为交直流6～8V，功率不大于5W；光源出口处照度不小于500lx，离光源出口500mm处照度应不小于300lx；插杆直径为6mm±0.15mm，插杆与插件结合可靠。"1"字屏为黑色，"1"字轮廓清晰； 白屏表面平整，涂覆均匀，边缘无毛刺；毛玻璃屏磨砂均匀，周边有保护性倒角。产品符合JY0034－91《普教光具座》的有关规定。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 122 | 白光的色散与合成演示器 |  |  |  |  | 产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成。三棱镜的顶角为60°±5°，有效边长25mm，高度25mm，非工作面磨砂，其中一个非工作面粘贴厚度≥0.5mm，边长为≥22mm的三角铁片，用于将三棱镜固定在棱镜台上；棱镜台采用工程塑料制作，尺寸为≥φ60×2mm，棱镜台背面附有永久磁钢，用于吸附三棱镜；狭缝宽度1.5mm，长34mm。光源采用12V/8W小灯泡；光源罩采用工程塑料制作，外形尺寸为：≥φ40×80mm；白屏采用厚度为2mm的塑料板制作，尺寸为：≥80×110mm；支杆采用≥φ6圆钢制作，长度≥94mm，表面镀铬；支座采用工程塑料制作，尺寸为≥55×44×52mm，支杆在支座内高度可调节，调节范围不小于30mm。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 123 | 透镜及其应用实验器 |  |  |  |  | 产品包含不少于底座3个、双凸透镜2个、双凹透镜1个、支杆3根、白屏、毛玻璃片、毛玻璃屏插、光源等组成。底座材质为工程塑料，底部直径≥φ80mm，高度≥35mm；透镜直径≥40mm，基片采用光学玻璃制作，双凸透镜其中一个焦距为100±3mm，另一个焦距为50≥±3mm，双凹透镜焦距为-75±5mm；支杆由≥φ6mm的金属杆制作，总长≥70mm，表面镀铬；白屏采用不小于2mm厚白色塑料板制作，尺寸为≥80×105mm；毛玻璃片由厚不小于2.5mm的普通玻璃磨砂制作，尺寸≥为78×118mm；光源工作电压为DC 1.5 ～3V。 |  |  | 盒 |  | 25 |  |
| 124 | 平面镜成像实验器 |  |  |  |  | 由平面镜、平面镜支架、三角尺，蜡烛模型等组成。平面镜尺寸不小于110×80×5mm；支架采用工程塑料制作，能稳固支撑平面镜；蜡烛模型采用塑料制作，高度不小于65mm，火焰部分颜色为红色，火焰高不小于16mm，火焰中部尺寸约φ12mm；三角尺为边长不小于100mm的直角尺，最小分度值1mm，每厘米单位标注刻度数字。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 125 | 光的传播、反射、折射实验器 |  |  |  |  | 产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成。支架采用厚度为≥1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为≥2.5mm的白色塑料板制成，直径≥110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由≥φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为≥94×20×1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径≥55mm，内空宽≥12mm，壁厚不小于1.5mm。激光笔输出功率不大于2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径≥φ18mm，长度≥60mm；激光笔移动支撑由厚度不小于1mm的冷轧板制作，槽宽17.5mm。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 126 | 光的三原色合成实验器 |  |  |  |  | 产品使用光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC6V，工作电流：0.3A。仪器主要由实验盒座、光源罩、按钮开关、外接电源线等组成。实验盒座与光源罩成型为一体，材质为ABS工程塑料，实验盒座尺寸为：≥120×55×28mm；光源罩外径≥φ36mm，深≥45mm，壁厚不小于2mm。 按钮开关采用按压式，三个光源应能独立控制。外接电源线采用多股铜芯软导线制作，长约500mm。 |  |  | 套 |  | 25 |  |
|  | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 乳胶管 |  |  |  |  | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ |  |  | 米 |  | 10 |  |
| 141 | 乳胶管 |  |  |  |  | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ |  |  | 米 |  | 10 |  |
| 142 | 蒸发皿 |  |  |  |  | 瓷，φ60mm |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 143 | 陶土网 |  |  |  |  | 陶土材质，尺寸不小于 125 mm ×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 144 | 橡胶塞 |  |  |  |  | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 145 | 教学用 E10 螺口灯座 |  |  |  |  | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ |  |  | 个 |  | 25 |  |
|  | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 电珠(小灯泡) |  |  |  |  | 1.5 V、0.3 A，1盒50个 |  |  | 盒 |  | 2 |  |
| 147 | 电珠(小灯泡) |  |  |  |  | 2.5 V、0.3 A，1盒50个 |  |  | 盒 |  | 2 |  |
| 148 | 电珠(小灯泡) |  |  |  |  | 3.8 V、0.3 A，1盒50个 |  |  | 盒 |  | 2 |  |
| 149 | 电珠(小灯泡) |  |  |  |  | 6 V、0.3 A，1盒50个 |  |  | 盒 |  | 2 |  |
| 150 | 食用色素 |  |  |  |  | 红色 |  |  | 毫升 |  | 10 |  |
| 151 | 砂纸 |  |  |  |  | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 |  |  | 套 |  | 8 |  |
| 152 | 擦镜纸 |  |  |  |  | 20 cm×15 cm，纸纹细密 |  |  | 本 |  | 50 |  |
| 生物实验室1（吊装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 参考规格 |  | 参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
|  | 教师、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验设备台 |  |  | 2400×700×850mm |  | 1、产品结构：钢木结构 2、台面参数采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，采用国内知名品牌铰链及导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |  |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 水嘴 |  |  |  |  | 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 水槽 |  |  | 440×340×280mm |  | 1、材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 3、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 学生实验设备台 |  |  | 1200×600×780mm |  | 1、产品结构：钢塑结构， 2、台面参数：采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8（12）×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为≥30×20×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用≥40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用ABS工程塑料一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；底部采用PA注塑成型的L字型支撑脚，规格≥420×49×243mm 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥398×465×125mm，整体壁厚≥5mm。 |  |  | 张 |  | 24 |  |
| 5 | 学生实验配套设备 |  |  | φ300×450mm |  | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥300×30mm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：椭圆型钢架弯弧成型，四脚 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D:凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度不小于5CM，为避免螺杆腐蚀，螺杆采用隐藏式保护设计。 |  |  | 张 |  | 48 |  |
| 6 | 可移动电源 |  |  | 210×230×86mm |  | 1、学生可移动电源采用数字化模块、高精密集成电子电路、采用4.3寸触摸屏式人机操作界面、人性化设计，方便学生操作；机箱采用ABS工程塑料注朔成型，学生交直流电源和教师主机通过无线网实现数据传输，教师可观测每台学生电源的实验数据，交流、直流电压，交流、直流电流，知道学生的当前实验状况。 2.教师可锁定学生的高低压电源，锁定后学生电压与教师机保持同步。学生机可独立操控，选择所需实验电压。直流稳压输出0--30V采用数字键盘式输入、无极可调，精度0.1V,额定输出电流2A（过载电流0.1A-3.0A可设定）、超载自动关断输出、显示屏提示过载指示。交流低压输出0--24V采用数字键盘式输入、无极可调，精度0.1V,额定输出电流3A（过载电流0.1A-3.0A可设定）、超载自动关断输出、显示屏提示过载指示。微电脑逻辑控制伺服系统空载与加载无压降；具有时间设定，超载自动关断，在无操作的时间内20分钟（可设定）自动关机；安装220V二、三孔交流插座一个，插座输出由学生触摸屏或教师主机交互控制操作。 3、本移动电源可通过无线网传输来控制电鼓插排上下升降调节及输出电压的开、关断功能，可控制单台或多台电鼓同时升降和输出，方便教师统一化管理。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 仪器储藏设备 |  |  | 1000×500×2000mm |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用不低于16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌≥4mm厚玻璃，柜身内设≥18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用≥50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 8 | 实验演示多目仪 |  |  | 定制 |  | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：≥21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为25%亮度，二级为50%亮度，三级为100%亮度。③外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果：≥1600W； 分辨率≥4656*3496；视觉分辨率：≥1000TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤34.8CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤33.3；TL84光源：Max色彩误差≤34.8；像面亮度均匀性≥125.3%；几何失真≤3.0，检测结果：合格。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果≥800W； 分辨率：≥3264*2448;视觉分辨率：≥800TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤35.0CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤34.7；TL84光源：Max色彩误差≤35；像面亮度均匀性≥102.7%；几何失真≤3.0%；检测结果均为合格。 4.电子目镜需满足以下参数：放大倍数：40～5000倍，成像元件：彩色CMOS，尺寸≥1/2.5"(5.70x4.28)；分辨率：≥2592x1944,500万以上像素；信噪比：≥50db；白平衡：自动白平衡；AGC控制：低增益/高增益；逆光补偿：自动/手动；可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 5.主体结构：整体采用1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 6.产品只需通过USB2.0接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 7.产品为一体化设计，便于携带及使用。 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 实验演示多目仪应用软件 |  |  | 定制 |  | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； 8.生物款支持电子目镜画面预览； 9.支持提供与国家课程标准中知识点同步的实验，应包含生物与生物圈、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的绿色植物、生物圈中的其他生物、生物圈中的生命的延续、健康地生活等实验内容与实验场景，完整实验数量不少于60个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。 10.支持提供中学生物学科高清显微素材库，素材图片数量不少于75张，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。并支持一键切换至全景图模式。 11.支持提供人体生理结构探究模块，软件要求提供男性人体生理结构与女性生理结构2套人体生理结构模型，男性与女性人体生理模型可以自由切换。 12.支持提供人体生理功能模块，要求教学难点-尿液的形成3D动画提供多种教学交互，包括：动画的快慢可以通过控制面板选择倍率灵活调控；尿液形成过程中的相关化学物质提供了3D化学图例，可以自由打开与关闭，降低抽象生理过程的理解难度；尿液的形成过程中可以选择展示重要结构肾单位，隐藏次要结构，更好凸显教学重难点，提升课堂效率。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 无尘环保书写套装 |  |  |  |  | 一、无尘书写板 1、基本尺寸：根据现场环境调整尺寸定制，厚度≥0.4mm；硬度≥9H。 2、书写板面：板面为绿色或白色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，铅笔硬度通过GB/T 6739-2006检测。 3、产品甲醛释放量≤0.1mg/L。 二、水溶性粉笔 ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 三、专用笔套 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 四、专用收纳盒 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 五、环保膜（板书块） 宽：不小于1.22m，长：不小于50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 每套含书写板/1套 、环保膜/1套、粉笔/2盒、防潮盒一只、清洗装置/1套、笔套6只。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 教师数码生物显微镜 |  |  |  |  | （一） 基础光学系统要求 1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 1.2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针。 1.3、物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。（投标时须提供产品检测报告对应检测内容作为佐证加盖厂家公章或投标人公章） 1.4、齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。载物台：“U型”双层载物台；机身具有RJ45接口；（投标时须提供产品检测报告对应检测内容作为佐证加盖厂家公章或投标人公章） 1.5、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.02mm。以检测报告对应检测内容作为佐证。 1.6、内倾斜、内定位四孔转换器； 1.7、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 1.8、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 1.9、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 1.10、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； （二） 系统输出设备要求 2.1、显示屏与显微镜一体化设计直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 2.2、显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折，便于搬运及存储。 2.3、操作系统：Android 、IOS或Windows操作系统 2.4、显示系统：采用高清彩色芯片、WiFi无线传输，静态≥1600万像素，动态分辨率1080P。 2.5、显示设备：屏幕尺寸≥ 10.1英寸 屏幕配置≥ 1600万色 2560×1600 可视角度 上80°/下80°/左80°/右80° 制式 wifi操作系统 Android 8.0 CPU核数 ≥八核+微智核i6 CPU主频 4×A73@2.1GHz + 4×A53@1.8GHz CPU Mali G71 MP8 运行内存（RAM）≥ 4G 存储容量（ROM）≥ 32G 扩展支持≥ 256G 主摄像头 ≥1300万 副摄像头≥ 800万 护眼模式 网络 wifi GPS GPS、GLONASS、北斗（BDS） 电池容量≥ 7500mAh，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 2.6、实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统。 （三）系统部分 3.1、所有学生端应采用无线交互式连接，能实时显示在教师端电脑。 3.2、带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 12 | 教师用智能数码体视显微镜 |  |  |  |  | 1.光学系统:greenough光学系统，防霉设计； 2.目镜：高眼点超广角目镜WF 10X/23mm一对；双目倾斜30°,视度可调，调整范围：5°屈光度； 3.瞳距调节范围: 50mm~75mm； 4.变倍范围:7.5X~50X连续变倍； 变倍比: 1: 6.7； 5.工作距离:约 113mm； 6.升降机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠； 变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适； 7.照明：12V/10W LED灯落、透射光源，可单独或同时使用； 8.底座：工作平台宽大舒适； 9.提供制造商关于该显微镜产品的样本彩页。 10. 智能液晶平板：屏幕尺寸≥ 10.1英寸 屏幕配置 ≥1600万色 2560×1600 可视角度 上80°/下80°/左80°/右80° 制式 wifi CPU核数 ≥八核+微智核i6 CPU主频 4×A73@2.1GHz + 4×A53@1.8GHz CPU Mali G71 MP8 运行内存（RAM）≥ 4G 存储容量（ROM）≥ 32G 扩展支持≥ 256G 主摄像头 ≥1300万 副摄像头≥ 800万 护眼模式 网络 wifi GPS GPS、GLONASS、北斗（BDS） 电池容量≥ 7500mAh，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出； 操作系统：Android操作系统，智能平板自带数字切片教学资源平台，配合新课标教材教学使用，可支持在局域网、互联网两种状态下Android系统的访问，可浏览、下载、上传教学资源，方便师生预习复习。（投标时须提供产品的APP名称、下载方式及功能截图加盖厂家公章或投标人公章） 数码系统： CPU: 1.6GHz 四核；内存：≥1G，硬盘：≥8G；屏幕分辨率：≥1280×800（16:10）；拍照像素：≥500 万像素；录像分辨率1080P/30FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 11.数据接口：HDMI/SD/Audio/Bluetooth/Wi-Fi，支持可扩充SD卡 12.电源适配器：DC5V 2A11. 13.360°3D观察，可在不移动标本的情况下对标本表面进行360°范围全覆盖观察。 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 教师端专业图像分析系统 |  |  |  |  | 1.图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 2.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等。 3.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 4.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 5.图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行 自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等。 6.专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式，可支持20×20张图像的拼接，拼接速度快，准确。 7.去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成:将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；支持多种图像输入格式。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 实验数据分析专用软件 |  |  |  |  | 支持Windows7/Windows8/Windows10 32/64bits系统；软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供中学版物理、化学、生物专用软件和通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 15 | 数据采集器 |  |  |  |  | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 16 | 传感器数据显示模块 |  |  |  |  | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带不小于1.7寸彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.7V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 17 | 双量程光照度传感器 |  |  |  |  | 1.量程：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx。 2.传感器通过自带硬件，按钮切换量程。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 18 | 相对湿度传感器 |  |  |  |  | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 19 | 心率传感器 |  |  |  |  | 1.量程：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 20 | 心电图传感器 |  |  |  |  | 用于测量人体的心电图，生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率； 性能：测量范围：-5mV ~+5mV；最大采样率：5KHz； 原理：传感器的敏感元件为夹式Ⅰ导联电极。导联电极能够将离子导电（生物电）转换为相对应的电子导电，转换的过程发生在电极金属片与生物体接触的界面。当左上肢l的电位高于右上肢r时，便描记出一个向上的波形；当r的电位高于l时，则描记出一个向下的波形。 结构：三导联线80cm、心电电极测试夹1对； 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 21 | 呼吸率传感器 |  |  |  |  | 用于测量人体的呼吸率； 测量范围满足人体生理特征；最大采样率：5KHz； 原理：传感器敏感元件采用压阻式压力传感元件。 当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。 结构： 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS操作系统平台。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 22 | 乙醇传感器 |  |  |  |  | 量程：0% ~ 3%，精度：±0.50％，分度：≤00.01%。可用于测量待测溶液上方空气中乙醇的浓度。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 23 | 日照辐射传感器 |  |  |  |  | 1.测量范围：0W/m2~1500W/m2；分度：≤01W/m2。 2.用于测量光谱在320nm~1100nm范围内的太阳辐射强度。 3.支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 24 | 土壤湿度传感器 |  |  |  |  | 1.测量范围：0~100%；分度：≤00.1%；测量土壤的湿度； 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。配室外挖掘工具一只 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 25 | 土壤温度传感器 |  |  |  |  | 1.测量范围：-40℃~+60℃；分度：≤00.1℃；不锈钢探针。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 26 | 气液相密封实验器 |  |  |  |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 27 | 袖珍生化密封实验器 |  |  |  |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 28 | 浊度传感器 |  |  |  |  | 1.测量范围：0 ~400NTU；分度：≤00.1 NTU。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 29 | 在线式电子天平 |  |  |  |  | 测量范围：0～1000g，分度：≤00.1g。可用于测量物体的质量。自带数据显示，质量单位切换，计数功能，一键清零，一键开关机及自动关机功能，支持USB有线通讯和无线通讯两种工作方式 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 30 | 传感器转接模块 |  |  |  |  | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 |  |  | 只 |  | 2 |  |
| 31 | 专用充电线 |  |  |  |  | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 32 | 传感器附件 |  |  |  |  | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 33 | 传感器箱 |  |  |  |  | 尺寸：≥410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 |  |  | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制配电箱 |  |  | 1000×600×200mm |  | 智能控制配电箱按GB/T 7251.12-2013低压成套开关设备和控制设备标准执行 （1）内置总电源开关1个（标准为：GB/T 14048.2标准断路器，比如正泰的DZ158、德力西DZ47-125等等），漏电保护器12个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，保护系统1套、急停1个，变频器1台，交换机1台，工作指示灯1套，通过以太网协议分组控制学生端分组控制系统； （2）给排水控制：集中控制整个教室给排水，给排水控制由教师统一控制开启关闭；排水控制由设置在水盆柜内部的液位传感器反馈信号传输到PLC，由PLC自动控制水泵； （3）照明控制：分组控制整室照明，一键开启、关闭功能； （4）AC220电源控制：由教师端统一控制学生AC220V电源，带漏电保护并提示功能； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制，一键升、降功能（与水盆柜连接时，摇臂上升指令锁止，防止误操作损坏设备，安装信号反馈； （6）低压交直流电源控制：通过智慧实验室吊装系统控制软件，电源可分为教师主控、学生控制两种模式； （7）漏电保护器“保护”状态，在智慧实验室吊装系统控制软件显示； （8）集成功能模块舱体“急停按钮”被按下后，在智慧实验室吊装系统控制软件显示。 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 智能实验室操作控制平台 |  |  |  |  | 不低于10.1寸触摸一体机电脑,将学生端控制系统进行组网，实现集中数据采集及控制。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 智能实验室操作控制系统软件 |  |  |  |  | 智能实验室操作控制系统软件运行于Windows平台环境下，软件处于系统的中间位置，向上、向下均具有比较完整的接口，具体表现为: （1）对摇臂进行“降”“停止”“升”指令控制； （2）给排水“开启”“停止”； （3）通风系统“开启”“停止”； （4）照明系统“开启”“停止”； （5）低压系统“开启”“停止”，模式调节、电压设置； （6）高压系统“开启”“停止”； （7）急停状态、水盆连接状态显示 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 温湿度探测系统 |  |  |  |  | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 学生端分组控制系统 |  |  |  |  | 学生端分组控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令，对学生端模块的排风系统、供水系统、排水系统、照明系统、220V插座系统、低压电源系统、摇臂系统进行分组控制，可以实现全选、单选功能，且实时显示每个集成功能模块舱体的工作状态及信息。 |  |  | 项 |  | 1 |  |
|  | 顶部吊装控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊装控制系统 |  |  | 定制 |  | 系统内置：PLC主机一套，扩展模块一套，接线端子一套，智能交直流电源模块一套，稳压系统一套。 吊装控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 2 | 模块主架舱体 |  |  | 1200×580×220mm |  | 采用标准模块化组成，≥1200×580×220mm为一组；主体框架采用标准模块化组成。 外形及材质：主框架采用未来概念舱设计，≥2mm厚冷轧钢板及1.5-2mm厚铝合金模具成型，冷轧钢板经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。舱体左右装饰条采用铝板制作。 |  |  | 组 |  | 12 |  |
| 3 | 集成功能模块舱体 |  |  |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。带自动复位旋转装置，旋转角度为正负90°，上升的过程中能自动复位。插座面板面板采用亚克力材料制作。 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 4 | 电源供应模块 |  |  | 220V |  | 阻燃五孔插座，带漏电保护。 |  |  | 组 |  | 48 |  |
| 5 | 网络模块 |  |  | 以太网模块 |  | 采用以太网网络模块接口 |  |  | 个 |  | 24 |  |
| 6 | 学生端防堵装置 |  |  | 定制 |  | 给水采用4分PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 7 | 学生端给排水接口 |  |  |  |  | PVC材质，给排水接头具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |  |  | 套 |  | 24 |  |
| 8 | 自动排水系统 |  |  |  |  | 智能系统控制柜内置的排水控制由设置在水盆柜内部的液位传感器反馈信号自动控制排水泵，通过排水管线将水排出，始终保持水盆柜内为“无水”状态。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 水槽柜 |  |  |  |  | 1、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽尺寸为≥585×440×230mm，采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸≥355x100x1.5mm； 3、柜体采用不低于1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 10 | 扬程水泵 |  |  |  |  | 内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，60W，流量，12L/min，高效节能，体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 11 | 双联折叠龙头 |  |  |  |  | 1、双联可折叠铜制水嘴，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸。 2、开关采用PP材质旋转手柄。耐酸碱腐蚀。手感舒适。 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 12 | 智能灯光照明装置 |  |  | 定制 |  | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200×70mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用亚克力扩散板一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  | 组 |  | 12 |  |
| 13 | 吊装舱体末端端头 |  |  |  |  | 端盖采用ABS材质，模具一体成型，铝合金装饰条。端盖底板采用冷轧钢板制作。 |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 14 | 电源供应线路 |  |  | 定制 |  | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5平方电线进行系统布线，不含网络布线。 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 15 | 智能控制系统线路 |  |  | 定制 |  | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。以网线作为电源的控制线 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 16 | 给水管路 |  |  | 定制 |  | 给水主管选用≥φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 17 | 排水管路 |  |  | 定制 |  | 排水管选用加厚≥φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 18 | 支架功能封板 |  |  |  |  | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 19 | 系统安装辅件 |  |  | 定制 |  | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 20 | 标准化安装及系统调试服务 |  |  |  |  | 1、模块化结构设计采用吊装安装方式、设备标准化安装。2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 |  |  | 室 |  | 1 |  |
| 生物实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 参考规格 |  | 参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 教师实验设备台 |  |  | 2400×700×850mm |  | 1、产品结构：钢木结构 2、台面参数：采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，采用国内知名品牌铰链及导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 演示台包含不少于2个五孔插座 |  |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 水嘴 |  |  |  |  | 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 水槽 |  |  | 440×340×280mm |  | 1、材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 3、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 学生实验设备台 |  |  | 1200×600×780mm |  | 1、产品结构：钢塑结构， 2、台面参数：采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8（12）×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为≥30×20×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用≥40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用ABS工程塑料一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；底部采用PA注塑成型的L字型支撑脚，规格≥420×49×243mm。 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥398×465×125mm，整体壁厚≥5mm。 |  |  | 张 |  | 24 |  |
| 5 | 功能柱 |  |  |  |  | ≥340x210x730mm 1.产品结构：全钢结构 。 2.壳体及底座：采用不低于1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准 。 3.功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 |  |  | 套 |  | 24 |  |
| 6 | 学生实验配套设备 |  |  | φ300×450mm |  | 规格：≥Φ300*440-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，颜色与学生实验桌台面一致。 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥20×40×1.2mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不低于5cm，实验凳须可悬挂于学生实验桌书包斗上。 |  |  | 张 |  | 48 |  |
| 7 | 无尘环保书写套装 |  |  |  |  | 一、无尘书写板 1、基本尺寸：根据现场环境调整尺寸定制，厚度≥0.4mm；硬度≥9H。 2、书写板面：板面为绿色或白色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，铅笔硬度通过GB/T 6739-2006检测。 3、产品甲醛释放量≤0.1mg/L。 二、水溶性粉笔 ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 三、专用笔套 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 四、专用收纳盒 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 五、环保膜（板书块） 宽：不小于1.22m，长：不小于50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 每套含书写板/1套 、环保膜/1套、粉笔/2盒、防潮盒一只、清洗装置/1套、笔套6只。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 水槽柜 |  |  | 440×585×850mm（不含水嘴高度） |  | 1、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸≥355x100x1.5mm； 3、柜体采用不低于1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 10 | 双联折叠龙头 |  |  |  |  | 1、双联可折叠铜制水嘴，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸。 2、开关采用PP材质旋转手柄。耐酸碱腐蚀。手感舒适。 |  |  | 套 |  | 12 |  |
| 11 | 教师总控电源 |  |  |  |  | 1,钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关， 2,实验用总电源开关带漏电保护功能， 3,液晶显示刷卡定插孔时开关， 4,可设置关机时间， 5,控制四路插座和四路光源开关， 6,五孔交流220V插座输出， 7,5V充电USB插孔。 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 12 | 学生设备台电源 |  |  |  |  | 1,塑制可翻转结构PVC面膜， 2,液晶显示220v状态， 3,轻触开关可开关辅助光源， 4,五孔220V插座输出。 |  |  | 个 |  | 24 |  |
| 13 | 仪器储藏设备 |  |  | 1000×500×2000mm |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，外部框架采用后立柱≥30*30*1mm，前立柱及横梁≥30*25*1mm。不会出现生锈情况，配以ABS连接件而成。1、侧板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与侧板相同。 3、层板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，附有两根≥20*20mm钢管，承重力强，长时间使用不会弯曲。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 14 | 室内地上给排水配件及安装 |  |  |  |  | 给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。 |  |  | 室 |  | 1 |  |
| 15 | 室内地下给排水配件及安装 |  |  |  |  | 给水采用优质专用PPR管铺设，排水采用优质PVC管铺设 |  |  | 室 |  | 1 |  |
| 16 | 室内地上布线配电安装 |  |  |  |  | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 |  |  | 室 |  | 1 |  |
| 17 | 室内地下布线配电安装 |  |  |  |  | 按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线。 |  |  | 室 |  | 1 |  |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 参考规格 |  | 参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 准备台 |  |  | 2400×1200×850mm |  | 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：整体采用铝合金框架结构，铝合金型材规格≥30×38mm，主框架壁厚≥1.45mm，横梁规格≥35×25mm，壁厚≥1.45mm，采用工业级卡锁式连接方式组装；底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密，台身含多级柜门、抽屉，牢固耐用，门板镶装铝质合金一字隐藏式拉手。所有板材均采用不低于16mm厚E1级生态免漆板制作，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面和开孔截面均应封边）。 4、其他：五金件：国内知名品牌或同等质量其他品牌优质铰链和三节静音滑轨。 |  |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 水嘴 |  |  |  |  | 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 水槽 |  |  | 440×340×280mm |  | 1、材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 3、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 试剂架 |  |  | 1600×300×690mm |  | 1、专用喷塑铝合金型材（≥90×45×1.5㎜）表面喷涂高温固化乳白环氧树脂静电粉末喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能； 2、上下带ABS模具堵头。不低于8㎜玻璃隔板（双层） |  |  | 米 |  | 1.6 |  |
| 5 | 滴水架 |  |  | 550×705×117mm |  | 1、材质：高密度PP 类型：单面； 2、底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 仪器储藏设备 |  |  | 1000×500×2000mm |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，外部框架采用后立柱≥30*30*1mm，前立柱及横梁≥30*25*1mm。不会出现生锈情况，配以ABS连接件而成。1、侧板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与侧板相同。 3、层板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，附有两根≥20*20mm钢管，承重力强，长时间使用不会弯曲。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 |  |  | 个 |  | 12 |  |
| 7 | 地上给排水材料及安装 |  |  |  |  | 给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。 |  |  | 室 |  | 1 |  |
| 8 | 地上配电线材及安装 |  |  |  |  | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 |  |  | 室 |  | 1 |  |
| 生物标本室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 参数 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 标本仪器储藏设备 |  |  | 1.规格：≥1000*500*2000 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根不低于1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11.阶梯：配一块阶梯；规格≥245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度≥60mm，宽度≥112mm，同层板组成三层阶梯。 12.甲醛检测结果：≤0.1mg/l；阶梯表面耐污染性能，结果至少通过10项化学试剂测试。检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等10种以上试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 13.阶梯符合GB/T2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，水平燃烧检测结果：HB级。 14.为保证柜子质量及从环保角度保障师生健康，甲醛检测结果：≤0.1mg/l。 15.为避免药品泄露腐蚀药品柜，保证学校师生的使用安全，药品柜表面耐污染性能至少通过10项化学试剂测试。检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等10种以上试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 16.药品柜依据GB6675.1-2014-条款5.3.7增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）标准，检测项目包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP，检测结果均符合要求。 17.PP原材料需要满足检测要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |
| 初中生物教学仪器配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测微尺 |  |  | 产品由台尺和目尺组成。台尺、目尺均由厚度不大于1.5mm的透明硅酸盐玻璃制作，中心位置有精确的等分刻度线。台尺尺寸为76×26±0.5mm，台尺等分刻度线是将1mm分为100格，每格长10um；目尺尺寸为φ20±0.5mm，等分刻度线是将5mm分为50等分。 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |
| 2 | 软尺 |  |  | 1500mm，宽度12mm，最小分度值为1cm，软塑制作。尺身表面印有从0～1500mm的刻度线及数字，刻度线均匀、字迹清晰。 |  |  |  |  | 把 |  | 25 |  |
| 3 | 托盘天平 |  |  | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢或玛瑙制成。3、最大称量为：200g,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：84mm。4、外形规格：210mm×84mm×135mm。5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。刀子应垂直地紧固。 |  |  |  |  | 台 |  | 25 |  |
| 4 | 电子天平 |  |  | 200 g，0.01 g |  |  |  |  | 台 |  | 8 |  |
| 5 | 电子天平 |  |  | 500 g, 0.01 g |  |  |  |  | 台 |  | 8 |  |
| 6 | 电子停表 |  |  | 功能：1，24小时制时、分、秒显示；2、月份、日期显示；3、ABS材料；触发式按键；显示精度1/100秒；0，1S；防水结构；1，5V；外面彩色纸盒包装。 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 7 | 红液温度计 |  |  | 0℃～100℃，最小分度值1℃，示值误差应不大于±1℃ |  |  |  |  | 支 |  | 25 |  |
| 8 | 水银温度计 |  |  | 测量范围0℃～200℃，最小分度值1℃，示值误差应不大于±1℃ |  |  |  |  | 支 |  | 25 |  |
| 9 | 干湿球温度计 |  |  | 量程-25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度0%～100% |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 10 | 血压计 |  |  | 1、医用汞柱型血压计；2、量程0—40kpa；3、示值精度±0.27kpa；4、本品由打气球、橡皮袖带、橡胶管，玻璃管、水银壶等组成 |  |  |  |  | 个 |  | 13 |  |
| 11 | 电子血压计 |  |  | 数字式液晶显示，量程 0 mmHg～299 mmHg，分辨力 3 mmHg |  |  |  |  | 个 |  | 13 |  |
| 12 | 计数器 |  |  | 产品由外壳，计数按钮、复位键、数字观察窗、挂环等组成。产品外壳为不锈钢材质，数字观察窗尺寸27×16mm，数字字高不小于7mm，挂环直径不小于φ30mm。产品外形尺寸：φ46×32mm。可计数位：0～9999。 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |
|  | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 解剖器 |  |  | 均为不锈钢制品；七件为一套，含解剖剪、剪毛剪、直镊子、弯镊子、圆刃解剖刀、直刃解剖刀、解剖针各一件；解剖剪尖部两叶头交叉吻合、平齐；镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端密合，没有缝隙和微张现象；刀刃开刃并无缺口、裂纹现象，针挺直光滑。 |  |  |  |  | 套 |  | 25 |  |
| 14 | 解剖盘 |  |  | 盛有石蜡的金属盘尺寸不小于140mm×250mm×10mm |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 15 | 骨剪 |  |  | 1、生物学常用工具，供生物解剖用。2、骨剪总长度不小于130mm。3、骨剪剪刀刃的硬度不小于HRC－70。 |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |
| 16 | 普通手术剪 |  |  | 尖头，140 mm |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |
| 17 | 眼用手术剪 |  |  | 尖头，100 mm |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |
| 18 | 手术刀柄 |  |  | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |
| 19 | 手术刀片 |  |  | 刀片应平整，刃口应锋利 |  |  |  |  | 包 |  | 2 |  |
| 20 | 双面刀片 |  |  | 43 mm×22 mm |  |  |  |  | 包 |  | 10 |  |
| 21 | 镊子 |  |  | 尖头，140 mm |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |
| 22 | 镊子 |  |  | 弯头，140 mm |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |
| 23 | 眼科镊 |  |  | 直，100 mm |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |
| 24 | 解剖针 |  |  | 六菱医用全钢 |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |
|  | 植物模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 植物细胞模型 |  |  | PVC材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。其他技术要求应符合JY190-1985 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 26 | 根纵剖模型 |  |  | PVC材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。其他技术要求应符合JY191-1985 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 27 | 导管、筛管结构模型 |  |  | PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。其他技术要求应符合JY296-1987 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 28 | 单子叶植物茎模型 |  |  | PVC材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。其技术要求应符合JY192-1985 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 29 | 双子叶草本植物茎模型 |  |  | PVC材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。其他技术要求应符合JY193-85 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 30 | 叶构造模型 |  |  | PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。其他技术要求应符合JY194-1985 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 31 | 桃花模型 |  |  | PVC材质，桃花直径不小于20cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。其它技术要求JY195-1985 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
|  | 动物模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 动物细胞模型 |  |  | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 33 | 草履虫模型 |  |  | PVC材质，草履虫纵剖模型，长370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。其他技术要求应符合JY291-1987 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
|  | 人体及生理模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 人体半身模型 |  |  | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 35 | 人体骨骼模型 |  |  | 1． 产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。 2． 产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。 3． 产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。 4． 符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 36 | 眼球解剖模型 |  |  | 1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 5.技术要求应符合JY164-1984 |  |  |  |  | 件 |  | 13 |  |
| 37 | 眼球仪 |  |  | 1．示眼球结构，晶状体曲率可变，采用ＰＶＣ硬塑制作；2.形态正确，比例适当、纹理清晰，各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 38 | 心脏解剖模型 |  |  | 模型PVC材质。3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面，其它技术应符合JY160-84 |  |  |  |  | 件 |  | 2 |  |
| 39 | 心脏解剖模型 |  |  | 模型PVC材质。自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面，其它技术应符合JY160-84 |  |  |  |  | 件 |  | 13 |  |
| 40 | 喉解剖模型 |  |  | 1． 产品高约24cm，固定于底座上。 2． 示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。 3． 喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨。 4． 喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌。剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌。 5． 模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点。 6． 各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰。 7． 应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于2—4气管软骨前方。 8． 在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点。 9． 去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确。 10． 甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近。 11． 应正确显示位于喉口外侧的梨状隐窝。 12． 杓会厌皱壁边缘应薄锐，颜色应与喉粘膜有区别。 13． 喉上动、静脉和喉上神经内支，穿过甲状舌骨膜的侧面中部，舌管小角的外侧进入喉腔。 14． 应正确显示声壁位于喉中间的内下方，呈白色，表面光滑，边缘菲薄的结构特点。 15． 应正确显示前庭襞位于喉中间腔的外上方，呈粉红色，边缘较厚的结构特点。 16． 气管的矢状断面后部应显示膜壁（粘膜、平滑肌纤维和结缔组织等）。 17． 声门裂应显示其前窄后宽约成30°角的形态结构特点。 18． 为了防止变形或脆裂，模型应有用硬塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料。 19． 产品应符合JY161-84《喉解剖放大模型》的要求。 20． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 |  |  |  |  | 件 |  | 2 |  |
| 41 | 肺泡模型 |  |  | 1． 产品高约40cm，固定于底座上。 2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7． 符合JY162—1984《肺泡放大模型技术条件》的规定， 8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  |  | 件 |  | 2 |  |
| 42 | 脑解剖模型 |  |  | 模型PVC材质。自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上。大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。其他技术要求应符合JY163-1983 |  |  |  |  | 件 |  | 2 |  |
| 43 | 耳解剖模型 |  |  | 1． 产品为放大六倍的成人耳模型，装置于底座上。 2． 整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。 3． 外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。 4． 示颈内动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7． 符合JY165—84《耳解剖放大模型技术条件》的规定。 8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  |  | 件 |  | 2 |  |
| 44 | 男性泌尿生殖系统模型 |  |  | 1． 产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7． 符合JY298—87《男性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 45 | 女性泌尿生殖系统模型 |  |  | 1． 产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7．符合JY297—87《女性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 46 | 肾单位、肾小体模型 |  |  | 模型PVC材质。产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成，肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm。肾单位模型不小于400mm×240mm，肾小体模型，直径不小于100mm。其他技术要求应符合JY0319-91 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 47 | 人体肌肉模型 |  |  | 模型PVC材质。男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。其他技术要求应符合JY0357-1999 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
| 48 | 膈肌运动模拟器 |  |  | 高度250 mm±15 mm，宽度或直径220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |
|  | 标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 蛙发育顺序标本 |  |  | 应由蛙的八个发育期组成。①-②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。①-③期的标本应不少于5个，在容器中不定位。③期的标本应能目见不少于一对的鳃。④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。⑥与⑦期的尾长应有明显区分。 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1 |  |
| 50 | 蛔虫标本 |  |  | 雌、雄各一条本产品采用猪蛔虫或马蛔虫制作。符合ＪＹ１４３－８２《动物浸制标本通用技术条件》（试行）的规定 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1 |  |
| 51 | 蝗虫生活史标本 |  |  | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：J4131型。 二、技术要求： 1. 标本应选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |
| 52 | 蜜蜂生活史标本 |  |  | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：J4131型。 二、技术要求： 1. 标本应选用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名称），显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。 2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。 3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。 4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。 5. 母蜂应是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂应是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。 6. 巢基和蜂巢应不小于30×50mm。 7. 符合JY149-82和JY151—82的规定。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |
| 53 | 家蚕生活史标本 |  |  | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：J4133型。 二、技术要求： 1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。 2. 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。 4. 应有防腐措施。 5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |
| 54 | 菜粉蝶生活史标本 |  |  | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：SB—FD—J—28型。 二、技术要求： 1. 标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。 2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。 3. 卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。 4. 成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应明显。 5. 蛹纺锤形，长不小于18㎜，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近。 6. 标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |
| 55 | 节肢动物标本 |  |  | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物学习观察用。 2. 规格：六种以上。 二、技术要求： 1. 产品应包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。 2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |
| 56 | 昆虫标本 |  |  | 一、适用范围、规格： 1. 适用于初中生物课学习观察用。 2. 规格：六种以上。 二、技术要求： 1. 产品应包括六种以上的常见昆虫标本，固定，成套，装盒。 2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |
|  | 切片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 植物根尖纵切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构；2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征；5、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；6、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀；7、产品应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求；8、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定； |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 58 | 顶芽纵切 |  |  | 1.标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。 2.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂直放置材料1～2片。 3.细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。 4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 59 | 南瓜茎纵切 |  |  | 型号：43203 1.基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。2.在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构。3.应符合JY 71-82《南瓜茎横切、南瓜茎纵切》的要求。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 60 | 木本双子叶植物茎横切 |  |  | 1.取材为三年生椴木的枝条，秋末取材。 2.切片厚度在15μm以内。各组织无破裂，表皮脱落应不超过1/4。 3.显示横断面上木质部的年轮、皮层、木栓层、厚角组织、皮层韧皮部、形成层、木质部、髓部、髓射线等，显示基的支持和运输功能。 4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察木本双子叶植物茎横断面的结构。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 61 | 植物细胞有丝分裂切片 |  |  | 1、标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1-3片。根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。标本单1染色,胞核、核仁、染色体应着色明显,胞质色淡。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 62 | 迎春叶横切 |  |  | 1.取材为木樨科迎春花的叶片。 2.切片厚度在15μm 以内，每张玻片应放材料不少于二片。 3.取材用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。 4.在80×和200×镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表皮，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气孔。叶肉由栅栏组织和海绵组织构成，细胞内含有较多的叶绿体。束状结构的叶脉包括两种管道：导管、筛管。 5.玻片应完整，无污染，各组织间无裂隙。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 63 | 玉米种子纵切 |  |  | 1.能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳。2.能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。3.应符合JY 0342的规定。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 64 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  |  | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 65 | 青霉装片 |  |  | 1.取材为人工培养的典型青霉。 2.视菌株培养情况做装片或切片，切片方向平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。 3.显示营养菌丝及其上的分生孢子梗和顶端的帚状枝。 4.能在200×学生显微镜下清楚观察青霉的形态，在400×学生显微镜下清楚观察帚状枝的梗基和小梗上呈链状的分生孢子。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 66 | 细菌三型涂片 |  |  | 1.取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌；杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌；螺旋菌可用具有一个弯以上的任一种螺旋菌。 2.做三种细菌的混合涂片，所用玻片应经洗液清洗。 3.选用能显示菌体的染色方法，不得出现任何沉淀物。 4.在500×生物显微镜下清楚观察细菌的三种基本形态。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 67 | 酵母菌装片 |  |  | 型号：43305 1.标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。2.酵母菌为单细胞卵圆形。能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。3.应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。 |  |  |  |  | 片 |  | 5 |  |
| 68 | 曲霉装片 |  |  | 1.取材为人工培养曲霉属任一种。 2.视菌株培养的情况，可做装片或切片。切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据菌株培养情况决定。 3.能在100×和400×生物显微镜下清楚观察曲霉的形态。 4.能看清不少于五个模式的分生孢子穗；看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 69 | 单层扁平上皮装片 |  |  | 1.取材为动物的肠系膜。 2.材料为硝酸银处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞。 3.平铺装片，材料面积不小于2×2mm，四周剪切整齐。 4.在80×和200×学生显微镜下清楚观察单层扁平上皮的结构。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 70 | 纤维结缔组织切片（腱纵切） |  |  | 1.取材为哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应保持其自然伸直状态。 2.做腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不少于4mm。 3.胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象。 4.在400×生物显微镜下清楚观察腱纵断面的结构。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 71 | 疏松结缔组织装片 |  |  | 1.取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。 2.平铺的结缔组织中不得混入动物的毛。 3.弹力纤维应明显；胶原纤维均匀，形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 4.在80×和200×学生显微镜下清楚观察疏松结缔组织装片的结构。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 72 | 人血涂片 |  |  | 1.取材为人的新鲜血液，能看清红血细胞和白血细胞。血细胞变形者不宜使用。 2.血膜应涂布均匀，无污染；血细胞不重叠，无变形和自溶现象。 3.用苏木精、曙红双重染色。 4.在400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 73 | 骨骼肌纵横切 |  |  | 1.取材为哺乳动物的膈肌。 2.横切和纵切的切片厚度均在8μm以内，每张玻片放纵横切片各一片。 3.在纵断面上能看到肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带，在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 4.在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 74 | 平滑肌分离装片 |  |  | 1.取材于两栖动物或哺乳动物消化管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后做分离装片。 2.细胞应分离适中，形态正常，材料内不得有污物。 3.能看清大部分被分离成单个的长菱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的胞核。 4.在80×和200×学生显微镜下清楚观察平滑肌细胞的形态。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 75 | 心肌切片 |  |  | 1.取材为哺乳动物的心脏。 2.切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4mm×4mm。 3.在80×和200×学生显微镜下清楚观察心肌的结构。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 76 | 运动神经元装片 |  |  | 1.取材为脊髓灰质前角中的运动神经元，能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的细胞核、少量的神经纤维和神经胶质的细胞的细胞核，作涂片或分离装片。 2.神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象，在80×镜下，盖玻片中间部分的任一视野内应出现不少于五个运动神经元。 3.在80×和200×学生显微镜下可清楚观察运动神经元的形态。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 77 | 脊髓横切 |  |  | 型号：43512 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。2.在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质。3.切片厚度在8μm以内，被膜应完整。4.符合JY100－82《脊髓横切》的要求。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 78 | 动静脉血管横切 |  |  | 1.取材为哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，取材时不应过多保留血管外围的其他组织。材料应能看清动静脉的结构。 2.材料应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内。 3.标本染色对比协调，着色均匀。 4.在400×生物显微镜下可清楚观察动、静脉结构特征效果应明显。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 79 | 小肠切片 |  |  | 1.取材为哺乳动物的空肠或回肠。 2.作完整小肠的横切片或小肠的部分横切片，切片厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条。 3.染色对比协调，着色均匀，粘膜基层与粘膜下层不脱离，基层无破裂。 4.在400×生物显微镜下清楚观察小肠壁的结构，示绒毛、肠腺、杯状细胞等。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 80 | 字母装片 |  |  | “e”或“b”，多重染色 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
| 81 | 正常人染色体装片 |  |  | 型号：43603 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男性、女性各一片。2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统。5.吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。6.应符合JY88的规定。 |  |  |  |  | 片 |  | 50 |  |
|  | 教学挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 生物体的结构层次 |  |  | 包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 83 | 生物与环境 |  |  | 包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 84 | 生物圈中的绿色植物 |  |  | 包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 85 | 生物圈中的人 |  |  | 包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 86 | 动物的运动和行为 |  |  | 包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 87 | 生物的生殖、发育和遗传 |  |  | 包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 88 | 生物多样性 |  |  | 包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 89 | 生物技术 |  |  | 包括克隆技术图解、植物组织培养技术等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 90 | 健康地生活 |  |  | 包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 91 | 青春期教育挂图 |  |  | 包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 92 | 中学生物显微图谱 |  |  | 包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 量筒 |  |  | 10mL，高硼硅玻璃 |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 94 | 量筒 |  |  | 50mL，高硼硅玻璃 |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 95 | 量筒 |  |  | 100mL，高硼硅玻璃 |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 96 | 量筒 |  |  | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 97 | 容量瓶 |  |  | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 98 | 试管 |  |  | φ12mm×70mm，透明硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 99 | 试管 |  |  | φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 100 | 烧杯 |  |  | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 101 | 烧杯 |  |  | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 102 | 烧杯 |  |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 103 | 烧杯 |  |  | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 104 | 锥形瓶 |  |  | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |
| 105 | 锥形瓶 |  |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |
| 106 | 酒精灯 |  |  | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |
| 107 | 干燥器 |  |  | 160mm，磨口平整，密封严实，隔板大小合适 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 108 | 干燥管 |  |  | U 型，φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |
| 109 | 漏斗 |  |  | 60mm，直径准确，锥度适中 |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |
| 110 | 三通连接管 |  |  | Y 形，φ7mm～φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |
| 111 | 滴管 |  |  | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm |  |  |  |  | 个 |  | 200 |  |
| 112 | 玻璃钟罩 |  |  | φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 113 | 玻璃弯管 |  |  | φ7 mm～φ8 mm，一端长度为 6cm～7cm，一端长度约 20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |  |  |  |  | 个 |  | 0.5 |  |
| 114 | 广口瓶 |  |  | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  | 60 |  |
| 115 | 广口瓶 |  |  | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  | 60 |  |
| 116 | 细口瓶 |  |  | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 117 | 细口瓶 |  |  | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 118 | 滴瓶 |  |  | 30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 119 | 滴瓶 |  |  | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 120 | 茶色滴瓶 |  |  | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 121 | 茶色滴瓶 |  |  | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
|  | 试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | pH 广泛试纸 |  |  | 1~14 |  |  |  |  | 本 |  | 25 |  |
| 123 | 定性滤纸 |  |  | 快速，9cm，100张 |  |  |  |  | 盒 |  | 10 |  |
|  | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 试管夹 |  |  | 木制，长度不小于180mm，宽度10mm，厚度10mm。试管夹闭口缝不大于1mm，最大开口距不小于25mm。 |  |  |  |  | 把 |  | 25 |  |
| 125 | 止水皮管夹 |  |  | 1、本品供化学实验夹持乳胶管用。 2、止水夹材料采用直径φ1.8mm～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。 3、外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。 4、夹顶部绕张制约为φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不＜12mm。 5、压缩弹簧，其张开距离不＞20mm，手松开止水夹恢复原位。 6、钢丝及挡板表面镀锌。 7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 126 | 陶土网 |  |  | ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 127 | 药匙 |  |  | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |  |  |  |  | 把 |  | 25 |  |
| 128 | 玻璃管 |  |  | φ5 mm ～ 6 mm |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 129 | 玻璃棒 |  |  | φ3 mm ～ 4 mm，粗细均匀 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 130 | 橡胶管 |  |  | 外径9mm， 内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 131 | 培养皿 |  |  | 60mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 |  |  |  |  | 个 |  | 100 |  |
| 132 | 培养皿 |  |  | 90mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 |  |  |  |  | 个 |  | 100 |  |
| 133 | 橡胶塞 |  |  | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 134 | 试管刷 |  |  | φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |
| 135 | 试管刷 |  |  | φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |
| 136 | 燃烧匙 |  |  | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 137 | 研钵 |  |  | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |
| 138 | 记数载玻片（计数板） |  |  | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 |  |  |  |  | 片 |  | 25 |  |
|  | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 生物实验材料 |  |  | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等 |  |  |  |  | 件 |  | 5 |  |
| 140 | 载玻片 |  |  | 无色透明，平整 |  |  |  |  | 盒 |  | 10 |  |
| 141 | 盖玻片 |  |  | 无色透明，平整 |  |  |  |  | 包 |  | 50 |  |
| 142 | 标记笔 |  |  | 双头，油性墨水 |  |  |  |  | 支 |  | 25 |  |
| 143 | 生理盐水 |  |  | 250ml |  |  |  |  | 瓶 |  | 5 |  |
| 化学实验室1（吊装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 参考规格 |  |  | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |  |
|  | 教师、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验设备台 |  |  | 700*2400*850mm |  |  | 台面:采用新型、环保、基材整体不低于25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： 1.台面表面耐污染性能至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 2.台面环保性能：甲醛释放量小于0.1mg/l。 3.台面物理性能1：a、表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 4.台面物理性能2：吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 5.台面物理性能3：静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级。 6.台面挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³），单项判定均为合格。 7.台面提供符合GB18584-2001检测标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 8.教师实验设备台整体通过垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 9.教师实验设备台满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 水嘴 |  |  |  |  |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 水槽 |  |  | 330*440mmPP水槽 |  |  | 1、材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 3、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 紧急洗眼器 |  |  |  |  |  | 1、加厚铜质 2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 |  | 付 |  | 1 |  |
| 5 | 教师总控电源 |  |  | 500*260mm |  |  | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定。 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出。8秒自动关断。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 教师实验辅助设备 |  |  | 500*500*800mm |  |  | 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 实验演示多目仪 |  |  | 定制 |  |  | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为25%亮度，二级为50%亮度，三级为100%亮度。③外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果：1600W； 分辨率4656*3496；视觉分辨率：1000TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤34.8CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤33.3；TL84光源：Max色彩误差≤34.8；像面亮度均匀性≥125.3%；几何失真≤3.0，检测结果：合格。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果800W； 分辨率：3264*2448;视觉分辨率：800TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤35.0CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤34.7；TL84光源：Max色彩误差≤35；像面亮度均匀性≥102.7%；几何失真≤3.0%；检测结果均为合格。 4.主体结构：整体采用1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 5.产品只需通过USB2.0接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 6.产品为一体化设计，便于携带及使用。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 实验演示多目仪应用软件 |  |  | 定制 |  |  | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； 8.支持国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。 9.支持学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括身边的化学物质、化学与社会发展、化学基本概念与原理等实验内容与实验场景。 10.支持自由搭建，组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材，数量不少于50款；实验过程中可添加固体、液体及气体药品。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象，用户创建的实验可以保存和再编辑。 11.支持三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 12.软件要求提供中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 13.支持提供实验室取用规则，实验操作规范性演示视频数量不少于20个，演示操作过程支持任意视角进行观察。（提供相关软件界面功能截图） |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 学生实验设备台 |  |  | 1200*600*780mm |  |  | 台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 1.台面表面耐污染性能：至少通过62项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠溶液（40%）；4、硫酸（98%）；5、高氯酸饱和溶液；6、氨水（28%）；7、甲醛溶液（37%）；8、双氧水（10%）；9、苯酚；10、四氯化碳；11、硫酸钠饱和溶液；12、正己烷；13、石脑油；14、红药水（医用）；15、甲苯；16、甲酚；17、异戊醚；18：硝酸银溶液（1%）；19、四氢呋喃；20、乙酸乙酯；21、三氯化铁（10%）；22、碘酒等以上62项试剂。 2.台面甲醛检测：未检出。 3.台面吸水率检测：检测结果平均值≤0.08%，重金属检测：铅溶出量＜0.5mg/L或者＜0.02mg/dm2；镉溶出量＜0.05mg/L或者＜0.002mg/dm2。 4.整体环保性能甲醛检测：甲醛检测结果为：未检出。 5.通过耐磨性测试，合格。 6.通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， 7.通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 8.实验桌冲击强度检测：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。 9.满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 10.台面上带有化学元素周期表图案，有利于学生实验时对比分析元素特性，加深学生对元素的理解，增强实验效果，“元素周期表”图案清晰，与台面一体烧制而成，耐腐蚀，耐刻划，永久不脱落。 台身结构：新型塑铝结构，整体≥1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长≥585mm宽≥56mm高≥90mm，壁厚≥3.0mm。下腿规格：长≥540mm宽≥51mm高≥80mm，壁厚≥3.0mm。 立柱：采用≥41×95mm，壁厚≥1.8mm。前横梁采用≥36×25mm，壁厚≥1.3mm。中横梁采用≥34×25mm，壁厚≥1.3mm。后横梁：采用≥43×61mm，壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用≥30×60mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 |  | 张 |  | 24 |  |
| 10 | 水槽柜 |  |  | 450*600*850mm |  |  | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚不低于3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求： 1.依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》测试，形状和位置公差不少于3项测试，检测结果均为合格；塑料件外观不少于5项测试，测试结果均为合格。 2.依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度》测试，耐冷热循环和硬度测试结果均为合格。 3.依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 4.依据GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。 5.提供PP原材料符合GB/T1034-2008 吸水性检测判定基准：≥0.05，结论：符合。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 |  | 套 |  | 12 |  |
| 11 | 三联水龙头(大号） |  |  | 定制 |  |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  | 个 |  | 12 |  |
| 12 | 排水系统 |  |  | 定制 |  |  | 排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 |  | 套 |  | 12 |  |
| 13 | 学生实验配套设备 |  |  | Φ300*450-500mm |  |  | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不低于5cm。 |  | 张 |  | 48 |  |
| 14 | 仪器储藏设备 |  |  | 1000×500×2000 mm |  |  | 1、材质：PP材质 2、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 3、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃。 5、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 6、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 9、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  | 个 |  | 5 |  |
| 15 | 无尘环保书写套装 |  |  |  |  |  | 一、无尘书写板 1、基本尺寸：根据现场环境调整尺寸定制，厚度≥0.4mm；硬度≥9H。 2、书写板面：板面为绿色或白色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，铅笔硬度通过GB/T 6739-2006检测。 3、产品甲醛释放量≤0.1mg/L。 二、水溶性粉笔 ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 三、专用笔套 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 四、专用收纳盒 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 五、环保膜（板书块） 宽：不小于1.22m，长：不小于50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 每套含书写板/1套 、环保膜/1套、粉笔/2盒、防潮盒一只、清洗装置/1套、笔套6只。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 16 | 实验数据分析专用软件 |  |  |  |  |  | 支持Windows7/Windows8/Windows10 32/64bits系统；软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供中学版物理、化学、生物专用软件和通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 17 | 数据采集器 |  |  |  |  |  | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 |  | 台 |  | 6 |  |
| 18 | 传感器数据显示模块 |  |  |  |  |  | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带不小于1.7寸彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.7V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 19 | pH传感器 |  |  |  |  |  | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 20 | 多量程电导率传感器 |  |  |  |  |  | 1.量程：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm 量程：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm 量程：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm 通过按钮切换量程。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 21 | 溶解氧传感器 |  |  |  |  |  | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 22 | 氧气传感器 |  |  |  |  |  | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 23 | 二氧化碳传感器 |  |  |  |  |  | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 2 |  |
| 24 | 色度传感器 |  |  |  |  |  | 三波长光源（R、G、B）测量有色溶液的色度数据； 性能：测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％；准确度：R偏差：5%；G偏差：2%；B偏差：5%；最大采样率：1KHz； 原理：由发光管发出的光（I0）通过装有溶液样品的比色皿,透射光（I）被光电管吸收,通过传感器电路处理后即可转换为溶液的透射比T。T=I/I0吸光度A=-lgT=kcL（比尔定律）三波长光源（R=635nm、G=524nm、B=467nm）测量。 结构：内置721比色皿43*15*1410mm光滑透明不易反光、留指纹等痕迹。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式； |  | 只 |  | 6 |  |
| 25 | 二氧化硫传感器 |  |  |  |  |  | 1.量程：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 2 |  |
| 26 | PM2.5/10传感器 |  |  |  |  |  | 1.测量范围：0 ~500 ug/m3；分度：1ug/m3。 2.用于检测空气中PM2.5与PM10浓度； 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 27 | 氢气传感器 |  |  |  |  |  | 1.测量范围：0~4%；分度：0.01%；用于检测气体中氢气含量； 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 28 | 一氧化碳传感器 |  |  |  |  |  | 1.测量范围：0~2000ppm；分度：1ppm；用于检测气体中一氧化碳含量； 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 29 | 浊度传感器 |  |  |  |  |  | 1.测量范围：0 ~400NTU；分度：0.1 NTU。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 |  | 只 |  | 6 |  |
| 30 | 在线式电子天平 |  |  |  |  |  | 测量范围：0～1000g，分度：0.1g。可用于测量物体的质量。自带数据显示，质量单位切换，计数功能，一键清零，一键开关机及自动关机功能，支持USB有线通讯和无线通讯两种工作方式 |  | 只 |  | 2 |  |
| 31 | 流速温度仪（带屏） |  |  |  |  |  | 由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。可用于水体流速和温度的测量。手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线 |  | 套 |  | 6 |  |
| 32 | 多用途生化传感器支架 |  |  |  |  |  | 1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成， 2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 4.机械臂长度：600mm。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 33 | 滴定实验装置 |  |  |  |  |  | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 34 | 电磁搅拌器 |  |  |  |  |  | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 35 | 中和热实验器 |  |  |  |  |  | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 36 | 多用途密封塞 |  |  |  |  |  | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 37 | 气液相密封实验器 |  |  |  |  |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 38 | 传感器转接模块 |  |  |  |  |  | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 |  | 套 |  | 6 |  |
| 39 | 专用充电线 |  |  |  |  |  | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 40 | 传感器附件 |  |  |  |  |  | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 41 | 传感器箱 |  |  |  |  |  | 尺寸：≥410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 |  | 套 |  | 6 |  |
|  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制配电箱 |  |  | 450*200*900mm(±5mm) |  |  | 控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制系统1套，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、通风控制系统：标配高端品牌的高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00~50 HZ；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。E、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统） |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 智能实验室操作控制平台 |  |  |  |  |  | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 智能实验室操作控制系统软件 |  |  |  |  |  | 1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 温湿度探测系统 |  |  |  |  |  | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 |  | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 学生端分组控制系统 |  |  | 定制 |  |  | 定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 |  | 项 |  | 1 |  |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 |  |  | 四节 |  |  | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径≥260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径≥63mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 |  | 个 |  | 25 |  |
| 2 | 室内通风系统 |  |  | 定制 |  |  | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 室外通风系统 |  |  | 定制 |  |  | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 风机 |  |  |  |  |  | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 6800-14530M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 消音器 |  |  | φ400*1000mm |  |  | PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 风机软连接 |  |  | φ600-φ400mm |  |  | pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 风机控制线 |  |  | 国标 |  |  | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 |  | 项 |  | 1 |  |
|  | 顶部集成供给控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 吊装主体框架 |  |  | 定制 |  |  | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 1.环保性能：甲醛释放量不大于0.1mg/l。 2.吊装主体框架中性盐雾试验至少10h，达到10级。 |  | 套 |  | 12 |  |
| 9 | 主体保护罩 |  |  | 1200×580×220mm |  |  | 铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 1.符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于5项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 2.ABS原材料符合以下技术参数及要求：（1）依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。（2）ABS原材料符合GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 3.铝合金型材符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 4.铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级。 |  | 组 |  | 12 |  |
| 10 | 智能摇臂升降系统 |  |  |  |  |  | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。 |  | 套 |  | 12 |  |
| 11 | 集成功能模块 |  |  | 220V |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 1.符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于5项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 2.ABS原材料符合以下技术参数及要求：（1）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。（2）ABS原材料符合GB/T1041-2008标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。 |  | 组 |  | 12 |  |
| 12 | 电源供应模块 |  |  | 0-30V |  |  | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 |  | 组 |  | 24 |  |
| 13 |  |  |  | 以太网模块 |  |  | 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 2、直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 3、电源配置1.3寸128*64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶屏，角度广，更具可读性。 4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 |  | 个 |  | 24 |  |
| 14 |  |  |  | 定制 |  |  | 采用485网络模块接口，即插即用。 |  | 套 |  | 24 |  |
| 15 | 保险模块 |  |  |  |  |  | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 |  | 套 |  | 24 |  |
| 16 | 急停装置 |  |  |  |  |  | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |  | 套 |  | 12 |  |
| 17 | 供电线路 |  |  | 440×585×850mm（不含水嘴高度） |  |  | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 18 | 智能照明 |  |  |  |  |  | 1200*80mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  | 套 |  | 24 |  |
| 19 | 自动给排水系统 |  |  |  |  |  | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 |  | 套 |  | 12 |  |
| 20 | 给排水接口 |  |  | 定制 |  |  | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 给排水接口需要满足以下要求： 1.依据GB/T 5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法》标识指标，检测项目：静液压试验（0.4MPa保压60s)检测，检测结果：无泄漏、裂口、急剧变形或其他破坏迹象。判定结果：符合。 2.依据GB/T 6111-2018《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》，检测项目：耐内压性能（20℃,24h,0.4MPa)检测，检测结果：无破坏、无渗漏。 3.依据GB/T39560，电子电器产品中某些物质的测定系列标准，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果均为未检出。 |  | 组 |  | 12 |  |
| 21 | 给水管路 |  |  |  |  |  | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 22 | 排水管路 |  |  | 定制 |  |  | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 23 | 吊装端头 |  |  | 定制 |  |  | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 |  | 项 |  | 4 |  |
| 24 | 安装支架配件 |  |  | 定制 |  |  | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 25 | 系统安装辅件 |  |  |  |  |  | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 26 | 标准化安装及系统调试服务 |  |  |  |  |  | 1、模块化结构设计采用吊装安装方式、设备标准化安装。2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试；7、排风系统调试。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 化学实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 参考规格 |  |  | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 教师实验设备台 |  |  | 2400×700×850mm |  |  | 1、产品结构：钢木结构 2、台面参数：采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，采用国内知名品牌铰链及导轨。底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 演示台包含不少于2个五孔插座 |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 水嘴 |  |  |  |  |  | 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 水槽 |  |  | 440×340×280mm |  |  | 1、材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 3、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 5 | 紧急洗眼器 |  |  |  |  |  | 1、加厚铜质 2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 |  | 付 |  | 1 |  |
| 7 | 学生实验设备台 |  |  | 1200×600×780mm |  |  | 1、产品结构：钢塑结构， 2、台面参数：采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8（12）×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为≥30×20×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用≥40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用ABS工程塑料一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；底部采用PA注塑成型的L字型支撑脚，规格≥420×49×243mm，通过≥300kg承重、≥500H盐雾测试化专业检测； 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥398×465×125mm，整体壁厚≥5mm。 |  | 张 |  | 24 |  |
| 8 | 功能柱 |  |  | 340x210x730mm |  |  | 1.产品结构：全钢结构 。 2.壳体及底座：采用不低于1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准 。 3.功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 |  | 套 |  | 24 |  |
| 9 | 学生实验配套设备 |  |  | φ300×450mm |  |  | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥300×30mm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：椭圆型钢架弯弧成型，四脚 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D:凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度不下于5CM，为避免螺杆腐蚀，螺杆采用隐藏式保护设计。 |  | 张 |  | 48 |  |
| 10 | 无尘环保书写套装 |  |  |  |  |  | 一、无尘书写板 1、基本尺寸：根据现场环境调整尺寸定制，厚度≥0.4mm；硬度≥9H。 2、书写板面：板面为绿色或白色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，铅笔硬度通过GB/T 6739-2006检测。 3、产品甲醛释放量≤0.1mg/L。 二、水溶性粉笔 ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 三、专用笔套 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 四、专用收纳盒 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 五、环保膜（板书块） 宽：不小于1.22m，长：不小于50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 每套含书写板/1套 、环保膜/1套、粉笔/2盒、防潮盒一只、清洗装置/1套、笔套6只。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 水槽柜 |  |  | 440×585×850mm（不含水嘴高度） |  |  | 1、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽尺寸为≥585×440×230mm，采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸≥355x100x1.5mm； 3、柜体采用不低于1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 |  | 套 |  | 12 |  |
| 14 | 双联折叠龙头 |  |  |  |  |  | 1、双联可折叠铜制水嘴，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸。 2、开关采用PP材质旋转手柄。耐酸碱腐蚀。手感舒适。 |  | 套 |  | 12 |  |
| 15 | 教师主控 |  |  |  |  |  | 1,主机钢制抽屉式结构， 2,内有实验室实验用电控制漏电总开关，PVC面膜，刷卡定时开关， 3,工业≥5寸液晶触摸屏显示，显示年月日星期及控制数据， 4,可控制学生高低压分组输出，可控制风量大小，风机开关，控制黑板多媒体等教师讲台用电 5,控制学生低压直流输出电压0—24V电流60A， 6,教师演示稳压输出0—36V电流6A, 7,过载保护显示复位, 8,五孔220V插座输出。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 16 | 学生电源 |  |  |  |  |  | 1,塑制可翻转结构PVC面膜， 2,液晶显示输出低压电压及工作和过载状态， 3,输出直流低压0—24V， 4,自动过载手动复位,电流2A， 5,五孔220V插座输出。 |  | 个 |  | 24 |  |
| 17 | 万向吸风罩 |  |  |  |  |  | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 3、关节链接杆：304不锈钢 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 6、拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质 7、伸缩导管：不小于Φ75mmPP 8、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm 9、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 |  | 套 |  | 25 |  |
| 18 | 全室通风机 |  |  |  |  |  | 1、4-72型AC式 2、6#离心式通风机，每小时换气20次，噪声要求按行业标准＜55分贝，材质采用玻璃钢制作，带进出口消音器，防水帽，电机，电机防护罩，减震器等。电动机功率4KW |  | 台 |  | 1 |  |
| 19 | 变频器 |  |  |  |  |  | 1、≥5.5KW变频器，具备过流，过压，缺项，过热保护功能，显示电压，转数，频率等各项参数。 2、数码显示，操着简单易懂，精确保证电机的转数。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 20 | 室内通风管道 |  |  |  |  |  | 1、通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道。 2、实验室主管道≥φ300㎜,支管管道≥φ200㎜,塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。主管道壁厚≥4㎜。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 21 | 垂直引风管道 |  |  |  |  |  | PVCφ400 |  | 米 |  | 30 |  |
| 22 | 仪器储藏设备 |  |  | 1000×500×2000mm |  |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用不低于16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌≥4mm厚玻璃，柜身内设≥18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用≥50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  | 个 |  | 5 |  |
| 23 | 室内地上给排水安装 |  |  |  |  |  | 给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 24 | 室内地下给排水安装 |  |  |  |  |  | 给水采用优质专用PPR管铺设，排水采用优质PVC管铺设 |  | 室 |  | 1 |  |
| 25 | 室内地上配电布线安装 |  |  |  |  |  | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 26 | 室内地下布线配电安装 |  |  |  |  |  | 按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 参考规格 |  |  |  | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 准备台 |  | 2400×1200×850mm |  |  |  | 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用≥12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：整体采用铝合金框架结构，铝合金型材规格≥30×38mm，主框架壁厚≥1.45mm，横梁规格≥35×25mm，壁厚≥1.45mm，采用工业级卡锁式连接方式组装；底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密，台身含多级柜门、抽屉，牢固耐用，门板镶装铝质合金一字隐藏式拉手。所有板材均采用不低于16mm厚E1级生态免漆板制作，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面和开孔截面均应封边）。 4、其他：五金件：国内知名品牌或同等质量其他品牌优质铰链和三节静音滑轨。 |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 水嘴 |  |  |  |  |  | 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 水槽 |  | 440×340×280mm |  |  |  | 1、材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 3、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 试剂架 |  | 1600×300×690mm |  |  |  | 1、专用喷塑铝合金型材（≥90×45×1.5㎜）表面喷涂高温固化乳白环氧树脂静电粉末喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能； 2、上下带ABS模具堵头。不低于8㎜玻璃隔板（双层） |  | 米 |  | 1.6 |  |
| 5 | 滴水架 |  | 550×705×117mm |  |  |  | 1、材质：高密度PP 类型：单面； 2、底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 紧急洗眼器 |  |  |  |  |  | 1、加厚铜质 2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 |  | 付 |  | 1 |  |
| 7 | 通风药品储藏设备 |  | 1000×500×2000 mm |  |  |  | 柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  | 个 |  | 5 |  |
| 8 | 仪器储藏设备 |  | 1000×500×2000 mm |  |  |  | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，外部框架采用后立柱≥30*30*1mm，前立柱及横梁≥30*25*1mm。不会出现生锈情况，配以ABS连接件而成。1、侧板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与侧板相同。 3、层板：采用不低于16mm厚E1级别三聚氰胺板制作，附有两根≥20*20mm钢管，承重力强，长时间使用不会弯曲。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 |  | 个 |  | 15 |  |
| 4 | 通风管道 |  |  |  |  |  | 1、材质：UPVC 2、主管道壁厚为≥6mm (以柜\个计算) |  | 个 |  | 5 |  |
| 9 | 地上给排水安装 |  |  |  |  |  | 给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 10 | 地上配电安装 |  |  |  |  |  | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 化学药品室和危化品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 参考规格 |  |  |  | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 易燃品毒害品储藏设备 |  |  |  |  |  | 1.柜体：采用1.5mm优质冷轧钢板，间距30mm的双层中空钢板防火防爆设计，增强结构强度，有效提升安全等级，全遮光密闭空间设计,表面采用喷塑工艺，涂层致密，美观耐用。 2.内腔：PP防腐内腔。 3.托盘：防渗漏托盘漏液收集功能，提供箱体内存放试剂的实物照片作为证明材料。 4.摄像头：1080P，高清红外，黑暗环境下自动开启；支持3D数字降噪，适应不同监控环境，还原清晰画面；星光级夜视能力，弱光成像灵敏，满足夜间监控需求。 5.温湿度监测：温度范围：0～100℃；湿度范围：0～99%RH。 6.温湿度检测精度：温度检测精度：±0.3℃ ；湿度检测精度：±2%RH(25℃)。 7.温湿度功能：系统具备温湿度实时监测功能、实时传输、自主设定、超区预警、自动反馈，同时具有tvoc实时监测、声光报警功能。 8.防火：柜体采用优质冷轧钢板，双层钢板增强结构强度，有效提升安全等级，通过1.2小时防火试验，易燃品、毒害品类：在加热实测过程中，内部温度不高于50℃，柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏、完好无损，防火认证以及耐火认证等级的检测。 9.防爆：柜体通过GB3836.1-2021、GB3836.8-2021防爆认证以及耐火认证等级的检测。 10.智能控制系统:电源 AC220-240V 频率 50-60Hz，七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统。（投标时须提供产品检测报告或功能截图加盖厂家公章或投标人公章） 11.风机:后倾式离心风机，24V 电流，性能稳定，静音，无火花静电。 12.高效过滤系统:按照颗粒大小选择排列分布，遵循 ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效 HEPA过滤器，对大于0.3um 的粒子，过滤效率达 99.995%。 13.静电接地:柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 14.运行系统： Android 7.0 及以上版本；人员权限分类设置、可设置系统管理员、增加或停用人员、符合分级管理权限。 15.数据监控：系统能对数据和服务器进行全方位的安全监控，数据主要包括对数据库、网络传输数据等；服务器主要是对服务器硬件进行检测。 16.双人双锁：符合《公安部第154号令》对于易制毒、易制爆危险化学品的管理双人双锁要求；对于常规试剂也可方便的实现单人单锁控制； 17.电子台账：可通过试剂管理中控平台记录试剂存取状态，生成电子台账记录，实现可追溯管理。（投标时须提供功能截图加盖厂家公章或投标人公章） 18.权限分配：支持分用户、分角色管理，实验员与管理员两种角色划分，实现权限分级。（投标时须提供功能截图加盖厂家公章或投标人公章） 19.预警管理：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、故障报警、断电报警、异常开关门报警报警。 |  | 个 |  | 4 |  |
| 2 | 通风药品储藏设备 |  | 1000×500×2000 mm |  |  |  | 1、材质：PP材质 2、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌不低于5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根不低于1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 6、门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 7、门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 9、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 10、阶梯：配一块阶梯；规格≥245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度≥60mm，宽度≥112mm，同层板组成三层阶梯。准：≥7,检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击检测判定基准：≥6.5，检测结论：符合。(4)依据GB/T1034-2008 吸水性检测判定基准：≥0.05，结论：符合。 |  | 个 |  | 5 |  |
| 3 | 实验仪器储藏设备 |  | 1000×500×2000 mm |  |  |  | 、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用不低于16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌不低于4mm厚玻璃，柜身内设不低于18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设不低于18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用≥50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  | 个 |  | 11 |  |
| 4 | 通风管道 |  |  |  |  |  | 1、材质：UPVC 2、主管道壁厚为≥6mm (以柜\个计算) |  | 个 |  | 7 |  |
| 5 | 控制系统 |  |  |  |  |  | 1、产品结构：塑制镶嵌式可翻转结构， 2、参数：液晶显示，显示时间，年月日及星期，轻触按键控制风机开关，可16段设置时间开启关闭，保证教师不在的情况下给药品排风，以保证药品挥发被排出。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 全室通风机 |  |  |  |  |  | 1、4-72型AC式 2、5#离心式通风机，每小时换气20次，噪声要求按行业标准＜55分贝，材质采用玻璃钢制作，带进出口消音器，防水帽，电机，电机防护罩，减震器等。电动机功率2.2KW |  | 台 |  | 1 |  |
| 初中化学教学仪器配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 参数 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
|  | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 |  | 产品为四件套打孔器，由打孔管、捅条等组成。打孔管采用不锈钢管制作，有效使用长度约90mm，打孔管外径分别为φ6mm、φ7mm、φ8mm、φ9mm，柄部采用高强度工程塑料与钢管模具压制成型，无松动变形，捅条采用直径不小于3mm的不锈钢棒制作，有效使用长度不小于95mm。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |
| 2 | 打孔夹板 |  | 产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。导向夹板、夹板采用透明工程塑料制作，外形尺寸不小于180×40×30mm；供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5；连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于70mm。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 3 | 打孔器刮刀 |  | 产品由锥形刀体、手柄、刮刀片及调节螺丝构成。锥形刀体底径φ13mm，长46mm；手柄采用胶木压制，长67mm，宽20mm；刮刀片长60mm，宽15mm；调节螺丝采用φ14mm的圆钢制作，总长25mm，调节螺钉手柄长度约9mm，外表滚花。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 4 | 电动钻孔器 |  | 产品为充电式电动钻孔器，由电钻、充电电池（2块）及充电器组成。电钻主要技术指标：最大夹持直径φ10mm；无负荷转速：0～600转/分；电池电压：7.2V,1.5Ah；充电器充电电压：7.2V～12V。电钻、电池、及充电器在手提箱内定位放置，手提箱为工程塑料压制，外形尺寸为350×260×90mm。 |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 5 | 仪器车 |  | 不锈钢，带护栏，双层，外形尺寸：640mm×420mm×845mm，车轮直径50mm，托盘尺寸为600mm×420mm×35mm，额定载重量50kg。 |  |  |  |  | 辆 |  |  | 2 |  |
| 6 | 酒精喷灯 |  | 实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式；有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；壶体容积不小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不会停止；壶体焊缝紧密，无漏洒酒精和漏气；喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处；材质：铜制。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 7 | 电加热器 |  | 恒温可调密封式。技术指标：额定电压：AC220V 工作频率：50HZ 额定功率：1000W 结构：1.电源线 2.发热盘 3.调节开关 4.指示灯，外形规格：21×21×6cm. 5发热盘直径150mm. |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 8 | 蒸馏水器 |  | ≥5 L/h，外接地保护，缺水报警 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 9 | 列管式烘干器 |  | 产品由塑料外壳、13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成，外形尺寸约290×250×360mm。仪器外壳采用工程塑料制作，内部设有过热恒温保护装置，通风管采用外径12mm的金属管制作，管壁厚不小于2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径为φ4mm的通气孔。仪器工作电压：AC220V/50HZ；仪器电机功率：15W；发热功率：250W±20%。 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 10 | 烘干箱 |  | 整机功率：400W；：室温～100℃可调,误差：±1.0℃；仪器使用电源：AC220V±10%。产品主要由箱体、温控器、工作状态指示灯、钢丝网架层、电热丝、电热丝罩、。外形尺寸：470×400×475mm。箱体采用厚度不小于1mm的钢板制作，工作室尺寸为290×245×280mm，中间和金属隔板，箱体防护门设有玻璃观察窗，观察窗尺寸直径160mm |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 11 | 注射器 |  | 1、10mL，塑料制品。2、注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺。外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。3、量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落。4、外筒与活塞之间配合严密，滑动自如。5、符合GB15810的相关要求。6、其余要求应符合JY0001—2003的有关规定。 |  |  |  |  | 只 |  |  | 25 |  |
| 12 | 塑料洗瓶 |  | 产品容积为250ml，主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成。瓶体采用聚乙烯材料制作，外形尺寸约φ58×160mm，瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。吸管内径φ5.5m，长约130mm；喷嘴长约58mm，喷嘴出口内径φ1mm。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 13 | 试剂瓶托盘 |  | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 12 |  |
| 14 | 实验用品提蓝 |  | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 15 | 塑料水槽 |  | 产品为方形塑料水槽，附集气架，透明度高，水槽外形尺寸：长285mm，宽215mm，高100mm，集气架采用优质工程塑料制作，集气架上面可排列两个125ml的集气瓶，也可以夹持15-20mm的试管，夹持试管处有弹性槽口，高度不小于20mm,集气架离水槽底的距离为20mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 16 | 碘升华凝华管 |  | 由硬质玻璃密封管体和手柄组成，玻璃管经过部分抽真空。内盛有固态碘两端内凹面深度为≥4mm，管内密封碘的质量≥1克两端密封不漏气，产品采用95#玻璃制作，造型为密封的圆柱状玻璃管，管外形尺寸不小于φ25×60mm，手持柄与玻管成型为一体，柄长不小于80mm，直径不小于8mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 教学支架 |  | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 |  |  |  |  | 套 |  |  | 25 |  |
| 18 | 三脚架 |  | 产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径：φ79mm，外径：φ96mm，厚度：5mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 19 | 试管架 |  | 试管架材质为ABS塑料，呈乳白色。底部长222mm、宽100mm，试管架总高93mm。试管架有Φ23.2mm固定孔12个，Φ31mm固定孔1个，Φ9.4mm固定孔4个，Φ7.4mm固定孔2个，有Φ9mm固定柱7个。试管架平稳牢固。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 20 | 漏斗架 |  | 产品采用优质工程塑料制作，漏斗架为二孔，孔径为25mm，底板尺寸应不小于240mm* 90mm，立杆采用直径10mm铝管，有效长度不小于270mm，表面氧化处理，漏斗架可在立杆上高度可调 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 21 | 滴定台 |  | 由底座、支杆、滴定管夹组成，底座台面为有机玻璃，外形尺寸不小于280mm×150mm×20mm，其上有M8螺纹，立杆由直径Ф10mm圆钢制成，表面镀铬,总长度不小于500mm。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 22 | 滴定夹 |  | 1、为蝶形夹持，工程塑料制作，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直。2.各夹头上装有软质护套。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 23 | 多用滴管架 |  | 1．由ABS塑料制成 .由上架板、中架板、下架板和两块侧板粘接而成.尺寸：220mm×56mm×55mm2.滴管架应为阶梯三层，上架板为通孔，中架板与上架板对应的为封闭式，与F架板对应的是通孔，下架板底为封闭式3.深不小于5mm4.上下架板各为10孔，中架板为20孔，孔径15mm5.架板之间的高度不小于lOmm |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
|  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 教学电源 |  | 输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡；额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护。连续工作时间不少于8h。 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
|  | 测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 托盘天平 |  | 双托盘、单杠杆式，托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号，最大称量100g，最小分度值0.1g，游标刻度清晰，游码滑动自如，附件：砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置，底座表面喷塑，横梁盘托表面镀硌、 |  |  |  |  | 台 |  |  | 25 |  |
| 26 | 托盘天平 |  | 双托盘、单杠杆式，托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号，最大称量500g，最小分度值0.5g，游标刻度清晰，游码滑动自如，附件：砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置，底座表面喷塑，横梁盘托表面镀硌、 |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 27 | 电子天平 |  | 1000 g，0.1 g |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 28 | 红液温度计 |  | 局浸式，有机液体，测量范围0℃～100℃，最小分度值1℃，示值误差应不大于±1℃。JB/T9262-1999 |  |  |  |  | 支 |  |  | 25 |  |
| 29 | 水银温度计 |  | 局浸式，水银，测量范围0℃～200℃，最小分度值1℃，示值误差应不大于±1℃。m，JB/T9262-1999 |  |  |  |  | 支 |  |  | 25 |  |
| 30 | 多用电表 |  | 1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表.2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0－2500V为5.0级。3．电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V；交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；交流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V；电阻：R×！、R×10、R×100、R×1K、R×10K。5．阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻不小于20MΩ。6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好。7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。8．产品所附测量表笔及电池应完好有效。9．产品应符合JY0330－93《教学用指针式电表》的要求 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 31 | 密度计 |  | 1. 计量范围：计量范围：密度1.000-2.000之间。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001，在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合技术标准的要求GB/T 17764《密度计》。 |  |  |  |  | 支 |  |  | 2 |  |
| 32 | 密度计 |  | 1. 计量范围：密度0.7000-1.000。 2. 最小分度值：0.001，在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合技术标准的要求GB/T 17764-99《密度计》。 |  |  |  |  | 支 |  |  | 2 |  |
| 33 | 酸度计 |  | 笔式酸度计，测量范围：0.1～14.0P，准确度±0.1PH，补偿电位器调整，附校准液 |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |
|  | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 水电解演示器 |  | 产品由实验座、电极、密闭室、观察管、放气嘴、漏斗等组成。实验座外形尺寸约140×100×20mm，采用工程塑料制作，实验座上设有接线装置并标有接线极性标识；电极采用碳棒制作；密闭室采用透明性好的工程塑料材料制作，尺寸为80×30×25mm；观察管为玻璃制品，容积为30ml，观察管上有刻度标志；放气嘴采用玻璃制成，长约50mm；电极为碳电极，产品的连接软管采用乳胶管，密封垫圈采用橡胶垫圈。 |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 35 | 储气装置 |  | 容积≥2 L |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 36 | 溶液导电演示器 |  | 产品由底座、面板、电流表、贮液槽（五个）、电极、转换开关、可变电阻等组成。电流表应为线性度盘，满度值10mA,准确度等级2.5，表盘不小于100mm×80mm,仪器配有转换开关为单刀七掷开关，有校准档配有电位器调节，仪器设有外接与内置电表转换开关，外接时可以连接演示电表，内置使用自带电表，贮液槽为透明耐酸碱的材料制作，盖能方便的取下和盖上，各贮液槽的盛液面刻有标志线，仪器工作电源为内置4节1号干电池供电，工作电压直流6V，产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 37 | 微型溶液导电实验器 |  | 产品由面板、电流表、电池盒、可变电阻、校准开关，电极、微型容器等组成，电流表满度值10mA,准确度等级2.5，可变电阻电位器560Ω，校准开关为按通式，电极为不锈钢电极，直径3mm±0.5mm,间距8mm±1mm,长50mm±5mm,直形电极，微型容器6个，尺寸为Φ20mm±1mm,深20mm±1mm，容器外应有液面标志线，仪器工作电源为直流3V,产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 25 |  |
| 38 | 化学实验废水处理装置 |  | 一次处理废水总量为12L，专用电源：AC220V/50HZ-DC12V 90W，主机尺寸：375mm（长）*375mm（宽）*770mm（高），主机材料壁厚：3mm，半透明，主机支撑脚材料：透明有机玻璃棒，直径为20mm，每台重量：约6.5Kg，外形为长方体，配有四个500mL试剂瓶 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |
|  | 挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 元素周期表 |  | 带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看 |  |  |  |  | 件 |  |  | 1 |  |
|  | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 量筒 |  | 10 mL，高硼硅玻璃 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 41 | 量筒 |  | 25 mL，高硼硅玻璃 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 42 | 量筒 |  | 50mL，高硼硅玻璃 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 43 | 量筒 |  | 100ml，高硼硅玻璃 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 44 | 量筒 |  | 500 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 45 | 容量瓶 |  | 250 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 46 | 容量瓶 |  | 500 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 47 | 滴定管 |  | 酸式，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，无积水条纹 |  |  |  |  | 支 |  |  | 2 |  |
| 48 | 滴定管 |  | 碱式，无 塞，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，无积水条纹 |  |  |  |  | 支 |  |  | 2 |  |
| 49 | 试管 |  | φ12 mm × 70 mm ，透明硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 支 |  |  | 125 |  |
| 50 | 试管 |  | φ15 mm × 150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 支 |  |  | 250 |  |
| 51 | 试管 |  | φ 18 mm × 180 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 支 |  |  | 50 |  |
| 52 | 试管 |  | φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 支 |  |  | 50 |  |
| 53 | 试管 |  | φ 32 mm × 200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 支 |  |  | 50 |  |
| 54 | 口部具支试管 |  | φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，无偏歪 |  |  |  |  | 支 |  |  | 50 |  |
| 55 | 硬质玻璃管 |  | Φ 15 mm × 150 mm ，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 |  |  |  |  | 支 |  |  | 50 |  |
| 56 | 硬质玻璃管 |  | Φ 20 mm × 250 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 |  |  |  |  | 支 |  |  | 50 |  |
| 57 | 烧杯 |  | 10mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10% |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 58 | 烧杯 |  | 25mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10% |  |  |  |  | 个 |  |  | 75 |  |
| 59 | 烧杯 |  | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10% |  |  |  |  | 个 |  |  | 75 |  |
| 60 | 烧杯 |  | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10% |  |  |  |  | 个 |  |  | 75 |  |
| 61 | 烧杯 |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10% |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 62 | 烧杯 |  | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10% |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |
| 63 | 烧杯 |  | 1000mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10% |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |
| 64 | 烧瓶 |  | 250mL，圆底，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部规整 |  |  |  |  | 个 |  |  | 13 |  |
| 65 | 烧瓶 |  | 250mL，平底，透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 13 |  |
| 66 | 锥形瓶 |  | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 67 | 锥形瓶 |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |
| 68 | 蒸馏烧瓶 |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |
| 69 | 酒精灯 |  | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨 口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 70 | 干燥器 |  | 160mm，磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 71 | 气体发生器 |  | 250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 72 | 冷凝器 |  | 300mm ±10mm，直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 |  |  |  |  | 支 |  |  | 2 |  |
| 73 | 牛角管 |  | φ18 mm×150mm ，弯形，尖嘴处厚度＞1 mm |  |  |  |  | 支 |  |  | 2 |  |
| 74 | 漏斗 |  | 60mm，直径准确，锥度适中 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 75 | 漏斗 |  | 90mm，直径准确，锥度适中 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 76 | 安全漏斗 |  | 直形，径长 300mm上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 77 | 安全漏斗 |  | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 78 | 分液漏斗 |  | 100mL，锥型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |
| 79 | 分液漏斗 |  | 50 mL，球型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |
| 80 | 三通连接管 |  | T形，φ7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 81 | 三通连接管 |  | Y形，φ7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 82 | 滴管 |  | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm |  |  |  |  | 支 |  |  | 50 |  |
| 83 | 滴管 |  | 150mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm |  |  |  |  | 支 |  |  | 50 |  |
| 84 | 干燥管 |  | 145mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 |  |  |  |  | 支 |  |  | 10 |  |
| 85 | 干燥管 |  | φ15mm×150mm，U 型，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 |  |  |  |  | 支 |  |  | 10 |  |
| 86 | 玻璃活塞 |  | 直形，吻合良好，不漏气，不漏液 |  |  |  |  | 支 |  |  | 10 |  |
| 87 | 圆水槽 |  | φ210mm ×110mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 88 | 圆水槽 |  | φ270mm×140 mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 89 | 集气瓶 |  | 125mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应 磨光；盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持不脱落 |  |  |  |  | 个 |  |  | 100 |  |
| 90 | 集气瓶 |  | 250mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应 磨光；盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持不脱落 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 91 | 液封除毒气集气瓶 |  | 250mL，玻璃制，瓶口光滑 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 92 | 广口瓶 |  | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 93 | 广口瓶 |  | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 94 | 广口瓶 |  | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 95 | 广口瓶 |  | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 96 | 茶色广口瓶 |  | 60 mL,茶色玻璃制 |  |  |  |  | 个 |  |  | 30 |  |
| 97 | 茶色广口瓶 |  | 125 mL,茶色玻璃制 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 98 | 茶色广口瓶 |  | 250 mL,茶色玻璃制 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 99 | 细口瓶 |  | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 100 | 细口瓶 |  | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 101 | 细口瓶 |  | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 102 | 细口瓶 |  | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 103 | 细口瓶 |  | 1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 104 | 细口瓶 |  | 3000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 105 | 茶色细口瓶 |  | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 106 | 茶色细口瓶 |  | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 107 | 茶色细口瓶 |  | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 108 | 茶色细口瓶 |  | 500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 109 | 茶色细口瓶 |  | 1000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 110 | 滴瓶 |  | 30 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 111 | 滴瓶 |  | 60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 |  |  |  |  | 个 |  |  | 150 |  |
| 112 | 滴瓶 |  | 30 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 113 | 滴瓶 |  | 60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 114 | 坩埚 |  | 瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |
| 115 | 坩埚钳 |  | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 116 | 烧杯夹 |  | 金属制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 117 | 镊子 |  | 金属制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 118 | 试管夹 |  | 木制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 119 | 止水皮管夹 |  | φ3mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60°，弹性好，不漏液 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 120 | 螺旋皮管夹 |  | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 121 | 石棉网 |  | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4．整体应平整、美观，不翘角。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 122 | 陶土网 |  | 陶土材质，尺寸不小于 125 mm ×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 123 | 燃烧匙 |  | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 124 | 药匙 |  | 金属制，带小勺 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 125 | 玻璃管 |  | φ5mm～6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 126 | 玻璃管 |  | φ7mm～8mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 127 | 玻璃弯管 |  | φ7mm～8mm，一端长度为 6cm～7cm，另一端长度约 20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 128 | 玻璃棒 |  | φ5mm～6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 129 | 玻璃棒 |  | φ7mm～8mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 130 | 橡胶塞 |  | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 |  |  |  |  | 套 |  |  | 25 |  |
| 131 | 橡胶管 |  | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 132 | 乳胶管 |  | 外径6mm，内径4mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力 100% |  |  |  |  | 米 |  |  | 25 |  |
| 133 | 乳胶管 |  | 外径7mm，内径5mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力 100% |  |  |  |  | 米 |  |  | 25 |  |
| 134 | 乳胶管 |  | 外径9mm，内径6mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力 100% |  |  |  |  | 米 |  |  | 25 |  |
| 135 | 试管刷 |  | φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 136 | 试管刷 |  | φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 137 | 试管刷 |  | φ32mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 138 | 烧瓶刷 |  | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2．金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3．制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径约Φ60mm，长度约100mm，要求不散、脱毛。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |
| 139 | 结晶皿 |  | 80mm，平底，无色，硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 140 | 表面皿 |  | 60mm，无色，硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 141 | 表面皿 |  | 100mm，无色，硼硅酸盐玻璃制 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 142 | 研钵 |  | 60mm 瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 143 | 研钵 |  | 100mm瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 144 | 蒸发皿 |  | 100mm，瓷制，耐受温度≥800℃ |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 145 | 蒸发皿 |  | 120mm，瓷制，耐受温度≥800℃ |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |
| 146 | 反应板 |  | 白色陶瓷， 6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 147 | 井穴板 |  | 透明塑料， 9孔，每孔 0.7mL，可以重复使用 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 148 | 井穴板 |  | 透明塑料， 6孔，每孔 5mL，配6个井穴塞，可以重复使用 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 149 | 塑料多用滴管 |  | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 |  |  |  |  | 支 |  |  | 250 |  |
|  | 试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | pH 广泛试纸 |  | 1～14 |  |  |  |  | 本 |  |  | 25 |  |
| 151 | 蓝石蕊试纸 |  | 试纸 |  |  |  |  | 本 |  |  | 5 |  |
| 152 | 红石蕊试纸 |  | 试纸 |  |  |  |  | 本 |  |  | 5 |  |
| 153 | 定性滤纸 |  | 快速，9 cm,100张/盒 |  |  |  |  | 盒 |  |  | 5 |  |
| 154 | 定性滤纸 |  | 快速，15 cm,100张/盒 |  |  |  |  | 盒 |  |  | 1 |  |
|  | 实验材料,工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 一字螺丝刀 |  | 型号规格：一字，100mm×0.6mm×6mm ， 1、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；旋杆长度L:100mm，直径D:6mm；旋杆经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固。 |  |  |  |  | 把 |  |  | 1 |  |
| 156 | 十字螺丝刀 |  | 型号规格：十字，1、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；旋杆长度L:100mm，直径D:6mm；旋杆经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。 |  |  |  |  | 把 |  |  | 1 |  |
| 157 | 钢丝钳 |  | 160 mm |  |  |  |  | 把 |  |  | 1 |  |
| 158 | 钢锤 |  | 0.25 kg，羊角锤 |  |  |  |  | 把 |  |  | 1 |  |
| 159 | 三角锉 |  | 250 mm，带柄 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 160 | 民用剪刀 |  | 3 号，150 mm，A 型 |  |  |  |  | 把 |  |  | 3 |  |
| 161 | 集气瓶挂扣器 |  | 125 mL，塑料制 |  |  |  |  | 个 |  |  | 25 |  |
| 162 | 集气瓶挂扣器 |  | 250 mL，塑料制 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 163 | 废液分类回收桶 |  | 塑料制，25 L |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |
| 164 | 玻璃管切割器 |  | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
|  | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 灭火毯 |  | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm |  |  |  |  | 件 |  |  | 1 |  |
| 166 | 实验服 |  | 材质：涤卡。身长100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，外观无破损、斑点、污物等缺陷。做工精细，穿着方便舒适。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 |  |  |  |  | 件 |  |  | 50 |  |
| 167 | 护目镜 |  | 眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于90%，防化学药品溅伤及机械性损伤 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |
| 168 | 防护面罩 |  | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 169 | 防毒口罩 |  | E 型，1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4．系带可调节松紧。5．防毒时间不小于45分钟。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 170 | 防毒口罩 |  | CO 型，防止吸入一氧化碳气体 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 171 | 耐酸手套 |  | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 |  |  |  |  | 双 |  |  | 2 |  |
| 172 | 简易急救箱 |  | 产品所配药械如下：烫伤药品（绿药膏一瓶）、强酸灼伤药品（苏打粉100克）、强碱灼伤药品（硼酸100克）、玻璃器械创伤药品（止血膏布创可贴2张、灭菌结晶磺胺5克）、消毒药品（紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、3%双氧水一瓶）、其它基本药械（一次性注射器2ml两支、手术剪一把、镊子一把、药棉50g、胶布一卷、绷带一卷）塑料箱包装，箱的开口处有“十”字红色标识 |  |  |  |  | 件 |  |  | 1 |  |

第二部分  有关说明

  - 所有仪器均应出自投标人或制造商原厂，不得私自添加或更改，保证所有仪器及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合仪器行业设计要求。交货时所有仪器应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购方有权拒绝接收。

  - 清单中的属于家具类型的产品（桌、椅、柜等）进场后，采购人将随机抽样送检测机构做破坏性检测，检测对象、检测内容及检测机构由采购人指定，费用包含在报价中。检测不合格的由中标单位重新送货后进行二次检测，仍不合格由中标单位承担全部退货后果。甲醛和苯等有害物质不符合国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标单位的违约责任。

  - 清单中的属于家具类型的产品（桌、椅、柜等）安装完毕后，提供2次多点空气检测，检测时间、点位及检测机构由采购人指定，费用包含在报价中。检测不合格的由中标单位重新送货后进行二次检测，仍不合格由中标单位承担全部退货后果。

  - 投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来提供，如有疑义，供货时以采购方要求为准，投标单价不变更。如投标单位提供的仪器与清单中的规格、材质和工艺不一致，采购方有权退货，造成的一切后果由投标单位负责。货到后由采购单位来确认货品的材质与质量。

  - 本项目中标后，中标人自收到招标人通知之日起3日内提供包含教师实验设备台、学生实验设备台、吊装主体框架、仪器储藏设备、易燃品毒害品储藏设备、实验演示多目仪软硬件，硬件招标人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具符合对应“主要产品相关执行标准及技术要求”中检测依据的书面检验报告；软件按相关参数逐条提供功能演示。若检测不合格，中标人应2天内进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后仍不合格，视作虚假应标，由此造成的一切损失由中标人承担。如果双方对验收结果有异议，可委托权威机构进行检测，所产生的检测及验收费用由过失方承担。

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 交货期：合同签订生效后30日历天内完成送货安装调试。

  - 项目整体质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在本项目质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知2小时内到达现场，48小时之内解决，费用由中标供应商负责。如果中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商负责。

  - 付款方式： 货物到场后付合同款的70%，全部安装完毕验收合格并经审计后付至审定价的95%，一年后付清余款。

  - 本项目合同履行地点：无锡市滨湖中学（新生桥西侧，南横街，南泉派出所斜对面）。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- 注：

- 主要产品相关执行标准

1、教师实验设备台：检测依据符合GB18584-2024、GB/T35601-2024

重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）；挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³）

2、教师实验设备台：检测依据符合GB/T 24820-2024

表面金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落起皱、变色和失光等现象。

3、学生实验设备台：检测依据符合GB/T24820-2024

物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应≤10mm；物理、化学实验台面耐高温：应无裂纹；生物实验台耐污染5级；化学实验台面抗化学试剂：光泽和颜色无轻微变化；

4、学生实验设备台：检测依据符合GB/T10125-2021，GB/T6461-2002，GB/T1732-2020

中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级；冲击强度检测：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹。

5、学生实验配套设备：检测依据符合GB/T32487-2016、GB/T3325-2024

塑料件外观表面应光洁，应无划痕、毛刺拉毛、污渍，应无明显色差；涂层重金属含量可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。

6、仪器储藏设备:检测依据符合GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024，

表面理化性能金属喷漆 (塑)，涂层硬度：铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强：度冲击高度≥400 mm,应无剥落、 裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：0级；总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.05mg/m3；甲醛释放量≤0.003mg/m3

7、吊装主体框架:检测依据符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T7141-2008

中性盐雾试验至少10h，检测结果达到 10 级；热老化至少50h，检测结果：外观无明显变化。

8、水槽柜:检测依据符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T16422.2-2022、GB/T5478-2008

中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级；老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化；耐磨性（1.循环5次,2.循环速度：60转/min，3.负载：250g）测试结果：样品表面无明细摩擦痕迹，结论：符合。

9、高强度金属树脂理化板：检测依据符合GB/T17657-2022

顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。检验项目符合标准要求。

10、给排水接口采用的检测依据:GB/T 5563-2013

给排水接口检测：静液压试验：无泄漏、裂口、急剧变形或其他破坏迹象

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

３.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

- 1.价格（30分）：

- 1）本项目设最高限价。投标报价高于最高限价作为无效投标处理；

- 2）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

- 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.投标人综合情况（5分）：

1、业绩（3分）：投标人或者生产厂家提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本次采购相同或类似的项目合同，每提供1份合同得1分，最高得3分。（投标文件中须提供合同复印件并加盖公章）

2、证书（2分）：投标人或者生产厂家具有与所投产品相关的计算机软件著作权证书，每提供一个得1分，最高得2分。（投标时需提供证书扫描件上传至系统中并加盖公章，同时提供证书在认监委网站查询状态为“有效”截图）

- 3.产品技术规格及性能（12分）

3.1智能吊装电源：符合GB/T 7251.1-2023低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则，检测内容和结论至少包含：应验证成套设备的不同外露可导电部分是否有效地连接到进线外部保护导体的端子上，且电路的电阻不应超过0.1Ω。工频耐受电压：主电路带电部分与外露金属部件之间实验电压1500VAC，持续时间1s不被击穿。

3.2仪器储藏设备（铝木结构）：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》检测项至少包含：产品表面理化性能金属喷漆 (塑)涂层硬度：铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强：度冲击高度 400 mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力0级；总挥发性有机化合物（TVOC)0.05mg/m³；甲醛释放量0.003mg/m³。

3.3学生实验设备台（钢塑结构）：符合GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测项至少包含：物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应≤10mm；物理、化学实验台面耐高温：应无裂纹；生物实验台耐污染5级；化学实验台面抗化学试剂：光泽和颜色无轻微变化。

3.4教师实验设备台（钢木结构）：符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测项至少包含：表面金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落起皱、变色和失光等现象。

3.5无尘环保书写套装：符合GB/T 22048-2022，特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定中邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)的检验结果均未检出。

3.6实验演示多目仪：冷轧钢板符合GB/T1740-2007、GB/T230.1-2018、GB/T 1732-2020，检测项目至少包含：耐湿热性，检测结果至少10h无异常；洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34；漆膜耐冲击性检测，检测结果至少50cm冲击试验漆膜无异常。

注：①产品和材料及质量检测报告偏离情况需在偏离表中体现；检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，每完整提供一份得2分，不提供或提供不全者对应不得分。

②投标文件中的检测报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅提供局部内容的检测报告视为无效，提供的检测报告上的检测项目名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。

- ③提供的检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台上可查询到（查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition=%E6%A3%80%E9%AA%8C%E6%A3%80%E6%B5%8B%E6%8A%A5%E5%91%8A%E7%BC%96%E5%8F%B7%E6%9F%A5%E8%AF%A2）

4、产品功能视频演示（10分）：投标人自备产品、安装调试工具及其它演示所需的一切用品，所有视频演示时间总计不超过20分钟。未按要求上传视频的本项不得分。

4.1实验演示多目仪应用软件视频演示（5分）

1、演示实验直播双画面;演示直播切换画中画(满足主拍画面全屏，侧拍画面小屏的状态下，双屏不同角度同步直播实验画面);演示切换主拍和侧拍直播单镜头全屏画面；

2、演示录制实验视频时同步录制教学音频,并保存教学音频;演示打开本地视频进行视频播放功能；演示实验搭建过程中，截取实验搭建视频画面为图片。

3、物理实验支持提供可供自由搭建，组合的电学探究平台、力学探究平台、光学探究平台，其中要求提供的可搭建实验对象数量不少于75款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性；用户创建的实验可以保存和再编辑。

4、物理支持提供家庭电路模块，支持家庭环境中电路的自由搭建，能够模拟家庭电路的几种漏电情况等危险用电场景，真切体会安全用电的重要性；提供器材的结构拆解及内部结构显示，支持试电笔的正确操作与错误演示。

5、生物实验支持提供与国家课程标准中知识点同步的实验，应包含生物与生物圈、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的绿色植物、生物圈中的其他生物、生物圈中的生命的延续、健康地生活等实验内容与实验场景，完整实验数量不少于60个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。

6、生物支持提供人体生理结构探究模块，软件要求提供男性人体生理结构与女性生理结构2套人体生理结构模型，男性与女性人体生理模型可以自由切换。

7、化学实验支持自由搭建，组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材，数量不少于50款；实验过程中可添加固体、液体及气体药品。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象，用户创建的实验可以保存和再编辑。

8、支持学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括身边的化学物质、化学与社会发展、化学基本概念与原理等实验内容与实验场景。

投标人自行选择演示内容，每演示成功一项得1分，最高得5分，没有演示不得分。

4.2数字化传感器的视频演示（4分）:

1、方块电路模块，模块之间磁吸方式拼装；电流表模块支持硬件调零及切换三个不同的量程；模块通过按键切换显示二维码，可无线连接（安卓或苹果系统）移动端、可有线与计算机连接，软件实时显示小灯泡伏安特性探究实验过程中电流、电压变化曲线。

2、液体内部压强实验器（带屏），无需数据采集器，通过数据线直接连接及蓝牙无线连接两种方式与计算机实现数据传输；自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量；支持压强硬件调零和软件调零；自带控制器，可在0°~180°范围内调节压强传感器探头。

3、智能机械能守恒实验器，通过无线方式将实验器连接到计算机；释放摆锤，软件自动记录至少6个位置处的动能和势能，挡光片位置可以调整，软件能描绘动能、势能和机械能的变化曲线；用手指触碰挡光片触点时，挡光片与软件界面自动显现实验器对应位置的实验数据。

4、电磁定位系统，超重失重探索功能通过实验器内置不少于3个测力传感器；滚轮从凹凸桥轨道滚动时，软件可以描绘滚轮的运动轨迹；能够实时定量显示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态的实验数据，分析轨道任意位置的受力情况。

5、色度传感器，未知浓度溶液的浓度测量，可显示8个波段的测量数据；通过搜索蓝牙信号或扫描二维码实现无线数据通讯；也可通过通讯线直接连接计算机实现数据通讯。可将3种标准有色溶液和1个待测液的比色皿同时放入主机的4个比色皿卡槽中；通过软件选择并控制自动切换比色皿、自动测量3个标准溶液的吸光度数据并能画出标准曲线，软件自动将待测液的吸光度和浓度自动测量并记录到表格。

6、流速温度仪，通过自带显示屏实时显示测量的水流速和水温数值变化，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线；

- 投标人自行选择演示内容，每演示成功一项得1分，最高得4分，没有演示不得分。

4.3易燃品毒害品储藏设备（1分）

- 智能控制系统:电源 AC220-240V 频率 50-60Hz，七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统；

- 电子台账：可通过试剂管理中控平台记录试剂存取状态，生成电子台账记录，实现可追溯管理。

- 投标人自行选择演示内容，每演示成功一项得1分，最高得1分，没有演示不得分。

- 4.项目方案（40分）：

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

（1）项目实施方案（8分）

①建设目标、建设内容；

②本项目各实验室不同角度效果图和平面布置点位图；

③可升降集成系统功能模块局部细节放大图等；

④建设实施进度计划。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（2）组织方案（10分）

①项组织架构设置、部门人员职权安排；

②货物生产供货、运输安排；

③安装调试计划；

④安装环境检查、到货开箱检验

⑤技术人员配备及安装目标管理。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（3）质量保障措施、应急保障方案（8分）

①质量保障体系；

②质量保障目标及技术质量措施；

③应急保障措施内容及流程；

④突发事件应急预案及保障措施。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（4）售后服务方案（10分）

①售后服务体系；

②售后服务承诺；

③重大活动人员技术支持服务；

④备品备件清单及质保期后维护服务；

⑤售后服务响应时间；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（5）培训方案（4分）

①针对项目日常使用人员的培训计划；

②培训人员资质、培训考核计划。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.节能、环保产品（3分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2024〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005

项目名称：无锡市滨湖中学新校物理、化学、生物实验室相关仪器设备采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日      投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：            被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限采购文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 投标人为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

百昌远智工程管理（无锡）有限公司：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致百昌远智工程管理（无锡）有限公司：

我方收到贵方JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供百昌远智工程管理（无锡）有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

- 七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合磋商文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足磋商文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0005

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应采购需求及评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按采购需求及评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。