苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0208

采购单位：苏州市中医医院

项目名称：西苑医院苏州医院检验设备（第一批）

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年5月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	70

第六章 评标办法和评分标准	77

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0208 |
| 2 | 项目名称 | 西苑医院苏州医院检验设备（第一批） |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 宋工、沈工 电话/传真：0512-69820892、69820876 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市中医医院 地址：苏州市姑苏区杨素路18号 联系人：徐洪 联系电话：0512-67872446 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025-06-09 09:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025-06-09 09:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025-06-09 09:30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况：西苑医院苏州医院检验设备（第一批） 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2025-06-09  09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0208

2.项目名称：西苑医院苏州医院检验设备（第一批）

3.采购方式：公开招标

4、 人民币伍佰玖拾捌万伍仟柒佰元整（￥5985700.00）

其中：一标段：西苑医院苏州医院采血分拣相关设备，人民币贰佰柒拾伍万元整（￥2750000.00）

二标段：西苑医院苏州医院体液检测配套设备，人民币肆拾万零贰佰元整（￥400200.00）

三标段：西苑医院苏州医院输血及配套设备，人民币伍拾万元整（￥500000.00）

四标段：西苑医院苏州医院化学发光及生化流水线（急诊），人民币玖拾伍万元整（￥950000.00）

五标段：西苑医院苏州医院血气分析仪，人民币伍万元整（￥50000.00）

六标段：西苑医院苏州医院血培养仪器及鉴定药敏仪，人民币伍拾伍万元整（￥550000.00）

七标段：西苑医院苏州医院离心机及配套设备，人民币叁拾壹万元整（￥310000.00）

八标段：西苑医院苏州医院医用冰箱及配套设备，人民币肆拾柒万伍仟伍佰元整（￥475500.00）

- 最高限价：人民币伍佰陆拾捌万陆仟肆佰壹拾伍元整（￥5686415.00）

其中：一标段：西苑医院苏州医院采血分拣相关设备，人民币贰佰陆拾壹万贰仟伍佰元整（￥2612500.00）

二标段：西苑医院苏州医院体液检测配套设备，人民币叁拾捌万零壹佰玖拾元整（￥380190.00）

三标段：西苑医院苏州医院输血及配套设备，人民币肆拾柒万伍仟元整（￥475000.00）

四标段：西苑医院苏州医院化学发光及生化流水线（急诊），人民币玖拾万贰仟伍佰元整（￥902500.00）

五标段：西苑医院苏州医院血气分析仪，人民币肆万柒仟伍佰元整（￥47500.00）

六标段：西苑医院苏州医院血培养仪器及鉴定药敏仪，人民币伍拾贰万贰仟伍佰元整（￥522500.00）

七标段：西苑医院苏州医院离心机及配套设备，人民币贰拾玖万肆仟伍佰元整（￥294500.00）

八标段：西苑医院苏州医院医用冰箱及配套设备，人民币肆拾伍万壹仟柒佰贰拾伍元整（￥451725.00）

6.合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后30天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。质保期5年。

7.采购需求：西苑医院苏州医院检验设备（第一批）

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

一标段：无

二至八标段：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025-06-09  09:30（北京时间）；

2.开标时间：2025-06-09  09:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

联系人：徐洪

联系电话：0512-67872446

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式： 0512-69820892、69820876

3.项目联系方式

联系人: 宋工、沈工

电话/传真：0512-69820892、69820876

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：

一标段：无

二至八标段：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目部分接受进口产品。（其中第三、四、五、六标段部分接受进口产品，具体详见第四章招标书）

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6：其它有关资格证明文件：一标段：无；二至八标段：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

第一标段

14.1.6.1售后服务保障方案

14.1.6.2 技术参数比较

14.1.6.3 投标单位履约能力

14.1.6.4 项目业绩

第二标段至第八标段

14.1.6.1安装实施方案

14.1.6.2售后服务方案

14.1.6.3技术参数比较

14.1.6.4 售后服务承诺

14.1.6.5 所投产品类似业绩比较

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的;

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受苏州市中医医院的委托，就西苑医院苏州医院检验设备（第一批）项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0208

二、项目名称：西苑医院苏州医院检验设备（第一批）

三、项目预算：人民币伍佰玖拾捌万伍仟柒佰元整（￥5985700.00）

其中：一标段：西苑医院苏州医院采血分拣相关设备，人民币贰佰柒拾伍万元整（￥2750000.00）

二标段：西苑医院苏州医院体液检测配套设备，人民币肆拾万零贰佰元整（￥400200.00）

三标段：西苑医院苏州医院输血及配套设备，人民币伍拾万元整（￥500000.00）

四标段：西苑医院苏州医院化学发光及生化流水线（急诊），人民币玖拾伍万元整（￥950000.00）

五标段：西苑医院苏州医院血气分析仪，人民币伍万元整（￥50000.00）

六标段：西苑医院苏州医院血培养仪器及鉴定药敏仪，人民币伍拾伍万元整（￥550000.00）

七标段：西苑医院苏州医院离心机及配套设备，人民币叁拾壹万元整（￥310000.00）

八标段：西苑医院苏州医院医用冰箱及配套设备，人民币肆拾柒万伍仟伍佰元整（￥475500.00）

四、最高限价：人民币伍佰陆拾捌万陆仟肆佰壹拾伍元整（￥5686415.00）

其中：一标段：西苑医院苏州医院采血分拣相关设备，人民币贰佰陆拾壹万贰仟伍佰元整（￥2612500.00）

二标段：西苑医院苏州医院体液检测配套设备，人民币叁拾捌万零壹佰玖拾元整（￥380190.00）

三标段：西苑医院苏州医院输血及配套设备，人民币肆拾柒万伍仟元整（￥475000.00）

四标段：西苑医院苏州医院化学发光及生化流水线（急诊），人民币玖拾万贰仟伍佰元整（￥902500.00）

五标段：西苑医院苏州医院血气分析仪，人民币肆万柒仟伍佰元整（￥47500.00）

六标段：西苑医院苏州医院血培养仪器及鉴定药敏仪，人民币伍拾贰万贰仟伍佰元整（￥522500.00）

七标段：西苑医院苏州医院离心机及配套设备，人民币贰拾玖万肆仟伍佰元整（￥294500.00）

八标段：西苑医院苏州医院医用冰箱及配套设备，人民币肆拾伍万壹仟柒佰贰拾伍元整（￥451725.00）

五、合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后30天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

六、招标内容：

第一标段：西苑医院苏州医院采血分拣相关设备

（一）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血自助预约终端 | 2 | 套 | 否 |
| 2 | 自动贴标系统 | 4 | 套 | 否 |
| 3 | 分拣核收系统 | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 线上分拣轨道 | 1 | 套 | 否 |
| 5 | 实验室物流系统 | 1 | 套 | 否 |
| 6 | 采血叫号系统软件 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 取报告机 | 4 | 套 | 否 |

注：核心产品：自动贴标系统

（二）技术要求及参数：

1、采血自助预约终端

主机配置：内存：DDR4 8G；SSD：M.2 Sata 128G

主屏要求：21.5 寸 BOE - A 规 (1920*1080)支持触摸。

兼容性：兼容市场主流操作系统

可拓展性：支持扫码预约；可扩展读就诊卡预约、身份证预约、实体医保卡、电子医保科预约、输入病人ID号预约等多种形式。根据医院需求进行定制化服务。

尺寸要求：≤440mm*500mm*1580mm

2、自动贴标系统

★主机摆放形式：桌面式备管主机。选管贴标主机可直接放置于采血桌上，支持一机双位双向出口备管模式,不接受附加落地模块作为双出口分配载体，占用整体空间。

★因实际场地需求，主机尺寸：≤ 570mm（长）×440mm（高）×220mm（宽）

处理能力：单台智能试管贴标机最大处理速度≥1440管/小时；

★出管方式：贴标主机具备试管盒左右双输出口功能，未采集试管由试管盒整体传输至采血人员手边，并非通过轨道将单支未采集试管通过附加轨道载体分次运输至采血人员手边，杜绝试管传递错误风险。

装载方式：采血管整把水平放入，无需单支垂直插入；

装载容量：单套主机在线采血管单次装载量≥200支，仓位≥6仓；

连续不停机装载：上方装管下方通道取管，开放式试管仓，加管无需取出试管仓，具备中途不停机、随时连续装载采血管功能；

分级报警：根据故障等级，具备分级报警功能，并且能够通过屏幕提示指导用户处理故障；

余量探测：具备采血管余量探测、量少预警、用完自动报警功能；

试管仓指引：舱位上可放置样管，指引使用者放入正确类型的采血管；

采血管规格：直径范围12-18mm，长度范围75-100mm；橡胶盖、无盖、塑胶盖符合要求的试管都可以。

打印条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等；

标签装载数量：每台智能试管贴标机容纳2卷标签纸，每卷≥1500张标签；

标签格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆；

标签内容：能够根据医院需要设定试管标签打印信息内容，标签粘贴位置及格式；

★标签纸自动装载：标签纸可以一键自动装载更换，无需人工按步骤手动更换；

多次覆盖粘贴功能：可检测原管标签，并原位覆盖粘贴，过号已贴试管可自动完整覆盖再粘贴，并保留一条观察试管中血液的透明窗口；

条码打印机：单台智能试管贴标机具备≥2台集成内置式热敏打印机，当其中一台设的主打印机故障时，可由副打印机打印标签；

★打印机分辨率：300DPI ，且可进行打印字体及符号的微调。而非按大、中、小号字体的档位调节。

备管主机正面嵌入式集成控制一体机：彩色液晶触摸显示屏≥8英寸；

任何一台智能试管贴标机发生故障不影响其它采血窗口的智能试管贴标机正常运转；

扫描器参数：可视二极管激光，全向多线；解码能力：code128、code39、JAN、2of5、NW-7等；

处理后的试管及标签自动掉入同一个试管盒内，患者的所有采血管、额外的非装载试管标签、特殊容器标签、项目单等自动打印并掉入同一个试管盒内；

条码粘贴位置：把各打印好的标签自动粘贴在对应的已选择出来的采血管固定位置上的功能，同时可通过设备软件界面随时进行调整、设定；

★轨道形式及功能：标本传输轨道内嵌于采血桌内侧，宽度≥10cm，可连续整把（≥10支）投入标本，且不堵塞，并统一收集至分拣机中。采血桌内轨道为宽轨皮带传输，非拼接式模块轨道，长度根据采血桌数量个性化定制。

★收集轨道维护方式：采血桌内侧自带易拆卸扣板，可直接掀开，且桌内配备照明设施。

标本传输系统方式：标本可通过单管传输轨道直接运输至分拣核收系统内，全程无需人工参与。

工作站组成：包含：智能传输采血桌，电子核对终端，窗口叫号屏，桌上存放柜，桌边存放柜，应急采血补打系统，扫描枪，隐私隔板，整体美观、简洁。

电子核对终端核对方式：护士可用工作站的条码扫描器扫描患者的等候号票上的条码或检验申请单进行核对；

窗口：采血工作站用户各自在工作站的电脑登记，登记则开通，注销则不开通，可根据工作量灵活调节采血窗口开放数量；

3、智能分拣系统

★结构设计：分拣机拣出仓分布设计为两层平行一体化设计，而非模块化拼接结构，方便拿取样本和保证设备稳定性。

对采血管进行自动分拣，分拣类别≥16种，配有独立的特殊标本排出通道

分拣速度≥2000支/小时

待检仓容量≥600支，捡出仓容量≥300支

采血管适用范围：直径8-19mm，长度75-122mm，各品牌、不同长度标本试管混放可同时处理

进样方式：支持试管轨道传输及一次性人工无序倒入批量采血管等方式，支持在分拣状态下无需停机连续加管

★拣出仓结构：为杜绝拣出仓取出时漏管夹管的问题，拣出仓分内外仓设计，外仓可更换拿出，非抽屉式拣出仓设计

具备缓冲存储空间：支持不停机取走已分拣标本功能

自动启停功能：支持待检仓自动探测采血管，自动启停功能

能与本院LIS系统对接，具有试管分拣统计、分析和样本追溯功能。

具有采血管分拣统计功能，处理试管分拣数据同时具备采血管自动签收功能，分拣完成后，系统可提供分拣后的样本清单，包含患者姓名、年龄、性别、条形码号、检验项目等信息；样本接收时间、数量自动保存，支持数据导出和打印

4、线上分拣系统

分拣传输:通过机械上推模块，高效运转上推试管，单独进仓。

识别逻辑:采用条形码识别识别技术。标本到达追踪功能。

★分拣设置:≥4条分类标本线路，分类可根据需求设置。实现1个起点多个终点的标本空中传输中的在线分拣闭环。

接收传输:落地分拣机送料轨道直接链接，软件系统互通数据

对接流水线: 可对接各大品牌流水线

5、实验室物流系统

操作系统及界面：触摸显示屏，Android 系统或Windows系统交互，支持屏幕支持声音的播放和语音合成提醒键盘密码输入

运转形式：实现无轨导航运动，机器人具有自主实现避障、导航、路径规划和地图创建，可预设运动地图，可人为设定运动目标点或途经点

续航能力：综合连续运行续航时间≥8小时

仓内容积：容积须≥70L

外形尺寸：由于科室空间要求，设备长宽须≤500mm

运动系统：正常运行速度须在0.7～0.9m/s，最大速度须≥1.5m/s，最大过坎高度≥25mm,最大越沟宽度≥40mm,最小通过宽度≤600mm,最大运行倾角≥13°；

6、采血叫号系统软件

系统组成：能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能.

排队管理软件：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对接口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及LED显示屏的同步控制和管理

语音叫号软件：国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果

功率放大器：具备多路AUX输入、输出；具备话筒输入有默音功能，便于插入紧急广播

触发叫号方式：患者条码标签扫描后触发叫号或电子软件控制自动触发叫号

重复呼叫：具备过号患者提示界面，并具备重新呼叫功能

转发呼叫：具备转发呼叫功能，特殊情况下，灵活调整分流采血患者

糖耐量多次智能叫号：支持糖耐量多次智能自动定时叫号提醒功能

综合显示屏：实时显示采血患者、等待患者、过号患者信息，并可弹窗显示正在叫号患者，醒目提醒患者。

窗口显示屏：窗口屏可显示采血患者，等待患者，过号患者信息。

预叫号功能：提前预叫号下一位患者等待采血。

患者隐私保护叫号：支持患者姓名隐私设置，屏蔽姓名位置可自由选择。

核对终端登入功能：各窗口工作人员各自在核对终端电脑登记，登记则开通，注销则不开通，根据工作量灵活调节采血窗口开放数量；

核对终端查询统计功能：核对终端可实时显示采血统计，如完成人数、等待人数、总完成人数、总登记人数等，为合理安排工作及开放窗口提供数据依据。

核对终端实时监控功能：具备窗口采血数据实时监控、患者采血项目实时监控、设备状态实时监控。

7、取报告机

触显模块:19英寸电容触摸液晶显示，分辨率1280×1024，高亮度>250 cd/m²,可视角度：左右120°，上下110°,亮度：250cd/㎡,带点率：符合A级屏标准，且不能两个亮点相距太近

主机配置: 内存：ddr3 4g 硬盘：固态硬盘，128g 电源：300w

电动读卡器: 磁条卡可读,IC卡可读写，ISO7811 1,2,3磁道可读，ISO7816(T=0或T=1) CPU卡读,支持人行PBOC3.0标准，符合EMV标准。串口通讯，电压：DC 12V

身份证阅读器：平均无故障工作时间(MTBF) ：5000小时 读卡距离 ：5cm 符合ISO/IEC 14443 TYPEA/B 标 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测 非接触式读取二代身份证信息,U口通讯

打印模块：支持A4、A5。	纸仓容量:250张。分辨率:600×600dpi。进纸方式:自动进纸。

磁条刷卡器：支持磁条卡类型读卡

条码扫描模块	支持标准一维码、二维码扫描，U口通讯

摄像头：预留人脸识别、人脸支付摄像头安装位置

机柜：外观尺寸、颜色可以根据实际需要设计

配置要求

| 应用场景 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 门诊采血 | 自助预约终端 | 2套 |
|  | 主控工作站 | 1套 |
|  | 电子看板（55英寸） | 2套 |
|  | 音频功放系统 | 1套 |
|  | 门诊自动备管主机（一机双位） | 3套 |
|  | 智能传输采血桌 | 6套 |
|  | 电子核对终端 | 6套 |
|  | 桌上边台及边柜 | 6套 |
|  | 连接线上分拣轨道（血常规、生化免疫） | 1套 |
|  | 分拣核收系统 | 1套 |
|  | 机器人物流传输系统 | 1套 |
| 急诊采血 | 主控工作站 | 1套 |
|  | 自动备管主机（一机双位） | 1套 |
|  | 智能传输采血桌 | 4套 |
|  | 电子核对终端 | 2套 |
|  | 桌上边台及边柜 | 4套 |
| 取报告机 | 根据医院需求定制病人自助取报告 | 4套 |

8、提供不低于3年的驻场工程师服务。

第二标段：西苑医院苏州医院体液检测配套设备

（一）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪便分析仪（门诊、急诊） | 2 | 套 | 是 |
| 2 | C13呼气分析仪 | 1 | 套 | 是 |
| 3 | 钙卫蛋白分析仪 | 1 | 套 | 是 |
| 4 | 阴道微生态分析仪 | 1 | 套 | 是 |
| 5 | 阴道分泌物三联 | 1 | 套 | 是 |
| 6 | 精液分析仪 | 1 | 套 | 是 |

注：1、核心产品：粪便分析仪（门诊、急诊）、精液分析仪；

2、产品须提供《医疗器械注册证》（不属于医疗器械的可不提供）证书复印件并加盖公章，未提供视为未实质性响应招标文件要求。

（二）技术要求及参数：

1、粪便分析仪

工作原理：利用人工智能机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别。

核心技术：

（1）智能搅拌控制技术：标本前处理时，实时监控搅拌效果，自动调整搅拌力度与时间，对标本进行个性化处理，使病理成分充分释放，避免病理成分破坏，得到最佳处理样本悬液。

（2）智能采图技术：利用高速显微镜结合高速摄像，应用多层次自动聚焦技术，对标本分层进行拍照和采集目标特征参数，防止有形成分漏检。

（3）智能识别技术：应用人工智能，模拟人类大脑，具备自主学习、深度学习功能，通过海量采图训练，对有形成分进行自动识别及分类，确保识别准确性。

检测项目：

（1）理学指标：自动识别颜色、性状等；

（2）有形成分：显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；

（3）粪便隐血：支持血红蛋白免疫法、转铁蛋白免疫法、血红蛋白-转铁蛋白免疫双联法及血红蛋白化-免双联法；

（4）其他项目：轮状病毒、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白等。

送样装置：轨道式送样，可批处理≥50个标本。

样本前处理：仪器自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样。

★粪便标本采集器：

（1）取样勺多触点设计，方便病人多点取样；

（2）双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分充分释放；

（3）动态滤网设计，对病理成分主动捕捞，通过两侧分布的大、小孔径滤网，可有效过滤食物残渣并对病理成分（尤其是虫卵）富集；

（4）粪便采样杯全密封设计，杯盖外覆铝箔膜，可气动传输，内覆“十字”硅胶膜，防止粪便悬液外渗，确保标本在检测前、检测中及检测后全程密闭，降低生物感染风险；

标本前处理：旋转混匀，在搅拌过程中根据标本性状实时监控搅拌效果，自动调整搅拌时间与力度，稀便搅拌力度小、软便搅拌时间短、硬便搅拌时间长力度大，对标本进行个性化前处理，确保病理成分充分释放且细胞形态不被破坏。

闭盖取样：闭盖穿刺取样，缩短标本周转时间，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。

检测卡装载：采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载，即插即用，可不停机加载，检测项目可自由任选组合，支持单联卡和双联卡，一次可检测1-10个不同项目。

★计数板：采用高精度密封式一次性计数板，确保仪器吸取的粪便悬液锁定在密闭模块中，避免废液直接暴露在空气中，还可防止标本间的交叉污染，避免管路或计数池堵塞引起的设备故障，保证仪器稳定性和生物安全性。

★计数板排队沉淀装置：一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度及综合检测速度。

★图像处理系统：

（1）智能视域调节：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度。

（2）多层次自动聚焦：在显微镜自动聚焦过程中分层进行拍照和采集目标参数，防止有形成分漏检。

（3）智能捕捉：根据病理成分的大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型，选择性抓取病理成分，保证检出率。

显微镜：具备10X及40X的高低倍双物镜

图像采集：≥500万高清像素，自动采集图像。

集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。

结果识别：运用Hough变换的检测和识别方法，算法不断优化，基于上千家用户的海量数据库持续训练，通过自主学习、深度学习，精准识别红细胞、白细胞、真菌、淀粉颗粒、虫卵等病理成分。

急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。

质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的粪便有形成分质控物（包括阴性、灵敏度及精密度三种）和粪便隐血、转铁蛋白质控品（分别含正常值、低值、中值及高值四个浓度）。

报告方式：提供综合理学、化学、免疫学及有形成分检测的图文并茂的报告，为临床诊断提供全面参考信息。

检测速度：综合速度70≤V<100个标本/小时。

准确率偏差：有形成分的综合识别与计数准确率偏差≤5%。

重复性：浓度20～100个/µL：CV≤20%；浓度500～1000个/µL：CV≤12%；浓度5000个/µL：CV≤8%。

携带污染率：浓度（4600～5400）个/µL：≤1个/µL；浓度（9200～10800）个/µL：≤2个/µL。

检测卡孵育：≥100个检测卡孵育位，确保检测卡孵育时间充分，结果准确。

计数板贮存仓容量：200个

打印机：激光打印机

数据储存量：≥20万个结果

网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

2、C13呼气分析仪

精密度：同一样品连续十次测量的δ值的标准偏差不大于0.3‰；

稳定性：四小时内测量结果的相对标准偏差不大于2%；

分析速度：＜90S/每个样品

仪器所测样品浓度范围：0.5%—6%

故障显示：发生故障，用户界面有故障提示或可打印输出故障现象；

全中文界面；

样品体积不少于100ml/袋。

仪器自动进样通道有10通道可以选择，可以连续检测10个样本气袋，可以循环连续检测。

具有双窗探测器技术，排除外界环境干扰。

★使用红外检测技术——红外脉冲光源技术的碳13红外检测设备，避免机械电机和斩波轮引起的机械故障，以及由此引起的检测误差。光源质量需稳定。

预热时间约20分钟。

可以连接医院的HIS、LIS系统。

全金属外壳。

3、钙卫蛋白分析仪

检测通道：单通道连续进样，42个孵育仓位

检测方法：胶体金法、乳胶法、荧光法

分析时间：<20秒

检测模式:标准检测

开展项目:适用于为正生产的所有项目

适用性:不同方法学、不同项目、不同样本、不同反应时间可同时上机检测

控制技术:手动操作/结果可自动打印/自动上传

适用样本:血清、末梢血，静脉血、尿液、粪便等

分析方法:光反射/光吸收/光电转换分析

防污染措施:封闭检测技术

整体结构:约518.0mm (L) *442.0mm (W) *415.0mm (H)

工作站:可以连接计算机或者连接医院LIS系统

显示器:触摸屏幕

打印机:内置热敏打印机

荧光检测系统:

①线性:线性相关系数(|r|)应不低于0.990

②准确度:相对偏差应不超过±10%

③重复性:CV应不大于3%

④稳定性:在第0小时，第4小时，第8小时的稳定性偏差应不超过±5%

胶体到乳胶检测系统

①线性:线性相关系数(|r|)应不低于0.990

②准确度:相对偏差应不超过±10%

③重复性:CV应不大于3%

④稳定性:相对极差(R)应不大于5%

4、阴道分泌物分析仪

检测方法：形态学自动镜检与功能学自动检测相结合，一台主机既可以形态学与功能学同时联合检测，也可以任选其中一种方法学检测；

显微镜镜检平台：采用高透明计数板，且带双通混匀池，计数板一次性使用，保证成像清晰度高，一次性计数板可保存复检；

显微镜系统：内置AI显微镜系统，实现自动对焦，自动选择清晰点进行拍照或录制视频后上传； CCD数字图像成像系统，采用深度学习技术和多层多点融合聚焦技术，保证图片清晰，避免故障；

内置自动染色，采用自主研发的妇科分析用染色液浸润式均匀染色，更易于分辨识别细胞形态；

聚焦方式：多层多点自动聚焦，全视野扫描，微调步距≤0.5μm；

精密度：梯度重复性一致率≥95%；

检测重复性：白细胞

浓度（个/UL）	 变异系数（CV%）

50  ≤22

200  ≤15

采图数量：1～10400幅；

具有自动温育功能，恒温37°C，温度偏离≤±1°C；

携带污染率与防堵塞：采用一次性TIP头，一标本一耗材，具有无交叉污染与防止管道堵塞功能；

吸样加样装置：6×10试管架排管进样，自动混匀吸样，自动加样；

样本量：最小样本量500μl；

检测速度：综合速度70-90个标本/小时；

形态学项目至少包括：上皮细胞、白细胞、红细胞、线索细胞、真菌、滴虫、菌丝、球菌、乳酸杆菌、清洁度等，可进行念珠菌分类及分型；

功能学项目至少包括：pH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶、β-葡萄糖醛酸苷酶等；试剂盒能常温储运，试剂盒有效期18个月；

自动生成微生态评价，至少包括：菌群密集度、菌群多样性、乳酸杆菌比例、Nugent评分、AV评分；

具有生成报告功能：形态学与功能学综合报告，常规模式与微生态评价模式自由选择，图文并茂，图片具有原图和镜下所见有形成分自动分组的分割图；

试剂耗材装载贮藏位：计数板100片，功能学检测卡40片；

自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载计数板和检测卡，有效避免因漏放计数板和检测卡造成的假阴性和假阳性；

自动废弃卡板装置：自动推出计数板和检测卡至废弃槽，废弃槽具有满载报警功能；

检测流程的实时状态可监控：人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控；

仪器配套用计数板、功能学检测卡为分开的独立的两个产品；

有原厂配套质控品，有质控品医疗器械注册证；

数据储存量与网络功能：可储存≥20万个结果；可与医院计算机网络连接，数据库可连接医院的LIS系统；

配套设备：工作站和彩色喷墨打印机；

5、阴道分泌物三联

正常工作条件

（1）供电电源：分析仪正常工作电源条件为:100-240VAC，50/60Hz，1.0-0.5A

（2）试剂卡规格：尺寸一:约70mmx20mm x6.5mm；尺寸二:约70mm x 49mm x6.5mm

（3）检测模块：CMOS 图像传感器

外观

（1）分析仪外观应整洁，无裂纹或划痕，无毛刺等缺陷，文字和标识清晰;

（2）分析系统运动部件运行平稳，无卡住突跳;

（3）紧固件连接应牢固可靠，不得有松动;

（4）信息显示应完整、清晰。

分辨率：应能区分反射率差值不大于0.01的一对质控条

准确度：测试人绒毛膜促性腺激素β亚单位免疫测定用国家标准品(编号:150535-201002)相对偏差不超过±15%

重复性：测试质控条:分别测试反射率范围为[0.20,0.80]内高、中、低反射率的3条质控条，变异系数(CV)≤3%

线性：测试质控条:在反射率为[0.20,0.80]的线性范围内，线性相关系数(r)≥0.990

通道一致性：各通道测量结果相对极差(RP)应≤5%。

稳定性：相对极差(R)≤3%

检测时间：单项不超过2秒，三项不超过6秒。

功能

（1）具有开机自检功能，异常状态下自动报警提示;

（2）具有输入和存储测试试剂校准信息的功能;

（3）具有测量和显示试纸反应结果的功能;

（4）具有按相关分析计算法，给出计算结果的功能;

（5）具有试纸测试结果、原始灰度值、患者信息存储和查询的功能;

（6）具有测试结果图像存储与查看功能;

（7）具有外接热敏打印机并打印患者信息和测试结果的功能。

6、精液分析仪

功能特点：

（1）使用范围包括精子浓度、活力检测、精子形态分析和 DNA 碎片分析，具备质控功能。

（2）全自动扫描分析，从放置样本开始，自动调焦、自动扫描、自动分析，无需人工操作。

（3）使用分体式一次性精子承载片（非虹吸式）和 Makler 计数板。可选多片装载物台，可一次扫描分析 4 张玻片。

（4）测量结果导出功能：可自动导出每条精子浓度与活力检测、形态学分析和DNA 碎片分析的测量结果，适合临床研究需求；

（5）统计功能：自动统计某一时间、年龄段、同一病人多次检测的数据，支持多参数查询统计，数据经过统计学处理可导出 Excel 文件。

（6）创新分析技术：采集系统、分析软件独立运行，审核分析结果时，可同时进行下一个标本的检测，节约操作时间，提高工作效率。

（7）支持扫码，病人信息自动录入，支持 HIS/LIS 接入。

浓度和活力分析软件：

（1）采用正相差识别原理捕获精子，具有尾部识别功能，可识别过滤精液中的杂质、凝集区域及大片气泡等，精子抓捕率大于 95%。

（2）高速动态捕捉和分析，帧率值实时显示，精子活动轨迹描绘更清晰、准确，可分析优化后的精子浓度和活力。

（3）精子活力分析按照WHO5版的分类方法，分为前向运动精子（PR）、非前向运动精子（NP）、不动精子（IM），分别统计PR、NP、IM的百分率。可专门统计“快速前向运动精子（FPR），可以自定义设置参数阈值；可选择WHO4版标准，按a、b、c、d级统计并出检测报告。能自动统计精子浓度与精子总数，各级活力精子（PR、NP、IM）的浓度与精子总数，精子运动参数的单精子值与平均值等多项检测与统计项目。

（4）可显示任意单条运动精子的直线、曲线和平均运动轨迹分析，并在每幅精子轨迹图上有三条彩色描述其运动轨迹和显示 9 个运动参数值。

（5）具备精子活力质控措施和浮动网格功能，可以实时记录和回放每个捕获视野的精子运动轨迹视频。

（6）识别和分析圆细胞、白细胞等非精子细胞浓度功能，并自动计算浓度。

（7）软件支持精子活力浓度视频录制，并进行保存。

（8）★精子浓度＜100×106∕ml的精液样本无需稀释直接检测，精子浓度在2~100×106∕ml范围内R2值均≥0.99。

形态学分析软件：

（1）按照 WHO5 版标准操作程序规定的“严格标准”进行评估和分类，正常形态百分率采用 4%的参考低值。

（2）支持巴氏、Shorr、Diff-quik 等染色，每种染色设置不同的参数阈值。

（3）★采用AI技术，精子形态学分析抓捕准确率≥97.0%。

（4）采用AI技术和大数据处理，精子形态分析符合率≥99.0%，精子头部形态分析符合率≥97.0%。

（5）准确分割精子的顶体，头部和中段，自动识别并分析头部缺陷、顶体缺陷、颈部和中段缺陷、尾部缺陷等形状分类。

（6）能独立显示任意单个染色精子的头部形态分析图和测量数据。每张精子形态图谱上都标有 10μm 的比例尺。

（7）自动统计 TZI 和 SDI，对体内生育力以及体外受精评估提供临床参考。

（8）精子形态分割后的各部分支持颜色和边缘填充，具有精子形态逐个分析的图像回放，并可以对精子头部、顶体和颈部的分析结果进行核对。

（9）快速审核功能，把仪器判断为正常的精子，集中到一个视野，提高审核速度。

（10）★精子形态学分析的重复性，异常形态精子百分率和头部异常形态精子百分率的CV值＜3%。

DNA 碎片分析软件：

（1）支持染色质扩散法（SCD），可自动分析染色后的精子光晕和核之间的比例，自动统计和计算DFI。

（2）准确分析精子DNA碎片个数符合率≥95%，分析DNA完整和有DNA碎片精子符合率≥97%。

（3）能自动显示每个精子的晕轮面积、头部面积、单侧晕轮厚度、头部横径等详细参数结果。

质量控制软件：

（1）95%可信区间自动判别，均值出报告。

（2）★月监测表、Xbar图、Sbar图、Youden图和Bland-Altman图自动生成功能和自动保存质控结果，并具有配套的精子形态质控玻片用于精子形态分析质控。。

（3）两次检测精子数不足 400 条，自动提示抽样误差大于 5%。

（4）支持视频导入，用于活力质控。

配置要求：

（1）工作站：屏幕≥23寸，分辨率≥1920×1080、16G内存/1T硬盘。

（2）相差显微镜：LED光源，10X、20X相差物镜、100X明场物镜，相差聚光镜。

（3）数字相机：1/1.8英寸靶面，像素尺寸3.45x3.45um，最大分辨率2048x1536(315万像素)，最大帧频85，USB3接口。

（4）★自动平台: 偏置式设计；X-Y-Z一体化，不需对显微镜调焦机构进行破坏性改造，不改变显微镜的结构； X轴最大行程110mm;Y轴最大行程50mm；X、Y轴移动精度0.2μm； Z轴最大行程10mm，Z轴移动精度0.1μm；初次对焦时间6.5s，每移动一个视野用时小于1s；浓度/活力检测和DNA碎片分析时，扫描每个标本用时少于30秒；形态学分析时，扫描每个标本用时少于60秒；配大面积恒温玻璃板，尺寸约：130x75mm，温控范围36.5℃±0.5℃，温度精度0.1℃。

（5）具有彩色打印功能。

（6）计数工具：精子计数板（圆盘）。

售后服务要求

1.提供3天操作和维修培训。

2.计数板深度免费测量。

3.同版本软件终身免费升级。

4.根据医院需要协助建立标准化男科实验室及 SOP。

第三标段：西苑医院苏州医院输血及配套设备

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血型分析仪 | 2 | 套 | 是 |
| 2 | 输血及配套设备（血型及配血离心孵育工作组1台、免疫血清学离心机2台、涡旋振荡器 1台） | 1 | 批 | 是 |
| 3 | 血浆解冻仪 | 1 | 套 | 是 |
| 4 | 高频热合机 | 1 | 套 | 否 |
| 5 | 采液控制器 | 1 | 套 | 否 |
| 6 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 | 套 | 是 |
| 7 | 电热恒温水槽（水浴箱） | 1 | 套 | 否 |
| 8 | 移液器 | 10 | 把 | 否 |
| 9 | 低温操作平台（血库专用） | 2 | 套 | 否 |

注：1、核心产品：全自动血型分析仪；

2、产品须提供《医疗器械注册证》（不属于医疗器械的可不提供）证书复印件并加盖公章，未提供视为未实质性响应招标文件要求。

3、全自动血型分析仪、输血及配套设备允许进口产品投标。

2.技术要求及参数：

（一）全自动血型分析仪

★测试原理：采用玻璃珠介质微柱试剂卡技术和数字图像处理技术，自动实现人血样本的体外免疫血液检测。从样本扫描、试剂卡处理、样本孵育、离心、反应级别评定到结果判定与储存等，全部自动完成，无需人工干预，能满足多种数据管理要求。

★检测项目：ABO/Rh血型正反定型、 ABO/Rh血型确认、Rh血型及K分型检测、不规则抗体筛查、患者/供者交叉配血、抗体效价测定。

★检测速度：单个样本ABO正反定型及Rh(D)检测从上机到出结果时间≤7分钟（含加样等在内）。单个样本抗体筛查从上机到出结果时间≤17分钟（含加样等在内）。

测试方式：持续进样，随机进样，急诊进样，批处理进样。

测试精度和准确度：血型鉴定与抗人球蛋白测定符合率达到100％。

样本位≥42个（其中一台需满足≥80个）,样本量10-50μl。

样本类型：经离心分离的全血、3-5%红细胞悬浮液（稀释前患者／供血者）、压积红细胞、0.8%红细胞血液（稀释前患者／供血者）、血浆和血清

稀释系统：具备专用的稀释系统，可把样品自动稀释为3-5%和0.8%浓度的功能，稀释位置≥96个（其中一台需满足≥190个）。

试剂位≥42个（其中一台需满足≥80个），试剂架可自行转动混匀试剂，每30秒内可混匀一次，保证试剂处于均匀悬浮状态。

试剂卡装载量：每次可同时装载试剂卡≥148张（其中一台需满足≥240个），并可连续放置添加。

加样系统：全自动加样，≥1根加样针（其中一台需满足≥4根针），具有液面探测功能，凝块检测功能及防堵设计，并具有自动冲洗功能。

★试剂卡打孔方式：采用专用打孔器开孔，而非加样针穿刺开孔方式。有多种打孔组合，其中含可根据实验需求能一次性打1~6个孔。打孔器≥20个。

可疑卡位：具备独立的可疑卡位，不与新卡位共用，卡位数≥10个，对仪器自动判读难以确定结果的卡，自动在可疑卡位保留存储，以便人工识别判读。

离心系统：两台离心机，无需等待离心时间，满足急诊需求，离心机每次可同时放置≥20张卡。具备双相离心功能，前2分钟以800转/分钟左右的速度离心，后3分钟以1500转/分钟左右的速度离心。离心时间≤5分钟

孵育系统：具有≥12个37℃的恒温孵育卡位，具有≥24个常温孵育卡位。孵育时间≤10分钟

判读系统：采用高分辨率CCD拍取试剂卡正、反两面黑白及彩色图像分析。

信息系统连接：符合国际标准自动上、下载和主机查询，具备连接到医院LIS的串行和 LAN 接口等双向功能。

★全程质量管理软件：具备智能软件全程质量管理系统，全过程监测记录，所有步骤可追溯。同时可进行远程管理系统，实现远程诊断以及对系统配置、数据和性能的监测和审核。

操作系统：

1七寸触摸屏全中文操作界面。

2系统只供有使用者名及密码使用，可供多个使用者使用。

★仪器具备离心机：≥2台，离心机一张卡也可以离心。

★配套试剂：

1设备使用同一品牌血型试剂卡，以满足检测系统性的要求。

2需配备同一品牌的ABO血型正反定型用红细胞和抗体筛选红细胞和血型检测质控品。

3所有试剂卡日常可存放在温度高达20°C-25°C的室温环境下，无须冷藏。

含LIS系统开通许可。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血型分析仪 | 2 | 台 |
| 2 | 废液直排改装包 | 1 | 套 |
| 3 | 工具包 | 2 | 套 |
| 4 | 全自动血型分析仪专用液量定标块 | 2 | 套 |
| 5 | 中文操作指南 | 2 | 份 |
| 6 | 配套电源线 | 2 | 根 |
| 7 | 触摸显示器 | 2 | 台 |
| 8 | 条码阅读机 | 2 | 台 |
| 9 | 年度保养包 | 2 | 套 |
| 10 | 工作站（内存16G/硬盘1T SSD/带摄像头/读卡器/音箱麦克/23.8WLED/无线键鼠 ） | 5 | 台 |
| 11 | 打印机 | 1 | 台 |
| 12 | 扫描打印一体机 | 1 | 台 |
| 13 | 固定式条码扫描器 | 5 | 台 |
| 14 | 条码打印机 | 3 | 台 |
| 15 | 样本架 标准尺寸-绿色 16mm | 1 | 个 |
| 16 | 样本架 标准尺寸-蓝色 13mm | 18 | 个 |
| 17 | 样本架 标准尺寸-红色 10mm | 3 | 个 |
| 18 | 样本架 标准尺寸-绿色 16mm | 1 | 个 |
| 19 | 配套调试试剂 （ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡2000张，抗人球蛋白（IGG,C3B/C3D）检测卡400张） | 1 | 套 |

（二）输血及配套设备

2.1.血型及配血离心孵育工作组

★主要用途：血型检测；特殊血型鉴定；免疫性溶血性贫血筛查；直接抗人球实验；间接抗人球实验；补体介导的溶血病筛查；新生儿溶血病产前滴度检测；游离实验；放散实验；意外抗体筛查；意外抗体鉴定等。

★设计：离心模块与孵育模块二合一整合。

尺寸：220mm (高度) x 575mm (宽度) x 325mm (厚度)。

重量：10.89 kg。

离心机：

负载能力：=10 张玻璃珠卡

离心条件：已预编程序的. 适用于玻璃珠卡

离心速度：阶段1— 793 RPM ± 10 RPM；阶段2—1509RPM± 10 RPM

离心时间：=5 分钟

声音警报形式：三声蜂鸣音，用来提示离心的结束或者离心出错

安全系统：显示屏显示错误代码

孵育器：

孵育器容量：=20 张玻璃珠卡；

孵育批次：2个独立定时器2批次

孵育温度：37 ºC ± 2ºC

孵育时间：15 分钟, 可调节

预热时间：10-15分钟

有警报系统, 两个独立的传感器测量和控制温度

声音报警形式：三声蜂鸣音，显示孵育结束和错误状态

有过热保护

界面：LED 屏幕和按钮

含血型试剂配套辅助材料。

2.2免疫血清学离心机

用途：

分离、清洗HLA检查的淋巴细胞。

培养细胞等的分离、精制。

血球清洗（冷冻试验）、血液检查等。

分淋巴细胞清洗和红血球清洗2种转子,而且管架的交换非常简单方便。

面板设置单独的凝血酶旋钮，能准确分离血小板中的凝血酶。

加速到最大转速时间/刹车均在6秒以内

每一试管有弹簧夹具，可保证试管在倾倒液体时不会掉下。

★具有红血球和淋巴球洗涤专用转子选择。

程序选择：操作面板上有三个独立的专用程序按键，可分别进行血型判定、血球凝集反应观察；交叉适应性试验、抗球素实验；血球清洗等。

尺寸 ≤24（W）×27（D）×26（H）cm

重量 ≤11kg

转子

可选配淋巴球清洗专用转子：最大离心力 2000×g；最大处理量：0.25ml～1ml×12支；速度控制方式为按键方式。

标配红血球清洗用转子：最大离心力 1000×g；最大处理量：长度65-85mm,外径10～13mm玻璃管×12支；速度控制方式为按键方式。

2.3涡旋振荡器

振荡方式：涡旋振荡

振荡模式：点动或者连续

振荡直径：4mm

振荡速度：0-3000rpm可调，旋钮式振荡速度调节

马达输入输出功率：12W/6W

最大承载量≥1.1Kg

材质：PP外壳，硅橡胶底座

外形尺寸 (mm；WxDxH): 148x159x87

保护等级: 不低于IP42

（三）血浆解冻仪

融浆方式：恒温循环式;要求采用上下水箱恒温循环方式，其中下水箱容量60L,上水箱30L，每分钟热水循环2次，以保证上水箱水温恒定

温度控制：范围常温-41℃，控制精度±1℃。

质控功能:在显示屏上点击“质控”，即可现自动检测下水箱、上水箱水温温度差(△T)并自动升成质控图。

最大化浆量≥28袋，全负荷解冻时间＜30min

摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率≥25次/min。

清洗：可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗、自动净化功能。

随机配备不少于5个200ml模拟血浆袋，用于验证血浆解冻仪性能

解冻数据记录存储：单次解冻数据内容包含水温上限、水温下限、水箱温度曲线、解冻完成曲线、模拟血浆袋核心温度曲线、条码信息等指标内容

多种解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式。

操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及血浆袋核心温度的变化曲线。

解冻框：解冻仪工作水箱配备不锈钢解冻框，解冻框使用软弹簧将血浆袋隔开，并通过栅栏式不锈钢上盖防止血浆漂浮

解冻功率不少于4000W，整机重量不少于140kg。

配置要求：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血浆解冻仪 | 1 | 台 |
| 2 | 进水管 | 2 | 根 |
| 3 | 排水管 | 2 | 根 |
| 4 | 储存卡 4GB | 1 | 个 |
| 5 | 电源线 3M | 1 | 根 |
| 6 | 模拟血浆袋 200ML | 1 | 包 |
| 7 | 一次性套袋100个/包 | 2 | 包 |

（四）高频热合机

电源电压： AC220V 50Hz，自动调压

电源输入功率：200VA

工作方式: 自动热合

封口速度：≥18次/分

适用管径: 外径φ3mm～φ7mm

外型尺寸：约150×340×235（mm）（宽×深×高）

重    量：≤7.1Kg

自动调压, 能在输入电压为195V～246V的状态下进行正常工作。

设有状态指示灯，便于观察机器运行情况。

性能可靠、结构合理的热合开关，安全耐用，无污染、不破坏液体质量。

具有自动休眠功能，有效节能。

设有“唤醒”按键，一键回到待机状态。

封口牢固不渗漏。

热合面无需剪刀，轻拉即开。

（五）采液控制器

采 液 量：50～1000ml

液体比重：1.05g/ml

分 度 值：2ml 或2g

摇摆角度：13°±2°

摇摆频率：30±2次／分

输入功率：≤40W

工作环境：0℃～40℃室内

报警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示

采液控制量(ml)：100、200、300、400

外形尺寸(mm)：170×275×150   (宽×深×高)

采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血

通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷

计量单位ml、g可一键转换。

大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液

托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁

具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性

（六）血小板恒温振荡保存箱

温控方式：双微处理机技术

控温范围：22℃±2℃

显示精度：0.1℃

报警温度：＜20℃、＞24℃

振荡幅度：50mm±5mm

振荡频率：60次／分±5次／分

振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

存放袋数：5袋（机采袋）／10袋（手工分离袋）

存放层数：5层

存放面积：270×270（mm）（宽×深）

层高：35mm

外形尺寸：510×545×700 (mm)（宽×深×高）

重量：60kg

工作环境：室内，环境温度5℃～40℃，相对湿度：≤80%

电源：AC220V、50Hz

具有独立的振荡监测系统，实时监控振荡小车的运行。

故障报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、停振报警。

报警方式：声光双重报警，具有警报静音开关。

热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音、阻绝外来冷/热源

箱体采用整体发泡，发泡厚度达40mm，门内有密封条，保温效果更好。

配备不锈钢托盘，存取方便、易于清理。

配备冗余温度传感器，当传感器出现故障时，无需停机用户可手动切换。

压缩机，R134a环保制冷剂，强制风冷式。

电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低。

配备后备电池，可在断电的时候及时报警。

底部四个万向脚轮，并带有自锁功能。

体积小巧。

（七）电热恒温水槽（水浴箱）

输入功率：800W

控温范围	：5～99℃

恒温波动度：±0.5℃

分辨率：0.1℃

容积：22L

内胆尺寸(mm)：W×D×H	450×300×190

外形尺寸(mm)：W×D×H	610×340×260

（八）移液器

满足手动可调式移液器涵盖量程5-50ul,10-100ul,20-200ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul;

计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；

可高温高压消毒，可拆卸式组件；

管嘴连件具有高化学稳定性；

方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

清脆的计数器调节提示声音，保护设定量程，提示意外改变；

适配多种吸头。

（九）低温操作平台（血库专用）

外部尺寸：约1200*750mm，制冷区域尺寸≧1060*610mm，高度约880mm，冷藏温度2～8℃，可调温，操作台面上形成2～8℃的层流环境。一体机设计，无室外机。

产品结构要求：操作台台面采用长度方向左右两侧对称设计，中间为制冷操作区域；四周柜口采用环保纳米塑料材料制作，无冷桥、不冰手、耐清洗、抗菌。

产品材质：制冷区台面采用304不锈钢孔板，厚度为1.5mm；制冷箱体内壁全部采用304不锈钢板，厚度1.2mm；四周柜口采用环保纳米塑料材料制作。

使用两个独立的制冷系统。

控制系统：微电脑数字温度调节控制系统，温度数字显示，具有调节键自锁设定，温度调节方便，又可避免误操作。

具有调节键自锁设定，开机可快速将温度降到2-8℃。噪音＜50分贝。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷压缩机 | 台 | 2 |
| 2 | 膨胀阀 | 个 | 2 |
| 3 | 干燥过滤器 | 个 | 2 |
| 4 | 高低压控制器 | 个 | 2 |
| 5 | 电磁阀 | 个 | 2 |
| 6 | 蒸发风机 | 套 | 4 |
| 7 | 温度控制器 | 套 | 1 |
| 8 | 冷凝风机 | 套 | 2 |
| 9 | 交流接触器 | 套 | 1 |

第四标段：西苑医院苏州医院化学发光及生化流水线（急诊）

1.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光及生化流水线（急诊） | 1 | 套 | 是 |

注：1、核心产品：化学发光及生化流水线（急诊）；

▲2、产品须提供《医疗器械注册证》证书复印件并加盖公章，未提供视为未实质性响应招标文件要求。

3、化学发光及生化流水线（急诊）允许进口产品投标。

2.技术要求及参数：

★发光模块采用电化学发光技术

★发光单模块试剂位≥48个，有足够试剂位开展必要项目

★提供能溯源至BRAHMS的PCT产品

★发光模块采用一次性Tip/cup加样系统，减少交叉污染

★生化模块采用非接触式混匀方案，减少交叉污染

★发光心梗项目检测时间≤9分钟

★发光项目定标要求：全项目两点定标，能够有效控制成本，校准有效期≥1月

★单模块发光检测速度：≥300测试/小时；单模块生化检测速度：≥2000测试/小时；单模块离子检测速度：≥900测试/小时

★HCG项目未稀释标本线性上线≥10000 IU/L

★PCT等重症项目在2024室间质评中需单独分组且有充分客户基础。生化模块采用一体化试剂盒上机，无需分辨R1及R2（或R3）试剂。

生化、发光模块均支持：不停机状态连续装载/卸载试剂盒，真正实现急诊全天候不停机工作。

提供同一品牌全自动生化发光一体机，保证系统同源稳定，一管血即可实现生化及发光项目检测

生化反应杯：可替换UV塑料杯

生化孵浴系统：水浴或空气浴

生化总反应体积：80-300微升

发光平均样品需求量：≤30 ul

系统具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术，具有其他样本状态检测功能更佳

系统样本处理：采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥200个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测

样本稀释(浓缩)功能：可进行样本自动稀释和浓缩检测

重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检

原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员，提供当地应用技术人员联系方式和厂家维修承诺书，以方便核查。

含LIS、HIS软件接口对接。

配套通讯工作站、打印机、扫描墩、加样枪等。

第五标段：西苑医院苏州医院血气分析仪

1.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 1 | 套 | 是 |

注：1、核心产品：血气分析仪；

▲2、产品须提供《医疗器械注册证》证书复印件并加盖公章，未提供视为未实质性响应招标文件要求。

3、血气分析仪允许进口产品投标。

2.技术要求及参数：

适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。

★检测项目：pH、pCO₂ 、DO₂ 、Na+、K+、Cl-、Ca++、Glu、Lac、Hct、tHb、O₂Hb、COHb、 MetHb、HHb、tBili、SO₂。

全项目样本体积≤150uL，最小样本体积≤65uL。

进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安瓿瓶进样时无需另接适配器。

测试方法：电极法，光学法（血氧）。

★测试速度：≤45s全参数。

★无需另外购置/更换除试剂盒之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护。

★ 使用一体式、多人份、抛弃型试剂盒，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。

★生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道、从而尽可能保障操作人员的生物安全性。

★一体化试剂盒（含电极卡）室温保存，无需冷藏。

★一体化试剂盒（含电极卡）出厂有效期均≥180天，上机效期均≥31天。

更换新的试剂盒时，自动试剂盒验证，确认检测系统性能。

★标配内置5水平质控；执行质控程序不消耗测试人份数。

★系统对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。

★处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入，且对相应措施进行自动记录供查询。

同一病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。

若标本受到干扰物质影响。仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网、并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端 远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。

用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。

对质控结果进行自动记录且生成质控图，满足ISO15189要求。

第六标段：西苑医院苏州医院血培养仪器及鉴定药敏仪

1.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血培养仪器 | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 鉴定药敏仪（全自动细菌鉴定药敏分析系统） | 1 | 套 | 是 |

注：1、核心产品：鉴定药敏仪；

2、产品须提供《医疗器械注册证》证书复印件并加盖公章，未提供视为未实质性响应招标文件要求。

3、血培养仪器、鉴定药敏仪（全自动细菌鉴定药敏分析系统）允许进口产品投标。

2.技术要求及参数：

（一）血培养仪器

应用范围：主要用于血液和其他无菌体液中细菌、真菌及分枝杆菌的培养检测。

★检测原理：比色法。可根据瓶底颜色变化，帮助减少因延迟上瓶导致的漏检。

具有3种判断阳性瓶的标准：阈值法、速率法、加速度法。可有效防止延迟放瓶造成的假阴性。

培养瓶为塑胶瓶包装，防止培养瓶的破裂造成污染，增强使用者的安全性。

★血瓶效期≥10个月，且可提供原装瓶，保证正常使用。

每个培养瓶的孵育时间，可通过原有操控主机的触摸式屏幕进行调整设定，不必从键盘输入。

仪器可以随时在任何位置放置培养瓶，并且每个培养箱可单独设置，进行血培养、体液培养或分枝杆菌培养。

★仪器至少可培养120个培养瓶。仪器可拓展，一台主机可连接6个箱体，最多可检测840瓶。

仪器以屏幕显示和声音自动提示操作者阳性瓶和阴性瓶。

★可提供不少于5种血培养瓶供临床选择，厌氧瓶具有吸附碳青霉烯类抗生素能力。

操作者可以将瓶放在任意位置，不需额外软件及输入程序。

（二）鉴定药敏仪（全自动细菌鉴定药敏分析系统）

★全自动微生物鉴定及药敏分析系统采用多波长色谱鉴定技术和动态比浊分析原理。

★仪器能鉴定革兰阴性菌、革兰阳性菌、酵母菌、厌氧菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌等，可鉴定菌谱≥600种。

药敏分析系统能完成革兰阴性菌、革兰阳性菌、肺炎链球菌的快速药敏试验。平均6－8小时内完成细菌药敏试验，革兰阴性菌可提供>30种抗生素药敏结果。

MIC值报告药敏结果可符合CLSI、EUCAST标准。

全封闭系统，无气溶胶飞溅或溢出

★仪器真空充填器利用试卡半透膜原理自动完成菌液充填。每次可同时充填≥10个测试板，采用热切割密封后的试卡可自动被传载至读数/孵育系统。

★仪器将完成后的试卡自动从读数架中退出，进入废卡收集装置，无需人工干预。

鉴定卡、药敏卡分别独立包装。

仪器测试卡位≥60

★采用无菌生理盐水配置菌液，检测过程中无需额外加试剂。

★高级专家分析系统：储存＞40000个MIC分布，可报告>3000种耐药表型。

高级专家系统能自动修正结果，提供临床治疗建议和修改。

可通过BCI和LIS实现双向通讯。

数据可以导入Excel和Whonet统计软件，准确上报耐药数据，监测罕见耐药表型。

配套图文工作站1套、电子看板1套（≥27寸）、激光打印机2套、条码打印机2套、扫描墩、加样枪等。

第七标段：西苑医院苏州医院医用冰箱及配套设备

1.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 2 | 套 | 是 |
| 2 | 通风柜 | 1 | 套 | 否 |
| 3 | 显微镜（门诊、急诊、血库） | 5 | 套 | 是 |
| 4 | 普通低速离心机（门诊、急诊、血库） | 6 | 套 | 是 |
| 5 | 低温离心机（门诊、急诊） | 2 | 套 | 是 |
| 6 | 二氧化碳培养箱（急诊） | 1 | 套 | 是 |

注：1、核心产品：生物安全柜、低温离心机（门诊、急诊）、二氧化碳培养箱（急诊）；

▲2、产品须提供《医疗器械注册证》（不属于医疗器械的可不提供）证书复印件并加盖公章，未提供视为未实质性响应招标文件要求。

2.技术要求及参数：

（一）生物安全柜

型别：Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环、30%排气的层流方式

内部有效尺寸(宽×深×高)：约1004mm×630mm×630mm；外形尺寸(宽×深×高)：约1200mm×795mm×2050mm

过滤技术：采用ULPA高效过滤器过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒）材料为硼硅酸盐的玻璃纤维.

洁净度：不低于ISO 4 级

送风和排风系统都设置“零泄漏”

前吸入口采用无阻碍回风独特技术

前口风速（工作窗口吸入风速）0.55 m/s±0.025； 下降风速  0.35m/s±0.025

隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：＞900（1x）

振动半峰值  ≤3μm

★结构：外箱体全部采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用SUS304优质不锈钢，圆弧角R10内胆一次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统独特技术，玻璃可全幅清洗。

可移动式SUS304优质不锈钢工作台面，台板可移动和容量＞4000mL的集液槽下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。

操作挡板为6mm安全玻璃移门，手动升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。可拆卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳。

气流平衡生物防护：

人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次；

狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次；

受试产品防护（5-8×106/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

菌落总数≤5 CFU/每次；

交叉感染防护（5-8×104/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

菌落总数≤2 CFU/每次 ；

独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性。

带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭。

数显式控制界面，轻触按键操作。彩色LCD液晶屏实时显示下降风速，吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。

工作区配置双防水插座设计，具有断电保护功能；可提供一个过渡通道带便于操作者有选择的使用。

安全柜具有节能模式：在不关闭风机拉下移门后，风机保持低速循环，保证其设备内的基本洁净度，在打开移门后马上能达到洁净状态。

前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。照明与杀菌系统安全互锁系统。紫外灯具具有预约定时功能，可实现定时开启，提高效率。

风机风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。

提供三类医疗器械注册证。

（二）通风柜

外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×800mm×2410mm；（尺寸可根据要求订制修改）

内部尺寸≥（L×D×H）1290mm ×600mm×870mm。

台面板到地面高度：900mm；

所需排风量：930 m³/h；

额定功率：550 W(含负载)；

照度：≥300lx；

前窗玻璃开口高度：750mm；

LED日光灯功率：40W；

使用人数：2—3人；

通风柜外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。

通风柜操作区采用抗倍特板，具有较高的防酸碱性；台面板采用实心理化板，能够拆卸便于清理。

通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。

通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。

通风柜控制面板采用轻触式开关，LED数码显示屏显示风机档位。

通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。

通风柜插座采用实验室专用安全产品，带透明防溅盖。

通风柜配置底柜，底柜采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂；底柜约1360*480*730mm（L×D×H）。

通风柜可选配壁式供水考克、供水流量控制阀、壁式供气考克、供气流量控制阀、实验室水槽。

通风柜可选配内置PP离心风机。

通风柜具有断电记忆功能。

（三）显微镜

★光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≤45mm，支持明场、相差、暗场观察，可升级偏光和荧光。

调焦机构：粗微调同轴调焦机构，备有粗调限位器，避免损坏物镜；微调旋钮最小调节幅度2.5μm。

载物台：机械固定式载物台约211mm x 154mm，钢丝传动，无齿条结构；移动范围≥76 mmx52mm，载物台XY 移动可锁定。

★聚光镜：内置孔径光阑，7孔位万能聚光镜，包括明场(4X-100X)、2X物镜、暗场、相差（Ph1、Ph2、Ph3）、荧光；聚光镜可锁定。

照明系统：内置LED透射光照明系统，LED光源寿命60000小时以上。

★目镜筒：三目观察筒，瞳距调节范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，分光：50%/50%；10X目镜，视场数≥20mm。

★物镜：不少于5孔位物镜转换器，平场消色差相差物镜10X（N.A.≥0.25，W.D.≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65，W.D.≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25，W.D.≥0.15mm，OIL）

（四）普通低速离心机

控制电机：微电脑控制，触摸屏设定参数,采用交流变频电机驱动

工作模式：具有10种升、降速率选择模式,提供15种工作模式选择，可自由编程、调用

最高转速：6000rpm,最大对应离心力5474g，转速精度±10rpm

噪音：≤56dB

定时范围：1～99h：59m：59s

配置：采血管提篮28支 1套。

（五）低温离心机

微电脑控制，液晶屏显示，触摸键设定参数。

制冷：快速预制冷功能，从室温降到4℃不超过6分钟。

★开门模式：磁感应双锁杆门锁，运行更安全可靠，电机启动自动上锁。

配平模式：目视平衡，无需配平，不平衡偏重最大可达30克。

升降速率：10种升降速率选择，15种工作模式存储选择。

最高转速：6000rpm。

最大相对离心力： 5474×g。

★转速精度：±10rpm。

转子最大容量：750ml×4。

温控范围：-20度—40度。

温控精度：±1度。

配置：真空采血管96支  1套。

（六）二氧化碳培养箱

外箱尺寸(W×D×H)：约620mm×772mm×907mm。

内箱尺寸(W×D×H)：约490mm×525mm×666mm。

内部容积：170L。

二氧化碳浓度控制范围：0-20%。

二氧化碳浓度控制精度：±0.15%。

加湿系统：增湿盘自然蒸发，95%RH ±5%。

CO2控制器：TC传感器。

空气循环：风扇驱动空气循环。

外部材料：镀锌钢板，内部材料：SUS304钢板，箱门：镀锌钢板，内门：钢化玻璃，内胆采用精密冲压加工，表面细致处理。

隔热层：环戊烷硬质聚氨酯发泡，隔热材表面做防颗粒脱落处理。

加热模式：六面加热方式，高性能加热系统，为整个培养箱提供了高度均匀的温度分布，使整个培养箱的温度更为均一。温度均一性：37±0.25°C；温度控制精度：37±0.1°C；温度范围：(室温+5)-50°C±0.2°C。

超温报警：带有超温保护系统，当主温度控制系统生效时超温保护系统启动，自动切断培养箱加热系统，并具有声光报警。

进气口标配(HEPA)过滤器：针对细菌颗粒等，过滤效率高达99.995%，有效过滤CO2气体中的细菌和灰尘颗粒。

★内胆：内胆采用不锈钢一体设计，无棚柱条，不易腐蚀、便于清洁，网架平稳。

★触摸屏：7寸触摸屏位于门上方，方便操控，电阻屏设计，可带手套操作，反应灵敏。可设置并显示温度，具备设定温度提示功能。可设置并显示二氧化碳浓度，实现34℃，37℃，38.5℃三个温度点下CO2浓度单独三点校准功能。历史数据及曲线直观展示，有权限管理功能，并带有密码锁，安全可靠。一键实现中英文快速切换。

★灭菌功能：标配紫外灭菌功能，无臭氧型UV灯可以照射到水盘和整个风道，杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽中的霉菌。

报警功能：带有声音和视觉报警，屏幕菜单提示。报警功能：高温报警、低温报警、自动设定温度报警、二氧化碳浓度超过上限报警、二氧化碳浓度超过下限报警、气体浓度报警、气体用完报警、开门时间超限报警。

第八标段：医用冰箱及配套设备

1.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷链监测系统 | 1 | 套 | 否 |
| 2 | 超低温冰箱（-80℃）（临检） | 2 | 套 | 是 |
| 3 | 低温冰箱（-20℃）（临检、急诊、血库） | 4 | 套 | 是 |
| 4 | 普通冰箱（2-8℃）（临检、血库、急诊）（储血、标本、试剂暂存） | 6 | 套 | 是 |
| 5 | 血液冷藏箱 | 1 | 套 | 是 |
| 6 | 血液转运箱（带温控） | 5 | 套 | 否 |

注：1、核心产品：超低温冰箱（-80℃）（临检）、低温冰箱（-20℃）（临检、急诊、血库）、血液冷藏箱；

▲2、产品须提供《医疗器械注册证》（不属于医疗器械的可不提供）证书复印件并加盖公章，未提供视为未实质性响应招标文件要求。

2.技术要求及参数：

（一）冷链监测系统

主机配置：内存：DDR4 8G；硬盘：M.2Sata128G

温湿度传感器：实验室冷链监控系统一般使用高精度数字温湿度传感器，该传感器可测量宽范围的温湿度，并具有高度的稳定性和重复性，能够为用户提供高精度、实时的监测数据。

温度范围：实验室冷链温湿度监控系统应该能够适应实验室不同的温湿度要求，温度范围为-100°C到80°C之间，湿度范围：10%-100%。在选择实验室冷链监控系统时，用户应首先根据实验室需要确定测量的温度范围，以便选择合适的监控方案。

记录间隔：实验室冷链温湿度监控系统的记录间隔需要根据监测对象不同而有所不同，一般为1分钟至10分钟之间。记录间隔越短，则监测数据越准确，但同时也需要更大的存储空间来存储监测数据。

监测精度：实验室冷链温湿度监控系统应该具备较高的监测精度，在±0.5℃内，精度越高，监测越准确。

数据存储能力：实验室冷链温湿度监控系统需要提供大容量的存储空间来保存监测数据。此外，监测数据应当支持云管理，并可查看历史温湿度变化图表和报表，方便用户进行数据分析和对比。

报警系统：实验室冷链温湿度监控系统应该具备多种报警系统，当监测到实验箱内温湿度过高或过低时，系统能够及时发出声音、短信、邮件等报警通知。

外部接口：实验室冷链温湿度监控系统需要提供网口、USB接口等外部接口，方便设备联网，并可通过电子邮件或短信等方式远程获取监测数据。

安装和操作：实验室冷链温湿度监控系统应具有人性化、简单的操作界面，用户可以通过用户手册和在线技术支持组织来轻松安装、操作和维护该设备。

质量控制：合格的实验室冷链温湿度监控系统还应具备能够实现质量控制的功能。例如，设备应该可以自动检测传感器电池电量以确保数据的准确性。

（二）超低温冰箱（-80℃）（临检）

温度范围：-40℃~-86℃(每档0.1℃，环境温度10℃~30℃)，宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。

有效容积：≥603L。

外箱尺寸(W×D×H)：约1030×875×1990mm。

内箱尺寸(W×D×H)：约770×600×1280mm。

样本容量：2ml样本存放量40000支(400个10×10冻存盒)。

额定输入功率：1195W。

外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。使用的VIP PLUS真空隔热发泡技术，厚度130mm，保温效果更好

内门数量：2扇(均附带锁扣)，采用不锈钢框架及ABS树脂板整体结构，每扇内门带有独立密封结构；外门数量1扇(附带锁扣，可配挂锁)采用电镀锌钢板。

检测孔：2个，17mm(背部，左下角)。

制冷剂：高温侧：R404A(环保型)/低温侧：R508(环保型)。

安全装置：高/低温报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机保护机能，多种故障报警(高低温报警、传感器报警、断电报警、冷凝器高温保护、环温超标报警)；两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)。

标准配置：钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个, 可选配冻存盒。。

冷却方式：直冷式。

电脑板温控：数字式温度显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃~-86℃可调。

★外门设计：立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。

除霜功能：带有机组框体加热管，利用压缩机余热对箱体易结霜位置进行加热，避免结霜。

★压缩机：全封闭型压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。

★标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。

冷凝器：翅片式铜管冷凝器，非微通道冷凝器，制冷系统压力小，散热效果良好且不易脏堵。冷凝器过滤网便于更换和清洗。

配套冻存架 30个。

（三）低温冰箱（-20℃）（临检、急诊、血库）

★控制：微电脑控制，温度数字显示。温度范围：-20℃~-40℃(0.1℃调节，环境温度10℃~30℃)，硬脂发泡聚氨酯保温层，保温效果良好；上下室独立制冷系统，相互不影响运行使用。

有效容积：≥481L。

外箱尺寸(W×D×H)：约793×770×1806mm。

内箱尺寸(W×D×H)：约649×614×600mm×2室。

外部材料：喷涂钢板。

内部材料：喷涂钢板。

外门：2扇(附带锁扣，可配挂锁)。

压缩机：全密闭活塞式250W×2个(上下两室各使用1个)。

★制冷剂：R404A(环保型)。

网架：高度可调，6层6个，使用灵活，抽屉盒12个。

安全装置：高/低温报警，断电报警，断电记忆，远程警报接点，传感器异常报警，声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警，压缩机保护功能。

标准配置：钥匙1套，网架6层6个，抽屉盒12个，除霜铲1个，尼龙夹子大小各2个。

冷却方式：直冷式。

电源(V/Hz)：单相220V/50Hz。

电脑板温控；数字式温度显示。

检测孔：2个。

保护机制：具有开机延迟保护机制以及显示屏密码保护机制。

抽屉：独特的抽屉设计，减少开门时冷气泄露，储藏物品也更方便。

（四）普通冰箱（2-8℃）（临检、血库、急诊）（储血、标本、试剂暂存）

控制：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃，实现2~8℃冷藏柜的温度控制。

有效容积：≥536L。

外箱尺寸(W×D×H)：约900×668×1950mm。

内箱尺寸(W×D×H)：约820×523×1375mm。

额定输入功率：350W。

外箱材料：电镀锌钢板、聚酯树脂粉喷涂。

内箱材料：电镀锌钢板、聚酯树脂粉喷涂。

检测孔：1个。

移动：配备脚轮，自带止动装置。脚轮设计便于机器移动，底角设计固定方便。

电源(V/Hz)：单相220V/50Hz。198～242V宽电压设计，电压不稳的地区也可以使用。

★压缩机：变频压缩机。带有1个交流冷凝风机。

HC制冷剂：R290。

★外门：2扇，带热反射膜的双层平移玻璃门设计，有效防止紫外线和热量进入箱内，大视觉设计，清晰观察箱内物品；开门方便，可在狭小空间内操作，节省空间。

★制冷：柜内采用4个交流蒸发风机，强制风冷循环，柜内温度稳定，即使负荷较大，也能迅速制冷；

除霜：循环除霜系统，即使在除霜时仍然保证柜内温度在使用要求范围内。

控制器功能：可以实现开机延时保护、压缩机保护、显示屏密码保护等。

接口：带有485接口，可外接网线，MODBUS通信输出温度数据(选配)；设备运行状态及箱内温度可使用USB数据接口导出。

安全装置：多重故障报警，可实现柜温高低温报警、门开报警、断电报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、蓄电池寿命报警、冷凝风扇寿命报警、远程报警输出、显示屏密码保护；门体上部配有门锁,让保存物品更加安全。

冷凝水：汇集后自动蒸发。

（五）血液冷藏箱

制冷模式：风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃(环境温度10℃~35℃)范围内。

电脑板温控：上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。

有效容积：≥74L。

外箱尺寸(W×D×H)：约586×627×843mm。

内箱尺寸(W×D×H)：约490×417×369mm。

外部材料：喷涂钢板。

内部材料：喷涂钢板。

门：喷涂钢板，带电加热的发泡玻璃门(可选开门方向)。

可调节隔板：1层，承重≥20kg。

★压缩机：采用全封闭压缩机。

制冷剂：R134a(环保型)。

整机装载量：为48袋400ml血袋，可装6个网筐。

玻璃门：带有电加热的发泡玻璃门，有效防止门体凝露；自动化露功能，防止高湿度结露。

★温度探头：双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行。

温控器：带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。

蒸发器探头：配有蒸发器探头，当一次性存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜。标配接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面

除霜：采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动。

配有记录仪：并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录。

安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启。

内置蓄电池：断电后可持续显示箱内温度及声光报警68小时。检测孔1个(箱体左侧)。

（六）血液转运箱（带温控）

外尺寸:约390x252x320 mm

内尺寸:约340x175x250 mm

容积：≥15L

保温厚度：约25mm

配套记录仪*5（包含一年流量费用）、打印模块*5、冰排数量(医用冰排) *4个/台

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.安装及售后服务要求(适用于1-8标段)：

(1)按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购方审核。

(2)本项目中应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

(3)服务期内,报修后2小时响应,24小时内到达现场，72 小时内排除故障,如无法修复正常运行的,须标明赔偿标准。

4.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的第六标段的产品中激光打印机属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：西苑医院苏州医院***

项目编号：JSZC-320500-JZCG***【多标段填（标段*：***）】

甲方：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

电话：0512-67870690

传真：0512-67870690

乙方：***

地址：***

电话：***

传真：***

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、卸货、搬运、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币 *** 元，小写￥ ***元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的包装、供应、运输、卸货、搬运、安装、调试、技术支持与培训、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：合同生效后接甲方进场通知后*** 天内供货并安装调试结束。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点完成安装调试，经甲方最终验收合格，由甲方向乙方按合同总价支付95%的款，余款5％在验收合格满三年，无质量问题且乙方不存在其他违约情形，由甲方向乙方一次性付清。

（2）乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行转账等，乙方账户信息如下：

开户名称：***

开户银行：***

银行账号：***

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行初步验收。经乙方安装调试完毕，甲方按合同约定对货物的性能等进行最终验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方最终验收合格后，乙方将提供 **  年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。如乙方未按约提供质保服务的，甲方有权委托第三方提供相应服务，因此发生的费用由乙方承担。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有符合合同约定的、良好的性能。货物经甲方最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有瑕疵或缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应自修补或更换完毕经甲方重新验收合格之日起，重新起算修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的20%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：苏州市姑苏区

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

本项目共有8个标段。本次开标顺序为一、二、三、四、五、六、七、八标段依次开标。本项目投标人可投报所有标段，兼投兼中。评审顺序按标段顺序评审。

二、评分标准（第一标段：采血分拣相关设备）

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）售后服务保障方案：22分

1、项目实施方案（6分）

投标人根据本项目特点，制定项目实施方案。

（1）设备的交货期工序计划、安装进度计划、安装人员计划方案；

（2）设备验收方案；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。

2、项目设计方案（6分）

- 投标人根据本项目特点，制定项目实施方案。

- （1）硬件安装详细实施方案；

- （2）软件安装详细实施方案；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

3、投标单位维保方案比较（6分）

投标单位根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。

（1）维保收费清单及价格(包括不限于零配件、备品、备件、消耗品价格)；维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式；质保期满后的年保费用；

（2）整个维保工作具体维保内容(包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等)；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。

4、培训方案（4分）

投标人根据本项目特点，制定培训方案；

（1）培训内容及方法计划；

（2）负责培训人员情况；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 4分。

（三）技术参数比较:30分

投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，注“★”的技术指标为主要参数，每符合一项得3分；本项最高得30分。

（注：“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3. 厂家技术白皮书，未按要求提供的视为负偏离。）

（四）投标单位履约能力：5分

投标单位或所投产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，每提供一项证书复印件得1分，最高得5分。（注：需提供以上证书复印件或官网截图并加盖公章，不提供不得分。）

（五）项目业绩：3分

投标单位或投标产品的生产厂商提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目的，每提供一份得1分,最高3分。（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

三、评分标准（二标段至八标段）

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）安装实施方案（6分）

1、投标单位根据本项目特点，制定项目实施方案。

（1）交货期工序安排(包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等)；

（2）产品质量控制(包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等)；

（3）验收方案(包括不限于验收流程、验收方法、验收标准等)；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。

(三)售后服务方案（16分）

1、维保收费及维保方案:4分

投标单位根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。

（1）维保收费清单及价格(包括不限于零配件、备品、备件、消耗品价格)；维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式；质保期满后的年保费用；

（2）整个维保工作具体维保内容(包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等)；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 4分。

2、培训方案:6分

投标单位根据本项目特点，制定培训方案。

（1）培训内容及方法计划(包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等)；

（2）负责培训人员情况(包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等)；

（3）培训设备场地等情况介绍；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。

3、故障处理预案:6分

投标单位根据本项目特点，制定处理方案。

（1）预案可行性及完整度情况(包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等)；

（2）响应速度及处理流程(包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等)；

（3）资源调配和协调及支援能力(包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等)；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。

（四）技术参数比较：30分

投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，注“★”的技术指标为主要参数，每符合一项得3分；本项最高得30分。

（注：“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.厂家技术白皮书，未按要求提供的视为负偏离。）

（五）售后服务承诺（2分）

投标单位承诺可以按照标段要求年限提供所投产品原厂免费质保期服务，在此基础上每增加一年免费质保期的加 1分，最多加2分。

(注:投标文件内须提供承诺函并加盖投标单位公章，未提供不得分。)

（六）所投产品业绩比较（6分）

投标单位或投标产品的生产厂商提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目业绩的，每提供一份得2分,最高6分。（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。