二、技术要求
1、本次采购项目的要求及数量详见下表。
	编号
	名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量

	1.化学实验室（2间）

	一、教师演示控制

	
















1
	教师演示讲台
	3000*700*900mm
	1.全钢结构；规格：不小于3000*700*900mm
2.台面：采用厚度为不小于20mm的一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷台面，台面表面为实室专用耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。台面由耐污染黑色坯体与表面专用耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体比浅色坯体更耐污染，且可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
技术参数满足以下指标：
★2.1工艺性要求：陶瓷台面板要求采用一体实芯坯体，表层为釉面。经对面板样品检测，釉面和坯体之间呈一体、无断裂、不脱层、无空洞、无气泡、无杂色、无釉面碎屑
★2.2单边凹槽工艺性能：对台面一体烧制釉面进行测试，结果：符合，对凹槽阻水进行测试：凹槽宽度不小于11mm，深度不小于1mm，每延长米储水量不小于11ml。
★2.3抗落球冲击：参照GB/T 26696-2011或T/CIQA 10-2020标准，重量≥325g，落差≥600mm，检测结果：无裂纹及破损或样品无破坏。
★2.4耐化学腐蚀性：参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准不低于GLA级检测结果：合格.
★2.5耐磨性：参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.7-2016)标准，检测结果：4级/2100转。
3.柜体：材质为厚度不低于1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置；
4.拉手：C型不锈钢拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：：采用ABS专用连接组装件；
8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，合页承重≥80kg；
9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。

投标人提供满足以上“★”技术参数要求提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章放入标书中。
	张
	2

	
2
	实验室专用水槽
	550*450*310
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	2

	

3
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	2

	
4
	实验室专用洗眼器
	单眼
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	2

	二、学生实验操作及学习区

	
















1
	化学学生实验桌
	1225*600*780mm
	1、外形尺寸为不小于1225*600*780mm,含功能围栏总高度为不小于925mm；
2、台面：采用厚度为不小于20mm的一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷台面，台面表面为实室专用耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。台面由耐污染黑色坯体与表面专用耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体比浅色坯体更耐污染，且可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
技术参数满足以下指标：
★2.1工艺性要求：陶瓷台面板要求采用一体实芯坯体，表层为釉面。经对面板样品检测，釉面和坯体之间呈一体、无断裂、不脱层、无空洞、无气泡、无杂色、无釉面碎屑
★2.2单边凹槽工艺性能：对台面一体烧制釉面进行测试，结果：符合，对凹槽阻水进行测试：凹槽宽度不小于11mm，深度不小于1mm，每延长米储水量不小于11ml。
★2.3抗落球冲击：参照GB/T 26696-2011或T/CIQA 10-2020标准，重量≥325g落差≥600mm，检测结果：无裂纹及破损或样品无破坏。
★2.4耐化学腐蚀性：参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准不低于GLA级检测结果：合格。
★2.5耐磨性：参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.7-2016)标准，检测结果：4级/2100转。
3、左右侧围边采用一体化压铸工艺，尺寸为不低于400*75*15mm，围边长度达不小于390mm，高出台面不低于38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型设计，高出台面不低于38mm，表面环氧喷涂处理；
4、后功能栏杆，采用不低于20*30mm的方管弯管成型工艺，高出台面不低于140mm，防止仪器设备打翻设计；
5、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，中间镂空设计，防止灰尘堆积；
6、桌腿采用固定高度设计，底部配ABS可调脚（调节范围≥30mm），上部分尺寸为不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.5mm家具管制作而成；下脚尺寸为不小于560*60*40mm，采用不小于2mm钢板冲压一体化成型，表面环氧喷涂处理；
投标人提供满足以上“★”技术参数要求提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章放入标书中。
	张
	56

	
2
	万向抽风装置
	90*150*45mm
	万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为不小于90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	56

	







3
	多功能防溅水槽柜
	600*450*820mm（H）
	1、水槽柜整体尺寸为不小于600*450*820mm（H） 2、底围尺寸不小于590x440x60mm，中间部分长宽尺寸不小于600x450mm；材质不小于1mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸力为不小于450x600x475mm，水槽内空上部尺寸为不小于405*480mm，底部尺寸为不小于345*425mm 3、水槽最高深度为不小于370mm，最低深度不小于300mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不小于10个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管；检修门带锁，底围安装1寸定向轮
★多功能防溅水槽柜技术要求满足：
（1）水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能；
（2）水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求；
（3）水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质；
（4）水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。
提供满足以清理维护。水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管；检修门，带锁，底围安装1寸定向轮。投标人提供满足以上“★”技术参数要求提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章放入标书中。
	套
	24

	






4
	升降折叠水龙头
	双口
	1、主体材质为铜制，主管管径不小于26mm。2、涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。3，折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。4，实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径不小于55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。5，开关旋钮：通过环保Rohs认证，材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。6，水龙头开关寿命：采用高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过不小于50万次寿命试验后，阀芯上游及阀芯下游在水压1.6MPa，保压时间60s，无永久性变形，通道过水无渗漏，密封性能符合 GB18145-2014 国家标准，静态最大耐压10巴。7、水咀三通与阀体采用一体铸造工艺，无焊缝。
	套
	28

	



5
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚钢管采用不小于宽17mm×长34mm×壁厚1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为不小于50mm，最高离地距离为不低于500mm。Ф凳面直径不小于315mm×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌不低于4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	112

	三、控制系统

	








1
	教师演示电源
	500*260
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2.教师电源总控采用≥10寸触摸显示屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5.过流保护：输出电流≥35A时自动关断；
6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
7.集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）补光控制：分组控制整室照明；
（3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（4）低压控制：教师端可独立控制每组学生电源通断。
	套
	2

	



2
	通风矢量控制系统
	
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
	套
	2

	四、通风系统

	1
	铝合金万向罩
	四节
	1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6.铝合金万向罩口：直径不小于250mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险。
7.伸缩导管：4节直径不小于50mm的5系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。
8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能。
9.扭簧：使用90度的不小于4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。
10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。
★铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级
（1）盐雾试验满足：≥48h中性盐雾试验 9级及以上
投标人提供满足以上“★”技术参数要求提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章放入标书中。
	个
	58

	2
	万向吸风罩底座
	
	固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	58

	3
	吊装式通风系统
	1200*300mm
	规格：标准模块化组成，不小于1200mm*300mm为一组。
通风主管道、支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成，主管道：300*400mm矩型风道；通风支管道：φ110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。
	套
	28

	4
	室外行程通风系统
	500*250mm
	采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。
规格：不小于500mm*250mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	2

	5
	防腐风机
	5.5kw
	结构：防腐风机。
（1）功率：5.5KW（±5%）。风量：7500-13000m3/h。风压：800-1000Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥15次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa＝，低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-12米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。
（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用
	台
	2

	6
	风帽
	
	6.5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。
	只
	2 

	7
	进风口软接头
	
	De650/500*250H，软质PVC
	只
	2 

	8
	消音器
	
	双层PP材质，内部填充环玻璃纤维吸音棉
	台
	2 

	9
	风机变频器控制
	
	
	套
	2 

	10
	风机控制线
	国标
	4mm²*3+2.5mm²*2
	套
	2

		五、系统工程

	1
	给水系统
	定制
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	套
	2 

	2
	排水系统
	定制
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	套
	2 

	3
	电源供应线路
	2.5mm²
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	套
	2 

	4
	室内陶瓷面静电地板
	600*600*40mm
	产品规格：不小于600*600*40mm
1.集中荷载为不小于3560N（挠度≤2mm），均布荷载不小于17000N/㎡，极限荷载≥10700N。
 2.滚动荷载不小于2255N，滚动10000次，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.5mm。                                                                                      3.耐冲击性能：将4.5㎏的物体在1米的高度落在地板面板上时，落点处表面变形不大于1.5㎜。
	室
	2

	5
	安装辅件
	定制
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	间
	2

	6
	通风管道安装及实验室顶部加固
	
	标准化安装、现场安装机具，顶部工字型钢加固。
	项
	2 

	2.化学准备室（1间）

	1
	准备台
	2800*1200*800
	1.全钢结构，规格：不小于2800*1200*800mm，允许尺寸公差范围±5mm。
2.台面：采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚不小于25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；无辐射，受热不产生有毒气体和物质；
2、柜体、柜门、抽屉采用采用不小于0.8mm高强度镀锌钢板。
3、柜体经折弯成型焊接一体成型。
4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。
5、合页采用不锈钢防腐合页。
★不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级
（1）盐雾试验满足：≥48h中性盐雾试验 9级  
投标人提供满足以上“★”技术参数要求提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章放入标书中。
	张
	1

	2
	挡水条
	1000*12.7*100mm
	采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	800*460*325
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	三联
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1

	5
	实验室专用试剂架
	1240*300*750
	1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2.试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm,型材壁厚不小于1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3.试剂架托架不小于1mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用不小于8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
实验室专用试剂架技术要求满足：
1、外观要求：表面应光洁，无毛刺和快口等现象；安装牢固规正，不应有歪斜、松动现象；
2、涂层要求，μm：涂层色泽均匀一致，无漏涂、色差现象；外表面任意五点的平均厚度≥30μm；
3、材料要求：试剂架的任何部位均应作相应的防腐处理；
4、平面度，mm：试剂架台面的对角平面差应≤3mm。
	组
	2

	6
	滴水架
	PP
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	7
	实验室专用洗眼器
	双眼
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1

	8
	小推车
	600*450*850
	1.板材采用加厚款不小于1.2mm304不锈钢，立柱采用不小于Φ28mm圆管，层间距不小于430MM，护栏高不小于60MM，加强横梁承重更强更稳，单层载重不小于150GK；
2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理；
3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便，安全更耐用；
4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强,。
健康安全更放心
	个
	1

	9
	仪器柜
	1000*500*2000
	1、规格：长1000±10mm，宽500±10mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，★塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求：外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌不小于15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条不小于30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于2万次。★柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。★柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试：99%乙醇（23℃，24h）；36%盐酸（23℃，24h）；98%硫酸（23℃，24h）；65%（23℃，24h）硝酸四种试剂技术要求：外观无变化，检验结果符合要求，单项评定合格。
7、柜子顶部预留直径75mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
8、柜子所用材料均采用环保型塑料。★邻苯二甲酸酯、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、16种多环芳烃(PAH)总量等有害物质限量要求符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》中相关要求。
投标人提供满足以上“★”技术参数要求提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章放入标书中。
	个
	7

	10
	阶梯药品柜
	1000*500*2000
	1、规格：长1000±10mm，宽500±10mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌不小于15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条不小于30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于2万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试：99%乙醇（23℃，24h）；36%盐酸（23℃，24h）；98%硫酸（23℃，24h）；65%（23℃，24h）硝酸四种试剂技术要求：外观无变化，检验结果符合要求，单项评定合格。
7、柜子顶部预留直径75mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
8、柜子所用材料均采用环保型塑料。邻苯二甲酸酯、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、16种多环芳烃(PAH)总量等有害物质限量要求符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》中相关要求。
	个
	7

	11
	通风柜
	1500*850*2350
	1. 结构系统：全钢结构， 规格：不小于1500*850*2350mm。 
- 组合形式：三段式（上柜体/操作台/下柜体）  
- 外壳材质：≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧粉末喷涂（厚度≥60μm）  
- 内衬材质：≥5mm 耐腐蚀高压层压板，耐10%酸碱溶液。
2. 核心安全组件
- 视窗：≥5mm 钢化夹胶玻璃 + 防爆膜
- 平衡系统：配重+弹簧双保险（无级悬停，失效保护）   
3. 通风性能
- 导流板：可调式设计（角度范围30°-60°）  
- 排风：导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上；
4. 现代电气系统
- 照明：≥20W LED灯 
- 控制终端：≥7寸触摸屏，集成：  
  - 风速实时监测  
  - VOCs浓度报警  
  - 使用时长记录  
5. 给排水系统
- 水槽：PP一体成型（深度≥300mm，带防溢边）  
- 水龙头：单口水咀（铜合金阀芯，表面环氧喷涂）  
	台
	1

	12
	PP离心风机
	
	功率不小于2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速不小于1440转/分，室内外排风管道
	台
	1 

	13
	风机控制线
	国标
	2.5mm²*3+1.5mm²*2
	套
	1

	14
	安全防护站
	600*400*400mm
	规格：不小于600*400*400mm
1、含黄沙箱
2、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。
3、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。
4、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。
5、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。
	个
	1

	15
	安全防护站
	430*530*110mm
	规格：不小于430*530*110mm
含防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG
	个
	2

	16
	安全防护站
	28L
	含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶
	个
	2

	17
	安全防护站
	52升
	含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶
	个
	2





注：为确保本项目的正常履约和相关教学仪器的教学功能满足采购需求：
1）.技术参数中“★”要求提供的检验报告和证书等证明材料的，在响应文件中提供扫描件，成交候选人需将相关原件在成交公示期内提供给采购人审核。若在成交公示期内，不能提供相关证明材料原件的，视为提供虚假材料成交，则承担相应的法律责任。 
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