- 更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、开标时间（投标文件提交与接收时间、投标截止时间）由“2025年10月17日09：30（北京时间）”变更为“2025年10月28日09：30（北京时间）”。

2、原招标文件第六章采购需求-四、技术规格参数要求 现更正为：

“1、▲总体要求：摄像系统、冷光源、气腹机、镜体、光纤为同一品牌。

2、摄像主机模块、3D4K荧光电子镜的电气安全等级：CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

3、摄像影像主机、4K/3D医用监视器色域：BT. 2020/ BT. 709。

一、摄像影像主机模块

1、可处理3D和2D画面信号，输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描。

2、主机集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080 pixels全高清录像及≥3840x2160 pixels超高清图片。

3、可同时处理可见光波段及近红外波段

4、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示

5、▲可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示

6、▲可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；具备图像增强、荧光优化、增亮添彩、亮度均匀等功能；至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度

7、可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式

8、术野画面至少5级亮度可调

9、荧光和白光模式的切换

10、术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能

11、▲通过摄像头手柄可操控手术设备，至少包括气腹机、电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡等。

12、至少4个USB接口

13、输出端口：至少包括DP数字端口2个，12G/3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口1个

14、使用寿命不少于8年。

二、3D4K荧光电子镜

1、★4K 3D 荧光一体电子镜

2、采集像素：电子镜像素为3840 x 2160，双路4K采集，逐行扫描

3、▲电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌消毒或低温等离子消毒。

4、▲3D/2D旋转模式，可360°旋转，支持自动水平校准

5、荧光显示模式：系统需提供多种荧光显示模式，至少应满足以下临床功能需求：a. 可将实时荧光信号与白光彩色图像进行叠加融合显示，并提供不少于两种伪彩颜色（如绿色、蓝色等）可选，以优化不同组织背景下的视觉辨识度。b. 可提供纯荧光信号显示模式（如黑白模式），用于在无色彩干扰下观察荧光信号的细节与对比度。c. 需提供一种能够通过色彩变化或灰度分级来反映荧光信号强度分布的显示模式，用于辅助评估组织灌注水平或进行导航定位。

6、术野画面至少5级电子放大功能

7、具有防雾功能，有效防止镜面起雾

8、免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现

9、摄像头按键可设置不少于4种快捷键

三、荧光医用冷光源

1、▲荧光显影技术

2、灯泡寿命≥30000小时

3、触摸屏，图形直观，用户界面简单明了

4、具有Auto模式，可自动调节光源亮度

5、持续输出恒定的光强度

6、安全等级：CF级

7、白光&荧光模式均为无激光设计的LED光源

四、纤维导光束（2根）

纤维导光束，直径4.8mm，长度300cm，高耐热型。

五、40L气腹机

1、灌流速度最高≥40L/min

2、适用于成人：压力调节范围包括1-30 mmHg，流速调节范围包括1-40 L/min；适用于儿童：压力调节范围包括1-15mmHg，流速调节范围包括0.1-15 L/min；气腹机压力调节精度不大于1mmHg。

3、自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题，集成安全系统，可快速检测压力过高情况，系统自动泄流并自动报警

4、液晶显示屏显示流量等工作参数，实时压力测量

5、电器安全等级：CF级，使用安全可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者

六、4K/3D医用监视器

1、≥32英寸医用级4K、3D监视器；

2、分辨率≥3840 x 2160，宽高比16：9；

3、4K/3D视角：178°/ 178°；

4、双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等；

5、输入信号：DP、12G-SDI、3G-SDI、DVI、HDMI等；

6、输出信号：DP、12G-SDI、DVI等；

7、4K输入信号：DP

七、内窥镜专用台车1台

八、镜头专用消毒盒1个

九、配3D眼镜5副，夹片式5副。”

- 二、其他内容不变。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年10月11日