招 标 文 件

项目名称：2024年连云港市灌云生态环境监测站应急监测能力建设项目

项目编号：JSZC-320723-JSYZ-G2024-0012

采   购   人：连云港市灌云生态环境局

采购代理机构：江苏易章工程造价咨询有限公司

2024年12月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受[连云港市灌云生态环境局]的委托，江苏易章工程造价咨询有限公司就[2024年连云港市灌云生态环境监测站应急监测能力建设项目]([JSZC-320723-JSYZ-G2024-0012])进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2024年连云港市灌云生态环境监测站应急监测能力建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年01月16日10点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320723-JSYZ-G2024-0012

2、项目名称：2024年连云港市灌云生态环境监测站应急监测能力建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币490万元。

5、本项目划分为两个采购包：

开标、评审顺序以采购包1、采购包2顺序进行。

本次采购各供应商可同时参与本项目两个标段的投标，但最多只能中标一个采购包。若供应商在其中1个采购包中综合得分排名已确定为第一中标候选人，则在后续采购包中可继续参与评标，但不推荐为中标候选人。

5.1.1、采购包1编号：JSZC-320723-JSYZ-G2024-0012-1

5.1.2、采购包1名称：2024年连云港市灌云生态环境监测站应急监测能力建设项目-采购包1（专门面向中小企业）

5.1.3、采购包1最高限价：人民币360万元，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

5.2.1、采购包2编号：JSZC-320723-JSYZ-G2024-0012-2

5.2.2、采购包2名称：2024年连云港市灌云生态环境监测站应急监测能力建设项目-采购包2（非专门面向中小企业）

5.2.3、采购包2最高限价：人民币130万元，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

6、采购需求（简介）：

采购包1：采购便携式重金属测定仪（高精度X射线重金属分析仪）等应急监测设备，具体详见招标文件第四章采购需求。

采购包2：采购便携式傅里叶红外气体分析仪、应急监测无人机(可搭载航拍、污染物传感器、采样系统等模块等 )应急监测设备，具体详见招标文件第四章采购需求。

7、合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内所有设备安装调试完成并验收合格；

8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章投标文件格式。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包1：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本采购包1专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。格式详见招标文件第六章投标文件格式。

采购包2：无

（三）本项目的特定资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（2）法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1、时间：2024年12月26日至2024年01月02日23时59分止（北京时间）。

2、地点：“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4、售价：0.00元

四、投标文件提交

1.提交投标文件截止时间

截止时间：2025年 1月 16日10 时00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、开启

时间：2025年1 月 16 日 10 时00分（北京时间）

地点：灌云县公共资源交易中心灌云不见面开标 六 室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.特别提醒：

一、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统采购人注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

二、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

三、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市灌云生态环境局

地　　址：灌云县胜利中路703号

联 系 人：崔博

联系电话：13775451901

2.采购代理机构信息

名    称：江苏易章工程造价咨询有限公司

地　　址：江苏省连云港市海州区凤凰大道1号港城新世界3号楼第四层401室

联 系 人：吕新茹

联系电话：18795507535

3.项目联系方式

项目联系人：吕新茹

电　    话：18795507535

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标产品配置及分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标产品配置及分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置及分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标产品配置及分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

28.5.3不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

28.5.4不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.5不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.6不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同与履约验收

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、履约验收

- 32.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

32.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

- 33、履约保证金

33.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

33.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

33.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

33.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

33.5 本项目履约保证金要求详见第四章 采购需求。

- 34、货物（包含与货物相关的服务）的追加

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 35、政府采购履约资金扶持政策

35.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 36、政策功能

36、支持中小企业发展

36.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

36.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

采购包1：

36.3本采购包1专门面向中小微企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1、供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

采购包2：

36.4本采购包2对提供的货物全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

36.4.1参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

1、供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 37、绿色发展

37.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

37.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

37.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 38、政府采购需求标准

38.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 39、其它事项

39.1代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”规定货物类标准的70%计取，上述费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商领取成交通知书时一次性支付，专家评审费由采购人支付。

39.2解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章  合同文本

（适用于采购包1、采购包2）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

- 采购项目采购包编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- （11）是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- （12）是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （13）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 调试、安装、技术支持以及《招标文件》及《投标文件》中说明的全部服务 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向灌云县人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章 采购需求

一、说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

- 采购包1：

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | - 五、安装调试要求 （1）所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。 （2）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。 （3）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。 （4）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。 （5）签订合同前须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供本项目需求中所要求的检测报告等相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。 （6）采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。 （7）中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。 （8）全自动COD分析仪、便携式紫外测油仪、离子色谱仪、瓶口分液器、便携式气相分子吸收光谱仪、红外测油仪、便携式重金属测定仪（高精度X射线重金属分析仪）、手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪、细菌快速检测仪、中流量空气采样器、废气采样器、气象参数测定仪、便携式多种气体检测仪（电化学传感器法）、便携式颗粒物检测仪、便携式VOC检测仪（PID）、便携式重金属测定仪安装调试完成后，中标人需提供相关计量部门或具有CMA、CNAS资质的第三方机构出具的校准/检定证书。 |
| 2 | 八、售后服务要求 1、所有产品质保期1年，质保期从设备交付于采购人并验收合格之日起算。 2、在质保期内，中标人应能保证采购人更换到原厂零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内非人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务。 3、技术支持：质保期届满后，对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。 4、安全要求： （1）由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。 （2）中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。 3、中标人定期维修保养、提供技术保障等。 4、提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2小时内响应，24小时内提供解决方案，若远程解决不了，则48小时内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需上备机。 |
| 3 | 九、投标报价要求 （1）本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。 （2）供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于安装调试人员工资、住宿费、差旅费、保险、加班费等；包括所有监测设备的维护费用，包括但不限于备件耗材费、网络费等从项目中标成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。 |
| 4 | 十、付款方式与履约保证金 1.合同款项的支付方式及进度安排 1.1 预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的40%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的40%。 1.2尾款支付时间：所有设备交付于采购人且设备安装调试完成并整体验收合格后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同额的60%作为项目尾款。尾款支付比例：合同金额的60%。 |

采购包1核心产品为：便携式重金属测定仪（高精度X射线重金属分析仪）。

- 一、项目概况（或背景或主要建设内容）

- 为深入贯彻落实基层监测机构职能要求，进一步规范我省基层生态环境监测机构能力建设，推动监测机构补短板、强弱项、提能力、出实绩，2023 年江苏省生态环境厅印发了《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号）及《江苏省基层生态环境规范化建设指标体系评分细则（试行）》（苏环办〔2023〕204号），同时结合我单位实际情况，发现还有着较大的缺口，亟需开展应急监测能力建设工作。

- 二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动COD分析仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 便携式紫外测油仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 洗瓶机 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 瓶口分液器 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 红外测油仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 便携式重金属测定仪（高精度X射线重金属分析仪） | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 生物毒性检测仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 细菌快速检测仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 苏玛罐 | 10 | 台 | 工业 |
| 14 | 中流量空气采样器 | 4 | 台 | 工业 |
| 15 | 废气采样器 | 2 | 台 | 工业 |
| 16 | 气象参数测定仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 17 | 便携式多种气体检测仪（电化学传感器法） | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 便携式颗粒物检测仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | 便携式VOC检测仪（PID） | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 土壤采样相关装备（有动力） | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 便携式重金属测定仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 22 | 防护用品箱 | 6 | 套 | 工业 |
| 23 | 应急保障箱 | 2 | 套 | 工业 |
| 24 | 易制爆制毒防爆柜 | 2 | 套 | 工业 |

- 三、货物（标的）技术参数及功能指标

（一）全自动COD分析仪

1.技术要求：

▲1.1为适应现有空间的充分使用，要求整机一体化结构≥32位样品通道，仪器左右长度≤1200mm，且满足高度≤1000mm的通风橱内安置。（须提供官方彩页和实物图片）

1.2要求热源具备耐高温氧化的微晶陶瓷面防护，配套废液导流槽，避免金属型材热源浓硫酸试剂误入引起的侵蚀。

1.3试剂加液泵要求≥10套独立定量柱塞泵和≥12套控制阀，且不同试剂均采用独立的试剂泵定量加液，避免不同试剂溶液间的交叉污染和试剂间切换清洗产生多余废液。

1.4要求循环水冷凝系统由主机自动控制开启和关闭，自由设定温度实现恒温循环冷凝。

1.5满足样品杯内消解、样品杯内滴定分析，降低抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的安全隐患和样品试剂间的交叉损失污染。

1.6要求具备两套独立运行的热源通道，满足运行过程中循环上样分析，试剂标定与样品消解滴定同时进行。

▲1.7样品杯四周配套≥8套风源降温，提高消解后样品杯降温效率。（须提供官方彩页和实物图片）

1.8安全性能要求：

1.8.1加热源底部不得有任何元器件，避免浓硫酸误入引起的安全隐患；

1.8.2自动判别待测样品位有无样品杯状态，如有不匹配仪器能自动报警；

1.8.3试剂标定，样品杯自动与冷凝管对接，减少样品杯直接加酸与纯水形成的酸雾腐蚀其他部件。

1.9试剂添加流程、分析流程严格遵循水质化学需氧量的测定重铬酸盐法标准要求，避免同类试剂批量加液后再进行另一类试剂加液等方式影响分析条件。

1.10要求冷凝管设有弹性四氟密封圈卡槽，实现样品杯与冷凝管双重密封消解保护，非单一磨砂密封方式。

1.11分析方式及效率要求：高低浓度样品同时随意进行，满足氯化物滴定分析，且各样品硫酸汞溶液均可0-2mL自由设定定量加液，30个样品平均<320min分析效率。

1.12要求配套两套独立硫酸-硫酸银自动定量加液系统，满足两个样品同时进行加液，且加液完成后自动排空试剂管路。

1.13数据准确度要求：

1）高浓度样品：标定6次重复性RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积25mL±2mL时）；100mg/L左右浓度测定6次结果重复性RSD≤2%。

2）低浓度样品：标定6次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积25mL±2mL时）；20mg/L左右浓度测定6次结果重复性RSD≤3%。

▲1.14要求配套两套独立的排废清洗系统，消解后样品杯自动进行废液排放，并配套废液桶独立保存，自动进行样品杯清洗，清洗废液可直接排放。（须提供官方彩页和实物图片）

1.15符合水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法，适用于批量样品CODcr的全自动运行分析。

2.配置要求：

分析仪主机1套（包含：独立运行热源≥2套、独立运行的试剂泵≥10套、试剂控制阀≥12套、试剂瓶≥8个、序列自检系统≥1套、试剂溶液机器人手臂≥3套、排废清洗系统≥2套、微晶陶瓷防护热源≥2套、8通道风冷降温≥1套、恒温循环冷凝水机≥1套、数据分析工作站≥1套）、电脑及打印机1套、随机必要的附件1套。

（二）便携式紫外测油仪

2、技术参数

2.1功能指标

1）为充分满足应急现场实际应用，仪器应满足便携、一键操作、高效、精准的基本要求，同时，萃取装置、采样瓶、试剂瓶、废液瓶、平板电脑、测量主机、电池电源应全部集成在一个机箱内。

▲2）为确保仪器的抗振性和防水性，需提供安全防护箱的防水等级和抗振等级检测报告。（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告）。

3)具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%，广口瓶直接上机萃取。

4)仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。

5)具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。

6)多通阀与注射泵相结合。

7)具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。

8)具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。

9)具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件（≥10.5英寸触控显示屏、内存4GB,存储64GB），集扫描、分析、计算于一体。

10)分析效率高：设备在8分钟内可以完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。

11)交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。

12)▲便携式外箱尺寸≤500(L) *400(W) * 300(H)（mm)，整套仪器重量≤15kg。（提供仪器主机尺寸测量和称重的高清实拍照片）

3、仪器主要技术参数：

3.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。

3.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

3.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

3.4用广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。

3.5操作方式：采用平板触屏电脑控制，无线操作，无需额外连接线，避免接线的通信问题，显示清晰，操作方便。

3.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

3.7采样瓶：广口瓶，样品不转移。

3.8萃取器：广口瓶直接萃取。

3.9水样体积：0-1000毫升（任意）。

▲3.10体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%，（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告）

3.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

3.12萃取试剂：正己烷。

3.13试剂计量：精密注射器。

3.14标准曲线时间：完成一条标准曲线的时间<12分钟。

3.15剩余电量：独立显示剩余电量

3.15校正方法：标准曲线。

3.16线    性：>0.9999。

3.17测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

3.18分 辨 率：0.001mg/L。

3.19检 出 限：0.005mg/L。

3.20重 现 性：RSD<2%。

3.21准 确 度：±2%。

3.22测量波长：225nm。

3.23测量时间：＜8分钟一个水样。

3.24分析软件：具有校正、分析、计算等功能。

4、仪器配置要求：便携式全自动紫外测油仪主机一套、打印机1台、采样箱1套、移动连接数据分析仪器装置1套。

（三）离子色谱仪

1数量：1台

2应用范围：适用于样品中阴离子、有机酸和有机胺类物质的分析

3技术要求

3.1离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴离子抑制器和电导检测器。

3.2泵：

3.2.1高性能/低脉冲低压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

3.2.2流量范围：0.00-5.00 mL/min。

3.2.3最大压力：≥35 MPa(5000 psi)。

3.2.4流量准确度：<0.1%。

3.2.5流量精度：<0.1%。

3.2.6压力脉冲：<1.0%。

3.2.7泵废液阀需集成在泵内部，不能是独立的一部分

3.3色谱分析柱：

▲3.3.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压≥3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量≥200μeq/根。（提供官方网站可供下载的色谱柱手册截图或实际样品分析谱图）

▲3.3.2 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。（提供官方网站可供下载的色谱柱手册截图或实际样品分析谱图）

3.4抑制器：

▲3.4.1离子抑制器1 套。自动电解膜连续再生微膜抑制器，无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。（提供原理简图并加盖供应商公章）

3.4.2抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。

3.4.3所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。

3.5电导检测器：

3.5.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，

3.5.2检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。

3.5.3 检测器耐受最大压力：≥8Mpa

3.5.4信号采集频率：≥90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒≥90个

3.6软件：

3.6.1 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。

3.6.2具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。

▲3.6.3 标配网页版虚拟柱软件技术，模拟≥10款以上阴离子色谱柱对≥30种阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定型。（提供软件截图）

3.7自动进样器

3.7.1具有40个以上进样瓶物理位置。

3.7.2 具有进样清洗位。

3.7.3 能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。

3.7.4 进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。

3.7.5 上样速度：0.1-5.0 mL/min。

3.7.6 进样器可耐压达100psi。

3.8配置清单：台式电脑1套（支持工作站正常运转）、离子色谱仪主机一套、阴离子色谱分析柱和保护柱各一套、阴离子抑制器一套、操控软件一套、自动进样器及样品瓶一套。

（四）洗瓶机

1、主要技术指标：

1.1、主机高度≤1 米，占地面积＜0.5 平方米，清洗舱有效容积≥180L，上下喷臂之间高度≥52厘米，可放置双层篮架；

▲1.2、程序选择须为旋钮档位式，具有≥十个清洗程序，方便程序选择。（提供程序旋钮图片）

1.3、自带电磁阀式进水管，进水管与自来水连接处标配网状过滤器，采用流量计监测流量，保证进水量的准确性；

1.4、单次清洗耗水量≤8 升，以节省纯水及清洗剂的消耗，降低使用成本；

1.5、控制系统采用 PLC 控制系统，适应高温高湿度的工作环境；具有RS232、USB 接口，可与电脑联机进行程序的编辑及故障诊断，能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行；

1.6、循环泵为双出口循环泵，可以对上下喷臂分别供水，保证水量水压分配的合理性； 主循环泵流量0--500L/min，循环泵单泵功率≥750W，采用单泵双出口分水方式。

1.7、水加热功率≥6000W，水温升温速度≥4度/分钟。进风采用 HEPA 过滤系统，功率空气流量≥112立方米/小时，风机功率≥1100W，正常干燥可于 20 分钟内完成；

1.8、可配备彩色≥ 7 寸全彩触摸屏专用手持终端，方便进行程序设定；

1.9、门板采用成体冲压一次成型工艺，有优良的密封性能。门采用随停设计，可以在任意位置停止，方便操作；

1.10、清洗仓内腔采用镜面抛光不锈钢，镜面反射率≥8K，内腔采用冲压成型工艺，无焊接点、耐腐蚀，方便内腔清洁；清洗舱门采用冲压一次成型门板工艺，以保证长期使用密封性能良好，不会泄露液体或蒸汽。舱门带有随停设计，可以在任意位置停止，以防夹伤手指，来保证实验人员安全。

1.11、每路进水应有流量计精确计量加入水量，防止因水量的变化导致的清洗剂浓度的不稳定，影响最终的清洗效果；

1.12、喷臂采用菱形流体学设计，保证各出水口压力均衡，保证各点尤其是边角的清洗效果；

1.13内置≥2个清洗剂泵，可放置≥2种清洗剂自动按需引入清洗剂。每个清洗剂进料管均配备液位传感装置，在清洗药剂液位低时可提供声光报警。

1.14、四联动电子安全门锁，不仅防止清洗、干燥过程中门体意外开启，在带紧急断电后，如不符合安全条件的程序下，也不能任意开门，防止热气污水的危害。并消除在清洗过程中的干扰以保证清洗过程能正常完成。

2、 栏架技术要求：

2.1、下层细口瓶清洗栏架可清洗容量瓶，三角瓶，烧瓶等≥33个清洗位，可以清洗高度≤450mm的器皿，包括：移液管、三角瓶、容量瓶、烧杯等；

2.2 、移液管清洗栏架，可清洗管类物品：比色管、移液管、试管、小容量瓶等。清洗位 100个，可以根据采购人清洗物品的比例来设定；

3、设备配置要求：

3.1 清洗机主机 1 台；

3.2下层细口瓶清洗栏架 1 套；

3.3 移液管综合清洗栏 1 套；

3.4 内置纯水增压泵一台；

3.5 纯水储水桶1个；

3.6 清洗剂：强碱性清洗剂 5 升，用于较难清洗的油污类污染物；酸性中和清洗剂 5 升，用于碱性清洗之后的中和，去除金属氧化物、水垢。

（五）瓶口分液器

1.量程：0.5-5ml、1-10ml、2.5-25ml、5-50ml

2.最小分度：0.5ml

3.精确度：100

4.误差：0.2%

（六）便携式气相分子吸收光谱仪

1、便携性要求

1.1 便携要求：在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能，主机包含进样及反应控制系统、气液分离系统、氨氮在线氧化系统、总氮在线消解系统、光源光学及检测系统，配备电脑输出控制系统。主机配有带轮便携箱，便于携带、野外使用。

1.2 供电要求：配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h。

1.3 气源要求：主机内置气源可独立完成检测所需，同时支持使用外供载气；

2、工作站（软件）

2.1软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测；

2.2软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于采购人对数据进行比较分析。

2.3软件具备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测。

3、自动进样系统

▲3.1进样器要求：配有带轮便携箱的便携一体式自动进样器，满足野外转移过程中的抗震要求，样品位≥55位，充分满足不同检测场景需求（提供≥55位带轮便携箱的便携一体式自动进样器实物照片）；

3.2配备一体化同步吹扫均质系统，软件上可设置在清洗过程、进样前及进样过程中进行吹扫，避免取样过程中样品中的絮凝物或颗粒物不断沉淀，造成取样不准。

3.3程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量；

▲3.4主机泵管系统≥七个蠕动泵，蠕动泵布置在仪器的外部一侧，方便后续泵管的维护和更换。（提供实物图片）

4、光学系统

4.1光电系统：满足HJ195-2023水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法、HJ196-2023水质凯氏氮的测定气相分子吸收光谱法、HJ/T197-2005水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法、HJ/T198-2005水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法、HJ 199-2023水质总氮的测定气相分子吸收光谱法、HJ 200-2023水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求。

▲4.2检测器：配备灵敏度高、分析精度高的PMT检测器；（提供实物图片并加盖供应商公章）。

4.3配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性；

4.4光源需采用连续光源，固定灯位，光路稳定。

4.5配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知采购人更换光源。

5、气液分离系统

5.1 配备半导体恒温除湿系统，除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

5.2气液分离器采用螺旋管分离方式，避免分离过程中的死角，能够均匀的将反应液混匀并将产生的待测气体带出反应分离器；

▲5.3 配备气源监测报警系统：具备压力、流量双重监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据。（提供实物及软件照片并加盖供应商公章）

6、基线稳定性

6.1 基线漂移：±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）；

6.2 噪声：≤0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。

7、分析项目的技术指标

7.1氨氮项目：

7.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.1.3检出限要求：检出限<0.01mg/L；

▲7.1.4 为了应对野外复杂样品各种干扰因素，仪器必须具备一定的抗干扰能力：向1mg/L氨氮标准溶液中，加入150mg/L的亚铁离子时，检测结果偏差≤3%（提供带有CMA或CNAS标志的检测报告）；

7.2亚硝酸盐氮：

7.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.2.3检出限要求：检出限<0.003mg/L；

7.3硫化物项目：

7.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.3.3检出限要求：检出限<0.005mg/L；

7.4 硝酸盐氮项目：

7.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

7.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.4.3检出限要求：检出限<0.006mg/L；

7.5总氮项目：

7.5.1 消解器集成于主机内部，主机功能完整性高；

▲7.5.2消解器功率＜100w（提供带有CMA或CNAS标志的检测报告）；

▲7.5.3为了野外应急检测的效率，仪器需要能够连续分析≥40个样品，中间无需停止样品检测清洗管路（提供带有CMA或CNAS标志的检测报告）；

7.5.4单个样品测量含消解时间＜5min；

7.5.5精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％；

7.5.6线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.5.7检出限要求：检出限<0.05mg/L；

7.5.8管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度；

▲7.5.9根据野外应急需要，为减少野外做样过程中复杂的试剂配制环节，可选择配置好的总氮、氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮全套试剂包节省时间、人力成本，每套试剂包可检测样品≥50个。（提供省级及以上相关主管部门出具的验证报告并加盖供应商公章）

8.系统配置要求

8.1主机包含但不限于（7泵系统，含进样系统、自动除水系统、样品自动均质系统、反应分离器全密闭系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量监测系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统）各1套；

8.2≥55位便携式自动进样器 1套；

8.3气相分子吸收光谱仪软件系统1套；

8.4耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；总氮、氨氮、硫化物试剂包各一套；

8.5笔记本1套（支持工作站正常运转）；

8.6移动电源1套，所有项目检测时间≥4h。

8.7整机质保1年，质保期内所有维修全部免费。

9、参考标准

HJ195-2023《水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法》、HJ/T197-2005《水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法》、HJ/T198-2005《水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法》、HJ 199-2023《水质总氮的测定气相分子吸收光谱法》、HJ 200-2023《水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法及气相分子吸收光谱仪》、GB/T 42027-2022《气相分子吸收光谱仪》等项目标准

（七）红外测油仪

1、技术参数要求

1.1仪器需包含但不限于前处理单元、检测单元、数据分析单元，可相互联机工作，独立使用时可适用于油烟和油雾的测定。

1.2联机工作时从水样的定容、萃取、分离、吸附到进样、分析、检测、清洗、排废等全流程实现自动化。吸附时可自动切换硅酸镁柱，数据处理装置实时提示硅酸镁剩余吸附量。

1.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

1.4仪器光学系统、电气系统自成一体，采用进口电机，稳定性好、信噪比高，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和可维护性。

1.5 进样器有≥两个独立取放样窗口，方便样品分析时中途添加。

1.6水样萃取、试剂添加、仪器测量、废液排放、萃取液收集，五大模块同时运行，大大提高工作效率。

1.7自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置。

1.10自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离。

1.11采用十一通切换阀和精密注射器配合。

1.12远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据

1.13硅酸镁柱需安装在仪器主机上，可实现实验员手工萃取后，萃取液可自动通过硅酸镁柱吸附后进行测量，无需实验员手工过柱。

2、技术指标

2.1萃取试剂：四氯乙烯。

▲2.2全自动进样器的样品位数≥12位，最多可同时连续做≥12个水样（须提供仪器彩页及有效的带有CMA或CNAS标志的检测/校准证书)。

2.3采样方式：广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积，样品不转移。

▲2.4体积量取：非接触式自动测量水样体积，避免交叉污染，体积测量误差<2%（不接受探针液面探测法，避免交叉污染）（须提供仪器彩页及有效的带有CMA或CNAS标志的检测/校准证书)。

▲2.5为避免水样萃取时，有机试剂挥发导致核心部件被腐蚀，切换阀和注射器不允许安装在前处理进样器设备中。（须提供仪器彩页及有效的带有CMA或CNAS标志的检测/校准证书）。

2.6自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置。

2.7自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离。

▲2.8试剂计量：精密注射器，带细分刻度，便于采购人观察抽取试剂的有效体积（须提供实物注射器照片及有效的带有CMA或CNAS标志的检测/校准证书）

2.9远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据；实时上传检测数据，科学完善实验管理。

2.10校正方法：标准物质校正、标准曲线校正、单点快速校正。

2.11线性：>0.999

2.12测量范围：0-50000mg/L，超量程自动稀释。

2.13分辨率：0.001mg/L

2.14检出限：0.03mg/L

2.15重现性：RSD<2%

2.16准确度：±2%

2.17测量波长：2930、2960、3030cm-1

2.18测量时间：8-12分钟。

2.19电源：220V 50Hz

3、仪器配置要求：测油仪主机 1套，工作站1套，数据处理装置1套。

4. 测量方法：满足《水质 石油类测定 紫外分光光度法》（HJ 970-2018）要求。

（八）氮吹仪

1、性能参数

1.1工作电压及频率：220V，50Hz；

1.2最大输出功率：600W；

1.3外部供给氮气气压范围≤100Psi；

1.4正常工作压强 0～60Psi。

2、技术要求

2.1 ≥60个样品位，采用氮吹、水浴加热的方式对样品进行快速浓缩。

2.2 ≥4个通道气路独立控制，每个通道15个样品位，样品处理数灵活。

2.3适用于实验室常用15mL离心管，免除了样品转移。

2.4可调节式吹针：闭盖状态下，通过外部旋钮可对吹针进行左右调节，吹针能够靠样品管内壁，气流成三段涡旋到达液面上方，节省氮气量，提高浓缩效率。

2.5不锈钢可拆卸式吹针：每个气嘴都可独立拆卸、更换。

2.7仪器具有程序升压功能，压力可调，有效避免样品损失、节约氮气。

2.8水浴加热：采用加热膜加热技术，受热更均匀。

2.9≥7寸彩色触摸屏智能图形化操作界面：实时显示温度、压力和时间等参数。

2.10双侧透明玻璃窗设计，内设灯带对浓缩状态进行提示，实现远距离观察浓缩状态。

2.11灯带开关，可实现避光浓缩。

2.12开盖悬停设计，上盖可以悬停在敞口位置，取样方便、安全。

2.13保护配置：浓缩终点自动停止水浴加热；蜂鸣器报警；超温停止加热。

2.14废气处理：仪器内置双风扇引导废气排放，无需占用通风橱空间。

3、设备配置（不少于以下要求）

3.1氮吹浓缩仪主机：1台

3.2电源线：1根

3.3废气管（带卡箍）：1根

3.4排水管：1根

3.5氮气管路：1根

3.6使用说明书（装箱单、合格证、说明书）：1套

3.7 15mL试管架：1个

3.8 15mL标准玻璃离心管：60个

3.9 10mL标准塑料离心管： 60个（选配）

（九）便携式重金属测定仪（高精度X射线重金属分析仪）

1工作条件：

1.1电源：100~240 V，50/60 Hz；

1.2温度：-5-50℃。

2 技术性能指标：

2.1 ▲安全防护：产品符合国家辐射豁免要求，具备X射线辐射安全保护功能，测试时，若测试窗被打开，系统会自动切断X射线电源，保护使用者的安全。（投标时须提供辐射豁免证书或备案表）

2.2 ▲光源：管电压≤50kV，功率≤50W。（投标时须提供辐射豁免证书或备案表）

3.3探测器：高性能大面积硅漂移半导体探测器，分辨率≥135ev。

3.4光学系统：内置多块双曲面弯晶晶体，采用单色化入射技术。

3.5 ▲设备整机重量：重量≤10kg，易于携带外出。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告加盖投标人公章）

3.6 ▲磁吸功能：样品杯具有磁吸固定功能，当设备振动时，样品杯会自动磁吸，确保样品测量距离位置不会发生偏移，保证测量精度。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖投标人公章）

3.7探头防护：X光管、探测器与样品处于水平结构，非上下结构，当样品测试膜破损，导致样品泄漏时，不会损坏探测器，降低探测器铍窗损坏和被污染风险，减少维修成本。

3.8▲液体测量：可支持测试液体样品的中层位置，非底部或顶层，防治样品有颗粒度存在时，测量样品时，颗粒物沉降在底部，导致测量结果偏高或测量样品顶层，导致样品偏低的情况。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）

3.9系统电子元件：高性能电子处理系统，不低于双核处理器，专用测量操作系统；彩色高分辨率触摸屏，强日光下显示清晰。

3.10辅助功能：支持无线WIFI、蓝牙、USB、支持现场外接蓝牙打印机等功能。

3.11野外续航：设备可配备移动电源保障连续工作≥8小时。

3.12分析元素：Ti、V、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Pb、As、Tl、Se、Sn、Sb、Cd等元素。

3.13提供多种数据储存方式，能自动存储至少一年的测量数据，数据按日期分别储存，便于查询。

3.14电脑软件：提供电脑台式软件，可以对设备进行控制，收集谱图，查看数据，以及曲线制作等功能。

3.15操作系统：采用开源性操作系统，确保数据安全。

3.16▲样品分析：支持粉体，液体直接测试功能；粉体进样量支持≤0.2g；液体进样量支持≤2ml，便于现场快速取制样。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖投标人公章）

4 分析性能

4.1 土壤分析模块，土壤经简单研磨，直接测试，无需进行其他操作。

4.1.1部分定量元素方法检出限：Ni≤2.3mg/kg,Cu≤0.9mg/kg，Zn≤1.2mg/kg,As≤0.5mg/kg ,Cd≤0.08mg/kg, Pb≤0.5mg/kg（分析时间≤600s）。

4.1.2土壤测试定量准确度：土壤测试定量准确度：检出限至10倍方法检出限范围，相对偏差≤15%；其他范围，相对偏差≤10%。（分析时间≤600s）

4.1.3土壤测试精密度：相对标准偏差（RSD）≤12%。（分析时间≤600s）

4.2废水分析模块，高浓度水样直测，无需进行富集前处理。

4.2.1水质中元素检出限（水基）：Cu≤0.5 mg/L，Cr≤0.6 mg/L，Cd≤0.1mg/L，Pb≤0.2mg/L，Sn≤0.5mg/L，Tl≤0.5mg/L。（分析时间≤600s）

4.2.2定量准确度：检出限至10倍方法检出限范围，相对偏差≤20%；其他范围，相对偏差≤15%。（分析时间≤600s）

4.3地表水分析模块，针对低浓度水样，进行预富集处理，再分析测试。

4.3.1通过内标法对水中ppb级别元素进行修正，提升稳定性及准确度。

4.3.2通过富集，地表水中部分定量元素方法检出限（mg/L）：Mn≤0.008 mg/L， Cu≤0.004 mg/L，Pb≤0.004 mg/L，As≤0.003 mg/L，Ni≤0.003 mg/L，Zn≤0.003 mg/L， Cd≤0.001 mg/L，Co≤0.003 mg/L, Cr≤0.006 mg/L（分析时间≤600s）

4.3.3定量准确度：检出限至10倍方法检出限含量范围，相对偏差≤20%；其他范围，相对偏差≤15%。（分析时间≤600s）

4.3.4地表水测试精密度：相对标准偏差（RSD）≤15%。

4.3.5▲水样前处理富集装置：内置电池，可续航≥4小时，可视化操作，控制流速，温度，显示电量，具有压力报警设置，当出现样品堵塞时，进行报警提示。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖投标人公章）

4.配置要求 （包括不限于）

主机一台、富集装置一套、移动电源一台、说明书一本、应用软件一套（包括土壤、农产品和水分析模式）。测试薄膜3盒，样品杯30个，阴阳离子富集头各200个。

土壤前处理装置：实现土壤样品现场快速测定，不带来样品污染和损失，包括但不限定于加热、研磨、过筛、 清洗等装置及便携工具箱。

水样前处理装置：实现水样现场快速测定，不带来样品污染和损失，包括但不限定于过滤及其驱动装置、过滤膜组件套（粗过滤膜、阳离子交换膜、阴离子交换膜）及便携工具箱等。

（十）生物毒性检测仪

1、自动检测时间：1-60分钟，可设置

2、手动检测时间：即时出结果

3、仪器操作温度：0℃-40℃

5、仪器使用温度：10℃-28℃

6、可检测到的毒性物种类：>5000种

7、结果显示：毒性测试是显示百分比光损失或百分比光增加，ATP测试是显示光子数

8、一机两用，可以检测综合毒性(Q-Tox和B-Tox)，也可以用于生物总量检测(ATP检测)

9、光子计数频率：0.1秒内200000个

10、屏幕显示：高亮度显示（不影响野外强光照射下使用），仪器检测的毒性数据直接显示在仪器自带的显示屏上，不需要借助外部电脑或手工计算。

11、重量尺寸：＜3Kg，最长边＜35cm，便于携带

12、野外供电：锂电池供电，充满一次可满足≥8个小时测量需求。

13、仪器可存储≥3000条测试结果

14、设备必须能够检测不同毒性物的混合作用效果,特别是一些重金属和有机物混合后的综合毒性效果。

15、配套软件：配套上位机分析软件，具有数据导出、数据报表功能。

（十一）手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪

1、主要检测参数：

1.1 测量参数：总的叶绿素a、蓝藻叶绿素a浓度及密度、浊度、GPS；

1.2 测量原理：基于藻类细胞中的自然荧光特性，依据藻类的特征光谱及其强度，对藻类进行定量分析；

▲1.3 显示：显示屏和控制器集成在探头体上，探头无需电缆连接显示部分；（提供产品彩页和实物图片）

1.4检测技术：叶绿素荧光分类检测技术；

▲1.5 激发光波长种类：每种激发光必须是单一波长（发光二级管或激光），且至少三种不同波长激发光用于检测叶绿素(不包括补偿激发光)；（提供产品彩页和实物图片）

1.6检测速度：≤3S

1.7波长：470nm/525nm/610nm；

1.8 刺激光数量：≥3种不同波长的刺激光用于检测叶绿素（不含紫外补偿激励光）；

1.9 叶绿素-a检测范围：0-500微克/升；

1.10叶绿素分辨率：0.1微克（叶绿素）/升；

▲1.11浊度补偿：自动浊度补偿，0-200NTU（能够通过反射回红光的密度来判断悬浮微粒并通过补偿因子来进行相关计算）；（提供产品彩页和实物图片）

1.12测量单元、显示单元、操作单元、传输单元一体化、内置充电电池；

1.13工作电压：110/230 V - 50/60 Hz | 12V DC

1.14 防护等级：IP68；

1.15采样温度：0-35°C；

1.16 数据接口：USB；

1.17水深范围：0-10米；

1.18尺寸要求：最长尺寸≤50cm。

1.19数据存储：≥2000组内存

（十二）细菌快速检测仪

1、产品参数

1.1便携：体积小，方便携带，设备及耗材均置于坚固便携箱内，适合现场使用；

1.2培养箱控温范围：可设定≥100组自定义培养温度，可选温度范围20～60℃，培养时长自定义，支持微生物复苏模式；

1.3控温方式：采用激光平衡热敏电阻对配合自动温度识别功能；

1.4培养条件记录：仪器配培养条件记录系统，可查阅≥1000组培养条件记录。可通过微型USB端口与电脑或移动设备连接，通过应用软件实现数据下载；

1.5仪器配套自动真空泵及过滤套件，可使用≤0.45μm孔径滤膜在现场快速进行水样真空过滤，完成微生物样品收集；

1.6供电方式：可通过充电蓄电池、车载充电器或外接交流电源供电；

1.7采用干粉培养基或预制式培养基；

1.8多功能培养基支架，便携可携带，可同时放置多种不同形式的预制式微生物培养基，可同时放置≥7个营养盘，≥20个铝制培养皿；

1.9过滤组件可在采样现场采用高温≥1500℃火焰灭菌法进行快速灭菌处理；

1.10操作系统：液晶显示，按键操作，具有中文操作系统。

1.11供电方式：可通过充电蓄电池、汽车点烟器或外接交流电源供电。

2、配置要求

2.1便携式数控恒温培养箱1台；

2.2便携式膜过滤装置系统1台；

2.3自动真空过滤泵1台；

2.4鳄鱼夹1个；

2.5供100次细菌总数、大肠杆菌检测用试剂配件1套；

2.6铝制培养盘20个；

2.7培养皿支架1个；

2.8说明书\合格证\及保修卡1份。

（十三）苏玛罐

1.采样罐能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.1~100ppb的采样要求；

2.采用无内部焊接点的双重密封阀技术，双重True Seal密封阀门保证气密性，低死体积，内衬软镍隔离膜片，防止因为用力过大而损坏滑丝影响气密性，阀可维修更换；

3.采样罐最高可承受温度：200℃，最高可承受压力：60psi；

4.真空泵抽真空可达到50mtorr的真空度；

5.所有采样罐均通过出厂惰性测试，提供测试证书；

6.惰性化处理：内壁经过熔融硅Silonite惰性化处理；

7.≥2个苏玛罐带有压力表头；

（十四）中流量空气采样器

1.性能要求：

1.1 一机多用，具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器和TSP/PM10/（PM2.5可选）颗粒物采样；也可设置任意单路采样。

1.2采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化。

1.3采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度。

1.4自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积。

1.5采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样。

1.6大气采样四路设计，采样方式灵活，可分别单独控制。

1.7可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式

1.8内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据。

1.9内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

2.技术指标：

（1）主机指标

颗粒物采样流量：（10~150）L/min，分辨率0.1L/min	准确度不超过±5%

大气采样流量：A/B路（0~1.0）L/min、C/D路（10~200）mL/min分辨率0.1L/min准确度不超过±5%

采样重复性：准确度≤2%

流量稳定性：准确度≤5%

采样时间：99h59min内任意设置，分辨率1min	，准确度20min的计时误差≤±1s

计前温度：（-55~125）℃，分辨率0.1℃，准确度≤±1℃

计前压力：（-45~0）kPa，分辨率0.01kPa，准确度≤±2.5%

大气压：（50~130）kPa，分辨率0.01kPa，准确度≤±500Pa

颗粒物采样带载能力：100L/min流量时，可克服阻力10kPa

数据存储：≥9999组

仪器噪音：≤62dB(A)

工作电源：内置锂电池（11.1V/5.2Ah）或外接15V/6A电源适配器

工作时间：≥2小时（负载-2.5kPa 流量100L/min）

功耗：＜70W

（2）采样头技术指标

TSP采集粒度：＜100μm

PM10切割特性	：Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1

入口速度：0.3-0.4m/s

进气口尺寸偏差：≤±2%

有效滤膜直径：Φ80mm

连接头：M20×1.5

3. 仪器配置

3.1.主机1台、

3.2.采样头1套、

3.3.防倒吸干燥筒2个、

3.4.三脚支架1个、

3.5.适配器1套

3.6.仪器箱1个

3.7.校准证书1份

4、参考标准

HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》、HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》、HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》、HJ 618-2011 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》、HJ 644-2013《环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱法-质谱法》、HJ 645-2013《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》、HJ 683-2014《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》

（十五）废气采样器

1.性能要求：

1.1内置大容量充电电池，可同时给主机和加热取样管供电（24V），低电量时自动报警，提醒采购人及时切换电源。

1.2.可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制。

1.3通过连接外置烟气多功能预处理器及阻容法含湿量检测器，可以测量烟气温度、流速、含湿量等参数，计算烟气流量、排放量，并进行相应数据存储。

1.4采用高精度数字压力传感器，实时监测采样流量，自动控制采样流量在设定的流量点，自动补偿因为温度波动和阻力变化引起的流量变化。

1.5自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积。

1.6采用≥128×64 OLED宽温型显示屏，低温恶劣工况可正常工作，适用范围广。

1.7采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样。

1.8通过键盘对采样器流量、温度等进行标定，标定操作受密码的保护，具有自动恢复出厂设置的功能。

2.技术指标：

采样流量：(0.2～1.5) L/min，分辨率0.01 L/min，准确度≤±2.5%

采样时间：99h59min内任意设置，分辨率1 min，准确度≤±0.1%

采样次数：(1～99)次

流量计前温度：(－55～125)℃，分辨率0.1℃，准确度≤±2.5℃

流量计前压力：(－25～0)kPa，分辨率0.01kPa，准确度≤±2.5%

流量稳定性：≤5%

大 气 压：(50～130)kPa，分辨率0.01kPa，准确度≤±500Pa

烟气动压：(0～2000)Pa，分辨率1Pa，准确度≤±1%FS

烟气静压：(-30～+30)kPa，分辨率0.01kPa，准确度≤±1%FS

烟气温度：(0～500)℃，分辨率0.1℃，准确度≤±3℃

流速：	(5～45)m/s，分辨率0.1m/s，准确度≤±5%

仪器噪音：≤65dB(A)

工作电源：内置充电锂电池，可连续≥工作6小时

功耗：＜50W

3、仪器配置

3.1主机1台

3.2便携式蓝牙打印机1台

3.3吸收瓶挂架1个

3.4三脚支架1个

3.5电源输出线1套

3.6干燥筒2个

3.7校准证书1份

4.参考标准：

GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法》、HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》、 HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》、JJG 1169-2019《烟气采样器检定规程》

（十六）气象参数测定仪

1. 技术要求：

1.1微信程序控制系统：精准定位、操作方便、符合标准

1.2支持任何手机通过微信小程序快速连接，云端加密安全可靠

1.3界面显示实时测量数据，并能分析平均值与总适宜度评估，方便数据一键导出、存储打印、自动上传数据等

1.4具有多种功能设置，支持数据查询，存储，手机与U盘双模式一键导出，Excel、TXT格式导出，蓝牙打印等

1.5支持定位器联动，数据云计算及传输

1.6气象五参数均值算法：监测瞬时风速风向、气温、气压、湿度，自动计算平均风速、平均风向、风向标准差、平均气温、平均气压、平均湿度

1.7全球信号接收：蓝牙/5G连接与传输，数据自动上传，传输稳定

1.8海量数据存储：搭载16MByte高性能内存，数据自动上传云端数据库，可存储10万条数据，支持U盘数据导出功能

1.9高精度双模多频四臂螺旋外置天线，可全方位接收卫星信号，保障手持作业模式下的卫星信号接收质量和测量精度

1.10总适宜度判定：快速进行、大气稳定度、各气象因子适宜程度等简易测定，轻松判定现场气象条件（适宜程度）是否满监测要求

1.11主机≤800g，圆柱形塑胶握把，手感舒适，无显示屏设计

1.12多种通讯模式：支持蓝牙4.2，设置有USB接口，方便下载数据

1.13通过超声波原理测量风速，体积小，测量准确。

1.14云智联高效安全：采用更加严苛的系统隐私保护权限，可更好地保障数据安全，主机与云平台分开同时存储，保证数据安全可靠，防止数据丢失

1.15可在程序操作、数据传输连接、外置配件选型等方面进行定制化研发改进，最大限度满足实际需要

▲1.16定位器风向污染辐射精确布点：地图实时展示监测点位布设区域，根据上、下风向、平均风向轴线、风向标准差范围等设置参照点和监测点位（须提供程序界面实图以及定位器联动界面实图)

2.技术参数：

大气温度：(-40~+55)℃，分辨率0.1℃，准确度±0.5℃

相对湿度：（0~100）% RH（不凝结），分辨率0.1%RH，准确度±5%RH

大气压：(30~110)kPa，分辨率0.01kPa，准确度±0.1kPa

风向：瞬时风向（0~360）°，分辨率0.1°，准确度±5°（风向标准差：≤5°）

风速：瞬时风速(0~30)m/s，分辨率0.1m/s，准确度0.5m/s

启动风速：≤0.3m/s

数据存储：具有≥16MByte存储空间，可存储≥10万条数据，支持数据U盘导出

仪器接口：≥1个USB通讯接口，≥1个DC12V电源接口

标配通讯：蓝牙

电源电压：DC12V/3200mAh锂电池

工作温湿度：工作温度：(-40~+55)℃，工作湿度：（0~100）% RH

功耗：≤3.6W

- 3.配置：主机1台、蓝牙打印机1台、打印纸1套、三脚支架1个、仪器箱1个、电源适配器1套、U盘1个、手持器1个

4.参考标准：

GB/T11606-2007 《分析仪器环境试验方法》、HJ/T55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》、HJ194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》

（十七）便携式多种气体检测仪(电化学传感器法)

2.主要特点：

2.1仪器分体式设计，可通过智能显示终端对主机进行控制，从而可使人远离危险源进行操作

2.2应对不同工况，智能显示终端与主机采用有线或无线双传输模式

2.3智能显示终端采用触摸液晶屏

2.4气体传感器模块化设计，可根据需求搭配相应的传感器模块，无需进行配置，仪器自动获取传感器信息

2.5气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接。

2.6实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数

2.7预留气象参数接口，外接气象检测仪读取气象参数

2.8内置大容量电池，可连续工作≥11小时

2.9可更换电池设计，满足采购人的不同需求

▲2.10仪器需具备≥Ex ib IIB T4 Gb防爆标志认证证书（需提供检验检测机构出具的防爆证书资料佐证）、仪器外壳防护等级≥IP66（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告）

▲2.11仪器需获得省级及以上相关主管部门出具的计量器具型式批准证书（投标时需提供计量器具型式批准证书资料佐证）

2.12可选配甲烷、PID、可燃气、氯气等可达二十多种气体传感器

2.14仪器自带报警灯提示，在智能显示终端不在身边时，也可提醒气体浓度超标

2.15多种供电方案：支持交、直流两种供电方式，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能

2.16具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能

2.17可选配激光颗粒物传感器，实时检测PM1/ PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度

2.18内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

3.技术指标：

（1）主机指标

数据存储：＞5000组

工作电源：内置锂电池(7.4V/3.5Ah)或外接5V/3.5A电源适配器，控制模块（7.4V/6.8Ah）或5V/3.5A电源适配器

主机重量：≤0.6kg（控制模块）

（2）可扩展传感器指标

氟气：(0～1) umol/mol，分辨率0.001 umol/mol

一氧化氮	(0～25/100*/250*/500*) umol/mol，分辨率（0.01/0.01/1/1） umol/mol

二氧化硫	(0～20/100*) umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

甲烷	（0～100）%LEL，分辨率0.01%LEL

硫化氢	(0～50/200*/500*) umol/mol，分辨率（0.01 /0.1）umol/mol

氯化氢	（0～20*/50）umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

氟化氢	（0～10）umol/mol，分辨率0.001 umol/mol

氰化氢	（0～30/100*）umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

磷化氢	（0～5）umol/mol，分辨率0.001 umol/mol

臭氧	（0～5/50*）umol/mol，分辨率（0.001/0.01）umol/mol

二氧化氯	（0～1/20*）umol/mol，分辨率（0.001/0.01）umol/mol

砷化氢	（0～1）umol/mol，分辨率0.001 umol/mol

锗烷	（0～50）umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

乙烯	（0～2000）umol/mol，分辨率1 umol/mol

硅烷	（0～50）umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

环氧乙烷	（0～20/100*）umol/mol，分辨率0.01umol/mol

甲醛	（0～2/10*）umol/mol，分辨率（0.001/0.01）umol/mol

乙醇	（0～200）umol/mol，分辨率0.1 umol/mol

乙硫醇	（0～1200）umol/mol，分辨率0.1 umol/mol

四氯乙烯	（0～50）umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

光气	（0～1/20*）umol/mol，分辨率(0.001 /0.01)umol/mol

PM1.0	（0～1000）ug/m3，分辨率1ug/m3

PM2.5（0～1000）ug/m3，分辨率1ug/m3

PM10（0～1000）ug/m3，分辨率1ug/m3

TSP*（0～1000）ug/m3，分辨率1ug/m3

- 4.仪器配置：

- （1）控制模块1套

- （2）检测模块1套

- （3）智能显示终端 1套

- （4）有线通信数据线1套

- （5）充电器及充电线1套

- （6）仪器防护包1个

5.参考标准：

GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》、《JJG 551-2003     二氧化硫气体检测仪检定规程》、JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程》、JJG 693-2011《可燃性气体检测报警器检定规程》、JJG 695-2019《硫化氢气体检测仪检定规程》、JJG 915-2008 《一氧化碳检测报警器检定规程》、JJF 1362-2012《烟气分析仪型式评价大纲》

（十八）便携式颗粒物检测仪

1.技术要求

1）支持多种传感器，多传感器、多种检测模式

2）支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便采购人观测污染物变化

3）内置上百种气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确

▲4）气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用。（提供产品彩页和实物图片佐证）

5）泵吸式测量方式，可定制扩散式

6）实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数

7）内置大容量锂电池，可连续工作≥8小时

8）Type-c充电接口，普通手机充电器即可给仪器充电

9）直流5V供电方案，具有仪器供电和电池充电管理双功能

10）采用≥4.3英寸高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷（提供产品彩页和实物图片佐证）

12）具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能

13）选用蓝牙高速低噪音微型打印机，支持无线蓝牙打印模式，轻松掌握实时数据

14）内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

15）可拓展激光颗粒物传感器，可实时检测PM1/PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度

16）可拓展进气嘴延长管，采样测量更灵活便捷

2.技术指标：

（1）主机技术指标

持续工作时间	：≥8h

环境温度：（-20~45）℃

环境湿度：（0~95）%RH

大 气 压：（50~130）kPa

数据存储：＞5000组

功    耗：＜3W

工作电源：内置电池（7.4V/3.4Ah）或外接5V/3.5A电源适配器

充电时间：4-5小时

（2）应急检测模块技术指标

PM1.0：（0~1000）μg/m3；分辨率1μg/m3

PM2.5：（0~1000）μg/m3；分辨率1μg/m3

PM10：（0~1000）μg/m3；分辨率1μg/m3

TSP：（0~1000）μg/m3；分辨率1μg/m3

- 3.仪器配置：1.主机1台；2.应急检测模块1套；3.充电器1套 ；4.包装箱1个；5.合格证1份

4.参考标准

HJ 733-2014 《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、HJ 872-2017   《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》、HJ 1019-2019 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》

（十九）便携式VOC检测仪（PID）

1.技术参数：

1.1支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便采购人观测污染物变化

1.2内置上百种气体数据库，使检测结果更准确

1.3气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用

1.4默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点，可定制扩散式

1.5实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数

1.6内置大容量锂电池，可连续工作≥8小时

1.7直流5V供电方案，具有仪器供电和电池充电管理双功能

1.8采用≥4.3英寸高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷

1.9可独立设置不同种类有毒有害气体的限值

1.10仪器报警后提示相应的处理方式以及应急预案

1.11具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能

2.技术指标

（1）主机技术指标

持续工作时间：≥8h

环境温度：（-20~45）℃

环境湿度：（0~95）%RH

大气压：（50~130）kPa

数据存储：＞5000组

功耗：＜3W

工作电源：内置锂电池（7.4V/3.4Ah）或外接5V/3.5A电源适配器

充电时间：4-5小时

（2）应急监测模块

挥发性有机物PID：（0~2000）μmol/mol，分辨率1μmol/mol

- 5.仪器配置：1.主机1台；2.应急检测模块1套3.充电器1套 4.包装箱1个5.合格证1份

6.仪器参考标准：

- HJ 733-2014《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、HJ 872-2017 《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》、HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》

（二十）土壤采样相关装备（有动力）

1、产品特点

1.1取得的样本直径和长度较大、采样深度≥2米

1.2通过冲击锤钻入土壤会比较容易，取出也不困难

1.3样品处于比较宽松的柱状圆筒中，取出十分容易

1.4柱状土壤很难被压缩（保持原状）

1.5采集一个样本就可以研究整个土壤剖面情况

1.6比开挖一个采样坑要节约时间和减少样本破坏

1.7可有效地用于所有类型的土壤

1.8净重：≤20kg

2.仪器配置：

1）汽油机  （动力升级为52cc）： 1台

2）LB-75A（孔径51mm砖头，插销连接、开口设计、蘸火处理）：1个

3）延长杆（长：50CM，插销连接）： 4根

4）刮刀 ：一把

5）钢卷尺（3米）1个

6）手套：1双

7）合格证：:1份

8）说明书 ：:1份

9）杠杆（辅助提取设备）:1套

10）便携包:1支

11）铝箱:1个

（二十一）便携式重金属测定仪

1 技术参数要求：

1.1检测元素：

K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素（或以上）及其含量。

1.2可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱＞100000个。

1.3数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。

▲1.4安全系统：设备前端有红外和可见光双探测器，硬件保护，非软件感应到X光后再关闭，测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告）。

1.5防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。

1.6无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场可以直接分析测定。

1.7显示屏：

1.7.1屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。

▲1.7.2屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告）。

▲1.8操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全（提供计算机软件类著作权登记证书）。

1.9工作条件：

1.9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。

1.9.2探测器: 高性能检测器，能量分辨率≤145ev。

1.9.3工作温度：-20℃～+50℃。

1.9.4工作湿度：相对湿度＜95%。

1.9.5仪器具有自动求平均值功能，方便采购人现场求平均值。

1.9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。

1.9.7信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度可以自动调节气压因子，轻元素激发效果相比提高40%，稀土类元素激发效果相比提高30%。

1.9.8散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带专用铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率。

1.10 指标要求：

1.10.1测量时间：≤30s。

1.10.2检出限：ppm级别。

1.10.3电池一次充电可连续工作≥8小时。

▲1.10.4电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告）

1.10.5仪器外置标准片，开机免校准。

1.10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。

1.10.7全中文集成化软件,便于操作。

1.11重量:≤1.6 Kg。

▲1.12分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示（提供有效的带有CMA或CNAS标志的检测报告）。

2 配置要求：主机1台、电池2个、充电器1个、USB数据线1条、土壤标样1个。

（二十二）防护用品箱

1、棉纱手套：克重≥600克

2、防毒面罩

2.1 天然橡胶，舒适耐用，便于清洗，可长时间佩戴；

2.2高弹性头带，悬垂头带设计，与其他防护用品佩戴不冲突；

2.3轻松扣压，放心使用；

2.4多种认证滤毒盒可供选择，备有零配件供更换，也可用于双管供气式呼吸防护系统；可用于防护多种气体、蒸汽和颗粒物。

2.5符合人脸工学设计，与面部形状匹配度高，贴合效果好；

2.6配套专属滤毒盒用于防护有机气体与蒸气、苯等；

3、防护手套

3.1抗化学性能：对溶剂，石油，腐蚀性物质等提供化学防护；

3.2物理性能：抗撕裂，抗刺破，抗磨擦性能；

3.3磨砂及凸起菱形细纹表面，更易于准确抓握潮湿物体，菱形图案带来强湿度抓握性；

3.4内里设计，高度柔韧，贴合手掌手指，佩戴灵巧舒适；

3.5材质；良好拉伸性、透气吸汗、指尖PU涂层、耐磨、弹力袖口。

4、防护服

4.1柔软质轻(克重: ≤ 41克/平方米)、透气

4.2防静电、低脱屑、牢固耐用

4.3可防护多种固体粉尘和液体气溶胶，如石棉玻璃纤维、铅粉尘、油漆喷雾、消毒剂/杀虫剂喷雾等；全身耐酸碱C级防护；

5、防护鞋

5.1优质牛皮耐磨耐穿，防震缓冲鞋底，防滑耐磨(防静电)(绝缘)鞋底，防刺穿中部等，耐高温（中标人需根据采购人实际需求提供相应的鞋码）

5.2轮胎鞋底有效提供防滑、耐油、耐磨损效果，可选绝缘、防静电效果

5.3鞋底内置钢板，可抵抗尖锐物体的一定刺穿减少受伤的几率

5.4帮面选用翻毛皮和透气网布透气排汗，避免闷脚，提高透气性与舒适性

5.5鞋头防砸钢包头，可承受一定的冲击和挤压不会容易受伤和夹脚

6、安全帽

6.1拥有透气孔帽型；ABS材质、均码可调节。

6.2卷边帽檐，可引流雨水和阻挡耀眼的光线；

6.3经典V字顶筋，能够大成都分散施加于头部的冲击力；

6.4加强筋设计，增强侧向保护功能；

6.5卷边设计，更好的导流雨水

7、安全绳

7.1长度：≥20米

7.2材质：丙纶+塑软管+钢丝

7.3拉力：可达≥4328N（约432.8kg）

7.4须具备钢丝内芯高强拉力，配套半身安全带，加强尼龙内芯绳防滑手套，8字缓降器合计安全钩；

（二十三）应急保障箱

1、急救箱：用于轻创护理基于户外应急综合，包括不限于：急救保温毯、速冷冰袋、止血带、三角绷带、医用双氧水、清洗盐、医用手套、医用棉签、体温计、安全别针、不锈钢镊子、急救手册、标准记录板等

2、橡皮舟

2.1可载人数量：＞5人

2.2夹网：≥1.2MM加厚夹网皮料

3、帐篷：特厚抗风骨架，≥3m*3m+4面

4、雨棚：特厚抗风骨架，≥3m*3m

5、应急供电设备

5.1输出功率：≥1500W

5.2峰值功率：≥3000W

5.1充电时间：＜4h

6、强光手电

6.1连续照明时间10-35小时

6.2远射距离1000m+

6.3防水等级≥IP5

6.4可充电

7、激光测距仪

7.1分辨率：0.01m

7.2测距精度：±0.1M(<400M)；±0.3M(400M-1000M)；±0.5M(>1000M)

7.3操作方式：横握操作

7.4显示器：高透LCD

7.5放大倍率（倍）：≥7

7.6物镜直径（mm）：≥30

7.7实际视场（度）：≥5.0

7.8出射光瞳直径（mm）：≥4.0

7.9出瞳距离（mm）：≥16mm

7.10工作温度：约-20℃ ～＋55℃

8、头灯

8.1续航时间：10-20小时

8.2充电时间：约2-4个小时

8.3产品射程：≥500m

9、便携式移动通信基站

9.1网络类型：5G，5G芯片；支持三网通；支持N-mesh组网

9.2无线传输标准：千兆双频wifi6；千兆网口≥4个；带物联网卡；内置ESIM卡；

9.3无线传输速度：≥300Mbps

9.4 有线充电，信号全面覆盖≥500m2；

10、应急监测服装

10.1材质≥120g低弹丝针织布；

10.2尺码等规格可以定制；

10.3 可为采购人提供文字定制；

10.4 材质具备耐磨性、透气性、耐腐蚀性、不易破损；

10.5 具有多功能口袋、立体大口袋、拉链顺畅结实耐用；

（二十四）易制爆制毒防爆柜

1.性能特点：结实、耐磨、耐酸碱、耐高温、

2.产品表面：高温固化，抗冲击

3.产品用途：危化品安全储存

4.锁具：双人双锁、电子密码锁；锁具配置普通机械锁，门顶上及侧面为双锁芯；

5.层板数量：1-3块可调节镀锌层板；层板同柜体材质，层板托采用不锈钢，≥1.0mm厚不锈钢板冲压成型，承重好

6.门类型：单门、双门，三点联动式门锁

7.防火孔：两侧各一个防火通风口

8.防静电：一条防静电接地线

9.柜体：双柜门尺寸≥1090mm*460mm*1650mm

- 四、供货要求

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内所有设备安装调试完成并验收合格；

交货方式：采购人指定方式。

交货地点：采购人指定地点。

交货质量：合格。

- 五、安装调试要求

（1）所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。

（2）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。

（3）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

（4）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

（5）签订合同前须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供本项目需求中所要求的检测报告等相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。

（6）采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

（7）中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。

（8）全自动COD分析仪、便携式紫外测油仪、离子色谱仪、瓶口分液器、便携式气相分子吸收光谱仪、红外测油仪、便携式重金属测定仪（高精度X射线重金属分析仪）、手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪、细菌快速检测仪、中流量空气采样器、废气采样器、气象参数测定仪、便携式多种气体检测仪（电化学传感器法）、便携式颗粒物检测仪、便携式VOC检测仪（PID）、便携式重金属测定仪安装调试完成后，中标人需提供相关计量部门或具有CMA、CNAS资质的第三方机构出具的校准/检定证书。

- 六、国家或行业相关规范标准

本项目如招标文件中没有规定所执行的标准，按以下标准执行：

- 1、有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

- 2、生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

- 七、履约验收要求

1、采购人对中标人提交的货物依据本项目招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收；初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，中标人在接到采购人安装调试要求后3个工作日内免费派技术人员到现场安装、调试至合格。

2、设备安装、调试结束后，中标人需和采购人商定具体验收时间，根据中标人所投设备技术指标以及采购文件的要求作验收试验，直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

3、项目验收材料：提供完整、真实的货物交接单、设备合格证、采购人手册、设备相关测试报告，项目总结报告等。中标人汇报项目整体建造情况，主要包括：设备安装、调试、性能测试结果等。

- 八、售后服务要求

1、所有产品质保期1年，质保期从设备交付于采购人并验收合格之日起算。

2、在质保期内，中标人应能保证采购人更换到原厂零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内非人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务。

3、技术支持：质保期届满后，对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。

4、安全要求：

（1）由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。

（2）中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

3、中标人定期维修保养、提供技术保障等。

4、提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2小时内响应，24小时内提供解决方案，若远程解决不了，则48小时内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需上备机。

- 九、投标报价要求

（1）本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。

（2）供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于安装调试人员工资、住宿费、差旅费、保险、加班费等；包括所有监测设备的维护费用，包括但不限于备件耗材费、网络费等从项目中标成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- 十、付款方式与履约保证金

1.合同款项的支付方式及进度安排

1.1 预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的40%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的40%。

1.2尾款支付时间：所有设备交付于采购人且设备安装调试完成并整体验收合格后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同额的60%作为项目尾款。尾款支付比例：合同金额的60%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十一、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 采购包2：

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 01 | - 五、安装调试要求 （1）所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。 （2）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。 （3）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。 （4）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。 （5）签订合同前须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供本项目需求中所要求的检测报告等相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。 （6）采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。 （7）中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。 （8）便携式傅里叶红外气体分析仪安装调试完成后，中标人需提供省级及以上相关计量部门或具有CMA、CNAS资质的第三方机构出具的校准/检定证书。 |
| 02 | 八、售后服务要求 1、所有产品质保期1年，质保期从设备交付于采购人并验收合格之日起算。 2、在质保期内，中标人应能保证采购人更换到原厂零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内非人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务。 3、技术支持：质保期届满后，对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。 4、安全要求： （1）由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。 （2）中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。 3、中标人定期维修保养、提供技术保障等。 4、提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2小时内响应，24小时内提供解决方案，若远程解决不了，则48小时内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需上备机。 |
| 03 | 九、投标报价要求 （1）本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。 （2）供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于安装调试人员工资、住宿费、差旅费、保险、加班费等；包括所有监测设备的维护费用，包括但不限于备件耗材费、网络费等从项目中标成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。 |
| 04 | - 十、付款方式与履约保证金 1.合同款项的支付方式及进度安排 1.1 预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的40%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的40%。 1.2尾款支付时间：所有设备交付于采购人且设备安装调试完成并整体验收合格后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同额的60%作为项目尾款。尾款支付比例：合同金额的60%。 |

采购包2核心产品为： 应急监测无人机。

- 一、项目概况（或背景或主要建设内容）

- 为深入贯彻落实基层监测机构职能要求，进一步规范我省基层生态环境监测机构能力建设，推动监测机构补短板、强弱项、提能力、出实绩，2023 年江苏省生态环境厅印发了《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号）及《江苏省基层生态环境规范化建设指标体系评分细则（试行）》（苏环办〔2023〕204号），同时结合我单位实际情况，发现还有着较大的缺口，亟需开展应急监测能力建设工作。

- 二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式傅里叶红外气体分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 应急监测无人机(可搭载航拍、污染物传感器、采样系统等模块等 ) | 1 | 套 | 工业 |

- 三、货物（标的）技术参数及功能指标

- （一）便携式傅里叶红外气体分析仪

1、设备基本要求

1.1原理：傅里叶变换红外分析原理。

- 1.2监测因子：至少应可定量监测无机气体包括一氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、氯化氢、氟化氢、一氧化二氮、氨、六氟化硫；有机气体包括甲烷、丙烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯。

▲1.3仪器应为便携式，采样泵和氧气传感器应集成在主机内部，保证FTIR测量与氧气测量同步。（提供省级及以上计量部门出具的检测报告并加盖投标人公章。）

▲1.4全中文分析软件，提供投标产品对应的软件著作权证书。（提供软件著作权证书证明材料复印件，并承诺提供软件终身升级服务并加盖投标人公章。）

2、设备参数要求

2.1分析仪主机

2.1.1采用角镜型干涉仪，结构坚固，抗震性强；

2.1.2光谱分辨率：≤8cm-1，模式可调；

▲2.1.3波数范围：至少满足600~4500cm-1；（提供省级及以上计量部门出具的检测报告并加盖投标人公章。）

2.1.4检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷MCT，激光器的显示温度波动≤0.1℃。

- ▲2.1.5重复性：≤±2%；（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告复印件，其中监测因子包括不限于：一氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、氯化氢、氟化氢、一氧化二氮、氨、六氟化硫；有机气体包括甲烷、丙烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯。）

- ▲2.1.6响应时间：≤90s；（提供产品彩页并加盖投标人公章）

- ▲2.1.7稳定性：≤±2%/h；（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告复印件，其中监测因子包括不限于：含一氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、氯化氢、氟化氢、一氧化二氮、氨、六氟化硫；有机气体包括甲烷、丙烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯。）

- 2.1.8零点漂移：≤±2%FS/24h；

- 2.1.9量程漂移：≤±2%FS/24h；

- ▲2.1.10环境适应性：仪器通过高温测试（至少达到40℃，持续2小时）、低温测试（至少达到5℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到55℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-20℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±5%；（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

- ▲2.1.11振动测试：仪器应在频率范围10Hz~55Hz，振幅值0.15mm，扫描速率1oct/min，持续时间10min，振动方向X、Y、Z试验后，性能保持稳定，仪器的示值误差≤±5%。（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

- ▲2.1.12仪器的主机采用≥5英寸的触摸屏，显示内容不少于组分浓度、氧气测试结果、数据结果的地理位置等。同时可设置并查看气体传输管和气体室的温度信息。（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

- 2.1.13仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力。

- 2.1.14通讯模式：蓝牙或WIFI。

- ▲2.1.15主机应内置地理定位信息模块，仪器检测的每一条光谱中均嵌入地理经纬度信息，保证位置可溯源。（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

- ▲2.1.16供电方式：分析仪应具备外接电源和内置电池两种供电方式。应具备双电池设计，可快速拆卸，在分析仪正常运行状态下可进行电池更换。采用电池供电时，电池续航时间应≥4小时。（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

- ▲2.1.17防护等级：分析仪防护等级应≥IP54。（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

2.2气体室

▲2.2.1工作温度：应同时具备50℃和180℃两种工作模式，应可根据工作需求进行模式切换；（提供省级及以上计量部门出具的检测报告并加盖投标人公章）

2.2.2气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；

2.2.3光程长度：≥9 m 。

2.2.4气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置，起到保护气体池的左右；滤芯可拆卸。

2.3烟气采样枪

2.3.1伴热管：采样枪到主机3米长，导管加热恒温180℃；

2.3.2过滤系统，粉尘过滤≤5µm；

2.4仪器工作站

2.4.1出厂标定光谱库

| 序号 | 中文名称 | 化学式 | 检出限(mg/m3) | 量程(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 1 | 4～150 |
| 2 | 二氧化氮 | NO2 | 1 | 4～100 |
| 3 | 一氧化氮 | NO | 1 | 4～130 |
| 4 | 二氧化硫 | SO2 | 1 | 4～480 |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | 1 | 4～3000 |
| 6 | 氯化氢 | HCl | 2 | 8～240 |
| 7 | 氰化氢 | HCN | 1 | 5～240 |
| 8 | 氟化氢 | HF | 1 | 4～45 |
| 9 | 一氧化二氮 | N2O | 1 | 4～200 |
| 10 | 氨气 | NH3 | 1 | 4～160 |
| 11 | 甲烷 | CH4 | 0.25 | 1～100 |
| 12 | 乙烷 | C2H6 | 0.3 | 1.2～50 |
| 13 | 丙烷 | C3H8 | 0.3 | 1.2～50 |
| 14 | 乙烯 | C2H4 | 1 | 4～50 |
| 15 | 丙烯 | C3H6 | 0.8 | 3.2～50 |
| 16 | 乙炔 | C2H2 | 0.3 | 1.2～50 |
| 17 | 苯 | C6H6 | 2 | 8～50 |
| 18 | 甲苯 | C7H8 | 2 | 8～50 |
| 19 | 乙苯 | C8H10 | 2 | 8～100 |
| 20 | 苯乙烯 | C8H8 | 2 | 8～100 |
| 21 | 水 | H2O | 0.03% | 0.03%～30% |

- 2.4.2分析软件需同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强、氧化锆测试结果、测量数据的地理位置信息。

- 2.4.3测量时间可选，可进行无人值守的连续测量。

- ▲2.4.4分析仪应具有存储功能，应可连续测量及定时测量两种测量方式。可设定单个样品测量时长；可存储测量光谱图，可显示时间-浓度趋势图；可按分钟保存测量数据，具有计算平均值的功能，能计算并显示5min、10min、15min、1h 均值；可查询干涉图高度、光源强度以及样品室温度等参数。（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

- 2.4.5能够进行未知气体的自动查找和判定；

- 2.4.6能进行ppm与mg/m3以及干、湿气体浓度的测量及转换；

- 2.4.7采购人可根据需要远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载制作报表。

- ▲2.4.8分析仪应可连接便携式打印机现场打印测量结果；打印内容包括不限于测量时间、仪器型号、仪器编号、化合物名称、化合物浓度及单位、分钟储存数据及平均值计算结果。（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

- ▲2.4.9分析仪应具有一键快速创建求助文件的功能，以便采购人发送分析仪使用状态至技术支持人员进行远程支持。（提供省级或省级以上国家计量检定机构出具的CMA检测报告并加盖投标人公章）

- 3、其他要求

- 3.1供应商需为采购人单位提供不少于2天6人次的仪器培训，为采购人提供仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析理论课程。

- 3.2仪器具有气密性检查功能。

- 4、配置要求

- 4.1分析仪主机1台；

- 4.2烟气采样系统1套；

- 4.3空气采样系统1套；

- 4.4可拆卸电池3块；

- 4.5便携箱1个；

- 4.6滤芯4个；

- 4.7中文分析软件1套；

- 4.8分析仪工作站1台；

- 5.9气密性检查专用工装1套；

- 4.10仪器专用便携打印机1台；

- 4.11 SO2标气,浓度100ppm，8L，1瓶；

- 4.12 NO标气,浓度100ppm，8L，1瓶；

- 4.13 CO标气,浓度100ppm，8L，1瓶；

- 4.14 NH3标气，浓度100ppm，8L，1瓶；

- 4.15 CO2标气，浓度20%，8L，1瓶；

- 4.16 NO2标气，浓度100ppm，8L，1瓶；

- 4.17氮气，99.999%，8L，1瓶。

- 5、参考标准

- 《环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》（HJ 920-2017）、《环境空气 挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》（HJ 919-2017）、《固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1240-2021)、《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外检测技术要求及检测方法》（HJ 1011-2018）、《固定污染源废气　氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1330-2023）标准的要求。

- （二）应急监测无人机

- 无人机基本要求

- 1.无人机：

- 1.1含无人机*1套，双云台支架*1，另配三组电池，一年原厂机身保险和一年第三者责任险，含2名CAAC驾驶员培训，探照灯*1

- 1.2飞行器对角线轴距：≤900mm（提供产品彩页并加盖投标人公章）；

- 1.3载荷能力：≥2.7kg；

- 1.4最大抗风能力：≥12m/s（提供仪器官网网站可查询资料证明并加盖投标人公章，并提供网址）

- 1.5最大水平飞行速度：≥23m/s（无风条件）；

- ▲1.6悬停时间：无负载≥55min；（提供产品彩页并加盖投标人公章）

- 1.7支持六向避障；

- 1.8支持补光，有效照明距离：≥5m；

- 1.9支持飞行相机，分辨率：≥1080P；

- 1.10支持红外感知系统，障碍物感知范围：≥0.1m-8m；

- 1.11飞行器支持电池热插拔，当飞行器降落需要更换电池时，可不关闭飞行器电源，先更换一块充满电的电池，之后在更换另一块电池。

- 1.12支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示。

- 1.13无人机系统在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m

- 2.云台相机：能够与本次购买无人机适配

- 2.1重量：≤930g；

- 2.2规格尺寸：长≤200cm、宽≤150cm、高≤170cm；

- 2.3含变焦镜头相机、广角镜头相机、热红外镜头相机，相机支持激光测距功能；

- 2.4变焦相机参数

- 2.4.1有效像素：≥4000万；

- 2.5广角相机参数：

- 2.5.1有效像素：≥4800万；

- 2.6热红外相机参数：

- ▲2.6.1等效焦距：≥52mm；（提供产品彩页并加盖投标人公章）

- 2.6.2视频分辨率：≥1280 × 1024@30fps

- 2.6.4照片分辨率：≥1280 × 1024

- 2.6.8支持点测温、区域测温等功能

- 2.7激光测距：

- ▲2.7.2测量范围：≥3-2500m（提供产品彩页并加盖投标人公章）

- 2.8含一年原厂机身保险

- 3.多气体检测器：

- 3.1、尺寸与重量：尺寸≤160*103*88（mm），重量≤520g；

- 3.2、检测项目：一台气体检测仪支持同时安装9种不同气体传感器（不包含温湿度传感器），检测项目包含但不限于PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2、TVOC等多种气体，并能同步显示温度、湿度；

- 3.3、安装使用方式：可支持机载和车载场景两用，机载时安装置无人机上方，以最大程度规避旋翼气流对监测造成的影响，且进样口方向与机头方向保持一致，并有主动式新风设计，符合等速采样；可支持与多种车型高度集成进行走航监测，无需对车辆打孔、接线，即装即用，拆下即复原，15s可完成无损急速安装;

- 3.4、配备有气密性的气室：通过主动进气孔和尾部风扇主动通气到密闭气室，气室中上下排列气体传感器的探头；

- 3.5、供电方式：具备3种不同的供电方式可供选择，支持5VDC 2.5A Max（USB Typc-C接口），或7~32VDC 2A Max（XT30接口）电源输入；或无人机自带云台口供电（选择无人机供电时采购人可在运行于无人机遥控器上的官方飞控软件中实时查看和控制气体监测数据）；（提供对应产品功能截图证明并加盖投标人公章）

- 3.6、具备高亮浓度警示灯提示功能：颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化；

- 3.7、具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，污染物浓度数据回传或记录速率≥1Hz，且数据支持断点续传；

- 3.8、具备加密数据输出接口（USB Type-C），采购人可以选择不使用内置移动通信模块，而使用专有设备进行加密通信。

- 3.9、支持组网作业：一台或多台气体监测设备的数据可以在一台或多台可视化终端展示；

- ▲3.10、各检测模块参数详情（提供产品彩页并加盖投标人公章）：

- 具备可吸入颗粒物检测模块，检测方式：激光散射/光散射，检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值，量程：0~1000ug/m3，检出限≤1ug/m3，时间分辨率：≤1s，具备湿度校正算法，可在宽湿度范围提供较为准确的测量值；

- 具备CO监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限≤10ppb，时间分辨率：≤1s；

- 具备NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限≤5ppb，时间分辨率：≤1s；

- 具备SO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~15ppm，检出限≤5ppb，时间分辨率：≤1s；

- 具备TVOC检测模块，检测方式：光离子化检测（PID），目标气体：电离势能<10.6eV的挥发性有机物（TVOC），可用量程：0～50ppm（默认异丁烯），检出限≤1ppb；

- 具备O3与NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限≤5ppb，时间分辨率：≤1s；

- 3.11数据可视化与分析软件平台同时支持Windows平台及微信小程序版，具备如下数据可视化功能：实时生成2D网格、2D等值线以及3D点云气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）；支持导入高清正射影像图（.tif格式）导入后会自动覆盖相应区域的地图；支持将气体分布网格图与等值线图输出为带有地理信息的正射图（GeoTiff）（提供对应软件功能截图证明同时提供计算机类软著证书复印件并加盖投标人公章）

- 4.采水器

- 4.1、单采水器重量≤670g（仅水体采集系统主体）

- 4.2、采水容量≥1L，极限下放距离10米，采水深度设置区间0-9米，支持3秒快拆;

- 4.3、具备一键采水功能：具备飞机到达指定地点，一键完成采水全过程：切换自动采水模式，设置深度，点击下键，飞机开始全自动采水；

- 4.4、具备毫米波雷达，实时检测飞机距离水面的安全距离及采样的深度；

- 4.5、具备影像系统：集成下视摄像头，支持实时采样显示。（提供有效的带有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章）

- 四、供货要求

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内所有设备安装调试完成并验收合格；

交货方式：采购人指定方式。

交货地点：采购人指定地点。

交货质量：合格。

- 五、安装调试要求

（1）所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。

（2）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。

（3）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

（4）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

（5）签订合同前须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供本项目需求中所要求的检测报告等相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。

（6）采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

（7）中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。

（8）便携式傅里叶红外气体分析仪安装调试完成后，中标人需提供省级及以上相关计量部门或具有CMA、CNAS资质的第三方机构出具的校准/检定证书。

- 六、国家或行业相关规范标准

本项目如招标文件中没有规定所执行的标准，按以下标准执行：

- 1、有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

- 2、生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

- 七、履约验收要求

1、采购人对中标人提交的货物依据本项目招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收；初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，中标人在接到采购人安装调试要求后3个工作日内免费派技术人员到现场安装、调试至合格。

2、设备安装、调试结束后，中标人需和采购人商定具体验收时间，根据中标人所投设备技术指标以及采购文件的要求作验收试验，直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

3、项目验收材料：提供完整、真实的货物交接单、设备合格证、采购人手册、设备相关测试报告，项目总结报告等。中标人汇报项目整体建造情况，主要包括：设备安装、调试、性能测试结果等。

- 八、售后服务要求

1、所有产品质保期1年，质保期从设备交付于采购人并验收合格之日起算。

2、在质保期内，中标人应能保证采购人更换到原厂零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内非人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务。

3、技术支持：质保期届满后，对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。

4、安全要求：

（1）由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。

（2）中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

3、中标人定期维修保养、提供技术保障等。

4、提供7天×24小时服务电话，每次出现故障时2小时内响应，24小时内提供解决方案，若远程解决不了，则48小时内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需上备机。

- 九、投标报价要求

（1）本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。

（2）供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于安装调试人员工资、住宿费、差旅费、保险、加班费等；包括所有监测设备的维护费用，包括但不限于备件耗材费、网络费等从项目中标成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- 十、付款方式与履约保证金

1.合同款项的支付方式及进度安排

1.1 预付款支付时间：双方合同签订后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同金额的40%作为项目预付款。预付款支付比例：合同金额的40%。

1.2尾款支付时间：所有设备交付于采购人且设备安装调试完成并整体验收合格后，中标人按采购人要求提供正规发票，采购人收到发票后10个工作日内一次性支付合同额的60%作为项目尾款。尾款支付比例：合同金额的60%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十一、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、政府采购政策功能落实

1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

采购包1：本采购包1专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，无需进行报价10%的扣除。

采购包2：本采购包2对提供的货物全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

本次采购各供应商可同时参与本项目两个标段的投标，但最多只能中标一个采购包。若供应商在其中1个采购包中综合得分排名已确定为第一中标候选人，则在后续采购包中可继续参与评标，但不推荐为中标候选人。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按由高到低顺序确定排名第一的为中标人。中标候选人排名并列第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

综合评分法

采购包1：

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似业绩，每提供一个得2分，本项最高得10分。 注：①业绩认定时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同，证明材料需能清晰反映投标人名称、项目内容等主要信息，若提供的证明材料没有明确、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需同时提供项目采购单位书面证明文件并加盖项目采购单位公章，否则不予认可。 |
| 技术参数响应（30分） | 评标委员会根据采购包1招标文件第四章采购需求中三、货物（标的）技术参数及功能指标响应情况进行评分。 完全满足或高于采购包1招标文件第四章采购需求中三、货物（标的）技术参数及功能指标的，得30分；不响应招标文件第四章采购需求的扣分：其中标注“▲”项每有一项负偏离扣0.7分，其他条款有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。投标人需对所响应技术参数做详细说明，采购包1招标文件第四章采购需求中如要求提供相对应佐证材料（如检测报告、产品彩页、实图、功能截图或其他要求提供的证明相关材料等）按要求提供并扫描上传，若未按照采购包1招标文件第四章采购需求中要求提供相对应佐证材料，对应的技术条款将视为不满足，按负偏离处理。 若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。 |
| 交付及调试验收方案 （8分） | 投标人提供交付及调试验收方案（包括不限于交付方案、包装方案、质量保障方案、验收方案等），评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 方案内容全面、科学合理、可行性强的，得8分； 方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得4分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 售后维保方案 （ 7分） | 投标人提供售后维保服务方案（如服务体系、服务内容、响应时间、故障解决方案等）进行综合评分，评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 投标人具备完善的售后维保服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案的，得7分； 投标人具备较为完善的售后维保服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解决方案的，得3分； 投标人具备基本的售后维保服务体系，故障解决方案基本可行，得1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 耗材配件供应方案 （ 8分） | 投标人提供的耗材配件供应方案（如响应时间、耗材配件价格优惠情况、质量保障措施等）进行综合评分，评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 方案内容全面、科学合理、可行性强的，得8分； 方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得4分； 方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案（ 7分） | 投标人提供项目实施方案,包含但不限于项目实施计划、人员安排、时间进度和应急保障计划等相关内容，评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 方案内容完整，措施科学合理，可实施性强的得7分； 方案内容较完整，措施较科学合理，实施性较强的，得3分； 方案有缺项，未完全包含相关内容，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得1分。 该项未见阐述不得分。 |

采购包2：

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似业绩，每提供一个得2分，本项最高得10分。 注：①业绩认定时间以合同签订时间为准。 ②以上证明材料需提供项目合同，证明材料需能清晰反映投标人名称、项目内容等主要信息，若提供的证明材料没有明确、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需同时提供项目采购单位书面证明文件并加盖项目采购单位公章，否则不予认可。 |
| 技术参数响应（30分） | 评标委员会根据招标文件第四章采购需求中三、货物（标的）技术参数及功能指标响应情况进行评分。 完全满足或高于招标文件第四章采购需求中三、货物（标的）技术参数及功能指标的，得30分；不响应招标文件第四章采购需求的扣分：其中标注“▲”项每有一项负偏离扣1分，其他条款有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。投标人需对所响应技术参数做详细说明，招标文件第四章采购需求中如要求提供相对应佐证材料（如检测报告、著作权证书、产品彩页、功能截图或其他要求提供的证明相关材料等）按要求提供并扫描上传，否则对应技术条款将视为不满足，按负偏离处理。 若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，均视为无效投标，并追究相关责任。 |
| 项目实施方案（8分） | 投标人针对本项目提供项目实施方案，方案内容包含但不限于项目实施具体流程、产品设计生产、供货、安装调试等。评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 方案包含上述内容，贴合项目需求，内容完整详实，贮运组织实施流程完善，能够保质保量完成任务的得8分； 方案包含上述内容，较贴合项目需求，内容较完整详实，贮运组织实施流程较完善，较能够保质保量完成任务的得4分； 方案包含上述内容，基本贴合项目需求，内容基本完整详实，贮运组织实施流程基本完善，基本能够保质保量完成任务的得1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 培训计划（7分） | 投标人提供培训计划及承诺，综合评价计划全面性、合理性。评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 计划细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得7分； 计划较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得3分； 计划不完整，可操作性一般，响应度低的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（7分） | 投标人提供售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、售后服务承诺、售后服务响应体系、服务方式及保障措施等内容。评标委员会对方案响应情况进行横向评审。 方案详细、针对性强，响应及时，服务体系完整、提供配件配品，措施合理，可操作性强，符合采购需求的得7分； 方案较为详细，响应虽有滞后但能满足采购需求，服务内容较完整，措施合理，可操作性较强，符合采购需求的得3分； 方案笼统，响应滞后，服务内容简单粗糙，措施不完善，可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 安装调试方案（8分） | 投标人提供《安装调试方案》,包含但不限于项目实施计划、人员安排、时间进度和应急保障计划等相关内容： 方案内容完整，措施科学合理，可实施性强的得8分； 方案内容较完整，措施较科学合理，实施性较强的，得4分； 方案有缺项，未完全包含相关内容，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得1分。 该项未见阐述不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于采购包1、采购包2）

二、上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）或承诺函（适用于采购包1、采购包2）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（适用于采购包1、采购包2）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（适用于采购包1、采购包2）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（适用于采购包1、采购包2）

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）（适用于采购包1、采购包2）

七、法人授权书（适用于采购包1、采购包2）

八、投标函（适用于采购包1、采购包2）

九、中小微企业声明函（适用于采购包1）

九、中小微企业声明函（适用于采购包2）

十、残疾人福利性单位声明函（适用于采购包1、采购包2）

十一、投标产品配置及分项报价表（适用于采购包1、采购包2）

十二、技术要求响应及偏离表（适用于采购包1、采购包2）

十三、商务要求响应及偏离表（适用于采购包1、采购包2）

十四、类似项目业绩一览表（适用于采购包1、采购包2）

十五、开标一览表（适用于采购包1、采购包2）

十六、其它材料（适用于采购包1、采购包2）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于采购包1、采购包2）

法定代表人身份证明（格式）

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 二、上一年度的财务状况报告（适用于采购包1、采购包2）

- 供应商成立不满一年无需提供

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加采购包名称（采购包编号：采购包编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（适用于采购包1、采购包2）

- 提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加采购包名称（项目编号：采购包编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（适用于采购包1、采购包2）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：       。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（适用于采购包1、采购包2）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）（适用于采购包1、采购包2）

七、法人授权书（适用于采购包1、采购包2）

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （采购包名称） 项目（采购包编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

八、投标函（适用于采购包1、采购包2）

致：采购人名称

根据贵方的采购包名称：           （采购包编号：         ）招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年       月      日

- 九、中小微企业声明函（适用于采购包1）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（采购人名称）的采购编号为  （采购包编号）   ，（采购包名称）的采购活动，提供的货物以及与货物有关的服务全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 九、中小微企业声明函（适用于采购包2）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（采购人名称）的采购编号为  （采购包编号）   ，（采购包名称）的采购活动，提供的货物以及与货物有关的服务全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十、残疾人福利性单位声明函（适用于采购包1、采购包2）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的采购文件编号为（采购包编号）的 （采购包名称）  项目采购活动由本单位提供服务

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

填报说明：

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：     年     月    日

- 投标产品配置及分项报价表（适用于采购包1、采购包2）

投标产品配置及分项报价表

项目名称：      项目编号：     采购包编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十二、技术要求响应及偏离表（适用于采购包1、采购包2）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、商务要求响应及偏离表（适用于采购包1、采购包2）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、类似项目业绩一览表（适用于采购包1、采购包2）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      采购包编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、开标一览表（适用于采购包1、采购包2）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：       采购包编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年     月    日

- 十六、其它材料（适用于采购包1、采购包2）

其它材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。