招　标　文　件

项目名称：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目

项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001

江苏博伦项目管理有限公司

2025年01月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	44

第六章  投标文件格式	48

第一章  投标邀请

受国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院的委托，江苏博伦项目管理有限公司就国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目（JSZC-320722-BLZB-G2025-0001）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年01月24日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001

项目名称：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额：131.000000万元

最高限价：131.000000万元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1台 | 详见需求书 |
| 2 | 高温电阻炉 | 1台 | 详见需求书 |
| 3 | 数字调节式电热板 | 3台 | 详见需求书 |
| 4 | 万用电炉 | 2台 | 详见需求书 |
| 5 | 实验用电子小天平 | 1台 | 详见需求书 |
| 6 | 超纯水系统 | 1套 | 详见需求书 |
| 7 | pH计 | 1台 | 详见需求书 |
| 8 | 电导率仪 | 1台 | 详见需求书 |
| 9 | 离子色谱 | 1台 | 详见需求书 |
| 10 | 离心机 | 1台 | 详见需求书 |
| 11 | 超声波处理器 | 1台 | 详见需求书 |
| 12 | 测试筛 | 10个 | 详见需求书 |
| 13 | 台式放大镜 | 1台 | 详见需求书 |
| 14 | 水冷机 | 2台 | 详见需求书 |
| 15 | 低温红外样品架 | 1套 | 详见需求书 |
| 16 | 导电类型鉴别仪 | 1台 | 详见需求书 |
| 17 | 圆型晶圆环（含厚度标准样片） | 5套 | 详见需求书 |

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023年或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，1.2、1.3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

1.6资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年01月03日 至 2025年01月10日，每天上午00:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：免费提供

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月24日09:00:00（北京时间）

开标时间：2025年01月24日09:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标★项部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院

地    址：高新区光明路38号

联系方式：舒敏娣 13775415209

2.采购代理机构信息

名    称：江苏博伦项目管理有限公司

地　　址：东海县牛山街道晶都大道899号天地锦程佳园15-2-103

联系方式：郭磊  19850643160

3.项目联系方式

项目联系人：郭磊

电      话： 19850643160

八、其他

根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

本项目以中标通知书确定的中标总金额作为收费的计算基数。

中标方需按苏招协【2022】002号文收费标准，向采购代理机构全额交纳投标所有费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中有标★项部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

东海县政府采购合同（货物）

（合同编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1

8.1.2

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为       年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值       的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

2、本项目核心产品为： 电感耦合等离子体光谱仪 。

一、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 高温电阻炉 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 数字调节式电热板 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 万用电炉 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | 实验用电子小天平 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 超纯水系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | pH计 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 电导率仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 离子色谱 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 离心机 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 超声波处理器 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 测试筛 | 10 | 个 | 工业 |
| 13 | 台式放大镜 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 水冷机 | 2 | 台 | 工业 |
| 15 | 低温红外样品架 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 导电类型鉴别仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 17 | 圆型晶圆环（含厚度标准样片） | 5 | 套 | 工业 |

二、货物技术参数及功能指标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1、技术参数 1.1.光学系统 ★1.1.1: 整个中阶梯光学系统无任何移动部件，所有光学元件均密封于35~38℃恒温光室中，保证最低的检出限和优异的长期稳定性。（恒温光室必须提供原厂官方宣传手册或技术说明书证明文件并提供软件截图） 1.1.2: 中阶梯光栅+CaF2棱镜交叉色散多色器系统，波长连续覆盖167〜782nm，无任何波长断点。 1.1.3：测定方式：紫外和可见区由同一狭缝，同一检测器同时测定，一次分析测定全谱覆盖，真正的全谱直读，一个样品选择任意多的元素波长，测试时间不变； 1.1.4: 波长校正: 采用氩的发射谱线自动进行周期性的波长校准, 保证分析波长的正确性，没有汞灯或氖灯校准的预热和耗材问题。每半年或需要的场合可采用15种元素标准混合溶液进行波长例行校核。 1.1.5：吹扫型光室：对189nm以下波长测定，可选择氩气或者氮气进行光路吹扫。吹扫流量：标准的光室吹扫气体流量为0.7L/Min，测定低紫外波长谱线时，电脑控制，增加3L/min 的气体流量，所有光室吹扫气体流量均由质量流量计（MFC）控制。 1.1.6：分辨率：光学分辨率＜0.0065nm (在As 188.980nm 处实际测量半峰宽) 。 1.2 检测器 ★1.2.1：检测器要求为CCD设计，半导体制冷，温度≤－40℃，暗电流和背景噪音低。 1.2.2：检测器要求充氮密封设计，开机即可点火，提高分析效率，分析完无需气体吹扫，降低气体消耗。 1.2.3: 防饱和溢出：针对每一个像素进行防饱和溢出保护，彻底消除谱线饱和溢出问题。 1.2.4：积分方式：智能化积分，同时以最佳信噪比获得高强度信号和弱信号，使高低含量元素可以同时检测。 1.2.5：检测器1MHz的数据读取速度，只需0.8秒即可完成检测器上所有像素结果的读取，双面数据输出，最快的检测器读取速度，节省一半的数据处理时间。 1.2.6：最小积分时间：≤3秒。 1.3 射频发生系统 1.3.1: ≤30MHz固态发生器，耦合效率大于75%。 ★1.3.2: 功率范围：750〜1500W，必须连续可调，计算机控制进行功率调节。（提供软件截图证明） 1.3.3：高效强劲的自激式固态发生器轻松应对从无机到有机各种复杂基体的样品，快速的功率反馈速度确保样品基体变化时仍然获得稳定准确的结果。 ★1.3.4：RF线圈要求水冷设计。（必须提供原厂官方技术规格书证明） 1.4 观测方式 1.4.1：垂直炬管双向观测方式 1.4.2: 消除尾焰：冷锥接口设计，并中间持续氩气反吹，高效去除尾焰，保证了紫外区波长的测试灵敏度。 1.4.3: 冷锥接口无切割气体的消耗，降低运行成本。 1.4.4: 观测位置调节：等离子体观测位置由计算机控制。 1.5 样品导入系统 1.5.1：进样系统：标配双通道玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器，其它多种类型的雾化器和雾化室可选。 1.5.2：炬管：标配一体化炬管，快速插拔式设计，无需气体管路连接和炬管准直定位，便于安装和维护，其它多种类型的炬管可选，同时可配置中心管为陶瓷或者石英的可拆卸式炬管。 1.5.3: 气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计（MFC）控制，软件在线调节：等离子体气：要求连续可调精度≤0.1L/min；辅助气：要求连续可调精度≤0.01L/min；雾化气：要求连续可调精度≤0.01L/min； 1.5.4：蠕动泵：≥5通道蠕动泵，转速连续可调，全计算机控制，具有快泵功能。（必须提供仪器实物图证明） 1.5.5：雾化器压力可以由用户自己设定阈值，当压力低于阈值下限或超过阈值上限的时候，软件会弹框提示雾化器压力异常，需要用户去检查进样系统。 2、软件性能： 2.1：可快速进行方法的开发、顺序的编辑。 2.2：计算机全自动化控制，仪器设置和参数选择可自动完成，包括气体流量、功率、点火、诊断等。具有自动安全连锁系统。 2.3: 背景校正功能：必须包含3种以上背景校正技术，包括离峰校正，拟合校正，谱图自动解析校正等。 2.4: 谱图自动解析功能：快速创建光干扰解析模型，一个元素波长可建立多个干扰解 析模型，模型可以保存，方法可以快速调用光谱干扰解析模型，校正光谱干扰，有机基质C谱会干扰紫外谱线的检测，采用光谱干扰解析模型功能可以消除有机基质的干扰贡献，使得检出限更低，检出结果更准确。 2.5: 多重检量限功能：根据不同的元素含量范围选择不同的谱线，使仪器能够同时测定高低含量的元素，使仪器的动态线性范围得到扩展。 2.6：提供多种光谱分析方法：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。 2.7：软件系统内置计数器，能够在系统需要维护时为用户提供指导。 2.8：数据存取：所有结果、方法和顺序可以在同一工作页面一起保存和读取；谱图、结果和标准曲线同时显示；实时图形显示光谱信号、结果和曲线谱图；快速运行过往数据的编辑。 2.9：数据输出：提供多种报告打印和数据输出格式。 2.10: 详尽的中文在线帮助功能和操作、维护录像。 2.11：符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规。 2.12：可实现快速全谱扫描，对样品中所有元素进行定性和半定量分析，并且可以设定阈值，实现样品的快速筛选，并且可以跟样品定量分析在同一个工作列表中，实现每一个样品的全元素监测。 2.13：有一套强大的方法开发工具，自动选择最佳元素波长。 2.14：有内标监测图，可以更直观准确的监控做样过程，快速的做出响应。 2.15：强大的诊断软件，支持简便的仪器诊断和仪器错误提示。清晰的“仪表盘”式仪器状态显示，以及自检功能，使可能维修费用大大降低，并使仪器正常运行时间最大化。 3、性能要求： 3.1：长期稳定性：4小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线飘移修正） （提供官方证明材料）； 3.2：短期稳定性：RSD≤0.5%； 3.3: 做样速度：大于60个元素或波长，每个元素或波长积分时间10秒，积分3次，测试时间小于40秒，内标和待测元素必须同时积分； 3.4：测定谱线的线性动态范围：≥10^6（以Mn257.610nm 来测定，相关系数≥0.9996）； 4、工作条件： 4.1:环境温度： 10℃-30 ℃； 4.2:环境湿度20%-80% （不冷凝）； 4.3:电源：仪器整体功率2.9kVA, 电源： 220VAC+/-10% ，50 或60Hz+/-1Hz； 4.4:通风系统：最小流量要求：2.5m3/min。 5、设备配置 5.1: ICP-OES 主机 1台（包含石英进样系统一套） 6.2: 冷却循环水机 1台；； 5.3: 炬管（带底座，中心管，外管）1套； 5.4: 同心石英雾化器 1个； 5.5: 氩气过滤器 1个； 5.6: 空气过滤器 1个； 5.7: 石英外管 1个； 5.8: 进样蠕动泵管 12根，废液蠕动泵管 12根； 5.9：自动进样器1套。 |
| 2 | 高温电阻炉 | 1.基本要求：温度不低于1600℃。 2.1：具体参数要求 2.1.1内扣炉门设计，开门操作须安全简便；确保炉内高温热气不外漏。 2.1.2微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全。 2.1.3耐腐蚀轻质炉膛。 2.1.4具备极好门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性。 2.1.5可编程液晶控制器，30段程序，每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环。 2.1.6多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程真正实现自动控制和运行。 2.1.7炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作、具有抗腐蚀、高温不变型等特点。（可程式箱式电炉具有此功能） 2.2安全功能 2.2.1操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。 2.2.2设有过流、过压、过热等多种安全保护措施。 2.2.3选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。 2.3技术参数： 2.3.1最高温度（℃）：1600； 2.3.2炉膛尺寸W*P*H（mm）：不小于150*300*120； 2.3.3容积(L)：5 ； 2.3.4电源：380V/50HZ ； 2.3.5输入功率（KW）：8 ； 2.3.6加热原件：硅钼棒 。 |
| 3 | 数字调节式电热板 | 1.功能要求 1.1冷轧钢外壳，抗腐蚀、耐老化； 1.2板面为优质201不锈钢板，耐腐蚀、耐磨损、硬度高、高温无翘曲变形； 1.3外观采用特殊隔热设计，使电热板壳体表面温度低； 1.4 PID控温技术，LCD液晶显示，控温精准，读数清晰直观； 1.5封闭式加热，热效率高、升温快、无明火、安全可靠； 1.6具有定时、超温报警、自动校正误差、掉电记忆等功能，定时模式可选（无定时功能、开机即定时、恒温定时）； 1.7自带电子锁功能，防止设备被他人误操作，导致样品损坏，更加安全； 1.8自带自整定功能，缩小温度超调、稳定时间、更好控制温度精度； 1.9散热孔可加快散去仪器运行产生的热量； 1.10配备橡胶防护脚垫，保障仪器平稳运行。 2.技术参数 2.1电源电压：AC220V/50Hz； 2.2整机功率KW：1.8； 2.3显示方式：LCD液晶； 2.4控温范围℃：RT+50-400 ； 2.5仪表控温精度℃：±1 ； 2.6加热尺寸mm：400×280（可±1mm范围）； 2.7板面材质：201不锈钢； 2.8板面厚度mm：约8mm； 2.9承重kg：不低于50kg； 2.10产品尺寸（L×W×H)mm：400×280×240（可±1mm范围）； |
| 4 | 万用电炉 | 1.性能要求 1.1.无极调功，适用于各种器具加热； 1.2耐火砖炉盘，耐高温不开裂； 1.3镍铬电阻丝加热，升温迅速； 1.4配有耐火砖炉盖，热量散失少，热效率高； 1.5外壳采用优质不锈钢，耐腐蚀； - 技术参数 - 2.1输入电源：AC220V； 2.2频率HZ：50； 2.3功率W：1000； 2.4炉盘尺寸mm：136x136（可±1mm范围）； 2.5控温方式：旋钮，无极调温； 2.6炉盘材质：耐火砖； 2.7电热丝材质：镍铬丝； 2.8净重Kg：约1.6Kg 2.9产品尺寸mm：160x160x175（可±1mm范围）。 |
| 5 | 实验用电子小天平 | 1.参数要求： 1.1.工作条件 1.1.1.电源：100V～240V (-15%/+10%); 50～60Hz 1.1.2 使用环境：温度5～40℃，相对湿度 25～85%（不冷凝） 1.2.技术规格 1.2.1 最大称量（g）:3100g； 1.2.2 读数精度（mg）:10； 1.2.3 线性误差（mg）:30 ； 1.2.4 重复性（mg）:20 ； 1.2.5 秤盘尺寸（mm）：170×170（可±1mm范围）； 1.2.6 典型称量时间（s）:3-5； 1.2.7 校准方式：外校 ； 1.2.8 灵敏度漂移（10～30 ℃）：3ppm/ ℃ ； 1.2.9 通讯接口： RS232接口、可外接打印设备及电脑 1.3.性能要求 1.3.1 LCD液晶显示屏：带背光点阵式液晶显示，中英文菜单。 1.3.2 单位转换：g, ct, OZ, dwt, Lb等。 1.3.3 全新电子电路，满足EMC抗干扰要求。 1.3.4 可拆卸无骨架风门。 1.3.5 除基础称量、计数称量、下挂称量外，具备密度检测、百分比称量、累计汇总等功能。 1.3.6 具备实时时钟功能，中英文显示，满足GMP/GLP要求。 |
| 6 | 超纯水系统 | 1.技术要求 1.1预处理部分和树脂：离子交换树脂和人工活性炭精准混合，去除水中污染物，可以适应各种应用。 1.2具有RFID标签自动识别,保证耗材的正确安装和使用追踪。 1.3具有最新RO膜，双重截流，产水流速200L/H,离子截流率：95-99%，有机物截流99%，具有ERA弃水回流功能。 1.4预处理部分包含棉芯、天然活性炭过滤系统，四柱。 1.5配有空气过滤器，减少微生物污染。 ★1.6所有配件及耗材需与我单位原有实验室集中供水系统适配。 2.配置要求 2.1纯化柱2个 2.2 RO膜2个 2.3预处理部分和树脂 1套 2.4空气过滤器 1套 |
| 7 | pH计和电导率仪 | 1.功能 1.1.核心：配备通用型InLab Expert-Pro ISM pH/温度传感器，具有自动传感器识别功能并具有AutoStir磁力搅拌棒。套件需包括一个高效的电极支架和pH缓冲液袋，用于初始校准。 1.2大型彩色触摸屏，可直接查看测量值并能轻松输入数据。 1.3仪器储存每次测量的数据，如时间戳、样品和传感器ID，并能自动打印或导出记录。 1.4在连接传感器（IP54使用中）的情况下，关闭的连接器隔室和可更换护罩也能确保仪器安全。 2.技术参数 2.1参数：pH/ORP； 2.2通道：单通道； 2.3版本套件： 即用即测套装； 2.4传感器：InLab® Expert Pro-ISM； 2.5pH分辨率：0.1、0.01、0.001； 2.6pH准确度(±)：0.002； 2.7mV分辨率：1、0.1； 2.8mV准确度(±)：0.1； 2.9温度范围：-30 °C – 130 °C ； 2.10温度分辨率：0.1 °C ； 2.11温度准确度(±)：在0°C和100°C之间为±0.1°C 2.12操作简单：触摸屏；校准支持；导向性验证；方法简单；多语言菜单； 2.13安全性与合规性： GLP用户管理； 2.14存储容量：2000个标准测量值； 2.15数据传输：电脑、打印机、U盘； 2.16灵活性和模块性：搅拌器，条形码阅读器； 2.17防护等级：防水防尘(IP54)； 2.18包括传感器：通用传感器； 2.19配件：搅拌器； 2.20显示屏类型：7"彩色TFT； 2.21仪表类型：台式单通道； 2.22mV测量范围：-2000..2000 mV ； 2.23外形尺寸：195x205x65 mm ； 2.24重量：850 g ； 2.25连接器：BNC； RCA/Cinch； USB A； USB B； Mini-DIN搅拌棒； 2.26可与智能传感器管理(ISM)兼容。 |
| 8 | 电导率仪 | 1.性能要求 1.1核心：配备InLab 731-ISM电导率/温度电极，适用于中高电导率测量。该套件须包括高效电极支架和电导率标准液，用于初始校准。 1.2大型彩色触摸屏，可直接查看测量值并能轻松输入数据。 1.3仪器储存每次测量的数据，如时间戳、样品和电极ID，并能自动打印或导出记录。 1.4在连接电极（IP54使用中）的情况下，密闭的连接器隔室和可更换护罩也能确保仪器安全。 2.技术参数 2.1通道：单通道 ； 2.2版本套件：即用即测套装 ； 2.3电极：InLab 731-ISM ； 2.4电导率测量范围：0.001 μS/cm–2000 mS/cm ； 2.5电导率分辨率：0.001-1 ； 2.6电导率准确度(±)：0.5 % ； 2.7温度范围：-30℃-130℃ ； 2.8温度分辨率：0.1°C ； 2.9温度准确度(±)：在0°C和100°C之间为±0.1°C； 2.10操作简单：触摸屏； 2.11安全性与合规性：GLP用户管理； 2.12存储容量：2000个标准测量值； 2.13数据传输：电脑、打印输出、U盘 ； 2.14灵活性和模块性：搅拌器、条形码阅读器； 2.15防护等级：防水防尘(IP54)； 2.16包括电极：通用传感器。 |
| 9 | 离子色谱 | 1.离子色谱仪用途：满足水质、空气、固定污染源废气等各类环境样品中各种阴离子和有机酸（氟离子、氯离子、溴离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、硫酸根、碘离子、丙烯酸、甲酸、乙酸、草酸、乙二酸）等项目的检测要求。 2.高压双柱塞平流泵，采用PEEK泵头，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 2.1流速范围：0.001～9.999mL/min；最大压力：≥35MPa（5000psi）。 2.2流量精密度：≤0.1%、流速最大误差≤0.1%、压力脉冲：小于系统压力的1.0%。 3.智能淋洗液管理系统 3.1内置淋洗液预热模块：实现淋洗液进入整个色谱系统前的同步预热（提供实图作为证明材料）； 3.2内置漏液报警模块：内置高精度光学原理传感器，智能检测仪器是否漏液，智能保护系统； 4.抑制器：自动电解连续再生微膜抑制器； 4.1抑制器夹板采用全PEEK材质，拒绝使用有机玻璃等不耐受有机溶剂的材质； ★4.2抑制器耐压：≥7Mpa（需提供计量单位测试报告证明文件）； 4.3抑制容量：≥100mmol/L NaOH（需提供计量单位测试报告证明文件）； 5.色谱柱： 5.1 氢氧根淋洗液体系阴离子色谱柱及保护柱一套，均为PEEK材质； ★5.2 高效色谱柱容量≥195μmol/根。 6.恒温电导检测器： 6.1信号输出方式：数字输出双通道自动量程； 6.2全程信号输出范围：0-45000μS/cm、检测器分辨率：≤0.0023nS/cm；仪器线性≥0.9999； ★6.3自动量程：无量程转化，具有极大的信号范围，5ppb－200ppm浓度范围直接检测，避免同一样品中高浓度离子需要稀释或者低浓度离子检不出等问题。 7.仪器操作及软件 7.1操作界面基于Microsoft®office操作系统，数据处理与参数控制包整体安装，可同启、同关、同最小最大化，易于安装和操作； 7.2具有智能启动和自适应硬件配置功能；根据不同硬件或系统，内置参数配置文件可直接调用也可编辑和保存参数配置文件； 7.3智能维护：在更换抑制器等配件时可直接调用更换配件的配置参数，进行首次装入系统后的自动化智能维护，维护完成后即可直接正常使用； 7.4智能关机：可根据样品进展或使用者需要设置可定时关机、可立即关机，并可设置是否一起关闭操作系统等各种智能化选择，所有设置经调整后可一键智能完成。 8.内置柱温箱： 8.1 柱恒温箱采用玻纤保温和 PID 智能算法，程序升温更加精密； ★8.2 柱恒温箱内置淋洗液预热功能，色谱柱恒温更稳定，数据更一致； 8.3 柱温箱温度设定误差：≤±0.05℃、柱温箱温度稳定性：≤0.02℃。 9.自动进样系统 ★9.1三维运动自动进样器，与离子色谱仪主机系统联动可在基线平衡后自动启动进样程序，预留双阀位可升级为双通道同时进样或定量环自动切换（提供双阀位和定量环自动切换的技术原理图和实物图证明材料） 9.2最大样品位：不小于67物理样品位 ★9.3进样瓶容量不小于12ml；样品带保护瓶盖运行，防止样品长时间放置导致污染和蒸发导致的样品浓度变化； 9.4运行记录：进样器的命令记录、进样记录、报警记录及开门记录等运行记录均可实时上传并保存，运行过程可追溯 ★9.5洗针程序：具有独立洗针位可进行进样针的内外壁清洗，具有反向排空设计可在洗针后反向吹扫排空进样针及管路中的清洗液（反向排空和吹扫的技术原理图和实物图证明材料） 9.6样品瓶缺失响应：在进样位置样品瓶缺失时可精确检测到，缺瓶报警功能启动，记录缺瓶位置并自动跳过该位置进行下一序列的运行； ★9.7无样品/清洗液检测：样品瓶中未装载样品或清洗液缺失时可精确检测并记录，用户可编程勾选响应方式为跳过该位置或停止进样器运行； 10.自动液体处理单元（平台或模块）； 10.1自动完成分析过程中的样品配制，液体样品精确稀释（单标稀释、梯度稀释、逐级稀释），样品的精准加标操作，混标配制，标准品及质控样的定量添加，标准曲线配制，以及液体的定量转移、多种液体的混合等其他各类处理操作。 10.2配制标准曲线精密度：标准曲线浓度范围≥1000倍时，线性相关系数≥0.9990； 10.3取样体积：单次取样最小体积≤15μL，单次取样最大体积≥3ml； 10.4样品保护：采用气泡隔绝方式进行取样，防止样品扩散，隔绝气体体积可设置； 10.5样品混合：具有气液混合和液液混合两种模式，可根据液体特点进行设置； 10.6洗针设置：默认前置洗针，支持多级清洗，避免样品交叉污染，洗针体积可设置； 10.7工作流程：可任意设置序列进行分瓶逐级稀释和单瓶一步稀释，也可通过序列设置自动运行完成样品的混合，添加（加标）和转移，稀释流程和进样流程可交叉混合进行。 11.主要配置：离子色谱仪主机1套、阴离子色谱柱1支、阴离子保护柱1支、阴离子抑制器1套、自动进样器1套、专用色谱工作站1套、带淋洗液预热模块的柱温箱1套、气液分离器1个、漏液保护器1个、备品备件工具包1套、样品前处理装置1套。 |
| 10 | 离心机 | 1.性能要求 1.1.智能微机控制，系统功能更稳定；LED数码显示或LCD液晶显示屏，转速，离心力，时间，转子号，转子容量，程序组，升/降速档位等等，设置值与运行值同步显示，方便读取和存储各项参数数据及警报信息，在运行中可随时更改参数，无需停机。 1.2.变频交流电机驱动，瞬时离心及连续离心方式,FOC矢量控制系统更精确，噪音低，节能环保。 1.3.10种升速档位、11种减速档位、三组阻尼减震，采用定制优质NR橡胶减震防止样品重悬、离心效果达到最佳。 1.4.机壳外壁采用粉末涂层，具有均匀外表面，防腐蚀，耐刮擦。 1.5.离心腔为优质304优质不锈钢材料。 1.6.须采用特制弹簧锥套连接转子与主轴，装卸转子方便简单，无方向，扩大接触面积，安全，可靠。 1.7.机械式和电子式门锁兼具两者优点，具备高度的可靠性。 1.8.设有故障自诊断系统，能自动检测超速、门盖自锁、不平衡等多种故障，并在显示窗口显示故障信息。 1.9.专有的气流导向设计，温升小，有效保护样品。 1.10.倒计时时间小于一分钟，以秒显示，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要。 2.技术参数 2.1电源：AC 220V 50Hz 10A； 2.2最高转速：16600r/min ； 2.3整机噪声：≤55dB(A)； 2.4最大相对离心力：21532×g ； 2.5整机功率：400W； 2.6最大容量：400ml； 2.7离心腔直径：Φ280 ； 2.8转速精度：±10r/min 2.9最快加减速：25~30s 2.10定时范围：1min-99min 2.11外形尺寸：360×470×320（mm）（可±1mm范围）。 |
| 11 | 超声波处理器 | 1.性能要求 1.1采用彩色工业触摸屏控制，所有功能集成显示。 1.2压电变频能量转换器材质为CV33，PZT锆钛酸铅压电陶瓷；变幅杆钛合金材料为T1-6AL-4V。 1.3自动追频，19-22KHz 频率范围内自动扫频跟踪。 1.4自动能量补偿，可根据样品的流动性自动工作在最佳频率点和输出点。 1.5连续脉冲模式开关独立，附有脉冲、定时连续超声两种模式。 1.6三维指数型超声探头设计，远超传统探头设计输出效率并且降低了变幅杆的损耗。 1.7自带超声输出运行显示灯光，可随时观察超声输出状态。 1.8：9组用户储存设定并在触摸屏上可直接实现操作。 1.9 带有温度传感器，可实时对样品进行温度测试。 1.10样品过载、过温及故障自动报警保护装置。 1.11可选配变幅杆：Φ16、Φ18、Φ20、Φ25mm。 2.技术参数 2.1发生器尺寸：348*275*175mm ； 2.2.2超声频率：20kHz ； 2.3超声功率：1500W ； 2.4超声功率可调范围：0-100%； 2.5工作时间可调：1min-99h59min ； 2.6处理量：1000-3000mL ； 2.7脉冲时间可调：1s-59min59s； 2.8变幅杆：Φ20mm ； 2.9其他配置：降音箱 。 |
| 12 | 测试筛 | 优质不锈钢材质 ； 尺寸：200mm（直径）；160mm（高） ； |
| 13 | 台式放大镜 | 倍率：不低于60倍； 最小刻度：0.02mm ； 视场范围：1.8mm ； 测量范围：1.8mm ； 材质：机身为铝合金材料，优质光学镜片。 |
| 14 | 水冷机 | 1.参数要求 1.1、控温范围：8℃～35℃，LCD数字显示温度； 1.2、触摸屏温度控制器，控温精度：±1℃； ★1.3、冷却方式：压缩机制冷，制冷功率：8000W； ★1.4、分体机设计，制冷和散热部件各自独立成系统，分别安装在室内和室外，有效减少噪音，增加实验室使用空间； 1.5、室外机配有专用加热系统，保证北方地区在冬季零下25℃正常启动； 1.6、水泵流量：26L/min@2.2bar 1.7、水箱容积：不低于115L ； 1.8、三种开机模式选择，手动、自动、记忆； 1.9、指针压力表实时显示压力，压力可调节； 1.10、触摸屏设计，操作方便； ★1.11、多种报警代码：包括高温、低温、水位、相序、过载、高压报警信号，可判断自身故障方便维修； 1.12、具备高低温报警、水位报警功能； 1.13、超压保护设计，避免由于压力过大而损坏仪器； 1.14、可选配流量报警、回水温度显示功能。 |
| 15 | 低温红外样品架 | 低温傅立叶变换红外光谱仪，配套样品架 |
| 16 | 导电类型鉴别仪 | 1.可判断硅材料的电阻率范围：温差法：10-4Ω·Cm～105Ω·Cm；整流法：10-2Ω·Cm～104Ω·Cm； 2.硅单晶直径及长度：不受限制； 3.显示方式：用N型和P型显示屏直接显示； 4.探笔：采用三根探针，采用碳化钨针； 5.温差法：采用冷热两根探笔，探笔材料为钨棒，热笔采用PTC发热体加热； 6.温控表：热探笔温度可由温控表设定，温度由60℃～150℃；红绿双色双排数码分别同时显示热探笔温度测量值和设定值；带超温报警； 7.电源及功耗：AC 220V±10%，50Hz <30W ； 8.外型尺寸：125mm(宽)*145mm(高)*245mm(深) ； |
| 16 | 圆型晶圆环 | 1.晶片厚度范围：100µm to 1000µm ； 2.翘曲度测试范围：(TTV + 翘曲度WARP) ≤ 300.0µm ； 3.弯曲度测试范围：弯曲度BOW ≤ ±150.0µm ； 4.温度范围 ：20 to 30 ℃ ； 5.湿度范围 ：40% to 70% ； 6.符合标准：GB/T 6619;6620;ASTM F534;ASTM F657 ； 7.配置：3英寸、4英寸、5英寸、6英寸、8英寸各一套，厚度标准样片（150微米级）一片。 |

三、供货要求

1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：采购人指定地点。

四、安装调试要求

合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。

五、履约验收要求

1 采购人对投标单位提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标单位立即予以更换，不得拒绝和延误。

2 投标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3 采购人对投标单位提供的货物在使用前进行调试时，投标单位需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4 验收时投标单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

5 对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

六、售后服务要求

质保期：3年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

七、投标报价要求

1投标单位的报价以人民币填列。

2投标单位的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用：货品、备品备件、运输、装卸、培训费、验收费等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订且待财政资拔付到账后，一次性付清货款

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

（1）价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

（2）商务分（34分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （9分） | 投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有本项目类似业绩的每提供一个得3分，本项最高得9分。 （提供完整合同扫描件并加盖公章，时间和金额以合同签订为准） |
| 体系认证评价（3分） | 制造商具备有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得,1分，本项最高得3分。 |
| 技术规格及参数 (22分) | 本招标文件中标★项部分为实质性要求和条件，必须满足，如有负偏离或未响应的该投标无效； 除“标★项部分”外所投产品全部满足产品需求及技术参数要求的得22分，响应及偏离表中每有一项不满足招标文件技术参数或为应答的扣1分，以此类推，扣完为止。 |

（3）技术分（36分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施方案 （6分） | 根据投标文件中项目整体实施方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分。 整体实施方案的完整性、合理性、针对性强，完全满足项目需求的得6分。 整体实施方案的完整性、合理性、针对性较好，基本满足项目需求的得4分; 整体实施方案的完整性、合理性、针对性一般，部分满足项目需求的得2分; 整体实施方案内容不太合理的得0分。 |
| 供货方案 （6分） | 根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括质量管理、项目供货计划、货物保证措施）进行综合评分： 方案有针对性、合理、可行、全面的得6分； 方案较有针对性、较合理、较可行的得4 分； 方案合理性、可行性、针对性一般的得2 分； 不提供不得分。 |
| 设备安装调试方案 （6分） | 根据投标人针对本项目提供的安装方案（包括安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、安装验收方案）进行综合评分： 设备安装调试、配送方案内容完整性、合理性、可操作性强，完全满足项目需求的得6分; 设备安装调试、配送方案内容完整性、合理性、可操作性较好，基本满足项目需求的得3分; 设备安装调试、配送方案内容完整性、合理性、可操作性一般，部分满足项目需求的得2分; 设备安装调试、配送方案内容不太合理的得0分。 |
| 质量保障措施 （6分） | 免费质保期不得少于3年（少于3年的本项不得分），根据投标文件中质量保障措施方案维护措施进行评分； 质量保证措施阐述科学、合理、切实可行，对货物的质量控制和不可避免质量问题有较强的保障得6分； 质量保证措施阐述科学、合理、切实可行，对货物的质量控制有较好的保障得4分； 质量保证措施阐述简单，未能体现对本项目货物的质量保障得2分； 未提供的不得分。 |
| 应急响应方案 （6分） | 投标人在运输，安装和交付使用后，可能发生的紧急情况具有完善的应急响应方案，投标人须详尽的列明不可遇见的情况并提供针对此情况发生后的响应方案。 方案内容全面、完善详尽的得6 分； 方案内容较全面、较详尽得4 分； 方案内容不全面，不完善详尽的得2 分； 不提供不得分。 |
| 售后服务及培训方案(6分) | 根据投标文件的项目售后服务方案、培训方案进行综合评分。 服务方案合理、培训团队技术水平高、应急措施得当得6分； 服务方案较合理、培训团队技术水平较高、应急措施较为得当得4分； 服务方案不太合理、培训无保证、应急措施不太得当得2分； 未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## ★一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## ★二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

## ★三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院

我方供应商名称参加项国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目（项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## ★四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## ★五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## ★六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## ★七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## ★八、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目） 项目（项目编号： JSZC-320722-BLZB-G2025-0001 ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

★九、法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：江苏博伦项目管理有限公司

根据贵方的	项目编号：_JSZC-320722-BLZB-G2025-0001招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院 的国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目（项目编号： JSZC-320722-BLZB-G2025-0001 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.                 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目      项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目    项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目      项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目

项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院设备购置项目

项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。