苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-SZSC-C2025-0023

采购单位：苏州市生态环境局

项目名称：2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务

项目类别：服务类

苏州市诚源招投标代理有限公司

2026年1月

总目录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商须知	8

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	14

第五章 合同及主要条款	27

第六章 评审办法和评分标准	33

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SZSC-C2025-0023 |
| 2 | 项目名称 | 2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市诚源招投标代理有限公司 地址：苏州市姑苏区金门路1072号金门国际商业广场C区6楼 联系人:金兰 联系电话：0512-69228578 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市生态环境局 地址：苏州市竹园路8号 联系人：姚洁玉 联系电话：0512-65112857 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2026年1月13日 13 点 30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2026年1月13日 13点 30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2026年1月13日 13点30分（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

第一章 磋商邀请函

项目概况：2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于2026年XX月XX日14点  30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZSC-C2025-0023

2、项目名称：2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币壹佰壹拾叁万陆仟元整（¥1136000.00）

5、最高限价：人民币壹佰壹拾叁万陆仟元整（¥1136000.00）

6、服务期限：2026年2月1日—2027年1月31日

7、采购需求：2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2026年1月 13 日 13点 30 分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2026年1月 13 日 13点 30 分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日

七、其他补充事宜

本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市生态环境局

地址：苏州市竹园路8号

联系人：姚洁玉

联系方式：0512-65112857

2.采购代理机构信息

名称：苏州市诚源招投标代理有限公司

地址：苏州市姑苏区金门路1072号金门国际商业广场C区6楼

联系方式：0512-65115979

3.项目联系方式

项目联系人：金兰

电话：0512-69228578

第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料并列出详细缴费人员的明细清单，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.8其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1运维方案

5.2团队能力

5.3 履约能力

5.4类似业绩

5.5与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：金兰

联系电话：0512-65115979

现场递交地址:苏州市姑苏区金门路1072号金门国际商业广场C区6楼

邮寄收取地址: 苏州市姑苏区金门路1072号金门国际商业广场C区6楼

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、对供应商的机器码核查

机器码核查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

九、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

项目名称：

采购编号：                                        报价单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 |  | 响应报价（万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 响应总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

乙方签章：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市诚源招投标代理有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件3.磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件4.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州市诚源招投标代理有限公司

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码核查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件5.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 最高限价（万元） | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质控巡查 | 每季度对89个站点开展1次，全年共计开展4次 | 55 |  | 所有服务项目的报价不得超过最高限价 |
| 2 | 质保巡查 | 每年度对89个站点开展1次 | 30.5 |  |  |
| 3 | 数据质量监督 | 1年 | 1.5 |  |  |
| 4 | 数据审核 | 1年 | 12.5 |  |  |
| 5 | 双随机巡查 | 1年 | 3.6 |  |  |
| 6 | 颗粒物对比巡查 | 全年对不少于总数25%的站点（23个站点）开展1次 | 10.5 |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、福利、意外险、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

附件6.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市诚源招投标代理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件7.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件8. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件9.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市诚源招投标代理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市诚源招投标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件13.廉洁服务承诺书

廉洁服务承诺书

苏州市生态环境局：

作为我市生态环境系统环境监测工作的服务方，在提供高品质、准确、可靠的生态环境监测服务的同时，我们自愿遵守以下承诺：

一、本机构所提供的生态环境监测服务将始终遵守法律法规、行业标准和规范，维护公正、独立、客观的原则。

二、本机构将确保在提供生态环境监测服务过程中，不存在任何形式的贿赂、滥用权力、利益冲突等违法行为，教育并监督本机构所有人员，保证遵守此承诺。

三、本机构将始终保持独立、客观的判断，在服务过程中只依据客观事实和专业知识提供意见和建议，不受不正当利益的影响。

四、本机构在提供生态环境监测服务过程中，将遵守贵局“回避要求”，主动避免出现与受检单位可能存在影响数据公正性的利益关系、隶属关系等情况。

五、本机构将妥善保管受托监测数据和相关资料，未经授权的情况下，不泄露给任何第三方。

承诺方：（盖章）

日期：    年   月   日

第四章 采购内容

苏州市诚源招投标代理有限公司受苏州市生态环境局的委托，就2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

- 项目编号：JSZC-320500-SZSC-C2025-0023

- 项目名称：2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务

- 预算金额：人民币壹佰壹拾叁万陆仟元整（¥1136000.00）

（一）项目概况

为全面提升苏州市大气环境质量监测能力，及时、准确、全面地获取大气环境质量监测数据，客观反映大气环境质量状况和变化趋势，实现苏州市空气质量监测统一管理，需进一步采用信息化手段，进一步加强站点运维人员管理，保障监测数据的可追溯，从而达到监测数据的到达率和有效性，便于对运维工作的绩效的考核与管理。根据苏州市考核工作委员会《2021年度苏州高质量发展绩效评价考核实施方案》（苏考发〔2021〕1号）第60页，按照国家《环境空气质量标准》《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》《环境空气质量评价技术规范（试行）》评价各地空气质量类别，监测评价项目包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项。

此次质控主要包括89个市控乡镇站点（张家港市9个、常熟市13个、太仓市6个、昆山市11个、吴江区8个、吴中区12个、相城区11个、姑苏区8个、工业园区4个、高新区7个）2026年SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5的数据质控。本项目主要针对空气站点自动监测系统，点源分布广、数据量大、专业性强、技术要求高的特点，通过购买技术服务的形式，强化管理力量，强化对现场端设施的监督巡查，确保数据准确有效，对项目服务商的监督管理、监测平台的实时监控和数据分析，提高环境管理效率。

（二）工作目标

建立市控空气自动监测站运维的全过程监管服务体系，协助开展运维工作的巡查工作和运维过程全记录，保障空气质量监测站的运维工作，确保数据的可靠性，提升监测站人员对监测网的管理能力水平；建立一套运维工作的绩效评价服务体系，协助管理运维单位或人员的考核工作。

（三）建设内容

为实现以上的目标，需开展以下工作内容：

每日进行网络数据巡检，对平台数据脱机、异常数据的判别并记录，核对运营单位提交的数据异常、仪器故障等各类表格或工作联系单的及时性和真实性；发现数据异常按要求及时督促运营单位对现场运维的整改和落实；每月统计各站点的有效数据获取率，每月统计各站点缺失数据时段及原因；每日、每周、每月按时完成相关报表并交给甲方。每季度对89个空气站开展至少1次质量控制（QC）巡查；全年对89个空气站开展至少1次质量保证（QA）巡查；全年对不少于总站点数25%（共计23站次）进行颗粒物比对核查；处理完成计划外巡查任务。同时乙方至少选派1名专职工作人员在甲方指定地点进行数据校核协调支持工作。

（四）质控服务要求

1.专业性

1.1网络数据信息平台的专业化数据质控，通过对各监测站点历史数据的分钟、时均、日均等数据进行批量专业化分析来初步判断异常数据、仪器故障、弄虚作假等情况，为有针对性地开展现场核查、核实问题提供后台技术支持，并对现场发现的一系列情况进行签字确认、拍照取证，并告知采购人。

1.2通过质控人员或自动化设备现场的专业化分析，快速作出科学、客观、真实地判断现场仪器是否正常运行，监督运营单位日常运维工作是否合理到位，如当场发现问题，应要求运营单位立即整改落实，并做好记录，要求杜绝此类事情的再次发生。

1.3质控人员必须熟悉采用国标方法（β射线+动态温湿度补偿、紫外光度法）的监测仪器。

1.4质控人员了解《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013），《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013），《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ193-2013）相关要求。

1.5通过质控人员专业的技术服务，为采购人提供可靠、客观的各项质控工作报告，为数据购买项目的顺利实施保驾护航。

2.有效性

2.1通过质控人员对现场监测仪器和数据采集仪存储的历史数据来判定数据的完整性。

2.2通过质控人员对现场监测仪器、数据采集仪、平台数据的比较，来判断数据传输的一致性。

2.3通过专业的手段，对现场仪器分别进行质控样、实样比对分析，来评估仪器数据的准确性。

2.4通过质控人员对现场运维工作整体的巡查和评估，来判定现场运维工作的质量状况，以确保数据的客观性、真实性和有效性。

2.5通过质控人员各项工作的汇总，为采购人获得真实有效的数据提供保障。

3.持续性

3.1针对仪器性能巡查不合格的情况，质控人员将及时告知运营单位，并针对现场实际情况提出意见和建议，督促运营单位整改落实，及时复查，直至仪器数据的准确性达到要求为止。

3.2针对现场运维工作有不规范或遗漏等问题，质控人员将有针对性地提出整改建议，督促运营单位整改落实，并重点核查此类问题的再次发生，确保监测数据的连续性、科学性、客观性、真实性和有效性。

3.3通过质控人员对所有数据进行持续性、区域性的整合汇总，可持续地为采购人提供准确可靠的环境空气质量报告。

3.4根据甲方要求，对运营单位运维能力、运维质量制定考核评分方案并进行评价，建立运维考核管理档案，每月按照方案对运维单位打分，并把当月的巡查情况提交甲方。

（五）质控服务工作技术要求

1.服务机构要求

为了保障质控的及时性和准确性，响应单位成交后须在苏州设立固定服务机构，现场检质控单位及人员应执行空气站相关的规章制度，并接受苏州市生态环境局的管理。

2.人员要求（成交后立即配备到位）

质控单位应保证服务范围内，站点须配备足够的专业技术人员（4人）负责现场质控工作。同时乙方至少选派1名项目负责人在甲方指定地点进行数据校核协调支持工作。苏州市生态环境局有权要求质控单位撤换不符合质控管理要求的工作人员。

2.1成交后项目负责人必须具有环境保护类、仪器仪表及测试技术类相关学历，具备相关专业职称和具备3年及以上环境空气自动监控系统运维管理工作经验；

2.2成交后负责数据质控等工作的技术人员必须具有计算机类、电子信息类相关专业毕业相关学历，并具有1年及以上环保相关网络数据巡检工作经验并具有相应上岗证等，人员必须为响应单位在职正式人员且具有社保缴纳证明；

2.3成交后从事现场端质控的技术人员必须具有环境保护类、仪器仪表及测试技术类相关学历，具有2年及以上环境空气自动监控系统运维工作经验并具有相应上岗证等，人员必须为响应单位在职正式人员且具有社保缴纳证明。

2.4在履约期间，变更项目组成员需经甲方书面同意，且人员变更数量不得超过三分之一。

3.车辆等硬件保障要求（成交后立即配备到位）

本质控服务项目须配备以下装备保障工作需要：

3.1须配备空气自动监测站网络巡检相关专业软件和专用电脑，用于网络巡检记录及各类报表的统计、分析等工作。

3.2为本项目配备足够的质量控制和量值溯源设备，人员必须能够独立熟练操作，质控单位应保证服务范围内均能配备必要的巡查设备。

4.设备要求（成交后立即配备到位）

质控单位应至少配备巡查设备：包含标准气体、零气发生器、动态校准仪、臭氧校准仪及分析仪、监测比对设备（比对项目涵盖PM2.5、O3）、便携式颗粒物监测仪器等（监测项目涵盖 PM2.5、PM10指标）、颗粒物手工监测仪、PM2.5分析仪。

4.1动态气体校准仪（内含臭氧发生器和紫外光度计）

用于在审核时稀释配置出需要浓度的标准气体供气体分析仪测量。

在正式开展成效审核工作前，动态气体校准仪的质量流量控制器进行了经过可溯源的流量计进行过核查或校准，保障工作开展后的三个月内，其动态气体校准仪的质量流量控制器具备可靠性。其臭氧发生器在工作开展前的三个月内，用更高级别的臭氧光电仪传递标准进行过标准传递。

4.2臭氧传递标准

在开展成效审核工作之前，动态气体校准仪将进行可溯源至国家任何的臭氧标准参考光度计（SRP）的臭氧标准传递，并确保臭氧传递的有效期在服务期内。

4.3零气发生器

在开展成效审核工作前，对零气发生器的分子筛和活性炭试剂进行统一更换，并每3个月进行更换，确保耗材在有效期内。

4.4钢瓶压缩标准气

供审核用的标气应在有效期内且压力≥3.4Mpa，且标气的不确定度应比子站现场的标气同等或更高。

在成效审核工作前，选择环保部标准样品研究所或国家质量技术监督总局标准物质研究中心 (NRCCRM) 或美国国家标准局（NIST）的标准气体以及其他任何同等的标准气体进行充气，并确保每3个月对标准气体进行更新。

4.5流量计

成效审核工作过程中使用经检定或传递过的活塞式流量计、皂膜式流量计或质量流量计，用于对颗粒物监测仪进行流量审核，量计精度等级不低于1%。

流量计将每半年进行一次计量认证，选择国家级或省级具备计量认证资格的单位进行认证工作。

4.6温湿度计、大气压计、机械式风向风速传感器

成效审核工作过程中使用经检定或传递过的数字温湿度计、标准大气压计和传统机械式风向风速传感器，用于站房上安装的气象设备进行比对测试。

三种仪器将每半年进行一次计量认证，选择国家级或省级具备计量认证资格的单位进行认证工作。

4.7颗粒物手工采样器及采样相关耗材

经过校准的颗粒物手工采样器，能采集PM10和PM2.5。相关耗材包括：采样滤膜、滤膜盒、保温运输箱、铝箔纸、镊子等。

所有核查用的设备均由响应单位自备，且每台设备均有相关计量部门的计量认证证书，且使用时，应在取得的证书有效期内。

5.工作内容要求

质控工作包括在线分析、子站巡查和比对监测等，通过质控对空气自动站运维情况进行现场考核；还包括根据工作需要开展的计划外巡查任务。按照苏州市生态环境局空气质量发布和空气自动站数据异常判定处置要求，定期对空气质量数据进行汇总统计，对异常数据及时发布预警管控信息，进行数据有效性校核。

响应单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环保厅、苏州市生态环境局关于环境空气自动监测城市站运行管理的各项规定，如有更新，则按最新规定执行。

5.1在线分析

（1）每日进行网络数据巡检，负责对平台数据脱机、异常数据的判别，并对异常数据、超标数据等进行记录，核对运营单位提交的数据异常、仪器故障等各类表格或工作联系单的及时性和真实性；督促运营单位对现场运维的整改和落实。

（2）对重大污染事故以短信、电话等形式及时向采购人进行信息汇报。

（3）成交单位需至少有两人负责平台监控。按照甲方要求进行每天数据审核、每月月报统计、每季度报告统计、故障统计、数据有效率统计等。

（4）负责监控仪器状态。对有故障的仪器及时报运维单位维修，并通知甲方做好故障报备。

（5）督运营单位对数据信息平台的日常维护和数据备份的落实情况。

（6）监测设备编号核查（配合进行每个站点设备编号整理，如有运维人员私自更换监测设备立即上报）。

5.2站点质控

5.2.1质控（QC）巡查

5.2.1.1站房外部环境巡查

（1） 测试现场的经纬度是否与报备的一致。

（2） 点位周边环境是否有变化。

（3） 点位周边安全是否有隐患。

（4） 点位周边道路、供电线路、通讯线路、给排水设施是否完好。

（5） 站房外围的防护栏、隔离带是否有损坏。

（6） 监控视频是否运行正常，镜头是否清洁。

（7） 巡查站点周边是否存在干扰因子。

（8） 巡查屋顶是否完好，有无漏雨情况。

（9） 巡查避雷系统是否完好。

5.2.1.2站房内部巡查

（1） 站房供电、照明和通讯设备是否是正常。

（2） 稳压电源参数是否正常。

（3） 站房防雷接地是否完好。

（4） 消防器材是否在使用有效期内。

（5） 站房内部是仪器仪表的气密性巡查是否有异味。

（6） 空调是否直吹采样总管。

（7） 站房内是否有温湿度计。

（8） 站房内部是否整齐干净。

（9） 室内温度是否在25℃±5℃之间。

（10） 相对湿度是否小于等于80%。

（11） 大气压是否在80～106kpa之间（特殊地区除外）。

（12） 室内外监控系统是否正常运行。

（13） 站房需配置必要的仪器桌、资料柜、办公桌椅等设施。

（14） 站房是否良好的有线和无线电接入设施，保障通讯稳定畅通。

（15） 巡查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

5.2.1.3监测系统巡查

A、 采样总管的巡查

（1） 采样总管支路到仪表的距离是否小于3M。

（2） 采样总管加热温度是否在30℃-50℃之间。

（3） 采样总管支路内是否有冷凝水。

（4）  所有仪表的排废气管路是否接入到站房外部。

B、 标准质控设备的巡查

（1） 接入监测系统的标气是否在有效期内。

（2） 标准质量流量计、温湿度计、大气压计是否每年送检国家相关部门检定合格。

C、 平台巡查

（1） 巡查所有的仪表数据是否与中大数采软件的数据一致，并上传至市站。

（2） 巡查数据采集软件的历史数据是否齐全。现场工控机是否有数据备份。

5.2.1.4质控设备及分析仪器巡查

（1） 巡查各分析仪器运行状况或工作参数是否正常。例如流量、气温、气压等是否正常。

（2） 振荡天平法设备应巡查仪器测量噪声、振荡频率等指标是否在说明书规定的范围内。

（3） 巡查质控设备及分析仪器的标识及编号是否与国家报备的一致。

（4） 巡查分子筛、氧化剂、活性炭是否在半年内更换一次，现场是否有记录。

5.2.1.5现场监控视频巡查

（1）查看监控视频是否有非运维人员进入站房采样区域；

（2）查看监控视频运维人员是否按要求完成每周、每月、每季度、每半年、每年运维任务。

5.3质保（QA）巡查

5.3.1 MFC测试

（1）多气体动态校准仪配置某L的气体用标准流量计核查零气MFC分别执行7点流量，每个点进行10次测试。

（2）多气体动态校准仪配置某L的气体用标准流量计核查标气MFC分别执行7点流量，每个点进行10次测试。

（3）工况换算标况计算方法：

标况流量=K×工况流量×（实际气压÷1个大气压）×｛273.15÷（273.15+实际温度）｝，（K=1）。

（4）最后输入电脑计算其每个点流量的准确度及斜率、截距及线性相关系数。

5.3.2 CO分析仪连续检测系统巡查

（1）巡查K值和B值是否在正常范围内。

（2）巡查流量是否与标准流量计相对误差≤±10%。

（3）仪器响应时间：用多气体动态校准仪配气40PPm，分析仪器4分钟内响应通气80%满量程的90%的气体。

（4）量程漂移测试：多气体动态校准仪输出稀释80%满量程气体至分析仪器，分析仪器校准时稳定值与多气体动态校准仪实际值的相对误差≤±5%。

（5）多点校准测试：测试点有：0PPm、5PPm、10PPm、20PPm、30PPm、40PPm。

（6）盲样考核：用追朔至NIST的进口标准气体对仪器进行盲样巡查，已验证仪器的准确性。

5.3.3 SO2分析仪连续检测系统巡查

（1）巡查K值和B值是否在正常范围内。

（2）巡查流量是否与标准流量计相对误差≤±10%。

（3）仪器响应时间：用多气体动态校准仪配气400PPB，分析仪器5分钟内响应通气80%满量程的90%的气体。

（4）量程漂移测试：多气体动态校准仪输出稀释80%满量程气体至分析仪器，分析仪器校准时稳定值与多气体动态校准仪实际值的相对误差≤±5%。

（5）多点校准测试：测试点有：0PPb、50PPb、100PPb、200PPb、300PPb、400PPb。

（6）盲样考核：用追朔至NIST的进口标准气体对仪器进行盲样巡查，已验证仪器的准确性。

5.3.4 NO/NOx分析仪连续检测系统巡查

（1）巡查K值和B值是否在正常范围内。

（2）巡查流量是否与标准流量计相对误差≤±10%。

（3）仪器响应时间：用多气体动态校准仪配气400PPB，分析仪器5分钟内响应通气80%满量程的90%的气体。

（4）量程漂移测试：多气体动态校准仪输出稀释80%满量程气体至分析仪器，分析仪器校准时稳定值与多气体动态校准仪实际值的相对误差≤±5%。

（5）多点校准测试：测试点有：0PPb、50PPb、100PPb、200PPb、300PPb、400PPb。

（6）盲样考核：用追朔至NIST的进口标准气体对仪器进行盲样巡查，已验证仪器的准确性。

5.3.5 O3分析仪连续检测系统巡查

（1）巡查K值和B值是否在正常范围内（k：0.85≤K≤1.15，B值不考虑）。

（2）巡查流量是否与质量流量计±10%。

（3）仪器响应时间：用多气体动态校准仪配气400PPB，分析仪器5分钟内响应通气80%满量程的90%的气体。

（4）量程漂移测试：多气体动态校准仪输出稀释80%满量程气体至分析仪器，分析仪器校准时稳定值与与多多气体动态校准与实际至的偏差，国标要求±10PPB。

（5）多点校准测试：测试点有：0PPb、50PPb、100PPb、200PPb、300PPb、400PPb。

5.3.6 臭氧专项核查

A、设备准备

1） 臭氧校准仪

经过臭氧标准参考光度计（SRP）直接校准或者逐级校准过的臭氧校准仪。

2）多种气体校准仪

经过臭氧传递标准校准过的多种气体校准仪。与零气源连接后，能够产生稳定的接近系统上限浓度的臭氧（0.5 μmol/mol或1.0 μmol/mol），能够准确控制进入臭氧发生器的零空气的流量。

3）空气压缩机

可以使用环境空气子站的空气压缩机，也可以使用比对实施者单独携带的空气压缩机，能稳定输出压力为20~30psi的气体。

4） 零气发生装置

能产生符合分析仪校准程序要求的零气。由核查实施者单独携带至现场，用于现场核查时向传递标准和分析仪通入零气。

B、现场比对

1） 将臭氧核查标准运输至子站现场，连接好臭氧核查标准和臭氧分析仪等的电线、气体管路和数据传输线。打开电源，开机预热至少2小时。

2）打开空气压缩机和零气发生装置，调节压力使其稳定输出20~30psi的零空气。

3）设置臭氧核查标准产生浓度为45 nmol/mol、75 nmol/mol和125 nmol/mol的臭氧，依次通入臭氧分析仪30分钟，仪器自动记录分钟数据。

4）记录好臭氧核查标准和现场臭氧分析仪的基本信息。

C、结果评价与处理

1） 通过仪器软件调取臭氧核查标准和臭氧分析仪记录的数据。取每一浓度点最后10分钟的10个分钟数据，以10个分钟数据的平均值作为该浓度点的测定值。

2）按公式（1）计算每一浓度点核查标准测定值Cs和分析仪测定值Ci的相对误差RE。

（1）

3）所有浓度点的相对误差RE均小于±15%，视为分析仪合格；否则视为不合格，不能用于日常监测。

4）若比对结果显示现场臭氧分析仪不合格，应对点位的臭氧校准仪和分析仪进行巡查与维修，巡查或维修后，应将重新进行量值溯源与传递。

D、质量保证与质量控制

每次进行现场比对前和比对后，均应将臭氧核查标准与臭氧传递标准进行比对，确保臭氧核查标准的量值在比对核查前后无变化。如果发现核查标准量值在比对核查后发生变化，则本次比对核查数据无效，应对核查标准进行重新量值传递后使用。

使用经省站溯源后的臭氧校准仪TE49ips分别生成0ppb，100ppb，日常浓度点，400ppb浓度O3传递给TE146i，每点在稳定15min后记录数值。填写“臭氧（O3）专项核查记录表”，并算出相关性。

5.3.7 颗粒物系统巡查

（1）使用经过中国计量科学研究院计量检定的流量计对仪器进行采样流量、显示流量测试，采样流量相对误差是否±5%以内，显示流量相对误差是否±4%以内；

（2）PM10检漏是否合格（密封采样口后分析仪显示流量＜1L/min）；

（3）现场使用设备匹配的原厂校准膜对设备进行校准膜核查，相对误差是否±3%以内。

5.3.8 气象设备比对巡查

（1）风向、风速

通过风向仪及风速仪手工监测现场大气的风向与风速，与站房设备监测数据进行比对，已验证设备的准确性。

（2）大气温度

将检定过的温度计悬挂值监测站房的传感器旁边，已常温进行比对，记录二者的差值即可。

（3）相对湿度

相对湿度的核查方法是：将检定过的干湿球温度计的湿球探头用去离子水湿润，待其稳定后记录读数，并将读数换算成相对是湿度与监测站房数据进行比对。

（4）大气压

使用检定过的便携式电子精密气压计现场比对即可。

5.4质保（QA）巡查目标

| 核查项目 | 斜率 | 截距 | 相关系数 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量流量控制器（零气） | N/A | ±3%FS | ≧0.995 | ≦±5% |
| 质量流量控制器（标气） | N/A | ±3%FS | ≧0.995 | ≦±5% |
| 二氧化硫 | 0.8—1.2 | ±3%FS | ≧0.995 | ≦±15% |
| 一氧化碳 | 0.8—1.2 | ±3%FS | ≧0.995 | ≦±15% |
| 氮氧化物 | 0.8—1.2 | ±3%FS | ≧0.995 | ≦±15% |
| 钼转化率 | N/A | N/A | N/A | 96%≦CE≦102% |
| 臭氧 | 0.8—1.2 | ±3%FS | ≧0.995 | ≦±15% |
| 颗粒物流量 | N/A | N/A | N/A | ≦±10% |
| 风向 | N/A | N/A | N/A | ±15° |
| 风速 | N/A | N/A | N/A | ±0.5m/s |
| 大气温度 | N/A | N/A | N/A | ±0.5℃ |
| 相对湿度 | N/A | N/A | N/A | ±5% |
| 大气压力计 | N/A | N/A | N/A | ±5mmHg |

5.5数据质量监督

成交供应商需按照采购人提供的数据质量监督巡查要求（包括巡查项目、表格、巡查计划、合格标准等各项与巡查工作相关的要求），每月制定巡查计划，并携带符合采购人的巡查设备开展数据质量监督巡查工作，使用现场记录表格记录巡查结果，并及时对数据质量监督巡查结果进行审核。成交供应商每年覆盖服务范围中的全部点位，并按照采购人要求每年额外增加10%的点位作为“回头看”抽查点位。数据质量监督巡查项目包括但不限于多浓度点NO、NO2、SO2、CO、O3自动监测系统的准确性、PM2.5和PM10切割流量和显示流量的准确性、PM2.5和PM10灵敏系数的准确性等。

成交供应商需对数据质量监督巡查结果进行审核，及时发现异常巡查结果，并告知采购人。成交供应商对巡查结果和巡查质量负全部责任。

5.6数据审核

成交供应商需在每日16:00前对前一日全部监测数据进行日审核，每周一11:00前对前一周全部监测数据进行周复审，每月5日11:00前对前一个月全部监测数据进行月审核，并在以上时间节点之前完成审核报告上报采购人。

5.7异常数据巡查

成交供应商需根据采购人在数据审核等工作中发现的服务范围点位异常监测数据，开展异常数据巡查，并于3天内提交初步数据异常原因，15天内提交数据异常分析报告，并在报告中详细阐明异常原因和异常时段。异常数据巡查内容包括但不限于：

（1）运维记录巡查（调取平台运维记录，核查其是否符合要求）；

（2）重要仪器参数变化情况巡查（调取参数记录，核查其是否符合要求）；

（3）站房周边环境巡查（现场巡查，拍照）；

（4）现场质控巡查，根据异常项目，携带相关质控设备开展现场巡查（质控设备性能需确认合格，并详细记录巡查结果）；

（5）如以上巡查工作不足以说明异常数据原因，应开展联机比对核查，核实监测数据是否合格，联机比对时间每站次不得少于5天。

数据异常巡查报告原则上需明确是否存在数据异常、数据异常时段和数据异常原因，采购人定期对异常数据巡查报告质量进行巡查，对不合格报告进行处罚。

5.8双随机巡查

成交供应商需根据采购人在数据审核、网络巡查过程中发现的异常数据点位，及时计划、开展双随机巡查，双随机巡查需在采购人下达双随机巡查任务后2日内开展（或根据采购人指定的时间），巡查过程中，及时向采购人报告巡查发现的人为干扰监测数据问题或严重数据质量问题，巡查完成后2日内（或根据采购人指定的时间）提交双随机巡查报告。双随机巡查包括但不限于：

（1）发现或怀疑数据异常的点位；

（2）重点乡镇等运维单位怀疑可能存在人为干扰监测数据的点位；

（3）飞行巡查；

（4）使用备机超过30天时；

（5）设备因故停机超过3天时；

（6）设备更新后；

（7）站房迁移后；

（8）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

（9）站房周边环境调整后；

（10）设县（市、区）生态环境局提出异议；

（11）根据国家、省、市要求而组织的专项巡查；

（12）其他临时性巡查。

5.9颗粒物比对巡查

颗粒物比对任务根据全年数据偏高的站点进行设备比对抽查（抽查总量可为总站点数的25%，采用两台便携式设备比对的模式）或采购人对站点数据提出疑问时，质控方按甲方需求对该站点进行数据比对核查。

5.10报告编写要求

（1）年度巡查报告，年度巡查完毕后一个月内，成交供应商应根据一个站点年内多次巡查的结果，进行站点巡查报告的汇总，并对该站点巡查的结果进行小结。

（2）季度查核报告，每季度巡查完毕后，应于下季度首月15日前汇总各站点的巡查结果，进行统计与汇总，形成专项报告，并对运维中出现的问题进行总结，对核查的方式方法的改进与改动提出建议。

（3）月度查核报告，每月巡查完毕后，应对已完成巡查子站的巡查结果，进行统计与汇总，并对运维中出现的问题进行总结，巡查完成后5个工作日内提交。

（4）根据年度巡查的结果，向采购人提交空气自动监测运维质量品质改善建议书，提出运维方运维工作改善建议、运维品质改善管理建议。

（六）质控工作考核

苏州市生态环境局将根据前述工作要求对质控公司进行考核评分，根据考核情况按得分比例支付，具体考评付费办法见附件。

（七）安全责任

成交单位应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由成交单位全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

（八）其他综合说明

1.服务期限：2026年2月1日至2027年1月31日（具体以合同签订时间为准）。

2.服务地点：苏州市范围内共计89个市控乡镇站点。具体点位成交后由采购人提供。

3.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

4.投标供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

5.应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

四、响应说明

供应商须在其响应文件中提供如下证明资料，缺失、不符、失效或不提供者将视为非实质性响应而被拒绝，具体包括：

1.具有独立承担民事责任的能力证明，如供应商属于法人或者其他组织的则须提供营业执照等证明文件，如供应商属于自然人的则须提供身份证明。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：提供2022年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内出具的资信证明。

3.履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明资料或承诺，企业法人性质的政府采购供应商须在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：税务登记证（如有）和上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据，社会保险登记证（如有）和上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明资料。

5.参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

- 综合要求：

1.采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商所提供的标的物符合我国最新颁布的与之相关的质量技术规范与标准。

2.响应文件须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值。供应商在其响应文件中对于采购文件要求提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明。

3.供应商提供的响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

4.供应商须在响应报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

5.供应商须在其响应文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件要求，未提供验收办法的响应文件将被拒绝。验收时采购人有权委托第三方进行各项检测，如不符合采购要求则不予通过验收。供应商对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

6.凡涉及本项目的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的信息为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务

项目编号：JSZC-320500-SZSC-C2025-0023

甲方： 苏州市生态环境局

联系人：

联系电话：

乙方：

联系人：

联系电话：

根据《民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②磋商文件；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

- 合同内容：

1.合同目的：甲方委托乙方完成2026年市控空气站六参数数据质控审核辅助服务。

2.合同内容：甲方委托乙方完成苏州市辖区内89个市控乡镇站点（张家港市9个、常熟市13个、太仓市6个、昆山市11个、吴江区8个、吴中区12个、相城区11个、姑苏区8个、工业园区4个、高新区7个）2025年SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5的数据质控工作。

3.服务地点：苏州市范围内共计89个市控乡镇站点。具体点位成交后由采购人提供。

4.服务期限：2026年2月1日至2027年1月31日。

5.合同有效期限：签订之日起至2027年6月30日。

三、价格与支付：

1、本合同总价为综合报价，报价包括项目成果的服务费、人工费及提供服务所需的检测费、差旅费、资料费、管理费等及各种应纳的税费所需的一切费用以及风险。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。报价为最终报价，除非因特殊原因并经合同双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤：

（1）项目合同签订并生效后，甲方于2026年4月底收到乙方开具的发票后的30日内向乙方支付15万元作为预付款；甲方根据项目的进展，2026年10月初对乙方进行阶段性验收及考核，于2026年10月底收到乙方开具的发票后的30日内最多支付30万元且不高于合同金额的35%；于2027年3月底前经甲方总体验收通过后，在收到乙方开具的发票后的30日内支付剩余合同款项。每笔款项支付前，乙方应向甲方开具对应价款的发票。

（2）乙方接到甲方明确通知无需质控的点位，甲方将以合同金额按实际开展点位及频次数计算予以核减扣除。

核减扣除费用=（合同对应项目总金额÷总点位数÷总频次数）×无需质控点位数×无需质控频次数

（3）本项目服务期内甲方付款前将进行工作考核，根据考核结果，得分在95分及以上的，全额支付相应服务费用；得分在95分至60分之间的，按照全额应付服务费用95%-60%的比例支付的相应服务费用；得分低于60分的，不支付相应服务费用。

（4）考核标准：采购单位根据项目考核表对成交单位的辅助服务工作进行验收。

| 考核内容 | 考核要点 | 单项分值 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息平台监管辅助服务 | 每日进行网络数据巡检，对平台数据脱机、异常数据的判别并记录，核对运营单位提交的数据异常、仪器故障等各类表格或工作联系单的及时性和真实性 | 8 | 当日未开展，扣0.25分 |  |
|  | 发现数据异常按要求及时督促运营单位对现场运维的整改和落实 | 5 | 未及时发现，每次扣0.25分 |  |
|  | 每月统计各站点的有效数据获取率 | 5 | 未及时统计，每次扣0.5分 |  |
|  | 每日、每周、每月按时按成相关报表并交给业主单位 | 10 | 少一次扣0.25分 |  |
| 现场质控 辅助服务 | 每季度各空气自动监控系统现场质控不少于一次并出具质控报告。 | 12 | 少一次扣0.25分 |  |
|  | 每站点监测仪器现场监管必须做比对监测；比对不合格的，应在运营单位整改后提出再次比对申请的两天内安排再次比对 | 10 | 少一次扣0.25分 |  |
|  | 全年对不少于总站点数25%（共计23站次）颗粒物采用2台便携式颗粒物分析仪模式进行比对核查 | 12 | 少一次扣0.5分 |  |
|  | 每季对各站点进行考核打分 | 10 | 每站点少一次扣0.5分 |  |
|  | 现场各项运维记录表是否完整、真实和及时 | 8 | 按完成情况给分 |  |
| 数据质控 辅助服务 | 安排专职人员每日早上6点至晚上22点每小时盯紧我市89个乡镇（街道）空气自动站空气质量数据，按照苏州市生态环境局空气质量发布和空气自动站数据异常判定处置要求，每日发布空气质量分析日报，定期对空气质量数据进行汇总统计，对异常数据及时发布预警管控信息，进行数据有效性校核。完成其他业主单位交办的相关事宜。 | 14 | 按完成情况给分 |  |
| 日常监管 | 每月质控工作计划向业主方报备，接受业主方检查 | 6 | 每次不符扣6分 |  |

考核付款比例：本项目服务期内甲方付款前将进行工作考核，根据考核结果，得分在95分及以上的，全额支付相应服务费用；得分在95分至60分之间的，按照全额应付服务费用95%-60%的比例支付的相应服务费用；得分低于60分的，不支付相应服务费用。

3、付款凭据：

（1）合格发票；

（2）甲方盖章后的验收合格证明。

（3）由供需双方及招标代理机构盖章的《政府采购合同履行验收报告》及《考核表》。

4、付款方式：

付款形式：银行转账

乙方账户信息如下：

户  名：

开户行：

账  号：

数字人民币（如有）：

四、其他事项：

1、验收方式：乙方出具的报告必须通过由甲方组织的评审验收，并经书面认可后视为验收通过。

五、违约责任：

1、甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金；

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

（4）如发现弄虚作假等违规违法情况，甲方有权解除并要求赔偿。

2、乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金

（2）乙方逾期提供服务的，甲方仍要求的，乙方应立即提供服务并按照逾期服务的点位及频次数按照成交金额核算违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）乙方在服务期间如出现重大违规事项，发生一次，则甲方有权直接单方面终止合同履约，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、转让和分包

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方书面同意，乙方可将非主体、非关键性部分可以分包。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

八、合同的解除

有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1. 因不可抗力致使不能实现合同目的，双方均有权利解除合同；

2．因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3．因不可抗力提出解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、合同的生效：

甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效。

十、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其他附则：

1、合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构贰份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

备注：合同条款内容将根据成交单位承诺的实际服务内容进行调整。

甲方：                                         乙方：

法定代表人（授权代表）：                       法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                     签约日期：

# 第六章 评审办法和评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4. 如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分 (10分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

（二）技术实施方案（40分）

1.质控检查具体实施方案综合比较：10分

响应单位针对本项目的质控检查具体实施方案优于采购文件需求（如使用自动化设备替代人工），方案内容明确①质控检查单位规章制度制定情况②机构管理措施③人员管理措施④质控检查计划⑤详细人员培训计划等。

方案内容全面、细致合理、可操作性强得10分；方案内容较全面、较合理，较够满足项目需要得7分；方案内容基本全面、基本合理，基本能够满足项目需要得4分；方案内容较差得1分，否则不得分。

2.应急预案方案综合比较：10分

响应单位提供的质控检查应急预案（含应急分类、判别与处置），对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，以及出现车辆事故或故障，恶劣天气等无法按时保质完成质控检查任务时，是否具备有效的措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法。

预案方案制度健全，可操作性强的得10分；预案制度较完善、较可行得7分；预案制度基本完善，基本可行得4分；预案制度一般得1分，否则不得分。

3.针对本项目的质量保证控制措施综合比较：10分

针对每个监测指标检查时制定完善的的质控措施，针对性强、描述具体、可行的得10分；质控措施较完善、针对性较强、描述较具体、较可行得7分；质控措施基本完善，描述基本具体、基本可行得4分；质控措施不太可行得1分，否则不得分。

4.质控检查数据分析方案、措施综合比较：10分

针对质控检查的数据结果，响应单位具备完善的数据分析方法与对运维体系、运维单位有指导性建议数据结合分析方法与指导性建议针对性强、描述具体的得10分；针对性较强、描述较具体得7分；针对性基本可行、描述基本具体得4分；针对性和描述一般得1分，否则不得分。

（三）响应单位运维质控检查配置情况（33分）

1.针对本项目技术人员配备：13分

（1）项目负责人：3分

具有国家环境空气自动监测运维技术人员考核合格证或省级及以上空气自动站上岗证得1分；具有环境类高级职称证得1分；具有项目管理师或PMP证书得1分，本项最高3分。

注：须提供相应证书及响应单位为其缴的近一期的社保证明复印件并加盖公章，否则不得分。

- 质控人员（除项目负责人）：8分

具有国家环境空气自动监测运维技术人员考核合格证或省级及以上空气自动站上岗证达6人的得6分，4-5人得3分；3人及3人以下不得分。

其中具有本科及以上学历且有相关气站数据监控、数据分析2年及以上工作经验的每个得1分，最高2分。

注：须提供相应证书及响应单位为其缴纳的社保证明复印件并加盖公章。

- 数据分析人员：2分

具备研究生及以上学历的得2分

注：数据校核协调人员与质控人员不得重复，提供相关证书、响应单位为其缴纳的社保证明及数据分析工作经验证明材料复印件并加盖公章。

2.针对本项目的车辆配备：5分

为本项目每配备1辆现场监管专用车得1分，最高得3分；具备网络巡检能力的得2分；本项最高评分得5分。

注：须提供车辆及仪器配备证明材料并加盖公章。

3.针对本项目的设备配备：10分

每套质控单位配备巡查设备包含：标准气体、零气发生器、动态校准仪、臭氧校准仪及分析仪、监测比对设备（比对项目涵盖PM2.5、O3）、便携式颗粒物监测仪器等（监测项目涵盖 PM2.5、PM10指标）、颗粒物手工监测仪、PM2.5分析仪。每具备1套得5分（设备不全不得分），最高10分。

注：须提供产权证明（采购合同或发票），如无则提供采购意向协议并加盖公章。

注：若提供采购意向，中标后30天内核实设备配备情况，无法配备到位则取消中标资格。

4.针对本项目质控实验室配备：5分

响应单位为本项目配备的质控实验室或委托实验室具有PM2.5、O3等检测能力且具备恒温恒湿自动称重系统，负责对检查设备开展量值溯源与传递，得5分。

注：投标文件中须提供证明材料或相关承诺原件并加盖公章。

（四）响应单位综合能力（17分）

1.具有有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每项2分，最高6分。提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图证明，否则不得分。

2.具有有效期内的环境空气连续自动监测系统运营服务能力证书或信息技术服务管理体系认证证书（认证范围涵盖环境监测运维管理相关内容），得2分，最高2分，提供证书复印件。

3.同类业绩：9分

2023年至今签订的类似空气自动监测站的运维检查质控项目，每份业绩得3分，最高9分。提供合同及执行期内的任意一张发票复印件，合同须包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页等，内容须包括但不限于服务合同名称、合同委托方单位名称、服务地所在省市、站点数量，服务时间等。销售仪器附带的运维、检查服务业绩不予认可。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。