招标文件

项目编号：JSZC-321183-ZXXM-G2024-0018

项目名称：镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目
中轩项目管理有限公司
二○二四年十一月
招标文件目录

第一部分投标邀请
第二部分投标人须知
第三部分拟签订的合同文本

第四部分采购需求

第五部分评标办法和标准

第六部分投标文件（格式）

第一部分 投标邀请

项目概况

镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2024年12月04日09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-ZXXM-G2024-0018

项目名称：镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目

预算金额：503万元，其中：

标段一：实验室大型分析仪器及配套辅助设备 预算金额352.80万元；

标段二：现场检测及应应急监测仪器实验室应急监测能力规范化建设专业设备 预算金额150.20万元；

每个标段报价超过预算限价的为无效报价，按照无效响应处理。。
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起90天。

本项目是否接受联合体投标：☑不接受□接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目属于货物类项目，本项目不专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，货物应全部由符合政策要求的中小企业生产（提供中小企业声明函）。根据相关规定，该项目对中小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业归属为工业行业。；

3. 本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

（3）时间：公告发布之日起至2024年11月22日17:30。

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

3、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4、售价:免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024年12月04日09点00分（北京时间）
开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云平台发布的最新响应文件制作软件（下载地址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）制作并在“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场查勘：采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.本项目支持和适用支持中小微企业《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）的政策。

3.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

4.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：0519-86722803。

5.考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开标时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性招标、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就招标（谈判）文件进行线上招标（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇江市句容生态环境局

地址： 句容市袁巷路 

联系人：张主任

联系方式：0511-87329196

2.采购代理机构信息

名称：中轩项目管理有限公司

地址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼

联系方式：0511-85032899-8008

3.项目联系方式

项目联系人：刘同胜、闫晓颖、魏工

电话：0511-85032899-8001
第二部分 投标人须知

前附表

	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价价格分为低价优先法。

投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。

最低投标报价不能作为中标的保证。

如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	本项目不同意分包。

	3
	开标前答疑会
	不组织

	4
	现场踏勘
	不统一组织，需要踏勘现场的请与采购方的联系人联系。

	5
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。



	6
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目，属于工业行业；

	7
	中小企业信用融资
	为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。


一、总则

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市句容生态环境局。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：中轩项目管理有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：实验室大型分析仪器，配套辅助设备及现场检测及应应急监测仪器实验室应急监测能力规范化建设专业设备。
2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3本次采购确定的中标人数量：2名，

供应商可选择投其中任意一个标段投标，也可多包兼投，但只能中标一个标段，若投多个标段，请在标书封面显著位置标明所投标段号，开标顺序为一标段至二标段。如同一中标人已中标前一个标段的，则此标段由第二中标候选人中标。

4．投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

两标段中标人按中标金额分比例承担52000元招标代理服务费，评审费用按实收取。

收费标准：按照与采购人签订的协议执行。
招标代理费用收款信息：

收款单位：中轩项目管理有限公司镇江分公司
收款账号：484577109501

开户银行：中国银行镇江高新科技支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1.支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2.强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3.支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。
5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。
5.3.5采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.3.6纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.4.根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
二、招标文件

6.招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知
（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。


7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过镇江市公共资源交易中心提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金
13.1本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1投标文件提交

16.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.投标人符合性审查

21.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2投标文件澄清

21.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23.串通投标的情形

23.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。
24.投标文件详细评审

24.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
25.评标过程的保密

25.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26．废标的情形

26.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

28．中标通知书

28.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.履约保证金

29.1A ☑项目不收取履约保证金。

B □项目中标供应商应提交政府采购合同金额X%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名ww.isdzkk:com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
30．签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼综合部，联系电话：0511-85032899-8001。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33． 投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权
34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力
36.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
36.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归中轩项目管理有限公司所有。

第三部分 合同文本

合同编号：
项目名称：镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目
项目编号：JSZC-321183-ZXXM-G2024-0018

甲方：镇江市句容生态环境局（以下简称甲方）

乙方：                  （以下简称乙方）

甲乙双方根据“镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目”的招标结果,并按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》,以及其它相关法律、法规,结合本项目具体情况,甲乙双方订立本合同。
下列关于中轩项目管理有限公司JSZC-321183-ZXXM-G2024-0018的招标文件、乙方提交的招标响应文件是构成本合同不可分割的部分,包括但不限于:1、合同条款；2、投标函；3、明细报价表;4、服务方案；5、中标通知书；6、甲方、乙方商定的其他必要文件。
一、合同范围和条件

　　本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

二、项目内容
　　项目内容详见本项目采购文件第四部分采购需求。

三、合同金额
　　本项目最终合同金额（大写）为人民币__________元/

四、项目概况
见项目需求

五、服务要求
　　1、自验收合格之日起，所有投标产品免费质保期不低于一年，并需按采购人要求提供长期技术支持和维修服务。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。在质保期内若有更换或维修的部件，则该部件的质保期从更换修好之日起重新计算。

2、符合《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》和《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》计量或校准标准的所有投标产品全部需要提供计量或校准标准服务（根据采购人实际需求提供）

3、所有投标产品保质期届满后，中标人需保证继续为招标人提供合同材料设备的维修服务，并以优于市场的优惠价格提供维修服务。

4、售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，质保期内出现故障能够1小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购方有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

5、厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

6、免费培训采购人设备操作人员，培训具体要求为：

（1）针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员基本能熟练操作独立上岗；投标书要求描述培训计划及内容。（投标文件中须列明培训方案、人次、天数及地点等）；

（2）提供培训手册。

六、交货期要求及地点：

1、自合同签订之日起三个月内完成仪器设备的到货、安装和调试工作（参数及服务要求中对货物供货期有规定的以其规定为准）。

2、设备如果未能通过验收，中标供应商需对设备进行更换。

3、采购人指定地点。
六、付款方式及时间

1、合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价的30%；

2、项目验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价的60%；

3、项目验收满一年后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价的10%。

每次付款前，乙方应提供等额正式发票。

七、其他事宜

1、中标人应保证所购货物是全新未开封的新产品。否则，由中标人原因产生的系列问题，均由中标人负责。中标人所供本合同确定的货物须达到国家最新相关技术规范标准，并满足招标文件的相关具体要求。

2、中标人对交付的货物，在调试、保修阶段货物的质量、技术、管理和安全问题负责任。

3、对采购人的操作人员进行培训，培训地点在项目现场。

4、质保期内，因中标人货物质量问题出现的故障，在接到采购人通知后（投标文件所承诺）小时内响应、并抵达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。若中标人未能及时赶到排除故障，采购人可采取必要补救措施，相关费用由中标人承担。

5、未按合同规定的质量要求交付货物，采购人拒收时，中标人承担不履行合同的违约责任。

6、本合同所有货物的制造，都必须由中标人或投标文件中明确的供应商承担，所有货物的保管、安装都由中标人自己负责，不能分包，否则将按中标人不履行合同处理。

7、中标人必须保守采购人的商业秘密，不得将与本合同有关的涉及采购人的相关信息和技术文件故意或过失泄露给第三方，否则依法承担商业损害赔偿责任。

8、伴随服务：中标人应提供如下伴随服务：

（1）实施所供货物的现场安装和试运行；

（2）监督所供货物的现场安装和试运行并提供技术指导；

（3）提供货物安装和维修所需的工具；

（4）就所供货物的安装、试运行、运行、维护、修理等方面对采购人人员进行培训；

9、伴随服务费用的承担：已含在签约合同价中，由中标人承担。

10、当中标人违约，采购人全部或部分终止合同的情况下，对由此给采购人造成的损失承担赔偿责任。

11、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由中标人负责。

12、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

13、中标人已在投标前认真踏勘工地现场，熟悉工地现场,对于一切可能影响供货、投标报价的因素所需费用已在签约合同价中充分考虑。中标人任何以工地现场为由提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，采购人可不予采纳。

八、验收要求

1、在发货前，中标人应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。

2、采购人与中标人双方约定验收时间。中标人应负责产品的安装、调试；采购人依据招标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，验收完毕后作出验收结果报告。

3、中标人按照本招标文件中所含的采购需求和指标，并以采购人的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足甲方的需求，是否达到预期。

九、其他要求

在本项目实施过程中，中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。
十、违约责任
　　双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向具有甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

　　本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，以中文书写，甲乙双方各执贰份。本合同自签章之日起生效。

　　其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方：                                    乙方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                                单位地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：                                

账号：                                    账号：

合同签订日期： 年 月 日
第四部分 采购需求
一、项目概况

本次项目为由镇江市句容生态环境局开展镇江市句容生态环境局实验室及应急监测能力规范化建设项目。本项目分两个标段进行采购，分别为:标段一:实验室大型分析仪器及配套辅助设备，预算金额：352.8万元;标段二:现场检测及应应急监测仪器实验室应急监测能力规范化建设专业设备，预算金额：150.2万元。每个标段报价超过预算限价的为无效报价，按照无效响应处理。

二.采购设备清单

标段一：
	序号
	设备名称
	数量
	是否接受进口

	1
	溶解氧仪
	1
	否

	2
	电导率仪
	1
	否

	3
	水浴锅
	3
	否

	4
	蒸馏仪
	2
	否

	5
	高压灭菌锅
	1
	否

	6
	浊度计
	1
	否

	7
	原子荧光光度计
	1
	否

	8
	火焰石墨炉分体原子吸收光谱仪
	1
	否

	9
	气相色谱仪
	1
	否

	10
	气相色谱仪（非甲烷总烃）
	1
	否

	11
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1
	否

	12
	石墨消解器
	1
	否

	13
	自动CODcr检测仪
	1
	否

	14
	全自动红外分光测油仪
	1
	否

	15
	氮气浓缩仪
	1
	否

	16
	配气仪
	1
	否

	17
	全自动恒温恒湿称量系统
	1
	否

	18
	氟离子计
	1
	否

	19
	低温冰箱
	1
	否

	20
	旋转蒸发仪
	1
	否

	21
	离子色谱仪
	1
	否

	22
	纯水机
	1
	否


标段二：
	序号
	设备名称
	数量
	是否接受进口

	1
	水温计
	1
	否

	2
	便携式浊度计
	2
	否

	3
	便携式电导率仪
	2
	否

	4
	便携式溶解氧仪
	2
	否

	5
	便携式pH计
	2
	否

	6
	便携式离心机
	1
	否

	7
	便携式抽滤器
	1
	否

	8
	地表水采样器
	2
	否

	9
	油类采水器
	1
	否

	10
	水深测量仪
	1
	否

	11
	固定剂保存箱
	2
	否

	12
	双路烟气采样器
	2
	否

	13
	自动烟尘（气）测试仪
	1
	否

	14
	便携式烟气水分仪（阻容法）
	1
	否

	15
	高温温度计
	2
	否

	16
	硫酸雾采样器
	2
	否

	17
	全球定位系统
	1
	否

	18
	样品冷藏箱
	4
	否

	19
	水样保存箱
	1
	否

	20
	便携式流速测量仪
	1
	否

	21
	便携式水质多参数测定仪
	1
	否

	22
	水质试剂盒
	1
	否

	23
	便携式紫外测油仪
	1
	否

	24
	水质多参数分光光度仪
	1
	否

	25
	生物毒性检测仪
	1
	否

	26
	大气采样器
	4
	否

	27
	便携式多种气体检测仪(电化学传感器法)
	1
	否

	28
	气体检测管
	1
	否

	29
	便携式颗粒物检测仪
	1
	否

	30
	甲醛仪
	1
	否

	31
	室内VOC检测仪
	1
	否

	32
	苏玛罐
	1
	否

	33
	深井采样器
	1
	否

	34
	气袋采样器
	1
	否

	35
	防护用品箱
	3
	否

	36
	应急工作箱
	2
	否


二、技术参数要求

标段一：

（一）溶解氧仪

1、功能要求

1.1采用不小于5英寸彩色高清液晶屏幕，显示清晰；

1.2支持中英文；

1.3温度单位可选：℃ 和 °F；

1.4支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

1.5支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；

1.6支持IP54防护等级；

1.7智能检测、自动识别；

1.8智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；

1.9支持自动温度补偿、自动或手动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm)；

1.10自动零氧标定和满度标定；

1.11支持手动盐度补偿；

1.12数据管理，信息追溯；

1.13支持数据存储(至少500套)、查阅、删除、传输和打印；

1.14符合GLP，实现数据追溯；

1.15具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选；

1.16具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。

2、技术参数

	测量参数
	溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值

	溶解氧
	范围
	电子单元：(0.00～99.99)mg/L

配套范围：(0.00～50.00)mg/L

	
	最小分辨率
	0.01 mg/L

	
	电子单元示值误差
	（0.00~50.00）mg/L，±0.10mg/L

（50.0~99.99）mg/L，±0.50mg/L

	
	仪器示值误差
	±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L)

±10.0%(＞ 20.00mg/L)

	
	响应时间
	≤45s(20.0 ℃时90%响应)

	
	盐度补偿误差
	±2%

	饱和度
	范围
	(0.0～600.0)%

	
	最小分辨率
	0.1%

	
	电子单元示值误差
	±2.0%

	
	仪器示值误差
	±10.0%

	温度
	范围
	(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉

	
	最小分辨率
	0.1 ℃/0.1℉

	
	电子单元示值误差
	±0.1 ℃

	
	仪器的示值误差
	±0.3℃(0.0℃-60.0℃)；±1.0 ℃(其他范围)

	电源
	电源适配器(输入：AC100~240V，输出：DC9V)


（二）电导率仪

1、技术参数要求

1.1采用不小于7英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰；

1.2支持中英文；

1.3温度单位可选：℃ 和 °F；

1.4参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20.0℃和25.0℃可选，默认25℃；

1.5支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

1.6支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；

1.7支持IP54防护等级；

1.8标配复合电导电极、独立电极支架、防尘罩和袋装校准溶液；

1.9智能操作、自动识别、批量检测；

1.10智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能；

1.11支持仪器自检和用户三级权限管理，支持密码管理；

1.12智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；

1.13自动识别GB和国际标准电导溶液，支持1-5点电导电极标定；

1.14支持标定提醒和强制标定功能，支持电导率标液核查和强制核查功能；

1.15支持测量报警限值设置；

1.16在量程范围内，具有自动温度补偿、自动量程切换等功能；

1.17支持不补偿、线性、非线性、纯水补偿等多种电导率补偿模式；

1.18支持自动频率切换，配套电极可覆盖0.055μS/cm至满量程的测量；

1.19支持连接自动进样器，实现样品的自动测量和批量检测；

1.20数据管理，信息追溯；

1.21符合GLP规范，支持数据存储至少1000套、查阅、删除、统计、分析、传输和打印；

1.22支持GMP管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪；

1.23具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选；

1.24具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；

1.25支持U盘读写，支持连接扫描枪；

1.26提供铂黑电极、光亮电极各一支。

2、技术参数要求

	仪器级别
	0.5级

	测量参数
	电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分、温度值

	电导率
	范围
	0.000μS/cm～2000mS/cm

	
	最小分辨率
	0.001μS/cm，根据量程自动切换

	
	电子单元引用误差
	±0.5% FS

	电阻率
	范围
	5.00Ω.cm～100.0MΩ.cm

	
	最小分辨率
	0.01Ω·cm，根据量程自动切换

	
	电子单元引用误差
	±0.5% FS

	TDS
	范围
	0.000 mg/L～1000g/L

	
	最小分辨率
	0.001mg/L，根据量程自动切换

	
	电子单元引用误差
	±0.5% FS

	盐度
	范围
	(0.00～8.00)%

	
	最小分辨率
	0.01%

	
	电子单元引用误差
	±0.1%

	灰分
	白砂糖灰分测量方法，Ash of White Suga
	支持

	
	果葡糖浆灰分测量方法，Ash Content of HFCS
	支持

	温度
	范围
	(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉

	
	最小分辨率
	0.1 ℃/0.1℉

	
	电子单元示值误差
	±0.1 ℃

	电源
	电源适配器(输入：AC100~240V，输出：DC24V)


（三）水浴锅

1、技术参数

2.1
采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小；

2.2
高精度微电脑控制器，控温精确可靠；

2.3
超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护；

2.4
控温范围：RT+5～99℃；

2.5
恒温波动度：±0.5℃；

2.6
跟踪报警：±2℃；

2.7
容积≥19.8L；

2.8
定时范围：1～999min。

2.9 水槽孔数：至少两列八孔
（四）蒸馏仪

1、设备用途

满足各类样品氰化物、挥发酚、氨氮、硫化物等项目自动蒸馏。

2、技术参数要求

2.1要求不小于7寸彩色触控屏幕操作，具备馏出液精度校准操作指令；

2.2加热源要求环形碳纤维材质，减少陶瓷热源高温龟裂和容器贴合度差热损失影响（提供热源材质实物图片证明）

2.3不少于六组蒸馏通道，各通道加热功率、蒸馏时间、馏出液量等均可自由设定； 

2.4冷凝瓶要求蒸汽导管内置于蛇形管内部的真空隔离结构；

2.5要求冷凝循环水具备温度实时显示、超压报警和缺水报警等保护，温度可调节的恒温冷凝；

2.6馏出液要求时间和液量双重控制收集，馏出液300mL内定量可调；

2.7要求馏出液管路智能倒吸清洗，清洗次数和清洗时间随意开启；

2.8要求冷凝水自动排空保护，自动将冷凝瓶循环水排空，降低绿苔滋生；

2.9容器安置架：独立圆底烧瓶安置架和主机侧口塞固定架

2.10防倒吸保护：6套独立止流阀，自动控制开启关闭

2.11泄压控制：自动泄压，6套独立泄压阀，自动控制开启关闭

2.12升温沸腾时间：8min内

2.13循环水：不小于10L，具有一键换水功能

2.14接收容器：满足容量瓶、烧瓶、比色管、量筒等不同规格容器

2.15废液收集：热源与泄压蒸汽均配套独立废液通道，废液自动收集

3、单套配置要求

3.1全自动蒸馏仪主机1套；

3.2碳纤维热源6套；

3.3冷循环水系统1套；

3.4馏出液定量监控6套；

3.5 500mL双颈圆底烧瓶6支；

3.6定量控制保护6套；

3.7防倒吸保护6套；

3.8真空冷凝管6支；

3.9硅胶管路1套；

3.10馏出液管路清洗1套；

3.11随机工具1套。
（五）高压灭菌锅
1、技术参数要求

1.1工作电源：220V
 

1.2功率：2kW     

1.3时间设定：1～99分钟


1.4温度设定：室温+5～ 126℃


1.5有效容积：≥20L。

2、性能特点：

2.1旋转式90度开盖结构，径向自胀浮盖密封；

2.2有安全联锁装置；

2.3符合YY 0504-2016现行生产标准有设定灭菌时间和温度功能；

2.4灭菌器盖上设有冷空气自动排放阀；

2.5灭菌过程的温度和时间由LED数码管按程序分段显示；

2.6灭菌器具有低水位停止继续加热功能；

2.7符合YY 0504-2016现行生产标准低水位、结束有报警提示功能；

2.8灭菌器设有运行控制开关；

2.9采用不锈钢材质。
（六）浊度计

1、设备用途

用于废水处理、地表水、地下水检测等领域水中浊度测量。

2、工作条件

2.1电源：仪器：12 VDC,3.4 A；电源：100-240 VAC，50/60 Hz ；

2.2操作环境：0~40℃；

2.3相对湿度：无冷凝，相对湿度 5 至 95%；

3、技术指标

3.1符合标准：符合HJ 1075-2019 ,符合USEPA 180.1方法,符合ASTM D7315方法,符合ASTM D6655方法；

3.2认证：CE、KC、RCM

3.3光源：钨灯（400-600nm）

▲3.4量程范围：0-4000 NTU

3.5测量模式：NTU，EBC

3.6准确度：读数的±2% +0.01NTU（0-1000NTU时）；

读数的±5%（1000-4000NTU时），基于福尔马肼一级标准溶液；

3.7分辨率：0.001NTU//EBC，在最低量程范围时

3.8重复性：读数的± 1%或者±0.01NTU/EBC，取大者

3.9具有信号平均功能

3.10采用比率测量技术，避免色度的干扰。

3.11读数模式：单次，连续，快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式

3.12响应时间：信号平均模式关闭状态为6.8 s；信号平均模式开启状态：14 s（10次测量取平均值）

3.13人机交互：2个USB-A接口。可外接U盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备

3.14 数据存储：存储2000个数据，包括测量读数、校准值、验证值

3.15操作界面：七英寸彩色触摸屏显示

3.16语言：具有多种语言选择，其中包括了中文

3.17具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤

3.18外壳防护等级：IP30，室内使用

▲3.19空气吹扫功能：使用干燥氮气或仪器级空气，可以有效防止样品瓶结雾

4、单套配置要求

4.1台式浊度仪主机；

4.2 6个样品池；

4.3装在密封小瓶中的校准套件1套；

4.4硅油、防尘罩、电源电源线、光学组件(滤光片)、擦拭布各1套。
（七）原子荧光光度计

1、技术参数要求

1.1、适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量分析；

1.2、相对标准偏差RSD：<0.6%,漂移：≤1.5%/30min，噪声：≤1.5%，道间干扰：≤2%；

1.3、检出限（D.L.）：

砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）、铋（Bi）、碲（Te）、锡（Sn）和铅（Pb）＜0.01µg/L；汞（Hg）和镉（Cd）＜0.001µg/L；锗（Ge）＜0.05µg/L；锌（Zn）＜1.0µg/L；金（Au）＜3.0µg/L；

1.4、进样系统：顺序注射进样系统；

1.5、主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，以支持三种进样模式：①双注射泵模式；②注射泵+蠕动泵联用模式；③单蠕动泵模式。三种模式可任意切换，满足不同应用需求。

1.6、采用一体式蠕动泵进样实时排废，六滚轴、小泵头、整体压块式设计；

▲1.7、光学系统：双通道，平面扇形光路非倾斜夹角设计，元素灯与检测器处于同一水平面内，各通道元素灯与检测器夹角一致，保证道间一致性（提供仪器照片证明文件）。

1.8、光源

1.8.1、灯电源支持双道自动激发启辉；具备信号增强功能，可提高检出性能。

1.9、氢化物反应装置

1.9.1、新型化学气液分离器，免加水，废液直排，有效消除水蒸气；

▲1.9.2、具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态； 

1.10、数据处理系统

1.10.1、可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警；

1.10.2、具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测（提供漂移校准证明文件）；

1.10.3、具备自动清洗、大流量吹扫功能；

1.10.4、无人值守功能：专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能，支持静态预热和动态预热功能（提供软件截图）；

1.10.5、监控和报警信息：运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护。

2、单套配置要求

2.1、主机1台；

2.2、空心阴极灯-砷、汞、硒各2个；

2.3、注射泵2套；

2.4、160位自动进样器1台；

2.5、使用说明书1套；

2.6、气液分离器2套；

2.7、连接数据分析仪器装置1套；

2.8、远程数据传输装置1套；

2.9、泵管、炉丝1套。
（八）火焰石墨炉分体原子吸收光谱仪

1、仪器用途

火焰石墨炉分体原子吸收光谱仪，能够进行常量和痕量无机元素的分析测定。主要用于分析样品，满足分析样品中元素含量的测定。符合标准分析方法。

2、技术参数要求

2.1光学系统

2.1.1窄光束设计，无透镜全反射的光学系统完全密封，光学部件采用石英涂层；

2.1.2采用旋转光束合成器（RBC），能够实现最大限度的光通量；

2.1.3全铸铝光学底座，特殊的防震设计，保证仪器的坚固可靠和极佳的稳定性；

2.1.4 采用Czerny-Turner 单色器，低杂散光，拓宽了线性范围，并降低检出限；

2.1.5 波长范围：185～900nm。计算机控制：自动选择波长；

2.1.6波长扫描速度：2000nm/min；

2.1.7自动狭缝切换，0.2、0.5、1.0nm及高低档；

▲2.1.8固定灯座，旋转镜面，自动快速选择元素灯；

2.1.9火焰和石墨炉部分具有独立的光学平台和检测系统。

2.2火焰部分：多元素快速顺序扫描，一次进样完成多个元素的测定

2.2.1雾化及安全系统

（1） 雾化系统由氟塑料制成，能够耐强酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调节，便于优化方法；

（2）燃烧头为Incoloy合金制造，基座附Teflon防腐蚀屏蔽膜，耐腐蚀，不发脆； 燃烧头防堵效果好，能适合高盐样品分析；

（3）撞击球：玻璃撞击球，也可选配耐氢氟酸的撞击球，撞击球前后位置外部可调；

（4）双头扰流器：置于雾化室内的扰流器可以更好的适用于高盐样品的测定，提高测定的准确度和精密度； 

（5）安全联锁监控：燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统给予操作人员完全的保护；

▲（6）具有快速分析速度的能力：一次进样使用单元素灯能够完成多个元素的测定；

（7）具有内标校正功能：确保测定结果更准确；

（8）元素灯能实现同时预热功能。

2.2.2检测器及背景校正

（1）宽范围光电倍增管，可获最大的信噪比；

（2）高强度氘灯背景校正，可校正到2.5Abs的背景，响应时间为2ms，准确校正实际背景；带有自动衰减的调节功能；

（3）5ppm铜吸光度值大于0.9Abs，精密度RSD小于0.5%。

2.3石墨炉部分：石墨炉温度控制准确、石墨炉塞曼磁场多级可调

2.3.1石墨炉系统

（1）稳定温度区域控制技术：40-3000C可进行程序升温，最大升温速度为2000 ℃/s；

（2）独立的两路内外气保护设计，延长石墨管寿命，铜的典型操作次数可达5000次；

（3）石墨炉采用动态温度反馈系统（CTZ），控温精确使得石墨炉的精密度高、记忆效应低；

（4）具有专利的多点曲线拟合法摸拟背景吸收曲线，而非一般的线性内插法，能够实现更准确描绘出背景信号的真实峰形塞曼背景校正；

（5）交流横向塞曼扣背景技术；塞曼扣背景响应小于5ms；实时监测背景信号，结果更可靠；

▲（6）石墨炉塞曼磁场强度0.1~0.8特斯拉多级可调。计算机控制的塞曼磁场强度：可优化背景校正效果，增强灵敏度降低干扰。特别是可根据不同的元素和基体介质，能够采用最佳的磁场强度，减少塞曼背景校正时可能出现的下弯现象；

（7）塞曼背景校正可满足185～900nm全波长范围高达2.5Abs的背景吸收；

（8）特征质量：Cd 0.2pg；

（9）仪器内联锁装置：主电源功率、磁场联接、磁场温度；

（10）外部内联锁装置：石墨炉内、外气气压监控，冷却水压力和温度，石墨管状态。

2.3.2石墨自动进样器:

（1）自动进样器，能克服自动进样器易产生气泡的问题；

（2）具有石墨炉彩色摄像系统，实时检测石墨管内状况，使自动进样器位置的调整更简单；并且可以确定方法开发中的个步骤的温度是否合适；

（3）放置50个2ml样品瓶和5个25ml样品瓶；130位可选；

（4）样品进样体积：1-70ul；

（5）可由同一个母液自动配置多达10个浓度的溶液或标准曲线；

（6）可自动添加3种基体改进剂，预进样/后进样或与样品一起进样。具有自动减少超标样品进样体积功能；

（7）为了增加灵敏度可多次进样99次，对于快速分析，可进行“热进样”，进样速度和温度在40～200 ℃范围内编程；

（8）样品进样重现性：RSD <1%；

（9）自动进样器能适用于：水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂。

2.4控制软件

2.4.1全中文操作软件，采用获奖的“工作表格”概念；提供中文在线帮助系统、维护视频和中文操作手册；

2.4.2火焰在线内标校正技术可以校正由于物理干扰、样品制备误差和长期使用的仪器漂移等所造成的偏差，提高结果的准确度和精密度；

2.4.3石墨炉自动优化参数程序，使石墨炉方法开发更加简易；

2.4.4石墨炉摄像系统，实时监测石墨管中的情况，及时采用适当的石墨炉条件。

3、技术指标

3.1火焰灵敏度：5ppm Cu≥0.9Abs；

3.2石墨炉特征质量：Cd 0.2pg。
4、单套配置要求

4.1火焰原子吸收1套、石墨炉原子吸收1套（能够同时进行火焰和石墨炉测定，有各自的进样系统、原子化系统、分光系统和检测系统，由1套基础软件即可同时控制火焰和石墨炉）；

4.2连接数据分析仪器装置2台；

4.4远程数据传输装置2台；

4.5空气压缩机1台；

4.6冷却循环水1台；

4.7元素灯铜、锌、铁、锰、铅、镉、铬、镍、铍、锡灯各2只；

4.8石墨管100只。
（九）气相色谱仪

1、技术参数要求

1.1气相色谱仪

1.1.1柱箱

（1）柱箱温度：室温上5℃-450℃，19梯度/20平台程序升温；

（2）升温速率：最大升温速度≥100℃/min，升温精度≤0.01℃/min；

（3）升温速率拓展：支持升级最大1400℃/min；

（4）降温速率：从450℃降至50℃≤240秒；

（5）控温准确性：0.01℃。

1.1.2流路控制系统

（1）最大压力设定范围：≥148psi；

（2）压力设定精度：≤0.001psi；

（3）流量设定范围：0-1000mL/min。

1.1.3分流/不分流毛细管柱进样口

（1）压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定，最大压力≥148psi；

（2）压力设定精度：0.001psi；

（3）温度范围: 50ºC －400ºC或更宽，温度步进调节控制精度≤1ºC；

（4）扳转式进样口，更换耗材无需使用工具，提供图片说明。

1.1.4、仪器触摸屏控制面板通过WIFI连接，实现可移动远程联机

（1）移动触摸屏控制面板可查看和设置各种方法参数，高效简化使用流程；

（2）移动触摸屏控制面板可实时查看色谱图采集状态；

（3）移动触摸屏控制面板内置仪器维护等帮助视频，可随时查看。

1.1.5不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙，每个气相色谱柱智能记录钥匙可独立记录色谱柱的使用频次，使用时间，检测过的项目。

1.2自动进样器

1.2.1 2ml样品瓶位数：150位；

1.2.2进样准确度：99%。

1.3氢火焰离子化检测器

1.3.1最高使用温度420℃；

1.3.2最低检测限：<3pg C/s（十三烷）；

1.3.3线性范围：1×107；

1.3.4数据采样速率:1000Hz。

1.4电子捕获检测器

1.4.1最低检测限：<3.8 fg/mL（林丹），采用标准校验条件；

1.4.2专线性动态范围：>5×104（林丹）；

1.4.3数据采集速率：最高500Hz； 

1.4.4最高操作温度400°C。

1.5连接数据分析仪器装置

1.5.1软件：软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件；

1.5.2主机：CPU I5处理器，单主频不低于1.5G/2G内存或以上/320G硬盘或以上/19”LCD/远程数据传输装置；

1.5.3保留时间锁定功能：可以实现色谱柱维护以后锁定原保留时间，保留时间差值不高于0.5s。

2、单套配置要求

2.1气相色谱主机(双毛细管柱进样口，氢火焰离子化检测器，电子捕获检测器) 1套；

2.2液体自动进样器1套；

2.3连接数据分析仪器装置2台；

2.4远程数据传输装置1台

2.5气相色谱安装工具1套；

2.6 -5 30m，-wax 30m，-1 30m色谱柱各1根，进样隔垫50个，衬管5个，自动进样针2根，石墨垫10个，柱螺母2个，样品瓶200个，分流平板密封垫1个，气体过滤器1个； 

2.7氢气发生器1套；

2.8空气压缩机1套。
（十）气相色谱仪（非甲烷总烃）

1、功能要求

▲1.1仪器要求：必须满足固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法（HJ 38-2017）和环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）相关要求；

1.2具有针对非甲烷总烃测定的专门设计，具有匹配非甲烷总烃测定方法标准要求的气路、进样、温控、分离、检测、记录系统，同时兼顾气相色谱仪的通用性；

1.3采用十通阀，定体积进样阀进样，双柱、双氢火焰离子检测器（FID），一次进样可同时分析总烃、甲烷和非甲烷总烃。

2、工作条件

2.1工作环境温度：5℃—35℃；

2.2工作环境湿度：25%—80%；

2.3工作电源：220V±10%,50Hz。

3、气相色谱主机

3.1保留时间重复性＜0.008%；

3.2峰面积重复性＜1%；

▲3.3所有进样口和检测器模块全部使用EPC电子流量气路控制(需提供彩页证明并加盖供应商公章)；

3.4进样系统气路模块压力控制精度：0.001psi；

3.5可以同时安装两个进样口；

3.6具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间；

3.7具备数字化泄漏检测；

3.8色谱前后通道可实现同步或异步独立控制、操作；

▲3.9主机具有电容式触摸屏，屏幕≥8英寸，可访问控制仪器，实时显示仪器状态及各项参数，具有分析启动、停止、预运行物理按键(需提供实物照片并加盖供应商公章)。

4、柱温箱

4.1柱温箱炉膛尺寸：280×310×160（mm）长×高×深；

4.2温度范围：室温+4℃~450℃；

4.3温度设定增量：0.1℃；

4.4温度控制精度: ±0.01℃；

▲4.5程序升温：32阶33平台，可程序降温(需提供软件界面设置截图并加盖供应商公章)；

4.6最大单阶运行时间：9999min；

▲4.7最高升温速率：250℃/min(需提供软件界面设置截图并加盖供应商公章)；

4.8柱温箱冷却降温（室温 21℃）：从 450℃至50℃＜5.0min（配置增强降温装置时＜3.5min）；

4.9环境敏感度：环境温度变化1℃，柱箱温度变化＜0.01℃，快速响应环境温度0.1℃变化；

4.10安全防护：提供双路温控/监测保护机制，确保色谱使用安全性。

5、分流/不分流毛细管柱进样口

5.1最高使用温度：450℃；

5.2具备独立的分流冷阱和隔垫吹扫捕集阱；

▲5.3载气控制模式：恒压力、恒流量、恒线速度、程序压力、程序流量、程序线速度、脉冲进样(需提供软件界面设置截图并加盖供应商公章)；

5.4程序压力/流量/线速度：最大8阶；

5.5压力控制精度：0.001psi；

5.6压力控制范围：0-100psi，可选配0-150psi；

5.7最大分流比：9999:1；

▲5.8流量设定范围：0-1250mL/min（氢气或氦气），0-200mL/min（氮气）(需提供软件界面设置截图并加盖供应商公章)；

5.9具有载气节省模式。

6、氢火焰检测器（FID）

6.1宽量程数字化输出，提升线性范围；

6.2最低检测限：≤1.2pg C/s（正十六烷）；

6.3动态线性范围：≥107；

6.4具备灭火检测和自动再点火功能；

6.5安全防护：H2流路长期灭火关闭防护。

7、色谱工作站

7.1工作站运行环境Windows 10/11 64位专业版或企业版操作系统；

7.2工作站可完全反控仪器各项参数；

7.3支持单台电脑最多8台仪器同时控制；

7.4模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析；

▲7.5非甲烷总烃专用版软件分析结果界面（直接计算非甲烷总烃值，无需手动计算为佳），实时控制各路温度/流量压力等所有参数，模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析(需提供软件界面图谱结果截图并加盖供应商公章)；

7.6非甲烷定制专用化色谱仪，优选了进口进样阀、色谱柱、气路及整个系统，在规范的条件下，完整满足国标对氧峰、检测限、标曲线性的要求；

7.7支持报告模板的定制化，用户可以根据自己的需求重新设计报告模板，并可以在其他仪器上调用相同的报告模板；

7.8系统支持客户端自动、手动锁屏功能；

7.9储存安全：HDD 具有 SMART 故障前预警及 NCQ 全速队列命令高速传输技术(需提供产品技术说明书及软件功能截图并加盖公章)；

7.10电源：大于等于300W高效电源；(需提供电源端骚扰均≤7dB 检测认证证书扫描件)；

7.11配置连接数据分析仪器装置2台。

7.12配置远程数据传输装置1台
（十一）电感耦合等离子体发射光谱仪
1、设备用途

主要应用于对用于对各类样品中近70种元素的主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析.仪器以恒温型全谱范围内恒定分辨率分光系统为基础，由进样系统、高频发生器、垂直等离子体炬、径向观测外光路系统、高灵敏度检测器、气体控制系统、全中文操作软件和计算机系统组成。开机即测,节省分析时间，以满足生产科研需求。

2、技术参数要求

2.1射频发生器

2.1.1类型：全固态晶体控制型RF发生器；

2.1.2感应线圈：主动式水冷3匝耦合线圈，特氟龙材质覆盖，表面电阻长期稳定，有效延长线圈使用寿命；

2.1.3频率：≤27.12MHz，稳定性≤±0.0001%；

▲2.1.4功率范围及调节：500-1600W，1W增量连续可调，长期稳定性≤0.2%；

2.1.5垂直炬管：耐受复杂基体，减少分析物沉积，记忆效应小，长期稳定性好，使用寿命长；

2.1.6等离子体炬焰传感器：实时监控等离子体点火过程；

▲2.1.7等离子体冷却气流量典型值：≤11L/min；

2.1.8安全联锁装置：具有散热风扇、工作温度、反射功率、正向功率、电流等关键工作条件和指标的保护安全措施；冷却水水压过低保护、氩气压力不足保护、过流及意外打火保护等。

2.2分光系统：

2.2.1分光系统类型：Czerney-Turner分光系统，1000mm焦距；

2.2.2光栅类型：大面积反射全息光栅；

2.2.3光栅刻线面积：80mm*110mm；

2.2.4刻线密度：2400条/mm；

▲2.2.5光谱范围：185nm-830nm；

2.2.6光学分辨率:≤15pm@185nm-830nm；

2.2.7全铝合金密闭恒温光室：30±0.1℃，恒温装置并具备过热保护功能，独立供电；

2.2.8光栅驱动定位：高精度步进电机配合紧凑型大减速比蜗轮蜗杆传动装置，最小扫描步距0.5pm，定位精度0.5pm，6段式加减速控制，响应速度快；

2.2.9径向观测外光路：紫外石英透镜，直径22mm，1:1成像；

2.2.10波长校正：内置式零级光波长校正、内置式碳线波长校正和波长校正液外部波长校正；

2.2.11波长示值误差：≤±0.02nm；

2.2.12波长重复性：≤0.005nm。

2.3进样系统

2.3.1蠕动泵：辊轮≥12 ，通道≥4，泵速软件可调, 压力可调。具有泵速快进功能，进样速率快，平衡时间短，记忆效应小。必须具备快速冲洗功能，缩短分析周期；

2.3.2雾化器：同心雾化器，提升量2.0ml/min,多种规格可选；

2.3.3雾化室：斯科特双通道雾化室，可选配旋流雾化室。

2.4气体控制

2.4.1精密调压式载气控制，同时具有3路玻璃转子流量计，流量计无需通电，读数直观简单，维护方便，准确度高稳定性好；

2.4.2采用机械旋钮调节流量（非软件界面），可靠稳定；

2.4.3石英炬管气路连接：快插式气路接头，免密封圈设计；

2.4.4等离子气流量计：100-1500L/h(1.6-25L/min)连续可调；

2.4.5辅助气流量计：6-60L/h(0.1-1L/min)连续可调；

2.4.6载气流量计：6-60L/h(0.1-1L/min)连续可调；

2.4.7载气稳压阀：0-0.4MPa连续可调。

2.5检测及电控系统

2.5.1宽谱高灵敏度PMT光电倍增管，负高压200~1000V可调，负高压稳定性≤0.05%；

2.5.2高性能24位信号采集系统，单次采集速率最高30kHz；

2.5.3无需低温制冷，即可实现最小暗电流≤3nA。

2.6软件

2.6.1向导式操作模式，操作便捷直观，基于数据库的数据管理；

2.6.2可进行定性、半定量和定量分析；

2.6.3可同时记录所有测量元素的谱线数据，支持回溯分析；

2.6.4利用C线可进行快速自动校正，无需额外标准溶液；

2.6.5软件控制自动寻峰、自动扫描、自动衰减；

2.6.6谱线库内置24000条谱线，可自行添加；

2.6.7支持单一及复杂元素间的干扰系数IEC校正；

2.6.8自动背景校正和背景扣除:自动选点，无需人为干预，保证分析结果重复性；

2.6.9智能软件同步控制冷却循环水机的启动和关闭，无需每次单独开关循环水机。

3、单套配置要求

3.1电感耦合等离子体发射光谱仪主机1套；

3.1.1全固态晶控射频发生器1个；

3.1.2恒定光学分辨率分光系统1套；

3.1.3 1:1成像透紫石英径向观测外光路1套；

3.1.4光室恒温加热装置1个；

3.1.5低脉动4通道12辊轴蠕动泵1个；

3.2标准安装启动附件包1套；

3.2.1石英同心雾化器2.0mL/min1支；

3.2.2石英双通道斯科特雾化室1支；

3.2.3一体化石英炬管1支；

3.2.4 PVC材质进样泵管6根；

3.2.5 PVC材质排废泵管6根；

3.2.6 1m进样管毛细管1支；

3.2.7 0.3mPTEF雾化器样品管1支；

3.2.8雾化室排废管套件1套；

3.2.9 2m硅胶废液管1支；

3.2.10金属球形夹1支；

3.2.11多元素标准溶液Zn\Ni\Mn\Cr\Cu\Ba（100ppm 2%HNO3 20ml）1瓶；

3.2.12通风软管,耐高温PA高分子聚合材料,直径12.5cm,长4m1支；

3.3可通过ICP-OES软件控制开关机的循环冷却水系统1套；

3.3.1进出口水冷管线1套及数据联机线1套；

3.4配套用预装分析工作站及谱线库1套；

3.4.1全中文工作软件1套；

3.4.2安装光盘1套；

3.5连接数据分析仪器装置1台；

3.6远程数据传输装置1台。
（十二）石墨消解器
1、设备用途

可用于AAs或ICP等分析样品中无机元素前处理。仪器采用常压湿法消解原理，可程控梯度升降温设计，可循环的梯度消解程序，智能消解样品，石墨整体加热，样品管整体落入石墨体内部加热，受热更加均匀，快速。消解方法符合EPA以及国家标准和行业标准规范。

2、技术参数要求

2.1工作电压：220V±10%；50/60Hz，最大输出功率：3000W；

2.2温度：10～35℃；

2.3湿度：20%～80%；

2.4加热材质：铸铝加热板、采用高孔隙率石墨体导热槽加热，石墨体表面多层喷涂特氟龙防腐处理；

2.5控温范围：室温～250℃；

2.6仪器控制：PID控温，真彩触摸屏控制器，支持离线运行；

2.7控温精度：优于0.5℃；

2.8孔间温差：优于1℃；

2.9样品位数：≥60位；

2.10总重量（Kg）：≤45。

3、单套配置要求

3.1消解主机1台；

3.2玻璃消解管60根；

3.3塑料消解管（PP材质）200根；

3.4真彩触摸屏控制器及软件1个；

3.5样品架（带聚四氟乙烯涂层，20孔位）3套；

3.6操作手册1套。
（十三）自动CODcr检测仪

1、设备用途

设备满足HJ828化学需氧量的重铬酸盐法，适用于各类工况CODcr批量样品的全自动运行分析。

2、技术参数

2.1热源要求抗高温氧化的碳纤维并配套微晶防护，整机一体化不少于20位通道，满足浓硫酸试剂或水源误入不产生安全隐患和影响热源寿命；

2.2消解通道具备升降功能，具有搅拌混匀功能；

▲2.3试剂加液泵要求配套不少于8套独立运行的试剂通道，不同试剂均采用独立的试剂定量泵添加，减少不同试剂溶液间的交叉污染和试剂更换清洗产生多余废液；

2.4冷凝系统控制要求仪器自动控制循环水开启和关闭的恒温冷凝模式，压缩机制冷，具有超压、超温、缺水报警保护；

2.5消解滴定模式样品杯内消解、样品杯内滴定分析，减少抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的安全隐患和样品试剂间的交叉损失污染；

2.6试剂加液不少于2套独立运行的手臂，并配套有动力排废的收集杯；

2.7高效降温消解结束，热源自动下移与消解样品杯脱离，样品杯四周不少于4套风源降温，减少余温影响降温，提高样品杯降温效率。

2.8安全性能

2.8.1仪器能自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配仪器能自动报警；

2.8.2注射泵在运行过程中，管路堵塞能自动报警，未抽取到试剂会自动报警。

2.9冷凝管和样品杯密封方式标准磨砂和弹性四氟双重密封，非单一磨砂密封方式；

2.10试剂自动润洗清洗，各试剂通道均可独立选择润洗清洗，清洗次数任意选择。

▲2.11数据准确度要求

2.11.1高浓度样品：标定10次重复性RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积25mL±2mL时）； 100mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求；

2.11.2低浓度样品：标定10次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积25mL±2mL时）； 20mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求。

3、单套设备配置要求

3.1分析仪主机1套；

3.2独立运行热源1套；

3.3独立运行的试剂泵8套；

3.4试剂瓶12个；

3.5序列自检系统1套；

3.6试剂溶液机器人手臂2套；

3.7数据分析工作站1套；

3.8耐腐圆形升降热源1套；

3.9 4通道风冷降温1套；

3.10自动控制恒温循环冷凝系统1套；

3.11连接数据分析仪器装置1套；

3.12远程远程数据传输装置1套；

3.13附件1套；

3.14石英样品杯20个。

（十四）全自动红外分光测油仪

1、技术参数要求

1.1仪器符合“HJ637-2018”标准。可连续测量测量油类、石油类和动植物油，配备双硅酸镁吸附柱系统，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量，一根硅酸镁吸附柱使用完后自动切换到另一根硅酸镁吸附柱；

1.2采样瓶即为萃取瓶，要求配备700ml专用并且带有刻度的磨砂广口萃取瓶，广口萃取瓶可直接用于现场采样，且可直接读取水样体积，可直接上机萃取做样，无需转移到量筒中读取水样体积，避免水样转移带来的油损失，符合（HJ/T 91-2002）；

▲1.3单台进样器的样品位数不少于16位（不接受一台主机配置两台或多台进样器），全自动进样器放置水样的底盘采用椭圆形链条式转盘（不接受圆形的转盘），链条式转盘可以无限循环转动，实现无限循环做样。（提供椭圆形链条式转盘实物高清照片的证明材料并加盖公章）；

▲1.4进样器具有三套独立上下运行的机械臂；四氯乙烯的添加、水样的萃取、废液的排放和萃取液的收集各由一套独立的机械臂控制完成；三套机械臂可同时上下运行，也可独立运行，实现4个样品同时作业，提高工作效率。每个机械臂均采用闭环设计，具有撞针报警，自动停止功能(提供仪器的三套二维机械臂同时停在不同位置的高清照片)；

1.5仪器主机上自带工控机（触摸屏电脑），一套软件中可以同时拥有手动、自动两种操作模式；

1.6仪器测试得出的三个吸光度，通过HJ637-2018上的浓度公式计算出来的结果和仪器显示的结果必须一致；

▲1.7水样读取有自动和手动两种方法可供用户选择。仪器采用钛针液面探测技术可以自动测量水样体积（钛针液面探测技术：通过钛针导电方式探测液面的高度，计算瓶中液体体积，为了避免水体浊度影响探测水样体积的准确性），不接受钛针液面探测技术以外的其它方式测量水样体积（提供仪器高清照片证明并加盖供应商公章）；

1.8注射泵重复7次注射25ml重量法称重 RSD<0.05%，重复7次注射2.5ml重量法称重RSD<0.5%；采用闭环设计，管路堵塞造成压力过大时会立即报警，并停止运行，防止内压过大导致流路系统损伤，阀在旋转不到位时，软件会立即报警，并停止运行，防止仪器继续运行导致注射器爆裂（提供软件报警提示照片证明并加盖供应商公章）

▲1.9多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及多通阀不能安装在测量主机上。(提供仪器高清实物照片的证明材料并加盖供应商公章)

1.10为方便放置和取出采样瓶，也为了防止萃取过程中酸性物质挥发导致机械臂腐蚀，机械臂不能安装在进样器转盘中间，且电源线不能裸露在外(提供高清实物照片的证明材料并加盖供应商公章)；

1.11注射泵使用寿命不低于400万次（提供注射泵原厂400万次寿命测试报告）；

1.12多通道陶转阀采用全陶瓷材料，使用寿命不低于500万次（提供多通道陶瓷旋转阀500万次寿命测试报告）；

2、技术指标

2.1试剂兼容：四氯乙烯；

2.2测量项目：连续测量油类、石油类、动植物油类；

2.3仪器采用进口高精度注射泵，保证加液精度；

2.4标样配置：自动配置标准样品，质控样品，标准曲线；

2.5水样种类：污水、废水；

2.6测量时间：10-15分钟（测量一个石油类）；

2.7分离方式：膜分离；

2.8试剂回收：过程全自动密闭完成，自动收集废液、废气；

2.9萃取：搅拌萃取；

2.10样本位数：≥16位；

2.11测量范围：0-50000mg/L，超量程自动稀释；

2.12分辨率：0.001mg/L；

2.13检出限：0.05mg/L；

2.14重现性：RSD<2%；

2.15仪器线性：R>0.999；

2.16准确度：±5%；

2.17波数范围：2400-3400cm-1。

3、单套配置要求

3.1全自动红外测油仪主机1台；

3.2全自动定量萃取进样器1台；

3.3系统操作软件1套；

3.4 700ml专用萃取瓶配备32个；

3.5连接数据分析仪器装置1台；

3.6远程数据传输装置1台。

（十五）氮气浓缩仪

1、设备用途

主要应用领域：有机试剂样品氮吹浓缩。

2、技术参数要求

2.1、可适用于实验室常用15mL和50mL离心管，免除了样品转移；

2.2、倾斜式创新吹嘴设计，极大提高浓缩速率，省时省气；

2.3、可调节式吹针：闭盖状态下，通过外部旋钮可对吹针角度进行调节；

2.4、可拆卸式气嘴：每个气嘴都可独立拆卸、更换；

▲2.5、仪器具有程序升压功能，压力可调，有效避免样品损失、节约氮气，真正实现快速浓缩；不少于30个样品位，采用氮吹、水浴加热方式对样品进行快速浓缩。

2.6、水浴加热：采用新式导向加热膜技术，受热更均匀；样品架导流孔设计，使受热水体流动达到充分混匀，确保样品受热均匀；

2.7、至少7寸大小LCD彩色触摸屏智能图形化操作界面：实时显示温度、压力和时间等参数；

2.8、透明玻璃窗设计，内设彩色LED灯对浓缩状态进行提示，能够便于观察浓缩状态；

2.9、开启盖子后自动暂停运行，闭盖后自动恢复运行状态；

2.10、开盖悬停设计，上盖可以悬停在任意位置，取样方便、安全；

2.11、保护配置：浓缩终点自动停止水浴加热；蜂鸣器报警；超温停止加热；

2.12、仪器选材：不锈钢材料或耐化学试剂塑料，能经受实验室特殊环境长时间考验。

3、单套配置要求

3.1、浓缩仪主机1台；

3.2、电源线1根；

3.3、废液管1根；

3.4、氮气管路1根；

3.5、使用说明书（装箱单、检验卡、说明书）1套；

3.6、15mL试管架1个；

3.7、15mL标准样品管50个；

3.8、50mL试管架1套；

3.9、50mL标准样品管50个。
（十六）配气仪
1、功能要求

1.1、开机自检，自动进入预稀释配气状态，自动检测故障、故障提示和故障处理功能；

1.2、实时显示工作状态、运行时间和方法参数；

1.3、具有一键启动自动完成整个稀释配气过程，自动控制标气置换、稀释吹扫等功能；

1.4、可一键启动自动完成稀释配气输出，根据稀释配气模式自动实现一直稀释、多次稀释重复进样、6点校准曲线进样稀释；

1.5、具有三种稀释配气模式，可根据需求选择；

1.6、标气经过的管线、部件等均采用惰性材料并惰性处理，无吸附、无残留；

1.7、采用高精度电子流量传感器采集计算稀释气流量和标气流量；

1.8、可同步输出信号启动色谱仪主机及色谱连接数据分析仪器装置；

1.9、吹扫时间：≤30min。

2、技术参数要求

2.1、电源电压：交流220V±10％50Hz；

2.2、电源功率：120W；

2.3、相对湿度：≤85%（非凝结）；

2.4、大气压力：80～106kPa

▲2.5、稀释倍数：氧氩氮底气标气1～500氢氦底气标气1～300；
（十七）全自动恒温恒湿称重系统

1、执行标准

1.1符合国家《固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法》HJ 836-2017

1.2《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》HJ 618-2011

1.3《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》HJ 656-2013

2、设备用途

用于环境空气不同规格滤膜、固定污染源废气滤筒、低浓度颗粒物滤膜的称重，可以全自动称量φ47mm滤膜、低浓度采样头、φ90mm滤膜和3＃滤筒。

3、技术参数要求

3.1外观尺寸：不小于1500*700*1690（长*宽*高mm）；工作室尺寸：不小于850*580*500（长*宽*高mm）

3.2温度

3.2.1控制范围：15℃～70℃；

3.2.2分辨率0.1℃；

3.2.3波动范围：±0.2℃

3.3湿度

3.3.1控制范围：20%RH-70%RH;

3.3.2分辨率：0.1%RH；

3.3.3波动范围：±1%RH

3.4静电消除时间≤5s

3.5风速控制≤0.4m/s

3.6空气洁净度：操作仓内空气洁净度达到千级

3.7供水指标：纯水供水

▲3.8配备专业级15寸可触摸工业级电脑（防护等级IP65）和专用工作站，可读取历史任一节点的原始数据和曲线。（提供实物证明图片和技术证明文件）

3.9每个样品称重前，天平自动置零，保证称重结果的准确性。

3.10每个样品称重后，自动读取天平数据、自动生成记录表格、一键打印。

3.11配备扫码识别模块（可识别二维码、条形码），大窗口扫描加大视角影像传感器，识别程度更快，可全程记录样品信息。扫码自动识别对应称重样品类别。

3.12具有缺水自动补水功能。

3.13全自动机械臂：机械臂与样品塔采用闭环伺服控制，多轴结构设计，可自动开启天平风罩门，自动取拿样品；材质采用高精度丝杆，保证直线运动重复精度可达±0.01mm，专用滑台，保证行走平行度，可高负载运行，使用寿命长且噪音低。

3.14风道设计：采用上下双独立风道，软件独立控制，有效消除箱体内循环风对天平的影响。

▲3.15加湿系统：采用双超声波加湿器，加湿效率更高，还可以根据不同的外部环境切换功率，须在显著位置有切换开关（提供实物证明图片和技术证明文件）

3.16除静电方式：整机机壳接地，消除整机静电；内置离子吹扫除静电装置，消除工作仓内的静电；样品塔采用防静电涂层，可以有效消除样品静电。

3.17天平防震措施：整机采用多级防震台，工作仓内采用孤岛式天平台设计，天平数值不会因外部震动而发生改变，保证称重结果的准确性。

3.18底部结构：配备4个专用加厚静音福马轮，既方便挪移，锁定后又能保证设备的稳定性。

3.19样品塔独立设计，单次称取同一规格样品(样品数量见预处理规格与数量)。采用新型环保轻质阻燃覆铜箔改性或未改性环氧E玻纤布层压板及其粘结片材料。

▲3.20系统完成一次样品称量后，自动弹窗提示不合格样品，实现一键复称，确保样品合格率。（提供实物证明图片和技术证明文件）

4、预处理规格与数量要求

4.1 90mm滤膜40张/次

4.2 低浓度采样头40个/次

4.3 47mm滤膜40张/次

4.4 3＃滤筒20个/次

4.4 以上样品可混合称重

5、外置机组技术参数要求

5.1控温范围：0℃-20℃（根据环境温度）、温度分辨率：0.1℃

5.2防水级别：IP65

5.3传感器NTC:10KΩ/25℃，B值3435K

5.4水泵扬程：5M

5.5工作时噪音：＜40分贝

5.6流量110L/H

5.7外置机组为系统核心部件，须与主机为同一品牌，兼容性更好，维护更便捷。

6、天平技术参数要求

6.1采用高分辨率称量技术（HRT）、全自动校准技术(FACT)，温度漂移和时间触发的全自动校正，确保始终获得准确的称量结果

6.2内置RS232和USB通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备，并将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。

6.3量程：42g/120g ，可读性：0.01mg/0.1mg；重复性（正常加载）：0.08 mg (100 g)

6.4线性误差：0.15 mg

6.5稳定时间：4s/8s

7、单套配置要求

7.1全自动称重系统主机1台；

7.2五级防震系统1套；

7.3工控电脑及软件工作站1套；

7.4复合型滤膜塔及全自动机械手臂1套；

7.5十万分之一天平1台；

7.6外置冷水机1台；

7.7专用工具1套；

7.8外置扫码枪1套；

7.9条码打印机1套；

7.10打印机1台。

（十八）氟离子计
1、设备用途

设备适用于实验室 电位值、pH值、pX值、氧化还原电位、离子浓度值和温度测定。

2、技术参数要求

2.1仪器级别0.001级；

2.2 mV范围(-2000.00～2000.00)，mV最小分辨率0.01mV，电子单元示值误差±0.03%或±0.1mV；

2.3 pH范围(-2.000～20.000)pH，最小分辨率0.001 pH，电子单元示值误差±0.002pH；

2.4 pX范围(-2.000～20.000)pX最小分辨率0.001 pX电子单元示值误差±0.002 pX；

2.5离子浓度范围( 1.000e-9～9.999e+9)，最小分辨率4位有效数字电子单元示值误差±0.3%；

2.6温度范围(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉，最小分辨率0.1℃/0.1℉，电子单元示值误差±0.1℃。

3、功能要求

3.1采用≥5英寸彩色高清液晶屏幕，显示清晰；

3.2具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选；

3.3具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；

3.4能智能判别终点，支持自动读数，定时读数，定时间隔读数，手动读数；

3.5支持自动/手动温度补偿；

3.6支持1-5点pH电极和离子电极标定；

3.7自动识别GB，DIN，NIST，USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组；

3.8内置Na+，K+，NH4+，Cl-，F-等多种离子模式，允许用户自建；

▲3.9 mol/L， mmol/L， g/L， mg/L， μg/L， ppm， ppb多种离子浓度单位快速切换；

3.10测量模式：直读浓度法测量，标准添加法测量，样品添加法测量，GRAN法测量；

3.11支持开机自诊断，自动关机，断电保护和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能；

3.12符合GLP，支持数据存储（500套），查阅，删除，传输和打印，实现数据追溯；

3.13支持IP54防护等级。

4、单套配置要求

4.1主机1台；

4.2搅拌器1个；

4.3氟离子电极1个；

4.4参比电极1个；

4.5温度电极1个；

4.6多功能电极架1个；

4.7电源适配器 2只；

4.8搅拌棒3只；

4.9防尘罩1个；

4.10三芯电源线1根；

4.11通用USB连接线1根；

4.12软件卡1份；

4.13简易操作指南1份；

4.14使用说明书1份；

4.15产品合格证1份。
（十九）低温冰箱

1、技术参数要求

1.1温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

1.2有效容积＞90L；

1.3微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

1.4具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

1.5具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

1.6多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 

1.7具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

1.8宽电压带，适合187~242V电压下使用；

1.9采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

1.10搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

1.11箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

1.12箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；

1.13立式结构，门体嵌入式可拆卸密封条设计，安装更换方便；

1.14总高度＜815mm，轻松置于实验桌下；

1.15门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；

1.16 3个抽屉设计，防止保存物品交叉影响；每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品；

1.17测试孔设计，方便用户测试使用； 

1.18脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

1.19优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜32dB；

1.20可选配USB接口或RS485；

（二十）旋转蒸发仪

1、功能要求

1.1采用轨道式组合自动升降形式，稳定可靠，低噪音，无冲击。

1.2数码显示器，多数据一屏显示，简单易懂便于观察与操作。

1.3 PID控制器，转速、温度设定，简便快捷。

1.4变频控制，同步传动。

1.5独特冷却器，采用耐高温优质玻璃双回流一体化标准口冷凝管，增大冷却面积，提高回收率。

1.6密封系统设计，选用高弹的PTFE材料，耐高温、耐腐蚀、经久耐用

1.7水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温，节能，防污染。

2、技术参数要求

2.1温度范围：PID温度自动控制数码管显示室温－99℃

2.2变频调速：10-200转／分

2.3升降范围：船形按键快速自动升降0~150mm

2.4冷凝器：双回流冷凝管 冷凝面积0.15㎡

2.5浴锅：8升容量 可用50~3000ml范围内蒸发瓶

2.6控温精度：水浴精度±1℃

2.7加热功率：1200W

2.8电机功率：40W

2.9电压：220V/50HZ

2.10外形尺寸：不大于450x420x850(mm)

2.11整机重量：≤40KG
（二十一）离子色谱仪
1、技术参数要求

1.1输液泵

1.1.1泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；

1.1.2最大耐压：42MPa（peek材质）；

1.1.3流量设定值允许误差：≤0.25% ；

1.1.4流量稳定性：≤0.1% ；

1.1.5流量范围：0.001-9.999mL/min；

1.2电导检测器

1.2.1 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；

1.2.2全程信号输出范围：0-35000μS/cm，无需调整量程；

1.2.2电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度；

1.2.3基线噪声：0.0004μS；

1.2.4基线漂移：≤0.001μS/30min；

1.2.5最小检测浓度：Cl-≤0.0002μg/mL  Li+≤0.0002μg/mL；

1.2.6定性重复性：≤0.1%，定量重复性：≤0.1%；

1.2.7电导池体积：≤0.4μL；

1.3抑制器

1.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生；

▲1.3.2抑制器内置智能芯片，可记录用户使用情况，有助于用户提高耗材使用效率。（提供软件截图，智能芯片不可采用外置的模式）

1.3.3死体积≤50μL，更灵敏的响应信号；

1.4色谱柱

▲1.4.1与离子色谱厂家同品牌的高效高容量离子色谱柱，色谱柱须采用聚合物填料，色谱柱容量柱容量不小于190μeq/根（提供第三方权威机构出具的相关证明材料）。

1.4.2 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析；

1.4.3氢氧根体系色谱柱：一次进样，可在45分钟内完成17种以上离子的分离；

1.5工作站

1.5.1基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，不能从文件夹中直接删除数据；

1.5.2 色谱工作站软件，中文操作界面，匹配Windows系统，可兼容国产麒麟操作系统；

1.5.3仪器控制和数据处理完全由软件进行，可编制分析方式、样品序列、进行色谱图积分处理和分析报告生成。

1.5.4批处理功能，可对同一方法检测的数据进行批量化处理，无需挨个处理数据。

1.5.5满足在线仪器操控、测试和分析同时进行，离线模式方便谱图处理；；

1.5.6工作站标配虚拟柱软件技术，模拟本公司不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。

1.5.7具备基线扣除功能，去除梯度洗脱导致的基线漂移，降低痕量检测数据的处理难度。

1.6柱温箱

1.6.1循环立体风热加温模式，对柱温箱内不同位置的色谱柱均具有良好加热效果；

1.6.2温度控制范围：环境温度+5-60℃；

1.6.3温度稳定性：≤0.1℃/h。

1.7安全报警装置

1.7.1对仪器进行多位点、实时监测，仪器发生低压、超压、漏液、纯水余量不足等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理


1.8气液分离器

1.8.1悬垂式气液分离器，可以去除进入流路的气泡；

1.8.2气液分离器体积：≥6ml

1.9自动进样器

1.9.1三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样，进样批次一致性高；

1.9.2具有自动稀释功能，可以实现样品的自动稀释和标准曲线的自动配置；

1.9.3样品位数：120位×2mL（标配）；可更换样品盘，匹配5ml,10ml样品瓶

1.9.4最大进样量：500μL；

1.9.5进样方式：全定量环/部分定量环/微量进样；

1.9.6进样精密度：满环进样：RSD≤0.3%；

1.9.7智能感应功能，纯水瓶内水量不足会发生报警，系统漏液会发生漏液报警；

2、单套配置要求

2.1一体化离子色谱系统：包含高压泵1套、内置柱温箱1套、阳离子色谱柱1套、保护柱1套、阳离子自再生微膜抑制器1套、阴离子自再生微膜抑制器1套、电导检测器1套、自动进样器1套、软件操作系统1套、软件升级服务1套、电脑打印机1套。
（二十二）纯水机

1、技术参数要求

1.1 7英寸超大彩色触摸屏，动画式菜单控制系统；

▲1.2进水、RO水、UP水三路水质及温度显示，完美实现在线监控；（提供技术证明文件）

1.3耗材失效自动提醒，避免水质下降；

1.4系统设置密码保护功能，防止未经授权更改数据；（提供技术证明文件）

1.5定期自动循环，此刻保护稳定水质；

1.6可自由启动，关闭循环系统；

1.7配置液位水箱，可直接显示水位和储水量；

1.8定量取水功能（1-999999mL)；

1.9定质取水功能（0.1-18.25MΩ.cm）；

1.10完善的信息查询及数据管理功能，全面掌握系统运行状态、水质、耗材使用、历史报警等信息；

1.11标配USB接口，可连接打印机，打印历史水质、取水量等情况；

1.12标配一键消毒功能组件，实现RO膜、循环管路、水箱快速消毒，保证系统极低的细菌污染水平；

1.13系统时间设定（年/月/日/时/分）、定时待机（0～60min）、定时关机（0～24h）功能；

1.14可任意设定预处理、RO膜、UV灯和超纯水包寿命，显示耗材使用和剩余时间；

1.15内置RO膜防垢定时自动冲洗功能，延长RO膜使用寿命；

1.16全塑外壳，永不生锈；

1.17全新快插式接头，滤柱更换维护更方便；

1.18原装进口级树脂，全下垂流超纯化柱设计，时刻保证顶级水质。

2、技术指标

2.1应用领域：环境监测、水质监测、产品质量检测等领域；满足基础实验室用水及精密仪器检测分析用水需求（包括但不限于：紫外分光、红外分光、气相、气质、液相、火焰/石墨炉原子吸收、电感耦合等离子体发射光谱仪等）

2.2进水要求：城市自来水:电导率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2

2.3系统流程：PF+AC+AC+RO+RO+UV+DI+UF+TF

2.4 UP超纯水指标

2.4.1电阻率：18.25MΩ.cm@25℃（在线检测）；

2.4.2重金属离子：<0.1ppb；

2.4.3细菌：<0.01cfu/mL；

2.4.4颗粒物(>0.2μm)：<1/mL；

2.4.5总有机碳(TOC)：<5ppb。

2.5 RO反渗透水指标

2.5.1电导率≤1-5μs/cm25℃；

2.5.2有机物去除率
>99%，当分子量>200道尔顿时；

2.5.3颗粒微生物去除率：>99%。

3、单套配置要求

3.1超纯水主机1套；

3.2聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器1套；

3.3双波长紫外灯2套；

3.4超滤组件1套；

3.5远程取水臂1套；

3.6 EDI模块装置1套；

3.7滤芯3套；

3.8 RO过滤膜1套；

3.9超纯化柱1套；

3.10无菌水箱1套。
标段二：

（一）水温计

1、技术参数要求

1.1、保护套：不锈钢材质；

1.2、测温范围：≥-5℃～40℃；

1.3、测温精度：0.2℃；

1.4、测温误差：±0.2℃。
（二）便携式浊度计

1、功能要求

1.1红外LED光源，符合ISO 7027和HJ 1075标准；

1.2采用散射和散射-透射光测量原理；

1.3采用高清液晶，显示清晰，友好性操作界面；

1.4支持断电保护；

1.5 IP65防护等级；

1.6智能检测；

1.7支持散射法和散射-透射法测量方法切换；

1.8自动切换量程；

1.9支持NTU、FNU、EBC测量单位切换；

1.10支持标准测量和平均测量模式；

1.11支持零点校正；

1.12支持内置校准曲线和恢复出厂设置的零点和标定值；

1.13支持浊度校准（单点或连续多点）。

1.14数据管理

1.14.1支持数据存储、查阅、删除、传输和打印；

1.14.2符合GLP，实现数据追溯；

1.14.3支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果；

1.14.4具有Micro USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。

1.15电源管理

1.15.1大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电；

1.15.2具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能。

2、技术参数要求

	光源
	钨卤素灯，符合HJ 1075（波长400nm~60nm）

	测量范围
	（0.00～9.99）NTU;

（10.00～99.9）NTU，

（100.0～999）NTU，

（1000～2000）NTU

	分辨率
	0.01/0.1/1 NTU

	示值误差
	±6%

	重复性
	≤0.5%

	零点漂移
	±0.5% FS/30min

	稳定性
	±0.5%FS/30min

	校准
	零点和最多6点

(2, 20, 200, 500, 1000, 2000 NTU)

	数据储存
	2000

	显示屏
	不小于4英寸彩色液晶触摸屏

	防护等级
	IP65

	使用环境
	环境温度：（5～40）℃

相对湿度：不大于 85%

	电源
	可充锂电池，电源适配器（输入：AC100～240V 输出：DC5V，2A）


（三）便携式电导率仪

1、技术参数要求

1.1采用不小于4英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰；

1.2支持中英文；

1.3温度单位可选：℃ 和 °F；

1.4参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20.0℃和25.0℃可选，默认25℃；

1.5支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

1.6支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；

1.7支持IP65防护等级；

1.8标配复合电导电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱、校准溶液；

1.9智能检测、自动识别；

1.10智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能；

1.11支持用户三级权限管理，支持密码管理；

1.12智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；

1.13支持自动/手动温度补偿；

1.14自动识别GB和国际标准电导溶液，支持1-5点电导电极标定；

1.15具有标定提醒和报警功能；

1.16支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式；

1.17支持自动频率切换，配套电极可覆盖0.055μS/cm至满量程的测量；

1.18数据管理，信息追溯；

1.19支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输；

1.20符合GLP，实现数据追溯和统计分析；

1.21具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持U盘读写；支持扫描枪；

1.22内置蓝牙，支持无线传输。

1.23电源管理

1.23.1大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电；

1.23.2具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能；

1.23.3支持背光调节。

2、技术参数要求

	仪器级别
	0.5级

	测量参数
	电导率、电阻率、TDS、盐度值、灰分、温度

	电导率
	范围
	0.000 μS/cm～3000 mS/cm

	
	最小分辨率
	0.001μS/cm，根据量程自动切换

	
	电子单元引用误差
	±0.5％FS

	电阻率
	范围
	5.00Ω•cm～100.0 MΩcm

	
	最小分辨率
	0.01Ω•cm，根据量程自动切换

	
	电子单元引用误差
	±0.5％FS

	TDS
	范围
	0.000mg/L～1000 g/L

	
	最小分辨率
	0.001mg/L，根据量程自动切换

	
	电子单元引用误差
	±0.5％FS

	盐度
	范围
	(0.00～8.00)%

	
	最小分辨率
	0.01%

	
	电子单元引用误差
	±0. 1%

	温度
	范围
	(-10.0～135.0) ℃/(14.0～275.0) °F

	
	最小分辨率
	0.1 ℃/0.1°F

	
	电子单元示值误差
	±0.1 ℃

	电源
	可充锂电池，电源适配器(输入：AC100~240V，输出：DC5V)


（四）便携式溶解氧仪

1、功能要求

1.1采用不小于4英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰

1.2支持中英文

1.3温度单位可选：℃ 和 °F

1.4支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

1.5支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

1.6支持IP65防护等级

1.7智能检测、自动识别

1.8智能操作系统，至少要具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能

1.9支持用户三级权限管理，支持密码管理

1.10智能判别终点，至少要支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

1.11支持自动/手动温度补偿

1.12支持自动/手动大气压补偿(kPa、mbar、Torr、Atm多种单位可选)

1.13支持手动盐度补偿

1.14自动零氧标定和满度标定

1.15具有标定提醒和报警功能

1.16数据管理，信息追溯

1.17支持数据存储(至少1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输

1.18符合GLP，可实现数据追溯和统计分析

1.19具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持U盘读写；支持1.20扫描枪：内置蓝牙，支持无线传输

1.21电源管理

1.21.1大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

1.21.2具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能

1.21.3支持背光调节

2、技术参数要求

	测量参数
	溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值

	溶解氧
	范围
	电子单元：(0.00～99.99)mg/L

配套范围：(0.00～50.00)mg/L

	
	最小分辨率
	0.01mg/L

	
	电子单元示值误差
	（0.00~50.00）mg/L，±0.10mg/L

（50.0~99.99）mg/L，±0.50mg/L

	
	仪器示值误差
	≤20.00mg/L：±0.30 mg/L

＞20.00mg/L：±10.0%

	
	响应时间
	≤45s(20℃时90%响应)

	
	盐度补偿误差
	±2%

	溶解氧饱和度
	范围
	(0.0～600.0)%

	
	最小分辨率
	0.1%

	
	电子单元示值误差
	±2.0%

	
	仪器示值误差
	±10.0%

	温度
	范围
	(-10.0～135.0) ℃/(14.0～275.0) °F

	
	最小分辨率
	0.1 ℃/0.1°F

	
	电子单元示值误差
	±0.1℃

	
	仪器示值误差
	±0.3℃(0℃-60℃)

±1.0 ℃(其他范围)

	电源
	可充锂电池，电源适配器(输入：AC100~240V，输出：DC5V)


（五）便携式pH计

1、功能要求

1.1采用不小于4英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰；

1.2支持中英文；

1.3分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1 mV和1mV；

1.4温度单位可选：℃和°F；

1.5支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

1.6支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；

1.7支持IP65防护等级；

1.8智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；

1.9支持自动/手动温度补偿；

1.10支持1-5点pH电极标定；

1.11自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组。

1.12数据管理，信息追溯

1.12.1支持数据存储（1000套）、查阅、删除、传输和打印；

1.12.2符合GLP，实现数据追溯；

1.12.3支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选；

1.12.4具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。

1.13电源管理

1.13.1大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电；

1.13.2具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能；

1.13.3支持背光调节。

2、技术参数要求

2.1仪器级别：0.01级。

2.2 mV

2.2.1范围：（-2000.0～2000.0）mV；

2.2.2最小分辨率：0.1mV；

2.2.3电子单元示值误差：±0.1%或±0.3mV。

2.3 pH

2.3.1范围：（-2.00～20.00）pH；

2.3.2最小分辨率：0.01pH；

2.3.3电子单元示值误差：±0.01pH。

2.4温度

2.4.1范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉；

2.4.2最小分辨率：0.1℃/0.1℉；

2.4.3电子单元示值误差：±0.2 ℃。

2.5电源：可充锂电池，电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC5V）。

3、单套配置要求

3.1便携式pH计1台；

3.2 pH三复合电极1支；

3.3 pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液各10包；

3.4充电器5V 2A，1个；

3.5电极挂架2个；

3.6 MicroUSB连接线1根；

3.7 MicroUSB转DB25打印线1根；

3.8触屏笔（电容屏）1支；

3.9防护套（安装于主机）1个；

3.10腕带组装件（大）1根；

3.11便携式防护箱1个；

3.12软件卡1张；

3.13简易操作指南1份；

3.14使用说明书1本；

3.15产品合格证1份。
（六）便携式离心机

1、功能要求

1.1、方便携带，带拉杆车，便于现场移动操作；

1.2、内置大容量锂电池，也可通过车载电源使用；

1.3、操作简单，一键切换启停状态，配备6段数码管可实时显示当前转速与剩余时间；

1.4、转子采用不锈钢材质，适合野外水质前处理；

1.5、主机采用机械动力学设计，减小主机晃动几率；

1.6、主机内部采用防水结构设计，减小因样品洒落造成的机器损坏几率；

1.7、350mL离心瓶，满足国标单次离心水样≥1L的要求；

1.8、离心瓶离心角度25°符合离心机设计标准要求；

1.9、转子采用4点平衡技术，稳定性高；

1.10、开机可自动显示电池电量，方便掌握电量及时充电；

1.11、内置充电电路。

2、技术参数要求

2.1、最高转速：≥2500r/min；

2.2、相对离心力：1091g；

2.3、转速精度：±20r/min；

2.4、最大容量：满足4*350 mL；

2.5、旋转半径：156mm；

2.6、时间设置范围：1～99min；

2.7、整体噪音：≤60dB。
（七）便携式抽滤器

1、设备用途

主要用于水质采样的野外过滤。

2、功能要求

▲2.1、自带电池，电池位置采用防潮设计，适合野外工作要求；续航能力：使用高容量锂电池，可持续开机20小时以上

2.2、电量显示：液晶显示电量百分比；

2.3、便携性：要求产品小巧，便于携带；

2.4、要求一体化整机设计，设备内置气泵、电池、抽滤装置等，无需在野外组装气泵及抽滤装置；

2.5、集液瓶盖无需手拧，自动吸合；

2.6、选用进口真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长；

2.7、集液瓶体积不小于600ml；

2.8、抽滤头方便拆卸，清洗。抽滤头可真接插拔，不需使用工具或拧镙铨固定。

3、单套配置要求

3.1、便携式抽滤器主机1套；

3.2、滤膜：孔径0.45um 10盒；

3.3、充电器1个；

3.4、集液瓶（含盖子）5个。

（八）地表水采样器

1、技术参数要求

1.1常用容积：3L；

1.2测温范围：0℃～50℃；

1.3取样深度：0～20m；

1.4测温误差：±1℃。

2、单套配置要求

2.1蜡绳1根；

2.2挂钩1根；

2.3止水夹1个；

2.4胶管1个；

2.5内置温度计1支。

（九）油类采水器
1、技术参数要求

1.1常用容积：1L；

1.2定位浮球可控式。

2、单套配置要求

2.1采水器1个；

2.2浮球1个；

2.3采样瓶1个；

2.4绳子1根。
（十）水深测量仪

1、技术参数要求

1.1测量深度（m）：0-100；

1.2最小读数（mm）：1.0；

1.3重复性读数（mm）：±2.0；

1.4工作电压（V）：DC=9。

（十一）固定剂保存箱

1、技术参数要求

1.1内置至少有10个100m玻璃试剂瓶、2-3个塑料试剂瓶；

1.2试剂瓶之间需都有隔板固定配置有2ml、3ml带吸球玻璃移液管和3ml一次性塑料刻度吸管；

1.3配置有温度计(-10~100℃)、PH试纸(可升级为PH计)等。
（十二）双路烟气采样器
1、执行标准 

1.1 GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物颗粒物的测定和气态污染物采样方法；

1.2 HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》；

1.3 HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》。

2、功能要求 

2.1溶液吸收法采集工业废气，可以测量烟气温度、流速、风量；

▲2.2内置充电锂电池，本身可以可给主机供电；同时主机具有24V直流电输出接口，可以直接给烟气加热采样管供电；低电量时自动报警，提醒用户及时切换电源；

▲2.3烟气多功能预处理器：烟气加热采样管与皮托管一体式设计，用于对烟道内的烟气进行滤尘、加热处理，以及采样；

2.4配有阻容法含湿量检测器接口，可以与阻容法含湿量检测器连接，测量烟气含湿量参数；

▲2.5采用进口电机，无刷容积式旋片泵；

2.6高精度电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量；

2.7多重采样模式，双路采样流量、开始时刻、采样时间可分别控制；

2.8自动累计采样体积，根据大气压、温度自动换算标况采样体积；

2.9采样过程中停电，自动记忆保存运行采样数据，来电自动恢复停电时的采样；

2.10宽温型OLCD显示屏，适用于户外低温、低暗环境下使用；

2.11内置电子标签，实现仪器出入库等智能化维护管理。

3、技术参数要求 

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	双路采样流量
	(0.2 ～1.5)L/min
	0.01L/min
	优于±2.5%

流量稳定性≤±5.0%

流量重复性≤2.0%

	采样时间
	99小时59分内任意设置
	1min
	优于±0.1%

	采样次数
	(1～99)次

	计前温度
	(－55～125)℃
	0.1℃
	优于±2.5℃

	计前压力
	(－25～0)kPa
	0.01kPa
	优于±2.5%

	大气压
	(50～130)kPa
	0.01kPa
	优于±500Pa

	烟气动压
	(0～2000)Pa
	1Pa
	优于±1.0%FS

	烟气静压
	(-30～+30)kPa
	0.01kPa
	优于±1.0%FS

	烟气温度
	(0～500)℃
	0.1℃
	优于±3.0℃

	流速
	(5～45)m/s
	0.1m/s
	优于±5.0%

	仪器噪音
	≤65dB(A)

	工作电源
	内置锂电池(22.2V/16.5Ah），带烟气预处理器工作时可连续工作8小时

	功    耗
	＜20W


4、单套配置要求

4.1主机1台；

4.2主机箱1个；

4.3一体式烟气多功能预处理器1支。
（十三）自动烟尘（气）测试仪

1、设备用途

用于采集固定污染源排气中的颗粒物和烟气成份；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、烟气浓度等参数。

2、功能要求 

2.1具有烟尘测量、烟气分析同步运行功能；

2.2内置弹性气容，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪；

2.3具有防倒吸功能，采样过程停电记忆功能；

2.4含湿量兼容干湿球法和阻容法两种测量模式，并支持有线和无线双通信模式；

▲2.5工况测量模块前置到烟枪末端，并支持有线和无线双通信模式；

2.6无线通信采用433MHz无线射频通信模式，距离远，通信稳定；

▲2.7流量可达120L/min；

▲2.8气体过滤及储水装置透明式设计，能直观看到过滤器及存水状态，方便维护；

2.9具备彩色触摸屏和物理按键，触摸和按键双操作；

▲2.10拥有物理按键快捷切换烟尘测量、烟气分析、烟气采样，具有功能状态指示灯；

2.11具备RS232、USB接口，支持数据通信，U盘数据转存输出；

2.12为保障售后服务，仪器生产厂家需在中标后提供《商品售后服务评价体系》五星级服务认证证书；

2.13仪器内置电子标签，可与软件配合实现仪器智能化管理；

2.14拥有故障自检功能，气密性自动检测功能；

2.15预留物联网模块接口，可拓展联网功能。

3、自动烟尘（气）测试仪技术指标

	烟尘采样技术指标

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	▲采样流量
	(0～120) L/min
	0.1 L/min
	不超过±5%

	烟气动压
	(0～2000) Pa
	1 Pa
	不超过±2%FS

	烟气静压
	(-30～＋30) kPa
	0.01 kPa
	不超过±4%FS

	大气压
	(50～130) kPa
	0.01 kPa
	不超过±500Pa

	烟气温度
	(0～500)℃可扩展
	0.1℃
	不超过±3℃

	采样泵负载能力
	≥60 L/min (阻力为20kPa时)

	数据存储能力
	烟尘文件、烟气文件、工况文件各不小于9000组

	主机重量
	不大于8 kg


4、配套颗粒物取样管技术参数要求

	主要参数
	参数范围

	采样嘴型号
	Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12

	皮托管系数
	0.84±0.01

	滤筒型号
	3#（φ28×70）滤筒，可订制

	取样管长度
	标准1.5m，可订制

	测孔直径要求
	≥Ф60mm

	取样管耐温
	≤200℃


5、配套低浓度颗粒物取样管技术参数要求

	主要参数
	参数范围

	工作电压
	DC24V 10A

	皮托管系数
	0.84±0.01

	滤膜直径
	Ф47mm

	加热温度
	((100～160)℃ ，可以设定

	加热功率
	100W

	取样管长度
	标准1.5m，可定制2m、3m长度

	重量
	约2kg（1.5m）

	测孔直径要求
	≥Ф80mm

	材质
	不锈钢

	密封措施
	不锈钢环+塑胶垫圈

	刻度标识
	有


6、单套设备配置要求

6.1主机1台；

6.2烟尘多功能取样管1个（对接3米）；

6.3烟气含湿量检测器1个；

6.4烟气预处理取样器1个；

6.5烟气汞取样器1台；

6.6无线工况模块1个；

6.7电源适配器1个；

6.8高效气水分离器1个；

6.9蓝牙打印机1台；

6.10保存箱1个；

6.11采样头32个（8号10个，6号4个、10号10个，12号4个，5号4个）；

6.12颗粒物取样管3套；

6.13低浓度颗粒物采样枪3套。

（十四）便携式烟气水分仪（阻容法）
1、设备用途

采用阻容法湿度传感器，实现对烟气含湿量的实时测量，集成了含湿量、气体流速、动压、静压及烟温等参数的测量，将取样管、含湿量模块与主机集成，抽取式一体化设计，具有通讯功能，可对外传输测量数据。

2、功能要求
2.1抽取式一体化设计，将取样管、含湿量等功能模块与主机集成，可单独使用也可将实时数据输出给其他仪器；

▲2.2含湿量测量模块后置，直读烟道内含湿量数据，可适应高温、高湿工况；

2.3含湿量具有校准功能，可对含湿量进行校准；

2.4进口工业级温湿度传感器，较强的抗干扰能力、自动温度补偿、精度高、响应时间快；

2.5取样管全程伴热，加热温度可调，均匀加热，降低管路及传感器表面结露的风险；

2.6取样管可适应高温工况采样，同时可满足其它不同复杂工况采样；

▲2.7仪器内置陀螺仪，可实现皮托管双向使用，自动识别气流方向，屏幕显示方向可根据姿态自动切换；

2.8内置锂电池组，具有独立电池仓更换快捷；

2.9支持交、直流两种供电方式，电源适配器可进行仪器供电也可以进行电池充电管理；

▲2.10对接式可更换皮托管，可双向使用，更换方便；

2.11含湿量检测时可同步测量动压、静压、烟温、流速、大气压等参数；

2.12采用无线或有线双传输模式，可将实时检测数据输出给其他设备。

3、技术参数要求

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	示值误差

	含湿量
	（0~40）%
	0.01%
	(0~5)% 绝对误差≤±0.75%

	
	
	
	(5~40)% 相对误差≤±15%

	大气压
	(50~130）kPa
	0.01kPa
	不超过±500Pa

	动压
	(0~2000）kPa
	1Pa
	不超过±1%FS

	静压
	(-30~+30）kPa
	0.01kPa
	不超过±1%FS

	烟温
	(0~500）℃
	0.1℃
	不超过±3℃

	流速
	(5~45）m/s
	0.1m/s
	不超过±5%

	加热温度
	（50～120）℃
	1℃
	不超过±10℃

	皮托管系数
	0.84±0.01

	工作烟温
	烟温≤500℃

	▲数据存储
	100000组

	总长度
	1.5m


4、单套配置要求 

4.1主机1台；

4.2桌面电源适配器1个；

4.3接地线1套。
（十五）高温温度计

1、技术参数

1.1温度测量范围：-50~480℃；

1.2温度测量精度：1.5%±1℃；

1.3温度分辨率：0.1℃；

1.4材质：全铝合金传感器。
（十六）硫酸雾采样器
1、功能要求：主要用于固定污染源排放物中氟化氢、氯化氢、硫酸雾等污染物的采样。

2、功能要求

2.1气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附；

2.2滤膜或滤筒及取样管全程加热，系统自动控制温度；

▲2.3保温箱可实现水平方向（0~360）°及垂直方向（0~90）°旋转，可满足水平或垂直等多种工况测量要求；

▲2.4可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度；

2.5皮托管可拆卸，更换方便。

2.6技术指标 

▲2.6.1加热温度：(100~160）℃，可以设定（默认120℃）；

2.6.2加热功率：400W；

2.6.3工作电源：AC(220±22)V，50Hz；

2.6.4加热电源：DC24V；

2.6.5气流管线材质：聚四氟乙烯；

2.6.6采样嘴型号：Φ4.5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12；

2.6.7皮托管系数：0.84±0.01；

2.6.8滤膜规格：Φ47mm；

2.6.9取样管长度：有效长度1.3米。

3、单套设备配置要求

3.1主机1台；

3.2防倒吸干燥器1个；

3.3蓝冰1套；

3.4温控连接线1个；

3.5采样嘴（钛）1个；

3.6保温箱1个。

3.7吸收瓶2套
（十七）全球定位系统

1、技术参数要求

1.1防水等级：IPX7

1.2屏幕分辨率
：240 x 400 像素

1.3电池类型：可充电式锂离子电池

1.4内存：16 GB（可用空间视预装地图而定）

1.5具有北斗功能
（十八）样品冷藏箱
1、技术参数

1.1容量：≥318L；

1.2功率：201-400W；

1.3门数：单门；

1.4功能：制冷；

1.5制冷方式：风冷；

1.6额定电压：220V。
（十九）水样保存箱
一、技术参数

1.1容量:≥65L

1.2保温:保温时间 48-72H,范围0-15(常温)℃,标配10个冰袋(可搭配温度记录仪使用)

1.3材质:内外表面材料为塑料，箱体PU一体发泡成形，里内衬为PV棉一体成型，下面塑料组合格板层。内置电子温度计。

1.4特点:采用双层设计，上面放置PV棉内衬可以放12瓶500m1试剂瓶，下层为固定塑料格板可自由组合放置500m1/1L/250m1等多种规格样品瓶，具有防摔防震动、防腐蚀、容量大特点层叠码放结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码，方便车辆载运。(PV棉内衬可定制)
（二十）便携式流速测量仪
1、功能要求

1.1能实时显示水位，流速，瞬时流量和累积流量；

1.2能通过配套数据读取软件实现数据导入到电脑；

1.3在水位2厘米下能正常进行流速测量；

1.4配有2米插杆、水流方向指示针，侧杆底配有圆盘和锥形底，提供低水位测流数据读取软件。

2、技术要求

2.1测量原理：多普勒超声波（频移法）测量原理，水平发射声波；

2.2流速范围：0.02-5.00m/s；

2.3流速精度：1.0%±5mm/s；

2.4流速分辨率：0.001m/s；

2.5工作频率：5MHz；

2.6水位范围：范围0.02～10m；

2.7水位精度：0.5%；

2.8低水位测量功能：可分辨至少2cm；

2.9数据功能：显示水位，瞬时流速，瞬时流量，累积流量；

2.10流量范围：3.6m³/h~99999999m³/h；

2.11工作电源：内置锂电池DC12V，容量3200mAH；

2.12测量模式：手动和自动两种；

2.13测量间隔：自动方式：0-120分钟选择值，以5分钟为最小递增或递减间隔单位，手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意；

2.14测速历时：手动方式：60秒和100秒两种，自动方式：10-120秒，递增或递减选择（提供主机界面操作设置截图证明）；

2.15数据存储：可存储10万组数据；

2.16测量方式：便携式，插杆2米；

2.17配有数据读取软件，实现数据的传输，打印和输出功能。

3、单套设备配置包含

3.1不锈钢圆形多普勒传感器1个；

3.2手持主机1个；

3.3数据传输电缆线10米；

3.4 2米不锈钢侧杆1套；

3.5手提箱1个；

3.6数据读取软件U盘1个。
（二十一）便携式水质多参数测定仪
1、设备用途

同时连接三个电极，支持测定多种参数pH、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、钠离子和氨等。适用于污水、地表水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水质分析。

2、多参数分析仪技术参数要求

2.1工作条件

2.1.1电源要求：提供可充电锂离子电池；

2.1.2存储温度：–20～60°C，最高90%相对湿度（无冷凝）；

2.1.3工作湿度：＜90% (无冷凝)。

2.2技术指标

2.2.1提供多国语言，包括中文。

2.2.2显示：可同时支持如下任意3个电极的测量

（1）pH电极：pH、mV、温度；

（2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度；

（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度；

（4）BOD电极：溶解氧、压力、温度；

（5）ORP氧化还原电位：mV、温度；

（6）钠离子选择性电极：mg/L、温度；

（7）氨离子选择性电极：mg/L、温度；

（8）铵根离子选择性电极：mg/L、温度；

（9）氟离子选择性电极：mg/L、温度；

（10）硝酸根离子选择性电极：mg/L、温度。

2.2.3数据内存：不少于90,000组数据；

2.2.4多种测量模式： 按下即读、间隔测量和连续测量模式；

2.2.5数据传输：通过USB可直接进行数据的导出和仪器供电；

2.2.6温度校正：自动和手动；

2.2.7外壳防护等级：IP67。

3、电极技术技术参数要求

3.1温度

3.1.1量程：-10.0～110.0℃；

3.1.2分辨率：0.1℃；

3.1.3准确度：±0.3℃。

3.2 pH电极

3.2.1量程：0～14；

3.2.2分辨率：0.1/0.01/0.001可选；

3.2.3精度：pH电极0.02。

3.3电导率电极

3.3.1电导率

（1）量程：0.01μS/cm～200.0mS/cm；

（2）分辨率：0.01μS/cm（最大0.05μS/cm）。

3.3.2盐度

（1）量程：0～42g/kg或‰；

（2）分辨率：0.01ppt。

3.3.3总溶解性固体

（1）量程：0.0～50.0g/L；

（2）分辨率：0.1mg/L。

3.4溶解氧

3.4.1量程：0.05–20.0mg/L或1–200%饱和度；

3.4.2分辨率：0.01mg/L；

3.4.3溶解氧的准确度：在0.1–8mg/L时，为±0.1 mg/L；大于8.0 mg/L时，为±0.2mg/L。

4、单套配置要求

4.1便携式多参数分析仪主机1台，兼容离子选择电极1个；

4.2标准型1m电缆pH电极1个；

4.3标准型1m电缆溶解氧电极1个；

4.4标准型1m电缆电导率电极1个；

4.5标准溶液：pH（4.01，7.00，10.01）各500ml，电导率缓冲液500ml各1套；

4.6便携箱1个。

（二十二）水质试剂盒

1、技术参数要求

1.1检测项目：总磷、总氮、COD、氨氮。

1.2可测量范围

1.2.1 COD：0-250mg/L之间；

1.2.2氨氮：0.2-20mg/L之间。

1.2.1总磷：0.0-5.0mg/L之间；

1.2.2总氮：0.0-20mg/L之间。

（二十三）便携式紫外测油仪
1、设备用途

设备原理为紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。

2、技术参数要求

▲2.1为充分满足应急现场实际应用，仪器应满足便携、一键操作、高效、精准的基本要求，同时，萃取装置、采样瓶、试剂瓶、废液瓶、平板电脑、测量主机、电池电源应全部集成在一个机箱内（需实物照片证明）。光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ970-2018）。

▲2.2为确保仪器的抗振性和防水性，需提供安全防护箱的防水等级和抗振等级检测报告（第三方报告可溯源）。

具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%（提供计量证书证明），广口瓶直接上机萃取。

▲2.3仪器一键式全自动操作：水样体积自动测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器（提供计量证书证明）注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。（需提供实物照片证明）

具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。（提供实物安装照片证明）

▲2.4多通阀与注射泵相结合（提供多通阀1000万次切换寿命证明报告）

具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。

2.5具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。（提供实物安装照片证明）

2.6具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件（10.5英寸触控显示屏、内存4GB,存储64GB），集扫描、分析、计算于一体。

2.7具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统

2.8分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。

2.9交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。

▲2.10整套仪器重量≤15kg。（需提供实物照片证明）。

2.11测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。

2.12可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

2.13分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

2.14用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。

▲2.15操作方式：采用平板触屏电脑控制，无线操作，无需额外连接线，避免接线的通信问题，显示清晰，操作方便。

2.16远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

2.17采样瓶：棕色广口瓶，样品不转移。

2.18萃取器：棕色广口瓶直接萃取。

2.19水样体积：0-1000毫升（任意）。

2.20体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%,具有计量证书。

2.21体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

2.22萃取试剂：正己烷。

2.23试剂计量：精密注射器，具有计量证书。

▲2.24标准曲线时间：完成一条标准曲线的时间<12分钟

2.25剩余电量：独立显示剩余电量

2.26校正方法：标准曲线。

2.27线性：>0.9999。

2.28测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

2.29分辨率：0.001mg/L。

2.30检出限：0.005mg/L。

2.31重现性：RSD<2%。

2.32准确度：±2%。

2.33测量波长：225nm。

2.34测量时间：小于8分钟一个水样。

2.35分析软件：具有校正、分析、计算等功能.

3、单套配置要求

3.1便携式全自动紫外测油仪主机一套。

3.2其他可选配：采样箱1套。

3.3移动连接数据分析仪器装置1套。

（二十四）水质多参数分光光度仪
1、设备用途：

适用于环境监测中水质中总磷、氨氮、COD、氰化物、六价铬和余氯等指标的快速检测。

2、工作条件

2.1电源：标配AA电池4节，选配电源模块，外置电源110–240 VAC，50/60Hz；

2.2湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）。

3、技术指标

3.1测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）；

3.2预置曲线：220多条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析；

3.3用户自建曲线：50条；

3.4比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸，圆形13mm/16mm/1英寸；

3.5供电方式：标配AA电池，4节；

3.6波长范围：340~800 nm；

3.7波长选择：自动；

3.8波长准确性：±2nm；

3.9波长重复性：±0.1nm；

3.10光谱带宽：5nm；

3.11光度计测量范围：-3.0 Abs ~~＋3.0 Abs；

3.12光度计准确度：±0.003Abs（0.0~0.5 Abs），1% （0.50~2.0 Abs）；

3.13光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs），≤ 1%（大于2.0 Abs时）；

3.14杂散光：＜0.5% T（340nm，NaNO2）

3.15数据储存量：500条，符合GLP；

3.16显示：LCD，带背光；

3.17操作语言：中文；

3.18防护等级：IP67。

4、消解器技术指标

4.1加热速度：10分钟内可从20℃加热至150℃；

4.2温度稳定性：±1℃。

4.3已存储程序

4.3.1 COD程序（150℃，120min）；

4.3.2 TOC程序（105℃，120min）；

4.3.3 100℃程序（100℃，30，60，120min）；

4.3.4 105℃程序（105℃，30，60，120min）；

4.3.5 150℃程序（150℃，30，60，120min）；

4.3.6 165℃程序（165℃，30，60，120min）。

4.5消解温度：37~165℃，任意选择；

4.6消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热；

4.7认证：CE或其他质量体系认证；

4.8加热模块：2个，2个加热模块可独立工作。；

4.9加热孔：2个15孔16mm加热块。

4.10工作条件

4.10.1电源：100~240V，50/60Hz（交流）；

4.10.2湿度：最大相对湿度90%（非冷凝）。

5、单套设备配置包含

5.1便携式分光光度计主机1套，包含：AA电池*4比色皿适配器4个；1英寸比色池（10mL，2只）1套；

5.2消解器1套，包括主机、加热模块、30孔16mm加热孔各1套。

5.3试剂1套

5.3.1 COD试剂：15-150mg/L，25支/套，2套；

5.3.2氨氮试剂：0.4-50.0mg/L，50支/套，1套；

5.3.3总磷试剂：0.06-3.5mg/L，50支/套，1套；

5.3.4六价铬试剂：0.03-1.00mg/L，25支/套，2套

5.3.4 氰化物试剂：0.002-0.240mg/L，100次/套，1套

5.3.6 余氯试剂：0.02-2.0mg/L，100次/套，1套

（二十五）生物毒性检测仪
1、设备用途

设备用于水质应急检测、预警监测；源水、饮用水安全鉴定；各种污染事故快速现场监测等。

2、功能要求

2.1符合国家标准GB/T 15441-1995；

2.3检测纯化合物水溶液(有机分子、无机金属离子)的急性毒性；

2.4检测受污染水体（工业排放污水、矿山采矿和冶炼废水、河水等水系）的急性毒性；

2.5检测慢性反应的化学发光分析等；

▲2.6设备要方便携带到野外，配置便携箱，便携箱可以作为操作作业台；供电系统必须具备电池供电功能，便于现场检测；

2.7产品具有权威的第三方计量质量检验机构出具的检验报告；

3、技术指标

3.1操作：简便手持式操作；

3.2重量：小于220g；

3.3屏幕：采用彩色背光屏幕，显示更加清晰，方便用户使用；

▲3.4采用国家标准GB/T 15441-1995规定的明亮发光杆菌试剂；（需提供国家认可的质检报告）

3.5测量范围：0~15000 RLU（相对发光量单位）；

3.6操作界面：中文软件，指引式操作；

3.7单样检测时间：5分钟~30分钟任意可选；

3.8光谱范围：300-1100nm；

▲3.9检测重复性：样品10次重复测定结果的相对误差小于6% （需提供质检报告）；

3.10数据管理：配置PC机数据管理软件，测量结果可以转换为EXCEL格式；

3.11测量模式：快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式；

3.12显示结果：①相对发光强度（﹪）；②相对发光量单位（RLU）；③毒性提示（合格、超标）；

3.13数据存储：1500次测量结果；

3.14通讯方式：RS232；

3.15仪器和试剂均为出具授权生产企业原厂自行研发生产，可保障耗材试剂的及时供货。

4、工作条件

4.1电源要求：AA碱性电池2节；

4.2环境温度：+5℃～+40℃；

4.3相对湿度：10～90%。

5、单套设备配置要求

5.1发光细菌毒性检测仪主机（硬件、毒性分析软件）1套；

5.2数据处理装置联机分析的数据管理软件1套；

5.3可以作为野外操作台的便携箱、移液器1套；

5.4数据传输软件1套。

5.5耗材

5.5.1检测用发光细菌，大于50次检测的专用试剂包1套；

5.5.2检测用玻璃试管（10支）、检测用加样头1mL 1盒（60个/盒）、检测用加样头200uL 1盒（96个/盒）。

（二十六）大气采样器
1、设备用途

设备应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10、PM2.5)或细颗粒物；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)；也可应用于环境空气中VOCs（苯系物）的采样。

2、功能要求

▲2.1一机多用，具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器、无组织VOCs采样器和TSP/PM10/颗粒物采样器；也可设置任意单路采样；

2.2采样流量可自动控制，并且需采用高精度、耐腐蚀电子流量计，满足恶劣工况下的正常采样；

2.3可自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化；

2.4一体式恒温箱设计，可内置4个吸收瓶；

2.5采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样；

2.6精密芯泵，耐腐蚀，低噪音，连续运转免维护，且具有过载保护功能；

2.7可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式；

2.8拥有智能化软件流量标定功能；

2.9内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能；

2.10为保障售后服务，仪器生产厂家需在中标后提供《商品售后服务评价体系》五星级服务认证证书；

2.11预留物联网模块接口，可拓展联网功能；

▲2.12外挂折叠支撑架，方便收纳，减小占用空间。

3、技术指标

	主机技术指标

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	▲颗粒物采样流量
	最大空载流量150L/min，工作点流量可定制
	0.1L/min
	不超过±5%

	▲大气采样流量
	标配(0～1.0）L/min

C/D路可定制（10～200）mL/min
	0.01L/min
	不超过±5%

	采样时间
	99h59min内任意设置
	1min
	20min计时误差不超过±1s

	流量计前温度
	（-30~99）℃
	0.1℃
	不超过±2.5℃

	流量计前压力
	（-45~0）kPa
	0.01kPa
	不超过±2.5%

	流量重复性
	/
	/
	不超过2%

	流量稳定性
	/
	/
	不超过5%

	恒温控制
	（15~30）℃
	0.1℃
	不超过±2℃

	大气压
	（50~130）kPa
	0.01kPa
	不超过±500Pa

	负载能力
	100L/min流量时，可克服阻力6kPa

	数据存储
	9999组

	主机重量
	小于等于5.5kg

	工作电源
	内置锂电池（11.1V/15.6Ah）或外接AC 220V 50Hz交流电源

	工作时间
	不低于5小时（负载-2.5kPa 流量100L/min）


4、单套设备配置包含

4.1主机1台；

4.2采样头1套；

4.3取样支架1个；

4.4防倒吸干燥筒1个；

4.5采样防护箱1个；

4.6蓝牙打印机1台。

（二十七）便携式多种气体检测仪(电化学传感器法)
1、执行标准

1.1GB 12358-2006  作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求；

1.2HJ 872-2017 环境空气、氯气等有毒有害气体的应急监测：电化学传感器法；

1.3 JJG 551-2003 二氧化硫气体检测仪检定规程；

1.4 JJG 635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程；

1.5 JJG 693-2011 可燃性气体检测报警器检定规程；

1.6 JJG 915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程。

2、功能要求

▲2.1仪器分体式设计，可通过智能显示终端对主机进行控制，从而可使人远离危险源进行操作（提供实物证明图片）；

2.2应对不同工况，智能显示终端与主机采用有线或无线双传输模式；

2.3智能显示终端采用高亮触摸液晶屏，操作界面简单友好，数据呈现直观；

2.4气体传感器模块化设计，可根据需求搭配相应的传感器模块，无需进行配置，仪器自动获取传感器信息；

2.5气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接，使用更便捷；

▲2.6配备人机工程学箱包，无需取出仪器即可快速开展检测工作（提供实物证明图片）；

2.7实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数；

2.8可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC；

2.9仪器自带报警灯提示，在智能显示终端不在身边时，也可提醒气体浓度超标；

2.10具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能；

2.11主机重量不大于1.0kg（不含控制模块），轻便易携，适合野外工作；

▲2.12防护等级不低于IP66（提供证书证明）；

▲2.13防爆等级不低于Ex d ib IIB T4 Gb（提供证书证明）。

3.技术指标

	主要参数
	参数范围
	分辨率

	氯气
	（0-10）umol/mol
	0.01umol/mol

	硫化氢
	（0-50）umol/mol
	0.01umol/mol

	氯化氢
	（0-20）umol/mol
	0.01umol/mol

	一氧化碳
	（0～200）umol/mol
	0.01umol/mol

	氰化氢
	（0～30）umol/mol
	0.01 umol/mol

	光气
	（0～20）umol/mol
	0.01umol/mol

	氟化氢
	（0～10）umol/mol
	0.01umol/mol

	氨气
	（0～100）umol/mol
	0.01 umol/mol

	环境温度
	（-40~120）℃
	0.1℃

	环境湿度
	（0~100）%RH
	0.01%RH

	大气压
	（50~130）kPa
	0.01kPa

	数据存储
	大于5000组

	工作电源
	内置锂电池(7.4V/3.5Ah)或外接5V/3.5A电源适配器

控制模块（7.4V/6.8Ah）或5V/3.5A电源适配器

	主机重量
	约1kg（不含控制模块）


4、单套配置要求

4.1主机1台；

4.2检测模块1套；

4.3挂载组件1套；

4.4远程操控模块1套；

4.5平板手操器1个；

4.6充电器及充电线1套；

4.7仪器防护包1个。 

（二十八）气体检测管
1、技术参数要求

1.1符合 HJ 871-2017《环境空气氯气等有 毒有害气体的应急监测比长式检测管法》 中 5.1.1 及 GB/T 7230-2008《气体检测管 装置》的规定和要求；

1.2检测管的灵敏度、准确度、变色界面 等性能符合 GB/T 7230 的规定和要求，比长式检测管由玻璃管、指示粉、刻度线 和隔离层等构成。
（二十九）便携式颗粒物检测仪
1、设备用途

用于环境空气突发事故监测。适用于常规或易燃易爆等场合的应急检测、浓度超限报警；职业卫生场所有毒有害气体检测；也可用于环境空气颗粒物PM1、PM2.5、PM10、TSP浓度的测量。

2、依据标椎

GB 3836.1-2010  爆炸性环境 第1部分：设备通用要求；

GB 3836.4-2010  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备；

GB 12358-2006  作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求；

HJ 733-2014  泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则；

3、功能要求

3.1支持多种传感器，多传感器、多种检测模式；

▲3.2支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化；

▲3.3内置大于100种气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确；

▲3.4气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用；

3.5默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点，可定制扩散式（提供国家认可的检验报告证明）；

3.6实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数；

3.7内置大容量锂电池，可连续工作8小时；

3.8 Type-c充电接口，普通手机充电器即可给仪器充电；

3.9采用不低于4寸高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷；

3.10仪器报警后提示相应的处理方式以及应急预案；

3.11具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能；

3.12具备蓝牙功能，可连接蓝牙高速低噪音微型打印机，支持无线蓝牙打印模式；

3.13手持式，体积小重量轻，操作简单；

3.14配备可调节挂绳，预防仪器跌落损坏；

3.15提供USB接口，可U盘导出数据，便于后期数据记录处理；

3.16外壳防护等级IP66。

4、技术参数要求

	主要参数
	参数范围

	主机重量
	不大于约1kg

	持续工作时间
	不少于8h

	环境温度
	（-20~45）℃

	环境湿度
	（0~95）%RH

	大气压
	（50~130）kPa

	数据存储
	大于5000组

	功    耗
	＜3W

	工作电源
	内置锂电池不小于3Ah，同时可外接电源适配器

	常用传感器技术参数

	主要参数
	参数范围
	分辨率

	颗粒物检测模块
	Tsp、pm10、pm2.5
	（0~1000）mg/m3
	1mg/m3


5、单套配置要求

5.1主机1台；

5.2 Tsp、pm10、pm2.5检测模块1个；

5.3过滤器1个；

5.4包装箱1个；

5.5可调节挂绳1套；

5.6蓝牙打印机1套。

（三十）甲醛仪
1、技术参数要求

1.1、以ppm和mg/m3为单位显示甲醛浓度，不受高湿度和温度影响，具备湿度及温度补偿功能；

1.2、甲醛检测范围 0.00～10ppm（25℃情况下，0～12.3mg/m3）；

1.3、辨析度：0.01ppm；

1.4、精度：10％；

1.5、温温度度范围：温度：－40～＋128℃；相对湿度：0～100％RH；精度温度：±0.4℃；相对湿度：±3％RH；

1.6、响应时间：10～60秒钟(根据测量模式的不同）；

1.7、工作条件：5℃～35℃；25%～90%RH；

1.8、采样量：10毫升；

1.9、显示：4位液晶显示。
（三十一）室内VOC检测仪
1、功能要求

1.1可达到1个ppb的分辨率，5秒钟内给出现场实时检测数据；

1.2紫外灯的自清洁技术，可保持灯的能量在一个稳定状态；

1.3内置蓝牙或无线模块，可实现实时数据传输；

1.4可外接采样管路，检测数据要求准确无误；

1.5内置温度湿度压力传感器，可自动进行补偿，保证检测的准确性；

1.6大屏幕图文液晶显示，支持中文；

1.7广谱性检测，内置气体数据库，方便选择。

2、技术参数要求

2.1传感器类型：10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器；

2.2检测范围：0.001~10000ppm；

2.3分辨率：1ppb；

2.4校正系数：要求内置超过220种VOC气体；

2.5采样方式：泵吸式；

2.6防护等级：IP66（开机）/IP67（关机），防尘，可水淋；

2.7安全等级：UL/cUL 认证：Class I, Division 1, Group A, B, C, DATEX 认证：Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 认证：Ex ia IIC T4；

2.8抗电磁辐射：EMI/RF等级：EMC Directive 2004/108/EEC；

2.9温度：-20℃~+50℃；

2.10湿度：0%~95%RH（无冷凝）；

2.11显示内容：至少包括实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度；

2.12操作模式：卫检模式（数值显示）或调查模式（图形显示）；

2.13报警信号：至少包括气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警；

2.14报警点模式：锁定或自动重置；

2.15数据存储：内置存储不少于260000点的数据容量（1分钟间隔约2个月）记录内容至少包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等；

2.16采样间隔：1~3600秒可调；

2.17数据通讯：USB、RS232、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输；

2.18标定方式：两点/三点式零点/扩展标定；

2.19标定存储：可存储8次标定数据，至少包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等

2.20泵方式：内置；

2.21电池：可充电锂离子电池：4.2V/3300mAH碱性电池盒：4个AA电池；

2.22锂电池充电时间：不大于8小时；

3、单套配置要求

3.1主机（含传感器及UV灯锂电池）1套；

3.2充电器/PC通讯适配器1套；

3.3交流适配器1各；

3.4碱性电池适配器1各；

3.5橡胶保护套1套；

3.6进气采样杆、进气管及水阱过滤器1套；

3.7便携软包1个；

3.8数据电缆1个；

3.9 VOC 凋零管1个；

3.10 PID 清洁包1个；

3.11工具包1个。

（三十二）苏玛罐

1、技术参数

1.1采样罐能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物；

1.2采用无内部焊接点的双重密封阀技术，双重True Seal密封阀门保证气密性，低死体积，内衬软镍隔离膜片，防止因为用力过大而损坏滑丝影响气密性，阀可维修更换；

1.3采样罐最高可承受温度：200℃；

1.4真空泵抽真空可达到50mtorr的真空度；

1.5所有采样罐均通过出厂惰性测试；

1.6惰性化处理：内壁经过熔融硅Silonite惰性化处理；

1.7容积6L；
（三十三）深井采样器

1、设备概述

须满足国标深水采样标准，应用于野外深井洗井。

2、功能要求

2.1泵体采用不锈钢材质精制而成，适合细口径深水井洗井。须具有强度高，耐腐蚀等特点；

2.2一体式滤网进水口，有效过滤杂质，可防卡机发生；

2.3泵体电机采用高精度不锈钢转子，转速快，噪音低，采用机械密封轴承，噪音低，运行须平稳；

2.4电机采用全铜线圈，长时间运行不烧电机，动力足，宽电压设计，适合国内大部分地区电压；

2.5内置过热保护器，可防电机过热烧毁；

2.6标配安全绳，可防洗井泵使用过程中脱落。

3、技术参数

	流量
	扬程
	电压
	功率
	出水口规格
	泵体直径

	0.5-1m3/h
	≥40m
	AC220
	300W
	螺纹口
	50mm


（三十四）气袋采样器

1、执行标准

《环境空气 总烃 甲烷 非甲烷总烃的测定》（HJ604-2017）。

2、性能要求

2.1、真空箱内气路可更换，有效避免采样残留对下次采样的影响；

2.2、可适用与1L-8L多型号采样气袋；

2.3、采用被动采样法，样气直接进入气袋，无过程污染；

2.4、主机与真空箱分体式设计、搭配更为灵活；

2.5、采用无刷采样泵，采样速度快；

2.6、内置可充电高能锂电池，支持长时间采样；

2.7、内置电子标签，实现仪器出入库等智能化维护管理。

3、技术参数要求

3.1、适用气袋体积：（1～8）L；

▲3.2、电池持续工作时间：≥7小时；

3.3、主机重量：≤5kg；

3.4、工作电源内置锂电池：（DC22.2V/2.6Ah）。

4、单套配置要求

4.1、主机1台；

4.2、真空保存箱1台；

4.3、烟气预处理器1套；

4.4、特氟龙气袋100个（1L）
（三十五）防护用品箱

1、技术参数要求

1.1、防毒面具：半面防毒面具，滤盒可拆卸硅胶材质主体，可防护各类有机气体酸蒸气等，须配套双面活性炭滤盒；

1.2、护目镜：聚碳酸酯材质，可阻隔99%紫外线，防止化学实验室溅入；

1.3、防护手套：采用乳胶材质，耐磨防滑，可耐实验过程酸碱试剂；

1.4、KN95口罩：无纺布熔喷和静电滤料材质头戴式可调整大小，灭菌独立包装；

1.5、手电筒：外壳铝合金材质，光线最大射程≥300m，可提供USB充电；

1.6、轻型防化服：不同尺寸可选，可防化学液体喷溅，多层高密度阻隔面料须结实耐用；

1.7、防雨鞋套：PVC面料≥42cm高位防水优质面料，-20℃不发硬，暴雨级防水，有效防滑；

1.8、安全绳：须具备钢丝内芯高强拉力，配套半身安全带，加强尼龙内芯绳防滑手套，8字缓降器合计安全钩；

1.9、医疗急救包：用于轻创护理基于户外应急综合，至少包括：急救保温毯、速冷冰袋、止血带、三角绷带、医用双氧水、清洗盐、医用手套、医用棉签、体温计、安全别针、不锈钢镊子、急救手册、标准记录板等；

1.10、应急背包：20升～50升容量可选，外袋可扩展容量、干湿分离全面防水具备夜间反光带、胸部扣具、腰带扣具、手提握把、透气垫辈、加密加厚织带，袋口处加强PVC密封膜。

2、单套配置要求

2.1、防毒面具1套；

2.2、护目镜1副；

2.3、防护手套1副；

2.4、KN95口罩10个；

2.5、手电筒1个；

2.6、轻型防化服1套；

2.7、防雨鞋套1套；

2.8、安全绳1副；

2.9、医疗急救包1套；

2.10、应急背包1个。

（三十六）应急工作箱
1、技术参数要求

1.1、执法记录仪

1.1.1、防护等级：IP68（水深1米，持续2h）可在水中更换电池；

1.1.2、视频输入：至少满足主摄像头2304*1296/1920*1080/1280*720/848*480分辨率，30帧；

1.1.3、水平视场角：所有分辨率下110°；

1.1.4、视频网传：支持1080P/720P/480P网传；

1.1.5、环境光感应：支持；

1.1.6、红外夜视：支持；

1.1.7、白光灯：支持；

1.1.8、夜视距离：至少5米看清人体轮廓、3米看清人脸；

1.1.9、触摸屏：支持；

1.1.10、主摄像头照片像素至少4000万；

1.1.11、充电时间：小于2.5小时；

1.1.12、续航时间：≥18小时（1080P条件下）；

1.1.13、图传时间：≥13小时（1080P条件下）。

1.2、录音笔

1.2.1、存储：至少32GB机身存储10GB云存储；

1.2.2、指示灯：全向录音指示灯指向录音指示灯；

1.2.3、WiFi连接传输：1小时音频约2分钟传完；

1.2.4、蓝牙连接传输：1小时音频约20分钟传完；

1.2.5、电池容量：至少8小时连续录音。

1.3、手持终端

1.3.1、处理器：至少八核，1.4GHZ；

1.3.2、内存：至少4GB RAM+64GB ROM；

1.3.3、显示屏：≥4.0英寸彩色显示屏；

1.3.4、触摸屏：有；

1.3.5、电源：锂电池，正常工作状态下至少可使用10小时。

1.4、便携式电源

1.4.1、额定功率：≥250W；

1.4.2、充电输入：15V/1A-3A；

1.4.3、产品尺寸：≤200*100*120mm；

1.4.4、工作温度：-20℃～60℃；

1.4.5、响应时间：＜5ms。

1.5、仪器箱

1.5.1、内箱尺寸：至少满足485*360*170mm；

1.5.2、上盖深度：≤45mm；

1.5.3、下盖深度：≤170mm；

1.5.4、箱内海绵数量：上盖蛋坑绵，下箱第1层网格绵深度≤70mm，第2层网格绵≤50mm，第3层网格绵≤40mn，1层衬垫。

1.6移动连接数据分析仪器装置

1.6.1、内存

（1）内存容量：不小于16GB，内存类型:DDR5，内存频率:4800MHz；

（2）硬盘类型：固态硬盘；硬盘容量不小于512GB SSD。

1.6.2、显示屏：不小于14英寸，屏幕刷新率：60Hz，屏幕分辨率满足1920×1200，宽屏，LED背光；

1.6.3、显存容量：共享系统内存；

1.6.4、显卡性能：支持DirectX 12；

1.6.5、电源电池：4芯锂电池；

1.6.6、摄像头：内置摄像头，具备生物识别功能，支持指纹识别；

1.6.7、内置扬声器：有。

1.7、移动远程数据传输装置

1.7.1、数据传输方式：按需喷墨；

1.7.2、数据传输方向：双向逻辑查找；

1.7.3、数据传输质量：最大分辨率 5760x1440 dpi；

1.7.4、A4支持纸张尺寸 A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in),9x13cm(3.5x5 in), Letter(8 1/2x11in),Legal(8 1/2x14in), Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm)；

1.7.5、数据传输边距：可在驱动设置最小打印边距为每边3mm，页底、左、右边；

1.7.6、接口：USB接口，无线接口，支持无线连接。

2、单套配置要求

2.1、执法记录仪1套；

2.2、录音笔1支；

2.3、手持终端2套；

2.4、便携式电源1个；

2.5、仪器箱1个；

2.6、移动连接数据分析仪器装置1套；

2.7、移动远程数据传输装置1套。
五、项目工期要求

自中标人签订合同后60日历日。完成招标文件约定的各项货物到货安装及平台服务内容。

六、服务要求（各标段通用）

1、自验收合格之日起，所有投标产品免费质保期不低于一年，并需按采购人要求提供长期技术支持和维修服务。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。在质保期内若有更换或维修的部件，则该部件的质保期从更换修好之日起重新计算。

2、符合《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》和《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》计量或校准标准的所有投标产品全部需要提供计量或校准标准服务（根据采购人实际需求提供）

3、所有投标产品保质期届满后，中标人需保证继续为招标人提供合同材料设备的维修服务，并以优于市场的优惠价格提供维修服务。

4、售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，质保期内出现故障能够1小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购方有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

5、厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

6、免费培训采购人设备操作人员，培训具体要求为：

（1）针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员基本能熟练操作独立上岗；投标书要求描述培训计划及内容。（投标文件中须列明培训方案、人次、天数及地点等）；

（2）提供培训手册。

7、交货期要求及地点：

（1）自合同签订之日起三个月内完成仪器设备的到货、安装和调试工作（参数及服务要求中对货物供货期有规定的以其规定为准）。

（2）设备如果未能通过验收，中标供应商需对设备进行更换。

（3）采购人指定地点。

8、其他事宜

（1）中标人应保证所购货物是全新未开封的新产品。否则，由中标人原因产生的系列问题，均由中标人负责。中标人所供本合同确定的货物须达到国家最新相关技术规范标准，并满足招标文件的相关具体要求。

（2）中标人对交付的货物，在调试、保修阶段货物的质量、技术、管理和安全问题负责任。

（3）对采购人的操作人员进行培训，培训地点在项目现场。

（4）质保期内，因中标人货物质量问题出现的故障，在接到采购人通知后（投标文件所承诺）小时内响应、并抵达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。若中标人未能及时赶到排除故障，采购人可采取必要补救措施，相关费用由中标人承担。

（5）未按合同规定的质量要求交付货物，采购人拒收时，中标人承担不履行合同的违约责任。

（6）本合同所有货物的制造，都必须由中标人或投标文件中明确的供应商承担，所有货物的保管、安装都由中标人自己负责，不能分包，否则将按中标人不履行合同处理。

（7）中标人必须保守采购人的商业秘密，不得将与本合同有关的涉及采购人的相关信息和技术文件故意或过失泄露给第三方，否则依法承担商业损害赔偿责任。

9、伴随服务：中标人应提供如下伴随服务：

（1）实施所供货物的现场安装和试运行；

（2）监督所供货物的现场安装和试运行并提供技术指导；

（3）提供货物安装和维修所需的工具；

（4）就所供货物的安装、试运行、运行、维护、修理等方面对采购人人员进行培训；

10、伴随服务费用的承担：已含在签约合同价中，由中标人承担。

11、当中标人违约，采购人全部或部分终止合同的情况下，对由此给采购人造成的损失承担赔偿责任。

12、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由中标人负责。

13、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

14、中标人已在投标前认真踏勘工地现场，熟悉工地现场,对于一切可能影响供货、投标报价的因素所需费用已在签约合同价中充分考虑。中标人任何以工地现场为由提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，采购人可不予采纳。

15、验收要求

（1）在发货前，中标人应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。

（2）采购人与中标人双方约定验收时间。中标人应负责产品的安装、调试；采购人依据招标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，验收完毕后作出验收结果报告。

（3）中标人按照本招标文件中所含的采购需求和指标，并以采购人的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足甲方的需求，是否达到预期。

16、其他要求

在本项目实施过程中，中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任

注：投标人必须针对上述要求在投标文件中逐条承诺,第1条有负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。

注：投标人必须针对上述要求在投标文件中逐条承诺,未见承诺的，将被定义为非实质性响应招标文件。

七、结算方式

1、合同签订后15个工作日内，采购人支付30%的合同价款。

2、货物安装调试结束经采购人验收合格后，采购人在30个工作日内再支付60%的合同价款。

3、设备免费质保期2年结束后，采购人在15个工作日内付清尾款。

4、达到支付条件后，中标人需在采购人办理付款手续之前7个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人办理付款手续。
八、报价要求：

报价包括完成本项目可能发生的所有费用。招标文件未列明，而乙方认为其他必需的费用也需列入报价。
预算金额为503万元，报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。
九、其他要求
第五部分 评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商相关信息一览表或提供资格承诺函

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	8
	本项目的特定资格要求
	无


7.投标人符合性审查

7.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	电子响应文件的有效电子签章。投标报价。若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。

	
	响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性。

	2
	对招标文件响应程度
	审查响应文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


8.商务和技术评估

8.1本项目采用综合评分法。
	序号
	评审内容
	评标标准
	分值

	1
	价格部分

（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位）

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定要求，货物全部由符合政策要求的中小企业生产，提供《中小企业声明函》填写格式见第五部分投标文件格式。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
	30

	2
	项目需求

响应情况

（44分）


	设备技术参数全部满足招标要求的得满分40分；采购需求中标注“▲”的内容为重要技术参数。投标人必须在投标文件内提供相关技术支持资料（按采购需求要求提供，如果采购需求中未提及，请提供产品技术白皮书、彩页、手册或设备检测报告等），重要技术参数不能满足的视为负偏离，每项扣2分，其他非重要技术参数负偏离的，则每项扣1分，44分扣完为止。（投标人需如实填写技术条款偏离表，如有弄虚作假，由投标人承担一切法律后果。）
	44

	3
	商务部分

（9分）
	（1）投标供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，本项最多得3分。（提供证书复印件加盖投标人公章）

（2）自2021年1月1日至开标截止时间前（以合同签订时间为准），投标供应商具有类似的销售合同，每提供一份得2分，满分4分。（提供项目中标通知书及合同复印件并加盖投标人公章，以合同签订日期为准）

（3）投标供应商项目组成员具有中级工程师以上职称的，有一个得1分，最高得2分；本项最高得2分（需提供人员名单、职称证书、学历证书及2024年任意一个月供应商为其缴纳的社保证明资料扫描件）
	9

	4
	整体项目

实施方案

（6分）
	根据投标供应商为本项目提供的实施方案，至少包含生产供货、运输、安装调试、质量保证措施等进行评分：

方案具有完整性、科学性、合理性完全并包括以上要求的得3分，每少一项扣0.5分，未提供方案不得分。

方案贴合采购人项目实际的加1.5分，

方案具有可操作性的加1.5分。
	6

	5
	售后服务方案

（6分）
	方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，方案具有完整性、科学性、合理性完全并包括以上要求的得3分，每少一项扣0.5分，未提供方案不得分。

方案贴合采购人项目实际的加1.5分，

方案具有可操作性的加1.5分。
	6

	6
	技术培训方案

（5分）
	投标供应商应提供具体详细的技术培训方案，方案内容需包括具体培训方式、时间、地点、教员、对象以及培训内容。根据投标供应商提供的培训方案完整性进行综合评审:

方案具有完整性、科学性、合理性完全并包括以上要求的得3分，每少一项扣0.5分，未提供方案不得分。

方案贴合采购人项目实际的加1分，

方案具有可操作性的加1分。
	5


9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的的顺序确定中标候选人的评标方法。

11.2评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件技术和资信部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

11.3评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审每包得分第一投标人为第一的中标候选人。

第六部分 投标文件（格式）

投标文件
项目编号：JSZC-321183-ZXXM-G2024-0018

项目名称：镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目
供应商（加盖公章）：
日期： 

一、资格部分

（一）投标函

致中轩项目管理有限公司（采购代理机构）：

根据贵方关于镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目（项目名称）（项目编号：JSZC-321183-ZXXM-G2024-0018）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求。

2.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至招标响应截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交招标响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。

10.我方同意并向贵方提供了与招标有关的所有证据和资料。

11.我方同意从规定的递交招标响应文件日期起遵循本招标文件，并在规定的招标响应有效期期满之前均具有约束力。

12.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定严格履行合同。

13.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者政府采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。

14.与本招标有关的正式联系方式为：

供应商通信地址：

供应商单位电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

（二）独立承担民事责任的能力

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	7
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2023年度财务状况

	1
	营业收入（万）
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级
	

	（二）
	公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填）

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填）

	


（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（六）法律、行政法规规定的其他条件

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

（八）本项目的特定资格要求

（九）法定代表人（负责人）身份证明书
兹证明（姓名）同志，性别（男/女），居民身份证号（身份证号码），在我单位任（职务），系我单位主要负责人即法定代表人。
单位地址：××
电 话：××
单位全称：××
单位盖章：××
                                年    月   日
 附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
（十）法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明：（供应商名称）法定代表人（负责人）（姓名）授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的招标活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目招标有关的事务（含合同签订）。
本授权委托书于 年 月 日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：             
委托代理人联系电话：（手机）             
法定代表人（负责人）签章：             
         
 
 
供应商名称（公章）：
日    期：
附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、近半年至少一个月社保证明材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

（十一）资格承诺函

 
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
 
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

二、技术部分

（1） 重要参数
（2） 一般性要求和参数
（3） 整体实施方案评价

（4） 技术培训方案评价
（5） 售后服务方案评价

        （以上内容格式自拟，包括且不限于评分要求）

技术响应及偏离表

	序号
	重要性（★、#或◇）
	标的名称
	响应产品名称及型号
	指标要求
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。
3.供应商如果对招标文件第四章“项目需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如供应商无偏离事项，则在表格中“偏离情况”栏填写“无偏离项”即可。

4.如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

三、商务部分

（一）项目团队

(二)项目实施成员能力

	序号
	姓名
	职称及专业
	证书
	专业及工作年限
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

（三）商务评估的其他要求

（五）报价一览表

   报价一览表

单位名称（加盖公章）：

	标题
	内容

	标段
	

	总价
	大写：                 ￥

	质保期
	 年


法定代表人签章：

日期：

（六）明细报价表

	

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	小计：元

	其它相关费用(培训、管理费、税金等与项目相关的一切费用)
	元

	项目总报价
	元


注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

四、其他部分

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市句容生态环境局的镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:：
1.镇江市句容生态环境局实验室应急监测能力规范化建设专业设备购置项目，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；


2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；


……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2） 按招标文件要求供应商所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局



