招标文件

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0005

项目名称：环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目

江苏盐城环保科技城管理委员会

盐城市建业工程咨询有限公司

2025年1月

总目录

- 第一章招标公告

- 第二章供应商须知

- 第三章合同条款及格式

- 第四章项目需求

- 第五章评标方法与评标标准

- 第六章投标文件格式

第一章招标公告

项目概况 环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2025年2月14日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、   项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0005

2、项目名称：环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目

3、预算金额：406.7万元；

4、最高限价：人民币406.7万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

5、采购需求：环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备的采购、供应、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件。

6、合同履行期限：合同签订后 30 日历天内完成所需全部货物的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务工作，并通过验收合格交付。

7、质量要求：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

9、免费质保期：二年，并提供终身成本维修维护。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小微型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为工业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3、本项目的特定资格要求：

3.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3、方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年2月14日9点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。

3、本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：江苏盐城环保科技城管理委员会

地址：盐城市迎宾大道888号

联系人：田先生

联系方式：15306532938

2、采购代理机构信息

名称：盐城市建业工程咨询有限公司

地 址 ：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联系人：武先生

联系方式：0515-88221722

3、项目联系方式

联系人：田先生

联系方式：15306532938

第二章供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的供应商，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、采购清单报价表、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标函、开标一览表、其他证明文件等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4供应商应提交根据合同要求提供的证明货物质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明供应商所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表、采购清单报价表，每项货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2有关费用处理的约定

- 供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、耗材、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、供应商应按投标货物的内容填写货物单价、合价、总价，并由供应商法定代表人或委托代理人签署。供应商必须填写齐全《采购清单报价表》中所列全部货物的价格，并作为项目最终结算的依据。

3、本项目设定投标报价的最高限价，请各供应商在最高限价人民币406.7万元以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

4、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

5、现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.3其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.4投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、服务承诺

15、1供应商的服务承诺应按不低于招标文件中要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中采购清单报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%（本项目约定履约保证金为合同金额的10%），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）。

第三章合同条款及格式

采购单位：江苏盐城环保科技城管理委员会（以下简称“甲方”）

供货单位：                            （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

- 采购范围及内容：环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备的采购、供应、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见本合同。

二、货物质量与供货期

2.1、质量要求：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2.2、供货期：合同签订后 30 日历天内完成所需全部货物的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务工作，并通过验收合格交付。

三、合同价

3.1、总价为人民币             元（¥：                ），本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、耗材、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

3.2、乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致货物上涨的风险因素，其一切风险均由乙方自行负责。

3.3、如合同履行过程中根据现场实际情况货物数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的货物数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价应按乙方投标时投标文件中所报的货物综合单价为准。

四、付款方式

合同签订后，甲方收到发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的30%作为预付款（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；所以设备供货完成且安装、调试结束，经甲方验收合格且审计完成后，付至审计结算价的90%；所有货物正常运行满二年后一次性结清余款。

注：（1）上述付款不计利息，一律通过银行结转；（2）每次付款前乙方需提供增值税发票，如因乙方提供发票不及时或不合格导致甲方逾期付款的，不视为甲方违约；（3）本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

五、结算方式

5.1、项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

5.2、甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

5.3、因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

六、交货与验收

6.1、交货方式

6.1.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.1.2供应的货物到达本项目现场时，由甲方组织有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而货物卸放至甲方指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。

6.1.3安装人员：由乙方直接派相关人员到甲方指定地点组织安装、调试。

6.1.4 交货地点：环科城固体废弃物治理研究中心（具体地址由甲方指定）。

6.1.5风险承担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

6.2、延期交货

6.2.1乙方应按照甲方规定的时间要求安装调试结束和提供服务。

6.2.2在履行合同过程中，甲方有权按照招标文件的约定和投标承诺的时间周期进行罚款，供货期拖延在5天以内的，每延误一天乙方承担人民币1万元的违约金；供货期拖延在5天以上，10天以内的，每延误一天乙方承担人民币2万元的违约金；供货期拖延在10天以上的，每延误一天乙方承担人民币3万元的违约金。

6.2.3如果乙方毫无理由地拖延安装调试结束和提供服务时间，甲方有权扣除乙方履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

6.3、 验收：招标文件中有规定的按招标文件的规定执行，没有规定的，按国家规定的标准和方法进行验收。

6.3.1乙方货物进场时须经甲方检查后方可拆封，并提供货物的质量检验合格证及原产地证书（如境外产品，验收时提供出口产品报关单及出口的相关手续单据）。如有防伪证书、随机软件、装箱单、质保单、保修卡、中文说明书等资料，还须提供且应完整无缺。甲方对乙方提供的货物依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件质量证明要求和技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

货物的最终验收待项目完毕，由甲方邀请专业人员，会同相关部门人员共同按招标文件、投标文件和合同等对所供货物的品质、性能、技术参数等进行全面验收。

6.3.2乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.3.3验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。

6.3.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.3.5甲方有权邀请第三方检测机构对货物进行检测，如检测结果与投标承诺存在反向差距的，甲方有权要求乙方免费更换，情节严重的甲方有权取消合同以及给甲方造成的一切损失及后果均由乙方承担。如检测出发现货物存在问题，则其检测费用由乙方承担，甲方直接从合同价款中扣除。

6.3.6乙方所供货物制造商须进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供相应的实验室建设、安装资料并作相应的指导。

6.3.7乙方所供货物的制造商免费提供全面安装工具并负责安装调试（包括货物就位、现场组装等）；在货物到达甲方后，乙方应立即指派制造商技术人员到达现场提供安装、调试等服务，并协助甲方组织验收。

6.3.8安装标准：符合该货物厂家有关技术规范和技术标准。

6.3.9验收标准：应与产品原始样本技术资料及招标文件、投标文件中技术部分一致，按货物厂家有关技术规范和技术标准，由甲方组织人员验收，并由乙方提供货物厂方的计量检测资料。

6.4、货物包装、发运及运输

6.4.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

6.4.2 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

6.4.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6.4.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

七、售后服务

7.1、乙方须提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

7.2、乙方应在国内设有维修备件库，保证提供安装和维护所需的专用工具。

7.3、乙方须在项目验收合格后为甲方提供免费的现场操作培训，帮助操作人员掌握货物的其本功能及操作方法。

7.4、乙方须提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件。

7.5、质保期内发生的零部件不正常的磨损，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况但不限于上述情况时，乙方须免费提供服务，并免费更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

7.6、乙方须提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

7.7、乙方随机提供完整的操作手册、维修手册等。

7.8、乙方维修或更换有缺陷的货物或部件的响应期限：乙方全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购货物进行维修通知时，应在2小时内给予答复，并派出货物制造商的专门维修人员48小时内到达甲方现场进行故障确认并维修，36小时内处理完毕。

7.9、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.10、上述的货物免费质保期为2年。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收零配部件成本费。

注：其它按照乙方在投标文件中承诺的优于招标文件要求的服务执行。

八、双方的权利与义务

8.1、甲方的权利与义务

8.1.1自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，向乙方提供必要的支持，协助乙方履行工作。

8.1.2在履行合同时保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

8.1.3可随时监督、检查乙方的工作进度、现场作业情况。

8.1.4依据本合同约定按时支付合同价款。

8.2、乙方的权利与义务

8.2.1严格按投标文件、合同约定完成本项目的全部内容。

8.2.2对甲方提供的要求保密的相关资料负有保密责任。

8.2.3货物发运时附相关技术资料，包括货物安装前对安装环境的要求、货物安装图、操作手册、应用指南和故障处理等。

8.2.4向甲方技术人员及运行、维修操作人员进行培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止。

8.2.5随时接受甲方的监督与检查。

8.2.6提交进度付款申请表，要求支付进度款。

九、违约

9.1、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.2、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规执行。

十、争议

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

十一、不可抗力

11.1、不可抗力事故系指甲、乙双方当事人在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，如战争，严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

11.3、签约任一方由于受诸不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议；如果不可抗力事故的影响使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方征得对方同意可以解除本合同。

十二、质保期限

12.1、根据招标文件要求及投标承诺，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，并经甲方验收合格之日起开始计算质保期。

12.2、在质保期内，除责任事故外，货物实行“三包”免费质保期为二年；乙方对货物出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。免费质保期结束后乙方提供终身成本维修维护。

十三、履约保证金

13.1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）】

13.2、确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

13.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

13.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

13.3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

13.4、履约保证金的退还：

13.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

13.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

13.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

13.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

13.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十四、索赔

14.1 如对照国家标准或当地质检部门出具的质检证书证实其货物或安装的质量不合格或达不到招标要求的，甲方有权根据国家检验标准或当地质检部门出具的检验结果向乙方提出索赔。

14.2 在根据合同规定的质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合质量、品牌、规格型号、技术要求和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质保期。

14.3 如果在甲方发生索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十五、合同的解除、转让、修改、补充

（一）合同的解除

15.1.1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

15.1.2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

15.1.3、有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

（三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经甲、乙双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十六、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份。

十七、专利权和货物相关的更改要求

17.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

17.2乙方应保证投标文件资料及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

17.3本次供应的货物应为完整的货物及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

17.4在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

十八、补充

18.1、合同文件组成及解释顺序：

①本合同；

②投标文件；

③中标通知书；

④相关技术规范、标准；

⑤招标文件。

甲、乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

18.2、本合同签订后，经甲、乙双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。

18.3、如乙方所供货物在供货、安装、调试及验收过程中发现技术参数及要求不符合招标文件规定要求的，则甲方有权视为乙方放弃中标资格，且履约保证金不予退还（如给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿）。

18.4、任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已付费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方无故解除合同的，除返还甲方全部已支付费用外，还应支付甲方合同总金额的10%作为赔偿。

18.5、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。

18.6、未经甲方书面同意，乙方不得部分转包或分包其应履行的合同项下的义务。

18.7、合同书写应用简体中文。甲、乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

18.8、甲、乙双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件（有关合同履行）的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在各方均认同的情况下可作为正式文件使用。

18.9、未尽事宜

合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

十九、合同的生效

合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：江苏盐城环保科技城管理委员会

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

| 甲方（盖章）：江苏盐城环保科技城管理委员会 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 社会统一信用代码： | 社会统一信用代码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 项目需求

采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 傅立叶变换红外显微镜 | 1 | 套 |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 套 |
|  | 加速溶剂萃取系统 | 1 | 套 |
|  | 手持XRF分析仪 | 1 | 套 |
|  | 纯水/超纯水一体化系统 | 1 | 套 |
|  | 紫外光可见分光光度计 | 1 | 套 |
|  | 翻转式震荡器 | 1 | 套 |
|  | 电子天平 | 1 | 套 |
|  | 双频数控超声波清洗器 | 1 | 套 |
|  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 套 |
|  | 恒温水浴锅 | 1 | 套 |
|  | 离心机 | 1 | 套 |
|  | 废水处理设备 | 1 | 套 |
|  | 无机氧化铝膜 | 1 | 套 |
|  | 真空抽滤泵 | 1 | 套 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1 | 套 |
|  | 氮吹仪 | 1 | 套 |
|  | 固相萃取装置（玻璃室真空多联器） | 1 | 套 |
|  | 固相萃取净化柱 | 1 | 套 |
|  | 单温区管式炉 | 1 | 套 |
|  | 实验耗材与试剂（见参数附件） | 1 | 批 |

技术参数及配置

一、傅立叶变换红外显微镜

（一）技术指标

1.功能结构：显微镜和光谱仪集成一体机，缩短红外光源至显微镜的光学路径，最大程度降低红外光能量损失。

2.显微测试光谱范围：≥7800-450 cm-1

3.光谱分辨率：≤ 0.4cm-1。

4.红外空间分辨率：≤ 10μm，ATR模式≤ 3μm。

5.★干涉仪：真正无机械磨损的磁浮式或空气轴承式干涉仪，具有三维激光控制自动调整和每秒10万次以上的高速扫描动态准直控制功能。（投标时提供干涉仪动态准直控制功能加盖制造厂家公章的技术资料）

6.显微检测信噪比：优于25000：1（100微米光阑，MCT检测器，4cm-1光谱分辨率，2分钟测试）。

7.★显微物镜和聚焦镜：高通量数字光圈，数值孔径(N.A.)≥0.7，并带有吹扫净化功能。（投标时提供制造厂家盖章的技术资料）；

8.★双显微检测器：配置软件控制自动切换的高性能显微DLaTGS室温检测器和高灵敏度MCT液氮制冷检测器，液氮保持工作时间≥18小时。（投标时提供制造厂家盖章的技术资料）；

9.★衰减全反射（ATR）附件：≥300μm Ge晶体，提供数字化显示的自动压力控制和压力阈值设置双重模式，保证检测的重复精度和防止晶体磨损。（投标时提供制造厂家盖章的技术资料）；

10.全视场无遮影透视自动光阑，显微镜观察与光谱采集采用同步控制，样品采集前能自动显示光阑定位的样品图像、预扫描光谱和检索图谱等样品鉴别信息。

11.操作软件：

11.1软件控制透射、反射和光阑的电子照明观察系统独立光强和清晰度调节；

11.2自动位置记忆：选择和设定样品测试光阑后，系统自动记忆样品位置，自动选择背景测试点，自动回到之前选定的样品点；相同光阑设定，可完全消除背景干扰，提高光谱信噪比，防止基线漂移；

11.3预扫描样品鉴别功能：显微光谱采集前可自动显示光阑定位样品微区的预扫描光谱和检索结果图谱，以获得被测样品鉴别信息；

11.4显微红外检测颗粒物、包埋物、混合物、多层复合材料的测试分析向导；

11.5混合物分离鉴别检测分析方法：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比例，支持不同红外光谱格式，可联网检索光谱化学结构和给出不同组分相对含量比例；

11.6谱库：提供不少于20万张具有自主知识产权的、永久免费的、离线安装在用户电脑上的标准红外光谱数据库。

（二）配置：

1.显微红外光谱仪主机1台

2.显微专用的高性能DTGS检测器1套

3.高灵敏度MCT检测器1套

4.标准操作软件1套

5.混合物自动分离和鉴别分析软件1套

6.自动样品平台1套

7.高灵敏Ge晶体显微衰减全反射附件1套

8.显微制样工具1套

9.原装微塑料制备工具（过滤设置1个，硅滤膜、硅垫圈和特氟龙垫片各50个，镊子1个）1套

10.计算机1台，含双液晶显示器

（三）售后服务：

1.安装和培训：仪器到达所在地，并接到用户通知后7个工作日内安排工程师上门进行安装调试，以及现场的基本培训，包括仪器结构介绍、仪器使用操作、基本制样方法、日常保养及维护等。

2.质量保证：自货物验收后24个月，或自货物交运之日起27个月，以先到日期为准。质保期内如有质量问题、质量缺陷或运输、安装及调试原因造成的零部件损坏，将免费无偿予以更换；质保期外，负责对设备提供终身成本维修服务。

3.服务响应：在线技术服务团队接到用户的技术需求后，将会在2小时内响应。用户有其他需求时，如上门服务、询价等，在线工程师将根据用户需求转交到相应的支持团队。在线服务无法解决的，将在48小时内派维修工程师到达用户现场检修仪器。如因外界交通或其它非可控之原因而无法及时到达用户现场的，应通知用户说明这些原因并将计划达到的日期通知用户。

4.零配件供应：备件库存达到90%满足率，备件物流响应时间：24小时到达率80%，48小时到达率98%。

# 二、气相色谱-质谱联用仪

1.设备用途描述：用于有机物定性定量的分析。

2. 采购内容：

2.1 气相色谱质谱联用仪一套，包含液体进样器、顶空进样器、吹扫捕集进样器、UPS不间断电源

3. 技术要求及工作条件：

3.1电源：220V，50Hz

3.2温度：操作环境20˚C -35˚C

3.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%

4.性能指标

4.1 柱箱

4.1.1 温度范围：室温以上8 ℃-425 ℃

4.1.2 温度设定分辨率：1 ℃

4.1.3 最大升温速率：75 ℃∕min

4.1.4 温度稳定性：当环境温度变化1 ℃时，柱温箱温度变化< 0.01 ℃

4.1.5 程序升温：20阶

4.1.6 最大运行时间：999.99 min

4.1.7 降温速率：从300 ℃降至50 ℃ <6 min（室温条件下）

4.1.8 保留时间重现性：< 0.06%

4.1.9 峰面积重现性：< 2.0% RSD

4.2仪器自带全彩触摸屏，可通过触摸屏进行仪器配置，故障诊断，可通过平板电脑浏览器实现对仪器的远程操控，非借助第三方软件；

4.3 分流∕不分流毛细管进样口（带电子气路控制）

4.3.1 最高操作温度：400 ℃

4.3.2 压力设定范围：0-98 psi

4.3.3 流量设定范围：0-200 ml/min（以N2为载气时）

0-500 ml/min（以H2、He为载气时）

4.3.4 最大分流比：≥12000：1

4.4 顶空自动进样器

★4.4.1 样品处理：样品加热位≥12位；样品瓶位≥48位（投标时提供制造厂家盖章的相关证明材料）

4.4.2 样品瓶放在可移动的瓶架上，方便压盖等操作；在连续操作过程中，样品架可以随时更换；

4.4.3 可采用自适应算法自动进行样品重叠加热，以便获得最大分析效率；

4.4.4 进样方法：顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式；

4.4.5 可采用10ml、20ml等尺寸的顶空样品瓶，并在单次运行序列中可以使用不同尺寸的样品瓶；

4.4.6 加热炉范围：环境温度+5˚C～300˚C，传输线温度范围：环境温度+5˚C～300˚C；

4.4.7 顶空进样器品牌需与采购需求中的气相色谱质谱联用仪相同品牌，便于后期维护；

4.5液体自动进样器

4.5.1 保留时间重现性： <0.008%

4.5.2 液体自动进样器位数：≥49位

4.6 吹扫捕集系统

4.6.1 该仪器与GC和GC/MS相连，可以自动将饮用水、废水和沉积物中的挥发性有机物和半挥发性有机物通过吹扫捕集传输到GC和GC/MS。

4.6.2 仪器的工作条件：电源220V(±5%)，50/60Hz；使用载气为99.999%的氮气或氦气。

4.6.3 仪器具有通用的RS232接口，可与计算机相连，使用计算机控制仪器。

4.6.4  88位样品瓶托盘，共有88位40mL的VOA样品瓶。

4.6.5 取样范围：1-25ml，单位增量1ml；取样精度：小于1%RSD。

4.6.6 有样品瓶加热系统，可以加温从35℃到100℃。

4.6.7 样品气通道及接头为硅钢，传输线温度从35℃到300℃。

4.6.8 采用U型捕集陉技术，可有效去除捕集陉98%以上的水汽，且极性化合物不受影响。

4.6.9 样品管路采用甲醇技术和高温光学冲洗相结合的清洗系统，可自定义清洗取样针和玻璃瓶的用水量和次数。

4.7 单四极杆质谱检测器

4.7.1仪器检测限指标（验收指标）及灵敏度：IDL： ≤40 fg ，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm，0.25 μm。

4.7.2 信噪比：1pg 八氟萘针对标称质量数为 272.0u的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比大于 250：1，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm。

4.7.3 离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C。

★4.7.4 最大离子化能量：241.5eV（投标时提供制造厂家盖章的软件截图作为证明，或额外配置5套离子源并在投标配置中注明）

4.7.5 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-315uA

4.7.6 气质接口温度：独立控温，最高温度可到350˚C

★4.7.7 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热) ，加热温控四极杆可避免样品污染四极杆影响后期分析的稳定性和准确性，四极杆（非预四极杆）若无温控或非石英镀金四极杆设计。（投标时提供制造厂家盖章的软件控制温度设置截图，或额外配置5套四极杆并在投标配置中注明）

4.7.8 质量数范围：0.6-1091u

4.7.9 质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处。

4.7.10 谱图准确度：不低于99.0%。

4.7.11 质量稳定性：优于 0.10 u/48小时

4.7.12 扫描速率：最高 20000 u/s

4.7.13 扫描功能：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）

★4.7.14 真空系统：高性能分子涡轮泵≥255L/s及≥2.5m3/hr机械泵（投标时提供制造厂家盖章的相关证明材料）

4.8 工作站

4.8.1 数据系统

4.8.1.1 软件：操作环境：Windows 10，英文或中文专业版工作站软件；

4.8.1.2 气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现；

4.8.1.3 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入；

4.8.1.4 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

4.8.1.5 具有保留时间锁定功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果，如只能提供使用正构烷烃或正葵烷等混标进行保留时间自动调整功能等类似功能，厂家应免费派遣全职驻场应用工程师1年以上配合仪器方法调整工作。

5 主要配置

5.1 气相色谱主机1套

5.2 毛细进样口2套

5.3 质谱主机1套

5.4 液体进样器1套

5.5 顶空自动进样器1套

5.6 吹扫捕集自动进样器1套

5.7配备DB-5MS、DB-624MS、DB-1MS、DB-wax、DB-FFAP、DB-17、DB-35等色谱柱

5.8 液体进样针、顶空进样针、吹扫进样针各2套

5.9液体进样2ml棕色小瓶、20ml棕色顶空进样瓶、40ml棕色吹扫进样各200个；

5.10 UPS备用电源1台，后备时间不小于2小时

- 三、加速溶剂萃取系统

1. 工作条件

1.1 工作温度：10-40℃

1.2 湿度：20-80 %

1.3 电源：单相200-240 V，50/60 Hz

2. 技术规格及要求

萃取模块：

2.1 功能要求：加压流体萃取仪是一种从固体半固体中萃取有机物的实验室前处理设备，主要应用于土壤、环境、化工、制药、电子产品、农产品和食品以及一些天然产物中固体或者半固体样品中的目标组分的萃取。该技术的特点是使用溶剂少，萃取效率高，样品通量大，尤其适合复杂样品的大批量前处理。

2.2 并联高压输液泵：单泵流速0~70mL/min，单泵最大耐压：≥200bar（20MPa）

2.3 溶剂控制器：4个溶剂通道，由多通阀进行溶剂切换，含有独立的溶剂管路，溶剂添加比例可进行设定。

2.4 加热炉：标配6孔加热炉一台，一次同时加热6个反应釜。

2.5 加热炉温控范围：室温~200℃，控温精度±1℃。

2.6 样品通量：可同时处理6个样品，同步完成6个样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程，可与同品牌浓缩模块兼容使用。

2.7 典型工作速度：30 分钟内完成6个样品的萃取（2次循环），高效快捷，实现真正高通量。

2.8 反应釜体积可选：支持11mL，22mL，34mL反应釜规格，满足不同方法中快速溶剂萃取体积的需求，应用于各种快速溶剂萃取的方法。

2.9 收集架：标配6位不锈钢收集架一个，同时收集6个提取液。

2.10 加热方式：采用特定的环抱式加热方式，升温速度快，提高前处理效率。

★2.11 具备6通道独立开关，具备≥12个旋转阀组进行启停切换，运行时1-6通道可每1个为单位，任意启动或关闭。（提供制造厂家盖章的主机内部12个旋转阀的实物照片）

2.12 仪器结构紧凑，可直接放置于通风橱内进行实验；支持非通风橱放置模块，避免对有限的通风设备的占用。

2.13 安全模块，具备过压过温保护功能，在压力或温度过高时会被激活，自动泄压保证实验室人员安全。

2.14 萃取池自动密封，萃取池装载完样品后可直接放入仪器，由仪器以机械形式完成萃取池的密封操作，无手动旋紧固定操作，操作便捷。

2.15 萃取池密封圈具备使用计次功能，6个通道独立计数，当密封圈使用超过一定次数，仪器自动提醒进行密封圈更换，避免密封圈使用情况未知导致样品处理过程中发生漏液现象。

2.16 具有氮气自动吹扫功能，可进行吹扫气压的调节，避免样品在反应釜中的转移不完全，压力调节范围：0.1-0.3 Mpa。

2.17 收集架自动抬升，设备运行中，可通过机械结构自动抬升收集架。

2.18具备废液排放和报警模块，废液到达所设定液面高度，自动报警，同时能够高效的对挥发性有害气体进行过滤，同时带有无接触液位检测声光报警，防止液体溢出。

★2.19配套溶剂系统模块，实时监控溶剂状态，溶剂不足时及时报警，避免溶剂不足导致样品浪费。（提供制造厂家盖章的真机运行界面具备溶剂体积监控、溶剂不足提示的实物照片）

2.20固定式触摸屏控制，无需外置控制端，有效的节省了实验室空间，操作便捷。

2.21 操作软件：人性化交互界面，方法编辑与运行简单快捷。具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

2.22 设备具备做样异常后设备的排放位置选择，可根据需要排入收集瓶或废液位，避免珍贵样品浪费。

浓缩模块：

2.23 批处理能力：同时16个250ml带定容尾管/16个300ml圆底试管同时进行浓缩，并可在浓缩尾管内直接定容。

★2.24 盖板助力机构：助力行程≥100mm，可在垂直方向进行助力上下移动，助力承担盖板大部分重量，并自动对齐密封样品盖板和样品瓶(须拍摄两张实拍图片证明：要求盖板全程处于水平密封状态下，通过直尺辅助测量，移动最高点和最低的两张实拍图片，并且高度差≥100mm并加盖制造厂家公章。)

2.25 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提示液位不足报警。

2.26 内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用。

★2.27 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。（提供制造厂家盖章的主机控制面板单个溶剂，5张连续不同温度查询结果的实拍图片并说明）

3. 仪器配置

3.1 加压流体萃取模块：包含：70L/min高压输液泵一只、4通道溶剂选择与比例混合系统、12组独立旋转阀、温度控制系统、萃取液收集系统；  1台

3.2 34mL反应釜套件 12套

3.3 上部密封圈 6片

3.4 下部密封圈 6片

3.5 1000mL溶剂瓶 4只

3.6 收集管及密封盖 6只

3.7 滤纸 100张

3.8 维护工具包：包括滤纸片钩，镊子，内六角扳手3mm，扳手，毛刷 1套

3.9 浓缩模块：带三面观察水浴模块，加热模块，振荡模块、集成控制系统   1台

3.10  蛇形冷凝回收管 1套

3.11  真空泵 1套

3.12  冷却循环系统 1套

3.13  16位250ml样品架 1套

3.14  16位加热真空带助力盖板1件

3.15  250ml玻璃试管 32支

3.16 盖板助力机构：垂直升降助力行程≥100mm 1套

4 质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，质保期二年；在质保期内，所有服务及配件全部免费,质保期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后2小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

6 应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在应用技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

# 四、手持XRF分析仪

1.重量：含电池小于1.6 kg

2.外观尺寸及特点：小于260×280×100 mm；一体化设计，坚固耐用，高密闭性，防水防尘抗冲击，尤其适合野外使用。

3.工作温度：可适应-10°C~50°C的环境温度。

4.显示器：固定最优化可视角度高亮度VGA彩色触摸屏，方便数据观察，用户可轻松应对下雨、阳光直射等不利环境下的应用；

5.仪器操作：触摸屏同时配备物理键盘辅助使用，在触摸故障时可通过物理键盘操作仪器，不影响工作使用。

6.激发源：高性能微型 X 射线光管，银靶材；微型X光管，Ag靶，光管电压6-45 KV，光管电流1-200 μA；匹配功率不超过2W，降低辐射量保障使用安全。

7.探测器：高性能SDD检测器；在5.95 KeV时分辨率优于150 eV。

8.探测器保护：仪器配备保护装置，避免测试不规则物体时探测器损坏。

9.制冷方式：制冷采用半导体恒温制冷方式，保证检测数据精度及仪器正常工作状态。

10.检测算法：增强的基本参数算法和基础的经验系数法。

基本参数法：各元素分析范围从PPM至百分之百；使用简单；避免误判；对被测样品有广泛适应性。

经验系数法：根据客户特殊需求建立对应模型，进行小范围精准分析。

11.语言：11种语言选择，包括简体中文/英文操作界面。

12.分析模式：土壤模式、矿石模式。

13.分析元素：

矿石模式：K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Re, W, Pb, Bi, Cl, S, P, Si, Al, Mg 共36种元素

土壤模式：Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, W, Au, Hg, Pb 共23种元素

14.扩展功能：用户可建立自定义测量曲线。

15.X射线辐射剂量：小于1.0 μSv/h。

16.虚拟元素法：内置所有氧化物数据库，并能进行自动计算，例如设置Al/Si元素之间的比率、稀土氧化物总量自动计算。

17.测量及显示：成分定性、定量分析及结果显示；显示光谱谱图；可自动显示检测数据的1-4倍sigma误差。

18.X、γ范围：有效剂量范围：1.0μSv至10Sv（光子Hp(10)）；剂量率范围：0.05μSv/h至10Sv/h（光子Hp(10)）。数据存储：64 MB 内部系统内存/128 MB 内部用户存储，储存数据、图谱及图片超过10000组。

19.操作系统：仪器采用内置固化的工业级操作系统，系统稳定，运算速度快；非windows之类商业级或个人级操作系统，避免了由于使用Windows CE所带来的电脑病毒感染的危险。同时配备自主研发NDT电脑客户端软件，操作界面简单友好，使用方便。

20.数据传输与测量报告：仪器配有标准USB、RS-232 串行通信及无线蓝牙数据接口，可直接以定制报告格式和EXCEL格式下载测量数据及其X-Ray谱图。使用标准电脑软件套件可以对分析仪器进行定制、设置用户权限、生成定制报告和打印分析证书，还可以实现对仪器的远程监控和全自动操作。

21.集成方式：手持式集成，仪器全身一体化，便捷性高，更适合现场应用；不接PDA，无中病毒的隐患，无数据安全风险。

22.电源：仪器内置电池续航，可热插拔，无需关机更换电池。两块可充电锂电池，7.4V，7.65Ah；可连续使用6－8小时（X射线一直处于发射状态）；交、直流两用；可用充电锂电池供电或用交流适配器供电；电池充电器110V-240V/ AC，50/60Hz。

23.检测窗口：8mm。

24.CCD摄像头：具有可视频CCD摄像头，便于对样品进行定位测量和图像记录。视频功能：能准确校准仪器所测位置，准确位置测量；

记录功能：将被测样品实物照片与检测数据一一对应同时储存。

25.滤光片：2个滤光片设置，可根据测量要求设置针对主范围和轻范围的测试通道时间。滤光片通道自动切换，无需手动更换，更智能。

26.标准片：标准片内置，便于仪器自校正以及保证自校正时的安全，同时防止标准片外置造成污染。

27.校正：仪器出厂前已充分校正，客户使用时无需再做校正；但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线的功能，对于特定地区样品可得到更精确的数据。

28.调整校正：矿物分析模式具有TP自动校正功能，可根据用户样品自动建立曲线，无需手动计算。

29.辐射安全设置：密码保护；测试过程中有红色指示灯闪烁；前端无样品时，2秒钟自动停止测试。

30.防护等级：IP54（防尘，防水溅）。

31.产品须具有辐射安全许可证。

32.产品须具有辐射检测技术报告。

产品标准配置：

主机箱                   1 个

仪器主机                 1 台

仪器主机套               1个

电池充电器               1 个

可充电锂电池             2 块

电池套                   1个

电源适配器               1 个

USB电缆                 1 根

密码锁                   1个

触屏笔                   1只

可更换窗口膜             2片

快速指南                 1 份

应用软件光盘             1 张

标准物样品               1 块

# 五、纯水/超纯水一体化系统

- 以自来水为水源，直接生产纯水和超纯水的一体化系统；

- 机箱采用ABS材质，力学性能和热性能均好，硬度高，耐疲劳和抗应力开裂、冲击强度高、耐酸碱等化学性腐蚀；

- 完善的 RO 纯水和超纯水制水、系统取水、自动反冲洗等功能；

- 具有无水保护、高压水满，漏水保护，故障告警，水质报警等功能；

- 多种规格储水桶可选，满足不同需求，具备水质水量升级功能；

- 全自动压力传感器控制工作，RO膜自动防垢冲洗，自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机；

- 纯水管路、接头均获NSF认证。均采用高端品牌PE水管和快速接头；

- 两行液晶显示，三个触摸式按键，一键式操作；可完全监控控制器的工作状态和实时数据，水质在线检测，水温在线检测，压力在线监测；

- 四位用户密码和工厂密码保护，防止未经授权的更改；

- 采用低压 24VDC 为主电源供电，符合安全规范，满足潮湿环境使用，不会对人身造成伤害；

- 超低辐射，采用先进的电磁兼容设计，具有抗干扰能力强，噪音小等特点；

- 配备便携式TDS笔，可随时随地测试TDS含量；

- 预处理柱滤芯内置进口滤料，韩式快插，无需使用任何工具即可完成更换，方便快捷；

- 产品质量及证书要求：

须经过国家权威机构SIMT出具国家级CNAS标识第三方检测报告，至少2份，两种认证标准。

- 所有滤芯主机内置；采用进口滤芯；PP滤芯;活性炭滤芯超滤滤芯需有原产国证书。

- 全新优化的2柱式超纯化柱组模块，方便维护更换。

- 质保2年（耗材滤芯除外）

注：带星号的必须满足

- 进水水源，城市市政自来水：TDS＜200ppm（源水水质太差，TDS＞200ppm建议加装前置过滤装置）；

- 进水压力，压力：1.0～4.0kg/cm2；源水温度：5～45℃；

- 产水量：30L/H；

- 取水流速：1.5-2.0L/min（配压力储水桶）；

- 产水水质：

- RO纯水：	脱盐率95-99%；

- 超纯水：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；

- TOC：＜10ppb；

- 微生物：＜1cfu/ml；

- 颗粒物（>0.22um）：<1个/ml；

- 重金属含量(ppb.max)：＜0.1ppb；

- 水质标准：水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准美国ASTM、NCCLS、CAP标准；

- 电源：	220V/50Hz； 30-40W；

- 标准配置：	主机(内含一套完整滤芯)+压力储水桶+TDS测试笔+配件包

# 六、紫外光可见分光光度计

（一）性能参数

1.光学系统：准双光束光学系统

2.光谱带宽：2.0 nm

3.工作模式：单机模式/PC联机模式

4.波长范围：190-1100 nm

5.波长准确度：±0.5 nm

6.杂散光：＜0.02%T(220 nm，NaI)

7.光度方式：透过率，吸光度，能量

8.光度范围：-4～4.0 Abs

9.透色比最大允许误差：±0.3%T(0～100%T)

10.透色比重复性：0.1% T

11.波长扫描速度：最快可达30000 nm/min

12.基线平直度：±0.0005 Abs（190-1100 nm）

13.基线漂移：0.1%/h（500 nm，预热1 h）

14.光度噪声：≤0.05%

15.波长扫描速度：最快可达30000 nm/min

（二）特点

- 分析准确：采用全息高分辨率衍射光栅，进一步降低仪器的杂散光，使仪器分析更加准确；

- 性能稳定：双光束比例监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性；

- 测量速度快：最快扫描速度达到30000 nm/min。

- 智能应用：9.7寸彩色触摸屏，系统内置可以下载更新APP软件，可以自由扩展应用。基础功能实现智能化检测，操作简单易用。

- 轻松的人机对话：基于WINDOWS环境设计的UVWIN中文版操作软件，提供丰富的仪器控制和操作功能。灵活简单，轻松满足使用者的分析需求。

- 维护方便：采用人性化机械结构及模块化电器设计理念，电器系统维护更加快捷。

- 宽泛的检测对象：高吸光度范围，可用于无法稀释的高吸光度固体样本，也适用于高吸光度液体样本避免繁琐的反复稀释。

8.仪器制造商具备国家相关机构颁发的NTC分析检测（全国分析检测人员能力培训）培训资质。

（三）仪器配置要求

1.紫外可见分光光度计1台；

2.UVWIN紫外控制软件1套；

3.10 mm×10 mm、10 mm×20 mm、10 mm×30 mm、10 mm×40 mm、10 mm×50 mm石英比色皿各1对；

4.10 mm×10 mm、10 mm×20 mm、10 mm×30 mm、10 mm×40 mm、10 mm×50 mm玻璃比色皿各1对。

# 七、翻转式振荡器

1.设备用途：固体废弃物毒性浸出实验

2.配置要求：

包括 8位翻转式振荡器主机 1 台、 高压过滤器 1 个、 零顶空提取器 8 个、PE瓶16个、 316不锈钢注射器 1 个、 浸提剂输送泵 1 台、 便携式空气泵 1 台（电动压力装置）。

3.技术参数：

3.1翻转式振荡器主机参数：

3.1.1  符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法》（GB 5086.1-1997）、《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T 299-2007）和《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》（HJ/T 300-2007）的要求

3.1.2适用于无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出毒性鉴别

3.1.3翻转振荡器可连续工作时间≥99小时

3.1.4转速：0-90转/分钟可调

3.1.5转动方式：单向/双向

3.1.6温度控制：室温~65℃

3.1.7控温精度：±0.1℃

3.1.8安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置、漏电保护装置、过载保护装置

3.1.9 适用容器：聚乙烯瓶、零顶空提取器

3.1.10 微电脑控制按键操作4寸LCD液晶面板控制，实时显示温度、时间、转数

3.1.11 功率：1000 W

3.1.12 自锁移动万向轮，方便移动

3.1.13喷塑夹具，轻便、耐用、安全

3.1.14可以同时处理8个样品

3.2高压过滤器参数：

3.2.1材质：不锈钢

3.2.2规格：容量2.2升

3.2.3安全：泄气阀

3.2.4直径：145 mm

3.2.5配备微孔滤膜，孔径：0.8 μm，直径：148 mm，100片

3.2.6配备不锈钢滤网，直径148 mm，1片

3.3零顶空提取器参数：

3.3.1规格：容量550 ml  直径90 mm

3.3.2材质：316不锈钢

3.3.3耐压：50 psi以上

3.3.4耐温：可长期放置在4℃低温中

3.3.5压力表：0-60 psi油式压力表

3.3.6活塞推动压力：5-10 psi

3.3.7配备微孔滤膜，孔径：0.8 μm，直径：90 mm，100片

3.3.8配备不锈钢滤网，直径90 mm，2片

3.3.9进/出液口配备特氟龙内衬

3.3.10 提取器内壁采用HSPFO镜面镀膜技术

3.3.11 与注射器不锈钢转接头2支，带特氟龙密封圈2个

3.3.12零顶空主体外部与翻转式振荡器连接处为整体不锈钢，取代易掉落塑料卡箍

3.3.13 提供铝箔精密仪器包装箱

3.4不锈钢注射器参数：

3.4.1材质：316不锈钢，取代易碎玻璃注射器

3.4.2要求：与零顶空直接紧密连接

3.4.3容量：500 ml

3.4.4自带气密阀门

3.4.5双刻度标示观测浸出液容量

3.4.6提供铝箔精密仪器包装箱

3.5浸提剂输送泵参数：

3.5.1适配：零顶空

3.5.2泵头材质：特氟龙内衬

3.5.3输送量：500 ml/min

3.5.4电压：220 V

3.5.5功率：30 W

3.6便携式空气泵参数：

3.6.1操作方式：轻便手持式可充电气泵，PID数显

3.6.2最大压力≥80 psi，液晶屏幕显示具体设定压力数值！

3.6.3连接：可与高压过滤器及零顶空萃取装置快插连接

3.6.4电源：配备220V 50Hz/60Hz充电器

3.6.5单位：psi、Kg、MPa多种模式选择

3.6.6达到设定压力自动停止，防止过压操作危险

3.6.6提供铝箔精密仪器包装箱

# 八、电子天平

1.最大秤量：220 g

2.可读性：0.1 mg

3.重复性（典型值）：0.08 mg

4.线性偏差：0.06 mg

5.最小称量值（USP，允差=0.10%）：160 mg

6.金属底座和PBT顶部外壳，提供良好的抗过载和耐腐蚀性能

7.LCD混合触摸屏，方便日常操作

8.可以输入样品ID，方便数据管理

9.可设置密码来保护天平的设置

10.前置水平气泡，方便观察和调节天平水平状态

11.可以一键启动天平内部砝码校正功能

12.可以不借助工具轻松拆卸天平所有风罩玻璃，便于清洁天平

13.具备多种端口用于轻松连接和数据导出：1个USB-A，1个RS232

# 九、双频数控超声波清洗器

- 内槽尺寸：300*240*150 mm；

- 容量：10 L；

- 超声频率： 25 kHz；

- 超声功率：250 W；

- 超声功率可调范围：0-100%；

- 加热功率：400 W；

- 温度设定范围：室温-80℃；

- 工作时间可调：0-24 h；

- 液位保护：有；

- 其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz 电源；

- 主要性能特点：

- 清洗器采用液晶触控操作；

- 清洗槽采用 304 优质不锈钢一次冲压成型；

- 清洗器主体材质均为 304 优质不锈钢；

- 清洗器工作噪音<60dB，运行更安静；

- 超声功率 0-100%无级可调；

- 具有过温、过流，运行更稳定可靠；

- 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低；

- 采用高 Q 值超声波换能器，谐振阻抗小、转换效率高。

# 十、电热恒温鼓风干燥箱

- 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。 隔热层采用超细玻璃棉作填充，箱门具有大面积双层钢化玻璃视察窗；

- 采用PT100铂电阻作为感温原件，采用PID调节方式控制加热系统。具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；

- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度；

- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。；

- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；

- 控温范围：R+10-250 ℃；

- 容积：136 L；

- 温度分辨率：0.1℃；

- 温度波动度：±1.0℃；

- 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） ；

- 电源电压：220 V 50 HZ；

- 输入功率：2050 W；

- 内胆：镜面不锈钢材质；

- 搁板2块；

- 定时范围：0～9999 min；

- 内胆尺寸（mm）W×D×H：550×450×550；

- 外形尺寸（mm）W×D×H：840×580×730。

# 十一、恒温水浴锅

- 电源电压：AC220V 50HZ；

- 消耗功率：≥1500W；

- 控温范围：RT+5～99℃；

- 恒温波动度：±0.5℃；

- 跟踪报警：±2℃；

- 容积：≥14.8L；

- 内胆尺寸（mm）W×D×H：450×300×110（±5%）；

- 外形尺寸（mm）W×D×H：602×345×210（±5%）；

- 定时范围：0～999min;

- 可六孔同时加热。

# 十二、离心机

- 采用单片机驱动模块，配合自主研发控制板及大力矩直流无刷电机，运行稳定噪音低，提供舒适的实验室环境。

- 具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能，三级阻尼减震，特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果。

- 真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式，设有离心力显示专用键，同时显示设定参数和运行参数，运行中可随时更改参数，无需停机，操作界面直观、简单，方便使用；操作菜单可提供多国语言版本（中文、英文、俄文、葡萄牙文）。

- 生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈，可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全。

- 100V-230V宽电压设计，提高离心机对电压的适应范围（可选配）。

- 后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置，既坚固耐用，又确保工作人员及实验室使用的安全。

- 采用静音机电一体化电机门锁，使用方便，只需轻轻合门盖，即会触发门锁系统，将门盖安全锁定。

- 10档加速及10档减速速率控制，可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。

- 多规格航空锻造铝转子（仅限角转子）及多种聚酰胺纤维适配器可选，适用于0.2 mL至100 mL离心管或试剂瓶；可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板。

- 主机技术参数

- 最高转速（r/min）：16500

- 最大离心力(×g)	：18780

- 最大容量：4×100 ml

- 定时范围：1~99 h59 min

- 运行程序：20个

- 总功率：500 w

- 噪 音：≤60 dB

- 电 源：AC220V 50Hz

- 重 量：35 kg

- 外形尺寸：550×440×330 mm

转子参数：

| 容量 | 转速（r/ min） | 离心力（×g） |
| --- | --- | --- |
| 角转子12×1.5/2.0ml | 16500 | 18780 |
| 18×1.5/2.0ml | 15000 | 18111 |
| 24×1.5/2.0ml | 14000 | 18220 |
| 10×5ml | 13500 | 12570 |
| 12×10ml/5ml | 12000 | 13820 |
| 8×15ml尖底 | 12000 | 14830 |
| 8×15ml圆底 | 12000 | 14830 |
| 6×50ml尖底 | 11000 | 12700 |
| 6×50ml圆底 | 11000 | 11610 |
| 6×50ml通孔 | 6000 | 3670 |
| 水平转子12×10ml | 4000 | 2360 |
| 4×100ml | 4000 | 2490 |
| 酶标板转子 2×2×48孔 | 3000 | 1120 |

# 十三、废水处理设备

- 设备控制方式：全自动智能控制；

- 设备满足国家标准；

- 处理水质要求：GB8978-1996；

- 处理污水类型为实验室污水废水。设备尺寸不小于长×宽×高=1500×650×1500 mm，处理水量：≥1000 L/D(升/天)；

- 收集池：500 L；

- 占地面积：5-6m2；

- 电源：220V，AC50 Hz；

- 设备运行总功率：2 KW；

- 工作方式：可24小时连续工作；

- 地漏要求：房间布置一个DN100排水口一个地漏；

- 进水口径/出水口径：DN50/DN50；

- 自来水进水要求：DN20自来水管预留；

- 房间温度：5℃-45℃；

- 设备采用：酸碱中和调节+气动紊流搅拌絮凝反应池+气动紊流搅拌助凝反应池+重金属捕捉+高效沉淀池+聚丙烯滤棉过滤+臭氧高级氧化催化反应池+石英砂活性多介质吸附+微滤+二氧化氯消毒；

- 利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守；

- 利用品牌pH计和高级计量泵精准控制投药量，并设有超声液感控制系统，数字显示，直观展现药剂量，并有酸缺料报警、碱缺料报警、助凝剂缺料报警、消毒剂缺料报警、综合故障报警等；

- 利用先进的曝氧装置，使水气接触充分，反应完全。所有水泵等关键耐耗配件选用品牌；

- 设备整体采用PP材质，防潮，防腐蚀；

- 支持远程监控及操作功能：客户只需要在办公室或中控室通过微机或中控机里的远程控制软件对废水处理系统进行远程监控（选配功能）。

- 设备技术要求：

(1)设备日处理量大于≥1000L/D；

(2)设备主机壳体材质为PP材质，防腐耐用，有水运行无水暂停，污水处理设备需具有电气控制系统软件著作权证书。

(3)设备处理工艺采用酸碱中和调节+气动紊流搅拌重金属捕捉反应池+气动紊流搅拌絮凝反应池+气动紊流搅拌助凝反应池+高效沉淀池+聚丙烯滤棉过滤+臭氧高级氧化催化反应池+石英砂活性多介质吸附+微滤+二氧化氯消毒；

(4)设备可采用紫外线+臭氧消毒+二氧化氯消毒三重杀菌消毒功能，杀菌更广普，更高效，更彻底；

(5)设备处理效果保证，需第三方水质检测报告。

# 十四、无机氧化铝膜

孔径20nm，直径25mm，厚度60微米，耐破度65-110 psi，水流速8.0ml/min/cm2（200nm），最高操作温度40℃（带支撑环）

# 十五、真空抽滤泵

大真空度0.098 MPa，单头抽气量10 L/min，抽气头数2个，储水箱容量15 L

# 十六、旋转蒸发仪

- 触摸式液晶彩屏、温度数显、转速数显、时间设定、主屏和水浴锅双屏显；

- 球磨口冷凝管 采用24口标准加长型玻璃轴管 M42卡扣螺母；

- 采用轨道式组合自动升降形式，稳定可靠，低噪音，无冲击；

- 分体组合，主屏和水浴锅双彩屏显示，菜单式操作界面，简单易懂操作方便，通过RS485通讯联动控制；

- 水浴锅单独使用时通过表上按键设定，简易方便；

- PID控制器，转速、温度、定时设定，简便快捷；

- 变频控制，同步传动；

- 冷却器，采用耐高温优质玻璃双回流一体化球磨口冷凝管，增大冷却面积，提高回收率；

- 专业的密封系统设计，选用高弹的PTFE材料，具有耐高温、耐腐蚀、经久耐用等特点；

- 浴锅：内置4L容量水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温，节能，防污染；

- 温度范围  PID温度自动控制 LED显示 室温~99 ℃；

- 控温精度：水浴精度±1 ℃；

- 变频调速：0-200转/分；

- 升降范围：船形按键 快速自动升降0～150 mm；

- 冷凝器：双回流冷凝管   冷凝面积0.15 m2 蒸发量：H2O≥1.2 L/h；

- 浴锅：4升容量 可用50～2000ml  范围内蒸发瓶；

- 加热功率：1200W；

- 电机功率：40W；

- 电压：220V/50HZ

# 十七、氮吹仪

1. 工作条件

1.1 工作环境温度：10℃- 40℃

1.2 湿度：20- 80%

1.3 电源：单相200-240 V，50/60 Hz

2. 技术规格及要求

2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩

2.2 批量处理能力：可36个80 ml样品同时进行浓缩。

2.3 浓缩管体积：10 ml~80 ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

2.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥150 mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。

2.5 氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降。

2.6 气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀。

2.7每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出气口气流大小由软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响。

2.8 氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。

2.9 可独立控制的氮气通道数量：6通道，6通道均为独立开关阀，可更精细切换不同的浓缩样品数量，在样品数量不同时有效减少人为操作，节约氮气消耗。

2.10 可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。

2.11 可与全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率。

2.12 具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行干燥。

2.13 加热模块采用电动抽屉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换。

2.13.1 水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。

2.13.2 控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~90℃

2.14 样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换，直接切换60位80 ml样品架和60位20 ml样品架，浓缩位数不变。

★2.15 浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位。（提供制造厂家盖章的浓缩抽屉自动移动过程、氮吹针自动复位过程的实拍图并说明）

2.16 具有压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。

2.17 操作系统：触控屏内置在主机正面中间位置，无需占用其他台面空间。

2.18 运行过程中，显示面板实时显示浓缩时间、气压、温度、氮吹针追随速度等参数信息，并可以实时更改。

2.19 可储存方法条目数≥110条，所有参数方法一键保存、调用，开机后即可运行。

3. 仪器配置

3.1 全自动平行浓缩仪主机 1台

3.2 针座模组（6位） 6套

3.3 60位20ml样品架 1套

3.4 60位80ml样品架 1套

3.5 氮吹针堵头（100个/包） 1包

3.6 近干模组 1套

3.7 内置控制软件 1套

4 质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，质保期二年；在质保期内，所有服务及配件全部免费,质保期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后2小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

6 应用支持： 厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

7、仪器尺寸55×40×58 mm（长×宽×高），可以放通风橱使用，安装配置模块后也可以不放通风橱。

# 十八、固相萃取装置

1.工作条件

1.1 工作温度：10 - 40℃

1.2 湿度：20 - 80 %

1.3 电源：单相200-240 V，50/60 Hz

2.技术规格及要求

2.1功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。

2.2可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

2.3萃取通道：6通道，6个样品同时活化、同时上样、同时洗脱。

2.4连续处理样品能力：使用1ml、3ml、6ml、12ml固相萃取柱可连续自动化处理36个样品；

2.5 能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽。

2.6 主机配备6组12通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换。

2.7 6个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100 mL/min。

2.8 ≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。

2.9 固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，方便摆放样品和SPE柱，仪器通过柱插杆自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。

2.10 萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。

★2.11 萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0 cm-5.0 cm。（投标时提供制造厂家盖章的密封圈下降高度设置的软件界面截图及不同密封位置的实拍图片并说明）

2.12 样品架前后移动自动定位功能，移动距离：≥160 mm。

★2.13 大体积样品批处理能力：样品架可自动推出仪器外部，仅需装载大体积上样架即可实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理6个，可连续处理36个的大体积水样。（投标时提供制造厂家盖章的样品架放置大体积套件并至于主机外部的实拍图片并说明）

2.14 具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

2.15 气压输入：最大100 psi（6.9 bar）；气压输出：0-20 psi（1.4 bar）。

2.16 具有串柱功能，可同时放置72个1/3/6 ml标准固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于36位15 ml或36位60 ml。

★2.17 排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分 废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。（投标时提供制造厂家盖章的排废槽并高于样品架的实拍图片并说明）

2.18 紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。

2.19 独立清洗柱密封杆/针清洗功能：具备≥6个独立清洗位置，可对≥6个柱密封杆/针自动进行内外壁清洗，清洗后可通过独立排废泵排废，≥8种清洗溶剂可选。

2.20 软件

2.20.1 基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。

2.20.2 控制软件与SPE主机通过Wifi、蓝牙等无线连接，可将其放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，也可防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。

2.20.3 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

2.20.4 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

3. 仪器配置

3.1 全自动固相萃取仪主机 1台

3.2 表面处理进样针套件 6套

3.3 高精度注射泵（已装入主机） 6套

3.4 12通阀模组（已装入主机） 6套

3.5 3ml萃取套件 1套

3.6 6ml萃取套件 1套

3.7 废液模块 1组

3.8 进样针内外壁清洗工作站 1套

3.9 溶剂瓶套件 8套

3.10 36位15ml样品和收集套件 1套

3.11 36位60ml样品和收集套件 1套

3.12 全自动固相萃取系统工作软件 1套

4 质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，质保期二年；在质保期内，所有服务及配件全部免费,质保期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后2小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

6 应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

# 十九、固相萃取净化柱

无机材料基质，Florisil净化柱，粒径60 μm ，微孔径60 Å，表面积450 m2/g，微孔容积：0.1 mL/g，规格6 ml，用于土壤样品净化

# 二十、单温区管式炉

采用ABB电器元件

采用双层壳体结构并带有风冷系统

炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失

最高温度： 1200℃（≤30 min）

连续工作温度： 1100 ℃

推荐升温速率：≤10 ℃/min

加热区：200 mm

热偶：K型热偶

加热元件：掺钼铁铬铝合金

电压：220 V, 额定功率：1.2 KW

配有一对不锈钢密封法兰，采用硅胶密封圈密封

石英管口径可选：Φ25 x 600 mm 或 Φ50 x 600 mm

真空度：10-2torr (采用机械泵)

安装有一机械压力表，测量范围为-0.1～0.15 MP

二十一、实验耗材与试剂

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气袋 (1L) | 只 | 30 | 气体样品采集和贮存 |
|  | 气袋 (4L) | 只 | 50 |  |
|  | 气路阀门 | 组 | 10 | 气瓶气体采集 |
|  | 气路转化接头 | 个 | 20 |  |
|  | 热重坩埚 | 个 | 30 | 用于热重测试 |
|  | 氧化铝坩埚 | 个 | 30 | 用于燃烧实验 |
|  | 石英坩埚 | 个 | 20 |  |
|  | 坩埚钳 | 个 | 20 |  |
|  | 刚玉瓷舟 | 个 | 40 |  |
|  | 铁架台 | 个 | 30 | 实验基本耗材，用于实验 |
|  | 玛瑙研钵 | 个 | 10 |  |
|  | 塑料量杯 3000ml | 个 | 20 |  |
|  | 塑料量杯 5000ml | 个 | 30 |  |
|  | 烧杯 50ml | 个 | 25 |  |
|  | 烧杯 100ml | 个 | 30 |  |
|  | 玻璃量筒 1000ml | 个 | 25 |  |
|  | 玻璃量筒 500ml | 个 | 30 |  |
|  | 一次性注射器 | 盒 | 100 |  |
|  | 无尘擦拭纸 | 盒 | 50 |  |
|  | 注射器 10ml | 盒 | 100 |  |
|  | 注射器 20ml | 盒 | 100 |  |
|  | 大烧杯刷 | 个 | 20 |  |
|  | 小烧杯刷 | 个 | 20 |  |
|  | 中烧杯刷 | 个 | 20 |  |
|  | 称量纸 60×60mm | 包 | 50 |  |
|  | 称量纸100×100mm | 包 | 50 |  |
|  | 定性滤纸 12.5cm | 盒 | 50 |  |
|  | 定性滤纸 15cm | 盒 | 50 |  |
|  | 过滤器 | 盒 | 10 |  |
|  | 自封袋 5 号 | 包 | 100 |  |
|  | 自封袋 7 号 | 包 | 100 |  |
|  | 自封袋 10 号 | 包 | 100 |  |
|  | 洗手液 | 瓶 | 60 |  |
|  | 胶带 | 卷 | 40 |  |
|  | 收纳盒 | 个 | 30 |  |
|  | 洗瓶 | 个 | 70 |  |
|  | 活性炭口罩 | 盒 | 100 | 用于实验防护 |
|  | 防颗粒口罩 | 盒 | 60 |  |
|  | 无机氧化铝膜 | 盒 | 100 |  |
|  | 防毒面罩 | 个 | 30 |  |
|  | 护目镜 | 副 | 40 |  |
|  | 电池 | 组 | 50 | 实验室耗材 |
|  | PH 广泛试纸 | 本 | 20 | 用于测试酸碱度 |
|  | 纸巾 | 盒 | 100 | 用于实验室分析实验 |
|  | 锡纸 | 卷 | 50 |  |
|  | 标签纸 | 包 | 20 |  |
|  | 托盘 | 个 | 50 |  |
|  | 洗气瓶 | 个 | 40 |  |
|  | 离心管（50 mL） | 包 | 100 |  |
|  | 橡胶塞 | 个 | 500 |  |
|  | 加热套 | 个 | 10 |  |
|  | 冷凝管 | 个 | 10 |  |
|  | 圆底烧瓶 | 个 | 40 |  |
|  | 硅胶管 | 盒 | 30 |  |
|  | 不锈钢药勺 | 个 | 50 |  |
|  | 滴管 | 个 | 1000 |  |
|  | 200、150、100 目尼龙和钢筛子 | 套 | 40 |  |
|  | 漏斗 | 个 | 30 |  |
|  | 无胶滤筒 | 个 | 30 |  |
|  | 移液枪（100μl、1ml、5ml、10ml）+配套枪头 | 组 | 10 | 用于实验过程中的定量分析 |
|  | 微量进样针（10μl、100μl、1000μl） | 组 | 10 |  |
|  | 分子筛 | 瓶(500 g) | 100 | 载体 |
|  | 活性炭 | 瓶(500 g) | 100 | 吸附剂 |
|  | 去离子水 | 桶 | 120 | 清洗实验设备 |
|  | 无水氯化钙 | 瓶(500 g) | 100 | 除水 |
|  | 变色硅胶 | 瓶(500 g) | 100 | 除水 |

注：采购标的的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章 投标文件格式中资格证明文件）

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、供货期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的投标报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） | 30分 |
| 2 | 技术要求响应 | 供应商所投货物技术参数及配置要求全部满足招标文件“第四章、项目需求”的，得54分；其中带有标★号的技术要求，如有负偏离的，每项扣3分；未带有标★号的技术要求，如有负偏离的，每项扣0.2分，扣完为止。 注：1、带有标★号的技术要求，须按技术要求中规定的要求提供相关证明材料为准，否则视为负偏离。 2、未带有标★号的技术要求，须提供《技术条款响应及偏离表》为准，否则视为负偏离。 3、《技术条款响应及偏离表》中的内容须是供应商投标货物的真实反映，各供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格，终止合同并没收履约保证金，如采购人造成损失的则赔偿相应损失。 | 54分 |
| 3 | 业绩 | 供应商具有自2022年1月1日以来（以合同签订的时间为准），承接过类似本项目业绩的，每有一个得1分，最多得5分（以合同原件及对应发票原件的扫描件为依据，否则不得分）。 | 5分 |
| 4 | 服务方案 | 1、实施方案（2分） 根据供应商提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括质量管理体系及制度、供货周期、运输方式、进度计划及进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施等。方案优于本项目需求的得2分；方案满足本项目需求的得1分；方案不满足本项目需求或不提供的得0分。 2、安装、调试和验收方案（1分） 根据供应商提供的项目安装、调试和验收方案进行评分，方案至少包括安装调试过程及保障措施、技术和人员力量配置、验收过程及标准（验收依据和相关的技术标准、验收的方法、组织形式、程序、注意事项、验收环节及内容等）等。方案优于本项目需求的得1分；方案满足本项目需求的得0.5分；方案不满足本项目需求或不提供的得0分。 3、培训方案（1分） 根据供应商提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训技术人员安排、培训频率、培训内容等。方案优于本项目需求的得1分；方案满足本项目需求的得0.5分；方案不满足本项目需求或不提供的得0分。 - 售后服务方案（2分） - 根据供应商提供的项目售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格等。方案优于本项目需求的得2分；方案满足本项目需求的得1分；方案不满足本项目需求或不提供的得0分。 | 6分 |
| 5 | 售后团队实力 | 1、项目负责人具有中级及以上职称的，得1分。（以证书原件的扫描件为依据，否则不得分） 2、售后团队除项目负责人外，项目组其他成员满足5人得2分，另外每增加1人得0.5分，最多加2分；本项最高得4分。【提供参加本项目项目组人员（含项目负责人）一览表（格式自制），否则不得分】 注：以上项目组人员（含项目负责人）均需提供投标截止前一个月的投标单位社保证明材料并加盖单位公章，未提供的人员不计入加分项。 | 5分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件：（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

注：上述一至六项为资格证明文件。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、采购清单报价表

十二、技术条款响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十七、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-YCSJ-G2025-0005号环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：江苏盐城环保科技城管理委员会

根据贵方的JSZC-320902-YCSJ-G2025-0005号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市亭湖区交易中心组织的江苏盐城环保科技城管理委员会，采购编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-0005，环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏盐城环保科技城管理委员会单位的招标文件编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-0005的环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、采购清单报价表

项目名称：环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶变换红外显微镜 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 加速溶剂萃取系统 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 4 | 手持XRF分析仪 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 纯水/超纯水一体化系统 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 6 | 紫外光可见分光光度计 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 7 | 翻转式震荡器 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 8 | 电子天平 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 9 | 双频数控超声波清洗器 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 10 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 11 | 恒温水浴锅 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 12 | 离心机 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 13 | 废水处理设备 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 14 | 无机氧化铝膜 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 15 | 真空抽滤泵 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 16 | 旋转蒸发仪 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 17 | 氮吹仪 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 18 | 固相萃取装置（玻璃室真空多联器） | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 19 | 固相萃取净化柱 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 20 | 单温区管式炉 | 详见“第四章 项目需求” | 1套 |  |  |  |  |
| 21 | 实验室耗材与试剂 | 详见“第四章 项目需求” | 1批 | / |  | / | 该项供应商需提供分项报价表（详见本清单附件） |
| 总价（元）：人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、耗材、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：  年月日

附件：

环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目分项报价表（实验室耗材与试剂）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌及型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气袋 (1L) | 只 | 30 |  |  |  | 气体样品采集和贮存 |
|  | 气袋 (4L) | 只 | 50 |  |  |  |  |
|  | 气路阀门 | 组 | 10 |  |  |  | 气瓶气体采集 |
|  | 气路转化接头 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 热重坩埚 | 个 | 30 |  |  |  | 用于热重测试 |
|  | 氧化铝坩埚 | 个 | 30 |  |  |  | 用于燃烧实验 |
|  | 石英坩埚 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 坩埚钳 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 刚玉瓷舟 | 个 | 40 |  |  |  |  |
|  | 铁架台 | 个 | 30 |  |  |  | 实验基本耗材，用于实验 |
|  | 玛瑙研钵 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 塑料量杯 3000ml | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 塑料量杯 5000ml | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 烧杯 50ml | 个 | 25 |  |  |  |  |
|  | 烧杯 100ml | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 玻璃量筒 1000ml | 个 | 25 |  |  |  |  |
|  | 玻璃量筒 500ml | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 一次性注射器 | 盒 | 100 |  |  |  |  |
|  | 无尘擦拭纸 | 盒 | 50 |  |  |  |  |
|  | 注射器 10ml | 盒 | 100 |  |  |  |  |
|  | 注射器 20ml | 盒 | 100 |  |  |  |  |
|  | 大烧杯刷 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 小烧杯刷 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 中烧杯刷 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 称量纸 60×60mm | 包 | 50 |  |  |  |  |
|  | 称量纸100×100mm | 包 | 50 |  |  |  |  |
|  | 定性滤纸 12.5cm | 盒 | 50 |  |  |  |  |
|  | 定性滤纸 15cm | 盒 | 50 |  |  |  |  |
|  | 过滤器 | 盒 | 10 |  |  |  |  |
|  | 自封袋 5 号 | 包 | 100 |  |  |  |  |
|  | 自封袋 7 号 | 包 | 100 |  |  |  |  |
|  | 自封袋 10 号 | 包 | 100 |  |  |  |  |
|  | 洗手液 | 瓶 | 60 |  |  |  |  |
|  | 胶带 | 卷 | 40 |  |  |  |  |
|  | 收纳盒 | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 洗瓶 | 个 | 70 |  |  |  |  |
|  | 活性炭口罩 | 盒 | 100 |  |  |  | 用于实验防护 |
|  | 防颗粒口罩 | 盒 | 60 |  |  |  |  |
|  | 无机氧化铝膜 | 盒 | 100 |  |  |  |  |
|  | 防毒面罩 | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 护目镜 | 副 | 40 |  |  |  |  |
|  | 电池 | 组 | 50 |  |  |  | 实验室耗材 |
|  | PH 广泛试纸 | 本 | 20 |  |  |  | 用于测试酸碱度 |
|  | 纸巾 | 盒 | 100 |  |  |  | 用于实验室分析实验 |
|  | 锡纸 | 卷 | 50 |  |  |  |  |
|  | 标签纸 | 包 | 20 |  |  |  |  |
|  | 托盘 | 个 | 50 |  |  |  |  |
|  | 洗气瓶 | 个 | 40 |  |  |  |  |
|  | 离心管（50 mL） | 包 | 100 |  |  |  |  |
|  | 橡胶塞 | 个 | 500 |  |  |  |  |
|  | 加热套 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 冷凝管 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 圆底烧瓶 | 个 | 40 |  |  |  |  |
|  | 硅胶管 | 盒 | 30 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢药勺 | 个 | 50 |  |  |  |  |
|  | 滴管 | 个 | 1000 |  |  |  |  |
|  | 200、150、100 目尼龙和钢筛子 | 套 | 40 |  |  |  |  |
|  | 漏斗 | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 无胶滤筒 | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 移液枪（100μl、1ml、5ml、10ml）+配套枪头 | 组 | 10 |  |  |  | 用于实验过程中的定量分析 |
|  | 微量进样针（10μl、100μl、1000μl） | 组 | 10 |  |  |  |  |
|  | 分子筛 | 瓶(500 g) | 100 |  |  |  | 载体 |
|  | 活性炭 | 瓶(500 g) | 100 |  |  |  | 吸附剂 |
|  | 去离子水 | 桶 | 120 |  |  |  | 清洗实验设备 |
|  | 无水氯化钙 | 瓶(500 g) | 100 |  |  |  | 除水 |
|  | 变色硅胶 | 瓶(500 g) | 100 |  |  |  | 除水 |
| 总价（元）：人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、耗材、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：  年月日

十二、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：  年   月   日

十三、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：  年   月   日

十四、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：环科城固体废弃物治理研究中心仪器设备采购项目

招标编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0005

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：   年   月   日

十五、服务方案等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十七、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。