招 标 文 件

项目名称：盐城经济技术开发区社会事业局医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320991-RHZX-G2025-0017

采 购 人：盐城经济技术开发区社会事业局

招标代理：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

2025年9月

总  目  录

招标公告………………………………………3

投标人须知……………………………………6

合同文本………………………………………24

采购需求………………………………………32

评标方法与评标标准…………………………46

投标文件格式…………………………………53

# 第一章招标公告

项目概况 盐城经济技术开发区社会事业局医疗设备采购项目JSZC-320991-RHZX-G2025-0017 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年 10 月 16 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 1、项目编号：JSZC-320991-RHZX-G2025-0017

2、项目名称：盐城经济技术开发区社会事业局医疗设备采购项目

3、预算金额：124.9万元

4、最高限价：124.9万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

5、采购需求：盐城经济技术开发区社会事业局医疗设备的采购、生产、供应、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体详见招标文件第四章项目需求。

6、合同履行期限：合同签订后30日历天内供货完成，并安装调试完成，通过验收。

7、质量要求：设备质量等级符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且符合国家合格标准。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须提供投标产品有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。

3.2投标人必须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月16日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：盐城经济技术开发区社会事业局

地址：盐城经济技术开发区松江路18号

联系方式：周先生 15962068999

2、招标代理机构信息

名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地址：盐城市青年西路8号

联系方式：陈先生  0515-68037733、18861981234

3、项目联系方式

项目联系人：陈先生

联系方式：0515-68037733、18861981234

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问及澄清

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、采购清单报价表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章 投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2 标的物

采购人需求的设备及技术服务等。

13.3有关费用处理的约定

13.3.1投标人根据现场实际情况、采购人提供的硬件及软件服务、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物费用（含硬件、软件、附件、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、数据和网络的整合费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、招标代理服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

13.3.2本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除设计变更或采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

13.3.3收费标准：本次招标的代理服务费根据《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）按差额定率累进法计算，进行计取。

收费标准：中标金额50万（含50万）元以下：按壹万元收取；中标金额50-400万（含400万）元：货物、服务、工程按中标金额的1.5%收取；中标金额400-1000万（含1000万）元：货物按中标金额的1.1%，服务按中标金额的0.9%，工程按中标金额的0.8%收取。上述费用由中标人支付，投标人投标时综合考虑进报价中，不得单列，凡漏项或少计均视为优惠招标人，不另行增加费用。中标后中标单位在领取中标通知书前直接将招标代理服务费向招标代理公司一次性付清。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、投标函和开标一览表

15.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与采购清单报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 产品与服务要求不符合招标文件规定的。

27.1.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

合同履行结束后，采购人应及时退还交纳的履约保证金。

33.9履约保证金的退还：

33.9.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

33.9.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

33.9.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

33.9.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）中标人将合同内容违法转包、分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

33.9.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1中小微型企业有关政策

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。

（2）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（3）供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

（4）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写，根据具体品目确定相应标准。

（5）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等有关制度规定执行。

33.2监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35、落实节能、环保产品政策

35.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

36、其他

36.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

36.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

36.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同条款及格式

盐城经济技术开发区政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）盐城经济技术开发区社会事业局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城经济技术开发区社会事业局医疗设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购范围及内容：盐城经济技术开发区社会事业局医疗设备的采购、生产、供应、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体详见招标文件。

二、设备质量与供货期

1、质量要求：设备质量等级符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且符合国家合格标准。

2、合同履行期限：合同签订后30日历天内供货完成，并安装调试完成，通过验收。

三、合同价

1、总价为人民币     元整（¥：    ），本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备（包括软件）、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，其一切风险均由乙方自行负责。

3、如合同履行过程中根据现场实际情况设备数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的设备数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价应按乙方投标时投标文件中所报的设备综合单价为准。

四、付款方式

1、合同签订后预付合同价款的30%（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

2、所有设备安装调试结束，经甲方验收合格后当年年底付至合同价款的90%；

3、验收合格后第二年年底付至合同价款的95%；

4、验收合格满二年后一次性结清余款。

以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

五、结算方式

1、项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

2、甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

3、因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

六、交付与验收

1、乙方应保证所供设备必须为全新配套原装的，技术上先进和成熟的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件要求、采购清单和投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同规定的质量、技术要求和性能的要求。

2、乙方向甲方提供设备供货清单。当设备到达交货地点后，甲方对设备数量和外包装进行验收，并签发“收到设备证明”文件。

3、乙方完成本项目的采购、运输、安装、调试后可向甲方申请项目验收。

4、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

5、甲方在收到乙方提交的项目验收书面申请后，将在15个工作日内安排测试，具体验收时间由甲方商定。

6、设备运行测试和验收

6.1甲方依据合同对设备品质进行逐项验收，工程师现场安装测试和仪器校正，提供中英文仪器使用说明书，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

6.2不合格的设备需无条件更换。

7、甲方在收到验收报告后一月内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

8、项目验收不通过的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改；整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担（费用总额不超过本合同总价），同时乙方还应承担逾期支付项目成果对甲方造成的经济损失。

9、安装标准：符合该设备厂家有关技术规范和技术标准。

10、验收标准：应与设备原始样本技术资料及本合同、响应文件中技术部分一致，按设备厂家及国家有关技术规范和技术标准，直至验收通过为准。项目由甲方组织人员验收，并由乙方提供设备厂方的计量检测资料。

七、售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质量保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终生维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

5、售后服务：质保期内，全年提供 24 小时技术咨询及维修服务，设备若发生故障，以报修电话为准，乙方必须在1小时内作出响应并保证12小时内到达现场，24小时内恢复设备的正常运行；设备出现故障，免费更换损坏的零配件，免费提供维修服务。超过质保期的设备，终生提供维修（含维护）服务，全年提供 24 小时技术咨询及维修服务，设备若发生故障，以报修电话为准，乙方必须在1小时内作出响应并保证12小时内到达现场，24小时内恢复设备的正常运行，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备）。

注：其它按照乙方在投标文件中承诺的优于招标文件要求的服务执行。

八、双方的权利与义务

甲方的权利与义务

1、自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，向乙方提供必要的支持，协助乙方履行工作。

2、在履行合同时保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

3、可随时监督、检查乙方的工作进度、现场作业情况。

4、依据本合同约定按时支付合同价款。

乙方的权利与义务

1、严格按投标文件、合同约定完成本项目的全部内容。

2、对甲方提供的要求保密的相关资料负有保密责任。

3、设备发运时附相关技术资料，包括设备安装前对安装环境的要求、设备安装图、操作手册、应用指南和故障处理等。

4、向甲方技术人员及运行、维修操作人员进行培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止。

5、随时接受甲方的监督与检查。

6、提交进度付款申请表，要求支付进度款。

九、违约

1、甲方不能按时支付进度款，由甲方承担违约责任，每迟延支付一天，向乙方支付逾期支付部分万分之五的违约金。

2、因乙方原因，不能按时交付验收的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总价30%的违约金。

3、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》等法律法规执行。

十、争议

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

十一、不可抗力

1、不可抗力事故系指甲、乙双方当事人在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故,如战争，严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3、签约任一方由于受诸不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议；如果不可抗力事故的影响使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方征得对方同意可以解除本合同。

十二、保修期限

1、根据招标文件要求及投标承诺，待合同所供设备由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，并经甲方验收合格之日起开始计算质保期。

2、质保期为    年（自甲方验收单签字日期之日起计），具体按乙方投标承诺执行。在质量保修期内，除责任事故外，货物（含硬件系统、软件系统两部分）实行“三包”，乙方对货物（含软、硬件等）出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

十三、履约保证金

1、本项目履约保证金为合同价的10%，即人民币    元整（¥：    元）

采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免缴履约保证金。

2、履约保证金的缴纳形式：

2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3、履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

4、履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

5、不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

十四、合同的解除、转让、修改、补充

一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经甲、乙双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十五、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份。

十六、补充

1、合同文件组成及解释顺序：

①本合同；

②投标文件；

③中标通知书；

④相关技术规范、标准；

⑤招标文件。

甲、乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、本合同签订后，经甲、乙双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。

3、如乙方所供设备在供货、安装、调试及验收过程中发现技术参数及要求不符合招标文件规定要求的，则甲方有权视为乙方放弃中标资格，且履约保证金不予退还（如给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿）。

4、任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已付费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方无故解除合同的，除返还甲方全部已支付费用外，还应支付甲方合同总金额的10%作为赔偿。

5、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。

6、未经甲方书面同意，乙方不得部分转包或分包其应履行的合同项下的义务。

7、合同书写应用简体中文。甲、乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

8、甲、乙双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件（有关合同履行）的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在各方均认同的情况下可作为正式文件使用。

9、未尽事宜

合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

十七、合同的生效

合同订立时间：2025 年    月    日

合同订立地点：

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签章/签字）：    法定代表人或授权代表（签章/签字）：

联系电话：                             联系电话：

地址：                                 地址：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

技术需求：

一、▲视力筛查仪

1.适用人群：适用六个月儿童及以上人群。

2.操作模式：对焦后2s±1s秒自动拍摄。

3.测量模式：双眼同时测量，也可选择单眼测量。

4.测试距离：100cm±5cm。

5.筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距。

6.等效球镜度数测量范围：-9.00D至+7.00D,0.25D递增，精确度：0.25D 或0.01D两档可选 ±0.50D；柱镜度数测量范围：0至+3.00d 0.25D递增，精确度： -1.50D到1.50D ±0.50D。

7.测量瞳孔直径：4.0-9.0mm；轴位Axis:范围0°～180°，分辨率：1°，精度：±5°（0.1D～3.0D）。

8.测试距离提示：系统主动提示过远或过近，有具体数值显示。

9.目标固视：声音和闪烁灯光。

★10.显示屏幕：符合人体工程学设计，触摸液晶屏可调节翻转0-90°（提供说明书）。

11.供电方式：2节可充电可拆卸锂电池及交流电直接供电，设备低电量时方便随时更换电池。

★12.瞳孔定位方式：AI人工智能算法定位瞳孔。敏感性不低于93%，特异性不低于92%（提供相关证明材料）；

- 13.支持室内LED灯光下测试，无需刻意营造暗室环境。快速模式和高精度模式可选。

二、8通道中频治疗仪

1、显示方式：≥12寸触摸液晶显示屏。

2、输出通道：≥16通道；处方数量≥99种

3、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

4、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。

6、调制波形≥7种；调制方式≥6种

7、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

8、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA，输出强度分0～99级可调；输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

9、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

10、具有离子导入功能；具有过载保护功能，柜式一体机配备收纳功能。

三、超短波治疗仪

1、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。

2、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束。

3、治疗模式：连续和脉冲。

4、输出功率：分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%。

5、脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz；允差±10%；脉冲调制波形：方波。

6、调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%；脉冲调制度：100%。

7、输出线长度：≥1100mm，允差±10%；指示灯条：指示输出强度。

8、治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。

9、具有手动调谐功能；配备四个电子管。

- 四、上下肢自动训练仪

- 1、设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。

- 2、康复器上下肢输出扭矩为9.2 N·m≤最大扭矩≤16 N·m，具有三档助力调节 。

- 3、康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值。

- 4、康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。

- 5、康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

- 6、紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。

- 7、监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。

- 8、痉挛等级四挡可调，关闭，低，中，高；肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示

- 9、具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调

- 10、训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。

- 五、PT康复治疗床（带升降）

- 1、外形尺寸：1900×1150×440-780mm（允差±5CM）；床面尺寸：1900×1150mm

- 2、床面高度升降范围：440-780mm，

- 3、额定承载：≥225kg, 输入电压：220V 50HZ

- 六、PT凳

- 1、规格：58×58.5×40～50cm（允差±5CM）。

- 2、用途：治疗师座椅，高度可调。

- 七、直立架（2人）

- 1、结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架

- 2、材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵

- 3、参考规格(cm)：143×60×105（允差±5CM）；参考质量：≥30Kg

- 八、平衡杠（3米带板）

- 1、参考规格(cm)：335×86～118×75～104.5（允差±5CM），矫正板坡度15°

- 2、材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯

- 3、杠杆直径(cm)：Φ3.5；杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118

- 4、高度调节范围（cm）：75～104.5（允差±5CM）；矫正板坡度： 15°

- 九、训练用阶梯（双向）

- 1、材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架

- 2、扶手杠调节范围（cm）：0-25；扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70

- 3、梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝,深28cm

- 4、阶梯额定载荷(kg)： ≥135

- 5、参考规格(cm)：337×83×120～147

- 十、OT多功能训练车

- 1、操作面板调节范围：46cm～81cm（允差±5CM）；

- 2、材质：板材为环保免漆多层板，厚度18mm；脚轮尺寸为4寸；

- 3、组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成

- 十一、可调式磨砂板

- 1、沙磨板面积(cm)：93.5×72.5（允差±5CM）

- 2、沙磨板厚度(cm)：≥0.5

- 3、沙磨板角度调节范围：0～50°

- 4、附件品种和件数 4个品种，各1件    材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架

- 体操棒与抛接球立式

- 1、参考规格(cm)：40×40×101（允差±5CM）

- 2、参考质量：14.0Kg

- 3、结构型式：体操棒、抛接球、木架

- 4、材质：木制

- 5、体操棒规格(cm)： Φ3×100；体操棒数量：4个

- 6、抛接球直径(cm)： 20；抛接球数量：3个

- 十三、空气波压力治疗仪

- 1、单通道四路气压输出；具有阶梯压力设置功能

- 2、治疗仪时间设定连续运行或设定功能时间范围0～99min；步长1 min；

- 3、充气间隔时间调节范围0-90s，压力保持时间0-12s可调；

- 4、治疗模式：8种充气模式；

- 5、压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg；

- 6、极限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3 min；

- 7、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施；

- 8、急停开关 ：治疗仪提供电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序；

- 9、治疗仪具有治疗参数设置功能，可选择治疗模式、气囊类型、设置各腔室治疗压力、治疗时间；

- 十四、电动起立床

- 1、额定输入功率≥120VA。

- 2、控制方式：手柄点动控制。

- 3、床面离地高度：550mm，允差±50mm；外形尺寸（长宽高）：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm；桌面尺寸（长宽）：700×500mm，允差±20mm。

- 4、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°）；脚踏板：上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°） 。内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）。载重125kg持续时间1小时不变形，允差±10kg。

- 5、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。

- 6、床面额定载荷：135kg，允差±10kg；电动推杆最大推力≥8000N

- 7、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止；配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。

- 十五、▲体外冲击波治疗仪

- ≥10英寸真彩触摸显示屏；

- 2、工作压力：1～5.6Bar可调，步进为0.1Bar；工作频率：冲击探头碰撞频率1～25Hz可调，步长0.5Hz；

- 3、穿透深度：治疗头的最大穿透深度 30mm，误差不应超出±20%；

- 4、脉宽：输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；

- 5、冲击探头及子弹体的使用寿命≥200 万次。

- 6、冲击探头具有准直型和发散式两种治疗探头，标配6种治疗探头，满足不同的临床需求；

- 准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm；发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm；

- ★7、不同冲击探头的最大能量密度不同，最大能量密度≥5mJ/mm2（提供产品说明书）；

- 8、内置200种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；

- 9、自定义处方可新增、修改、删除患者治疗处方，可设置压力/次数/频率；

- ★10、阶梯压力强度：强度从设置值的X%逐渐递增到设置值（X%为阶梯压力），50%-90%可调，步长10%（提供产品说明书）；

- 11、内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估。完成治疗前疼痛评估后且治疗完成后，会自动弹出治疗后疼痛评估界面；

- 12、治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；

- ★13、有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大（提供产品检验报告）；

- 十六、生物光学显微镜

- 1、放大倍数：40X~1000X

- 2、防霉铰链式双目观察筒：倾斜30°，双目观察镜筒任意可360°旋转，双视度调节，双目瞳距：47~75 mm

- 3、CF大视场目镜：10X/φ18，视度可调±5；

- 4、CF平场消色差物镜：4X（0.10）,10X（0.25）,40X（0.6、弹簧），100X（1.25、弹簧、油）；

- 5、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，定位明确可靠；

- 6、机械载物台：右手控制，无凸出,可夹持双切片；

- 7、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏，对应于每个物镜的位置标记；

- 8、光源：长寿命、高亮度S-LED灯，亮度连续可调，节能、绿色、环保；

- 十七、电解质分析仪

- 1、测试项目：K、Na、Cl、Ca、pH

- 2、适用样品：血清、血浆、全血或稀释尿液

- 3、测量技术：离子选择性电极；

- 4、七寸彩色超大高清晰触摸屏（≥7寸），人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。

- 5、任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。

- 6、进样一次，可同时测量出K、Na、Cl、iCa、nCa、TCa、pH 五项七参数。

- 7、自动进样，自动定标，样品分析速度可调，从吸样到显示结果≤40秒，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，方便、快捷。

- 十八、全自动动态血沉分析仪（20通道）

1、测试原理：光电感应测试原理。

2、测试项目：用于红细胞压积（HCT）和红细胞沉降率（ESR）的测定。

3、测试通道数：≥20个；血沉测试范围:（0-160）mm/h。

4、血沉准确性误差: ±1mm；每个通道须独立并即插即用。

5、压积测试范围：0.2～1；重复性误差:≤3%；压积准确性误差:±0.03。

6、可自动存储血沉和压积的测试结果，至少可存储255组；液晶显示ESR曲线、HCT及ESR结果。

7、有数据管理、分析和报告软件；数据传输：RS-232接口，可支持HIS/LIS系统。

8、可打印动态血沉曲线；能与血流变联机配套使用，实现数据直接传输。

- 十九、手提式压力蒸汽灭菌器（内容积20L）

1、灭 菌 容 积：≥20L

2、最高工作压力：≤0.2Mpa；最高工作温度：≤130℃

3、超压自泄0.145-0.165Mpa；自胀式硅橡胶密封圈

4、浸入式电热管；双刻度二类读数压力表

5、蒸汽压力超过0.165MPa安全阀能自动释放过高压力，确保安全

6、全部采用（SUS304）不锈钢材料；具有特种设备(压力容器)制造许可证资质

- 二十、▲呼吸机（有创无创一体机）

- 1、适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持；

- 2、电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min；

- 3、采用≥7英寸液晶电容触摸屏；呼吸机整机重量≤5.7kg；

- 4、内置1块锂电池，工作时长≥320分钟；可选双电池，工作时长≥640分钟

- 5、本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间；

- 6、内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；

- 标配通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式、双水平气道正压通气、心肺复苏模式；

- ★7、支持升级成比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）（提供产品说明书关键信息页扫描件）；

- 8、可选高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度；

- 9、具有脱机辅助监测功能，可选脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程；

- ★10、支持升级SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果（提供产品说明书关键信息页扫描件）；

- 11、潮气量：20ml-4000ml；呼吸频率：1-100次/min；呼末正压：0-50cmH2O；吸气压力：1-90cmH2O；

- ★12、最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L（提供产品说明书关键信息页扫描件）；

- 13、最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s；压力支持：0-90cmH2O；PPS/PPV支持百分比：25-100%；

- 二十一、肺功能测定仪

1、产品用途：产品采用压差式流量传感器设计，适用于心肺、颅脑、腹、胸等手术前常规检查，体检、职业病普查，各种呼吸病人治疗效果评定等，适合基层医院外出巡回肺功能检查。

2、产品测试曲线：产品具有容量—时间曲线，容量—流速曲线（F-V）

3、预测公式：产品具有10种预测公式，且具有6种以上专门针对国人预测公式

4、产品具有ATPS自动转换至BTPS功能；产品具有各项检测指标反复进行测量且出具3次测试结果相比较功能；

5、产品具有支气管舒张试验功能及药前药后试验对比功能，可按常规检查患者的通气功能后，加做支气管舒张试验，且在用药后再重测FVC

6、数据上传功能：产品通过USB接口实现测量数据上传功能，并通过强大的PC机分析处理软件，对测量波形和结果进行回放、分析及打印，且测量数据具有存储功能，，并具备药前药后测量及对比功能。

7、产品具有40个以上测量参数，可升级根据用户需要增加测量参数

8、 检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC）、支气管舒张试验等；实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线等；质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级；推荐可接受度高的测量结果；

9、报告生成及打印模块：可实现报告单的预览及打印；

10、 产品配置内置热敏打印机，打印宽度≥110mm；可打印完整波形测量报告或300例以上非波形测量报告，VC、FVC、MVV测量结果及曲线，及相应的药后测量结果打印；同时具有PC端打印功能，可对测量结果进行A4纸打印， 具有多种报告打印功能，包括肺量计检查、支气管舒张试验等

- 二十二、成人雾化器

- 1、输入功率：≥50VA；最大雾化量：≥0.2ml/min

- 2、药液残留量：≤1.0ml；雾粒中位粒径：3.9μm±25% ，符合成人雾化要求。

- 3、雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是0.04MPa~0.1MPa；当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是0.1MPa~0.2MPa。

- 4、自由空气流量：≥3.5L/min；工作噪声：≤60dB(A)

- 5、按运行模式分类：间歇运行，开20分钟，停40分钟。

- 二十三、儿童雾化器

- 1、输入功率：≥50VA；最大雾化量：≥0.2ml/min

- 2、药液残留量：≤1.0ml，符合儿童雾化标准与安全；雾粒中位粒径：3.9μm±25% 。

- 3、雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是0.04MPa~0.1MPa，当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是0.1MPa~0.2MPa。

- 4、自由空气流量：≥3.5L/min；工作噪声：≤60dB(A)

- 5、按运行模式分类：间歇运行，开20分钟，停40分钟。

- 二十四、婴儿身长体重测量仪

- 1、毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高；

- 2、数据输出格式：提供RS232接口，方便连接电脑；也可以支持无线蓝牙传输；

- 3、自检测功能：具有开机自检功能，自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动平判定异常原因；

- 4、评价系统：提供后台评测系统，方便家长了解儿童的成长曲线和健康分析；

- 5、体重测量方式：双精密平衡压力传感器称重；身高测量方式：采用毫米波传感器加滑动挡板测量；

- 6、身高测量范围：20-105cm, 分度值：0.1cm；体重测量范围：0.1-60KG，分度值：0.01kg；

- 7、测重传感器：高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器；测量模式：5种测量模式任意切换,满足不同使用环境；

- 8、双液晶屏显示：采用两个LCD高清液晶屏显示（每个≥5寸）,待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、温度，大字体超高清显示，非常方便医护人员查看测量结果；

二十五、▲阴道镜

- 1、设备使用年限：≥10年

- 2、阴道镜工作站台面，要求无凹槽或杯槽以防藏污纳垢，以减少感染风险和清洁消毒难度；配置内嵌式键盘和鼠标托盘，节省设备空间。

- 3、高清摄像模块像素≥200万，输出FULL HD 1080P信号，成像系统水平分辨率≥1500TVL。

- ★4、支持1-80倍连续变倍（提供检测报告证明）；

- 5、有效操作距离：160mm-340mm，视场范围：≥Ø100mm(3X)，≥Ø15mm(18X)，景深：≥150mm(3X)，≥50mm(18X)。

- 6、镜头手柄后方按键具备定位宫颈口、采集图像、按时序对比图像功能。

- ★7、设备具有HDMI视频接口，与工作站集成一体，可供用户扩展显示镜头原始图像，无需通过转换器（提供检测报告证明）。

- 8、可提供高温高压消毒镜头手柄按键硅胶保护套，减少交叉感染风险。

- 9、能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量＞10幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

- ★10、具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作（提供检测报告证明）。

- 11、在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程。

- 12、提供智能阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议。

- 13、具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。

- ★14、产品软件具有图像反光处理功能，可实现光斑优化（提供检测报告证明）。

- 15、具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等操作，满足用户对软件操作可追溯的需求。

- 16、标配DICOM 3.0 数据交换接口，可支持下载病人信息，回传病人报告和图像；

- 17、支持局域网连接功能，支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。

二十六、▲血球分析仪

1、仪器整体要求：白细胞五分类和CRP联合检测须在一台仪器上完成，一体机设计。

2、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

3、进样模式：全血模式、末梢血模式、预稀释模式。预稀释模式下，仪器能自动加注稀释液，避免手工稀释带来的误差；预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。

4、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道。

5、研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等。

★6、进样方式：全自动进样，单管封闭进样，急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险（提供相关证明材料）。

7、进样器容量：≥40个，可随时添加样本；样本用量及检测速度：全血≤40μl，预稀释≤20μl；：全血样本最高检测速度≥60样本每小时。

8、可提供与仪器同品牌、原厂配套经CFDA注册的校准品、质控品，要求原厂校准品经CNAS参考实验赋值。需提供质控品、校准品的注册证、CNAS证书及完整的溯源体系报告。

★9、所投产品在省临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理（提供申报室间质评医院名单）。

10、CRP线性范围：0.2~320mg/L。

★11、为保证试剂耗量准确性，CRP试剂包装规格按人份数注册（提供试剂注册证）。

12、具备同品牌配套经过NMPA注册的质控品，为避免基质效应，质控品应包含人源基质组分。

13、操作系统：中文操作系统、中文报告，用户可自定义报告格式，储存不少于10万份样本的全部信息。

二十七、幽门螺旋杆菌检测仪（C14）

1、采用双道采集数据；自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果。

3、自动故障诊断；自动扣除本底计数；自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。

4、采用卡式进样，解决了上下传动和抽屉式进样带来的机械故障；所有线路板均高度集成，便于维护和维修。

5、操作方便，仅需插卡，无需按键就可自动完成测量；一机多用，凡14C标记的呼气试验均可测量。

6、本底计数率＜40 min-1；计数精密度：符合统计涨落的理论期望值；8小时稳定性误差≤10%；计数容量无限制。

二十八、磁振热治疗仪

1、额定输入功率：≥280VA。

2、磁场强度范围：≤38mT。

3、振动频率为50Hz，允差±1Hz；振动幅度为2mm～5mm。

4、具有六种治疗模式；开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃-55℃分四档可调，允差±3℃。

5、治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min，允差±5％。

6、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

7、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）；标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。

8、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。

二、 产品与服务要求

1、产品质量保证与要求

1.1 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：1年，在质量保修期内，除责任事故外，货物（含硬件系统、软件系统两部分）实行“三包”，乙方对货物（含软、硬件等）出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

2、付款方式

1、合同签订后预付合同价款的30%（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

2、所有设备安装调试结束，经甲方验收合格后付至合同价款的90%；

3、质保期满后一次性结清余款。

以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

（五）交付与验收

1、乙方应保证所供设备必须为全新配套原装的，技术上先进和成熟的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件要求、采购清单和投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同规定的质量、技术要求和性能的要求。

2、乙方向甲方提供设备供货清单。当设备到达交货地点后，甲方对设备数量和外包装进行验收，并签发“收到设备证明”文件。

3、乙方完成本项目的采购、运输、安装、调试、软件实施完成后试运行1个月后可向甲方申请项目验收。

4、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

5、甲方在收到乙方提交的项目验收书面申请后，将在15个工作日内安排测试，具体验收时间由甲方商定。

6、设备运行测试和验收

6.1甲方依据合同对设备品质进行逐项验收，工程师现场安装测试和仪器校正，提供中英文仪器使用说明书，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

6.2不合格的设备需无条件更换。

7、甲方在收到验收报告后一月内无故未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

8、项目验收不通过的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改；整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担（费用总额不超过本合同总价），同时乙方还应承担逾期交付对甲方造成的经济损失。

9、货物和系统调试安装标准:按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方响应文件的承诺，并且不低于中华人民共和国国家相关标准及行业标准，提供安装服务。

10、验收标准：应与设备原始样本技术资料及本合同、响应文件中技术部分一致，按设备厂家及国家有关技术规范和技术标准，直至验收通过为准。项目由甲方组织人员验收，并由乙方提供设备厂方的计量检测资料。

（六）售后服务

1、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、在质保期内，乙方应对货物（包括软件系统）出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、在质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过免费质量保修期的机器设备，终生维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

5、售后服务：质保期内，全年提供24小时技术咨询及维修服务，设备若发生故障，以报修电话为准，乙方必须在1小时内作出响应并保证12小时内到达现场，24小时内恢复设备的正常运行；设备出现故障，免费更换损坏的零配件，免费提供维修服务。超过质保期的设备，终生提供维修（含维护）服务，全年提供 24 小时技术咨询及维修服务，设备若发生故障，以报修电话为准，乙方必须在1小时内作出响应并保证12小时内到达现场，24小时内恢复设备的正常运行，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备）。

三、交货时间、地点

1、交货期或交付使用期：供货总周期30日历天。本项目具体供货批次、供货时间、供货数量均以招标人通知为准，收到招标人通知后5日内中标人需将全套设备运送至招标指定的各地点并由专业人员安装调试到位。安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

### 2、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

### 四、其他

### 1、安装调试要求

中标方应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解招标方关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

（1）中标方负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因箱体及仪器倾倒掉落导致安全事故，中标单位负责处理，并由中标单位承担相应的赔偿责任。

（2）调试过程中需使用的工具、设备、耗材和运输费用均由中标方承担。

（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标方负责完成。具体实施前,应先经招标方同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（5）所有设备应按照国家有关技术标准，符合《医用电气系统系统安全要求》，《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》在制造厂商检查、试验合格后，以确保相关运行性能、安全性能及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

（6）使用腾讯地图或百度地图等坐标拾取器准确提供安装所有设备的位置经纬度信息。

（7）完成相关安装表格的填写制备。

### 2、其他要求

（1）投标人业绩

投标人应具有一定的项目实施经验，积极保障本项目按照时序进度顺利进行，具有类似项目业绩的投标人优先。

（2）质保期

投标人承诺在设备免费质保期为一年的基础上，质保期长的投标人优先。

（3）技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案，包括但不限于以下内容：

4.1实施方案

根据各投标人提供的项目整体实施方案、实施成效、生产厂家的技术和服务支持能力、投标人本地化实施团队、质量保证措施、供货时间等进行综合评价。

4.2培训方案

根据投标人提供培训方案并开展培训（包括培训内容、培训计划、培训团队训、培训时间等），根据培训时间安排的合理性、培训内容、计划明确、是否符合用户实际需求的合理性、可行性、针对性等进行综合评价。

4.3售后服务方案

根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）是否完整合理、可行性是否高等进行综合评价。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目采购包均选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于中小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为中小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、强化政府采购异常低价审查

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评标标准

本项目评分总分值为100分。

（1）有效投标报价：

①投标报价符合招标文件、招标答疑的要求。

②投标人的投标报价不高于最高限价。

注：有效投标报价的投标文件进行评审。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1、采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 投标人 业绩 | 6分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过核心（▲）产品业绩的，每提供任意1个核心（▲）产品得1分，最高得6分。未提供此项内容不得分。 注：（投标时提供合同复印件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。） |
| 3 | 技术响应 | 45分 | 投标人所投设备型号产品技术参数及要求完全响应招标文件项目需求中技术参数及要求的，得满分45分；带有标★号的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣2分；未有标★号的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣0.1分，扣完为止。 注：（1）以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 - 带有★号的技术要求为必须项，须按招标文件要求提供相关证明材料并加盖供应商单位公章（根据项目需求提供相应的产品彩页或注册证或技术白皮书或检测报告或生产厂家盖章的技术参数等），未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的，视为负偏离。 - （各供应商须在提供相关的证明材料中标注出标★号的技术要求，证明材料中不能提现的，评审是不予认可。） （3）投标供应商须保证所填写参数的真实性并对所填参数负责，如若存在技术参数虚假响应情形的，一经发现则取消其投标资格，终止合同并没收履约保证金，并记入不良记录，赔偿对采购人造成的损失。 |
| 4 | 实施方案 | 7分 | 评委根据各投标人提供的项目整体实施方案、实施成效、生产厂家的技术和服务支持能力、投标人本地化实施团队、质量保证措施、供货时间等进行综合评价： 实施方案合理、细致，优于项目需求的得7分； 实施方案符合项目需求的得4分； 不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 5 | 培训服务 | 6分 | 根据投标人提供培训方案并开展培训（包括培训内容、培训计划、培训团队训、培训时间等），根据培训时间安排的合理性、培训内容、计划明确、是否符合用户实际需求的合理性、可行性、针对性等进行综合评价。 方案合理、细致，优于项目需求的得6分； 方案符合项目需求的得3分； 不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 6 | 售后服务方案 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）是否完整合理、可行性是否高等进行综合评价。 方案合理、细致，优于项目需求的得6分； 方案符合项目需求的得3分； 不满足或不提供得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

3、其他

（1）评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

（2）评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

（3）采购人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（4）评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效票处理。各项汇总时，取所有主观分评委打分的平均值。每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

（5）如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，须重新招标。

（6）在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

（7）评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值，并以0.1分为一个计分单位。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

# 第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（投标产品有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》、投标人的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术参数响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术文件

十六、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

十七、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。

主要专业技术能力有：                 。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

投标产品有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》、投标人的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城经济技术开发区社会事业局

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）组织的采购编号为        ，（项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、采购清单报价表

| 序号 | 货品名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价 （元） | 投标品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视力筛查仪 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8通道中频治疗仪 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 超短波治疗仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 上下肢自动训练仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PT康复治疗床（带升降） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PT凳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 直立架 （2人） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 平衡杠 （3米带板） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 训练用阶梯（双向） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | OT多功能训练车 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可调式磨砂板 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 体操棒与抛接球立式 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 空气波压力治疗仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电动起立床 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 体外冲击波治疗仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 生物光学显微镜 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电解质分析仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 全自动动态血沉分析仪（20通道） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 手提式压力蒸汽灭菌器（内容积20L） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 呼吸机（有创无创一体机） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 肺功能测定仪 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 成人雾化器 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 儿童雾化器 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 婴儿身长体重测量仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 阴道镜 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 血球分析仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 幽门螺旋杆菌检测仪（C14） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 中频治疗仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 磁振热治疗仪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 人民币（大写） 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括（但不限于）设备费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，招标文件另有规定的除外。投标报价不得高于控制价。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 交验方式 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年      月   日

## 十四、开标一览表

项目编号：JSZC-320991-RHZX-G2025-0017

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城经济技术开发区社会事业局医疗设备采购项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                      （电子签章）              日期： 年 月 日

- 技术文件等

十六、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

为营造盐城经济技术开发区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新中国政府采购网、盐城市政府采购网、盐城经济技术开发区公共资源交易服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十七、根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。