# 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | ▲（27个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液分析流水线 | 1套 | 0 | ★3个 |
| *2 | 生化免疫流水线 | 1套 | 3个 | ★2个 |
| 3 | 全自动尿液分析系统 | 1套 | 2个 |  |
| 4 | 血细胞分析仪（另加CRP） | 1台 | 2个 | ★1个 |
| 5 | 全自动血凝仪 | 1台 | 2个 |  |
| 6 | 生物安全柜（双人位） | 1套 | 1个 |  |
| 7 | 粪便分析仪 | 1台 | 3个 |  |
| 8 | 低速离心机 | 2台 | 2个 |  |
| 9 | 生物显微镜 | 1台 | 3个 |  |
| 10 | 电解质分析仪 | 1台 | 1个 |  |
| 11 | 血沉仪 | 1台 | 2个 |  |
| 12 | UPS | 1台 | 1个 |  |
| 13 | 单门医用冰箱 | 5台 | 1个 |  |
| 14 | 双门医用冰箱 | 12台 | 2个 |  |
| 15 | 低温医用冰箱(100L) | 2台 | 2个 |  |
| 注：标注*的生化免疫流水线为本项目的核心产品 |  |  |  |  |

# 品目1 血液分析流水线

1、系统功能：

- 1.1血液分析流水线由全自动血细胞分析仪、全自动特定蛋白分析仪、全自动糖化血红蛋白分析仪和灵活摆放配置的多用途系列轨道组合，可上线组合而成的全自动血液分析工作站，为血液学实验室提供更多效率化组合方案。

2、全自动血细胞分析仪

2.1 分析原理：核酸荧光染色技术、流式细胞技术、红色半导体激光

2.2 进样模式：手动模式、自动模式

2.3 样本模式：全血模式、预稀释模式、低值白细胞模式、样本研究模式

2.4 检测模式：CBC、CBC+DIFF、LW、BF

★2.5 检测速度：≥100测试/小时

2.6 样本用量：88ul全血（全血模式）、20ul全血+120ul稀释液（预稀释模式），允许偏离±20%

2.7 抗凝剂：EDTA-2K

2.8 采血管种类：紫色头盖管

2.9 推荐采血量：1ml采血管、≥100ul末梢全血（全血模式）、≥20ul末梢全血（预稀释模式）

2.10 血液分析参数：不低于29项报告参数，10个图形报告，其中7个散点图，3个直方图

2.11 体液分析参数：不低于1个直方图，2个散点图，7项体液报告参数和10项体液研究参数

2.12 试剂存量报警：具备，软件支持

2.13 校准类型：配套校准品补偿系数调整

2.14 环境温度要求：5℃～40℃

2.15 数据储存：≥200000条

2.16 仪器故障报警：具备，故障代码支持

2.17 质控方式及文件：具备多浓度水平监控，L-J,X-bar,X-barM；不低于20个文件，每个文件300个数据

2.18 操作系统：不低于Windows 7版本

2.19 电源：200V-240V，50Hz-60Hz

2.20 最大耗电量：≤420VA

2.21 重量：≤60kg

3、特定蛋白分析仪

3.1 检测原理：速率免疫散射比浊法

★3.2 检测速度：≥100T/H

3.3 样本类型：支持全血、预稀释血等

3.4 CRP检测范围：全程CRP（0.5-420mg/L）；SAA检测范围：3.0mg/L～290.0mg/L

3.5 测试通道：≥4个

3.6 准确度：±10%以内

3.7 线性相关系数r：优于0.99

3.8 重复性：≤10 mg/L，SD≤0.5mg/L；＞10 mg/L， CV≤5%

3.9 稳定性：±10%以内

3.10 通道一致性：±5%以内

3.11 温度控制：准确度在设定值的±0.5℃范围内，波动度不超过0.5℃

3.12 携带污染率：≤0.5%

3.13 加样准确性和重复性：加样准确度≤±5%，CV≤2%

3.14 最小全血吸样量：≤7μL

3.15 检测光源：半导体激光

3.16 比色杯：可循环使用，使用到达一定次数后更换

3.17 具备休眠功能，可24小时开机

3.18 具备抗原过剩提醒功能，可避免假阴性结果对诊断干扰

3.19 封闭试剂冷藏仓，保证试剂稳定性

3.20 质控功能：提供质控控制限和多规则质控两种质控方式，可显示并打印质控图

3.21 多点定标曲线一键读取，检测结果可溯源

3.22 全血模式支持HCT校准，确保全血与血清结果一致

3.23 日常维护功能：操作方便，故障率低

3.24 具备USB网口等多种通讯接口，方便数据传输，可实现LIS双向通讯功能

3.25 结果存储量：≥15000个测试结果

3.26 操作方式：彩色触屏，屏幕≥10吋

3.27 可外接条码扫描仪，支持条形码识别功能

3.28工作条件：10℃～35℃；相对湿度30%～85％

4、糖化血红蛋白分析仪

4.1 检测原理：离子交换高效液相色谱法

4.2 检测项目：糖化血红蛋白HbA1c

★4.3 检测速度：≥30T/H（变异模式）

4.4 样本类型：全血样本、预稀释样本

4.5 样本装载量：一次性装载≥50个样本，支持连续进样

4.6 急诊位：具备

4.7 样本进样量：全血8μL、预稀释150μ，允许偏离±20%

4.8 实际用血量：全血4μL（根据实际情况确定是否需要分析用血量或单独备注分析用血量）

4.9 样本混匀：样本颠倒混匀

4.10 参考样本容器：Φ12～13mm×75mm抗凝采血管；2mL样品杯：Φ16mm×38mm

4.11 精密度：CV≤1%

4.12 线性范围：NGSP3.5%～20%，允许偏离±20%

4.13 获得认证及报告单位：NGSP和IFCC

4.14 检测波长：双波长，如：415nm/500nm

4.15 色谱柱使用次数：≥3000次

4.16 样本录入方式：旋转扫描样本管、手动录入

4.17 LIS功能：支持双向LIS

4.18  人机交互功能：彩色触屏，无需外接电脑

4.19 结果存储：≥6.5万条

4.20打印机：内置热敏打印机

4.21 仪器使用期限≥10年

# 品目2 生化免疫流水线

1、系统功能

- 1.1全自动生化免疫流水线是由全自动样本处理系统、全自动化学发光免疫分析仪和全自动生化分析仪连接组成，配套实验室智能化系统软件，为实验室提供一款占地面积小、生化免疫分析设备性能优异的全自动生免流水线。

- 1.2全自动样本处理系统包含进出样模块、开盖与血清质量识别模块和缓存与调度模块；可根据实验室需求自由搭配流水线上的分析模块，具有可扩展和重新组合的功能，可拼接多个生化或免疫分析模块，可接入全实验室智能化流水线。

2、全自动生化分析系统模块

★2.1 生化单模块测试速度（测试/小时）：≥2000

2.2生化系统具有可扩展和重新组合的功能，可拼接 4 个生化模块，可接入 TLA 全实验室流水线。

2.3 ISE模块测试速度（测试/小时）：600或1200

2.4 HbA1C机内溶血：有

2.5 试剂位（个）：≥130

2.6 同时可上项目数：≥130

2.7 试剂自动装载：具备

2.8 试剂瓶：连体瓶

2.9 试剂冷藏温度（℃）：2℃-8℃之间

2.10 样本进样方式：轨道、圆盘，或轨道+圆盘

2.11 带冷藏的定标质控位：具备

2.12 样本量范围与递增量：1～25μL，0.1μL递增

2.13 试剂量范围与递增量：10～150μL，1μl递增

▲2.14 反应液混匀方式：非接触式超声波

2.15 反应体积范围：70μL～180μL

2.16 反应盘孵育方式：空气浴、水浴、油浴、固体直热、固体恒温槽或液体恒温槽

2.17 反应杯：塑料

2.18 温控范围：温度范围37±0.3℃，波动范围±0.1℃

2.19 吸光度线性范围（Abs.）：0～4

2.20 波长范围（nm），个数：340～800nm，≥10个可供选择

2.21 光源类型：脉冲式氙灯、卤素灯或LED灯

2.22 光源寿命：≥20000h

3、全自动化学发光免疫分析仪模块

3.1 模块化全自化单管式

▲3.2 系统采用磁微粒吖啶酯化学发光反应原理。

★3.3 单机检测速度≥600测试/小时

3.4 首个结果最快出结果时间≤10min

3.5 支持级联拓展2～4个相同分析模块

3.6 支持接入实验室流水线

3.7 支持仪器自动重测和急诊插入优先检测

3.8 轨道式进样，同时放入≥100个样本，可连续添加样本

3.9 仪器试剂位≥30个，试剂仓冷藏温度2～8℃

3.10 采用独立的机械模块，试剂盒不停机加载

3.11 样本采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

3.12 样本针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能

3.13 仪器最小加样量≤5μL

3.14 非接触式混匀

3.15 采用一次性反应杯，倾倒式添加，可以一次性装载≥3600个；反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束。

3.16 底物液、清洗液均有两套备份，支持不停机更换。

3.17 采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用

▲3.18 检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留，处理耗材无风险

3.19 自动开关机功能：具备

3.20 可以跟LIS系统进行单项和双向通讯连接

3.21 仪器使用期限≥10年

# 品目3 全自动尿液分析系统

1、产品要求：一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。

2、测试原理：尿干化学采用图像扫描分析技术；尿有形成分分析采用平面鞘流及数字成像自动识别技术。

3、检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值参数（ACR比值）、蛋白质和肌酐比值（ PCR比值）；有形成分自动识别测试项目≥25项；理学：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压≥5项；红细胞形态学≥4项报告参数。

▲4、检测速度：干化学测试模式≥300个/h；有形成分测试模式≥120个/h；联合测试模式≥120个/h

5、试纸仓容量：≥500条试纸

6、拓展联机功能：可两台联机成模块化流水线进行测试

7、拓展功能：可进行脑脊液、胸腹水、妇科分泌物等体液检测项目

8、急诊测试：可进行单个样本的急诊测试

9、密闭样本采样：支持密闭样本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖

10、图像显示功能：可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面。

11、有形成分拍图量：≥2000帧/样本

▲12、原图查询功能：可显示并存储有形成份的真实全景图片，支持视频回放以及单帧回放

13、存储与查询：≥40万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失

14、报告打印：可同时打印尿干化学及有形成分的检测结果，并显示有形成份真实图像

15、数据接口：具有与实验室信息系统进行通信的数据接口，可与实验室信息系统进行通信互联

16、输入输出端口：具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口、视频输出口、音频输出口

17、试管位号与试管架号自动检测：分析系统可自动识别试管位号与试管架号

18、样本量检测：采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示

19、制造商提供自有或第三方经NMPA注册的体液质控品，以保证检测结果的精确度和重复性；尿有形成分至少能提供具有检出限、阴性、低浓度、中浓度和高浓度五种水平的尿有形质控液。

# 品目4 血细胞分析仪

1、检测原理：激光流式技术结合荧光染色技术

- 2、检测参数：报告参数≥30个，直方图≥2个，散点图≥4个

- ★3、单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥90样本/小时

▲4、异常细胞检出下限＜1%，能够发现早期白血病

5、样本类型：静脉全血、预稀释血、末梢微量血等

6、可以对脑脊液、胸水、腹水、滑液等体液进行红细胞和白细胞计数，且可以对体液中白细胞分类

▲7、有核红细胞检测功能：采用核酸荧光染色法进行定量检测，但无需单独通道和单独试剂，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。

8、全血用血量：全自动进样、开盖模式手动进样时用血量均≤100ul，预稀释模式用血量≤20ul

9、校准品：提供自有或第三方经NMPA注册的校准品，包含低值血小板校准品。

10、提供自有或第三方经NMPA注册血液分析质控品，质控品的主要成分要是人血红细胞，人血白细胞、类血小板物质，或采用

- 11、体液质控：提供自有或第三方经NMPA注册的体液质控品

- 12、 线性范围（静脉血）：需优于白细胞：0～400×100/L；红细胞：0-8×1000/L；血小板：0～5000×100/L

- 13、正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞：≤3.0%；血小板：≤5.0%

14、智能管理软件：包含复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能、自动审核功能，且可提供多中心自动审核评估文章作为凭据。

- 实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，10min在线反馈结果。

# 品目5 全自动血凝仪

1、检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法等

2、检测参数：开展PT/APTT/TT/Fbg, 凝血因子，AT，D-二聚体，FDP，vWF，蛋白C，蛋白S，狼疮抗凝物LA，血小板聚集功能检测试剂等项目。

3、检测速度：PT检测速度≥180测试/h；D-二聚体检测速度≥90测试/h。

4、检测通道个：≥10，凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有≥10个检测通道。

▲5、检测波长：≥5个，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，可提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。

6、HIL样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血（H）、黄疸（I）或脂血（L）标本，并给出准确结果。

7、进样：全自动进样架方式进样，具有盖帽穿刺功能。

8、样品位：≥50个，连续循环进样。

9、试剂位：≥45个，其中试剂冷藏位≥40个，并采用倾斜设计。

10、反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列。

11、急诊位：专用急诊位≥5个。

12、检测针、样本针：各自独立。

13、同时测定项目：可同时测定项目数≥60个。

14、质量控制：符合国家及行业标准

15、纤维蛋白原测定方法：仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法。

16、所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现全开放。

17、试剂信息读取：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。

18、自动分析功能：自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标。

▲19、血小板聚集实验：可全自动检测血小板聚集项目，包括AA、ADP、胶原蛋白、肾上腺素、瑞斯托霉素等，无需另外购置血小板聚集检测设备，实现一机多能。

20、可实现全自动的混合交叉实验（APTT纠正实验），协助判断APTT延长的原因是凝血因子缺乏或者非特异性凝抑制物的存在。

21、提供凝固曲线波形分析：根据对凝固曲线的求导分析，在不增加实验室的额外成本情况下提供更多止凝血系统疾病的信息。

# 品目6 生物安全柜

- 分类：A2型，30%外排，70%循环

- 外部尺寸≥1500mm×700mm×2000mm

3、内部尺寸≥1300mm ×600mm×660mm

4、台面距离地面高度：尺寸可根据要求订制修改

5、风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s，再此基础上允许误差±10%

6、系统排风总量：≥500m³/h

7、额定功率：≥1500VA（包含操作区插座负载，总负载1000VA，单个插座功率500VA）

8、噪音等级：≤70dB（A）

9、照明：≥10000LUX

▲10、过滤效率：高效过滤器，对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99%。

11、重量：≤350KG

12、使用人数：1～2人

13、生物安全性：

13.1 人员：碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应优于1×105

13.2 产品：菌落数≤5CFU/次

13.3 交叉污染：菌落数≤2CFU/次

# 品目7 粪便分析仪

1、产品用途：用于粪便样本全自动检测。

2、工作原理：样品架上标本拍摄性状图片、稀释并分散粪便标本、对显微镜下玻片上粪便常规形态学影像拍照，并对固相免疫学或干式化学法检测试纸的检测结果进行拍照、数据储存，提供临床判断的依据。

3、检测项目：包含物理学检测项目和化学检测项目，物理学检测项目：大便常规标本的颜色、性状等；化学检测项目：隐血检测（隐血免疫（Hb/Tf）双联检测试剂盒、便隐血（FOB）检测试剂盒）、轮状病毒和腺病毒检测（轮状病毒（A群）抗原检测试剂盒、轮状病毒（A群）/腺病毒抗原检测试剂盒）、幽门螺旋杆菌、钙卫蛋白检测，可扩展其他检测项目。

▲4、全程自动化：自动进样退样，自动稀释、自动混匀、自动集卵、自动取样、自动涂片盖片、显微镜自动高低倍镜转换，自动调焦、自动拍照上传，自动管路清洗。检测卡自动载入、自动加样、自动判读镜检和检测卡结果、自动弃卡。全程无需人员值守，无需直接接触标本。

5、样本稀释混匀：自动穿刺注入稀释液，稀释液量可根据标本量及浓稠程度进行调整，调整范围为0.5～9.0ml，稀释液加入准确性的误差15%以内，以优化满足所有标本的检测要求，尤其满足虫卵标本的集卵要求。

▲6、全自动镜检：自动加样至计数板，自动涂片和盖片，低高倍镜（物镜10×，40×）自动转化，拍摄视频及多张图片，软件自动分析、选取最清晰的图片上传，自动生成报告单。

- 非流动计数池技术：仪器自动滴样至计数板固定位置，自动推片、盖片，有效固定标本并压缩标本厚度，保证对焦效果，避免标本重叠、镜头污染和交叉感染。

- 8、内置显微镜：采用高端进口显微镜，可自动对焦，自动进行低倍镜（×10）和高倍镜（×40）切换，低倍镜可拍摄标本全貌，高倍镜可选择≥5个视野，进行多焦距采集高清晰图片和拍摄视频。视野数和拍摄图片数量均可设置。

9、全自动物理学检测：实现自动镜检自动拍照装置对粪便颜色、性状检查，并自动调焦（也可手动对焦），拍照保存。检测卡自动载入、自动加样、自动拍照，自动判读检测卡结果、自动弃卡。

10、化学指标检测判读准确性：自动判读检测结果，符合性不低于人工判读结果的95%。

11、进样方式：样品架循环式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样1～40个,采样瓶自动推入、自动退出，可实现人机分离操作。

12、检测速度：标本随到随检，预留≥5个急诊位，批量检测速度≥60 测试/h。

13、检测灵活性：≥四通道，可加载化学检测卡和计数板，可自定义通道内容，最多一次放置化学检测卡和计数板≥100个，自动送卡和卸卡，不停机加卡。

14、检测项目自由组合：根据不同样本检测需要，可实现 1～6个项目自由组合，同一标本最多可同时进行6项化学检测。

15、多种采样瓶可选：配备多种采样瓶，可根据患者年龄、粪便类型选择。患者自行取样，仪器自动加入稀释液，机械臂带动取样铲旋转，确保标本有效混匀。

16、采样瓶全封闭：采样瓶全封闭设计，仪器穿刺加稀释液及加样，操作人员无需与标本直接接触，保证生物安全，避免交叉感染。

17、采样瓶集卵功能：采样瓶内部有过滤网结构，可有效分离诊断信息与非诊断信息。底部有集卵槽，虫卵等诊断信息在重力作用下先沉降到集卵槽，取样针穿刺后延伸至集卵槽底部取样，可提高寄生虫卵检出率。

▲18、全封闭结构：检测过程全封闭，标本瓶原始管上机，自动稀释，穿刺取样，仪器内部实现全自动镜检和化学检测，采样瓶、计数板、检测卡均为一次性使用，自动退至封闭废弃仓，标本不与外界直接接触。

19、清洗功能：仪器内置空气净化装置，配备专用清洗液，内外联合冲洗装置，全程无臭无污染，确保不交叉污染，不堵塞管路。

20、报警系统：检测卡缺失提醒、废弃仓满提醒、清洗液、稀释液不足、电机故障提醒。

21、信息化：友好的人机对话界面，操作简单，直观，浏览病例方便，快捷。可与医院 LIS 系统相连，实现病例管理的信息化，标准化。

22、图文并茂的详细检测报告，检测报告包含患者基本信息，物理学检测结果，化学检测结果，粪便外观图片，低倍镜、高倍镜图片，检测卡图片。结果打印可以选择仪器自动生成的报告也可根据情况选择图片手动生成报告。

23、检测仪器、配套自有或第三方试剂和计数板均需取得产品注册证。

# 品目8低速离心机

1、最高转速≥5500r/min

2、转速精度≤±10r/min

3、最大相对离心力≥4500xg

4、可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增。

▲5、最大容量：4×700ml，一次性至少可分离25支50ml、75支15ml尖底离心管、150支5/7ml采血管，120孔自动脱帽适配器。

6、定时范围：1s-99min59s、1 min-99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式。

7、加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态。

8、驱动系统：交流变频电机驱动

9、控制系统：≥7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）高清触摸屏控制；可快速设置转速或离心力，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。

10、可以设置≥100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性。

11、可选中≥5组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。

12、自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。

13、材质：离心腔采用316L不锈钢；转子、吊篮采用7075-T6航空级锻造铝合金，或采用其他更优材质。

▲14、可配备经第三方检测机构（通过国家CMA认证）检测认证的气密性圆杯/方杯,有效防止气溶胶及液体外泄，并可高温高压灭菌。

15、点动功能：具备

16、转子识别：具备

17、净重：≤100kg

18、配置要求：120孔自动脱帽转子（最高转速4000r/min，最大相对离心力3300xg）

# 品目9生物显微镜

1、工作条件：配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、光学系统：UIS2光学矫正系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。

3、载物台：钢丝传动，无齿条结构；载物台高度≥140mm；机械固定载物台（W×D）：≥200mm×150mm；移动范围（X×Y）：75mm×50mm；载物台XY移动可锁定

4、调焦机构：载物台高度调节（粗调15mm），可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度2.5μm。

5、聚光镜：内置孔径光阑；

▲6、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时；高色彩还原。

7、三目观察筒：瞳距调整范围不小于45～75mm，倾斜角度为30°，带屈光度调节；目镜：10×，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。

8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。

9、物镜：平场消色差物镜4×（N.A.≥0.1）、10×（N.A.≥0.25）、40×（N.A.≥0.60）、100×O（N.A.≥1.2）

10、防霉装置：三目观察筒、目镜、物镜做抗菌、防霉处理。

# 品目10电解质分析仪

1、检测样品：血清、血浆（全血）、或其他体液。

2、检测项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH、TCO2、nCa、Tca、AG

▲3、自动进样：配备不小于25位进样系统(不少于20个样本,2个质控,1个急诊,1个清洗)

4、测量方法：采用ISE离子选择性电极法，TCO2采用量压法

5、测量范围、分辨率和重复性误差：

| 名称 | 测量范围(mmol/L) | 分辨率(mmol/L) | 重复性误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 0.50-15.00 | 0.01 | CV≤1.5% |
| Na+ | 30.0-200.0 | 0.1 | CV≤1.5% |
| Cl- | 30.0-200.0 | 0.1 | CV≤1.5% |
| iCa2+ | 0.10-5.00 | 0.01 | CV≤1.5% |
| PH | 4.00-9.00 | 0.01 | CV≤1.0% |
| TCO2 | 4.0-70.0 | 0.1 | CV≤3.0% |

6、功能特点：

6.1 长寿命组合式离子选择性电极，铝合金全屏蔽抗干扰技术，采用巧妙的流路设计，配合多种检测传感器，使用方便。

6.2 无引线组合式离子选择性电极，超量氯化银电极的采用，降低早期失效的现象发生。所有电极采用全密封技术，提高了电极的稳定性。

6.3 采用嵌入式处理器，仪器所有的测试、校准、电极状态监测等全部由程序控制。仪器配置了各种智能化的监测传感器，可以检测样品、气泡、废液溢出报警、标准液耗尽报警。

6.4 仪器采用国际通用校准方法，并采用专用的质控分析程序，可对批间和日间质控测量后给出包含均值（X）、标准差（SD）和变异系数（CV）的质控报告。

6.5 通过ISO9001：2015及ISO13485：2016质量体系认证。

6.6 232通讯接口：具备，可以和外部计算机及管理软件通讯，可方便地手动查询数据。

# 品目11血沉仪

1、测量项目：血液红细胞沉降率测定（测量范围：0～150mm/h）

2、测量方法：红外检测

3、系统功能：数据查询、病人编号、温度校正、异常报警、断电保护

4、分析时间：30分钟和60分钟选择（取样间隔：3min）

5、分析通道：≥40个（同时装载最大40个样品分析）

6、分析容量：最大80个测试/小时

7、装载型式：随时测量

8、温度修正：自动修正至 18℃时结果

9、分析结果：魏氏法血沉值（mm/h）

10、结果分辨率：不低于1mm/1h 和 1mm/2h

▲11、抗凝血液高度范围：45mm～60mm

▲12、压积测量范围：0.20～1.00

13、测试符合率≥90%

14、重复性：SD≤1.5mm/h（当血沉值≤10mm/h）；CV≤15%（当血沉值≥10mm/h）

15、通道一致性：SD≤1.5mm/h（当血沉值≤10mm/h）；CV≤15%（当血沉值≥ 10mm/h）

16、读数精度：不低于0.2mm

17、显示：≥7 寸彩色液晶触摸屏

18、通讯接口：RS232C 串行接口

19、打印：内置热敏打印机

品目12 UPS

- ▲1、额定功率≥20kVA/18KW

- 2、输入输出模式：单进单出&三进单出

- 3、输入电压：380V/220V

- 4、50%负载延时≥30分钟

- 5、最大并机3台

- 6、电池电压≥190V

- 7、运行环境温度：0～40℃

- 8、噪声≤50dB

- 9、保修期≥3年

# 品目13单门医用冰箱

1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz

2、样式：立式，单门

▲3、有效容积≥330L

4、箱内温度范围：2～8℃

5、箱体材料：预涂板

6、内胆材料：高光HIPS

7、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡

8、碳氢制冷剂，制冷效率高，节能环保

9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃

10、采用内置把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力

11、按键屏功能：微电脑控制，标配LED按键显示屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色

12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警

13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次

14、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物 品存储安全

15、采用高性能蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快

16、强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性

17、采用高性能保温材料，保温效果更卓越

18、采用高效压缩机，动力强劲

19、整机低噪音运行，且配置了减噪措施

20、镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好

21、配置 LED 照明系统，视物更清晰

22、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块

23、配置4层4个高度可调浸塑搁架

24、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全

25、箱体底部配2个万向轮+2个定向轮+2个底脚，便于移动和安放

# 品目14双门医用冰箱

1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz

2、样式：立式，双门

▲3、有效容积≥1000L

4、箱内温度范围：2～8℃

5、箱体材料：PCM板

6、内胆材料：预涂铝板

7、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡

8、无氟制冷剂，制冷效率高，节能环保

9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置6个温度传感器，确保运行状态安全稳定。适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃

10、采用内嵌一体式把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力

11、按键屏功能：微电脑控制，标配宽幅面膜屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色

12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、断电报警、远程报警

13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警，闪烁报警1秒/次

14.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物 品存储安全

15、采用高性能蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快

16、采用高性能保温材料，保温效果更卓越

17、采用高性能压缩机（1台），动力强劲

18、整机低噪音运行，且配置了减噪措施

19、镀膜玻璃门，防凝露效果好

20、标配温度记录+USB接口

21、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时

22、产品无霜设计，热气化霜，冷凝水自动蒸发，便于日常维护

23、强制风冷设计，箱内温度更均匀稳定

24、配置LED 照明系统，视物更清晰

25、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块

26、配置6层12个高度可调浸塑搁架

27、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全

28、箱体底部配6个万向轮+2个底脚，便于移动和安放

# 品目15低温医用冰箱

1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度≤83%，电压：220V±10%，频率50±1Hz

2、样式：立式，单门

▲3、有效容积≥140L

▲4、冷冻温度-10℃～-25℃

5、箱体外壳材料：PCM板

6、内胆材料：HIPS板

7、无氟制冷剂，节能高效

8、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-10℃～-25℃范围内，显示分辨率0.1℃

9、采用一体式把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力

10、按键屏功能：微电脑控制，标配LED屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色

11、多种声光报警功能：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电子温控器

12、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次

13、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全

14、采用高效压缩机，动力强劲

15、采用高效蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快

16、保温材料：无CFC 聚氨酯发泡

17、加厚保温层设计，采用高性能保温材料，保温效果更卓越

18、箱体发泡层厚度≥75mm

19、配置4个冷冻抽屉，1个冷冻半抽屉

20、配置2个底脚

21、安全门锁设计，感知随意开启，使用更安全，可以选配外挂锁

22、配置LED 照明系统，视物更清晰

23、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块