招　标　文　件

项目名称：南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目
项目编号：JSZC-320614-NTWL-G2025-0034
南通万隆工程管理有限公司
2026年1月6日

总  目  录

投标邀请…………………………………3 
投标人须知………………………………6 

合同文本…………………………………17
采购需求…………………………………33
评标方法与评标标准……………………48
投标文件格式……………………………51
第一章  投标邀请
受南通市海门区农业科学研究所的委托，南通万隆工程管理有限公司就南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目(项目编号：JSZC-320614-NTWL-G2025-0034)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年01月28日    09点00 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320614-NTWL-G2025-0034
2.项目名称：南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目
3.预算金额：83万元
4.最高限价：83万元，投标报价超过最高限价的为无效投标

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.联合体投标：不接受联合体

本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2026年1月7日至2026年1月13日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026 年  01 月 28 日 09点 00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
无

七、本次招标联系方式
　  1.采购人信息
名 称：南通市海门区农业科学研究所
地 址：南通市海门区三星镇通启路38号
联系人： 陈先生             
联系方式：13814695016 
2.采购代理机构信息
名  称：南通万隆工程管理有限公司
地　址：南通市海门区大生创业园507幢401室
联系人：李秋燕、刘倩艳
联系方式：15152890847
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南通市政务服务中心裙楼四楼(南通市公共资源交中心)CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

                 第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标供应商人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取，不足3000元的按3000元收取
5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

7.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款 

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收为采购人（快递运单上的收件人填写“采购人”即可），联系地址：南通市海门区三星镇通启路38号，联系电话：13814695016 。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本
项目名称：南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目 
合同编号： JSZC-320614-NTWL-G2025-0034-001  
甲    方： 南通市海门区农业科学研究所        
乙    方：                                   
签订时间：                                   
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）： 南通市海门区农业科学研究所 （采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称： 南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目  

         采购项目编号：  JSZC-320614-NTWL-G2025-0034   
（2）采购计划编号：  LWZC320614000202500393         

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：(是       (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他 双方认为需追加或减少与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方报甲方审批后，可以按照招标采购时的单价做相应的数量调整，工作量按实结算。 
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款  (分期付款  (成本补偿  (绩效激励
 全额付款：货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后，采购单位支付合同款的100%。款项由需方按相关财务支付规定办理支付手续。
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：   甲方指定地点        
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
(否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等  

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	/

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	为乙方履行合同提供必要且合理的配合和协助

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方提供的货物必须符合招投标文件要求，且对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。

2.乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。

3.如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价20%违约金。

4.因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。

5.本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的20 %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	/

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	质保期：   年（自交货并验收合格之日起计），严格按照招标文件及投标服务承诺书向甲方提供免费技术保障与技术支持

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，乙方在接到维修电话后12小时内现场响应，24小时内修复，如不能及时修复应免费提供备品，以保证甲方的正常工作

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后，采购单位甲方支付合同款的100%。款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	履约保证金        元缴纳至甲方指定账户，待履约完成（设备设施全部进场并安装调试完毕经甲方组织验收合格）后退还

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	技术培训，中标人应提供技术培训计划，免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师，免费为招标方使用人员进行培训。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对用户的系统操作员和系统维护人员就有关系统的维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练独立操作。提供完备的软件、技术资料和用户维护手册

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	/

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1、乙方不能履行合同的，乙方向甲方承担合同总金额的30%的违约金。
2、乙方不能按时提供产品材料的，从约定的交货之日起算，按人民币1000元/日的标准向甲方承担违约金，逾期交货达十日，甲方有权解除合同并有权要求乙方承担合同总金额的30%的违约金。
 3、产品质量不符合合同约定，甲方视情况有权选择要求乙方退货、更换或解除合同，并要求乙方承担不能供货或逾期供货的违约责任。
4、质保期内乙方未按本合同约定履行义务，甲方有权单方解除本合同，并有权将未付的余款作为违约金予以扣除。
5、因乙方原因导致采购方被诉讼的，乙方应当承担采购方因为诉讼产生的所有费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，并每次按照合同价款的10%支付违约金。
6、质保期后，在使用寿命期限内发现质量问题的乙方应承担责任。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向     /         仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为    /     ；
（2）向  南通市海门区   人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商加以解决，如有必要可签订补充协议


第四章 采购需求
采购标的清单

	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目
	制造业


二、采购需求
南通市海门区农业科学研究所采购种子实验室检测相关仪器设备及配套材料，目的：为适应现代种业发展需求，培育优质品种，并对种子质量进行相关生理生化检测，如净度、纯度、水分、芽率、活力、健康度、是否转基因、蛋白质、纤维、淀粉及相关金属含量等。

实验室仪器设备清单：

	序号
	类别
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	种子净度检测设备
	扦样分样器
	单管分样扦样器，不锈钢材质。规格： 40*1.2+60*1.6
	只
	2
	用于扦取种子样品、分样

	2
	
	
	锥形探子扦样器，不锈钢材质
	只
	2
	

	3
	
	
	横格式分样器1，材质：不锈钢，凹槽数量：16格，最大分量：150-1200g，适用范围：水稻小麦等中小粒种子
	台
	1
	

	4
	
	
	横格式分样器2，材质：不锈钢，凹槽数量：12格，最大分量：200-2000g，适用范围：大豆玉米类大粒种子
	台
	1
	

	5
	
	
	电动离心式分样器，电机驱动旋转式铝盘进行离心，完成均匀分样和混合，转速可调；分 样 量：200～1500g，分样误差：每千克小于±0.5%
	台
	1
	

	6
	
	样品粉碎磨
	★1.粉碎磨研磨能力:≥300g/min;2.工作噪音:≦68dB;3.磨碎样品水分范围:≤17%;4.研磨细度:粉碎样品98%以上通过φ1.0mm筛，90%以上通过φ0.5mm筛，80%以上通过40目筛
	台
	1
	用于粉碎种子样品，以进行后续的水份及化学成分分析

	7
	
	种子风选仪
	电机功率：≧85W、转速≧2500r/min，可定时，料杯目数：40目，噪声值：≤70dB，适合芝麻、油菜、小白菜、小松子、大叶芹菜、苦苣等小颗粒种子风选。
	台
	1
	用于去除种子中的杂质，提高种子净度

	8
	
	种子风选仪
	电机功率≧550W，可定时，电机转速≧2800 r/min，噪声值：≤81dB，风速≧33m/s，风量≧0.142立方米/每分钟，适合玉米、小麦、水稻、红豆、黑豆、黄豆等大颗粒种子风选。
	台
	1
	用于去除种子中的杂质，提高种子净度

	9
	
	种子净度工作台
	▲1.采用冷光源设计，配备三种可单独控制的灯光系统（白光、偏振光、放大镜灯）。白光色温5000K-6500K，亮度无级可调。工作台面中心线平均平均照度 ≥1000 Lux，且均匀度（最小照度/平均照度）≥0.7。
2.长度1200-1300mm，宽度≥500mm，工作台高度≥700mm。
	台
	1
	配备放大镜，用于种子清选和净度检测

	10
	
	超净工作台 
	1.型式：下进风、水平层流，空气洁净度：ISO5级，100级（美联邦209E），平均风速（m/s）：≥0.3（可调），噪声（dB（A））：≤62，照度（Lx）：≥300。2.外形尺寸(mm):长度≥1480，宽度≥700，高度≥1370。3.高效过滤器规格及数量：820*600*50*2，沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h
	台
	1
	用于种子检验

	11
	
	电动筛选器 
	最大筛量：≧500g，筛动幅度：≥100mm，回转速度：≥115±5r/min,顺逆转时间：60±2%s/60±2%s，配套筛子外径：≥220mm，层数：12 层（连底带盖共 13 层），高度：50mm,孔径（ mm ）：Φ1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、12、1.7×20。电机功率：≧60W，，工作电源：AC220V、50Hz。
	台
	1
	用于种子的筛选测定

	12
	种子水分检测设备
	水分测定仪 
	▲1.称重可读数：0.002g。2.称重量程：110g，秤盘尺寸：φ100mm，温度范围：50-180℃，温度时间可设定，★3.水分可读性0.01%，水分含量测定范围：0%-100%，4.加热源：高效卤素灯
	台
	1
	用于快速测量种子的水分含量

	13
	
	干燥器
	实验室透明玻璃，内径300mm
	只
	5
	用于干燥种子短期存放

	14
	
	电热恒温鼓风干燥箱
	1.电源：AC220V、50Hz，功率≥2450W，控制范围：RT+10-200℃/RT+10-250℃，PID温控，微电脑面板，温度分辨率：0.1℃，温度均匀度：±2.5℃（测试点为100℃），恒温波动度：±1℃。从室温升至200℃所需时间应 ≤ 25分钟（空载）。2.定时范围：0-9999min，程序控制（保持/循环模式），3.内胆容积≥198L。▲4.装备独立的、不可由主控制器屏蔽的超温保护器，其设定范围应与温控范围匹配，并能实现报警及自动切断加热功能。

▲5.符合 GB/T 32710.9-2016《环境试验仪器及设备安全规范》或同等标准。
	台
	1
	用于种子样品的烘干，隔板：2块

	15
	种子活力与健康检测设备
	智能光照培养箱
	1.有效容积：≥1000L，304不锈钢内胆，厚度不低于1.2mm，不少于五层高度可调的不锈钢搁板；带发芽盒50套

2.PID温控，多段编程（30组程序）、≥7英寸彩色触摸屏（中/英文界面）；

★3.温控范围：0～50℃，湿控范围：50～95（当箱体温度范围为10～50℃）；温度波动度(℃):±0.3（箱体运行温度 25.0℃），温度均匀度（℃）：±1，湿度波动度（RH%）：±3
4.LED冷光源（0-22000 Lux可调）；
5.头部品牌压缩机、制冷剂（R134A）；静音设计，≤55 dB；
▲6.具备超温保护、紫外杀菌功能、接收实验数据、异常报警推送等功能，支持远程数据监控，外置供水箱。
7.光照方式:顶置光源，光照级数:0～100%
▲8.编码段数:可储存 30 个实验程序，每个程序可单独设置 1-99 段编程
	台
	1
	用于种子发芽、育苗等，可精确控制光照、温度和湿度、风速等

	16
	
	真空数种置床仪（含空压机）
	吸盘配置:≥5种（大号1个、小号3个、圆形1个或其他），吸盘配置：可满足不同大小、形状的种子吸种，其大小规格与国内通用的发芽盒相配套。
	套
	1
	用于种子发芽试验中的数种、吸种和置种

	17
	
	种子老化箱 
	1.有效容积：≥250L，带老化盒30套。温控范围：0-65℃或0-60℃，湿控范围：50-95%RH。★2.温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±1℃，湿度波动度：±5%RH。3.支持数据远程监控（支持通过网页或手机APP，实时查看和下载数据及远程修改部分参数），支持异常数据报警推送功能。
	台
	1
	用于种子老化试验，评估种子在不同环境下的老化速度

	18
	
	电导仪          
	★1.仪器级别：0.5级，测量参数与精度：电导率：0.000 μS/cm-3000 mS/cm，最小分辨率0.001uS/cm，引用误差：±0.5% FS，内置大容量锂电池，支持PC或移动电源充电，具备电量提醒功能。
2.具备方法、电极、数据和用户管理功能，符合GLP规范，支持数据追溯，支持大数据量存储、多种读数模式、智能判定终点，符合GLP（优良实验室规范），支持数据存储、查阅、删除、统计、分析及传输。
3.高清彩色液晶触摸屏，IP65，支持USB、U盘、蓝牙及扫描枪，可实现无线数据传输。具备校准溶液智能检测与自动识别功能。
	台
	1
	用于种子活力检验

	19
	
	PH计    
	1.高清彩色液晶触摸屏，集成方法、电极、数据与用户管理，支持用户分级与密码权限控制。
★2. 仪器级别：0.001级，pH测量范围：(-2.000 – 20.000) pH，示值误差：±0.002 pH，电位测量范围：(-2000.00 – 2000.00) mV，分辨率：0.01 mV，示值误差：±0.1 mV，温度测量范围：(-10.0 – 135.0) ℃，分辨率：0.1 ℃，示值误差：±0.1 ℃。
3. 支持自动、定时、手动等多种读数模式，具备智能终点判定功能。
4.数据存储：≥1000组数据，通讯接口：标配USB、蓝牙，支持U盘存储与扫描枪输入。
5.防护等级：IP65，供电方式：内置大容量可充电锂电池，支持移动电源充电，具备电量提醒功能。符合 GB/T 11165-2020《实验室pH计》中对相应级别的所有要求。
	台
	1
	

	20
	分子标记与基因分析设备
	电子天平0.0001g 
	★1.量程：120 g，可读性：0.1 mg (0.0001 g) ，重复性：≤ ±0.1 mg ，线性误差：≤ ±0.2 mg；2.超级双杠杆单体传感器，40 MHz 高速微处理器，秤盘直径 Ø 90 mm，防风罩内高 230 mm。▲3.应用程序：计数、动物称重、百分比称量、百分比称量、净重求和、单位转换等，内置 RS232，支持数据输出与追溯。4.外部校准，四级防震，超载保护，符合GLP标准，全自动故障诊断、动态温度补偿。
	台
	1
	用于样品的精密称量

	21
	
	电子天平0.01g
	量程：300g；精度：0.01g；显示屏：高清LCD，背光设计；校准方式：自动校准；防风设计，配备防风罩，减少气流干扰；秤盘直径：不小于12.5cm
	台
	1
	用于种子样品的简单称重

	22
	
	自动数粒仪
	1.适用种子长度：1-23mm；▲2.计数误差：±2‰，▲3.计数速度：≥1000粒/3min（以芝麻为例），4.震动噪音：≤80dB，5.≥7寸彩色触摸屏、自动记录和保存，包含品种名称、测量粒数、计数时间和测试时间等，支持U盘对数据进行Excel导出。
	台
	1
	用于玉米、小麦、水稻、油菜、蔬菜等种子自动数粒

	23
	
	近红外光谱仪
	1.所测样品不小于10个子样品，顺序测量所有子样品成分，样品用量：整粒约400ml，检测时间：全部检测时间≦90秒（扫描10个子样品），相对误差1%-5%。

3.显示屏：≥5.5英寸彩色触摸屏，方便操作，接口：具有互联网接口，USB接口。
4.电源：可充电电池。定位功能：GPS定位模式，可以绘制成分在不同地域的分布图，可以科学指导谷物种植规划
	台
	1
	快速测定各种整粒谷物中的水分、蛋白质、脂肪等成分，如小麦，稻谷，大豆，大米等


	24
	
	全自动凯氏定氮仪含消解仪
	1 全自动定氮仪要求：
1.1全自动流程：仪器需一键完成加酸、加碱、蒸馏、滴定、排废、清洗、数据存储、计算及报告打印的全流程自动化操作。
1.2智能安全系统：必须具备冷凝水流量检测功能，遇水压不足或无水流时应自动停机并报警。
1.3多重安全防护：蒸馏发生器应具备压力保护、过热保护、液位检测与防干烧等多重保护机制。蒸馏发生器、冷凝器采用金属材质、防溅瓶采用高分子复合材料。
1.4采用真彩色触摸LCD屏幕，内置用户登陆系统，用户权限可设；可通过USB、RS232、实现PC端控制。
1.5具备滴定颜色设置和微调功能，共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要。
1.6仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，采用双模式滴定技术，粗细滴定结合；外置滴定杯且具备观察窗，蒸汽流量1%-100%任意可选，防止样品爆沸加碱和稀释装置。
★1.7 检测范围：0.1-240mgN；回收率≥99.5%（1-240mgN）；重复性误差：RSD≤0.3%（1-240mgN）；滴定精度：1.0 μL/步；测定样品重量：固体≤5g  液体≤20ml；数据存储量≥100万套；实验方案存储：>10000个。
2.石墨消解仪要求：
采用红外一体式加热及高纯石墨传导；单次同时处理样品数 ≥ 20个，可存贮100组曲线升温消解方案，每套消化方案可设置100个升温曲线段；控温精度：±1℃，控温范围:室温+5℃～450℃，消化管容量：300ml；液晶屏操作，具超温报警功能。
	套
	1
	样品中氮和蛋白质的测定，全自动凯氏定氮仪与石墨消解仪必须为同一品牌制造商，确保系统兼容性与服务质量。

	25
	
	火焰光度计
	1.液晶触摸控制屏。双通道显示：同时测量并显示钾、钠的比例值，必须具备离子感应熄火保护与燃气泄漏报警这两项核心安全功能。
2.样品吸喷量 < 6 mL/min，重复性：≤ 3%，响应时间：＜8s。
3.燃料采用液化石油气，火焰大小预先选定，集成空气压缩机。
4.干涉滤光片，钾：峰值波长误差的绝对值≤7nm；钠：峰值波长误差的绝对值≤5nm；钾半宽度≤15nm，钠半宽度≤15nm。 
5.检测限：K:≤0.004mmol/L；Na:≤0.008mmol/L ；线性误差：K：≤0.005mmol/L ；Na：≤0.03mmol/L 。测试范围：K：0～100ug/ml；Na：0～160ug/ml 。
	套
	1
	样品中钾和钠的测定

	26
	
	原子吸收分光光度计  
	1.光学系统
1.1波长范围：185/190-900nm。波长准确度：≦±0.25nm。波长重复性：≤0.1nm。
1.2单色器：消像差切尔尼-特纳型光栅单色器，刻线密度≥1800条/毫米。光谱带宽：0.1/0.2/0.4/1.0/2.0nm或0.1/0.2/0.4/0.7/1.4 nm五档自动切换。基线稳定性：静态基线漂移≤0.003Abs/30min。检测器：高灵敏度光电倍增管。
★1.3测量精度：≤0.0001Abs。
2.火焰原子化系统
2.1特征浓度(Cu)：≤0.02μg/mL/1%（Cu）。检出限(Cu)：≤0.002μg/mL。重复性：≤1%（RSD）。
2.2燃烧器：金属材质。配置高效玻璃雾化器、耐腐蚀材料雾化室。具备燃烧器高度及位置自动优化功能。
3.分析方法要求
3.1测量方法：原子吸收光谱法、氢化物发生法、火焰发射法。
3.2浓度计算方式：标准曲线法（支持1-3次曲线拟合）、标准加入法。支持多次重复测量及数据统计分析（标准偏差、相对标准偏差、准确度）。数据输出方式：瞬时值、积分值、峰值、峰面积。
4.配置与服务
标准配置应包括：主机、空压机、元素灯（不少于3支）、计算机及打印机。
5.安全保障
配备全方位的安全保护系统，包括但不限于乙炔泄漏报警与自动保护功能，如乙炔泄露保护、
乙炔压力监视、空气压力监视、燃烧头状态监视、火焰状态监视、水封状态监视等。
	套
	1
	样品微量、重金属元素测定

	27
	
	消解仪（含赶酸器）
	消解仪参数：
★1.位数≧20
2.孔径31mm；孔深:50mm
3.控温方式：PID控温，功率：≧3200W
▲4.控温范围：室温-500℃，温度平衡：±3℃
5.加热材质：等静压石墨
6.≧5寸高清触摸控制器
赶酸器参数：
★1.位数≧20
2.孔径：35mm；孔深：170mm
▲3.温度范围（℃）：RT-240，孔间温差（℃）：±1
4.加热材质：等静压石墨，PID控温控制器：≧5寸触屏，APP远程无线操作，远离通风橱，安全方便，可同时监控多台消解仪或赶酸器
	套
	1
	用于样品的消解

	28
	
	电泳仪（包括水平电泳槽、垂直电泳槽和电源）
	一、 电泳仪电源
1.支持恒压、恒流、恒功率三种输出模式，且在任一模式下均可自由设定并平滑转换。具备软启动功能，防止初始电流冲击破坏样品。输出电压：10 ~ 600 V，最小调节步进 ≤ 1 V。输出电流：1 ~ 500 mA，最小调节步进 ≤ 1 mA。
2.显示屏：≥ 5英寸彩色液晶触摸屏，支持中英文界面。程序存储：可存储不少于100个用户自定义协议。
运行监控：可实时显示并监测输出电压、电流、功率及时间，并具备声光报警功能。具备完善的过压、过流、过载、短路保护功能。
二、 水平电泳槽
1.三种凝胶面积≥130×130、78×100、48×75（mm）。样品通量：（1.0mm厚）5、10、13、15、26齿；（1.5mm厚）3、13、26齿；缓冲液容积：600ml。
2.双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全。托盘具有把手设计，保证操作过程的安全。托盘兼顾加样背景色和荧光标尺设计，方便加样和观察。
3.可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全。
三、 垂直电泳槽
1.凝胶板尺寸：100 mm (宽) × 100 mm (长)，凝胶厚度：0.75 、1.0、 1.5（mm），凝胶数量：1～2（块）。缓冲液容量：750 mL。
2.采用铂金丝或高品质不锈钢电极。
3.采用专利的防漏胶条设计，确保电泳过程密封性。
四、 配置清单
电泳仪电源主机 x 1，水平电泳槽（含托盘、电极、样品梳）x 1，垂直电泳槽 x 1。
	套
	1
	用于DNA、RNA和蛋白质的电泳分析

	29
	
	凝胶成像分析系统
	一、 核心成像组件
★有效像素≧2592×1944，分辨率：≥500万像素，像素位数：≥ 16 bit，像元尺寸：≦5.7 um x4.28 um，信噪比：≥ 56 dB。光学镜头：6倍变焦镜头，光圈 F ≥ 1:1.2。
二、 照明与滤光系统
1.紫外透射光源：波长300nm。
2.白光反射光源：用于考马斯亮蓝染色蛋白胶等的成像。
3.紫外防护：箱门开启时自动切断紫外灯光路，并设有专用的紫外强制开关用于切胶操作。滤光系统：采用多层镀膜专业滤光镜组，标配590nm滤光片，有效降低背景噪音。
三、 智能控制与安全
1.控制系统：可通过主机面板或连接电脑的软件，同步控制镜头的变焦、聚焦、光圈以及紫外灯、白光灯的开关。
▲2.图像分析软件：可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜(包括Western、Southern、Northern、Solt、点杂交膜)、放射自显影胶片、酶标板、薄层层析板等图像的成像及分析处理，能对条带、斑点及其他任何目标区域进行地总量分析、分子量分析，聚类分析，同源性分析等。
四、 配置与服务
标准配置：成像系统主机（内含CCD、镜头、光源、滤光系统）及软件、专用电脑及打印机。
	套
	1
	用于电泳凝胶的成像和分析

	30
	
	qPCR扩增仪
	1.不小于7英寸的彩色触摸屏，可单机独立运行。
2.温控范围：4℃ ‑ 100℃。温度准确性：优于±0.2℃。升降温速率：平均速率不低于6.0°C/秒。
温度均一性：在60℃时，优于±0.2℃；在95℃时，优于±0.3℃。
★3.样品通量：不低于16孔，推荐采用2×8孔设计。
4.热盖：必须具备自动压力调节功能，适用于0.2mL单管及八连排管。
5.检测通道：须至少标配FAM/SYBR Green与VIC/HEX通道，并提供ROX、CY5等其他常用通道的选配方案。
6.动态范围：不低于9个数量级。光学检测器件：检测装置为MPPC或PMT，以保证高灵敏度。
7.数据存储与导出：内置存储器容量不低于4GB，支持通过USB接口直接将实验数据和图片导出至外部存储设备。
8.分析模式：软件必须支持绝对定量、相对定量及熔解曲线分析。数据合规性：软件应符合GLP/GMP规范，支持数据审计追踪功能。9.报告输出：可一键生成包含扩增曲线、标准曲线、熔解曲线及定量数据的综合报告。
10.配置：qPCR仪主机（含触摸屏），标准96孔反应板及光学薄膜，仪器操作与数据分析软件。
	台
	1
	用于扩增种子的 DNA 片段，基因表达定量分析、病原体检测及其他分子生物学研究。

	31
	
	超微量紫外分光光度计
	1.光源：脉冲式氙闪光灯。检测器：CCD阵列检测器（2048像素）。波长范围：190 – 1100 nm。波长精度：±1 nm。检测速度：≤ 5 秒/次测量。
★2.检测范围 (dsDNA)：2 – 15,000 ng/μL。
3.吸光度精度：优于1%@100 ng/μL dsDNA。光程：超微量模式下，仪器可实现0.01 – 1.2 mm 的自动光程调整。
4.超微量分光光度计主机 x 1，电源线与数据线 x 1套，超微量基座盖与比色杯遮光杯 x 1套，10mm标准石英比色杯 x 1对。
	台
	1
	用于核酸蛋白分析，磷等元素的测定。

	32
	
	离心机 
	★1.最高转速：≥ 18,500 rpm。最大相对离心力：≥ 29,300 ×g。转速精度：≤ ±10 rpm。
2.设置方式：可直接设置离心力或转速，支持以1、10、100三种步进值递增。
3.最大容量：≥ 6 × 100 mL。噪音水平：≤ 62 dB(A)。
4.程序管理：可存储不少于100组程序，支持简易命名；可选中其中五组程序实现阶梯离心。定时范围：1秒 ~ 99分钟59秒，以及1分钟 ~ 99小时59分钟。计时模式：具备启动计时、到达设定转速后计时、连续计时三种模式。
5.数据显示：高清触摸屏控制，设置参数与实时运行参数可同屏显示。自动保存运行记录、故障记录。温度设置范围：-20℃ ~ +40℃，以1℃为增量。温度控制精度：±1℃。
6.采用大力矩交流变频电机，确保运行稳定。升降速曲线：提供11档加速曲线与12档减速曲线，并可自定义时间曲线。
9.具备转子自动识别、不平衡保护、超速保护和门锁保护。可配备通过第三方认证的气密性角转子，用于高危样品离心。
10.采用变频压缩机组，内置冷凝水槽及防护措施。

11.配置清单：冷冻离心机主机 × 1套，角转子 × 3套（50ml、10ml、2ml）
	台
	1
	分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分

	33
	
	水浴锅（6孔）
	高精度微电脑控温仪控温，控温范围 ℃ ：RT+5℃～100℃；定时范围 min：1～9999；超温声光跟踪警报，防干烧功能；
★2、恒温波动度℃：±0.5℃，温度分辨率℃：0.1℃；
3、采用不锈钢(SUS304)内胆，烧杯孔可任意改变大小，容积L ：14.8；
4、孔位数：双列六孔，每孔五圈规格尺寸：Φ30、Φ50、Φ70、Φ95、Φ115mm，盖圈（套）：6；
	台
	1
	样品水浴

	34
	
	数显恒温油浴锅
	1、控温性能稳定，热平衡时间短，温度波动性小，均匀性好，LED显示；
★2、温控范围：RT-300℃，温控分辨率：0.1℃，温度波动度：±1℃；
3、优质不锈钢板材质，耐高温，耐腐蚀，内胆尺寸（φ*h）：≥20*20cm；
	台
	1
	样品油浴

	35
	
	高压灭菌锅
	1.有效容积：29L，2.功率：≧2500w，▲3.可控温度：105-135℃，压力：0.25 MPa（工作压力），灭菌设定时间范围：1-300分钟，内置固体、液体、培养基、废弃物等专用智能灭菌程序，具备智能防液体沸腾功能。4.电子+机械双重过压保护，并具备压力联锁、防干烧等多项安全功能。微电脑控制，LED显示，底部带轮便于移动。5.配置：灭菌器主机 × 1 台，专用不锈钢提篮 × 1 套。
	台
	1
	用于种子细菌、病毒检验

	36
	辅助设备
	连续变倍摄影体视显微镜    
	★1.总放大倍率：7X-180X（光学放大）。
2.双目头，瞳距调节范围55-75mm，左右目镜视度可调±5屈光度。
▲3.摄像单元：500万像素CMOS相机，配合专用适配镜。
▲4.分析软件：配备几何测量软件，可执行点、线、圆、圆弧、直线度、圆度、面积等多种几何参数的精确测量。
5.标准配置清单：
体视显微镜主机（含标准物镜与目镜）× 1套；
CMOS相机（500万像素）及适配镜 × 1套；
电脑× 1套，测量分析软件× 1套。
	套
	2
	用于种子表皮受损、杂种子及虫害种子的筛选

	37
	
	超纯水机    
	1.产水量：≥20L/h，瞬间取水量：RO水≥1.5L/min，UP水≥1.2L/min。。
2.UP超纯水：电阻率（25℃）：≥ 18.2 MΩ·cm，总有机碳（TOC）：< 15 ppb，重金属含量：< 0.01 mg/L。
3.RO纯水：电导率（25℃）：≤ 5 μS/cm。
4.人机界面：配备 LCD 显示屏，运行状态直观易读，具有水质超标报警功能。
5.耗材管理：具备四级耗材（PP/AC/RO/DI）寿命管理功能。
6.取水功能：正面设有2个独立出水口。
	套
	1
	提供实验所需的超纯水

	38
	
	超声波清洗器
	1、有效容量：≥30L。
▲2、超声频率：≥40kHz，超声功率：≥800W，超声功率可调范围：40-100%。
3、加热功率：≥800W，温度设定范围：室温-80℃。
4、工作时间可调：1-480min或更长。
5、有液位显示功能，其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源。
	台
	1
	用于玻璃器皿及器材的清洗、消毒

	39
	
	超低温冰箱 
	1.有效容积：≥ 400 升。搁架系统：标配3层不锈钢搁板，高度可根据存放物品的尺寸灵活调节。
2.检测孔：至少2个，孔径大于等于25毫米，便于引入传感器线缆进行实时监测试验。
★3.温度范围：-40℃ 至 -86℃。温度控制精度：±0.1℃。
4.采用头部品牌压缩机，确保长期运行的可靠性与强劲制冷动力。
▲5.显示面板：≥ 7英寸高分辨率彩色液晶触摸屏，具备高低温报警、多种传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环境温度异常报警、电压波动报警、意外断电报警、长时间开门报警及电池电量过低报警。支持本地声光报警，并通过标配的远程报警端口发送信号，实现异地监控。
6.备用电源：内置UPS系统，断电后可维持报警功能长达72小时，并具备电池寿命主动提醒功能。
7.保护功能：具备独立的电源开关、键盘锁定、多级密码保护、断电自动保护、恢复供电后自动记忆启动及宽电压带设计（适应187-242V电压波动）。
	台
	1
	用于生物材料、试剂、菌种、生物样本等低温保存

	40
	
	常温冰箱
	1.容量：≥500L，循环系统：单循环，能效等级：一级、综合耗电量0.99kW*h/24h。

2.制冷方式：风冷无霜，冷冻能力：≥8.5kg/12h，抗菌率：≥99.99%，噪音：38dB。
	台
	1
	用于生物材料、试剂、菌种、生物样本等常温保存

	41
	
	恒温振荡器
	1、层数:双层；震荡频率：40-300rpm，振幅：20mm；
★2、温控范围：RT+5-65℃，温度波动度：±0.5℃，温度分辨率：0.1℃；


	台
	1
	用于细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养

	42
	
	移液枪
	1、全量程段4位数字显示，数字显示面向外侧；具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致；整合连接的机身，按压退枪头键会显示颜色标识；
▲2、无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌；
3、具有Easy Calibration 易校准技术；
4、先进耐腐蚀的塑料活塞，减轻了移液器重量且提高操作舒适度的同时，提供更好的化学耐性，移液时活塞均匀，平滑的移动；指拖部位具有透明窗，内部高性能塑料垫片可用于做标记，即使高温灭菌都不会脱落变形；无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁；
5、配置：量程10-100ul，增量0.1ul，数量*1；量程20-200ul，增量0.2ul，数量*1；量程100-1000ul，增量1ul，数量*1；
	套
	1
	用于定量微量液体的移取（3套不同量程）

	43
	
	磁力搅拌器 
	功率：300W，加热温度：RT-300℃，最大搅拌量：3000ml，工作尺寸：φ130mm；转速0-2000rpm；陶瓷盘面，液晶显示屏，转速显示，智能定时。
	台
	1
	用于大样品混匀

	44
	
	涡旋混合器  
	转速：100-30000rpm，振幅：4mm，功率：25W，运行模式：点动、连续，外壳防护等级：IP21；lcd屏数显，直流无刷电机。
	台
	1
	用于小样品快速混匀

	45
	信息化与管理系统
	数据管理软件（包含服务器及外围设备）
	技术发求：系统架构：采用基于B/S模式的三层架构（表现层、业务逻辑层、数据层），支持通过浏览器进行访问和管理。支持广域网与局域网访问，必须支持HTTPS安全协议。
开发技术：系统需采用主流、稳定的开发语言（如JAVA或.NET）进行开发，保证系统的可维护性和扩展性。
数据库：系统应支持主流商业数据库（如Microsoft SQL Server）或开源数据库（如MySQL），投标人需明确标注并提供数据库选型建议。
灵活性：系统应支持流程、表单和角色权限的可配置，允许实验室根据自身业务特点进行定制，无需二次开发。
集成性：系统应提供标准化API接口，便于未来与ERP、MES或其他仪器设备进行数据集成。
2.系统管理：权限与角色管理：基于角色的访问控制（RBAC），可精细配置用户对菜单、功能、数据范围的操作权限。
用户管理：用户信息的增加、删除、禁用、密码重置等。
系统参数配置：支持系统全局参数及用户个性化参数设置。
数据备份与恢复：提供手动及自动的数据备份与恢复机制。
安全审计：完整的操作日志记录和审计功能。
3.基础数据管理：科室与人员管理：维护实验室内部组织结构及人员信息。
样品编号规则：支持灵活可配的样品编号自动生成规则（如顺序号、日期、前缀等）。
检测项目与方法库：建立完善的检测项目、方法、标准及价格字典，支持组合项目。
数据字典：对系统中各类基础数据（如样品类型、检测状态、供应商等）进行统一管理。
4.业务流程管理：样品登记：支持样品信息的录入、编辑、查询，支持批量导入。支持打印样品标签、委托单。
任务分配：支持根据规则自动或手动将检测任务分配给指定的检测人员或班组。
结果录入与审核：
支持检测人员录入、修改、提交检测结果数据。
报告审批流程：设置“检测-审核-签发”至多三级流程，并可配置环节跳过规则。审核与签发环节需支持电子签名、修改痕迹保留、回退并填写原因。
报告生成：支持基于自定义模板（兼容Word/Excel格式）自动生成检测报告，支持PDF、Word等格式导出。
报告打印与分发：支持报告批量打印，并记录报告发放情况。
条码管理：全程条码化管理，从样品接收、流转、留样到报告归档，均支持条码扫描操作，确保样品追溯的唯一性和准确性。
5.资源管理：设备管理：管理设备台账、校准周期、使用状态等。
标准品与试剂管理：管理标准品和试剂的库存、有效期、预警信息。
文件管理：对标准文件、作业指导书等文档进行集中管理。
耗材管理功能：实时库存监控和库存预警；耗材申购流程和审批管理；入库登记、验收和库存更新；领用申请、审批和出库管理；报废申请和处理流程；供应商信息管理和评价体系；库存下限预警和自动提醒功能。
6.移动端管理：移动端必须支持Android等主流操作系统的移动端应用（APP或深度适配的H5应用）。完成以下工作内容：
待办任务：移动端首页清晰展示待处理的检测任务、待审核的报告。
样品登记：支持通过移动端快速录入样品基本信息，并调用手机摄像头扫描识别纸质委托单信息。
结果录入：支持在实验室现场通过移动端便捷录入检测结果数据。
报告审核：支持在移动端查看、审核并电子签发报告。
查询功能：支持随时随地按条件查询样品状态、历史报告信息。
扫码功能：充分利用移动设备摄像头，实现样品条码的快速扫描识别，关联样品信息。
7.外设：
7.1服务器1台。
架构：塔式服务器
CPU：单颗至强金牌系列或同等级性能CPU
内存：32GB ECC DDR4
硬盘：2块1TB SSD（RAID 1，用于系统及数据库）+ 4块1.2TB SAS/SATA硬盘（RAID6或10，用于数据存储）
网卡：千兆双口网卡
电源：单电源
外围设备：
7.2条码打印机：1台
7.3手持式条码扫描器：2个
▲7.4Android平板电脑：1个，CPU骁龙8s或更优，8GB+256GB，LCD3k屏幕,≥11英寸，刷新率144，峰值亮度≥800nits，电池≥9000mAh，≥45W有线闪充，800+1300万像素摄像头，USB3.2 Gen1接口，WIFI7,蓝牙5.4，支持触控笔Pro和磁吸键盘。
▲7.5电脑：2台，CPU:性能不低于R7-7800X3D，核心/线程：8核16线程，三级缓存96M，主频4.2GHz，加速频率：5.0GHz

主板具有WIFI、蓝牙功能

内存：DDR5不低于16G*2，6000，固态硬盘：不低于1T，M2.0接口，NVMe协议           

显示器：≥27寸，分辨率4K、面板：miniLED，刷新率大于100Hz，100%sRGB，△E＜1，专业色深：10bit，支持接口：HDMI、Type-C、DP，杜比视界，HDR1000认证，峰值亮度：≥1600nits
	套
	1
	用于实验数据的记录、分析和存储


注：★号参数为重要参数，有一项不满足或不响应做废标处理,提供证明材料扫描件并加盖公章，证明技术参数及功能的有效性。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、商务要求

（一）交付使用时间 、交货方式及交货地点：
（1）交付时间 ：自合同签定之日起，接到供货通知后30天内完成所有设备安装调试。

（2）交货地点：甲方指定地点 。

（3）交货时应提供：产品设备清单、产品合格证、检测报告、产品质保书和其它随货文件等。 

（二）质量要求：供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件的质量、规格和参数的要求。
（三）质保期：1年（自交货并验收合格之日起计），严格按照招标文件及投标服务承诺书向招标人提供免费技术保障与技术支持。

（四）培训及售后服务：

1、技术培训，中标人应提供技术培训计划，免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师，免费为招标方使用人员进行培训。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对用户的系统操作员和系统维护人员就有关系统的维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练独立操作。提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。
2、质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，中标人在接到维修电话后12小时内现场响应，24小时内修复，如不能及时修复应免费提供备品，以保证采购人的正常工作。
（五）付款要求：货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后，采购单位支付合同款的100%。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。
（六）验收：

（1）验收方案：严格根据招标文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内供货，供货清单与招标文件相符，供货后实际使用能够完全满足招标文件技术要求和国家相关行业标准。

（2）签订合同后，供应商须按招标文件要求及响应文件承诺供货，并向采购人提供检测报告、产品认证等材料，配合采购人验收。如发生货物品牌型号、技术参数等与投标产品不符或低于响应承诺的情形，采购人将追究供应商违约责任，并报财政部门。
四、其他要求
1.项目属性:货物类项目。

2.核心产品

	采购包号
	核心产品

	1
	原子吸收分光光度计


3.履约保证金：中标供应商须在签订合同前向采购单位缴纳中标金额5%的履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户，待履约完成（设备设施全部进场并安装调试完毕经甲方组织验收合格）后退还。
第五章  评标方法与评标标准
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由评标委员会采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排名。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（三）商务技术分：50分
	序号
	名称
	评审标准
	分值

	1
	技术参数响应情况
	投标人必须对“采购需求”中的所有条款进行逐条响应，在“投标技术要求响应偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按招标文件要求将相应证明材料且在偏差表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负技术偏离处理，具体评审如下：

符合招标文件技术参数要求的得基本分27分：

标注“▲”的为重要指标，每有一项负偏离扣0.5分，其他指标每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。

注：未在《技术要求响应偏离表》中响应的条款，视同负偏离；打“▲”的指标提供所投产品使用说明书、彩页样本或其他证明文件等加盖投标人公章（需能真实体现所投产品的技术指标及性能），若未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。
	27分

	2
	企业实力
	投标人或制造商具有有有效期内的1S0质量管理体系认证，1S0环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分；提供证书复印件并加盖公章，未提供的不得分。                                                                             
	3分

	3
	企业业绩
	投标人自2022年1月1日（含）以来，承担过类似实验室设备采购项目的，每提供1个得1分，最多得3分。（须提供有效合同及验收证明材料扫描件）。
	3分

	4
	质保期
	在满足招标文件要求的基础上，每增加一年质保加1分，本项最高得2分。

（须提供制造商盖章售后服务承诺书扫描件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据））
	2分

	5
	项目实施方案
	项目人员安排，实施方案；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。

根据方案全面有效合理可行性，故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排针对性强、详实可行得5分；

故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排方案较完善较全面，可行性较强的得3分；

故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排方案简单有缺失未踩点编写可行性不强的得1分；

不提供不得分。
	5分

	6
	售后服务
	根据投标人针对本项目拟定的售后服务方案：包括但不限于保修时间响应、应急处理方式、日常维护、巡检、保养方案、零配件和维修备品备件的供应保障、售后服务团队等方面进行评审：

1、相关内容具有针对性、科学、合理，详实可行，优于项目需求，对产品售后服务质量管控措施要求全面到位，相关售后服务内容详实的得5分；

2、相关内容较完整、较详实、较合理，可行性一般；对产品售后服务质量管控措施一般，相关售后服务内容一般的得3分；

3、方案介绍简单或不具有可行性，零配件储存不足，售后服务团队不具备人员储备、经验的；技术培训保障方案不完整、合理性较差及可行性欠缺的得1分；

不提供不得分。
	5分

	7
	培训方案
	根据投标人针对本项目拟定培训方案：包括但不限于培训设备使用方法、培训对象、培训时间、培训地点等方面进行评审：

1、培训计划针对性强，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，设备配备齐全的得3分；

2、培训团队人员基本齐全，能满足应急需求、有经验技术，计划针对性一般，技术水平、分工及岗位设置一般的得2分；

3、培训人员较少，技术水平、分工及岗位设置较差的得1分。

不提供不得分。
	3分

	8
	节能环保
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 

注：投标供应商提供产品及型号所在清单页的扫描件并用标识标明，如未提供，将不予认可。
	2分


注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 

②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好，签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：50分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（六）政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微型企业采购，供应商不再享受小微型企业价格扣除。
1、采购本国产品的支持政策

1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件：无
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 

开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目
项目编号：JSZC-320614-NTWL-G2025-0034                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件2                        

投标分项报价表（采购包号：1）
	序号
	类别
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	种子净度检测设备
	扦样分样器
	单管分样扦样器，不锈钢材质。规格： 40*1.2+60*1.6
	只
	2
	
	
	用于扦取种子样品、分样

	2
	
	
	锥形探子扦样器，不锈钢材质
	只
	2
	
	
	

	3
	
	
	横格式分样器1，材质：不锈钢，凹槽数量：16格，最大分量：150-1200g，适用范围：水稻小麦等中小粒种子
	台
	1
	
	
	

	4
	
	
	横格式分样器2，材质：不锈钢，凹槽数量：12格，最大分量：200-2000g，适用范围：大豆玉米类大粒种子
	台
	1
	
	
	

	5
	
	
	电动离心式分样器，电机驱动旋转式铝盘进行离心，完成均匀分样和混合，转速可调；分 样 量：200～1500g，分样误差：每千克小于±0.5%
	台
	1
	
	
	

	6
	
	样品粉碎磨
	1.粉碎磨研磨能力:≥300g/min;2.工作噪音:≦68dB;3.磨碎样品水分范围:≤17%;4.研磨细度:粉碎样品98%以上通过φ1.0mm筛，90%以上通过φ0.5mm筛，80%以上通过40目筛
	台
	1
	
	
	用于粉碎种子样品，以进行后续的水份及化学成分分析

	7
	
	种子风选仪
	电机功率：≧85W、转速≧2500r/min，可定时，料杯目数：40目，噪声值：≤70dB，适合芝麻、油菜、小白菜、小松子、大叶芹菜、苦苣等小颗粒种子风选。
	台
	1
	
	
	用于去除种子中的杂质，提高种子净度

	8
	
	种子风选仪
	电机功率≧550W，可定时，电机转速≧2800 r/min，噪声值：≤81dB，风速≧33m/s，风量≧0.142立方米/每分钟，适合玉米、小麦、水稻、红豆、黑豆、黄豆等大颗粒种子风选。
	台
	1
	
	
	用于去除种子中的杂质，提高种子净度

	9
	
	种子净度工作台
	1.采用冷光源设计，配备三种可单独控制的灯光系统（白光、偏振光、放大镜灯）。白光色温5000K-6500K，亮度无级可调。工作台面中心线平均平均照度 ≥1000 Lux，且均匀度（最小照度/平均照度）≥0.7。
2.长度1200-1300mm，宽度≥500mm，工作台高度≥700mm。
	台
	1
	
	
	配备放大镜，用于种子清选和净度检测

	10
	
	超净工作台 
	1.型式：下进风、水平层流，空气洁净度：ISO5级，100级（美联邦209E），平均风速（m/s）：≥0.3（可调），噪声（dB（A））：≤62，照度（Lx）：≥300。2.外形尺寸(mm):长度≥1480，宽度≥700，高度≥1370。3.高效过滤器规格及数量：820*600*50*2，沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h
	台
	1
	
	
	用于种子检验

	11
	
	电动筛选器 
	最大筛量：≧500g，筛动幅度：≥100mm，回转速度：≥115±5r/min,顺逆转时间：60±2%s/60±2%s，配套筛子外径：≥220mm，层数：12 层（连底带盖共 13 层），高度：50mm,孔径（ mm ）：Φ1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、12、1.7×20。电机功率：≧60W，，工作电源：AC220V、50Hz。
	台
	1
	
	
	用于种子的筛选测定

	12
	种子水分检测设备
	水分测定仪 
	1.称重可读数：0.002g。2.称重量程：110g，秤盘尺寸：φ100mm，温度范围：50-180℃，温度时间可设定，3.水分可读性0.01%，水分含量测定范围：0%-100%，4.加热源：高效卤素灯
	台
	1
	
	
	用于快速测量种子的水分含量

	13
	
	干燥器
	实验室透明玻璃，内径300mm
	只
	5
	
	
	用于干燥种子短期存放

	14
	
	电热恒温鼓风干燥箱
	1.电源：AC220V、50Hz，功率≥2450W，控制范围：RT+10-200℃/RT+10-250℃，PID温控，微电脑面板，温度分辨率：0.1℃，温度均匀度：±2.5℃（测试点为100℃），恒温波动度：±1℃。从室温升至200℃所需时间应 ≤ 25分钟（空载）。2.定时范围：0-9999min，程序控制（保持/循环模式），3.内胆容积≥198L。4.装备独立的、不可由主控制器屏蔽的超温保护器，其设定范围应与温控范围匹配，并能实现报警及自动切断加热功能。

5.符合 GB/T 32710.9-2016《环境试验仪器及设备安全规范》或同等标准。
	台
	1
	
	
	用于种子样品的烘干，隔板：2块

	15
	种子活力与健康检测设备
	智能光照培养箱
	1.有效容积：≥1000L，304不锈钢内胆，厚度不低于1.2mm，不少于五层高度可调的不锈钢搁板；带发芽盒50套

2.PID温控，多段编程（30组程序）、≥7英寸彩色触摸屏（中/英文界面）；

3.温控范围：0～50℃，湿控范围：50～95（当箱体温度范围为10～50℃）；温度波动度(℃):±0.3（箱体运行温度 25.0℃），温度均匀度（℃）：±1，湿度波动度（RH%）：±3
4.LED冷光源（0-22000 Lux可调）；
5.头部品牌压缩机、制冷剂（R134A）；静音设计，≤55 dB；
6.具备超温保护、紫外杀菌功能、接收实验数据、异常报警推送等功能，支持远程数据监控，外置供水箱。
7.光照方式:顶置光源，光照级数:0～100%
8.编码段数:可储存 30 个实验程序，每个程序可单独设置 1-99 段编程
	台
	1
	
	
	用于种子发芽、育苗等，可精确控制光照、温度和湿度、风速等

	16
	
	真空数种置床仪（含空压机）
	吸盘配置:≥5种（大号1个、小号3个、圆形1个或其他），吸盘配置：可满足不同大小、形状的种子吸种，其大小规格与国内通用的发芽盒相配套。
	套
	1
	
	
	用于种子发芽试验中的数种、吸种和置种

	17
	
	种子老化箱 
	1.有效容积：≥250L，带老化盒30套。温控范围：0-65℃或0-60℃，湿控范围：50-95%RH。2.温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±1℃，湿度波动度：±5%RH。3.支持数据远程监控（支持通过网页或手机APP，实时查看和下载数据及远程修改部分参数），支持异常数据报警推送功能。
	台
	1
	
	
	用于种子老化试验，评估种子在不同环境下的老化速度

	18
	
	电导仪          
	1.仪器级别：0.5级，测量参数与精度：电导率：0.000 μS/cm-3000 mS/cm，最小分辨率0.001uS/cm，引用误差：±0.5% FS，内置大容量锂电池，支持PC或移动电源充电，具备电量提醒功能。
2.具备方法、电极、数据和用户管理功能，符合GLP规范，支持数据追溯，支持大数据量存储、多种读数模式、智能判定终点，符合GLP（优良实验室规范），支持数据存储、查阅、删除、统计、分析及传输。
3.高清彩色液晶触摸屏，IP65，支持USB、U盘、蓝牙及扫描枪，可实现无线数据传输。具备校准溶液智能检测与自动识别功能。
	台
	1
	
	
	用于种子活力检验

	19
	
	PH计    
	1.高清彩色液晶触摸屏，集成方法、电极、数据与用户管理，支持用户分级与密码权限控制。
2.仪器级别：0.001级，pH测量范围：(-2.000 – 20.000) pH，示值误差：±0.002 pH，电位测量范围：(-2000.00 – 2000.00) mV，分辨率：0.01 mV，示值误差：±0.1 mV，温度测量范围：(-10.0 – 135.0) ℃，分辨率：0.1 ℃，示值误差：±0.1 ℃。
3. 支持自动、定时、手动等多种读数模式，具备智能终点判定功能。
4.数据存储：≥1000组数据，通讯接口：标配USB、蓝牙，支持U盘存储与扫描枪输入。
5.防护等级：IP65，供电方式：内置大容量可充电锂电池，支持移动电源充电，具备电量提醒功能。符合 GB/T 11165-2020《实验室pH计》中对相应级别的所有要求。
	台
	1
	
	
	

	20
	分子标记与基因分析设备
	电子天平0.0001g 
	1.量程：120 g，可读性：0.1 mg (0.0001 g) ，重复性：≤ ±0.1 mg ，线性误差：≤ ±0.2 mg；2.超级双杠杆单体传感器，40 MHz 高速微处理器，秤盘直径 Ø 90 mm，防风罩内高 230 mm。3.应用程序：计数、动物称重、百分比称量、百分比称量、净重求和、单位转换等，内置 RS232，支持数据输出与追溯。4.外部校准，四级防震，超载保护，符合GLP标准，全自动故障诊断、动态温度补偿。
	台
	1
	
	
	用于样品的精密称量

	21
	
	电子天平0.01g
	量程：300g；精度：0.01g；显示屏：高清LCD，背光设计；校准方式：自动校准；防风设计，配备防风罩，减少气流干扰；秤盘直径：不小于12.5cm
	台
	1
	
	
	用于种子样品的简单称重

	22
	
	自动数粒仪
	1.适用种子长度：1-23mm；2.计数误差：±2‰，3.计数速度：≥1000粒/3min（以芝麻为例），4.震动噪音：≤80dB，5.≥7寸彩色触摸屏、自动记录和保存，包含品种名称、测量粒数、计数时间和测试时间等，支持U盘对数据进行Excel导出。
	台
	1
	
	
	用于玉米、小麦、水稻、油菜、蔬菜等种子自动数粒

	23
	
	近红外光谱仪
	1.所测样品不小于10个子样品，顺序测量所有子样品成分，样品用量：整粒约400ml，检测时间：全部检测时间≦90秒（扫描10个子样品），相对误差1%-5%。

3.显示屏：≥5.5英寸彩色触摸屏，方便操作，接口：具有互联网接口，USB接口。
4.电源：可充电电池。定位功能：GPS定位模式，可以绘制成分在不同地域的分布图，可以科学指导谷物种植规划
	台
	1
	
	
	快速测定各种整粒谷物中的水分、蛋白质、脂肪等成分，如小麦，稻谷，大豆，大米等

	24
	
	全自动凯氏定氮仪含消解仪
	1 全自动定氮仪要求：
1.1全自动流程：仪器需一键完成加酸、加碱、蒸馏、滴定、排废、清洗、数据存储、计算及报告打印的全流程自动化操作。
1.2智能安全系统：必须具备冷凝水流量检测功能，遇水压不足或无水流时应自动停机并报警。
1.3多重安全防护：蒸馏发生器应具备压力保护、过热保护、液位检测与防干烧等多重保护机制。蒸馏发生器、冷凝器采用金属材质、防溅瓶采用高分子复合材料。
1.4采用真彩色触摸LCD屏幕，内置用户登陆系统，用户权限可设；可通过USB、RS232、实现PC端控制。
1.5具备滴定颜色设置和微调功能，共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要。
1.6仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，采用双模式滴定技术，粗细滴定结合；外置滴定杯且具备观察窗，蒸汽流量1%-100%任意可选，防止样品爆沸加碱和稀释装置。
1.7 检测范围：0.1-240mgN；回收率≥99.5%（1-240mgN）；重复性误差：RSD≤0.3%（1-240mgN）；滴定精度：1.0 μL/步；测定样品重量：固体≤5g  液体≤20ml；数据存储量≥100万套；实验方案存储：>10000个。
2.石墨消解仪要求：
采用红外一体式加热及高纯石墨传导；单次同时处理样品数 ≥ 20个，可存贮100组曲线升温消解方案，每套消化方案可设置100个升温曲线段；控温精度：±1℃，控温范围:室温+5℃～450℃，消化管容量：300ml；液晶屏操作，具超温报警功能。
	套
	1
	
	
	样品中氮和蛋白质的测定，全自动凯氏定氮仪与石墨消解仪必须为同一品牌制造商，确保系统兼容性与服务质量。

	25
	
	火焰光度计
	1.液晶触摸控制屏。双通道显示：同时测量并显示钾、钠的比例值，必须具备离子感应熄火保护与燃气泄漏报警这两项核心安全功能。
2.样品吸喷量 < 6 mL/min，重复性：≤ 3%，响应时间：＜8s。
3.燃料采用液化石油气，火焰大小预先选定，集成空气压缩机。
4.干涉滤光片，钾：峰值波长误差的绝对值≤7nm；钠：峰值波长误差的绝对值≤5nm；钾半宽度≤15nm，钠半宽度≤15nm。 
5.检测限：K:≤0.004mmol/L；Na:≤0.008mmol/L ；线性误差：K：≤0.005mmol/L ；Na：≤0.03mmol/L 。测试范围：K：0～100ug/ml；Na：0～160ug/ml 。
	套
	1
	
	
	样品中钾和钠的测定

	26
	
	原子吸收分光光度计  
	1.光学系统
1.1波长范围：185/190-900nm。波长准确度：≦±0.25nm。波长重复性：≤0.1nm。
1.2单色器：消像差切尔尼-特纳型光栅单色器，刻线密度≥1800条/毫米。光谱带宽：0.1/0.2/0.4/1.0/2.0nm或0.1/0.2/0.4/0.7/1.4 nm五档自动切换。基线稳定性：静态基线漂移≤0.003Abs/30min。检测器：高灵敏度光电倍增管。
1.3测量精度：≤0.0001Abs。
2.火焰原子化系统
2.1特征浓度(Cu)：≤0.02μg/mL/1%（Cu）。检出限(Cu)：≤0.002μg/mL。重复性：≤1%（RSD）。
2.2燃烧器：金属材质。配置高效玻璃雾化器、耐腐蚀材料雾化室。具备燃烧器高度及位置自动优化功能。
3.分析方法要求
3.1测量方法：原子吸收光谱法、氢化物发生法、火焰发射法。
3.2浓度计算方式：标准曲线法（支持1-3次曲线拟合）、标准加入法。支持多次重复测量及数据统计分析（标准偏差、相对标准偏差、准确度）。数据输出方式：瞬时值、积分值、峰值、峰面积。
4.配置与服务
标准配置应包括：主机、空压机、元素灯（不少于3支）、计算机及打印机。
5.安全保障
配备全方位的安全保护系统，包括但不限于乙炔泄漏报警与自动保护功能，如乙炔泄露保护、
乙炔压力监视、空气压力监视、燃烧头状态监视、火焰状态监视、水封状态监视等。
	套
	1
	
	
	样品微量、重金属元素测定

	27
	
	消解仪（含赶酸器）
	消解仪参数：
1.位数≧20
2.孔径31mm；孔深:50mm
3.控温方式：PID控温，功率：≧3200W
4.控温范围：室温-500℃，温度平衡：±3℃
5.加热材质：等静压石墨
6.≧5寸高清触摸控制器
赶酸器参数：
1.位数≧20
2.孔径：35mm；孔深：170mm
3.温度范围（℃）：RT-240，孔间温差（℃）：±1
4.加热材质：等静压石墨，PID控温控制器：≧5寸触屏，APP远程无线操作，远离通风橱，安全方便，可同时监控多台消解仪或赶酸器
	套
	1
	
	
	用于样品的消解

	28
	
	电泳仪（包括水平电泳槽、垂直电泳槽和电源）
	一、 电泳仪电源
1.支持恒压、恒流、恒功率三种输出模式，且在任一模式下均可自由设定并平滑转换。具备软启动功能，防止初始电流冲击破坏样品。输出电压：10 ~ 600 V，最小调节步进 ≤ 1 V。输出电流：1 ~ 500 mA，最小调节步进 ≤ 1 mA。
2.显示屏：≥ 5英寸彩色液晶触摸屏，支持中英文界面。程序存储：可存储不少于100个用户自定义协议。
运行监控：可实时显示并监测输出电压、电流、功率及时间，并具备声光报警功能。具备完善的过压、过流、过载、短路保护功能。
二、 水平电泳槽
1.三种凝胶面积≥130×130、78×100、48×75（mm）。样品通量：（1.0mm厚）5、10、13、15、26齿；（1.5mm厚）3、13、26齿；缓冲液容积：600ml。
2.双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全。托盘具有把手设计，保证操作过程的安全。托盘兼顾加样背景色和荧光标尺设计，方便加样和观察。
3.可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全。
三、 垂直电泳槽
1.凝胶板尺寸：100 mm (宽) × 100 mm (长)，凝胶厚度：0.75 、1.0、 1.5（mm），凝胶数量：1～2（块）。缓冲液容量：750 mL。
2.采用铂金丝或高品质不锈钢电极。
3.采用专利的防漏胶条设计，确保电泳过程密封性。
四、 配置清单
电泳仪电源主机 x 1，水平电泳槽（含托盘、电极、样品梳）x 1，垂直电泳槽 x 1。
	套
	1
	
	
	用于DNA、RNA和蛋白质的电泳分析

	29
	
	凝胶成像分析系统
	一、 核心成像组件
有效像素≧2592×1944，分辨率：≥500万像素，像素位数：≥ 16 bit，像元尺寸：≦5.7 um x4.28 um，信噪比：≥ 56 dB。光学镜头：6倍变焦镜头，光圈 F ≥ 1:1.2。
二、 照明与滤光系统
1.紫外透射光源：波长300nm。
2.白光反射光源：用于考马斯亮蓝染色蛋白胶等的成像。
3.紫外防护：箱门开启时自动切断紫外灯光路，并设有专用的紫外强制开关用于切胶操作。滤光系统：采用多层镀膜专业滤光镜组，标配590nm滤光片，有效降低背景噪音。
三、 智能控制与安全
1.控制系统：可通过主机面板或连接电脑的软件，同步控制镜头的变焦、聚焦、光圈以及紫外灯、白光灯的开关。
2.图像分析软件：可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜(包括Western、Southern、Northern、Solt、点杂交膜)、放射自显影胶片、酶标板、薄层层析板等图像的成像及分析处理，能对条带、斑点及其他任何目标区域进行地总量分析、分子量分析，聚类分析，同源性分析等。
四、 配置与服务
标准配置：成像系统主机（内含CCD、镜头、光源、滤光系统）及软件、专用电脑及打印机。
	套
	1
	
	
	用于电泳凝胶的成像和分析

	30
	
	qPCR扩增仪
	1.不小于7英寸的彩色触摸屏，可单机独立运行。
2.温控范围：4℃ ‑ 100℃。温度准确性：优于±0.2℃。升降温速率：平均速率不低于6.0°C/秒。
温度均一性：在60℃时，优于±0.2℃；在95℃时，优于±0.3℃。
3.样品通量：不低于16孔，推荐采用2×8孔设计。
4.热盖：必须具备自动压力调节功能，适用于0.2mL单管及八连排管。
5.检测通道：须至少标配FAM/SYBR Green与VIC/HEX通道，并提供ROX、CY5等其他常用通道的选配方案。
6.动态范围：不低于9个数量级。光学检测器件：检测装置为MPPC或PMT，以保证高灵敏度。
7.数据存储与导出：内置存储器容量不低于4GB，支持通过USB接口直接将实验数据和图片导出至外部存储设备。
8.分析模式：软件必须支持绝对定量、相对定量及熔解曲线分析。数据合规性：软件应符合GLP/GMP规范，支持数据审计追踪功能。9.报告输出：可一键生成包含扩增曲线、标准曲线、熔解曲线及定量数据的综合报告。
10.配置：qPCR仪主机（含触摸屏），标准96孔反应板及光学薄膜，仪器操作与数据分析软件。
	台
	1
	
	
	用于扩增种子的 DNA 片段，基因表达定量分析、病原体检测及其他分子生物学研究。

	31
	
	超微量紫外分光光度计
	1.光源：脉冲式氙闪光灯。检测器：CCD阵列检测器（2048像素）。波长范围：190 – 1100 nm。波长精度：±1 nm。检测速度：≤ 5 秒/次测量。
2.检测范围 (dsDNA)：2 – 15,000 ng/μL。
3.吸光度精度：优于1%@100 ng/μL dsDNA。光程：超微量模式下，仪器可实现0.01 – 1.2 mm 的自动光程调整。
4.超微量分光光度计主机 x 1，电源线与数据线 x 1套，超微量基座盖与比色杯遮光杯 x 1套，10mm标准石英比色杯 x 1对。
	台
	1
	
	
	用于核酸蛋白分析，磷等元素的测定。

	32
	
	离心机 
	1.最高转速：≥ 18,500 rpm。最大相对离心力：≥ 29,300 ×g。转速精度：≤ ±10 rpm。
2.设置方式：可直接设置离心力或转速，支持以1、10、100三种步进值递增。
3.最大容量：≥ 6 × 100 mL。噪音水平：≤ 62 dB(A)。
4.程序管理：可存储不少于100组程序，支持简易命名；可选中其中五组程序实现阶梯离心。定时范围：1秒 ~ 99分钟59秒，以及1分钟 ~ 99小时59分钟。计时模式：具备启动计时、到达设定转速后计时、连续计时三种模式。
5.数据显示：高清触摸屏控制，设置参数与实时运行参数可同屏显示。自动保存运行记录、故障记录。温度设置范围：-20℃ ~ +40℃，以1℃为增量。温度控制精度：±1℃。
6.采用大力矩交流变频电机，确保运行稳定。升降速曲线：提供11档加速曲线与12档减速曲线，并可自定义时间曲线。
9.具备转子自动识别、不平衡保护、超速保护和门锁保护。可配备通过第三方认证的气密性角转子，用于高危样品离心。
10.采用变频压缩机组，内置冷凝水槽及防护措施。

11.配置清单：冷冻离心机主机 × 1套，角转子 × 3套（50ml、10ml、2ml）
	台
	1
	
	
	分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分

	33
	
	水浴锅（6孔）
	高精度微电脑控温仪控温，控温范围 ℃ ：RT+5℃～100℃；定时范围 min：1～9999；超温声光跟踪警报，防干烧功能；
2、恒温波动度℃：±0.5℃，温度分辨率℃：0.1℃；
3、采用不锈钢(SUS304)内胆，烧杯孔可任意改变大小，容积L ：14.8；
4、孔位数：双列六孔，每孔五圈规格尺寸：Φ30、Φ50、Φ70、Φ95、Φ115mm，盖圈（套）：6；
	台
	1
	
	
	样品水浴

	34
	
	数显恒温油浴锅
	1、控温性能稳定，热平衡时间短，温度波动性小，均匀性好，LED显示；
2、温控范围：RT-300℃，温控分辨率：0.1℃，温度波动度：±1℃；
3、优质不锈钢板材质，耐高温，耐腐蚀，内胆尺寸（φ*h）：≥20*20cm；
	台
	1
	
	
	样品油浴

	35
	
	高压灭菌锅
	1.有效容积：29L，2.功率：≧2500w，3.可控温度：105-135℃，压力：0.25 MPa（工作压力），灭菌设定时间范围：1-300分钟，内置固体、液体、培养基、废弃物等专用智能灭菌程序，具备智能防液体沸腾功能。4.电子+机械双重过压保护，并具备压力联锁、防干烧等多项安全功能。微电脑控制，LED显示，底部带轮便于移动。5.配置：灭菌器主机 × 1 台，专用不锈钢提篮 × 1 套。
	台
	1
	
	
	用于种子细菌、病毒检验

	36
	辅助设备
	连续变倍摄影体视显微镜    
	1.总放大倍率：7X-180X（光学放大）。
2.双目头，瞳距调节范围55-75mm，左右目镜视度可调±5屈光度。
3.摄像单元：500万像素CMOS相机，配合专用适配镜。
4.分析软件：配备几何测量软件，可执行点、线、圆、圆弧、直线度、圆度、面积等多种几何参数的精确测量。
5.标准配置清单：
体视显微镜主机（含标准物镜与目镜）× 1套；
CMOS相机（500万像素）及适配镜 × 1套；
电脑× 1套，测量分析软件× 1套。
	套
	2
	
	
	用于种子表皮受损、杂种子及虫害种子的筛选

	37
	
	超纯水机    
	1.产水量：≥20L/h，瞬间取水量：RO水≥1.5L/min，UP水≥1.2L/min。。
2.UP超纯水：电阻率（25℃）：≥ 18.2 MΩ·cm，总有机碳（TOC）：< 15 ppb，重金属含量：< 0.01 mg/L。
3.RO纯水：电导率（25℃）：≤ 5 μS/cm。
4.人机界面：配备 LCD 显示屏，运行状态直观易读，具有水质超标报警功能。
5.耗材管理：具备四级耗材（PP/AC/RO/DI）寿命管理功能。
6.取水功能：正面设有2个独立出水口。
	套
	1
	
	
	提供实验所需的超纯水

	38
	
	超声波清洗器
	1、有效容量：≥30L。
2、超声频率：≥40kHz，超声功率：≥800W，超声功率可调范围：40-100%。
3、加热功率：≥800W，温度设定范围：室温-80℃。
4、工作时间可调：1-480min或更长。
5、有液位显示功能，其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源。
	台
	1
	
	
	用于玻璃器皿及器材的清洗、消毒

	39
	
	超低温冰箱 
	1.有效容积：≥ 400 升。搁架系统：标配3层不锈钢搁板，高度可根据存放物品的尺寸灵活调节。
2.检测孔：至少2个，孔径大于等于25毫米，便于引入传感器线缆进行实时监测试验。
3.温度范围：-40℃ 至 -86℃。温度控制精度：±0.1℃。
4.采用头部品牌压缩机，确保长期运行的可靠性与强劲制冷动力。
5.显示面板：≥ 7英寸高分辨率彩色液晶触摸屏，具备高低温报警、多种传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环境温度异常报警、电压波动报警、意外断电报警、长时间开门报警及电池电量过低报警。支持本地声光报警，并通过标配的远程报警端口发送信号，实现异地监控。
6.备用电源：内置UPS系统，断电后可维持报警功能长达72小时，并具备电池寿命主动提醒功能。
7.保护功能：具备独立的电源开关、键盘锁定、多级密码保护、断电自动保护、恢复供电后自动记忆启动及宽电压带设计（适应187-242V电压波动）。
	台
	1
	
	
	用于生物材料、试剂、菌种、生物样本等低温保存

	40
	
	常温冰箱
	1.容量：≥500L，循环系统：单循环，能效等级：一级、综合耗电量0.99kW*h/24h。

2.制冷方式：风冷无霜，冷冻能力：≥8.5kg/12h，抗菌率：≥99.99%，噪音：38dB。
	台
	1
	
	
	用于生物材料、试剂、菌种、生物样本等常温保存

	41
	
	恒温振荡器
	1、层数:双层；震荡频率：40-300rpm，振幅：20mm；
2、温控范围：RT+5-65℃，温度波动度：±0.5℃，温度分辨率：0.1℃；


	台
	1
	
	
	用于细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养

	42
	
	移液枪
	1、全量程段4位数字显示，数字显示面向外侧；具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致；整合连接的机身，按压退枪头键会显示颜色标识；
2、无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌；
3、具有Easy Calibration 易校准技术；
4、先进耐腐蚀的塑料活塞，减轻了移液器重量且提高操作舒适度的同时，提供更好的化学耐性，移液时活塞均匀，平滑的移动；指拖部位具有透明窗，内部高性能塑料垫片可用于做标记，即使高温灭菌都不会脱落变形；无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁；
5、配置：量程10-100ul，增量0.1ul，数量*1；量程20-200ul，增量0.2ul，数量*1；量程100-1000ul，增量1ul，数量*1；
	套
	1
	
	
	用于定量微量液体的移取（3套不同量程）

	43
	
	磁力搅拌器 
	功率：300W，加热温度：RT-300℃，最大搅拌量：3000ml，工作尺寸：φ130mm；转速0-2000rpm；陶瓷盘面，液晶显示屏，转速显示，智能定时。
	台
	1
	
	
	用于大样品混匀

	44
	
	涡旋混合器  
	转速：100-30000rpm，振幅：4mm，功率：25W，运行模式：点动、连续，外壳防护等级：IP21；lcd屏数显，直流无刷电机。
	台
	1
	
	
	用于小样品快速混匀

	45
	信息化与管理系统
	数据管理软件（包含服务器及外围设备）
	技术发求：系统架构：采用基于B/S模式的三层架构（表现层、业务逻辑层、数据层），支持通过浏览器进行访问和管理。支持广域网与局域网访问，必须支持HTTPS安全协议。
开发技术：系统需采用主流、稳定的开发语言（如JAVA或.NET）进行开发，保证系统的可维护性和扩展性。
数据库：系统应支持主流商业数据库（如Microsoft SQL Server）或开源数据库（如MySQL），投标人需明确标注并提供数据库选型建议。
灵活性：系统应支持流程、表单和角色权限的可配置，允许实验室根据自身业务特点进行定制，无需二次开发。
集成性：系统应提供标准化API接口，便于未来与ERP、MES或其他仪器设备进行数据集成。
2.系统管理：权限与角色管理：基于角色的访问控制（RBAC），可精细配置用户对菜单、功能、数据范围的操作权限。
用户管理：用户信息的增加、删除、禁用、密码重置等。
系统参数配置：支持系统全局参数及用户个性化参数设置。
数据备份与恢复：提供手动及自动的数据备份与恢复机制。
安全审计：完整的操作日志记录和审计功能。
3.基础数据管理：科室与人员管理：维护实验室内部组织结构及人员信息。
样品编号规则：支持灵活可配的样品编号自动生成规则（如顺序号、日期、前缀等）。
检测项目与方法库：建立完善的检测项目、方法、标准及价格字典，支持组合项目。
数据字典：对系统中各类基础数据（如样品类型、检测状态、供应商等）进行统一管理。
4.业务流程管理：样品登记：支持样品信息的录入、编辑、查询，支持批量导入。支持打印样品标签、委托单。
任务分配：支持根据规则自动或手动将检测任务分配给指定的检测人员或班组。
结果录入与审核：
支持检测人员录入、修改、提交检测结果数据。
报告审批流程：设置“检测-审核-签发”至多三级流程，并可配置环节跳过规则。审核与签发环节需支持电子签名、修改痕迹保留、回退并填写原因。
报告生成：支持基于自定义模板（兼容Word/Excel格式）自动生成检测报告，支持PDF、Word等格式导出。
报告打印与分发：支持报告批量打印，并记录报告发放情况。
条码管理：全程条码化管理，从样品接收、流转、留样到报告归档，均支持条码扫描操作，确保样品追溯的唯一性和准确性。
5.资源管理：设备管理：管理设备台账、校准周期、使用状态等。
标准品与试剂管理：管理标准品和试剂的库存、有效期、预警信息。
文件管理：对标准文件、作业指导书等文档进行集中管理。
耗材管理功能：实时库存监控和库存预警；耗材申购流程和审批管理；入库登记、验收和库存更新；领用申请、审批和出库管理；报废申请和处理流程；供应商信息管理和评价体系；库存下限预警和自动提醒功能。
6.移动端管理：移动端必须支持Android等主流操作系统的移动端应用（APP或深度适配的H5应用）。完成以下工作内容：
待办任务：移动端首页清晰展示待处理的检测任务、待审核的报告。
样品登记：支持通过移动端快速录入样品基本信息，并调用手机摄像头扫描识别纸质委托单信息。
结果录入：支持在实验室现场通过移动端便捷录入检测结果数据。
报告审核：支持在移动端查看、审核并电子签发报告。
查询功能：支持随时随地按条件查询样品状态、历史报告信息。
扫码功能：充分利用移动设备摄像头，实现样品条码的快速扫描识别，关联样品信息。
7.外设：
7.1服务器1台。
架构：塔式服务器
CPU：单颗至强金牌系列或同等级性能CPU
内存：32GB ECC DDR4
硬盘：2块1TB SSD（RAID 1，用于系统及数据库）+ 4块1.2TB SAS/SATA硬盘（RAID6或10，用于数据存储）
网卡：千兆双口网卡
电源：单电源
外围设备：
7.2条码打印机：1台
7.3手持式条码扫描器：2个
7.4Android平板电脑：1个，CPU骁龙8s或更优，8GB+256GB，LCD3k屏幕,≥11英寸，刷新率144，峰值亮度≥800nits，电池≥9000mAh，≥45W有线闪充，800+1300万像素摄像头，USB3.2 Gen1接口，WIFI7,蓝牙5.4，支持触控笔Pro和磁吸键盘。
7.5电脑：2台，CPU:性能不低于R7-7800X3D，核心/线程：8核16线程，三级缓存96M，主频4.2GHz，加速频率：5.0GHz

主板具有WIFI、蓝牙功能

内存：DDR5不低于16G*2，6000，固态硬盘：不低于1T，M2.0接口，NVMe协议           

显示器：≥27寸，分辨率4K、面板：miniLED，刷新率大于100Hz，100%sRGB，△E＜1，专业色深：10bit，支持接口：HDMI、Type-C、DP，杜比视界，HDR1000认证，峰值亮度：≥1600nits
	套
	1
	
	
	用于实验数据的记录、分析和存储

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 

技术要求响应及偏离表（采购包号：1）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 

商务要求响应及偏离表（采购包号：1）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         

法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320614-NTWL-G2025-0034 （项目编号）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件8                            

投标函
致： 南通市海门区农业科学研究所  
根据贵方的 南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目 （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：     年   月   日

附件9  

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加南通市海门区农业科学研究所组织的采购编号为 JSZC-320614-NTWL-G2025-0034 ，南通市海门区农业科学研究所采购实验室仪器设备项目（采购包号：1）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.扦样分样器，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.样品粉碎磨，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
3.种子风选仪1，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
4.种子风选仪2，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
5.种子净度工作台，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
6.超净工作台，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
7.电动筛选器，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
8.水分测定仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
9.干燥器，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
10.电热恒温鼓风干燥箱，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
11.智能光照培养箱，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
12.真空数种置床仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
13.种子老化箱，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
14.电导仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
15.PH计，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
16.电子天平1，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
17.电子天平2，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
18.自动数粒仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
19.近红外光谱仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
20.全自动凯氏定氮仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
21.火焰光度计，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
22.原子吸收分光光度计，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
23.消解仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
24.电泳仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
25.凝胶成像分析系统，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
26.qPCR扩增仪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
27.超微量紫外分光光度计，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
28.离心机，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
28.水浴锅，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
30.数显恒温油浴锅，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
31.高压灭菌锅，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
32.连续变倍摄影体视显微镜，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
33.超纯水机，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
34.超声波清洗器，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
35.超低温冰箱，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
36.常温冰箱，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
37.恒温振荡器，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
38.移液枪，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
39.磁力搅拌器，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
40.涡旋混合器，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
41.数据管理设备，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        

附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：1）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为   的       项目（采购包号：     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
附件11

实质性要求响应及偏离表

	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：1）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

            （产品名称1）1，生产厂为             （厂名）2，厂址为        （生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
            （产品名称2）1，生产厂为             （厂名）2，厂址为        （生产厂址）。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
19

