锡山区政府采购

（暗标）

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-BJZC-G2025-0004

采购项目名称：第三代功率半导体检测能力建设项目

采   购   人：长三角集成电路工业应用技术创新中心

采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司

二○二五年四月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标供应商须知	6

三、项目技术要求和有关说明	20

四、合同书（格式文本）	31

五、附件	36

- 一、投标邀请函

北京中昌工程咨询有限公司受长三角集成电路工业应用技术创新中心的委托，对第三代功率半导体检测能力建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1、项目名称：第三代功率半导体检测能力建设项目

2、采购项目编号：JSZC-320205-BJZC-G2025-0004

3、项目预算价：1230万元；最高限价及单项最高限价：1230万元，其中：功率循环测试系统（专用测试设备）4套，115万元/套；高温反偏老化系统(单管）（HTRB)（专用测试设备）5套，22万元/套；高温反偏老化系统(模块）（HTRB)（专用测试设备）2套，22万元/套；高温栅偏老化系统（单管）（HTGB)（专用测试设备）2套，22万元/套；高温高湿反偏老化系统（单管）（H3TRB)（专用测试设备）1套，38万元/套；高温高湿反偏老化系统（模块）（H3TRB)（专用测试设备）1套，38万元/套；间歇式功率循环试验系统（IOL)（专用测试设备）3套，40万元/套；温度循环箱（TC）3套，30万元/套；功率温度循环箱（PTC)3套，25万元/套；高低温箱（FT测试用）1套，5万元/套；可焊性测试仪1套，6万元/套；功率器件老化板1套，200万元/套；

4、供货期：合同签订后1个月内完成全部安装调试并交付使用。

5、质保期：3年。

6、采购方式：公开招标

7、采购人：长三角集成电路工业应用技术创新中心

8、本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9、本项目是否专门面向中小微企业：否

10、本项目不接受联合体投标

11、本项目不接受进口产品投标。

- （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4、本项目的特定资格要求：无；

- （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、北京中昌工程咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1715335668@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年4月   11日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-BJZC-G2025-0004项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮箱（1715335668@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

- （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年4月 30日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年4月30日09:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

- （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

- （九）投标有效期：开标之日起90天

- （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （十一）其他

采购机构：北京中昌工程咨询有限公司

地址：无锡市南湖大道501号扬名创智园H座3楼

联系人：邱小宇

电  话：19952293931

邮  编：214000

采购人：长三角集成电路工业应用技术创新中心

联系人：沈晓明

- 二、投标供应商须知

- (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及北京中昌工程咨询有限公司。

- (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，北京中昌工程咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或北京中昌工程咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。北京中昌工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，北京中昌工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

- (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件分为明标商务标和暗标技术标两部分

第一部分  明标商务标部分

1．投标函（格式见附件）；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件并加盖供应商公章）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证（原件的正、反双面扫描件）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（原件的正、反双面扫描件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件并加盖供应商公章）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件并加盖供应商公章）；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件并加盖供应商公章）；

（9）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．服务保障承诺（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8．提供第三章项目技术要求和有关说明需提供的相关证明材料（如有，格式自拟并自行添加）

9.如是中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

10．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

11．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

12．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-8项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

第二部分  暗标技术标部分

1．技术服务方案（暗标）

- (六)投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6．投标费用自理。

7．在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务标部分）和暗标（技术标部分）两大部分，明标部分和暗标部分分别进行制作。其中技术标部分属于暗标，投标人在制作技术标部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

- (七)网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如出厂报告或设备校准报告或厂家证明或白皮书或彩页或手册或检测报告或说明书等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- (八)无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限上传（递交）的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间（60分钟）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；

26.技术标（暗标）中出现该供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

27.投标文件未响应采购需求中标注“▲”号技术条款要求的；

28.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

29.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件并加盖供应商公章） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证 | 原件的正、反双面扫描件 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证 | 原件的正、反双面扫描件，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件并加盖供应商公章） |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件并加盖供应商公章） |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件并加盖供应商公章） |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 11 | 信用记录 （由网上直接查询，供应商无需提供证明材料） | 投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以采购机构评标当日查询结果为准） |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 格式见附件 |
| 4 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在投标供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

- (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，北京中昌工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。北京中昌工程咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。北京中昌工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，北京中昌工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- (十二)中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3．与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下签订背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，北京中昌工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本及其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- (十六)代理服务费：

本项目代理费由中标供应商支付。采购代理服务费采用差额定率累进计费方式，收费标准为：100万以下费率为1.5%，100万-500万元费率为1.1%，500万-1000万元以内费率为0.8%，1000万元-5000万元的部分费率为0.5%；按以上规定的70%计取，以中标价作为计算基数。

- (十七)其他：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 三、项目技术要求和有关说明

- 设备名称、数量等

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率循环测试系统（专用测试设备） | 4 | 否 |
| 2 | 高温反偏老化系统(单管）（HTRB)（专用测试设备） | 5 | 否 |
| 3 | 高温反偏老化系统(模块）（HTRB)（专用测试设备） | 2 | 否 |
| 4 | 高温栅偏老化系统（单管）（HTGB)（专用测试设备） | 2 | 否 |
| 5 | 高温高湿反偏老化系统（单管）（H3TRB)（专用测试设备） | 1 | 否 |
| 6 | 高温高湿反偏老化系统（模块）（H3TRB)（专用测试设备） | 1 | 否 |
| 7 | 间歇式功率循环试验系统（IOL)（专用测试设备） | 3 | 否 |
| 8 | 温度循环箱（TC） | 3 | 否 |
| 9 | 功率温度循环箱（PTC) | 3 | 否 |
| 10 | 高低温箱（FT测试用） | 1 | 否 |
| 11 | 可焊性测试仪 | 1 | 否 |
| 12 | 功率器件老化板 | 1 | 否 |

- 技术要求

1、功率循环测试系统（专用测试设备）

- 适用于Si/SiC/GaN材料的IGBT/DIODE/MOSFET等器件的秒级功率循环（PCsec）、分钟级功率循环（PCmin）；

- 严格符合相应的JESD51-1、JESD51-14、MIL-STD-750E、GJB128A、AEC-Q101、AQG324试验标准要求；

- ▲试验冷板：2套，试验油冷板温度： -10℃～180℃（用于标定K系数）；试验水冷板温度：5℃～80℃；

- 功率测试：

- 功率加热电流：10.0～6000.0A；

- 栅极试验电压：-30V~+30V；

- 壳温测试：0℃～200℃；

- 功率循环时间：5sec~1h;

- 典型条件：2.5S<tcycle<15S；

- 结温：TCmin=25℃时ΔTjmax=80K（PCmin）；

- 数据记录：加热电流Iheating，ton，toff，Tjmax，ΔTj，Tjmin，ΔTC冷媒温度Tcoolant，冷媒流量F，冷板温度THS，IG，记录导通Vce(sat)起始电压和终止电压。

- ▲老化电源：必须为进口TDK电源，6台10V/1000A高可靠性功率加热电源；

- 试验电流：10.0~3000.0A(支持扩展到6000A）；

- ▲水冷机：风冷系统，可自动加水；

- 温控范围：5℃～80℃；

- 温控精度：±0.2℃；

- 温控精度：±0.5℃（满载）；

- 流量：30L/min；

- 油冷机（用于K系数校准）：

- 温控范围：-10℃～180℃；

- 温控精度：±0.1℃；

- 电压测量单元：

- 测量电压范围：0～12000mV；

- 测量电压精度：±（0.1％RD+0.2mV）；

- 测量电压分辨率：0.1mV；

- 结温测量单元：

- 结温测试精度：±0.5℃；

- 结温采集频率：2MHz；

- 结温分辨率：0.1℃；

- 温度测量单元：

- 温度范围：-20℃～200℃；

- 冷板温度测量精度：±1℃；

- 壳温测量精度：±1℃；

- 栅压单元：

- 栅极电压输出范围：-30V~+30V；

- 栅极电压分辨率0.01V；

- 栅极电压控制精度：±（0.1%+10mV）；

- 栅压具备延迟关断功能，时间可设；

- 栅极电流测量范围：250pA-100mA；

- 栅极电流显示分辨率：100pA；

- 栅极电流检测精度：±（0.1％+10pA）；

- 测试电流（用于器件温度测量）

- 测试电流范围：±（1mA～10A）；

- 测试电流测控精度±（0.1％+0.2mA）；

- 测试电流分辨率0.1mA；

- 功率电流开关单元（用于器件功率循环和热阻测试时大电流开关）

- 脉冲开启时间：<5mS ；

- 脉冲关闭时间：<10μS ；

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持;

- 设备需配备操作、保养及电路原理手册及对应光盘;

- 设备应配备必须得专业调试和维护工具;

2、高温反偏老化系统(单管）（HTRB)（专用测试设备）

- 可对各种半导体分立器件（二极管、三极管、MOSFET管、达林顿管、可控硅）进行高温反偏试验。

- 严格符合相应的AEC-Q101、AEC-Q102、AQG324、JESD22-A101、GJB128试验标准要求；可对各种半导体分立器件（二极管、三极管、MOSFET管、达林顿管、可控硅、IGBT）进行高温反偏试验。

- 试验工位：整机可检测工位为16板×96位/板=1536位;

- 试验品种：可同时老化8种不同电压的器件;

- 试验温度：室温+10~175℃;

- ▲可试验电压范围：0~2000V;

- 漏电流测量范围：0.001uA ~500.0mA ;

0.001uA~99.9uA  分辨率为0.001uA，   精度：0.5％±1LSB

100uA~999uA     分辨率为0.1uA，     精度：0.5％±1LSB

1.0mA~500.0mA   分辨率为0.1mA，     精度：0.5％±1LSB

- 电流的量程是根据当前实际所测的漏电流自动选择分档;

- ▲电源配置:系统配置8套连续可调的直流老化电源，具有恒流、恒压、过压保护功能；每台电源对应任意一个老化板通道;

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持。

- 设备需配备操作、保养及电路原理手册及对应光盘

- 设备应配备必须得专业调试和维护工具

3、高温反偏老化系统(模块）（HTRB)（专用测试设备）

- 可对各种半导体分立器件（桥堆、PIM模块上下桥）进行高温
      反偏试验;

- 严格符合相应的AEC-Q101、AEC-Q102、AQG324、JESD22-A101、GJB128  
      试验标准要求；可对各种半导体分立器件（桥堆、IPM模块上
      下桥）进行高温反偏试验;

- 试验工位：整机工位为16板×18组/板=288位（每组为一个上下桥）;

- 试验品种：可同时老化4种不同电压的器件;

- ▲可试验电压范围：50~±2000V;

- 漏电流测量范围：±0.01uA~±500.0mA ;

±0.01uA~±99.9uA   分辨率为0.01uA，    精度：0.5％±1LSB

±100uA~±999uA     分辨率为0.1uA，     精度：0.5％±1LSB

±1.0mA~±500.0mA   分辨率为0.1mA，     精度：0.5％±1LSB

电流的量程是根据当前实际所测的漏电流自动选择分档;

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持；

- 设备需配备操作、保养及电路原理手册及对应光盘；

- 设备应配备必须得专业调试和维护工具；

4、高温栅偏老化系统（单管）（HTGB)（专用测试设备）

- 适用于各种封装形式二、三极管、场效应管、IGBT、桥堆等器件高温栅偏试验(HTGB)；

- 系统设计和试验线路符合AEC-Q101、AEC-Q102、AQG324、JEDEC JESD 22-A108、JEDEC JESD 22-A101、MIL-STD-750、GJB 128等标准要求；

- 试验工位：整机可检测工位为16板×96位/板=1536位；

- 试验品种：可同时老化16种不同电压的器件；

- ▲试验温度：室温+10~175℃；

- ▲老化电源配置：

- 一级电源配置4台正电源，每台正电源对应4个试验区；

- 一级电源配置2台负电源，每台负电源对应8个试验区；

- 系统可根据测试数据（漏电流、试验电压和试验箱温度）自动形成相应文件（EXCEL标准格式,表格和对应时间曲线绘制两种形式输出），可随时查阅某一时刻所有试验工位的试验参数，并可通过U盘接口输出所有试验数据；

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持。

- 设备需配备操作、保养及电路原理手册及对应光盘

- 设备应配备必须得专业调试和维护工具

5、高温高湿反偏老化系统（单管）（H3TRB)（专用测试设备）

- 适应器件种类：可对各种二、三极管、MOSFET、IGBT进行高温高
       湿（85℃/85%RH）试验。

- 控制方式：系统采用单片机+计算机的控制方式，可以对施加到每  
       块老化板的电压和每个试验器件的漏电流进行检测记录。

- 可以对试验箱的温度、湿度进行检测、记录。

- ▲试验工位：整机工位为16板×96位/板=1536位；

- 试验品种：可同时老化8种不同电压的器件；

- ▲温度/湿度范围 ：-20℃~+150℃ / 25%~98%RH；

- 温度波动度：≤±0.5℃；

- ▲温度偏差：≤±3.0℃；

- ▲湿度偏差：±3%（湿度＞75%RH时）；±5%（湿度≤75%RH时）

- 升温速率：20℃~85℃（<40min）

- 降温速率：85℃~20℃（<40min）

- ▲老化电压检测范围：0~2000V；电压分辨率：0.1V；

- 老化电压检测误差：小于±1.0% ±1LSB；

- 检测范围：0.001uA~500.0mA，分辨率和采样精度按档区分依次如下：

- 0.001uA~99.9uA  分辨率为0.001uA，   精度：0.5％±2LSB

- 100uA~999uA     分辨率为0.1uA，     精度：0.5％±2LSB

- 1.0mA~500.0mA   分辨率为0.1mA，     精度：0.5％±2LSB

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技  
        术支持。

- 设备需配备操作、保养及电路原理手册及对应光盘

- 设备应配备必须得专业调试和维护工具

6、高温高湿反偏老化系统（模块）（H3TRB)（专用测试设备）

- 可对各种二、三极管，MOSFET，IGBT，桥堆，IPM模块进行上下桥进行高温高湿（85℃/85%RH）试验。

- 系统采用单片机+计算机的控制方式，可以对施加到每块老化板的电压和每个试验器件的漏电流进行检测记录。可以对试验箱的温度、湿度进行检测、记录。

- 试验工位：整机工位为16板×18组/板=288位（每组为一个上下桥）；

- ▲温度/湿度范围 ：-20℃~+150℃ / 25%~98%RH

- 温度波动度：≤±0.5℃；

- ▲温度偏差：≤±3.0℃；

- ▲湿度偏差：±3%（湿度＞75%RH时）；±5%（湿度≤75%RH时）

- 升温速率：20℃~85℃（<40min）

- 降温速率：85℃~20℃（<40min）

- ▲试验电压范围老：0~±2000V；

- ▲试验电流范围：±0.01uA~±500.0mA;

- 试验品种：可同时老化4种不同电压的器件；

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持。

- 设备需配备操作、保养及电路原理手册及对应光盘

- 设备应配备必须得专业调试和维护工具

- 间歇式功率循环试验系统（IOL)（专用测试设备）

- 系统适用于对各种封装（包括 F 型、TO220、TO-247、TO-254、TO-257、TO-258、 TO3P、SMD-0.5、SMD-1、SMD-2 等） 的大功率二极管、MOS 管、第三代半导 体 SIC、GaN 等进行功率循环试验和恒流功率试验。

- 每个区具备独立风门控制装置，可在器件开通时关闭风门，关断时打开风门。

- 可设置每个器件的K系数并且独立保存

- 可扩张每个器件栅压，并独立设置。

- ▲配备一个烘箱，具备测试K,B系数功能

- 设备驱动板于计算机之间通讯，采用TCP/IP方式进行，多区同步并行通讯。

- ▲ 每个试验通道提供 4 路恒流源， 每路最大50A。

- ▲ 每路电流： 0.1~50.0A ；

- 采用 4 组电子负载， 每组被测器件可以串联 10 位器件。

- 每个工位电流控制范围： 4mA～100mA（Isense）；

- ▲每个工位电流检测范围： 0.1～50.0A；

- ▲试验电压范围： 0～25.0V；

- ▲每个工位 Vf 检测范围： 0～5.000V；

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持。

- 设备需配备操作、保养及电路原理手册及对应光盘

- 设备应配备必须得专业调试和维护工具

- 温度循环箱（TC）

- 内部容量不小于75L;

- ▲试验区：高温曝露温度范围:+60℃~+200℃,低温曝露温度范围 :- 70℃~0℃;

- 温度波动度：1℃（如按 GB/T 5170.2-1996 表示，则为±0.5℃

- 温度偏差：±2.0℃（≤+150℃时），±3.0℃（＞+150℃时）；

- 高温恒温箱：预热上限:+200℃，温度上升时间常温→+200℃:15分钟以内

- 低温恒温箱：预冷下限 :- 77℃；温度下降时间常温→-75℃；温度恢复时间:55分钟以内

- 高温曝露:+150℃ 15 分钟

- 低温曝露 :- 65℃ 15 分钟

- 传感器位置:试样下风口

- ▲必须为进口压缩机

- ▲冷却方式:水冷

- ▲设备有轮子,具备移动功能

- ▲具备数据记录和导出功能(包含温度曲线和实时数据)

- 网络功能:具备LAN接口

- ▲供应商需完成设备到场后的二次配安装。

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持。

- 功率温度循环箱（PTC)

- ▲ 容量不小于 160L

- 包含温度控制系统

- 包含平衡温度控制系统

- ▲ 温度范围-70°C至+180°C

- ▲ 温度波动 ±0.5°C(-70°C到180°C,温度稳定后)

- ▲ 温度变化率(斜坡控制关闭)：1)23°C/min @ 温度范围(-70°C→+180°C)； 2)18°C/min @温度范围(+180°C→-70°C)

- ▲必须为进口压缩机

- 通讯接口:USB2.0、以太网

- UI单元功能:触摸面板,7.0英寸彩色液晶显示器

- ▲供应商需完成设备到场后的二次配安装。

- 质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持。

- 高低温箱（FT测试用）

- (1)容量不小于100L

- (2)温度范围:-70℃～+180℃

- (3)温度波动:≤±0.2℃

- (4)温度偏差:≤±1.0℃

- (5)▲设备有轮子,具备移动功能

- (6)▲具备数据记录和导出功能(包含温度曲线和实时数据)

- (7)▲在设备的左右各附加一套便捷抽屉拉手可在实验过程中随时取拿产品设备侧面安装抽屉，并安装除霜功能。

- (8)质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持。

- 可焊性测试仪

(1)▲适用标准：JEDEC J-STD-002，GB/T21041-2007(等同IEC60384-21:2004)，GB/T2693-2001，

(2)适用产品：可焊性元器件；

(3)驱动方式：步进电机；

(4)▲浸渍/退出速度:3.0~30.0mm/s，连续可调，分辨率0.1，误差±2mm/s;

(5)▲浸渍行程:1~20mm，精度±0.5mm;

(6)▲浸焊时间:1~99s，连续可调，分辨率0.1，误差±0.5s;

(7)▲夹具:  A、可夹持7mm宽度以内贴片器件的夹具一套;

B、夹持其它器件(宽度35mm*长度55mm)夹具一套。

(8)温控范围:常温~600℃±1%FS;

(9)熔锡量:不小于4.5kg；

(10)质保≥3年。质保期内提供售后服务，并随时提供咨询和上门技术支持。

- 功率器件老化板

- MOS管、二极管、三极管、IGBT模块、HPD模块等高温老化板。

- ▲老化板明细如下：

| 序号 | 产品名称 | 对应的芯片封装 | 单位 | 发货数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IOL子板 | TO247-3L | 块 | 128 |
| 2 | IOL子板 | TO247-4L | 块 | 128 |
| 3 | IOL老化板底板 | 通用型 | 块 | 48 |
| 4 | 反偏通用老化板 | TO247-3L（跳线模式） | 块 | 10 |
| 5 | 反偏专用老化板 | TO247-4L | 块 | 6 |
| 6 | 反偏通用老化板 | TO247-3L（跳线） | 块 | 6 |
| 7 | 反偏专用老化板 | TO247-4L | 块 | 10 |
| 8 | 反偏专用老化板 | TO247-3L | 块 | 32 |
| 9 | 反偏专用老化板 | TO263-7L | 块 | 6 |
| 10 | HTGB老化板 | TO-247-4L | 块 | 8 |
| 11 | HTGB老化板 | TO-247-3L | 块 | 8 |
| 12 | HTGB老化板 | TO-263-7 | 块 | 8 |
| 13 | H3TRB老化板 | NMOS TO247-3 | 块 | 32 |
| 14 | H3TRB老化板 | NMOS TO247-4 | 块 | 16 |
| 15 | H3TRB老化板 | NMOS TO263-7 | 块 | 8 |
| 16 | 反偏专用老化板 | TO247-4L | 块 | 10 |
| 17 | HTGB老化板 | TO247-4L | 块 | 10 |
| 18 | HTRB老化板 | TO247-4L | 块 | 22 |
| 19 | HTGB老化板 | TO247-4L | 块 | 8 |
| 20 | HTGB老化板 | TO-263-7L | 块 | 8 |
| 21 | HTGB老化板 | TO-247-3L | 块 | 8 |
| 22 | HTRB老化板 | TO247-4L | 块 | 4 |
| 23 | HAST老化板 | TO247-3L | 块 | 2 |
| 24 | HAST老化板 | TO247-4L | 块 | 2 |
| 25 | HTRB老化板 | TO247-4L | 块 | 32 |
| 26 | 集成电路老化板 | B2765 90HV SRAM 老化板（32工位） | 块 | 7 |
| 27 | 集成电路老化板 | Efuse IP | 块 | 3 |
| 28 | HTRB HPD模块老化板 | 通用型HPD | 块 | 32 |
| 29 | H3TRB HPD模块老化板 | 通用型HPD | 块 | 16 |
| 30 | HTOL通用板 | IC板 | 块 | 16 |
| 31 | HTRB老化板（含栅极负压） | TO247-3L | 块 | 32 |
| 32 | HTRB老化板（含栅极负压） | TO247-4L | 块 | 32 |
| 33 | H3TRB老化板（含栅极负压） | TO247-3L | 块 | 32 |
| 34 | H3TRB老化板（含栅极负压） | TO247-4L | 块 | 32 |
| 35 | 化学湿法台 | / | 台 | 2 |
| 36 | 盐雾试验箱 | / | 台 | 1 |
| 37 | 蒸汽老化试验机 | / | 台 | 1 |

备注：“项目技术要求和有关说明”中带▲”的技术指标不允许负偏离，否则视为无效投标文件作废标处理。

- 有关说明

- 所售仪器及指定附件提供为期3年的保修，在质保期内中标供应商将严格遵守中华人民共和国的相关法律法规对货物提供“三包”等售后服务,除非合同另行规定。

- 在保修期内中标供应商设备出现的故障（非人为损坏），中标供应商将在72小时之内响应，服务所需费用由中标供应商承担，包括上门取件的运费，维修费，工时费，修好后的送货上门费用。

- 中标供应商免费负责系统安装和调试，在安装调试过程中，同时对采购人相关人员进行技术培训，并提供全套操作手册和技术文件。

- 报价说明：本项目投标报价包含所有产品、备品、备件和专用工具费用、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、培训和交付、售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用等。

- 履约保证金

无。

- 附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、交货期限和服务期限：

六、服务地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经北京中昌工程咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式文本）

根据招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次第三代功率半导体检测能力建设项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买                       。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

- 2.付款方式：合同签订后30日内支付合同价款的40%作为预付款，收到货验收合格后30日内付至合同价款的90%，安装调试完成后3个月内支付剩余10%。每次付款前供方需提供相同金额的增值税发票，否则需方有权延期付款。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用（包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准（以其中的最高标准要求为准）。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向采购代理机构反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订后1个月内完成全部安装调试并交付使用（具体日期以甲方的供货通知为准）

2．供方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试和操作培训，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期：3年，质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的所有责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八）合同的变更及终止

8.1有下列情形之一的，本合同自行终止。

(1)因不可抗力因素及政策原因，造成合同无法履行的。

(2)经双方协商一致，自愿解除的。

8.2有下列情形之一的，需方有权单方终止合同。

(1)未经需方书面同意，供方擅自分包或者转包他人的。

(2)供方不履行义务，需方有权终止合同。

8.3合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同生效及其他：

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 五、附件

- 附件一：

- 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   35分

2、投标供应商综合情况                       5分

3、技术要求响应程度                         28分

4、技术服务方案（暗标）                     30分

5、政策性因素                                2分

（二)各项目评分标准

- 1、价格分（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

注：同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（60分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2、投标供应商综合情况（5分）

（1）业绩（2分）：投标供应商具有自2022年1月1日起与本项目相关的业绩，有一项得0.5分，最高得2分。【提供合同扫描件上传至投标文件，未按要求提供不得分。合同以签订日期为准。】

（2）投标供应商实力证明（3）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，本项最高得3分【提供证书扫描件，不提供或不符合要求均不得分。】

- 3、技术要求响应程度（28分）

| 序号 | 评审内容 | 得分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功率循环测试系统（专用测试设备） 测试电流（用于器件温度测量） 测试电流范围：±（1mA～10A）； 测试电流测控精度±（0.1％+0.2mA）； 测试电流分辨率0.1mA； | 满足要求得6分，不满足得0分。 |
| 2 | 高温反偏老化系统(单管）（HTRB)（专用测试设备） 漏电流测量范围：0.001uA~500.0mA; 0.001uA~99.9uA 分辨率≤0.001uA，精度≤0.5％±1LSB 100uA~999uA 分辨率≤0.1uA，精度≤0.5％±1LSB 1.0mA~500.0mA 分辨率≤0.1mA，精度≤0.5％±1LSB | 满足要求得5分，不满足得0分。 |
| 3 | 高温反偏老化系统(模块）（HTRB)（专用测试设备） 漏电流测量范围：±0.01uA~±500.0mA; ±0.01uA~±99.9uA 分辨率≤0.01uA，精度≤0.5％±1LSB ±100uA~±999uA 分辨率≤0.1uA，精度≤0.5％±1LSB ±1.0mA~±500.0mA 分辨率≤0.1mA，精度≤0.5％±1LSB | 满足要求得5分，不满足得0分。 |
| 4 | 高温高湿反偏老化系统（单管）（H3TRB)（专用测试设备）老化电压检测误差：小于±1.0% ±1LSB； | 满足要求得6分，不满足得0分。 |
| 5 | 高温高湿反偏老化系统（单管）（H3TRB)（专用测试设备） 检测范围：0.001uA~500.0mA，分辨率和采样精度按档区分依次如下： 0.001uA~99.9uA 分辨率≤0.001uA，精度≤0.5％±2LSB 100uA~999uA 分辨率≤0.1uA，精度≤0.5％±2LSB 1.0mA~500.0mA 分辨率≤0.1mA，精度≤0.5％±2LSB | 满足要求得6分，不满足得0分。 |

注：以上参数需提供相关技术支持资料包括但不仅限于(出厂报告或设备校准报告或厂家证明或白皮书或彩页或手册或检测报告或说明书等)扫描件上传至投标文件并电子签章，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，视为不满足要求得0分。

4、技术服务方案（30分）暗标，无方案不得分，不得有体现投标供应商身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

（1）项目实施方案（16分）：需包括

①供货详细方案（4分）：包含供货的范围、服务范围、设备响应性（设备完整性、先进性、可操作性）进行阐述；

②项目进度安排（4分）：包括货物的交货时间、安装时间、验收时间和培训时间安排等；

③专业技术支持（4分）：针对项目中的专业设备提供技术指导方案及后续技术支持方案；

④对设备的安装、调试、改造及环境要求提供解决方案等（4分）。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得16分。

（2）提供专业技术支持（8分）：需包括

①针对本项目的专业技术支持方案（2分）；

②针对本项目的专业技术支持保障措施（2分）；

③针对整个项目的技术支持人员配备情况及专业能力（2分）；

④该项目实施完成后销后技术支持保障（2分）；

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（3）培训方案（3分）：需包括

①针对项目日常使用人员的培训内容列表（1分）；

②使用人员的详细培训计划安排（1分）；

③培训流程质量保障详述（1分）；

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

（4）售后服务方案（3分）：需包括

①免费售后服务内容及事项（1分）；

②维护技术力量（1分）；

③团队专业技术能力（1分）；

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5、政策性因素（2分）

所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：第三代功率半导体检测能力建设项目

投标供应商：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：北京中昌工程咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供北京中昌工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）(投标供应商)法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

北京中昌工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：（法定代表人亲自参与投标的除外）

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）  在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表（总价）

供应商名称（盖章）

项目名称：

采购项目编号：

| 投标报价总价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |

年   月   日

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，北京中昌工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

- （六）报价明细表（格式）：

明细报价表

项目名称：                                     政府采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功率循环测试系统（专用测试设备） | 4 |  |  |  |
|  | 高温反偏老化系统(单管）（HTRB)（专用测试设备） | 5 |  |  |  |
|  | 高温反偏老化系统(模块）（HTRB)（专用测试设备） | 2 |  |  |  |
|  | 高温栅偏老化系统（单管）（HTGB)（专用测试设备） | 2 |  |  |  |
|  | 高温高湿反偏老化系统（单管）（H3TRB)（专用测试设备） | 1 |  |  |  |
|  | 高温高湿反偏老化系统（模块）（H3TRB)（专用测试设备） | 1 |  |  |  |
|  | 间歇式功率循环试验系统（IOL)（专用测试设备） | 3 |  |  |  |
|  | 温度循环箱（TC） | 3 |  |  |  |
|  | 功率温度循环箱（PTC) | 3 |  |  |  |
|  | 高低温箱（FT测试用） | 1 |  |  |  |
|  | 可焊性测试仪 | 1 |  |  |  |
|  | 功率器件老化板 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：投标人的报价应包含所有产品、备品、备件和专用工具费用、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、培训和交付、售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用等。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

(投标供应商)针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

项目名称：

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，投标人必须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料包括但不仅限于(出厂报告或设备校准报告或厂家证明或白皮书或彩页或手册或检测报告或说明书等)否则视为负偏离，未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，视为负偏离。

- （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

- 单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商(盖章)：

日        期：

备注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）技术服务方案（暗标）：

特别注意：在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务标部分）和暗标（技术标部分）两大部分，明标部分和暗标部分分别进行制作。其中技术标部分属于暗标，投标人在制作技术标部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

不得有其他体现投标人身份的内容。

- （十二）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日