
徐州市中医院消化内镜设备项目更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

（一）、原招标文件第六章《采购需求》“五、采购清单及技术参数要求（二）技术参数要求：”1、高清电子图像处理器

	观察
	色域
	NTSC/PAL

	
	数字HDTV
	HD-SDI:2, DVI-D:2 ≥(1920*1080P) 

	
	模拟/数字HDTV
	DVI-I: 1  

	
	模拟SDTV
	RGB TV: 1, S VIDEO: 1, VIDEO: 1

	
	屏幕分辨率
	SXAG(默认)，全高清

	
	色彩调节
	亮度，RGB，红色色调，色度: ≥9档可调（-4至+4），

对比度≥5档可调（-1至+4）

	
	对比度
	≥3档可调（-1至+1）

	
	测光模式
	平均测光：控制普通画面亮度

峰值测光：控制高亮区域亮度

自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光光圈

	
	结构强调
	SE ≥4级，DH -4至+9，DL -4至+9

	
	色彩强调
	ON/OFF

	
	图像放大
	兼容内镜均可电子放大≥2倍，逐级放大，共≥20级

	
	▲特殊光模式
	NBI,i-SCAN,CBI,SFI,VIST,LCI，BLI，BLI-bright等，至少具备其中三种

	
	电子染色
	具备，且模式≥10种

	
	图像类型
	≥3种

	
	冻结模式
	实时冻结

	
	其他功能
	电子放大功能，画中画功能，双画面功能，网络功能等

	兼容内窥镜
	可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，小肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等

	数据显示
	病人信息
	病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名

	
	其他信息
	计时器，分段计时

	
	存储状态
	数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量

	
	图像质量设定状态
	结构强调，色彩强调，电子放大比例，IEE观察模式，放大倍数

	图片存储
	图像压缩比率
	TIFF：无压缩，JPEG：1/5，1/10，1/20等，≥4种

	
	内置存储器
	≥3.5G

	
	内存可存储图像数量
	TIFF：≥ 840张, JPEG 1/20：≥ 21,690

	数据预设
	医生姓名
	可存储≥20位医生姓名

	
	医生个人设定
	色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式等可以根据医生姓名存储

	
	临床过程
	存储≥20条临床过程


2、内窥镜冷光源

	照明
	▲照明光源
	多色LED 

	
	灯泡使用寿命
	≥10000小时

	
	照明系统
	切换控制

	
	光源控制
	LED自动能量控制

	
	光源冷却方式
	强制空气冷却

	
	▲特殊光观察模式
	NBI,i-SCAN,CBI,SFI,VIST,LCI，BLI，BLI-bright等，至少具备其中三种

	自动亮度调整
	自动亮度调整方式
	根据视频信号输出自动调整亮度

（也可手动调整）

	送气
	气泵
	横隔膜式气泵

	
	压力切换
	高/中/低/关

	送水
	方式
	可为拆卸水瓶加压,实现送水

	前面板显示
	透射照明
	光照以最大亮度闪烁

从体外可查先端位置

	
	光照限制
	限制最大光强，

防止患者出血被光照凝结

	
	照明模式
	OFF/1/2/3.可通过照明模式按钮切换


3、高清下消化道内窥镜

	摄像元器件
	CMOS

	视野角度
	0°（直视）

	视野范围
	≥170°

	观察范围
	≥2～100mm

	先端部直径
	≤12.0mm

	弯曲部直径
	≤12.0mm

	弯曲角度
	上：≥180°/下：≥180°

 左：≥160°/右：≥160°

	▲钳道直径
	≥3.8mm

	工作长度
	≥1330mm

	全长
	≥1650mm

	前射水
	有

	硬度可调
	有


4、治疗型高清上消化道内窥镜

	摄像元器件
	CMOS

	视野角度
	0°（直视）

	视野范围
	≥140°

	观察范围
	≥2～100mm

	先端部直径
	≤9.8mm

	弯曲部直径
	≤9.8mm

	弯曲角度
	上：≥210°/下：≥160°

 左：≥100°/右：≥100°

	▲钳道直径
	≥3.2mm

	工作长度
	≥1100mm

	全长
	≥1400mm

	▲前射水
	有


5、光学放大高清上消化道内窥镜

	摄像元器件
	CMOS

	视野角度
	0°（直视）

	视野范围
	≥140°（正常状态）

	观察范围
	≥2～100mm

	先端部直径
	≤9.9mm

	弯曲部直径
	≤9.8mm

	弯曲角度
	上：≥210°/下：≥90°

 左：≥100°/右：≥100°

	钳道直径
	≥2.8mm

	工作长度
	≥1100mm

	全长
	≥1400mm

	▲前射水
	有

	▲光学放大倍率
	≥135倍（26吋显示器）


6、数字超声内镜系统

	1
	兼容性
	1、环扫镜；2、穿刺镜；3、超声支气管镜

	2
	视频输出端子
	数字输出端子：DVI（数字）、HD-SDI

	
	
	模拟信号端子：DVI（数字/模拟）、video，S video，RGB TV

	3
	音频输出
	RCA L/R

	4
	视频输入端子
	DVI

	▲5
	扫描模式
	至少具备以下模式：B模式、M模式、组织谐波模式、复合谐波模式、造影谐波模式、弹性成像模式、声速补正模式、频谱多普勒：包括彩色多普勒CD、能量多普勒PD模式、脉冲波多普勒PW模式

	▲6
	扫描方式
	电子扫描

	7
	超声波中心频率
	≥5～12MHz宽频扫描

	8
	多普勒发射频率
	≥2种

	9
	超声波输出功率
	超声波输出功率可调（按百分比调节）

	10
	图像旋转
	360°旋转

	11
	半圆型显示
	上半圆、下半圆、左半圆、右半圆

	▲12
	穿刺引导功能
	具有穿刺引导功能

	13
	增益
	≥0-100dB

	14
	STC
	分深度进行≥6段增益

	15
	显示深度
	≥15-120mm

	16
	测量功能
	至少包含以下功能：

① B模式测量：距离、周长、面积、体积、角度

② CFM模式测量：流速（点）、（面积）

③ PW模式测量：时间、心率、流速、流速跟踪（自由/自动）、加/减速度、PI（搏动指数）（自由/自动）、RI（阻力指数）、流量

M模式测量：距离、时间、心率、时间和速度

	17
	画中画功能
	内镜/超声图像切换，并可根据医生的习惯进行灵活地设定

	18
	放大功能
	整体放大、ROI放大等

	19
	图像存储格式
	JPEG, TIFF, DICOM等

	20
	视频存储格式
	≥2种：DICOM、AVI

	21
	图像存储设备
	≥4种：内部、USB等外部存储器或DICOM网络存储设备、FTP服务器

	22
	电子存储器
	保存、播放

	23
	焦点预设
	≥2个

	24
	主机内存容量
	≥12GB

	25
	双画面对比显示
	动态VS静态；动态VS动态

	▲26
	超声处理系统与内镜处理系统为一体化设计，同一个厂家生产，具有良好兼容性，方便售后服务


7、电子扇扫穿刺超声内镜 

	1
	观察方向
	≤斜视40°

	2
	视野角度
	≥140°

	3
	观察景深
	3～100mm

	4
	头端部外径
	Ф≤13.9mm

	5
	插入最大部外径
	Ф≤12.4mm

	6
	有效长度
	≥1250mm

	7
	全长
	≥1550mm

	8
	弯曲角度
	上：≥150°、下：≥150°、左：≥120°、右：≥120°；

	9
	钳道直径
	Ф≥3.8mm

	10
	扫描模式
	B模式、M模式、THI（3种模式）、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、复合谐波模式、造影谐波模式*、弹性成像模式*、声速补正模式

	11
	频率范围
	5～12MHz宽频扫描，≥4种中心频率可供选择

	12
	扫描角度
	≥150°

	13
	扫描方式
	电子扫描

	14
	画面显示
	画中画功能，图像回放，病人信息

	15
	喷嘴设计
	具有物镜清洗功能

	16
	水囊
	可拆卸型

	17
	接触方式
	水囊式/无气水充盈式/接触式

	▲18
	穿刺引导功能
	具有穿刺引导功能


注：投标人须在投标文件中至少提供上述加“▲”项技术指标响应的证明材料，证明材料为产品白皮书（说明书）或产品手册或检测报告或产品彩页或公开印刷的宣传材料或厂家盖章确认的技术材料等。如技术参数中有具体要求，以具体要求为准，并在投标文件中提供证明材料；如经查证，供应商虚假响应的，将取消其中标资格并上报主管部门。未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足。
现更正为：
1、高清电子图像处理器

	观察
	色域
	NTSC/PAL

	
	数字HDTV
	HD-SDI:2, DVI-D:2 ≥(1920*1080P) 

	
	模拟/数字HDTV
	DVI-I: 1  

	
	模拟SDTV
	RGB TV: 1, S VIDEO: 1, VIDEO: 1

	
	▲白平衡功能
	自动白平衡，无需白平衡帽

	
	色彩调节
	亮度，RGB，红色色调，色度: ≥9档可调（-4至+4）

	
	对比度
	≥3档可调（-1至+1）

	
	测光模式
	平均测光：控制普通画面亮度

峰值测光：控制高亮区域亮度

自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光光圈

	
	结构强调
	SE ≥4级，DH -4至+9，DL -4至+9

	
	色彩强调
	ON/OFF

	
	图像放大
	兼容内镜均可电子放大≥2倍，逐级放大，共≥20级

	
	▲特殊光模式
	NBI,i-SCAN,CBI,LCI，BLI，BLI-bright等，至少具备其中一种

	
	▲电子染色
	具备，且模式≥10种

	
	图像类型
	≥3种

	
	无线传输
	一键插拔，无需防水帽；无线传输，无电气接点外露

	
	其他功能
	电子放大功能，画中画功能，双画面功能，网络功能等

	▲兼容内窥镜
	可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等（投标文件中需提供对应产品彩页及产品注册证）

	数据显示
	病人信息
	病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名

	
	其他信息
	计时器，分段计时

	
	存储状态
	数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量

	
	图像质量设定状态
	结构强调，色彩强调，电子放大比例，IEE观察模式，放大倍数

	图片存储
	图像压缩比率
	TIFF：无压缩，JPEG：1/5，1/10，1/20等，≥4种

	
	内置存储器
	≥3.5G

	
	内存可存储图像数量
	TIFF：≥ 840张, JPEG 1/20：≥ 21,690

	数据预设
	医生姓名
	可存储≥20位医生姓名

	
	医生个人设定
	色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式等可以根据医生姓名存储

	
	临床过程
	存储≥20条临床过程


2、内窥镜冷光源

	照明
	▲照明光源
	多色LED 

	
	灯泡使用寿命
	≥10000小时

	
	照明系统
	切换控制

	
	光源控制
	LED自动能量控制

	
	光源冷却方式
	强制空气冷却

	
	▲特殊光观察模式
	NBI,i-SCAN,CBI,LCI，BLI，BLI-bright等，至少具备其中一种

	自动亮度调整
	自动亮度调整方式
	根据视频信号输出自动调整亮度

（也可手动调整）

	送气
	气泵
	横隔膜式气泵

	
	压力切换
	高/中/低/关

	送水
	方式
	可为拆卸水瓶加压,实现送水

	前面板显示
	透射照明
	光照以最大亮度闪烁

从体外可查先端位置

	
	光照限制
	限制最大光强，

防止患者出血被光照凝结

	
	照明模式
	OFF/1/2/3.可通过照明模式按钮切换


3、高清下消化道内窥镜

	摄像元器件
	CMOS

	视野角度
	0°（直视）

	视野范围
	≥170°

	观察范围
	≥2～100mm

	▲先端部直径
	11.7～12.0mm

	▲弯曲部直径
	11.7～12.0mm

	弯曲角度
	上：≥180°/下：≥180°

 左：≥160°/右：≥160°

	▲钳道直径
	3.8～4.0mm

	工作长度
	≥1330mm

	全长
	≥1650mm

	前射水
	有

	硬度可调
	有

	无线传输
	一键插拔，无需防水帽；无线传输，无电气接点外露


4、治疗型高清上消化道内窥镜

	摄像元器件
	CMOS

	视野角度
	0°（直视）

	视野范围
	≥140°

	观察范围
	≥2～100mm

	先端部直径
	7.9～9.8mm

	弯曲部直径
	7.9～9.8mm

	▲弯曲角度
	上：≥210°/下：≥160°

 左：≥100°/右：≥100°

	▲钳道直径
	3.2～3.8mm

	▲工作长度
	≥1100mm

	全长
	≥1400mm

	前射水
	有

	无线传输
	一键插拔，无需防水帽；无线传输，无电气接点外露


5、光学放大高清上消化道内窥镜

	摄像元器件
	CMOS

	视野角度
	0°（直视）

	视野范围
	≥140°（正常状态）

	观察范围
	≥2～100mm

	▲先端部直径
	8.9～9.9mm

	▲弯曲部直径
	8.9～9.8mm

	弯曲角度
	上：≥210°/下：≥90°

 左：≥100°/右：≥100°

	钳道直径
	2.8～3.2mm

	▲工作长度
	≥1100mm

	全长
	≥1400mm

	▲前射水
	有

	▲光学放大倍率
	≥145倍（26吋显示器）

	无线传输
	一键插拔，无需防水帽；无线传输，无电气接点外露


6、数字超声内镜系统

	1
	兼容性
	1、环扫镜；2、穿刺镜；3、超声支气管镜

	2
	视频输出端子
	数字输出端子：DVI（数字）、HD-SDI

	
	
	模拟信号端子：DVI（数字/模拟）、video，S video，RGB TV

	3
	音频输出
	RCA L/R

	4
	视频输入端子
	DVI

	5
	扫描模式
	至少具备以下模式：B模式、M模式、组织谐波模式、复合谐波模式、造影谐波模式、弹性成像模式、声速补正模式、频谱多普勒：包括彩色多普勒CD、能量多普勒PD模式、脉冲波多普勒PW模式

	6
	扫描方式
	电子扫描

	7
	超声波中心频率
	≥5～12MHz宽频扫描

	8
	多普勒发射频率
	≥2种

	9
	超声波输出功率
	超声波输出功率可调（按百分比调节）

	10
	图像旋转
	360°旋转

	11
	半圆型显示
	上半圆、下半圆、左半圆、右半圆

	▲12
	穿刺引导功能
	具有穿刺引导功能

	13
	增益
	≥0-100dB

	14
	STC
	分深度进行≥6段增益

	15
	显示深度
	≥15-120mm

	16
	测量功能
	至少包含以下功能：

① B模式测量：距离、周长、面积、体积、角度

② CFM模式测量：流速（点）、（面积）

③ PW模式测量：时间、心率、流速、流速跟踪（自由/自动）、加/减速度、PI（搏动指数）（自由/自动）、RI（阻力指数）、流量

④M模式测量：距离、时间、心率、时间和速度

	17
	画中画功能
	内镜/超声图像切换，并可根据医生的习惯进行灵活地设定

	18
	放大功能
	整体放大、ROI放大等

	19
	图像存储格式
	JPEG, TIFF, DICOM等

	20
	视频存储格式
	≥2种：DICOM、AVI

	21
	图像存储设备
	≥4种：内部、USB等外部存储器或DICOM网络存储设备、FTP服务器

	22
	电子存储器
	保存、播放

	23
	焦点预设
	≥2个

	24
	主机内存容量
	≥12GB

	25
	双画面对比显示
	动态VS静态；动态VS动态

	▲26
	超声处理系统与内镜处理系统为一体化设计，同一个厂家生产，具有良好兼容性，方便售后服务


7、电子扇扫穿刺超声内镜 

	1
	观察方向
	≤斜视40°

	2
	视野角度
	≥140°

	3
	观察景深
	3～100mm

	4
	头端部外径
	Ф≤13.9mm

	5
	插入最大部外径
	Ф≤12.4mm

	6
	有效长度
	≥1250mm

	7
	全长
	≥1550mm

	8
	弯曲角度
	上：≥150°、下：≥150°、左：≥120°、右：≥120°；

	9
	钳道直径
	Ф≥3.8mm

	10
	扫描模式
	B模式、M模式、THI（3种模式）、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、复合谐波模式、造影谐波模式*、弹性成像模式*、声速补正模式

	11
	频率范围
	5～12MHz宽频扫描，≥4种中心频率可供选择

	12
	扫描角度
	≥150°

	13
	扫描方式
	电子扫描

	14
	画面显示
	画中画功能，图像回放，病人信息

	15
	喷嘴设计
	具有物镜清洗功能

	16
	水囊
	可拆卸型

	17
	接触方式
	水囊式/无气水充盈式/接触式

	▲18
	穿刺引导功能
	具有穿刺引导功能


注：投标人须在投标文件中至少提供上述加“▲”项技术指标响应的证明材料，证明材料为产品白皮书（说明书）或产品手册或检测报告或产品彩页或公开印刷的宣传材料或厂家盖章确认的技术材料等。如技术参数中有具体要求，以具体要求为准，并在投标文件中提供证明材料；如经查证，供应商虚假响应的，将取消其中标资格并上报主管部门。未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足。
（二）、原招标文件第六章《采购需求》“八、售后服务要求”

1、质保期：提供原厂主机不少于5年，内镜不少于3年，免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。

说明：本“1、质保期要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

现更正为：
1、质保期：提供原厂主机不少于3年，内镜不少于3年，免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。

说明：本“1、质保期要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

二、其他内容不变。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年12月09日



