招　标　文　件

项目名称：连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0085

连云港市公共资源交易中心

2024年7月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	95

第六章  投标文件格式	108

第一章  投标邀请

受连云港市环境监测监控中心的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务项目（JSZC-320700-JZCG-G2024-0085）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年7月31日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0085

项目名称：连云港市生态环境监测监控设施管理维护和服务

预算金额：1,186 万元（采购包1：941万元；采购包2：32万元；采购包3：22万元；采购包4：191万元）

最高限价：1,186 万元（采购包1：941万元；采购包2：32万元；采购包3：22万元；采购包4：191万元）

采购方式：公开招标

采购需求：

采购包1：主要目标为实现对84个大气环境自动监测站、42个PM2.5站、5个TVOC自动监测站、2个VOCs自动监测站、8个水质自动监测站、2套水污染预警溯源仪、1台生物毒性分析仪、1套水质浮标在线监测系统、1套大气颗粒物激光雷达走航监测设施、1套VOCs环境走航监测设施、10套固定式机动车尾气遥感监测设施运和1套移动式机动车尾气遥感监测设施维服务、定期维修、监测数据深度分析，保障设备运行正常，确保监测数据的真实性、有效性、准确性。

采购包2：根据《排污许可管理条例》《重点排污单位名录管理规定（试行）》《排污许可管理办法（试行）》等条例规定，需要对重点排污单位自动监控与基础数据库系统、江苏省污染源末端监控平台、连云港市污染源综合管理平台等监管平台运行维护及数据分析汇总，提供分析研判报告，加强排污单位自动监测监控，有效提升“非现场”监管能力。

采购包3：根据2021年4月22日江苏省生态环境厅关于印发《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》、《2021年排污单位自动监测监控联网工作计划》的通知（苏环办〔2021〕146号文）中的危废视频监控相关配套基础设施的要求，针对连云港市危险废物年产生量1000吨及以上的企业和全部危险废物利用处置单位的关键位置监控视频信息进行管理，并对部分重点企业贮存等环节的监控视频开展AI分析。

采购包4：针对连云港市环境信息化暨监测控能力提升项目中建设完成的软件，包括系统软件、环境信息化应用软件子系统（包括大数据平台、场景化业务综合应用、生态环境大数据应用、政务服务应用）进行软件运维服务，服务期限一年。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：一年（自合同签订之日起）。

本项目（是/否）接受联合体投标：采购包1、3、4不接受联合体。采购包2接受联合体投标。

二、采购包1至采购包4申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料（采购包2中以联合体方式投标的投标人，联合体各方均提供）：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1、2、3：专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购（采购包2以联合体名义参加投标的各方须为中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业），符合要求的投标人（采购包2中联合体各方均提供）须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

采购包4：无。

（三）本项目的特定资格要求：以联合体形式参加政府采购活动的投标人（仅限采购包2），联合体成员数量不超过2家（含两家），组成联合体内企业之间不得存在直接控股、管理关系；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；须提交共同签署的《联合体协议》（招标文件格式十三），明确联合体的牵头单位，并载明联合体各方承担的工作和义务。

三、获取招标文件

时间：自发布之日起至 2024年7月17日下午18:00

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月31日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市环境监测监控中心

地    址：海州区朝阳中路14号

联 系 人：吕江莉

联系电话：0518-85683983

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼421室

联 系 人：朱工

联系电话：0518-85868206

3.项目联系方式

项目联系人：吕江莉

电      话： 0518-85683983

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

采购包1、2、3专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，采购包2中以联合体方式参加投标的，联合体各方均提供：

38.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

采购包4：对参加投标的小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审：

38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（备注：项目经办人应提醒采购人注意，采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。招标文件交采购人确认后正式发布前删除该备注）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

收取时采用：

6.1 乙方交纳     作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

不收取时采用：

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

一、项目概况

采购包1：本项目主要目标为实现对84个大气环境自动监测站、42个PM2.5站、5个TVOC自动监测站、2个VOCs自动监测站、8个水质自动监测站、2套水污染预警溯源仪、1台生物毒性分析仪、1套水质浮标在线监测系统、1套大气颗粒物激光雷达走航监测设施、1套VOCs环境走航监测设施、10套固定式机动车尾气遥感监测设施运和1套移动式机动车尾气遥感监测设施维服务、定期维修、监测数据深度分析，保障设备运行正常，确保监测数据的真实性、有效性、准确性，

（1）完成所有大气自动监测站的监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、应急等工作，站房管理与维护、手工比对、数据审核、数据分析报告等服务工作。

（2）完成所有水质自动监测站的运行维护（人工、交通）工作，包括手工比对、质量控制、数据审核、数据分析报告、备品备件、水电、通讯、质控用便携式仪表、运维调试专用工具等。

（3）完成所有走航监测设施的日常运行维护、定期维修、监测数据深度分析。

采购包2：为加强环境保护部和地方各级环保部门对国家重点监控企业主要污染物减排的监控能力，构建全国联网的污染源自动监控体系，2008年环保部统一组织开发了“重点污染源自动监控与基础数据库系统”（以下统称“国发软件”），成为减排监测“三大体系”能力建设中重要的组成部分，为环境监管和执法提供了科学依据。并成为环保部对国控重点污染源进行管理的重要监控手段，污染源自动监控数据传输率、数据传输有效率是确保污染源自动监控数据全面、有效的重要指标。依据《关于举办2018年全省污染源自动监控业务培训班的通知 》（环传【2018】234号）要求，各设区市生态环境局应明确专人对“国发软件”设区市节点进行运行维护，做好数据库及工作日志的备份和维护，做好污染源基础信息的动态更新。加强对自动监控数据超标或异常情况的督办处理，做到及时发现、及时响应、及时处理、及时督办、及时报告。目前连云港市所使用的国发软件，是作为重点排污单位日常监管的工作平台，对重点排污单位实施监控、监督和监察管理，实现对重点排污单位排污状况、污染状况的在线监控。为了更好的完善国发软件，提高工作效率，保障软件的正常运行，达到连云港市对于自动监控工作及数据传输有效率考核要求，有必要对在用的国发软件提供持续性的技术支持服务。

采购包3：江苏省危险废物全生命周期监控系统视频监控智能分析平台采用“省级管理平台+边缘节点平台”两级部署架构。省级管理平台实现全省视频的接入管理和AI分析模型，采用视频云服务的方式构建。本项目需负责本地边缘计算节点平台建设，完成本地涉废企业监控视频接入汇聚、存储、AI算力和带宽等基础服务资源的保障，完成视频接入情况检查及平台咨询服务要求，以及与省级平台互联互通的工作。

采购包4：连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程项目自2020年3月27日启动实施，软件子项于2023年7月26日通过建设单位组织的软件子项专家验收评审。本项目需提供已经建设完成的环境信息化应用软件的驻场运维服务，确保各类设备和软件的稳定运行；确保本项目所有软件部分的运维内容须通过第三方机构信息安全等级保护三级测评。

## 二、服务技术要求

## （一）采购包1：大气、水环境自动监测设施、机动车尾气监测设施运行维护及大气环境走航监测服务

- 服务范围（服务内容）

- 空气自动监测站运行维护：完成84个大气环境自动监测站、42个PM2.5站监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、应急等工作，站房管理与维护、手工比对、数据审核、数据分析报告等工作。运维工作(包括但不限于站房、所有仪器设备及配套设施等)应接受连云港市环境监测监控中心质量检查和考核，确保市控站各项监测仪器正常稳定运行并与相关环保部门正常联网。

运行维护设备清单：

表1 （一期）大气自动监测设施运行维护清单

| 序号 | 设备/系统名称 | 品牌、型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | LGH-210 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | LGH-220 |
| 3 | 臭氧分析仪 | LGH-240 |
| 4 | 一氧化碳分析仪 | LGH-230 |
| 5 | PM2.5分析仪 | LGH-01E |
| 6 | PM10分析仪 | LGH-01B |
| 7 | 采样系统 |  |
| 8 | 气象五参数 | LGH-01C |

表2 县乡（镇）大气自动监测设施运行维护清单

| 序号 | 设备/系统名称 | 品牌、型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 聚光科技、AQMS-500 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 聚光科技、AQMS-600 |
| 3 | 臭氧分析仪 | 聚光科技、AQMS-300 |
| 4 | 一氧化碳分析仪 | 聚光科技、AQMS-400 |
| 5 | PM2.5分析仪 | 赛默飞、5014i |
| 6 | PM10分析仪 | 赛默飞、5014i |
| 7 | 采样系统 | DEA09 |
| 8 | 机架等辅助设备 | 2000*600*900mm |
| 9 | 数据采集系统（含工控机） | 聚光科技、AQMS plus |
| 10 | 气象五参数分析仪 | MULTI-5P |
| 11 | 质控设备 | / |
| 12 | 动态校准仪（含臭氧模块） | 聚光科技、AQMS-200 |
| 13 | 零气发生器 | 聚光科技、AQMS-100 |
| 14 | 视频监控系统 | / |
| 15 | 备机、站房维护等 | / |

表3 市区镇街及港口大气自动监测设施运行维护清单

| 序号 | 类别 | 设备/系统名称 | 品牌、型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区街镇大气环境自动监测站（赣榆区13个站和海州区锦屏镇、新坝镇、板浦镇、浦南镇4个站） | 二氧化硫分析仪 | 聚光科技、AQMS-500 | 17 |
| 2 |  | 氮氧化物分析仪 | 聚光科技、AQMS-600 | 17 |
| 3 |  | 臭氧分析仪 | 聚光科技、AQMS-300 | 17 |
| 4 |  | 一氧化碳分析仪 | 聚光科技、AQMS-400 | 17 |
| 5 |  | PM10分析仪 | 赛默飞、5014i | 17 |
| 6 |  | 采样系统 | DEA09 | 17 |
| 7 |  | 机架等辅助设备 | 2000*600*900mm | 17 |
| 8 |  | 数据采集系统（含工控机） | 聚光科技、AQMS plus | 17 |
| 9 |  | 质控设备 | / | 17 |
| 10 |  | 动态校准仪（含臭氧模块） | 聚光科技、AQMS-200 | 17 |
| 11 |  | 零气发生器 | 聚光科技、AQMS-100 | 17 |
| 12 |  | 视频监控系统 | / | 17 |
| 13 |  | 备机、站房维护等 | / | 17 |
| 14 | 市区街镇大气环境自动监测站（海州区12个站及连云区7个站） | 臭氧分析仪 | 聚光科技、AQMS-300 | 19 |
| 15 |  | PM10分析仪 | 赛默飞、5014i | 19 |
| 16 |  | 采样系统 | DEA09 | 19 |
| 17 |  | 机架等辅助设备 | 2000*600*900mm | 19 |
| 18 |  | 数据采集系统（含工控机） | 聚光科技、AQMS plus | 19 |
| 19 |  | 质控设备 | / | 19 |
| 20 |  | 动态校准仪（含臭氧模块） | 聚光科技、AQMS-200 | 19 |
| 21 |  | 零气发生器 | 聚光科技、AQMS-100 | 19 |
| 22 |  | 视频监控系统 | / | 19 |
| 23 |  | 备机、站房维护等 | / | 19 |
| 24 | PM2.5站点（3个） | PM2.5分析仪 | / | 3 |
| 25 |  | 气象五参数分析仪 | / | 3 |
| 26 | 港口大气环境自动监测站（1个） | TSP颗粒物分析仪 | 赛默飞、DM5018 | 1 |
| 27 |  | H2S分析仪 | 赛默飞、450i | 1 |
| 28 |  | 非甲烷总烃分析仪 | 赛默飞、5900系列-A | 1 |
| 29 |  | 采样系统 | DEA09 | 1 |
| 30 |  | 机架等辅助设备 | 2000*600*900mm | 1 |
| 31 |  | 数据采集系统（含工控机） | 聚光科技、AQMS plus | 1 |
| 32 |  | 质控设备 | / | 1 |
| 33 |  | 动态气体校准仪 | 赛默飞、146i | 1 |
| 34 |  | 零气发生器 | 111 | 1 |
| 35 |  | 氢气发生器 | 北京科普生、KPS-H-300 | 1 |
| 36 |  | 备机、站房维护等 | / | 1 |
| 37 |  | 视频监控系统 | / | 1 |

- VOCs站点运行维护：完成连云区人民政府大楼和海州区孔望山2个VOCs自动监测站监测仪器、气象仪器、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、应急等工作。保障设备运行正常，确保监测数据的有效性、准确性。

运行维护设备清单：

| 序号 | 设备/系统名称 | 品牌、型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在线式气相色谱-质谱分析仪 | 奥瑞 AR2200-FID |
| 2 | 在线式气相色谱-质谱分析仪 | 奥瑞 AR2200-MS |
| 3 | 动态校准仪 | 奥瑞 AR1046-V |
| 4 | 零气发生器 | 奥瑞 AR1011 |
| 5 | 氢气发生器 | 科普生 HG-1085、北京 |
| 6 | 气象五参数 | 维萨拉 WXT-536 |
| 7 | 视频监控系统 | 奥瑞 AR7101 |
| 8 | 备机、站房维护等 | / |

- 大气环境走航监测、机动车尾气及卫星遥感监测设施运行维护：完成VOCs环境走航监测系统及机动车尾气遥感监测设施日常运行维护、定期维修、监测数据深度分析等工作。保障设备运行正常，确保监测数据的有效性、准确性，协助发现污染源头并及时处理环境异常事件，缩短对大气环境的影响，保障空气质量。为开展PM2.5与臭氧协同管控提供技术支撑，推动全市空气质量持续改善。

运行维护设备清单：

| 序号 | 设备/系统名称 | 品牌、型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气颗粒物激光雷达走航监测设施 | 安徽科创中光、RayAL-GB |
| 2 | VOCs环境走航监测设施 | 广州禾信、SPIMS2000 |
| 3 | 固定式机动车尾气遥感监测设施 | 天津同阳科技、TY-CGT-22 |
| 4 |  | 安徽宝龙环保科技、BDH-1ZG |
| 5 | 移动式机动车尾气遥感监测设施 | 天津同阳科技、TY-CGT-22 |

- 水质自动监测站运行维护：完成各自动监测分析仪、数据采集与传输设备、质控设备、辅助设备（包括空调）、防雷等基础设施的日常巡检校准、质量控制、故障维修检修等运维工作。定期对水质自动监测站开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于85%。同时负责站房维护、水电供应、网络通讯保障、计量设备年度检定（包括防雷检定、消防器材更换等），接受上级主管部门质控检查和考核，确保各项监测仪器正常稳定运行，为连云港市环境监测监控中心提供数据分析月报、年报等。

运行维护设备清单：

| 序号 | 类别 | 设备/系统名称 | 品牌、型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沭新渠、沭新闸集中式饮用水水源地水质自动监测站 | 五参数水质自动分析仪 | 美国哈希、SC1000 | 2 |
| 2 |  | 氨氮水质自动分析仪 | 伊创科技、2100series | 2 |
| 3 |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 伊创科技、4100TI | 2 |
| 4 |  | 总磷总氮水质自动分析仪 | 聚光科技、总磷TPN-2000(TP)、总氮TPN-2000(TN) | 2 |
| 5 |  | 水中挥发性有机物连续自动在线分析仪 | INFICON、CMS5000 | 2 |
| 6 |  | 备机、站房维护等 | / | 2 |
| 7 |  | 采水单元 | 定制 | 2 |
| 8 |  | 配水及预处理单元 | 定制 | 2 |
| 9 |  | 控制单元 | 定制 | 2 |
| 10 |  | 辅助单元 | 定制 | 2 |
| 11 |  | 视频监控单元 | 定制 | 2 |
| 12 |  | 留样单元 | 河北德润厚天、DR-803L | 2 |
| 13 | 生态补偿断面水质自动监测站（4个） | 氨氮水质自动分析仪 | 伊创科技、2100series | 4 |
| 14 |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 聚光科技、SIA-2000（IMN） | 4 |
| 15 |  | 总磷水质自动分析仪 | 聚光科技、TPN-2000(TP) | 4 |
| 16 |  | 总氮水质自动分析仪 | 聚光科技、TPN-2000(TN) | 4 |
| 17 |  | 备机、站房维护等 | / | 4 |
| 18 |  | 采水单元 | 定制 | 4 |
| 19 |  | 配水及预处理单元 | 定制 | 4 |
| 20 |  | 控制单元 | 定制 | 4 |
| 21 |  | 辅助单元 | 定制 | 4 |
| 22 |  | 视频监控单元 | 定制 | 4 |
| 23 | 海州区、东海县尾水通道泵站水质自动监测站 | 五参数水质自动分析仪 | 聚光科技、WCS-2000 | 2 |
| 24 |  | 氨氮水质自动分析仪 | 伊创科技、2100series | 2 |
| 25 |  | 化学需氧量水质自动分析仪 | COD-2000 | 2 |
| 26 |  | 总磷水质自动分析仪 | 聚光科技、TPN-2000(TP) | 2 |
| 27 |  | 总氮水质自动分析仪 | 聚光科技、TPN-2000(TN) | 2 |
| 28 |  | 流量流速分析仪 | LK-S1000 | 2 |
| 29 |  | 备机、站房维护等 | / | 2 |
| 30 |  | 采水单元 | 定制 | 2 |
| 31 |  | 配水及预处理单元 | 定制 | 2 |
| 32 |  | 控制单元 | 定制 | 2 |
| 33 |  | 辅助单元 | 定制 | 2 |
| 34 |  | 视频监控单元 | 定制 | 2 |
| 35 | 水污染预警溯源仪 | 在线式水污染溯源仪 | 国溯、G-YSY(Z)-2000 | 2 |
| 36 |  | 水质指纹库 | 国溯、水质指纹数据库软件V1.0 | 2 |
| 37 |  | 备品备件 | 定制 | 2 |
| 38 | 水质浮标在线监测系统 | 浮标标体 | 上海摩威、MB3A-B8W11N | 1 |
| 39 |  | 浮标锚系 | 上海摩威、MW-MX | 1 |
| 40 |  | 多普勒流速流向剖面仪 | 美国AANDERAA、SEAGUARD II型 | 1 |
| 41 |  | 气象传感器 | 德国LUFFT、WS600 | 1 |
| 42 |  | 水质多参数传感器 | 美国YSI、EX02 | 1 |
| 43 |  | 水质营养盐传感器 | 厦门斯坦道、OSTD-NutriS | 1 |
| 44 |  | COD传感器 | 美国Pyxis、HM-610 | 1 |
| 45 |  | GPS | 中国环天、BR-355、RS232DC5V | 1 |
| 46 |  | 方位传感器 | 中国北微传感、LEC315、MODBUS DC5V | 1 |
| 47 |  | 电信3G（工业4G路由器） | 深圳宏电、H7920 | 1 |
| 48 |  | 电信3G通讯卡 | 中国电信、物联网卡 | 1 |
| 49 |  | 服务器 | 惠普、Proliant DL388 Gen9 | 1 |
| 50 |  | 网站固定IP网络 | 中国电信、50M对等网络 | 1 |
| 51 |  | 数据采集器 | 上海摩威环境、molway-Tiny6410、RS232DC5V | 1 |
| 52 |  | AIS避碰 | 上海摩威环境、FT系列 | 1 |
| 53 |  | 显示软件 | 上海摩威环境、MW-RJ | 1 |
| 54 |  | 台式电脑 | 中国联想、扬天系列 | 1 |
| 55 |  | 笔记本电脑 | 中国联想、Thinkpad X系列 | 2 |

- 服务技术要求

#### 2.1 空气自动监测站运维服务技术要求

在空气自动监测系统运维及管理期间，运维单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到连云港市环境监测监控中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。

运维单位必须接受连云港市环境监测监控中心的定期、不定期检查和考核。仪器设备关键技术参数的种类及其使用、调整等应执行《国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器关键技术参数管理规定(试行)》，严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置，如有存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的，市环境监测监控中心将扣除余款的10%-50%。

    - 人员、车辆配备要求

- 运维单位须根据采购人要求提供技术支持服务，在建立备品备件库，用于对所运维空气站仪器进行标定、校准、量值传递和审核，对检修后的仪器设备进行校准和主要技术指标的运行测试，以及其他有关质量控制措施的制定和落实。

- 运维单位需安排不少于14名运维人员在运维期内长期驻守。同时配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量不少于12辆。运维单位投入本项目的全部专业技术人员须保证取得相关部门颁发的空气自动监测领域上岗证。中标人所配备的运维人员中包含2名驻场人员，驻场人员须具有本科及以上学历，有环境、气象、电子或自动化等相关专业背景，负责指导空气自动站运行管理和监测数据分析，协助采购方开展空气自动监测数据审核、数据保障和监测数据分析等相关工作。

- 运维单位需要配备必要的质量控制设备，标准气体须为一级标准样品或物质；需配备流量计(大、小流量各2台)、标准气压计、标准温湿度计各4套。

- 运维单位须配置SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪器各10套用作备机。

- 运维单位须至少配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机各2台。

- 运维单位须承诺中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置，标气需在过期前进行全部更换。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

- 运维单位应配备专用仪器维护维修工具。

- 运维期间需对站房进行一次全覆盖防水养护工作，并对出现防水问题站点及时修复。

    - 运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

(1) 空气自动监测站的日常运行维护；

(2) 空气自动监测站的日常质量管理；

(3) 空气自动监测站的日常安全管理；

(4) 空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

(5) 空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

(6) 空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

(7) 空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站与连云港市环境监测监控中心通讯正常，并根据省厅要求上报监测数据。

(8) 中标人与采购人签订运维合同半年内，中标人需完成所有空气站气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作。

(9) 根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

(10) 当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

(11) 仪器报废后(包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致)，运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告连云港市环境监测监控中心。

(12) 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录，做好迁移后点位监测仪器设备安装、调试、校准、手工比对等工作，做好数据通讯线路等安装工作。

(13) 每年开展运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

(14)支付运维服务期内站点的房租、水电网络等费用。

    - 运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

(1) 考核时段内单站点单月任一监测项目的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

(2) 单站设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于 85%(含)，生态环境部和省生态环境厅另有要求的，按要求执行。

(3) 异常情况处理率100%；数据质控合格率高于80%；运维任务完成率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

    - 运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定， 如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

      - 运维工作一般要求如下

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 保持站房外20m以内的环境清洁；

- 检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

- 保证空调正常工作，站房内温度 25±5℃，相对湿度保持在 80%RH 以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

      - 每日工作内容如下

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1) 判断系统数据采集与传输情况；

(2) 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3) 发现监测数据异常应立即通知连云港市环境监测监控中心，并在4小时内赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时(包括通信线路、电力线路故障，及时与相关部门联系解决)；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器；

(4) 发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5) 根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6) 每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。每天通过连云港市大气综合管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并提交小时值审核结果、日均值审核结果；数据审核报送工作完全按照省生态环境厅统一考核要求完成，对于未能按时在规定时间内完成审核的数据， 按省生态环境厅统一要求，以正式文件形式向连云港市环境监测监控中心报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。同时每月1日16时前将上月所有审核结果报送至连云港市环境监测监控中心。

      - 每周工作内容如下

每周至少巡检空气自动监测站1次(最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护)，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1) 查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2) 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3) 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4) 检查PM10与PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5) 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

(6) 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7) 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，如发现问题及时报告市环境监测监控中心；

(8) 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9) 检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10) 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11) 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12) 在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13) 应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14) 应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象， 天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

(15) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16) 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

(17) 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向连云港市环境监测监控中心汇报；

(18) 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

      - 每月工作内容如下

(1) 清洗PM10及PM2.5采样头(若遇重污染天气，则每周清洗一次)，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

(2) 检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

(3) 每月对数据和运维记录进行备份；

(4) 检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

      - 每季度工作内容如下

(1) 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2) 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3) 采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

      - 每半年工作内容如下

(1) 对气态污染物监测仪进行多点校准， 绘制校准曲线， 检验相关系数、斜率和截距；

(2) 振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3) 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4) 对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

      - 每年工作内容如下

- 按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

- 对所有的仪器(包括采样泵)进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

      - 日常运维其他相关要求如下

(1) 每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2) 应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报连云港市环境监测监控中心备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报连云港市环境监测监控中心备案；

(3) 运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，4小时内赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时(包括通信线路、电力线路故障，及时与相关部门联系解决)；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器；

(4) 当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告连云港市环境监测监控中心，连云港市环境监测监控中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

(5) 仪器报废后(包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致)，运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告连云港市环境监测监控中心；

(6) 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

      - 质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系， 安排专职质量控制管理人员。

- 量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa(含)时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次(每次至少24小时)以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期开展核查工作。

- 日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

① 安装时

② 移动位置时

③ 进行可能影响校准结果的维修或维护后

④ 监测仪暂停工作一段时间后

⑤ 有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥ 超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

(3) 质量检查

运维单位必须接受连云港市环境监测监控中心或其委托单位和人员的质量检查。

      - 系统设备维修要求

- 维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换(包括空调设备等附属设施)，并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

- 设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018)中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ 656-2013)、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011)和《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)等相关规范要求，同时提交相应报告。

通过全面维护检修工作，保证项目设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到上级对委托方子站质量控制要求，监测数据准确、可靠。每次维护及每台仪器运行考核，能达到相关技术指标要求。

- 监测系统各设备正常运转率达到 90%以上；

- 监测系统各设备数据捕获率达到 90%以上；

① 每日应有不少于21个有效小时值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间0:00至23:59。

② 每月应有不少于27个有效日均值的算术平均值为有效月均值(2月份不少于25个有效日均值)。

(3) 监测系统各设备全网数据有效率达到95%以上；

(4) 系统异常情况处理率达到100%；

(5) 7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时；

(6) 故障恢复时间＜24小时，无法按时恢复的更换备机(备机要求与原设备品牌型号相同)；

(7) 同一设备核心部件半年内故障三次及以上的，按照采购需求更换全新设备。

(8) 建立监控系统日常运行记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受采购人的台账检查。

  - TVOC站点运维服务技术要求

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度更换等。

每日查看数据，监控平台并形成记录，分析监测数据，对站点设备运行情况进行远程诊断和运行管理。如平台显示数据异常，需前往现场查清原因并排除故障。在现场要检查外部环境是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好相关记录。具体工作内容包括：

- 周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。

- 月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

- 季度检查：每季度抽取不少于10%站点的进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

年度更换：将连续运行超过一年的设备进行维修更换，并运送至实验室进行气路清理、粒径与数浓度、温度、湿度、流量检查等工作。并对更换期间的异常数据进行审核与检验。

  - VOCs站点运维服务技术要求

    - 人员、车辆配备要求

- 运维单位需安排至少1名运维人员，运维人员须取得相关部门颁发的具备VOCs或大气中挥发性有机物监测技术培训班合格证书。

- 运维单位需提供保障车1辆。

    - 系统日常维护

- 应对VOC站房及辅助设备定期巡检，每周至少至现场巡检1次。

- 每周至少对分析仪的主要运行参数通过在线或者现场进行记录。

- 检查站房内温度是否保持在（20-28）℃，相对湿度保持在85%以下，在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

- 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

- 检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

- 检查电源等辅助设备的运行状况是否正常。

- 检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

- 检查采样管路（包括总管和支管）清洁度，清洗管路之后应做好检漏工作。

- 检查站房是否漏水，若有漏水情况及时进行修补工作。

- 维持站房内卫生整洁，包括线管路整洁、地面整洁等。

    - 辅助设施

零气、氢气发生器：

- 定期检查零气发生器的温度控制和压力控制是否正常，气路是否漏气。

- 定期检查并排空空气压缩机储气瓶中的积水。

- 按照仪器要求，对零气、氢气发生器中的分子筛、活性炭、氧化剂等气体净化材料进行定期更换。若发现各监测项目的监测误差和零点漂移明显增大，应查明原因，及时更换净化材料。

- 定期检查氢气用水的量，确保储水桶中有足够的水量供给。

    - 监测仪器

VOCs自动监测（GC-FID-MS法）仪：

每天:远程连接到仪器现场端进行检查，检查内容包括：

- 系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

- 基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC 图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

- 保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。

- 质谱检测器内标响应检查

对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的 50%~150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准应根据系统作业指导书执行。

- 数据标识与重积分

日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

关键物种检出率：常检出物种（乙烷、丙烷、正丁烷、乙烯、丙烯、乙炔、苯、甲苯、间对二甲苯）应100%检出。

物种比值：甲苯/苯＞1，乙烷/乙烯＞1，丙烷/丙烯＞1。

物种相关性：观察同源组分相关性（如正丁烷、异丁烷），偏差较大需进行仪器核查。

- 根据项目具体要求开展维护工作

每日0时核查中间点浓度（2ppb），当日12点前完成数据审核。

每周：现场巡检并根据要求做好现场检查工作，并做好相关记录，具体内容包括：

- 查看仪器及配套设备是否齐备，无丢失和损坏；钢瓶阀门是否漏气，记录钢瓶压力；

- 检查氢空一体机，按需更换变色硅胶，定期加水，并验证是否漏气；

- 按需更换采样头滤膜与CO2去除管，并对系统进行验漏；

- 检查冷阱制冷状态，按要求进行预防性维护；

- 检查内外标苏玛罐压力，按需更换；

- 根据每日的外标情况进行判断，如果30%所测量因子浓度偏差达到30%，应当月进行多点工作曲线的标定。

每季度：

- 每季度应当进行GCMS调谐，并留存调谐报告；

- 每季度内至少进行一次多点线性检查，多点线性检查和要求：至少6点不同浓度（参考浓度，含零点，0.4ppb、0.8ppb、1.2ppb、2ppb、4ppb）的标气开展对仪器的线性测试，以确定VOCs各组分定量的准确性，VOCs因子至少80%物种标准曲线的相关系数应满足r≥0.99且2ppb浓度偏差应小于30%。

- 冷凝器的清洁工作，并作好维护记录；

每年：仪器预防性维修维护和仪器性能指标的更新或测试，具体包括：

- 按照仪器说明书要求，开展仪器的关键部件的更换或清洗，并对仪器内部管路进行清洁或更换，使得仪器性能处于一个良好的水平。

- 开展预防性维护后或者仪器维修后，需更对仪器的检出限（连续通标准曲线最低浓度点7次开展测定）、校准曲线、准确度和精密度等指标进行重新测定，检出限应满足90%目标化合物≤0.1ppb，准确度和精密度检查，90%目标化合物的准确度≤20%，精密度应≤10%。

- 每年至少进行一次离子源清洗工作。

    - 其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

    - 标准物质及计量器具

所有标准物质均应在有效期内使用。标准物质的证书原件或复印件应放置于自动站内。所有标准物质的证书及传递记录必须存档，且现场可查；现场应放置至少一年的标准物质的证书及传递记录。现场标准气体钢瓶上应附标识牌，标明标气来源、标气级别、有效期、生产厂家等信息。如标气为多个站共用，则应提供说明并确保正常运维和检查。标准气体的等级应满足以下要求：

- VOCs标准气体应使用高质量的混合标气，等级不低于进口Linde或Scott的混合标准气体或获得国家标物证书、NIST认证的其它混合标准气体，使用渗透管作为内标物的监测仪，应根据使用年限按时更换渗透管。每次更换前后的标准气体或渗透管应做好比对，确保误差应在10%之内。

- 如使用苏玛罐进行标定或者外标的使用，应提供所配置苏玛罐所使用的标气证书复印件，且确保标气在有效期内进行配置，使用。

- 用于校准监测仪器的设备（流量计、温度计、气压计）必须经检定校准。

  - 大气环境走航监测、机动车尾气及卫星遥感监测设施运行维护服务技术要求

    - 人员、车辆配备要求

- 运维单位需安排1名有丰富运维和数据分析经验的项目经理，具有本科及以上学历，具备项目管理及环境监测数据分析相关经验，能够指导走航车、固定站点管理和监测数据分析。

- 运维单位需安排有丰富运维和数据分析经验的团队，运维团队包括专业技术人员5名，司机4名。

    - 大气颗粒物激光雷达走航监测设施运行维护

开展对大气颗粒物激光雷达走航监测设施的日常运行维护，保障设备正常运行，确保监测数据有效率。运行维护内容包括设备日常巡检及维护、质量控制、故障维修、定期检修，配置设备运行、维护、维修所需耗材、配件，及时上报监测数据、排查异常监测数据点位污染情况、定期提交分析报告等。

      - 质量控制

- 每日进行激光雷达与走航车状态及数据查看。

- 每两周进行一次状态巡检，查看激光器能量、出光状态、回波信号质量和软件运行状态，并做好原始记录。

- 每两周清洁激光雷达窗口玻璃，雨天、雾天、雪天及其它特殊天气需及时清洁窗口玻璃，吹扫采样口玻璃。

- 每月进行数据备份。

      - 走航监测保障

每日开展走航监测，第二日10点前提交分析日报。每月末确认下个月走航工作重点，每周末制定下一周详细走航工作计划，提前规划好每日走航路线，保证项目进度按期实施，走航路线包括针对对城区主道路、工业园区、重点企业以及国控/省控点附近等。

每日开展颗粒物激光雷达走航监测，针对获得的异常监测数据，结合风向、风速等环境条件，开展疑似污染源绕点走航监测，对报警点位周边进行现场排查并将现场照片及巡查结果及时推送，推动对污染事件进行及时处理，降低其对周边环境的影响，为精准治理污染源提供科学的数据支撑。

每日开展颗粒物激光雷达走航监测，调查并取证各类污染源排放情况，包括燃煤源（燃煤锅炉、散煤等）、机动车尾气源（汽油车、柴油车、工程机械等）、扬尘源（道路扬尘、建筑扬尘等）、生物质燃烧源（秸秆燃烧、垃圾焚烧等）、餐饮源（餐饮油烟源）、无组织排放等。

针对激光雷达走航监测系统获得的异常高值区域，对异常点位周边进行现场排查，并将现场照片及巡查结果及时推送，推动对污染事件进行及时处理，提出污染防治的建议意见和措施。

      - 污染特征分析

- 利用历史监测站数据，综合考虑城区城市规划，空气质量的监测手段、气象条件等原因，对全区进行全面的空气质量分析，辅助明确现阶段城区空气质量现状，对污染形势进行溯源监测分析。

- 空气质量分析内容包括：空气质量基本情况、各污染物贡献比例、同比分析、空气质量污染变化趋势、空间污染特征、时间污染特征、典型污染过程、污染物相关性分析等。

- 污染空气质量变化趋势:主要说明监测站点数据的动态变化过程，找到污染的区域性特征。

- 空气污染特征：主要污染物分析；日、周、月污染物分布规律分析。

- 时间污染特征：说明污染物分布特性，以小时级别空气质量监测数据为基础，开展城区空气质量高时空分辨率分析工作，直观统计不同时间上的污染物物分布状态。

- 典型污染过程：分析重污染过程的形成原因，重点关注沙尘天气，跨区域内的污染关联性。

      - 污染源巡查评估

设置专人负责每日进行站点激光雷达状态及数据查看，结合雷达监测和实地调查监测相结合的方式定位污染源，进行污染源的影响评估，掌握连云港市环境污染源分布整体情况，污染源主要包括：固定燃烧源，道路污染源，无组织排放，油烟以及工地、裸地等扬尘污染集中的区域，推动污染源整改及对整改后的结果进行评估。

在重点区域开展颗粒物激光雷达加强观测，周期为10天，对收集的数据进行总结梳理，发现问题、分析污染形成原因，找出污染来源，根据数据整理分析结果，提出管控建议。加强观测内容包括：

- 在国控站点开展颗粒物激光雷达定点扫描监测，查找站点周边大气颗粒物污染源。

- 在国控站点周边开展颗粒物走航监测，摸清空气站周边的大气污染物水平，发现空气质量异常点位，通过分析和总结，提出有针对性的提升控制质量管控建议，为重点区域大气污染防治工作提供科学有力的技术支撑。

    - VOCs环境走航监测设施运行维护

定期开展连云港市整体区域、重点工业区及高排放区、敏感点等VOCs走航监测工作。根据实际监测需求，以定点和走航相结合的方式，开展业务化例行、应急、重污染及保障活动的VOCs监测，并提供准确有效的VOCs组分数据、相关监测数据和科学合理的分析与评估报告。

      - 质量控制

每周对监测设备进行一次例行维护，监测设备每月进行一次全组分的多点校准，要求线性大于0.99。若设备更换了主要备件耗材，也需进行全组分多点校准。

日常巡检：每天检查VOCs质谱仪与走航车运行情况，监控质谱仪关键运行参数；每周应完成巡检记录。

例行维护：每月应使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当标准气单点浓度偏差大于30%需重新标定校准曲线；每季应使用标准混合气更新工作曲线和峰窗；辅助设备的耗材应根据实际情况进行更换。每年对仪器进行一次预防性维护，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洁等；更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

      - VOCs走航监测保障

每月末确认下个月走航工作重点，每周末制定下一周详细走航工作计划，保证项目进度按期实施。走航路线或点位包括城区主要道路、工业园区、重点企业以及国控/省控点附近。

- 工业园区、重点企业的业务化走航监测

开展重点工业园区走航监测，对于工业园区、重点企业（超标企业，持续排放、高浓度排放企业）及特征行业等开展VOCs走航监测。全面掌握重点工业区及高排放区的VOCs污染因子排放特征、污染浓度水平，锁定问题点位、企业锁定，并对高值点位进行原因解析。

- 重点点位走航/定点监测

根据需求针对重点区域，适时开展走航监测；走航监测结果，针对重点区域和点位开展走航或定点监测，进行工作日/非工作日、昼夜、不同气象条件下的比对分析。

- 应急、重大保障活动、重污染过程监测

对于应急事件、重大保障活动以及重污染过程等，按需开展全面的污染物走航监测，及时提供分析与评估报告。

      - 驻场保障

配备常驻人员，包括专职驾驶员、运维工程师和数据分析工程师，负责仪器日常维护、校准、质量控制、走航监测、现场巡查、数据处理、报告编制，可根据要求随时进行走航监测。

    - 机动车尾气遥感监测设施运行维护

开展对10套固定式机动车尾气遥感监测设施和1套移动式机动车尾气遥感监测设施的日常运行维护，保障设备正常运行，确保监测数据有效率。运行维护内容包括设备日常巡检及维护、质量控制、故障维修、定期检修，配置设备运行、维护、维修所需耗材、配件，及时上报监测数据、定期提交分析报告等。

      - 固定式机动车尾气遥感监测设施运行维护

每日将提交前1日运维工作情况、当日点位故障情况及运维工作日报，日报内容包括易损易耗件更换、设备校准及其他需维护的内容等，以及设备故障处理情况等。

每月提交上一月运行维护汇总报告，报告内容包括：运维的点位、时间、内容，涉及零配件和耗材的更换时应注明相关材料的名称、数量、供应商名称、保质期等。每季度提交遥测系统当季运行的自查评分报告。

遥感检测设备故障，在故障发生之时起保证1小时内到达现场及时解决问题，24小时内采取相关修复措施，48小时内修复，如无法在规定时间内修复故障，可采取更换备用设备的临时措施，并及时将相关情况以书面的形式报告。

日常维护中，涉及硬件设备损坏等原因导致系统无法使用，需要更换零配件、耗材或必须重新购买新设备的，需要提交维修报告。

点位现场应规范注明标气的使用有效期，及时进行补充和更换。

日常维护内容：

- 每日通过系统远程检查或现场巡查，掌握主机LED屏、监控摄像机、气象仪等设备的运行情况，发现问题及时处理。

- 每周至少两次现场巡查，建立完整的检查台账，检查主机运行、数据上传情况等，确保数据准确、及时、有效。检查附属设备的基本情况，包括牌照识别装置、监控系统、信号电缆、机柜空调等。

- 检查监测设备的接地情况及防雷措施。

- 定期检查设备的易损易耗件是否需要更换，保证设备的正常运行，对设备进行标定校准，及时更换分析仪器所必需的标准气体；对设备红外光/绿激光进行对光，光学镜片清洁、设备与站点整洁与清洁。

      - 移动式机动车尾气遥感监测设施日常保障

提前确认监测点位，完成设备搬卸、摆放、调试等，确保现场设备正常运行；每日在指定路口开展机动车尾气遥感监测服务，每日遥测时间不低于8小时，提供有效数据（包含机动车排气中CO、CO2、HC、NO及不透光度和车辆牌照等信息），保证数据实时共享，每日提供数据分析。对移动式尾气遥感车进行运行维护，参与遥感监测车上路检测时的跟车保障，解决遥测设备在检测中出现的各种问题，保障设备正常运行。

日常维护内容：

- 保障移动式遥测车监测时设备电量充足。对设备外观、镜片、摄像机、支架、打印机、显示屏、标样气体、汽油发电机等进行检查，发现问题及时处理；

- 保持移动式遥测车内设备及相应的接线整洁，车身外观清洁。

      - 定期维修保养

参照相关设备说明书所规定的使用寿命周期和实际使用情况，制定月度保养、半年保养、年度保养计划，其中半年保养和年度保养邀请设备供应商一起对设备进行全面检查和保养，及时排查故障，预防隐患，避免因设备的核心部件损坏，长时间无法监测的情况出现。

定期维护和维修时需更换相关零配件和耗材的，提交维护方案，做好零配件和耗材的备品、备料工作，并建立相应管理制度和使用记录台帐。

      - 数据分析

每日对机动车尾气遥感监测数据进行分析，按照国家相关法规筛选出超标车数据，并将筛选数据与公安和交通部门进行对接。

      - 应急保障

因恶劣气候、交通事故、偷盗抢或其他不可预见的自然灾害，对遥感检测监管监控系统造成损坏的，提供相应应急维护方案，设置专人负责设备的安全，避免设备损坏。在设备损坏，未恢复正常期间，提供备用设备，保证监测数据的正常上传。

  - 水质自动监测站运维服务技术要求

- 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

- 财产保护：运营期间，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

- 协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

- 积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

- 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

- 汛期时，当受泄洪、排涝等不可抗力影响，各水质自动监测站无法正常工作时，需开展手工监测替代自动监测，监测项目是氨氮、总磷、高锰酸盐指数、pH四个指标，监测频次是每天不少于四次手工监测。

- 根据招标方的要求支付运维服务期内站点的房租、水电网络等费用。

- 每年开展运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

- 提供废液规范化管理方案，出具相关水质自动站废液处置合同证明材料，定期开展水站废液处置工作。

    - 人员配备要求

运维单位需安排2名运维人员及1名驻场人员在运维期内长期驻守。同时配备至少2辆专车用于日常巡检。运维单位投入本项目的全部专业技术人员须取得相关部门颁发的水质自动监测领域上岗证，驻场人员需具有本科及以上学历，有环境、气象、电子或自动化等相关专业背景，负责指导水质自动站运行管理和监测数据分析。

    - 水质自动监测系统的运维管理内容

- 提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、标样

- 根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

- 须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

- 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

- 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

- 配合连云港环境监控中心进行水站质量保证和质量质控工作

- 随时接受连云港环境监控中心的工作考核及质量考核

- 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。

- 保证站房清洁，整齐，无臭味异味。

- 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报业主，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 自动站每日运行数据报表统计

- 自动站现场维护记录

- 自动站仪器设备故障及排除情况登记表

- 自动站每月运行情况

- 自动站备品备件管理登记表

    - 总体要求

- 投标人资金保证充足。

- 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

- 投标人具有为本项目提供本地化服务的能力，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，取得相关部门颁发的上岗证，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。投标人必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并依法缴纳社保。

- 投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

- 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

- 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

- 在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

- 不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

- 不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

- 投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

- 对投标人装备的要求：

- 投标人应具有水质自动系统常规参数（如SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、挥发性有机物、水质常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等）的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人根据采购人要求对相应指标进行比对分析监测，监测实验室需通过计量认证。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

- 投标人中标后配备专业巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

- 对投标人提供服务的要求

- 投标人针对本项目制定维护方案，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

- 《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求。

- 水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

- 总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。每天通过省、市两级管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向市级和省级监测中心提交小时值审核结果、日均值审核结果；数据审核报送工作完全按照省生态环境厅统一时限考核要求完成，对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，按省生态环境厅统一要求，以正式文件形式向委托单位报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。同时每月1日16 时前将上月所有审核结果报送至委托单位。

水质自动站运行维护内容及要求

- 每周工作内容

- 检查水质自动监测站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

- 检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

- 检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

- 查看水质自动分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

- 检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

- 检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

- 检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水质自动监测站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

- 做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

- 保持水质自动监测站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控 制和数据上传通 道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各 开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室 内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）保证氮气的正常供应 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查燃烧器 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 采样器维护 | 1次/周，保证采 样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |
| 18 | 数据上报 | 1次/周 | 完成对水质自动监测数据审核上报 |

- 每月工作内容

- 站房：保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。

- 分析单元：应依据断面水质状况、水质自动监测站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。水质自动监测站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。根据水质自动监测站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

- 采配水单元：定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

- 控制单元及通讯单元：定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

- 辅助设备：定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。定期更换纯水机滤芯。定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

- 其它：每月对水质自动监测站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。根据要求，每年对站房组织一次防雷检测，并出具防雷检测报告。

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管 路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管 路透明，无泥沙 藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液 位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷 头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕 动泵无堵塞和 渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液 位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保 系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试 剂并校正，确保 数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试 剂并校正，确保 数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH 和溶解氧电极， 确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

- 每2月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀 清洗检查 | 1次/2月，确保清洗 后电动球阀吸合 自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清 洗后电动球阀吸 合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

- 水污染预警溯源仪运维服务内容

- 提供并定期更换监测系统和仪表所需备品备件；

- 定期检测集成系统，包括原水预处理；定期检测通讯系统，确保正常运行；

- 及时排除溯源仪出现的故障，定期标样核查，确保有效运行；

- 每月提供系统运行月报，内容包括当月系统运行有效性统计、数据监控和巡检情况、质控情况、备品备件更换情况等，以及数据简要分析。

- 浮标站运维服务内容

系统运维主要针对浮标系统整体进行运维，运维工作主要包括浮标标体的补漆、去除生物附着、系统大检修及仪器设备校准或更换备件等一系列工作，每年进行一次，采用大船及吊车将浮标系统吊上岸并进行相关的运维。

- 具体运维工作：

- 检查浮标系统外观完整后将浮标系统经施工船吊上岸来并进行拆卸，对各部分进行清洗并喷涂防护漆，如有缺少螺丝或是螺丝生锈需及时更换；

- 检查数据采集系统是否正常工作，单独通过开关电源给数据采集器供电并连接电脑进行收发数据测试，如有稳定的输出电压并收发数据正常，则数据采集器正常。检查完成后取出数据采集板上的TF卡，将TF卡上的数据拷至笔记本内以便带回进行分析处理，一般情况下需将存储卡中的数据删除以确保卡内有足够的空间继续工作，把处理好的存储卡插回插槽；

- 将水质在线传感器、水下动态声呐、水下摄像、压力传感器从剖面升降系统支架上取出并清洗，清洗完成后再对水质在线传感器进行校准，然后将其安装好；

- 人为模拟现场断电故障，在恢复供电条件后，系统能正常工作，拷机24小时数据正常上传后联系船主进行布放。

- 数据平台安排专人对设备运行和水质情况进行查看，每天上午和下午通过数据平台软件远程调看浮标水质自动监测站和岸基水质自动监测站的监测数据至少各1次，根据情况组织开展巡检、核查、维修等工作，保障系统正常、安全运行。

- 数据平台日常管理工作包括：

- 检查各浮标、数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题及时处理；

- 发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，必要时采集实际水样进行人工分析；

- 调取并分析浮标、监测数据；

- 上报监测结果；

- 确保在用和备份计算机系统的硬、软件正常运行；定时对系统软件、水质监测软件、查杀毒软件进行升级更新；每季度备份一次系统监测数据；

- 做好数据平台日常管理工作记录。

- 常规维护

常规维护主要针对浮标标体及系统主要设备进行检修、校准等维护工作，保证系统监测数据的准确性和系统运行的稳定性。该维护需每月到达现场将浮标由监测海域拖至岸边固定，然后再进行相关具体工作。

常规维护的主要工作具体如下：

| 维护单元 | 维护对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 浮标体 | 浮体及组件 | 检查浮标标体及组件有无明显磕碰及损伤； 检查标体固定螺丝，如果有松动及时拧紧，如有螺丝缺少或是螺丝生锈需立即进行更换，并对标体进行必要的清理。 |
| 供电单元 | 太阳能板 | 检查太阳能板有无明显磕碰及损伤； 检查太阳能板至汇流箱的电源线连接是否松动； |
|  | 蓄电池 | 检查蓄电池到太阳能控制器的连线有无松动和破损； 检查蓄电池的输出电压是否正常； |
|  | 太阳能控制器 | 检查太阳能控制器的连线有无松动和破损； 检查太阳能控制器的输入、输出电压是否正常； |
| 控制系统 | 数据采集器 | 检查数据采集箱的的连线是否有松动或破损； 通过测试软件检查控制系统的自动控制、远程控制功能； |
|  | 继电器 | 检测和保养 |
| 传输系统 | 数据传输模块 | 检查传输模块及天线的连线是否有松动或破损； 通过测试软件检查传输模块的工作情况是否正常； |
| 传感器 | 气象传感器 | 检查气象传感器的外观是否完好，连线是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水下动态声呐 | 检查水下声呐的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水下摄像 | 检查传感器的外观是否完好，接插件是否松动； 对传感器表面进行清洗； |
|  | 水质在线传感器 | 检查传感器的外观是否完好，接插件是否松动； .对传感器表面进行清洗； 对传感器进行校准。 |

- 突发状况维护

突发状况维护主要是应对系统突发情况，如浮标长时间断电、数据异常等现象时，采取的应急应对措施。

主要通过以下检查手段发现突发状况并进行应急处理：

| 检测对象 | 检查内容 | 应急处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 浮标位置 | 查看浮标GPS/北斗定位信息，如果浮标位于预先设定的经纬度范围内时，则说明浮标处于正常布放区域，若超过此经纬度，浮标系统可能发生移位 | 跟踪浮标的运动轨迹，同时前往现场进行查看 |
| 供电系统 | 采用专用测试软件远程查看太阳能系统的输入输出电压及蓄电池的电量 | 如蓄电池电量超出正常范围，须前往现场进行查看 |
| 通信网络 | 采用专用测试软件远程测试无线数据传输网络的通断 | 若发现传输网络长期断开，须前往现场进行查看 |
| 系统运行数据 | 采用专用测试软件远程查看系统运行数据，如内部电压、电流、工作温度、湿度、舱门密封情况等等 | 若系统运行数据出现异常，须前往现场进行排查 |
| 水质数据 | 根据国标GB3097-1997《中国人民共和国国家标准海水水质标准》和仪器长期正常运行测量数据得出各个参数正常范围，通过数据平台检查数据是否正常。 | 如水质参数数据出现数据为0或长期超出正常范围，则需立即排查问题，如有必要须前往现场校准或检修。 |

    - 应急措施要求

- 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

- 针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，必须建立一套完整的应急维护方案。

- 发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水质自动监测站加密测试模式，同时记录并上报。

- 水质自动监测站仪器发生故障时，应及时响应（响应时间不超过4小时）；若水质自动监测站仪器核心部件半年内出现三次及以上故障，则按需更换全新设备。

- 当出现水质自动监测站长时间停电和水位不足造成水质自动监测站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮等。

## （二）采购包2：污染源自动监控网络运行维护项目

1、服务范围（服务内容）：

保障连云港市国发软件运行和考核工作的正常开展，确保软件平台的网络、平台等软硬件环境正常运行，数据接收和上传正常实现，协助管理部门调度传输有效率考核情况、分析存在问题，提出解决的建议，通过对污染源在线监控数据的分析，选取和结合企业污染物排放浓度、流量、排放量、氧含量、工况等角度，筛查存疑数据，为相关部门大气污染管控提供数据支持。

通过第三方的平台运维服务，促使本地污染源企业在排放污染物过程中合法合规，在线监控设施运行符合国家及各地要求；辅助生态环境局进行污染源一源一档管理、在线数据传输有效率审核、环保数据分析、在线数据溯源管理、环境应急等一系列专业工作，达到本地环境监管关口前移，提升环保部门执法效率的目标。

对重点排污单位自动监控与基础数据库系统、江苏省污染源末端监控平台、连云港市污染源综合管理平台等监管平台数据分析汇总，提供分析研判报告，加强排污单位自动监测监控，有效提升“非现场”监管能力。

2、服务要求：

(1)根据项目要求投标人需派驻专业技术服务人员1名，在合同期内驻守连云港生态环境局进行日常运行维护工作。提供对国发平台及主要污染物总量减排监测体系建设运行情况考核指标——“传输有效率”的平台端运维，以及对应的业务支撑服务。

(2)对连云港现有3套污染源自动监控系统（包括国发平台、江苏省污染源末端监控平台、连云港市污染源综合管理平台）开展数据统计等工作，有效提升全市数据质量，确保数据有效传输率达到95%以上。

(3)配合连云港开展的各类专项检查、整改跟踪等工作及上级环保部门对连云港市污染源自动监控系统的监督检查等工作。

(4)保障污染源自动监控平台的正常运行，包含环节有：通讯数据收取、解析入库、平台应用、数据逐级交换、传输有效率汇总统计、基数确认信息传递，协助处理由于软件、硬件、网络等问题引起的系统异常问题，在故障恢复后对故障期间数据进行检查及恢复。

(5)对使用国发软件的企业、设区市生态环境部门提供染源自动监控平台软件培训（一年一次）。

(6)通过对污染源在线监控数据的分析，选取企业污染物排放浓度、流量、排放量、氧含量等角度，筛查存疑数据。

(7)按周汇报工作情况，并根据用户单位要求，不定期及时开展相关数据分析，完成重点排污单位自动监控工作进度调度及重点排污单位工作进度汇总的日常管理及维护工作。

(8)配合连云港市生态环境局实施国发平台软件的升级、调整、维护等。

(9)定期检查数据库性能和状态，备份数据库，确保平台、现场端各类数据的一致准确；按需求查询并导出各类报表。

(10)配合连云港市生态环境局分析汇总各项专项检查、专项汇报所需的数据报表。

(11)完成连云港市生态环境局安排的其他各项相关工作。

## （三）采购包3：危险废物视频监控云平台运行维护项目

- 服务范围（服务内容）

1.1为全市39家重点监控的危废企业总计270路视频监控提供管理及播放服务；

1.2对其中10家重点危废企业40路视频提供测试及AI云分析服务；

1.3提供视频云对应网络带宽服务；

1.4提供企业巡检及危废全生命周期平台咨询服务。

2、服务技术要求

2.1视频监控管理要求

应根据我市接入企业视频路数，提供对应的云存储服务资源，支持自动持久化视频流直接云端存储，企业视频云存储不少于7天，支持后期根据需要灵活扩展存储资源。视频云存储包含弹性云存储服务及对象存储服务。

2.2视频云点播要求

保证视频云存储平台视频的正常播放、调用。

a.实时播放

视频云存储服务支持在浏览器或者播放器中实时播放企业视频画面。

b.视屏调用

对所有接入平台的重点企业， 7日内视频资源任意调用。

c.安全管理

支持HTTPS安全协议，防盗链保障资源以及用户资产安全。具备视频内容加密以及播放鉴权功能，保障资源安全可靠。

d.视频点播VOD

提供视频点播功能，包括视频上传、自动化转码处理、资源管理、分发加速、视频播放于一体的一站式服务。

2.3视频AI 云分析服务要求

全市纳入重点企业监控视频AI分析的企业数量10家，总计40路。提供视频AI分析云服务功能，用于危废视频AI分析，保证AI分析服务所得数据在平台上及时预警推送。

支持在线推理和第三方算法加载，支持主流GPU卡或国产NPU进行AI推理和训练。支持海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式训练、自动化模型生成等能力，可基于历史视频进行训练学习，提高算法分析精准度。

根据算法模型识别企业的违规、违法操作行为，通过边缘节点平台及时预警推送，供用户进行查看；同时满足在线消息实时刷新、离线消息实时推送、消息个数提醒、未读已读消息查看等功能。

视频AI分析应包含以下场景：支持对运输危废车辆车牌识别

2.4网络带宽要求

视频云接入互联网的上行带宽不小于270×2.8（Mbps）= 756（Mbps）。

2.5巡检服务要求

安排专业技术人员定期对企业视频接入情况进行巡检，对存在问题进行检查，排除技术问题，提供巡检报告，如因企业问题导致视频中断，配合采购人督促企业完成整改工作。

2.6平台咨询服务要求

对采购人以及所接入企业提供包括在线、电话、会议等不少于两种咨询服务方式，并指定专职工程师24小时响应用户紧急服务需求，对平台运行中的使用问题、影响平台正常运转的问题提供良好的技术支持和解答。

2.7质量控制要求

建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，每周总结并提交周报，对项目过程进行追踪和控制。

## （四）采购包4：2024年度连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程--软件子项运维服务项目

1、服务范围（服务内容）

本项目内容主要为中标人按照采购人业务管理和应用的要求，负责连云港市环境信息化暨监测监控能力提升工程软件子项运维工作，承担运营管理平台系统和业务的运行状态例行巡检、相关事件和问题的处理等工作；并按管理要求，认真执行管理流程，对所发生的软件故障及修复情况、事件及处理过程等信息如实记录，及时上报故障、事件处理报告；及时填写维护日志，维护结束后向业主提交年度运营维护服务质量总结报告，同时完成采购人交办的与维护工作相关其它工作等，保障综合信息平台各系统稳定、可靠和安全运行。

软件子项运维内容清单：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 |  |  |
| 1.1 | 操作系统（Windows Server 2012 R2 标准版） | 1 | 套 |
| 1.2 | 操作系统（SUSE Linux Enterprise Server 12） | 1 | 套 |
| 1.3 | 数据库 | 1 | 套 |
| 1.4 | 地理信息系统软件 | 1 | 套 |
| 1.5 | 大数据开发平台 | 1 | 套 |
| 1.6 | 报表工具 | 1 | 套 |
| 2 | 环境信息化应用软件 |  |  |
| 2.1 | 大数据平台 |  |  |
| 2.1.1 | 环境数据资源中心升级 | 1 | 套 |
| 2.1.2 | 大数据支撑平台 |  |  |
| 2.1.2.1 | 大数据计算分析支撑 | 1 | 套 |
| 2.1.2.2 | 大数据应用支撑服务 | 1 | 套 |
| 2.1.2.3 | 数据集成系统 | 1 | 套 |
| 2.1.2.4 | 数据组织系统 | 1 | 套 |
| 2.1.2.5 | 数据治理系统 | 1 | 套 |
| 2.1.2.6 | 数据资源目录 | 1 | 套 |
| 2.1.2.7 | 资源评估系统 | 1 | 套 |
| 2.1.2.8 | 监控管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2 | 场景化业务综合应用 |  |  |
| 2.2.1 | 大气环境综合管理平台 |  |  |
| 2.2.1.1 | 空气质量在线监测系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.2 | VOCs环境走航监测管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.3 | 移动式颗粒物激光雷达扫描仪监测管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.4 | 餐饮油烟在线监控系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.5 | 空气质量分析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.6 | 颗粒物动态溯源解析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.1.7 | 臭氧动态溯源解析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.2 | 机动车环境综合管理平台 |  |  |
| 2.2.2.1 | 油气回收监控系统 | 1 | 套 |
| 2.2.2.3 | 柴油车排放在线监控系统 | 1 | 套 |
| 2.2.2.4 | 机动车检测防作弊管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.2.6 | 非道路移动机械监管系统 | 1 | 套 |
| 2.2.3 | 水环境综合管理平台 |  |  |
| 2.2.3.1 | 环境水监测系统 | 1 | 套 |
| 2.2.3.2 | 环境水质量分析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.3.3 | 河流水质预测预警系统 | 1 | 套 |
| 2.2.4 | 污染源综合管理平台 |  |  |
| 2.2.4.1 | 污染源基础信息动态管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.4.2 | 污染源全过程监控系统 |  |  |
| 2.2.4.2.1 | 污染源自动监控系统改造 | 1 | 套 |
| 2.2.4.2.2 | 污染源监测设备动态管控子系统 | 1 | 套 |
| 2.2.4.2.3 | 污染源工况监控子系统 | 1 | 套 |
| 2.2.4.3 | 污染源综合分析系统 | 1 | 套 |
| 2.2.5 | 工业园区综合管理平台 |  |  |
| 2.2.5.1 | 工业园区监管系统 | 1 | 套 |
| 2.2.6 | 土壤环境综合管理平台 | 1 | 套 |
| 2.2.8 | 噪声综合管理平台 | 1 | 套 |
| 2.2.9 | 自然生态综合管理平台 |  |  |
| 2.2.9.1 | 生物多样性管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.10 | 政务综合管理平台 |  |  |
| 2.2.10.1 | 多源信访管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.10.2 | 环保专项资金管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.10.3 | 环保智库系统 | 1 | 套 |
| 2.2.11 | 公共服务管理平台 |  |  |
| 2.2.11.2 | 生态环境综合移动监管APP | 1 | 套 |
| 2.2.11.3 | 项目成果多媒体视频 | 1 | 套 |
| 2.2.11.5 | 排污企业信息申报系统 | 1 | 套 |
| 2.2.11.6 | 环境质量监控运维管理系统 | 1 | 套 |
| 2.2.12 | 应急响应与处置平台 |  |  |
| 2.2.12.1 | 重污染天气企业减排督导系统 | 1 | 套 |
| 2.2.12.2 | 环境突发事件应急处置系统 | 1 | 套 |
| 2.3 | 生态环境大数据应用 |  |  |
| 2.3.1 | 环境智能分析系统 | 1 | 套 |
| 2.3.3 | 环境物联视觉智能管理与分析系统 | 1 | 套 |
| 2.3.4 | 无人机应用管理系统 | 1 | 套 |
| 2.3.5 | 环保大数据搜索系统 | 1 | 套 |
| 2.3.6 | 环境GIS一张图系统 | 1 | 套 |
| 2.3.7 | 数据资源共享服务管理系统 | 1 | 套 |
| 2.4 | 统一门户 |  |  |
| 2.4.1 | 环保综合门户 | 1 | 套 |

- 服务技术要求

本项目规划，旨在完善连云港市环境信息化暨监测控能力提升项目软件部分的运维管理，建立科学合理、统一规范的运维制度，压实运维绩效管理主体责任，实现“建设服务体系、管理技术贯通”的总体目标，保障各系统稳定、可靠和安全运行。

2.1、运维服务要求

2.1.1、应用软件维护要求

2.1.1.1、软件系统运维要求

中标人所提供的软件系统类运维应包含以下工作内容：

（1）提供系统持续优化。

（2）根据用户需求，持续提供的数据采集、整理、治理工作。

（3）提供系统使用情况报告编制。

（4）根据用户的需求升级、调整系统功能，自提出需求起1个月内完成。

（5）提供系统使用培训、指导。

（6）根据用户的实际应用场景，定期提供各类报表的编制和输出。

（7）监控政务云资源利用情况，提供优化建议。

（8）提供定期数据的备份。

（9）根据用户需求，对运维软件提供小功能优化及小功能开发，自提出需求起1个月内完成。

2.1.1.2、定期巡检服务

（1）例行检查各系统软件运行情况，每季度提供一次纸质维护记录。

（2）定期检查系统的数据、文件等占用服务器资源情况，并针对定期检查情况做出分析与报告。

（3）定期采集系统信息进行分析并提供分析报告，提供性能改进措施建议。

（4）定期系统安全维护服务。

（5）定期系统数据备份服务。

2.1.1.3、故障排除服务

各业务系统在运行中，如果系统或者应用软件本身出现了故障，而影响到业务的正常服务时，采取各种处理措施，以保证业务系统的正常对外服务，尽力将损失减小到最少。

运维服务中，所提供的排除故障的范围包括：

（1）正常使用中发生的系统故障

（2）系统在使用过程中故障的排除

（3）正常维护中发生的系统技术故障

（4）系统峰值期使用中发生的系统故障

（5）高级（复杂）维护发生的系统技术故障

（6）特殊原因引发的系统重新调试、配置等工作

（7）特殊原因（电力中断等）造成系统故障的排除和应急处理

2.1.1.4、电话技术咨询服务

（1）提供7*8小时在线技术咨询服务、远程技术支持以及热线电话服务，解决系统相关的业务和技术问题，提供问题故障解决方案，保障系统正常运行。

（2）提供 7*24小时应急响应服务，若发生系统故障，2小时内应急响应，4小时内给出解决方案，48小时内承诺解决。

2.1.1.5、响应处理时限

（1）服务商工作日提供5×8小时的现场驻场服务，非驻场时间所有人员24小时保持手机畅通,按甲方工作需要随时到达现场。

（2）技术人员响应时限：接障后技术人员必须在10分钟内做出响应，详细记录故障现象。

（3）3-4级bug处理时限：4个小时、 2级bug处理时限：8小时、1级bug处理时限：不超过24小时。

2.1.1.6、软件错误修改

软件测试不可能找出程序中的所有错误，系统试运行过程中软件会存在隐藏错误。软件错误修改就是在发现这种隐藏的错误后，诊断和改正这些错误的维护活动，提供系统运行异常的修改、系统BUG的修正；如用户在系统运行过程中，按正常程序操作，仍然发生不可预知错误，无法定位出错点时，需提供错误排查服务，如不能及时解决，联系更高级别的技术人员，确保系统的正常运行。

2.1.1.7、技术优化服务

随着业务量的增加和应用系统负荷的提升，应用业务系统在运行过程的效率和管理必然要有一些变化，以适应日益增长的系统运行负载，需提供每月定期维护服务，解决系统调试优化和系统维护工作，对系统本身以及运行的环境进行优化，以保证始终处于较好的运行状态。

技术优化将主要提供以下服务内容：

（1）系统运行中的配置优化

（2）系统运行中安全方面的建议

（3）系统运行中硬件升级、扩容的建议

（4）系统运行中遇到的其他问题的优化

（5）系统运行中的备份及恢复策略和方案建议

2.1.1.8、咨询与辅导服务

由于各应用业务系统在使用过程中难免会遇到各式各样的问题，运维人员需提供对这些问题的解决咨询建议与辅导，以保证所涉及的操作人员与管理员理解并能进行下一步操作。

咨询与辅导的问题包括：

（1）业务操作中的软件使用问题

（2）业务操作中的技术使用问题

（3）用户维护中的操作方法问题

（4）系统数据备份与恢复的问题

（5）业务相关技术应用和业务咨询

（6）其他问题

## 三、人员配备要求

采购包1：（1）大气自动监测站运维工作需有丰富运维和数据分析经验的团队及项目经理1人，项目经理须具有本科及以上学历，有环境、气象、电子或自动化等相关专业背景，负责指导空气自动站运行管理和监测数据分析，其他专业技术人员（含驻场）14人、巡检保障车12辆。

（2）走航监测设施维工作需有丰富运维和数据分析经验的团队及项目经理1人，项目经理必须具有本科及以上学历，具备项目管理及环境监测数据分析相关经验，能够指导走航车、固定站点管理和监测数据分析，其他专业技术人员（含司机）9人。

（3）水质自动监测站维工作需有丰富运维和数据分析经验的团队及项目经理1人，项目经理必须具有本科及以上学历，有环境、气象、电子或自动化等相关专业背景，负责指导水质自动站运行管理和监测数据分析，其他专业技术人员（含驻场）2人、提供保障车2辆。

（4）涉及大气自动监测站运维工作人员、水质自动站运维工作人员和走航监测设施运维工作人员均不得重合，空气自动监测站运维工作人员与VOCs站点运维工作人员也不得重合。

采购包2：投标人提供不少于一名有丰富的行业经验和运维技能的运维人员进行整个项目的实施工作；提供远程技术支持人员（信息类专业）为本项目提供技术服务。

采购包3：本项目拟派项目团队成员不少于5名，包含项目经理1人、技术负责人1人、项目组成员不少于3人。项目团队人员应具备环境领域专业知识、系统集成、网络与信息安全管理、网络工程管理、IT服务相关能力。

项目经理：具备IT服务项目经理证书，负责全面履行合同，负责整个项目的实施，确保整个项目的顺利进行，协调下属各个项目组之间的工作；制定工作实施计划，及时向项目管理汇报项目进度及项目中出现的问题。

技术负责人：负责项目实施过程阶段成果的质量审定，负责质量问题的处理；参与项目质量的检查、监督、考核、验收，进行分部、分项工程的自检评定和资料收集归档等工作。

项目团队成员：负责落实项目经理制定的实施计划，及时向项目经理汇报项目进度及项目中出现的问题。负责到企业现场指导企业视频的联网接入工作，负责企业现场培训工作以及定期提供现场视频网络中断、视频异常等巡检报告。

采购包4：本项目要求该运维团队提供配备不少于8人的运维团队（包括不少于4人的驻场服务），负责软件的运维。

现场支持：软件应用系统维护，需要安排工程师5*8小时驻场值守，至少配置4个人：1人负责大气类相关应用运营支持；1人负责水环境相关应用、其他业务运营支持；1人负责污染源企业相关应用运营支持；1人负责软件开发和大数据相关应用服务支持，监控数据服务状态；

远程支持：安排软件开发人员远程提供技术支持，至少配置4人：1人负责操作系统、数据库运维，负责系统补丁升级、系统安全管理、网络攻击与入侵检测管理、系统调优、配合硬件系统扩容及处理日志警告和故障，对数据库进行变更、监控、备份、高可用优化等工作；1人负责对维护软件进行前端优化设计；1人负责对维护的软件进行后端功能优化设计；1人负责数据接入、清洗，数据治理。

## 四、服务期限与项目进度安排

一年（自合同签订之日起）。

## 五、服务标准

采购包1：运维服务单位应遵守生态环境部、总站、省生态环境厅、省监测中心关于空气自动站、VOCS站、大气环境走航监测、机动车尾气及卫星遥感监测设施及水质自动站运行管理的各项规定。如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

采购包2：(1)实施过程中确保运维质量符合国家及行业的相关标准规范。(2)严格按照甲方的要求保质保量完成工作。(3)规范项目实施过程中的文档管理。(4)制定相应灾难备份恢复应急机制，以应对突发问题。(5)运行维护期间正常服务请求， 1个小时之内响应，2个工作日内解决。

采购包3：采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

采购包4：服务标准：1）软件子项运维具体指标为事件响应率100%，系统在线率不低于99%，单系统宕机故障恢复时间小于24小时（非软件因素导致的故障除外）；2）具有完备的运维记录与报告，每周定期发布一次运维周报，每月定期发布一次运维月报。

成果要求：1、中标运维服务商应在项目服务期内每月提交月度运维报告。2、中标运维服务商应在项目服务期满时将服务有关的技术文件、资料、运维报告等文档交付采购方，并提交项目年度整体运维服务报告。3、完成三级等保测评并提供报告。

## 六、培训要求

采购包1：满足采购方的运维培训需求。提供大气环境监测及运维、地表水环境监测及运维相关培训（一年一次）。

采购包2：（1）提供企业、设区市生态环境部门提供染源自动监控平台软件培训（一年一次）。

（2）培训授课人必须是本领域具备类似项目经验丰富的人员。

采购包3：（1）向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行视频云的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。

（2）培训授课人必须是本领域具备类似项目经验丰富的人员。

（3）应提供培训方案、培训计划和培训资料，向接受培训人员提供技术资料、参考文献材料等。

采购包4：中标运维服务商应针对本项目的运维内容和使用对象编制具体培训方案，要求如下：

（1）交流或培训对象：连云港市生态环境局用户、各区县生态环境局用户、工业园区用户、企业用户等。

（2）交流或培训内容：交流或培训内容应包括软件使用操作方法，软件系统的技术架构、数据构成、业务逻辑等。除上述培训内容外，在系统运行期间若采购人有其它培训要求，根据实际情况协助采购人完成相关培训。

（3）交流或培训资料：提供操作使用手册、培训PPT、会议纪要等资料。

（4）培训方式：采用现场集中培训或远程会议培训相结合的方式。培训范围、时间、次数、形式等。

## 七、知识产权归属和处理方式

本项目根据采购方要求对维护软件升级优化的知识产权归属采购方。

## 八、考核标准及考核办法

### 采购包1：

- 空气自动站考核标准及考核办法

### （1） 运维考核办法

每季度由连云港市环境监测监控中心对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站单因子考核的方式进行，主要包括数据获取率、数据有效（合格）率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

数据获取率指考核时段内监测因子实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日监测因子应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时值数据。

数据质控合格率指考核时段内监测因子实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

（一）数据有效性

考核时段内监测因子有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（二）两率及运行维护

单站单因子数据获取率必须高于90%（含），数据有效率必须高于85%，否则考核总分以0分计算。

（1）两率部分(50分)

监测因子有效率高于90%(含)的，两率得分=50；

监测因子有效率在80%(含)-90%的，两率得分=为50×数据有效率；

监测因子有效率低于80%的，两率部分不得分。

（2）运行维护部分(50分)

运行维护部分每季度由连云港市环境监测监控中心组织核查或者抽查，核查内容主要包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，具体细则参考下表：

空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 | - 项目开始后，运维人员确保3个月内取得上岗证（省级及以上），3个月以后未取得上岗证的人员参与本项目运维工作，本站点检查当季度扣5分； - 根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分； - 出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气或二级标气；进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 - 若仪器故障应及时响应，超过48小时没修好的应更换备机，不能按规定更换备机的扣5分。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范， |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |
| 质量保证与质量控制 | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用； | 根据质控单位QA/QC质控核查情况打分，出现此类现场的，根据影响数据质 量的严重程度扣分，每项0.5～1分。 1、根据实际情况扣0.5～1分； 2、第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分。 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备） |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过 |  |
| 档案和管理 | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员每日、周、月应提交的值班记录；驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象。 | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等 | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录 | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录 | 缺失每参数当季度每月扣2分 |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录 | 缺失每参数当季度每月扣3分 |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录， | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决 | 未做到的每次扣3分 |

### （2）运维费核算方法

绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

运维单位在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，履约保证金不予退还；连续2次考核出现10%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同，履约保证金不予退还。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同，履约保证金不予退还。

- VOCs站点运维考核办法

- 数据有效获取率考核：单套设备的月有效数据获取率不低于70%，如未达到，每低1%扣5分。

- 数据质控合格率考核：单套设备的月数据质控合格率不低于90%，如未达到，每低1%扣5分。

- 运维任务完成率考核：每月按时填写、整理和提交各类运维原始记录，如未按时完成，每次扣2分；按约定时间要求提交所有配件、耗材，交接清单和日常使用记录备查，如未按时完成，每次扣2分。

环境空气VOCs自动监测运维服务考核结果表

| 序号 | 考核指标 | 考核标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据有效获取率 | 单套设备的月有效数据获取率不低于70%，如未达到，每低1%扣5分 |  | - |
| 2 | 数据质控合格率 | 单套设备的月数据质控合格率不低于90%，如未达到，每低1%扣5分 |  | - |
| 3 | 运维任务完成率 | 每月按时填写、整理和提交各类运维原始记录，如未按时完成，每次扣2分 按约定时间要求提交所有配件、耗材，交接清单和日常使用记录备查，如未按时完成，每次扣2分 |  |  |
| 4 | 报告提交情况 | 每月提供满足要求的VOCs组分分析报告至少1份，如未完成，每次扣3分 |  |  |
| 5 | 服务响应时间 | 每月服务时间及应急处理满足采购文件和响应文件要求，如不满足，每次扣2分 |  |  |
| 6 | 服务人员 | 每月安排符合响应文件要求的人员，若不满足，每次扣2分 |  |  |
| 7 | 其他 | 运维服务期间，如被江苏省生态环境厅通报批评，每一次扣5分 |  |  |

注：

（1）满分为100分；

（2）数据有效获取率统计方法：数据有效获取率（%）=有效数据获取小时数÷应获取数据小时数×100%（有效数据获取小时数是指满足质控要求的数据获取小时数；应获取数据小时数是指从年度或月度总小时数扣除仪器必要维护和不可抗拒力因素导致的数据缺失后所剩余小时数。每月必要维护时间以实际小时数计，不可抗拒力因素包括停电、外部质控检查、年度性能指标测试、站房内部环境不达标以及其他经本单位确认可以纳入不可抗拒力因素的事项。

- 走航监测考核办法

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 违约金（元）/次 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 | 任务单响应情况 | 乙方接到甲方出勤通知后，1小时内未响应，6小时内未到达现场； | 1000 | 甲方将不定期对走航车辆进行抽查，针对不符合要求项以累积的原则进行扣款，每季度统计汇总一次；若多次发现相同问题，则赔付的违约金翻倍。 |
|  |  | 未按照走航要求完成走航任务 | 3000 |  |
|  |  | 未及时提交走航报告 | 1000 |  |
|  | 卫生状况 | 车辆内部卫生脏乱差 | 1000 |  |
|  | 走航设备保障 | 仪器故障未能在48小时内解决 | 1000 |  |
|  |  | 相关耗材未及时更换 | 1000 |  |
|  |  | 故障响应不及时 | 1000 |  |
|  | 车辆保障 | 发生交通事故且被认定为乙方全责 | 2000 |  |
| 质量保障与档案管理 | 仪器质控核查 | 未按照要求完成周质控、月质控等工作 | 3000 |  |
|  | 日常质控记录 | 日常质控表格填写不完整、不规范（包括参数检查、清洁维护、易耗品更换、设备单点、多点校准等） | 1000 |  |
|  | 走航台账 | 未建立完整的运维方案、工作流程、设备台账、日常运行记录、报告等文件资料 | 1000 |  |
| 数据真实有效性 | 数据 备份 | 未按要求及时备份提交走航监测数据 | 1000 |  |
|  | 真实有效性 | 走航报告数据与仪器内部数据库数据不一致 | 3000 |  |
| 走航报告权威性 | 其他单位或个人对走航报告的真实性、有效性进行质疑，并确定数据结果存在较大偏差（如物种定性错误，浓度偏差50%以上） |  | 5000 |  |
| 人员技术培训 | 定期对走航工程师进行培训，一年至少组织开展2次技术人员大气专业知识培训，每少1次扣除5000元运维费。 |  | 2000 | / |

- 水质自动站考核标准及考核办法

招标文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

- 水质自动站运行指标付款要求：

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

- 单个站点月有效运行率≥85%拨付该参数全部运维款。

- 单个站点月有效运行率<85%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

- 单个站点月有效运行率<70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

- 站点整体有效运行率<70%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数（生态补偿站点还有流速）中有3个参数有效运行率低于70%时，或2个重要参数连续2个月有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

- 当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的85%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=

站点有效运行率=

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

- 数据质量要求：

- 水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作（浮标站根据实际情况开展运维质控）。其中氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每月有一次为业主或质控单位组织开展的）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

- 要求中标人及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报托管站和业主方。

- 质控考核测试不合格时，中标方应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标方未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

- 考核与惩罚办法

- 考核方法

除前述质量考核外，采购人（或委托有关托管站）每年度对中标方开展一次运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分（含）为合格。

- 惩罚办法

一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

业主不定期对水站开展检查，按年度对每个站点单独考核，其中：

- 单次考核结果在70分（含）以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点年度运维首付款的10%，并责令整改；

- 单次考核结果在60分（含）以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点扣除该站点年度运维首付款的30%，并责令整改；

- 考核结果平均分在60分以下，取消运维合同，并罚款合同额的两倍，并向全省通报；单站在60分以下，扣减该站当年全部运维款。

- 如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

- 运维期间，运维单位运维站点因质控检查不达标出现被省厅或生态环境部通报批评的情况，扣减相应站点当季度运维经费。

## 采购包2：

如在维护期内出现下列问题，采购人将扣除相应合同款项。

1.考核标准：

（1）因供应商原因导致数据交换传输不及时，影响我市传输有效率，导致监测数据月传输有效率达不到95%，每发现一次扣2分。

（2）因供应商原因导致数据交换、传输异常，导致连云港市被上级单位通报、约谈的，每发生一次扣5分。

（3）平台出现故障后，未在48小时内响应的，每发生一次扣2分。

（4）污染源监测数据、分析报告等未按省生态环境厅、连云港市生态环境部门要求审核上传的，每发生一次扣2分。

（5）被上级管理部门通报的问题未按要求及时处理完成的，每发生一次扣5分。

2.考核办法：

合同期结束后由连云港市环境监测监控中心对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核打分。

绩效考核满分100分，总分低于80的，不予拨付剩余运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分低于90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

## 采购包3：

1.考核标准：

将根据以下考核内容对供应商进行考核打分：

（1）因供应商技术原因导致视频监控掉线的，每发现一次扣2分。

（2）因供应商人员技术水平或工作失误，导致平台长期（连续一周以上）存储故障的，每发现一次扣5分。

（3）因供应商操作失误或存储不当导致视频云存储丢失的，每发现一次扣5分。

（4）对识别到的企业违规、违法操作行为，未能及时发布预警的，每发现一次扣5分。

（5）对紧急服务需求响应不及时的，每发现一次扣3分。

2.考核办法：

由连云港市环境监测监控中心对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核打分，每三个月进行一次考核。

绩效考核满分100分，绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分低于90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；总分低于80的，不予拨付该三个月的运维费。

## 采购包4：

软件子项运维服务考核将从日常运维、安全运维、现场管理、运维记录、合同履约五个方面进行考核，年度服务结束进行运维考核，考核标准如下：

| 考核类别 | 考核事项 | 考核内容及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务质量（60分） | 日常运维 （30分） | 运维单位需要根据招标文件的运维要求与服务标准开展日常运维服务，并保障服务质量。每出现一次因运维服务单位责任导致系统无法访问、数据丢失、网络安全事件、人员擅自离岗或其他运维服务工作失误的情况，对用户造成不良影响，且在双方约定的时间内未解决的，每次扣1分。被市级以上部门通报，每次扣2分。超出运维范围，协助服务对象处理并解决其他问题，每次可加1-2分。 |
|  | 安全运维 （30分） | 因发生不可控因素导致的事故时，运维单位对数据库和业务系统通过备份恢复，系统恢复的整个时间超过双方约定的时间内未解决的，每次扣2分。 发生其他信息安全事故，因运维服务单位未在规定时间内完成修复造成严重不良后果的，每次扣3分。 |
| 综合管理（40分） | 现场管理 （10分） | 存放易燃易爆危险物的情况，发现一处扣2分。办公环境要保持干净整洁，在办公场所乱堆、吸烟、乱扔烟头烟灰累计发现5次扣1分。 |
|  | 运维记录 （5分） | 运维单位需要按照运维要求对运维服务情况记录。每月提交一次运维报告，运维报告要全面详细的记录服务内容，包括人员配置、软件运行状态、巡检记录、故障处理情况等。缺少提交运维报告或报告不符合服务对象要求的，每次扣1分。 |
|  | 合同履约 （25分） | 运维单位需要按照合同约定，完成服务对象提出的服务需求，并将服务工作完成情况及时反馈。如未完成或者无反馈的，每次扣1分。被市级以上部门通报每次扣2分。运维单位因自身原因导致无法正常履行合同约定的服务内容的，服务对象被通报，每次扣3分。 |

运维核算方法：本项目为服务期结束进行一次运维考核，考核基准分100分，根据考核得分核算该服务期运维费用。

| 分值 | 处罚款 |
| --- | --- |
| 90-100 | 不处罚 |
| 70-89 | 处罚合同金额3% |
| 60-69 | 处罚合同金额5% |
| 60分以下 | 处罚合同金额10% |

## 九、履约验收

采购包1：中标人必须保证运维工作符合招标文件及合同约定，并保证所提交的验收资料真实、有效，符合服务合同所约定的运维内容。合同服务期满15个工作日内，采购人代表、供应商代表、不少于三人的验收专家组对合同执行情况开展项目验收。由验收专家组人员根据招标文件、合同内容对供应商所提交的验收文件进行核验，听取采购人供应商双方的总结汇报并对相关工作进行评估。验收专家组根据评估结果，确认验收是否通过， 提交验收报告。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

采购包2：供应商必须保证运维工作符合招标文件及合同约定，并保证所提交的验收资料真实、有效，符合服务合同所约定的运维内容。

合同服务期满15个工作日内采购人对供应商提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、中标文件及国家有关质量标准进行验收。

供应商交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

采购人对供应商提供的产品或服务在使用前，供应商需负责培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起试用，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

对技术复杂的产品或服务，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

项目验收要求：

1、所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求；

2、各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；

3、平台各模块工作运行正常；

4、提供相关操作文档；

5、提供运维服务过程中所产生的各种文档；

6、合同或合同附件规定的其他验收条件。

采购包3：（1）供应商完成运维服务后的 15 个工作日内，采购人组织验收，验收地点由采购人指定；

（2）采购人对供应商提供的服务，依据招标文件、投标文件及国家有关质量标准进行验收；

（3）验收前，供应商应对所提供的服务作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据；

（4）验收前，供应商需负责对采购人的使用操作人员进行培训；

（5）验收时，供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

采购包4：中标人保证运维工作符合招标文件及合同约定，合同服务期满（5）工作日内中标人提交年度运维报告，并保证所提交的报告资料真实、有效，符合服务合同所约定的运维内容。甲方在收到运维报告后的( 10 )个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成维护服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。甲方根据合同的规定对维护服务验收合格后，签署验收意见。

## 十、付款方式与履约保证金

1、采购包1、2、3、4付款方式：完成运维服务2个月后支付合同金额的20%，完成运维服务6个月后支付合同金额的40%，运维服务全部完成并验收后支付合同金额的40%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。

2、履约保证金:

（1）采购包1收取履约保证金，金额为合同金额的5%；采购包2、3、4不收取履约保证金。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

（2）履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

## 十一、报价要求

报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

## 十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目采购包1、2、3、4各选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

## 采购包1：

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

（2）技术分（58分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目经理（6分） | - 投标人拟派项目经理具有环保类高级职称的得3分； - 投标人拟派项目经理获得过环境监测类人才证书的，市级的得2分，省级及以上的得3分，最高得3分。 注：以上1-2项投标文件中提供证书及2024年1月以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 运维人员 (15分) | 1、投标人拟派项目组运维人员（项目经理除外）：①具备环境空气自动监测运维与质控或环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证，每有一人得1.5分，最高得6分；②具备VOCs或环境空气挥发性有机物自动监测培训班合格证书的得1分；③具备地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证，每有一人得1分，最高得3分；本项最高得10分。（注：同一人员有多个证书的不重复计分） 2、投标人拟派项目组运维人员（项目经理除外）具备环境类高级工程师职称的，每有一人得1分；具备环境类中级职称的，每有一人得0.5分；本项最高得5分。（注：同一人员有多个证书的按最高级别计分） 注：以上1-2项投标文件中提供人员明细表、证书及2024年1月以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 质量控制能力（6分） | 投标人应具有CMA实验室或能够委托具有CMA认证实验室为本项目进行质量控制，能力认证范围包含：SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、挥发性有机物、水质常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，CMA实验室认证范围每包含一项得0.5分，最高得6分。 注：投标文件中提供涵盖本项目指标的计量认证证书并加盖投标人公章；委托实验室进行质量控制的，须提供委托合同或委托协议，同时提供被委托单位涵盖本项目指标的计量认证证书，否则不得分。 |
| 项目实施保障 (8分) | - 投标人通过质量管理体系认证的得2分； - 投标人通过环境管理体系认证的得2分； - 投标人通过信息安全管理体系认证的得2分； - 投标人通过职业健康安全体系认证的得2分； 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 服务响应时间 （5分） | 投标人承诺在接到采购人要求后2小时内（含）响应的得5分；在2小时（不含）至3小时内（含）响应的得2分；在3小时（不含）以上时间响应的得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （18分） | 1、自2021年1月1日（含）以来，投标人承担过环境空气自动站运维相关项目或大气管控类服务项目的，每提供一份合同的得3分，最高得6分。 2、自2021年1月1日（含）以来，投标人承担过VOCs站点运维相关项目的，每提供一份合同得2分，最高得4分。 3、自2021年1月1日（含）以来，投标人承担过大气环境走航监测或机动车尾气监测或卫星遥感监测相关项目的，每提供一份合同得2分，最高得4分。 4、自2021年1月1日（含）以来，投标人承担过地表水自动站运维服务相关项目的，每提供一份合同得2分，最高得4分。 注：以上1-4项投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）商务分（32分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 总体服务方案 （9分） | 投标人针对采购需求提供总体服务方案，包含但不限于机构设置、管理制度、运维工作内容等。 总体服务方案详细切实可行，对采购人的要求理解准确；方案详细完善全面、整体设计合理，具有科学性、规范性、可行性，能够完全满足项目实施需要的，得9分； 总体服务方案能较好地满足采购人的需求，整体设计较为合理的，得7分； 总体服务方案基本合理，措施一般可行，能基本满足项目需要的，得5分； 总体服务方案简单粗略，可操作性和合理性较差的，得3分。 该项未见阐述不得分。 |
| 质量保证方案 (8分) | 投标人针对采购需求提供质量保证方案，包含但不限于项目质量控制措施等。 方案安排合理细致、科学合理、容易操作，得8分； 方案安排基本合理细致、较容易操作，得6分； 方案不合理、操作较难，得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （7分） | 投标人针对采购需求提供应急预案，包含但不限于针对运行维护过程中可能发生的各种情况应对措施、解决方案等。 应急预案科学、合理，可行性强，得7分； 应急预案科学性合理性齐全，具有实际可操作性，得5分； 应急预案科学性可行性有欠缺，缺乏操作性，得3分； 本项未见阐述不得分。 |
| 设备保障方案 （8分） | 投标人针对采购需求提供设备保障方案，包含但不限于备机保障方案、质控设备保障方案等，备机保障包括SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器；标准物质（SO2、NO、CO）、流量计、标准气压计、标准温湿度计、臭氧校准设备、水质便携仪器设备（具备测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能）、移动监测车等。 方案详细切实可行，完善全面、设备保障充分，能够完全满足项目实施需要的，得8分； 方案较为详实，设备保障较为充分，能够基本满足运维工作的实际需求的，得6分； 方案基本合理，设备保障较充分，能基本满足项目需要的，得4分； 方案简单粗略，可操作性和合理性较差的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |

## 采购包2：

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

（2）技术分（55分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 荣誉（6分） | 投标人承担过的环保信息化相关软件运维服务项目，获得过国家级或部级荣誉表彰或奖励的，每有一个得6分；获得过省级荣誉表彰或奖励的，每有一个得3分；获得过市级荣誉表彰或奖励的，每有一个得2分，本项最高6分。 注：投标文件中提供合同及获奖相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目运维人员（4分） | 投标人为本项目提供的运维人员具有信息系统项目管理师证书的，得4分。 注：投标文件中提供证书及2024年1月以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目远程技术支持人员（4） | 投标人为本项目提供的远程技术支持人员具有具有国家计算机与软件专业中级及以上的资格证书，得4分。 注：投标文件中提供证书及2024年1月以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 应急响应承诺 （6分） | 投标人能够配合采购人开展平台突发事件应急响应，并提供应急响应服务承诺书，承诺能在半小时内响应的得6分；承诺能在1小时内响应的得4分，承诺在两小时内响应的得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中提供承诺书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目实施保障（20分） | 1、投标人具有质量管理体系认证的得4分； 2、投标人具有环境管理体系认证的得4分； 3、投标人具有信息安全管理体系认证的得4分； 4、投标人具有信息技术服务管理体系认证的得4分； 5、投标人具有职业健康管理体系认证的得4分。 注：上述 1-5 项投标文件中提供有效证书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩（15分） | 投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），承担过环境污染运维服务类项目的，每提供一份合同得3分，本项最高15分。 注：投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）商务分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 监控平台运维服务方案 （9分） | 投标人针对采购需求提供监控平台运维服务方案,包含但不限于项目实施流程、管理制度、服务方案、工作计划、合理化建议、质量保证措施等。 运维服务方案非常全面，针对性强，完整性、科学性及合理性都非常高，整体方案可行性高，完全贴合实际，完全满足项目需求，得9分。 运维服务方案较片面，针对性一般，基本满足完整性、科学性及合理性，整体方案可行性一般，基本贴合实际，基本满足项目需求，得7分。 运维服务方案差，针对性较差，完整性、科学性及合理性都欠缺，整体方案可行性较差，没有贴合实际，得5分。 运维服务方案非常差，针对性很差，完整性、科学性及合理性严重欠缺，整体方案可行性很差，完全不贴合实际，得3分。 本项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案（9） | 投标人针对采购需求提供项目实施方案，包含但不限于实施人员安排、技术保障措施、工作进度安排等。 实施方案中人员安排优于采购需求、技术保障措施充分、工作进度安排合理的，得9分； 实施方案中人员安排符合采购需求、技术保障措施较充分、工作进度安排较为合理的，得7分； 实施方案中人员安排不符合采购需求、技术保障措施不太充分、工作进度安排不太合理的，得5分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （8分） | 投标人针对采购需求提供应急预案，包含但不限于针对运行维护过程中可能发生的各种情况编制运维质量控制和管理措施方案并进行预测、分析给予相应的解决方案等。 应急预案科学、合理，可行性强，得8分； 应急预案科学性合理性齐全，具有实际可操作性，得6分； 应急预案科学性可行性有欠缺，缺乏操作性，得4分； 本项未见阐述不得分。 |
| 服务保障方案 （9分） | 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包含但不限于服务保障的可行性、合理性等相关措施、服务期内外的技术支持和维护能力情况等， 服务保障方案内容完整、技术支持和服务保障能力强且切合实际的，得9分； 服务保障方案内容完整较为齐全、有一定的针对性与可行性的，得7分； 服务保障方案简单与采购需求存在一定偏差的，得5分； 本项未见阐述不得分。 |

## 采购包3：

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

（2）技术分（55分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （6分） | 1、投标人具有有效的云服务信息安全管理体系认证证书的，得3分； 2、投标人具有有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得3分； 注：上述1-2项投标文件中提供证书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目组成员（17分） | 1、投标人拟派的项目负责人或技术负责人具有网络与信息安全工程师、网络工程师、IT服务项目经理资格证书的，每提供一个证书得3分，一人多证可重复计分，本项最高得9分。 2、投标人拟派的项目组成员（不含项目负责人，技术负责人）具有网络与信息安全工程师、网络工程师、IT服务工程师、高级软件测评工程师证书的，每提供一个证书得2分，一人多证可重复计分，本项最高得8分。 注：投标文件提供证书及2024年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 服务响应时间 （4分） | 投标人能够配合采购人开展平台突发事件应急响应，并提供应急响应服务承诺书，承诺能在半小时内响应的得4分；承诺能在1小时内响应的得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供承诺书并加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩 （18分） | 投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），承担过类似危险废物管理运维项目的（承担企业相关项目的除外），每提供一份合同得3分,最高得18分。 注：投标文件提供合同并加盖投标人公章，时间、服务内容以合同为准，否则不得分。 |
| 奖项(10分) | 投标人获得过危废管理类或危废产品类奖项的，每提供1个得5分，最高得10分； 注：投标文件中提供证书或证明文件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）商务分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目需求理解分析 （8分） | 投标人针对采购需求提供项目需求理解分析，包含但不限于项目建设现状、需求理解、需求分析等。 项目建设现状分析完整、需求理解科学合理、需求分析方案全面可行，得8分； 项目建设现状分析较完整，需求理解较科学合理、需求分析方案较全面可行，得6分； 项目建设状况分析内容不够完整，科学性、合理性一般，得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案（9） | 投标人针对采购需求提供项目实施方案，包含但不限于人员团队组成分工、技术保障措施、工作进度安排等。 实施方案中人员专业组成科学合理、技术保障措施充分、工作进度安排合理的，得9分； 实施方案中人员专业组成较为科学合理、技术保障措施较充分、工作进度安排较为合理的，得7分； 实施方案中人员专业组成合理性一般、技术保障措施不太充分、工作进度安排不太合理的，得5分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （9分） | 投标人针对采购需求提供应急预案，包括但不限于应急响应的时间、应急处理措施等。 应急预案内容科学合理、响应及时、应急措施有效可行的，得9分； 应急预案内容科学合理性一般、响应及时性一般、应急措施有效具有可行性的，得7分； 应急预案内容不完整、不能及时响应、应急措施有效性可行性较差的，得5分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务保障方案（9分） | 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包括但不限于服务保障方案的可行性、合理性以及保障措施，服务期内外的技术支持和维护能力情况等， 服务保障方案内容完整、技术支持和服务保障能力强且切合实际的，得9分； 服务保障方案内容完整较为齐全、有一定的针对性与可行性的，得7分； 服务保障方案简单与实际需求存在一定偏差的，得5分； 该项未见阐述不得分。 |

## 采购包4：

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（54分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 人员配置（10分） | 投标人拟为本项目配备的项目组成员中：①具有计算机技术与软件专业技术资格（高级）或高级工程师职称（专业：计算机类或电气工程类或信息通信类）的得4分；②具有信息安全工程师证书的得3分；③具有ITIL Foundation认证证书的得3分；本项最高得10分。 注：一人多证不重复计分，投标文件中提供证书和2024年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目实施保障 （12分） | 1、投标人通过质量管理体系认证的得3分； 2、投标人通过环境管理体系认证的得3分； 3、投标人通过信息安全管理体系认证的得3分； 4、投标人通过职业健康安全管理体系认证的得3分； 注：以上1-4项投标文件中提供有效证书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 履约能力（6分） | 1、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得3分； 2、投标人具有CS信息系统建设和服务能力等级证书得3分； 注：1-2项投标文件中提供有效证书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 企业实力 （10分） | 投标人具有如下相关的软件著作权证书，每有一类得1分，最高得10分， 1、大数据平台类（关键词含大数据、数据挖掘等）； 2、大气环境综合管理类（关键词含大气分析、大气环境分析等）； 3、水环境综合管理类（关键词含水质预测预警、水环境分析等）； 4、土壤环境综合管理类（关键词含土壤监测等）； 5、固废环境综合管理类（关键词含固废处理等）； 6、噪声环境综合管理类（关键词含噪声减排等）； 7、机动车环境综合管理类（关键词含柴油车监控、移动污染源监控等）； 8、污染源综合管理类（关键词含污染源分析、污染源自动监控、溯源分析等）； 9、工业园区综合管理类（关键词含园区管理等）； 10、应急响应与处置类（关键词含应急响应等）； 11、政务综合管理类（关键词含政务管理等）； 12、公共服务管理类（关键词含公共服务等）； 13、生态环境大数据应用类（关键词含生态环境分析等）； 14、自然生态综合管理类（关键词含生态管理等）。 注：投标文件中提供软件著作权证书并加盖投标人公章；如果证书名称或包含的关键词不完全一致，由评标委员会根据投标人提供的证书等证明材料统一认定；否则不得分。 |
| 业绩 （16分） | 1、自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人具有信息化类运维项目业绩的，每提供一份合同得2分，本项最高得10分。 2、自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人具有软件开发业绩的；每提供一份合同得3分，最高得6分。 注：以上1-2项投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）商务分（36分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 运维服务实施方案(9分) | 投标人针对采购需求提供运维服务实施方案，包含但不限于对本项目服务范围的了解、项目运行现状分析、服务流程阐述等。 方案内容完整，对项目的服务范围足够了解、项目运行现状熟悉，服务流程清晰得9分； 方案内容比较完整，对项目的服务范围比较了解、项目运行现状比较熟悉，服务流程较为清晰得7分； 方案简单，对项目的服务范围了解一般、项目运行现状了解一般、服务流程不够清晰得5分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运维人员考核管理方案 （9分） | 投标人针对采购需求提供运维人员考核管理方案，包含但不限于管理制度、绩效考核等。 管理方案切实可行、完善全面、科学合理，得9分； 管理方案具有可行性，方案较合理，得7分； 管理方案可行性较差，方案合理性较差，得5分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 (9分) | 投标人针对采购需求提供培训方案，包括但不限于培训对象与内容、培训方式、课时安排等。 培训计划及培训内容方案安排合理可行，满足用户要求得9分； 培训计划及培训内容方面安排较为合理可行得7分； 培训计划及培训内容方面安排一般或方案不完整得5分。 该项未见阐述不得分。 |
| 服务保障方案(9分) | 投标人针对采购需求提供服务保障方案，包括但不限于项目质量保障措施及方案、项目进度保障措施及方案、项目安全保障措施及方案等。 方案阐述详细，支撑保障措施完善的得9分； 方案阐述较详细，支撑保障措施较完善的得7分； 方案简单粗糙，可实施性一般的得5分； 该项未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

以联合体方式投标的投标人（仅限采购包2），上述一至五要求的材料，联合体成员均须提供。

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

（采购包1、2、3：专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六部分投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六部分投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，供应商承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，供应商承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：采购包2）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。