苏州市相城区政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320507-SZJN-G2025-0005

招标项目：智能化水质监测实验室

项目类别：货物类

招标单位：苏州市相城生态环境局

苏州久诺招投标咨询服务有限公司

二〇二五年五月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SZJN-G2025-0005 |
| 2 | 项目名称 | 智能化水质监测实验室 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州久诺招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市高新区狮山路金狮大厦8G 联系人：张伟 联系电话：0512-63274291 |
| 4 | 采购人 | 名称：苏州市相城生态环境局 联系人：李花 联系电话：0512-66156170 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 公告上网之日起五个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年06月11日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年06月11日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年06月11日13点30分（北京时间） 苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼2楼政府采购评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同文本

第六章 评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况：智能化水质监测实验室招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年06月11日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

项目编号：JSZC-320507-SZJN-G2025-0005

- 项目名称：智能化水质监测实验室

总预算金额：人民币肆佰万元整（￥4000000.00）

二、采购需求：

1、招标内容：为推进监测业务的数智化转型，探路新质生产力，提升基层环境质量监测的现代化水平，我局拟建设智能化水质监测实验室，按照“黑灯实验室”要求，实现“智能无人采样+智能无人分析+智能无人运维”的“三智一体”新模式的目标，主要采用高效全流程自动分析技术、智能控制及管理系统，满足水样通量和自动化监测的需要，监测因子覆盖化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等参数。

2、合同履约期限：合同签订后60天内供货并完成硬件设备交付，交付后安装调试试运行30天后完成验收，验收通过后提供24个月免费质保和运维服务。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

四、报名及采购文件获取信息：

1.时间：招标公告上网之日起五个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年06月11日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年06月11日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：苏州市相城生态环境局

地    址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联 系 人：李花

联系电话：0512-66156170

2.采购代理机构信息

名称：苏州久诺招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市高新区狮山路金狮大厦8G

项目联系人：张伟

联系方式：0512-63274291

- 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州久诺招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州久诺招投标咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州久诺招投标咨询服务有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见第一章

3.3本项目的特定资格要求：见第一章

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：张伟

联系电话：15950093155

现场递交地址: 苏州市高新区狮山路金狮大厦8G

邮寄收取地址: 苏州市高新区狮山路金狮大厦8G

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）本项目的特定资格要求证明文件。（如有）

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2技术要求（指标）对照表；

14.1.5.3商务偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.5其他有关符合性证明的文件。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1投标货物和服务品牌规格、性能、数量、交货期说明表（不得出现投标报价）；

14.1.6.2项目实施方案；

14.1.6.3投标单位综合能力；

14.1.7如项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供符合要求的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的优惠率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

收费标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。具体收费金额为￥48000.00元。领取合同时中标单位向代理机构一次性付清。

帐户名：苏州久诺招投标咨询服务有限公司

帐  号：1102022009000802673

开户行：中国工商银行苏州分行

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州久诺招投标咨询服务有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)，无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付中标服务费及履约保证金。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件、特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（签章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）    年     月     日

格式2、法人授权书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我              （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州久诺招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为             号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

招标编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |
| 智能化水质监测实验室 |  |

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式4、报价分析表

项目投标报价分析表（参考格式）

招标编号：                                    项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格、技术指标、性能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 人民币（大写）（￥：） |  |  |  |  |  |

注： “投标报价分析表”各分项报价合计金额应当与“开标一览表”投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式 5 服务方案

服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所配套服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写中标后拟采取的实施方案等。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。 投标人（盖章）：

格式6、商务条款偏离表

商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（商务条款部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式7、技术要求（指标）对照表

技术要求（指标）对照表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求、性能指标等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- 格式8、拟投入本项目人员配备一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9、投标单位类似业绩一览表

投标单位类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式11、投标人情况表

投标单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 |  | 净资产 |  |  |
| 股东权益 |  | 销售收入 |  |  |
| 实现利润 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） |  | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |
| 数字人民币账户信息 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式12、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（签章）

日期：

格式14、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4. 中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：        （签章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式15、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式16、开票信息

开票信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：（1）供应商中标（成交）后应依照采购文件的规定缴纳采购代理服务费，代理机构依法开具相应发票。

（2）如供应商为增值税一般纳税人的，须按上表要求提供开票信息，并制作在投标（响应）文件中。中标（成交）后，代理机构将按所提供的开票信息就代理服务费开具增值税专用发票，否则，将直接开具增值税普通发票。

（3）采购代理机构仅对开票信息内容填写完整的中标（成交）供应商开具增值税专用发票。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。

（4）中标（成交）供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取合同。

第四章  招标书

苏州久诺招投标咨询服务有限公司受苏州市相城生态环境局的委托，就其智能化水质监测实验室项目进行国内公开招标, 欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标编号：JSZC-320507-SZJN-G2025-0005

- 采购方式：公开招标

- 项目名称：智能化水质监测实验室

- 总预算金额：人民币肆佰万元整（￥4000000.00）

- 采购需求：

- 项目概况

为推进监测业务的数智化转型，探路新质生产力，提升基层环境质量监测的现代化水平，我局拟建设智能化水质监测实验室，按照“黑灯实验室”要求，实现“智能无人采样+智能无人分析+智能无人运维”的“三智一体”新模式的目标，主要采用高效全流程自动分析技术、智能控制及管理系统，满足水样通量和自动化监测的需要，监测因子覆盖化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等参数。采购清单如下：

| 序号 | 类别 | 仪器名称 | 数量（套） | 规格、技术指标、性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效全流程自动进样分析单元 | 全自动上下样 | 1 | 满足全自动上下样、全自动样品传送、检测位自动进样、24小时机器人无人值守、连续样品监测等需求。具体见详细技术要求 |
|  |  | 全自动样品传送轨道 | 1 |  |
|  |  | 检测位自动进样 | 1 |  |
|  |  | 送样机器人 | 1 |  |
| 2 | 智能控制单元 | 智能控制模块 | 1 | 满足指令发布、控制和信息管理，水样储存及留样管理、人机交互问答、故障预警、数据上传、存储、查询、审核等需求，满足采测溯源一体化，可视化追踪溯源等需求。 具体见详细技术要求 |
|  |  | 实验室系统显示终端 | 1 |  |
| 3 | 质控、辅助单元 | 质控单元 | 1 | 满足用电保障、废液智能收集，实验室用水达标、样品保存温度控制、水样上线检测等需求。 具体见详细技术要求 |
|  |  | 供电单元 | 1 |  |
|  |  | 废液处理单元 | 1 |  |
|  |  | 试剂冷藏单元 | 1 |  |
|  |  | 制水单元（纯水机） | 1 |  |
|  |  | 自动清洗单元（自动洗瓶机） | 1 |  |
|  |  | 智能采样单元 | 1 |  |
|  |  | 其余辅助配置单元 | 1 |  |
| 4 | 监测单元 | 化学需氧量水质全自动分析仪 | 1 | 包括化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等多种水质全自动分析单元，可自由拓展配置，支持地表水和污染源水质监测指标自由组合，可实现不同监测参数、不同水体的灵活切换。 具体见详细技术要求 |
|  |  | 高锰酸盐指数水质全自动分析仪 | 1 |  |
|  |  | 氨氮水质全自动分析仪 | 1 |  |
|  |  | 总磷水质全自动分析仪 | 1 |  |
|  |  | 总氮水质全自动分析仪 | 1 |  |
| 5 | 实验室管理单元 | 实验室管理单元 | 1 | 优化实验室环境条件，满足实验室管理、采样管理、智能运输管理、实验室管理、接样管理、检测管理、质控管理、数据应用功能，贯穿全流程管理，保障监测数据质量。具体见详细技术要求 |

- 详细技术要求

- 高效全流程自动进样分析单元

| 序号 | 名称 | 详细技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效全流程自动进样分析单元 | 总体要求： 高效全流程自动进样单元包括但不限于全自动上下样，含机器视觉、拔吸管装置、电动门、电动夹爪、上/下线样品筐、瓶盖托盘等。全自动样品传送含传送带组件、瓶位分隔组件、传送带台架等。检测位自动进样含自动进样模块、自动预处理模块。智能机器人应可实现24小时无人值守，完成样品的上下样、水检系统与样品存储区的流转。 具体要求： - ★应具有水样储存及留样管理等相关样品跟踪记录及信息查询功能；样品上样应具备满足加急样品的优先监测需求，支持顺序、紧急插队等多种灵活上样模式； - 样品传送轨道应具有非正常运行时的故障报警及自动修正复位功能； - 自动进样系统应具有自动定量加注试剂、进样针及进样管路自动润洗及清洗、试剂及耗材余量监控及报警功能； - 自动进样过程应具有待测样品自动识别并取样完成的样品自动推出工位的功能，监测分析过程应具备集成干扰消除模块，可动态扣除包括但不限于浊度、色度的影响，具有抗浊度、抗色度干扰功能； - 具备实现水样水质监测业务流程24小时无人值守监测。 | 1套 |

- 智能控制单元

| 序号 | 名称 | 详细技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制单元 | 总体要求： 智能控制单元包括但不限于工控机、PLC、交换终端、电气控制组件、急停控制组件、报警控制组件、人机交互显示终端、数据工厂中控系统等。 - 智能控制模块具体要求： - ★能实现对包括但不限于自动进样系统、自动分析仪器及其他配套设备发布操作命令，可进行不同设备间的协同控制；能实时监控检测仪器运行状态，形成运行日志；系统支持远程控制功能； - ★检测数据处理系统具备兼容实验室Lims系统功能； - 可进行手动/自动停止进样检测单元运行，系统自动禁用质控不合格的仪器； - 5、具备数据自动采集功能，包括但不限于监测数据、质控数据、日志信息、设备状态量、报警信息、数据标识信息等。采集的数据自动添加数据有效性标识，异常监控数据应能自动识别； - 6、具备断电保护机制，系统感知市电停电后可自动中断测试，及时保存相应的状态及数据，待重新上电后，系统能够从断点自动恢复运行； - 数据上传应具有双向数据传输功能和工作状态输出功能，符合RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯，符合《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》； - ★数据审核应具有多级数据审核机制，包括数据自动标识、操作人员人工审核、数据分析人员人工审核等；任何的数据退回应附有原因说明，所有的退回记录都应附在最终结果的追溯记录中，以便进行数据溯源。 - 实验室系统显示终端 数量：1套，尺寸：不低于100寸。 - 可实现采样点与样品测定结果一一对应，实现各检测指标结果可视化。可以对超标或异常结果自动进行有效辨别和标识，实现。 - 增加人工智能应用，实现人机交互问答。 | 1套 |

- 质控、辅助单元

| 序号 | 名称 | 详细技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质控、辅助单元 | - 质控单元 - 应具有线上及线下两种质控模式，包括线下空白测试/校准，线下标样测试/校准，线上空白测试，线上标样测试，平行样测试，样品复测等，空白样品、标样可自动传送至指定进样工位，对指定仪器进行质控考核；系统应能自动禁用质控不合格的仪器。 - ★具备自动标样核查、空白核查、空白校准、标样校准、工作曲线标定、加标回收率测试等功能；应具有仪器故障自动报警功能，如零部件故障、超量程报警、异常数据报警、缺试剂（水样、蒸馏水、试剂）报警等信息，并能够记录、上传； - 应具有完整的进样工位全过程记录、样品运动轨迹全过程记录及原始数据记录功能，保证样品监测结果可信、可溯源； - 应具备系统运行全流程视频监控，可实现运行过程可视化智能观测、回溯； - 供电单元 - 系统应配备UPS，容量≥10KVA； - ★具备断电自我保护及来电自动恢复功能，断电可自动保存当前的状态和检测进度、数据，工控机自动进行软关机以避免数据库损坏。待重新上电后，系统可从断点自动恢复运行。 - 废液处理单元 - ★配备废液自动收集及废液自动处理单元，满足各检测单元正常运行； - 废液检测仪体积≥1.5 L； - 具有开机自检功能，并且能够通过系统设置中自检通道进行手动自检； - 采样方式：非接触式采样，在不打开容器的条件下实现液态物品检查； - 检测时间≤1秒； - 能够存储并检索检测结果，存储量≥10万次检测。 - 能通过USB接口导出，并支持通过上位机软件或上传至手机APP进行检索及查看； - 具备自动计数功能，并对测试样品进行状态标示（安全或危险），可计数量≥5000次； - 对纯水的误报率≤1%； - 探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任何一点≤10μT； - 设备进行系统设置需要密码权限，能设置语言和亮度，能校准传感器以及调整传感器的灵敏度； - 试剂冷藏单元 配合自动监测设备或模块运行使用，容积应≥40 L，温度在0-10℃范围内可控，并具备温度及试剂余量显示及报警功能。 - 制水单元 配备纯水机1套，满足《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008中一级水级别。 - 自动清洗单元 配备自动洗瓶机1套，清洗仓容积≥90 L，清洗功率0.25KW，加热功率3KW，水温控制在室温—99℃ - 智能采样单元1套 - 具备断电恢复、等比例采样、自动排空、保存记录、自动终止采样等功能： - 采样模式设置：具有定时采样、周期采样、外部触发采样、时间等比例采样、流量等比例采样、液位比例采样、远程控制采样等多种采样模式； - 可支持常规五参数水质分析仪的接入，分析仪数据超出设定限值时，可触发采样； - 最小采样量不大于10ml;最小采样间隔小于l0min； - ★手机APP交互功能：手机与采样设备建立连接，手机 APP 验证通过后才能打开电控锁进行维护或取样操作，需提供检验（检测）报告并加盖投标人公章的扫描件。 - 采样瓶 ★数量：不少于500个，体积：不小于500ml，材质：适用于水质智能化监测分析系统，不干扰各监测因子测定。 - 其余辅助配置单元清单： - 试剂存储箱不低于10套 - 仪器推车不低于2套 - 网络电源盒不低于10套 - 接样工位、样品筐*10、样品推车*2 - 视频监控单元1套 | 1套 |

- 监测单元

| 序号 | 名称 | 详细技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量水质全自动分析仪 | 测定原理：重铬酸盐法 测定范围：0-5000mg/L，可调 准确度：±10% 精密度：≤5% 检出限：≤5mg/L 实际水样比对：≤10% 分辨率：0.1mg/L 电压稳定性：±5% 环境温度稳定性：±10% | 1套 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质全自动分析仪 | 测定原理：高锰酸钾滴定法 测定范围：0-20mg/L，可调 准确度：±10% 精密度：≤5% 检出限：≤0.5mg/L 实际水样比对：≤10% 分辨率：0.01mg/L 电压稳定性：±5% 环境温度稳定性：±10% 能实现全流程自动完成取样、加试剂、前处理、反应、监测、数据采集与处理、数据报告生成等流程； |  |
| 3 | 氨氮水质全自动分析仪 | 测定原理：水杨酸分光光度法/纳氏试剂分光光度法 测定范围：0-200mg/L，可调 准确度：±3%（±2%FS） 精密度：≤±3%（±2%FS） 检出限：≤0.05mg/L 实际水样比对：≤10% 分辨率：0.01mg/L 电压稳定性：±5% 环境温度稳定性：±10% 能实现全流程自动完成取样、加试剂、前处理、反应、监测、数据采集与处理、数据报告生成等流程； |  |
| 4 | 总磷水质全自动分析仪 | 测定原理：钼酸铵分光光度法 测定范围：0-50mg/L，可调 准确度：±10% 精密度：≤5% 检出限：0.005mg/L 实际水样比对：≤10% 分辨率：0.001mg/L 电压稳定性：±5% 环境温度稳定性：±10% 能实现全流程自动完成取样、加试剂、前处理、反应、监测、数据采集与处理、数据报告生成等流程； 具备高压消解前处理器，需有PID精准控温，保证消解温度的一致性和稳定性，应有过温保护等安全防护和报警机制；多重安全保护，支持自动加水、排水、水位监测、异常报警等功能。 ★应具备抗浊度干扰，需对不同浊度的水体进行测试，测试样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度为100NTU-350NTU时与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供检验（检测）报告并加盖投标人公章的扫描件。 |  |
| 5 | 总氮水质全自动分析仪 | 测定原理：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 测定范围：0-50mg/L，可调 准确度：±10% 精密度：≤5% 检出限：≤0.05mg/L 实际水样比对：≤10% 分辨率：0.01mg/L 电压稳定性：±5% 环境温度稳定性：±10% 能实现全流程自动完成取样、加试剂、前处理、反应、监测、数据采集与处理、数据报告生成等流程； 具备高压消解前处理器，需有PID精准控温，保证消解温度的一致性和稳定性，应有过温保护等安全防护和报警机制；多重安全保护，支持自动加水、排水、水位监测、异常报警等功能。 ★应具备抗浊度干扰，需对不同浊度的水体进行测试，测试样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度为100NTU-350NTU时与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供检验（检测）报告并加盖投标人公章的扫描件。 |  |

- 实验室管理单元

| 序号 | 名称 | 详细技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室管理单元 | - 自动完成样品前处理、监测、数据计算、质控测试、数据审核、异常提醒、报告自动生成、日志记录等； - 接口丰富，可与Lims系统对接； 3. 数据可视化，自动绘制水环境一张图。 4. 采样、交接APP 1）联动智能采样终端，实现远程随时采样； 2）实现单水样可溯可查。 3）支撑环境监管/现场巡查人员的日常工作，包括消息推送提醒、巡查任务处理、维护记录录入、数据查询、数据统计、分析评价、GIS地图、随手拍等功能；以及实现对采样过程进行有效监管，如采样定点签到、采样送样、信息录入、拍照录像、远程控制等。 | 1套 |

- 验收考核要求

- 投标人须提供全套产品样本、使用、安装、调试、维修手册、原厂出厂证明，且还须提供仪器使用说明书。

- 投标人应按照招标文件要求及合同约定，完成仪器的现场交付、安装调试和验收工作。其中：硬件设备交付：60日内到货，会同采购人开箱检验，对设备外观、型号、数量、配件及技术资料（如说明书、合格证等）进行核对及确认，发现不符的，投标人应在5个工作日内更换或补足符合招标文件及合同约定的同一型号的全新设备；验收：到货后的30日为安装调试试运行期，投标人在此期间内为采购人深化各仪器功能、参数，并配合采购人进行无故障连续运行测试，仪器设备应能满足无故障连续运行30天的可靠性要求，试运行期满进行验收；免费质保期和免费运维服务期自验收合格次日起计算24个月，质保期和运维服务期内非采购人人为原因造成的故障及损坏（如自然损坏），投标人应进行免费维修。

- 设备验收须根据招标文件中设备技术参数要求的内容进行验收，所有设备必须按照要求进行验收，对以下仪器性能指标和功能性指标具体验收要求如下：

- 按照招标文件中设备技术参数要求的内容进行验收，并开展实际应用功能验收。需要绘制校准曲线的，曲线点不少于5个，相关系数≥0.999。对于全部5个检测项目，在连续测定24小时内，每6小时开展不少于2个不同浓度的有证标准样品分析工作，结果应在不确定度范围内。对于全部5个检测项目还应开展实际样品比对实验。参与实际样品比对实验的监测断面不少于10个，比对合格率应大于85%。实际水样比对试实验评价标准见表1。

表1实际水样比对实验评价标准

| 比对实验结果（C） | 评价标准 |
| --- | --- |
| C≤Ⅰ类 | 合格 |
| 4DL＜C≤Ⅱ类 | 相对误差＜40% |
| Ⅱ类＜C≤Ⅳ类 | 相对误差＜30% |
| C＞Ⅳ类 | 相对误差＜20% |

注：表中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅳ类指地表水质量标准（GB3838-2002）中的地表水质量类别。

同时，投标人应配合采购人要求，开展其他实验配合验收工作。

- 培训要求

- 投标人应承诺由仪器生产商提供仪器安装地点不低于3天的使用、操作维护、软件操作、仪器应用等方面的现场培训。

- 提供技术说明书、培训资料。投标人在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。培训需满足采购人要求，以运维人员能独立操作仪器和软件开展实际应用为准。

- 免费质保要求

- 项目的质量保证期为自项目正常运行且通过验收合格次日起24个月，投标人应保证提供招标文件及合同中所规定和承诺的服务，并在最终验收时提供有关质量保证期的证明文件，投标人应在质保期内为该项目免费提供耗材服务，并保证常用备品备件和其他维修材料及零部件的长期供应，保证不因仪器更新换代而造成备品短缺和维修困难。

- 售后与免费运维服务要求

- 售后服务应包括但不限于仪器的配送、安装、日常维护、服务机构及专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况、技术服务人员安排、客户疑难问题解答、定时回访等相关事宜。

- 免费运维服务要求：项目的运维服务期为自项目正常运行且通过验收合格次日起24个月，投标人安排技术服务人员每日定期检查全部仪器和辅助设备是否正常，每日进行空白测试、标样测试和质控核查，每周定期对分析仪器进行质控样测试。按照仪器设备保养周期，定期（按月/季度）开展仪器设备清洗保养维护，定期更换分析仪的试剂、质控试剂等耗材。根据采购人要求提供每日运维记录表，做好运维日志，包括实验室运行状况和事件处理情况，对耗材、试剂、备件的更换和仪器设备的维修，需做好相应记录，确保信息完整。投标人应承诺在24个月运行期内免费提供系统功能升级，并配合采购人做好展示需求等。

- 投标人应在自项目验收合格后，安排技术服务人员2名，负责水质监测实验室日常运行管理及设备维护和软件升级工作，期限为24个月。

- 服务响应：在质保和运维服务期内如发生质量问题或产品故障，供应商应在采购人发出通知后于1小时内响应，4小时内到达现场进行修理、更换或退货，遇有紧急情况或发生重大故障时须在2小时内到达现场进行维修，24小时内排除故障或备用设备替代。履约期内因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标单位进行承担。

- 综合说明

- 供应商应制定科学、合理的项目实施方案参与投标。

- 供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

- 供应商必须说明其是否响应招标文件中提出的全部内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

- 供应商中标后提供服务均为按国家规格条例（采购方/相关条例）的合格正规服务、符合规范要求。

- 供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 安全责任：中标人应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由中标人全权承担负责，采购人不承担任何责任。

- 保密责任：本系统运行中涉及到的相关数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品，及将数据对外发布和提供。

- 投标报价：本项目投标报价一次报定，包括全部仪器设备、系统、及其备品、备件、专用工具费用，专利技术、包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、技术培训、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 履约保函

9.1根据《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局 江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局 关于在全省政府采购领域推行电子履约（保险）的通知》，本项目履约保函金额为中标金额的10%。保函止期须在项目免费质保期结束后。政府采购合同签订后，中标人登录政府采购电子履约保函(保险)平台按项目要求自行申请。

9.2根据苏财购[2024]2号文件要求，如中标人未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保函金额对采购人承担赔偿责任。

- 政府采购政策：

- 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

- 本次拟采购产品不属于政府采购节能产品品目清单（强制采购）范围内。

- 本次拟采购产品如属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，各响应单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先中标。

- 如响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，响应单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。

- 上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上官方媒体发布的公告为准。本项目关于采购需求的最终解释权归采购人所有。

- 主要合同条款

合同编号：

甲  方：苏州市相城生态环境局

联系人：

地  址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

电  话：

乙  方：

联系人：

地  址：

电  话：

根据苏州市政府采购招标编号          号招标文件及该文件的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的             项目事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

- 合同内容

- 合同标的物

| 序号 | 类别 | 仪器名称 | 品牌、型号 | 规格、技术指标、性能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效全流程自动进样分析单元 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能控制单元 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质控、辅助单元 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监测单元 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 实验室管理单元 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 人民币（大写）（￥：） |  |  |  |  |  |

- 合同价格包括全部仪器设备、系统、及其备品、备件、专用工具费用，专利技术、包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、技术培训、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，未经甲方书面确认，甲方不再另行支付其他任何费用。

- 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。合同实施过程中，如发生税费比例调整，则双方同意：如税费比例上调，则合同含税总价不变，上调部分的税费由乙方自行承担；如税费比例下调，则合同含税总价下调，其中不含税金额不变，增值税金额按照下调后的税费比例计取。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件及其附件；

②乙方的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤本合同及其合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力；如上述文件之前内容不一致的，如是技术标准方面的，则以标准高者为准。如仍不明确或不一致，则以甲方的解释和澄清为准。

- 标的物交付

- 合同履约期限：合同签订后60天内供货并完成硬件设备交付，交付后安装调试试运行30天后完成验收，验收通过后提供24个月免费质保和运维服务。

- 履约地点：甲方指定地点。

- 标的物的所有权自标的物交付时转移。

- 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 质量要求

- 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

- 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式向乙方提出索赔。

四、验收考核要求

- 乙方须提供全套产品样本、使用、安装、调试、维修手册、原厂出厂证明，且还须提供仪器使用说明书。

- 乙方应按照招标文件要求及合同约定，完成仪器的现场交付、安装调试和验收工作。其中：硬件设备交付：60日内到货，乙方会同甲方开箱检验，对设备外观、型号、数量、配件及技术资料（如说明书、合格证等）进行核对及确认，发现不符的，乙方应在5个工作日内更换或补足符合招标文件及合同约定的同一型号的全新设备；验收：到货后的30日为安装调试试运行期，乙方在此期间内为甲方深化各仪器功能、参数，并配合甲方进行无故障连续运行测试，仪器设备应能满足无故障连续运行30天的可靠性要求，试运行期满进行验收；免费质保期和免费运维服务期自验收合格次日起计算24个月，质保期内非甲方人为原因造成的故障及损坏（如自然损坏），乙方应进行免费维修。

- 设备验收须根据招标文件中设备技术参数要求的内容进行验收，并开展实际应用功能验收。所有设备必须按照要求进行验收，对以下仪器性能指标和功能性指标具体验收要求如下：

- 按照招标文件中设备技术参数要求的内容进行验收，并开展实际应用验收。需要绘制校准曲线的，曲线点不少于5个，相关系数≥0.999。对于全部5个检测项目，在连续测定24小时内，每6小时开展不少于2个不同浓度的有证标准样品分析工作，结果应在不确定度范围内。对于全部5个检测项目还应开展实际样品比对实验。参与实际样品比对实验的监测断面不少于10个，比对合格率应大于85%。实际水样比对试实验评价标准见表1。

表1实际水样比对实验评价标准

| 比对实验结果（C） | 评价标准 |
| --- | --- |
| C≤Ⅰ类 | 合格 |
| 4DL＜C≤Ⅱ类 | 相对误差＜40% |
| Ⅱ类＜C≤Ⅳ类 | 相对误差＜30% |
| C＞Ⅳ类 | 相对误差＜20% |

注：表中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅳ类指地表水质量标准（GB3838-2002）中的地表水质量类别。

同时，乙方应配合甲方要求，开展其他实验配合验收工作。

五、合同价款和支付

- 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额（含税）为人民币             。

- 履约保函

2.1根据《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局 江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局 关于在全省政府采购领域推行电子履约（保险）的通知》，本项目履约保函金额为中标金额的10%。保函止期须在项目免费质保期结束后。政府采购合同签订后，乙方登录政府采购电子履约保函(保险)平台按项目要求自行申请。

2.2根据苏财购[2024]2号文件要求，如乙方未能按照本合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保函金额对甲方承担赔偿责任。

- 付款步骤：合同签订后，甲方于一个月内向乙方支付人民币120万元预付款，乙方安装调试试运行完毕，组织专家验收后，向乙方支付人民币88万元，运维质保一年后，经项目整体验收后，甲方付清剩余合同金额。

- 乙方须按甲方要求提供合格的增值税发票，若因乙方原因未提供合格的增值税发票，甲方有权逾期付款且不承担任何责任。

- 乙方提请甲方付款结算时需提供以下资料：

- 合法有效且符合甲方要求的发票；

- 《江苏省政府采购履约验收书》（2次验收均需提供）；

- 甲方要求的其他资料（如有）。

若乙方未按约定提供上述资料的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

- 付款方式：转账。

- 乙方账户信息如下：

户名：

开户行：

账号：

六、双方的权利与义务

- 乙方应当认真执行并按时完成项目工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责。

- 乙方在项目实施过程中，必须按照招标文件要求及投标文件中的承诺配置本项目固定专业技术人员。在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换，且乙方须在接到甲方通知后15日内完成更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任，如因此导致甲方对外赔偿或导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

- 乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。同时，乙方须妥善保管甲方提供的资料。如因乙方原因丢失，应承担一切责任，包括但不限于赔偿甲方相关的经济损失。

- 甲方提交给乙方使用的相关资料，其知识产权仍归甲方所有。乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

七、对标的物货物提出异议的时间和办法

- 甲方在试运行后将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式通知乙方。

- 如果甲方在试运行期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的，不得视为乙方所交标的物符合合同规定，不得视为自动验收通过，乙方仍须履行质量保证义务。

- 乙方应在收到甲方异议后七日内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、售后服务

- 售后服务应包括但不限于仪器的配送、安装、日常维护、服务机构及专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况、技术服务人员安排、客户疑难问题解答、定时回访等相关事宜，乙方应以优良的服务态度，提供优质的售后服务。

- 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期和运维服务期均自标的物通过验收合格次日起计算，且免费质量保证期和免费运维服务期均为24个月。

- 免费质保要求：质保期内乙方免费提供故障维修、部件更换（人为损坏除外）、耗材服务、仪器设备性能升级、功能优化及兼容性维护等服务，保证常用备品备件和其他维修材料及零部件的长期供应，保证不因仪器更新换代而造成备品短缺和维修困难。

- 免费运维服务要求：乙方安排技术服务人员每日定期检查全部仪器和辅助设备是否正常，每日进行空白测试、标样测试和质控核查，每周定期对分析仪器进行质控样测试。按照仪器设备保养周期，定期（按月/季度）开展仪器设备清洗保养维护，定期更换分析仪的试剂、质控试剂等耗材。根据甲方要求提供每日运维记录表，做好运维日志，包括实验室运行状况和事件处理情况，对耗材、试剂、备件的更换和仪器设备的维修，需做好相应记录，确保信息完整。乙方应承诺在24个月运维服务期内免费提供系统功能升级，并配合采购人做好展示需求等。

- 乙方应在自项目验收合格后，安排技术服务人员2名，负责水质监测实验室日常运行管理及设备维护和软件升级工作，期限为24个月。

- 服务响应：在质保和运维服务期内如发生质量问题或产品故障，乙方应在甲方发出通知后于1小时内响应，4小时内到达现场进行修理、更换或退货，遇有紧急情况或发生重大故障时须在2小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题。履约期内因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方进行承担。

- 其它按乙方投标文件中承诺的等同或优于招标文件的要求执行。

九、违约责任

- 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格或未按要求进行售后服务从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之五支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包，否则乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

- 若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

- 若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同，情节严重的涉及违法犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 乙方在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

- 以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等。

十、不可抗力

- 合同一方因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后30日内提供书面证明。

十一、合同的解除和转让

- 合同的解除

（1）甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让：未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同全部或部分权利与义务。

十二、合同的生效

- 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字盖章（公章或合同章）后生效，生效后的合同需进行网上公示。

十三、争议解决

- 甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议，应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

十四、其他

- 合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份，肆份具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但须提交招标代理机构壹份备存。

- 乙方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知甲方，未通知的由乙方自行承担送达不能等一切不利后果。

备注：合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。

（以下无正文）

甲方：                                乙方：

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重根据具体评分内容为准。

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、公司评价等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总。

报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。

4、中标原则：■根据委托代理协议内容，由采购人授权评审小组直接确定中标供应商。本项目投标人的中标标段数为一个标段。本项目根据评审，综合评审得分最高的作为本项目中标供应商。

5、针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，因本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

二、评分标准：

- 价格分（30分）

- 投标总价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

- 其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（保留小数点后二位）。

- 技术水平及服务方案（46分）

- 项目理解及空间布局方案（6分）

对于项目背景、需求熟悉了解，需求分析透彻、准确到位，空间布局方案合理、美观得6分；对项目背景、需求分析较单位，空间布局方案较合理，较可行得3分；对项目背景、现状有一定了解，需求分析基本到位，空间布局方案基本可行的得1分；否则不得分。

- 项目实施方案（4分）

包括但不限于安装调试方案、方案全面、具体，科学、合理、有针对性、可操作性强得4分；方案较详细、较合理、较可行得2分；方案基本合理、基本可行得1分；否则不得分。

- 所投仪器设备性能、配置情况（22分）

根据所投仪器设备的技术参数、功能指标、配置情况并结合技术指标对照表进行评分。全部满足要求的得22分，打“★”为重点指标，每有一条负偏离扣2分，其他每有一条负偏离扣1分，扣完为止。技术要求中有要求提供相关证明材料的须按相应要求提供，否则视为负偏离；打“★”如未作特殊要求，需提供产品原厂的证明材料或有效检验（检测）报告，否则视为负偏离。未打“★”的条款，以投标人在技术要求（指标）对照表中的逐条响应为准。

- 项目进度控制及保障（4分）

包括但不限于进度计划和常见问题解决方案等内容。方案全面、具体，科学、合理、有针对性、可操作性强得4分；方案较详细、较合理、较可行得2分；方案基本合理、基本可行得1分；否则不得分。

- 地表水采测溯源及水污染事件应急支援方案（4分）

方案全面、具体，科学、合理、有针对性、可操作性强得4分；方案较详细、较合理、较可行得2分；方案基本合理、基本可行得1分；否则不得分。

- 移动端综合应用解决方案（6分）

能够支撑环境监管/现场巡查人员日常工作的规范化移动端综合应用应管理APP，包括消息推送提醒、巡查任务处理、维护记录录入、数据查询、数据统计、分析评价、GIS地图、随手拍等功能；以及实现对采样过程进行有效监管，如采样定点签到、采样送样、信息录入、拍照录像、远程控制等。功能全面、完整、贴合采购需求得6分；功能较全面、较完整、符合采购需求的得3分；功能基本全面、基本完整得得1分。

- 售后服务能力（10分）

- 售后服务体系（4分）

售后人员配置、服务内容全面、完善，充分贴合采购人实际需求得4分；内容较全面、满足采购人实际需求得2分；内容基本符合采购人实际需求得1分；否则不得分。

- 服务响应承诺（3分）

服务响应方便、快捷，措施科学、合理、有效，有针对性保障的得3分；响应较及时、措施较合理、较可行得1分；否则不得分。

- 仪器设备维护的便利性（3分）

针对本项目水质自动站投入的仪器设备维护便利、有相应保障措施，方便采购人管理得3分；维护较方便，保障措施基本可行的1分；提供有效支撑材料，否则不得分。

- 投标人综合能力（14分）

- 管理体系认证（4分）

质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每个得1分，最高4分；提供证书及国家认监委网站查询证书有效的截图证明，否则不得分。

- 类似项目业绩（10分）

2023年以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目案例的每个得1分，最高10分。提供项目业绩合同复印件，否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。