招标文件

项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003

招 标 人：徐州市丰县生态环境局

采购代理机构：江苏圣德轩项目管理咨询有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	3

第三章 投标资料表	11

第四章 评标标准	18

第五章 拟签订的合同文本	20

第六章 采购需求	28

第七章 投标文件相关格式	30

徐州市丰县生态环境局

《丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏圣德轩项目管理咨询有限公司对徐州市丰县生态环境局“丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

(二)项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年08月11日北京时间14：30。

（二）开标时间：2025年08月11日北京时间14：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj. xz. gov. cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市丰县生态环境局

（二）地址：丰县飞龙湖北侧

（三）联系方式：18796356598

（四）采购项目联系人：王淑贤

六、采购代理机构

（一）名称：江苏圣德轩项目管理咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市丰县凤城街道丰县中阳大道南侧、东环路西侧盛世茗居小区18#楼商业集中商业1-464

（三）联系方法：18168451205

（四）采购项目联系人：邵明轩

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文

件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市丰县生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏圣德轩项目管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目特定资格条件：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《徐州政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》规定收取；详见第七章第十一招标代理服务费收费标准。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。） 5.投标人认为制作投标文件需要提供的其他材料(如有） 二、资格条件（1-6必须提供；否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件； 2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）银行出具的资信证明扫描件； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含“投标文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见本文件第四章《评标标准》。 - 价格折扣文件格式： - 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。 1、投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算金额：375万元人民币，本项目不接受超过最高限价金额的投标报价。 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税发票。投标人报价应包括为完成本项目的标的所产生的一切费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| (十五) | 投标报价以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 投标文件的编制要求见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年08月11日14:30）前。 2. 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1. 开标时间：2025年08月11日14:30（标准时间） 2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分由高到低顺序排列。如果仍相同，按商务部分得分顺序由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：邵明轩； 联系电话：18168451205； 办公地址：江苏省徐州市丰县凤城街道丰县中阳大道南侧、东环路西侧盛世茗居小区18#楼商业集中商业1-464 |
| 附加说明 | - 1、中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交一正两副投标文件、《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 - 2、中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构缴纳代理服务费。 |

# 第四章 评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术 部分 （61分） | 产品技术规格 （28分） | 所有技术参数全部满足或优于招标文件中采购需求中“三、技术规格、参数及要求中带“▲”号的得28分；每有带一项“▲”号负偏离的扣2分，扣完为止。每有一项不带“▲”号不满足的扣0.5分，扣完为止。(注:带“▲”号项要求提供省级及以上计量检测报告，本项全部满足得28分;不带“▲”号的以提供的偏离表中的负偏离项为扣分标准，未按要求提供或未提供的，视为不满足。) |
|  | 项目组织实施方案（10） | 投标人针对项目实际需求提供组织实施方案，包括不限于满足采购需求，符合相关标准和规范，能科学合理开展工作，满足项目实施时限要求方面，评审小组综合评审: 方案科学合理、组织有序，能最大限度高效推进项目实施得8-10分； 方案较科学合理、组织较有序，能推进项目实施得3-7分； 方案一般，调理不清晰，不利于项目实施得0-2分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 投标人针对本项目实际需求提供售后技术服务方案，内容包括但不限于售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等，主要依据现有售后网点的分布、人员的配置、服务承诺等方面，评审小组综合得分： 售后服务方案科学合理，服务响应能力最强，设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得7-8分； 售后服务方案部分合理，服务响应能力一般，设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得3-6分； 售后服务方案一般，服务响应能力较差，设备系统安装、调试、验收方案不完善，组织进度安排较差得0-2分； 未提供不得分。 |
|  | 系统集成方案 （7分） | 投标人针对技术要求并结合仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）、仪器设备安装调试和联网方案。系统集成方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则；仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，评委根据方案细致合理、完整、科学综合评审： 系统集成、安装调试及联网方案合理清晰，得5-7分； 系统集成、安装调试及联网方案合理清晰程度一般，得2-4分； 系统集成、安装调试及联网方案合理清晰程度较差，得0-1分； 未提供不得分。 |
|  | 培训方案（6分） | 投标人针对本项目实际需求提供培训方案，包括不限于产品操作及使用技术培训方案等方面，评审小组综合得分： 培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握得6分； 培训方案较完整合理，比较全面、科学的得3分； 培训方案完整程度一般，缺乏科学性，内容欠缺较多的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 现场勘查（2分） | 投标人应充分了解新建站点现场环境状况，编制现场情况说明（包括区域概况、站点位置、站点周边现状等）。评审小组根据方案内容酌情赋分。 |
| 商务 部分 （9分） | 人员配备 （3分） | 拟派项目组成员具有环保类高级职称的，每有一个得1.5分，本项最高3分。 需提供相关证书的原件扫描件和供应商为以上人员缴纳社保的证明材料（开标前6个月内任意时间段内的社保缴纳证明）加盖电子签章上传至本得分项内，否则不得分。 |
|  | CMA资质实验室情况 （3分） | 投标人自有用于质量控制的CMA实验室且在所属地区类似“社会环境检测机构平台”登记、公开检测能力的得3分。实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、）的酌情扣分，缺1项扣1分，扣完为止。（须提供行政管理部门出具的证明材料或国家企业信用信息公示系统官网截图）。实验室必须取得省技术监督部门及以上国家机构颁发的CMA证书。 投标人无自有实验室，有委托满足上述要求的实验室（委托协议须覆盖本次招标服务周期，须提供合同等相关证明材料）得1分。 加盖电子签章的相关证明材料和附表原件扫描件上传至本得分项内，否则不得分。 |
|  | 业绩 （2分） | 提供投标人签订的合同，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 需提供合同、中标通知书原件扫描件、发票，三项缺一不可，否则不得分。。 |
|  | 仪器设备品牌的统一性 （1分） | 投标人拟提供给采购人的地表水水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷自动分析仪，提供的上述8参数地表水自动在线监测仪品牌，若为同一品牌的得1分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

# 第五章 拟签订的合同文本

项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003

政

府

采

购

合

同

甲方（采  购  人）：

乙方（中标供应商）：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订地点：

签订时间：年  月  日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

第一条 项目名称：

丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

第二条 工作内容：

丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目，建设断面水质自动检测站共5个站点，每个检测站不小于15个平方米，建成后进行1年运行维护。

第三条 甲方的权利和义务

1.甲方有权随时检查乙方的工作，发现问题，有权要求乙方按国家技术规程、省市相关规定及合同约定限期整改。

2.甲方应按合同约定支付项目经费，以保证项目的顺利进行。

3.甲方协助乙方做好项目验收工作。

第四条 乙方权利和义务

1.乙方须严格按照作业规程和相关规定进行开展项目，切实保证成果质量，同时确保项目如期完成。

2.乙方未经甲方允许，不得将本合同项目的全部或部分转包给第三方。

3.乙方有权根据项目进度及合同约定申请支付对应款项。

第五条 安装验收技术要求

投标人中标后，验收标准参照中国环境监测总站或江苏省环境监测中心编制的安装验收技术要求。

第六条  运行维护要求

水站的运行维护标准，按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》执行。

第七条  质保要求

本项目所采购的产品，如无特别说明，质保均为验收合格后一年。

第八条 工期要求

自合同签订之日起，90个日历天内完成采购内容，并开始项目试运行期。

第九条 检查验收

甲方对项目成果进行验收，在甲方对乙方提交成果检查和验收过程中，如发现不符合要求，乙方负责修改和返工，一切费用由乙方自负。

第十条 费用支付：

1.本项目合同总价为￥        ，大写：人民币        。合同签订后7个工作日内支付合同额30%，设备到货安装调试完成后支付合同额70%，合同验收后支付合同额100%。

2.乙方未能按合同规定的日期提交项目成果时，应向甲方赔偿合同总价的1%（人民币   万元）的逾期（含因返工造成的逾期）损失费。

3.乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付合同总价的1%（人民币   万元）的违约金。

第十一条 由于不可抗力（指那些乙方无法控制、不可预见的事件），致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理；在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

第十二条 乙方在履行合同过程中，乙方人员的安全事故责任由乙方承担。甲方不承担任何责任。

第十三条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意仲裁委员会仲裁（当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉；在诉讼期间，本合同应继续执行）。

第十五条 争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

第十六条 合同生效及其他

- 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 本项目使用到的相关技术规范和标准见合同附件1。

- 如甲方提出采购需求外的要求或采购内容，乙方应予以配合，双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

下列文件为本合同不可分割部分：

1）中标（成交）通知书；

2）乙方投标文件；

3）招标文件；

4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

5) 本合同经双方盖章后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第六章 采购需求

本项目不接受超过最高限价金额375万元人民币（采购项目最高限价金额）的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 一、项目概况

1.1 采购人：徐州市丰县生态环境局。

1.2 项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

- 二、采购内容

一）、建设总体要求

1、本项目招标包括以下内容：

新建5个水质自动监测站。对水站常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷监测仪器以及系统集成进行采购和一年运维（自验收通过之日起开始计算）。

2、项目周期：安装周期90天+运维周期365天

二）、建设具体内容

项目内新建水站主要建设内容包括常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷监测仪器和系统集成（采水单元、配水单元、留样单元、控制单元、辅助单元及安防单元）。

建设内容如下：

| 序 号 | 系统 分类 | 仪器设备明细 | 技术参数 | 数量 (套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测 仪器 | 五参数水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度 |
|  |  | 氨氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |
|  |  | 总磷水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |
| 2 | 水站 系统 集成 | 采水单元 | 见技术要求 | 5 |  |
|  |  | 配水单元 | 见技术要求 | 5 |  |
|  |  | 留样单元 | 见技术要求 | 5 |  |
|  |  | 管理单元 | 见技术要求 | 5 |  |
|  |  | 控制单元 | 见技术要求 | 15 |  |
|  |  | 辅助单元 | 见技术要求 | 5 |  |
|  |  | 安防单元 | 见技术要求 | 5 |  |
| 3 | 监测 站房 | 一体化智慧监测站房 | 见技术要求 | 5 | 面积不小于15㎡ |
|  |  | 文化建设 | 见技术要求 | 5 |  |
| 4 | 运行 维护 | 一年 | 见技术要求 | 5 | 自验收通过之日起开始计算 |

备注：本项目核心仪器是氨氮、高锰酸盐指数、总磷。

- 三、技术规格、参数及要求

（一）通用技术要求

1、操作语言

水质自动监测仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2、供电要求

水站设备的运行电压为： (220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

3、使用环境要求

所有设备在温度5～45℃，相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4、试剂供应

需提供所有仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度。投标人必须满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求。

5、通讯协议要求

投标人中标后须按照国标传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

（二）自动监测仪器要求

1、水质自动监测仪器基本要求

投标人为本项目所投仪器（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷）须通过生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告（提供相关检测报告复印件并盖章）。

2、水质自动监测仪器技术要求

2.1、五参数水质自动分析仪

2.1.1水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

2.1.2pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.2 pH |
| 重复性 | ±0.2 pH |
| 响应时间 | ≤50 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.3 pH |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.1.3溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.5 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.5 mg/L |
| 重复性 | ±0.5 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.5 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.5 mg/L |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.1.4电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 响应时间（T90） | ≤50s |
| 温度补偿精度 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±5% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.1.5浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±8% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±8% |
| 线性误差 | ±8% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2.2、氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为 5.0 mg/L 时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 0.2 mg/L |
| 定量下限 | ≤0.15mg/L |  |
| pH 干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 仪器功能 | ▲主控制模块具有两个物理隔离的存储器，具备实时存 储备份功能，备份数据和原始数据分别存储在两个物 理隔离的存储器。当主控制模块损坏时，从主控制模 块中拔出备份存储器，插入新主控制模块，及时恢复 系统，稳定性好。 |  |
|  | ▲采用液体非接触式动力泵进行计量，避免试剂腐蚀泵管。 |  |
|  | ▲仪器计量单元采用数字光电计量传感器，不与试剂直接接触，避免试剂腐蚀，计量可靠且维护量小； ▲仪器设有门禁，具有密码所保护功能； |  |
|  | ▲仪器进样单元可设置任意通道作为进样通道，当某通道损害，可切换到其他备用通道，保障测试不中断。 |  |
| 实际水样比对试验 | 参照《地表水自动监测技术规范(试行)》(HJ 915-2017)规范实施 |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

2.3、高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～5/10/20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±5% |
| 葡萄糖试验 | ≤±5%（测量误差） |
| 重复性 | ≤±1% |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 抗浊度干扰 | 可根据样品实际情况(如浊度、色度),自动调整计量进样单元的样品终点信号。 |
| 功能 | ▲主控制模块具有两个物理隔离的存储器，具备实时存 储备份功能，备份数据和原始数据分别存储在两个物 理隔离的存储器。当主控制模块损坏时，从主控制模 块中拔出备份存储器，插入新主控制模块，及时恢复 系统，稳定性好。 |
|  | ▲采用液体非接触式动力泵进行计量，避免试剂腐蚀泵管。 |
|  | ▲仪器计量单元采用数字光电计量传感器，不与试剂直接接触，避免试剂腐蚀，计量可靠且维护量小； ▲仪器设有门禁，具有密码所保护功能； |
|  | ▲仪器进样单元可设置任意通道作为进样通道，当某通道损害，可切换到其他备用通道，保障测试不中断。 |
| 测试数据标记 | 具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性 |
| 分析时间 | ≤55分钟 |
| 24小时零点漂移 | ≤±5% |
| 24小时量程漂移 | ≤±5% |
| 标样核查 | ≤±5% |
| 加标回收率 | 90%～110% |

2.4、总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～0.5/1/2mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | ±2% |
| ▲量程漂移 | ±2% |
| ▲直线性 | ±2% |
| ▲重复性 | ±2% |
| 实际水样比对实验 | ±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 抗浊度干扰 | ▲应具备抗浊度干扰，需对不同浊度的水体进行测试，测试样本数不少于18个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度为100NTU-350NTU时与实验室数据相对偏差不超过15%，需提供监测报告或相关测试证明材料。 |
| 功能 | ▲主控制模块具有两个物理隔离的存储器，具备实时存 储备份功能，备份数据和原始数据分别存储在两个物 理隔离的存储器。当主控制模块损坏时，从主控制模 块中拔出备份存储器，插入新主控制模块，及时恢复 系统，稳定性好。 |
|  | ▲采用液体非接触式动力泵进行计量，避免试剂腐蚀泵管。 |
|  | ▲仪器计量单元采用数字光电计量传感器，不与试剂直接接触，避免试剂腐蚀，计量可靠且维护量小； ▲仪器设有门禁，具有密码所保护功能； |
|  | ▲仪器进样单元可设置任意通道作为进样通道，当某通道损害，可切换到其他备用通道，保障测试不中断。 |
| 测试数据标记 | 具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性 |
| 分析时间 | ≤35分钟 |
| 仪器废液 | 废液废水分路收集，降低处理成本、单次测试废液量＜15mL |
| 24小时零点漂移 | ≤±5% |
| 24小时量程漂移 | ≤±5% |
| 标样核查 | ≤±5% |
| 加标回收率 | 90%～110% |

三）水站系统集成要求

水站系统集成主要包括采水单元、配水单元、监测仪器、留样单元、控制单元、辅助单元及安防单元、监测站房、文化建设等。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水、分析、数据采集及传输等环节的准确可靠。

1.系统集成功能要求

1.1具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式；

1.2具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

1.3具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令；

1.4能够实现对水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动零点核查、自动跨度核查等质控功能，并具备自动留样功能；

1.5具有系统状态(测量、空闲、故障、维护等)显示；具备系统过程日志记录并上传(清洗外管路、取原水、取水成功启动仪器测试、进样管开始进样等以及时间节点显示)，对系统过程的关键节点有记录，满足系统数据溯源的要求；

1.6具有系统采水、配水及预处理、分析流程、试剂抽取、清洗等关键节点的过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至监控中心平台；

1.7针对不同的水质情况(浊度、色度、泥沙等)，控制系统满足复杂水样的监测要求，具备抗浊度模式、抗色度模式、抗泥沙模式等，并可一键配置，还可灵活修改配置PLC的流程关键参数(如采水时间、沉降时间、清洗时间等)；

1.8多种水样预处理模式搭配使用，满足仪器分析测试需要；

1.9具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

1.10存储不少于1年的原始数据和运行日志；

1.11控制单元具有三级管理权限，根据登录用户的权限，调取权限范围内的操作功能，如查看数据、参数设置、网络设置、单点控制等，并同步记录所有操作日志；

1.12系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

▲1.13具有良好的防雷抗干扰能力，符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。可提供水站运行的站点软件及可视动画仿真监控界面，并支持画面手动控制、参数设置、数据和报表显示，历史数据检索等功能。

▲1.14提供智慧水站监管平台，需实现以下功能要求：（投标人需提供智慧水站平台演示截图，并提供承诺函（格式自拟）否则无效）。

1.14.1智慧监管数据中心

数据资源中心采集汇聚的多源数据，选定数据策略，开展高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务和运维管理，构建统一数据资源管理、统一数据目录管理、统一数据共享交换能力，形成基础数据、主题数据和专题数据，实现对内进行数据治理整合，对外进行数据获取和共享交换，全面支撑对智慧监管工作。

1.14.2物联网感知管理

物联网感知管理实现包括水站各类站点数据互联互通。具有设备管理、数据转发、远程控制、连接管理、数据保存、异常检测、数据回补等功能。系统需支持《HJ/T212-2017协议》、《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》,底层协议可采用TCP与UDP协议，以文本格式实时记录原始通信包，并实时记录每个连接的状态。

1.14.3智慧站房监管

智慧化站房监管需全面汇聚水站各类传感数据，通过站房环境、系统集成、分析设备、智能消防、智能温控、智能视频、智能门禁、电子围栏等设备。构建数字化站房感知与调控，实时掌握水站运行状态。

1.14.5无人化智慧运维管理

创新水质自动监测站运行维护模式，在全过程智能感知的基础上，运用物联网、大数据、云计算等手段，系统能对监测站进行远程控制和智能调控，降低人工干预。每日、每周、每月自动对仪器质量进行质控，对关键节点进行监管，自动识别异常、故障情况并通过内置故障处理模型进行自动修复。

1.14.6电子围栏

具备站点远程监管可视化服务、站点视频监控智能化服务、站点分类电子围栏设置服务、站点AI告警事件定位服务、站点告警派单闭环管理服务和站点告警信息管理与查询、告警数据统计分析、自动生成工作报告等其他功能。

- 1.15手机APP实时监控，远程掌握站房情况

- 通过手机APP，可对站房环境参数监测数据进行远程查看。当环境参数监测数据发生异常，APP界面主动提示日志信息，显示明显的告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用手机APP实时掌握现场情况，及时的进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。

1.15.1视频终端

自动站已装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端的，应统筹使用，避免重复建设。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖断面采水区域、采水口、采水管路、站房、上游2公里河道及两边岸线、下游500米河道及两边岸线等所有需要重点监管的区域（上游1公里、下游200米为核心区，上游2公里、下游500米为重点监控预警区），对于核心区应能够清楚辨认人体外貌特征、人脸特征、车辆牌照等细节；预警区域应识别车辆类型、人体轮廓。点位位于湖库的，视实际情况设置，除大型湖库外，原则上监控范围不小于以点位为中心的方圆1000m范围。电子围栏要具备7*24小时的无死角、全覆盖、可视化的监控。

在视频终端设备选型方面，高点监控设备主视频分辨率不低于2560×1440，可提供高清画面质量，光学变焦不低于40倍，可实现远距离的物体放大观察；低点监控设备要求具有400万及以上像素CMOS传感器，可获得清晰的图像细节，分辨率不小于2560×1440，光学变焦不低于40倍，满足细节监管的需求。

1.15.2AI服务器

依托智能警戒球机、全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，使用计算机模仿人类视觉系统技术，建立一套符合环保特色的算法框架体系。通过AI视频分析技术让前端普通摄像头拥有类似人类眼睛所提取、处理、理解和分析图像以及图像序列的能力。可根据不同场景、不同事件自动识别，实现从被动发现向主动发现转变，达到“智能发现－智能预警－实时监控－抓拍取证”闭环管理，提升智能预警和防范人为干扰能力。电子围栏主要监控识别以下情形：（1）非运维人员违规进入站房及取水采样口周边的；（2）河流改道或断流；（3）设置人工喷泉、曝气等设施；（4）河道整治施工；（5）投放生物、化学药剂等；（6）破坏监测设备、采水设施、电力和通讯线路、其它辅助设施；（7）其他人为干扰监测行为。智能算法能自主学习可升级。梳理优化自动监测站管理流程，挖掘和深化防范人为干扰监测数据的应用场景，实现与系统无缝衔接，提高系统的实用性和操作性，有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰，不断提高智能预警的有效性、准确性和全面性。

2.水站系统集成技术要求

2.1配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。

投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

2.1.1配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2.1.2配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

2.1.3配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

2.1.4具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

2.1.5能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

2.1.6配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

2.1.7所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

2.1.8针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

▲2.1.9除水质五参数仪器使用源水直接分析外，其他仪器根据测试方法要求采用沉降、超声过滤、离心、稀释测量等不同预处理方式。具有静置沉降、过滤、离心、超声等多种预处理方式；

▲2.1.10预处理单元满足标准分析方法中对样品的要求，根据不同仪器采取合适的预处理方式，如自然沉降、63μm粗过滤、超声波匀化、微孔过滤(10μm以下)等方式；

2.1.11五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能；

2.1.12具有沉降后上清液浊度自动检测功能；

2.1.13针对不同分析仪器分别进行水样预处理。

▲2.1.14系统具备多种沉降模式，可设定沉降时间(时间模式)，可设定上层水样的浊度预值(浊度判断模式)，也可根据原水浊度的不同范围智能确定沉降时间(智能模式)；

2.1.15采用自动换膜过滤装置，可自动更换过滤膜，在满足重金属等过滤参数的同时还能方便维护，节约人力物力成本。

2.2控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

2.2.1功能要求

2.2.1.1具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2.2.1.2具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

▲2.2.1.3具有工控机软关机功能，即断电后UPS电量耗完前，基站软件触发操作系统正常关机，以防止强制断电造成的硬盘损坏或数据库损坏；

2.2.1.4具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

2.2.1.5具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

2.2.1.6具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

2.2.1.7能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

2.2.1.8具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

2.2.1.9具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

2.2.1.10具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

2.2.2硬件设备技术参数

2.2.2.1工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS-232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2.2.2.2可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

2.2.2.3VPN

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络接口 | ≥4个千兆电口 |
| 2 | 防火墙吞吐量 | ≥150Mbps |
| 3 | 最大并发会话数 | ≥35万 |
| 4 | SSLVPN加密速度 | ≥100Mbps |
| 5 | 并发SSL用户数 | ≥300个 |
| 6 | IPSecVPN加密速 度 | ≥55Mbps |
| 7 | IPSecVPN隧道数 | ≥300 |
| 8 | 产品尺寸 | 标准1U架构 |
| 9 | 电源 | 单电源 |
| 10 | 功能 | 支持基于TCP、UDP、ICMP的应用； 完整支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）； 支持IE、Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等主流浏览器； 全面支持智能手机、移动终端； 支持主流商业加密算法与国密算法； 支持虚拟安全桌面； 支持跨平台文件共享。 |

2.2.3数据采集与传输要求

2.2.3.1数据采集与存储

2.2.3.1.1采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

2.2.3.1.2采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

2.2.3.1.3采集关键性参数（测量量程、测量精度、测量间隔、测量检出限、消解温度、消解时长、空白校准时间、标样校准时间、测量信号曲线斜率（k）、曲线截距（b）、相关系数（R））；

2.2.3.1.4能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

2.2.3.1.5断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2.2.3.2数据传输与通讯

2.2.3.2.1采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

2.2.3.2.2采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；

2.2.3.2.3具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.3留样单元

2.3.1具备水样冷藏功能，温度在4±2℃;

2.3.2留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥24个，有密封功能；

2.3.3具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；

2.3.4具有人工留样、自动留样、超标留样和远程反控留样等功能

2.3.5配置门禁系统并具备开关门记录功能；

2.3.6具有留样失败报警功能。

2.4质控单元

与分析单元联用，通过现场工控机上的控制软件协同控制分析单元和质控配样装置，实现分析仪器的质控测试。质控功能包括但不限于：平行样测试、标样核查、加标回收率测试、24小时零点漂移、24小时跨度（量程）漂移、自动零点核查和自动跨度（量程）核查等，具体要求如下：

▲2.4.1能够实现对水质自动分析仪器进行空白样测试、平行样测量、自动标样核查、自动加标回收率测试、自动零点核查、自动跨度核查、24小时零点漂移、24小时跨度漂移等质控功能并具备远程质控功能；

▲2.4.2质控单元具有远程盲样考核功能。平台可远程向基站的质控单元发送加密的盲样制备指令，联动控制仪器启动抽样测试命令，该功能可随时考核仪器测试样品数据的准确稳定性。

▲2.4.3具有动态密码加标功能，可以根据水样测量值不同而自动调整加标体积。具有数据异常自动留样功能；

▲2.4.4系统具有自动诊断功能，数据出现异常波动时，自动追加的质控措施；具有门禁系统；

▲2.4.5质控单元可动态监控水样杯中的水样量，周期测试时仪器未从水样杯中取样会触发报警，从而保证水样数据的真实性。可实时监控加标标液温度，保证质控样品准确、有效；

▲2.4.6具备自动切换标样管和水样管的功能，以免交叉污染。每台仪器配备独立的质控装置，保证质控考核的独立性，可实现20uL~10mL范围内任意标液体积的精确加取；

▲2.4.7具备自动实现加标量、标液浓度和定容体积设置的功能，并将加标量、标液浓度和定容体积信息保存并上传至平台。仪器设备、集成系统具备自动平行样测定功能，并能将平行样结果独立保存到数据库中。

2.5辅助单元（VPN、稳压电源、机柜、试剂冰箱、空压机、臭氧发生器、不间断电源UPS、视频监控系统、废液收集单元）

具体要求如下：

2.5.1VPN：要求同2.2.2条；

2.5.2UPS：总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h、三相稳压电源功率≥15KW；

2.5.2具备系统集成机柜、维护专用成套工具、试剂冰箱、空压机、臭氧发生器等；

2.5.3配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

2.5.4视频监控系统：站房视频监控单元应能够接入站房中控系统和远程应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别置于监控站房仪表间，采水口及站房周边。可远程监视站房内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文信息的直观情况，同时也可观察站房周边环境。

视频监控单元功能要求：

（a）实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

（b）云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

（c）录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

（d）语音监听功能。

（e）远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

视频监控设备布设要求：

（a）站房外取水口（至少1台高清球机）：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。

（b）站房进门处（至少1台高清枪机）：安装在站房进门处，用以监控站房的出入情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

（c）站房仪表间（至少1台高清球机）：安装在仪器设备集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转。

视频监控设备技术要求：

（a）网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转；不低于300万像素；带红外，支持夜间查看。

（b）云台筒式摄像机；云台摄像机可水平180度旋转，竖直-40～30度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控；

（c）高清网络录像机：应选用可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；支持不低于300万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份，至少满足30天的存储。

（d）视频监控系统具备断电自启功能。

四、人员要求

1、乙方须指派      为本项目的总协调人，保障本项目资源协调和统筹工作。

2、拟派本项目参与人员要求身体健康，无残疾，具有能顺利完成本项目拟任岗位的能力。

五、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章 投标文件相关格式

## 一、投标函

致：江苏圣德轩项目管理咨询有限公司

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.  投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.  江苏圣德轩项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏圣德轩项目管理咨询有限公司确定。

8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

移动电话：

传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 二、开标一览表

项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 三、分项价格表

项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003                   货币单位：人民币元

| 序 号 | 系统 分类 | 仪器设备明细 | 技术参数 | 数量 (套) | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测 仪器 | 五参数水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |  | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度 |
|  |  | 氨氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
|  |  | 总磷水质自动分析仪 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
| 2 | 水站 系统 集成 | 采水单元 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
|  |  | 配水单元 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
|  |  | 留样单元 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
|  |  | 管理单元 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
|  |  | 控制单元 | 见技术要求 | 15 |  |  |  |
|  |  | 辅助单元 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
|  |  | 安防单元 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
| 3 | 监测 站房 | 一体化智慧监测站房 | 见技术要求 | 5 |  |  | 面积不小于15㎡ |
|  |  | 文化建设 | 见技术要求 | 5 |  |  |  |
| 4 | 运行 维护 | 一年 | 见技术要求 | 5 |  |  | 自验收通过之日起开始计算 |
| 5 | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

说明：

1. 本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

3.本项报价表合计数额应等于开标一览表中“总价”的报价。

江苏圣德轩项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表

项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目）项目（项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 六、中小企业声明函

项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

备注：

1、本项目采购的服务属于制造业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

## 七、残疾人福利性单位声明函（如是）

项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目（项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

- 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币         。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

- 付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

## 十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：丰县水质自动监测站设备智慧化升级改造项目 ，项目编号：JSZC-320321-SSDX-G2025-0003 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

.....（格式自拟）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 十一、招标代理服务费收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。