招标文件

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661

项目名称：徐州市传染病医院医疗设备一批（7）

采 购 人：徐州市传染病医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市传染病医院

《徐州市传染病医院医疗设备一批（7）》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对徐州市传染病医院“徐州市传染病医院医疗设备一批（7）”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市传染病医院医疗设备一批（7）

(二)项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年10月23日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年10月23日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市传染病医院

（二）地址：徐州市云龙区东甸子

（三）联系方法：0516-68900818

（四）采购项目联系人：陈伟

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）联系方法：0516-83999505

（四）采购项目联系人：李文宇、许静

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。具体审查要求如下：评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

见本文件第三章《投标资料表》中的要求。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市传染病医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份；或提供投标人上一年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格的扫描件）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 1、技术规格（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、质量保证措施（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4、售后服务及培训方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5、设备业绩。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购包1不接受超过592.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 本项目采购包2不接受超过300.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 本项目采购包3不接受超过130.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 本项目采购包4不接受超过150.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 本项目采购包5不接受超过130.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年10月23日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年10月23日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：合同金额的5%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李文宇；联系电话：0516-83999505； 办公地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账号：11110154740005866

- 评标标准
采购包1-采购包5

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（满分30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| 技术部分（66分） | 技术规格（30分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”得30分。招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”中加“▲”项，每一项不满足或负偏离减3分；非加“▲”项每一项不满足或负偏离减1分。本项最低得0分。 技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等扫描件加盖电子签章），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料必须是完整有效的，中间不能删减和拼凑，否则视为无效。并在技术偏离表中标注证明材料的页码。项目参数、技术参数和相关要求的响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施计划、进度计划详细安排、进度保障措施等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （12分） | 依据投标文件中的《售后服务方案》（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分，不全面得0分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分； 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较可行得2分；可行性一般得1分，可行性欠缺得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 根据投标文件中的《培训方案》的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得3分；比较健全、比较合理得2分；不够健全、不够合理、无具体内容得1分。未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
| 商务部分（4分） | 设备业绩 （4分） | 投标文件中提供所投设备的销售合同，合同签订日期在2022年1月1日以后的合同，每提供一个与本次采购项目同类或相似的合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |

本章说明：（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为  徐州市传染病医院   。

1.2 “卖方”为                     。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1付款方式

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之百(100%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

4.2履约保证金

签订合同前，卖方交纳人民币    元（大写：人民币    ）作为本合同的履约保证金（合同金额的5%），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形、逾期退还的违约金：

退还方式：由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间：本项目合同标的验收合格后2年内一次性无息退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，  日内安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日内安装调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，江苏海外集团国际工程咨询有限公司一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行账号：

第六章  采购需求

一、说明

1、项目名称：徐州市传染病医院医疗设备一批（7）。

2、本项目采购的是非进口产品。

3、本项目不允许分包。

4、本项目采购包划分：

| 采购包名称 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 清洗消毒及辅助设备 | 1批 |
| 采购包2 | 三维平板C型臂 | 1台 |
| 采购包3 | 高清晰3D腔镜系统 | 1套 |
| 采购包4 | 麻醉机 | 5台 |
| 采购包5 | 车载DR | 1套 |

5、本项目为非专门面向中小微企业采购的项目。

6、本项目的医疗设备一批对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 二、采购项目预算金额

- 1、本项目采购包1不接受超过592.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过300.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包3不接受超过130.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目采购包4不接受超过150.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目采购包5不接受超过130.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运输、装卸、检验、安装调试等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

2、投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。具体审查要求如下：评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）。

三、技术规格参数

采购包1：清洗消毒及辅助设备采购

- 设备数量：1批 预算金额：592万元；质保期：不少于3年

- 本采购包核心产品为软式内镜清洗消毒器。

- 一、内镜中心吊塔（11套，预算90.2万元）

- 1.吊塔主体材料为铝合金或者更优材质（提供第三方机构检测报告证明）；吊塔主体表面使用抗菌涂层静电喷涂，具有抑菌作用（提供第三方机构检测报告）；

- 2.配有机械刹车，所有转动轴均用优质轴承，转动顺畅可靠；

- 3.吊塔转轴承载能力≥280 kg，在≥280kg负载下可连续旋转≥9.5万次，（提供第三方机构检测报告）；

- 4.预埋支架垂直载荷≥1500kg，保证安全使用；（提供第三方机构检测报告）

- 5.悬臂承载能力≥280 kg，符合四倍安全承载系数；（提供第三方机构检测报告）

- 6.▲功能柱为包围式形式的设计，气、电功能箱对称式分布，背板后有安装操作检修门方便维护。（提供实物图片）；

- 7.托盘为铝合金材质，最大承载≥90kg，符合四倍承载安全系数（提供第三方机构检测报告）

- 8.医用吊塔配置≥四层托盘；

- 9.双关节阻尼可调节输液臂并且可以定位；（提供实物照片）

- 10.▲气体终端、电源插座等均可完全隐藏在吊塔箱体内部，有线缆管理模块，辅助医护人员梳理线路；

- 11.配置内镜挂架，可悬挂≥2条软镜，挂架可拆下进行清洗、消毒；配置阻尼式关节转动臂；配光源接头放置模块；

- 12.监视器悬挂系统采用优质平衡臂，稳定可靠；上下调节角度-45°~+45°，可升降调节高度≥800mm；

- 13.监视器挂架系统与吊塔同基座安装，转角度≥300°，有限位装置；

- 14.监视器挂架四周有防撞边框，调节手柄可拆卸进行消毒灭菌；（提供监视器挂架实物图片）；

- 15.抽屉为钢制抽屉，最大承载≥11kg，符合四倍承载安全系数（提供第三方机构检测报告）；

- 16.配人脚踏式开关的抽屉；

- 17.独立的弱电视讯模块，预留设备数据接口及网络接口，且线缆可隐藏产品内部；

- 18.▲各个终端口均可内置隐藏式安装，所有线缆管路均在内部理线空间内连接到托盘上的内镜设备，气源电源内置；

- 19.外壳防火等级符合国家标准或国际标准；（提供第三方机构检测报告）

- 20.吊塔外壳进行中性盐酸试验，防止发生腐蚀现象；（提供第三方机构检测报告）

- 21.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气体终端 | 2氧气、2负压、1空气、1二氧化碳 |
| 2 | 电源插座 | 8个 |
| 3 | 网口 | 2个 |
| 4 | 视频接口 | 2个 |
| 5 | 接地端子 | 2个 |
| 6 | 气体管路 | 氧气、负压、空气、二氧化碳 |
| 7 | 托盘 | 4层 |
| 8 | 双悬臂 | 1套（600+600mm） |
| 9 | 自吸式抽屉 | 1套 |
| 10 | 双关节延展臂 | 1套 |
| 11 | 进口内窥镜支架 | 1套 |
| 12 | 不锈钢网篮 | 1个 |
| 13 | 光源接头托架 | 1套 |
| 14 | 单臂旋转体 | 1套 |
| 15 | 进口平衡臂 | 1套 |
| 16 | 双监视器挂架 | 1套（2个26寸） |

二、吸顶式空气消毒器（21台，预算21万元）

- 1.▲等离子体发生器+IFD模块消毒；

- 2.▲使用嵌入式安装方式；

- 3.可在有人状态下进行连续动态消毒，实现人机共存；

- 4.循环风量≥1000m³/h，可适用于100m³体积及以下的场所；

- 5.IFD模块电场强度≥7kV；（提供第三方检测机构检测报告）

- 6.等离子体发生器电场强度≥8.5kV，（提供第三方检测机构检测报告）

- 7.▲等离子体发生器寿命≥40000h，IFD模块寿命≥40000h，高压电源寿命≥40000h。（提供第三方检测机构检测报告）

- 8.等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017（提供第三方检测机构检测报告）；

- 9.等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008（提供第三方检测机构检测报告）；

- 10.配备负离子发生器；（提供第三方机构检测报告）

- 11.▲设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.1mg/m³，设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，净化效果：设备持续工作1小时，达到十万级洁净度要求；（提供第三方检测机构检测报告）

- 12.设备持续工作1小时，甲醛的净化效率、氨的净化效率、苯的净化效率、二甲苯的净化效率、TVOC净化效率，以上空气成分指标符合国标GB/T18801-2015（提供第三方检测机构检测报告）

- 13.液晶显示屏，可以远程遥控，可实时显示北京时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等，可显示设备整机累计运行时间；

- 14.高、中、低三挡可调风速供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；

- 15.程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能；

- 三、诊疗附件挂架（11套，预算9.9万元）

- 1.设置收纳板，有效隔离污染区与洁净区，避免交叉感染；

- 2.配件材质可进行高温高压消毒灭菌或者超声波清洗；

- 3.≥4个带有脚刹的脚轮支撑；

- 4.挂钩与卡扣可以悬挂使用中的诊疗附件，方便护士取用；

- 5.背板可放置捆包状态的诊疗附件，便于管理及拿取；

- 6.上下高度可调，满足不同身高操作人员的适用习惯；

- 7.产品精巧，移动方便；

- 8.便于收纳，可灵活应对各种布局需求

四、ERCP诊疗车（1辆，预算1万元）

- 1.主体材质为优质金属板，抽屉材质与主体相同，模块化设计；

- 2.台面安装三面挡板；

- 3.车体≥6个储物盒，抽屉≥3层，（抽屉内部能容纳使用的器械）；

- 4.抽屉可随时拆装，导轨采用滚珠静音导轨；

- 5.车体两侧有固定栏，可固定悬挂垃圾袋；

- 6.车体配有≥1个可伸缩挂架，便于悬挂器械；

- 7.底部≥四只静音防缠绕脚轮；

- 五、治疗车（11辆，预算3.3万元）

- 主体材质为优质金属板，抽屉材质与主体相同，模块化设计；

- 台面安装三面不锈钢护栏；

- 车体配有≥2层抽屉；抽屉可随时拆装，导轨采用滚珠静音导轨，配有≥1个双门储物柜；

- 车体两侧配有挂架，便于悬挂篮筐、置物桶；

- 车体一侧配有推车把手，便于推车移动；

- 底部≥四只静音防缠绕脚轮；

六、内镜转运车（10辆，预算3万元）

- 1.对污染或消毒后的内镜及手术器械进行运送；

- 2.车体使用全钢质结构，表面喷塑处理，三层盘式装载；

- 3.四方向旋转脚轮，带脚轮锁；

- 4.前后均可推拉，承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜；

- 5.每层托盘可以≥180°旋转，方便取拿内镜；

- 6.配置：≥3个托盘、≥3个密封透明盖子、≥4个万向脚轮、≥1套车架、≥1套手消液支架；

- 内镜清洗工作站（4套，预算72万元）

- （一）内镜清洗工作站要求

- 1.▲流程符合院感和临床要求；台面及背板采用304不锈钢材质或者更优材质，槽体使用316L不锈钢材质或者更优材质，（提供产品彩页或技术说明书作佐证）；

- 2.工作站流程：

- 第1套流程：超声-清洗-清洗-漂洗-消毒-末洗-干燥；

- 第2套流程：超声-清洗-漂洗-干燥；

- 第3套流程：超声-清洗-清洗-漂洗-消毒-末洗-干燥；

- 第4套流程：超声-清洗-漂洗-干燥；

- 3.干燥台下部为≥双层柜体和≥三层抽屉设计，且台面有滚边设计。不锈钢干燥台面承重≥150Kg，内镜猜洗工作站的干燥台面的相应材料应达到 GB/T6461-2002标准中 10 级的要求；（提供第三方的检验报告或者证明材料）；

- 4.背板顶部设置有储物柜；

- 5.柜体使用分段式柜体，柜体底部离地高度≥130mm。支架材质用全不锈钢材质；

- 6.全自动灌注器采用隐藏式后置设计，一键式操作。（提供第三方检验报告）；

- 7.酶液/消毒液可独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。

- 8.使用≥6寸液晶彩色全触摸操作显示屏，显示屏与吊柜柜门分离；

- 9.▲所有供水管采用不锈钢或者更优材质。（提供产品实物照片）；（删除了304不锈钢的要求）

- 10.终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL要求。（提供第三方的检验报告或者证明材料）；

- 11.水龙头使用304不锈钢材质或者更优材质水龙头，达到GB/T06461-1986标准中的要求，可承受强酸强碱环境的使用；（提供第三方的检验报告或者证明材料）；

- 12.酒精自动灌注内镜管腔，采用动力泵定量控制；

- 13.配有内镜专用气泵，多种测漏压力可调整，隐藏式后置设计，一键启动；

- 14.▲配有动力泵自动添加清洗酶，配带液位检测功能，供酶时间可调，应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酶液不足时有提示报警，并在控制屏上显示提示信息；（提供佐证材料）

- 15.消毒槽后方配有消毒液解析功能；

- 16.设备可以根据现场情况定制；

- 17.提供二类医疗器械注册证

- （二）配套内镜追溯管理系统要求

- 1.使用刷卡模式，也可由人员通过键盘输入，实时获取每条内镜在清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗和消毒步骤中的数据记录。

- 2.两套内镜追溯管理系统分别安装在消化内镜中心和呼吸科内镜中心，与院内诊疗系统连接。

- 3.▲提供软件著作权证。

- 4.▲可接入软式内镜清洗消毒器等设备，自动获取设备洗消数据，自动获取设备洗消数据；设备运行数据以秒为单位实时显示在电脑端；

- 5.实时显示相关信息，系统自动识别二次清洗、特殊清洗和完结清洗，并在洗消监控界面进行特殊标记及颜色区分。

- 6.在洗消阶段可详细记录内镜的相关信息。

- 7.正常作业和不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，涵盖刷卡信息语音提示和不规范操作语音告警。

- 8.对各个环节的操作时间进行严格监管，对于未达到最低清洗消毒时间标准的操作，系统将自动发出报警提示，并禁止进入下一洗消步骤。

- 9.用户可以查询指定日期段的内镜洗消明细并支持打印和导出为表格格式。

- 10.用户可统计指定时间段内洗消人员的洗消内镜数量，支持打印和导出为表格格式。

- 11.系统可对内镜的病人使用登记数量进行统计，并通过图表形式直观展示。

- 12.系统可详细统计每条内镜的清洗次数及所遵循的清洗程序，并通过图表进行展示。

- 13.可汇总查询测漏合格率、消毒液合格率、洗消方式占比、消毒液监测与更换情况、员工工作量、流转镜种比例、诊室登记比例、镜种清洗趋势，并以图表形式呈现。

- 14.系统记录消毒液种类、监测结果（是否合格）、监测结果照片、使用次数、报警次数、剩余次数等信息，支持高拍仪、摄像头等设备拍照上传。

- 15.系统记录设备中更换的消毒液信息，支持照片上传，。

- 16.系统可根据每条内镜的实际染菌量监测登记菌落总数，自动判别监测结果，并按季度统计汇总。

- 17.新安装或维修后的清洗消毒机，系统支持对清洗消毒后的内镜进行生物学监测登记菌落总数，自动判别监测结果，并按季度统计汇总。

- 18.系统可记录医务人员手消毒效果及洗消毒室环境消毒效果的菌落总数，自动判别监测结果，并按季度统计汇总。

- 19.系统可记录洗消毒室环境消毒效果的菌落总数，自动判别监测结果，并按季度统计汇总。

- 20.系统对洗消毒室的纯水或无菌水监测效果进行登记，自动判别监测结果，并按季度统计汇总。

- 21.用户可登记内镜维修相关信息，并及时反馈登记的损坏内镜信息。

- 22.系统统计内镜的使用次数，对达到一定使用次数的内镜提醒用户及时检修。

- 23.内镜状态统计功能可汇总正在使用、正在维修及待修的内镜，并提供详细内镜信息查询。

- 24.系统可记录内镜储存阶段相关信息。用户可实时查询库存信息。

- 25.系统可对内镜出入库信息进行查询。

- 26.系统对内镜储存环节进行严格监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜发出报警提示，并禁止储存。

- 27.系统可记录诊疗阶段相关信息。

- 28.病人使用追溯查询功能可查看病人使用内镜前后的洗消过程明细。

- 29.系统对内镜诊疗环节进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜发出报警提示，并禁止使用。

- 30.系统记录每日水槽刷洗消毒日志、消毒液浓度检测日志、内镜测漏日志、设备自消日志及水槽自消日志，全面记录工作站和清洗机的使用维护情况。

- 31.系统支持对接内镜检测系统，实时检测内镜清洗质量，获取检测视频，支持手动拍照。

- 32.系统可查询内镜检测信息并查看图片和视频。

- 33.硬件配置：电脑≥4套；高拍仪≥4套；大展示屏≥2套；清洗消毒干燥点位≥28个；彩色打印机≥2台。

- 八、软式内镜清洗消毒器（6台，预算235.8万元）（核心产品）

- 1.▲设备容积≥200L；（提供同型号设备铭牌佐证）

- 2.消毒剂，一次性消毒液，一用一排；

- 3.因场地受限，设备宽度＜1000mm；(提供佐证材料)

- 4.▲外罩采用不锈钢拉丝板或更优材质（提供卫生安全评价报告佐证）；

- 5.▲软镜对接专用多对接口，一次性对接实现多管路连接(提供实物照片)；

- 6.▲隔离穿墙式安装，前后双门有效隔离不同区域，自动上开门；

- 7.配置≥3个计量泵；采用流量泵计量；

- 8.使用PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作；

- 9.使用≥6英寸彩色触摸屏显示，显示屏显示包括但不限于运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；具有报警信息显示功能。（提供运行界面实物照片作为证明材料）；

- 10.▲电脑端记录;设备运行数据以秒为单位实时显示在电脑端，实时后台监控可实时查看设备数据；并永久保存，可以随时调取（提供电脑端运行记录）；

- 11.安全保护功能包括超温自动保护；防干烧保护；风压低保护；酒精干燥功能，消毒剂少提醒，清洗液少提醒，酒精少提醒，水压低提醒；

- 12.设备程序包括预设内镜和器械程序可选，程序≥6个程序；（提供佐证材料）

- 13.设备的能够进行热力自身消毒和化学自身消毒，并且能够对终末漂洗滤芯进行化学消毒；

- 14.▲运行时间≤30分钟(软式内镜程序)；（提供彩页或同型号运行记录）

- 15.单个程序清洗装载量≥3条软式内镜；

- 16.采用具有全程适时内镜测漏监控装置；

- 17.程序运行时状态有≥3种不同颜色的灯光变化；

- 18.具备热力消毒消毒温度可达93℃及以上，A0值≥3000；（提供打印记录佐证）

- 19.设备使用寿命：≥8年；

- 20.提供第三方机构出具的产品与使用过氧乙酸消毒剂的消毒效果检测报告；

- 21.提供二类医疗器械注册证

九、软式内镜清洗消毒器（槽式）（2台，预算25万元）

- 1.▲消毒剂，一次性消毒液，一用一排；

- 2.使用泵排水的方式；

- 3.设置水过滤器，过滤精度≤0.2μm；（提供佐证材料）；

- 4.消毒液进液量通过流量控制；

- 5.内循环流量装置：内循环管路采用流量开关监控；

- 6.▲每次可以处理2-4条软式内镜，双槽设计；

- 7.全程清洗消毒时间使用一次性过氧乙酸（5min高水平消毒），高水平消毒一条内镜总用时:17-20分钟；达到灭菌水平总用时23-28分钟（提供同型号打印记录）

- 8.自身消毒能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒；

- 9.延长消毒时间可用于阳性传染病人检查后的内镜；

- 10.配有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消、注气、注水管腔，活检、吸引管腔，辅助送水管腔和抬钳器管腔等；

- 11.底部和顶部两级旋转喷淋装置；

- 12.可以打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：使用人员编号、洗消程序名称、洗消的日期、洗消的时间、洗消阶段的名称、洗消阶段的时间，并提供打印样品扫描件；

- 13.▲实时监控内镜的信息、操作人员的信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与计算机系统连接；

- 14.▲设备运行数据以秒为单位实时显示在电脑端，并永久保存，随室开调取（提供证明材料）；采用PLC控制；

- 15.使用≥5英寸彩色触摸屏显示；

- 16.显示屏显示运行过程的洗消程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

- 17.屏幕开门和门脚踏开关两种方式（至少两种开门方式）；

- 18.提供权威第三方机构出具的产品与使用过氧乙酸消毒剂的消毒效果检测报告；

- 19.提供二类医疗器械注册证

十、通道式内镜传递柜（4套，预算16万元）

- 1.主要用于隔离不同的区域，作为物品的传送通道能够有效防止医用物品的交叉感染，使用电动升降门、脚踢开关控制开关门；

- 2.双门互锁结构；

- 3.舱体和外罩采用304不锈钢，钢化玻璃视窗。

- 4.外围尺寸：≥450（L）×580（W）×1400（H）mm；

- 5.三层传递篮筐；开门即正压出风；

- 6.空气过滤器过滤精度≤0.4μm；

- 7.门开启或关闭中途再次踩踏门开关，门即可停止。再次踩踏门开关，门会完全打开。

- 8.门开启过程中或完全开启状态下，设备内风机工作，保持内部正压空气，防止感染风险。

- 9.传递柜两侧有双控灯光按钮，灯亮表示内部有内镜存放，灯灭表示内部无内镜存放。

- 10.传递柜的门为双面控制。

十一、盘式内镜储镜柜（6台，预算90万元）

- 1.内胆材质为镜面不锈钢板或者更优材质；

- 2.储镜数量≥7条；

- 3.门材质使用全钢化玻璃可视门；

- 4.门锁形式采用手动门锁；

- 5.▲储存方式：将内镜盘绕存放在不锈钢托盘中；

- 6.采用PLC控制系统；

- 7.采用≥5寸彩色触摸屏操作控制；

- 8.显示屏可以显示温度、湿度、风压、时间，过程阶段和提示报警的信息等；

- 9.控制系统内设≥三套设定的程序；

- 10.空气过滤器符合国家标准H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um；

- 11.通过过滤器过滤的洁净压缩气实现对软镜内腔的热风干燥功能；

- 12.▲实现≥68小时无菌储存（提供第三方检测报告）

- 13.设有气体处理器过滤精度＜0.03um

- 14.▲电脑监控和追溯系统功能具有射频卡扫描功能，可扫描记录操作储存信息，追溯信息可传输提取。

十二、超声波清洗机（1台，预算1.8万元）

- 1.功能要求：超声波清洗；

- 2.运行时间0-30min可调；

- 3.超声功率≥40KHZ；

- 4.容积≥8L；

- 5.舱体材质≥1mm厚304不锈钢或者更优材质，模具拉伸成型；

- 6.外罩材质304不锈钢或者更优材质；

- 7.超声发生器自主激发式频率转换，输出稳定可靠；

- 8.与内镜清洗工作站为一体式设计

十三、检查床（含转运功能）（21张，预算12.6万元）

1.针对内镜中心中心检查床、转运车，四片式护栏设计；

2.规格：≥(长×宽×高)1930mm×630mm×(510～850可调)mm;

3.背部折起角度0-70°；

4.床架采用优质碳钢，横梁带有铆接不锈钢引流挂钩，数量≥4；

5.PP树脂或者更优材质一体成型，四片式护栏；

6.可灵活实现推车在“直行”和“自由”状态之间的切换；

- 十四、高值耗材智能管理柜（2套，预算8万元）

- 1.内胆材质为白色亚克力板，整体厚度≥4mm。

- 2.外罩由≥2mm碳钢板喷塑成型，非塑料、改性压克力、玻璃钢等材质，采用五合一工艺合成，原板经钢模成型、抗紫外线保护。

- 3.门板采用可屏蔽电磁信号外泄的特殊钢化玻璃成型，厚度≥5mm，可随时观察门内内镜耗材的储存情况。

- 4.门把手采用铝型材材质，加以喷珠氧化成型工艺。

- 5.带有电磁锁+机械门锁双重保险形式，平时可自动开关门，有断电情况，机械锁可自动锁死设备门，防止高值耗材丢失；遇紧急情况需急用耗材时，可用应急钥匙手动打开门锁取用。

- 6.带有自动盘点功能；耗材过期提醒功能；耗材数量不足补充提示功能；指静脉、密码、刷卡多种方式登录功能；监视功能。

- 7.标配设备为1组主柜+1组副柜。

- 8.带有故障声讯报警提示功能；

- 9.≥18寸超大显示屏，直观体现设备信息，方便人员操作。

- 10.单套配置：主柜尺寸≥750mm*600mm*2030mm（1组）；副柜尺寸≥1000mm*600mm*2030mm（1组）

十五、筒臂式电子血压计（2台，预算2.4万元）

- 1.测量方式示波测定法

- 2.显示方式数字式显示

- 3.测量范围压力：0mmHg~299mmHg 脉搏数：40次/分~180次/分

- 4.测量精度压力：±3mmHg(±0.4kPa)

- 5.电源电源适配器、2号碱性干电池4节脉搏数：精度为±5%

- 6.电池寿命约使用≥300次

- 7.外形尺寸≤约长26cm×宽19cm×高26cm

- 8.本体重量≤2000g

- 9.适用臂周范围臂周17cm-32cm(上臂中央部位)

- 10.附件配置：电源适配器、2号碱性干电池4节、使用说明书

采购包2：三维平板C型臂采购

设备数量：1台 预算金额：300万元 质保期：不少于5年

一	总体要求

1.1设备用途：适用骨科、脊柱外科、创伤科、关节外科、疼痛科、手术室等科室

1.2设备要求：多功能高端大平板C型臂，能够在术中实现等中心三维断层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位 冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视及摄影功能。

1.3资质要求：具备NMPA三类认证要求，适用于外科手术中提供X射线透视、摄影和骨与关节的体层摄影。

二	主要技术参数

2.1	高压发生器

2.1.1	最大输出功率：≥15kW

▲2.1.2	发生器频率：≥60kHz高频/多脉冲处理器控制

2.1.3	透视最大KV值：≥125kV

2.1.4	脉冲透视最大mA值：≥150mA

2.1.5	脉冲透视：具备自动变频控制技术

2.1.6	摄片最大mA值：≥150mA

2.1.7	数字化摄片功能：具备

2.2	球管

2.2.1	球管小焦点≤0.3mm

2.2.2	球管大焦点≤0.6mm

2.2.3	阳极热容：≥300kHu

▲2.2.4	管套热容量：≥5.0MHu

2.2.5	球管组件连续散热功率：600W

2.2.6	可调附加阳极滤过片：具备

2.3	平板探测器

2.3.1	平板探测器类型：非晶硅+碘化铯

2.3.2	平板成像范围：≥30cm×30cm

2.3.3	动态范围：≥16位

2.3.4	采集矩阵：≥1952×1952

2.3.5	像素尺寸：≤150μm

2.3.6	DQE：≥72%

2.3.7	空间分辨率≥3.1LP/mm

2.4	C形臂结构及运动范围

▲2.4.1	SID：≥1160mm

▲2.4.2	开口：≥940mm

▲2.4.3	弧深：≥750mm

2.4.4	垂直升降：电动，≥400mm

2.4.5	前后移动：电动，≥200mm

2.4.6	C臂旋转角度：电动，≥±180°

2.4.7	C臂轨道内运动角度：电动，≥190°（-95°~+95°）

2.4.8	导向轮及主轮：导向轮可以任意方向转动，主轮-45°~+90°旋转

2.4.9	色彩引导运动控制：具备

▲2.4.10	C 臂无外露线缆设计，防止三维扫描过程线缆污染无菌环境： 具备

2.5	CT 断层扫描功能

2.5.1	三维采集为CT等中心采集：具备

2.5.2	等中心旋转角度：＞180°，保证信息完整，图像无失真

2.5.3	三维CT扫描最短时间：≤30s

2.5.4	CT扫描断层投影数：≥360幅

2.5.5	三维容积像素≥400×400×400

2.5.6	断层扫描中的机械运动：球管和探测器为等中心运动，无上下前后运动引起额外的运动伪影。

2.5.7	CT 扫描后自动显示三维断层图像与VRT图像：具备

2.6	三维 CT 扫描后处理功能

2.6.1	断层图像自由显示技术MPR任意斜面断层图像，可以逐层翻页浏览。

2.6.2	旋转三个轴线显示任意方位的断层图像：具备

2.6.3	自由浏览任意轴线上的断层图像：具备

2.6.4	多种断层层厚可选：具备

2.6.5	三维容积重建技术为VRT：具备

2.6.6	三维VRT图象可自由旋转：具备

2.7	显示器

2.7.1	工作站监视器尺寸：≥32英寸

2.7.2	最大分辨率≥3840 × 2160

2.7.3	工作站监视器：1台高分辨率医用级彩色显示器，用于图像分屏显示（一屏双显）

2.7.4	具备触控平板，具备同屏触控设定检查前曝光参数功能、图像后处理功能

2.8	准直器及滤线栅

2.8.1	具备：两对矩形准直器

2.8.2	具备：无射线条件下限束器位置预览功能

2.8.3	滤线栅密度≥80线/厘米

2.8.4	具备：滤线栅可拆卸功能

2.9	图像资料存储系统

2.9.1	工作站软件：具备登记：保存、病历查询、Worklist；采集：左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能、边缘增强、递归降噪；

2.9.2	具备实时自动、手动窗位调整功能

2.9.3	具备实时去除金属伪影功能

2.9.4	具备最后一幅图像自动冻结功能LIH

2.9.5	具备实时边缘增强功能

2.9.6	具备实时递归降噪功能

2.9.7	存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）：≥100000幅

2.9.8	具备USB导出功能：具备

2.9.9	软件升级：提供终身免费软件升级服务

2.9.10	标配DICOM3.0接口：具备

2.10	其他

2.10.1	标准化三维导航系统接口：具备

2.10.2	具备正位激光定位灯：具备

2.10.3	具备侧位激光定位灯：具备

2.10.4	多重自动保护及故障代码提示功能，维修更方便：具备

2.10.5	工作站连接方式：主机与图像工作站之间采用线缆连接

2.10.6	自动亮度跟踪功能：具备

2.10.7	手持运动控制器：具备

2.10.8	主机操作界面：智能人体图形化液晶触摸屏

2.10.9	具备UPS不间断电源

三、其他配置及服务

3.1  防护铅衣4套

3.2  防护屏风1个

3.3  预控评等相关费用

采购包3：高清晰3D腔镜系统采购

设备数量：1套 预算金额：130万元 质保期：不少于5年

- 摄像主机

- 1.1，具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，能够输出3840*2160超高清像素影像。(需提供证明材料）

- 1.2，搭配同品牌的医用内窥镜实现超高清画质下的3D和近红外光荧光成像。

- 1.3，防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。

- 1.4，具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。

- 1.5，具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。

- 1.6，主机具备智能去雾优化功能，提升烟雾下的图像画质。

- 1.7，荧光灵敏度调节不少于3档，荧光亮度调节不少于7档，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。

- 1.8，连接3D内窥镜时，视频录制可以选择录制2D或3D模式

- 1.9，具备不少于两个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

- 1.10，录制4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps

- 1.11，至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号信号；具备至少 2 路高清信号输出。

- 1.12，主机具备计时器功能，可以通过计时器记录手术时长(需提供证明材料）

- 1.13，具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。

- 1.14，信噪比标称值48dB，峰值信噪比≥80dB。

- 1.15，主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能。

- 1.16，至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。

- 1.17，▲具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷。(需提供证明材料）

- 1.18，▲主机使用寿命≥10年（提供产品铭牌）

二、3D电子镜

2.1，▲一体化电子镜，采用双路4K CMOS设计，支持2D白光3D白光成像，3840*2160

2.2，防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。(需提供证明材料）

2.3，具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。

2.4，电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤450g，轻便易操作。

2.5，▲有≥3个自定义按键，可设置≥20种快捷功能，可实现光源开关、亮度调整、计时器、白平衡、拍照、录像、电子放大、一键切换2D/3D模式等功能。(需提供证明材料）

2.6，直径10mm，30°/0°度视向角可选，工作长度≤325mm，视场角≥80度(需提供证明材料）

2.7，▲电子镜防水防尘等级IPX7，整镜支持低温等离子、环氧乙烷灭菌方式及不少于600次高温高压灭菌。(需提供证明材料）

2.8，支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正。(需提供证明材料）

2.9，免对焦设计，无需手动对焦，手术操控更便捷。

2.10， 具有主动防雾功能，有效避免镜体起雾，手术进程更流畅。

2.11， 电子镜景深范围3-200mm。(需提供证明材料）

2.12， 视场中心角分辨力≥9.0C/(°)。

三、2D摄像头

3.1，摄像头防电击程度分类：防除颤 CF 级别I 类；

3.2，荧光摄像头重量≤ 250g。

3.3，摄像头防护等级：≥IPX7。

3.4，荧光信号采用荧光CMOS逐行扫描成像

3.5，摄像头可耐受环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式

3.6，具有≥3个自定义摄像头按键，能支持6个自定义功能，有20种可定义功能。可10，进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。

3.7，摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管；

四：4K荧光镜

4.1，支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。

4.2，与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高。

4.3，直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm。

4.4，视场中心角分辨率≥7.0C/(°)。

4.5，大景深光学视管，有效景深3mm-190mm。

五、光源

5.1，具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。

5.2， 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。

5.3. 摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起。当内窥镜从病人体内退出后，光源将自动变暗。

5.4，冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。

5.5，▲白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。(需提供证明材料）

5.6，▲LED灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本。(需提供证明材料）

5.7， 光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足。

5.8， 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）

- 5.9，具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

六、50L气腹机

6.1， 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。

6.2， 具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡。

6.3，具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min。

6.4，压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。

6.5，具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。

6.6， 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

6.7，气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

七、台车

7.1，▲台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力。(需提供证明材料）

7.2，具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。

八、32寸显示器

8.1， 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。

8.2，可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式

8.3，支持4K 60Hz超高清显示。

8.4，具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

8.5，▲最大背光亮度≥1750cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。(需提供证明材料）

8.6，显示器对比度≥1000000。

8.7， 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。

8.8，像素效率99.99%

8.9，▲支持并排、逐行以及上下3D信号格式(需提供证明材料）

采购包4：麻醉机采购

- 设备数量：5台 预算金额:150万元 质保期：不少于5年

- 1.配置需求

多功能麻醉机5台，废气回收装置（AGSS）5套

- 2.工作条件及基本配件

  - 2.1标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥150分钟（新电池）

  - 2.2机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配有中央刹车系统，非独立脚轮，方便主机固定

  - 2.3▲用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

- 3.气源

  - 3.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

  - 3.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

  - 3.3快速充氧范围25 - 75 l/min。

- 4.流量计

  - 4.1▲全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)）

  - 4.2具备备用流量计

  - 4.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

- 5.挥发罐

  - 5.1标配三个麻醉罐位

  - 5.2▲标配一个高品质挥发罐，挥发罐具备压力、流速和温度补偿。

  - 5.3▲可选配地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用

- 6.呼吸回路

  - 6.1回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

  - 6.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

  - 6.3▲二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要

  - 6.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

  - 6.5▲呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）

- 7.呼吸机

  - 7.1提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS等通气模式

  - 7.2容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml

  - 7.3吸气压力设置范围：5-70 cmH2O

  - 7.4支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

  - 7.5呼吸频率：4-100次/分钟

  - 7.6吸呼比：4:1到1:6

  - 7.7压力限制范围：10-100 cmH2O

  - 7.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

  - 7.9吸气暂停：OFF，5%-60%

  - 7.10▲呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min

  - 7.11具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动

- 8.数字和波形监测

  - 8.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

  - 8.2▲主机内置触摸显示屏，非主机外展屏幕，不易影响其他设备使用，屏幕尺寸≥15英寸，可同屏显示波形和呼吸环图

  - 8.3支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

  - 8.4▲电容触摸屏，非电阻屏，支持手势操作

  - 8.5可配备插件：AG麻醉气体模块、BIS、EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。

  - 8.6插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

  - 8.7同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示

  - 8.8潮气量监测范围：0-3000ml

采购包5：车载DR采购

设备数量：1套 预算金额：130万元 质保期:不少于5年

（一）车辆技术参数要求：

说明：带▲号的关键技术参数须提供该产品制造商出具的技术白皮书或工信部车辆公告或制造商公开发布的印刷资料作支持，以证明投标人技术响应的真实性。未提供者，评标委员会有权认定为不合格响应的，其技术分予以扣减。

1、整车要求：（医疗车专用车型）

1.1总长：≥10990mm

1.2总宽：≥2500mm

1.3总高：≥3400mm

▲1.4轴距：≥5620mm（提供工信部公告证明）

▲1.5前悬：≤2200mm（提供工信部公告证明）

▲1.6后悬：≤3180mm（提供工信部公告证明）

1.7接近角/离去角：≥9/8(°)

1.8总质量：≤16500kg（提供工信部公告证明）

1.9整备质量：≤15000kg

2、发动机：

2.1发动机型式：直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机

2.2功率：≥220KW

▲2.3排放标准：国六排放

2.4排量：≥7600ml

3、底盘：

3.1变速箱：六档变速箱，两软轴远距离操纵器

3.2轮胎：国产真空胎（11R22.5）

3.3前轮距：≥2070

3.4后轮距：≥1868

3.5悬架：多片簧，弹簧片数≥8/10

3.6制动：符合ECE标准双回路气制动, 前盘后鼓制动器

3.7轴荷：≤5000/11000

3.8缓速器：电涡流缓速器

3.9调整臂：国产自动调整臂

3.10离合器：Φ430/推式

4、车身主要配置参数

4.1车身结构：半承载式

4.2内饰：成型内饰

4.3乘客门及门泵：开右前门、右中门，气动单扇外摆门

4.4车窗、风档：全封闭粘接式钢化玻璃

4.5后视系统：彩色倒车监视器

4.6空调系统：空调非独立顶置式

4.7地板：国产防滑、高级耐磨地板革

4.8雨刮器：单机双臂对刮式

4.9车辆配备车载电脑：倒车监控+行车记录仪+智能导航

（二）车载X射线机技术要求

1、整体要求

★所投X光机必须具备车载X射线机整机注册证（提供药监局颁发的所投X光机整机注册证证明，适用范围注明车载，未提供作无效标。）

2、操作台控制面板

（1）控制面板：≥7寸触控屏

（2）分辨率：≥1024*600

（3）显示器类型：液晶屏

- 触控类型：电容触摸

3、高频高压发生装置

（1）功率：≥60KW

（2）输入电源：单相220V

（3）摄片电压：40-150KV

▲（4）最大电流时间积：≥700mAs（提供注册检验报告或产品技术白皮书证明文件）

▲（5）摄影mA范围：最小摄影电流≤10 mA ，最大摄影电流≥630mA（提供注册检验报告或产品技术白皮书证明文件）

4、X射线管球组件

▲（1）旋转阳极热容量：≥330KHU

（2）双焦点：小焦点≤0.6 mm，大焦点：≤1.2 mm

（3）最大灯丝电流：小焦≤5.4A、大焦≤5.5A

（4）最高峰值管电压：150kV

（5）组件热容量：1000kJ(1350kHU)

5、平板探测器

（1）探测器类型：非晶硅

▲（2）闪烁体：CSI（碘化铯）（提供注册检验报告或产品技术白皮书证明文件）

（3）像素间距：≤140微米

（4）像素：≥900万像素

（5）X射线感光面积：≥410×420mm；

（6）成像尺寸：17×17英寸

（7）A/D转换：≥16位

6、图像采集系统

（1）具备计算机软件著作权证明（提供证书）

（2）工作站主机：24英寸显示器（分辨率1920 x 1200），CPU 英特尔酷睿i3以上, 4GB内存

（3）影像工作站（提供健康体检检查软件著作权证书）

①中文操作界面

- ②DICOM浏览器：能够快速进行图文采集成像，采用标准DICOM3.0图像格式。它可自动设置最佳窗宽窗位，能依据组织部位范围快速调窗，支持多窗显示、拼图、镜像、旋转、反相缩放、漫游等操作来浏览图像。具备裁剪、分割功能，还能进行脊柱Cobb角测量。

- 该浏览器提供多种测量工具供选择，涵盖三角板测量、平行线测量、中心圆测量、线上点测量、两线交点测量、两线测量、序号标注测量、脊柱标注测量、描绘测量等；支持矩形和椭圆测量，有L、R、AP定位标记，可进行图像文本标注。

- 它拥有长骨全景自动拼接摄影功能、专业尘肺图像后处理功能以及自动打印功能，排版、胶片大小、胶片方向可根据用户习惯自动定义。患者图像可刻录到CD或DVD光盘，且自带阅图软件。

- 此外，还具备组织均衡、平滑、尖锐、降噪、边缘提取、卷积滤波、数据分析等处理能力，支持图像加减、平均、融合操作。

③中文诊断报告编辑，自定义报告格式，所见所得。（提供诊断报告模板，短语，任意安排）并可直接打印诊断报告

④页面设置：图文并用，上部显示图像，下部书写报告，快捷方便，录入、采集、诊断一屏式功能(提供实物图)

⑤适用性：在车上的一台电脑上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理，诊断及打印报告，节省人力工时

⑥图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述测试的一次性通过证书。

7、束光器：电动

8、高压电缆：≥6米/75KV（2条）

9、滤线栅：18″×18″  栅比≥12：1  N≥40  焦片距（FFD）：1.8m

10、车载机架：固定球管、平板探测器装置，上下行程≥660mm,偏差±5%。

11、车载X射线机防护设施技术要求

11.1 X光机铅防护：≥2mmPb四周铅板防护，配电动滑移铅门2扇，断电情况下也可手动开关，车辆出厂时提供计量质量检测报告。

11.1.1电动铅门配有红外线防夹系统

11.1.2机房前后门配备射线警示灯和电离辐射警示标志。

11.1.3 DR检查区域配备监控系统1套。

11.1.4铅房地板配换气装置1套，用于空气流通，确保铅房内空气质量。

11.1.5提供门机互联功能（开门状态无法曝光）。

▲11.2 X光机配电动铅屏风：1套，电动控制升降调节，提供食品药品监督局注册证或备案信息表证明。

11.2.1铅屏风性能指标：

11.2.1.1防护屏铅当量： ≥0.5mmPb；

▲11.2.1.2上、下防护屏与DR机架同步，电动控制升降调节：a）防护屏升降调节范围：500-700mm；b）运动速度：30mm/s±5 mm/s。

11.2.1.3输入电源标记：输入电源为 AC220V±10%，50Hz。

12、车内其它配套附件及安装要求

12.1投标商须提供平面布局图进行说明，中标后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准

12.2 医用冷藏箱1台，规格：≥80L，配车载逆变电源

12.3 B超检查床1张，心电检查床1张，配工作台，围帘

12.4 综合检查床1张，配工作台，围帘

12.5工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作需求

12.6驻车温度控制设备：≥3台，规格：≥1.5P/台

12.7信息网络系统：配置有线局域网, 每个检查工位都配有有线接入网口,实现数据交换

12.8配电系统

12.8.1 配电箱1个(包含漏电保护器、接地钎)，外接电拖线盘25米2个，外接220V电源，工具箱1个。

12.8.2 外接220V电源插座4个,体检设备电器、空调、照明分路供电。

12.8.3  配3米16A市电转换装置1套

12.9车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。

（三）5G网络传输系统技术要求

1、5G传输设备1台

1.1配备三网通的工业级5G传输设备，为全车提供实时的数据传输服务，所有车上检查项目，通过车上局域网、三网通的5G无线传输设备，VPN拔号的方式，实时的把相关体检项的数据传回医院体检科服务器。影像检查可接入医院现在有PACS系统。

1.2采用国产自主可控芯片。

1.3冗余电源设计，5-36V 宽压电源输入。

1.4带网络管理，支持 OpeVPN，GRE，L2TP，PPTP，IPSEC，N2N，EOIP，VXLAN 等技术。

1.5工业级设计：采用高性能工业级32位MIPS处理器，低功耗，发热量低，速度快，稳定性高，支持挂耳安装，采用板金冷轧钢外壳。

1.6采用软硬件看门狗及多级链路检测机制，具备故障自动检测、自动恢复能力，保证设备稳定可靠运行。

1.7多重设备自检机制，确保链路畅通和告警。

1.8各接口 ESD 防护，防止静电冲击。

1.9提供标准 RS232/485 串口，支持串口 DTU(数据传输终端)功能，485 信号隔离。

1.10支持硬件 WDT，提供防掉线机制，确保数据终端永远在线。

1.11支持多种 VPN 协议(GRE、PPTP、L2TP、IPSec、penVPN、N2N、EOIP)协议，支持 DHCP，DDNS，防火墙，NAT，以及 DMZ 主机等功能。

1.12支持 ICMP，TCP，UDP，Tenet，FTP，HTTP，HTTPS 等网络协议，支持 SNMP 管理协议，支持 TRO69。

1.13支持定时重启。

2、车内安装2个AP。

2.1支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议。

2.2支持双频5条流，整机最大接入速率2976Mbps。

2.3标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口和一个DC电源口。

2.4支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电及12V DC供电，整机功耗≤18W。

2.5支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm 。

2.6为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作。

2.7为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时。

2.8为节省成本灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游。

2.9支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。

2.10实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。

2.11要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送。

2.12为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。

2.13支持AI智能漫游，支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境。

2.14支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速。

2.15支持ap mesh,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持mesh自愈，有线链路断开可以自行无线mesh，恢复网络。

2.16支持AI排障，智能诊断网络故障，提供解决方案。

2.17支持云地勘出方案，根据平面图自动布点、一键出方案。

2.18支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接。

2.19支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽。

3、AC 1台

3.1端口数量：10个10/100/1000M电口，其中1个WAN口，9个LAN口。内存：256MB，FLASH：16MB。

3.2 PoE功能：整机PoE最大输出110W，支持标准的802.3 af/at；支持最大8个PoE口。

3.3带机数：推荐200台终端同时在线、推荐带宽：1000M。

3.4管理容量：在旁挂AC模式，最大可管理数量为500。在网关模式下，最大可管理数量为150。

3.5管理功能：支持APP手机管理、易点点i微信小程序管理、MACC云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等。

3.6漫游功能：支持本地转发漫游，支持二层漫游、支持AP间三层漫游，支持STA漫游轨迹查看功能。

3.7网络接入功能：支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大200条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能。

3.8路由选路功能：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等。

3.9安全功能：ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射。

3.10智能功能：单线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案、带宽叠加。

3.11云特性功能：支持认证功能：短信认证、扫码认证、答题认证、微信认证、账号密码认证、本地Portal认证；支持Easy VPN 1.0、Easy VPN 2.0；支持云打印。

3.12支持应用识别、支持流量控制、支持流量审计、支持行为管理: 应用阻断、URL阻断、支持VPN；扫码上网，授权上网。

- （四）其他配置

- 防辐射相关物品及服务：移动铅屏风1套；自动跟踪防护帘1套；铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙、铅衣架各1套；预控评等相关费用。

- 摄像头、屏风、衣架各1个，移动紫外线灯2个。

- 温湿度报警仪1个。

四、项目实施要求

（一）安装调试要求

中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1.中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

2.调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

3.所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4.所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（二）设备材料要求

1.中标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.中标人应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3.中标人提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通俗易懂的符号表示。

4.对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，中标人都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5.供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6.所有设备配件和耗材在现场安装使用前，采购人将进行随机抽验。

（三）交货时间、地点

1.采购合同签订后按采购人要求开始供货安装，30日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2.由中标人免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，设备需要的电源插座及网络设施由中标人负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

五、售后服务和培训要求

（一）质保期：

采购包1：清洗消毒及辅助设备采购，原厂质量保证期不少于3年。

采购包2：三维平板C型臂采购，原厂质量保证期不少于5年。

采购包3：高清晰3D腔镜系统采购，原厂质量保证期不少于5年。

采购包4：麻醉机采购，原厂质量保证期不少于5年。

采购包5：车载DR采购，原厂质量保证期不少于5年。

投标人根据每个采购包的招标文件要求出具的原厂质保及售后服务承诺书，格式自拟，并加盖投标人签章和原厂公章。

（二）售后服务

1. 中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障，24小时内不能解决故障的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。

2.中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。
    3.保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后），3年内一般不超过设备原值的3%，3—5年一般不超过设备原值的4%，5年以上一般不超过设备原值的5%。
    4.应免费开放数据接口，以便采购人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

5.所投设备，如需对接lis、pacs等信息系统，需要的接口费由中标人承担。

6.所投设备，涉及场地改造的费用由中标人承担。

（三）技术培训

中标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行产品技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购人确定。

（四）后期维护

设备每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因中标人设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。

（五）服务要求

1.中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。
    2.中标人应向采购人提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

六、质量保证要求

1.产品技术要求：中标人所供产品，必须是全新的，未经使用过的正品。必须符合采购人所需的规格、性能和技术指标，并符合产品出厂质量标准、国家强制标准或行业强制标准，属计量器具的要符合国家计量检定标准，并承担验收合格后的首次计量费用。

2.产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

3.货物到达现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

4.采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

5.合同签订前，中标人对所投产品进行逐条功能演示，如与采购需求不符，则采购人有权拒签合同。

七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏海外集团国际工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市传染病医院医疗设备一批（7）

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市传染病医院医疗设备一批（7）

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661

采购包号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市传染病医院医疗设备一批（7）

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661

采购包号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市传染病医院医疗设备一批（7））项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函格式

采购包1-采购包5

项目名称：

项目编号：

采购包号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市传染病医院）的（徐州市传染病医院医疗设备一批（7）采购包    ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市传染病医院医疗设备一批（7）

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市传染病医院医疗设备一批（7）（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0661）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。