无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0009

采购项目名称：全自动制样机设备项目

采购单位：无锡市农产品质量监测中心

代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

二〇二五年六月

目     录

一、投标邀请函-----------------------------------------(3)

二、投标人须知-----------------------------------------(4)

三、项目需求及有关说明--------------------------------(17)

四、合同书（格式文本）--------------------------------(32)

五、投标文件格式--------------------------------------(36)

一、投标邀请函

我公司受无锡市农产品质量监测中心委托，对全自动制样机设备项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：全自动制样机设备项目 编 号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0009 采 购 人：无锡市农产品质量监测中心 采购方式：公开招标 完工期：自采购合同签订生效之日起4个月内完成。 采购预算：80.5万元 本项目是否专门面向中小企业采购：是 标的行业：工业（制造业） 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 |
| 3 | 投标人资格要求： （1）投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）本项目不接受联合体投标。 本项目不接受进口产品。 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》。 |
| 4 | 招标文件获取信息： （1）获取招标文件方式：投标人登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其响应文件无效。 （2）招标文件获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日。 （3）招标文件获取地点：网上获取 (http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?) 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。 说明：投标人须完成主体信息库注册和网上报名，方可按要求制作、上传投标文件，对投标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。 |
| 5 | 本项目不组织现场答疑会 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间：于2025年6月13日17:00前，以书面传真形式和电子邮件形式提出“JSZC-320200-HYFW-G2025-0009项目需澄清问题”发送给采购代理机构。 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起90天 |
| 8 | 本项目进行线上不见面采购活动，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 投标文件的提交方式和地点：投标人通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。 投标文件的开启方式和地点：投标人通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 网上投标截止时间：2025年6月26日14:00截止（截止期后的投标文件恕不接受）； 网上投标解密时间：2025年6月26日开启解密后半小时； |
| 9 | 开标有关信息： 开标时间：2025年6月26日14:00 开标地点：无锡市太湖西大道2188号902室 |
| 10 | 评标有关信息： 评标时间：2025年6月26日14:00 评标地点：无锡市太湖西大道2188号901室 |
| 11 | 1.本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质投标文件。投标人需仔细阅读投标人注册流程和投标文件中关于电子开评标等相关事宜，如有问题请及时联系软件公司。 2.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 3.开标当天投标人无须到达开标现场，请被授权代表保持通信畅通。 4.中标单位在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 12 | 有关本次政府采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市农产品质量监测中心 联系地址：无锡市梁溪区永丰路石子街63号 联系人：王世才 联系电话：0510-85126940 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 联系地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 联系人：封维苑、孙加琛 联系电话：0510-85011990 电子邮件地址：htztb2016@163.com |
| 13 | 投标人主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。 （2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。 （3）“苏采云”系统供应商操作手册链接： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml （4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00） 2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。 3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。 |

二、投标人须知

- 遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求；

2.投标人应在投标邀请函规定的地点及方式获取招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效；

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定；

4.招标文件仅作为本次招投标使用；

（三） 招标文件的解释

1.投标人如有需要对投标文件要求澄清的问题，于“投标邀请函”第5项规定的时间前以电子邮件形式（htztb2016@163.com）发送至无锡浩源招投标咨询服务有限公司。

2.本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的澄清或修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

2.澄清或者修改的内容如果影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；

3.请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（传真件）采购代理机构，传真：0510-85011990，逾期不回视同收到此书面通知。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标材料不符合采购代理机构要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成（相应内容以数据电文形式上传至苏采云平台）

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人有效期内营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件（投标人或投标人分支机构的营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件（法定代表人或无锡市级机构负责人亲自参加投标的除外，身份证应为正、反面）；

（6）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（7）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）被授权代表由本企业缴纳的投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）经第三方专业机构审计的2023年度或2024年度审计报告（所附的资产负债表、利润表），或投标前三个月中任意一个月的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件；

（10）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（11）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）(8)（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细分项报价表（格式见附件）

5.投标技术偏差表（格式见附件）

6.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

7.投标人情况表（格式见附件）

8.人员配置表（格式见附件）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.技术标准（服务方案）。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标费自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标单位有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购投标人信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定的期限报价的；

3.电子投标文件未按要求签署、盖章的；

4.投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

9.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

14.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.投标文件未按招标文件格式加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

16.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

17.不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

18.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

19.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23.投标人的报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标

1.开标相关规定

（1）由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

（2）所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络），按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担；

（3）开标在提交投标文件截止时间的同一时间进行；

（4）开标过程由采购代理机构主持并负责记录；

（5）投标人对开标过程和开标记录如有疑义，或认为采购代理机构相关工作人员有需要回避的，应当场提出询问或者回避申请，采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理；

（6）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中价格响应函（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以价格响应函（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以价格响应表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（7）电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准；

（8）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（9）唱标

1）开标后，由代理机构宣读各投标人的开标一览表；

2）唱标内容仅涉及开标一览表。

（10）信用证明审查

1）采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2）采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

（11）资格性审查：投标文件的资格性审查由采购代理机构或采购人负责，对投标人投标文件中的资格、资信证明文件进行审查。

2.评标

（1）投标文件符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）询标

评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价

1）投标文件资格性、符合性检查结束后，评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

2）评标方法与评审标准

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素进行综合评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，按照技术指标优劣顺序推荐中标人。本次评标评分保留小数点后两位。

3.评分标准

本项目采用综合评分法，评标分值为100分，其中价格分30分，综合实力9分，项目团队5分，政策性因素1分，技术指标14分，服务方案41分。

（1）价格分（30分）

1）本项目采购限价为80.5万元，投标人报价不得高于采购限价，否则投标无效。

2）价格得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

3）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

（2）综合实力（9分）

1）认证证书（3分）

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项认证证书得1分，最高得3分。

注：投标人提供有效期内证书复印件或扫描件。

2）业绩（6分）

2022年1月1日以来，投标人具有类似项目案例。有1个得2分，最高得6分。（提供项目合同或协议或中标通知书复印件）

（3）项目团队（5分）

1）投标人拟为本项目配置相应5名项目团队人员的得2分，不足5名的不得分（投标人需提供投标人为上述人员缴纳的近1个月社保证明，未提供不得分）。

2）拟派项目团队成员具有工程师及以上职称证书的，有1个得1分，最高得3分。（提供资格证书及社保机构出具的本企业为其缴纳的一个月的社保缴纳证明复印件或扫描件，不提供不得分）。

（4）政策性因素（1分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

（5）技术指标（14分）

招标文件“三、项目需求及有关说明”中★代表重要指标，根据投标人提供的设备性能、质量、配置进行评定，全部满足招标文件中要求的得基本分14分。重要指标项有负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。投标人提供所投产品的相关证明材料或承诺。  注：投标人提供投标技术偏差表（格式见附件）。

（6）服务方案（41分）

- （1）技术方案（28分）

- 包括但不限于

- ①设备整体设计方案（4分）

- ②项目重点分析（5分）

- ③人机界面功能操作及实验室管理（Laboratory Information Management System）系统对接实现方案（5分）

- ④备制样品灌袋及分装实现方案（5分）

- ⑤培训方案（4分）

- ⑥供货方案（5分）

- ②、③、④、⑥投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得3.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得2分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得1分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- ①、⑤投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得4分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得2分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得1分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 本项最高得28分。

- （2）项目进度及质量保证措施（4分）

- 包括但不限于①项目进度保证措施（2分）②质量保证措施（2分）

- 投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得4分。

（3）免费质保期和售后服务承诺方案（4分）

包括但不限于①售后服务内容及承诺（2分）②免费质保期承诺及售后服务响应时间（2分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得4分。

- （4）验收方案（5分）

投标人须针对该条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得2分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得1分。内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得5分。

（十）定标

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1家中标人；

2.采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书；

3.投标人如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（以原件）送达采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。

4.投标、开标及定标的整个过程均由监督人员进行现场监督，并同时接受无锡市政府采购监督管理部门的监督。

（十一）签订、履行合同

- 1.采购代理机构宣布中标结果，按照本招标文件和中标单位投标文件的约定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标人投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改；

- 2.履约保证金：中标单位须自合同签订生效后十个工作日内，向采购人提交合同金额5%的履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或保函的方式向采购人出具。在本项目质保期满后一个月内不计利息退回。

- （十二）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认

- 1.提供虚假材料谋取中标的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述1项至5项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，没有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）其他

- 招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

（十五）关于招标代理服务费

- 1.本项目招标代理服务费按本项目的中标金额为计算基数，按（100万元以内1.5%，100万元-500万元1.1%）的费率差额定率累进法计算服务费，75折收取。

- 2.本项目招标代理服务费由采购人支付。

- 3.招标代理机构出具全额发票。

（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

（十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）各方无条件遵守中华人民共和国法律

三、项目需求及有关说明

（一）项目概况

本次招标的全自动制样机设备，用于实验室蔬菜、水果、家禽、肉类、蛋类、鱼类、谷物等样品的自动制备，并对制备好的半粉状、粉状、液体、半流体及糊状体样品，根据样品的重量和体积，进行自动封装打包。要求设备清洗到位，确保每个（批次）样品之间不得交叉污染。

设备尺寸要求：长度不大于2300mm、宽度不大于1700mm、高度不大于2000mm。

设备基本流程为：样品扫码上料→样品粉碎→容器清洗→容器吹干→样品转移输送→粉碎样品装袋→封装、打码→多工位分选→整体设备自动清洗。设备管理系统需对接物料管理、信息追溯、数据反馈等功能。

（二）生产线设计原则

1.投标人提供的设备为全自动制样机设备。

2.根据采购人实际要求，设备各部件位置可适当调整。

3.投标人提供的设备工作紧凑，程序设计符合每2分钟备制一个样品的流程。

4.投标人所提供的设备必须满足招标文件采购需求的项目技术要求。

（三）项目技术要求

1.设备参考标准

投标人提供设备的设计、制造和验收主要参考国家标准及行业标准（最新版）如下：

（1）GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》

（2）GB/T5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备》

（3）GB50171—2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工标准》

（4）AQ/T 7009—2013《机械制造企业安全生产标准化规范》

（5）GB5083-2023《生产设备安全卫生设计总则》

（6）GB/T8196-2018《机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》

（7）GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

（8）GB 16798-2023《食品机械安全要求》

（9）GB 19517-2023《国家电气设备安全技术规范》

（10）GB/T 26114-2010《液体过滤用过滤器通用技术规范》

以上标准如有最新标准出台，按最新标准文件执行。

2.设备清单

（1）投标人提供一套完整的全自动制样机，并提供现场安装、调试及人员培训等服务。

（2）全自动制样机主要组成及相关参数如表1所示

表1 全自动制样机主要组成及相关参数（1套）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说明/参数/要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护钣金罩 | 套 | 1 | 外形美观、结构紧凑、节省空间和美观大方。 |
| 2 | 设备整体机架 | 套 | 1 | 机架需采用优质的钢材制成，具有良好的承重能力和抗震性。 |
| 3 | 多工位转盘旋转机构 | 套 | 1 | 通过电机带动转盘转动，使得料盒可以循环使用，部分位置需要有料盒定位功能。 |
| 4 | 多工位同步智能高速粉碎机构 | 套 | 1 | 多工位粉碎刀，依次进行粉碎、清洗和风干工序，电机带动粉碎刀旋转及进行换刀动作，伺服电机带动粉碎刀升降。 |
| 5 | 精准定量分离机构 | 套 | 1 | 需采用先进的计量和控制系统，确保每次分离的样品量准确无误，误差范围保证在5克以内 |
| 6 | 配多功能智能一体人机界面 | 套 | 1 | 工作人员操作和机械自动化界面合理显示，显示作业记录样品信息，来料种类选择图标可自动选择对应的粉碎机构，可明显直观显示便于人工选择操作。 |
| 7 | 多角度带旋转高压清洗机构 | 套 | 2 | 对粉碎刀和料盒进行热水冲洗，废水集中收集，清洗过程中无液体飞溅。 |
| 8 | 多角度带旋转恒温风吹干机构 | 套 | 2 | 对冲洗过的粉碎刀和料盒进行水分吹干，等待使用，视实际情况可使用热风或自然风。 |
| 9 | 多轴联动智能搬运移栽机构 | 套 | 2 | 拿取料盒进行清洗和风干工序，使用伺服驱动各轴移动，保证运动精度。 |
| 10 | 柔性辅助下料清洗机构 | 套 | 1 | 下料时，不可刮伤治具，确保里面样品完全倒出。 |
| 11 | 恒速分选机构 | 套 | 1 | 机构需要能够精确控制速度，确保物料的稳定输送和分选，适应不同的样品特性。 |
| 12 | 多工位智能分选收料机构 | 套 | 1 | 机构应能够适应不同重量的样品 |
| 13 | 综合集中处理水箱 | 套 | 1 | 水位传感器、自清洁系统、自动排水系统、防堵塞系统和紧急排放系统，人工清理废弃物设施。 |
| 14 | 智能供水供热系统机构 | 套 | 1 | 机构容量≥25L，自带加热功能、水量提示功能和快速加水功能。 |
| 15 | 电气控制系统 | 套 | 1 | 智能同步控制 |
| 16 | 智能恒压清洗高压泵机构 | 套 | 1 | 高压供水功能 |
| 17 | 开袋、装袋、塑封、打码一体式包装机构 | 套 | 1 | 对袋子进行开袋、封袋、打印等动作，袋子储存量＞200PCS。 |
| 18 | 多样品智能分袋装袋称重机构 | 套 | 1 | 通过机构及控制特性，保证每次出料都是设置好的重量。 |

3.全自动制样机基本结构、包括但不限于如下性能及配置标准（技术参数要求）：

（1）防护钣金罩

1）外形美观、结构紧凑、节省空间和美观大方，符合现代化制造的审美需求。

2）易于安装和拆卸：设备的维护保养需要频繁进行，设备防护钣金罩的安装和拆卸要便捷，方便操作人员进行维修和检修工作。

3）耐用且易清洗：设备防护钣金罩需要经受设备工作时产生的废液和污染的考验，材料要具备耐腐蚀和易清洗的特性，方便保持罩体的清洁。

4）防护罩安全性能要求:需要具备防护罩正常工作过程中安全防护、事故发生时的紧急刹车、安全门开启检测和报警等安全措施。

5）设备防护钣金罩的加工精度:为了保证防护罩与设备相配套，加工精度需要控制在0.5mm以内，确保防护罩与设备的密封性和匹配度，从而达到对设备的有效防护。

（2）设备整体机架

1）机架的材质和结构

机架需采用优质的钢材制成，具有良好的承重能力和抗震性。结构设计应该合理保证设备在安装后具有稳定的支撑和固定。

2）散热和防尘设计

设备长时间工作，产生的热量和灰尘容易影响设备的稳定性和寿命。机架的设计要考虑到良好的散热和防尘功能。合理的散热设计可以有效降低设备温度，减少故障率。防尘设计也可以有效延长设备的使用寿命。

3）可维护性和适配性

机架的设计要考虑到方便维护和更新。合理的结构设计方便工程师对设备进行维护和更换，提高了设备的可靠性和稳定性。机架的设计要充分考虑到设备的适配性，能够容纳不同尺寸和类型的设备，提高了其灵活性和可扩展性。

4）结构设计规范

机器结构必须有精确的基准面，机器的焊接主体必须经过退火处理。对于机械部分，复杂的部件应匹配良好。当柱头螺栓被用于定位或作为通用件时，它们的尺寸必须显示在图纸上。接触面必须磨光。功能性尺寸必须在总图上显示。所有螺杆应是公制标准。请选用标准的密封（不用特殊加工或定做）。

（3）多工位转盘旋转机构

1）承重与耐磨性：根据料盘需承载的最大重量及物料特性，选用高强度、耐磨性好的材料，如铝合金、不锈钢或特殊合金材料，确保长期使用不变形与不磨损。

2）轻量化设计：在保证强度的前提下，优先考虑轻质材料，以减轻整体重量，降低驱动负荷，提高能源效率。

3）需采用模块化设计理念，可根据不同生产需求灵活调整工位数量和布局，同时简化安装与维护过程。

4）刚性支撑:确保料盘整体结构稳固，减少振动和形变，提高定位精度。需采用加强筋、框架结构设计增加刚性。

5）顺畅旋转:轴承和导向机构需满足中国国家标准或国际标准，保证料盘旋转平稳、无卡滞现象，减少噪音和磨损。

6）驱动控制:优先选用电动机能效1级或2级的高效电机，动态响应快，确保驱动系统能快速响应控制信号，实现快速启动与停止。

7）过载保护：集成过载保护装置，防止因过载运行导致设备损坏。

8）旋转精度3-5弧分。

★（4）多工位同步智能高速粉碎机构

1）多工位同步或独立控制:各工位须具备精确的同步或独立控制功能，确保在粉碎过程中各工位能够协调一致或独立地工作，避免出现物料堆积，堵塞或错位等问题

2）信号传输与反馈:建立高效的信号传输系统，确保各工位之间的信息能够及时、准确地传递，并具备刀具转速自动反馈调节功能，以适应不同样品的粉碎需求。

3）高效粉碎能力:需采用高速旋转的粉碎刀具，转速范围1000-20000转每分钟，具备强大的粉碎能力，能够快速将样品粉碎匀称，均匀至粉状和糊状或根据需求调整需要的粒度。

4）粒度均匀性:通过优化粉碎腔内结构和设置粉碎参数，确保粉碎后的样品粒度均匀一致，满足后续加工的需求。

5）安全防护措施:设备配备完善的自动安全防护装置，紧急停机按钮防护装置等，以确保在发生异常情况时能够及时停机并保护操作人员的安全。

★（5）精准定量分离机构

1）高精度：需采用先进的计量和控制系统，确保每次分离的样品量准确无误，误差范围保证在5～20克以内。

2）可调分离速度:根据样品特性和装带要求，需设计可调分离速度，提高装带速率。

3）自适应调整:根据样品特性自动调整分离参数，确保不同样品均能得到有效分离。

4）易清洁设计:分离机构需易于拆卸和清洗，避免残留物影响样品检测准确性。

5）洁净度要求：每个样品装袋完成后，需要将分离机构内部清洗并风吹干净，确保与下一个备制样品没有交叉感染。期间清洗中不可加任何清洗剂，防止清洗剂有残留影响样品检测真实性。

★（6）多功能智能一体人机界面

1）工作人员操作和机械自动化界面合理显示，显示作业记录样品信息，来料种类选择图标可自动选择对应的粉碎机构，可明显直观显示便于人工选择操作。

2）人机界面符合人体工程学，左右可回转，高低方便调整。

3）提供设备易损件（如刀具等）程度，提前预警使用寿命。

★（7）多角度带旋转高压清洗机构

1）设计需包括支撑底座、清洗器壳体、冷热水箱、加热电阻丝、清洗软管、高压清洗头和高压水泵等组件。清洗器壳体应设有冷水箱和热水箱，需适应不同温度的清洗需求。热水箱内壁需安装加热电阻丝以提供热水清洗功能，水温不低于70摄氏度。

2）清洗机构必须具备多角度旋转能力，以适应不同方向的清洗需求。旋转功能带动治具不同角度旋转。清洗器能够根据使用的需要智能调节清洗水的温度。

3）设计需符合相关的食品安全国家标准，确保设备的合法性和安全性。

★（8）多角度带旋转恒温风吹干机构

1）多角度旋转功能：以确保器皿内的各个表面都能被均匀吹干。可旋转的吹干头或整个吹干机构。

2）高压气流：设计需包括一个或多个高压风机，以产生足够的气压来快速吹干器皿内部表面的水分。

3）温度控制：吹干机构需能够调节热风的温度，以适应不同位置的吹干需求，防止过热损伤。

4）安全性：吹干机构应具备安全特性，如过热保护、紧急停止按钮和安全防护罩，以防止操作人员受伤。

5）能效及控制系统：吹干机构应设计为能效高，以减少能源消耗和运行成本。应有一个直观的控制系统，允许用户控制吹干温度、风速和旋转速度等参数。

★（9）联动智能搬运移栽机构

1）精确的定位和重复性：三轴控制系统需精确地定位到预定位置，重复定位精度±0.03mm～0.05mm。

2）线轨、齿条、滑块及轴承需满足中国国家标准或国际标准。

3）稳定性：机构在搬运过程中应保持稳定可靠，避免因振动或冲击导致的物体损坏或定位误差。

4）负载能力：机构需根据预期的最大负载进行设计，确保在搬运最重的物体时也能稳定运行。

5）速度和加速度：需根据搬运任务的要求设计标准的速度和加速度，提高效率并减少搬运时间。

6）紧急情况处理：紧急情况，如突然断电或设备故障，确保设备能够安全地关闭或进入安全状态。

★（10）柔性辅助下料清洗机构

1）下料时，不可刮伤器皿内壁，确保器皿里面样品完全倒出。

2）清洗要求，移栽带动清洗结构反复移动清洗,移动时需精确地定位到预定位置，重复定位精度±0.05mm～0.1mm。

3）线轨、齿条、滑块及轴承需满足中国国家标准或国际标准。

★（11）恒速分选机构

1）精确控制：机构需要能够精确控制速度，确保物料的稳定输送和分选。适应不同的样品特性。

2）安全性：机构的设计必须符合安全标准，包括在紧急情况下能够迅速而安全地停止提升过程。恒减速制动系统的设计要求能够在0.8秒内完成对减速度的恢复控制，确保提升机在遇到紧急情况时能够安全制动。

3）相对位置精准：确保每次停止的位置相对准确，保证每次物料精准投入并输送到指定位置。

★（12）多工位智能分选收料机构

1）灵活性：机构应能够适应不同重量的样品。

2）准确性：根据每次输送的样品需求，智能分选到指定位置。

3）安全性：设计需符合安全标准，包括紧急停止、防护装置等，以保护操作人员和设备安全。

4）齿轮或皮带传送位置：需有安全防护板。

（13）综合集中处理水箱

1）容量：根据需求确定水箱的容积大小，确保能够满足最大储水量的需求。

2）结构强度：设计要考虑水箱的结构强度，确保能够承受水的压力和外部环境的影响。

3）易于清洁和维护：设计要考虑清洁和维护的便利性，确保水箱内部容易清洗，减少维护成本。

4）精准控制：集成自动化控制系统，水位传感器、自清洁系统、自动排水系统、防堵塞冲刷系统等。

5紧急排放系统：设计需包括紧急排放系统，以应对溢水或其他紧急情况。

（14）智能供水供热系统机构

1）数据采集与监测：系统需实时采集和监测供水和供热系统中的关键参数，如温度、压力、流量等，确保系统的稳定运行和优化控制。

2）智能控制与调节：设计需包括智能控制算法，能够根据实时数据和预设参数自动调节供水和供热系统的运行，实现能效最大化和成本最小化。

3）用户界面与交互：系统应提供直观的用户界面，使操作人员能够轻松监控系统状态、调整参数和接收报警通知。

4）安全性与可靠性：设计必须确保系统的安全性和可靠性，包括防止非法访问、数据加密和故障检测机制。

5）能效优化：系统应能够通过智能分析和预测，优化能源使用，减少浪费，提高整体能效。

（15）电气控制系统（见下文明细“电气控制箱标准”）

★（16）智能恒压清洗高压泵机构

1）恒压性能：泵的设计应确保在不同的时间段下都能提供稳定的出水压力，以保证清洗效果。

2）智能控制：集成智能控制系统，能够根据清洗需求自动调整压力和流量，同时具备故障诊断和报警功能。

3）高效能：设计需注重能效优先选用能效等级1和2级，确保泵在运行过程中能源消耗最低，同时提供足够的清洗动力。

4）耐用性：使用高质量的材料和制造工艺，确保泵的耐用性和长期稳定性。

5）易于维护：设计需便于日常维护和清洁，减少维护时间和成本。

6）安全性：确保设计符合安全标准，包括防止操作人员受伤和设备损坏的安全措施。

7）适应性：泵需适应不同的工作环境和清洗任务，包括不同的水质和温度条件。

8）紧凑设计：在保证性能的前提下，设计应尽可能紧凑，以便于安装。

9）用户友好：操作界面应直观易用，使操作人员能够轻松监控和控制泵的工作状态。

10）环保：设计需考虑环保因素，减少噪音和振动，以及对环境的影响。

11）符合标准：设计需遵循相关的工业和安全标准，如《高压清洗机》国家标准GB/T 26135-2020 。

★（17）开袋、装袋、塑封和打码一体式包装机构

1）自动化程度：设备应能够自动完成开袋、装袋、塑封和打码的整个过程。

2）精确控制：每个步骤的控制需要精确，确保包装质量，避免产品损坏或包装不严密。

3）卫生标准：设备应符合卫生标准，易于清洁，严禁交叉污染。

4）速度：设备应能够满足生产线的速度要求，快速完成包装任务，工作过程前后衔接充分。

5）打码质量：打码系统需能够清晰、准确地打印产品信息，如批次号、抽样日期、样品产地信息，以二维码、条形码形式表示可供随时扫描等。

6）包装袋品质应符合要求，封口应有塑封和自封两道封口，以便于一次性打开后进行二次封口，包装袋容积不少于150克。

7）根据不同任务来源，自动确认样品包装份数。

（18）多样品智能分袋装袋称重机构

1）精确度：称重系统必须非常精确，确保每个袋子中的样品重量符合预定的标准。

2）智能称重：设备需根据每次样品的重量称重，自动设定每袋重量和袋子的数量。

3）卫生：满足卫生和食品安全相关国家、行业标准。

4）数据记录：应具备数据记录功能，能够记录每个袋子的重量和其他相关信息，以便于追溯和质量控制。

5）错误检测：设备应具备错误检测功能，能够识别和处理称重不准确、包装不完整等问题。

（19）通讯

1）设备预留网络接口，通讯协议TCP/IP，并支持与MES、ERP等通讯，具备与实验室信息管理系统（Laboratory Information Management System）系统对接。

全自动制样机主要规格及参数规格参数（表2、3）

表2  全自动制样机主要规格及参数表

| - 序号 | - 类型 | - 备注（功能要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气缸 |  |
| 2 | 接近传感器 | 齐平，优先选择M12/M8的，M12M8接头 PNP/NPN。 |
| 3 | 光电传感器 | IP67(有防水要求),PNP /NPN，优先选择M12/M8接头。 |
| 4 | ★伺服电机 | 电机转速3000转/分钟，可根据要求变频。 |
| 5 | 导轨 |  |
| 6 | 直线轴承 | 要求自润滑，尽量选双衬加长型，表面镀镍。 |
| 7 | 气动元件 |  |
| 8 | 信号灯 |  |
| 9 | 按钮/开关 |  |
| 10 | 主电源开关 |  |
| 11 | 空气开关 |  |
| 12 | 稳压电源 |  |
| 13 | 接触器 |  |
| 14 | 断路器 |  |
| 15 | 中间继电器 |  |

表3  全自动制样机其他规格及参数表

| - 序号 | - 产品名称 | - 标准参考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC CPU | 尽量为同一品牌 |
| 2 | PLC I/0模块 |  |
| 3 | CPU存储卡 |  |
| 4 | PLC 接口模块 |  |
| 5 | PLC I/0 模块 |  |
| 6 | PLC安全I/0模块 |  |
| 10 | 变频器 |  |
| 11 | 低压电器元件 |  |
| 12 | ★粉碎电机 | 电机转速3000-20000转/分钟，可根据要求变频。 |
| 13 | 接近开关 |  |
| 14 | 急停开关 |  |
| 15 | 指示灯 |  |
| 16 | 接线排 |  |
| 17 | 端子 |  |
| 18 | 轴承 |  |
| 19 | 滚珠丝杠 |  |
| 20 | 压力开关 |  |
| 21 | 光电开关 |  |
| 22 | 气动元件及空气干燥装置 |  |
| 23 | 液压元件 |  |
| 24 | 气动系统 |  |
| 25 | 低压电器元件 |  |

4.全自动制样机技术要求及设备通用技术标准

全自动制样机要求人工设备外向料盒内放入样品，并在触控屏上选择相对的品种选项，根据选项不同，粉碎刀转速、粉碎时长和清洗时长等，均会自动调整到对应设置区间内。

5.设备通用技术标准

（1）设备工作环境

1）温度

设备设计的工作环境温度应满足-5℃～50℃，在此环境温度范围内设备应可以正常工作而无任何报警，尤其是对于润滑、液压等装置应作为重点考虑。

2）噪音

所有噪音等级必须满足国家相关法律要求。设备在1米的范围内其噪音不能大于50dB(A)，供气设备可独立设置，可长距离气路方式供气。

安装在室外的设备噪音不能超过40dB(A)。

（2）安全装置

机器上的运动部件应得到相应的保护，这些保护设施不能带来新的风险。机器上的运动部件（如旋转、移动等）应有相应的保护罩。

加热元件（及储存热的介质的容器）必须带隔热保护，其设备外部表面能接触的部位的温度不高于50度。

可移动保护装置必须能充分打开，以便安装、维护和维修。可移动保护装置应由安全传感器如光栅等保护。

设计应符合安全标准，包括紧急停止按钮、防护罩和其他安全特性，以保护操作人员。

（3）标记

所有的电气、液压、气动元件必须贴上清楚标有其名称的标号，并能与相应的设备图纸一一对应。

对于液压和气动系统单元，应有系统布局图张贴在设备上。布局图里包含功能名称、图纸编号和参数（如压力传感器的SP和RP）等	。

（4）设备铭牌

设备铭牌需要明确标准设备的名称、型号、制造商、出厂编号、生产日期和主要技术参数（额定电压、额定电流、功率和频率等信息），兼顾美观的同时还要牢固，且铭牌需固定在设备电柜内部。

（5）元器件标准

空气过滤芯采用符合国家标准或国际标准的原件。

马达的旋转方向必须在马达外壳上用一铝制材料做一箭头显示。

（6）电气安全规范

所有的电动机都必须由热继电器或带保护的断路器来加以保护。

动力电源和控制单元由断路器保护。

对于存在安全隐患的设备如压机等必须考虑配备安全继电器或安全PLC。

上述的保护措施适用于正常的工作条件。

投标人必须提供员工的安全保护和机器操作的保护的相关说明。

（7）电气控制箱标准

1）导线标准

①颜色

-L1/L2/L3：黑色，N：蓝色，PE：黄绿

-220V以下(不包括220V)交流或直流电源电压：黑色

-AC控制电压及零线：红色

-DC控制电压（正和负）：深蓝色

②截面积

3相400V电缆至少2.5mm²以上

2相230V电缆至少1.5mm²以上

控制电压电缆至少0.5mm²以上

③控制箱柜门若有线缆连接到柜内因为此部分是经常移动的所以必须采用柔性电缆且外面应加以保护

④导线的材料：多芯铜线

PLC电源(包括输入输出等)为24V。控制电源和PLC、人机界面,DP/DP适配器等的电源需要分开，如果设备小于16个输入和输出, 可以是一个电源。

PLC的输入输出点至少要留出10%作为备用且此备用点需连接到端子排上（端子排的另一端空出），同样，电控柜及控制面板内部空间也应留出10%的空间以便将来扩展之用。

电控箱上的白色的指示灯表示设备处于正常的通电之下, 所有的指示灯和按钮应是24VDC。

⑤电机控制相关标准定义如下:

接触器：24V（15kW以下含15kW）

接触器：230V（15kW以上）

电机功率>4kW控制和接线方式：保险-“Y-△”降压启动或其他降压方式如启动器-带过载保护的断路器或热继电器-端子排-电机

电机功率=<4kW控制和接线方式：带过载保护的断路器-接触器-端子排-现场快插接头/插座电机

电机的能效限定值优先《GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级》的1级或2级能效规定。

断路器需满足中国国家标准或国际标准

变频器到马达之间的连接应使用屏蔽线，电控箱内此电缆应走独立的线槽

2)相关按钮和指示规范标准

电控箱上所有按钮和指示灯应开￠=22.5mm的孔

操作模式：详见采购人的工艺描述标准

急停：蘑菇形红色按钮黄色底盖。

急停复位、保护门复位等：蓝色发光按钮。

开始（设备启动）：白色发光按钮。

停止（设备关闭）：黑色按钮。

故障：红色指示灯

控制电压接通：白色指示灯

准备好：绿色指示灯

（8）服务标准

1）文档随设备一起交付采购人，全部文档资料交付的任何延迟都被认为是投标人订单的交付延迟，将导致最终验收时间的相应延迟。

文档资料清单包括但不限于：

①提供第三方设备检测报告

②所有部件的外形尺寸图

③机械易磨损件图纸

④安装图纸（平面布置图，基础要求，电气连接位置，锚定点）

⑤搬运条件（设备部件重量，电源要求，气动要求等）

⑥部件清单（特殊的和标准的）

⑦备件清单（包括名称,位置,品牌,型号等）

⑧故障处理手册

⑨自动化系统介绍

⑩电气布局图

⑪电气图纸

⑫气动图纸

⑬液压图纸

⑭润滑管路图

⑮操作手册

⑯维护保养手册

⑰员工安全保护手册

投标人必须提供PDF格式电子版和2份打印版(中文或英文)的所有文件资料给采购人进行备案。

2）设备的质保期至少为一年，在此期间，设备损坏的一切问题由投标人负责维修维护(人为损坏除外)。

3）培训

①设备使用人员培训

使设备使用人员能独立操作设备，执行1级和2级保养，诊断故障，停止，启动，复位到初始组态，改变版本，清洁并避免弄脏设备，补充消耗品，处理废物，控制相关安全风险。

②设备维护保养培训

通过在所有级别的安全维修，故障诊断，识别磨损情况，停止，启动，复位到初始状态，使被培训人员有能力确保设备的正常运行。

③投标人在采购人指定现场完成设备调试及验收后，1 周内向采购人提供现场培训。

4）软件标准

设备制造和交付时所涉及的各种操作软件必须全部适配国产化操作系统。

（四）项目团队要求

本项目投标人拟配置的团队人员数量应不少于5名，团队人员应具备工程师及以上职称。

（五）设备交付

1.交货时间

自采购合同签订生效之日起4个月内完成。

2.交货地点

采购人指定地点无锡市永丰路石子街63号。

3.包装运输

该系统的包装适于长途陆路运输，防潮和防碰撞。

4.运费和保险

投标人承担整机设备运输到采购人指定地点的所有运费和保险费用。

（六）安装、调试及验收

1.安装、调试

设备到货后, 投标人需全面负责提供该设备的安装、调试、设备验收所需的一切材料及附件,需采购人配合的应提前告知采购人。

2.试生产

在安装地点1个月内完成安装、调试和试生产。

★3.设备验收

安装调试验收：投标人安装调试完毕后，采购人及时进行验收，投标人应配合采购人完成验收工作。

最终验收合格标准：

1) 设备齐全、完好, 符合合同和采购需求的有关规定；

2) 设备运行稳定可靠，达到每2分钟制备1个样品的流程要求；

3) 选择大米、芹菜、猪肝、鸡蛋等样品进行现场制备，以检验制备效果。选择加入特定浓度的质控样品进行设备上样，加水过机，通过上机检测，以检验设备清洗效果，确保无交叉污染。

验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生有关费用，则该费用由投标人承担。

（七）售后服务

1.在设备质保期内，设备损坏由投标人负责免费维修。

2.若设备发生质量故障，投标人承诺在采购人通知后4小时内进行答复，如故障不能电话解决，将在48小时内派人到达现场解决设备问题。超过质保期后，投标人免费提供在线服务和技术指导，以优惠的价格向采购人提供及时的零配件供应。

3.设备升级

在质保期内，当投标人具有对本项目采购设备进行技术升级或更新条件时，应及时通知采购人。如采购人同意设备技术升级或更新，投标人应免费提供设备升级服务。

4.备件和易损件

投标人应在提交给采购人的清单中有备件和易损件清单，并提供确保连续生产时所需的备件和易损件的库存量。

（八）付款方式

1.合同签订后，采购人向中标单位支付合同金额的30%作为预付款。

2.待项目完成并通过验收后，采购人向中标单位支付至合同金额95%；余款在质保期（1年）满后全额无息支付。

3.采购人每次付款前，中标单位须提供对应全额发票。

（九）安全条款

投标人全面负责整机设备运输及安装调试全过程的安全，确保安全运输和安全作业。同时须为工作人员购买人身意外伤害保险，若工作人员在本项目服务期间发生的任何意外，均由投标人承担全部责任，采购人不承担任何责任。

（十）其他说明

投标文件必须注明品牌，品牌必须经由国家认证，须提供认证证书。提供本项目核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 四、合同书

（本合同为基本格式，正式内容待公开招标后填制）

甲方（采购人）：无锡市农产品质量监测中心

住所：

乙方（中标单位）：

住所：

丙方（见证人）：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

住所：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，全自动制样机设备项目（项目编号       ，以下简称“本项目”）的公开招标文件、乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次招标结果签订本合同。

一、项目基本情况

二、结算管理

1.合同金额：人民币小写    元；大写：        。

2.付款方式

3.收款单位信息

收款单位：

开户银行：

账号：

三、完工期

自采购合同签订生效之日起4个月内完成。

四、服务内容

1.服务地点：

2.服务要求

3.项目验收

4.售后服务

五、履约保证金的缴纳和退还

乙方须自合同签订生效后十个工作日内，向甲方提交合同金额5%的履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或保函的方式向甲方出具。在本项目质保期满后一个月内不计利息退回。

六、甲乙双方权利与义务

1.甲方权利与义务

2.乙方权利与义务

（1）乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或 其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

（2）乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一 致；若技术性无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（3）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质 量、规格和性的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性 。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

（4）乙方承诺的质量保证：

（5）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包 装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指 定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

七、违约责任

1.扣除部分履约保证金的违约约定：

如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，甲方按照逾期交货每日向甲方支付1500元的标准累计计算扣除履约保证金。

2.取消中标资格，同时全额扣除履约保证金的违约约定：

（1）乙方逾期15日未完成安装调试工作，严重影响甲方工作的，甲方全额扣除履约保证金。

（2）提供货物功能或参数不达标：本项目招标文件“三、项目需求及有关说明”中★代表设备的重要指标，乙方提供的设备须满足这些重要指标。在验收时，若乙方提供的设备不满足重要指标，甲方有权解除合同，乙方须在收到书面通知后5个工作日内全额退还已付款项，并扣除履约保证金。

（3）乙方提供的设备生产出的产品不合格，经整改后一个月内仍然无法满足甲方采购需求的，甲方全额扣除履约保证金。

3.其他情况的违约约定：

（1）乙方不得对该项目进行转包或分包，若出现此类情况，甲方有权终止合同，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由乙方全部承担。

（2）由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

（3）乙方在合同签订生效后十日内，向甲方交纳约定的履约保证金，逾期未能交纳履约保证金的，甲方取消乙方的中标资格。

4.若双方解除合同，乙方应退回甲方已支付的货款。甲方针对乙方的违约行为而采取相应措施所产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、诉讼保全担保费、鉴定费等，均由乙方承担。

八、争议处理

甲乙双方之间的一切有关本合同的争议应通过友好协商解决，若协商不成的，可向无锡仲裁委员会申请仲裁。

九、其他事项

1.合同的变更、解除

本合同如有未尽事宜，经甲乙双方协商后可随时以书面形式修改或补充，并作为本合同的组成部分，修改或补充部分的效力优于本合同相关内容。

2.合同不可分割部分

公开招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

3.合同备案：本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，丙方执贰份。

4.合同生效：本合同由甲乙双方签字加盖公章，并经见证方见证后生效。

甲方： 无锡市农产品质量监测中心（盖章）

代表（签字）：

年     月     日

乙方：（盖章）

代表（签字）：

年  　 月 　  日

丙方（见证方）：（盖章）

代表（签字）：

年   　月  　 日

★备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

五、投标文件格式

全自动制样机设备项目

投标文件

编  号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0009

投标人：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）

投标函

致无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

我们收到你们编号JSZC-320200-HYFW-G2025-0009招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次全自动制样机设备项目的投标。

一、我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：证明文件部分

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人有效期内营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件（投标人或投标人分支机构的营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件（法定代表人或无锡市级机构负责人亲自参加投标的除外，身份证应为正、反面）；

（6）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（7）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）被授权代表由本企业缴纳的投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）经第三方专业机构审计的2023年度或2024年度审计报告（所附的资产负债表、利润表），或投标前三个月中任意一个月的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件；

（10）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（11）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

第二部分 报价部分

1.开标一览表（格式见附件）

2.明细分项报价表（格式见附件）

第三部分 补充证明文件部分

1.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

2.投标人情况表（格式见附件）

3.人员配置表（格式见附件）

第四部分 评审材料部分

1.投标技术偏差表（格式见附件）

2.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

3.技术标准（服务方案）

二、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日起90天；

三、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务；

四、我们认为你们有权决定中标者；

五、我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

六、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-HYFW-G2025-0009）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位              愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准参照（财库〔2022〕3号）（苏财购〔2022〕2号）和（锡财购〔2022〕2号）的文件执行）

- 委托投标授权书（格式）

（投标人如果是分支机构，投标时必须提交本授权书原件）

- 委托投标授权书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司：

（法人名称），在此授权                     （分支机构名称）参加贵公司组织的全自动制样机设备项目（JSZC-320200-HYFW-G2025-0009）的投标具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，完成本项目合同的履行工作。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行招标文件的各项要求和投标文件中作出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

（四）（投标人）法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

系中华人民共和国合法企业

法定地址：                特授权       代表我单位全权办理针对本项目（JSZC-320200-HYFW-G2025-0009）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

（五）承诺书（格式）

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本单位对本项目（JSZC-320200-HYFW-G2025-0009）在有效期限内按投标文件承诺进行优质供货服务，严格执行国家的有关规定。如不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。

2.本单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本单位承诺在招标文件规定的时间内供货。

4.若本单位中标，本单位承诺在验收时，本单位提供的货物功能或参数满足招标文件“三、项目需求及有关说明”中★功能，若不满足，采购人有权解除合同，本单位须在收到书面通知后5个工作日内全额退还已付款项，并扣除履约保证金。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（六）开标一览表（格式）

- 开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320200-HYFW-G2025-0009 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全自动制样机设备项目 |
| 投标总价 （人民币 元） | 小写： 大写： |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

- （七）明细分项报价表

- 明细分项报价表

项目名称：全自动制样机设备项目

项目编号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0009

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本项目采购预算80.5万元。

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；表格不够可自行延长。

（八）投标技术偏差表

投标技术偏差表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 响应或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多工位同步智能高速粉碎机构 1）多工位同步或独立控制:各工位须具备精确的同步或独立控制功能，确保在粉碎过程中各工位能够协调一致或独立地工作，避免出现物料堆积，堵塞或错位等问题 2）信号传输与反馈:建立高效的信号传输系统，确保各工位之间的信息能够及时、准确地传递，并具备刀具转速自动反馈调节功能，以适应不同样品的粉碎需求。 3）高效粉碎能力:需采用高速旋转的粉碎刀具，转速范围1000-20000转每分钟，具备强大的粉碎能力，能够快速将样品粉碎匀称，均匀至粉状和糊状或根据需求调整需要的粒度。 4）粒度均匀性:通过优化粉碎腔内结构和设置粉碎参数，确保粉碎后的样品粒度均匀一致，满足后续加工的需求。 5）安全防护措施:设备配备完善的自动安全防护装置，紧急停机按钮防护装置等，以确保在发生异常情况时能够及时停机并保护操作人员的安全。 |  |  |
| 2 | 精准定量分离机构 1）高精度：需采用先进的计量和控制系统，确保每次分离的样品量准确无误，误差范围保证在5—20克以内。 2）可调分离速度:根据样品特性和装带要求，需设计可调分离速度，提高装带速率。 3）自适应调整:根据样品特性自动调整分离参数，确保不同样品均能得到有效分离。 4）易清洁设计:分离机构需易于拆卸和清洗，避免残留物影响样品检测准确性。 5）洁净度要求：每个样品装袋完成后，需要将分离机构内部清洗并风吹干净，确保与下一个备制样品没有交叉感染。期间清洗中不可加任何清洗剂，防止清洗剂有残留影响样品检测真实性。 |  |  |
| 3 | 配多功能智能一体人机界面 1）人机联运合理界面显示，显示作业记录样品信息，来料种类选择图标可自动选择对应的粉碎机构，可明显直观显示便于人工选择操作。 2）人机界面符合人体工程学，左右可回转，高低方便调整。 3）提供设备易损件（如刀具等）程度，提前预警使用寿命。 |  |  |
| 4 | 多角度带旋转高压清洗机构 1）设计需包括支撑底座、清洗器壳体、冷热水箱、加热电阻丝、清洗软管、高压清洗头、高压水泵等组件。清洗器壳体应设有冷水箱和热水箱，需适应不同温度的清洗需求。热水箱内壁需安装加热电阻丝以提供热水清洗功能，水温不低于70摄氏度。 2）清洗机构必须具备多角度旋转能力，以适应不同方向的清洗需求。旋转功能带动治具不同角度旋转。清洗器能够根据使用的需要智能调节清洗水的温度。 3）设计需符合相关的食品安全国家标准，确保设备的合法性和安全性。 |  |  |
| 5 | 多角度带旋转恒温风吹干机构 1）多角度旋转功能：以确保器皿内的各个表面都能被均匀吹干。可旋转的吹干头或整个吹干机构。 2）高压气流：设计需包括一个或多个高压风机，以产生足够的气压来快速吹干器皿内部表面的水分。 3）温度控制：吹干机构需能够调节热风的温度，以适应不同位置的吹干需求，防止过热损伤。 4）安全性：吹干机构应具备安全特性，如过热保护、紧急停止按钮和安全防护罩，以防止操作人员受伤。 5）能效及控制系统：吹干机构应设计为能效高，以减少能源消耗和运行成本。应有一个直观的控制系统，允许用户控制吹干温度、风速、旋转速度等参数。 |  |  |
| 6 | 联动智能搬运移栽机构 1）精确的定位和重复性：三轴控制系统需精确地定位到预定位置，重复定位精度±0.03mm～0.05mm。 2）线轨、齿条、滑块及轴承需满足中国国家标准或国际标准。 3）稳定性：机构在搬运过程中应保持稳定可靠，避免因振动或冲击导致的物体损坏或定位误差。 4）负载能力：机构需根据预期的最大负载进行设计，确保在搬运最重的物体时也能稳定运行。 5）速度和加速度：需根据搬运任务的要求设计标准的速度和加速度，提高效率并减少搬运时间。 6）紧急情况处理：紧急情况，如突然断电或设备故障，确保设备能够安全地关闭或进入安全状态。 |  |  |
| 7 | 柔性辅助下料清洗机构 1）下料时，不可刮伤器皿内壁，确保器皿里面样品完全倒出。 2）清洗要求，移栽带动清洗结构反复移动清洗,移动时需精确地定位到预定位置，重复定位精度±0.05mm～0.1mm。 3）线轨、齿条、滑块及轴承需满足中国国家标准或国际标准。 |  |  |
| 8 | 恒速分选机构 1）精确控制：机构需要能够精确控制速度，确保物料的稳定输送和分选。适应不同的样品特性。 2）安全性：机构的设计必须符合安全标准，包括在紧急情况下能够迅速而安全地停止提升过程。恒减速制动系统的设计要求能够在0.8秒内完成对减速度的恢复控制，确保提升机在遇到紧急情况时能够安全制动。 3）相对位置精准：确保每次停止的位置相对准确，保证每次物料精准投入并输送到指定位置。 |  |  |
| 9 | 多工位智能分选收料机构 1）灵活性：机构应能够适应不同重量的样品。 2）准确性：根据每次输送的样品需求，智能分选到指定位置。 3）安全性：设计需符合安全标准，包括紧急停止、防护装置等，以保护操作人员和设备安全。 4）齿轮或皮带传送位置：需有安全防护板。 |  |  |
| 10 | 智能恒压清洗高压泵机构 1）恒压性能：泵的设计应确保在不同的时间段下都能提供稳定的出水压力，以保证清洗效果。 2）智能控制：集成智能控制系统，能够根据清洗需求自动调整压力和流量，同时具备故障诊断和报警功能。 3）高效能：设计需注重能效优先选用能效等级1和2级，确保泵在运行过程中能源消耗最低，同时提供足够的清洗动力。 4）耐用性：使用高质量的材料和制造工艺，确保泵的耐用性和长期稳定性。 5）易于维护：设计需便于日常维护和清洁，减少维护时间和成本。 6）安全性：确保设计符合安全标准，包括防止操作人员受伤和设备损坏的安全措施。 7）适应性：泵需适应不同的工作环境和清洗任务，包括不同的水质和温度条件。 8）紧凑设计：在保证性能的前提下，设计应尽可能紧凑，以便于安装。 9）用户友好：操作界面应直观易用，使操作人员能够轻松监控和控制泵的工作状态。 10）环保：设计需考虑环保因素，减少噪音和振动，以及对环境的影响。 11）符合标准：设计需遵循相关的工业和安全标准，如《高压清洗机》国家标准GB/T 26135-2020 。 |  |  |
| 11 | 开袋、装袋、塑封、打码一体式包装机构 1）自动化程度：设备应能够自动完成开袋、装袋、塑封和打码的整个过程。 2）精确控制：每个步骤的控制需要精确，确保包装质量，避免产品损坏或包装不严密。 3）卫生标准：设备应符合卫生标准，易于清洁，严禁交叉污染。 4）速度：设备应能够满足生产线的速度要求，快速完成包装任务，工作过程前后衔接充分。 5）打码质量：打码系统需能够清晰、准确地打印产品信息，如批次号、抽样日期、样品产地信息，以二维码、条形码形式表示可供随时扫描等。 6）包装袋品质应符合要求，封口应有塑封和自封两道封口，以便于一次性打开后进行二次封口，包装袋容积不少于150克。 7）根据不同任务来源，自动确认样品包装份数。 |  |  |
| 12 | 伺服电机 电机转速3000转/分钟，可根据要求变频。 |  |  |
| 13 | 设备验收 安装调试验收：投标人安装调试完毕后，采购人及时进行验收，投标人应配合采购人完成验收工作。 最终验收合格标准： 1) 设备齐全、完好, 符合合同和采购需求的有关规定； 2) 设备运行稳定可靠，达到每2分钟制备1个样品的流程要求； 3) 选择大米、芹菜、猪肝、鸡蛋等样品进行现场制备，以检验制备效果。选择加入特定浓度的质控样品进行设备上样，加水过机，通过上机检测，以检验设备清洗效果，确保无交叉污染。 验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生有关费用，则该费用由投标人承担。 |  |  |
| 14 | 粉碎电机 电机转速3000-20000转/分钟，可根据要求变频。 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（九）投标人情况表（格式）

- 投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 |  | 2024 年 万元 |
| 实现利润 | 2024 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） |  | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（十）人员配置表（格式）

（1）人员配置表

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0009

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 资质证书（若有） | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表可自行延长。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

（2）拟派项目负责人简历

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0009

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的证书： |  |  |  |  |
| 7 | 曾获得的奖励情况： |  |  |  |  |
| 8 | 近5年内负责的类似项目： |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：投标人可根据自身情况调整表格及内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加无锡市农产品质量监测中心的全自动制样机设备项目采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（本项产品全自动制样机 ），属于工业（制造业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立企业可不填报；

2.本声明为承诺制，若中标后，中小企业声明函随中标公告一起挂网公示。

- （十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           .

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

- 年     月      日

附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）及《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）的文件精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台查询联系。